宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目

公开招标采购文件

（电子交易）

项目编号：NBDW-20251068

项目名称：宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目

采购单位：宁波市生态环境局北仑分局

代理机构：宁波杜威工程项目管理有限公司

日期： 2025年3月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

4、CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

目  录

第一章  采购公告	4

第二章  采购需求	7

第三章  供应商须知	20

第四章  评标办法	31

第五章  政府采购合同草案条款	36

第六章  投标文件格式	40

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取招标文件，并于2025年4月8日13点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBDW-20251068

项目名称：宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目

预算金额（元）：1020000元/年。

最高限价（元）：1020000元/年。

招标需求：

标项一

标项名称：宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目

数量：2年

预算金额（元）： 1020000元/年。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：郭巨福民村站、芦渎中学站、蔚斗小学站、梅山学校站、区环保大楼VOCs站、青峙工业区站运维服务。运维符合浙江省空气自动站运维技术规范要求，具体详见采购文件要求。

备注：

合同履约期限：本项目一招贰年，合同每年一签，采购人有权根据上年合同履约考核及财政资金审批等情况决定是否续签。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：本项目不接受联合体投标,本项目采用资格后审，投标文件中提供所有资格证明文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的投标。

三、获取招标文件：

时间：2025年3月17日至2025年3月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：浙江政府采购网-政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“浙江政府采购网-政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网-政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登陆浙江政府采购网-政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“浙江政府采购网-政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年4月8日13:00时（北京时间）。

投标地点（网址）：浙江政府采购网-政采云平台（www.zcygov.cn）。北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼公共资源交易中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）。

开标时间：2025年4月8日13:00时（北京时间）。

开标地点（网址）：浙江政府采购网-政采云平台（www.zcygov.cn）。北仑区公共资源交易中心（宁波市北仑区长江路1166号北仑行政大楼B座三楼公共资源交易中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：4.1本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波政府采购网（https://www.nbzfcg.cn/）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（北仑）（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。4.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。4.3投标与开标注意事项：（1)本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2)标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3)投标文件制作应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。（4）以U盘介质存储的数据电文形式的备份投标文件1份，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件，以用于异常情况处理。（5）开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行下评标。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在开标前提供备份电子投标文件的，视为投标人放弃投标。4.4特别提醒事项： 供应商递交备份电子投标文件方式：（1）采用邮寄方式递交投标文件，需按以下要求递交： 供应商须在投标截止时间前一日17:00前将备份电子投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。投标文件递交时间以采购代理机构实际收到投标文件的时间为准。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市北仑区新碶街道明州路773号开发区商务大厦B幢10楼1001室，收件人：宋世林，联系方式：0574-86830803、13777173513。（2）采用现场递交投标文件，供应商代表（原则上不超过1名）可进入开标现场（宁波市北仑区长江路1166号行政大楼B座三楼招投标中心交易厅，具体场所安排详见电子指示屏幕）递交备份电子投标文件，参与现场开标活动的人员应严格自觉遵守和服从交易现场管理。4.5因信用中国网站中“重大税收违法案件当事人名单”已调整为”重大税收违法失信主体“，但政采云系统自动生成的仍为“重大税收违法案件当事人名单”，故查询的内容以“重大税收违法失信主体”为准。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名称：宁波市生态环境局北仑分局

地址：宁波市北仑区长江南路292号

传真： /

项目联系人（询问）：顾老师

项目联系方式（询问）：0574-86781581

质疑联系人：曹老师

质疑联系方式：0574-86781557

2.采购代理机构信息

名称：宁波杜威工程项目管理有限公司

地址：北仑区明州路773号开发区商务大厦B幢10楼1001室

传真：/

项目联系人（询问）：宋世林

项目联系方式（询问）：0574-86830803

质疑联系人：石静娜

质疑联系方式：0574-86909377

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市北仑区财政局采购办

地址：宁波市北仑区长江路1166号6楼

联系人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

# 第二章   采购需求

- 总体要求

1.1 对投标人的要求（带“★”为重要技术参数，有一条不满足即为废标）：

1.1.1投标人应掌握本项目各标项所含自动监测站的所有仪器的运行特性，运行维护专业技术人员必须掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

1.1.2投标人应提供完整的环境空气自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。

1.1.3投标人应列明所投标的每一个环境空气自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

1.1.4在环境空气自动监测系统运维及管理期间，中标人未经甲方同意不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

1.1.5在环境空气自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照各级环保部门和业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人应积极协助监测站完成环保部、总站和省中心对自动监测站运行检查及考核工作。

1.1.6中标人应承担监测数据的保密责任；中标人应按照业主的要求，报告和传输监测数据，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.1.7委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经业主方同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

★1.1.8投标人应至少为本项目标项配置2名专业技术人员，其中1名持有生态环境主管部门认可的省级或省级以上常规环境空气自动监测技术考核合格证和1名持有省级或者省级以上的生态环境主管部门认可的含有VOCs的考核合格证人员证书的专业技术人员。

1.1.9投标人必须为运维提供运维车辆两辆。

1.1.10投标人在宁波市范围内设立办事处或服务点（投标文件中提供相关证明资料或承诺书）

★1.1.11中标方必须至少派1人专人驻扎在监测站协助监测站相关负责人进行自动站的运维管理、统计等相关工作，同时协助综合室相关人员做好档案管理工作（投标文件中提供承诺书）。

1.2 对投标人提供服务的要求

1.2.1 投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期、内容及技术保障等。

1.2.2 按《环境空气质量监测规范》、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》等要求进行运行维护及管理。

2、采购内容

本次采购内容是6个环境空气自动监测站（包括蔚斗小学站、芦渎中学站、梅山学校站、郭巨福民村站、青峙工业区站和区环保大楼VOCs站）的所有设备以及配套的站房、站房基础、空调、防雷等的日常运行维护和管理等服务工作，服务模式为全包模式，即所运维设备在运维期间的耗材、备品备件（修复仪器设备的零部件必须是仪器原厂商的、全新的、性能合格的、型号、性能及指标符合国家现行有关技术、质量、安全标准），电费等均由运维方提供（不包含网络费用），空气自动站的设备清单如下：

| 站点 | 仪器名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔚斗小学 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 |  |
|  | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 |  |
|  | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 |  |
|  | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 |  |
|  | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030 | 1 |  |
|  | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030 | 1 |  |
|  | 零气发生器 | Thermo Fisher | M111 | 1 |  |
|  | 动态稀释仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 |  |
|  | 气象五参数 | SWARCO-LUFFT | WS500 | 1 |  |
|  | 站房、站房基础、空调、防雷及其他配套设施 | —— | —— | 1 |  |
| 梅山学校 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 |  |
|  | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 |  |
|  | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 |  |
|  | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 |  |
|  | PM10分析仪 | Thermo Fisher | 5030IQ | 1 |  |
|  | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030IQ | 1 |  |
|  | 零气发生器 | Thermo Fisher | M111 | 1 |  |
|  | 动态稀释仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 |  |
|  | 气象五参数 | SWARCO-LUFFT | WS500 | 1 |  |
|  | 站房、站房基础、空调、防雷及其他配套设施 | —— | —— | 1 |  |
| 芦渎中学 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 |  |
|  | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 |  |
|  | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 |  |
|  | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 |  |
|  | PM10分析仪 | Thermo Fisher | FH62 C14 | 1 |  |
|  | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | FH62 C14 | 1 |  |
|  | 零气发生器 | Thermo Fisher | M111 | 1 |  |
|  | 动态稀释仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 |  |
|  | 气象五参数 | SWARCO-LUFFT | WS500 | 1 |  |
|  | 站房、站房基础、空调、防雷及其他配套设施 | —— | —— | 1 |  |
|  | 臭氧校准仪 | Thermo Fisher | 49ips | 1 |  |
| 郭巨福民村 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 |  |
|  | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 |  |
|  | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 |  |
|  | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 |  |
|  | PM10分析仪 | Thermo Fisher | FH62 C14 | 1 |  |
|  | PM2.5分析仪 | Thermo Fisher | 5030 | 1 |  |
|  | 零气发生器 | Thermo Fisher | M111 | 1 |  |
|  | 动态稀释仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 |  |
|  | 气象五参数 | SWARCO-LUFFT | WS500 | 1 |  |
|  | 站房、站房基础、空调、防雷及其他配套设施 | —— | —— | 1 |  |
| 区环保大楼 | VOCs分析仪及配套设施 | 武汉天虹 | TH300B | 1 |  |
|  | 黑炭仪 | 美国MAGEE | AE31 | 1 |  |
|  | 浊度计 | 澳大利亚Ecotech | AVRORA 1000 | 1 |  |
|  | PM2.5 | Thermo Fisher | 5030i | 1 |  |
|  | 站房、站房基础、空调、防雷及其他配套设施 | —— | —— | 1 |  |
| 青峙工业区 | 硫化氢分析仪 | Thermo Fisher | 450i | 1 |  |
|  | 零气发生器 | Thermo Fisher | M111 | 1 |  |
|  | 动态稀释仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 |  |
|  | 气象五参数 | SWARCO-LUFFT | WS500 | 1 |  |
|  | HAPESITE VOCs分析仪 | 英福康 | HAPSITE ER | 1 |  |
|  | 站房、站房基础、空调、防雷及其他配套设施 | —— | —— | 1 |  |

3.技术要求

3.1 空气站运维技术要求

3.1.1 运维技术人员工作日每日远程查看仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常，并做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理。

3.1.2 每周对站房及周边进行检查，站房周边检查内容包括观察站点周边环境的变化，站点外围的道路、供电、通讯、给排水设施等，当周围树木生长超过监测规范规定的控制高度限值时，对采样有影响的树枝进行剪除并进行记录，如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，站房检查内容包括查看站房的基础设施，避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施，站房防漏防渗、气象杆和天线设施等，同时排查消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施、排风装置等，站房应注意保持内部卫生干净整洁。每周对空调运行情况进行检查，检查内容包括室内空调的是否工作正常和查看室内的温湿度。检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。站房空调机的过滤网每1个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保子站监测设备正常运行。

3.1.3每周对自动站仪器设备至少巡检1次，检查系统气路，监测仪器、数据采集存储和传输系统、校准系统和其它辅助设备等运行是否正常，检查采样总管系统、支路管线结合部和排气管路，查看是否漏气或堵塞现象，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理，定期清洗气体采样总管，每半年至少清洗一次，采样总管与支管内不能有明显积尘。

3.1.4做好运维年度的各个空气站的温湿度检定及站房防雷检测工作，温湿度检定及站房防雷检测工作。

3.1.5配备VOCs配气系统及配套的苏玛罐，并定期为两套VOCs在线监测设备配置标气。

3.1.6认真、及时做好各类记录，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括：

①每日远程监控记录表，并做好每日的空气质量平台数据审核工作

②每周巡视结果记录表

③每个月提供月度的维护记录、月度自动监测数据统计表、月度运维总结报告以及监测站相关负责人要求的其他报表统计要求。

④每年年初提供各个站点每个月的运维工作计划表

⑤运维单位应在每一个运维年度结束后提供运维站点年度的运维报告报告。

3.1.7出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达子站处理故障并将信息反馈北宁波市北仑环境保护监测站；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知北仑区环境保护监测站相关负责人。常规设备如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回监测站，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。仪器故障或者有效数据缺失超过24小时的，运维单位应提供书面的原因说明及维修情况报告。

3.1.8运维单位应针对所运维的空气站建立完善的档案管理制度，将运维的报告、维修报告、质控报告等进行统一的管理。

3.1.9运维单位每个月接受北仑区环境保护监测站技术人员的运维考核，考核要求参照3.3考核中的《环境空气自动监测站第三方运维考核办法》执行。

3.1.11  SO2自动分析仪运维要求

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4） 每月：流量检查，要求偏差小于10%

5）季度：20%跨度精密度检查，要求RSD小于5%

6）半年：5个点以上的多点校准，要求线性0.999以上，斜率0.95-1.05，截距±1%

7）每年：a. 更换标气、泵膜；

b. 按需更换易耗件（紫外灯，紫外灯座，毛细管，泵等）。

3.1.12  NOX自动分析仪运维要求

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4） 每月：流量检查，要求偏差小于10%

5）季度：20%跨度精密度检查，要求RSD小于5%

6）半年：a.5个点以上的多点校准，要求线性0.999以上，斜率0.95-1.05，截距±1%

b. 检查钼炉转化率，要求大于96%

7）每年：a. 更换标气、泵膜；b. 按需更换易耗件（4119毛细管、4127毛细管、O形圈、臭氧发生器、泵、冷堆）。

3.1.13  CO自动分析仪运维要求

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4） 每月：流量检查，要求偏差小于10%

5）季度：20%跨度精密度检查，要求RSD小于5%

6）半年：5个点以上的多点校准，要求线性0.999以上，斜率0.95-1.05，截距±1%

7）每年：a. 更换标气、泵模、红外源；b. 按需更换易耗件（毛细管、泵）。

3.1.14  O3自动分析仪运维要求

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4） 每月：流量检查，要求偏差小于10%

5）季度：a.20%跨度精密度检查, 要求RSD小于5%；b.臭氧分析仪传递一次

6）半年：5个点以上的多点校准，要求线性0.999以上，斜率0.95-1.05，截距±1%

7）每年：a. 更换泵模；b. 按需更换易耗件（毛细管、泵）；臭氧传递标准校准仪量值溯源一次。

3.1.15  动态稀释仪运维要求

1）半年：a. 零气MFC质量流量多点校准；

b. 标气MFC质量流量多点校准；c. 对内置的臭氧发生器进行标准溯源；

2）每年：按需更换易耗件

3.1.16  零气发生器运维要求

1）半年：a. 更换活性炭；

b. 更换分子筛

2）每年：按需更换易耗件

3.1.17  PM10、PM2.5分析仪运维要求

1）每日：查看平台数据

2）每周：a. 查看仪器运行和联网状况

b. 检查纸带是否有破损或边缘不光滑的情况

3）每月：a. 仪器检漏和流量检查，要求偏差小于5%

b. 清洗切割头（遇到重污染过程、沙尘天气时应在污染结束时及时清洗，飞虫、飞絮影响季节时应加密清洗）

c.浊度计检查

4）季度：a.反应室清洗

5）半年：

a.标准膜、温度、湿度检查

b.与数采的数据一致性检查

6）每年：

a.采样管路清洁，并进行气密性检查和流量检查

b.更换泵组件、O型圈，并根据需要更换配件

3.1.18 气象五参数运维要求

1）每周：记录一次仪器各显示状态参数

2）每个月：对仪器内部相关部件外部灰尘吹扫

3）每季度：对风向进行一次校准。

3.1.19硫化氢分析仪运维要求

1）每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

2）每周：a.零点检查；b. 跨度检查

3）两周：更换滤膜（污染严重时应增加频次）

4） 每月：流量检查，要求偏差小于10%

5）季度：20%跨度精密度检查，要求RSD小于5%

6）半年：5个点以上的多点校准，要求线性0.999以上，斜率0.95-1.05，截距±1%

7）每年：a. 更换标气、泵膜；

b. 按需更换易耗件（紫外灯，紫外灯座，毛细管，泵等）；

3.1.20 HAPSITE VOCs分析仪运维要求

每日：查看仪器运行是否正常，是否存在报警

每周：手动调谐，查看仪器参数；

每个月：一次5个点以上的多点校准，一次质控检查；

每两个月：更换高纯氮气；

每半年：更换内标气；

每年：a. 更换外标气、预浓缩管；b.提供5个3L瑞思泰克气袋

b. 按需更换易耗件和配件。

3.1.21 黑炭仪运维要求

1）每周：a. 直观检查，绿灯=正常；

b. 检查并记录采样流量。正确的进气应该是5.0±0.3 lpm。有必要的话调节泵的阀门，记录调节后的值。

2）两周：a. 清洗PM2.5旋风式粒径切割器；

b. 检查滤带，用完及时更换，每更换两次新滤带，更换一次旁路过滤器；

c．检查使用过的滤带上的点，查看采样点边缘是否清晰；

d. 检查磁盘，存满及时更换

3）每月：做一次外部流量检查，若流量误差大于5%，校准流量计

4）季度：更换颗粒物过滤器

5）半年：清洁光学分析室

4.1.22 浊度计运维要求

1）每日：检查仪器面板数据是否正常

2）两周：清洗切割头

3）每月：a. 零点和跨度校准；

b. 外部流量检查或校准

4）半年：a. 更换95%一次性过滤器（用于零气泵）；

b. 更换99.5%一次性过滤器（用于零气/标气）；

c．清洁光学分析室

5）每年：a. 更换标气；

b. 按需更换易耗件（灯源O型圈、光电倍增管 V型环、采样泵、参考快门、快门螺线管）

3.1.23武汉天虹在线VOCs分析仪运维要求

1）每日：a.查看仪器运行是否正常，是否存在报警；

b. 查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30%

2）每周：a. 氮氢空一体机更换硅胶；

b. 添加氢空（氮）一体机的超纯水；

c. 观察内标响应值和外标数据，调整峰窗；

d．更换采样过滤膜。

3）两周：a. 氢空一体机更换活性炭；

b. 每十天左右更换二氧化碳去除管；

c. 每十天左右更换内标；

d．每十天左右更换外标。

4）两个月：更换氮气

5）季度：a.更换MS灯丝；b.清洗冷凝器；c.5个点以上的多点校准

6）半年：a. 5个月左右更换高纯氦气

7）每年：a. 更换机械泵泵油；

b. 更换扩散泵泵油；

c．按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）。

3.2考核

考核由采购人组织实施，每个月月初采购人对中标人进行一次考核，具体考核办法如下：

环境空气自动监测站第三方运维考核办法

北仑区环境空气自动监测站（以下简称“空气站”）主要由第三方运维公司承担监测仪器的运行维护工作。为了强化对第三方运维公司的监督管理，确保空气站长期稳定运行，根据《浙江省环境空气自动监测运行管理实施细则（试行）》、《浙江省环境空气自动监测系统技术规范（试行）》（浙环发[2014]52号），《浙江省环境空气质量自动监测站运维公司管理细则（试行）》、《浙江省大气复合污染立体监测网络第三方运维技术文件》等制定本办法。本办法由北仑区环境保护监测站负责实施。

第一条  考核时间。北仑区环境保护监测站逐月实施考核，每个月的15日之前完成对上个月的考核工作。

第二条  考核人员。北仑区环境保护监测站组织2名或者2名以上技术人员组成考核组，实施具体考核工作。

第三条  具体考核内容。

1、运维计划考核，分值5分。

运维合同签订后5天内提供所运维的时间内的以月为单位运维计划，北仑区环境保护监测站参照《浙江省大气复合污染立体监测网络第三方运维技术文件》的要求进行审核，审核合格后方可实施，并作为技术资料考核的依据；未按时提交的扣2分，一次审核未通过的扣2分，两次未通过的扣5分。此项考核所得分值作为所有考核月份的基础分。

2、技术资料考核，分值20分。考核的主要内容为根据运维计划进行实施的运维工作及其记录。

2.1 运维公司每周一上午提供运维表格、校准表格及数据表格至北仑区环境保护监测站进行确认，未提供完整表格或表格内容与运维计划不符合的扣5分。

2.2 工作日上午十点之前完成数据的审核，周一或者法定节假日结束后的第一个工作日十二点之前完成数据的审核；以上审核少一次扣1分。

2.3 每台仪器少做一次运行维护扣3分。

2.4 每台仪器少做一次校准扣3分。

2.5 更换下来的耗材需保留存档并做标识，经北仑区环境保护监测站认可后方可处理掉，耗材遗失者扣3分。

2.6 每周向北仑区环境保护监测站汇报一次仪器状况，汇报缺失一次扣3分。

2.7 仪器故障时第一时间汇报，并汇报仪器恢复运行的时间；仪器故障时，发现知情不报的扣3分。

2.8 配件更换须向北仑区环境保护监测站报备，同时更换的配件需经北仑区环境保护监测站确认后方可处理，未经确认的扣3分。

3、现场考核，分值30分。

现场考核分为站房现场检查（5分）、仪器设备现场运维情况检查（5分）和设备现场质控检查（20分）

3.1站房现场检查，站房现场检查内容为：

（1）站房卫生情况检查，卫生是否干净；

（2）室内温湿度检查，温度应控制在25±5℃，湿度应控制在80%以下；

（3）站房内的标气应在有效期内；

（4）站房无漏水情况

以上检查项目，有一项不合格，即为该空气站站房检查不合格，所有运维设备均扣5分，扣完为止。

3.2 仪器设备现场运行情况检查，主要内容包括：

（1）仪器设备运行是否正常，是否有报警情况；

（2）气态污染物滤膜是否干净，硅胶更换是否及时，浊度计零气过滤器是否干净，更换是否及时；

（3）气态污染物采样总管是否干净（每年抽查一次）；

（4）颗粒物、黑碳仪切割头是否干净，清洗是否及时；

（5）VOCs的硅胶等耗材是否更换及时

以上检查项目有一项不合格，即为空气站该台设备现场运行检查不合格，扣5分，其中采样总管检查不合格，即为所有其他污染物现场检查不合格，均扣5分，扣完为止。

3.3 设备质控检查，主要内容包括：

（1）气态污染物、浊度计跨度检查，偏差应小于10%；

（2）气态污染物流量检查（每半年抽查一次），偏差小于10%；

（3）颗粒物、黑碳仪的流量偏差应小于5%；

（4）颗粒物标准膜片检查，偏差应小于2.5%（每半年抽查一次）；

以上检查项目不合格即为该设备现场质控检查不合格，该设备现场质控扣20分，扣完为止。

（5）VOCs质控检查，应确保90%及以上的监测因子的偏差小于30%，质控偏差小于30%的因子数低于90%的，每多一种扣一分，扣完为止。

4、有效数据获取率考核，分值25分。考核的主要内容为每台仪器的有效数据获取率，VOCs的有效数据统计以“小时”为单位，其余监测设备的有效数据统计以天为单位（日有效小时数在20小时以上，包括20小时的为当日数据有效）。计算结果遇到小数进行四舍五入处理。

每台监测仪器的有效数据获取率须满足附表1中要求档；若有效数据获取率满足附表1中第一档的扣2分，满足附表1中第二档的扣5分，满足附表1中第三档的扣10分，满足附表1中第四档的扣25分。说明，在线VOCs监测仪的小时数据有效应满足该小时监测有效因子数占总监测因子数的比例≥90%。

5、服务承诺考核，分值20分。主要考核内容为日常运维工作人员、工作车辆的配置及所需备品耗材供应等方面的服务承诺。

5.1 工作人员、工作车辆未符合承诺要求的，扣5分。

5.2 在线VOCs监测仪的耗材与常规仪器的备品、配件、耗材超过24小时未到位的扣5分，超过48小时未到位的扣10分，超过72小时未到位的扣15分；在线VOCs监测仪发生故障，需尽快恢复运行，故障超过两天且未提供备机的扣5分。

5.3上级检查或者生态环境分局过程中出现故障情况，该故障设备的服务承诺直接扣20分。

第四条  考核结果应用

4.1 依据第三条中的五项具体考核内容对运维工作进行评分，每台监测仪器进行单独评分，计算每个空气站内各台监测仪器的单独得分的算术平均值得出该空气站的总评得分，计算结果保留一位小数。若空气站的运维工作结果总评得分高于90分（含90分）的，考核月的运维费用不做调整；若总评得分介于90分和80分（含80分）之间的，考核月的运维费用计算公式为：（该空气站年运维费/12）×(考核得分/100)；若总评得分低于80分，考核月的运维费用（该空气站年运维费/12）全部扣除。

4.2 考核结果将纳入下一次运维工作招标的评分依据。

第五条  考核结果通报

北仑区环境保护监测站每月20日前将上个月的考核结果通报给承担运维工作的公司负责人，同时将考核结果存档。

附表1：

| 设备名称 | 型号 | 有效数据获取率（p%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要求档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
| 二氧化硫分析仪 | TE43i | 95≤P | 85≤P<95 | 75≤P<85 | 55≤P<75 | P<55 |
| 二氧化氮分析仪 | TE42i | 95≤P | 85≤P<95 | 75≤P<85 | 55≤P<75 | P<55 |
| 一氧化碳分析仪 | TE48i | 95≤P | 85≤P<95 | 75≤P<85 | 55≤P<75 | P<55 |
| 臭氧分析仪 | TE49i | 95≤P | 85≤P<95 | 75≤P<85 | 55≤P<75 | P<55 |
| PM10分析仪 | SHARP5030 | 90≤P | 80≤P<90 | 70≤P<80 | 50≤P<70 | P<50 |
| PM2.5分析仪 | SHARP5030 | 90≤P | 80≤P<90 | 70≤P<80 | 50≤P<70 | P<50 |
| PM10分析仪 | FH62C-14 | 90≤P | 80≤P<90 | 70≤P<80 | 50≤P<70 | P<50 |
| PM2.5分析仪 | FH62C-14 | 90≤P | 80≤P<90 | 70≤P<80 | 50≤P<70 | P<50 |
| 硫化氢分析仪 | TE450i | 95≤P | 85≤P<95 | 75≤P<85 | 55≤P<75 | P<55 |
| 在线VOCs监测仪 | TH300B | 75≤P | 65≤P<75 | 55≤P<65 | 35≤P<55 | P<35 |
| 在线VOCs监测仪 | HAPSITE ER | 75≤P | 65≤P<75 | 55≤P<65 | 35≤P<55 | P<35 |
| 在线VOCs监测仪 | TT24-7 | 75≤P | 65≤P<75 | 55≤P<65 | 35≤P<55 | P<35 |
| 黑碳仪 | MAGEE AE31 | 85≤P | 75≤P<85 | 65≤P<75 | 45≤P<65 | P<45 |
| 浊度计 | Aurora 1000 | 80≤P | 70≤P<80 | 60≤P<70 | 40≤P<60 | P<40 |
| PM1分析仪 | SHARP5030 | 90≤P | 80≤P<90 | 70≤P<80 | 50≤P<70 | P<50 |

二、商务需求

| 项目名称 | 宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 最高限价：1020000元/年。 |
| 服务期 | 本项目一招贰年，合同每年一签，采购人有权根据上年合同履约考核及财政资金审批等情况决定是否续签。 |
| 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内。 |
| 付款方式 | 1、合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，采购人支付合同金额的30%的预付款，预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款。 2、项目运维服务一年合同期满后，根据考核情况支付服务费用。 |
| 服务地点及要求 | 北仑区，6个环境空气自动监测站（包括蔚斗小学站、芦渎中学站、梅山学校站、郭巨福民村站、青峙工业区站和区环保大楼VOCs站）的所有设备以及配套的站房、站房基础、空调、防雷等的日常运行维护和管理等服务工作，服务模式为全包模式，即所运维设备在运维期间的耗材、备品备件、电费等均由运维方提供（不包含网络费用）。具体详见本招标文件要求。 |

第三章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目。 |
| ★2 | - 本项目最高限价为1020000元/年，超过最高限价的报价将导致无效； 2、本项目报价为完成服务所需的所有相关费用。投标报价：报价包括但不仅限于完成人工工资、服务所需器材、所运维设备在运维期间的耗材、备品备件、电费等均由运维方提供（不包含网络费用）、管理费、保险费、利润、规费、税金、风险、培训等所发生的全部费用；其中人员基本工资不得低于宁波市政府相关部门最新发布的宁波市最低劳动工资。供应商应考虑潜在的市场风险及政策风险，在合同履行期间如遇法定基本工资上调等政策性因素的情况，合同价均不作调整。 3、不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：本项目投标保证金不作要求。 |
| 4 | 现场踏勘：不组织，供应商可自主前往现场踏勘。 |
| 5 | 答疑与澄清：供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是采购文件的组成部分，并将以书面（网上发布）形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购单位将于递交投标文件截止日期前书面（网上发布）通知所有已报名的供应商。 |
| 6 | 投标文件组成： 1、本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： ★（1）投标人应在“政采云”上传电子加密投标文件。 （2）以U盘存储符合“政采云”要求的数据电文形式的备份电子投标文件，数量1份 （不作强制要求，投标人自行决定是否提供）。 注：中标供应商领取中标通知书前补交纸质投标文件为电子投标文件的打印件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）3份，并加盖公章。 2、投标人的投标文件一律不予退还。 |
| ★7 | 递交投标文件截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 招标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评审办法及评审标准：详见第四章 |
| 10 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于(1) 宁波公共资源交易网北仑分网（http://beilun.bidding.gov.cn)、(2)宁波市政府采购站点（www.nbzfcg.cn）、(3) 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）网站。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还：本项目履约保证金不作要求。 履约保证金金额：本项目履约保证金不作要求。 |
| 13 | 采购资金来源：财政资金 |
| ★14 | 付款方式：符合本招标文件要求的付款方式。 |
| 15 | 投标文件有效期：自首次递交投标文件截止之日起90天。 |
| 16 | 解释：本招标 文件的解释权属于采购单位。 |
| 17 | 是否为专门面向中小企业的采购项目：是。 |
| 18 | 中小企业信用融资的相关政策: 中小企业信用融资：供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-[融资服务]，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 19 | 招标服务费： 1、招标代理费取费参照如下“服务招标”标准下浮30%计取，按照中标通知书确定的中标总金额计算，向成交供应商收取中标服务费： 与本次投标相关的款项都汇入以下账户： 开户银行：中国光大银行宁波北仑支行 账号：76820188000227370 户名：宁波杜威工程项目管理有限公司 2、成交供应商应在接到采购代理机构通知后5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费； 3、因预成交供应商原因导致本次采购失败的，预成交供应商依旧按本条约定向代理机构支付服务费。因商原因导致本次采购失败的，预成交供应商依旧按本条约定向代理机构支付服务费。 |

一   总  则

（一） 适用范围

本公开招标文件适用本项目招标项目的采购、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购单位提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指招标 文件规定供应商须提供的食品加工服务。

4.“项目”系指供应商按招标 文件规定向采购人提供的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第四章）。

（五）费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体报价

本项目不接受联合体报价。

（七）转包与分包

本项目不允许转包，不得分包。

（八）特别说明：

★1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★2.供应商应仔细阅读招标 文件的所有内容，按照招标 文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其投标文件无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结 果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：详见招标公告。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《投诉书范本》。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在递交首次投标文件截止时间前五日内，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人，并要求受收人进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。不足五日的，采购单位将顺延提交首次投标文件截止时间，并以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有招标文件受收人。

2. 报名下载招标文件的潜在供应商对招标文件有异议，应知其权益受到损害之日起七个工作日内。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

3.没有提出异议且又参与了该项目招标的供应商将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件

（一）投标文件的形式和效力

1、投标文件的形式

投标文件分为电子投标文件和备份投标文件。备份文件为以存储介质（指U盘）的数据电文形式的备份投标文件。

（1）电子投标文件，按“政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

（2）以存储介质（指U盘）的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南”制作的备份文件。

投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件不得涂改。除投标报价外，若有修改错漏处，须投标人盖印章或者法定代表人、授权委托人签字或盖印章。投标文件内容不完整、内容错误、表述不清、编排混乱、字迹潦草等导致投标文件被误读、漏读、解读不一或者查找不到等引起的一切后果由投标人负责。

2、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以存储介质（指U盘）的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标无效。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格证明文件包括：

（1）资格条件自查表（见第六章 格式1）；

（2）资格证明文件：

·有效的营业执照复印（或扫描）件（加盖公章）；

·法定代表人的身份证明或法定代表人授权书（供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书）（见第六章 格式2）；

·供应商声明书（见第六章 格式3）；

·供应商基本情况表（见第六章格式4）。

（3）中小企业声明函（见第六章 格式5）；注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，见第六章 格式6）。

2、技术商务文件包括：

（1）符合性自查表（格式附后）；（见第六章 格式7）；

（2）技术响应表；（见第六章 格式8；

（3）商务条款响应表（见第六章 格式9）；

（4）类似项目业绩表（见第六章 格式10）；

（5）评分标准或采购文件需要提供的相关评审内容及证明材料（具体详见评分标准），格式自拟。

（6）其他供应商认为需要提交的商务技术资料。

3、报价文件包括：

（1）报价函（见第六章格式11）；

（2）报价一览表（见第六章格式12）；

（3）报价明细表（见第六章格式13）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.上述组成投标文件的各项资料中本招标采购文件的有规定格式的，应统一按本招标采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标文件在提供对服务要求响应（偏离）表的应答时，对招标采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

（三）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及供应商与采购单位就有关招标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2报价计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）报价要求

1、投标人以人民币报价，其他币种视同未响应。

★2、投标报价按采购文件提供的格式填写。报价应是履行合同的最终价格，包含税费一切费用。不允许有选择性投标报价，投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

★1.自递交首次投标文件截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.成交供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

本项目投标保证金不作要求。

（七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人须在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台，可提供以U盘介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 以u盘介质存储的数据电文形式的备份投标文件密封后递交：

2.包装封面上应注明（备份电子投标文件）投标项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址，并加盖投标人公章。

3.逾期送达或者未按照采购文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

4.如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6.投标人应在投标截止时间之前完成电子投标文件的上传，并可以对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改电子投标文件的，应发先撤回原文件，补充修改后重新上传。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上交的投标文件，将被拒收。

四、开标

（一）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.在系统上开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并作开标记录。投标人不足3家的，不得开标。

3.对资格证明文件、商务技术文件、报价文件进行评审。

4.通过资格审查和符合性审查的投标人不足3家的，不再进行详细评审。

5.在系统上公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

6.在系统上公布评审结果。

7.开标会议结束。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启该投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 资格审查

1、开标后，采购人代表和采购代理机构按照采购文件的要求，对投标人提供的资格证明文件进行评审，确定合格投标人。

2、经审查，合格投标人大于3家的，进入评标程序环节。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评 标

（一）评标委员会组成

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成或全部由评审专家组成。

（二）评标的方式与原则

按照政府采购的法律法规、采购文件、评标方法及评分标准对投标文件进行评审，投标文件以外的补充、纠正、佐证等一概不予认可，依法进行澄清、说明、纠正除外。

评标委员会应遵循公平、公正、客观的原则，按采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件进行评标、定标。

评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。不向外界透露任何与评标有关的内容。

任何单位和个人不得干扰、影响评标工作的正常进行。

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查,以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2、通过符合性审查合格投标人不少于3家的，评标委员会按照采购文件中规定进行评审。投标文件中的存在含义不明确、同类事件表述不一致或者有明显笔误、小数点移位、计算错误等问题，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，其内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由法定代表人(企业负责人)或被授权人签字。投标人代表未到场不能作出澄清、说明、纠正的，投标人拒绝澄清、说明、者纠正的，投标人澄清、说明、纠正的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

4、评标委员会按照采购文件中规定对符合性审查合格的投标文件评审后，依据评标方法和标准对资信商务、技术和价格综合评估比较与评价。

5、评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，按得分由高到低顺序推荐（确定）中标候选人。

（四）错误修正原则

开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

不同文字投标文件的解释发生异议时，以中文文本和法定计量标准为准。

按上述要求修正错误后投标人不同意的可书面提出意见，但其投标文件作为无效投标处理。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(企业负责人)或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标被视为无效投标。投标人不得通过对投标文件修正、撤消不符合要求的条款或通过投标文件以外的补充、纠正、佐证等，使其投标成为实质上响应的投标，依法进行澄清、说明、纠正除外。

1、有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按采购文件要求提交投标保证金的；（如有）

（2）投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的或未通过资格审查的；

（4）投标文件格式项目内容不齐全、意思表述不明确、前后矛盾、使用文字、计量单位不符合采购文件要求的（评标委员会认定为笔误、小数点移位等，允许其当场更正的除外）；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（6）对采购文件中标有“★”条款发生负偏离的。

（7）未在规定期限内或未按规定方式获取采购文件的。

（8）投标人未在规定期限内在政采云平台成功上传加密投标文件的。

2、在资格、商务、技术评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假的；

（2）明显不符合采购文件标明的技术指标、质量标准的;

（3）允许偏离的技术、性能指标，偏离项或值超过采购文件规定的；

（4）投标技术方案不明确，存在二个或二个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（5）擅自改变采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）对采购文件中标有“★”的条款发生负偏离的。

3、在价格评审时，有下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币或未按照采购文件标明币种报价的；

（2）报价超出采购上限价，采购人不能支付的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）法律法规或采购文件明确规定应作为无效投标的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

★4、电子投标文件解密失败或未在规定时间内成功解密，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

★5、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）评标过程的保密

采用不公开方式评标。凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人或授权评标委员会确定中标人。

八、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（二）履约保证

1.本项目履约保证金不作要求。

九、投标人不足3家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定处理。

十、特别说明

1. 本项目为专门面向中小企业采购。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。投标人参加本项目政府采购活动，必须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件第六章投标文件格式）。

- 执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

2.1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.4、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.5、《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

★5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

第四章  评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

1.评标原则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

2.评标办法

本次招标采用综合评分法。满分100分。

3.评标组织

采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评审专家或全部由评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

4.评标程序

4.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。开标会议由采购代理机构组织，按招标文件的规定对投标人的基本情况进行审核。

4.2本次公开招标投标文件同时开启资格证明文件、商务技术文件、开启报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。

4.3根据各有效投标人的商务技术得分和报价得分之和计算各投标人的综合得分（总得分保留小数点后二位）。

4.4按照评标办法，评标委员会推荐中标候选人，经采购人确认中标供应商后，最后在招标公告发布的网站上公布评标结果。

5.评标过程

5.1 初步审查

初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性检查。采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

审查投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效投标处理，不予进入详细评审。（具体见本招标文件第三部分投标无效的情形）

5.2澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委参照本部分附表（评分标准表）打分。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权），评审小组组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.4中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排序第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定相对排序（先抽中者排序在前）。

采购人根据评审报告推荐的中标候选人确定中标供应商。

特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

5.5中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公告，并同时向中标供应商发出中标通知书。

- 评分标准

- 评分标准（兼评委打分表）

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分 （70分） | - 1.整体运维服务方案 - （25分） | （1）评标委员会根据供应商对本项目了解熟悉程度、理解及分析情况的详细性、全面性和扩展性等内容进行综合评审，本项最高6分。 对本项目了解熟悉程度较高、理解及分析情况较好，完全符合项目实施需求的得4.5-6.0分；了解熟悉程度一般、理解及分析情况基本合理，存在一定欠缺，但基本符合项目实施需求的得3.0-4.5分；了解熟悉程度、理解及分析情况片面或内容缺失，仅能部分满足项目实施需求的得0-3.0分。 | 主观分 |
|  |  | （2）评标委员会根据供应商提供的投标文件针对本项目制定的总体运维服务方案与需求的吻合性、全面性、可操作性等进行综合评审，本项最高7分。 投标文件针对本项目制定的总体实施服务方案与需求较吻合、较全面、可操作性较好，完全符合项目实施需求的得5.0-7.0分；总体实施服务方案与需求的吻合性、全面性、可操作性基本合理，存在一定欠缺，但基本符合项目实施需求的得3.0-5.0分；总体实施服务方案内容与需求的吻合性、全面性、可操作性等内容较片面或内容缺失，仅能部分满足项目实施需求的得0-3.0分。 | 主观分 |
|  |  | - （3）评标委员会根据供应商提供的投标响应文件，对其针对本项目整体运维服务的工作安排及计划，工作流程的清晰程度和实施的可操作性情况进行综合评审，本项最高6分。 本项响应内容全面，科学合理，吻合度强，针对性强的，得4.5-6.0分；对内容不够，科学合理性一般，吻合性，针对性一般的，得3.0-4.5分；内容不够全面，逻辑性差，无吻合度，无针对性的，有明显漏洞或不合理的，得0.1-3.0分。 | 主观分 |
|  |  | - （4）评标委员会根据供应商提供的投标响应文件，对其针对本项目整体服务的保障措施及质量保证措施，各项措施保障综合能力性、可操作性、针对性等进行综合评审，本项最高6分。 本项响应内容全面，科学合理，吻合度强，针对性强的，得4.5-6.0分；对内容不够，科学合理性一般，吻合性，针对性一般的，得3.0-4.5分；内容不够全面，逻辑性差，无吻合度，无针对性的，有明显漏洞或不合理的，得0.1-3.0分。 | 主观分 |
|  | - 2.拟投入本项目的人员、设备、耗材等情况 - （22分） | （1）投标人针对本项目配备的专人驻扎在监测站协助监测站相关负责人进行空气自动站的管理、数据审核、统计等相关工作，拟配专人驻点服务人员持有省级或省级以上生态环境主管部门认可的环境自动监测技术考核合格证的得3分，拟配专人驻点服务人员未持有上岗证的，仅得1分，本项最高3分。（投标文件中提供该考核合格证书原件扫描件及该人员在本单位最近3个月缴纳的社保证明资料，未提供的或资料提供不全的，不得分）。 | 客观分 |
|  |  | - （2）根据供应商为本项目所列清单的设备的耗材、备品备件库的情况进行综合评寂，本项最高5分。库内相关配件耗材较全的，能完全满足本次采购要求，充分保障本项目运维服务的，得4.0-5.0分；库内相关配件耗材一般，能满足本运维服务项目日常要求的，得3.0-4.0分；库内相关配件耗材较少或未提供的，仅能基本满足本运维服务项目要求，或存在一定缺隙的，得0.1-3.0分。 - （需提供本运维项目相关的的设备所对应的耗材或备品备件清单，并提供相关证明材料）。 | 主观分 |
|  |  | - （3）根据供应商为本项目所建立的备机情况酌情进行打分，本项最高5分。相关备机较全较多的，得4.0-5.0分；相关备机数量一般的，得3.0-4.0分；相关备机较少的，得0.1-3.0分。不提供的不得分。 - （需提供本运维项目相关的设备备机，并提供相关证明材料）。 | 主观分 |
|  |  | - （4）应商针对本项目运维服务具有VOCs配气的能力，公司自己配备有配气系统的得5分；未配备配气系统，租赁其他单位配气系统，且提供租赁协议的得3分，未提供的不得分。（需提供相关证明材料） | 客观分 |
|  |  | （5）供应商能提供本项目现有的两套VOCs设备厂家或者国内代理商提供的售后服务承诺函的，每套得2分，本项最高4分，未提供的不得分。 | 客观分 |
|  | 3.故障和应急响应方案情况（5分） | 评标委员会根据投标人提供的投标文件中针对本项目制定的故障处理和应急处置等措施方案的完整性、可行性、针对性等内容进行综合评审，本项最高5分。完全符合项目实施需求的得4.0-5.0分；总体实施服务方案与需求的吻合性、全面性、可操作性基本合理，存在一定欠缺，但基本符合项目实施需求的得3.0-4.0分；总体实施服务方案内容与需求的吻合性、全面性、可操作性等内容较片面或内容缺失，仅能部分满足项目实施需求的得0-3.0分。 | 主观分 |
|  | - 4.服务便捷性（5分） | - （1）针对本项目提供的保障运维车辆两辆，本项最高2分。车辆为投标公司所有的每辆得1分，总分2分；若租赁的，每有1辆得0.5分，最高1分。（投标文件中提供以下资料①车辆设备提供车辆照片、购车发票、车辆行驶证及机动车登记证书清晰扫描件或复印件，租赁的还须提供租赁合同原件扫描件，未提供的或提供但不符合要求的，不得分）。 | 客观分 |
|  |  | - 根据投标人拟投入本项目所在地的服务机构的稳定性、项目实施期间配合服务的便捷程度等方面进行综合评审，本项最高3分。 - （已设置服务机构证明资料：为自有房产的，投标文件中提供房产证复印件，房屋所有权人名称与投标人名称一致；租赁房产的，投标文件中提供租房合同复印件；承诺中标后设置服务机构的投标文件中提供相应承诺书）。 | 主观分 |
|  | 5.公司认证及相关证书 （10分） | （1）投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每有1个证书得1分，本项最高5分。 注：提供的相关证书状态须为有效，且提供查询网站截图。未提供或提供不符要求的，不得分。 | 客观分 |
|  |  | （2）投标供应商持有省级或者省级以上的生态环境主管部门认可的常规空气自动站考核合格证人员证书的，每有1人次的，得0.5分，最多得2.5分；公司持有省级或者省级以上的生态环境主管部门认可的含有VOCs的考核合格证人员证书的，每有1人次的，得0.5分，最多得2.5分。（投标文件中提供该考核合格证书原件扫描件及该人员在本单位最近3个月缴纳的社保证明资料，未提供的或资料提供不全的，不得分）本项最高5分。 | 客观分 |
|  | 6.类似业绩 （3分） | （1）2021年1月1日（以合同签订日期为准）起至今投标人承接过的同类设备（环境空气自动监测国六项，即SO2分析仪、NOx分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪）维护项目，每提供1种合同的，得0.5分，最多得1.5分； （2）2021年1月1日（以合同签订日期为准）起至今投标人承接过的与本项目中相同的VOCs品牌型号的设备的运维，每有一种品牌的运维合同的，得0.5分，最多得1.5分。 注：投标文件中提供合同原件的复印（扫描）件加盖供应商公章，未提供或提供但不符合要求的，不得分。 | 客观分 |
| 报价分（30分） |  | 评标基准价：满足招标要求的有效投标（初步评审合格且商务、技术、报价部分评审合格）且参与评审的价格最低（经评议后，少数服从多数原则，评标委员会认为该投标报价漏项或报价不合理的除外）的为评标基准价，得30分。参与评审的价格等于评标基准价的其价格得分得满分30分。 参与评审的价格=投标报价 投标报价较低或报价不合理的，将有可能影响合同履行，评标委员会可以要求投标人做出说明，并提供必要的成本测算资料；投标人不能说明其报价合理性又未提供成本测算资料的作无效标处理；投标人虽然提供了成本测算资料，但评审委员会多数（小数服从多数原则）成员认为其成本测算依据不合理的，将作无效标处理。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30%×100。 注：1、投标人的报价超过最高限价（不含最高限价）的作无效报价。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |
| 合计满分100分 |  |  |  |

注：1、各评标小组成员自行按以上参考分值评分，最多保留1位小数。

2、评审得分小数点后保留两位数，第3位小数四舍五入。

# 第五章  政府采购合同草案条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或                          法定代表人或

代理人（签字）：                      代理人（签字）：

电话：                                电话：

签订日期：

签订地点：

依照《中华人民共和国政府采购法》，                                项目（招标编号：     ）于    年   月  日进行公开采购招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目名称：

二、服务期限：          ，自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

三、合同金额：

3.1合同金额（含税价）为          元（大写：      元整）。

3.2本项目合同履行期间，合同价均不因市场因素和政策因素（包括最低工资调整）的变动而调整。

四、项目内容

4.1内容：     （详见采购需求）                                    ；

4.2乙方应保证所提供的货物（服务）或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权；

4.3如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。

五、甲方应当指定甲方现场代表负责本项目内部相关协调及配合工作，并负责组织项目的服务工作。

六、合同价款的支付方式：

6.1项目费用支付方式：

6.1.1合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人收到中标人开具的发票及预付款保函后，采购人支付合同金额的30%的预付款，预付款保函由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款等同金额。中标人于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款。

6.1.2项目运维服务一年合同期满后，根据考核情况支付服务费用。

说明：预付款保函应由银行、保险公司等机构出具且与预付款同等金额。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

乙方银行账户信息和纳税人信息

开户行：

银行地址：

户名：

账号：

纳税人识别号：

地址：

电话：

七、保密条款

7.1本合同一方(“披露方”)对其向本合同另一方(“接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供/披露的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术(统称“保密资料”)享有合法所有权及其他权利。

7.2接受方应将保密资料作为商业秘密予以保护。除本合同授权实施的行为外，接受方不得将保密资料部分地或全部地对外披露。接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

7.3接受方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。接受方应当在合同终止或解除时将保密资料原件全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

7.4当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非接受方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由接受方独立开发的。

（3）由接受方从没有违反对披露方的保密义务的人合法取得的。

（4）法律要求接受方披露的，但接受方应在合理的时间提前书面通知披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

7.5本保密条款有效期为本合同生效之日起     年。

7.6本条约定不适用于各方向其关联公司提供或披露保密资料的情形。

八、合同变更

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

九、违约责任

9.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

9.2乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的，每逾期 1 日，乙方应当按照合同总费用的 0.3% 向甲方支付违约金。如违约金数额累计达到合同总费用的 10% 时，甲方有权终止本合同。

9.3乙方提供技术服务不符合本合同要求的，乙方应当负责更正和修改，并承担由此产生的费用。

9.4无论本合同其他条款是否有相反约定，乙方根据本合同承担的各项责任之累积，不得超过合同总费用；乙方对甲方的可得利益损失、商业信誉损失以及其他间接损失或后果性经济损失不承担责任；甲方数据属甲方所有，甲方应负责数据备份，乙方对甲方数据的丢失或损坏不承担责任。

9.5除本合同第九条约定情形和法律规定外，乙方无须对第三方向甲方提出的索赔请求承担任何责任。

十、 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定          为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十一、双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

11.1发生不可抗力。

十二、 法律适用和争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第（2）种争议解决方式：

（1）将该争议提交[/]仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在[/]进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向 北仑区人民法院 起诉。

12.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须招标人审批，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.4 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份。

甲方：                                乙方：

地址：                                 地址：

法定代表人或委托                       法定代表人或委托

代理人（签字或盖章）：                 代理人（签字或盖章）：

签订地点：

签订日期：      年   月   日

第六章  投标文件格式

外密封包封皮格式：

致                    ：

项目名称：  宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目

项目编号： NBDW-20251068

供应商全称（加盖公章）：

《资格证明文件》或《技术商务文件》或《报价文件》

开标时启封

文件封面格式：

《资格证明文件》或《技术商务文件》或《报价文件》

正本或副本

项目名称： 宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目

项目编号：  NBDW-20251068

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人(或全权代表)签字：

日期：      年      月       日

一、资格证明文件格式：

格式1：

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 | 1、投标人具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 2、投标人具有有效的营业执照。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 3、提供法定代表人资格证明/法定代表人授权委托书。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 4、投标人关于资格的声明函。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 5、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 6、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 投标人提供中小企业声明函；注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |
|  | 7、招标文件规定的其他资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（）页-（）页 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式2：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         < 供应商名称 >           的法定代表人。为你单位组织的招标项目编号为 NBDW-20251068 的宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：                   年        月          日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目：

< 供应商名称 >          法定代表人     < 法定代表人姓名 >     授权本单位      < 全权代表任职部门 >   <全权代表姓名>      为本公司的合法全权代表，参加贵处组织的 宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目（项目编号：NBDW-20251068）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，无转委权，特此声明。

供应商全称（加盖公章）                                       法定代表人（签字或盖章）                                     被授权人（签字）                                             日  期

附：

全权代表姓名：                    性别：        年龄：          部门：                职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

后附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面），加盖公章。

格式3：

投标人资格声明函

宁波杜威工程项目管理有限公司：

关于                           项目（项目编号：　　      　），我方愿意参加投标，并郑重声明如下：

1、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方满足本项目政府采购要求的特定条件及资格。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

4、我方不是采购人的附属机构；与采购人聘请的为此项目进行设计、编制规范、提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何直接或间接的关联。

5、本公司（企业）的法定代表人与所参投的本招标项目的其他投标人的法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

6、本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标人盖章（公章）：

日  期：

格式4：

供应商一般情况

项目名称：

项目编号： NBDW-20251068

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效证书复印扫描件） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有独立投标申请人或联合体成员都须填写此表；

投标人盖章（公章）：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：     年   月   日

格式5：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）  的        （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目（标的名称） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

风险提示：

1.对于非面向联合体的项目，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。

2.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件： 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

格式6：

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

二、技术商务文件格式：

格式7：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合 性审 查 | 1、按招标文件要求进行签署、签章。电子投标文件符合招标文件要求。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8、未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式8：

技术响应表

项目编号：NBDW-20251068

项目名称： 宁波市生态环境局北仑分局空气站运维服务采购项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

1、技术服务条款内容主要是针对招标文件有关的需求和技术参数指标等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或盖章：

日期：          年     月     日

格式9：

商务条款响应表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：  NBDW-20251068

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
|  | … |  |

备注：

    - 商务条款内容主要是针对招标文件有关的付款条件、服务期等内容。其中付款条件、服务期不得负偏离。

    - 无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

格式10：

类似项目业绩表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：  NBDW-20251068

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件或扫描件，并加盖投标人公章。

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年    月   日

三、报价文件格式

格式11：

投 标 函

致：   （招标人）

<供应商名称>      正式授权    <供应商代表姓名、职务、职称>    为我方代表，参加贵单位组织的    <项目名称、项目编号>    项目公开招标的有关活动，并对此招标项目进行投标。

1、本项目投标总价见所附《开标一览表》。

2、我方同意在本招标项目招标文件中规定的开标日起九十日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、提供招标文件规定的全部投标文件，包括“政采云”上提供电子投标文件全套1份。以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量     份。

5、如果我方中标，保证忠实地执行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

6、我方保证遵守招标文件的全部规定。

7、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

8、我方愿意向你中心提供任何与本招标项目投标有关的数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审查全部招标文件，在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：                电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日 期：    年    月   日

格式12：

开 标 一 览 表

投标人全称：                           （公章）

项目编号：  NBDW-20251068

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 投标报价 （人民币：元/年） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 本项目一招贰年，合同每年一签，采购人有权根据上年合同履约考核及财政资金审批等情况决定是否续签。 |
| 投标总报价：人民币 （大写） 元整每年。为含税价。 |  |  |  |  |

说明：

1、投标总价应为供应商提供本项目采购范围内服务所需的一切费用。

2、本表格的“投标总价”应与投标报价明细表的“投标总价”一致。

应商（盖章）：

法定代表人(或全权代表)签字或盖章：

日期：

格式13：报价明细表

报价明细表

| 序号 | 内 容 | 报价金额（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 报价合计（元/年）：（大写） |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行增加或删减行数。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日