公开招标采购文件

项目编号：             高正代咨[2024]第1059号

项目名称：鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据采购项目

采 购 人：            宁波市生态环境局鄞州分局

采购代理机构：           宁波高正工程管理有限公司

2024年08月

温馨提醒

- 投标文件应按招标采购文件要求将“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及报价的内容，否则作无效报价处理。

3、采购人可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于报价现场解密电子投标文件。

目    录

第一章  采购公告	1

第二章  投标资料表	5

第三章  供应商须知	7

第四章  合同条款	18

第五章  采购需求	25

第六章  评定成交的标准	39

第七章  投标文件格式（部分）	48

# 采购公告

项目概况

鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取招标采购文件，并于 2024年08月27日 9 点 30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：高正代咨[2024]第1059号

项目名称：鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据采购项目

预算金额（元）：1610000元/年

最高限价（元）：1426000元/年

采购需求：

标项名称：鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据采购项目

数量：不限

预算金额（元）：1610000元/年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据采购服务，具体详见“第五章  采购需求”。

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起至2024年10月31日前设备通过安装调试，经采购人确认后正式进入水质自动监测数据服务期，服务期限为3年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商须需提供相关证明资料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年08月06日至2024年08月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：供应商直接登录“浙江政府采购云平台”（http://www.zcygov.cn/）进行网上报名并下载电子采购文件。（网上未报名的，将被拒绝投标）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年08月27日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

开标时间：2024年08月27日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区政务服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2.2各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见供应商CA申领操作指南https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.3本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（鄞州区）网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。

2.4供应商提交备份电子投标文件方式：

2.4.1采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交：

供应商须在2024年08月26日16:00（北京时间）前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。

备份电子投标文件邮寄地址为：浙江省宁波市鄞州区嘉恒广场写字楼B座10楼

收件人：程老师     联系方式：13250960121

2.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在投标当天可安排一名授权代表递交至开标室，详见电子显示屏。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市生态环境局鄞州分局

地址：鄞州区首南街道惠风东路258号

传真： /

项目联系人（询问）：乌老师

项目联系方式（询问）：0574-89189547

质疑联系人：林老师

质疑联系方式：0574-89189547

2.采购代理机构信息

名称：宁波高正工程管理有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区嘉恒广场写字楼B座10楼

传真：/

项目联系人（询问）：程老师

项目联系方式（询问）：13250960121

质疑联系人：杨诗雨

质疑联系方式：15906570171

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真:/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市生态环境局鄞州分局 联系人：乌老师 联系电话：0574-89189547 联系地址：鄞州区首南街道惠风东路258号 |
|  | 采购代理：宁波高正工程管理有限公司 联系人：程老师 联系电话：13250960121 联系地址：宁波市鄞州区嘉恒广场写字楼B座10楼 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| ★3 | 供应商的资格要求：详见采购公告 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | - 投标报价： - 1、本次采购最高限价：1426000元/年；投标报价超过最高限价的作无效标处理。本项目服务期限为三年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。 - 2、报价构成：投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于完成招标内容所需的诸如仪器设备的使用费、资料收集费、人员费用、技术支持费、专家论证费、会务费、验收费、资料费、培训费等相关费用、中标服务费以及保险费、风险费、管理费、税金、利润、税金等服务过程中可能涉及合同中明示或暗示的一切费用。 - 3、不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| ★6 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| ★7 | 保证金金额：无。 |
| ★8 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以 U 盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 - 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 |
| 9 | 投标截止时间和地点：详见第一章 采购公告“投标截止时间和地点”。 |
| 10 | 采购标的：鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据采购项目。 所属行业：其他未列明行业。 行业划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。 |
| 11 | 评标委员会的组建：5人（含）以上单数组成（由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二）。 评审专家确定方式：在浙江省政府采购评审专家库宁波分库（政采云）中随机抽取。 |
| 12 | 本项目信息发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（鄞州区） |
| 13 | 中标服务费： 1、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2、中标服务费金额：参考国家计委计价格【2002】1980号文件、发改价格【2011】534号文件规定的服务类招标费率下浮20%，按照中标总金额向成交供应商收取中标服务费。 成交供应商应在代理机构发出成交通知书5个工作日内向本代理机构分别支付中标服务费。 中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 收 款 人：宁波高正工程管理有限公司 开户银行：中国银行宁波市江东支行 银行账号：380558329639 |

# 第三章  供应商须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1．“采购单位”系指组织本次招标的“宁波市生态环境局鄞州分局”。

2．“采购代理机构”系指组织本次招标的“宁波高正工程管理有限公司”。

3．“供应商”系指向招标采购单位提交投标文件的投标单位。

4．“货物/产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册、台账记录及其它有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务；供应商应提供合格的服务，合格的服务应是在国内可合法提供的、不受第三方限制的、免受追索的、符合国家法律、法规及规章规定的。

6．“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的货物/产品和服务。

7．“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8．“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

若在现场递交投标资料的，完成投标文件递交和人员登记。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不得转包，除非得到采购人的同意，否则中标人不得分包给他人。

（八）特别说明

★1．供应商投标所使用的资格（如有）、信誉（如有）、荣誉（如有）、业绩（如有）与企业认证（如有）必须为本法人所拥有（招标文件允许的除外）。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★2．供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3．供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

4.关于分公司投标：除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外不允许分公司参与本项目投标。银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标的：需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”，其投标文件中法定代表人相关事项可由负责人代替。

（九）质疑和投诉

1．供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3．政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1．采购公告；

2．投标资料表；

3．供应商须知；

4．合同条款；

5. 采购需求

6．评标办法及评分标准；

7．投标文件格式；

8．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1．采购单位、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改时，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标公告规定的投标截止时间十五日前，以书面形式或在规定信息发布网站上通知所有已获取招标文件的潜在供应商，并要求潜在供应商进行传真或书面确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。采购人或招标代理机构根据实际情况，延长投标截止时间的，在投标截止时间三日前告知所有已获取招标文件的潜在供应商，并要求回执确认。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3．招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（四）对招标文件的异议

1．已获取招标文件的潜在供应商对招标文件有异议，应知其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

2．没有提出异议且又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1．投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云投标人项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3．以 U 盘存储的电子备份投标文件，须按“政采云投标人项目采购－电子招投标操作指南”制作的备份文件（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4．投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以 U 盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三部分组成，分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

1．资格文件

（1）资格文件

- 营业执照复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

- 关于资格的承诺函；

- 供应商认为需要提供的其他资格材料。

（2）商务技术文件

- 委托代理人的身份证、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证及法定代表人身份证明）；

- 供应商基本情况表；

- 技术条款偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

- 供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

（3）报价文件

- 投标函；

- 开标一览表；

- 分项报价明细表；

- 中小企业声明函；

- 监狱企业声明函（如有，须提供）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有，须提供）；

- 供应商认为需提交的其他文件资料。

4．注意事项

★（1）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

（2）上述组成投标文件的各项资料中本招标文件的有规定格式的，应统一按本招标文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

（3）投标文件在提供对投标货物/产品技术条款响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物/产品的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

（三）投标文件的语言及计量

★1．投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2．投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3．所有投标报价必须以人民币报价，对用外汇支付部分，须折合成人民币计入总价，总报价不受汇率变动影响。不接受外币报价，除非招标文件另有要求。

4．本项目投标应以含税人民币报价，投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成采购内容涉及的所有费用。

（五）投标文件的有效期

★1．自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.电子投标文件部分：供应商应根据“政采云投标人项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，签字部分可用 CA 锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云 400-881-7190）。

注：投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。联合体投标的，除《联合投标协议书》须联合体双方均盖单位公章和其法定代表人（或委托代理人）签字外，招标文件中标明加盖单位公章或签字的，只须加盖联合体牵头人公章或《联合投标授权委托书》中的委托代理人签字。

3.以 U 盘存储的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以 U 盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

（七）投标文件的密封和标记

1.电子投标文件：供应商应根据“项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.电子备份投标文件：单独包封，外包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号及“投标文件于投标截止时间前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

3.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4.如果供应商未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子投标开标及评审程序（本项目资格文件、商务技术文件和报价文件同时开启）

1、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起 30 分钟内；

2、采购人或代理机构对供应商的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术文件和报价文件进行评审；

4、在系统上公布评审结果。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

1、若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以 U 盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会人数详见《第二章 投标资料表》。主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

招标代理机构工作人员对供应商的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

供应商代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务技术报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

- 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第六章 评标办法及评分标准》。

六、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，若出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，采购人有权全部或部分终止招标。

七、定标

（一）确定中标人

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 八、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

九、采购文件的澄清和修改

1.采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十、质疑与投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4.供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6.采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7.采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

1.本项目非专门面向中小企业采购。本项目为服务类采购项目。

2.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

国务院批准的小微企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6、小微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10、采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，供应商需承担相应的法律责任。

# 11、《中小企业声明函》由参加磋商的供应商提交。

# 第四章  合同条款

（合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据招标文件规定、中标供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。）

甲方：              （以下简称“甲方”）

乙方：              （以下简称“乙方”）

甲、乙双方根据      年    月     日        关于          项目公开招标的结果，签署本合同 ：

一、主要服务内容

二、合同金额

- 2.1本合同金额为（大写）：      	元（¥ 	     元）人民币。

- 2.2本合同金额包含但不限于完成招标内容所需的诸如仪器设备的使用费、资料收集费、人员费用、技术支持费、专家论证费、会务费、验收费、资料费、培训费等相关费用、中标服务费以及保险费、风险费、管理费、税金、利润、税金等服务过程中可能涉及合同中明示或暗示的一切费用。

三、技术资料

- 3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

- 3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 四、产权、版权及保密约定

- 4.1乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、组成合同的文件

- 5.1本合同协议书；

- 5.2中标通知书；

- 5.3投标文件及其附件；

- 5.4采购文件；

- 5.5标准、规范及有关技术文件。

- 有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同组成部分。

- 履约保证金：无。

### 转包或分包

- 7.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

- 7.2除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人；

- 7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

- 八、服务期限及服务地点

- 8.1服务期限：自合同签订之日起至2024年10月31日前设备通过安装调试，经甲方确认后正式进入水质自动监测数据服务期，本项目服务期限为3年，合同一年一签，甲方根据乙方在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。

- 第一阶段服务期限为：2024年11月01日起至2025年10月31日止；

- 第二阶段服务期限为：2025年11月01日起至2026年10月31日止；

- 第三阶段服务期限为：2026年11月01日起至2027年10月31日止。

- 本次合同服务期限为    年    月    日至    年    月    日。

- 8.2服务地点：甲方指定地点。

- 九、双方责任

- 9.1甲方责任：

（1）甲方变更委托项目、规模、条件，以致造成乙方需返工时，甲方不再向乙方增付费用。

（2）甲方应保护乙方的投标书、成果文件、资料图纸、数据。

（3）甲方为乙方进行现场踏勘调研工作提供方便条件，相关费用乙方自行负责。

- 9.2乙方责任：

（1）乙方应按国家技术规范、标准及甲方提出的要求开展工作，按合同规定的进度要求及时提交成果文件，并对其负责。

（2）乙方采用的主要技术标准是：现行国家标准、浙江省及宁波市最新相关标准。

（3）乙方按招标文件、投标文件、合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及成果文件。

（4）乙方交付成果及文件后，按规定参加有关的专家评审，并根据评审结论做必要调整补充。

（5）乙方不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，乙方须视履行合同为本身的责任。

（6）署名、版权及保密约定：

- 1）署名

①本项目成果为甲方所有。

- 2）资料使用和管理

①乙方提供的已有成果只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止。

②乙方应根据国家有关保密法律法规要求，承担对相关资料保密的法律义务。

- （7）版权、信息发布与学术研究

- ①甲方拥有本项目成果的版权，未经同意，乙方不得自行删除、复制、修改、转移数据，亦不得以任何形式向第三方提供；甲方提供的任何业务资料，乙方需认真保管、严格保密，并在使用完毕后及时归还。

- ②未经甲方同意，乙方不得以任何形式擅自对外界发布关于本项目的任何信息。

- ③项目完成前，乙方不得单独发表或交流与本项目有关的学术研究成果。

（8）甲方在本合同范围内使用相关规划及成果不受第三方提出的关于专利权、版权、设计、其他知识产权或使用许可的法律纠纷，倘若发生有关的诉讼，完全由乙方应诉并承担法律责任。

- 十、付款方式

- 1）第一阶段付款：

- ①合同签订完成以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付本年度服务费的60%作为预付款；

- ②乙方在2025年5月底前提交支付申请、开具发票后甲方支付至本年度服务费的80%；

- ③乙方在2025年11月底前提交支付申请、开具发票后甲方支付至本年度服务费的100%。

- 2）第二阶段付款：

- ①合同签订完成以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付本年度服务费的40%作为预付款；

- ②乙方在2026年5月底前提交支付申请、开具发票后甲方支付至本年度服务费的50%；

- ③乙方在2026年11月底前提交支付申请、开具发票后甲方支付至本年度服务费的100%。

- 3）第三阶段付款：

- ①合同签订完成以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付本年度服务费的40%作为预付款；

- ②乙方在2027年5月底前提交支付申请、开具发票后甲方支付至本年度服务费的50%；

- ③乙方在2027年11月底前提交支付申请、开具发票后甲方支付至本年度服务费的100%。

- 其中根据水质自动监测数据服务运维考核结果有相关费用扣除的，扣除相关费用后支付剩余合同款项，考核内容详见附件1 自动监测数据考核表。

- 注：签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述规定。甲方支付前，乙方须提供正规税务发票，否则甲方不承担付款迟延责任。

### 十一、税

- 11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、服务质量保证

- 12.1乙方应按采购文件规定的技术要求、服务质量标准向甲方提供服务。

- 12.2服务期内因乙方服务本身的质量问题而导致甲方无法正常使用服务成果的，须由乙方  承担相关费用，并负责处理赔偿和补救措施。

### 十三、违约责任

- 13.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 13.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 13.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期 10 个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 十四、不可抗力事件处理

- 14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 14.3不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、考核内容及要求

1、由甲方指定的考核小组填写考核表，每三个月进行一次考核，每次第三个月的最后一个工作日结束前完成考核打分。

2、甲方根据考核标准及扣分细则（具体详见附件1 自动监测数据考核表）对乙方进行考核，满分100分。

3、合同履行期间，考核评分细则有新规定或更改的，乙方必须按照新的标准执行。

- 十六、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市鄞州区。

### 十七、合同生效及其它

- 16.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 16.3本合同正本一式   	份，具有同等法律效力，甲乙双方各执   	份。

甲  方（公章）：                                  乙   方（公章）：

法定代表人                                        法定代表人：

或其委托代理人（签字或盖章）：                    或其委托代理人（签字或盖章）：

地  址：                                          地   址：

- 日期：  年   月   日

附件1

自动监测数据考核表

站点名称：                        考核日期：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、数据提供（25分） | 水质报告（10分） | 按时向业主提供合格的周报、月报、季报、半年报、年报； |  |
|  | 水质档案（10分） | 负责做好各站点监测数据整理归档，建立河道水质档案； |  |
|  | 数据调取（5分） | 根据管理要求，提供水质专报。 |  |
| 二．数据质量 （55分） | 运行期质控样检查（15分） | 按照每月不少于一次进行质控样测试工作，认真做好记录，单次质控不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 实验室比对 （10分） | 按照业主要求定期进行比对工作，认真做好记录，单项比对不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 有效数据获取率（20分） | 单站低于80%此项考评分为0，单台次仪器低于80%扣5分，扣完为止 |  |
|  | 档案、记录管理（10分） | 运营及管理记录是否齐全，覆盖定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；维修。 |  |
| 三．水站维护 （20分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、视频等满足要求，保证 系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录。 |  |
|  | 仪器维护（5分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；定期校准仪器；及时修复仪器故障并做好设备维护记录。 |  |
|  | 系统维护（5分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、断电保护、视频等正常运行；认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
|  | 巡查记录（5分） | 做好水站周围管控区域的防范干扰的巡查工作，异常情况是否及时报告。 |  |
| 总 分 |  |  |  |
| 注：甲方每三个月进行一次考核，每次第三个月的最后一个工作日结束前完成考核打分。 第一阶段服务期中，在2025年5月底支付合同款项时，取两次（即2024年11月1日至2025年1月31日的考核得分和2025年2月1日至2025年4月30日的考核得分）的考核得分的算术平均值作为本次最终考核成绩，考核成绩≥90分的，全额支付该年度的本次节点款项；80分≤考核成绩＜90分，按照该年度本次节点支付款项的五折进行支付；考核成绩＜80分的为不合格，甲方不予支付本次款项。在2025年11月底支付合同款项时，取两次（即2025年5月1日至2025年7月31日的考核得分和2025年8月1日至2025年10月31日的考核得分）的考核得分的算术平均值作为考核成绩，考核成绩≥90分的，全额支付该年度的本次节点支付款项；80分≤考核成绩＜90分，按照该年度本次节点支付款项的五折进行支付；考核成绩＜80分的为不合格，甲方不予支付本次款项。若考核不合格累计达到2次（含）的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的一切经济和法律责任均由乙方自行承担。 第二阶段服务期中，在2026年5月底支付合同款项时，取两次（即2025年11月1日至2026年1月31日的考核得分和2026年2月1日至2026年4月30日的考核得分）的考核得分的算术平均值作为本次最终考核成绩，考核成绩≥90分的，全额支付该年度的本次节点款项；80分≤考核成绩＜90分，按照该年度本次节点支付款项的五折进行支付；考核成绩＜80分的为不合格，甲方不予支付本次款项。在2026年11月底支付合同款项时，取两次（即2026年5月1日至2026年7月31日的考核得分和2026年8月1日至2026年10月31日的考核得分）的考核得分的算术平均值作为考核成绩，考核成绩≥90分的，全额支付该年度的本次节点款项；80分≤考核成绩＜90分，按照该年度本次节点支付款项的五折进行支付；考核成绩＜80分的为不合格，甲方不予支付本次款项。若考核不合格累计达到2次（含）的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的一切经济和法律责任均由乙方自行承担。 第三阶段服务期中，在2027年5月底支付合同款项时，取两次（即2026年11月1日至2027年1月31日的考核得分和2027年2月1日至2027年4月30日的考核得分）的考核得分的算术平均值作为本次最终考核成绩，考核成绩≥90分的，全额支付该年度的本次节点款项；80分≤考核成绩＜90分，按照该年度本次节点支付款项的五折进行支付；考核成绩＜80分的为不合格，甲方不予支付本次款项。在2027年11月底支付合同款项时，取两次（即2027年5月1日至2027年7月31日的考核得分和2027年8月1日至2027年10月31日的考核得分）的考核得分的算术平均值作为考核成绩，考核成绩≥90分的，全额支付该年度的本次节点款项；80分≤考核成绩＜90分，按照该年度本次节点支付款项的五折进行支付；考核成绩＜80分的为不合格，甲方不予支付本次款项。若考核不合格累计达到2次（含）的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的一切经济和法律责任均由乙方自行承担。 |  |  |  |

# 第五章  采购需求

- （一）项目概况

为落实“鄞领碧水”绩效考评工作，根据《宁波市鄞州区人民政府办公室关于进一步深化“五水共治”工作相关体制机制的通知》（鄞政办发〔2023〕64号）要求，进一步强化考核断面水质提升工作，拟购买鄞州区市控以上水质考核点上游跨镇（街道）交界断面自动监测数据服务。监测点位共10个，其中4个点位已经建成但需要增加监测指标，2个点位已建成但需要调整位置并增加监测指标，另外4个点位为新增点位。新增的4个点位中3个点位采购监测指标为五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷,1个点位采购监测指标为五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮；已建成的6个点位中5个点位采购指标为五参数、高锰酸盐指数，1个点位采购指标为水温、pH值 、电导率、浊度、高锰酸盐指数。

本次招标为为期三年的水质自动监测数据采购服务。由采购人确定建设点位数量、具体位置；由中标人建设水质自动监测站，并对水质自动监测系统进行3年日常维护，提供实时数据，接受考核。项目三年运行期间产生的水、电、网络等费用由中标人负责。本项目要求在2024年10月31日前设备通过安装调试，经采购人确认后正式进入水质自动监测数据服务期。

- （二）技术要求

## 1、分析仪器要求

（1）应具有仪器基本参数贮存，断电、断水自动保护功能；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、采水故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（3）具有双向数据传输功能和工作状态输出功能。

（4）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

（6）具备断电再度通电后自动排空分析流路、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（7）具有分析仪器及系统过程日志和环境参数记录功能，并能够进行上传；

（8）应具有时间设置功能；

（9）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

（10）高锰酸盐指数、氨氮、总磷水质自动分析仪器具有进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能。

（11）水质自动站数据按业主要求接入鄞州区水环境监测管理平台，能够适配平台功能，在GIS地图上展示水质监测点位信息，展示水环境质量数据统计分析结果，包含水环境要素的实时水质情况及最近监测周期的达标率及超标状况。供应商拟派本项目的项目负责人应对本项目的数据以及数据传输的安全性进行负责。

## 1.1、技术指标要求

（1）五参数（包括：水温、PH、溶解氧、电导率、浊度）水质自动分析仪

水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| 平均无故障时间 | ≥720 h/次 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS或MODBUS/TCP |

pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| 平均无故障时间 | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS或MODBUS/TCP |

溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| 平均无故障时间 | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS或MODBUS/TCP |

电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | 0～500 mS/m |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS或MODBUS/TCP |

浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| 平均无故障时间 | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 输出信号 | RS-485/232 |
| 通讯协议 | MODBUS或MODBUS/TCP |

（2）氨氮水质自动分析仪（含质控）

| 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器性能 |  |  |  |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |  |
| 量程 | 量程范围：0～0.5/1/3/5/10/25/50mg/L，可切换 |  |  |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |  |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 |  | ± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 |  | ± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 |  | ± 3.0% |
| ◆准确度 | ≤±0.1% |  |  |
| ◆重复性 | ≤0.2% |  |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 |  | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 |  | ± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |  |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |  |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10.0% |  |
| 抗干扰能力 | 仪器具备浊度、色度补偿功能和一定范围扣除盐度的功能 |  |  |
| 节能环保 | 为了防止二次污染，仪器单次运行废液排放量小于10ml |  |  |
| 质控性能 |  |  |  |
| 24小时零点漂移 | 准确度：≤±0.2 mg/L；相对误差≤±10% |  |  |
| 24小时量程漂移 | 准确度：≤±10%；相对误差≤±10% |  |  |
| 标样核查 | ≤±10% |  |  |
| 加标回收率 | 80%～120% |  |  |
| 物理参数和环境要求 |  |  |  |
| 尺寸 | 不超过450 mm×375 mm×1400 mm（宽×深×高） |  |  |
| 净重 | 净重<50Kg，包装<55Kg |  |  |
| 环境要求 | 温度：5-40℃；湿度≤90%（无冷凝） |  |  |
| 其他技术参数 |  |  |  |
| 电源要求 | 220V，50Hz±1Hz |  |  |
| 功耗 | 100W |  |  |
| 输出 | 模拟输出：0/4-20mA |  |  |
|  | 数字输出：RS232接口，RS485接口（支持MODBUS协议） |  |  |
|  | 网络接口：RJ45接口 |  |  |
|  | 继电器输出：2组 |  |  |

（3）高锰酸盐指数水质自动分析仪（含质控）

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 仪器性能 |  |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 量程范围：0～0.5/1/3/5/10/25/50mg/L，可切换 |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 葡萄糖试验 | ±3%（测量误差） |
| ◆重复性 | ≤±1% |
| ◆准确度 | ≤±0.5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |
| 抗干扰能力 | 仪器不受水体颜色和浊度的影响，有一定范围扣除盐度的功能 |
| 切换功能 | 由于本项目涉及感潮断面，水体酸碱度变化大，为了测量准确，仪器需集酸法测试与碱法测试于一体 |
| 环保性能 | 为了防止二次污染，仪器单次运行废液排放量小于10ml |
| 质控性能 |  |
| 24小时零点漂移 | 准确度：≤±0.2 mg/L；相对误差≤±10% |
| 24小时量程漂移 | 准确度：≤±10%；相对误差≤±10% |
| 标样核查 | ≤±10% |
| 加标回收率 | 80%～120% |
| 物理参数和环境要求 |  |
| 尺寸 | 不超过450 mm×375 mm×1400 mm（宽×深×高） |
| 净重 | 净重<50Kg，包装<55Kg |
| 环境要求 | 温度：5-40℃；湿度≤90%（无冷凝） |
| 其他技术参数 |  |
| 电源要求 | 220V，50Hz±1Hz |
| 功耗 | 100W |
| 输出 | 模拟输出：0/4-20mA |
|  | 数字输出：RS232接口，RS485接口（支持MODBUS协议） |
|  | 网络接口：RJ45接口 |
|  | 继电器输出：2组 |

（4）总磷水质自动分析仪（含质控）

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 仪器性能 |  |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～0.5/1.0/3.0/5.0/10.0/25/50mg/L，可切换 |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 直线性 | ±1% |
| ◆准确度 | ±0.5% |
| ◆重复性 | ≤0.2% |
| 检出限 | ≤0.002mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 抗干扰能力 | 仪器具备浊度、色度补偿功能和一定范围扣除盐度的功能 |
| 环保性能 | 为了防止二次污染，仪器单次运行废液排放量小于5ml |
| 质控性能 |  |
| 24小时零点漂移 | 准确度：≤±0.2 mg/L；相对误差≤±10% |
| 24小时量程漂移 | 准确度：≤±10%；相对误差≤±10% |
| 标样核查 | ≤±10% |
| 加标回收率 | 80%～120% |
| 物理参数和环境要求 |  |
| 尺寸 | 不超过450 mm×375 mm×1400 mm（宽×深×高） |
| 净重 | 净重<50Kg，包装<55Kg |
| 环境要求 | 温度：5-40℃；湿度≤90%（无冷凝） |
| 其他技术参数 |  |
| 电源要求 | 220V，50Hz±1Hz |
| 功耗 | 100W |
| 输出 | 模拟输出：0/4-20mA |
|  | 数字输出：RS232接口，RS485接口（支持MODBUS协议） |
|  | 网络接口：RJ45接口 |
|  | 继电器输出：2组 |

注：上述中带◆的指标需提供省级或省级以上计量院CMA报告复印件作为证明资料，否则视为负偏离。

- 1.2、系统集成技术要求

- 1.2.1、采水单元技术要求

1、采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

2、取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

3、取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式，应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

4、由于本项目所在地鄞州地区雨季水质浊度较高，为了减少泥沙的影响，需设自清洗立沉沙池以减少对测定结果的影响。

5、采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

6、采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

7、能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

8、水质常规五参数测量池需具备对每个探头表面均可自动清洗反吹的功能，同时需采用倾斜式安装设计防止气泡和保证泥沙的顺畅排出（须提供相关证明材料并加盖制造商公章）。

- 1.2.2、配水及预处理单元技术要求

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。配水单元实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

（1）配水管路设计合理，流向清洗，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，保障任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）水站预留不少于2台设备的接水口、排水口及水样比对实验用的手动取样口，使其具备可扩展功能；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）五参数测量池和沉沙池等预处理装置具有水、气等自动清洗功能，对水路有旁路设计，配备有足够的活动接口，易拆洗；

（8）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

- 1.3、辅助单元技术要求

辅助单元包含断电保护单元、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分。

（1）断电保护单元要求断电后至少能够保证仪器完成一个测量周期和数据上传，断电保护周期≥1小时、稳压电源（功率≥3KW）等；

（2）配备废液收集单元，能满足半月以上废液量收集；

（3）为保证系统稳定、可靠运行，电源、信号等设施必须采取三级防雷措施。

- 1.4、控制单元技术要求

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

（1）能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）能够自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据，采集的数据可以自动添加数据标识，异常监测数据能够自动识别；

（3）能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（4）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（5）断电后自动保存历史数据和参数设置；

（6）能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

（7）具有对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（8）具有各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（9）监测数据查询、导出、自动备份，可分类查询水质周期数据、质控数据及其对应的仪器、系统日志流程信息；

（10）具备对通信链路的自动诊断功能；

（11）具备超时补发功能。

- 1.5、数据采集与传输单元要求

数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 2、视频监控设备

- 2.1、站房监控设备要求

（1）视频监控单元功能要求

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时监控功能 | 可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。 |
| 2 | 云台操作功能 | 可实现全方位式监控。 |
| 3 | 录像存储功能 | 支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证，存储至少一个月的容量。 |
| 4 | 远程维护功能 | 可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。 |

（2）视频监控设备布设要求

| 序号 | 位置 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站房外取水口 | 安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。 |

- 3.监测站房建设

- 3.1、站房技术要求

系统户外机柜采用轻型材料，具备恒温、恒湿、隔热、防雨、防火和报警等功能。机柜前后双开门，便于安装调试；配备工业冷暖空调，为检测设备提供优秀的工作环境；采用小型化、模块化、智能化设计。

▲受场地限制，本次采购的系统户外机柜配备面积不得低于1平方米或高于2平方米，供应商须在投标文件中提供相关承诺书（格式自拟）。

户外机柜采用小型化设计，占地面积≤2 m2；（户外小型水质监测系统需具有良好的防水、防尘性能，并通过CMA及CNAS检测，提供相关报告）

户外机柜设置保温层，并配备冷暖空调，柜体内部温度保障到18-25℃；

户外机柜建筑结构能经受 8级以上的风力；

户外机柜底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上；

户外机柜应设置铭牌。

- 4、水站运维

（1）运维实施要求

中标人须按照采购人的技术要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运营及管理。

①中标人运营及管理期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

②运营及管理期间，水电费、通讯费、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标人支付；

③中标人应至少配备2辆运维车辆及1辆应急车辆；

④中标人应配置项目负责人1名，对本项目进行整体管理并全权负责，同时在本项目在运维期间内应保障仪器数据传输的稳定及安全性；

⑤实施团队要求：中标人应对本项目拟派一支实施团队，负责仪器的供货、安装、调试以及后期运维管理。拟投入的人员应能独立运营及管理水站。中标人在项目运维期间内应保障人员的到位率；

⑥运维团队要求：配置满足日常运维的运营维护人员。

（2）运维应急预案要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标人必须建立一套完整的应急维护方案。

①发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

②水站仪器发生故障时，中标人应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

③当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等。

- 4.1、数据要求

（1）中标人必须保证数据有效、及时的交由采购人，数据应以电子报表或纸质报表的形式呈送，数据报表包含：周报、月报等。未经采购人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

（2）数据采集间隔为4小时，每天每站点采集6组数据，每月采集180组数据，从优选取其中的120组数据作有效性考核。如遇停电等客观原因造成的数据缺失除外。

（3）为保证数据的有效性，中标人需接受采购人对数据有效性的考核，考核办法另附。

（4）数据质量要求：每个点位每月有效数据获取率大于等于80％（因地震、洪水等不可抗拒因素除外）。

（5）数据有效性判断

数据的有效性由考核方根据中标人提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

4.2、服务期满后站房设备检修

中标人应爱护仪器设备，做好日常维护。服务期结束前一个月内，中标人对本项目所使用的水质自动监测站的仪器设备、辅助设备等完成终末盘点造册和功能自检，整理好相关仪器设备档案、运维巡查记录等书面材料。

- 4.3、考核办法

由采购人对中标人提供的监测数据和运维质量进行考核，数据质量考核方法是对自动监测站采样杯中的水样做人工检测与自动监测数据进行比对。具体以考核办法为准。

| 服务期限 | - 服务期限为自合同签订之日起至2024年10月31日前设备通过安装调试，经采购人确认后正式进入水质自动监测数据服务期，本项目服务期限为3年，合同一年一签，甲方根据乙方在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。 - 其中：第一阶段服务期限为：2024年11月01日起至2025年10月31日止； - 第二阶段服务期限为：2025年11月01日起至2026年10月31日止； - 第三阶段服务期限为：2026年11月01日起至2027年10月31日止。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | - 1）第一阶段付款： - ①合同签订完成以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付本年度服务费的60%作为预付款； - ②中标人在2025年5月底前提交支付申请、开具发票后采购人支付至本年度服务费的80%； - ③中标人在2025年11月底前提交支付申请、开具发票后采购人支付至本年度服务费的100%。 - 2）第二阶段付款： - ①合同签订完成以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付本年度服务费的40%作为预付款； - ②中标人在2026年5月底前提交支付申请、开具发票后采购人支付至本年度服务费的50%； - ③中标人在2026年11月底前提交支付申请、开具发票后采购人支付至本年度服务费的100%。 - 3）第三阶段付款： - ①合同签订完成以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付本年度服务费的40%作为预付款； - ②中标人在2027年5月底前提交支付申请、开具发票后采购人支付至本年度服务费的50%； - ③中标人在2027年11月底前提交支付申请、开具发票后采购人支付至本年度服务费的100%。 - 其中根据水质自动监测数据服务运维考核结果有相关费用扣除的，扣除相关费用后支付剩余合同款项，考核内容详见合同附件 自动监测数据考核表。 注：签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定。采购人支付前，中标人须提供正规税务发票，否则采购人不承担付款迟延责任。 |
| 履约保证金 | 无。 |
| 转包与分包 | 本项目不得转包与分包。 |

一、评标办法

1.本项目评标采用综合评分法。

2.综合评分法：采用百分制，总分100分。

3.本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号），如有最新文件按最新文件要求执行。

4.本次采购为非专门面向中小企业。

5.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

1.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，若供应商不确认的，则其投标无效。

4.参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定，并以书面记录评标委员会的决定理由。

5.综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

6.推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐综合得分排序第一名的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则按商务技术分由高到低排序，若商务技术分也相同，则投标报价低者列前，若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

7.确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐排序第一名的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审结果排名先后替补，确定下一个供应商为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

1.评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清－待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清－全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1

资格性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合供应商资格条件。 |
|  | （二）提供资格的承诺函。 |
|  | （三）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （四）招标文件要求的其他资格条件（如有）。 |

附表2：

符合性审查表

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件的组成是否符合采购文件的要求。 |
|  | 投标有效期是否符合采购文件要求。 |
|  | 投标文件是否按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件是否有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的。 |
|  | 投标文件是否满足采购文件的实质性条款无负偏离。 |
|  | 最终报价是否超过采购文件中规定的采购预算金额或者最高限价。 |
|  | 评标小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。 |
|  | 投标文件是否有采购文件中规定的其他无效响应条款。 |
|  | 按有关法律、法规、规章是否属于响应无效的。 |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

附表3

评分标准（兼评委打分表）

| 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分90分 | 1、需求响应（11分） | 根据供应商对采购文件“第四章 采购需求”中的对供应商的技术要求响应情况进行评议：完全响应，无偏离的得11分。标“◆”的为重要技术要求，每负偏离或未响应一条扣 1分；未标“◆”的技术要求每负偏离或未响应一条扣0.5分；若分值扣至≤0分的作否决投标处理。 | 11 |
|  | 2、项目理解（8分） | 根据供应商对本项目的服务现状情况及点位的了解、掌握情况进行综合评议： 1、对目前监测站点能力补齐数据服务现状具有系统性的分析透彻，2个服务点位了解清晰，对项目实施具有推动性作用的，得【8-5）分。 2、对目前监测站数据服务现状情况进行了分析到位，内容条理一般的，得【5-2）分； 3、对目前水质自动监测站能力补齐数据服务现状分析存在缺陷，表述不够准确，对服务点位了解不充分，思路模糊，对项目实施明显没有作用的，得【2-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 8 |
|  | 3、建设方案（8分） | 根据供应商针对本项目实际需求所提供的建设方案进行综合评议： 1、建设方案内容全面细致，有进行多维度深度剖析，逻辑严密，思路清晰，优于采购需求的，得【8-5）分； 2、建设方案内容充分，但剖析简单，逻辑与思路一般的，基本符合采购需求的，得【5-2）分； 3、建设方案内容欠缺，考虑不够全面，对于本项目的各项建设需求理解较为片面，与采购要求存在偏差的，得【2-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 8 |
|  | 4、实施方案（8分） | 根据供应商提供的针对本项目运维方案进行综合评议： 1、运维方案内容全面详细，贴切项目实际需求，各项措施及组织方案针对性强，完全吻合项目所要求的各项实际需求，对项目实施具有推动性作用的，得【8-5）分； 2、运维方案内容充实，但对各个实施阶段了解简略，对于服务点位现场掌控一般，具有一定可行性的，得【5-2）分； 3、运维方案内容欠缺，思路较为混乱，针对服务点位各项措施掌控性不强，现场组织能力较为薄弱的，得【2-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 8 |
|  | 5、集成方案（5分） | 根据供应商提供的针对本项目制定的采水、配水及预处理单元集成方案进行综合评议： 1、采水、配水及预处理单元集成方案内容完整可行、完全符合项目需求的，得【5-3）分； 2、采水、配水及预处理单元集成方案内容基本齐全、可行性较强的，基本符合项目需求的，得【3-1）分； 3、采水、配水及预处理单元集成方案内容不完整、或有明显不合理之处的，与项目需求存在偏差的，得【1-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 6、监测数据管理方案（5分） | 根据供应商提供的针对本项目制定的监测数据管理方案进行综合评议： 1、监测数据管理方案内容完整可行、完全符合项目需求的，得【5-3）分； 2、监测数据管理方案内容基本齐全、可行性较强的，基本符合项目需求的，得【3-1）分； 3、监测数据管理方案内容不完整、或有明显不合理之处的，与项目需求存在偏差的，得【1-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 7、质量保障方案（8分） | 根据供应商针对本项目水质自动监测站的数据服务提供服务质量保障方案（服务质量控制、服务点位的响应时间、服务承诺）进行综合评议： 1、服务质量保障措施切实可行、与采购需求相互对应，服务点位的响应迅速，针对项目实施过程中的各项服务承诺全面具体的，得【8-5）分； 2、服务质量保障措施适当，服务点位的响应时间及时，服务承诺与实际需求呼应的，但实行存在难度的，得【5-2）分； 3、服务质量保障措施欠缺，考虑不够全面，对服务内容的响应明显存在不足，与采购需求存在一定偏离，难以执行的，得【2-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 8 |
|  | 8、重点难点分析（8分） | 根据供应商提供的针对本项目水质自动监测站能力补齐数据服务实施过程中可能会产生的重点、难点和疑点等问题分析及提出的对应解决方案进行综合评议： 1、针对实施过程中产生的重点、难点和疑点问题剖析全面详细，解决方案完整具体、与重点、难点和疑点问题前后呼应，针对性强，可操作性高的，得【8-5）分； 2、针对实施过程中产生的重点、难点和疑点问题分析到位，提出的解决方案前后基本一致，但针对性存在不足，操作存在难度的，得【5-2）分； 3、针对实施过程中产生的重点、难点和疑点问题分析存在缺陷，解决方案明显针对性弱，难以执行的，得【2-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 8 |
|  | 9、内部管理制度（5分） | 根据供应商内部管理及针对本项目水质自动监测站能力补齐数据服务所制定的档案管理制度进行综合评议： 1、内部管理制度齐全、规范、各岗位划分清晰，档案管理制度严格、周密，有明确的保障措施的，得【5-3）分； 2、内部管理制度正规，人员数量安排达标，但档案管理制度及保障措施一般的，可能存在数据遗失的，得【3-1）分； 3、内部管理制度存在缺陷，人员数量安排不足，明显会出现数据遗失及泄密风险的，得【1-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 10、应急响应方案（5分） | 根据供应商提供的应急响应方案（包括但不限于响应时间、故障解决方案等）进行综合评议。 1、应急响应方案内容全面，响应迅速，故障解决效率高，可行性高的，得【5-3）分； 2、应急响应方案内容充实，但响应速度一般，故障解决效率较高，执行存在难度的，得【3-1）分； 3、应急响应方案内容欠缺，响应速度缓慢，故障解决效率低，难以执行的，得【1-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 11、合理化建议（5分） | 根据供应商提供的合理化建议进行综合评议： 1、提供的合理化建议结合项目实际需求内容详细，考虑周全，对项目具有推动意义的，得【5-3）分； 2、提供的合理化建议结合项目实际需求内容一般，考虑恰当，但对项目推动可能存在困难的，得【3-1）分； 3、提供的合理化建议结合项目实际需求内容欠缺，考虑欠妥，明显难以推动项目进行的，得【1-0）分； 4、未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 12、拟派项目组成员（10分） | 12.1、根据供应商拟派项目负责人具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师，每具备其中一本证书得1分，最高2分，没有不得分。 注：投标文件中须提供证书复印件及项目负责人开评标之日前六个月内任意一个月的社保缴纳证明并加盖单位公章。 | 2 |
|  |  | 12.2、根据供应商拟投入本项目人员中（项目负责人除外），具有系统集成项目管理工程师、IT服务工程师、系统架构设计师证书的，每提供一份证书得1分，最高得3分，没有不得分。 注：同一人不重复得分，投标文件中须提供证书复印件及项目人员开评标之日前六个月内任意一个月的社保缴纳证明并加盖单位公章。 | 3 |
|  |  | 12.3、根据供应商针对本项目拟派项目成员的人数、经验等内容进行评议： 1、针对本项目拟配备人员的人数充足，优于本项目需求，相关工作经验丰富的，得【5-3）分； 2、针对本项目拟配备人员的人数达标，符合本项目需求，具备一定的相关工作经验的，得【3-1）分； 3、针对本项目拟配备人员的人数明显不足，相关工作经验匮乏的，得【1-0）分。 4、未提供的，得0分。 注：投标文件中须提供以上人员证书复印件及开评标之日前六个月内任意一个月的社保缴纳证明加盖单位公章，未提供的不得分。 | 5 |
|  | - 13、企业实力和履约能力 - （3分） | 供应商具有ISO 27001信息安全管理体系认证1分；ISO22301公共安全业务连续性管理体系认证证书的得 1分；ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书的得1分；本项最高得3分。 注：投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | - 14、业绩 - （1分） | 供应商自2021年7月1日（以合同签订时间为准）以来承担过相关水质自动监测站项目的，每有1个业绩得0.5分，本项最多得1分。 注：投标文件中须提供合同复印件加盖供应商公章，未提供不得分。 | 1 |
| 价格分10分 |  | 参与评审的价格=最终报价-小微企业价格扣除优惠值（10%） 满足采购文件要求且最低的最终报价为评标基准价，其价格分得10分。 其他供应商报价得分计算如下： 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×10×100% 注：报价得分小数点后保留2位数。 | 10 |

注：“ 【 ”指含本数，“）”指不含本数。

# 第七章  投标文件格式（部分）

1、投标文件的外包装封面

电子备份投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

2、投标文件的外包装封面

资格文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年 月 日

资格文件组成：

（1）营业执照复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

（2）关于资格的承诺函；

（3）供应商认为需要补充说明的资料条件。

（一）营业执照复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件

（二）关于资格的承诺函

致：（采购人名称）：

（供应商名称）_自愿参加采购编号为      的   （项目名称）    的投标，现就供应商资格承诺如下：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

4、我方符合本项目的特定资格要求。

5、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、本投标文件自开标之日起90天内有效。

7、我方将按时配备满足招标文件要求的项目人员，否则采购人有权利解除合同。

我方已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（三）供应商认为需要补充说明的资料条件

商务技术文件组成：

（1）委托代理人的身份证、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证及法定代表人身份证明）；

（2）供应商基本情况表；

（3）技术条款偏离表；

（4）商务条款偏离表；

（5）根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

（6）供应商认为需要提供的其他技术商务材料。

（一）法定代表人授权委托书

致：                         ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为我方合法代理人，参加贵招标代理公司组织的   （项目编号） （项目名称）            项目的公开招标采购活动，代表我方处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：法定代表人或授权代表人身份证正反面复印件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：         职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

# （二）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（三）技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》服务要求 | 《投标文件》服务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 采购文件的其他要求 | 满足采购文件要求 |  |

备注：1、供应商可按采购文件第二章《投标资料表》、第四章《采购需求》、第五章《评定成交的标准》及采购文件规定的条款进行对应响应，并说明偏离状况；2、完全响应无偏离应在本表空白处醒目地注明“无偏离”的字样。3、本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟（增减）表格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（四）商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》服务要求 | 《投标文件》服务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 履约保证金 |  |  |
| 5 | 转包与分包 |  |  |
| …… |  |  |  |
|  | 采购文件的其他要求 | 满足采购文件要求 |  |

备注：1、供应商可按采购文件第二章《投标资料表》及采购文件第四章《采购需求》中的商务要求进行对应响应，并说明偏离状况；2、完全响应无偏离应在本表空白处醒目地注明“无偏离”的字样。3、本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟（增减）表格。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（五）根据第五章“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料（如未提供格式的，供应商自拟格式）

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 开始日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中所列人员配额为本项目的最低人员配置要求，供应商在招标采购文件中的人员配置不得低于最低人员配置要求。

2、提供相关证书资料及人员社保缴纳证明材料复印件并加盖公章。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（六）供应商认为需要提供的其他技术商务材料

报价文件组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价明细表；

（4）中小企业声明函；

（5）监狱企业的证明文件（如有需提供）；

（6）残疾人福利单位声明函（如有需提供）；

（7）供应商认为需提交的其他文件资料。

（一）投 标 函

致：（采购人名称）：

根据贵方为                    项目的公开招标公告/投标邀请书（项目编号：     ），签字代表     （全名）经正式授权并代表供应商      （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起_____天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我们郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：              电话：

传真：           供应商代表姓名：             职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：                 银行账号：

法定代表人或授权代表（签名或印章）：

日期：      年     月     日

（二）开标一览表

项目编号：                   项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 投标报价（元/年） | 三年的投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 大写： | 小写： 大写： |  |
| 合同履约期限 |  | 自合同签订之日起至2024年10月31日前设备通过安装调试，经采购人确认后正式进入水质自动监测数据服务期，服务期限为3年，合同一年一签，采购人根据中标人在上一阶段合同履约、考核情况及财政资金审批情况等决定是否续签。 |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（三）中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

### 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

### （四）监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：              。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### （五）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### （六）供应商认为需提交的其他文件资料。