象山县疾病预防控制中心

公共卫生仪器采购项目（第二批）

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202411220G

采 购 人：象山县中医医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2024年06月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	15

第四章  采购合同	22

第五章  招标内容与技术需求	26

第六章  商务条款	93

第七章  附件	94

- 第一章  招标公告

发布日期：2024年06月28日

项目概况

象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2024年07月19日09:10（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

预算金额（元）：9328000

最高限价（元）：1380000、450000、2200000、1730000、2050000

采购需求：

标项一

标项名称: 全自动凝胶净化系统等

数量:9

预算金额（元）: 1700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项二

标项名称: 冷冻干燥机等

数量:28

预算金额（元）: 578000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项三

标项名称: 病毒载量检测系统等

数量:3

预算金额（元）: 2670000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项四

标项名称: 尿碘分析仪等

数量:3

预算金额（元）: 1990000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项五

标项名称: 医用冰箱等

数量:29

预算金额（元）: 2390000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项1、2、3、4、5合同签订生效后2个月内

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年06月28日至2024年07月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。 2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年07月19日09:10（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年07月19日09:10（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；（6）供应商可对一个标项或多个标项同时投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县中医医院医疗健康集团

地址：象山县城南新区兴洋路7号

项目联系人（询问）：陆老师

项目联系方式（询问）：0574-65659986

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-65655607

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：周世雄、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87224347、87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县中医医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的配送、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

★7、本项目合格的货物来源：序号3-1、序号3-2、序号4-3、序号5-4允许进口，其他不接受进口。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于供货、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、相关检测费、验收（含第三方验收）、技术培训及技术服务、售后服务、税金等完成本项目所需的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

★“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

★B11、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（适用于按医疗器械管理的货物）

★B12、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

★“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202411220G                  ；

（3）项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

★（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至：象山县公共资源交易中心四楼评标区（象山县象山港路300号）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：周世雄 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：591587773@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录在线签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录在线签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：标项一170.00万元、标项二57.80万元、标项三267.00万元、标项四199.00万元、标项五239.00万元；最高限价（人民币）：标项一138.00万元、标项二45.00万元、标项三220.00万元、标项四173.00万元、标项五205.00万元；投标报价超过对应最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。每标项按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项1、标项2、标项3、标项4、标项5为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：标项一全自动凝胶净化系统、标项二冷冻干燥机、标项三病毒载量检测系统、标项四尿碘分析仪、标项五液相色谱仪。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202411220G                                         适用于所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术要求响应性（24分）：完全响应招标文件技术要求规格表中全部技术指标的得24分；未标注“▲”的指标每偏离一条扣1分；标注“▲”的指标每偏离一条扣2分；本项最高24分、最终得分小于零分的作无效标处理。 | 24 |
|  | 2、评标委员会对投标产品的性能进行评议（6分）：设备质量、性能和运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得6-4分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 3、评标委员会对投标产品生产工艺进行评议（6分）：设备生产工艺、技术水平达到国内前端水平，简便智能的得6-4分；设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置进行评议（6分）：设备配置齐全、设备功能充分满足使用要求或具有升级空间的得6-4分；设备配置基本完整，能基本满足招标需求的的得3.9-2分；设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得1.9-0分。 | 6 |
|  | 5、评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议（3分）：供货方案详细，供货时间快，交货方式及供货保障流程切合实际的得3-1.5分；供货方案基本完整、供货时间、交货方式及供货保障流程基本满足招标需求的得1.4-0.5分；供货方案、供货期限和方式存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的安装调试方案进行评议（3分）：安装调试方案完善，配备专业的安装人员，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得3-1.5分；安装调试方案、验收标准、安装人员基本满足招标需求的得1.4-0.5分；安装调试方案、验收标准、安装人员存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 7、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（3分）：培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得3-1.5分；培训方案与招标需求基本一致的得1.4-0.5分；培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得0.4-0分。 | 3 |
|  | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、应急保障措施等）进行评议（5分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，应急保障措施齐全，完全满足招标需求的得5-3分；售后服务方案基本齐全，应急保障措施、服务体系和服务响应时间可基本满足要求的得2.9-1分；售后服务方案、应急保障措施等存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 5 |
|  | 9、供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）以来，具有该标项内任一同类产品的业绩，每提供1个得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章） | 3 |
|  | 10、政策性加分（1分）：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |
| 技术商务得分合计 |  | 60 |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：标项一170.00万元、标项二57.80万元、标项三267.00万元、标项四199.00万元、标项五239.00万元；最高限价（人民币）：标项一138.00万元、标项二45.00万元、标项三220.00万元、标项四173.00万元、标项五205.00万元；投标报价超过对应最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202411220G                                   适用于所有标项

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |  |

- 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202411220G象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币           圆整（￥             元）。

2.2 本合同金额已包括附件《设备配置清单》中的所有设备及其配件。

2.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、货款支付

3.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）

3.2全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。

四、履约保证金

不适用

五、技术资料

5.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。技术资料包含：产品中文说明书、安装与维修手册。

5.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关本合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担全部侵权责任及违约责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

8.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、交货日期、方式及地点

9.1 交货日期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.5 货物在甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 乙方在交货时应同时提供进口产品医疗器械注册证及产品注册登记表；中文用户操作手册和维修手册等技术资料；提供配置清单及选配件报价单。

11.4 乙方接到甲方通知后 7 天内完成全部调试。

11.5 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作和维修人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。

11.6 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.7 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，还应符合国家有关技术规范和技术标准，设备可投入正常使用。

11.8设备正式使用一个月后进行验收，验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，如产生验收费则用由乙方负责承担。

11.9 自设备到货安装调试验收合格之日起，开始计算免费保修期。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。合同中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供。若乙方提供的货物为非全新货物，或达不到产品质量标准或采购文件的技术要求（以要求高者为准），经甲方同意后，可更换为符合采购文件和产品质量标准的全新合格产品，乙方须承担因更换行为产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等。若经历一次更换后仍无法达到产品质量标准或采购文件的技术要求而无法验收的，甲方有权实行退货处理。乙方须退还甲方支付的合同款，同时承担因退货产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.2 本合同的货物原厂免费保修期为      个月 ，在此期间提供巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养。免费保修期过后，乙方须向甲方提供维修、维护服务，以确保本合同货物在设计使用寿命内，性能指标满足产品质量标准和采购文件的技术要求，保障本合同货物的正常运行，在此期间不收取任何维修、差旅等费用，仅收取配件费。先维修后付款。

12.3 乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方须免费更换，并对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 一个故障维修后三个月内不再重现，视为修复完成；若维修后三个月内依旧发生同一故障，则视为该故障修复未完成，即使超出免费保修期后，乙方也应继续履行免费维修服务，直至修复完成。

12.5 如甲方在使用过程中发生任何产品运行故障，乙方须2小时内予以响应，如经乙方售后工程师远程协助1小时后仍无法恢复正常运行的，乙方在接到甲方报修通知后须在24小时内到达甲方现场，并在24小时内维修完毕，否则视为设备存在质量问题。

12.6 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天。

12.7 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，乙方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。

十三、违约责任

13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同。

13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除本合同。

13.3 乙方因上述原因或其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决方式

15.1 双方在执行合同中所发生上述条款以外的一切争议，可通过协商解决。如协商未果，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市象山县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位合同专用章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 本项目所涉的招标文件、投标文件等文件及资料均为本合同的组成部分，具有法律效力；如本合同未约定的或约定不明确的，以上述招标文件中的约定为准。

16.4 本合同采购的设备所有权归属于象山县中医医院医疗健康集团         。

16.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.6本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订日期：                                 签订日期：

- 第五章  招标内容与技术需求

- 一、采购货物清单

| 标项 | 序号 | 仪器名称 | 数量 | 预算价格（万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全自动凝胶净化系统 | 1套 | 170 | 138 |
|  | 1-2 | 全自动平行浓缩仪 | 1套 |  |  |
|  | 1-3 | 全自动固相萃取仪 | 1套 |  |  |
|  | 1-4 | 高通量真空平行浓缩仪 | 1套 |  |  |
|  | 1-5 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1套 |  |  |
|  | 1-6 | 全自动蒸馏仪 | 1套 |  |  |
|  | 1-7 | 放射性浓缩赶酸仪 | 1套 |  |  |
|  | 1-8 | 实验室洗瓶器 | 1套 |  |  |
|  | 1-9 | 酸逆流清洗器 | 1套 |  |  |
| 2 | 2-1 | 冷冻干燥机 | 1套 | 57.8 | 45 |
|  | 2-2 | 可见分光光度计 | 1套 |  |  |
|  | 2-3 | 水浴锅 | 2套 |  |  |
|  | 2-4 | 防腐真空泵 | 1套 |  |  |
|  | 2-5 | 恒温培养箱(立式) | 2套 |  |  |
|  | 2-6 | 恒温培养箱 | 2套 |  |  |
|  | 2-7 | 二氧化碳培养箱 | 1套 |  |  |
|  | 2-8 | 霉菌培养箱 | 1套 |  |  |
|  | 2-9 | 生化培养箱 | 1套 |  |  |
|  | 2-10 | 水浴箱 | 4套 |  |  |
|  | 2-11 | 低速离心机 | 1套 |  |  |
|  | 2-12 | 高速冷冻离心机 | 1套 |  |  |
|  | 2-13 | 高压灭菌锅 | 1套 |  |  |
|  | 2-14 | 酶标仪 | 1套 |  |  |
|  | 2-15 | 均质器 | 1套 |  |  |
|  | 2-16 | 烘箱 | 4套 |  |  |
|  | 2-17 | 十万分之一天平 | 1套 |  |  |
|  | 2-18 | 刀式研磨仪 | 1套 |  |  |
|  | 2-19 | 程控定量封口机 | 1套 |  |  |
| 3 | 3-1 | 病毒载量检测系统 | 1套 | 267 | 220 |
|  | 3-2 | 多重病原微生物检测系统 | 1套 |  |  |
|  | 3-3 | 基因组测序系统 | 1套 |  |  |
| 4 | 4-1 | 尿碘分析仪 | 1套 | 199 | 173 |
|  | 4-2 | 标准品管理系统 | 1套 |  |  |
|  | 4-3 | 离子色谱仪 | 1套 |  |  |
| 5 | 5-1 | 医用冰箱 (冷柜*1,冷冻*2,冷藏*9,冷藏+冷冻*13) | 1批 | 239 | 205 |
|  | 5-2 | 微生物富集系统 | 2套 |  |  |
|  | 5-3 | 微生物质谱 | 1套 |  |  |
|  | 5-4 | 液相色谱仪 | 1套 |  |  |

- 注：1、供应商应对各标项内所有仪器同时响应，否则作无效响应处理。

- 2、本次公开招标设有最高限价，投标报价超过对应最高限价的，投标无效。

- 3、序号3-1、序号3-2、序号4-3、序号5-4允许进口，其他不接受进口。

- 二、技术参数

- 标项一：全自动凝胶净化系统等

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 序号1-1全自动凝胶净化系统 数量：1套 |  |
| 1 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 工作温度: 10 - 40 C |  |
| 1.2 | 湿度: 20 - 80 % |  |
| 1.3 | 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz |  |
| 2 | 技术规格及要求 |  |
| 2.1 | 功能要求：用于食品、农产品、中药材、水产品及环境样品等分析样品中有机磷、有机氯、氨基甲酸酯等农药残留及二恶英、邻苯二甲酸酯等有害物质检测的样品凝胶净化处理，可去除油脂、色素等大分子干扰物，并能通过定量浓缩仪准确浓缩、定容，并直接转移到色谱小瓶中，从而形成一套全自动的、全方位的有机样品前处理平台 |  |
| 2.2 | 高压恒流泵 |  |
| 2.2.1 | 流量设定范围：0.001-10.000mL/min，设定步长0.001mL/min |  |
| 2.2.2 | 流量准确度：≤±0.3%(1.0mL/min，8±2MPa，水，室温) |  |
| 2.2.3 | 流量稳定性：RSD≤0.1%(1.0mL/min，8±2MPa，水，室温) |  |
| 2.2.4 | 最高工作压力：42Mpa(0.001-5.000mL/min) 20Mpa(5.001-10.000mL/min) |  |
| 2.2.5 | 压力准确性：显示压力误差≤±3%或0.5MPa以内 |  |
| 2.2.6 | 压力脉动：≤1.0% |  |
| 2.2.7 | 泵的密封性：压力40MPa，时间10min，压降不大于1.5MPa； |  |
| 2.2.8 | 通讯方式：485接口通讯 |  |
| 2.3 | 紫外-可见检测器 |  |
| 2.3.1 | 可变波长范围：190nm～650nm，任意设定； |  |
| 2.3.2 | 光源：氘灯 |  |
| 2.3.3 | 显示：2×16液晶显示； |  |
| 2.3.4 | 光谱带宽：8nm； |  |
| 2.3.5 | 波长准确度：±1nm； |  |
| 2.3.6 | 波长重复性：≤1nm； |  |
| 2.3.7 | 波长时间程序时间设定范围：0.1min～999.9min； |  |
| 2.3.8 | 响应时间：0.1s-5.0s； |  |
| 2.3.9 | 基线噪声：≤±1.0×10-5AU(空池、254nm、室温恒定)； |  |
| 2.3.10 | 基线漂移：≤2.0×10-4AU/h(空池、254nm、室温恒定)； |  |
| 2.3.11 | 线性范围：≥1.8AU(5%)(254nm)； |  |
| 2.3.12 | 检测池光程：10mm； |  |
| 2.3.13 | 检测池耐压：≤8MPa； |  |
| 2.3.14 | 通讯方式：USB或RS232 |  |
| 2.4 | 馏分收集器 |  |
| 2.4.1 | 移动方式：X-Y轴 |  |
| 2.4.2 | 数字通信接口：485、3.5mm耳机插针（模拟通讯可选） |  |
| ▲2.4.3 | 收集容器：10×10（可选直径为13mm、15mm、18mm、25mm试管）；3×3（烧杯或锥形瓶）；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.4.4 | 收集方式 ：全收集ALL，峰收集PEAK，手动收集MANUAL |  |
| 2.4.5 | 最大流速：200mL/min |  |
| 2.4.6 | 组份收集时间：1s-100h |  |
| 2.4.7 | 组份转换体积：1mL-10L |  |
| 2.4.8 | 组份转换时间：350-500ms，根据管架不同 |  |
| 2.4.9 | 延迟时间：1s-999min |  |
| 2.4.10 | 切换阀：PEEK三通电磁阀 |  |
| 2.5 | 色谱柱及支架 |  |
| 2.5.1 | 色谱柱类型：不锈钢凝胶净化柱 |  |
| 2.5.2 | 规格范围：20mm×300mm / 25mm×400mm / 25mm×700mm |  |
| 2.5.3 | 色谱柱支架，支持以上所有规格的不锈钢凝胶净化柱 |  |
| 2.6 | 手动进样阀 |  |
| 2.6.1 | 类型：高压六进样通阀 |  |
| 2.6.2 | 耐压范围：48Mpa |  |
| 2.6.3 | 定理环体积：标配5ml，另有多种规格可选 |  |
| 2.6.4 | 材质：316不锈钢，氧化铝陶瓷 |  |
| 2.6.5 | pH范围：0-10 |  |
| 2.6.6 | 配置阀位置感应开关，阀切换后自动触发工作站 |  |
| 2.6.7 | 标配不锈钢材质进样阀支架 |  |
| 2.7 | 色谱数据工作站 |  |
| 2.7.1 | 图形化用户界面操作简便，支持所有模块的仪器控制，支持高精度的数据采集，自动积分校正及输出报告均可批处理完成，将日常繁琐的分析简单化。 |  |
| 2.7.2 | 具备液相色谱仪控制模块、GPC 凝胶色谱软件模块 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 高压恒流泵 1台 |  |
| 3.2 | 紫外-可见检测器 1台 |  |
| 3.3 | 馏分收集器 1台 |  |
| 3.4 | 六通进样阀（配5mL定量环，及配套支架） 1套 |  |
| 3.5 | 不锈钢凝胶净化柱(Bio-beads S-X3 ID20×300mm)1支 |  |
| 3.6 | 启动工具包 1套 |  |
| 3.7 | 色谱数据工作站1套 |  |
| 3.8 | 品牌电脑（windows 10以上系统，可连接无线网络） 1台 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 4.2 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 4.4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 4.6 | 能够为用户在应用技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 |  |
| 二 | 序号1-2全自动平行浓缩仪 数量：1套 |  |
| 1 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 工作环境温度: 10 - 40 C |  |
| 1.2 | 湿度: 20 - 80 % |  |
| 1.3 | 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz |  |
| 2 | 技术规格及要求 |  |
| 2.1 | 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 |  |
| ▲2.2 | 批量处理能力：不少于80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.3 | 浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 |  |
| 2.4 | 浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 |  |
| 2.5 | 下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。 |  |
| 2.6 | 电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 ～3.0L/min，精确到0.1L/min。 |  |
| 2.7 | 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。 |  |
| 2.8 | 氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。 |  |
| 2.9 | 水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。 |  |
| 2.10 | 可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。 |  |
| 2.11 | 低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。 |  |
| 2.12 | 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。 |  |
| 2.13 | 浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。 |  |
| 2.14 | 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作 |  |
| 2.15 | 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。 |  |
| 2.16 | 水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。 |  |
| 2.17 | 具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。 |  |
| 2.18 | 具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。 |  |
| 2.19 | 可与所投1-3全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率 |  |
| 2.20 | 提供同类型产品至少3家用户名单含用户联系方式。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 全自动平行浓缩仪主机 1台 |  |
| 3.2 | 三面观察水浴双层加热模组 1套 |  |
| 3.3 | 6位氮吹模组 8套 |  |
| 3.4 | 48位15ml试管架 1套 |  |
| 3.5 | 48位50ml试管架 1套 |  |
| 3.6 | 控制软件 1套 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 4.2 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 4.4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 4.6 | 能够为用户在氮吹浓缩技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 |  |
| 三 | 序号1-3全自动固相萃取仪 数量：1套 |  |
| 1 | 工作条件 |  |
| 1.1 | 工作温度: 10 - 40 C |  |
| 1.2 | 湿度: 20 - 80 % |  |
| 1.3 | 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz |  |
| 2 | 技术规格及要求 |  |
| 2.1 | 功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，同时适合全氟化合物的富集分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。 |  |
| 2.2 | 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。 |  |
| 2.3 | 萃取通道：6通道，最多扩增至36通道，可同时自动处理6~36个样品，实现多通道的同时活化、同时上样、同时洗脱。 |  |
| 2.4 | 连续处理样品能力： |  |
| 2.4.1 | 使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理60个样品； |  |
| 2.4.2 | 使用12ml固相萃取柱可连续自动化处理36个样品。 |  |
| 2.4.3 | 使用20ml固相萃取柱可连续自动化处理24个样品。 |  |
| 2.5 | 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。 |  |
| 2.6 | 主机配备6组12通溶剂选择阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂的更换。 |  |
| 2.7 | 6个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min。 |  |
| 2.8 | ≥ 8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。 |  |
| 2.9 | 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，仪器通过柱插杆，自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。 |  |
| 2.10 | 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。 |  |
| 2.11 | 萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。 |  |
| 2.12 | 样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能。 |  |
| ▲2.13 | 全氟化合物技术要求：要求整台固相萃取仪所有管路和容器，包括样品接触管路和溶剂管路等，均不含有全氟化合物本底，也不对全氟化合物产生吸附。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.14 | 仪器正面安装大体积上样架，实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理6个，可连续处理24个的大体积水样。 |  |
| 2.15 | 可选装串柱功能，可同时放置120个1/3/6ml固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于60ml。 |  |
| 2.16 | 排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。 |  |
| 2.17 | 紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。 |  |
| 2.18 | 软件 |  |
| 2.18.1 | 基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。 |  |
| 2.18.2 | 控制软件与SPE主机通过Wifi、蓝牙等无线连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。 |  |
| 2.18.3 | 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。 |  |
| 2.18.4 | 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。 |  |
| 2.19 | 液液萃取模块 |  |
| 2.19.1 | 萃取单元： |  |
| ▲2.19.1.1 | 由六套带聚四氟乙烯阀门的萃取瓶组成，同时工作位数：6路，可以选配兼容250ml、500ml、1000ml、2000ml的分液漏斗；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.19.1.2 | 萃取单元设计有可插入萃取瓶底部的聚四氟乙烯管，并通过内置气泵连续鼓气的工作方式，使萃取液充分混合均匀； |  |
| 2.19.1.3 | 萃取时通过外液晶显示屏触控操作，预设好萃取程序一键启动自动萃取，萃取过程自动放气，并带有可编程萃取功能，单次设定连续多种不同时长萃取功能，全程自动完成萃取作业，在萃取完成后自动静止分层； |  |
| 2.19.1.4 | 萃取试剂自动混匀功能：萃取作业时，添加试剂后自动混匀，混匀时间可以在程序上完成设定，设定范围：0-999s。 |  |
| 2.19.1.5 | 萃取自动静止分层完成后，仪器自动接收萃取液，无需人工操作和接触试剂，大大提高工作效率和人员防护 |  |
| 2.19.2 | 加液单元： |  |
| 2.19.2.1 | 通过液晶触控程序设置，采用高精度计量泵精确定量自动完成萃取试剂的添加，避免操作人员接触有毒有害的试剂，大大提高工作效率和人员防护。 |  |
| 2.19.2.2 | 采用高速大通量进样泵精确定量自动完成样品的添加，可同时自动添加6种不同萃取试剂，能够大大提高工作效率。 |  |
| 2.19.3 | 清洗单元： |  |
| 2.19.3.1 | 由软管连接纯水或清洗剂,萃取完成后通过液晶触控屏操作一键清洗，无需拆卸萃取瓶，清洗时间和清洗次数均可通过程序任意设置。 |  |
| 2.19.4 | 排废单元： |  |
| 2.19.4.1 | 连通仪器内部废液箱,萃取作业完成后只需打开萃取瓶阀门，废液自动流出经由活性炭过滤部分有毒有害物质后统一收集至废液箱； |  |
| 2.19.4.2 | 废液箱设有液位报警装置，到达高水位后自动暂停清洗排废程序。 |  |
| 2.19.5 | 自动排废和自动清洗过程全部为自动化运行，只需一健程序操作，全程无需人工值守。 |  |
| 2.19.6 | 阴离子表面活性剂加标回收率＞97％，挥发酚加标回收率＞96％，石油类加标回收率＞95％ |  |
| 2.20 | 提供同类型产品至少3家用户名单含用户联系方式。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 全自动固相萃取仪主机 1台 |  |
| 3.2 | 表面处理进样针套件6套 |  |
| 3.3 | 高精度注射泵（已装入主机） 6套 |  |
| 3.4 | 12通阀模组（已装入主机） 6套 |  |
| 3.5 | 1ml萃取套件 1套 |  |
| 3.6 | 3ml萃取套件 1套 |  |
| 3.7 | 6ml萃取套件 1套 |  |
| 3.8 | 废液模块 1组 |  |
| 3.9 | 进样针内外壁清洗工作站 1套 |  |
| 3.10 | 溶剂瓶套件 8套 |  |
| 3.11 | 60位20ml样品和收集套件1套 |  |
| 3.12 | 20ml玻璃试管 200支 |  |
| 3.13 | 36位80ml样品和收集套件1套 |  |
| 3.14 | 80ml玻璃试管 200支 |  |
| 3.15 | 24位大体积进样模块 1套 |  |
| 3.16 | 全自动固相萃取系统工作软件 1套 |  |
| 3.17 | 品牌电脑（windows 10以上系统，可连接无线网络） 1台 |  |
| 3.18 | 液液萃取模块 1套 |  |
| 3.19 | 7寸液晶触控操作程序1套 |  |
| 3.20 | 高精度试剂添加计量泵 1套 |  |
| 3.21 | 250ml-2000ml多规格分液漏斗12只 |  |
| 3.22 | 磨砂口清洗塞6只 |  |
| 3.23 | 碗状废液收集槽6个 |  |
| 3.24 | 活性炭储罐2个 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 4.2 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 4.4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 4.6 | 能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 |  |
| 四 | 序号1-4高通量真空平行浓缩仪 数量：1套 |  |
| 1 | 仪器用途 |  |
| 1.1 | 可用食品、环境土壤、环境水、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收 |  |
| 2 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 主机模块 |  |
| 2.1.1 | 样品在真空负压、加热和振荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。 |  |
| ▲2.1.2 | 批处理能力：≥ 20个250ml带定容尾管/48个65ml定容试管同时进行浓缩，可在浓缩尾管内直接定容。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.1.3 | 多试管支持，无需更换配件，直接安装并使用150ml鸡心瓶浓缩/65ml带尾管样品管，样品位数20位不变。 |  |
| 2.1.4 | 终点控制模式：时间模式/尾管定容控制/尾管隔热保护/红外定容等多种模式可选。 |  |
| 2.1.5 | 可选装尾管冷水保护，可通过时间间隔/定容模块设置尾管冷水通断开关，延长样本在尾管中的保存时间 |  |
| 2.1.6 | 高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于10L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。 |  |
| 2.1.7 | 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。 |  |
| 2.1.8 | 仪器具备自动给排水功能：具备自动加水泵和高低液位传感器，软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。 |  |
| 2.1.9 | 样品架上可加装冷凝回流模块，将挥发的部分气态溶剂重新冷凝在样品管璧，进而冲刷样品管，提高易挥发物质的回收率。 |  |
| 2.1.10 | 水平振荡转速范围：0-300 rpm |  |
| 2.1.11 | 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm |  |
| 2.1.12 | 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。 |  |
| 2.1.13 | 标配可加热防腐蚀盖板，防止样品冷凝溶剂冷凝回流，加热电压24V，独立控温，盖板与水浴可设置不同温度，温控范围：室温-70℃。 |  |
| 2.1.14 | 盖板与浓缩杯接触材质：耐腐蚀PFA涂层，减少样品交叉污染。 |  |
| 2.1.15 | 盖板可选配加厚防倒流盖板，避免样液异常爆沸泄压后样液倒流等异常。 |  |
| 2.1.16 | 盖板具有采用旋转助力方式，配合后部上下移动导轨，可实现盖板的快速翻折下压，同时盖板具有强力的磁吸结构，无需配合配合任何锁紧螺丝操作，便可对20位样品瓶进行高效自动真空密封。 |  |
| 2.1.17 | 可选配独立控压盖板，通过盖板上的20个调节旋钮，可实现做样通道的实时开启与关闭，或者可选配一对一独立控制阀开关控制（无需人工旋钮控制，软件控制开关），可随时关闭或者开启某一个通道。 |  |
| 2.2 | 溶剂回收部分： |  |
| 2.2.1 | 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。 |  |
| 2.2.2 | 仪器可选配双级冷凝管，采用第一级冷凝管对废蒸汽进行高效冷凝，第二级可接在真空泵后，进一步降低蒸汽排放。 |  |
| 2.3 | 真空控制模块 |  |
| 2.3.1 | 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下。 |  |
| 2.3.2 | 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。 |  |
| 2.3.3 | 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar； |  |
| 2.3.4 | 可选配变频泵进行控制，压力控制采用PID控制，可按照压力梯度进行精准控制，当到达目标压力后，可将真空泵彻底关闭，达到节能减排作用。 |  |
| 2.3.5 | 真空程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，最多可实现10段以上真空梯度设置，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。 |  |
| 2.4 | 软件集成控制系统 |  |
| 2.4.1 | 主机集成自控，七寸LED屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，冷却水机和真空泵等实时调节；主机中集成多种模块的参数曲线，可实时显示当前模块的参数情况。 |  |
| 2.4.2 | 终点控制可设定，定时和尾管隔热保护。 |  |
| 2.4.3 | 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压； |  |
| 2.4.4 | 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警。 |  |
| 2.4.5 | 主面板内置浓缩数据库，出厂标配≥35种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用； |  |
| 2.4.6 | 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 真空平行浓缩仪主机，带三面观察水浴模块，加热模块，震荡模块、集成控制系统 1台 |  |
| 3.2 | 蛇形冷凝回收管 1套 |  |
| 3.3 | 真空泵 1套 |  |
| 3.4 | 冷却循环系统 1套 |  |
| 3.5 | 20位250ml样品架 1套 |  |
| 3.6 | 20位加热真空旋转磁吸盖板 1件 |  |
| 3.7 | 250ml玻璃试管 40支 |  |
| 3.8 | 20位样品搁置架 2个 |  |
| 3.9 | 65ml玻璃试管 40支 |  |
| 3.10 | 36位搁置架 1个 |  |
| 3.11 | 转换头（60mm～30mm） 20个 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 4.2 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供。 |  |
| 4.4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 4.6 | 能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 |  |
| 五 | 序号1-5高锰酸盐指数分析仪 数量：1套 |  |
| 1 | 设备要求 |  |
| 1.1 | 适用于饮用水、地表水、水源水等样品耗氧量、总硬度、盐碘等项的自动滴定分析。 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 整机要求： |  |
| 2.1.1 | 设备要求符合GB/T11892和GB/T5750水质耗氧量的测定方法，不接受组合或拼凑的设备，人机对话，要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，配套12通道沸水浴消解，4通道样品滴定、独立通道试剂混匀、独立排废通道、移动的广角滴定传感器，实现各类样品无人值守自动测定分析。 |  |
| 2.1.2 | 要求多种滴定模式选择，满足耗氧量、总硬度、盐碘等不同项目的自动滴定分析； |  |
| 2.1.3 | 投标文件中提供省级及以上计量部门出具的检验合格报告。 |  |
| 2.2 | 样品盘单元要求： |  |
| 2.2.1 | 不少于36位样品通道，可独立取放的样品通道盘，要求样品盘托架非固定模式，不接受分体占空间结构模式。 |  |
| 2.2.2 | 要求自适应电驱动力机器人手臂，实现样品分析转移等国标分析步骤。不接受占空间噪音大的空压机气驱动抓取方式，避免管路漏气，样品转移过程中样品杯掉落影响，稳定的自适应抓力运行模式。 |  |
| 2.2.3 | 要求具备独立的试剂混运通道，实现硫酸、高锰酸钾等试剂在此通道内添加后再放入水浴消解，保证试剂与样品充分混合。 |  |
| 2.3 | 消解系统要求： |  |
| 2.3.1 | 样品消解不少于12个有效运行的一体化沸水浴通道，减少分体水浴水温水位差异，确保水浴条件恒定一致。 |  |
| 2.3.2 | 要求国标沸水浴消解方式，开机可选择单独开启预热，样品循环计时消解，水浴消解能够自动计时，水源低位预警保护，并自动补水，消解结束自动停止水浴加热。 |  |
| 2.3.3 | 要求沸水浴液位采用光纤传感器，水浴液位高度可调，非接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命。 |  |
| 2.4 | 滴定系统要求： |  |
| ▲2.4.1 | 不少于3个独立的半封闭滴定通道，满足3个以上样品同时广角判断滴定分析，样品消解结束后恒温滴定，减少分析过程温度变化影响实验结果，确保实验数据准确稳定。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.4.2 | 要求颜色移动判断滴定终点，减少固定颜色传感器侦测对样品终点的误判，全色域多角度移动识别样品滴定终点，多角度观察颜色变化，不接触样品方式，免维护自动校准。 |  |
| 2.4.3 | 要求具有两组独立运行的试剂手臂，实现试剂添加和样品滴定独立运行。 |  |
| 2.5 | 数据工作站系统要求： |  |
| 2.5.1 | 具有试剂液量消耗监控，低于预警值能够实现人性化提醒，确保实验有效进行。 |  |
| 2.5.2 | 要求数据工作站具有与样品位匹配一致的示意图呈现，运行中可以随意撤销、添加和替换样品，无需停机或暂停，更加人性化运行。 |  |
| 2.5.3 | 数据工作站软件非单一有线传输模式，有线与wifi双模式传输，数据报表汇总统计，灵活满足应用需求。 |  |
| 2.6 | 可增配不小于30位独立自动稀释器，可自动稀释进样复测。 |  |
| 2.7 | 尿素分析模块 |  |
| 2.7.1 | 技术参数 |  |
| 2.7.1.1 | 内置检测项目，结合定量洁净分装的标准化成品试剂，流程化测试 |  |
| 2.7.1.2 | 无需繁琐配置试剂过程，只需取样调零，加对应试剂，按测试键三部曲操作步骤 |  |
| 2.7.1.3 | 预设的参数程序模块，严谨的内置标准计算公式使整个数据转换过程缩短为1S |  |
| 2.7.1.4 | 标准的内置标准曲线有效地提升了测定结果的准确性与标准性 |  |
| 2.7.1.5 | 采用固体发光器既作光源又作单色器，与传统分光系统相比，光学系统结构简单，仪器具有抗震、抗潮性能 |  |
| 2.7.1.6 | 光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，同时采用脉冲供电方式，光源使用寿命可达10万小时，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性 |  |
| 2.7.1.7 | OLED屏幕照明显示，大幅度降低功耗，即使光线不足也不影响观测 |  |
| 2.7.1.8 | 具有新建标准曲线、校准内置标准曲线，仪器可自动拟合曲线、计算结果 |  |
| 2.7.1.9 | 检测方法：二氯异氰尿酸钠-麝香草酚光度法 |  |
| 2.7.1.10 | 测量范围 低量程：0.50-5.00mg/L 高量程：5.00-15.00mg/L |  |
| 2.7.1.11 | 分辨率: 0.01mg/L |  |
| 2.7.1.12 | 重复性：≤1% |  |
| 2.7.1.13 | 准确性：≤1%±0.01 |  |
| 2.7.1.14 | 操作模式：直接显示结果，无需计算 |  |
| 2.7.1.15 | 光源：LED冷光源，光源使用寿命长 |  |
| 2.7.1.16 | 电源：USB供电或碱性电池供电 |  |
| 2.8 | 氧化还原电位模块 |  |
| 2.8.1 | 技术参数 |  |
| 2.8.1.1 | 采用 不小于3.5 英寸高清液晶屏幕，显示清晰 |  |
| 2.8.1.2 | 分辨率可选：ORP/mV支持 0.1mV和 1mV |  |
| 2.8.1.3 | 温度单位可选:°C和°F |  |
| 2.8.1.4 | 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 |  |
| 2.8.1.5 | 支持 IP65 防护等级 |  |
| 2.8.1.6 | ORP/mV： |  |
| 2.8.1.6.1 | 范围：(-2000.0~ 2000.0)mV |  |
| 2.8.1.6.2 | 最小分辨率：0.1mV |  |
| 2.8.1.6.3 | 电子单元示值误差：±0.1% 或 士0.3mV |  |
| 2.8.1.6.4 | 电子单元重复性：1mV |  |
| 2.8.1.6.5 | 仪器配套误差(ORP)：±15mV |  |
| 2.8.1.7 | 温度： |  |
| 2.8.1.7.1 | 范围：(-5.0~ 110.0)°C/(23.0-230.0)°F |  |
| 2.8.1.7.2 | 最小分辨率：0.1°C/0.1 °F |  |
| 2.8.1.7.3 | 电子单元示值误差：士0.2°C |  |
| 2.8.1.8 | 电源：可充电锂电池，电源适配器(输入 AC 100~ 240V;输出 DC5V) |  |
| 2.9 | 北斗GPS模块 |  |
| 2.9.1 | 技术参数 |  |
| 2.9.1.1 | 接收芯片:高灵敏度双星接收芯片，(GPS+北斗) |  |
| 2.9.1.2 | 接收天线:内置天线 |  |
| 2.9.1.3 | 定位精度:3D单点定位3-5米(最佳状态) |  |
| 2.9.1.4 | 定位时间:冷机时第一次定位时间和平均约50秒内，每秒更新一次 |  |
| 2.9.1.5 | 面积计算:航迹、航线、等宽三种测量模式，中途可暂停，关机后再开机可继续测量 |  |
| 2.9.1.6 | 坐标转换:具备北京54、西安80和CGCS2000等多种坐标系统 |  |
| 2.9.1.7 | 航点存储:存储高达不少于2000个航点，还可通过存储卡扩充存储空间 |  |
| 2.9.1.8 | 航迹存储:单条航迹可记录高达9999个航点，还可通过存储卡扩充存储空间 |  |
| 2.9.1.9 | 航线存储:最多200条(每条可编辑250个航点) |  |
| 2.9.1.10 | 内存容量:8G，支持microSD卡 |  |
| 2.9.1.11 | 多种地图:支持中国大陆导航电子地图(非标配)，支持DEM图(数字高程模型) |  |
| 2.9.1.12 | 数据接口:USB |  |
| 2.9.1.13 | 无线传输:ANT+，可与ANT+兼容设备分享航点、航迹与航线 |  |
| 2.9.1.14 | 电源特征:2节5号碱性、镍氢或锂电池、可连续使用22小时以上(不开背光) |  |
| 2.9.1.15 | 屏幕特征:65000色TFT半穿透式防炫彩色屏幕(强光下画面清晰可见) |  |
| 2.9.1.16 | 屏幕大小:≥2.2英寸，分辨率240x320像素 |  |
| 2.9.1.17 | 环境特征:IPX7防水(水下1米30分钟防水)；工作温度:-20”C-+70°C |  |
| 2.10 | 指标要求 |  |
| 2.10.1 | 样品盘：不少于36位样品通道，2个独立取放的样品盘 |  |
| 2.10.2 | 消解通道：不少于12个有效通道一体化沸水浴模式，不接触沸水浴的光感液位控制 |  |
| 2.10.3 | 滴定通道：不少于4个半封闭通道，移动的广角全色域传感器判断滴定终点 |  |
| 2.10.4 | 排废/混匀通道：各1个独立通道 |  |
| 2.10.5 | 滴定项目：耗氧量、总硬度、盐碘等 |  |
| 2.10.6 | 试剂通道：6套独立管路泵阀，确保试剂溶液不交叉污染 |  |
| 2.10.7 | 高锰酸钾：两套独立的高锰酸钾定量注射泵，1套10ml试剂添加，1套滴定分析 |  |
| 2.10.8 | 样品分析时间：IMN不得超出3min/个样品的循环分析速率； |  |
| 2.10.9 | 滴定液体积：0.02mL； |  |
| 2.10.10 | 测量范围IMN：（0.05-6.5）mg/L（样品不稀释测定范围） |  |
| 2.10.11 | RSD<3.0%。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 1套 |  |
| 3.2 | 样品托架1套 |  |
| 3.3 | 自适应力度电驱动机器手臂1套 |  |
| 3.4 | 光感控制一体化沸水浴1套 |  |
| 3.5 | 4通道开放式滴定池1套 |  |
| 3.6 | 试剂废液槽1套 |  |
| 3.7 | 移动广角颜色滴定传感器1套 |  |
| 3.8 | 独立试剂管路6套 |  |
| 3.9 | 试剂手臂2套 |  |
| 3.10 | 分析工作站1套，打印机1台 |  |
| 3.11 | 随机配件1套 |  |
| 3.12 | 尿素分析模块1套 |  |
| 3.13 | 氧化还原电位模块1套 |  |
| 3.14 | 北斗GPS模块1套 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 4.2 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供。 |  |
| 4.4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 4.6 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 六 | 序号1-6全自动蒸馏仪 数量：1套 |  |
| 1 | 功能要求 |  |
| 1.1 | 可满足GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》第一、二、第三法的蒸馏、水蒸气蒸馏前处理，同时也适用于其他水蒸气蒸馏、水质蒸馏项目如水质挥发酚、氨氮、氰化物等。 |  |
| 1.2 | 符合GB 5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》中第一、二、三法的蒸馏仪。能实现不少于6个样品同时进行蒸馏处理，主机内置6路水蒸气发生装置，单路单控，内置水箱，自动检测液位，自动补水；主机带有6路自动加酸及氮气控制模块，六路自动称重和馏出液自动截止模块，加酸和氮气通过一个集成装置与烧瓶连接；外置大功率冷却水循环系统。 |  |
| 2 | 技术性能要求 |  |
| 2.1 | 仪器制造商需具备生产制造资质,具备长期提供售后服务的基本规模及能力；仪器原理设计需符合水质挥发酚、氨氮、氰化物、硫化物等蒸馏检测和GB5009.34-2022《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》中的第一、二、三法。 |  |
| 2.2 | 一体化水蒸气蒸馏仪包括以下部分：主机、水蒸气加热单元、陶瓷碗加热单元、控制及人机交互单元、氮气控制及自动加酸单元、自动称重接收单元、馏出液截止单元、自动泄压排废单元、气密性自动检测单元等 |  |
| 2.3 | 水蒸气加热单元 |  |
| 2.3.1 | 主机内置不少于6路的水蒸气自动发生装置，可自动连续稳定输出水蒸气，无需外接其他的水蒸气设备； |  |
| 2.3.2 | 水蒸气装置内置超温保护功能，一旦温度过高系统可自动停止加热以免发生危险； |  |
| 2.3.3 | 主机内置水箱，液位自动检测，自动补水，防止加热部件干烧； |  |
| 2.3.4 | 蒸汽量输出可调。 |  |
| 2.4 | 控制单元 |  |
| 2.4.1 | 控制单元需与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等； |  |
| 2.4.2 | 触摸屏可设定各路水蒸气加热单元的功率0-400W及蒸馏加热单元的功率0-400w，设定工作时间倒计时0-200min，可设定馏出液收集重量0-500g；蒸馏到达时间或重量设定条件时，机器自动停止加热，并自动泄压。 |  |
| 2.5 | 冷凝管单元 |  |
| 2.5.1 | 仪器需设计有不少于6路的蛇形冷凝管，冷凝管上无需设有磨口清洗塞，仪器内置自动清洗程序可对冷凝管内部及馏出液管路进行自动清洗； |  |
| 2.6 | 氮气控制及自动加酸模块 |  |
| ▲2.6.1 | 主机需设计有不少于6路的可自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口组成一个集成装置，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统可自动加酸，无需人工加酸；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.6.2 | 自动加酸模块，设备集成自动加酸装置，每路独立控制，可设定加酸量0-30ml，可进行加酸精度的校准、管路清洗等功能，一键启动，方便快捷； |  |
| 2.6.3 | 测氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：200ml-2000ml/min，转子流量计不小于6组，仪器设置有调压阀对进入仪器的氮气进行调压，仪器内部设置有泄压阀，防止内部超压。 |  |
| 2.7 | 样品接收 |  |
| 2.7.1 | 主机可通过触摸屏设定每路样品的馏出液重量（0-500g),蒸馏结束可自动切断加热电源，水蒸气输出可自动停止； |  |
| 2.7.2 | 仪器带气密性自动检测功能，一键开启气密性检测，实时显示负压值，压力达不到要求的通道提示气密性检测不通过。 |  |
| 2.8 | 产品规格要求 |  |
| 2.8.1 | 加热单元≥6组 |  |
| 2.8.2 | 单路加热功率400W，整机加热功率2700W |  |
| 2.8.3 | 时间设定：0-200min |  |
| 2.8.4 | 氮气流速：200-2000ml/min |  |
| 2.8.5 | 自动加酸体积设定：0-30ml |  |
| 2.8.6 | 烧瓶体积：500ml；1000ml |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机一台 |  |
| 3.2 | 内置水蒸气装置：6组 |  |
| 3.3 | 500ml烧瓶：6只 |  |
| 3.4 | 接收瓶：6只 |  |
| 3.5 | 转子流量计：6组，流量范围：200-2000ml/min |  |
| 3.6 | 烧瓶置放架：一副（6个工作位） |  |
| 3.7 | 气密性检测系统：一套 |  |
| 3.8 | 外置大功率冷却水制冷系统1套 |  |
| 3.9 | 触控笔1支 |  |
| 3.10 | 液晶触摸屏一块 |  |
| 3.11 | 保险丝2个 |  |
| 3.12 | 合格证一份 |  |
| 3.13 | 产品使用手册一份 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训，至少两人次的完整技术培训，至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 4.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 4.3 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.4 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 4.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 七 | 序号1-7放射性浓缩赶酸仪 数量：1套 |  |
| 1 | 设备用途 |  |
| 1.1 | 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪用于各类样品蒸发浓缩赶酸，无需人员值守。满足GB/T 5750.13-2023 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》、GB/T15265-94《环境空气 降尘的测定 重量法》、DB22/T 416-2005 《饮用水中溶解性总固体的测定》、HJ899-2017 《水质 总β放射性的测定 厚源法》、HJ898-2017 《水质 总α放射性的测定 厚源法》、GB8537-2008 《饮用天然矿泉水》标准要求。 |  |
| 2 | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 工作条件：电源：AC 220V，50Hz；环境温度：10-35℃ ；环境湿度：＜60%。 |  |
| 2.2 | 仪器配有10个独立控制通道，可10个样品同时处理； |  |
| 2.3 | 容器规格：兼容125ML和200ML瓷蒸发皿； |  |
| 2.4 | 加热方式：远红外陶瓷辐射加热，加热均匀，避免水样迸溅；不得采用裸露电热丝或石墨热源等形式加热，容易污染陶瓷碗底部，需要多次整理实验室卫生，不方便。 |  |
| 2.5 | 加热温度控制：单路功率0-300W可调，加热模块加热碗温度范围0-350℃； |  |
| ▲2.6 | 进样方式：仪器标配10个进样泵，10通道可以同时进样，无需逐次进样。进样臂采用固定结构，避免强酸环境下采用机械臂或弹簧结构加样出现部件腐蚀造成的故障；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.7 | 工作模式：“定量”、“非定量”、“单次蒸干加热”多模式切换，可满足更多的实验需求； |  |
| 2.8 | 一键启动无人值守工作，仪器智能添加补充水样，实时记录已蒸发量，达到设定量停止工作； |  |
| 2.9 | 具备断电保护功能，断电开机可继续工作，数据不丢失，样品无损坏。非UPS功能，不接受外置锂电池等非内置的补充方案。 |  |
| 2.10 | 每路均独立配置一个天平定量，定量精度<2%； |  |
| 2.11 | 主机应有漏电保护及烘干功能，可在单个加热区受潮短路状况下，烘干修复受潮线路，使设备可恢复至正常工作状态。 |  |
| 2.12 | 自动盐化灼烧，自动清洗，效率高，人性化操控； |  |
| 2.13 | 使用蒸发皿作为蒸发容器，蒸发浓缩及赶酸全过程无需更换或转移器皿，减少了待测物质的损失； |  |
| 2.14 | 仪器整机采用工业特佛龙防腐处理，耐酸耐耐高温保护；热源采用模具化陶瓷远红外加热碗体，防酸防碱且陶瓷皿底部预留导液孔。加热碗体需与蒸发皿弧度一致，紧密贴合确保受热均匀。 |  |
| 2.15 | 具有自检功能，10个加样蠕动泵前置透明可视，仪器添加样品运行状态全程可观察，方便仪器故障排除及维护。 |  |
| 2.16 | 主机内置鼓风系统，在赶酸工作的时候可以有效阻止酸进入机箱体内，整机防腐耐酸耐高温保护，确保长期稳定运行； |  |
| 2.17 | 主机采用10个加热单元处于同一平面，可放入通风橱操作使用。进样管路位于仪器主机前方，进样流路、进样泵可视化，便于发现和维护仪器故障。 |  |
| 2.18 | 可程式箱式马弗炉模块，配置高温≥1000℃。 |  |
| 2.19 | 马弗炉容积不小于7L，确定加热空间充足可以批量做样。 |  |
| 2.20 | 马弗炉尺寸520×650×660mm，输入功率4KW，采用电炉丝加热。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机一台 |  |
| 3.2 | 鼓风系统 |  |
| 3.3 | 进样硅胶管及进样头 |  |
| 3.4 | 防溅球形管 |  |
| 3.5 | 200g砝码 |  |
| 3.6 | 200ml瓷蒸发皿 |  |
| 3.7 | 蒸发皿钳 |  |
| 3.8 | 电源线 |  |
| 3.9 | 保险丝 |  |
| 3.10 | 可程式箱式马弗炉 |  |
| 3.11 | 过滤器 |  |
| 3.12 | PU管6*4 |  |
| 3.13 | 产品用户操作手册 |  |
| 3.14 | 使用注意事项 |  |
| 3.15 | 保修卡 |  |
| 3.16 | 合格证 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训，至少两人次的完整技术培训，至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 4.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 4.3 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥3年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.4 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 4.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。需提供定点原厂售后服务团队，提供原厂售后维保地点。 |  |
| 八 | 序号1-8实验室洗瓶器 数量：1套 |  |
| 1 | 设备用途 |  |
| 1.1 | 对实验室常用容量瓶、移液管、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、量筒、广口瓶以及小口径盛放瓶等进行清洗、消毒、烘干等清洗全自动处理，清洗数据可记录、追溯、查询等 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 运行环境 |  |
| 2.1.1 | 电源：220V |  |
| 2.1.2 | 环境温度：5℃～32℃ |  |
| 2.1.3 | 相对湿度：≤85% |  |
| 2.2 | 仪器结构 |  |
| 2.2.1 | 外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢； |  |
| ▲2.2.2 | 清洗内腔容积≥222L，内腔压模成型，清洗内腔无焊点， 4桶6kg清洗剂存储仓。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.2.3 | 清洗内腔喷淋臂之间距离≥700mm，双层能同时清洗≥250ml容量瓶，单次清洗2ml色谱进样瓶不少于600个，25ml容量瓶不少于264位，100ml容量瓶不少于128位。 |  |
| 2.3 | 控制系统 |  |
| 2.3.1 | 控制系统为微电脑芯片控制技术，7寸及以上触摸屏，内置30种标准清洗程序和120种自定义程序，可建立多个快捷方式，方便客户“一键运行”；具有三级权限管理和指纹识别权限管理系统，SD卡存储审计追踪系统功能。 |  |
| 2.3.2 | 屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒，进水量实时显示，清洗程序、清洗阶段、时间、温度柱状图变化、管道压力数据等参数。 |  |
| 2.3.3 | 仪器能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态 |  |
| 2.4 | 循环系统 |  |
| 2.4.1 | 循环泵软启动设计，循环量0-600L/min，可在程序中根据需求变频调节 |  |
| 2.4.2 | 配有管道压力传感器实时监测管道水压和喷臂转速传感器实时监控清洗内腔； |  |
| 2.5 | 管路系统 |  |
| 2.5.1 | 清洗篮架识别技术，篮架装配情况在面板上实时显示。 |  |
| 2.5.2 | 仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水，篮架采用FL-EXCH模块设计，可自由互换，每1/2模块可以自由互换，灵活使用。 |  |
| 2.6 | 安全保护系统 |  |
| 2.6.1 | 电子安全锁，采用EULA电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门温度限制，例如设置50度，则温度大于50度时按电子开门，机器不开门并提示温度过高。 |  |
| 2.6.2 | 水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。 |  |
| 2.6.3 | 具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统； |  |
| 2.7 | 干燥系统 |  |
| 2.7.1 | 管道式压缩风机HEPA烘干系统，压缩管路最高真空压力110mbar，热风循环量不低于110m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-300分钟）； |  |
| 2.7.2 | 具有双重喷淋热交换系统，采用EU-W节水冷凝技术，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿。 |  |
| 2.7.3 | 内置热风干燥系统，干燥时间≤50分钟，容量瓶干燥率达95%以上。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 实验室洗瓶机主机、一套； |  |
| 3.2 | 上层清洗托架、一套； |  |
| 3.3 | 下层清洗托架、一套； |  |
| 3.4 | 不少于8位清洗模块，一套 |  |
| 3.5 | 不少于21位喷淋模块，一套； |  |
| 3.6 | 不少于32位喷淋模块，一套； |  |
| 3.7 | 不少于102位喷淋模块，一套； |  |
| 3.8 | 碱性酸性清洗剂，一套 |  |
| 4 | 验收质量 |  |
| 4.1 | 清洗温度最高不低于95℃，符合EN ISO15883标准，参照制药领域FDA和GMP对清洁验证的要求，器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<500ppb,电导率<2us/cm,阴离子浓度<0.002mg/L,清洗后的痕量分析实验结果，颗粒物残留≤0.000003%，提供关于清洗效果的实验报告。 |  |
| 5 | 售后服务要求 |  |
| 5.1 | 免费提供操作和维修培训，至少两人次的完整技术培训，至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 5.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 5.3 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 5.4 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 5.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养 |  |
| 5.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 九 | 序号1-9酸逆流清洗器 数量：1套 |  |
| 1 | 设备用途 |  |
| 1.1 | 能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐,如PFA,PTFE,或石英罐.甚至用于烧杯,容量瓶,ICP的雾化器和火炬管等的痕量清洗。全部流程自动化：首先，自动亚沸酸蒸汽清洗，然后自动超纯水冲洗，最后自动热空气干燥。还具有用酸量少、清洗时间短效率高、密闭条件下进行酸蒸汽超净清洗，防止实验室污染等优势。 |  |
| 2 | 技术参数 |  |
| ▲2.1 | 整机为一体机，全部流程自动化：双层透明可视门系统，采用前开门形式，密封性好且能够实时观察清洗仓清洗运行的情况。首先，自动亚沸酸蒸汽清洗，然后自动超纯水冲洗，可随时直接使用。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| ▲2.2 | 清洗能力：清洗内腔≥80L，一次可清洗≥49个100mL微波消解内管。模块化设计，方形斜坡梯度式清洗托盘，能够将冷凝酸液及润洗水快速回流到废液中和池内，酸性废液在废液池中自动中和成中性后排出；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.3 | 所有与试剂接触部分均采用聚四氟乙烯、PTFE、PFA等耐腐蚀材质，可耐120℃以上的浓硝酸、浓盐酸、浓HF，以及王水； |  |
| 2.4 | 自控温加热器，酸液加温迅速，5分钟能够从室温加温到90℃；温度连续可调（±1℃）。温度探头检测的是酸液实际温度，而不是加热器温度，确保整个清洗过程是在“亚沸”状态下进行，保证酸蒸汽的足够纯度，大大改善清洗效果。 |  |
| 2.5 | 控制终端：采用7寸及以上液晶全触摸屏输入模式，微电脑芯片控制系统，内置20个标准清洗程序，可创建、存储新程序，程序可单独执行冲洗、烘干等，实时显示排水PH值、运行温度、时间、运行结束提醒等信息，具有三级密码管理系统； |  |
| 2.6 | 工作流程 |  |
| 2.6.1 | 亚沸酸蒸清洗：超纯的酸蒸汽通过蒸汽导管清洗器皿内壁，有效降低离子残留，并且为“不回流”酸清洗； |  |
| 2.6.2 | 超纯水冲洗：流量≥240L/min，并且为“不回流”超纯水冲洗，保证内腔无酸气及酸液存留； |  |
| 2.6.3 | 中和排放：每次酸或水在清洗后不回流到原酸或水里面，而储存到废液收集器中，要求能自动检测其ph，并自动中和废液，使其达到中性后再排放； |  |
| 2.6.4 | 自动加酸、排酸系统：可视酸池液面，具有液位指示及缺液提醒功能，具有酸液排空功能，方便清洁仪器，具有自动加酸系统。 |  |
| 2.6.5 | 内置EP废气吸收系统，瞬时吸收大量废气，可无需放入通风厨，放置于实验台使用。 |  |
| 2.6.6 | 开机即自动开启排风系统，清洗仓与机器整体腔处于微负压状态，为酸气不外溢提供强力保障。 |  |
| 2.6.7 | 自动添加超纯水，内置自吸泵，纯水箱自动蓄水，无需手动添加润洗用水，纯水箱具有缺液提醒及加满自动停止功能。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 全自动酸逆流清洗系统主机，一套 |  |
| 3.2 | 超纯水自动冲洗系统，一套 |  |
| 3.3 | 自动酸气吸收排放系统，一套 |  |
| 3.4 | 自动PH中和排放系统，一套 |  |
| 4 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 保证产品为全新原厂设备 |  |
| 5 | 售后服务要求 |  |
| 5.1 | 免费提供操作和维修培训，至少两人次的完整技术培训，至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 5.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 5.3 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 5.4 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 5.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养 |  |
| 5.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 十 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：采购人指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用。 |  |

- 标项二：冷冻干燥机等

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 序号2-1冷冻干燥机 数量：1套 |  |
| 1 | 要求采用原装压缩机，制冷快速，冷冻温度低。 |  |
| 2 | 液晶屏需要显示温度、真空度，干燥室需配有无色透明有机玻璃罩，样品清楚直观，可观察冻干的全程。 |  |
| 3 | 主机与真空泵的连接口采用KF快速接头 |  |
| 4 | 温控范围（空载，环境温度＜28℃）：≤-50℃ |  |
| ▲5 | 冻干面积≥0.56㎡，冷阱尺寸≥Φ420mm*560mm；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 6 | 最大真空度≥15pa |  |
| 7 | 置物架及物料盘规格：不少于4层置物架，物料盘规格需不小于220*510，物料盘间距不小于54mm |  |
| 8 | 真空泵：功率要求≥0.55 |  |
| 9 | 极限压力(Pa)：分压力≤0.06，全压力≤1.33 |  |
| 10 | 抽速 (L/s)：4（14.4m³/h) |  |
| 11 | 进气口口径（外径）（mm）：KF-25 |  |
| 12 | 容油量 (L)：≥1.1 |  |
| 13 | 配置：主机1台、旋片真空泵1台、物料盘5块，卡箍2套、真空管1根、电源线1根 |  |
| 二 | 序号2-2可见分光光度计 数量：1套 |  |
| 1 | 测光方式： 比例双光束 |  |
| 2 | 单色器： Czerny - Turner |  |
| 3 | 焦距： 160mm |  |
| 4 | 光栅： 1200 线/mm |  |
| 5 | 光谱带宽： 1.8nm |  |
| 6 | 波长范围： 325 ~ 1100nm |  |
| 7 | 波长设定：自动 |  |
| 8 | 波长准确度： ±0.3nm |  |
| 9 | 波长重复性： ≤ 0.1nm |  |
| 10 | 波长扫描速度： 快、中、慢（S款） |  |
| 11 | 光源切换波长： 340nm |  |
| 12 | 杂散光： ≤ 0.05% T (在360nm处，以NaNO2测定) （在420nm处，用截止滤光片测定） |  |
| 13 | 光度范围： 0.0 ~ 200.0% T -0.301 ~ 4.000A 0.000 ~ 9999C |  |
| 14 | 光度准确度： ±0.3%T ±0.004Abs（0 ~ 0.5A） ±0.008Abs（0.5 ~ 1A） |  |
| 15 | 光度重复性： ≤ 0.15%T 0.002Abs（0 ~ 0.5A） 0.004Abs（0.5 ~ 1 A） |  |
| 16 | 基线平直度： ±0.0015A （S款） |  |
| 17 | 边缘噪声： （在335和1090nm处测定） 100% T处 ：≤ 0.2% T ，≤0.0009A 0% T处：≤ 0.1% T，≤0.0004A |  |
| 18 | 基线漂移： 0.0009A / 0.5h （S款） (开机2小时，在500nm处) |  |
| 三 | 序号2-3水浴锅 数量：2套 |  |
| 1 | 集水槽与水浴锅为一体，一槽两用，双列六孔 |  |
| 2 | 一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作 |  |
| 3 | 液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，带定时功能，可选配多段程序控制器 |  |
| 4 | 配有不锈钢网架搁板，可遮盖加热器和传感器等重要部件，避免使用中的碰坏 |  |
| 5 | 具有缺水防空烧功能，出现缺水现象马上切断加热器 |  |
| 6 | 独立限温报警系统:温度偏高或偏低及超温报警。 |  |
| 7 | 控温范围：RT+5 ～ 99 ℃ |  |
| 8 | 恒温波动度：± 0.3 ℃ |  |
| 9 | 内胆尺寸≥490×290×150 |  |
| 四 | 序号2-4防腐真空泵 数量：1套 |  |
| 1 | 泵头及管路材质：泵头由整块PTFE一体加工，具有优良的抗强化学腐蚀能力；管路材质均为PTFE硬管；阀片材质FFPM |  |
| ▲2 | 膜片：采用一体式伞状结构隔膜片，伞状龙骨增强膜片的力学性能，具有更长的使用寿命；隔膜片整体成型技术，极大的提高了膜片的密封性和抗腐蚀性；膜片集成了定位螺丝，更换简单方便；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 3 | 工作原理：无油，免维护；可连续24小时工作 |  |
| 4 | 驱动电机：交流无刷电机，噪声低、寿命长、保护等级IP44 |  |
| 5 | 极限真空度：≤100mbar |  |
| 6 | 出口端压力：≥1bar g |  |
| 7 | 常压抽速：≥20L/min |  |
| 8 | 气路接口直径：ID10mm |  |
| 9 | 工作电压及功率：230V AC, 50HZ；≤120W |  |
| 10 | 防护措施：具备过流保护开关以及保险丝，具备热保护开关 |  |
| 11 | 外观尺寸：立式结构，268mm*207mm*159mm |  |
| 12 | 重量：≤7.1Kg |  |
| 二 | 序号2-5恒温培养箱(立式) 数量：2套 |  |
| 1 | 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。 |  |
| 2 | 强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。 |  |
| 3 | 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。 |  |
| 4 | 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。 |  |
| ▲5 | 容积 ：≥420L； |  |
| 6 | 工作室尺寸 ：≥640*585*1355mm |  |
| 7 | 外形尺寸 ：≤780*750*1880mm |  |
| 8 | 控温范围 ：室温+5-65℃ |  |
| 9 | 温度分辨率 ：0.1℃ |  |
| 10 | 温度波动 ：±0.5℃ |  |
| 11 | 工作环境温度 ：5~35℃ |  |
| 12 | 载物托架 ：3块 |  |
| 13 | 电源电压 ：220V-50HZ |  |
| 六 | 序号2-6恒温培养箱 数量：2套 |  |
| 1 | 可选配微电脑控温控制器，控温精确可靠； |  |
| 2 | 可选配独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外 |  |
| 3 | 外门内层有一层玻璃门，观察方便明了，箱门打开时，微风循环加热自动停止，无过冲之弊； |  |
| 4 | 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快； |  |
| 5 | 配有接地保护、压缩机延时保护、过电流保护超温报警功能 |  |
| 6 | 控温范围 ：RT+5～65℃ |  |
| 7 | 温度分辨率 ：0.1℃ |  |
| 8 | 温度波动 ：±0.5℃ |  |
| ▲9 | 内胆尺寸(mm)W×D×H：≥600×600×750 |  |
| 10 | 外形尺寸 ：≤775×785×1100 |  |
| 11 | 载物托架 ：2块 |  |
| 七 | 序号2-7二氧化碳培养箱 数量：1套 |  |
| 1 | 电源电压 AC220V/50Hz |  |
| 2 | 输入功率 500W |  |
| 3 | 加热方式 水套式 |  |
| 4 | 控温范围 RT+5～50℃ |  |
| 5 | 工作环境温度 +5～30℃ |  |
| 6 | 温度波动度 ±0.1℃ |  |
| 7 | CO2控制范围 0～20% |  |
| 8 | CO2控制精度 ±0.1% (红外线传感器) |  |
| 9 | CO2恢复时间 (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 |  |
| 10 | 温度恢复 （开门30秒恢复到37℃）≤ 8分钟 |  |
| 11 | 相对湿度 自然蒸发≥90%（可配相对湿度数字显示） |  |
| 12 | 容积 ≥60L |  |
| 13 | 内胆尺寸(mm)W×D×H ≥380×290×550 |  |
| 14 | 外形尺寸(mm)W×D×H ≤534×530×790 |  |
| 15 | 载物托架（标配） 2块 |  |
| 16 | 紫外灯杀菌 UV紫外消毒 |  |
| 八 | 序号2-8霉菌培养箱 数量：1套 |  |
| ▲1 | 容量 ：≥150L |  |
| 2 | 工作室尺寸 ：≥550×405×670mm 外形尺寸 ：≤600*630*1360mm |  |
| 3 | 控温范围 ：：加湿15~45℃，无加湿10~45℃ |  |
| 4 | 控湿范围：60～85%RH |  |
| 5 | 湿度偏差：±5～8%RH |  |
| 6 | 温度分辨率 ：0.1℃ |  |
| 7 | 温度波动度 ：高温±0.5℃-低温±1.0℃ |  |
| 8 | 温度均匀度： ±1.5℃~±2.5℃（测试点为25℃） |  |
| 9 | 工作环境温度 ：+5~30℃ |  |
| 10 | 电源电压 ：220V-50HZ |  |
| 11 | 功率 ：500W |  |
| 12 | 工作室材质 ：镜面不锈钢内胆 |  |
| 13 | 微电脑控制湿度功能 ：无 |  |
| 14 | 环保制冷剂 ：有 |  |
| 15 | 载物托架 ：3块 |  |
| 16 | 定时范围 ：1~9999min |  |
| 17 | 大屏幕液晶微电脑控制器 ：有 |  |
| 18 | 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 |  |
| 19 | 品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 |  |
| 20 | 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 |  |
| 21 | 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 |  |
| 22 | 可选配独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外 |  |
| 23 | 可选配打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。 |  |
| 24 | 液晶屏幕显示，菜单式操作。 |  |
| 九 | 序号2-9生化培养箱 数量：1套 |  |
| 1 | 容量:≥150L |  |
| ▲2 | 工作室尺寸:≥500*370*800mm |  |
| 3 | 外形尺寸:≤600*630*1360mm |  |
| 4 | 控温范围:0~60℃ |  |
| 5 | 温度波动:高温±0.5℃-低温±1℃ |  |
| 6 | 温度分辨率:0.1℃ |  |
| 7 | 温度均匀度:±1.5℃（测试点为25℃） |  |
| 8 | 工作环境温度:+5~30℃ |  |
| 9 | 电源电压:220V-50HZ |  |
| 10 | 功率:500W |  |
| 11 | 载物托架:3块 |  |
| 12 | 定时范围:1~9999min |  |
| 13 | 工作室材质:镜面不锈钢内胆 |  |
| 14 | 环保制冷剂:是 |  |
| 15 | 国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 |  |
| 16 | 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 |  |
| 17 | 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 |  |
| 十 | 序号2-10水浴箱 数量：4套 |  |
| 1 | 采用不锈钢内胆和顶盖，数显、微电脑控制，带定时功能。 |  |
| 2 | 三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度。 |  |
| 3 | 微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行恒温试验。 |  |
| 4 | 可选配多段可编程控制器，多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。 |  |
| 5 | 容积34L |  |
| 6 | 工作室尺寸：≥600×300×190mm |  |
| 7 | 控温范围：RT+5~99℃ |  |
| 8 | 分辨率：0.1℃ |  |
| 9 | 波动度：±0.5℃ |  |
| 10 | 输入功率≥1000W |  |
| 十一 | 序号2-11低速离心机 数量：1套 |  |
| 1 | 转速范围：500-4000rpm，步长100rpm； |  |
| 2 | 转子容量：水平转子6×15ml；水平转子4×50ml；角转子24×15ml；角转子12×10ml/8×15ml |  |
| 3 | 升降速时间：3档升速，4档降速 |  |
| 4 | 安全性能：过速保护，状态诊断系统 |  |
| 5 | 1-99mins定时/连续运行两种模式 |  |
| 6 | 噪音低≤62dB（A）：高强度塑料转子或者铝合金转子以及优良的动平衡技术，保证机器超低音稳定运行 |  |
| 7 | LCD大显示屏，实时显示运行参数，运行进程显示，错误代码提示 |  |
| 8 | 程序存储功能：血液: 3200rpm，10min；尿液:1800rpm，5min；粪便：1300rpm，10min； |  |
| 9 | 安全性能：单门锁,过速保护和状态诊断 |  |
| 10 | 加减速度档：3档↑4档↓ |  |
| 11 | 功率：单相, 100V-240V,50Hz/60Hz |  |
| 12 | 尺寸（长×宽×高) ≤364×440×268 mm |  |
| 13 | 已通过中国医疗器械产品备案。 |  |
| 14 | 配置：主机一台，24*5ml适配器 |  |
| 十二 | 序号2-12高速冷冻离心机 数量：1套 |  |
| 1 | 技术要求 |  |
| 1.1 | 电机锁吸附设计，单手即可关闭离心机腔门； |  |
| 1.2 | 静态制冷，离心机盖门关闭状态下，需满足只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动启动制冷； |  |
| 1.3 | 离心完毕后，声音提示，上盖关闭保持腔内温度； |  |
| ▲1.4 | 采用R290无氟冷媒，低碳环保；最高转速运行状态仍可保持4℃；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 1.5 | 存储：≥9个程序； |  |
| 1.6 | 生物安全转子需达到三层密封，保证生物安全； |  |
| 1.7 | 转子材质：高强度铝合金，可耐受无数次高温高压消毒； |  |
| 1.8 | 5种转子可选，广泛适配容量0.2mL、0.5mL、1.5mL、2mL和5mL离心管以及PCR排管； |  |
| 1.9 | 外置冷凝水槽防止冷凝水聚集在离心腔内； |  |
| 1.10 | 从室温20℃降到4℃需要约4分钟 |  |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 转速≥15000rpm(200-15000rpm) 步进：100rpm。 |  |
| 2.2 | 容量：1.5/2ml×24；0.2/0.5ml×36；PCR8排管×4；5ml×12；5ml×18 |  |
| 2.3 | 温度设定范围： -20℃~40℃ |  |
| 2.4 | 定时;30s-99分；HOLD（连续运行） |  |
| 2.5 | 驱动电机：直流无刷电机 |  |
| 2.6 | 安全性能：双门锁、超速、过温、状态诊断系统 |  |
| 3 | 配置：主机一台，2m*24转子一套，5ml*12转子一套 |  |
| 十三 | 序号2-13高压灭菌锅 数量：1套 |  |
| 1 | 翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为 135°C |  |
| 2 | 数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便 |  |
| 3 | 槽内温度及推移过程通过 LED 实时显示监测 |  |
| 4 | 设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V—120V 以及 AC200V—240V 电源规格的产品 |  |
| 5 | 搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员 |  |
| 6 | 灭菌器内腔采用 3mm 厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理 |  |
| 7 | GLP/GMP 检测规则对应 |  |
| 8 | 控制精度：0.1°C；使用温度范围：45--135°C |  |
| ▲9 | 最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 10 | 手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间 |  |
| 11 | 排气阀：全开放用和慢开放用各一个 |  |
| 12 | 其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支） |  |
| 13 | 冷却风扇：轴流风扇马达 |  |
| 14 | 控制器：微电脑 PID 控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示 |  |
| 15 | 定时功能（任意模式）：定时 0 或者 1 分—99 小时 59 分，分解能力：1 分 |  |
| 16 | 运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式 |  |
| 17 | 其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20 件）、时间累计、时间显示、操作音 ON/OFF 设定功能 |  |
| 18 | 安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR 短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开 |  |
| 19 | 罐体有效容积：80L |  |
| 20 | 附属品：灭菌框 2 个，蒸汽接收杯 1 个，排水箱 1 个，排水管 1 根，抱箍 1 个，灭菌效果测试卡 30 片 |  |
| 21 | 产品随机提供压力容器证明，特检院检测报告，设计蓝图等 |  |
| 22 | 配件国内均有库存，国内大中城市保证 7 天到货 |  |
| 十四 | 序号2-14酶标仪 数量：1套 |  |
| 1 | 波长范围（nm）：400-800； |  |
| 2 | 光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能； |  |
| 3 | 检测范围（A）：0.000～4.000；检测光道：8通道； |  |
| 4 | 滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片； |  |
| 5 | 读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）； |  |
| 6 | 波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ；波长半宽度 （nm）：7±2 ； |  |
| 7 | 吸光度准确度（A）： ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.500之间）； |  |
| 8 | 线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内）； |  |
| 9 | 仪器的吸光度重复性：CV≤0.5%； |  |
| 10 | 仪器的吸光度的稳定性（A）：≤±0.005； |  |
| 11 | 吸光度的分辨率（A）：0.001； |  |
| 12 | 通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）； |  |
| 13 | 显示屏：8吋彩色触摸屏； |  |
| 14 | 操作界面：具有开机自检功能； |  |
| 15 | 操作方式：仪器采用触摸屏操作方式，同时可输入中文、英文及数字； |  |
| 16 | 振板功能：仪器具有振板功能； |  |
| 17 | 检测方式：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择； |  |
| ▲18 | 检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能；可视化布板及单板12个检测项目的功能；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 19 | 检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；同时可以打印病人的中文综合检验报告； |  |
| 20 | 计算方式：直线法、点对点法、线性回归法、半对数回归法、指数回归法、全对数回归法、比值回归法、比值半对数回归法、二次方曲线、Logit-Log曲线； |  |
| 21 | 质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图Westgrad多规则判定； |  |
| 22 | 存储功能：程序存储：200个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储105板检测结果； |  |
| 23 | 通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口以及USB接口； |  |
| 24 | 光源信号监测功能：可即时监测8通道光源信号； |  |
| 25 | 配置：主机1台，工作电脑1台，打印机1台。 |  |
| 十五 | 序号2-15均质器 数量：1套 |  |
| 1 | 六档调速,无级调速转速显示方式:刻度显示 |  |
| 2 | 转速范围:5000~35000rpm |  |
| 3 | 配有3种不同的分散头,6G,8G,10G |  |
| 4 | 处理量:0.2-250ml(H20) |  |
| 5 | 接触物料材质:分散头必须采用 316L 不锈钢材质 |  |
| 6 | 浸入液体部分轴套材质:PTFE |  |
| 7 | 通过ISO9001认证,通过 CE 认证,可高压高温灭菌 |  |
| 8 | 配置：主机一台，6G分散头5个，10G分散头27个 |  |
| 十六 | 序号2-16烘箱 数量：4套 |  |
| ▲1 | 容积：≥220L |  |
| 2 | 工作室尺寸：≥610*570*650mm |  |
| 3 | 控温范围：RT+10~200℃（RT+10~250℃） |  |
| 4 | 温度分辨率：≤0.1℃ |  |
| 5 | 温度波动度：≤±1℃ |  |
| 6 | 温度均匀度：±2.5%(测试点为100℃) |  |
| 7 | 定时要求：可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分。 |  |
| 8 | 镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。 |  |
| 9 | 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓10.慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 |  |
| 10 | 温度偏高和超温报警：独立限温报警系统，并声光报警提示操作者 |  |
| 11 | 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。 |  |
| 12 | 配置：主机1台，隔板3块 |  |
| 十七 | 序号2-17十万分之一天平 数量：1套 |  |
| 1 | 量程：60¦120¦220g |  |
| 2 | 可读性：0.01¦0.01¦0.1mg |  |
| 3 | 重复性： 0.02¦0.04¦0.07mg |  |
| 4 | 线性：0.1¦0.1¦0.2mg |  |
| 5 | 称盘尺寸：Φ80 |  |
| 6 | 最小样品量（根据usp药典要求）：25mg |  |
| 7 | 平均稳定时间：6¦6¦2s |  |
| 8. | 上皿式天平结构，保证误差干扰因素最小。 |  |
| 9 | 全自动水平检测功能；当天平倾斜时，自动报警。 |  |
| ▲10 | 显示屏图形提示调水平操作。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 11 | 具有密码保护功能，仅限授权人员可调整天平设置 |  |
| 12 | 具有APC功能（Advanced pharma compliance），可存储称量数据和自动校准数据 |  |
| 13 | SQmin 最小样品量设定( 符合USP)，DKD 测量不确定度测量功能，满足最严格法规要求。 |  |
| 14 | 可拆卸带防静电涂层玻璃防风罩，方便清洁。 |  |
| 15 | 超级单体传感器，具有四级防震功能，防震性能好，适用于各常规实验室的日常使用。 |  |
| 16 | 专业的由时间温度变化触发的全自动内部校准功能(isoCAL) 及线性校准功能。 |  |
| 十八 | 序号2-18刀式研磨仪 数量：1套 |  |
| 1. | 兼容多种样品杯，实现干法研磨或湿法匀浆。最大有效容积：研磨杯400 ml，匀浆杯 / 分散杯 2,000 ml |  |
| 2 | 马达功率：1,000 W |  |
| 3 | 工作原理：剪切 / 撞击 |  |
| 4 | 转速范围：0 / 3,000 – 20,000 rpm |  |
| 5 | 转速偏差：± 5% |  |
| 6 | 最大喂料硬度：5 Mhos |  |
| 7 | 最大喂料粒径：7 mm |  |
| 8 | 研磨杯腔体内可用干冰预冷，一体化冷却夹套可通冷却水 |  |
| 9 | 工作制：5 / 10 分钟 |  |
| 10 | 温度监测：是，可实时监测研磨样品温度，可设定温度限值 |  |
| 11 | 称重功能：是，可称量并在屏幕上显示样品重量 |  |
| 12 | 定时 / 计时功能：是 |  |
| 13 | 间歇运行功能：是，可选择连续运行或间歇运行 |  |
| 14 | TFT显示屏，支持多色多语言，可同时清晰显示多个参数数值 |  |
| 15 | 标配USB接口和蓝牙接口，可用于保存数据 |  |
| 16 | DIN EN 60529 保护方式 |  |
| 17 | 质保期：≧3年 |  |
| 18 | 配置 刀氏研磨仪 1台 匀浆杯 2000ml 1套 研磨杯 400ml 1套 分散杯 2000ml 1套 |  |
| 十九 | 序号2-19程控定量封口机 数量：1套 |  |
| 1 | 结构要求 |  |
| 1.1 | 外壳上部采用一整块有机玻璃操作面板，触控式防水按键，无实体按钮； |  |
| 1.2 | 有机玻璃面板含反转开关、休眠按键和数据连接按键； |  |
| 1.3 | 休眠按键可在仪器空闲时转为待机状态； |  |
| 1.4 | 一体化铝合金外仓门，液晶显示屏可显示仓门开关状况； |  |
| 1.5 | 内仓门为推拉式，推进去可进行加热辊清洁维护； |  |
| 1.6 | 常开式漏液直排装置，避免漏液后液体机器内部积液。 |  |
| 2 | 操作参数 |  |
| 2.1 | 液晶显示屏，显示信息含预热进程、计数统计、故障码、开/关门提醒，电子时钟显示； |  |
| 2.2 | 预热进程中英文显示，预热进度条指示预热进度，加热过程显示橙色条，数量5个，预热完成显示绿色进度条，数量1个； |  |
| 2.3 | 计数统计中英文显示，数字显示位数不低于六位数； |  |
| 2.4 | 故障码中英文显示，液晶面板三角中显示仪器阿拉伯数字故障码，显示个数不少于8； |  |
| 2.5 | 开/关门提醒中英文显示，根据外仓门开关状态相应提示“开门”或“关门”； |  |
| 3 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 电源电压：220V±10%,50Hz； |  |
| 3.2 | 环境温度-10℃～50℃； |  |
| 3.3 | 相对湿度：20%～90%，无大量粉尘及腐蚀性气体污染； |  |
| 3.4 | 外壳温度：＜30℃； |  |
| 3.5 | 预热时间：2～3min； |  |
| 3.6 | 重量：14.25kg |  |
| 3.7 | 封口速度：51孔/97孔定量检测盘封口时间＜9秒/个 |  |
| 3.8 | 检测范围：配合51孔定量检测盘检测范围：0-200MPN/100ml（水样不稀释）；配合97孔定量检测盘检测范围：0-2419MPN/100ml（水样不稀释）； |  |
| 3.9 | 可靠性：封口后无漏液和破孔 |  |
| 3.10 | 方便性：仪器使用寿命期内可检测样品＞50,000个 |  |
| 二十 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训，至少两人次的完整技术培训，至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 二十一 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：采购人指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用。 |  |

- 标项三：病毒载量检测系统等

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 序号3-1病毒载量检测系统 数量：1套 |  |
| 1 | 采用巢式实时荧光定量PCR技术，可在体外定性或定量检测感染性疾病病原、耐药性及肿瘤基因等。 |  |
| ▲2 | 系统可整合基于定量PCR检测所需的所有步骤，在一个检测试剂盒中，可自动完成样品制备、纯化、基因提取、核酸扩增、荧光测定的全过程。将待检样品加入到检测试剂盒中，系统会自动按照相应的程序运行，实时监测PCR进行情况，一旦PCR完成，系统的软件会自动判断并报告结果。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 3 | 独立性的试剂盒，每个试剂盒中均包括标本有效性确认和避免假阴性的阳性质控 |  |
| 4 | 荧光检测通道 |  |
| 4.1 | 内部有六组光学信道(激发/侦测波长)： Channel 1：375-405 nm / 420-480 nm； Channel 2：450-495 nm / 510-535 nm； Channel 3：500-550 nm / 565-590 nm； Channel 4：555-590 nm / 606-650 nm； Channel 5：630-650 nm / 665-685 nm； Channel 6：630-650 nm / >700 nm |  |
| 5 | 同平台可检测项目 |  |
| ▲5.1 | 结核分枝杆菌（结核及利福平耐药）、耐甲氧西林金黄葡萄球菌（MRSA/SA定值、皮肤粘膜感染及阳性血培养）、难辨梭菌毒素（毒素B、二元毒素、毒素C）、碳氢酶烯酶（5种型）、B族链球菌、耐万古霉素肠球菌（VanA、VanB）、流感病毒（A型、B型、2009H1N1）、肠病毒（EV）、HIV VL、HPV、沙眼衣原体、淋病奈瑟菌、白血病疗效监测及II因子/V因子突变等的检测。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 6 | 检测速度（从获得待检标本到出报告时间） |  |
| 6.1 | 结核分枝杆菌/利福平耐药检测 ≤125分钟 |  |
| 6.2 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 ≤80分钟 |  |
| 6.3 | 难辨梭菌毒素 ≤60分钟 |  |
| 6.4 | CRE ≤60分钟 |  |
| 6.5 | B族链球菌 ≤60分钟 |  |
| 6.6 | 耐万古霉素肠球菌 ≤60分钟 |  |
| 6.7 | 流感病毒 ≤90分钟 |  |
| 6.8 | 肠病毒 ≤180分钟 |  |
| 6.9 | 沙眼衣原体和淋病奈瑟菌 ≤120分钟 |  |
| 6.10 | 白血病疗效监测 ≤120分钟 |  |
| 6.11 | II因子及V因子检测 ≤40分钟 |  |
| 6.12 | HIV VL ≤90分钟 |  |
| ▲7 | 生物安全性要求：低生物安全风险（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章或权威报告、并标明位置） |  |
| 8 | 操作简单，即便是非PCR室专业人员，经半天培训，也可独立操作 |  |
| 9 | 试剂盒室温储存：2-28°C |  |
| 10 | 系统的热性能 |  |
| 10.1 | 加热速率 （最大）： 从 50°C 到 95°C是10°C/秒 |  |
| 10.2 | 冷却速率 （最大）： 从 95°C到 50°C 是2.5°C/秒 |  |
| 10.3 | 温度持续时间精度： 设定的时间± 1.0 sec |  |
| 10.4 | 温度精度： 从 60°C 到 95°C是± 1.0°C |  |
| 11 | 配置清单 |  |
| 11.1 | 主机，1台 |  |
| 11.2 | 笔记本电脑，1台；打印机，1台 |  |
| 11.3 | 条形码扫描器，1个 |  |
| 11.4 | 配套软件 |  |
| 12 | 售后服务要求 |  |
| 12.1 | 免费提供操作和维修培训，至少两人次的完整技术培训，至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 12.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 12.3 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修。 |  |
| 12.4 | 提供保修期内巡视和保养措施，保修期内免费提供每6个月1次的上门维护保养。 |  |
| 12.5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 二 | 序号3-2多重病原微生物检测系统 数量：1套 |  |
| 1 | 主要用途 |  |
| 1.1 | 系统包括仪器与试剂测试条相互作用，在系统内纯化核酸，并通过PCR特异性扩增病原体靶序列，通过专业软件分析PCR产物，报告检测结果。 |  |
| 1.2 | 系统搭配配套试剂测试条可用于包括新冠病毒在内的呼吸道感染症候群、腹泻病症候群、脑膜炎症候群和病毒性水泡症候群等项目检测。 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 只需要一台仪器, 即可同时完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析。 |  |
| 2.2 | 每种试剂都采用统一的全封闭式设计，生物安全性好; 避免传统开放式PCR方法中交叉污染的问题，无需PCR分区实验室。 |  |
| 2.3 | 所有检测从原始样本到出报告结果可以在80分钟内完成。 |  |
| ▲2.4 | 原始样本直接上机, 无需样本和buffer预混处理, 无需进行单独核酸提取步骤。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.5 | 操作简便, 手工操作时间少于1分钟，且检测过程中无需额外操作。 |  |
| 2.6 | 机器可串联1-8个分析模块，每个分析模块可各自独立处理1个样本，互不干扰。 |  |
| 2.7 | 配套剂盒中包含所有所需干湿试剂，机器可自动重溶干粉试剂，不需要手工加溶解液，且支持干拭子类型样本直接上机，不需要其他处理步骤。 |  |
| 2.8 | 具有≥23种病原体靶标呼吸道感染性病原体核酸检测试剂盒，（多重实时荧光定量PCR法）可进行新冠病毒、博卡病毒和嗜肺性军团病杆菌检测。 |  |
| 2.9 | 具有≥24种病原体靶标的胃肠道感染测试试剂盒，且能够区分GI和GII型诺如病毒。（多重实时荧光定量PCR法） |  |
| 2.10 | 具有≤5种病原体靶标的呼吸道感染性病原体核酸检测试剂盒，可快速区分新冠病毒和流感病毒，利于控制成本，提高使用效率。 |  |
| 2.11 | 具有≥15种病原体靶标脑膜炎感染性病原体核酸检测试剂盒。 |  |
| 2.12 | 具有≥7种病原体靶标的病毒性水泡感染检测试剂盒，且包括猴痘病毒（MPXV）的检测。 |  |
| ▲2.13 | 可同时完成病原体DNA与RNA的检测, 可同时检测病毒,细菌,寄生虫等, 无需分开处理。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.14 | 对于检出的病原体能够提供原始的扩增曲线和Ct值，便于进行样本质控及排除可能存在的污染和假阳性结果，控制实验结果的准确性。 |  |
| 2.15 | PCR扩增前自动进行荧光染料质控测试，测试染料信号强度是否达到预期，不需要人工目测试剂重溶是否充分，确保试验结果的可靠性。 |  |
| 2.16 | 所有试剂及耗材常温储存, 方便储存及运输。 |  |
| 2.17 | 能够自动检测试剂盒是否在有效期内并拒绝使用过期的试剂盒，能够识别并阻止用过的试剂盒，确保检测结果的准确性。 |  |
| ▲2.18 | 具有内质控，同一个内质控可用于监控测试条内所有实验过程，包括样品重悬/均质化，裂解，核酸纯化，逆转录和PCR。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.19 | 可单个样本检测，不会浪费任何耗材和试剂。 |  |
| 2.20 | 报告可存储至USB存储设备，可设置自动打印, 简单易读, 无需人工进行判读。 |  |
| 2.21 | 数据库：软件具有数据库管理功能，数据系统可存储不少于10000个测试信息。 |  |
| 2.22 | 配置要求 |  |
| 2.22.1 | 操作模块1台 |  |
| 2.22.2 | 分析模块 1 台 |  |
| 2.22.3 | 操作模块和分析模块连接器1套 |  |
| 2.22.4 | USB存储器（内包含操作手册）1套 |  |
| 2.22.5 | 电源线：1套 |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 3.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 3.3 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修。 |  |
| 3.4 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 3.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，保修期内免费提供每6个月1次的上门维护保养 |  |
| 3.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 三 | 序号3-3基因组测序系统 数量：1套 |  |
| 1 | 主要用途 |  |
| 1.1 | 用于对不明原因感染的已知或未知病原生物进行快速、准确、全面的高通量测序鉴定，提供从样品到检测报告全流程的解决方案，适合各种样本测序；可开展小型全基因组测序、宏基因组测序、多重扩增或杂交捕获等靶向测序等应用。 |  |
| 2 | 技术性能要求 |  |
| 2.1 | 数字化样本制备系统： |  |
| 2.1.1 | 用于高通量测序的全自动建库，全过程仅需要一次手工加样过程，后续由设备自动完成建库过程并自动定量；输出后的产物用于高通量测序仪上机测序； |  |
| 2.1.2 | 设备原理：采用数字微流控技术，可以在同一张样本制备卡上实现移液、分液、液滴融合、液滴混匀等液滴操纵，并结合设备上的温控模块、光学模块、磁力架模块等进行升降温、定量、纯化等实验流程；从而可以在一张数字化样本制备卡上完成整个建库流程； |  |
| 2.1.3 | 操作界面：支持中英文界面； |  |
| 2.1.4 | 适用于高通量测序平台的自动化全基因组建库（适用PCR扩增流程）、靶向测序自动化建库（适用PCR扩增流程）、PCR-FREE建库及纯化等； |  |
| 2.1.5 | 功能模块：含温控模块、光学模块、磁力架模块等功能模块； |  |
| ▲2.1.6 | 通量：每张芯片有四个样本通道，支持多样本同时建库；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| ▲2.1.7 | 加样：全流程仅需一次性将试剂和样本加入至样本制备卡，后续由机器自动完成建库过程并自动定量，采用数字微流控技术，无需复杂的机械系统；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.1.8 | 试剂保存：具备低温恒温功能，试剂可在低温恒温区预存，设备按需自动调用所需试剂完成预设操作； |  |
| 2.1.9 | 试剂存储：设备内提供≥20种试剂的储存空间，用于样本制备全流程使用； |  |
| 2.1.10 | 快速升降温：具备温控模块，可对制备卡反应区进行快速升降温操作； |  |
| 2.1.11 | 输入样本类型：同时支持RNA样本和DNA样本； |  |
| 2.1.12 | 输出样本类型：DNB或PCR文库； |  |
| 2.1.13 | 定量功能：设备可以自动定量，并自动输出浓度信息； |  |
| 2.1.14 | 平均升温速率：从50℃升到90℃，≥5℃/s。平均降温速率：从90℃降到50℃：≥2℃/s； |  |
| 2.1.15 | 控温精度：反应区实际温度值与设定温度值之差在0.5℃内； |  |
| 2.1.16 | 操作便利性：从样本制备到序列信息输出全流程操作简便，人工操作时间≤30分钟，且无需人工看守； |  |
| 2.1.17 | 安全性高：采用封闭式反应体系，运行全程无开盖，加热、移液时不产生任何气溶胶。样本之间相对封闭独立，无交叉污染，且样本与空气无接触，安全性高； |  |
| 2.1.18 | 样本体积：≤20 μL。移液误差：≤0.1 μL。分液起始量：0.9 μL； |  |
| 2.1.19 | 维护要求：采用一次性耗材，设备主机在运行间无需任何清洗、消毒即可，可实现不间断连续运行； |  |
| 2.1.20 | 温控模块：温控模块控温范围应满足：20～98℃； |  |
| 2.1.21 | 试剂信息输入类型：支持二维码自动扫码输入； |  |
| 2.1.22 | 操作便利性：嵌入式操作系统，内置控制系统和操作脚本，可独立完成整个反应流程，无需外接电脑或其他设备； |  |
| 2.1.23 | 从加入DNA到生成DNB（包括定量结果）全流程可在4h内完成； |  |
| 2.1.24 | 耗材供应：国内有试剂和耗材生产工厂，可以保证稳定的货期； |  |
| 2.1.25 | 设备重量：≤15 kg；设备尺寸：≤ 500 mm（长）×410 mm（宽）×400 mm（高），小巧，可以置于生物安全柜操作； |  |
| 2.1.26 | 屏幕：设备自带触摸显示屏；屏幕尺寸：8 inch；分辨率：1280×600。 |  |
| 2.2 | 基因序列测定模块： |  |
| 2.2.1 | 设备需触摸屏幕操作界面，测序控制软件界面需支持中英文； |  |
| 2.2.2 | 使用测序仪主机即可独立完成测序芯片的样本加载，无需额外设备、装置、配件等进行样本加载、孵育等过程； |  |
| 2.2.3 | 数据读长：自动化读取序列，读长≥300bp；可支持1×100bp、2×150bp等多种读长，并支持在1-150bp范围内自定义读取长度； |  |
| 2.2.4 | 扩增原理：采用线性扩增方式，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少由PCR引入的错误累积的影响； |  |
| 2.2.5 | 所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序载片加载文库操作之前，测序载片加载文库后，不进行任何扩增操作，有效减少文库之间的交叉污染； |  |
| 2.2.6 | 设备采用半导体或相关技术采集光或电信号判定碱基信息，无需激光激发等复杂光学系统； |  |
| 2.2.7 | 样本分子标签序列（barcode, index）的测序位于插入片段（insert）测序结束后，减少条码序列测序对插入片段测序的影响； |  |
| ▲2.2.8 | 数据通量与准确性：每次运行可生成≥25M条片段序列（单端模式下），测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，SE100读长下，标准文库的测序Q30值≥90%；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.2.9 | 测序时长：快速测序模式下单样本SE100测序时间不超过5 h，用于快速鉴定； |  |
| 2.2.10 | 测序仪内置硬盘空间应足够容纳至少10次测序(读长PE150等同)的完整原始数据，同时具备选择数据进行删除或直接导出的功能界面； |  |
| 2.2.11 | 测序仪配套相应工作软件，测序结束后自动生成测序下机报告，汇报测序运行情况及下机数据质量参数； |  |
| ▲2.2.12 | 系统集成新冠分析流程，测序结束即可自动触发分析并在测序流程结束10分钟之内输出中文新冠分析报告，报告应包含新冠病毒分型、全长序列、变异位点信息等，以上报告应可直接在测序仪触摸屏上查看，或使用移动介质导出；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.2.13 | 支持客户分子标签序列列表导入，并能在测序结束后自动生成按照不同分子标签拆分的测序数据及相应的质控指标； |  |
| 2.2.14 | 测序仪下机数据为压缩好的FastQ文件格式，可直接用于主流生信分析软件进行数据分析；测序仪主机应具备直接导出FastQ文件的功能； |  |
| 2.2.15 | 设备维护：测序流程运行结束后可直接进行下一次运行，无需对测序设备进行管路清洗或维护； |  |
| 2.2.16 | 操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作。 |  |
| 2.2.17 | 分析服务器（测序仪自带）： |  |
| 2.2.17.1 | 内置分析软件，支持中英文操作界面； |  |
| 2.2.17.2 | 支持数据、生信分析结果在测序仪主机与分析服务器的双向传输； |  |
| 2.2.17.3 | 可直接在测序仪触摸屏上查看分析报告； |  |
| 2.2.17.4 | 分析软件集成生信分析流程与数据库，下机数据自动触发分析，无需手工操作，自动输出分析报告，包括新冠序列、变异位点、溯源等信息； |  |
| ▲2.2.17.5 | 功能：可实现新冠病毒识别、变异检测等功能，生成新冠病毒一致性序列功能，对变异位点进行基因注释；变异支系鉴别，获得Nextstrain和Pangolin两种分型的变异支系编号，集成本地版nextclade软件对新冠病毒基因组或者外部导入的新冠病毒基因组进行进化溯源分析；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.2.17.6 | 提供切除引物序列的FastQ文件，直接用于主流分析软件，如需借助第三方分析软件或者使用第三方建库试剂盒，服务器内需配套切除引物序列的软件，同时需提供第三方分析软件； |  |
| 2.2.17.7 | 服务器要求：CPU≥D-2183IT（16核）；内存≥128G；硬盘≥2.5寸机械硬盘 4T×2；重量≤4.0kg； |  |
| 2.2.17.8 | 耗材供应：国内有原厂试剂和耗材生产工厂，可以保证稳定的供货期和售后服务。 |  |
| 2.3 | 数据分析模块： |  |
| 2.3.1 | 工作站稳定可靠性强，支持机架与刀片服务器； |  |
| 2.3.2 | 包含带分析流程的微生物数据库，数据库中包含了细菌、真菌、病毒、寄生虫等病原微生物。目前一次可鉴定25000种以上微生物。数据库会定期更新，确保数据库的信息时效性； |  |
| 2.3.3 | 数据库：除人源参考序列外，还内置了猪、山羊、绵羊、小鼠、大鼠、鲤鱼、家鹅、鸡、鸭、牛、猫、狗、兔等常见动物的参考序列，可实现自动过滤此类宿主信息，亦可根据客户需求定制； |  |
| 2.3.4 | 可从宏基因组或宏转录组水平上对原始样本中的微生物核酸序列进行快速、准确、全面的鉴定，并自动生成鉴定报告及分析结果； |  |
| 2.3.5 | 服务器：CPU:Intel Xeon Gold 6240；内存:128GB 2933MHz，SSD 2.25TB，机械硬盘：30TB，配置保证分析流程运行顺利，保证数据安全； |  |
| 2.3.6 | 包含实验室信息管理系统，从样本制备到分析报告，端到端的全流程解决方案。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 数字化样本制备系统模块：包含建库仪主机1台、电源适配器1套、扫码枪1台、设备控制软件1套、装机培训试剂1套、操作说明书1套； |  |
| 3.2 | 基因序列测定模块：包含基因测序仪主机1台、测序仪分析服务器1台、新冠中文分析软件1套、设备控制软件1套、装机测序试剂盒1套、中文快速操作说明书1套； |  |
| 3.3 | 数据分析模块：分析服务器主机1台、配套分析软件1套、显示器1台、键盘鼠标1套、打印机1台； |  |
| 3.4 | 荧光计1套；（检测样本量低至1μL（10 pg/μL DNA或12.5μg/mL蛋白），仪器尺寸≤13.6cm × 25cm × 5.5cm） |  |
| 3.5 | 磁力架1套；（样品架可以从磁力架基座上卸下，管架每侧有 8 个试管位置，可容纳多达 16个标准 1.5–2 mL微量离心管）； |  |
| 4 | 倒置显微镜模块 |  |
| 4.1 | 光学系统 |  |
| 4.1.1 | 无限远色差反差(IC2S)双重校正系统，高分辨率、高反差、高色还原。观察方式：明场、相差。 |  |
| 4.1.2 | 国际标准的45mm物镜齐焦距离； |  |
| 4.1.3 | 绿色环保防霉技术。 |  |
| 4.2 | 主机：根据人机工程学原理设计的主机，最少获2010-年到现在年显微镜领域工业设计红点大奖一次，性能优越、稳定性强，长时间使用没有疲劳感，可接触操作部件采用皮肤友好型橡胶材料，大大提高操作舒适度。 |  |
| 4.3 | 物镜转盘：4位物镜转盘，国际标准的M27物镜安装口，具有齐焦功能。 |  |
| 4.4 | 三目观察筒，视野数20，可调节瞳孔间距48~75mm，45度角度舒适，50/50分光。眼点高低可调，目镜筒360度可旋转，任意角度都可观察。 |  |
| 4.5 | 目镜：10倍目镜，视场数≥20；双眼视度可调；带目镜罩2只。 |  |
| 4.6 | 载物台：固定载物台大小200X239mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 |  |
| 4.7 | 物镜： |  |
| 4.7.1 | 平场消色差物镜4×，数值孔径：NA≥0.1； |  |
| 4.7.2 | 长工作距离平场消色差相差物镜10×，数值孔径：NA≥0.25； |  |
| 4.7.3 | 长工作距离平场消色差相差物镜20×，数值孔径：NA≥0.3； |  |
| 4.7.4 | 长工作距离平场消色差相差物镜40×，数值孔径：NA≥0.4 |  |
| 4.8 | 长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm，可拆卸，方便培养瓶内样品观察，观察方式：明场、相差。 |  |
| 4.9 | 模块化照明LED光源，可方便更换安装. |  |
| 4.10 | 高性价比，简便易用，主机架构纯金属铝材质，坚固的机身以及稳定耐用的光学质量，所用光学部件均采用高质量玻璃材质做成，保证了图像的高反差及清晰度，尤其是较高品质的相差观察方法。 |  |
| 4.11 | 高色彩还原彩色智能相机 |  |
| 4.11.1 | 彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸 |  |
| 4.11.2 | 物理像素≥830万，Ultra HD(4K)，像素点大小≤1.85 μm x 1.85 μm |  |
| 4.11.3 | 拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160） |  |
| 4.11.4 | HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口 |  |
| 4.11.5 | 相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。 |  |
| 4.11.6 | 相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备，无需额外配备电脑。 |  |
| 4.12 | 原厂同品牌软件分析系统 |  |
| 4.12.1 | 手动景深扩展功能，可实现超景深拍摄 |  |
| 4.12.2 | 手动大图拼接功能，实现超大视野拍摄 |  |
| 4.12.3 | 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸 |  |
| 4.12.4 | 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等 |  |
| 4.12.5 | 可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览 |  |
| 4.12.6 | 支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出。 |  |
| 4.12.7 | 可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理。 |  |
| 4.12.8 | 对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等 |  |
| 4.12.9 | 曝光模式自动、测光、手动可选，可手动或自动白平衡调节 |  |
| 4.13 | 配置要求 |  |
| 4.13.1 | 倒置显微镜主机 1个 |  |
| 4.13.2 | 聚光镜 1个 |  |
| 4.13.3 | 4X相差物镜 1个 |  |
| 4.13.4 | 10X相差物镜 1个 |  |
| 4.13.5 | 20X相差物镜 1个 |  |
| 4.13.6 | 40X相差物镜 1个 |  |
| 4.13.7 | 相差环 2个 |  |
| 4.13.8 | 成像系统 1个 |  |
| 4.13.9 | 工作电脑（27寸显示器）1台，彩色打印机1台 |  |
| 5 | 售后服务要求 |  |
| 5.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 5.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 5.3 | 保证产品为全新原厂设备；设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修。 |  |
| 5.4 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供 |  |
| 5.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，保修期内免费提供每6个月1次的上门维护保养 |  |
| 5.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 四 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：采购人指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接采购人通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用。 |  |

- 标项四：尿碘分析仪等

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 序号4-1尿碘分析仪 数量：1套 |  |
| 1 | 工作环境与条件 |  |
| 1.1 | 环境温度：20-35℃ |  |
| 1.2 | 相对湿度：20-85% |  |
| 1.3 | 电源供应：200-240V (AC) |  |
| 1.4 | 可直接安装在通风橱中使用 |  |
| 2 | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 功能与原理 |  |
| 2.1.1 | 功能：全自动碘分析，用于检测尿，水中的碘元素含量。 |  |
| 2.1.2 | 执行标准：尿碘检测严格按照国家卫生行业标准方法《W S/T 107.1-2016 尿中碘的测定 第1部分砷铈催化分光光度法》要求的步骤进行检测，取样0.25mL后上机，仪器自动添加过硫酸铵1mL进行消解，消解完成后自动加入亚砷酸2.5mL，连续地间隔30s添加硫酸铈铵0.3mL，自动混匀后导入光度计检测并分析数据；水碘按照《GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中水中碘化物的要求或采用“适合缺碘及高碘地区水碘检测的方法研究”（中国地方病学杂志，2007,26（3）：333-336）的测定方法进行检测，添加过硫酸铵进行消解，连续地间隔30s添加硫酸铈铵，自动混匀后导入光度计检测并分析数据。 |  |
| 2.2 | 试剂：开放，可使用原厂试剂，用户也可自行配备。 |  |
| 2.3 | 在线式比色皿分析技术： |  |
| 2.3.1 | 自动吸取样品到光度计，直接读取样品的吸光度。 |  |
| ▲2.3.2 | 采用在线式比色皿技术，体积小，清洗方便；所有样品都只经过一个比色皿避免了不同比色皿之间差异所带来的系统误差。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.4 | LED光源： |  |
| 2.4.1 | 吸光度范围：0-4。 |  |
| 2.4.2 | 吸光度分辨率：0.00001。 |  |
| 2.4.3 | 检测波长：400nm、380nm、405nm、420nm。 |  |
| 2.5 | 精度与范围： |  |
| 2.5.1 | 检测范围：尿碘：2-1200μg/L；水碘：1-600μg/L。 |  |
| 2.5.2 | 线性范围：>0.999。 |  |
| 2.5.3 | 相对标准偏差：RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%。 |  |
| 2.5.4 | 准确度：能满足国家标准对准确度的要求。 |  |
| 2.5.5 | 尿碘低浓度300标曲点的吸光度值符合国标要求为0.15-0.18。 |  |
| 2.6 | 在线自动恒温消解装置 |  |
| ▲2.6.1 | 在线恒温消解装置，孔间温差≤1℃，可自动添加消解液，消解温度为国标要求100℃，可一次性同时消解120个样品。消解完成后无需转移样品，自动进入恒温反应。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.6.2 | 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。 |  |
| 2.7 | 在线超级恒温水浴装置 |  |
| 2.7.1 | 在线超级恒温水浴装置，工作站软件应显示实时水浴温度：温度控制+/- 0.1度。可自动添加反应试剂，恒温反应完成后自动导入光度计检测。 |  |
| 2.7.2 | 样品管：16mm*150mm规格的玻璃试管。 |  |
| 2.7.3 | 试剂瓶：棕色500mL玻璃试剂瓶。 |  |
| 2.7.4 | 一次性可以同时摆放120个样品。 |  |
| 2.7.5 | 可在线搅拌、混合。 |  |
| 2.8 | 清洗站 |  |
| 2.8.1 | 自动清洗取样针，使用新鲜纯水清洗。 |  |
| 2.8.2 | 检测不同样品之间，自动清洗管路，避免交叉污染。 |  |
| 2.8.3 | 实验结束后，根据预设程序一键清洗仪器。 |  |
| 2.9 | 软件控制与数据输出 |  |
| 2.9.1 | PC软件控制，使用人员只需要取样放样，并勾选测试项目，即可一键运行。前处理与检测在线进行，实验中可实现全程无人值守。 |  |
| 2.9.2 | 软件自动拟合工作曲线计算结果。 |  |
| 2.9.3 | 内置调试软件，自动校准取样针、加液口位置。 |  |
| 2.9.4 | 实验报告体现吸光度与碘浓度值，数据表格可直接连接打印机打印。 |  |
| 2.9.5 | 软件终身免费更新。 |  |
| 2.10 | 验收要求：仪器由厂家工程师负责安装调试，并进行性能测试满足以下技术指标方可验收。线性≥0.999，尿碘质控结果符合国家要求（低值质控结果满足中心值±9，高值质控结果满足中心值±15），尿碘低浓度300标曲点吸光度满足国标要求0.15-0.18，RSD(低浓度)≤3%,，RSD(高浓度)≤2%，实验流程与条件控制（取样量，试剂量，消解、水浴等）满足国标要求，否则不予验收。 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 高精度计量泵×2 |  |
| 3.2 | 蠕动泵×3 |  |
| 3.3 | 高精度光度计 |  |
| 3.4 | 三轴机械臂 |  |
| 3.5 | 独立的取样针 |  |
| 3.6 | 120位样品盘 |  |
| 3.7 | 在线超级恒温水浴 |  |
| 3.8 | 在线自动恒温消解装置 |  |
| 3.9 | 自动加水排水系统 |  |
| 3.10 | 低残留清洗位 |  |
| 3.11 | 500根16mm*150mm样品管 |  |
| 3.12 | 塑料储水桶（2个，15L） |  |
| 3.13 | 纯水桶（1个，10L） |  |
| 3.14 | 试剂盒：高、低浓度尿碘试剂盒（各1盒） |  |
| 3.15 | 专用分析软件 |  |
| 3.16 | 工作站：i3，8G，1T，显示分辨率1920*1080以上，USB接口 |  |
| 3.17 | 打印机：A4激光打印机，20页/分钟 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 免费提供操作和维修培训。免费提供4个厂家实验室培训名额（含培训、差旅、住宿费用），至全部培训人员完全掌握为止。 |  |
| 4.2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4.4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。零配件在该设备停产后仍保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的责任由供应商承担。 |  |
| 二 | 序号4-2标准品管理系统 数量：1套 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 通过矩阵式物联管理系统对实验室内标准品等物品进行管理，利用物联网大数据、云计算等信息技术，实现“实时监控”、“来源可查”、“去向可追”、“责任到人”的管理目标。矩阵式物联管理系统须具备标准品等物资独立管理模块，并辅以智能硬件系统用于存储物资，以满足各种标准品等实验室物资的不同存储要求。系统具备可拓展性，后续可增加多种管理模块 |  |
| 2 | 硬件参数 |  |
| 2.1 | 台式操控平台 |  |
| 2.1.1 | 服务器配置不低于：CPU E-2224 3.50GHZ 16GRAM 1TBROM； |  |
| 2.1.2 | 尺寸要求W920*D552*H1390（mm），允许偏离±5%，操作平台高度805mm，允许偏离±5%，操作台尺寸475*260（mm），允许偏离±5%，以适合实际场地空间限制，以及符合人体工学设计；（须提供已交付现场实物照片作为证明材料） |  |
| ▲2.1.3 | 搭载≥21.5寸工业液晶触摸屏，集成人脸识别摄像头、多功能唯一性标识生成器、多功能唯一性标识识别器、鼠标键盘，可同时识别一维、二维等多种唯一性标识；（投标文件中提供已交付现场实物照片和官方网站产品介绍截图作为证明材料） |  |
| 2.1.4 | 台式操控台集成智能语音播报器，具备语音播报功能，对异常行为、异常操作等情况等进行智能语音播报，语音播报响应时间≤6S； |  |
| 2.1.5 | 集成多功能唯一性标识识别器，要求使用热敏标签纸，不得使用电子标签，标签显示内容可自定义打印，显示信息不少于6个字段内容； |  |
| 2.1.6 | 为实现标准品的证书管理，台式操控台需搭载高清高速高拍仪，专用镜头水平70度视角无畸变，1800万像素高清摄像头，快速1s拍摄，定时拍摄，快速翻拍，支持标准品证书的扫描录入。 |  |
| 2.2 | 智能常温保存箱 |  |
| 2.2.1 | 存量要求：要求单台存量不少于1000支（以50 mL离心管规格计）。每支标准品以矩阵分布形式存放，位置精确到存储单元内所有定位点，不可堆叠存放。每个点位带独立指示灯。单个抽屉可支持72、32、10个点位独立定位识别，且抽屉尺寸不大于265*580mm，以便于使用管理； |  |
| ▲2.2.2 | 存储单元：要求每个箱体具备至少14个由系统独立控制的电子锁控存储单元，每个存储单元内部放置定位存放板，以便于划分权限，精确管理。要求存储单元采用大于或等于1mm的304不锈钢材质，具备防腐蚀防指纹涂层，延长使用寿命，电子锁控不得采用易产生电弧或瞬间强电动势的磁力锁； |  |
| 2.2.3 | 监控装置：高清EXIR红外点阵半球型网络摄像机，可清晰拍摄各个存储单元存储情况的及操作情况。监控装置采用分段式监控，仅拍摄领用、归还整个过程，并将录像与每条操作记录绑定，并非24小时不间断监控，以确保达到节省数据存储空间的效果,又方便后期溯源查找； |  |
| 2.2.4 | 定位锁死防倾斜功能：在符合物体静态平衡力学的前提下，额外在背板设置定位锁死卡扣，可与墙面固定连接，防止特殊情况下设备倾倒，全面保证标样安全； |  |
| 2.2.5 | 尺寸要求H1705*W712*D630（mm），允许偏离±5%，超大轮毂滚动设计：加大柜体轮毂设计，底盘高于10cm，可以在更复杂的地形轻松移动，方便转移； |  |
| 2.2.6 | 光学扫描设备：每个存储单元内需配备光学扫描设备（不得采用RFID、一维条码等识别设备），用于实时扫描本单元内所有物品库存状态，单个抽屉可支持72、32、10个点位独立定位识别，每个点位带独立指示灯及独立扫描器，领用、归还无需进行扫码操作，实现点对点物资实时盘查功能； |  |
| 2.2.7 | 每个存储单元内存放量大于95%时，扫描准确度仍＞99%，出现乱拿乱放自动语音播报报警。（投标文件中提供具备CNAS标识的第三方检测机构出具的扫描准确率检测报告复印件） |  |
| 2.2.8 | 需固定抽屉内部电子线，避免线路出现纠缠、打结、拉扯情况，保证安全性、稳定性。 |  |
| 2.3 | 智能冷藏保存箱 |  |
| 2.3.1 | 温控要求：温控要求：温控范围为2℃-20℃，微电脑温控系统，需采用顶置压缩机结构，压缩机为全封闭型，输出功率≤200W，工作噪声级为41dB[A标度]（背景噪声；20dB），加快散热速率，提升硬件使用寿命，利于后期维护保养； |  |
| 2.3.2 | 存量要求：要求单台存量不小于1100支（以50 mL离心管规格计）。每支标准品以矩阵分布形式存放，位置精确到存储单元内所有定位点，不可堆叠存放。每个点位带独立指示灯。单个抽屉可支持72、32、10个点位独立定位识别，且抽屉尺寸不大于265*580mm，以便于使用管理； |  |
| 2.3.3 | 存储单元：要求每个箱体具备至少16个由系统独立控制的电子锁控存储单元，每个存储单元内部放置矩阵式定位存放板，以便于划分权限，精确管理。要求存储单元采用大于或等于1mm的304不锈钢材质，具备防腐蚀防指纹涂层，延长使用寿命，电子锁控不得采用易产生电弧或瞬间强电动势的磁力锁； |  |
| 2.3.4 | 箱门：双层玻璃门+钢板结构;采用单开门设计，便于单手操作，符合人工程学。关门装置:自动重力关门装置;除霜功能:全自动除霜可以根据用户需求增加机械锁，双重保障更安全； |  |
| 2.3.5 | 风道结构：强制风冷循环，采用均衡风量分配的风道结构，保证每个存储单元获得同等风量，温控范围为2-20℃，保证各个存储单元内部的温度均匀度≤±0.5℃，温度波动度≤±0.5℃； |  |
| 2.3.6 | 恒温性能：采用内外双层隔温结构，在20℃下，开关门温度恢复速度低于12分钟，更好保证开门时箱体内部温度稳定性及缩短开关门后温度稳定时间，保证所存物品安全； |  |
| 2.3.7 | 多功能底部保护层：置于箱体底部隔层，被动防潮，聚四氟乙烯漏液隔层应对紧急情况漏液； |  |
| ▲2.3.8 | 报警功能：具备高温报警,当温度高于设定温度的极限值,会自动报警;具备低温报警,当温度低于设定温度的极限值,会自动报警;开门报警,长时间开门不关具有报警功能;断电报警,异常断电报警功能;传感器报警,具备其他传感器报警功能；（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.3.9 | 监控装置：高清EXIR红外点阵半球型网络摄像机，可清晰拍摄各个存储单元存储情况的及操作情况。监控装置采用分段式监控，只监测有效时间内的监控,仅拍摄有人员操作的录像，并将录像与每条操作记录绑定，并非24小时不间断监控，以确保达到节省数据存储空间的效果，又方便后期溯源查找； |  |
| 2.3.10 | 箱体尺寸要求780*840*2000（mm），允许偏离±5%，有效容积>680L，外壳内壁采用防腐蚀涂层钢板； |  |
| 2.3.11 | 定位锁死防倾斜功能：在符合物体静态平衡力学的前提下，额外在背板设置定位锁死卡扣，可与墙面固定连接，防止特殊情况下设备倾倒，全面保证标样安全； |  |
| 2.3.12 | 光学扫描设备：每个存储单元内需配备光学扫描设备（不得采用RFID、一维条码等射频识别设备），用于实时扫描本单元内所有物品库存状态，单个抽屉可支持72、32、10个点位独立定位识别，每个点位带独立指示灯及独立扫描器，领用、归还无需进行扫码操作，实现点对点物资实时盘查功能； |  |
| 2.3.13 | 每个存储单元内存放量大于95%时，扫描准确度仍＞99%，出现乱拿乱放自动语音播报报警。 |  |
| 2.3.14 | 需固定抽屉内部电子线，避免线路出现纠缠、打结、拉扯情况，保证安全性、稳定性。 |  |
| 2.4 | 智能冷冻保存箱 |  |
| 2.4.1 | 温控要求：温度范围为-20℃~-40℃，支持一体控温或者上下分区控温，用户可自行设置控温温度，微电脑温控系统。各个存储单元内部的温度均匀度≤±0.5℃，温度波动度≤±0.5℃； |  |
| 2.4.2 | 存量要求：要求单台存量不少于620支（50ml离心管）能预留更多空间尤佳，每支标样以矩阵分布形式存放，位置精确到矩阵内所有定位点，不可堆叠存放，便于使用管理。不同种类规格的储存单元利用系统相互联系，可满足不同标准品的存储条件。 |  |
| 2.4.3 | 存储单元：每个箱体具备上下至少2个独立存储单元，每个存储单元至少2个左右多维立体存储空间，每个存储空间内部放置定位存放板，至少具备4个滑轨进行抽拉式控制，由系统独立控制的电子锁控，以便于划分权限，精确管理;存储单元采用高强度耐低温塑料材质，防止结霜，碎裂，粘连，粘手，保证实验人员及管理物质的安全;电子锁控未采用易产生电弧或瞬间强电动势的磁力锁。 |  |
| 2.4.4 | 报警功能：具备高温报警,当温度高于设定温度的极限值,会自动报警;具备低温报警,当温度低于设定温度的极限值,会自动报警;开门报警,长时间开门不关具有报警功能；断电报警,异常断电报警功能;传感器报警,具备其他传感器报警功能。 |  |
| ▲2.4.5 | 监控装置：高清EXIR红外点阵半球型网络摄像机，可清晰拍摄各个存储单元存储情况的及操作情况。监控装置采用分段式监控，只监测有效时间内的监控,仅拍摄有人员操作的录像，并将录像与每条操作记录绑定，并非24小时不间断监控，以确保达到节省数据存储空间的效果,又方便后期溯源查找。（投标文件中提供软件截图以及视频截图画面） |  |
| 2.4.6 | 外壳箱门为防腐蚀涂层钢板，压缩机为密封旋转型，输出功率≤400W。 |  |
| 2.4.7 | 定位锁死防倾斜功能：在符合物体静态平衡力学的前提下，额外在背板设置定位锁死卡扣，可与墙面固定连接，防止特殊情况下设备倾倒，全面保证标样安全。 |  |
| 3 | 软件参数 |  |
| 3.1 | 实验室库房管理：可自定义建立实验室各个库房信息，图形化模拟各库房内柜体结构，自定义柜体名称、层数、层号等信息，自定义存储各单元内结构，建立直观的库房模拟架构，精确显示位置，绑定实体智能柜子ID，实现物联管控。 |  |
| 3.2 | 人员管理：可自定义配置实验室人员组织架构，进行人员账号分配，支持批量导入人员信息，支持人脸识别、账号密码等多种身份识别方式，账号数量可无限增加。 |  |
| 3.3 | 权限管理：灵活的权限配置功能，可根据不同人员划分不同角色，开放不同功能，自定义页面显示模块。可独立配置库房使用权限、柜子使用权限、存储单元使用权限。 |  |
| 3.4 | 智能化库存预警：临期预警、过期预警、低库存预警、重复申购预警，异常操作报警，可自定义设计预警时效及统计规则，满足用户多样化需求。 |  |
| 3.5 | 智能监控功能：通过与高清网络摄像头物联，可在web端查看实时监控的同时，具备智能录像功能，利用智能传感器，可实现分条录制各人员针对柜子的操作录像，并与其系统操作记录进行绑定，方便溯源。 |  |
| 3.6 | 申购及采购管理：以完善的OA系统为标准，建立完善的试剂、标准品申购及采购功能，可自定义配置申购及采购流程，申购单完成审批后自动拆分，可按照商品管制类别等多种条件进行筛选，一键导出采购清单，记录采购进度，简化人员工作量。 |  |
| 3.7 | 统计功能：具备多样化统计功能，记录各种物资的入库台账、使用台账、申购采购台账，可分类筛选并导出所需数据，可根据规程文件生成自定义表单，可生成可视化数据模型。 |  |
| 3.8 | 入库：图形化显示各柜体及各存储单元内物品存放情况、位置、状态等信息，存放位置精确到点，支持手动编辑/快速选择/批量导入等多种入库方式；一键扫描标准品证书，绑定电子化证书，批量生成各物品唯一性标识、批量完成入库，自动绑定所有物品信息及人员操作信息。 |  |
| 3.9 | 领用：自动身份识别、判断人员权限，支持模糊搜索、多条件组合搜索等多重检索功能，一键定位所需标准品位置、确认后立即开启智能录像功能和全点位实时矩阵跟踪并送出对应存储单元，比对人员预计操作信息，出现异常及时报警，可记录用途，完成领用过程。 |  |
| ▲3.10 | 归还：自动识别人员身份后可在系统直接进行归还或者识别物品唯一性标识，确认后立即开启智能录像功能和全点位实时矩阵跟踪并送出对应存储单元，可记录用量，完成归还，对于一次性行使用标准品，领用后系统进行自动核销并记录用量，无需归还。（投标文件中提供软件界面截图作为证明材料） |  |
| 3.11 | 特殊管控物品申领审批功能：可自行定义特殊管控物品类别及管控流程，相对应的特殊物品只能储存于相对应的存储单元内，人员操作需通过相应管理权限人员的审核才可正常领用。 |  |
| 3.12 | 标准储备液专项管理功能：系统具备标准储备液专项管理功能，符合各项实验室标准储备液管理规程，在操作人员领用某标样时，若存在此标样的储备液，优先推荐此储备液。 |  |
| 3.13 | 库存盘点功能：通过与存储单元定位扫描板物联，可实现一键自动校准本节点内的库存信息，如有信息异常自动报警。 |  |
| 4 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 化学品智能柜管理系统 数量：1台 |  |
| 4.2 | 台式操控平台 数量：1台 |  |
| 4.3 | 矩阵式物联常温保存箱 数量：1台 |  |
| 4.4 | 矩阵式物联冷藏保存箱 数量：1台 |  |
| 4.5 | 矩阵式物联冷冻保存箱 数量：1套 |  |
| 5 | 售后服务要求 |  |
| 5.1 | 免费提供操作和维修培训，至少两人次的完整技术培训，至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 5.2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 5.3 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5.4 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 三 | 序号4-3离子色谱仪 数量：1套 |  |
| 1 | 设备用途 |  |
| 1.1 | 食品和水中阴阳离子、有机酸、糖类物质的分析 |  |
| 2 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 双离子色谱系统，包括淋洗液瓶，等度泵和四元梯度泵，在线电解淋洗液发生器，双温控模块，保护柱，分析柱，阴离子自动电解连续再生微膜抑制器，电导检测器和电化学检测器。 |  |
| 2.2 | 所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得国内改装。具有针对泵、温控电导检测器和实时系统的软件控制面板。支持在线高压梯度淋洗功能和四元梯度功能。梯度淋洗功能须有专利文件证明或计量器具型式注册表。 |  |
| 2.2.1 | 泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 |  |
| ▲2.2.2 | 流速范围：单泵头最大流速需达到5.0 mL/min（作为验收指标）（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| ▲2.2.3 | 最大压力：大于41 MPa(6000 psi) （作为验收指标）（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.2.4 | 流速最大误差：<0.1% |  |
| 2.2.5 | 流量精密度：<0.1% |  |
| 2.2.6 | 压力脉冲：小于系统压力的1.0% |  |
| 2.2.7 | 四元梯度准确度：<0.5% |  |
| 2.2.8 | 密封圈清洗：在线密封圈清洗系统，采用独立流路，可与分析同步进行 |  |
| 2.3 | 电导检测器： |  |
| 2.3.1 | 必须与自动连续再生抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。 |  |
| 2.3.2 | 类型：数字信号控制处理器。 |  |
| 2.3.3 | 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。 |  |
| 2.3.4 | 电导池体积：≤0.7 μL |  |
| 2.3.4 | 全程信号输出范围：0-15000 μS |  |
| 2.3.6 | 检测器分辨率：< 0.003nS/cm |  |
| 2.3.7 | 检测器耐受最大压力：＞8Mpa |  |
| 2.3.8 | 信号采集频率：＞80Hz |  |
| 2.3.9 | 电导池控温范围：+5℃到60℃，步进：0.01℃ |  |
| 2.3.10 | 电导池电极材料：钝化316不锈钢。 |  |
| 2.3.11 | 电导池体材料：化学惰性聚合材料。 |  |
| 2.4 | 自动连续再生抑制器：具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 |  |
| ▲2.4.1 | 原厂生产阴离子自动连续再生抑制器: 1套；无需使用酸溶液进行轮流再生，无需切换；不需使用蠕动泵。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| ▲2.4.2 | 原厂生产阳离子自动电解连续再生微膜抑制器 1 套，可以电解连续再生，无需外加再生液进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，经一次抑制即可将淋洗液抑制成水，总电导率小于2.0 μS/cm，无需转子，所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.5 | 色谱分析柱：由原厂生产的高效高容量分离柱（250*4 mm）及相应的保护柱（50*4mm）组成，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂 |  |
| 2.5.1 | 原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，柱交换量220 μeq/根以上 |  |
| 2.5.2 | 原厂生产的高效高容量阳离子分离柱及保护柱 1套，最大耐压不小于3000psi，柱交换量需1450μeq/根以上，耐受1.5mL/min及以上的流速 |  |
| 2.6 | 柱控温 |  |
| 2.6.1 | 种类：柱温控模块，具有升降温功能，双温控区。具有加热块预加热功能。 |  |
| 2.6.2 | 温控范围：上温控区：10 – 40℃；下温控区：10 – 70℃ |  |
| 2.6.3 | 加热/冷却时间：升温：20℃-50℃，15分钟；降温：50℃-20℃，15分钟 |  |
| 2.6.4 | 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱 |  |
| 2.7 | 软件 |  |
| 2.7.1 | 色谱控制分析工作站：通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输，可编制分析方式和顺序。 |  |
| 2.7.2 | 可自动进行快速数据采集和后处理。 |  |
| 2.7.3 | 可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 |  |
| 2.7.4 | 具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 |  |
| 2.7.5 | 可通过升级兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方仪器公司仪器。 |  |
| 2.7.6 | 可选配虚拟柱软件技术，可用于模拟各种色谱条件，并给出该模拟条件下的模拟色谱图，常用于方法开发。 |  |
| 2.8 | 在线电解淋洗液发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高峰面积和保留时间的稳定性，并保证连续运行时良好的重现性。 |  |
| 2.8.1 | 须标配有电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移。 |  |
| 2.8.2 | 梯度产生：高压梯度，可有效避免由于压力过低产生气泡的问题。 |  |
| 2.8.3 | 发生方式：在线电解，不可使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。 |  |
| 2.8.4 | 在线电解淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。 |  |
| 2.8.5 | 浓度范围：0.1 – 100 mM，浓度步进：0.01 mM |  |
| 2.8.6 | 梯度准确度：≤0.2% |  |
| 2.9 | 安培检测器：用于安培检测相关应用。微处理器控制，数字输出模式。提供直流安培，积分安培，脉冲积分安培，循环伏安以及3D扫描五种检测方式。 |  |
| 2.9.1 | 可设置三电位，四电位和六电位。最多可设置20电位。 |  |
| 2.9.2 | 检测器噪音：IPAD模式<50pC；DC模式<10pA. |  |
| 2.9.3 | 电位范围：-2.0到2.0V，0. 001V增幅。 |  |
| 2.9.4 | 滤波器：0-10s响应时间。 |  |
| 2.9.5 | 量程范围：积分安培50 pC 到 200μC；直流安培5 pA 到 74μA。 |  |
| 2.9.6 | 池体材质：钛合金池体。 |  |
| 2.9.7 | 工作电极：永久电极：金电极，玻炭电极，铂电极和银电极；可抛弃型电极：金电极，炭电极，铂电极和银电极。 |  |
| 2.9.8 | 参比电极类型：pH-Ag/AgCl复合型参比电极，可监控系统pH等重要参数。 |  |
| 2.9.9 | 模拟信号输出电压：可兼容模拟信号输出10，100或1000mV。 |  |
| 2.9.10 | 控制：可实现TTL或DC模块控制。 |  |
| 2.9.11 | 自动调整量程：标配。 |  |
| 2.9.12 | 池体积：<0.2μL |  |
| 2.9.13 | 最大操作压力：0.7Mpa（100psi） |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 双泵系统：等度泵和四元梯度泵1套； |  |
| 3.2 | 色谱单元带双进样阀1套； |  |
| 3.3 | 试剂瓶EO模块1套； |  |
| 3.4 | 气体调节阀1套； |  |
| 3.5 | 系统控制软件1套； |  |
| 3.6 | 恒温加热块1套； |  |
| 3.7 | 阴离子分析柱1套； |  |
| 3.8 | 阴离子保护柱保护柱1套； |  |
| 3.9 | 电解再生抑制器1套 |  |
| 3.10 | 电导检测器2套； |  |
| 3.11 | 电化学检测器1套； |  |
| 3.12 | 淋洗液自动发生装置1套； |  |
| 3.13 | KOH试剂罐1套； |  |
| 3.14 | 参比电极1套； |  |
| 3.15 | 糖保护柱、糖分析柱各1套 |  |
| 3.16 | 金电极1套 |  |
| 3.17 | 数据处理终端1套； |  |
| 3.18 | 打印机1套 |  |
| 4 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供2名以上人员操作和维修培训（含差旅费），至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修； |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的责任由供应商承担。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

- 标项五：医用冰箱等

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 序号5-1医用冰箱(冷柜*1,冷冻*2,冷藏*9,冷藏+冷冻*13) 数量：1批 |  |
| 1 | 冷柜（-25℃医用低温箱） 数量：1台 |  |
| 1.1 | 规格：有效容积≥500L，单门，卧式。 |  |
| 1.2 | 箱体材料：PCM彩板。 |  |
| 1.3 | 内胆材料：PCM彩板。 |  |
| 1.4 | 精确控温：高清晰数码温度显示，微电脑高精度温度控制系统，箱内温度在-10℃～-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 |  |
| 1.5 | 制冷系统：采用名牌高效压缩机，静音且节能高效。 |  |
| 1.6 | 箱体设计：内嵌式门封条，防尘且方便清洗，≥2个弧形门把手，≥4副平衡铰链设计，内置≥2个吊篮，方便存取。 |  |
| 1.7 | 报警模式：具有高低温报警、传感器故障报警等声光报警功能。 |  |
| 1.8 | 排水孔：箱体底部设有排水孔，防止积水，影响使用。 |  |
| 1.9 | 运行保护：具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠。 |  |
| 1.10 | 制冷工质：环保制冷工质。 |  |
| 1.11 | 脚轮：万向轮+定向轮设计。 |  |
| 1.12 | 服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 |  |
| 2 | 冷冻（-25℃医用低温箱） 数量：1台 |  |
| 2.1 | 规格：有效容积≥400L，双门，立式。 |  |
| 2.2 | 万向脚轮：四个万向脚轮，方便移动安放。 |  |
| 2.3 | 箱体材料：优质PCM钢板。 |  |
| 2.4 | 内胆材料：吸塑胆材质。 |  |
| 2.5 | 精确独立控温：微电脑高精度温度控制系统，箱内温度在-10℃～-25℃范围内任意设定；高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，显示精度0.1℃，双压缩机双制冷系统，上室、下室可独立控温。 |  |
| ▲2.6 | 制冷系统：采用国际名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性，箱内温度波动性及均匀性≤2℃；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告复印件） |  |
| 2.7 | 内部结构：上下两室，每室配置≥4个ABS抽屉。 |  |
| 2.8 | 门把手：上下独立明把手设计，美观大方 |  |
| 2.9 | 保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 |  |
| 2.10 | 报警模式：具有高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等声光报警功能，开门超过1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 |  |
| 2.11 | 运行保护：具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠。 |  |
| 2.12 | 耗电量：高效节能，单日耗电量≤2.5Kw.h/24h； |  |
| 2.13 | 运行功率：≤250W； |  |
| 2.14 | 测试孔：箱体上下室各配置≥1个测试孔，方便测试温度。 |  |
| 2.15 | 数据存储：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，最大存储时限≥10年。 |  |
| 2.16 | 服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 |  |
| 3 | 冷冻（-86℃超低温冰箱） 数量：1台 |  |
| 3.1 | 规格：有效容积≥395L，单门，立式。 |  |
| 3.2 | 箱体材料：优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁。 |  |
| 3.3 | 内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 |  |
| 3.4 | 温度控制：高精度温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 |  |
| ▲3.5 | 制冷系统：采用SECOP高效压缩机，EBM低噪音风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 3.6 | 保护功能：具备开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 |  |
| ▲3.7 | 屏显功能：≥7英寸LCD液晶触摸屏，显示精度0.1℃，动态显示运行温度、设定温度、电压值、环境温度、报警状态、时间等参数信息；可连接Bluetooth与WiFi，具备样本存取管理系统、温度数据表格、使用人、数据曲线查阅功能，数据格式加密功能，留言板功能。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 3.8 | 报警模式：具备高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警，物品存储更安全； |  |
| 3.9 | 数据存储与导出：标配USB数据导出接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，可保存温度数据≥10年以上。 |  |
| 3.10 | 蓄电池：配置大容量电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 |  |
| 3.11 | 安全控制：冰箱数据系统通过FDA 21 CFR part 11认证，并能提供相关证书，可选数字、英文、拼音密码组合，具备层级管理设置；双锁结构设计,自带暗锁，可用挂锁，保证用户存储物品安全性。可选配电磁锁、12刷卡、指纹、人脸识别。 |  |
| 3.12 | 箱体保温：高性能V.I.P航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥130mm,VIP保温板厚度≥20mm，整机≥6道门封；绝热保温效果好。 |  |
| 3.13 | 储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥300个，2ml标准冻存管≥30000支。 |  |
| 3.14 | 制冷工质：无氟环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量 |  |
| 3.15 | 空载降温时间：25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤300分钟。 |  |
| 3.16 | 断电回温时间：25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥170min； |  |
| 3.17 | 运行功率：≤500W； |  |
| 3.18 | 测试孔：箱体侧面标配≥2个温度测试孔，方便测试温度。 |  |
| 3.19 | 耗电量：25℃环温时，单日耗电量≤8KW.h/24h； |  |
| 3.20 | 服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 |  |
| 4 | 2～8℃医用冷藏箱 数量：9台 |  |
| 4.1 | 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 |  |
| 4.2 | 样式：立式双门，透明电加热玻璃门，具备自动加热、一直加热、关闭模式；小角度自动关门设计。门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动运行。 |  |
| 4.3 | 有效容积（L）：≥950L。 |  |
| 4.4 | 外形尺寸（宽*深*高mm）：≤1200*900*2000。 |  |
| 4.5 | 箱体结构：箱体采用喷PCM彩板，内胆采用防腐镀锌板，保温层采用无CFC聚氨酯发泡。 |  |
| 4.6 | 制冷系统：采用全封闭高效压缩机，风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能，R290碳氢环保制冷剂，制冷迅速节能高效、静音； |  |
| 4.7 | 控温系统：1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，控制精度0.1℃；微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。 |  |
| 4.8 | 温度波动、均匀性：箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 |  |
| 4.9 | 报警功能：具有高温、低温、高低环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能，声光报警模式。 |  |
| 4.10 | 数据接口：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月温度数据。U盘持续连接可自动存储温度数据。 |  |
| 4.11 | 搁架配置：标配10个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。 |  |
| 4.12 | 内部照明：箱内LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 |  |
| 4.13 | 冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理的烦恼。 |  |
| 4.14 | 测试孔：标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 |  |
| 4.15 | 门锁：箱体标配机械锁，双门双锁，防止随意开启，保证物品安全。 |  |
| 4.16 | 脚轮：万向脚轮设计，方便移动安放。 |  |
| 4.17 | 选配件：RS485接口、温度记录打印机。 |  |
| 4.18 | 服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。 |  |
| 5 | 冷藏+冷冻箱 数量：13台 |  |
| 5.1 | 规格：立式，有效容积≥450升，其中冷藏室≥200升，冷冻室≥200升。 |  |
| 5.2 | 箱体材料：PCM彩板，表面耐腐蚀，易清洁。 |  |
| 5.3 | 内胆材料：喷涂铝板，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 |  |
| 5.4 | 精准控温：高精度微电脑温度控制系统，内置上下室温度传感器，确保运行状态安全稳定，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10～-26℃可设定；确保运行状态安全稳定。 |  |
| 5.5 | 温度显示：高亮度数码温度显示，冷藏室冷冻室分区显示，显示精度0.1℃。 |  |
| ▲5.6 | 制冷系统：双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。当上下室显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 5.7 | 保温材料：冷藏室发泡层厚度≥80mm，冷冻室发泡层厚度≥80mm，高效锁冷，保温节能。 |  |
| 5.8 | 防凝露：冷藏箱玻璃视窗具有LOW-E膜+电加热功能，双重保障防凝露。 |  |
| 5.9 | 安全防护：箱体配锁，一锁可锁两室，可以选配外挂锁。 |  |
| 5.10 | 声光报警：具备声光报警功能，包括断电、电池电量检测故障、电池电量低、环境温度传感器故障、上室温度传感器故障、下室温度传感器故障、环境温度高报警、上、下室高低温报警、门长时间打开报警、主控板通信故障、电源电压检测故障等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。 |  |
| 5.11 | 箱体配置：冷藏室配置≥3个钢丝搁板（带标签卡），冷冻室配置≥6个ABS抽屉，方便物体分类存放。 |  |
| 5.12 | 自动化霜：冷藏室具备自动化霜功能。 |  |
| 5.13 | 断电报警：断电情况下，蓄电池可提供≥24小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。 |  |
| 5.14 | 功率：额定功率≤320W。 |  |
| 5.15 | 测试孔：箱体标配≥2个测试孔，冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔，方便用户测试使用。 |  |
| 5.16 | 数据存储：标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，最大存储条数≥100000条，最大存储时限≥10年 |  |
| 6 | 售后服务要求 |  |
| 6.1 | 整机系统自验收合格之日起免费保修≥3年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 6.2 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6.3 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的责任由供应商承担。 |  |
| 二 | 序号5-2微生物富集系统 数量：2套 |  |
| 1 | 技术参数 |  |
| 1.1 | 三联不锈钢过滤器 |  |
| 1.1.1 | 三联过滤器采用全高级不锈钢316L (1.4404)制成；尺寸(mm) (L¦H¦W)：474 x 120 x 98 mm。 |  |
| 1.1.2 | 清洗、灭菌方便：可整个支架进行灭菌：高压灭菌(121℃，30min)；火焰灼烧或其它方法，依照标准ISO 8199。 |  |
| ▲1.1.3 | 漏斗配有独立三通阀开关，能够进行无菌换气，有效避免过滤后滤膜的二次污染。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 1.1.4 | 流速：90%真空度下水的过滤速度，孔径为0.2 μm过滤膜，200ml/min，孔径为0.45 μm过滤膜，600ml/min。 |  |
| 1.1.5 | 过滤支架上可安装无菌空气滤器，过滤器孔径0.2μm，过滤直径为25mm，保证无菌换气。 |  |
| 1.1.6 | 具备47mm不锈钢滤膜支撑垫，可使用滤膜直径47mm，保证被截留的微生物在滤膜表面均匀分布。 |  |
| 1.1.7 | Microsart支架为快接口连接，底座与支架主体也是快接口连接，方便拆卸和安装。 |  |
| 1.1.8 | Microsart 支架可通过双连接口自由灵活组合，满足定制化需求。 |  |
| 1.2 | Microsart e.jet真空排液泵 |  |
| 1.2.1 | 无需抽滤瓶，直接排液，流速>4L/min。 |  |
| 1.2.2 | 最大真空度400mbar，最大压力1.0 bar。 |  |
| 1.2.3 | 电源：100-240 V，47-63 Hz。 |  |
| 1.2.4 | 液体最大粘度 <150cSt，最大工作温度40℃，防护类型 IP64，防护等级III。 |  |
| 1.2.5 | 尺寸(L¦H ¦W)≤170×190×120 mm，重量≤1.5Kg，体积小巧。 |  |
| 1.2.6 | 容易安装，快接口连接，方便拆卸和清洁。 |  |
| 1.3 | 滤膜 |  |
| 1.3.1 | 滤膜具有多种颜色可选，膜上带有网格线、便于计数、且不影响菌落生长， |  |
| 1.3.2 | 滤膜预灭菌，表面光滑，绝无颗粒污染，不会因颗粒物干扰实验结果 |  |
| 1.3.3 | 长有菌落的膜片可在干燥后作为检测记录，永久保存，符合GMP要求 |  |
| 1.3.4 | 滤膜可以提供促生长测试报告，符合ISO7704标准。 |  |
| 1.4 | 漏斗 |  |
| 1.4.1 | 可选配Microsart一次性无菌漏斗，漏斗有100ml及250ml容量，按压式设计，方便使用。 |  |
| 1.4.2 | 可选配Microsart @Filter 无菌即用漏斗，包括过滤漏斗、过滤底座及网格膜，有100ml 和250ml 两种型号可供选择。 |  |
| 2 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 三联不锈钢过滤器*1 |  |
| 2.2 | 真空泵 *1 |  |
| 2.3 | 1m硅胶管*1 |  |
| 2.4 | Microsart® 漏斗250ml*1 |  |
| 2.5 | 单片膜（1×1000/PK）*1 |  |
| 2.6 | 不锈钢镊子*1 |  |
| 2.7 | 无菌呼吸器*1 |  |
| 3 | 售后服务要求 |  |
| 3.1 | 整机系统自验收合格之日起免费保修≥1年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3.2 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 3.3 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场。 |  |
| 三 | 序号5-3微生物质谱 数量：1套 |  |
| 1 | 工作环境 |  |
| 1.1 | 工作温度：10-30℃ |  |
| 1.2 | 相对湿度：低于70%无冷凝 |  |
| 1.3 | 电源要求：AC 220V，50Hz |  |
| 2 | 硬件指标 |  |
| 2.1 | 激光器：激光频率≥60Hz，在1~60 Hz范围内任意连续可调，激光发射次数不低于4亿次激发，可长期使用。提供激光器生产商证明资料。 |  |
| ▲2.2 | 全自动微生物质谱检测系统飞行管采用钛金属飞行时间管，保证不受外力的作用，提高离子通道准确性和稳定性，技术含量高。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.3 | 激光斑点：50μm-120μm 可调，可针对直径≤0.8mm 的样品靶精准激发，可满足更多样品及样品靶种类的需求。 |  |
| 2.4 | 离子源：真空管路系统的设计要保证离子源无需拆卸清洗，机器自动清洗，无需人工参与操作清洗，避免因残留而需要清洗的情况发生，方便日常维护。 |  |
| 2.5 | 检测器：电子倍增器或微通道板，最大暗电流＜1pA，以实现极低的谱图噪声,最大增益可达10^7倍，无需额外加装前置放大器。 |  |
| 2.6 | 真空泵：前级泵抽速≥5.1m³/h，前级真空度≥10-2mbar，保障应急检测。 |  |
| 2.7 | 质谱厂家具有配套的同品牌的通过医疗认证的药敏、质谱、血培养等仪器，可以经行软件的无缝链接。 |  |
| 2.8 | 飞行管：长度≥1050mm，保证质谱分辨率。 |  |
| ▲2.9 | 质谱仪的真空泄复压采用专用机电一体化系统，可实现自动调节泄复压时间及压力值，节省操作时间，大幅提高真空安全性和可靠性。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.10 | 质谱仪配置有热平衡系统，确保质谱仪的热循环稳定，降低温漂，极大提升系统稳定性和重复性，同时提升仪器可靠性及寿命。 |  |
| 2.11 | 采集卡：PCle接口，精度≥12bit，可设置5种模式，最大输入电压≥±6VDC，采用BNC接口； |  |
| 2.12 | 生物安全过滤器：0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤99.9%病原微生物，生物安全风险控制更有效。 |  |
| 3 | 软件指标 |  |
| 3.1 | 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过2个，软件具有中文界面，方便实验人员使用鉴定和分析功能具有蛋白、核酸等检测功能，可进行聚类分析、多重性分析、自建库等功能。 |  |
| 4 | 检测性能 |  |
| 4.1 | 检测范围：1-500kd |  |
| 4.2 | 分辨率：>3500FWHM（血管紧张素，Angiotensin） |  |
| 4.3 | 质量准确度：<60ppm（内部校正误差）；<100ppm（外部校正误差） |  |
| 4.4 | 质量重复性：变异系数<0.015% |  |
| 5 | 数据库及功能 |  |
| 5.1 | 标配质谱同品牌数据库，数据库具有自主知识产权，数据库中包含可鉴定微生物的数量大于5000种、500个属，数据库可在线及时终生免费升级，并确保以上内容可在现场验证。数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库，自建库与主库采用相同的建库原理和算法，以便确保自建库的可靠性。可进行聚类分析分型、溯源、多重性分析、菌株蛋白对比、蛋白胶图分析等功能。 |  |
| 5.2 | 增强罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力，鉴定数据库需包含不限于炭疽、霍乱弧菌、伤寒沙门菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。确保验收时可现场验证通过。 |  |
| 5.3 | 丝状真菌数据库超过360种，且包含白色红曲、冠突曲霉、黄曲霉、短孢弯孢、草酸青霉、橙色红曲、蜂蜜曲霉、黑根霉、酱油曲霉、燕麦镰刀菌、纸葡萄穗霉等真菌。确保验收时可现场验证通过。 |  |
| 6 | 配置要求 |  |
| 6.1 | 台式微生物质谱鉴定仪: 1台，包含激光器、离子源、检测器、飞行管和真空系统 |  |
| 6.2 | 数据库及软件：包含微生物数据库，微生物采集与分析软件，IVD版本软件 |  |
| 6.3 | 数据处理系统：Windows7以上操作系统，3.0GHz 以上CPU处理器，32GB内存，1TB硬盘，24寸液晶显示屏，条码扫描器1套，激光打印机1台，UPS电源1套 |  |
| 6.4 | 标本板： 90孔以上靶板，带有条形码，可进行追溯，2块标本板（靶托） |  |
| 7 | 消耗品 |  |
| 7.1 | 可提供质谱同品牌通过医疗器械注册认证的质谱样本预处理试剂（包含基质及前处理试剂），既取即用，无需用户配制，避免配制带来的误差。 |  |
| ▲7.2 | 可提供质谱同品牌通过医疗器械注册认证的质谱鉴定校准品或质控品：稳定的多肽混合物，校准至少能保持24小时，仪器自动校准一次性载入至少5个峰以上。（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 7.3 | 试剂：装机时提供10盒预处理试剂，质谱校准品5盒。 |  |
| 8 | 售后服务要求 |  |
| 8.1 | 免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器，并提供国内培训中心集中培训免费名额共5名（含培训、差旅、住宿费），至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 8.2 | 整机系统自验收合格之日起免费保修≥3年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。 |  |
| 8.3 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供。 |  |
| 8.4 | 系统数据库终身免费升级。 |  |
| 8.5 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 8.6 | 技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。 |  |
| 8.7 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 8.8 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的责任由供应商承担。 |  |
| 四 | 序号5-4液相色谱仪 数量：1套 |  |
| 1 | 系统特性 |  |
| 1.1 | 双流路系统，非一体机，各单元为独立模块。 |  |
| 1.2 | 可操作流速范围：0.001–5ml/min, 0.001ml/min增量 |  |
| ▲1.3 | 最大操作压力：不小于9500psi（全流速范围）（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 1.4 | pH范围：2-12 |  |
| 1.5 | 四元泵：一体式独立柱塞或两个双活塞串联泵，采用数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器设计 |  |
| 1.6 | 集成式漏夜管理：标配漏夜传感器，安全漏夜管理系统 |  |
| 1.7 | 配正相兼容包 |  |
| 2 | 四元溶剂管理器 |  |
| 2.1 | 溶剂流路：标配可对任何4路溶剂进行混合；选配集成式溶剂选择阀可兼容9路溶剂； |  |
| ▲2.2 | 流路：标配多流路技术，共3个流路（path1、path2和waste）（投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 2.3 | 系统体积选择：多流路技术自动选择 |  |
| 2.4 | 溶剂平衡：4通道集成式真空在线脱气 |  |
| 2.5 | 梯度：4元梯度低压混合 |  |
| 2.6 | 梯度曲线：多种梯度曲线: 线性,步进,凸线和凹线等11种，分别包含线性1种，步进2种，凸线4种和凹线4种共11种。 |  |
| 2.7 | 流速准确度：±1.0% |  |
| 2.8 | 流速精度：0.075% |  |
| 2.9 | 溶剂组成精度：±0.15%RSD |  |
| ▲2.10 | 内置具有自动缓冲盐配置功能：可通过软件实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化(pH变化增量0.1) （投标文件中提供体现该信息的产品技术说明书或产品宣传彩页加盖公章、并标明位置） |  |
| 3 | 自动进样器/样品管理系统 |  |
| 3.1 | 进样体积范围：标准配置0.1-50ul；可选配扩展进样环至1000ul |  |
| 3.2 | 进样精度：±0.2ul |  |
| 3.3 | 样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃ |  |
| 3.4 | 进样线性：>0.999；0.2-50ul |  |
| 3.5 | 进样精度：<1.0%RSD 0.5-0.9ul，<0.5%RSD 1.0-4.9ul，0.25%RSD 5-1000ul |  |
| 3.6 | 样品容量：> 90（2ml样品瓶） |  |
| 3.7 | 进样洗针：集成主动式洗针，软件可编程 |  |
| 3.8 | 最小所需样品量：<5ul（使用2ml全回收样品瓶） |  |
| 3.9 | 样品残留：<0.002%（咖啡因紫外下测得） |  |
| 3.10 | 自动稀释，自动添加和样品预加载 |  |
| 4 | 柱温箱 |  |
| 4.1 | 色谱柱温度：室温+5.0℃ -65℃ |  |
| 4.2 | 色谱柱温度准确度：±0.5℃ |  |
| 4.3 | 温度稳定性：±0.3℃ |  |
| 5 | 检测器： |  |
| 5.1 | 二极管阵列检测器 |  |
| 5.2 | 波长范围：190-800nm，单一氘灯光源，无需其他辅助光源。 |  |
| 5.3 | 波长准确度：±1nm |  |
| 5.4 | 基线噪音：<10 X 10-6AU ，254nm |  |
| 5.5 | 基线漂移：<1X10-3 AU/hr ，254nm |  |
| 5.6 | 流通池体积：池体积：8.4ul，池长：10mm |  |
| 5.7 | 荧光检测器 |  |
| 5.7.1 | 发射波长：210~900 nm |  |
| 5.7.2 | 发射 波长与激发波长设置差值：10 nm |  |
| 5.7.3 | 带宽：20 nm |  |
| 5.7.4 | 数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道 |  |
| 5.7.5 | 波长准确度：±3 nm (使用专利型2铒过滤器) |  |
| 5.7.6 | 波长重现性：±0.25 nm |  |
| 5.7.7 | 灵敏度 ：S/N > 1000 (水测量信号的拉曼光谱） |  |
| 5.7.8 | 测量范围：0.001~100,000.000 发射单位(默认) |  |
| 5.7.9 | 流通池：< 13ul，长轴向设计 |  |
| 5.7.10 | 光源：氙灯,150W，质保：寿命2000小时或1年(以先到者为准) |  |
| 5.7.11 | 采样频率：单(波长)模式最高20 Hz；3D模式为1 Hz |  |
| 5.7.12 | 流通池耐压：145 psi (10 bar) |  |
| 6 | 操作软件 |  |
| 6.1 | 兼容Windows10操作系统，支持多窗口、多任务的操作模式。 |  |
| 6.2 | 内置图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，可以进行色谱峰的积分和标定，支持多种定量曲线方式，可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。 |  |
| 6.3 | 仪器状态分析软件功能，仪器故障时一键启动，方便对仪器的故障进行诊断，以便用户及供应商对仪器故障进行诊断和排除 |  |
| 6.4 | 配置系统适用性软件、实时在线帮助软件、电子日志记录仪器使用和维护情况、自动漏液监测功能。 |  |
| 7 | 配置要求 |  |
| 7.1 | 二极管阵列检测器1台； |  |
| 7.2 | 四元梯度泵1台； |  |
| 7.3 | 在线真空脱气机1台； |  |
| 7.4 | 自动进样器1套； |  |
| 7.5 | 柱温箱1个； |  |
| 7.6 | 工作软件包1套； |  |
| 7.7 | 在线过滤器组件 2套 |  |
| 7.8 | 样品瓶 200个 |  |
| 7.9 | 常规C18色谱柱 2根 |  |
| 7.10 | 荧光检测器1套 |  |
| 7.11 | 数据处理终端1套； |  |
| 7.12 | 打印机1套 |  |
| 8 | 售后服务要求 |  |
| 8.1 | 免费提供现场培训。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器，并提供国内培训中心集中培训免费名额共4名（含培训、差旅、住宿费），至全部培训人员完全掌握为止。使用期间如有需求，供应商仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 8.2 | 整机系统自验收合格之日起免费保修≥2年，终生维修； |  |
| 8.3 | 质保期外，维修配件按照当时市场成交价不高于8.0折提供。 |  |
| 8.4 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供应商承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 8.5 | 技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。 |  |
| 8.6 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 8.7 | 售后响应时间：2小时内回复响应，48小时内到现场；一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。因零配件无法供应导致设备无法正常运行的责任由供应商承担。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。 |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后2个月内 |
| 2 | 交货地点：象山县中医医院医疗健康集团（采购人指定地点） |
| 3 | 质保期：详见“第五章 招标内容与技术需求” |
| 4 | 付款方法和条件： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款） 2、全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函。 |
| 5 | 履约保证金：不适用 |
| 6 | 授予合同： 1、中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2、中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

采购编号：NBITC-202411220G

子    包：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正本

象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

采购编号：NBITC-202411220G

子    包：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）（采购编号：NBITC-202411220G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批），采购编号为NBITC-202411220G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

采购编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

产地品牌、型号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”的“二、技术参数”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正本

象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

采购编号：NBITC-202411220G

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

| 标项 | 名称 | 数量 | 产地、品牌 | 规格、型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝胶净化系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 全自动平行浓缩仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 全自动固相萃取仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 高通量真空平行浓缩仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 高锰酸盐指数分析仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 全自动蒸馏仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 放射性浓缩赶酸仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 实验室洗瓶器 | 1套 |  |  |  |
|  | 酸逆流清洗器 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  | 小写： 大写： |  |  |
| 2 | 冷冻干燥机 | 1套 |  |  |  |
|  | 可见分光光度计 | 1套 |  |  |  |
|  | 水浴锅 | 2套 |  |  |  |
|  | 防腐真空泵 | 1套 |  |  |  |
|  | 恒温培养箱(立式) | 2套 |  |  |  |
|  | 恒温培养箱 | 2套 |  |  |  |
|  | 二氧化碳培养箱 | 1套 |  |  |  |
|  | 霉菌培养箱 | 1套 |  |  |  |
|  | 生化培养箱 | 1套 |  |  |  |
|  | 水浴箱 | 4套 |  |  |  |
|  | 低速离心机 | 1套 |  |  |  |
|  | 高速冷冻离心机 | 1套 |  |  |  |
|  | 高压灭菌锅 | 1套 |  |  |  |
|  | 酶标仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 均质器 | 1套 |  |  |  |
|  | 烘箱 | 4套 |  |  |  |
|  | 十万分之一天平 | 1套 |  |  |  |
|  | 刀式研磨仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 程控定量封口机 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  | 小写： 大写： |  |  |
| 3 | 病毒载量检测系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 多重病原微生物检测系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 基因组测序系统 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  | 小写： 大写： |  |  |
| 4 | 尿碘分析仪 | 1套 |  |  |  |
|  | 标准品管理系统 | 1套 |  |  |  |
|  | 离子色谱仪 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  | 小写： 大写： |  |  |
| 5 | 医用冰箱 (冷柜*1,冷冻*2,冷藏*9,冷藏+冷冻*13) | 1批 |  |  |  |
|  | 微生物富集系统 | 2套 |  |  |  |
|  | 微生物质谱 | 1套 |  |  |  |
|  | 液相色谱仪 | 1套 |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  | 小写： 大写： |  |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202411220G

项目名称：象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）

标项号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 总计（小写） |  |  |  |  |  |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表对应标项“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

（适用于标项1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 全自动凝胶净化系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 全自动平行浓缩仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 全自动固相萃取仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 高通量真空平行浓缩仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 高锰酸盐指数分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 全自动蒸馏仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 放射性浓缩赶酸仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 实验室洗瓶器 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 酸逆流清洗器 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

（适用于标项2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 冷冻干燥机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 可见分光光度计，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 水浴锅 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 防腐真空泵 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 恒温培养箱(立式) ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 恒温培养箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 二氧化碳培养箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 霉菌培养箱 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 生化培养箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 水浴箱 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 低速离心机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 高速冷冻离心机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 高压灭菌锅  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 酶标仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 均质器 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 烘箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 十万分之一天平，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 刀式研磨仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19. 程控定量封口机 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

（适用于标项3）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 病毒载量检测系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 多重病原微生物检测系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 基因组测序系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

（适用于标项4）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 尿碘分析仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标准品管理系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 离子色谱仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C3、中小企业声明函（货物）

（适用于标项5）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 冷柜（-25℃医用低温箱） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 冷冻（-25℃医用低温箱），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 冷冻（-86℃超低温冰箱），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 2～8℃医用冷藏箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 冷藏+冷冻箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 微生物富集系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 微生物质谱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.  液相色谱仪 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县疾病预防控制中心公共卫生仪器采购项目（第二批）（采购编号：NBITC-202411220G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |