政府采购项目

公开招标采购文件

项目编号： XDZB-2024-172

项目名称：镇海区公共卫生服务中心实验室第二批医疗设备采购

采 购 人：宁波市镇海区卫生健康局

采购代理机构：宁波欣达建设项目管理有限公司

2024年10月

- 目    录

第一部分  采购公告	3

第二部分  招标项目需求	10

第三部分  投标资料表	126

第四部分  供应商须知	130

第五部分  评标办法	145

第六部分  采购合同样本	155

第七部分  附件（投标文件格式）	162

# 第一部分  采购公告

项目概况

镇海区公共卫生服务中心实验室第二批医疗设备采购招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年10月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XDZB-2024-172

项目名称：镇海区公共卫生服务中心实验室第二批医疗设备采购

预算金额（元）：15439924

最高限价（元）：标项一：3493334元；标项二：1662667元；标项三：380257元；标项四：1139862元；标项五：1187667元；标项六：996000元；标项七：1592024元；标项八：527059元；标项九：830500元；标项十：912221元；标项十一：1809000元；标项十二：909333元。

采购需求：

标项一

标项名称：气相色谱-质谱-质谱联用仪、吹扫捕集装置、热解析仪、气相色谱仪、自动顶空进样器

数量：不限

预算金额（元）：3493334

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：允许进口。

标项二

标项名称：全自动HIV-1病毒载量仪、蛋白印迹仪、全自动酶免工作站

数量：不限

预算金额（元）：1662667

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：允许进口。

标项三

标项名称：离心机、多道移液器、微生物过滤检测系统、磁力搅拌恒温循环器、全自动染色仪、金属浴、电磁炉、电泳仪、移液枪

数量：不限

预算金额（元）：380257

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

标项四

标项名称：干热灭菌器、PCR扩增仪、压力蒸汽灭菌器、紫外灯箱、振荡器、过氧化氢消毒器、程控定量封口机、培养箱、恒温干燥箱、恒温水浴箱、红外线接种环灭菌器、显微扫描仪

数量：不限

预算金额（元）：1139862

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

标项五

标项名称：离子色谱仪、高效液相色谱仪

数量：不限

预算金额（元）：1187667

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：允许进口。

标项六

标项名称：测汞仪、全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪、标准系列自动配制

数量：不限

预算金额（元）：996000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

标项七

标项名称：低温冰箱、医用冷藏箱、医用双门冰箱、医用冷藏冷冻冰箱、卧式低温保存箱、立式低温保存箱、液氨罐、生物安全柜、厌氧培养装置

数量：不限

预算金额（元）：1592024

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

标项八

标项名称：旋光测定仪、智能水蒸气蒸馏仪、氧化还原电位分析仪、散射式浊度仪、超声波清洗器、电导率测定仪、低本底αB测量仪、样品粉碎机

数量：不限

预算金额（元）：527059

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：不允许进口。

标项九

标项名称：微波消解器、全自动固相萃取仪、吹氮浓缩装置

数量：不限

预算金额（元）：830500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

标项十

标项名称：CO2诱蚊灯、恒温恒湿标本保存柜、定量采样机器人、氡检测仪、个体噪声计、突发事件有毒有害气体检测箱、激光颗粒物检测仪、一氧化碳检测仪、个体空气采样器、ATP荧光检测仪、大流量采样器(防爆，5-25L/min)防爆单气路、环境级x，r辐射剂量（率）、个人剂量报警仪、研究级体视显微镜（生物解剖镜）

数量：不限

预算金额（元）：912221

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

标项十一

标项名称：紫外/可见分光光度计、旋转蒸发仪、电子天平、高温炉(或马弗炉)、pH/离子选择电极测定仪、低温高速离心机、生物显微镜

数量：不限

预算金额（元）：1809000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

标项十二

标项名称：原子荧光分光光度计、连续流动注射分析仪

数量：不限

预算金额（元）：909333

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第二部分“招标项目需求”；

备注：部分允许进口，详见第二部分 招标项目需求。

合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2024年10月9日至2024年10月15日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取采购文件前，供应商应按照规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间2024年10月30日09点00分（北京时间），投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传或上传不成功的，其投标无效。

投标地点（网址）：政采云（https：//www.zcygov.cn）。

开标时间：2024年10月30日09点00分（北京时间）

开标地点（网址）：政采云（https：//www.zcygov.cn）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2．其他事项：

2.1 在线询问及在线质疑操作方式

2.1.1在线询问

潜在供应商获取采购文件后，对政府采购活动事项有疑问的，可对该项目进行在线询问及查看询问答复，访问路径如下：应用中心（登录首页）—项目采购—询问质疑投诉—询问列表；

2.1.2在线质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，对采购文件、采购过程、采购结果进行在线质疑（需在线签章）并查看质疑答复，访问路径如下：

应用中心（登录首页）—项目采购—询问质疑投诉—质疑列表。

2.2 供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.3 供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场提交，以招标代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。

2.4 开标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3．采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4．投标与开标注意事项： 投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5．投标文件制作： 应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190或政采云服务专员电话0574-63917219。 供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html， 供应商投标文件制作及电子交易操作指南： https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、 https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）。

6．根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对供应商的信用记录进行查询并甄别：

6.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

6.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

6.3信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存；

6.4信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：宁波市镇海区卫生健康局

地 址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

项目联系人（询问）：沈贤东

项目联系方式（询问）：0574-86258856

质疑联系人：石力辉

质疑联系方式：0574-89287274

2、采购代理机构信息

名称：宁波欣达建设项目管理有限公司

地址：宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼

项目联系人（询问）：於苏妙

项目联系方式（询问）：0574-88353561

质疑联系人：屠世侠

质疑联系方式：0574-87375708

3、监管部门信息

名  称：宁波市镇海区采购管理办公室

地  址： /

传真：/

联系人：金老师

监督投诉电话：0574-89389666

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  招标项目需求

一、设备清单

| 标项 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价(元） | 标项最高限价(元） | 技术参数 | 是否允许进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 气相色谱-质谱-质谱联用仪 | 1 | 台 | 1700000 | 3493334 | 详见“二、设备技术参数”附件1 | 允许 | 2年 |
|  | 2 | 吹扫捕集装置 | 1 | 台 | 273333 |  |  |  | 1年 |
|  | 3 | 热解析仪 | 1 | 台 | 420000 |  |  |  | 1年 |
|  | 4 | 气相色谱仪 | 2 | 台 | 441667 |  |  |  | 1年 |
|  | 5 | 自动顶空进样器 | 1 | 台 | 216667 |  |  |  | 1年 |
| 二 | 1 | 全自动HIV-1病毒载量仪 | 1 | 台 | 500000 | 1662667 | 详见“二、设备技术参数”附件2 | 允许 | 2年 |
|  | 2 | 蛋白印迹仪 | 1 | 台 | 196000 |  |  |  | 2年 |
|  | 3 | 全自动酶免工作站 | 1 | 台 | 966667 |  |  |  | 2年 |
| 三 | 1 | 离心机（普通） | 3 | 台 | 5500 | 380257 | 详见“二、设备技术参数”附件3 | 不允许 | 1年 |
|  | 2 | 离心机（迷你） | 4 | 台 | 1342 |  |  | 不允许 | 1年 |
|  | 3 | 多道移液器 | 4 | 台 | 10967 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 4 | 微生物过滤检测系统 | 1 | 台 | 43067 |  |  | 不允许 | 1年 |
|  | 5 | 磁力搅拌恒温循环器 | 1 | 台 | 37267 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 6 | 全自动染色仪 | 1 | 台 | 104933 |  |  | 不允许 | 1年 |
|  | 7 | 金属浴 | 2 | 台 | 16133 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 8 | 电磁炉 | 4 | 台 | 3667 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 9 | 电泳仪 | 1 | 台 | 18600 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 10 | 移液枪（0.5-10ul） | 10 | 台 | 1593 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 11 | 移液枪（10-100ul） | 6 | 台 | 1593 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 12 | 移液枪（20-200ul） | 10 | 台 | 1593 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 13 | 移液枪（100-1000ul） | 10 | 台 | 1593 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 14 | 移液枪（1-5mL） | 2 | 台 | 1593 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 15 | 移液枪（1-10mL） | 2 | 台 | 1593 |  |  | 允许 | 1年 |
| 四 | 1 | 干热灭菌器 | 2 | 台 | 13240 | 1139862 | 详见“二、设备技术参数”附件4 | 不允许 | 2年 |
|  | 2 | PCR扩增仪 | 1 | 台 | 46267 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 3 | 压力蒸汽灭菌器（生物安全型） | 1 | 台 | 107267 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 4 | 压力蒸汽灭菌器（非生物安全型） | 3 | 台 | 60600 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 5 | 紫外灯箱 | 1 | 台 | 5600 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 6 | 振荡器 | 4 | 台 | 2017 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 7 | 过氧化氢消毒器 | 2 | 台 | 43333 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 8 | 程控定量封口机 | 1 | 台 | 51600 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 9 | 培养箱（恒温落地） | 6 | 台 | 21633 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 10 | 培养箱（恒温） | 2 | 台 | 8360 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 11 | 培养箱（生化） | 2 | 台 | 21600 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 12 | 培养箱（霉菌落地） | 1 | 台 | 24467 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 13 | 恒温干燥箱 | 4 | 台 | 9000 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 14 | 恒温水浴箱 | 4 | 台 | 3583 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 15 | 红外线接种环灭菌器 | 8 | 台 | 1533 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 16 | 显微扫描仪 | 1 | 台 | 349333 |  |  | 不允许 | 2年 |
| 五 | 1 | 离子色谱仪 | 1 | 台 | 637667 | 1187667 | 详见“二、设备技术参数”附件5 | 允许 | 3年 |
|  | 2 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 550000 |  |  |  | 2年 |
| 六 | 1 | 测汞仪 | 1 | 台 | 499333 | 996000 | 详见“二、设备技术参数”附件6 | 允许 | 3 年 |
|  | 2 | 全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪 | 1 | 台 | 246667 |  |  | 不允许 | 1年 |
|  | 3 | 标准系列自动配制 | 1 | 台 | 250000 |  |  | 不允许 | 3年 |
| 七 | 1 | 低温冰箱(-80℃) | 4 | 台 | 95300 | 1592024 | 详见“二、设备技术参数”附件7 | 允许 | 5年 |
|  | 2 | 低温冰箱(-40℃) | 1 | 台 | 27000 |  |  | 允许 | 5年 |
|  | 3 | 低温冰箱大容积(-20℃) | 6 | 台 | 22333 |  |  | 允许 | 5年 |
|  | 4 | 低温冰箱小容积(-20℃) | 1 | 台 | 24333 |  |  | 允许 | 5年 |
|  | 5 | 医用冷藏箱（小容积） | 21 | 台 | 4833 |  |  | 不允许 | 5年 |
|  | 6 | 医用冷藏箱（大容积） | 12 | 台 | 16000 |  |  | 不允许 | 5年 |
|  | 7 | 医用双门冰箱 | 6 | 台 | 37000 |  |  | 不允许 | 5年 |
|  | 8 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 8 | 台 | 18000 |  |  | 不允许 | 5年 |
|  | 9 | 卧式低温保存箱 | 3 | 台 | 8333 |  |  | 不允许 | 5年 |
|  | 10 | 立式低温保存箱 | 2 | 台 | 9667 |  |  | 不允许 | 5年 |
|  | 11 | 液氨罐 | 1 | 台 | 12000 |  |  | 不允许 | 3年 |
|  | 12 | 生物安全柜 | 2 | 台 | 79667 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 13 | 厌氧培养装置 | 1 | 台 | 150333 |  |  | 不允许 | 3年 |
| 八 | 1 | 旋光测定仪 | 1 | 台 | 64333 | 527059 | 详见“二、设备技术参数”附件8 | 不允许 | 2年 |
|  | 2 | 智能水蒸气蒸馏仪 | 1 | 台 | 127667 |  |  |  | 2年 |
|  | 3 | 氧化还原电位分析仪 | 1 | 台 | 44833 |  |  |  | 2年 |
|  | 4 | 散射式浊度仪 | 1 | 台 | 8567 |  |  |  | 2年 |
|  | 5 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | 6167 |  |  |  | 2年 |
|  | 6 | 电导率测定仪 | 1 | 台 | 9793 |  |  |  | 2年 |
|  | 7 | 低本底αB测量仪 | 1 | 台 | 252100 |  |  |  | 2年 |
|  | 8 | 样品粉碎机 | 3 | 台 | 4533 |  |  |  | 2年 |
| 九 | 1 | 微波消解器 | 1 | 台 | 297333 | 830500 | 详见“二、设备技术参数”附件9 | 允许 | 2年 |
|  | 2 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 台 | 386667 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 3 | 吹氮浓缩装置 | 1 | 台 | 146500 |  |  | 不允许 | 2年 |
| 十 | 1 | CO2诱蚊灯（国产） | 5 | 台 | 1017 | 912221 | 详见“二、设备技术参数”附件10 | 不允许 | 2年 |
|  | 2 | CO2诱蚊灯（进口） | 1 | 台 | 7750 |  |  | 允许 | 2年 |
|  | 3 | 恒温恒湿标本保存柜(蚊蝇类) | 2 | 台 | 48333 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 4 | 恒温恒湿标本保存柜(啮齿类) | 2 | 台 | 48333 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 5 | 定量采样机器人 | 1 | 台 | 120833 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 6 | 氡检测仪 | 1 | 台 | 90600 |  |  | 允许 | 2年 |
|  | 7 | 个体噪声计 | 5 | 台 | 10067 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 8 | 突发事件有毒有害气体检测箱 | 1 | 台 | 50333 |  |  | 允许 | 2年 |
|  | 9 | 激光颗粒物检测仪 | 2 | 台 | 52167 |  |  | 允许 | 2年 |
|  | 10 | 一氧化碳检测仪 | 1 | 台 | 26600 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 11 | 个体空气采样器 | 5 | 台 | 12200 |  |  | 允许 | 2年 |
|  | 12 | ATP荧光检测仪 | 1 | 台 | 9920 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 13 | 大流量采样器(防爆，5-25L/min)防爆单气路 | 1 | 台 | 9267 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 14 | 环境级x，r辐射剂量（率） | 1 | 台 | 29833 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 15 | 个人剂量报警仪 | 2 | 台 | 7333 |  |  | 不允许 | 2年 |
|  | 16 | 研究级体视显微镜（生物解剖镜） | 1 | 台 | 138333 |  |  | 允许 | 2年 |
| 十一 | 1 | 纯水处理器 | 2 | 台 | 206667 | 1809000 | 详见“二、设备技术参数”附件11 | 允许 | 1年 |
|  | 2 | 紫外/可见分光光度计 | 1 | 台 | 122667 |  |  | 不允许 | 1年 |
|  | 3 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 108333 |  |  | 允许 | 2年 |
|  | 4 | 电子天平(万分之一) | 1 | 台 | 79333 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 5 | 电子天平(千分之一) | 1 | 台 | 20333 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 6 | 电子天平(百分之一) | 9 | 台 | 15000 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 7 | 高温炉(或马弗炉) | 1 | 台 | 39333 |  |  | 不允许 | 1年 |
|  | 8 | pH/离子选择电极测定仪 | 1 | 台 | 32000 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 9 | 低温高速离心机（落地式） | 2 | 台 | 262667 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 10 | 低温高速离心机（台式） | 1 | 台 | 186667 |  |  | 允许 | 1年 |
|  | 11 | 生物显微镜（荧光） | 1 | 台 | 93333 |  |  | 不允许 | 1年 |
|  | 12 | 生物显微镜（普通） | 1 | 台 | 53333 |  |  | 不允许 | 1年 |
| 十二 | 1 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 台 | 288333 | 909333 | 详见“二、设备技术参数”附件12 | 不允许 | 5年 |
|  | 2 | 连续流动注射分析仪 | 1 | 台 | 621000 |  |  | 允许 | 5年 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 15439924元 |  |  |  |

二、设备技术参数

技术参数中要求的相关证明资料提供扫描件或复印件加盖公章

附件1   标项一设备技术参数

1.气相色谱-质谱-质谱联用仪

一).用途：用于食品中的农药残留、亚硝胺、氯丙醇酯等测定以及生活饮用水中嗅味物质和VOC的测定。

二).工作条件

1.电源：220V，50Hz

2.温度：操作环境20˚C-35˚C

3.湿度： 操作状态25%-50%，非操作状态20%-80%

4.仪器具备ACT认证，具备绿色实验室标识，实现实验室效率、生产力和可持续性的相互联系，助力实验室可持续发展目标，以应对碳中和的节能化实验室变化要求。

三).性能指标

1.气相色谱仪

1.1.柱箱

1.1.1.柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，19梯度/20平台程序升温

1.1.2.升温速率：0.1 ℃/min～120˚C/min，以0.01˚C /min增加, 最大升温速度可拓展至1800 ℃/min以上

1.1.3.降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒。

1.1.4.控温准确性：0.01 ℃

1.1.5.气相主机具有彩色电容触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户无论在实验室还是远程均可自在操作和监控仪器的状态。

1.1.6.仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间。

1.1.7.气相彩色触摸屏上也可以显示质谱参数。例如分子涡轮泵转速，离子源温度和真空状态等关键参数，便于用户及时了解仪器运行状态。

1.1.8.气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求。

1.1.9.软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作。

1.1.10.具有保留时间锁定功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果。

▲1.1.11.具有柱中和柱后反吹功能，增加色谱柱寿命，降低仪器维护频率，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行，反吹功能需按应用方法现场验收（投标文件中提供软件中反吹参数设置截图证明和反吹功能的应用文章）。

1.2.流路控制系统

1.2.1.最大压力设定范围：0-148 psi

1.2.2.压力设定精度：0.001 psi

1.2.3.流量设定范围：0-1250mL/min

1.3.分流/不分流进样口

1.3.1.惰性流路分流不分流进样口：每个焊件的热金属表面均经过处理，可防止发生吸附和降解。

1.3.2.最大分流比：≥10000：1；

1.3.3.隔垫吹扫流量微电子控制可消除鬼峰，压力控制精度0.001psi；

1.4.带程序升温功能多模式进样口

1.4.1.可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到100psi

1.4.2.最高使用温度450˚C,采用液氮(可冷却至-160˚C)或干冰冷却(可冷却至-70˚C)

1.4.3.分流比：12500：1

▲1.4.4.进样口可以程序升温阶数不少于10阶(投标文件中提供软件截图证明)

▲1.4.5.最大升温速率：最大升温速率不小于900˚C/min(投标文件中提供软件截图证明)

1.4.6.进样模式：热分流/不分流模式、冷分流/不分流模式、脉冲分流/不分流模式、溶剂排空模式、直接进样模式

1.4.7.与分流/不分流进样口使用相同隔垫和衬管，避免误操作。

2.质谱部分

2.1.质量数范围：10-1050 m/z；

2.2.仪器检测限指标及灵敏度：IDL(MRM)：≤4.0fg，10fg OFN连续8次进样，峰面积RSD≤15%。

2.3.分辨率：0.4-4amu分辨可调。

▲2.4.碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0-5.0 ml/min可调。（投标文件中提供软件参数设置证明材料）

2.5.扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms

2.6.无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA

2.7.可升级智清洁离子源，无需卸真空，不需拆卸离子源即可完成离子源清洁，或具有真空锁定功能或配置在线GPC净化装置。

2.8.最大离子化能量：280eV；如果无法达到，提供额外10根灯丝备用。

2.9.离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C

▲2.10.四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热)，如果无该功能，提供额外两套四极杆备用(投标文件中提供四极杆控温软件截图)

2.11.气质接口温度： 独立控温，最高温度可到380˚C

2.12.真空系统：抽速≥350L/S

2.13.扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）

2.14.质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能。

2.15.快速样品分析方案：可实现10min内分析200种以上农药，提高实验室分析效率，降低运营成本。

3.数据处理系统

3.1.软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能。

3.2.通用谱库： NIST23谱库和化学结构式库 (不少于24万张)

3.3.GB2763农残快速判定功能，内置数据库，录入GB2763-2021的10084条限值并据此判读，质谱软件直接在定量结果界面显示结果是否超标。

4.多功能自动进样器

4.1.可实现液体、顶空、SPME ARROW等进样功能全自动切换

4.2.轨道长度：120cm

4.3.液体进样模块

4.3.1.位数：≥160位2ml样品瓶，最大可升级至640位

44.3.2.进样体积：1.2 μL到10,000μL

4.4.顶空进样模块

4.4.1.样品盘最多可同时放置45个20mL顶空瓶

4.4.2.注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计

4.2.3.配2.5ml注射器，注射体积250－2500µl

4.2.4.顶空注射器加热温度：40-150℃；

4.4.5.可以对样品瓶中的样品进行自动控温加热和涡旋振荡操作。

4.4.6.加热温度范围：室温到200℃，温度允许偏差为±1℃。

4.4.6.涡旋振荡速度：250-750rpm，涡旋速度允许偏差为±1rpm。

4.4.7.样品瓶加热位数：6位，可实现重叠加热功能。

4.5.固相微萃取模块(SPME ARROW进样)

4.5.1.样品处理量：≥40位10/20ml样品瓶；

4.5.2.液体、顶空SPME两种萃取模式

4.5.3.具有 6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量

▲4.5.4.具有干吹配置及功能，实现萃取头自动干吹，可去除 Arrow 表面附着的水分并使萃取头快速冷却，在延长萃取头寿命的同时，可减少人工干预的需要；另外通过自动干吹和老化，有效避免实验室空气中的有机物吸附于Arrow 萃取头上而干扰分析结果，具有更出色的分析重复性 (投标文件中提供相关证明资料)。

5.配置要求

5.1.三重四极杆质谱仪主机(含EI离子源，分子涡轮泵，前级机械泵)，1套；

5.2.反吹系统套装(含反吹气路控制模块)，1套；

5.3.安装工具包，1套；

5.4.气相色谱主机，1套；

5.5.惰性分流不分流进样口，1套；

5.6.多模式进样口，1套；

5.7.中文版工作站，1套；

5.8.智能判读软件，1套；

5.9.多功能自动进样器(液体+顶空+固相微萃取(干吹模块))，1套；

5.10.超过1100种农药及环境污染物MRM数据库，1套；

5.11.消耗品（进样隔垫50个；进样衬管(含O型环)5个；进样口端石墨密封垫10个；质谱端石墨密封垫10个；进样口端手拧螺母 1个；质谱端手拧螺母1个；样品瓶套装500个；EI源灯丝2只；泵油2桶；色谱柱2根；超高惰性分流平板，10/包；液体智能进样针，2根；顶空智能进样针，2根；SPME直型超高惰性衬管2根；萃取头3个；调试标样1套堵头；减压阀转接头，色谱柱安装工具等）1套；

5.11.通用整合捕集阱（氦气）,1套；

5.12.通用整合捕集阱（氮气）,1套；

5.13.电脑，1台；

5.14.打印机，1台；

5.15.UPS不间断电源，1台。

四).其他培训要求

提供4个名额的厂商集中培训。

2.吹扫捕集装置

一).设备用途：用于液体、固体样品中挥发性有机物检测的样品前处理。

二).技术性能要求：

1.工作环境

1.1.输入电压：220V，频率50Hz

1.2.工作温度：15-30℃

1.3.工作湿度：20%-80%

2.基本规格

2.1.仪器性能：能够对液体、固体样品进行吹扫捕集收集样品中的挥发性有机物，并能匹配连接采购人的气相色谱仪和气质联用仪。

▲2.2.自动进样器：具有80位及以上样品瓶托盘，样品瓶容量40ml，能够从任意位置开始自动运行进样。

2.3.进样针：能够将蒸馏水或标液直接注入样品。

▲2.4.液体样品可以设置自动稀释，可将样品稀释倍数高达100倍；固体样品具有搅拌功能。

▲2.5.配置3个及以上标液位，每次可选择性注入三种标液，标液容器完全密封以保证标液浓度的稳定。

2.6.可自动注入不同体积标液，配置标准曲线。

2.7.样品通路：采用惰性化管线及接口，温控范围：室温～300℃。

2.8.捕集阱：能捕集和脱附挥发性有机物。捕集阱加热范围：室温～350℃。

2.9.除水效率﹥99%，且极性化合物不受影响。

2.10.仪器具有甲醇自动萃取功能，并自动稀释萃取液进入吹扫捕集系统分析。

2.11.清洗装置：系统管路采用高温纯水或结合甲醇清洗的方法清洗。

2.12.吹扫气体控制：吹扫气体为氦气或者氮气，可以设置不同流量和不同压力的气体吹扫，并能显示流量和压力。

2.13.自动检漏：具有自动检漏功能。

2.14.仪器由软件全程自动控制运行，软件可在Window XP及以上版本环境下与任何品牌的GC或GC/MS软件兼容。

三).主要配置

1．吹扫捕集装置(包括：主机（含吹扫捕集模块）、自动进样器（含固体、液体模块）、惰性传输管线、标准加样器、样品进样装置、操作软件和用户手册各一套等), 1套；

2.气相色谱连接线,1套；

3.40ml样品瓶（含垫片及瓶盖）,200个；

4.40ml样品瓶隔膜,200个；

3.热解析仪

1.用途：用于工作场所职业卫生VOC等的测定。

2.工作环境

2.1.温度：15 ℃至30 ℃。

2.2.相对湿度：5至95％RH（无凝结）。

3.技术要求

3.1.样品位数：＞90位

▲3.2.定量再收集功能：应用于冷阱和热脱附管解吸时分流，以便重复分析（投标文件中提供相关证明材料）

▲3.3.第一级解析温度范围：35～425℃ ；控制精度为1 ℃。

3.4.脱附时间：1～999.9 min ；控制精度为0.1 min。

3.5.富集模式：半导体冷冻富集；

3.6.石英冷阱—填充段内径为2 mm，样品进出口内径为0.9 mm。

3.7.中间吸附剂填充部分长度为60mm，可填充一种至四种吸附剂。

3.8.电子制冷可使60mm长的吸附剂部分均匀降温，同样可以使60mm长吸附剂部分均匀加热；

3.9.第二级解析最低富集温度：-30℃；最高解析温度：400℃；控制精度为1 ℃。

3.10.电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；

▲3.11.冷阱升温速度：可达100 ℃/s；提高色谱分离度，保证峰型，防止拖尾；

3.12.温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富、集温度和解析温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；

3.13.最高温度保持时间0～999.9 min ；控制精度为0.1 min；

3.14.专利惰性特富龙阀设计，阀的温度范围50～225 ℃ ；

3.15.传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～225℃；控制精度为1 ℃；

接；

3.16.管路系统：使用模块式设计，所有气路的关键连接和电磁阀、质量流量计集中于同一模块，减少系统死体积和连接部件，防止泄漏。在脱附前后，样品管都处于密封状态，以确保样品检测结果的真实性和可靠性。

3.17.在脱附前，系统必须能够在线自动对流路进行密封检测。具有吸附冷阱测试和反向老化功能，在分析过程中可以老化吸附管，节约实验时间；

3.18.气路控制：直接采用气相最精确的气路电子阀（PPC或EPC）对热脱附进行气路控制，能精确控制载气，冷阱进出口分流流量，完全匹配原有色谱条件。

3.19.老化仪：可同时老化10根标准吸附管。

4.配置清单

4.1.热脱附主机，1套；

4.2.自动进样器，1套；

4.3.通用吸附管，40根；

4.4.标样加入装置，1套；

4.5.安装工具包，1套；

4.6.专用冷阱，1套；

4.7.10位老化仪，1套。

4.气相色谱仪

一、用途：用于食品中的农残及生活饮用水中卤代烃等有机化合物的定性定量分析。

二、技术要求

1．工作环境

1.1.工作电压：220V5%，50Hz；

1.2.温度：18-26˚C（最佳环境）；15-31℃（操作环境）；

1.3.相对湿度：40%-80%；

2．主机性能要求

2.1.整体性能

2.1.1.保留时间重现性：＜0.008%（或0.0008min）；

2.1.2.峰面积重现性：＜0.5% RSD；

2.1.3.最多可以安装8个EPC模块，可以控制19个EPC通道；

2.1.4.气相色谱仪具有独立加热区8个（不包含柱温箱），标准配置色谱柱自动识别模块；

2.1.5.气相色谱仪上的触摸屏用户界面采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，无需用手写笔来执行触摸屏功能；

▲2.1.6.任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）可通过GC IP地址直连进行远程智能访问，无需色谱工作站即可编辑GC方法和序列（投标文件中提供相关材料证明）

2.1.7.气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求；

2.1.8.软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作。

2.1.9.仪器的电子气路控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间。

2.1.10.气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度。

2.1.11.早期维护反馈 (EMF)：不少于45个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况

2.2.柱温箱

2.2.1.操作温度范围：室温以上5℃到450℃；

2.2.2.温度控制精度：0.1℃；

2.2.3.程序升温：≥20阶21平台；

▲2.2.4.升温速率：0.1℃/min～120℃/min，最大升温速度可拓展至1800℃/min以上。

2.2.5.温度稳定性：环境温度变化1℃，柱温箱温度变化＜0.01℃；

2.3.电子气路控制（EPC）

2.3.1.压力范围：0～148psi；

2.3.2.全程压力控制精度：0.001psi；

2.3.3.具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式；

2.3.4.程序升压/升流：三阶；

2.4.分流/不分流进样口

▲2.4.1.惰性流路分流不分流进样口：每个焊件的热金属表面均经过处理，可防止发生吸附和降解（投标文件中提供惰性和非惰性流路对农药分析的影响对比图和影响因子比较对比图）

2.4.2.可编程设定压力，流速和分流比；

2.4.3.数字式电子气路控制保证气体流量精度；

2.4.4.最大分流比：≥12000：1；

2.4.5.流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）；

2.4.6.隔垫吹扫流量微电子控制可消除鬼峰；

2.4.7.快速扳转系统，无需使用工具直接更换衬管；

2.5.氢火焰检测器（FID带电子气路控制）

2.5.1.最低检测限（十三烷）：＜1.25 pg C/s；

2.5.2.线性动态范围：＞107；

2.5.3.最高操作温度：≥450℃；

▲2.5.4.数据采集速率：≥900Hz（投标文件中提供官方参数等相关证明材料）；

2.6.电子捕获检测器（ECD带电子气路控制）

2.6.1.最高操作温度 400 ℃

2.6.2.独特的微池设计可最大程度减小污染并优化灵敏度。

2.6.3.最低检测限：<3.8 fg/mL（林丹）；

2.6.4.线性动态范围：>5×104（林丹）；

3.液体进样系统

3.1.样品瓶位数：≥166；

3.2.进样量范围：0.1-40 uL；进样量线性：≥99%；

3.3.交叉污染：小于十万分之一；

3.4.峰面积重现性优于0.4% RSD；

3.5.液体自动进样器可升级在线自动配置标准曲线，自动添加内标物，自动稀释样品等相关功能。

5.扩展性能

5.1.气相可兼容四极杆飞行时间质谱仪 (Q-TOF)、串联四极杆 ICP-MS

5.2.具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求

6.色谱数据处理系统

6.1.软件：Windows10 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

▲6.2.保留时间锁定软件(RTL)：该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果；

6.3.交互式消耗品与部件识别图形化工具可以快速定位气相色谱仪上的关键部件。

6.4.消耗品数据库准确追踪部件，提供关键配置信息以实现自动导入分析方法的参数，从而简化方法的开发。

6.5.可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能

7.配置清单（1套配置）

7.1.气相色谱仪主机，1台

7.2.分流/不分流进样口，2个

7.3.氢火焰检测器（FID），1个

7.4.电子捕获检测器（ECD），1个

7.5.166位液体进样系统，1套

7.6.色谱工作站软件，1套

7.7.安装工具包，1套

7.8.分流进样衬管，5根

7.9.不粘连进样隔垫，50个

7.10.石墨密封垫，20个

7.11.手拧柱螺母，4个

7.12.2ml样品瓶套装，1000个

7.13.色谱柱，2根

7.14.配套品牌计算机，1套

7.15.配套品牌打印机，1套

7.16.氮气氢气空气发生器各1套

三、其他培训要求

提供4个名额的厂商集中培训。

5.自动顶空进样器

1.用途：用于水中挥发性有机物的测定。

2.环境条件

2.1.操作：10℃至 40℃

2.2.湿度：5%至 95%（无冷凝）

2.3.电源电压：220±10%；频率：50/60 H

3.技术要求

3.1.与气相色谱主机同品牌

▲3.2.面积重复性：< 1.0%

▲3.2.采用先进的电子气路控制和惰性流路，并对加热炉、阀与定量环、传输线进行高性能温度控制

▲3.3.集成 GC 通讯并可通过浏览器界远程访问顶空进样器，可通过一个界面自由管理工作流程，提高分析效率(投标文件中提供相关证明材料)

3.4.气相色谱触摸屏上可以显示顶空的压力、温度和状态；

3.5.进样方法：顶空进样系统采用阀和定量管进样方式

▲3.6.样品瓶位数：样品瓶可放置位数不少于115位，并同时具有12个加热位。

3.7.可采用10ml，20ml和22ml尺寸的顶空样品瓶

3.8.所有控温区（加热炉、阀和定量进样管、传输管线）都能以1 ℃增量设置温度设定值，实际温度精度为 0.1 ℃

3.9.加热炉：环境温度+5 ℃到300 ℃

3.10.阀和定量样品管：环境温度+5 ℃到300 ℃

3.11.传输管线：环境温度+5 ℃到300 ℃

4.配置清单

4.1.顶空主机，1 套；

4.2.压盖器，1 套；

4.3.启盖器，1 套；

4.4.20ml 顶空瓶、盖，400 个

附件2   标项二设备技术参数

1.全自动HIV-1病毒载量仪

▲1、仪器及配套HIV-1 RNA定量检测试剂取得NMPA医疗器械注册证（投标文件中提供注册证）；

2、使用实时荧光定量PCR技术完成检测；

▲3、能够直接从样本中提取核酸，处理单元自动将提取出的核酸应用于核酸扩增和检测的后续步骤，以上的三个步骤（核酸提取、扩增和检测）在获得最终结果前无需人工操作；（投标文件中提供证明材料）

4、可配套不同的试剂以完成不同的检测项目，并可在同一台仪器内同时进行；

5、可直接从血浆标本中定量检测人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)的RNA；（投标文件中提供证明材料）

▲6、HIV-1定量线性范围下限：＜50copies/ml，（投标文件中提供试剂说明书等相关证明材料）；

▲7、核酸提取、核酸扩增和目标检测在一个独立封闭的试剂盒内完成，以最小化扩增和样本污染的可能性；（投标文件中提供证明材料）

8、有完善可靠的质量控制措施，内部对照整合进样本检测的处理单元，不占用额外的试剂，即检测一份样本只耗费一人份试剂；

9、不需要放置在负压PCR实验室内，可被放置于普通实验室进行操作；

▲10、对于HIV-1病毒载量的检测，从血浆标本加入到系统中到获得检测结果的时间不多于100分钟；无需等待批量上机检测；（投标文件中提供证明材料）

配套试剂单人份独立包装；

12、配置笔记本电脑，用于控制系统主机并报告检测结果；

13、软件可提供HL7或ASTM界面，用于连接LIS系统；

14、配置扫描枪，可用于扫描条码以输入样本信息；

15、操作及分析软件终身免费升级。

2.蛋白印迹仪

1.环境要求：常温常湿

2.系统兼容性：开放系统，适用于所有国内外试剂

▲3.样本数量（样本槽）：≥48个/次（投标文件中提供证明材料）

▲4.样本检测位置：样本检测起始位置随意调节，样本槽抗静电处理（投标文件中提供证明材料）

5.孵育时间设定：1~999min任意时间设定，增量一分钟；有持续模式

6. 摇床速度：5种速度可选；

▲7. 加样、清洗方式：专业全自动蠕动泵加液，实验前后无需人对泵体进行任何处理，无需人工对管道进行灌注，可同时处理3个样本。（投标文件中提供证明材料）

8. 废液处理方式：废液泵为蠕动泵，避免真空泵吸力过大，造成膜条粘附，造成实验交叉污染, 具有3个排液针, 可同时处理3个样本。

9. 具有2个废液通道, 有毒废液和一般传染性废液分类收集，保护实验室的生物安全。

10.试剂存放位置：有独立，封闭的试剂存放位置，避免污染和人为干扰

11.界面显示：2行16字液晶显示,可监视仪器操作过程

▲12.清洗速度：48个样本用时不超过4min（投标文件中提供证明材料）

13.洗液瓶容量： 1000ml×1 Bottle

14.试剂瓶容量：250ml×5个试剂瓶（1个可选）

15.废液瓶容量：1×500ml; 1×2500ml ；共2个废液瓶

▲16.加样通道：具有10个加样试剂蠕动泵，对应6种不同试剂（可选配一个通道）；（投标文件中提供证明材料）

17.用户自定义可编程数：可储存20个程序

18.单程可编辑步骤： 59个步骤

19.操作语言：英文显示(配备中文说明书)

20. 计算机接口：RS232C、USB接口，有远程诊断模式。

3.全自动酶免工作站

1	基本功能

1.1	全自动酶免工作站能全自动进行酶免ELISA实验样品分配、稀释、试剂加注、板温育、洗涤、板转送、结果判读、分析和报告打印等全过程自动化，于仪器内全自动完成；

▲1.2 双机械臂系统：具有移液机械臂和移板机械臂，双臂独立操作，互不干扰，提高实验效率；可实现加样、移板同时进行；（投标文件中提供证明材料）

1.3全机核心部件均由同一厂家研发及生产（加样机械臂、转板机械臂、洗板机、酶标仪等），稳定性高；

2	主机平台

2.1	采用轨道抽拉式台面设计，轨道上任何载架均可沿轨道自由上载及卸载；

▲2.2 立体层架：具有立体层架设计，不占用台面空间层架提供≥16个微孔板放置位,同时这16个微孔板位还可做为常温孵育位，批量处理板数≥16板；（投标文件中提供证明材料）

2.3	具有连续装载功能，设有专用进板位置，无需开主机门锁或打开安全面板即可上载/卸载微孔板，确保不同批次实验互不干扰，连续进行；

3	加样系统

3.1	独立4通道加样机械臂，各通道独立控制，每个通道均可在Z轴上进行独立运动。如某一通道故障，可通过软件屏蔽，不影响整体运行；

3.2加样原理：基于管泵的液体置换原理（液动加样技术）。注射器在加样过程中无需气体参与，不受温度、气压影响；

3.3	加样精密度(CV)：

加样10μl时≤3.5%   (使用1000μl一次性吸头时)；加样100μl时≤0.75% (使用1000μl一次性吸头时)（投标文件中提供证明材料）

▲3.4采用一次性加样针：黑色碳素材质，具备导电功能，并能提供原厂带滤芯及超洁净级别一次性加样针满足不同实验的需求；亦可使用永久性带有特氟龙涂层的固定钢针，具有液面感应跟踪系统、防凝堵报警系统、自动清洗系统，节省耗材；（投标文件中提供证明材料）

3.5一次性吸头型号产品配有低位枪头脱排器，枪头采用弹射模式进行卸载，卸载时无需和台面任意部件进行接触，保证枪头在相对密闭的环境中脱排，防止气溶胶污染；

4	转板机械臂

4.1	独立的移板机械臂，机械臂可沿XYZ轴独立运动。机械捉手可进行水平方向的旋转（角度≥270度）和延展，可进行微孔板、深孔板及一次性加样针载架的自动转移，实现仪器的全自动化运行；

5	孵育及条码扫描模块

▲5.1采用封闭避光塔式孵育装置，上下同时传热（非底部加热），保证温度均匀防蒸发功能，控温范围：室温+5℃～45℃；控温孵育箱和室温孵育箱板位各自独立，共提供≥12个孵育位（6个控温孵育位+6个常温孵育位）；（投标文件中提供证明材料）

5.2	激光条码识别系统：自动扫描，扫描过程中无需人为参与，无需人手拖动耗材。智能区别有试管/无试管、有条码/无条码。可对多角度进行扫描，可扫描识别包括样本试管、试剂容器、酶标板项目条码等，可识别试剂类型、批次、效期等，实现条码化自动管理；

6	酶标仪及洗板机

6.1判读部分为12个测量通道，读板时间快：≤6秒/板(单波长)，有振板功能，波长范围340～750nm，测量范围：0.000～4.000 OD。可升级6波长滤光片或梯度滤光片（400nm～700nm梯度可调）；（投标文件中提供证明材料）

6.2	洗板最小残留量≤2μl,软件内可储存任意数量的洗板程序，可同时设置≥3种洗板液。可升级具有真空抽滤和磁珠分离清洗功能用于科研磁珠法分析实验；（投标文件中提供证明材料）

6.3 洗板机、酶标仪与主机平台为同一品牌产品，各自具有国家药监局NMPA注册证；同时洗板机上有键盘和显示器，可脱机独立使用并具有单独的操作及分析软件；（投标文件中提供证明材料）

7	软件

▲7.1具有“3维”工作编辑软件，可动画预演示实验全过程，实现更直观的时间优化管理。提供全中文操作平台，支持与医院LIS系统联网，可实现双向通讯功能；（投标文件中提供证明材料）

7.2	具有拼板检测功能，即一块板上可同时进行多个项目实验，使小量样本测试也可上机；

7.3	软件符合美国FDA 21 CFR part 11的规定，具有多级用户管理权限、全试验过程监控（full audit trail）、电子记录（electronic records）、电子签名；（投标文件中提供证明材料）

8	法规要求

▲8.1整机具有CE 认证、FDA认证、CSA认证、IVD-D98/79/EC国际安全认证；有国家药监局NMPA注册证（投标文件中提供证书）；

9  安全性

9.1具备声光双重报警系统，仪器工作平台带LED工作状态指示灯设备配置要求：

1、主机1台；

2、安装包及软件各1套；

3、配套电脑及打印机各1台；

4、200ul、1000ul一次性加样针，100ml试剂槽，各1箱；

- 永久性加样钢针1套。

- 附件3   标项三设备技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 离心机（普通） |  |
| 1 | 微机控制、直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高 |
| 2 | 触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 |
| 3 | 液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。 |
| 4 | 实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 |
| 5 | - 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 |
| ▲6 | - 采用食用级硅橡胶整体式密封圈。 |
| ▲7 | - 采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱 |
| ▲8 | - 不锈钢内腔，独特风道设计，便于腔体散热。 |
| ▲9 | - 制造商具有IS09001质量管理体系认证、IS013485医疗器械质量管理体系认证。(投标文件中提供认证证书） |
| 10 | - 最高转速:5000r/min |
| 11 | - 最大相对离心力:4390g |
| 12 | - 最大容量:15mlx36 |
| 13 | - 转速精度:±30r/min |
| 14 | - 时间设置范围:1s～99min59s |
| 15 | - 整机噪音:＜65dB(A) |
| 16 | - 电源：AC220V 50Hz 10A |
| 17 | - 整机功率：≤500W |
| 18 | - 外形尺寸：≤460mm×540mm×340mm (L×W×H) |
| 19 | - 配置清单:主机1台、15ml×36 水平挂篮转子1套、说明书 1份、保修卡1份、电源线1根、应急杆1个、工具1个。 |
| 离心机（迷你） |  |
| ▲1 | - 独特的转子卡扣式安装设计，无需任何工具即可更换转子。 |
| 2 | - 新型多功能转头可同时分离多种试管，满足多种实验需求。 |
| ▲3 | - 高强度的主机及转头材料，耐腐蚀，可高温高压灭菌消毒。 |
| ▲4 | LCD液晶显示：时间、转速/离心力、运行状态、错误代码；运行中可随时修改参数、无需停机。 |
| ▲5 | 门盖保护、超速和不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示结果代码。 |
| ▲6 | 复合转子：可4个0.2ml八连排管和12个1.5ml试管同时分离 |
| 7 | 最高转速： 12000rpm |
| 8 | 最大相对离心力：9800xg |
| 9 | - 最大容量： 12×1.5/2ml+ 4×8×0.2ml(排管) |
| 10 | - 转速步增： 500rpm |
| 11 | 时间控制： 0-99min/1-59s |
| 12 | - 最快加减速时间： 12/16s |
| 13 | - 总功率： 50W |
| 14 | 噪音： ≤50dB(A) |
| 15 | 电源： 100-250V/ 50/60Hz |
| 16 | - 外形尺寸： 200×220×120(mm) |
| 17 | - 重量： 2Kg |
| 18 | - 配置要求：角转子：12×1.5/2ml+ 4×8×0.2ml(排管) |
| 多道移液器 |  |
| ▲1 | 唇形密封圈：可高温高压灭菌且具备弹性，使用寿命长，密封阻力低，确保操作流畅。 |
| 2 | 灭菌：移液器的套柄，退吸头臂，套柄耦合器以及内部的活塞（带弹簧），密封圈(Lip Seal) 可121°C ，15min 高温高压灭菌，满足实验对无菌的要求，且不涉及上半部分灭菌，保证移液器的性能不受灭菌影响 |
| ▲3 | 轻触式去吸头技术：圆柱型套柄，吸头与套柄形成线性密封。 |
| 4 | 无O形圈：套柄处无橡胶制O形圈，避免老化，影响密封性。 |
| 5 | 量程锁：防止移液体积被意外更改，保证移液安全。 |
| ▲6 | 无线射频识别技术：指钩处嵌有RFID芯片，移液器具有存储服务和校准数据的管理功能，符合GLP/GMP安全性。 |
| 7 | 准确性： |
| 7.1 | 移液器量程0.5-10ul，（测量体积10ul）≤±1%； |
| 7.2 | 移液器量程2-20ul，（测量体积20ul）≤±1%； |
| 7.3 | 移液器量程5-50ul，（测量体积50ul）≤±0.8%； |
| 7.4 | 移液器量程20-200ul，（测量体积200ul）≤±0.8%； |
| 7.5 | 移液器量程10-100ul，（测量体积100ul）≤±0.8%。 |
| 8 | 量程：8道/12道移液器量程：0.5-10ul，2-20ul，5-50ul，20-200ul，10-100ul。 |
| 微生物过滤检测系统 |  |
| 1 | 电源：AC220V/50HZ |
| ▲2 | 功率：150W |
| ▲3 | 控制方式：5寸彩色触屏控制 |
| 4 | 工作类型：连续工作 |
| 5 | 滤头数量：3个 |
| ▲6 | 内置泵数量：3个 |
| 7 | 一次性滤杯直径：47mm |
| 8 | 反复使用滤杯直径：50mm |
| 9 | 适用滤膜直径：47mm(一次性），50mm(反复使用） |
| ▲10 | 滤杯与底座连接方式：螺纹式连接/插拔式连接（防逆流技术） |
| ▲11 | 运行定时功能：有 |
| ▲12 | 定时范围：0-9999 |
| 13 | 机器重量：6KG |
| 14 | 外形尺寸：360*210*170mm（长*宽*高） |
| 15 | 使用环境：温度(10-40℃) , 湿度(20%-80%) |
| 16 | 单个滤头流量：＞1500ml/min（空载）, ＞600ml/min（满载） |
| 磁力搅拌恒温循环器 |  |
| 1 | 主要用途：采用连续可调的PEEK抽吸/压力泵，功能更强劲，适合在敞口或密闭容器中进行广泛的内部和外部温度控制应用；循环器配套15位加热位多点磁力搅拌器的经典组合更是能同时满足搅拌混匀和精确控温的双重需求，即使小量样品也能完美控制。 |
| 2 | 技术参数： |
| 2.1 | 控制器控温范围：RT+10~150℃ |
| 2.2 | 工作温度范围：RT+10~80℃ |
| ▲2.3 | 温度稳定性：±0.02K，符合DIN12876标准 |
| 2.4 | 加热功率（230V）：2000W |
| ▲2.5 | 搅拌位点：15点 |
| 2.6 | 单点处理量：循环浴槽配套15点磁力搅拌器，用于容量最大250ml玻璃容器的搅拌控温 |
| ▲2.7 | 搅拌速度：0-1200 rpm |
| ▲2.8 | 加热盘管保护支架：保护加热盘管及浮阀，延长设备使用寿命 |
| 2.9 | 温度显示：LED大屏幕数字显示，显示精度0.1℃ |
| 2.10 | 安全等级：III（FL），适用于可燃和不可燃液体 |
| ▲2.11 | 泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.3bar,泵最大吸力0.2bar，泵速1000~3200rpm，无级可调。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环 |
| 2.12 | 最大流速：18L/ min |
| 2.13 | 高低液位监测，并且低液位是双重监测，更安全 |
| 2.14 | - 声光报警 |
| 2.15 | - 双重安全设置：过热报警和安全温度设置（0~160℃可调） |
| 2.16 | - 控制面板带锁定键，避免误操作 |
| 2.17 | - 控制器具有安全移动提手 |
| 2.18 | - 标配USB/RS232接口，可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录 |
| 2.19 | - 保护等级：IP21 |
| 2.20 | - 浴槽开口尺寸（W×D）：317×492mm |
| 2.21 | - 浴槽容积：25L |
| 2.22 | - 浴槽材质：聚丙烯透明浴槽 |
| 2.23 | - 允许环境温度：5-40℃ |
| 2.24 | - 允许环境湿度：80% |
| 3 | 配置清单： |
| 3.1 | 恒温循环器 |
| 3.2 | 浴桥 |
| 3.3 | 15位加热位专用透明浴槽 |
| 3.4 | 15位加热位多点磁力搅拌器 |
| 全自动染色仪 |  |
| 1 | - 染色模式：采用注液离心浸染方式，染液喷嘴口径大，不堵孔，染色效果媲美手工法 |
| ▲2 | - 染色功能：适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法/荧光法）和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求 |
| ▲3 | - 操作界面：触摸屏操作界面简洁易用，染色进度条实时显示，染片量分为三种模式可选：全选、数量及位置，根据制作标本厚度不同分为三种染色模式：薄片、标准片和厚片 |
| ▲4 | - 染色舱：玻片架分为上下两层，采用铁氟龙镀层，确保了玻片架不被染液侵蚀而且不粘染液易于清洗。特殊的喷嘴位置分布，保证了染色标本与标本之间无染色时间差异；每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染；染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检 |
| 5 | - 参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序 |
| 6 | - 染液用量：每片仅用1-2mL染液，有效节约染色用量，产生更少的废液 |
| 7 | - 染色速度：抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）约90片/小时，抗酸染色（冷染法）约60片/小时，革兰氏染色约200片/小时 |
| ▲8 | - 日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液为95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，客户可根据个人需要选择开启或者关闭 |
| 9 | - 安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，保证操作人员的安全 |
| ▲10 | - 报警系统：液量报警系统和故障报警系统巧妙地结合在一起，根据故障报警提示使用单位及时与代理商或厂家联系，更快捷地解决问题，方便客户的后续使用 |
| 11 | - 电源要求：220±22V，50Hz±1Hz |
| 12 | - 产品尺寸：≤55cm×45cm×35cm（长×宽×高） |
| 13 | - 产品重量：净重≤16Kg |
| 金属浴 |  |
| 1 | - 单台配置要求： |
| 1.1 | 触屏式金属浴主机 |
| 1.2 | 加热快 |
| 2 | 技术参数： |
| ▲2.1 | 触摸屏显示时间和温度，简便易用 |
| 2.2 | 用户可设定10个程序，每个程序最多5个步骤 |
| 2.3 | PID数字控制，显示温度和时间 |
| 2.4 | 可连接外部传感器，仪器显示样品实际温度 |
| ▲2.5 | 温度范围：RT+5-130°C |
| ▲2.6 | 温度均一性：±1°C （at 37°C）；温度精度：±0.5°C （at 37°C） |
| 2.7 | 最多可放2个加热块 |
| ▲2.8 | 升温时间：≤20 min（30°C-130°C） |
| 2.9 | 运行环境温度10°C-30°C，相对湿度<80% |
| 3.0 | 主机尺寸（L×W×H）：XX×YY×ZZ mm403×200×100mm |
| 3.1 | - 粉末涂层钢质外壳，坚固耐用 |
| 3.2 | 计时器可精确控制加热时间，计时范围0-99h59min |
| 电磁炉 |  |
| 1 | 技术要求 |
| 1.1 | 固定安全温度：温度超过550℃即停止加热 |
| 1.2 | 热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸 |
| 1.3 | 数字显示：便于精确控制或重复设置温度 |
| 1.4 | 强力马达：搅拌粘性物料，最大搅拌量为15L（水） |
| 1.5 | 强磁力：有效防止跳子 |
| 1.6 | 微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，以保证恒速运转和保持设置温度 |
| 1.7 | 陶瓷盘面：一体成型无缝盘面，抗化学腐蚀性能极好 |
| 1.8 | 温度控制器：连接接触式电子温度计ETS-D5,可以精确控制溶液温度（对HS 7,HS 10适用） |
| 1.9 | 控制面板抬高：使溶液溅到面板的几率最小化，便于读取数字和控制转速 |
| 2 | 技术参数： |
| 2.1 | 最大处理量： 15 L |
| 2.2 | 搅拌转速范围： 100 - 1500 rpm |
| 2.3 | 热输出功率： 1500 W |
| 2.4 | 控温范围 (盘面）：50 - 500℃ |
| 2.5 | 配置外置温度计控温精度：±0.5℃ |
| ▲2.6 | 加热盘材质： 一体成形的玻璃陶瓷 |
| 2.7 | 盘面尺寸：260×260mm |
| 2.8 | IP保护等级： 21 |
| 2.9 | 玻璃陶瓷盘面具有非常好的耐化学腐蚀性能 |
| 2.10 | 强力马达，搅拌量为15升 |
| ▲2.11 | 固定安全温度550℃ |
| ▲2.12 | 热警提示，当盘面高于50℃会闪烁显示HOT，以防烫伤 |
| ▲2.13 | 控制面板抬高，使溶液溅到面板的几率最小 |
| 2.14 | 外观尺寸： 300 x 415 x 105 mm |
| 2.15 | 重量： 6 kg |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 加热磁力搅拌器 |
| 3.2 | 搅拌子（赠送） |
| 电泳仪 |  |
| 1 | 功能用途： |
| 1.1 | 设备用于核酸样品的分离 |
| 2 | 配置要求： |
| 2.1 | 基础电泳仪主机1台 |
| 2.2 | 水平电泳槽1个 |
| 2.3 | 电源线1根 |
| 3 | 技术参数： |
| 3.1 | 电泳仪 |
| 3.1.1 | 输出范围（可编程）：10–300 V，完全可调，增量为 1 V |
| ▲3.1.2 | 4–400 mA，完全可调，增量为 1 mA |
| 3.1.3 | 功率：75 W（最大） |
| 3.1.4 | 输出类型：可自动切换的恒定电压或恒定电流 |
| 3.1.5 | 输出终端：并行的 4 对嵌入式香蕉插座 |
| ▲3.1.6 | 定时器：1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调 |
| 3.1.7 | 暂停/恢复功能：是 |
| 3.1.8 | 显示屏：三位光电二极管 |
| 3.1.9 | #操作条件：0–40°C，0–90% 湿度，无冷凝 |
| 3.1.10 | 安全规范：EN-61010, CE |
| 3.1.11 | #安全特性：无负荷检测，负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护 |
| 3.1.12 | 输入保护：热端和中性端的保险丝 |
| 3.1.13 | 输入功率（实际）：90–120 或 198–264 VAC，50/60 Hz，自动切换 |
| 3.1.14 | 尺寸（宽 x 长 x 高）：≤21 x 24.5 x 6.5cm |
| 3.1.15 | 重量：≤1.1 kg |
| 3.2 | 水平电泳槽 |
| 3.2.1 | 电泳槽尺寸（宽 x 长 x 高）：≥17.8 x 25.5 x 6.8 厘米 |
| 3.2.2 | 凝胶托盘尺寸 (OD)（宽 x 长）：15 x 7 厘米 15 x 10 厘米 |
| ▲3.2.3 | 支持 Ready Agarose 凝胶、宽迷你和 96 Plus 格式 |
| ▲3.2.4 | 样本通量：10–60个 |
| 3.2.5 | 基本缓冲液需要量：≤650 ml |
| 3.2.6 | 缓冲液再循环： 否 |
| ▲3.2.7 | 溴酚蓝迁移：≥4.5 cm/hr（75 V 下） |
| 4 | 验收指标 |
| 4.1 | 电泳仪：输出范围（可编程）：10–300 V，完全可调，增量为 1 V |
| 4.2 | 电泳仪重量≤1.1kg，尺寸≤21 x 24.5 x 6.5cm(长×宽×高)。 |
| 4.3 | 电泳槽样品通量：10–60个。 |
| 4.4 | 兼容性：要求电泳仪及电泳槽为同一品牌，便于维护及保证检测结果准确性。 |
| 移液枪（0.5-10ul，10-100ul，20-200ul，100-1000ul，1-5mL，1-10mL） |  |
| 1 | - 主要用途：移取液体，单摁键操作可防止气溶胶污染。 |
| 2 | - 单按键操作，移液、放液和脱卸吸头一步到位，防止液体反弹，减少气溶胶污染；且单按键操作不必移动拇指，减少重复性劳损； |
| 3 | - 采用高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； |
| ▲4 | - 可整支高温121℃高压灭菌和紫外线灭菌； |
| 5 | - 采用人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）； |
| ▲6 | - 伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； |
| ▲7 | - 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 |
| 8 | - 有密度调节窗口，适用于不同密度的液体； |
| 9 | - 颜色标识移液器量程 |

附件4   标项四设备技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 干热灭菌器 |  |
| 1.1 | 电源电压：AC220V 50HZ |
| 1.2 | 输入功率：≤2450W； |
| 1.3 | 温度范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃ |
| 1.4 | 波动度：≤±1.0℃； |
| 1.5 | 温度分辨率：≤0.1； |
| ▲1.6 | 温度均匀度：≤±3.0%； |
| 1.7 | 温度传感器：PT100； |
| 1.8 | 定时范围：0-5999min； |
| 1.9 | 工作环境温度：+5～40℃； |
| 1.10 | 容积：≤220L； |
| 1.11 | 加热循环方式：鼓风强制对流 |
| 1.12 | 内胆尺寸(mm)W×D×H：≤560×550×600； |
| 1.13 | 外形尺寸(mm)W×D×H：≤850×750×800； |
| 1.14 | 载物托架：≤6块，间距可调节； |
| 1.15 | 净重：≤75kg； |
| 1.16 | 控制器：数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； |
| 1.17 | 外壳材质：箱体外采用优质钢板喷塑； |
| 1.18 | 内胆材质：箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成； |
| ▲1.19 | 风量：风量可调，可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小； |
| ▲1.20 | 门封条：合成硅密封条； |
| 1.21 | 隔热窗：钢化隔热观察窗； |
| 1.22 | 安全功能：超温偏差保护； |
| 2 | 配置清单：主机1台、说明书1份、电源1根、隔板2块、合格证1份。 |
| PCR扩增仪 |  |
| 1 | 工作环境 |
| 1.1 | 工作温度 15-31℃ |
|  | 工作和存储湿度：20-80% |
| 1.2 | 工作电源：100–240 VAC (±10%), 50–60HZ. |
| 2 | 功能用途： |
| 2.1 | 用于体外核酸片段扩增 |
| 3 | 技术要求： |
| 3.1 | 主要性能 |
| ▲3.1.1 | 有5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态 |
|  | 用户可设置休眠模式使其更节电 |
| 3.2 | 主要技术指标 |
| ▲3.2.1 | 标准反应模板：96-well  0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管 |
| ▲3.2.2 | 最大升降温速率：4℃/秒 |
| ▲3.2.3 | 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃ |
| 3.2.4 | 温度范围：4-100℃ |
| ▲3.2.5 | 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 |
| 3.2.6 | 可存储500个用户程序 |
| 3.2.7 | 接口：1个USB |
| 压力蒸汽灭菌器（生物安全型） |  |
| 1 | 罐体材质厚度：3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效果，提高升温速度。 |
| ▲2 | 罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定；弧形顶盖，重量减轻，弹簧寿命延长；避免冷凝水直接滴落到灭菌物品上，保持灭菌物干燥；铰链缸体焊接一体，外形无凸起，节省空间更美观。 |
| ▲3 | 冷却方式：配备双散热风扇，升级安装位置，防止热风循环，降温更迅速；可选择自然冷却和强制风扇冷却，强制冷却时间较上一代机型缩短55%以上。即使在其他模式中，只要在比饱和水蒸汽温度低2℃时，冷却风扇会动作，缸内到达60℃时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。 |
| 4 | 最高使用压力：≥0.3MPa |
| ▲5 | 最高灭菌温度：≥138℃ |
| 6 | 内置冷却水箱：大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位；冷却水箱可直接排水，无需取下，使用便捷；水箱盒底部一体化设计，无螺纹孔，有涂层保护，防止生锈。 |
| 7 | 腔内注水量：容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞 |
| 8 | 加热器功率：2000W×2，加热功率升级；升温时间较上一代机型缩短约40%，升温更快。 |
| 9 | 干烧保护：液胀式温控器和水位开关，双重防干烧保护 |
| 10 | 温度范围：器具，液体灭菌工程：105℃~138℃；溶解工程：60℃~110℃；保温工程：45℃~60℃；预热温度：45℃~80℃。 |
| ▲11 | 温度均匀性：箱内16点检测温度偏差别≤2℃ |
| 12 | 预约功能：一、时刻模式：00：00-23：59范围内以1分为单位进行设定，默认设为当天。；二、日期·时刻模式：设定单位年月日时分，00：00-23：59范围内，分辨率为1分。 |
| 13 | 预热功能：可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min |
| 14 | 数据传输功能：计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出 |
| ▲15 | 内置生物过滤装置：1个，保证外排蒸汽的生物安全。 |
| ★16 | 产品应具有国家压力容器安全生产许可证或制造许可证等相关证书。 |
| 压力蒸汽灭菌器（非生物安全型） |  |
| 1 | 罐体材质厚度：3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效果，提高升温速度。 |
| ▲2 | 罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定；弧形顶盖，重量减轻，弹簧寿命延长；避免冷凝水直接滴落到灭菌物品上，保持灭菌物干燥；铰链缸体焊接一体，外形无凸起，节省空间更美观。 |
| ▲3 | 冷却方式：配备双散热风扇，升级安装位置，防止热风循环，降温更迅速；可选择自然冷却和强制风扇冷却，强制冷却时间较上一代机型缩短55%以上。即使在其他模式中，只要在比饱和水蒸汽温度低2℃时，冷却风扇会动作，缸内到达60℃时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。 |
| 4 | 最高使用压力：≥0.3MPa |
| ▲5 | 最高灭菌温度：≥138℃ |
| 6 | 内置冷却水箱：大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位；冷却水箱可直接排水，无需取下，使用便捷；水箱盒底部一体化设计，无螺纹孔，有涂层保护，防止生锈。 |
| 7 | 腔内注水量：容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞 |
| 8 | 加热器功率：2000W×2，加热功率升级；升温时间较上一代机型缩短约40%，升温更快。 |
| 9 | 干烧保护：液胀式温控器和水位开关，双重防干烧保护 |
| 10 | 温度范围：器具，液体灭菌工程：105℃~138℃；溶解工程：60℃~110℃；保温工程：45℃~60℃；预热温度：45℃~80℃。 |
| ▲11 | 温度均匀性：箱内16点检测温度偏差别≤2℃ |
| 12 | 预约功能：一、时刻模式：00：00-23：59范围内以1分为单位进行设定，默认设为当天。；二、日期·时刻模式：设定单位年月日时分，00：00-23：59范围内，分辨率为1分。 |
| 13 | 预热功能：可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min |
| 14 | 数据传输功能：计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出 |
| ★15 | 产品应具有国家压力容器安全生产许可证或制造许可证等相关证书。 |
| 紫外灯箱 |  |
| ▲1 | 6W 366NM长的分离式紫外灯，可放置灯箱上使用。 |
| 2 | 紫外灯尺寸：（9*7*27CM)。 |
| 3 | - 为防止紫外线对人体的伤害，保护双眼。与紫外灯配合使用，可避免受紫外辐射。灯箱顶部设有观察孔，便于查看荧光。 |
| 4 | 灯箱尺寸：(23*30*17CM)。 |
| 5 | - 用途: 此箱适合用于观察微生物检测显荧光的实验项目（如大肠埃希氏菌、SimPlate检测菌落总数、肠球菌、铜绿菌） |
| ▲6 | - 验收时提供铜绿菌试剂5个测试效果 |
| 振荡器 |  |
| ▲1 | - 多档速度可调，从低速振动到高速旋涡混合 |
| 2 | - 转速（rpm）：600-3200 |
| ▲3 | - 三点开关可选择自动或点振混合方式。 |
| 4 | - 可在冷库或培养箱中使用 |
| 5 | - 重量 ：4Kg，整体金属铸造，橡胶底脚。 |
| 6 | - 外形尺寸：≤165′122′165mm |
| 7 | - 电源输入 ：230V, 50Hz, 0.5A |
| 8 | - 标配：主机 +单试管头垫片 +3英寸平板垫片 |
| 过氧化氢消毒器 |  |
| ▲1 | - 产品采用特殊设计的工业级分散系统，纳微米级液珠直径≤5um。 |
| ▲2 | 不需要空气压缩机做为动力，避免产生巨大噪音。 |
| 3 | 低噪音，≤70db。 |
| ▲4 | 雾化效率DS1001每小时2.5L，DS1002每小时5L. |
| 5 | 消毒方式：消毒剂成分为过氧化氢，更安全。 |
| 6 | 低浓度的过氧化氢（≤8%）达到细菌芽孢6log的杀灭效果。 |
| 7 | 过氧化氢使用量少，仅6-10ml/m3，材料兼容性好，无残留、无腐蚀。 |
| ▲8 | 360°环形出风口，消毒无死角。 |
| ▲9 | 生产企业具有ISO13485质量管理体系证书。(投标文件中提供认证证书) |
| 10 | 产品具有远程控制、延时启动、无线遥控、数据记录等功能。 |
| 11 | 涡轮驱动纳微米液珠，可达25m3/min. |
| ▲12 | - 可升级增加实验室污染清除功能，用于清除实验室DNA气溶胶污染。 |
| 13 | 配置清单：主机1台；电源线1个；说明书1份；装箱单1份；验收单1份；保修卡1份 |
| 程控定量封口机 |  |
| 1 | 主要用途： |
| 1.1 | 仪器用于饮用水、地表水、地下水、生活污水和工业废水等中的总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌等项目的检测。 |
| 1.2 | 符合《GB5750.12 生活饮用水》和《HJ1001-2018 环境水质》方法，与酶底物法培养基配合使用。 |
| 2 | 技术参数： |
| ▲2.1 | 5英寸彩色显示屏，显示功能：温度进度条、休眠界面、封口计数数值、故障报警； 操作功能：回退键、运行键、休眠键（空闲时仪器能自动进入休眠状态）。 |
| ▲2.2 | 开机预热≤2 分钟，封口速度≤9 秒，单个样品操作时间小于 3 秒,进口加热滚轴。 |
| ▲2.3 | 设备有检修盖和维修窗口，无螺丝钉，易维护和清洗，设备底部有伸缩式接水盘 (防止样品在操作时漏水对设备造成损坏) ；紫外消毒功能，可有效控制封盘过程中微生物的干扰。 |
| 2.4 | 可连续封口24h 且封口平整，无漏液破孔，连续做样不少于 50000 批次。 |
| 2.5 | 加热滚轴外表恒定温度 180℃±2℃，外罩温度＜40℃。 |
| 2.6 | 重量＜15kg,尺寸320×240×320。 |
| ▲2.7 | 酶底物检测试剂盒符合《GB5750.12 生活饮用水》和《HJ1001-2018 环境水质》方法 中对 MMO-MUG 培养基的要求。 |
| ▲2.8 | 酶底物试剂盒 (100 个/盒) 酶底物法检测试剂独立包装，单个针对 100ml水样，包装袋有易撕口使用方便，酶底物检测试剂盒专门用于总大肠菌群、耐热大肠菌群检测及大肠埃希氏菌检测。 |
| 2.9 | 暗箱式紫外灯用于大肠埃希氏菌的荧光检测 6w、366nm 波长 。 |
| 2.10 | 水质大肠菌群定量混合菌株 (带菌种报告)。 |
| 2.11 | 电源要求：220V (±10%) ，50/60 Hz。 |
| 2.12 | 环境温度和湿度工作范围：温度+5℃~+40℃、湿度 10%~80%。 |
| 2.13 | 验收指标：通过质量技术监督部门检定合格，附检定或校准证书。 |
| ▲2.14 | 生产厂家通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。(投标文件中提供认证证书) |
| 培养箱（恒温落地） |  |
| 1 | 电源电压：AC220V 50HZ； |
| 2 | 输入功率：≤2200W； |
| 3 | 温度范围：RT+5～65℃； |
| 4 | 波动度：≤±0.5℃； |
| 5 | 温度分辨率：≤0.1 |
| ▲6 | 温度均匀度：≤±1.5（37℃时）； |
| 7 | 温度传感器：PT100； |
| 8 | 定时范围：0-5999min； |
| 9 | 工作环境温度：+5～35℃； |
| 10 | 容积：≤1000L； |
| 11 | 对流方式：强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动 |
| ▲12 | 加热循环方式：循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发； |
| 13 | 内胆尺寸(mm)W×D×H：≤800*780*1580； |
| 14 | 外形尺寸(mm)W×D×H：≤1000*820*2000； |
| 15 | 载物托架（标配）：≤5块，间距可调节； |
| 16 | 重量：≤270kg； |
| 17 | 控制器：数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； |
| 18 | 外壳材质：箱体外采用优质钢板喷塑 |
| 19 | 内胆材质：镜面不锈钢 |
| ▲20 | 玻璃窗：箱门中间有一层玻璃窗，观察方便明了，微风循环，无温度过冲之弊； |
| 21 | 门封条：合成硅密封条； |
| 22 | 安全功能：超温偏差保护； |
| 23 | 配置：主机1台、说明书1份、电源1根、隔板2块、合格证1份。 |
| 培养箱（恒温） |  |
| 1 | 电源电压：AC220V 50HZ； |
| 2 | 输入功率：≤750W； |
| 3 | 温度范围：RT+5～65℃； |
| 4 | 波动度：≤±0.5℃； |
| 5 | 温度分辨率：≤0.1 |
| ▲6 | 温度均匀度：≤±1.5（37℃时）； |
| 7 | 温度传感器：PT100； |
| 8 | 定时范围：0-5999min； |
| 9 | 工作环境温度：+5～35℃； |
| 10 | 容积：≤260L； |
| 11 | 对流方式：强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动 |
| ▲12 | 加热循环方式：循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发； |
| 13 | 内胆尺寸(mm)W×D×H：≤600*590*720； |
| 14 | 外形尺寸(mm)W×D×H：≤880*720*900； |
| 15 | 载物托架（标配）：≤5块，间距可调节； |
| 16 | 重量：≤110kg； |
| 17 | 控制器：数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； |
| 18 | 外壳材质：箱体外采用优质钢板喷塑 |
| 19 | 内胆材质：镜面不锈钢 |
| ▲20 | 玻璃门：箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热动停止，无温度过冲之弊； |
| 21 | 门封条：合成硅密封条； |
| 22 | 安全功能：超温偏差保护； |
| 23 | 配置：主机1台、说明书1份、电源1根、隔板2块、合格证1份。 |
| 培养箱（生化） |  |
| 1 | - 电源电压：AC220V 50HZ； |
| 2 | - 输入功率：≤600W； |
| 3 | - 温度范围：0℃～60℃； |
| ▲4 | - 温度波动度：高温±0.5℃，低温±1.0℃； |
| 5 | - 温度分辨率：0.1℃； |
| 6 | - 温度传感器：PT100； |
| 7 | - 定时范围：0-5999min； |
| 8 | - 工作环境温度：+5～30℃； |
| 9 | - 隔板隔条：≤5层，间距可调； |
| 10 | - 容积：≤250L |
| 11 | - 净重：≤110kg； |
| 12 | 内胆尺寸（mm）W*D*H：≥450*350*500 |
| 13 | - 外形尺寸（mm）W*D*H）：≥500*560*1080； |
| 14 | - 内胆材质：采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 |
| 15 | - 外壳材质：冷轧板塑料外壳；箱门 |
| 16 | - 国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 |
| ▲17 | - 控制器：按键式菜单式操作，断电后一旦恢复供电，设备会恢复为断电前设置。微电脑温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 |
| ▲18 | - 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。 |
| 19 | - 脚轮：4个 |
| 20 | - 配置：主机1台、说明书1份、电源1根、照明灯1根、隔板3块、隔条3付、合格证1份。 |
| 培养箱（霉菌落地） |  |
| 1 | - 电源电压：AC220V 50HZ； |
| 2 | - 输入功率：≤2250W； |
| 3 | - 温度范围：0℃～60℃； |
| ▲4 | - 温度波动度：高温±0.5℃，低温±1.0℃； |
| 5 | - 温度分辨率：0.1℃； |
| 6 | - 温度传感器：PT100； |
| 7 | - 定时范围：0-5999min； |
| 8 | - 工作环境温度：+5～30℃； |
| 9 | - 隔板隔条：≤5层，间距可调； |
| 10 | - 容积：≤500L |
| 11 | - 净重：≤260kg； |
| 12 | - 内胆尺寸（mm）W*D*H：≤520*480*600； |
| 13 | - 外形尺寸（mm）W*D*H）：≤830*1200*2090； |
| 14 | - 内胆材质：采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 |
| 15 | - 外壳材质：冷轧板塑料外壳；箱门 |
| 16 | - 国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 |
| ▲17 | - 控制器：按键式菜单式操作，断电后一旦恢复供电，设备会恢复为断电前设置。微电脑温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 |
| ▲18 | - 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。 |
| 19 | - 脚轮：4个 |
| 20 | 配置：主机1台、说明书1份、电源1根、紫外灯1根、隔板3块、隔条3付、合格证1份。 |
| 恒温干澡箱 |  |
| 1 | 电源电压：AC220V 50HZ； |
| 2 | 输入功率：≤2450W； |
| 3 | 温度范围：RT+10～250℃； |
| 4 | 波动度：≤±1.0℃； |
| 5 | 温度分辨率：≤0.1； |
| ▲6 | 温度均匀度：≤±3.0%； |
| 7 | 温度传感器：PT100； |
| 8 | 定时范围：0-9999min； |
| 9 | 工作环境温度：+5～40℃； |
| 10 | 容积：≤220L； |
| 11 | 加热循环方式：鼓风强制对流； |
| 12 | 内胆尺寸(mm)W×D×H：≤580×500×800； |
| 13 | 外形尺寸(mm)W×D×H：≤850×630×1090； |
| 14 | 载物托架：≤6块，间距可调节； |
| 15 | 净重：≤75kg； |
| 16 | 控制器：数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； |
| 17 | 外壳材质：箱体外采用优质钢板喷塑； |
| 18 | 内胆材质：箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成； |
| ▲19 | 风量：风量可调，可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小； |
| ▲20 | 门封条：合成硅密封条； |
| 21 | 隔热窗：钢化隔热观察窗； |
| 22 | 安全功能：超温偏差保护； |
| 23 | 配置：主机1台、说明书1份、电源1根、隔板2块、合格证1份。 |
| 恒温水浴箱 |  |
| 1 | 电源电压：AC220V 50HZ |
| 2 | 输入功率：≤1500W |
| 3 | 温度范围：RT+5～99℃ |
| ▲4 | 波动度：≤±0.5℃ |
| 5 | 容积：≤14.8L |
| 6 | 内胆尺寸(mm)W×D×H：≤496*347*165 |
| 7 | 外形尺寸(mm)W×D×H：≤603*347*194 |
| ▲8 | 孔数：≤6 |
| 9 | 重量：≤9kg； |
| 10 | 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小。 |
| 11 | 高精度微电脑控制器，控温精确可靠。 |
| ▲12 | 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护 |
| 13 | 配置：主机1台、说明书1份、电源1根、隔板1块、合格证1份。 |
| 红外线接种环灭菌器 |  |
| 1 | 功能用途：应用于接种环、接种针等小型物品的高温灭菌消毒，完全替代酒精灯，方便快捷。可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中，甚至野外等恶劣环境下也可方便使用，随时进行高温灭菌消毒 |
| 2 | 接种环消毒灭菌安全、方便，可完全代替酒精灯 |
| ▲3 | 接种环消毒灭菌安全、方便，可完全代替酒精灯 |
| ▲4 | 装置可以用于厌氧室中 |
| 5 | 在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染 |
| 6 | 独有的智能算法，充分延长加热体使用寿命，有效提高安全性 |
| ▲7 | 中心区最高温： 825℃±25℃ |
| ▲8 | 最大消毒品外径：φ35mm |
| 9 | 加热区总长：100mm |
| 10 | 升温时间： 15min |
| 显微扫描仪 |  |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 用于对萋尼氏抗酸染色样本的结核分枝杆菌全自动扫描读取、智能识别与分析。（投标文件中提供诊断的辅助依据。） |
| 2 | 技术参数、功能 |
| 2.1 | 光学系统：由光学镜头与集成光学组件构成的新型扫描光学系统； |
| 2.2 | 照明光源：采用色温稳定且无频闪的LED照明光源； |
| 2.3 | 电源自适应宽电压设计110V-220V，50-60Hz； |
| ▲2.4 | 上片系统：采用集成玻片盒，最小单个料盘装片量≥15片，可实现单次连续扫描；（投标文件中提供最小单个料盘实物图片佐证） |
| 2.5 | 阅片运动机构：对焦速度快，精度高，使用寿命长，重复定位精度≤1um； |
| 2.6 | 相机系统：扫描采用超高分辨率像素≥300万，大靶面数字感光芯片≥0.5英寸的专业相机；可对玻片上的标记信息及标本涂覆位置进行智能识别； |
| 2.7 | 人工复核：设备在扫描过程中自动抓取杆菌图像，精确重复定位，重现疑似图像； |
| 2.8 | 扫描视野与区域：有多种扫描视野和扫描区域可供用户自由选择与设定，也可实现涂片区域全覆盖扫描，调整设定后的参数自动记忆； |
| 2.9 | 扫描时间：图像扫描具有精密扫描和标准扫描模式，明场精密扫描时间≤3分钟，标准扫描时间≤2分钟； |
| 2.10 | 结果显示：中文操作界面，同屏显示被扫涂片整张实景、扫描区域、扫描面积、扫描进程、扫描状态及扫描结果； |
| 2.11 | 结果数据：可按照用户报告模板的要求，输出图文报告。 |
| 2.12 | 配套使用软件系统可对历史结果进行统计学分析和查询等处理，并可根据用户需求做定制化数据统计； |
| 2.13 | 安全性：全程自动化，无需专人值守可； |
| 2.14 | 控制电脑：国际知名品牌主流配置的电脑工作站，Windows10，处理器≥Core i7， 内存≥16GB，硬盘≥4T，显示器≥24寸； |
| ▲2.15 | 阅片系统提供二类医疗器械注册证，适用范围/预期用途栏提示为临床结核病诊断提供辅助参考。（投标文件中提供注册证） |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 结核分枝杆菌显微扫描系统主机（抗酸型）1台 |
| 3.2 | 预装系统控制与操作软件，杆菌扫描智能识别软件，且包含鼠标、键盘、USB3.0驱动卡，软件加密狗，带≥4T硬盘（本机≥1T，扩展≥3T）电脑主机（工作站）1套 |
| 3.3 | 电脑显示器1台 |
| 3.4 | 双A型端USB2.0连接线1根 |
| 3.5 | USB3.0连接线1根 |
| 3.6 | 电源线1根 |
| 3.7 | 网线1根 |
| 3.8 | 产品合格证1本 |

附件5   标项五设备技术参数

1.离子色谱仪

1 货物名称：离子色谱仪

2 应用范围：适用于样品中常规阴离子、溴酸盐及有机酸类物质的分析。

3 技术要求

3.1 该离子色谱仪系统使用自动再生抑制器和高容量分离柱。

3.2 所有的离子色谱流路均标配采用原厂PEEK材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。

3.3 泵：高性能/低脉冲双柱塞泵，采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路。适合于pH为0-14的淋洗液及反相有机溶剂。

▲3.3.1 流速范围：最大流速需达到5.0 mL/min（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）

3.3.2 最大压力：35Mpa(5000 psi)

3.3.3 压力脉冲：小于系统压力的1.0%

3.3.4 配置流动相截止阀，方便仪器维护。

3.4 柱温箱

3.4.1 原装柱温箱

3.4.2 操作温度范围：环境+5-45℃

3.4.3 可兼容250mm和150mm等多种规格色谱柱

3.5 本公司原装色谱分析柱：高效高容量分离柱及相应的保护柱组成，耐受pH 0-14的工作范围。

3.5.1 与主机同品牌的阴离子分离柱及保护柱1套，可一次进样完成多种阴离子的分析。

3.5.2 色谱柱必须能耐受2mL/min及以上的流速，既能满足常用的1mL/min流速分析方法，也能满足柱平衡、色谱柱冲洗等高流速要求。

3.6 抑制器

3.6.1 与主机同品牌的阴离子自动连续再生抑制器。

3.6.2 具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线。

3.6.3 抑制器再生液通道和淋洗液通道相互独立，是完全隔绝的通道，不存在再生液中的离子对样品的污染，可对亚ppb级低浓度离子进行准确定量。

▲3.6.4 抑制器无需使用酸溶液进行轮流再生，且无需使用蠕动泵，使用维护简单方便。（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）

3.7 电导检测器

3.7.1 与自动连续再生抑制器联用，降低系统背景，提高信噪比。

▲3.7.2 类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号。

3.7.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能，以适应因环境变化而产生的灵敏度差异。

3.7.4 全程信号输出范围：0-15000 μS（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）。

▲3.7.5 检测器分辨率：< 0.003nS/cm（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）。

3.7.6 检测器耐受最大压力：＞8 MPa（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）。

▲3.7.7 信号采集频率：≥85Hz（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）。

3.8 在线电解淋洗液发生器

3.8.1 利用去离子水产生高纯度的、无碳酸盐的流动相，减小基线漂移，提高保留时间的稳定性和分离度，并保证连续运行时良好的重现性。标配电解连续再生捕获装置，以去除淋洗液中的杂质离子，改善基线漂移。

3.8.2 梯度产生于泵后高压区，避免泵前低压区形成的气泡造成基线不稳定。

3.8.3 发生方式：在线电解，而非使用在线稀释功能实现淋洗液浓度的变化。

3.8.4 与主机同品牌的试剂发生罐1套。

3.9 离子色谱自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

3.9.1 样品容量不小于40位

3.9.2 自动进样器带有样品盘保护罩

3.10 软件

3.10.1 可兼容Windows等多种操作系统

3.10.2 通过USB方式和电脑进行数字信号传输，可以通过电脑直接控制仪器的运行。可编制分析方式和顺序，色谱图积分和分析报告产生。

3.10.3 可通过升级兼容第三方仪器，并可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱等第三方公司仪器。可自动识别所有智能组件，符合GLP、FDA等认证标准。

3.11 配置要求

3.11.1 离子色谱仪1套（包含泵、电导检测器，进样阀等）

3.11.2 控制软件1套

3.11.3 柱温箱1套

3.11.4 高效阴离子分析柱及保护柱 1套

3.11.5 阴离子自动再生抑制器 1套

3.11.6 淋洗液自动发生器1套

3.11.7 自动进样器1套

3.11.8 品牌电脑1台

3.11.9 激光打印机1台

4. 其他培训要求

4.1 国内培训名额3个。供应商在国内设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

5.其他售后服务要求

5.1 供应商在国内需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.2 厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室，有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

2.高效液相色谱仪

1、系统特性

▲1.1双流路系统，非一体机，各单元为独立模块。（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）

1.3可操作流速范围：0.001–5ml/min, 0.001ml/min增量

1.4最大操作压力：不小于9500psi（全流速范围）

1.5 pH范围：2-12

▲1.6四元泵：一体式独立柱塞或两个双活塞串联泵，采用数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器或阻尼器设计，梯度曲线：多种梯度曲线： 线性,步进,凸线和凹线等11种，分别包含线性1种，步进2种，凸线4种和凹线4种共11种。（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）

1.7集成式漏夜管理：标配漏夜传感器，安全漏夜管理系统

1.8 配正相兼容包

2、四元溶剂管理器

2.1溶剂流路：标配可对任何4路溶剂进行混合；选配集成式溶剂选择阀可兼容9路溶剂；

2.2流路：标配多流路技术，共3个流路（path1、path2和waste）

2.3系统体积选择：多流路技术自动选择

2.4 溶剂平衡：4通道集成式真空在线脱气

2.5 梯度：4元梯度低压混合

2.6流速准确度：±1.0%

2.8 流速精度：0.075%

2.9 溶剂组成精度：±0.15%RSD

▲2.10内置缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1；内置缓冲盐配置体系数量：≥8；梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）；（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）

3、自动进样器/样品管理系统

3.1 进样体积范围：标准配置0.1-50ul；可选配扩展进样环至1000ul

  - 进样精度：±0.2ul

3.3样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃

3.4 进样线性：>0.999；0.2-50ul

3.5 进样精度：<1.0%RSD 0.5-0.9ul，<0.5%RSD 1.0-4.9ul，0.25%RSD 5-1000ul

3.6 样品容量：> 90（2ml样品瓶）

3.7 进样洗针：集成主动式洗针，软件可编程

3.8 最小所需样品量：<5ul（使用2ml全回收样品瓶）

3.9 样品残留：<0.002%（咖啡因紫外下测得）   （进口设备<0.0025%，国产设备≥0.01%，）

3.10 自动稀释，自动添加和样品预加载

4、柱温箱

4.1 色谱柱温度：室温+5.0℃ -65℃

4.2色谱柱温度准确度：±0.5℃

4.3 温度稳定性：±0.3℃

5、检测器

5.1二极管阵列检测器

▲5.1波长范围：190-800nm，单一氘灯光源，无需其他辅助光源。（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）

5.2 波长准确度：±1nm

5.3 基线噪音：<10 X 10-6AU ，254nm

5.4 基线漂移：<1X10-3 AU/hr ，254nm

5.5 流通池体积：池体积：8.4ul，池长：10mm

5.2	荧光检测器

▲5.2.2发射波长：210~900 nm，激发波长：200~890 nm（投标文件中提供产品说明书或技术手册或官网截图或第三方检测报告等相关证明材料）

5.2.3发射 波长与激发波长设置差值：10 nm

5.2.4带宽：20 nm

5.2.5数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道

5.2.6波长准确度：±3 nm

5.2.7波长重现性：±0.25 nm

5.2.8灵敏度 ：S/N > 1000 (水测量信号的拉曼光谱）

5.2.9测量范围：0.001~100,000.000 发射单位(默认)

5.2.11 流通池：< 13ul，长轴向设计

5.2.12光源：氙灯,150W，质保：寿命2000小时或1年(以先到者为准)

5.2.13采样频率：单(波长)模式最高20 Hz；3D模式为1 Hz

5.2.14流通池耐压：145 psi (10 bar)

6、操作软件

6.1 兼容Windows10操作系统，支持多窗口、多任务的操作模式。

6.2 内置图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，可以进行色谱峰的积分和标定，支持多种定量曲线方式，可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

6.3仪器状态分析软件功能，仪器故障时一键启动，方便对仪器的故障进行诊断，以便用户及供应商对仪器故障进行诊断和排除

6.4配置系统适用性软件、实时在线帮助软件、电子日志记录仪器使用和维护情况、自动漏液监测功能。

7、配置要求

7.1二极管阵列检测器1台；

7.2四元梯度泵1台；

7.3在线真空脱气机1台；

7.4自动进样器1套；

7.5柱温箱1个；

7.6工作软件包1套；

7.7 在线过滤器组件 2套

7.8样品瓶     200个

7.9 常规C18色谱柱 2根

7.10 荧光检测器1套

7.11 国内采购光衍生装置 1套

8、其他培训要求

8.1 提供国内培训中心集中培训免费名额共4名

9、其他售后服务要求

9.1 技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑。

9.2 零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。

附件6   标项六设备技术参数

1.测汞仪

一、技术指标

- 1.利用热裂解-金汞齐富集-冷原子吸收原理进行汞的检测，是EPA7473方法的制定仪器（。适用于EPA30B、HJ923-2017、HJ917-2017、HJ910-2017等很多国内外标准方法

- 2.无需进样模块切换可直接自动测定固体、大体积液体或气体样品；固体液体直接进样，无需任何样品前处理，无需使用任何助燃剂、缓冲溶液。

- 3.检出限：≤0.0005ng

- 4.重复性：RSD≤1.0%（@1ng）

- 5.测量量程： 0—1800ng，高汞附件可扩充至30000ng

- 6.热解温度：室温—1000℃；齐化管加热温度：室温—950℃，齐化管升温至900℃时间2S。催化管和金齐化管独立设计，可分别更换。

- ▲7.120℃以上恒温除水系统：样品从进样后即处于高温气化状态，120℃以上的恒温加热型双测量池设计，在整个系统中不会发生水的冷凝，更利于去除含水量高的样品中水汽的干扰。拒绝采用冷凝或干燥管除湿管等除水方式，避免损失。

- ▲8.分析速度：固体,1.5ml液体均≤5分钟/样品，而且可以连续测量1ml的水样或饮料样品,无需干燥管等耗材。

- 9.自动进样器

- 9.1内置、样品量40个，固体/液体样品均可，转盘式自动快速进样，紧急样品可随时插入分析，样品始终由防尘罩防护

- 9.2最大样品量：固体1500mg，液体1500微升

- 9.3自动进样器上所有样品处于同一水平面上，避免样品垂直叠放带来的交叉污染

- 9.4自动进样上任意位置的样品自动定位至进样口的时间均小于3秒

- 10.检测系统

- 10.1双光束光路设计双检测器，参比光束用于消除光源波动对测定结果的影响。双测量池设计（对于超低含量样品可扩展至三测量池），高低灵敏度两个测量池的吸收信号需使用同一个检测器得出，减少系统误差的产生

- ▲10.2 120℃以上的恒温加热型双测量池设计，更利于去除含水量高的样品中水汽的干扰，同时高温下利于高浓度汞样品的快速清除,避免汞沉积

- ▲10.3仪器主机具有2寸以上颜色指示灯（非软件界面），具有4种以上不同颜色指示，分别代表不同的操作状态，远距离即可对仪器运行状况一目了然。

- 11.软件工作站

- 11.1电脑PC控制，全套分析软件及数据处理系统，完全符合CRF21.part11的要求，三级以上用户权限管理，电子签名，审计追踪。

- 11.2可以和带有标准接口的天平连接，称样数据结果能自动导入到终端并直接参与结果的计算

- 11.3软件具有自动空白功能，当样品浓度超过设定值时自动重复空白运行，直到低于设定的空白水平 ，特别适合未知含量的系列样品，真正实现高通量自动分析。

- 11.4先进的预富集功能，对于超低含量的样品进行多次进样一次解析的自动操作，可以实现40倍以上的富集能力。

- 11.5无线网络监控功能，测汞仪软件工作站可以与任何电脑、平板电脑或智能手机等终端实现无线网络连接，通过手机等智能终端可监控仪器的运行情况及方法状态过程。

- 11.6具有在线客户服务工作站，可支持无缝隙的24小时技术支持服务，安全操作，操作手册、分析数据库、视频等及所有相关信息均可时刻显示。

- 11.7包含5种以上的多语言操作界面，含中文操作界面。

- ▲11.8主机具有真空泵和电子阀切换连接和控制接口，可实现10L以上空气采样袋直接进样。（投标文件中提供软件截图证明等相关证明材料）

- 11.9投标产品在浙江省疾控系统要求10个以上用户，并提供用户名单

二、配置清单

- 1.测汞仪主机(内置自动进样器)      1台

- 2.软件工作站                      1套

- 3.主流品牌电脑                    1套

- 4.镍舟 （40只/套）                3套

- 5.石英舟（1.5ml，10只/套）        1套

- 6.催化管                          2套

- 7.汞齐化器                        2套

- 8.活性炭尾气吸附                  1套

2.全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪

一、技术指标

- 1.1设备要求整机一体化，满足国标经典分析方法高锰酸盐指数、盐碘、总硬度化学需氧量等项目自动分析，不接受组合或拼凑的设备，人机对话，要求恒温滴定与沸水浴消解在并排一侧的结构模式，实现各类样品无人值守自动测定分析（投标文件中提供交货设备证明，侧面实物照片证明）。

- 1.2为保障本次招标设备的长期使用，设备制造商须具备长期提供售后服务的基本规模及能力，（投标文件中提供要求制造商诚信管理体系证书）。

- 1.3要求自适应电驱动力机器人手臂，实现各类项目样品杯规格分析转移等国标分析步骤。

- ▲1.4要求满足与消解回流仪适配，消解样品瓶直接上机滴定分析，减少样品转移损失和容器清洗的工作量（投标文件中提供相关证明材料）

1.5要求具备电加热恒温消解通道，自动控温识别样品消解温度消解（投标文件中提供实物图片）。

1.6不少于54位样品通道，可独立取放的样品通道盘，要求样品盘托架非固定模式，不接受分体占空间结构模式要求

- 1.7要求多通道恒温循环水冷却降温，自动定时实现消解后样品的冷却，提高降温冷却效率。

- 1.8要求消解单元与滴定单元并排一侧，减少分区布局样品转移过程的污染影响。

- ▲1.9要求滴定颜色终点传感器移动判断，减少固定颜色传感器孔状侦测对样品终点的误判，全色域多角度广角识别样品滴定终点，颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断样品滴定终点（投标文件中提供颜色传感器非固定安置可移动不同位置判断的实物图片证明）。

- 1.10要求：样品消解≥12个一体化沸水浴通道，满足12个样品同时消解，样品循环消解处理。

- ▲1.11要求沸水浴液位采用光纤传感器，且水浴液位无需拆解灵活高度可调，不接触沸水浴检测液位损耗，减少机械浮子传感器长期高温水浴影响寿命（投标文件中提供水浴液位灵活可调实物照片证明）

- 1.12可增配30独立自动稀释器

- 1.13具有空白水样自动定量加液，待测样品自动定容稀释功能。

- 1.14具备消解温度、消解时间、滴定过程颜色数值等信息实时显示变化，滴结果曲线图呈现滴定量，方便随时查看

- 1.15中标后提供响应技术参数的证明资料原件核验，不能提供原件资料需提供响应设备进行现场验证真实性，响应招标文件技术参数，如确定投标，各供应商提前准备，验证合格后方可签订合同。不满足招标技术要求的取消中标资格并提交当地政府采购诚信失信记录。

- ▲1.16分析方法：

盐碘：直接滴定法和氧化还原法，全自动消解滴定，自动恒温水冷

总硬度：乙二胺四乙酸二钠滴定法

CODMn：酸性滴定法和碱性滴定法同批次样品同时进行分析

CODcr：满足消解瓶直接上机滴定分析，样品无转移损失和交叉

- 1.17样品通道：54位样品通道，磨砂口样品杯，满足运行中循环、替换、加急上样分析。

- 1.18预处理方式：电加热和水浴双模式，自由切换，满足不同项目预处理。

- 1.19滴定通道：2个开放式通道，移动的广角全色域传感器判断滴定终点。

- 1.20排废混匀：排废混匀分别独立通道，互不干扰。

- 1.21清洗模式：5通道独立选择，每通道清洗次数任选。

- ▲1.22盐样分析：仪器自动混合溶解、自动电浴消解，无需配套辅助设备。

- 1.23试剂通道：7套独立试剂定量泵和7套试剂管路，确保试剂溶液不交叉污染。

- 1.24样品分析时间：<2.5min/个样品的循环分析速率。

- 1.25滴定液体积：0.02mL。

- 1.26RSD<3.0% 高中低每种浓度不少于8次验证。

- 1.27数据保存：具有EXCEL和PDF等格式保存，满足日期、文件名等方式查询。

二、配置清单

1.主机1套

2.样品托架3套

3.自适应力度电驱动机器手臂1套

4.双模式消解系统1套

5.开放式滴定池2套

6.试剂废液槽1套

7.试剂混匀1套

8.移动广角颜色滴定传感器1套

9.独立试剂管路7套

10.试剂手臂2套

11.分析工作站1套

12.随机配件1套

3.标准系列自动配制

一、技术指标

- 1.1系统用于分析过程中的有机固液样品配制，液体样品稀释，单标及标准曲线配制，混标及曲线配制，内标曲线配制、标准品及质控样的定量添加等液体处理工作。

- 1.2注射泵

- 1.2.1采用双注射泵设计，标配1mL和10mL精密注射泵各一支。具有10mL，5mL，1mL，500μL，250μL，100μL等多种注射泵可选，并可自由两两组合。

- 1.2.2系统可根据实际应用在两个注射泵之间自动切换，保证液体处理的准确性和精密度。标准样品只储存在定量管中，不进入泵，避免泵内残留导致的交叉污染。

- 1.2.3整机符合权威计量部门校准，保证结果准确有效，整机移液的容量允许误差及测量重复性均优于《JJG 646-2006移液器检定规程》的要求。

- 1.3移液系统

- ▲1.3.1机械臂同时安装穿刺针和机械爪双模块，实现样品配置以及转移工作。两种功能可独立控制，支持根据方法自动切换两种功能，无需人工切换。

- 1.3.2移液针采用内外套针独立结构，内针与外针可分别由独立电机带动自由上下运动，外针不会接触液体样品，有效避免交叉污染。

- 1.3.3支持隔垫穿刺，无需使用预开口的隔垫，避免有机溶剂挥发造成配标结果不准确。穿刺针可自动脱瓶，避免将样品瓶位置发生变化。

- ▲1.3.4系统具有4爪多功能机械手，可实现2mL、12mL、30mL等不同规格样品瓶的自动抓取并转移至涡旋混匀模块。

- 1.3.5样品瓶检测功能：系统具有红外传感器自动感应样品瓶，保证机械手抓取无误。

- ▲1.3.6移液针支持采用耐腐蚀蠕动泵逆流连续清洗，并将废液主动排废，确保无交叉污染。

- ▲1.3.7机械臂可自动抓取任意样品架上的样品瓶至涡旋混匀模块进行离心式涡旋混合，混和方式无中间媒介接触，避免引入二次污染。

- ▲1.3.8配制方法中需要同时使用2ml、12ml、30ml不同体积样品瓶时，系统支持全自动连续配置并自动混匀，无需手动更换不同样品架后再进行混合。

- 1.3.9可升级无机专用移液针和移液枪配置，用于无机样品制备。

- 1.4样品位数

- 1.4.1可放置3个样品架，最大可同时使用288位2ml的GC/LC小瓶。

- 1.4.2 系统标配96位2mL样品架2个，72位12mL样品架1个，32位30mL样品架1个。

- 1.4.3可兼容2ml-110ml常规标液储液瓶和离心管，可根据实际需求进行管架的定制。

- 1.5溶剂系统

- 1.5.1内置主机式溶剂位，避免管路过长造成的溶剂转移风险，节省空间。

- 1.5.2系统标配可提供不少于8种不同溶剂，溶剂数量可扩展至9个。

- 1.6安全结构

- 1.6.1仪器整机采用密闭结构，并具有通风系统，有效保护实验室人员免受有毒有害试剂危害。

- 1.6.2仪器整机避光设计，可以保护光敏样品，支持避光操作。且具有单独的照明装置，在无需避光时可以开启。

- 1.6.3仪器整机高度防腐设计，采用耐有机溶剂、耐酸碱腐材质，延长仪器的使用寿命。

- 1.6.4机身具有紧急停机按钮，出现紧急情况时，可以一键急停。机身具有一键开关机按钮，支持一键开关机。

- 1.7操作软件：

- 1.7.1软件具有标液管理功能，可储存、管理、打印标液相关信息，方便实验室直接通过仪器的操作软件生成标液管理记录。可存储及输出详细配制报告。（投标文件中提供软件截图证明等相关证明材料）

- 1.7.2软件具有数据溯源和权限管理功能，可为不同等级的用户分配不同的编辑或使用权限，方便管理。软件具有日志功能，可导出日志。（投标文件中提供软件截图证明等相关证明材料）

- 1.7.3配制过程具备实时监控功能，配制步骤实时显示，消耗体积提前显示，提示客户使用量，避免母液体积不够造成配标错误。具备视频时时查看功能。

- 1.7.4样品架类型智能识别功能：通过视觉传感器自动识别样品架类型，避免误操作造成实验失败。

- 1.7.5制造商具有销售及服务的ISO9001认证，具有ISO14001环境管理体系和ISO45001职业卫生安全体系认证。制造商经营范围具有第一类、第二类和第三类医疗器械生产资质。

- 二、配置清单

- 1.全自动稀释配标仪主机（支持密闭穿刺以及涡旋混合）1套

- 2.双注射泵系统（1mL和10mL）1套

- 3.500ml溶剂瓶及瓶口适配器8个

- 4.废液桶	1个

- 5.96位2mL样品瓶架	2个

- 6.72位12mL样品瓶架1个

- 7.32位30mL样品瓶架1个

- 8.2mL棕色样品瓶及盖和垫（100个/包）1包

- 9.12mL棕色样品瓶及盖和垫（100个/包）1包

- 10.30mL棕色样品瓶及盖和垫（100个/包）1包

- 11.备用移液套针（粗针）2根

- 12.备用移液套针（细针）2根

- 13.电源线和通讯线1套

- 14.软件操作系统（具有标液管理、权限管理等功能）1套

- 15.使用说明书1套

附件7   标项七设备技术参数

1.低温冰箱(-80℃)

▲1.具有制冷剂化学品安全技术说明书，环保材料声明（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

2.总容积≥490L，尺寸：外形尺寸（宽×深×高）（mm）：≤950×1150×2000

3.温度范围-40℃至-90℃可调，温度范围可通过电子屏幕手动设置，外部数字显示，显示精度0.1℃

▲4.温度均一性（在-80℃）：≤±5℃；温度波动度（在-80℃）：≤±3℃（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

5.冷却时间从22℃至-80℃（min）：≤360

6.断电后保温时间：从-80℃至-60℃升温时间（min）：≥230；从-80℃至0℃升温时间（min）：≥2160

7.声功率级：≤48dB（A）

8.双制冷系统，降温速度快，降低功耗，能源成本低，使用环保HC制冷剂，如果一套制冷系统发生故障，单套制冷系统可保证箱内温度至少保持在-70℃；可选配二氧化碳备用冷却系统：万一发生电源故障，会将二氧化碳注入隔室，冷却时间取决于二氧化碳的量，最大冷却时长能达72小时，温度可在-40℃至-70℃之间设定

9.有声光报警系统，包括温度报警(延时/限制可以设定)/开门报警(延时可以设定)/传感器断路/电源故障/电池故障/带安全恒温器控制(延时可以设定)/电压补偿/二氧化碳应急供应-激活/二氧化碳应急供应-低压/压缩机故障等报警功能

▲10.安全恒温器：当主控制器发生故障箱体温度过高时，由独立的物理安全恒温器接管控制制冷系统，实现双控制器控制管理，全方位的保障样本保存安全。安全恒温器的启动温度可以单独设定（最高可比主控制设定点高15℃），如果安全恒温器启动，会伴有声光报警（显示控制器故障报警）（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

11.断电报警：发生断电时可由独立电池供电警报，最长报警时间长达72h

12.具有远程监控局域网接口，可通过LAN/USB接口智能监控，通过以太网连接到实验室监控系统(RJ45，协议ModbusTCP/IP）

13.超低能耗，能耗在24小时≤7.9千瓦时

14.6层加厚门封条，密封保温性能优异，减少冷量流失和能源消耗

15.配备4只脚轮，前部脚轮带刹车，可根据可用空间灵活使用，且设备下方便于清洁

16.门锁系统：配置机械式门锁，机械式门锁直接控制门的开关，人体工程学设计门锁手柄

17.设备气候等级宽（SN-ST），可在10℃-35℃环境范围使用，在多种环境下具备足够制冷能力

18.搁板：3块，可灵活定位

19.外壳材料：钢

门体材质：不锈钢，可拆卸

20.内腔室材质：雾面工艺不锈钢

21.电气数据：额定电压220~230V,50Hz,10A额定功率1.6KW

22.投标文件提供制造商有效的ISO9001、ISO14001、ISO50001管理体系认证证书。

2.低温冰箱(-40℃)

▲1.设备符合 EN60068- 3 标准设计，附随机冰箱性能出厂报告。（投标文件中提供出厂报告）

2.容积 ：≧499L

3.温度范围 ：- 30℃≤t ≤- 9℃

4 .制冷方式 ：直冷；

5 .除霜方式 ：手动除霜

6 .温度显示 ：外部数字配置及功能需求

- 内胆材料 ：商业级模塑聚苯乙烯- 内衬非常便于清洁 ，可使内部保持最佳的卫生状态

- 8.门可以根据实际情况进行方向安装 ，且可自关闭式机门

9.搁架材料 ：涂塑金属 ，不可调节但可以移除

10.标配有 5 个搁架 ，方便归纳及样品分类

▲11.采用环保型制冷剂 R290（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

- 配备高质量门锁 ，保护冰箱存品安全 ，用于避免贵重物品受到未经授权的访问

- 13.储存货架 ：600 x650 毫米

14.外壳材料 ：钢 ，白

15.门体材质 ：钢

16.符合人体工程学的超薄型助力手柄

17.防刮擦防剥落聚乙烯喷涂的钢外壳牢固 ，易于清洗。

18.整张单件铸造防静电内胆 ，易于清洗 ，无接缝 ， 凹角 ，满足最苛刻的清洁性规范。

19.配备 RS485 接口

20.配备无电压接口 ，实现远程实时监控功能

▲21.具备温度、开门、探头错误和断电四个报警保护 ：故障时有视觉和声音警告信号 （投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

- 底部配置滚轮和调节水平的撑脚 ，方便移动及固定冰箱位置

- 投标文件提供制造商有效的ISO9001、ISO14001、ISO50001管理体系认证证书。

- 3.低温冰箱(-20℃大容积)

- 1.主要用途：

1.1	用于实验室、科研应用的行业专业冷藏设备，可用于冷藏保存化学品，抗体、细菌/病毒、生物物质、蛋白质（酶、细胞因子等）、组织块、组织培养、控制材料、微生物培养、试剂、多样的检测试剂盒、血清、细胞培养基等生物制品.

2.工作条件：温度：10-43℃；电压；220-240V ；

3.主要技术指标：

▲3.1.设备符合EN60068-3标准设计，通过电工产品安全认证CB体系证书，EMC电磁兼容性证书，符合限制在电气产品中使用的有害物质的指令证书（投标文件中提供上述证书），制冷剂化学品安全技术说明书，环保材料声明。

3.2.总容积：≥510升，立式设计，因使用场地限制，外形尺寸（宽×深×高）（mm）：≤750×750×1800

3.3.使用温度范围-14℃至-28℃可调，温度范围可通过电子屏幕手动设置，外部数字显示，易于观察和设置

温度偏差：≤±3℃；温度波动度：≤±3℃

3.4.具有超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警等报警保护功能

3.5.超低能耗，能耗在24小时≤1千瓦时

3.6.气候等级宽（SN-T）可在10-43℃的环境范围使用，在多种环境下具备足够制冷能力

3.7.采用环保型碳氢制冷剂

▲3.8.自回门设计，可在大于90°时保持打开状态，在小于90°时自动关闭，以方便使用；门体可以根据使用场景需求进行方向安装

▲3.9.配备12个以上实体抽屉，方便分类管理，保证储物物质密闭性和安全，每层最大承重60KG，U形托盘的高度可根据实际需要调节，确保了层架能满足任何类型的储存要求（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

3.10配备高质量安全柱形门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问

3.11外壳材料：钢

3.12门体材质：钢

3.13内衬材料：航空级模塑聚苯乙烯，防刮擦耐腐蚀

3.14投标文件提供制造商有效的ISO9001、ISO14001、ISO50001管理体系认证证书。

4配置要求：

4.1	实验室冷冻冰箱1台

4.2	高质量门锁1套

4.3	钥匙2把

4.4	转换接头1个

4.5	使用说明书1套

4.6	可调式储物抽屉14个

4.7	把手（配套螺丝）1只

4.低温冰箱（-20℃小容积）

▲1.设备符合EN60068-3标准设计，附随机冰箱性能检测出厂报告。（投标文件中提供出厂报告）

2.总容积：316L

3.尺寸：不大于外形尺寸（宽×深×高）（mm）：597×654×1884

▲4.温度范围-9℃至-30℃温度范围可通过电子屏幕手动设置，外部数字显示，显示精度0.1℃,采用电子控制器，温度控制精度±0.1℃（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

5.声功率级：≤50dB（A）

6.有温度/开门/探头错误/断电四个报警保护，可记录存储3个详细的报警记录，故障时有声音和灯光警告信号

7.配备无电压接口，实现远程实时监控功能

8.配备RS485接口，可记录和监控20台冰箱温度曲线和报警记录，接口允许长达500米距离的数据传输

9.气候等级宽（SN-ST）10—35℃的环境范围，在多种环境下具备足够制冷能力

▲10.采用新型环保无氟碳氢制冷剂R290（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

11.门可以根据实际情况进行方向安装，可在90°时保持打开状态，并在小于60°时自动关闭，以方便使用

12.配备脚轮和撑脚，方便移动和水平调节

13.5个储存搁架，最大承重45KG，确保了层架能满足任何类型的储存要求

14.配备高质量门锁，保护冰箱存品安全，用于避免贵重物品受到未经授权的访问

15.符合人体工程学的超薄型助力手柄

16.外壳材料：钢，白

17.门体材质：钢

18.投标文件提供制造商有效的ISO9001、ISO14001、ISO50001管理体系认证证书。

- 5.医用冷藏箱（小容积）

1、有效容积：箱内有效容积≥310L；外部尺寸≤600mm*630mm*1840mm 内部尺寸≥520mm*500mm*1290mm；

- 温度控制：微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LCD液晶显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

▲4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；（投标文件中提供组件铭牌证明）

5、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

▲6、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

7、控温技术：搭配高精度2路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器。

8、温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

▲9、门体结构：门体双层钢化LOW-E玻璃并拥有上吹风，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

11、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

12、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加，标配价目条；

13、节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝；

14、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

15、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

16、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

17、断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

18、安全保障：门体带暗锁，双重安全保障；

19、宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用

▲20、产品认证：产品具有医疗器械注册证；（投标文件中提供注册证）

6.医用冷藏箱（大容积）

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积509L.

2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显，显示精度0.1℃；

▲3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀性±2℃，设定温度4-6℃可调。（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

4、测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、6层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；

▲6、电加热玻璃门体，钢化双层玻璃，降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露； 玻璃门电加热受箱内温度和环境湿度双重控制，避免不必要的加热，降低能耗；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

▲7、自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。小于90度自关、大于90度停止，存取物品更方便。（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

9、进口品牌变频压缩机，进口品牌风机，安全、节能、可靠；

10、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度48小时需求；

▲11、6路高精度传感器，包括上温、下温、控制、化霜、环温、冷凝器脏堵，有效保证温控的准确性；同时配备防低温机械温控器，保证箱内温度不会低于零度。（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

12、箱内设置照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

13、标配USB存储模块，自带温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；标配远程报警接口、485接口

13、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。

15、后背不锈钢接水盒，带加温设计，冷凝水无需倾倒。

16、产品具备医疗器械注册证。

▲17、产品具有TUV性能测试证书（投标文件中提供证书）

7.医用双门冰箱

1、采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积1031L.

2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

▲3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

4、产品配备两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5、12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间；

6、三层钢化玻璃，采用智感除露降低传热效率，门体在环境温度32℃、80%湿度下无凝露；

▲7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh。（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。

9、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

▲10、进口品牌压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

11、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

12、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证

温控的准确性；

13、箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。

14、双锁结构，更安全、更放心。

15、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。

16、产品具备医疗器械注册证（投标文件中提供注册证）

17、具有CQC节能环保认证（投标文件中提供认证证书）

18、产品标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能

8.医用冷藏冷冻冰箱

1、有效容积 ：有效容积≥471L；冷藏室容积≥269L，冷冻室容积≥202L；

2、整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；

3、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；

4、温度控制：微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-25℃，用户可自行调节温度；

▲5、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；（投标文件中提供铭牌证明）

▲6、门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

▲7、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；

9、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），

10、温度监控：产品配两个测试孔，方便客户接入温度监控设备

11、箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有3个蘸塑搁架

12、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

13、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；

14、安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，满足多人管理的安全要求；

15、运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；

16、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

17、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；

18、当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。

19、换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；

20、物联通讯：产品标配WiFi模块，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒.

9.卧式低温保存箱

1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2、箱体长度尺寸≤1650mm；

3、产品容积＞515L；

- 4外部尺寸＞1650*740*850mm；内部尺寸＞1500*510*700mm，内胆材质为麻纹铝板

- 5、微电脑控制，LCD数字显示箱内温度，显示精度0.1℃；

▲6、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、超温限报警；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

7、具有两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

▲8、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； （投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

9、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示>20小时；

10、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

11、制冷技术采用内置冷凝器结构，制冷效果好；

12、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用麻纹铝板材质，不生锈；

13、门体上部带锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全;

14、配备物品筐，方便物品拿取；

15、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

16、配备排水孔，方便化霜水排出；

17、内外气压平衡设计，开门更轻松；

18、产品具备医疗器械注册证。

10.立式低温保存箱

- 冰箱温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

▲2、产品有效容积＞260L外部尺寸＞700*700*1660mm；内部尺寸＞480*460*1420mm，内胆材质为PS塑料吸附；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、宽电压带，适合187~242V电压下使用；输入功率165W，设备稳定运行耗电量低至1KWH/24H

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

10、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

12、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

▲13、超厚保温层设计≥85mm，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

▲14、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

▲15、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；（投标文件中提供产品第三方检测报告或产品技术白皮书或彩页等相关资料证明）

16、测试孔设计，方便用户测试使用；

17、平衡阀设计，轻松开门；

18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

19、优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB；

20、产品具有医疗器械注册证；

11.液氮罐

1、最大可贮存样品（2ml冻存管）≥2400个

▲2、每个冻存管提桶冻存盒数≤4个

3、每盒冻存管数（100格/盒）≥100

▲4、提桶数量：≥6个

5、容积：L≥65

6、口径：216±2mm

7、外径：681±5mm

8、高度：735±10mm

9、空重：≤40KG

▲10、静态液氮日蒸发量≤O.78L

▲11、静态液氮保存期≥83天

12、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺

13、可选配运输小车，方便室内移动；

14、标配锁盖，方便加锁保护样本安全；

▲15、投标文件中提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》和CE证书。

12.生物安全柜

1．工作条件

1.1 电源：220V±10%，50Hz

1.2 温度：10～35℃

1.3 相对湿度：20～80%

2．技术性能指标

2.1 ClassⅡA2型生物安全柜，30%外排，70%循环。

2.2 进口HEPA高效过滤器过滤MPPS(0.12-0.3微米粒子)效率达≥99.995%。

▲2.3同时通过NSF Std.No.49、EN12469双重认证。（投标文件中提供官方机构认证证明材料）

▲2.4安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作，非铁皮或镀锌钢板涂层，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。（投标文件中提供内外腔不锈钢实物图片）

2.5控制系统包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。

2.6安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，紫外灯、荧光灯、内置插座定时显示、过滤器使用寿命条形码实时显示。

2.7斜面操作前窗，减少反光、视线清晰。采用安全夹层钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。

▲2.8 HEPEXTM零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质，防止污染物泄漏及交叉污染，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流。（投标文件中提供软连接内部构造实物图片）

2.9 IntelliFlowTM技术，采用高灵敏度、高精度热式风速传感器，非压差表监控气流，实时对气流进行监测和控制。

2.10报警系统：前窗开启高度超过或低于标称安全高度声光报警，进气流和下降气流流速波动超过20%声光报警。

2.11紫外灯可自动计时，设定紫外消毒时间；紫外灯与前窗互锁，当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。

2.12 节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下开启节能模式，使风机以较低速率持续运转，风机控制的气流降低80%，保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流，方便当日再次使用同时节约能源。

▲2.13超高效进口直流ECM电机，具有压力感应补偿功能,过滤器阻塞压力增加300%仍能提供安全风速，延长过滤器寿命。

▲2.14 具有DECON101自动消毒程序，可配合任何自动化H2O2发生器消毒设备，使安全柜风机在自动消毒过程中按照设定间隔自动运行，对整个安全柜进行彻底消毒。

2.15配置有预过滤器，位于工作区背部隔板后方。初步过滤大颗粒碎屑等异物，延长顶部高效过滤器寿命。（投标文件中提供预过滤器实物图片）

2.16风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。

2.17送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。

2.18工作开度时进气风速：0.53m/s；下降气流风速：0.30m/s。

2.19嵌入式进气格栅，符合人体工学设计，同时不会阻塞进气流影响操作安全。

2.20可选配具有生物安全标志的ST-Zero不锈钢废弃物灭菌盒（最大可容纳25支25ml可弃型移液器），方便废弃物安全高温高压灭菌，防止有害气溶胶外泄。

2.21内置电源插座2个，可设置内置电源自动计时；

2.22侧壁具有备用阀门预留孔，左侧壁2个，右侧壁1个；

2.23工作台面承重≥50kg；

2.24噪声：≤60dB

3．配置

3.1生物安全柜主机一台

3.2可调高度支架一套

3.3 紫外消毒灯一个

- 13.厌氧培养装置

- 1. 系统功能：

- ▲1.1 用于制造厌氧（氧浓度为0%）、微需氧（氧浓度为6%）和特殊氧气浓度（0.5%-16%）比例的厌氧和微需氧环境，适用于厌氧菌、微需氧菌和细胞培养等。

- 1.2 用于食品安全国家标准GB4789要求的空肠弯曲菌，溶血性链球菌，双歧杆菌，乳酸菌和志贺氏菌检测；还可用于饮用天然矿泉水中的产气荚膜梭菌等需要厌氧、微需氧及特殊氧气浓度培养菌的分离培养。

- 2. 技术参数：

- 2.1 自检功能：开机检测当地气压，获得初始值；便于生成任意氧浓度时获得准确数值；

- 2.2 系统原理：通过真空置换抽排原理，精确控制气体压力的变化，从而达到控制培养罐气体环境的目的；

- ▲2.3 触屏操作：显示屏≥10寸，彩色显示，不同的功能显示不同的颜色，实时显示当地气压，触摸操作，无需按键；

- 2.4 快速生成培养环境：最快达到微需氧条件小于100秒，最快达到厌氧条件小于180秒；

- 2.5 一键生成：系统可一键生成厌氧、微需氧和弯曲菌培养浓度，无需设置参数；

- ▲2.6 多罐模式：最大可扩展至4个通道，可同时对多个培养罐进行控制，避免生成过程中的等待和人工更换；（投标文件中提供机器通道接口照片证明）

- ▲2.7 调节精度：氧浓度设置范围0%-16%，设置数值0.5%递进，精确控制培养所需浓度；

- 2.8 质控程序：系统每次生成所需的气体环境都会对培养罐做气源压力、管路连接、罐体密封、罐盖密封和催化剂活性五项检测，保证培养时培养罐的密封性；

- 2.9 气源压力调节：调节减压阀时仪器实时显示气源压力，无需观察减压阀上的指针；

- 2.10 气体消耗：达到微需氧气体消耗≤ 2L/12平皿；达到厌氧气体消耗≤ 7L /12平皿；

- 2.11 厌氧催化剂：配套厌氧催化剂，辅助仪器达到0%氧浓度；可重复使用，不产生化学废弃物；

- 2.12催化剂活性检测分级：催化剂活性检测可按需求关闭和开启；

- 2.13 培养罐体：系统配套多种培养罐，培养罐清澈透明方便观察，每只培养罐均可支持不同的培养应用。

- 2.14 罐体规格：≥7种规格培养罐可选，包括小型培养罐（单罐放置6皿ф9cm培养皿）、中型培养罐（单罐放置12皿ф9cm培养皿）、双罐培养罐（单罐放置24皿ф9cm培养皿）、弯曲菌专用培养罐（单罐放置8块弯曲菌培养双孔培养皿及8支增菌管）、微生物鉴定专用培养罐（单罐放置4块酶标板/细胞培养板/鉴定条培养板）、志贺氏菌专用培养罐（单罐放置10只培养袋）、大型培养罐（单罐放置36皿ф9cm培养皿或四个250ml三角瓶或8包均质袋）等；

- 2.15 氧浓度监测：配置无线氧浓度监测装置，内置数据处理软件，可实时监测培养过程中的氧浓度变化，还可监测温度、湿度和压力等信息，信息可存储导出；（投标文件中提供主机同品牌无线氧浓度实时监测专利证书）

- 2.16 氧监测传感器：1个主机同时连接5个传感器，使用时同时监测5个培养罐；

- ▲2.17 传感器技术参数：氧浓度测量范围0-25%；显示精度0.01%；示值误差小于0.1%；传感器尺寸：厚度≤20mm，便于放入小型培养容器；（投标文件中显示精度和示值误差提供省级权威计量部门出具的校准证书）

- 2.18 系统升级：可根据实际工作量增加不同数量和不同大小的培养罐；可增加气罐连接并进行相应软件升级；

- 3. 工作环境：

- 3.1 环境温度：0～40℃；

- 3.2 相对湿度：≤85%；

- 3.3 功率：420W；

- 3.4 电源：交流 220V±22V，50-60HZ；

- 3.5 重量：20kg

- 4.仪器配置：

- 4.1 系统主机（单通道，含操作软件）：1台

- 4.2 小型培养罐及不锈钢支架（培养皿可放置6皿，ф9cm）： 1套

- 4.3 中型培养罐及不锈钢支架（培养皿可放置12皿，ф9cm）： 1套

- 4.4 大型培养罐及不锈钢支架（培养皿可放置24皿，ф9cm）： 1套

- 4.5 弯曲菌专用培养罐及不锈钢支架（可放置12个双孔板或40皿）：1套

- 4.6 精密减压阀：1台

- 4.7 钯颗粒催化剂：6包

- 4.8 催化剂专用烤箱：1台

- 4.9 8L混合气瓶（含压缩标准混合气）：1瓶

- 4.10 无线氧浓度监测装置：1套

附件8   标项八设备技术参数

| 旋光测定仪 |  |
| --- | --- |
| 1 | 产品要求： |
| 1.1 | 采用数字平台； |
| 1.2 | 仪器的精度、重复性和可靠性最优，仪器待机及工作时始终处于静音状态； |
| 1.3 | 测试样品响应速度要求高速测量； |
| 1.4 | 偏振器采用品牌棱镜,光源+高精度干涉滤光片； |
| 1.5 | 用户分级管理，电子签名，密码管理，网络传输，超大数据库，具有保存、传输、打印； |
| 1.6 | 可选配各类控温防腐蚀试管，控恒温能力具有100mm和200mm长度。 |
| 2 | 技术参数： |
| 2.1 | 测量模式：旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义； |
| 2.2 | 预存测量方法：300种； |
| 2.3 | 密码分级管理：4级； |
| 2.4 | 用户数量：80； |
| 2.5 | 电子签名/数据溯源：有； |
| 2.6 | 审计追踪软件（FDA）：可选； |
| 2.7 | 仪器光源：发光二极管(LED)（使用时间可达100000小时以上）+高精度干涉滤光片； |
| 2.8 | 工作波长：589nm（钠D 光谱）； |
| 2.9 | 测量范围：±90°（旋光度）±259°Z（糖度）； |
| ▲2.10 | 最小读数：0.0001°； |
| 2.11 | 相对误差：±0.003°； |
| 2.12 | 重复性(标准偏差δ)：≤0.002°； |
| 2.13 | 零位重复性：0.0005°； |
| 2.14 | 样品最低透过率：0.01%； |
| 2.15 | 响应速度（全量程）：8°/秒； |
| 2.16 | 测量时间：平均26秒可测6次； |
| 2.17 | 温度显示 / 控制范围：温度显示范围：0-100℃； 温度控制范围：10-50℃； |
| 2.18 | 温控准确度：±0.2℃； |
| 2.19 | 操作系统：WINDOWS（可连接LIMS系统）； |
| 2.20 | 显示方式：8寸彩色触摸液晶屏； |
| 2.21 | 校准方式：多点自动校准； |
| 2.22 | 数据储存：16G； |
| 2.23 | 通信接口：USB /键盘/鼠标/通用打印机/VGA/以太网/选配无线网卡； |
| 2.24 | 准确度：符合JJG536-2015中0.01级。 |
| 3 | 配置要求： |
| 3.1 | 主机1台、使用说明书1份、产品合格证1份、用户意见反馈单1份、保修卡1份、电源线1根、保险丝（2A）2根、控温试管：100ｍｍ1支、样品试管：100MM（玻璃）1支、样品试管：200MM（玻璃）1支、样品试管护片8片、样品试管橡皮垫圈8只、20ml一次性注射器（带针）1套、试管刷子1只、电阻式触摸笔1支、防尘罩1只。 |
| 智能水蒸气蒸馏仪 |  |
| （一） | 食药二氧化硫测定仪包括以下部分：与主机一体化设计的内置冷却水循环单元、冷凝管单元、加热单元、氮吹及自动加试剂单元、控制单元等部分。 |
| 1 | 内置冷却水循环单元 |
| 1.1 | 为节约实验室空间和达到更好的冷却效果，主机采用内置压缩机制冷和风冷两种循环模式。运行期间根据冷却水温度自动启停压缩机系统，无需手工切换； |
| 1.2 | 主机一体化设计的冷却水循环系统包含：内置压缩机、内置冷却水箱（20L）、自动抽水泵、散热器、风机等单元组成。 |
| 1.3 | 内置压缩机与主机为一体化设计，无外置式冷水机或自来水冷却方式。 气缸容积：16.4cm3/REV 总重量：11.1KG 冷媒类型：R22 最大冷媒冲铸量：0.85KG MAX |
| 2 | 冷凝管单元： |
| 2.1 | 主机设有6组回流式冷凝管，冷凝管之间为串联结构，冷却水的进出水管分别接在主机支架上的专用接口位置。 |
| 2.2 | 冷凝管共设有三个接口，分别为冷却水进水口、出水口和SO2气体输出口。冷凝管下方设有防暴沸专用缓冲球。 |
| 2.3 | 冷凝管SO2气体输出口采用硅胶管设计，耐高温及酸碱腐蚀，并在主机面板设有6个输出管路固定夹。 |
| 3 | 加热单元：主机采用远红外陶瓷加热装置，热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控，加热功率400W； |
| 4 | 氮吹及自动添加试剂单元： |
| 4.1 | 主机设有自动添加盐酸（10ml）、氮气控制单元等单元 |
| 4.2 | 氮气管路与加酸管路设计为一根管，连接至烧瓶，以减少漏点、增加数据准确性； |
| 4.3 | 实验过程中，只需一键启动加热功能，即可完成盐酸自动添加，随即自动启动加热，无需再人工操作加酸（支持手动/自动切换）； |
| 4.4 | 自动添加试剂管路长期工作在酸碱环境中，为了确保仪器的长久使用和工作可靠性，试剂管路材质为进口专用，符合耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、长寿命的四个特点。 试剂管材质的技术要求： ● 无毒；非溶血性 ● 极低渗透性 ● 抗酸、碱、氧化剂和动物油及植物油 ● 可热封、可粘合，可成型。米色不透明 ● 高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌或伽马射线灭菌 【认证】 USP Class VI 级 欧洲药典 (EP 3.2.9) FDA 21 CFR 177.2600 NSF-51 REACH（无 DEHP）合规性 RoHS 合规性 【工作温度】-60 至 270°F（-51 至 132°C） |
| 4.5 | 主机设有总的氮气接口，方便外接氮气源，内部设有氮气压力保护装置，防止过压过载造成管路漏泄；每组通过氮气转子流量计控制流速，流量控制范围为：0.1-2L/min； |
| 5 | 控制单元： |
| 5.1 | 控制系统采用7寸液晶触摸屏设计，设有微沸和全沸控制模式，可根据不同的样品沸点控制加热速率，确保蒸馏实验稳定； |
| 5.2 | 控制系统设计为可推拉结构，需要参数设定时拉出展开；工作完毕可复位折叠； |
| （二） | 工作条件 |
| 1. | 电源：AC 220V，50Hz |
| 2. | 环境温度：10-35℃ |
| 3. | 环境湿度：60% |
| （三） | 产品规格要求： |
| 1 | 主机尺寸（mm）：960mm×575mm×768mm |
| 2 | 样品数量：6组 |
| 3 | 氮气流量：0.1-2L/min |
| 4 | 加热功率：单孔加热功率400W，整体加热功率3600W |
| （四） | 水蒸气发生器 |
| ▲1 | 加热单元分为六路，且单路单控，单路加热功率400W，加热功率可自行设定，控制实验时间； |
| 2 | 机器设有自动防干烧功能，超温报警提醒，自动停止工作； |
| 3 | 内置纯水箱，可自动补水； |
| 4 | 加热采用PID控制程序，大屏液晶触摸屏设计，开机启动故障自检功能； |
| 5 | 水蒸气发生器终点自动控制，无需人工值守；也可单独使用，实验完成后需手动关闭仪器。 |
| ▲6 | 具有防倒吸功能，防止实验完成后，烧瓶内溶液倒吸； |
| 7 | 主机尺寸（mm）：410×450×550 |
| 8 | 额定功率： 2400W |
| （五） | 系统配置： |
| 1 | 主机一台、主机机箱内置压缩机一台、1000ml烧瓶12个、回流冷凝管6只、接收瓶6个、烧瓶支架1只、烧瓶6个及附属配件（蒸汽调节阀（四氟旋塞）A0063 6只、蒸汽管（编制硅胶管）6根、硅胶管2根、宝塔直通1个、蒸气调节阀连接件6套、蒸汽管盒（ABS手板）1套、网线1根、保险20A 2个、触摸笔1个、保温管6根）。 |
| 氧化还原电位分析仪 |  |
| 1 | 工作条件：电源电压：100-240VAC±10%；频率：50～60HZ；环境温度：5--35℃；环境湿度：≤85%。 |
| 2 | 技术参数： |
| 2.1 | 程序控制：完全符合GMP、GLP规范； |
| 2.2 | 电位测量范围：-2000.0mV~2000.0mV，分辨率：0.1mV； |
| 2.3 | pH测量范围：0.000~14.000pH，分辨率：0.001pH； |
| 2.4 | 温度测量范围：-5~125℃，分辨率：0.1℃； |
| 2.5 | 滴定精度：20mL计量管（标配）/1uL, 10mL计量管（选配）/0.5uL； |
| 2.6 | 可选模块：电位滴定，颜色滴定； |
| 2.7 | 滴定类型：颜色滴定、酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定； |
| 2.8 | 终点判断：智能判定、固定终点、交叉判定； |
| 2.9 | 滴定管体积分段校正； |
| 2.10 | pH电极校正：多点校正，自动提示pH电极异常； |
| 2.11 | 支持预注液滴定、手动滴定、手动停止、紧急停止； |
| 2.12 | 计算：浓度计算、平均值计算、相对标准偏差计算； |
| 2.13 | 输入设置：触摸屏输入、键盘输入； |
| 2.14 | 人机界面：7.0寸触摸屏操作，大屏幕实时显小滴定曲线和微分曲线； |
| 2.15 | 数据处理：原始数据记录（滴定数据/一阶/二阶微分)，滴定曲线，计算公式编辑； |
| 2.16 | 辅助功能：电极校正，防伪报告 滴定管校正功能，用户操作记录； |
| ▲2.17 | 可追溯功能：GLP规范，报告防伪，三级用户管理权限，数据审计追踪功能； |
| 2.18 | 接口：mV/pH测量电极接口、参比电极接口、PT1000温度电极接口； |
| 2.19 | 数据接口：RS-232C、USB、LAN、Ethernet、搅拌台接口。 |
| 3 | 配置要求： |
| 3.1 | 自动电位滴定仪主机一台（双模块） |
| 3.2 | 20毫升计量管组件 |
| 3.3 | 搅拌台套装（含支架） |
| 3.4 | 管路组件（套装、含1号、2号、3号管三支） |
| 3.5 | 颜色采集卡 |
| 3.6 | 高分辨率摄像头 |
| 3.7 | 滴定软件（带颜色识别功能） |
| 3.8 | 复合电极（常规酸碱滴定用）、ORP电极、钙离子复合电极 |
| 3.9 | 带3种滴定法调试标准试剂包 |
| 散射式浊度仪 |  |
| 1 | 测量范围：0-20 NTU |
| 2 | 最小示值：0.01 NTU |
| 3 | 示值误差：±10% |
| 4 | 零点漂移：±1.5%FS |
| 5 | 稳定性：±1.5%FS |
| 6 | 重复性：≤2% |
| 7 | 电源：AC 220V 50Hz |
| 超声波清洗器 |  |
| 1 | 大屏幕液晶显示器； |
| 2 | 内槽容量大于22.5L； |
| 3 | 超声频率：40KHZ； |
| 4 | 超声功率：不小于350w； |
| 5 | 功率调节范围40%－100%； |
| 6 | 可PTC加热，加热功率大于800w； |
| 7 | 温度范围：室温-80℃； |
| 8 | 控制面板采用耐腐蚀材料，超声参数设置和运行可一键进行； |
| 9 | 脱气、消毒、超声功能可切换； |
| 10 | 1-999min工作时间设定； |
| 11 | 工作参数断电记忆功能； |
| 电导率测定仪 |  |
| 1 | 仪器级别：0.5级 |
| 2 | 测量参数：电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度、灰分、温度值 |
| 3 | 电导率： 范围：0.000μS/cm~0.000mS/cm 最小分辩率：0.001μS/cm根据量程自动切换 电子单元引用误差：±0.5%FS |
| 4 | 电阻率： 范围：5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm 最小分辩率：0.01Ω.cm 根据量程自动切换 电子单元引用误差：±0.5%FS |
| 5 | TDS： 范围：0.000mg/L~1000g/L 最小分辩率：0.001mg/L 根据量程自动切换 电子单元引用误差：±0.5%FS |
| 6 | 盐度： 范围：(0.00~8.00)% 最小分辩率：0.01% 电子单元引用误差：±0.1% |
| 7 | 灰分： 白沙糖灰分测量方法：支持 果葡糖浆灰分测量方法：支持 |
| 8 | 温度： 范围：(-10.0~135.0)℃ 最小分辩率：0.1℃ 电子单元引用误差：±0.1℃ |
| 9 | 电源：电源适配器（输入：AV100~240V,输出：DC24V) |
| 10 | 尺寸：220*195*68MM |
| 11 | 重量：0.95KG |
| 低本底αB测量仪 |  |
| （一）、 | 设备名称、数量和用途 |
| 1 | 设备名称：低本底αβ测量仪 |
| 2 | 设备用途：用于辐射防护、环境监测、饮用水、医药卫生、农业科学、核电站、反应堆、同位素生产、地质勘探、高等院校、进出口商品检验检疫、科学研究等领域中α/β总活度的测量。 |
| （二）、 | 主要技术规格及配置 |
| 2.1 | 探测器技术：主探测器具有结构紧凑、体积与实际占用空间小、使用寿命长的特点，采用表面可擦洗的进口塑料双闪烁体，用于更高的探测效率和更低串道比，采用密封圆柱形闪烁室。 |
| 2.2 | 铅室技术：为保证仪器测量的长期稳定性，其结构设置合理，使用灵活性。主要用于低本底αβ测量仪屏蔽外界放射性干扰的屏蔽铅室。 |
| 2.3 | 仪器对于90Sr- 90Y β源的2π探测效率比≥58％时，本底≤0.10cm-2min-1； |
| 2.4 | 仪器对于239Pu α源的2π效率比≥85％时，本底≤0.003cm-2min-1； |
| 2.5 | 重复性：α≤1.0%，β≤1.5%。 |
| 2.6 | 效率稳定性：α＜1%，β＜5%。 |
| 2.7 | 仪器灵敏度：α=5×10-4Bq；β=1×10-3Bq。 |
| 2.8 | 串道比：α射线对β道≤1.5%，β射线对α道≤0.1%。 |
| ▲2.9 | 采集模式：核信号具有随机性和突发性的特点，为了提高脉冲幅度判定的准确性、仪器测量的精度和稳定性，脉冲幅度获取控制装置，应采用快慢双通道对信号进行处理，低速一次采集即可得到峰顶幅度。（投标文件中提供佐证本技术官方证明文件） |
| 2.1 | 采用免驱动的USB接口，具有极强的兼容性，无需气源耗材，非热敏打印。 |
| 2.11 | 控制器： |
| ▲2.11.1 | 后续可升级低本底α/β测量仪内置自动进样系统，独有的电控磁性机械臂设计，体积小巧，实现大量样品全天候无人值守自动测量长期稳定性好，并实施监测仪器运行，一次样品待测数≥60个（可扩展），全过程无人值守，窗口可视。（投标文件中提供佐证本技术官方证明文件和实物图片佐证） |
| ▲2.11.2 | 模块化设计，标准插道式控制器，采用高速高性能同步采集控制器，控制器与电脑可通过无线方式通信连接，通信距离≥300 米（无障碍），同时提供USB有线通信，适应不同场地应用需求。（投标文件中提供证明文件和实物图片佐证） |
| 2.11.3 | 测量过程采用程控高压设置，即仪器主机机箱外部表面无手工调节高压阈值的旋钮。 |
| 2.12 | 工作条件： |
| 2.12.1 | 绝缘电阻≥2MΩ，耐压绝缘度＞1500V。 |
| 2.12.2 | 使用环境温度5-40℃，相对湿度＜90%。 |
| 2.12.3 | 电源：交流220V±10%，50HZ，功耗≤20W。 |
| 2.13 | 适用于各型商务电脑，纯中文界面，自动化程度高，可独立或同时自动分析、处理各探测子系统的采集数据，采集模式是断点续采，实时查看每个独立通道或同步的检测数据，即用户随时暂停、随时继续。 |
| 2.14 | 分步送样技术：可同时也可单独测量样品，分别给出多个样品中的总α、总β的活度浓度，具光照要求的送样，其结构简单，可提高测量的灵活性和仪器使用效率。 |
| 2.15 | 低本底α/β测量仪软件操作系统： |
| 2.15.1 | 纯中文界面，全面的仪器控制和监测，包括高压控制，阈值控制，采样控制，通信控制，通信中断监测，高压信息监测 |
| 2.15.2 | 设备主机自带5寸彩色触摸显示屏，实时显示高压，可以无线设置阈值数据。 |
| 2.15.3 | 支持工作源测量，标准源测量，本底测量，气溶胶样品，一般样品测量和生物样品测量等多种测量方式，样品测量中自动计算平均值，活度浓度，标准误差，探测限和相对误差等 |
| 2.15.4 | 每个通道可以单独测量不同的样品。 |
| 2.15.5 | 软件操作系统，纯中文界面，具备新国标要求不确定度计算程序，在同一界面上显示每个通道各项的实时数据，便于观察各通道实时数据，可独立或同时自动分析、处理各探测子系统的采集数据。 |
| ▲2.16 | 仪器本底和效率控制：由招标单位负责采集不少于10次总αβ放射性水样，由中标单位负责连续分析同一个样品大于10次。以本底计数率或仪器效率为纵坐标，测量次序为横坐标，位置质量控制图，在平均值Nb的上下各标出控制线(Nb±3σ)和警告线(Nb±2σ)。若本底计数率或仪器效率两次连续警告线或超过控制线，招标单位无条件退货。（投标文件中提供佐证本技术的证明文件） |
| 2.17 | 测量重复性：总（α+β）活度≥135.39Bg/L，重复性限9.86%；土壤（含稀土）测量相对允许差：总（α+β）≥100Bg/L，相对允许差8% 。 |
| 2.18 | 为了方便用户打印报告必须GB/T5750.13-2023不确定度（需自带软件自动计算）、相对误差、探测限、相对误差、水样信息在一张报告体现。 |
| 2.19 | 根据新国标，放射性指标超过指导值（总β放射性扣除K40后仍大1Bq／L），应进行核素分析和评价，故所投产品必须具备总β放射性活度浓度扣除K40功能。（该项为验收指标） |
| 2.2 | 根据新国标，需具备加标回收率测量功能，以保证所测样品的准确度。（该项为验收指标） |
| 2.21 | 生产厂家系《城镇供水与污水处理化验室技术规范》起草单位之一 |
| （三）、 | 仪器配置 |
| 3.1 | 测量仪专用机柜1套。 |
| 3.2 | 带显示屏可拓展控制器1套 |
| 3.3 | 高灵敏探测器装置及闪烁体装置共12个 |
| 3.4 | α β标准粉末源1套 |
| 3.5 | 标准样品盘100个 |
| 3.6 | 豪华圆型铅室1套 |
| 3.7 | 带滑轮底座一套 |
| 3.8 | 仪器探测器连接线1套 |
| 3.9 | 通信电缆线和电源线1套 |
| 3.10 | 提供符合CNAS认证仪器计量证书复印件一套。 |
| 3.11 | 产品使用说明书1份 |
| 3.12 | 数据传输专用软件台式计算机一台 |
| 3.13 | 产品合格证及装箱单1份 |
| （四）、 | 仪器资质要求 |
| 4.1 | 低本底α/β测量仪属强检器具，又涉及民用饮用水的核安全事宜，故投标产品制造商必须同时具备《计量器具型式批准证书》、《辐射安全许可证》及《放射源豁免管理批复证明》，其中放射源豁免管理批复证明以国家环保部公示的在全国有效的“放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件”名单为准。 |
| 样品粉碎机 |  |
| 1 | 额定电压：220V |
| 2 | 额定功率：1200W搅拌+1000W加热 |
| 3 | 刀片叶数：6片（龙牙锯齿刀） |
| 4 | 额定容量：1.75L |
| 5 | 产品清单：底坐、破壁机、杯盖、说明书、量杯 |

附件9   标项九设备技术参数

1.微波消解器

| 1 | 用途：用于配套AAS、ICP、ICP-MS、GC、GC-MS等分析仪器的样品消解和萃取,适用于高压消解和萃取处理操作。 |
| --- | --- |
| 2 | 技术要求 |
| 2.1 | 制造商具有微波仪器设计和生产的ISO9001证书，CE证书，无重大安全事故记录。（投标文件中提供上述证书） |
| 2.2 | 具有连续非脉冲微波证书和EPA萃取安全认证证书。（投标文件中提供上述证书） |
| ▲2.3 | 微波源采用专业磁控管设计，整机功率≥3100W，输出功率≥1800W（符合IEC705），微波能量垂直双向波导三维输出（磁控管安装在不同的平面上，投标文件中提供腔内磁控管安装位置图片），保证微波能量场均匀。 |
| 2.3 | 配备无线微波动力匹配功能：实现了在同温甚至低温下，能更彻底、更安全的消解样品，效果远超于同等温压条件下普通微波技术，优化动力学高能态模式，配置特殊设计的双向垂直波导腔，实时动态匹配功率发射，瞬间同步对应反应变化。 |
| 2.4 | 主机配备内置接口，采用至少6个USB接口，可通过优盘或网络等导入导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等；可配置无线键盘及鼠标，实现样品名称等快速输入。 |
| 2.5 | 采用开放式Linux操作平台，700MHz双核处理器，可移动存储卡；可选配无线连接系统，匹配目前市场上主流的Windows、IOS及安卓系统。结合一键式操作技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，实现一键式消解。 |
| 2.6 | 全自动消解罐智能识别控制系统： |
| 2.6.1 | 具有消解罐型号激光雷达识别系统，可以全自动识别消解罐的型号。 |
| 2.6.2 | 具有消解罐全自动计数系统，能够显示消解罐的数量、位置。同一键式操作系统结合，实时监测所有消解罐的工作状态，实现安全的自动消解。 |
| 2.6.3 | 数量：6套 |
| 2.6.4 | 检测范围：0-40罐 |
| ▲2.7 | 主机和控制终端专业一体化设计，内置电容式触摸屏+防腐涂层，以方便操作和保证仪器运行的稳定性与安全性。中文操作界面，内置多种国际通用标准方法，用户根据需要建立、储存及修改方法，内存≥100种国际通用标准方法。整机外壳为内有导电层的非金属材质，防止长期使用过程中的锈蚀以及漏电造成的危险。 |
| 2.8 | 主机可选内置一体化的打印机系统，符合GMP要求。可实时在线打印功率，温度，压力等数据和曲线，同时可打印系统参数和方法。（投标文件中提供相关证明材料） |
| ▲2.9 | 主机显示温度曲线图、压力曲线图、功率曲线图、实时所有反应罐的温度柱状图及温/压双曲线图；全罐温度柱状图自动更新实时温度，无需手动更新。（投标文件中提供实时所有反应罐的温度柱状图操作软件截图或照片以于证实） |
| 2.10 | 防爆安全门： 五层复合钢结构全自动安全感应门，超压能自动平行弹出，提前释放横向冲击波的危害以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制, 确保安全。 |
| 2.11 | 主机门体具有大面积防弹玻璃视窗（尺寸大于20cm*20cm），直接观察腔内消解罐异常情况，保证开关门安全。 |
| 2.12 | 主机内置灯光识别系统，具有3档色彩和强弱变化功能，可远距离掌握消解运行状态、仪器密闭状态,可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。 |
| 2.13 | 微波泄露检测必须执行零负载检测标准,防止罐量少或不加反应罐及反应电偶极性剧变时，微波腔出现瞬时零负载导致微波溢出伤害，保证极端条件下人身安全。并且具有微波电磁过载安全装置，微波空载发射时仪器无损坏，微波泄露＜0.05mw/cm2，符合UL 标准，支持现场安装验证。 |
| 2.14 | 温度控制系统：NIST可溯源非接触红外传感器数量≥2个，安装方式为底部安装；可以检测并显示所有反应罐罐内温度，两个底部红外传感器可保存所有反应罐实时连续温度数据，实时显示温度自动更新无需手动更新；底部红外传感器不受液面高度影响；红外范围：0-500℃，检测范围0-330℃，精度±1℃； |
| 2.15 | 全罐压力监控系统：能够精确监控消解罐内的压力值，任何压力罐压力达到设定值，自动给出安全警告，并停止微波发射，保证仪器和操作人员的安全。检测范围：0-150Bar。 |
| 2.16 | 过量微波吸收系统：具有单向循环晶体和热导体吸收技术，吸收掉反应过程中过量的微波，防止微波溢出伤害，保证极端条件下人身安全。 |
| 2.17 | 排风和冷却系统：采用湍流风冷技术，加速风扇≥4组，排风量≥5.8m3/min，双向对流通风，消解完成后高压罐无需手动搬运水冷，风冷至安全温度用时不超过15分钟。 |
| 2.18 | 消解罐组件要求： |
| 2.18.1 | 采用二阶缓冲泻压加压力弹片双重泻压方式,及内冷凝循环技术,保证操作安全和样品完整性，无后续使用耗材。反应罐组件不含任何金属材料及部件，防止元素污染及金属打火引起的有机溶剂爆燃现象。 |
| ▲2.18.2 | 耐压外套材料应为高安全绝缘阻燃的宇航复合非金属材料,不含PEEK成分，具有高强度、高耐热性、和高导热性，最高压力≥10000psi,最高温度≥600℃,垂直定向防爆功能。彩页上必须对外罐性能进行描述。 |
| ▲2.18.3 | 消解内罐：材质为不含任何PTFE添加的高纯TFM材料，采用光滑外壁结构，保证受压受力均匀，保证高温高压下的实验安全。最高温度≥330℃，最高压力≥1500psi，反应容器体积≥60mL。每批次最大处理量≥40个容器。整套消解罐组件所有部件不含金属材质，防止元素污染及金属打火放电引起的安全隐患。 |
| 2.18.4 | 消解罐组装操作简单、安全，可以根据客户需求放入不同数量的内罐和外罐。消解转盘支架为上下双层安全结构，固定住外罐，保证安全。 |
| 2.19 | 主机可匹配≥24位反应容器体积≥110ml的反应罐组件，以满足各种消解和萃取实验需求。 |
| 3 | 配置要求 |
| 3.1 | 微波消解萃取系统主机1台 |
| 3.2 | 一体式智能操作系统1套 |
| 3.3 | 底部红外温度控制系统（可实时显示每个罐的温度柱状图）2套 |
| 3.4 | 全罐压力监控系统1套 |
| 3.5 | 过量微波吸收系统1套 |
| 3.6 | 消解罐智能识别控制系统6个 |
| 3.7 | 40位高温高压高通量消解罐转盘支架1个 |
| 3.8 | 宇航复合纤维非金属防爆外罐40个 |
| 3.9 | 60ml高纯TFM消解内罐40个 |
| 3.10 | 高纯PFA盖子40个 |
| 3.11 | 高纯TFM防爆弹片40个 |
| 3.12 | 配套赶酸装置（国内原厂订制）1台 |

2.全自动固相萃取仪

- 1. 工作条件

1.1  工作温度：10 - 40 C

1.2  湿度：20-80%

1.3电源：单相200-240V,50/60Hz

- 2.技术规格及要求

2.1功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

2.2可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

2.3萃取通道：6通道，6个样品同时活化、同时上样、同时洗脱。

2.4连续处理样品能力：

2.4.1使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理60个样品；

2.4.2使用12ml固相萃取柱可连续自动化处理36个样品。

2.4.3使用20ml固相萃取柱可连续自动化处理24个样品。

2.5能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。

▲2.6主机配备6组12通阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂、以及样品、萃取、空气、排废的切换。

2.76个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min。

2.8≥8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。

▲2.9固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，方便摆放样品和SPE柱，仪器通过柱插杆自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。（投标文件中提供固相萃取仪主机的全景照片，并且固相萃取柱架位于仪器主体外部的实拍图片并说明）

2.10萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。

▲2.11萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从柱内壁密封，可由软件任意设置萃取柱的密封圈的内壁密封高度，密封圈下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。（投标文件中提供密封圈下降高度设置的软件界面截图及不同密封位置的实拍图片并说明）

▲2.12样品架前后移动自动定位功能，移动距离：≥160mm。（投标文件中提供样品架移动到最外部和最内部的两张图片，通过直尺辅助测量，前后距离差须≥160mm）

2.13大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，仅需装载大体积上样架即可实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理6个，可连续处理36个或以上的大体积水样。

2.14具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

2.15气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。

▲2.16具有串柱功能，可同时放置120个1/3/6ml标准固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于60位15ml或36位60ml。（投标文件中提供120个6ml标准固相萃取柱串柱，且60位15ml试管试管和试管架安装于主机上，且萃取柱末端不超过15ml试管顶端的实拍图片并说明）

2.17排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。

2.18紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。

2.19软件

2.19.1基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。

2.19.2控制软件与SPE主机通过Wifi、蓝牙等无线连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。

2.19.3软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

2.19.4 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

3.仪器配置

3.1全自动固相萃取仪主机1台

3.2表面处理进样针套件6套

3.3高精度注射泵（已装入主机）6套

3.412通阀模组（已装入主机）6套

3.53ml萃取套件1套

3.66ml萃取套件1套

3.7废液模块1组

3.8进样针内外壁清洗工作站1套

3.9溶剂瓶套件8套

3.1060位20ml样品和收集套件1套

3.1136位80ml样品和收集套件1套

3.12大体积进样套件1套

3.13全自动固相萃取系统工作软件1套

4.其他售后服务要求

4.1 应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

3.吹氮浓缩装置

1. 工作条件

1.1  工作环境温度：10 - 40 C

1.2  湿度：20 - 80 %

1.3  电源：单相200-240 V, 50/60 Hz

2. 技术规格及要求

2.1 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩

2.2 批量处理能力：≥80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。

2.3 浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

2.4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。

2.5 下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。

▲2.6 电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。（投标文件中提供主机控制界面中氮吹流量控制精准到0.1L/min的实拍图片并说明）

2.7 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。

2.8 氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，氮吹针安装时可自动对准实现快装。

2.9 状态观察：运行时无需暂停或停止，打开正面观察窗即可观察仪器内部运行状态。

2.10 水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。

2.11 可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。

2.12 低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。

▲2.13 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离。

▲2.14 浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。（投标文件中提供实体调节按键的实拍图片，进行连续至少5个递增0.1mm调节位置和主控屏的实拍图片并说明）

2.15 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。

2.16 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。

2.17 控制面板嵌于主机正前方，无须占用主机左右方位空间。

2.18 水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。

▲2.19 具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。

▲2.20 主机具备红外定容通讯用type-c接口，支持升级到最大48位60mL自动光学定容功能。（投标文件中提供通讯接口实拍图片）

2.21自动定容：采用耐高温的光学液位传感器，可对尾管中1.0 ml液体的精准定容。

2.22 具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。

2.23 可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率

3. 仪器配置

3.1 吹氮浓缩装置主机（标配type-c光学定容接口） 1台

3.2 三面观察水浴双层加热模组 1套

3.3 6位氮吹模组 8套

3.4 48位15ml试管架 1套

3.5 15ml试管100个/包 1包

3.6 48位50ml试管架 1套

3.750ml试管100个/包 1包

3.8 36位15ml兼容试管架 1套

3.9 近干模组 1套

3.10 控制软件 1套

4 应用支持： 厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

附件10   标项十设备技术参数

| CO2诱蚊灯（国产） |  |
| --- | --- |
| 1 | 功能用途：依据《GB/T 23797-2020病媒生物密度监测方法 蚊虫》CO2诱蚊灯法，用于成蚊监测、蚊密度监测及蚊虫种群调查等。 |
| 2 | 技术参数 |
| 2.1 | 光催化诱蚊灯，具有高效吸引蚊虫等趋光性飞虫的灯光 |
| 2.2 | 通过锂电池供电，使用电压：DC12V,可维持使用≥12小时。 |
| 2.3 | 诱蚊灯具有风机和风门，其下可安装蚊虫集收袋，将捕获的蚊虫保存在此处。 |
| 2.4 | 带有诱蚊灯防雨罩。 |
| 2.5 | 二氧化碳通过钢瓶供应，容量≥4L，并利用减压阀控制二氧化碳流量，可维持二氧化碳的释放≥200小时,诱蚊范围不小于0～35米。 |
| 3 | 配置清单 |
| 3.1 | 功夫小帅 LTS-M02 DC12 诱蚊灯主机 1台 |
| 3.2 | 诱蚊灯防雨罩 1个 |
| 3.3 | 蚊虫集收袋 1只 |
| 3.4 | 二氧化碳钢瓶及减压阀套装 1套 |
| 3.5 | 锂电池及充电器 1套 |
| 3.6 | 定制专用铝合金拉杆箱 1只 |
| CO2诱蚊灯（进口） |  |
| 1 | 产品用途： 二氧化碳捕蚊器用于室外蚊虫密度监测与控制，符合《GB/T 23797-2020病媒生物密度监测方法 蚊虫》。 |
| 2 | 技术参数 |
| 2.1 | 通过模拟人体呼吸产生二氧化碳和皮肤散发的特定气味引诱蚊虫，且蚊虫捕获过程中不经历物理损伤，至少保持3小时以上蚊虫成活且体态特征点完整。 |
| 2.2 | 使用容量≥4升的钢瓶作为二氧化碳容器，使用以Kg/day为单位的减压阀控制二氧化碳流量，诱蚊可控范围不小于0～35米。 |
| 2.3 | 钢瓶在满容量情况下（含2Kg二氧化碳），至少可为捕蚊器供给0.2Kg/day流量的二氧化碳不少于200小时。 |
| ▲2.4 | 使用引诱剂模拟对蚊虫具有强烈引诱力的人体皮肤散发的特定气味，该引诱剂包含有乳酸、己酸、碳酸氢铵等成分（投标文件中提供引诱剂包装或说明书），仅捕获蚊虫而不捕获其他昆虫，方便进行分类学鉴定。 |
| ▲2.5 | 每包引诱剂可至少保持24小时×60天的时长内诱蚊稳定。 |
| 2.6 | 仪器使用功率≤5W，节能静音，不对蚊虫产生噪音干扰。配备有支持仪器正常工作≥24小时的带有电量指示的锂电池，方便用户在野外使用。 |
| 2.7 | 仪器为立式，其抓捕口带有自启动风门，从抓捕口吸入的气流混合引诱剂气味后可通过仪器的特殊结构形成环形气流，有效混合喷嘴下压的二氧化碳气流来更好的模拟人类。 |
| 3 | 配置清单 |
| 3.1 | 捕蚊器主机 1台 |
| 3.2 | 带漏斗网的抓捕口1个 |
| 3.3 | 抓布袋2个 |
| 3.4 | 二氧化碳输出管和喷嘴1根 |
| 3.5 | 减压阀1个 |
| 3.6 | 引诱剂1包 |
| 3.7 | 锂电池1套 |
| 3.8 | 钢瓶1个 |
| 3.9 | 便携箱1只 |
| 恒温恒湿标本保存柜(蚊蝇类) |  |
| 1 | 采样水蒸气平衡原理， 微电脑程序控制，吸湿材质寿命达10年以上。 |
| ▲2 | 记忆合金开关门动作进行循环吸排湿，环保设计、无高温、省电、不滴水、无耗材及无噪音，吸湿材料持续循环使用，配备除湿模块≥6个。 |
| 3 | 湿度范围:1-50%RH 可调，10%以下自动控制。 |
| 4 | 湿度精度：采用进口数字温湿度传感器，精度±3%RH。 |
| 5 | 柜体结构：≥1.2mm 冷轧钢板材质，载重不变形不渗气。 |
| 6 | 门式样：总计有6扇门，门内嵌5.0mm 强化可视化玻璃。 |
| ▲7 | 左右各12个可放置蚊蝇类标本盒的抽屉，合计24个可放置蚊蝇类标本盒的抽屉。 |
| ▲8 | 每个蚊蝇类标本盒的抽屉可放置4只松木材质蚊蝇类标本盒，标本盒尺寸：长24cm×宽20cm×高7.5cm，玻璃材质透视顶面。 |
| 9 | 内部尺寸≥W1190*D670*H1820mm。 |
| 10 | 微电脑 LED 数字显示，面板触屏操作，可同时显示温湿度。 |
| 11 | 自带湿度报警提示，具有故障自动追踪功能，出现故障可根据指示灯进行检查维修。 |
| 12 | 温度显示范围：0℃～99℃，柜体内部温度与外温度相差±1℃。 |
| 13 | 门把手：采用嵌入式把手，加强柜体密闭性，使用方便。 |
| 14 | 安全保护：除湿主机采用 PBT 防火等级塑材，防火材质耐热可达 300℃，最安全的设计，保护柜内物品更安全。 |
| 15 | 断电自动吸湿：断电24小时，化学材料持续吸湿补位设计，使湿气不会大幅度上升，免除突然断电的烦恼。 |
| 16 | 配万向轮，具有刹车锁定功能，推行方便。 |
| 17 | 配置清单 |
| 17.1 | 蚊蝇类恒湿标本柜主机 1台 |
| 17.2 | 松木材质蚊蝇类标本盒 96个 |
| 恒温恒湿标本保存柜(啮齿类) |  |
| 1 | 采样水蒸气平衡原理， 微电脑程序控制，吸湿材质寿命达10年以上。 |
| ▲2 | 记忆合金开关门动作进行循环吸排湿，环保设计、无高温、省电、不滴水、无耗材及无噪音，吸湿材料持续循环使用，配备除湿模块≥6个。 |
| 3 | 湿度范围:1-50%RH 可调，10%以下自动控制。 |
| 4 | 湿度精度：采用进口数字温湿度传感器，精度±3%RH。 |
| 5 | 柜体结构：≥1.2mm 冷轧钢板材质，载重不变形不渗气。 |
| 6 | 门式样：总计有6扇门，门内嵌5.0mm 强化可视化玻璃。 |
| ▲7 | 左右各9个可放置鼠啮齿类标本盒的抽屉，合计18个可放置鼠啮齿类标本盒的抽屉。 |
| ▲8 | 每个鼠啮齿类标本盒的抽屉可放置2只松木材质鼠啮齿类标本盒，标本盒尺寸：长48cm×宽20cm×高12cm，玻璃材质透视顶面。 |
| 9 | 内部尺寸≥W1190*D670*H1820mm。 |
| 10 | 微电脑 LED 数字显示，面板触屏操作，可同时显示温湿度。 自带湿度报警提示，具有故障自动追踪功能，出现故障可根据指示灯进行检查维修。 |
| 11 | 自带湿度报警提示，具有故障自动追踪功能，出现故障可根据指示灯进行检查维修。 |
| 12 | 温度显示范围：0℃～99℃，柜体内部温度与外温度相差±1℃。 |
| 13 | 门把手：采用嵌入式把手，加强柜体密闭性，使用方便。 |
| 14 | 安全保护：除湿主机采用 PBT 防火等级塑材，防火材质耐热可达 300℃，最安全的设计，保护柜内物品更安全。 |
| 15 | 断电自动吸湿：断电24小时，化学材料持续吸湿补位设计，使湿气不会大幅度上升，免除突然断电的烦恼。 |
| 16 | 配万向轮，具有刹车锁定功能，推行方便。 |
| 17 | 配置清单 |
| 17.1 | 鼠啮齿类恒湿标本柜主机 1台 |
| 17.2 | 松木材质鼠啮齿类标本盒 36个 |
| 定量采样机器人 |  |
| 1 | 用于集中空调通风系统风管内表面为金属材质、断面为不大于98mm（高）×180mm（宽）、坡度为40°以下的矩形风管底面的采样。 |
| 2 | 采样面积约：50平方厘米 |
| 3 | 采样方式：刮、擦拭法（拒绝使用气流辅助采样，避免交叉污染）。 |
| 4 | 最小工作高度约：98mm。 |
| 5 | 最大移动速度：≥12m/分； 单方面行走距离：≥25m（需要有线连接操控）。 |
| 6 | 越障能力：能爬越4厘米高障碍物及40º的斜坡。 |
| 7 | 视察能力：前置摄像头可观察水平360度、俯仰180度的视角，后置为固定摄像头，配合机器人的左右向达到全方位的图像显示。 |
| 8 | 图像记录方式：采用计算机数据流技术。 |
| 9 | 采样精度：风管内积尘采样和微生物采样与标准法的相对误差小于10%（与手工采样比）采样一致性：对同一风管内的相同条件下，各点采集的样品其相对偏差小于5% 。 |
| 10 | 样本处理简单方便、无残留。 |
| 11 | 有线独立操控系统（非电脑软件控制）。 |
| ▲12 | 投标产品须经过中国疾控中心检测合格（投标文件中提供中国CDC检测报告）。 |
| 13 | - 配置： - 机器人主机1台 - 笔记本电脑1台 说明书 1份 |
| 氡检测仪 |  |
| 1 | 设备用途：用于公共场所、居室内氡气检测 |
| ▲2 | 探测器：固态离子植入式平面硅α探测器(PIPS)，探测器体积≥0.7L； |
| 3 | 目标空气：Rn-222﹝氡气﹞；Rn-220﹝钍射气﹞同时测量； |
| ▲4 | 测量范围：0.1～20000 pCi/L（4～750000Bq/m3）； |
| ▲5 | 检测限：检测下限可到0.1 pCi/L（3.7 Bq/m3）； |
| 6 | 灵敏度：0.25 CPM/pCi/L（0.0067 cpm/(Bq/m3)）； |
| 7 | 正常模式：0.5 CPM/pCi/L,（0.013 cpm/(Bq/m3)）； |
| 8 | 重复性：≤5%； 稳定性：≤5%； 本底：不大于0.2 Bq/m3或0.0013cpm； |
| 9 | 内置泵：具有内置泵，典型采样流量不小于0.7L/min； |
| 10 | 配置要求 |
| 10.1 | 无线红外线打印机 |
| 10.2 | 12V电源适配器 |
| 10.3 | USB/RS232转接器及连接线 |
| 10.4 | 原厂校准证书 |
| 10.5 | 中／英文说明书各一本 |
| 10.6 | 操作说明书 |
| 10.7 | 硬质便携箱 |
| 个体噪声计 |  |
| 1 | - 符合标准：GB/T 3785.1-2010/IEC 61672:2013 2级精度, - GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017 |
| 2 | 防爆功能：防爆等级：（Exia IIC T4 Ga） |
| 3 | 测量范围： 声压级：54 dB（A）～143 dB（A） C计权峰值声压级：71 dB（C）～146 dB（C） 声暴露：0.01 Pa2h～99.99 Pa2h 噪声剂量：0 %～9999 % |
| 4 | 频率范围：20 Hz～12.5 kHz |
| 5 | 时间计权：双通道并行F、S、I |
| 6 | 频率计权：A、C、Z分别可选 |
| 7 | 测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140、 gravity/Y/Z等； 注：X为频率计权A、C、Z； Y为时间计权F、S、I； N为N 为 5、10、50、90、95。 |
| 8 | 数据输出接口：Type C接口，无需驱动程序，数据一线传输。可扩展4G、蓝牙通信。 |
| 9 | 其它功能：可设置定时开关机、可设置自动暂停和再启动测量、具有脉冲声超过峰值时的次数统计功能。 |
| 10 | 外壳防护等级：IP65 |
| 11 | 显示器：1.3寸TFT液晶屏LCD屏 |
| 12 | 存储：64G容量TF卡，具备48K精密录音和数字记录功能 |
| 13 | 电源和充电：内置防爆锂电池；支持5台仪器接触式同时充电，无需电源线。 |
| ▲14 | 投标文件中提供本安型防爆证书和外壳防护等级证书材料。 |
| 15 | - 配置：主机一台、冲电线1套、合格证1份、说明书1份 |
| 突发事件有毒有害气体检测箱 |  |
| 1 | 测量范围和精度： 取决于所用芯片 |
| ▲2 | 测量时间： 主机测量需5秒至1200秒，取决于所使用的芯片和危险环境种的被测气体浓度。 |
| 3 | 测量准备： 无需准备，随时可用 |
| ▲4 | 标定：无需标定，芯片出厂时已经考虑了温度和湿度的影响且写入RFID芯片当 |
| 5 | 操作温度： 0-40℃ |
| 6 | 储存温度： -20～60℃（仪器），-4～25℃(芯片) |
| 7 | 大气压力： 700~1100hPa(mbar) |
| 8 | 湿度： 0-95%（相对湿度，不凝结） |
| 9 | 测量值的确定： CMOS 光学传感器及 LED 指示灯 |
| 10 | 系统分析： 自动执行，所有系统部件均使用微型控制器 |
| 11 | 显示： 2.4英寸高对比度彩色显示屏，分辨率为 240 x 320，160°视角 |
| 12 | 操作时间： 大约600分钟 显示屏显示剩余电池容量 |
| 13 | 电源： 5节1.5V电池 |
| 14 | 尺寸： 195×85×70mm |
| 15 | 认证： ATEX防爆认证 II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
| 16 | 防护等级：IP54 |
| 17 | 数据：包括被测气体名称、浓度、检测日期和时间，测量地点（GPS模块）。 |
| 18 | 芯片：有10支毛细管组成的测量通道，装有特殊化学试剂 |
| 19 | 芯片使用时间： 两年 |
| 20 | 芯片显示： 识别芯片上的RFID，包括所有信息，如气体种类，测量范围和其它相关参数。 |
| ▲21 | 可配置十种芯片：苯0.15-10PPM、二甲苯、甲苯、氨气、磷化氢、二氧化硫、二氧化氮、二氧化碳、氯气、氮氧化物 |
| 22 | 仪器配置：主机1台、软管 1根、检测芯片：二氧化硫0.05-5PPM、苯0.15-10PPM、二甲苯10-1000PPM、甲苯 10-1000PPM、便携箱一只、说明书一份 |
| 激光颗粒物检测仪 |  |
| 1 | 传感器类型：90°光散射 |
| 2 | 气溶胶浓度范围：0.001-150 mg/m3 |
| 3 | 分辨率：± 0.1% 读数，0.001 mg/m3 取大值 |
| 4 | 零点稳定度：± 0.002 mg/m3 24 小时，10 秒时间长数 |
| 5 | 粒径范围：0.1 to 10μm |
| 6 | 流量：出厂设置 3.0 L/min，1.40 to 3.0 L/min 用户调节 |
| 7 | 流量准确度：出厂设置点的± 5%，内置流量控制 |
| 8 | 温度系数：+0.001 mg/m3 /℃ |
| 9 | 操作温度:0 到 50℃ |
| 10 | 储存温度:-20 到 60℃ |
| 11 | 操作湿度:0 到 95% 相对湿度，无凝结 |
| 12 | 时间常数:用户可调节，1 到 60 秒 |
| 13 | 数据记录:5MB 内存(>60,000 数据点)1 分钟采样间隔，可记录 45 天 |
| 14 | 记录间隔:可调节，1秒到1小时 |
| 15 | 通讯:USB 储存的数据可以通过 U 盘存贮 |
| 16 | 交流电源:115-240VAC |
| 17 | 报警输出：蜂鸣器 屏幕：3.5 in，VGA 彩色触摸屏 |
| 18 | CE 规格Immunity EN61236-1:2006 Emissions EN61236-1:2006 |
| 19 | 仪器配置 手提箱、 3600 锂离子充电电池、带通用电源线的开关电源 TrakPro 数据分析软件光盘、调零过滤器、USB（设备和主机）数据线、进气帽 (x2)、10-mm 尼龙 Dorr-Oliver 旋风分离器 撞击器套件（包括 PM1、PM2.5、PM4、PM10 切割器、撞击器板 (x2) 及撞击器油）、 采样管（3英尺/1米）、鞘气HEPA过滤器 (x8) 过滤器拆解工具、螺丝刀、 操作和维护手册 |
| 一氧化碳检测仪 |  |
| 1 | 测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）； |
| 2 | 采样方式：内置泵吸式； |
| 3 | 测量范围：（0～50.0）×10-6或（0～200.0）×10-6； |
| 4 | 分辨率：0.1×10-6； |
| 5 | 重复性：≤1% 满刻度； |
| 6 | 零点漂移：≤±2% 满刻度/h； |
| 7 | 量程漂移：≤±2% 满刻度/3h； |
| 8 | 线性偏差：≤±2% 满刻度； |
| 9 | 预热时间：≤30min； |
| 10 | 响应时间：t0～t90≤45s； |
| 11 | 流量范围：（0.5～1.0）L/min； |
| 12 | 存储功能：≤30000组测量数据； |
| 13 | 数字接口：双USB，配U盘和数据传输软件； |
| 14 | 标准配置：主机、取样器、小螺丝刀、内置充电电池、充电器、U盘、连接电缆、蓝牙打印机、技术文件、便携箱、计量报告； |
| 15 | 供电电源：交直流两用，220VAC（±10%）或机内充电电池； |
| 16 | 外形尺寸：≤255×215×92（mm）； |
| 17 | 重量：≤3.9kg。 |
| 18 | 标准配置：主机 1台 取样器 1个 小螺丝刀 1个 内置充电电池 1个 充电器 1根 U盘 1个 技术文件 1份 便携箱 1只 |
| 个体空气采样器 |  |
| 1 | 总流量范围：1-5000cc/min； |
| 2 | 四种采样模式：恒压高流、恒压低流，恒流高流、恒流低流，高流量范围：450-5000cc/min，低流量范围：20-449cc/min.，能够达到粉尘、毒物的高低流量采样功能； |
| 3 | 采样的代表性：流量改变超过5%显示错误，错误时间持续30S自动停机并可选自动错误恢复功能。如果错误持续30 秒或者电池电量不足30秒，泵自动停机，自动错误恢复功能，重新自动启动时间由每3 分钟至10 分钟可选择或保持至手动重新启动； |
| 4 | 流量精度：设定流量的5%，最大耐背压40”H2O(10Ka）； |
| 5 | 操作简单：键盘操作、易读的背景灯显示，快速调节泵的设置，体积小、重量轻便于携带； |
| 6 | 大型背光显示界面：显示流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、采样模式、电池剩余电量，背景灯； |
| 7 | 操作时间：连续工作8小时以上； |
|  | 本质安全认证：符合ATEX、IECEx、CSA、FM标准； |
| 8 | 配置：5台组一套，充电基座及充电器1套，数据传输线1根，软件1份，虑夹5个，套管5根，连接软管5根，5台组便携箱一个、计量报告，厂家授权书； |
| 9 | 另配活性炭管保护套管5个，套管长度必须符合GB/T17061规定的长度80mm/120mm，保证配套后正常使用。采样支架1组，采样三脚架1组，支架可放大型/小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收管（支架孔径尺寸符合GB/T17061要求尺寸，保证吸收管尺寸统一，保证配套后正常使用）。 |
| ATP荧光检测仪 |  |
| 1 | 操作程序：安卓系统，可中英文切换 |
| 2 | 显示屏：3.5英寸高精度图形触摸屏 |
| 3 | 处理器：ARM Cortex-A7，主频1.88Ghz，4核高速芯片 |
| 4 | 检测精度：1×10-18mol |
| 5 | 大肠菌群：1-106cfu |
| 6 | 检测范围：0 to 99999 RLUs |
| 7 | 检测时间：15秒 |
| 8 | 检测干扰：±5﹪或±5 RLUs |
| 9 | 操作温度范围：5℃到40℃ |
| 10 | 操作湿度范围：20—85﹪ |
| 11 | ATP回收率：90-110% |
| 12 | 检出模式：RLU、大肠菌群筛查 |
| 13 | 数据存储：4G内存可存储10万条数据 |
| 14 | 50个用户ID 设定 |
| 15 | 可设定的结果限值个数：251个 |
| 16 | 自动判断合格与不合格 |
| 17 | 自动统计合格率 |
| 18 | 内置自校光源 |
| 19 | 开机30秒自检 |
| 20 | 配有miniUSB接口，可将结果上传至PC |
| 21 | 具有wifi、蓝牙传输功能，可将结果无线上传数据分析平台 |
| 22 | 同时配备专用软件驱动U盘代替传统光盘 |
| 23 | 仪器尺寸（W×H×D）：188 mm×77mm×37mm |
| 24 | 使用可充电锂电池免电池更换 |
| 25 | 备用状态（20℃）：6个月 |
| 26 | 中英文操作手册 |
| 27 | 稳定的液体荧光素酶 |
| 28 | 润湿的一体化采集拭子 |
| 29 | 随机配置：ATP荧光检测仪（手持）主机、铝合金手提箱、驱动U盘、仪器包、挂绳、PC数据线、数据分析软件、中文操作手册 |
| 大流量采样器(防爆，5-25L/min)防爆单气路 |  |
| 1 | 执行标准： |
| 1.1 | GB/T 3836.18-2017 《爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统》 |
| 1.2 | GB/T20964-2007《粉尘采样器》 |
| 1.3 | Q/HHD 0103-2016《粉尘采样器企业标准》 |
| 2 | 适用范围： |
| 2.1 | 适用于粉尘作业环境中对呼吸性粉尘和总粉尘进行短时间、大流量采样。特别适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所使用。 |
| 3 | 主要特点： |
| 3.1 | - 该采样器采用（本质安全型）防爆设计，特别适用于煤矿井下及其它含有爆炸危险性气体的作业场所使用； |
| 3.2 | - 该采样器外壳防护等级 IP54，机壳采用高强 ABS工程塑料压制成型，并对防潮、防尘、防静电进行了特殊处理； |
| 3.3 | - 采样器具有气流脉动小、负载能力大、流量稳定 ； |
| 3.4 | - 采样器操体积小，重量轻，便于携带； |
| 3.5 | - 仪器面板需采用 PVC 薄膜开关，按键式调节流量；具有操作简单、安全可靠、维护方便等特点； |
| 3.6 | - 该粉尘采样器对呼吸性粉尘的分离效能完全符合 “BMRC” 国际标准曲线要求，能科学地反映接尘人员呼吸性粉尘质量和不同作业场所粉尘的危害程度； |
| 3.7 | - 需有防爆证书和矿用产品安全标志证书 |
| 4 | 主要参数： |
| 4.1 | - 1、采样流量：总尘流量范围：0～30L/min；呼尘流量范围：20L/min（固定）； |
| 4.2 | - 2、最大真空度：30kPa |
| 4.3 | - 3、采尘范围：全尘或呼吸性粉尘 |
| 5 | 仪器配置：主机 1台、采样架子 1台、说明书1份 、冲电线 1根、合格证 1份 |
| 环境级x，r辐射剂量（率） |  |
| 1 | 分体式、主副双探测器、分体式设计 |
| 2 | 主探测器:NaI(TI)闪烁体探测器 闪烁体尺寸：φ50mm×50mm |
| 3 | 主探测器能量响应：20keV~3.0MeV |
| 4 | 主探测器剂量率量程：环境级级：1nGy/h~400μGy/h |
| 5 | 能量分辨率好于7%（137Cs） |
| 6 | 主机内置探测器类型：GM管 |
| 7 | 剂量率范围：0.01uSv/h~150mSv/h |
| 8 | 测量方式：实时值、平均值、最大值 |
| 9 | 累积剂量：0.00uSv-999999Sv |
| 10 | 相对固有误差：≤士15%(相对137cs) |
| 11 | 检测射线类型：X、γ（硬β) |
| 12 | 数据显示：2.4英寸低能耗TFT彩色液晶显示屏 |
| 13 | 数据存储：4G以上可插拔SD存储卡 |
| 14 | 高强度ABS抗电磁干扰防水外壳 |
| 15 | 可充电锂电池，电池使用时间：>24小时 |
| 16 | 装箱清单： |
| 16.1 | 主机1台 |
| 16.2 | 外接探测器1个 |
| 16.3 | 电源适配器1套 |
| 16.4 | 便携式保护外箱1个 |
| 16.5 | 说明书1本 |
| 16.6 | 保修卡/合格证一份 |
| 个人剂量报警仪 |  |
| 1 | 可检测射线类型：X、γ |
| 2 | 探测器：GM |
| 3 | 显示单位：μSv、μSv/h、mSv、mSv/h、Sv |
| 4 | 剂量率范围：0.01μSv/h~30mSv/h |
| 5 | 累积剂量范围：0μSv~999.99Sv |
| 6 | 相对误差：≤±15%（相对137Cs） |
| 7 | 数据存储导出：NFC模块 |
| 8 | 报警声音强度：在距剂量仪30cm处大于80dB |
| 9 | 防水等级：IP66 |
| 10 | 供电方式：一节五号可充电锂电池 |
| 11 | 温度范围：-40℃~+50℃ |
| 12 | 湿度范围： 0~98%R.H |
| 13 | 尺寸：≤85mm×75mm×35mm |
| 14 | 重量：≤100g |
| 15 | 报警方式：声、光、震动任意组合可选 |
| 16 | 装箱清单：主机1台、电源适配器1套、充电锂电池2个 说明书/保修卡/合格证一份 |
| 研究级体视显微镜（生物解剖镜） |  |
| 1 | 功能用途 |
| 1.1 | 可观察大到蟑螂，小到孑孓、蜱虫等病媒生物样本，观察形式包括直接观察及制备载玻片观察，使用性能具备对所有病媒生物样本具备种群特征点明确区分的镜检能力。 |
| 1.2 | 10倍目镜并搭配1倍物镜，可实现放大范围6.3-63倍。通过搭载的高像素大芯片成像系统及软件工作平台上的图象采集和分析软件，对镜检结果进行对焦、观察、拍摄、录像、图像景深叠加合成立体图像等操作，逐步积累病媒生物鉴定的电子数据库。 |
| 2 | 技术参数 |
| 2.1 | 研究级体视显微镜 |
| ▲2.1.1 | 光学系统：伽利略双轴平行光学系统，人机工程学机身，无铅玻璃制作物镜。 |
| 2.1.2 | 观察头：三目；视场数≥22；瞳距可调，两档分光设置。 |
| 2.1.3 | 目镜：10X，视场数≥22。 |
| 2.1.4 | 1倍平场消色差物镜，工作距离≥81毫米。 |
| 2.1.5 | 底座与基础照明：显微镜同品牌原装LED透射照明及环状照明两用底座，光源均单独可调。 |
| ▲2.1.6 | 变倍比10：1，连续变倍，放大倍率0.63×～6.3×；10倍目镜及1倍物镜下，综合放大倍率6.3-63倍。 |
| 2.2 | 成像系统及软件工作平台 |
| ▲2.2.1 | 传感器：2000万像素1英寸靶面高灵敏度Sony CMOS传感器，像素尺寸≥2.4x2.4μm，分辨率≥5472x3648。 |
| 2.2.2 | 曝光时间：0.13ms~15s，色温：2000-15000K可调。 |
| 2.2.3 | ISP色彩还原算法，有效改善传感器的色彩偏差 ，完美还原样本的真实色彩。 |
| ▲2.2.4 | 可自动设置曝光、色阶、白平衡，可手动设置曝光、增益、降噪、平场校正。 |
| 2.2.5 | 操作软件具备实时图像拼接和实时景深融合功能。 |
| 2.2.6 | USB3.0高速传输接口，全分辨率下成像达15帧/秒，不产生拖影。 |
| 2.2.7 | 软件工作平台：i7及以上CPU处理器，内存≥16GB，固态硬盘≥1TB，2.5K以上高清全面屏≥14英寸，电池续航≥8小时，方便携带外出教学和图像数据库展示。 |
| 2.2.18 | 4K教学屏，屏幕≥75英寸，具备触控功能，可与成像系统及软件工作平台实现有线和无线两种方式的同频互通。 |
| 3 | 配置清单 |
| 3.1 | 体视显微镜主机 1台 |
| 3.2 | 透射光及环状光两用底座 1台 |
| 3.3 | 成像系统 1套 |
| 3.4 | 软件工作平台 1套 |
| 3.5 | 4K教学屏 1套 |

附件11   标项十一设备技术参数

1.纯水处理器

1.主要用途：

1.1精密分析仪器用水(HPLC、IC、AA、ICP、TOC、MS等)

1.2分子生物学实验及细胞培养用水

2.技术规格

2.1该系统以分析级纯水作为进水，连续生产一级（超）纯水；主机包含预纯化柱，精纯化柱，紫外灯，终端过滤器、触摸显示屏及POD取水器等。

2.2超纯水产水指标：

2.2.1 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃

2.2.2 总有机碳含量(TOC)：≤5ppb

2.2.3 颗粒物：无直径大于0.22μm的颗粒

2.2.4 微生物：＜0.01 cfu/ml

2.2.5 产水流速：最大2L/min，高中低三种流速可调

▲2.3超纯水出水水质符合GB/T 6682-2008和GB/T 33087-2016中I级水水质要求（投标文件提供第三方水质检测报告佐证）。可选外置专用去除有机物和去除环境激素污染物的过滤器，使产水可达到有机物(TOC<1ppb)和环境激素污染物痕量浓度要求，以满足超高压液相及质谱仪用水要求。

▲2.4取水终端有多达5种以上的纯化精制器可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求。每个终端精制器都带有质量证书和无线射频芯片，系统能自动的识别精制器类型和使用状态。（投标文件中提供证明材料）

2.5系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求。

▲2.6系统内置TOC监测模块，利用紫外氧化法在线监测并显示超纯水产水TOC值，检测范围<5~999ppb，检测精度±1ppb。（投标文件中提供证明材料）

2.7系统内置185nm双波长紫外灯，有效降低产水TOC水平，保证产水水质。

2.8系统标配活动POD取水臂，取水臂可挂墙安装，最远安装距离主机可达3m。取水臂可控取水流速、可定量取水，取水流速最大可达2L/min；定量取水范围100mL~25L。

▲2.9主机自带七英寸可分离式彩色触摸屏，屏幕可与主机分离安装，最长距离可达3m。屏幕实时显示出水水质指标，包括温度，电阻率，TOC值，系统状态和警告。可通过屏幕检索快速获取水质报告，并可经USB接口导出水质记录。

▲2.10具备全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储至少两年的水质数据，系统可以通过其他移动设备(手机或平板电脑等)实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，缩短解决故障时间。

2.11 制造商符合ISO 9001、ISO 14001、ISO 50001、ISO 45001管理体系认证（投标文件中能提供证书）。

3.基本配置(单台)：

3.1超纯水主机系统                      1 台

3.2主机配件包                          1包

3.3触摸屏安装套件                      1套

3.4取水手臂安装套件                    1套

3.5压力调节阀                          1个

3.6带芯片超纯化前柱                    1 根

3.7带芯片超纯化后柱                    1 根

3.8带芯片终端过滤器                    1个

2.紫外/可见分光光度计

1 工作环境：温度范围：15°C to 35°C；湿度范围：30% to 80%

2 技术规格

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统: 双光束

2.1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置

2.1.3 设定波长范围: 185~900nm

▲2.1.4 测试波长范围: 185-1400nm

2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm

2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）；±0.3nm（全波段）

2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm

▲2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min;  最大扫描速度：4000nm/min;

2.1.9 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

2.1.10 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm  L2/L5（低杂散光模式）

2.1.11 分辨率: 0.1nm

▲2.1.12 杂散光:  KCI< 1%T（198nm）；NaI< 0.005%T（220nm)；NaNO2< 0.005%T（340nm,370nm)

2.1.13 测光方式: 双光束测光方式

2.1.14 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E）

▲2.1.15 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs

2.1.16 光度准确性：±0.002Abs(0.5Abs)；±0.003Abs(1Abs)；±0.006Abs(2.0Abs)；±0.3%T。

2.1.17光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)；±0.001Abs(1Abs)；±0.003Abs(2Abs)；±0.1%T。

▲2.1.18 噪音	0.00003Abs (500nm)

2.1.19基线稳定性	< 0.0002Abs/hour

2.1.20基线平直度	±0.0003Abs(200-860nm)

2.1.21 记录范围: 吸光度-10~10 Abs; 透射率±10^12%

2.1.22 漂移：小于0.0002Abs/h

2.1.23基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.2光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

2.3 检测器：光电倍增管

2.4 软件：LabSolutions UV-Vis，可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。

3.旋转蒸发仪

一、旋转蒸发仪

1.仪器主机电动升降，马达升降行程140mm，具有安全停止功能，下降终点设置0~60mm，高度可调。

2.间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。

▲3.转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速5~280rpm无极可调，最低转速不高于5rpm。

4.控制面板：位于加热锅左下方，防止蒸汽烫伤。

▲5.三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2。

6.内置定时功能，方便实现重复性实验。

7.平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅。

8.PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。

9.电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品。

10.专用退瓶旋钮便于取出紧密结合的蒸发瓶。

11.红外接口用于加热锅和旋转马达间数据传输

12.可提供免费试用软件来控制旋转蒸发仪，实现多功能梯度功能和自动蒸馏。

13.配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵。

14.加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，全量程范围温度偏差不高于±1℃。容积不少于4L，加热功率1400W。

15.加热锅安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节

16.加热锅快速升温，有效缩短实验前期的等待时间，最大程度利用有效容积。加热锅可以单独使用，水油浴一体。

17.加热锅带锁定功能键，避免误操作

二、数显型真空泵：

1.变频四级隔膜真空泵

▲2.泵速285-1200rpm无极可调，LED数字显示

3.无油干式运行，应用于低真空范围

4.抽气速率1.32m3/h（22L/min）

5.最低真空度不高于2mbar

6.隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成

7.具备USB接口，可连接labworldsoft软件进行远程控制

▲8.能匹配同品牌真空控制器，实现自动沸点识别功能。无需设置蒸馏参数，进行智能全自动蒸馏。

三、冷却循环系统

1.工作温度范围：-10℃~RT

2.操作回流温度（使用外部加热）：-10℃~70℃

3.温度稳定性：±0.5℃K， 符合DIN12876标准

4. 制冷功率（@20℃）：400W

5.温度显示：LED数字显示，显示精度±0.1℃

▲6.泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.35bar，泵最大吸力0.15bar。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环。

7.最大流速：18L/min

8.具有液位观察管，直观清晰

9.标配USB/RS232接口，可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录

四、真空控制器

1.TFT大屏幕数字显示真空值，一体式设计，节省空间

2.真空控制范围1-1100mbar，控制精度1mbar

3.内置40种常规溶剂的数据库，直接调用蒸馏参数

4.可外接PT1000.60温度传感器，测量温度

5.具备放气阀和按键，方便蒸馏过程中及时泄压，防止突发的爆沸

6.内置定时功能，定时范围不低于1s-6000min

7.可设置10种梯度真空控制程序，配合梯度蒸馏

8.具备ABCD四种操作模式，具备锁屏键防止误操作

9.可设置开机安全密码

五、设备配置：

1）数显型主机

2）玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶

3）数显型加热锅

4）真空控制器

5）变频冷却循环系统

4.电子天平(万分之一)

▲1.最大称量值0-320g,可读性0.1mg

▲2.重复性(5%加载) 0.04mg典型值,线性偏差0.1mg, 最小称量值(5%加载，k=2，U=0.10%) 82mg 典型值；

3.配置网格秤盘，可将气流影响降至最低，获得快速、准确的称量结果；

▲4.具有水平向导功能，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

5.采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码，满足用户高精度的称量需求

6.显示屏配备状态指示灯，用红黄绿三色直观显示天平是否处于正常状态；

7.配置7英寸彩色电容式触摸屏，所有信息一目了然(可戴手套操作)；

8.电机驱动的防风门开关时支持电机助力，实现无需用手接触的天平操作，不仅简化了称量流程，并提升了工作效率；

▲9.专业级全自动校准技术，可由温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正；

10.可保存500条校准记录，500条日常测试记录和500条服务记录

11.配备多个端口用于轻松连接和数据导出：4X USB，1 X LAN；

12.无需任何工具即可拆卸的防风罩设计，并可用洗碗机直接清洗，实现快速清洁；

13.内置结果记事本，记录称量任务参数和称量结果。

▲14.制造商需具备提供校准服务的能力。（投标文件中提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书）

5.电子天平(千分之一)

1.技术参数

▲1.1最大称量值0-520g,可读性1mg

1.2校准方式：内校

1.3重复性(sd)：0.7 mg

1.4线性误差：0.6 mg

▲1.5稳定时间：1.5S

2. 技术要求

2.1 金属底座,坚固耐用

▲2.2 特殊的传感器设计可实现过载保护.

2.3 内部高精度传感器结合整体的抗震设计,可确保天平在非实验室环境中的性能.

2.4 清晰的结果显示，醒目的背光显示屏能够显示超大数字;

2.5 内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求；密码保护可防止对设置进行未经授权或意外更改。确保所有天平操作人员使用相同的设置并且过程一致。

2.6 机身标配保护罩，可有效避免散落样品对操作界面的腐蚀

2.7多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。

2.8 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

2.9下称钩设计，满足客户特殊应用需求。

2.10丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。

2.11 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

▲2.12 可同时连接10台天平实现EasyDirect Balance的数据管理软件,可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件。

2.13内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

2.14 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

▲2.15 制造商需具备提供校准服务的能力。（投标文件中提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书）

6.电子天平(百分之一)

1.技术参数

▲1.1 最大称量值0-3200g,可读性0.01g

1.2 校准方式：外校

1.3 重复性(sd)：10 mg

1.4 线性误差：20 mg

▲1.5 稳定时间：1S

2. 技术要求

2.1 金属底座,坚固耐用

▲2.2 特殊的传感器设计可实现过载保护.

2.3 内部高精度传感器结合整体的抗震设计,可确保天平在非实验室环境中的性能.

2.4 清晰的结果显示，醒目的背光显示屏能够显示超大数字;

2.5 内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求；

2.6 机身标配In use cover 保护罩，可有效避免散落样品对操作界面的腐蚀

2.7多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。

2.8 动态图形显示(SmartTrac)，直接显示天平已使用的称量范围。

2.9下称钩设计，满足客户特殊应用需求。

2.10丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。

2.11 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

▲2.12 可同时连接10台天平实现EasyDirect Balance的数据管理软件,PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件。

2.13内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

2.14 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

▲2.15 制造商需具备提供校准服务的能力。（投标文件中提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书）

7.高温炉(或马弗炉)

1、可进行程序运行。

2、上下键操作设定更简易，配载了操作性优良的控制器，实现温度控制的高精度。

3、设定温度、时间、指示值都可进行数字表示。

4、使用温度范围：100~1150℃。

5、温度调节精度：±2℃（at 1150℃）。

6、常温最高温度到达时间：约80分钟。

7、外装：冷扎钢板，表面耐药品性涂装。

8、炉体：陶瓷纤维。

▲9、传感器：双支R热电偶：一支用于温控，一支用于过升，减少故障率。在极端情况下，可保护设备安全。

10、加热器材质：铁铬铝合金加热丝。

11、加热器功率：3KW。

12、加热板独立于炉体，可单独更换。

13、配备排气口：排气口内径20mm，上部。

14、冷却风叶：轴流风扇，提高工作效率。

▲15、温度控制方式：PID控制（10段修正）。

16、温度设定/表示：数字设定/数字表示。

17、超温保护：控制器一体型。

18、超温保护设定方式：数字设定。

▲19、运行功能：定值运行、程序运行（6种模式30段×1、15段×2种模式、10段×3种模式）、自动开始运行、自动停止运行。

▲20、附加功能：偏差修正功能、停电补偿功能、锁键功能。

21、定时器：1分～99小时59分以及100~999小时50分。

▲22、安全装置：自诊断回路（温度传感异常、显示异常、自动过升防止异常）、测定温度异常、过升防止器、防止过电流的漏电保护开关、按键锁功能。

23、内容积：17.5L。

8.pH/离子选择电极测定仪

1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，离子，温度

▲2.测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃，mmol/L, mol/L, mg/L,ppm: 0…999,999，%: 0…100.000，pX: –2.000…20.000

3.分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1 / 1mV，mmol/L, mg/L,ppm：0.001，mol/L, %：0.0001，pX：0.1 / 0.01，0.1 °C

4.精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，mmol/L, mol/L, mg/L, ppm,%：测量值的 ±0.5%，pX：±0.002， 0.1 °C（0-100℃）

▲5.自动/手动温度补偿两种方式。

▲6.任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面

▲7.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准。

▲8.内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液10组。

9.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择，可连续测量。

10.手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作。

11.仪表时间与电脑时间自动同步。

12.验证流程，确保用户规范使用测量系统，并能保证系统准确度符合要求。

13.仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件。

14.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架

15.含SD50主机，InLab Expert Pro-ISM电极，电极支架，袋装缓 冲液，保护罩等

9.低温高速离心机（落地式）

（一）具体用途

用于样品的高速离心分离。

（二）技术规格和性能要求

1．最高转速 ：≥ 22,000 rpm；

2．最大离心力 ：≥ 55,700×g；

▲3．最大容量： 不低于6升（ 1.5L×4瓶）；（投标文件中提供证明材料）

4．驱动方式：变频感应电机；

▲5．主机运转至最大转速无需抽真空；（投标文件中提供证明材料）

6．加减速控制：不少于9级加速和减速；

▲7．控温范围：-20℃至+40℃。（投标文件中提供证明材料）

8．转速设定范围：自300 rpm到最高转速连续可设定。；

9．具备转头自动锁定功能，具备超声波传感器检测转头盖是否安装到位功能；

10．具有自动识别转子并记录转子使用寿命功能；

11．具备用户管理及用户锁功能；

12．程序管理：可存储不少于30个用户工作程序 (含 3个梯形分布离心程序 )；

13．可以提前预约设置实验温度，转速，起始运行时间等参数；

14．操作界面可以显示温度，转速，离心力，和累积离心力等参数；

15．具备转头温度自动补偿功能， 所有的转子在最高转速都可达到 4℃；

▲16．具备可同时使用50mL和15mL锥底组织培养管的角转头 (无需适配器 )供选择，且使用50mL组织，培养管时转速可 15,000 rpm以上，可高温消毒；（投标文件中提供证明材料）

▲17．具备离心机盖互锁，转子盖检测，转子自锁双重过速保护，非接触式不平滑检测，温度异常检测等安全性功能设计。（投标文件中提供证明材料）

（三）配置要求(单台)

1. 落地式高速冷冻离心机主机1台

2. 10*15ml/50ml固定角转（15,000rpm，32,300xg） 1个

10.低温高速离心机（台式）

一、产品参数

1、尺寸(宽x深x高):≤85 x 75 x 40cm

二、技术参数:

▲2.1  最高转速：≥ 15200rpm， 步进 1rpm

2.2  最大离心力：≥25830×g  ，步进1 xg

▲2.3  最大容量: ≥4×1000 mL

2.4 温度设定范围：-10℃至+40℃

2.5 加减速控制：9级加速, 10级减速

▲2.6 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换

▲2.7 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，（投标文件中每个转头盖子提供经第三方认证的证书）。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封

2.8驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动

2.9全彩色触摸屏，让操作和运行一目了然

2.9.1程序：可存储100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定

2.9.2数据记录: 记录所有的运行记录，并且可以实时查看

2.9.3 USB输出: 可以通过USB 接口将运行记录导出

2.9.4温度显示: 可以选择显示设定温度和样品温度

2.9.5速度设定: 可以选择转速设定和离心力设定

▲2.9.6 计分器模式：任一运行条件，保证运行相同的总离心力

2.9.7转头生命周期: 可以查看离心机的运行情况，以及查看转头的运行情况，包括旋转周期总数和剩余周期数

2.9.8离心机运行模式: 两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限

2.9.6报错信息: 可及时查看仪器报错情况

2.10运行时间控制: 最长99 小时59 分59 秒；采用连续和定制式脉冲模式

2.11控制系统：微处理器控制系统

2.12 自动性能：电动腔盖锁扣，让轻松关闭和锁定离心机腔盖

2.13可选配转子数量: 18个

三、配置

3.1 台式高速冷冻离心机主机一台

3.2 角转头一个，容量≥8×50ml（转速≥13000rpm，离心力≥23000xg）

3.3 15ml适配器≥4个

11.生物显微镜（荧光）

1．用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。

2．主要技术指标

2.1  生物显微镜

▲2.1.1  光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。（投标文件中提供证明材料）

2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构。载物台XY 移动可锁定。

2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

▲2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 。

▲2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。

2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

▲2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）；10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）；20X（N.A.≥0.4 W.D≥1.2mm）；40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）；100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）；（投标文件中提供证明材料）

2.1.9  荧光照明器： LED光源， UV、B、G三个激发块

2.1.10 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

2.2成像系统及软件工作平台

2.2.1相机像素≥1200万

▲2.2.2相机支持USB和WIFI连接（投标文件中提供证明材料）

2.2.3.芯片大小：≥1/2.3英寸

2.2.4像素大小：≥1.55微米 x 1.55微米

2.2.5曝光时间：最小值≤10微秒;最大值≥333毫秒

2.2.6软件工作平台：12代i5以上处理器，内存≥16GB，固态硬盘≥1TB，4K高清IPS屏≥27英寸，USB3.0高速传输接口≥2个。

3、配置清单

3.1 CX43主机1台

3.2 平场消色差物镜4X,10X,20X,40X,100X各1个

3.3荧光附件1套

3.4成像系统1套

3.5软件工作平台1套

12.生物显微镜（普通）

1.用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。

2.主要技术指标

2.1  生物显微镜

▲2.1.1  光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。（投标文件中提供证明材料）

▲2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构。载物台XY 移动可锁定。

2.1.3  调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )，可以进行张力调节；有粗调限位， 避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度: 2.5 μm。

▲2.1.4  聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（ 油浸时）；通用7 孔位聚光镜，分别是 BF (4-100X), 2X, DF, Ph1, Ph2, Ph3, FL；具有聚光镜孔位锁 。（投标文件中提供证明材料）

▲2.1.5  照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

2.1.6  三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；分光：50/50固定。

2.1.7  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式5孔物镜转盘，便于放置标本。

▲2.1.8  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥18.5mm）；10X（N.A.≥0.25 W.D≥10.6mm）；20X（N.A.≥0.4 W.D≥1.2mm）；40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）；100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.15mm）。（投标文件中提供证明材料）

2.1.9  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3．配置清单

3.1 CX43主机1台

3.2 平场消色差物镜4X 1个，平场消色差相差物镜10X,20X,40X,100X各1个

3.3 目镜2个

附件12   标项十二设备技术参数

1.原子荧光光度计

一．适用于样品中As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd、Ge、Zn、Au等12种元素的痕量分析。

二.工作条件及功耗

温度：15～35℃，相对湿度：＜80％

220±22V，50±0.5Hz，300W。

三.技术指标

1.检出限：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn: <0.01µg/L；

Hg、Cd: <0.001µg/L；

Ge: <0.05µg/L；

Zn: <1.0µg/L；

Au: <3.0µg/L。

2. 重复性：＜0.5%。

3.线性范围：＞103。

4.漂移：＜1%。

5.噪声：＜1%。

6.道间干扰：＜±1%。

四．仪器特点

1. 三通道三灯位短焦距无色散双光束光路系统，实现三个元素的同时测量，进一步提高了分析效率；

▲2.采用短焦距设计，元素灯和检测器采用平面光路设计，入射光轴和检测光轴位于同一平面（投标文件中提供相关证明文件）；

3.将注射泵的高精度采样和蠕动泵的低运行成本相结合的新一代高度自动化智能化进样系统，“注射泵”和“蠕动泵”两种分析模式全自动切换与兼容，满足不同的分析需求，不使用注射泵进还原剂，避免还原剂结晶造成的漏液现象；

4.40～60℃恒温加热的存样环精确控温系统，进一步缩短高污染应用场景下的清洗时间，提高分析效率。

5.高度集成化设计的独立三通道(载气、屏蔽气、辅助气)数字化高精度电子(质量)流量气路系统，氢气数字化电子(质量)流量气路系统，大幅降低还原剂的消耗配备高精度数字化压力监控系统；

▲6.三级水冷式气液分离系统，强化三级除湿效果，自动抑制泡沫，自动形成水封，无需额外动力自动排除废液，无泵管损耗（投标文件中提供相关证明文件）。

7.直插式免调节空心阴极灯，免工具3秒极速安装，自动对准光路，无需调节, 针对不易点燃的老化汞灯,自动识别免调汞灯是否安装，自动判断是否点亮，智能化自动激发。

▲8. 运用传感器装置，实时监测汞灯光源能量，进行实时校准与动态调节，解决汞灯漂移问题（投标文件中提供实物图证明文件）。

9.具备汞灯光源“恒能量”自动控制模式，精确量化并自动调节汞灯能量，确保汞灯光源能量的长期一致性。

▲10.原子化系统采用百万次免维护高可靠性智能点火技术，不使用点火炉丝，彻底解决了点火炉丝易断、寿命短、故障率高的问题（投标文件中提供相关证明文件）。

11.原子化器控温技术：高精度自适应比例积分微分(PID)控温算法，原子化器温度在50～450℃之间连续可调；温度控制精度：±0.5℃。

12.原子化器高度免调节，免维护。

▲13.采用高清摄像头和辅助照明系统的原子化室可视化系统，通过软件界面实时显示原子化室内的工作状态（投标文件中提供相关证明文件）。

14.高灵敏日盲光电倍增管R7154，Cs－Te型，响应波长范围160～320nm。

15.全方位智能化监测系统

(1) 存样环温度；

(2) 蠕动泵转速；

(3) 工作气压力；

(4) 工作气流量；

(5) 氢气压力；

(6) 氢气流量；

(7) 氢气泄漏；

(8) 原子化室可视化；

(9) 原子化器温度监测；

(10) 点火电流监测；

(11) 大气压监测。

16.通讯接口：WIFI/LAN/RS232任选，可升级为USB通讯或蓝牙无线通讯。

17.软件实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线,自动稀释和超限自动标记；

18.测量完成后自动关闭气源，自动进入休眠状态，自动保存数据，自动关闭计算机；

19.全面满足GLP、GMP、GCP、21CFR Part11数据完整性和审计追踪-电子签名的规范要求；

20.支持条码扫描枪识别并输入，兼容主流一维及二维条码，提高样品信息的输入效率。

21.具有专家系统：各元素的物理参数，标准溶液的配制19，样品预处理、干扰消除及推荐最佳仪器条件和优选方法等

22.自动进样器：配置单个样品盘不少于260位极坐标圆盘自动进样器。

23.进样针：TEFLON包裹的一体式碳纤维支撑进样针，可靠性高，记忆效应小。

24.载流槽结构分为独立的载流位、清洗位和废液位，三者之间相互隔离，杜绝交叉污染。

25.进样器具备载流在线外部键盘自动补充，流量调节档位不少于5档，泵动作状态在自动进样器上直观可视（投标文件中提供相关证明文件）。

26. 配备废液收集桶，具备活性炭吸附装置，带液位报警功能，保护实验室环境，有利于人体健康。

27.可升级智能化电源自动匹配系统，在不影响整机系统的运行的前提下，实现给仪器供电的双路交流电源之间的全自动无感切换，无需人工介入，切换时间＜8ms，同时具备防反接保护、过载保护、隔离保护等功能，支持APP远程关断每一个独立的插座接口，支持环境温度趋势变化火灾监测报警并自动关断电源。

五 其他培训要求

提供4名免费培训名额，包含差旅、食宿。

六．配置信息

1	三通道原子荧光光度计主机  	1台

2	单盘260位及以上自动进样器	1台

3	注射泵和蠕动泵两用系统    	1套

4	As、Hg、Se免调灯	        各1支

5	仪器使用说明书              1套

6	仪器操作软件             	1套

7	专用工具                 	1套

8	标准备品备件             	1套

9	无线网卡                 	1个

10	高清摄像头               	1个

11	免维护点火装置           	1套

12	废液收集器（带液位报警、活性炭吸附装置）	1套

13	电脑                     	1台

14	打印机                   	1台

2.连续流动分析仪

一、▲品牌:原装全进口

二、主要技术参数、功能和配置要求：

2.1用途：用于水质样品中挥发酚、总氰/游离氰化物、阴离子表面活性剂、氨氮、六价铬、硫化物等项目的全自动检测。

2.2主要技术参数

▲2.2.1仪器原理：采用气泡隔断连续流动分析的原理，可实现自动进样、前处理、分析、数据处理等；每个分析模块均具有独立的在线化学处理部件（如在线萃取、在线紫外消解、在线加热、在线蒸馏等）。（投标文件中提供管路中注入气泡后液体流动状态图证明材料）

2.2.2工作条件： 电源要求：220（±10％）VAC；50Hz 温度：5到40℃；湿度：≤90%

▲2.2.3分析通道反应主管路采用惰性玻璃，管径≤1mm，易于维护，不用更换，还可以减少试剂和样品进样量，加快反应速度，提高检测样品效率。

2.2.4、全自动双针随机取样器：取样器大于100个样品位，可以单针取样，也可以双针取样，取样器自带防尘避光罩，通过电压转换器提供15V直流电源，安全可靠。（投标文件中提供电压转换器图片证明材料）

▲2.2.5高精度蠕动泵：配备≥2台高精度蠕动泵，泵管位数不小于44位，能够同时容纳5个化学模块检测时所用到的试剂和空气管路。为了保持空气注入和试剂同步，消除空气泵和空气阀带来的脉冲干扰，空气注入和试剂均同步通过蠕动泵进行。（投标文件中提供蠕动泵甭管位数证明材料）

2.2.6分析模块采用油浴加热，内置数字式温度控制系统，油浴加热温度实时在液晶触摸屏显示，控制温度范围：室温—160℃，精度±0.1℃。

2.2.7双光束高精度分光检测器：每个通道配1台高精度检测器，共4台；检测器光源采用热插拔LED灯做光源，主机面板集成LED灯电源插口，无需关机和拆卸机器即可完成光源更换；

2.2.8集成式在线蒸馏器：挥发酚、氰化物分析通道各配1套集成式在线蒸馏器；蒸馏器集成在化学反应模块上，不可采用外置式或外挂式蒸馏器，减少管路长度，缩短检测时间，提升检测速度。

2.2.9试剂柜:每个分析通道主机安装调试试剂柜1套,4个分析通道共4套,试剂柜采用透明窗口设计,可随时观察试剂瓶中试剂余量。（投标文件中提供主机集成试剂柜证明材料）

2.2.10大屏幕液晶触摸操作屏：每个分析通道主机自带大屏幕液晶触摸操作屏1套，4个分析通道共计4套，液晶触摸操作屏内置Windows CE 操作系统，可直接对分析通道进行控制。

2.2.11 化学分析模块检测要求。

2.2.11.1挥发酚项目分析：方法原理：四氨基安替比林分光光度法，检测范围：0.5– 300 ug/L: 检出限：0.001mg/L（含在线蒸馏器（非膜分离）、加热池、流通池）。

2.2.11.2总氰/游离氰化物项目分析：方法原理：异烟酸巴比妥酸分光光度法，检测范围：0.5– 500 μg/L, 检出限：0.001mg/L（含在线蒸馏器（非膜分离）、两个加热池、流通池）。

▲2.2.11.3阴离子洗涤剂项目分析：方法原理：二次萃取亚甲基蓝分光光度法；检测范围0.01-2mg/L，检出限：0.01mg/L（含在线双萃取（（非膜分离）、低温恒温夹套、流通池）。（投标文件中提供在线双萃取及低温恒温夹套证明材料）

2.2.11.4氨氮项目分析：方法原理：水杨酸盐法；测量范围： 0-30mg/L(以N计)，检出限：≤0.01mg/L（以N计）。

2.2.11.5六价铬项目分析方法原理：采用二苯卡巴肼法；测量范围：0-2mg/L, 检出限：0.001mg/L。

2.2.12工作站及软件。

2.2.12.1采用中英文控制软件，直接在WINDOWS下操作，分析数据可输入到实验室信息管理系统，提供中英文操作手册、应用手册。

▲2.2.12.2仪器采用双系统设计，每个分析通道主机自带液晶触摸屏和控制软件，液晶触摸屏可适时显示样品吸光度图谱，无需连接外接电脑软件，就可以实现仪器各参数的设置和进行正常分析。（投标文件中提供每个通道主机自带液晶触摸屏及操作系统证明材料）

2.2.13提供仪器正常使用四年期的耗材，配备仪器操作和日常维护的专用工具1套（包含在本次报价中）；

三、主要配置：

3.1四通道连续流动分析仪主机一套。

3.2 双针随机取样器1台

3.3高精度数字检测器4台

3.4高精度蠕动泵≥2台

3.5 挥发酚测定模块1套

3.6 氰化物测定模板1套

3.7 阴离子洗涤剂测定模块1套

3.8 氨氮/六价铬多功能测定模块1套（用于检测氨氮/六价铬，含加热池、流通池）

3.9 原厂辅助冷却循环水装置2台

3.10 数据处理及图文输出设备1套

3.11 仪器操作软件及中文说明书各1套

3.12超静音空压机1台

3.14 满足仪器使用四年期耗材1套

四、其他售后服务

4.1 所交付的设备符合生产厂家技术要求及出厂标准，其中设备及配件均为进口。

五、其他培训要求

5.1提供原厂培训名额，不少于4人/3天，所有费用全免（含差旅费、食宿费用）。

- 三、商务要求

| ★1、质量保证期 | 标项; 序号; 设备名称; 质保期. 一; 1; 气相色谱-质谱-质谱联用仪; 2年. 2; 吹扫捕集装置; 1年. 3; 热解析仪; 1年. 4; 气相色谱仪; 1年. 5; 自动顶空进样器; 1年. 二; 1; 全自动HIV-1病毒载量仪; 2年. 2; 蛋白印迹仪; 2年. 3; 全自动酶免工作站; 2年. 三; 1; 离心机（普通）; 1年. 2; 离心机（迷你）; 1年. 3; 多道移液器; 1年. 4; 微生物过滤检测系统; 1年. 5; 磁力搅拌恒温循环器; 1年. 6; 全自动染色仪; 1年. 7; 金属浴; 1年. 8; 电磁炉; 1年. 9; 电泳仪; 1年. 10; 移液枪（0.5-10ul）; 1年. 11; 移液枪（10-100ul）; 1年. 12; 移液枪（20-200ul）; 1年. 13; 移液枪（100-1000ul）; 1年. 14; 移液枪（1-5mL）; 1年. 15; 移液枪（1-10mL）; 1年. 四; 1; 干热灭菌器; 2年. 2; PCR扩增仪; 1年. 3; 压力蒸汽灭菌器（生物安全型）; 1年. 4; 压力蒸汽灭菌器（非生物安全型）; 1年. 5; 紫外灯箱; 1年. 6; 振荡器; 1年. 7; 过氧化氢消毒器; 2年. 8; 程控定量封口机; 2年. 9; 培养箱（恒温落地）; 2年. 10; 培养箱（恒温）; 2年. 11; 培养箱（生化）; 2年. 12; 培养箱（霉菌落地）; 2年. 13; 恒温干燥箱; 2年. 14; 恒温水浴箱; 2年. 15; 红外线接种环灭菌器; 2年. 16; 显微扫描仪; 2年. 五; 1; 离子色谱仪; 3年. 2; 高效液相色谱仪; 2年. 六; 1; 测汞仪; 3 年. 2; 全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪; 1年. 3; 标准系列自动配制; 3年. 七; 1; 低温冰箱(-80℃); 5年. 2; 低温冰箱(-40℃); 5年. 3; 低温冰箱大容积(-20℃); 5年. 4; 低温冰箱小容积(-20℃); 5年. 5; 医用冷藏箱（小容积）; 5年. 6; 医用冷藏箱（大容积）; 5年. 7; 医用双门冰箱; 5年. 8; 医用冷藏冷冻冰箱; 5年. 9; 卧式低温保存箱; 5年. 10; 立式低温保存箱; 5年. 11; 液氨罐; 3年. 12; 生物安全柜; 1年. 13; 厌氧培养装置; 3年. 八; 1; 旋光测定仪; 2年. 2; 智能水蒸气蒸馏仪; 2年. 3; 氧化还原电位分析仪; 2年. 4; 散射式浊度仪; 2年. 5; 超声波清洗器; 2年. 6; 电导率测定仪; 2年. 7; 低本底αB测量仪; 2年. 8; 样品粉碎机; 2年. 九; 1; 微波消解器; 2年. 2; 全自动固相萃取仪; 2年. 3; 吹氮浓缩装置; 2年. 十; 1; CO2诱蚊灯（国产）; 2年. 2; CO2诱蚊灯（进口）; 2年. 3; 恒温恒湿标本保存柜(蚊蝇类); 2年. 4; 恒温恒湿标本保存柜(啮齿类); 2年. 5; 定量采样机器人; 2年. 6; 氡检测仪; 2年. 7; 个体噪声计; 2年. 8; 突发事件有毒有害气体检测箱; 2年. 9; 激光颗粒物检测仪; 2年. 10; 一氧化碳检测仪; 2年. 11; 个体空气采样器; 2年. 12; ATP荧光检测仪; 2年. 13; 大流量采样器(防爆，5-25L/min)防爆单气路; 2年. 14; 环境级x，r辐射剂量（率）; 2年. 15; 个人剂量报警仪; 2年. 16; 研究级体视显微镜（生物解剖镜）; 2年. 十一; 1; 纯水处理器; 1年. 2; 紫外/可见分光光度计; 1年. 3; 旋转蒸发仪; 2年. 4; 电子天平(万分之一); 1年. 5; 电子天平(千分之一); 1年. 6; 电子天平(百分之一); 1年. 7; 高温炉(或马弗炉); 1年. 8; pH/离子选择电极测定仪; 1年. 9; 低温高速离心机（落地式）; 1年. 10; 低温高速离心机（台式）; 1年. 11; 生物显微镜（荧光）; 1年. 12; 生物显微镜（普通）; 1年. 十二; 1; 原子荧光分光光度计; 5年. 2; 连续流动注射分析仪; 5年. 自交货最终验收合格之日起计。 注：若整机产品更换，更换后的产品的质量保证期自交货最终验收合格之日起重新计算。 |
| --- | --- |
| ★2、交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订后，供应商在接到采购人供货安装指令后30日历天内完成全部货物的供货、安装与调试任务。 2、交货地点：采购人指定地点。 |
| ★3、付款条件 | 1、合同生效后7个工作日内，采购人支付合同价的40%； 2、全部货物送达采购人指定地点并最终验收合格后，收到发票的7个工作日内采购人支付剩余款项。 备注：每次付款前由中标供应商按规定开具等额的合法有效发票，如中标供应商逾期提供发票或者提供的发票不合规，采购人的付款时间相应顺延。 3、如中标货物为进口产品的，支付剩余款项前还须提供产品报关单等资料。 |
| ▲4、售后服务要求 | - 1、响应时间：供应商收到通知后，应在2小时内响应，如有需要24小时内派维修人员到达用户现场免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 - 2、免费提供设备使用手册、培训教材、应用资料等（如有）。 3、如设备涉及到数据库、软件等功能，承诺终身免费升级到最新版本。 4、各设备的其他售后服务要求具体详见本部分“二、设备技术参数”。（如有） |
| ▲5、培训 | - 1、在采购人指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对采购人操作人员进行培训，培训具体内容、时间、场地须满足采购人需求。 - 2、各设备的其他培训要求具体详见本部分“二、设备技术参数”。（如有） |
| ★6、其他 | - 如所投设备为进口产品，须承诺中标后提供进口产品代理证明或制造商出具的授权书。 |

# 第三部分  投标资料表

本部分关于本次招标项目的具体要求是对 “供应商须知”和“合同格式”的相关条款的补充和修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人名称：宁波市镇海区卫生健康局 地 址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号 邮 编：315200 电 话：0574-86258856 联 系 人：沈贤东 |
|  | 采购代理机构名称：宁波欣达建设项目管理有限公司 地 址：宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼 邮 编：315100 电 话：0574-88353561，15728003433 电子邮件：783760392@qq.com 联 系 人：於苏妙、郑梦燕、王宇、屠世侠 |
|  | 项目名称：镇海区公共卫生服务中心实验室第二批医疗设备采购 |
| 3.1 | 招标范围：详见采购文件第二部分“招标项目需求”。 |
| ★4.1 | 合格供应商的资格要求（本项目采用资格后审）： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 4.2 | 允许采购进口产品：详见采购文件 “第二部分 招标项目需求”。 |
|  | 本项目不同意分包。 |
| 8.1 | 现场考察：不组织。 答疑会：不组织。 |
| ★9.1 | 投标文件组成： 1.商务技术文件，含： (1)投标函； (2)单位负责人授权书或单位负责人身份证明； (3)投标单位情况一览表； (4)技术条款偏离表； (5)商务条款偏离表； (6)第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）； 以上条款请按本采购文件第七部分“附件（投标文件格式）”编制。 2.资格证明文件，含： (1)资格条件自查表； (2)关于资格的承诺函； (3)有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件或复印件加盖公章。 (4)提供“其他资格要求需提供的声明函” 3．报价文件，含： (1)开标一览表； (2)供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）； (3)中小企业声明函（如有）[提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)，格式见附件或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]； 供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。 |
| ★10.1 | - 1、投标总价应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 2、供应商须提供保证货物在最终验收合格后质保期内正常使用所必需的辅助材料、人员服务费用和检查、维护、保养等费用，其价格含在总价中。 3、供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 4、投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 |
| ★10.5 | 1、本项目采用最高投标限价，超过标项最高限价和综合单价最高限价（详见第二部分 招标项目需求）的投标将被判定为无效投标。 2、本项目最高限价为：标项一：3493334元；标项二：1662667元；标项三：380257元；标项四：1139862元；标项五：1187667元；标项六：996000 元；标项七：1592024元；标项八：527059元；标项九：830500元；标项十：912221元；标项十一：1809000元；标项十二：909333元。 |
| 11.1 | 投标文件数量要求：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ★（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定，用于异常情况处理。 |
| 12.1 | 投标有效期： 90日历日。 |
| 13.1 | 投标保证金金额：无 |
| 17.4 | 是否提供样品：□是，“具有详见第二部分 招标项目需求”；☑否。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2024年10月30日09点00分（北京时间）。 |
| 23.6.5 | - 核心产品：¨无 þ有 - 产品名称： 标项一：气相色谱-质谱-质谱联用仪、吹扫捕集装置、热解析仪、气相色谱仪、自动顶空进样器 标项二：全自动HIV-1病毒载量仪、蛋白印迹仪、全自动酶免工作站 标项三：离心机（普通）、离心机（迷你）、多道移液器、微生物过滤检测系统、磁力搅拌恒温循环器、全自动染色仪、金属浴、电磁炉、电泳仪、移液枪（0.5-10ul）、移液枪（10-100ul）、移液枪（20-200ul）、移液枪（100-1000ul）、移液枪（1-5mL）、移液枪（1-10mL） 标项四：干热灭菌器、PCR扩增仪、压力蒸汽灭菌器（生物安全型）、压力蒸汽灭菌器（非生物安全型）、紫外灯箱、振荡器、过氧化氢消毒器、程控定量封口机、培养箱（恒温落地）、培养箱（恒温）、培养箱（生化）、培养箱（霉菌落地）、恒温干燥箱、恒温水浴箱、红外线接种环灭菌器、显微扫描仪、 标项五：离子色谱仪、高效液相色谱仪 标项六：测汞仪、全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪、标准系列自动配制 标项七：低温冰箱(-80℃)、低温冰箱(-40℃)、低温冰箱大容积(-20℃)、低温冰箱小容积(-20℃)、医用冷藏箱（小容积）、医用冷藏箱（大容积）、医用双门冰箱、医用冷藏冷冻冰箱、卧式低温保存箱、立式低温保存箱、液氨罐、生物安全柜、厌氧培养装置 标项八：旋光测定仪、智能水蒸气蒸馏仪、氧化还原电位分析仪、散射式浊度仪、超声波清洗器、电导率测定仪、低本底αB测量仪、样品粉碎机 标项九：微波消解器、全自动固相萃取仪、吹氮浓缩装置 标项十：CO2诱蚊灯（国产）、CO2诱蚊灯（进口）、恒温恒湿标本保存柜(蚊蝇类)、恒温恒湿标本保存柜(啮齿类)、定量采样机器人、氡检测仪、个体噪声计、突发事件有毒有害气体检测箱、激光颗粒物检测仪、一氧化碳检测仪、个体空气采样器、ATP荧光检测仪、大流量采样器(防爆，5-25L/min)防爆单气路、环境级x，r辐射剂量（率）、个人剂量报警仪、研究级体视显微镜（生物解剖镜） 标项十一：纯水处理器、紫外/可见分光光度计、旋转蒸发仪、电子天平(万分之一)、电子天平(千分之一)、电子天平(百分之一)、高温炉(或马弗炉)、pH/离子选择电极测定仪、 低温高速离心机（落地式）、低温高速离心机（台式）、生物显微镜（荧光）、生物显微镜（普通） 标项十二：原子荧光分光光度计、连续流动注射分析仪 |
| ★28.1 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同金额的1%； 履约保证金提交时间：合同签订后7天内缴纳。 履约保证金形式：以支票、银行转账或银行保函、保险保函等非现金方式。 履约保证金退还时间：合同履约期限满扣除乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款5个工作日内无息退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 |
| 30.1 | - 1.采购代理服务费用收取标准：本项目采购代理服务费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的货物费率下浮20%，以各标项中标金额为计费基数，各标项按费率差额定律累进分别计取。 收取中标服务费标准（分档累计） 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. - 2.各标项中标人分包负责承担各标项中标服务费，并应在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内向采购代理机构支付中标服务费。 3.中标服务费只收电汇款。 4.中标服务费收款账户信息： 开户银行：上海浦东发展银行宁波东部新城支行； 户名：宁波欣达建设项目管理有限公司； 账号：94160154740001955。 |
| 31 | 发布本项目招标公告、中标公示的媒体： 浙江政府采购网https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/ 宁波政府采购网www.nbzfcg.cn 宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home |

# 第四部分  供应商须知

- A  总则

- 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1  “采购人”、“采购代理机构”和“项目名称”：见“投标资料表”。

2.2  “供应商（投标人）”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

2.3  “产品”系指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4  “服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5  “项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的货物或服务。

2.6  “书面形式”包括信函、传真、邮件等。

2.7  “★”系指实质性要求条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将导致投标无效。

3. 招标范围

3.1  招标范围：见“投标资料表”。

3.2  本项目不得转包。

4. 合格的供应商

4.1  合格的供应商应该是：

具有提供本次招标服务内容能力，具有合法营销资格，并独立于采购人和采购代理机构的中国境内企业、其他组织或者自然人。金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构可以投标，但需依法办理工商、税务和社保登记手续，并获得总机构授权或者能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录，在招标投标活动中无欺诈和腐败行为。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

4.2  符合本采购文件载明的对上述4.1条的例外的规定或对供应商资格的其他补充要求：详见招标公告。

5. 供应商代表

5.1  供应商代表须持有“单位负责人授权书”。单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人（下同）。

5.2  若供应商代表是单位负责人的，则须提供单位负责人身份证明。

6. 投标费用

6.1  不论招标的结果如何，供应商自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

- B  采购文件

7. 采购文件的构成

7.1  采购文件共有七部分。内容如下：

第一部分  采购公告

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标资料表

第四部分  供应商须知

第五部分  评标办法

第六部分  采购合同样本

第七部分  附件（投标文件格式）

供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担。

8. 采购文件的澄清和修改

8.1  采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的在采购文件“投标资料表”中载明，或者在采购文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

8.2  若潜在供应商对采购文件有疑点，要求采购人澄清的，应以书面形式通知采购代理机构，要求澄清的截止时间同有效质疑的截止时间。

8.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.4  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

8.5  潜在供应商收到采购文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上供应商单位公章，以书面形式（纸质、传真或电子邮件形式）回复采购代理机构。

- C  投标文件

9. 投标文件的组成

9.1  投标文件组成在本采购文件“投标资料表”中做出规定。

9.2  组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

10. 投标报价

10.1  本次招标对投标报价组成的具体要求在采购文件“投标资料表”中做出规定。

10.2  供应商要按照采购文件中的“开标一览表”格式和内容完整填写投标总价及其他事项。

10.3  除非采购文件另有备选投标方案的规定，投标应该只有一个投标报价。

10.4  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，供应商不得以任何理由变更投标价格。若供应商在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。

10.5  本项目采用最高投标限价，超过最高限价的投标文件无效。

10.6  本项目的投标货币为人民币。

11. 投标文件的形式和效力

11.1  投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

11.2  电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

11.3  以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

11.4  投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.5  投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

12. 投标有效期

12.1  投标有效期在本采购文件“投标资料表”中做出规定。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

12.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人要求，采购代理机构可要求供应商延长投标有效期，这种要求的提出和供应商的答复都应以书面形式进行。

12.3  供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

13. 投标保证金（本项目无）

13.1  投标保证金金额在本采购文件“投标资料表”中做出规定。

13.2  投标保证金递交时间和形式在本采购文件“投标资料表”中做出规定。

13.3  供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

13.4  采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

13.5  采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

13.6  供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同；

（3）中标人不按采购文件要求提交履约保证金；

（4）供应商串通投标、提供虚假材料投标。

14. 投标文件的组成和份数

14.1  投标文件的组成：

投标文件组成在本采购文件“投标资料表”中做出规定。

组成投标文件的各项资料中本招标书有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含组成投标文件要求的内容。

14.2  投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：

service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

15. 投标文件的签署盖章

15.1  采购文件第七部分“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

- D  投标文件的递交

16. 投标文件的密封和标记

16.1  电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16.2  以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

16.3  电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：“电子备份投标文件”；

（2）项目编号：XDZB-2024-172  ；

（3）项目名称：镇海区公共卫生服务中心实验室第二批医疗设备采购；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：

（5）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：    。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

17. 投标递交

17.1  投标文件递交的具体要求：

（1）供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后按以下方式送达。

方式一：现场递交方式。在投标截止时间前将电子备份投标文件送至镇海区公共资源交易中心（镇海区骆驼街道金华南路55号三楼）开标厅，投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证开标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达。在投标截止时间前一天17时00分前供应商可以通过邮寄送达电子备份投标文件，送达地址宁波欣达建设项目管理有限公司（宁波市高新区星海南路8号涌金大厦6楼），联系方式：0574-88353561。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：783760392@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保投标文件的密封包装在邮寄过程中保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄造成投标文件密封破损而不符合采购文件对投标文件的密封要求或邮寄过程中导致投标文件未按时送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以采购代理机构工作人员实际签收时间为准。

注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定，用于异常情况处理。

17.2  供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

17.3  逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

17.4  是否提供样品：□是，“具有详见第二部分 招标项目需求”；☑否。

18. 投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

- E  开标

19. 开标

19.1  代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标。

19.2  电子投标开标及评审程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术文件得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

19.3  特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下列情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1  电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2  电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3  电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4  病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5  其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- F  评标和定标

20. 评标委员会及评标

20.1  受采购人的委托，采购代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等有关规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会由采购人代表和政府采购云平台随机抽取的技术、经济专家组成。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

20.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和法定的程序进行评标，并且只依据采购文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

20.3  评标委员会根据本须知的规定、采购文件的“评标标准”和“招标项目要求”中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21. 投标的澄清

21.1  评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

21.3  澄清文件应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。澄清文件将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

21.4  供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

22. 评标办法：评标采用综合评分法。本项目招标采用的评标方法载明在采购文件第五部分“评标办法”中。

23. 评标程序和原则

23.1  评标程序：遵循资格审查、符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标人（或中标候选人）的程序依次进行。

23.2  资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。详见采购文件第五部分“评标办法”。

23.3  符合性审查：评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。详见采购文件第五部分“评标办法”。

23.4  澄清有关问题：按第21条规定进行。

23.5  综合比较与评价：评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.5.1  商务评价：按照采购文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的商务评分分值。

23.5.2  技术评价：按照采购文件的要求和“评标标准”对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术评分分值。

23.5.3  综合评价：对经过商务评价、技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价，做出评标结果排序。

23.6  评标过程处理原则

23.6.1  投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）采购文件存在不合理条款或招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

23.6.2  投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件采购文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.6.3  评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.6.4  评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.6.5  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一标项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中应载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按上述规定处理。

23.6.6  有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6.7  供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不适用）；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

23.6.8  评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上）。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

23.6.9  评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

24. 推荐中标候选人

24.1  评标委员会按照采购文件第五部分“评标标准”推荐中标候选人。

25. 定标

25.1  确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

25.2  采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3  采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

- G  授予合同

26. 中标通知

26.1  在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

26.2  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

27. 签订合同

27.1  中标人应在采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人签订合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.2  除中标通知书外，采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件也均应作为合同附件。

27.3  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

28. 履约保证金

28.1  采购文件若有规定，在签订合同后，采购人按合同支付定金的同时，中标人应向采购人提供履约保证金。

28.2  若中标人不按上述第28.1条要求提供，采购代理机构和采购人有权不予退还其投标保证金（如有）并撤销其中标资格。在这种情况下，采购代理机构和采购人可按本须知第27.3条规定另选中标人。

29. 履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收符合相关政策法规和地方标准。

- H  采购代理机构服务费

30. 采购代理机构服务费

30.1  中标人应在中标结果公示结束后向采购代理机构支付采购代理机构服务费。

- Ⅰ  信息发布媒体

31. 有关发布项目招标公告、中标公示的媒体：

浙江政府采购网https：//zfcg.czt.zj.gov.cn/

宁波政府采购网www.nbzfcg.cn

宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home

- J  其他规定

32. 其他规定

32.1  自购买采购文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(采购文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

32.2  知识产权

32.2.1  供应商应保证提交的全部文件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密。供应商应保证，如果投标文件使用他人的知识产权或专有技术或商业秘密，供应商已获得了适当授权。供应商应进一步保证，采购人使用其成果不会侵犯他人的知识产权或专有技术或商业秘密，并应当使采购人免于因被指控侵犯上述权利产生的任何责任，若采购人使用其成果被指控侵犯上述权利，供应商应赔偿采购人由此而产生的费用和损失。

32.2.2  供应商中标后参与本项目研究的资料、成果等知识产权归采购人，有关的信息未经采购人同意不得向第三方泄露。

32.2.3  采购人在招商引资、产权转让的商业活动中，所使用本项目有关的任何成果，无需征得中标人同意，中标人应积极配合提供相关资料和成果；中标供应商有责任对涉及项目的重要信息进行保密；中标人如因为项目的开展需要向第三方提供资料,必须提前得到采购人批准。

33. 政府采购活动中有关中小企业的相关规定

33.1  中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

33.2  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3  中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

33.4  采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

33.5  对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

33.6  享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.7  执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

33.8  根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当在投标文件中提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见附件），并对声明的真实性负责,未能提供上述证明文件的不予认可。

33.9  执行财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，政府采购优先采购环境标志产品，本项目将对环境标志产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见 “评标标准”说明。

33.10  执行财政部、国家发展改革委员会《节能产品政府采购实施意见》，政府采购优先采购节能产品，本项目将对节能产品给予一定幅度的价格扣除或技术加分，具体见采购文件“评标标准”说明。

（允许进口产品的适用）33.11  进口产品采购需符合“财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）”第四、八、九、十、十一条的规定。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

34. 采购文件对供应商质疑的相关规定

34.1  供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购信息公告提出质疑的，应当在采购信息公告发布之日起7个工作日内提出。

（2）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（3）对采购过程提出质疑的，应当在采购文件接收、开标、评标工作、宣布评标结果等环节结束之日起7个工作日内提出。

（4）对采购结果提出质疑的，应当在采购结果公告期限届满或书面通知（书面通知可以采用电子邮件、传真方式）采购结果之日起7个工作日内提出，未按规定在发布采购结果公告同时书面通知采购结果的，以供应商实际知道采购结果之日起计算。

34.2  对采购信息公告内容提出质疑的，不限制质疑主体。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

34.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

34.4  供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

34.5  接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真、邮件的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真或邮件方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

34.6  采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

34.7  供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（本项目不适用）35. 联合体规定

35.1  两个及以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

35.2  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商认定资质等级。

35.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

35.4 联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

# 第五部分  评标办法

一、总则：

1．本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令），结合项目所在地有关政府采购的规定和项目的实际情况制定。本评标标准是对“供应商须知”相关条款的具体表述或补充，如有矛盾，应以本办法为准。

2．本项目评标采用综合评分法。

3．本次采购非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、评标组织

评标委员会：采购人和采购代理机构根据采购项目的内容和特点，按国家相关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和政府采购云平台随机抽取的技术、经济方面专家等人员组成。

三、评标程序

1．资格审查：由采购人或代理机构对供应商的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 资格条件审查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 | (1)资格条件自查表； (2)关于资格的承诺函； (3)有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件或复印件加盖公章； (4)提供“其他资格要求需提供的声明函”。 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 根据财库【2016】125号文要求，采购人或采购代理机构对供应商的信用记录进行查询并甄别： （1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：打印查询网页并与其他采购文件一并保存； （4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标处理。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
|  | 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 | /。 |
|  | 4. 本项目的特定资格要求：无。 4.1本项目不接受联合体投标。 | 是否为联合体 |
| 资格审查结论 |  |  |

2．符合性检查：评标委员会应当对符合资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第三部分“投标资料表”12.1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 单位负责人授权书或单位负责人身份证明。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“单位负责人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“单位负责人授权书”。 |
| 3 | 符合第四部分“供应商须知”第15条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个投标方案的。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 违反公平竞争的原则或恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为或损害采购人或者其他供应商的合法权益的； | 不得有所述情形。 |
| 7 | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的； | 不得有所述情形。 |
| 8 | 不允许出现与采购文件有重大偏离的投标文件。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； | 不得有所述情形。 |
| 10 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 11 | 本项目公开招标设有最高限价，标项一：3493334元；标项二：1662667元；标项三：380257元；标项四：1139862元；标项五：1187667元；标项六：996000 元；标项七：1592024元；标项八：527059元；标项九：830500元；标项十：912221元；标项十一：1809000元；标项十二：909333元。投标报价超出最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 12 | 投标文件报价出现前后不一致，经按采购文件规定修正后，供应商对修正后的报价不确认的； | 不得有所述情形。 |
| 13 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

3．比较与评价：评标委员会对资格审查、符合性审查合格的投标文件，依照本办法“七、评分标准”对投标文件做进一步评审、比较，判定其偏差性质和程度。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行打分。

4．最终得分及排序：评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对各投标文件分别打分汇总后计算平均分（小数点后保留两位数），供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。评标结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，采取随机抽签的方式确定排序。

5．确定中标人：采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

四、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

五、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照采购文件的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

六、其他投标无效的情形

1．未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2．投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3．未采用投标文件要求的报价形式报价的；

4．投标报价具有选择性；

5．评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供详细的报价核算、报价明细、报价说明等材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商应做好详细的报价核算、报价明细、报价说明等，有下列情形之一的，视为供应商不能证明其报价合理性：

A、评审委员会半数以上成员认为供应商的报价明显过低时，供应商未在半小时内向评审委员会提供详细的报价核算、报价明细、报价说明等材料的；

B、供应商虽然提供了详细的报价核算、报价明细、报价说明等材料，但评审委员会半数以上成员认为其证明材料依据不合理的；

6. 对于低于采购预算（或最高限价）50%的投标报价，供应商未在投标文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

7．两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取采购文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

8．采购文件规定的其他无效情形。

七、评分标准（兼评委打分表）（除“类似业绩”评分项外其余评分项均适用于所有标项）

| 评分标准 |  |  | 分值 | 评审 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 30分 | 评标基准价指满足采购文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10％（如有） 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 注：价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  | 30 | 客观 评审 |
| 技术 商务 部分 70分 | 技术评议 | 标注“▲”号的技术条款为重要技术条款，其他技术条款为普通技术条款。技术响应的偏离按以下进行：重要技术条款每负偏离1条扣2分；普通技术条款每负偏离1条扣1分。扣分超过26（含）的作无效标处理。 - 注：须在投标文件中提供技术参数中要求的相关证明资料扫描件或复印件加盖公章，未提供视为负偏离。 | 26 | 客观 评审 |
|  | 供货方案 | 根据供应商提供的供货方案（包含但不限于以下要点：供货进度方案、交货方式、包装方案、运输方案、供货实施步骤等）进行综合评议： 1）供货进度方案完全满足采购人需求，交货方式切合实际、合理可行，包装方案中货物包装箱体外标记清晰可辨、完好，运输方案合理、安全，供货实施步骤清晰，能提供有针对性的服务措施的得5分； 2）供货进度方案较好满足采购人需求，交货方式较为切合实际、合理可行，包装方案中货物包装箱体外标记较为清晰可辨、基本完好，运输方案较为合理、安全，供货实施步骤较为清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得3分； 3）供货进度方案基本满足采购人需求，交货方式可行性低，包装、运输方案简单，供货实施步骤模糊，无针对性措施，与本项目货物供应要求有差距的得1分； - 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 安装方案 | 根据供应商提供的安装方案（包含但不限于以下要点：安装方案、安装人员配置、调试要求、开箱测试方式等）进行综合评议： 1）安装方案得当，安装人员配置完全满足采购人需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，能确保货物正常安装的得5分； 2）安装方案及安装人员配置较好满足采购人需求，调试要求基本明确，开箱测试方式基本合理可行的得3分； 3）安装方案及安装人员配置基本满足采购人需求，但调试要求不够明确、开箱测试方式不够可行的得1分； - 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 应急保障方案 | 根据供应商提供的应急保障方案（包含但不限于以下要点：产品存货、响应能力等）进行综合评议： - 1）应急保障方案完整详细，出现紧急情况响应及时，产品存货充足，及时应对突发应急情况的得5分； 2）应急保障方案较为完整详细，出现紧急情况响应较为及时，产品存货基本可以应对突发应急情况的得3分； 3）应急保障方案较为简单，出现紧急情况响应不够及时，产品存货不可以及时应对突发应急情况的得1分； - 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 售后服务承诺 | 根据供应商提供的售后服务承诺（包含但不限于以下要点：服务方式、服务响应时间、技术支持、服务体系、退换货品承诺等）进行综合评议： 1）各项服务承诺完全满足采购人需求，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分； 2）各项服务承诺基本满足采购人需求，但承诺及保障只能基本符合货物实际使用情况，基本满足使用要求的得3分； 3）各项服务承诺不能满足采购人需求，承诺及保障欠符合货物实际使用情况，不够满足使用要求的得1分； - 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 培训方案 | 根据供应商提供的培训方案（包含但不限于以下要点：培训时间安排、培训内容、培训师资力量、培训次数、培训场地安排等）进行综合评议： 1）人员培训方案完全满足采购人需求，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得5分； 2）人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得3分； 3）人员培训方案不够满足采购人需求，培训内容缺少针对性内容的得1分； 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 质保期方案 | 根据供应商提供的质保期方案（包含但不限于以下要点：质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置等）进行综合评议： 1）质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，服务目标明确清晰的得5分； 2）方案内容较好满足采购人需求，不影响服务质量，运作流程设计较为合理，有一定针对性的得3分； 3）方案内容基本满足采购人需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得1分； 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 服务人员方案 | 根据供应商提供的服务人员方案（包含但不限于以下要点：售后服务机构技术服务人员的人员资质证书、人员数量等）进行综合评议： 1）人员配置合理且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分； 2）人员配置基本合理及人员整体素质一般，基本能顺利完成售后任务的得3分； 3）人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得1分； 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 维修成本方案 | 根据供应商提供的维修成本方案（包含但不限于以下要点：出保后全保的价格、设备配件价格、维修（技术）服务费、维修完成时间、维修质量的保障等）进行综合评议： 1）维修成本方案与货物实际相结合，提供的出保后全保的价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修完成时间及时且能保障维修质量的得5分； 2）出保后全保的价格、设备配件价格及维修服务费基本合理，维修完成时间及时，维修质量不影响设备使用的得3分； 3）未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得1分； 4）完全不符或未提供不得分。 | 5 | 主观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项一） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（气相色谱-质谱-质谱联用仪、吹扫捕集装置、热解析仪、气相色谱仪、自动顶空进样器）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项二） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（全自动HIV-1病毒载量仪、蛋白印迹仪、全自动酶免工作站）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项三） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（全自动染色仪、多道移液器、微生物过滤检测系统、磁力搅拌恒温循环器、金属浴）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项四） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（显微扫描仪、压力蒸汽灭菌器（非生物安全型）、培养箱（恒温落地）、压力蒸汽灭菌器（生物安全型）、过氧化氢消毒器）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项五） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（离子色谱仪、高效液相色谱仪）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项六） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（测汞仪、全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪、标准系列自动配制）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项七） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（低温冰箱(-80℃)、医用双门冰箱、医用冷藏箱（大容积）、生物安全柜、厌氧培养装置）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项八） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（低本底αB测量仪、智能水蒸气蒸馏仪、旋光测定仪、氧化还原电位分析仪、样品粉碎机）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项九） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（微波消解器、全自动固相萃取仪、吹氮浓缩装置）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项十） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（研究级体视显微镜（生物解剖镜）、定量采样机器人、激光颗粒物检测仪、恒温恒湿标本保存柜(啮齿类)、恒温恒湿标本保存柜(蚊蝇类)）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项十一） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（低温高速离心机（落地式）、纯水处理器、低温高速离心机（台式）、电子天平(百分之一)、紫外/可见分光光度计）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 类似业绩（适用于标项十二） | 2021年1月1日(以合同签订日期为准）以来，提供所投产品（原子荧光分光光度计、连续流动注射分析仪）业绩合同的得3分，满分3分。供应商首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 注：1)投标文件中提供所投产品的业绩合同扫描件或复印件业绩数量不限，但须至少包含上述列明的产品。未提供或提供的产品不齐全的视为无效业绩。2)如供应商提供的设备为首台套产品《须包含上述产品》，须在投标文件中提供相应的证明材料未提供或提供产品不齐全的或无法证明的视为无效。 | 3 | 客观评审 |
|  | 政策加分 | 节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 | 客观 评审 |

注：表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

# 第六部分  采购合同样本

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                   项目标项     公开招标 的结果，签署本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 品牌

1.3 型号规格：

1.4 技术参数：

1.5 数量（单位）：

2. 合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：________________元（¥________元）；

2.2 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

3. 交付期及交货地点

3.1 交付期：

3.2 交货地点：

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同时，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供的货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在本合同第14.1条规定时间内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同时，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照下述约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

（1）政府采购合同及其变更、补充协议

（2）中标（成交）通知书

（3）投标（响应）文件

（4）采购文件

（5）有关技术文件，图纸

（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵合同约定的指定现场。

7.2 乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险费用由乙方承担。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）本合同质量保证期    年（自交货最终验收合格之日起计）。若整机产品更换，更换后的产品的质量保证期自交货最终验收合格之日起重新计算。

（2）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求并为未经使用的全新产品。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用质量保质期内具备合同约定的性能。货物最终交付验收合格后在质量保证期内，本保证保持有效。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（4）乙方收到通知后，应在      小时内响应，如有需要      小时内派维修人员到达用户现场免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第16.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

12. 合同价款支付

12.1 合同生效后7个工作日内，甲方支付合同价的40%；

12.2 全部货物送达甲方指定地点并最终验收合格后，收到发票的7个工作日内甲方支付剩余款项。

备注：每次付款前由乙方按规定开具等额的合法有效发票，如乙方逾期提供发票或者提供的发票不合规，甲方的付款时间相应顺延。

12.3、如本合同货物为进口产品的，支付剩余款项前乙方还须提供产品报关单等资料。

13. 履约保证金

13.1履约保证金金额：合同金额的1%；

13.2履约保证金提交时间：合同签订后7天内缴纳。

13.3履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

13.4履约保证金退还时间：合同履约期限满扣除乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款5个工作日内无息退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

- 调试和验收

14.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在5个工作日内验收。

14.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

14.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。质量检测报告作为最终验收的依据。

15. 售后服务

15.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同履约期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在甲方指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训，培训具体内容、时间、场地须满足甲方需求；

（5）依照法律、行政法规的规定约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

15.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

16. 违约责任

16.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

16.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方有权从货款中扣除逾期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费为逾期交货总额每日千分之六。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。如果乙方没有按照合同规定的时间提供相关服务，甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的金额为合同总值每日千分之六，逾期超过约定日期10个工作日不能提供合同约定的服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应在收到甲方的书面通知后立即退还甲方已经支付的货款，并应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

16.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担逾期付款总额每日万分之五的逾期付款利息。

16.4其他违约责任

16.4.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.4.2 乙方所交的货物品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 17. 合同变更、中止与终止

17.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

17.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

17.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

17.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

18. 合同分包

乙方不得将合同转包、分包给其他供应商。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

20. 解决争议的方法

20.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过下列（2）方式解决争议。

（1）仲裁：向宁波仲裁委员会申请仲裁；

（2）诉讼：可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市镇海区。

20.2 违约方承担守约方主张权利所产生的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等合理支出的费用。

21. 政府采购政策

21.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

21.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

22. 法律适用

22.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

22.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

23. 通知

23.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至以下约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

甲方：通讯地址：      ，联系人：      ，联系电话：      ，电子邮箱：      。

乙方：通讯地址：      ，联系人：      ，联系电话：      ，电子邮箱：      。

23.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

23.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

23.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同生效及其它

24.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名、盖单位章后生效。

24.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议报区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

24.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

24.4 本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

甲方：                                   乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

联系人：                                 联系人：

签订地点：                               签订日期：      年    月    日

# 第七部分  附件（投标文件格式）

## 商务技术文件

封面

_______________________________________________项目

投 标 文 件

项目编号：_______________

标项：______________

投标文件名称：           商务技术文件

供应商：                                             （公章）

日    期：                年                月              日

1．商务技术文件，含：

(1)投标函

(2)单位负责人授权书或单位负责人身份证明；

(3)投标单位情况一览表；

(4)技术条款偏离表；

(5)商务条款偏离表；

(6)第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）；

以上条款请按本采购文件第七部分“附件（投标文件格式）”编制。

### （一）投 标 函

致：    （采购人、采购代理机构）

我方确认收到贵方关于                 的采购文件（项目编号：        ），法定代表人（或《单位负责人授权书》中的授权代表）        作为我方代表，在此声明并同意：

1.愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

2.同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日历日内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方已详细审查并理解全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及进行询问、质疑、投诉的相关渠道、要求。我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。

4.我方同意提供采购人或采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5.我们理解采购人或采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

6.如果我方未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

7.我方证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

8.如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我方提供虚假材料，并同意做相应处理。

9.如我方中标，承诺按照采购文件规定的金额、时间和方式支付采购代理服务费。因我方违约致使采购代理机构采取诉讼或仲裁等方式实现债权，为此支付的律师费、差旅费、执行费、评估费及其他实现债权的一切费用由我方承担。

10.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：                           邮编：                电话：

传真：                           电子邮箱：

供应商： 填写全称并加盖公章

单位负责人或授权代表（签字或印章）：

日  期：

### （二）单位负责人授权书

（单位负责人来投标的，此表不用）

致 （采购代理机构）               ：

（供应商全称）      单位负责人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）           为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （项目编号） (项目名称)     项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

单位负责人（签字或印章）：

供应商单位（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：单位负责人及被授权人身份证扫描件或复印件

单位负责人身份证明

（单位负责人不来投标的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    ＿日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

供应商：                                （公章）

年       月        日

附单位负责人身份证扫描件或复印件（正反面）：

### （三）投标单位情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

日期：

### （四）技术条款偏离表

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况（无偏离或正偏离或负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

- 1、本技术条款偏离表应按采购文件《采购文件第二部分“招标项目需求”中“附件 设备技术参数”的条款进行填写，如有正偏离或负偏离条款，请在此表中应答并说明。并在此偏离表下声明：除此表所列偏离条款外，供应商全部无偏离响应采购文件的技术服务条款。

2、若完全响应本采购文件的采购需求技术服务条款，供应商仍须递交技术条款偏离表空白表格，并在表格下方声明：完全响应采购文件的技术服务条款。

3、此表后须附技术参数中要求提供相关证明资料扫描件或复印件加盖公章（如有）。

4、设备技术参数中带“★”标记的条款为实质性要求，未满足作否决投标处理。

5、未提供本表的将被视为无效标。

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （五）商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件的商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况（无偏离或正偏离或负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、本商务条款偏离表应按采购文件《采购文件第二部分“招标项目需求”中“二、商务要求”》的条款进行填写，如有正偏离或负偏离条款，请在此表中应答并说明，并在此偏离表下声明：除此表所列偏离条款外，供应商全部无偏离响应采购文件的商务条款。

2、若完全响应本采购文件的采购需求商务条款，供应商仍须递交商务条款偏离表空白表格，并在表格下方声明：完全响应采购文件的商务条款。

3、商务要求中带“★”标记的条款为实质性要求，未满足作否决投标处理。

4、未提供本表的将被视为无效标。

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （六）第五部分“评标办法”中“评分标准”要求提供的资料（如有需提供）

1.1拟派本项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书 | 拟担任何种专业岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附人员身份证、工作履历、相关证书（如有）以及近3个月任意1个月供应商为其缴纳的社保记录证明材料扫描件或复印件等并加盖公章。

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

1.2业绩一览表

- 项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 采购人 及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附合同扫描件或复印件并加盖公章。

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

## 资格证明文件

封面

________________________________________  ________项目

投 标 文 件

项目编号：______________   _

标项：______________

投标文件名称：           资格证明文件

供应商：                                             （公章）

日    期：               年                月              日

2.资格证明文件，含：

(1)资格条件自查表；

(2)关于资格的承诺函；

(3)有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件或复印件加盖公章；

(4) 提供“其他资格要求需提供的声明函”

### （一）资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.1提供关于资格的承诺函 |  | 第（ ）页 |
|  | 1.2 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件或复印件加盖公章； |  | 第（ ）页 |
|  | 1.3提供“其他资格要求需提供的声明函”。 |  | 第（ ）页 |
|  | 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.本项目的特定资格要求：无。 4.1本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：

1.供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

### （二）关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（公章）：

日            期：

### （三）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

（扫描件或复印件并加盖公章）

### （四）其他资格要求需提供的声明函

致：采购人

我单位承诺：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我单位未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此承诺。

供应商（公章）：

日期：

## 报价文件

封面

________________________________________  ________项目

投 标 文 件

项目编号：______________   _

标项：______________

投标文件名称：           报价文件

供应商：                                             （盖公章）

日    期：                年                月              日

3.报价文件，含：

(1)开标一览表；

(2)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

(3)中小企业声明函（如有）[提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位无需提供本函)，格式见附件或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]

### （一）开标一览表（适用于标项一）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 气相色谱-质谱-质谱联用仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 吹扫捕集装置 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 热解析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 气相色谱仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 自动顶空进样器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项二）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 全自动HIV-1病毒载量仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 蛋白印迹仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 全自动酶免工作站 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项三）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 离心机（普通） |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 离心机（迷你） |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 多道移液器 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 微生物过滤检测系统 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 磁力搅拌恒温循环器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 全自动染色仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 金属浴 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 电磁炉 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 电泳仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 移液枪（0.5-10ul） |  |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 移液枪（10-100ul） |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 移液枪（20-200ul） |  |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 移液枪（100-1000ul） |  |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 移液枪（1-5mL） |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 移液枪（1-10mL） |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项四）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 干热灭菌器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| PCR扩增仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 压力蒸汽灭菌器（生物安全型） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 压力蒸汽灭菌器（非生物安全型） |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 紫外灯箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 振荡器 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 过氧化氢消毒器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 程控定量封口机 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 培养箱（恒温落地） |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 培养箱（恒温） |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 培养箱（生化） |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 培养箱（霉菌落地） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 恒温干燥箱 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 恒温水浴箱 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 红外线接种环灭菌器 |  |  |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 显微扫描仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项五）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 离子色谱仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 高效液相色谱仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项六）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 测汞仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 标准系列自动配制 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项七）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 低温冰箱(-80℃) |  |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 低温冰箱(-40℃) |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 低温冰箱大容积(-20℃) |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 低温冰箱小容积(-20℃) |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 医用冷藏箱（小容积） |  |  |  |  | 台 | 21 |  |  |
| 医用冷藏箱（大容积） |  |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 医用双门冰箱 |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 医用冷藏冷冻冰箱 |  |  |  |  | 台 | 8 |  |  |
| 卧式低温保存箱 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 立式低温保存箱 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 液氨罐 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 生物安全柜 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 厌氧培养装置 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项八）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 旋光测定仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 智能水蒸气蒸馏仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 氧化还原电位分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 散射式浊度仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 超声波清洗器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 电导率测定仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 低本底αB测量仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 样品粉碎机 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项九）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 微波消解器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 全自动固相萃取仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 吹氮浓缩装置 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项十）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| CO2诱蚊灯（国产） |  |  |  |  | 台 | 5 |  |  |
| CO2诱蚊灯（进口） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 恒温恒湿标本保存柜(蚊蝇类) |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 恒温恒湿标本保存柜(啮齿类) |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 定量采样机器人 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 氡检测仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 个体噪声计 |  |  |  |  | 台 | 5 |  |  |
| 突发事件有毒有害气体检测箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 激光颗粒物检测仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 个体空气采样器 |  |  |  |  | 台 | 5 |  |  |
| ATP荧光检测仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 大流量采样器(防爆，5-25L/min)防爆单气路 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 环境级x，r辐射剂量（率） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 个人剂量报警仪 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 研究级体视显微镜（生物解剖镜） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项十一）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 纯水处理器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 紫外/可见分光光度计 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 旋转蒸发仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 电子天平(万分之一) |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 电子天平(千分之一) |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 电子天平(百分之一) |  |  |  |  | 台 | 9 |  |  |
| 高温炉(或马弗炉) |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| pH/离子选择电极测定仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 低温高速离心机（落地式） |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 低温高速离心机（台式） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 生物显微镜（荧光） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 生物显微镜（普通） |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （一）开标一览表（适用于标项十二）

项目名称：                 项目编号：                       标项：

单位：人民币

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 原子荧光分光光度计 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 连续流动注射分析仪 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 投标总价：大写 元整，小写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限：自合同签订之日起至合同履约完成之日止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：应包括设备采购费、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、验收、仪器设备检定校准费、管理运行费、人工、培训、售后服务费、提交相应技术资料、中标服务费、税金、利润等一切与本次采购相关的费用。 - 3.供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。项目实施过程中可能发生的风险和费用均由供应商承担。 - 4.开标时，招标方在电子交易平台公开供应商的报价信息，供应商对报价信息进行确认。供应商对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.合价=数量×综合单价合计。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

日期：

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 气相色谱-质谱-质谱联用仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 吹扫捕集装置，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 热解析仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 气相色谱仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 自动顶空进样器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  全自动HIV-1病毒载量仪 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 蛋白印迹仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 全自动酶免工作站，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项三）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  离心机（普通），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  离心机（迷你），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.  多道移液器 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.  微生物过滤检测系统，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.  磁力搅拌恒温循环器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 全自动染色仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 金属浴，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 电磁炉，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 电泳仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 移液枪（0.5-10ul），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 移液枪（10-100ul），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 移液枪（20-200ul），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 移液枪（100-1000ul），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 移液枪（1-5mL），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 移液枪（1-10mL），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项四）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  干热灭菌器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. PCR扩增仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 压力蒸汽灭菌器（生物安全型），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 压力蒸汽灭菌器（非生物安全型），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 紫外灯箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 振荡器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 过氧化氢消毒器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 程控定量封口机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 培养箱（恒温落地），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 培养箱（恒温），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 培养箱（生化），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 培养箱（霉菌落地），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 恒温干燥箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 恒温水浴箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 红外线接种环灭菌器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 显微扫描仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项五）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 离子色谱仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 高效液相色谱仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项六）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 测汞仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 全自动高锰酸盐指数盐碘总硬度分析仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 标准系列自动配制，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项七）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 低温冰箱(-80℃)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 低温冰箱(-40℃)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 低温冰箱大容积(-20℃)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 低温冰箱小容积(-20℃)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 医用冷藏箱（小容积），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 医用冷藏箱（大容积），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 医用双门冰箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 医用冷藏冷冻冰箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 卧式低温保存箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 立式低温保存箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 液氨罐，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 生物安全柜，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 厌氧培养装置，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项八）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 旋光测定仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 智能水蒸气蒸馏仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 氧化还原电位分析仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 散射式浊度仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 超声波清洗器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 电导率测定仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 低本底αB测量仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 样品粉碎机，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项九）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 微波消解器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 全自动固相萃取仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 吹氮浓缩装置，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项十）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. CO2诱蚊灯（国产），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. CO2诱蚊灯（进口），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 恒温恒湿标本保存柜(蚊蝇类)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 恒温恒湿标本保存柜(啮齿类)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 定量采样机器人，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 氡检测仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 个体噪声计，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 突发事件有毒有害气体检测箱，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 激光颗粒物检测仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 一氧化碳检测仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 个体空气采样器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. ATP荧光检测仪 ，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 大流量采样器(防爆，5-25L/min)防爆单气路，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 环境级x，r辐射剂量（率），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 个人剂量报警仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 研究级体视显微镜（生物解剖镜），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项十一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 纯水处理器，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 紫外/可见分光光度计，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 旋转蒸发仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 电子天平(万分之一)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 电子天平(千分之一)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 电子天平(百分之一)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 高温炉(或马弗炉)，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. pH/离子选择电极测定仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 低温高速离心机（落地式），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 低温高速离心机（落地式），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 生物显微镜（荧光），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 生物显微镜（普通），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

### （二）中小企业声明函（货物）（适用于标项十二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 原子荧光分光光度计，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 连续流动注射分析仪，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目所属行业见前附表。

3、中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1.企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2.个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3.本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

### （二）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

### （二）监狱企业声明函（如有需提供）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：               。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

附

政府采购现场活动确认书

宁波欣达建设项目管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                标项     （编号：                  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：（1）供应商解密投标文件及获知其他供应商信息进行如实声明并盖章或授权代表签名后，以扫描件形式通过邮件方式发送至邮箱：783760392@qq.com。

（2）在电子投标文件解密后供应商可看到所参与标项的供应商名称，在确认与采购人和其他供应商不存在声明书中所列利害关系的情况下，请在一中的“□不存在利害关系”打钩，二中的“□与其他所有供应商之间均不存在利害关系”打钩，四中的2个下划线用斜杠“/”划掉。

（3）此声明书非投标文件的组成内容，无需编入投标文件。