温州市政府分散采购

招 标 文 件

项 目 编 号: WZHX2024-09-175

项 目 名 称: 温州市(罗凤）水站智能化运维项目建设

采 购 方 式：公开招标

采   购   人: 浙江省温州生态环境监测中心

采购代理机构: 温州市华信采购招标代理有限公司

二〇二四年十月

# 目    录

目    录	1

投标邀请函	2

第一部分  投标供应商须知	3

一、 说  明	3

二、 招标文件	5

三、 投标文件的编制	5

四、 投标	8

五、 开标和评标	10

六、 授予合同	14

第二部分 合同主要条款	16

第三部分 附件	24

附件一  投 标 函	24

附件二  投标报价一览表	25

附件三  投标分项报价表	26

附件四  投标产品清单	27

附件五  商务、技术条款偏离表	28

附件六  货物详细说明一览表	30

附件七  证明文件	31

（1）法定代表人授权书	31

（2）供应商基本情况表	32

（3）资格条件承诺函	33

（4）中小企业声明函（货物类）	34

（5）残疾人福利性单位声明函	35

附件八  项目组人员情况	36

附件九  业绩一览表	38

附件十  诚信投标承诺书	40

第四部分  招标内容及要求	41

一、 总体要求	41

二、 ▲采购清单	41

三、 建设要求	41

四、▲运维要求	52

五、▲建设地点及工期	53

六、到货、施工、安装、调测试、试运行和验收	53

七、设备质量保证和标准	54

八、技术文件资料的交付	55

九、技术服务和人员培训	55

十、其他要求	56

第五部分  评标原则及方法	57

政府采购活动现场确认声明书	61

注：招标文件中加粗条款为重要条款，提醒供应商注意；加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，着重提醒供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标采购单位概不负责。

# 投标邀请函

温州市华信采购招标代理有限公司受浙江省温州生态环境监测中心委托就温州市(罗凤）水站智能化运维项目建设项目进行公开招标，我们诚恳地邀请各潜在投标供应商参加本项目投标。

1．项目编号：WZHX2024-09-175

2．项目名称：温州市(罗凤）水站智能化运维项目建设

3． 采购内容：详见招标文件第四部分。

采购预算: 116万元；

4． 招标文件获取时间：2024年10月25日至投标截止时间前（未按规定时间及方式获取招标文件的潜在供应商拒绝参加投标，且其提出的质疑不予受理）

招标文件获取地点：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

招标文件获取方式：实行“政府采购云平台”在线申请获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”账号注册，后登陆政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

5.  投标文件递交截止时间：2024年11月14日09:30分整；

递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标。

6． 开标时间：2024年11月14日09:30分整；

开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

评标地点：温州市鹿城区市府路鹿城壹号18幢403室。

7． 采 购 人：浙江省温州生态环境监测中心

联系人：张先生

电话：0577-88850070

8． 招标代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地点：温州市鹿城区市府路鹿城壹号18幢403室

联系人：黄先生

手机：13336999988

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司

2024年10月25日

# 第一部分  投标供应商须知

## 一、 说  明

1．  本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

2．  ▲合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的供应商应具备的资格条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.2  本项目专门面向中小企业进行采购；

2.3  本项目接受供应商组成一个联合体以一个供应商的身份参加投标，联合体组成应满足以下要求：

（1）允许中型企业和小微企业组成联合体，或小微企业之间组成联合体，联合体成员数量不得超过2个，联合体各方均应符合第2.1条要求；

（2）提交联合体投标协议书，明确联合体各方承担的工作、义务，并指定合同份额高的成员作为联合体主办人代表联合体负责投标（主投标人）和合同实施阶段的主办、协调工作。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人（联合体投标应为主投标人单位人员）。供应商代表可以是法定代表人（或法定负责人，下同）或其有效授权人员，▲如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式，联合体投标应为主投标人单位法定代表人授权），否则授权代表身份不予认可，投标无效。

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构（以下统称为招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

5. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

6.   如无特别说明，投标供应商参加本项目投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证、人员必须为其单位所有，如为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的温州分支机构参加投标的必须是分支机构自身所有的。

7. ▲参加本项目投标的供应商必须遵守“诚实信用”原则，并在投标文件中提供《诚信投标承诺书》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。

8. ▲投标供应商必须在投标文件中提供《资格条件承诺函》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件视为资格性审查不通过，投标无效，不得进入下一步评审。

9. ▲本项目属于预留份额专门面向中小微企业进行采购，即投标供应商提供的货物（包括五参数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、等比例采样供样器、质控仪、智能运维机器人系统、智能防人为干扰巡检系统）全部由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标，投标供应商须按照招标文件规定格式及要求在资格文件中出具《中小企业声明函》（格式附件七-4），联合体成员就上述货物中各自负责承担的货物出具《中小企业声明函》。不按规定格式及要求出具《中小企业声明函》的，将被视为不具有合格投标供应商资格，其投标将被拒绝。

10.  联合体投标说明

10.1 除招标文件另有规定外，招标文件的获取、投标文件的签署盖章、递交、法定代表人授权、及投标过程操作等均以联合体主投标人为主。

10.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10.3  如联合体中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，履约保证金（如有）由联合体主投标人提交。

11.  本项目允许向小微企业合理分包，但须经采购人同意，项目的主体、关键性工作不得分包。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行合同的，中标供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

12.  在线投标响应（电子投标）说明

12.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

12.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

12.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.  为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

14. 本次为罗凤水自动站智能化改造项目，供应商如需要进行现场勘查，可提前向采购人预约申请并自行前往，相关费用及安全责任由供应商自行负责承担。

## 二、 招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清或修改

2.1  招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

2.2  招标代理单位可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，具体参照2.1条规定。

## 三、 投标文件的编制

1．  投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

2．  投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标单位提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件组成：

3.1  投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件三个部分组成：

（一）资格文件

（1）营业执照（联合体各方均须提供）

（2）资格条件承诺函                              （附件七-3）

（3）中小企业声明函（联合体各方均须提供）        （附件七-4）

（4）联合体投标协议书（该项仅限于联合体投标提供）

上述资格条件审查材料有一项不提供或不满足要求的，视为资格审查不通过。

（二）商务技术文件

（1）投标函                                       （附件一）

（2）法定代表人授权书                             （附件七-1）

（3）供应商基本情况表（联合体各方均提供）         （附件七-2）

（4）诚信投标承诺书                               （附件十）

（5）投标产品清单                                 （附件四-1）

（6）随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单       （附件四-2）

（7）技术、商务条款偏离表                         （附件五-1、2）

（8）货物详细说明一览表                           （附件六）

（9）关于投标产品品牌、规格型号、技术性能参数、配置和质量水平的介绍、检测报告等相关技术证明资料

（10）投标产品设计、关键零部件选型方案及质量保证措施

（11）项目集成方案

（12）人员配备

  - 项目负责人情况表                       （附件八-1）

  - 项目组人员一览表                       （附件八-2）

（13）项目实施方案

（14）服务保障能力

  - 质保期后供采购人选购的零配件和耗材报价 （附件四-3）

（15）产品节能环保情况

（16）投标供应商综合实力

（17）投标供应商业绩                              （附件九）

（三）报价文件

（1）投标一览表                                     （附件二）

（2）投标分项报价表                                 （附件三）

3.2  投标文件格式

投标供应商应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按招标文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由投标供应商自行承担。

4． 投标报价

4.1  投标报价是指投标供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目所有设备的供货、运输、保险、装卸、现场仓储、施工、安装、调试、测试、试运行、技术服务（包括固件和软件升级、技术资料的提供等）、培训、履约验收、一年运维（包括试剂耗材费用、水电费及光纤费用）、售后服务、税金、利润、招标代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

4.2  投标供应商必须按第三部分附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  ▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  ▲投标供应商对一种采购产品只能提供一种产品及型号进行投标，任何提供两种及以上产品进行选择性投标的，招标采购单位将予以拒绝。

4.6  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.7  投标价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.8  最低报价不能作为中标的保证。

5．  投标有效期

5.1  ▲自开标之日起90天内投标应保持有效。

5.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标采购单位可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。

5.3 在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件，强行撤销投标文件的，应按预算（或最高限价）金额的2%赔偿对招标代理机构及采购人造成的损失。

6.  投标文件的编制

6.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2  投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，自行承担责任。

6.3  招标文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置进行签章，否则视为未提供；招标文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（或CA电子公章）以及投标供应商代表签字（如投标供应商代表为单位法定代表人或法定负责人的，可以加盖法定代表人或法定负责人个人印章或CA个人电子章，下同），否则视为未提供。

6.4  商务技术文件和报价文件的封面应清楚写明“商务技术文件或报价文件”字样、投标项目名称、编号、供应商名称、日期，并加盖单位公章（或CA电子公章）。

6.5  在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，未编有目录链接，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任，后果由投标供应商负责。

6.6  投标文件字迹模糊、潦草或表述不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.7  投标文件中提供的各种证书、证件、证明等材料，内容应该完整、清晰、易于辨识，满足评审要求，如因为投标文件资料存在内容不全、模糊、关键信息缺失、难以辨识等情况，导致评委对其材料不予认可，是供应商自己的风险，一切后果由供应商自行承担。评标委员会决定投标材料是否符合招标和评审要求，只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6.8  本招标文件里“评分内容”中要求提供的各种证书、证件、证明资料，在投标时不需要提供原件，如采购人、招标代理机构或评委会在后续环节中需要对相关资料原件进行真实性核查时，则投标供应商必须按要求提交相关原件及其他要求提供的辅助证明材料，如供应商不能按要求提供相关原件及其他要求提供的辅助证明材料以证明其资料真实性的，采购人及采购代理机构将做出对其不利的认定（包括取消其投标或中标资格），后果由投标供应商负责。

6.9  本招标文件中要求提供的材料复印件与扫描件等同。

7.  投标文件的签章

7.1投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方应按要求加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）、法定代表人或法定负责人签章（或CA个人电子章，两者具有同等效力，下同）、授权代表签字。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者投标供应商代表签章。

8.  投标文件的形式

8.1投标文件的形式：电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。其中备份投标文件不作为强制要求提供。

8.2 电子加密投标文件：电子加密投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 备份投标文件：备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

9.  投标文件的份数

9.1 电子加密投标文件：一份，在线上传递交。

9.2 备份投标文件：一份，以介质（U盘）存储形式通过现场方式或邮寄（EMS、顺丰）方式递交采购代理机构。

10. 投标文件的效力

10.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、备份投标文件。供应商不上传或提供电子加密投标文件的，投标无效。

10.2电子加密投标文件与备份投标文件的内容应完全一致。如因电子加密投标文件解密异常，才能启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子加密投标文件即为失效。

## 四、 投标

1.  电子加密投标文件的上传、递交

1.1 投标供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至“政府采购云平台”，在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝，投标无效。

1.2 电子加密投标文件成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.  备份投标文件的密封、递交

2.1 备份投标文件的密封及标记

备份投标文件应当包装密封，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或授权代表签字，并在封皮上标注投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、联系人、联系电话、邮政编码，注明“备份投标文件”字样。如果未按上述要求密封及标记，招标采购单位对备份投标文件的误投和提前启封不负责任。

2.2 备份投标文件的递交

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传递交同时，还可以在投标截止前一日以现场方式（评标地点）或邮寄（通过EMS、顺丰寄至邮寄地址）方式递交以介质（U盘）存储的备份投标文件。

（2）采购代理机构工作人员将做好备份投标文件的签收手续，明确备份投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的备份投标文件将不予接收。因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（3）采用EMS、顺丰邮寄递交备份投标文件的，应充分考虑邮寄时间，送达时间不迟于投标截止前一日17点整，具体以采购代理机构工作人员签收时间为准，并自行承担邮寄过程中可能发生的时间延误、密封破损等一切风险和责任。寄出前应对包装的密封情况进行拍照，寄出后将相关邮寄信息及照片发送至代理机构邮箱，告知代理机构邮件接收人并做好邮件密封核对工作。邮寄地址：温州市鹿城区市府路鹿城壹号18幢403室；邮件接收人：张女士；联系电话：0577-88899066；邮箱：155400207@qq.com；邮编：325000。

2.3 通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.  电子加密投标文件的解密和异常情况处理

3.1 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各投标供应商代表应当在招标文件规定的时间内自行完成电子加密投标文件的在线解密。

3.2 通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件无法按时解密，投标供应商如按规定递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效），否则视为投标文件撤回。

3.3 投标截止时间前，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.  投标文件的补充、修改或撤回

4.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交（撤回后需重新做好系统评分内容与投标文件对应内容的关联），如投标截止时间前未完成重新上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 五、 开标和评标

1． 评标委员会

1.1 本项目依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

1.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2． 评标过程的保密性

2.1 开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.2 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购代理机构发送解密指令后的规定时间内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。供应商在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

3.3 投标文件解密结束后，采购代理机构将统一开启电子投标文件，各投标供应商需确认己方报价，并签署《政府采购活动现场确认声明书》（声明书已放在招标文件最后一页，由供应商打印填写签章），扫描回传邮箱（155400207@qq.com）。

3.4 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格文件进行审查，包括营业执照（或事业单位法人证书）、合格供应商资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标供应商未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效标处理，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3.5评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 多家有效投标人所投核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的，商务技术分得分高的获得中标人推荐资格；商务技术分得分相同的，技术部分得分高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.8招标文件中加“下划线”且加“▲”的实质性条款，以及招标文件中明确写明的实质性条款，投标响应不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于标书中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为是对招标文件实质上的不响应，按无效标条款处理。

3.9 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.10 ▲投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件在招标文件规定的实质性响应内容中未按要求加盖单位公章（或CA电子公章）、无法定代表人（或法定负责人）签章（或CA电子签章）或其授权代表签字的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足招标文件中规定的实质性条款或其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全（要求必须提供的实质性响应内容）或关键字迹模糊无法辨认导致无法确定投标有效的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）未提供法定代表人（或法定负责人）授权委托书（法定代表人或法定负责人作为投标供应商代表的除外），或提供的法定代表人（或法定负责人）授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（或CA电子公章）或无法定代表人（或法定负责人）本人签章（或CA电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（7）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（8）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（9）未按照招标文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（10）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（11）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求或无效标条款的。

3.11 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.11投标供应商在政采云系统上的电子投标报价金额与投标文件中“投标报价一览表”投标报价金额不一致的，以投标报价一览表为准，并对政采云系统上电子投标报价金额进行修正，▲如投标供应商不接受修正的其投标无效。

4.  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标供应商在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按顺序确定中标供应商。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按各有效投标供应商的最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

6.3  排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因被取消中标资格的，采购人可依法确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商，或按照有关规定重新开展政府采购活动。

6.4  采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.5  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

9.   特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

10.  电子交易活动的中止

10.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

10.2 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、 授予合同

1．  中标结果公告

1.1  评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标供应商后，在浙江省政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购服务的数量在10%幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

4.2  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.3  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定的时间内因自身原因拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

4.4  合同一式四份，其中采购人二份，中标供应商二份。中标供应商在采购合同签订后即日将合同扫描件发送招标代理机构备案。

5.  履约验收

本项目合同履约达到验收条件时，由中标供应商提出验收申请并经采购方同意后组织验收，验收方式为一般程序验收。验收程序将按照《温州市政府采购履约验收办法》规定的及《温州市政府采购线上履约验收工作细则》规定执行，具体程序为制定验收方案、成立验收小组、组织验收、出具验收书、履约验收电子备案、发布验收结果公告、验收资料归档。

6． 履约保证金

本项目不要求履约保证金。

7．  质疑与投诉

7.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，否则将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

7.2  提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的供应商，在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予接受。

7.3  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。联系方式：温州市财政局政府采购监管处  项先生、蔡女士，监督投诉电话：0577-88532725、88521948。

7.4  投诉人投诉时，应提交投诉书。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

8．  招标代理服务费用

8.1  招标代理服务费：壹万伍仟元整，由中标供应商在领取中标通知书时向招标代理机构进行支付。

8.2  招标代理服务费可以是现金或转账，招标代理服务费汇入账户：

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

开户行：鹿城农商银行南汇支行

账  号：201000070286023

8.3  中标供应商未按规定交纳招标代理服务费的，将由采购人直接在合同款中扣除并转支给代理公司，并将其列入采购单位非诚信单位名单。

8.4  服务费支付详细事宜请咨询采购代理机构财务部饶女士（0577-88899629）。

# 第二部分 合同主要条款

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：

项 目 地 点：

合 同 编 号：

采 购 单 位：

中标供应商：

签  订 日 期：

采购单位：                            （以下称甲方）

中标供应商:                           （以下称乙方）

甲方采购的             （项目名称、编号）           在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会综合评定         （中标供应商名称）          为本项目中标供应商。为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目的各项工作任务，按照《《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，同意按照以下条款，签署本合同。

- 项目名称

- 合同文件组成

1、合同文件的组成及优先次序见：

（1）合同主要条款及合同补充条款

（2）中标通知书

（3）承诺书   （含询标时承诺和优惠条件）

（4）招标文件

（5）投标文件

- 合同总价及支付方式

1、本项目合同总价为人民币         万元，大写：               人民币。（包括了本项目所有设备的供货、运输、保险、装卸、现场仓储、施工、安装、调试、测试、试运行、技术服务（包括固件和软件升级、技术资料的提供等）、培训、履约验收、一年运维（包括试剂耗材费用、水电费及光纤费用）、售后服务、税金、利润等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。）

2、▲合同款的支付方式

| 序号 | 支付款项 | 支付条件 | 支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一笔付款 | 合同签订及具备实施条件后，甲方在收到乙方提交的正式发票后7个工作日内 | 46万元 |  |
| 2 | 第二笔付款 | 项目全部建设完成并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的正式发票后7个工作日内 | 合同余款 |  |

注：以上款项支付均以财政资金到位为前提，每次支付前乙方须向甲方提交等额正式发票。

3、合同款甲方将通过转账方式汇入乙方以下银行账户：

户名：                              ‍
账号：                              
开户行：

- 项目建设内容和要求

1、采购内容清单

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”及投标文件投标产品清单。

2、技术要求

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

3、建设地点及工期

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

4、到货、施工、安装、调试和验收

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

5、产品质量保证和标准

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

6、技术文件资料的交付

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

7、技术服务和人员培训

详见招标文件第四部分“招标内容及要求”。

8、其他增加条款（如有）：

- 双方权利义务

（一）甲方权利与义务

- 甲方有权要求乙方全面、高效、优质的履行合同规定的要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及乙方承诺的义务（包括投标文件的承诺）。乙方未能如期达到本合同要求，甲方有权解除本合同，除按合同约定扣除相应违约金外，乙方应赔偿甲方相应的损失。

- 甲方有权对乙方的合同履约情况、履约质量进行全面的检查和监督，对发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，并限期予以整改。乙方整改后仍未达到要求的，甲方有权要求乙方承担违约责任或支付违约金。

- 检查乙方是否按进度计划及要求履行合同，有权对乙方不履行合同义务及其投标承诺的行为要求乙方承担违约责任或支付违约金。

- 甲方有权审查乙方编制的管理文件及技术文件，检查乙方项目组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要专业负责人的工作能力，如因人力、能力不足致使项目工作不能按计划完成时，甲方有权要求其增加或调整相应的技术人员，并在要求的时间内及时调整到位。

- 在阶段审查或工作检查中，有权对乙方不胜任项目生产工作的人员发出撤换的指令，对不能胜任合同职责的，甲方有权要求乙方承担违约责任，直至解除合同，由此造成的费用增加和进度延期，甲方不承担任何责任。甲方有权根据工作需要将此不胜任的部分另行指定其它单位完成，费用从原合同服务费中开支。

- 根据项目生产工作需要，甲方有权提出本合同范围以外的工作内容，双方协商解决。

- 在合同有效期内，甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，则应当承担违约责任。

- 甲方应按合同规定向乙方支付合同款项，如出现有乙方需承担违约责任和违约金的情况，将在扣罚相关金额后进行余额的支付。

- 本合同的项目预算资金由政府拨款，如因财政原因，拨款未能及时到位致使合同款项延期支付，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方有权要求乙方承担违约责任，支付违约金，并有权单方解除合同而不承担任何违约责任。

- 甲方需积极协助配合乙方开展相关工作，协助乙方解决问题、使之顺利开展工作。

- 甲方有权根据政策的变动并结合实际情况对合同项目内容进行修改和补充，乙方须积极配合。

- 在合同履行期间，如因甲方原因提出解除合同的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付相应的费用。

- 合同规定的其他权利义务。

（二）乙方权利和义务

- 乙方有权根据合同约定领取项目合同款。

- 乙方应在委托代理范围内全面、高效、优质的履行合同规定的各项要求（包括招标文件的要求及履约过程中甲方交待的事项）以及乙方承诺的义务（包括投标文件的承诺），应接受甲方的管理、监督、检查及指导，在项目实施过程中出现问题应及时整改纠正并向甲方进行通报。

- 乙方应保证按照有关国家或行业技术标准及规范对项目实施过程的各个环节进行严格的质量把关。

- 乙方有义务配合甲方完成各阶段工作成果审查工作，有义务向甲方提供相关技术咨询服务，有义务满足甲方提出的合理的工作要求。

- 乙方应按甲方的要求开展工作，合同实施方案应事先征得甲方的同意在予以实施。如在合同履约过程中出现计划或方案变更情况时，应及时向甲方提出，并在征得甲方的同意后方可实施。

- 乙方须建立完善的组织，建立生产人员日常工作程序,配备足够的人员并保持基本稳定。

- 乙方必须积极响应各种必要的程序性审查，以及在技术上的调整。整个工作贯穿项目实施和评审全过程。

- 乙方在项目实施过程中不得擅自更换投标文件中承诺的项目组人员，非必要不允许更换，若确实需要更换的必须经甲方认可，更换后的人员专业素质、技术能力及经验等不能低于原人员水平。项目负责人及技术负责人非不可抗力不允许更换。如甲方对项目组人员技术能力或服务态度不满意的，乙方必须按甲方要求及时更换。

- 对于项目涉及的图纸、技术资料、信息数据、过程文件、技术成果等，乙方负有技术保密的责任和义务，未经甲方同意不得透露、泄露或转让给第三方，如发生此类问题，甲方有权解除合同，并追究乙方相应的法律责任及经济赔偿责任。

- 负责建立技术管理的有关规章制度，按照档案、资料管理的有关规定，制定相关规定。

- 甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用。

- 乙方应严格遵守国家有关法律、法规，若有违反，由此造成的一切后果由乙方承担。乙方如因上述原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

- 本项目不得转包或未经甲方同意擅自分包，如需分包事先应得到甲方的认可，否则，甲方有权否决或解除合同，并追究乙方的经济赔偿责任。

- 乙方工作人员在项目履行过程中的安全作业及相关责任、赔偿等由乙方全权负责和承担，乙方应切实做好安全防范工作，避免在工作中出现人身与财产的意外损害。

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 合同规定的其他权利义务。

- 项目验收

1、合同履约达到验收条件时，乙方按照合同约定向甲方书面发起验收申请，并同时提交验收所需完备的文档资料。甲方在收到乙方验收申请五个工作日内启动项目验收，并书面通知乙方。如甲方认为项目较为复杂，可以适当延长项目验收准备时间。

2、甲方将根据《温州市政府采购履约验收办法》有关规定及招标文件、投标文件、采购合同等约定的服务要求和标准对本项目组织验收。

3、验收不合格的，甲方应向乙方发出整改通知书，乙方应立即进行整改。整改结束后，乙方应向甲方书面发起重新验收申请，由甲方重新组织验收。

4、履约验收产生的会务组织、专家劳务报酬等相关验收费用支出，由乙方负责承担。

5、若因乙方原因导致提交的成果无法通过甲方组织的检验，甲方有权发出如下任一指令，乙方必须遵照执行。

1) 对不合格部分重新进行返工，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

2）解除该不合格部分的合同，甲方将该不合格部分指定分包给其他单位，并扣除乙方合同总价中此部分的费用；

3）无论甲方采用上述1)或2)的解决方案，甲方均将按照违约条款追究违约责任。

- 履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间完成各阶段工作任务。在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货、完工和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能延误的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评判，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取逾期违约金。延期应通过书面方式由双方认可。

2、除合同条款中不可抗力以及甲方同意延误并不收逾期违约金的情况外，乙方未按规定时间交货、完工或未提供相关技术服务，甲方将按合同条款第八条规定收取逾期违约金。

- 违约责任

除不可抗力及甲方原因外，如乙方发生不能按时履约等情况，应及时以书面形式通知甲方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列办法处以违约金：

- 如果乙方未按照合同规定的时间完成项目建设及验收并交付采购人使用，每延误一天的逾期违约金按合同总价的百分之零点二（0.2%）计收，直至最终通过验收并交付甲方使用为止；逾期违约金超过合同总价百分之五（5%）的，甲方有权解除合同，并按本条第（7）款规定执行。甲方保留向乙方进一步索赔的权利。

- 乙方在质保期或运维期内未按照合同规定的时间要求对产品故障进行响应或按时完成修复，每延误一天的违约金按合同总价的百分之零点二（0.2%）计收，直至乙方履行义务进行响应或完成修复为止。

- 如因乙方原因导致第一次项目验收无法通过的，乙方须进行整改后重新提交验收，并由乙方承担再次验收的一切费用；如因产品技术性能、质量或安装技术问题等乙方原因导致第二次验收不通过的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金，甲方已付合同款（包括预付款）需全额退还，乙方自行拆除运回所有设备。甲方未选择解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。甲方将视损失程度保留向乙方进一步索赔的权利。

- 乙方如有更换项目组人员的，应经过甲方认可，甲方将根据对项目实施的影响程度决定是否要求乙方承担违约责任，违约责任承担方式为警告、扣除违约金（违约金标准：项目负责人每人次人民币5万元，项目组其他人员每人次人民币1万元）等，不可抗力除外。本款违约金累计超过10万元的，甲方有权终止合同，并按本条第（7）款规定执行。

- 要求月度例会、专题讨论会技术负责人必须参加，专家论证会及最终验收会、问题通报会议项目负责人必须参加；若有缺席（经过甲方同意的除外），应向甲方支付违约金，项目负责人（或技术负责人）一人次人民币1万元，累计缺席超过10次，甲方有权终止合同。甲方终止合同的，则按本条第（7）款规定执行。乙方造成甲方损失的，将追究其赔偿责任。

- 乙方违约行为经甲方书面告知后未在甲方要求的时间内进行整改或整改后仍未达到甲方要求的，甲方每次扣罚乙方违约金1万元，扣罚次数满5次的，甲方有权终止合同。甲方终止合同的，则按本条第（7）款规定执行。

- 乙方擅自单方面终止履行合同，或者甲方在乙方违约后按照合同规定单方解除合同的，乙方应按合同总价的20%向甲方支付违约金，同时无条件全额退还甲方已付合同款（包括预付款）。

- 合同及招标文件中规定的其他违约金处罚规定。

- 按合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失赔偿，应当在明确责任后15日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同款中扣除充抵。

- 知识产权和保密责任

1、乙方应保证，甲方在使用乙方提供货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用，包括甲方由此而需承担的所有责任和费用。

2、无论何时，乙方都应承担数据的保密责任，对于项目服务期内获知的甲方数据信息、项目信息及与双方有利害关系的所有相关信息的内容保密，未经甲方书面同意，乙方均不得以任何方式和渠道使用或向外界传递、泄露任何信息数据，乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 转让和分包及产品不可替代

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、 产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 违约解除合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑解除部分或全部合同：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内完成供货或项目建设的；

（2）乙方有合同规定的违约行为，或未能履行合同规定的任何其他义务及其投标承诺，甲方可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后10日内未收到满意的书面答复，或乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知解除全部或部分合同，通知到达乙方时即时生效，乙方须承担相应违约责任和违约金。

2、如果甲方根据本条上述规定，解除部分合同的，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

- 争议的解决

- 凡有关本合同实施或与执行本合同中发生的一切争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商还不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

- 在诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 不可抗力

- 不可抗力以中华人民共和国相关法律关于不可抗力的解释为依据。

2、 合同的一方因发生不可抗力事件而影响合同执行时，应在不可抗力事件发生后立即以书面形式通知对方，并应在不可抗力事件发生后14天内，提供事件详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商解决是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

3、在合同有效期间发生不可抗力，导致合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

（1）因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

（2）甲方不承担因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

4、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除履行方的相应责任。

5、遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

- 合同生效、变更和终止

- 本合同自双方签署盖章之日起生效。

- 当任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本合同进行变更。要求变更的申请及变更协议  必须采用书面形式，变更合同未达成之前，原合同仍然有效。

- 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或委托代理人签署书面文件，作为本合同的组成部分。

- 双方协商一致，可以解除合同。

- 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，可以解除合同。

- 合同解除后， 双方在合同中约定的结算和清理条款、损失赔偿条款及争议解决条款继续有效。

- 其它

- 本合同共一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

- 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

- 双方来往电传、会议纪要等，经双方认可后均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                           地    址：

电    话：                           电    话：

签订日期：                           签订日期：

# 第三部分 附件

## 附件一  投 标 函

投 标 函

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

根据贵方为                       项目（编号：           ）的投标邀请，我方（联合体）   （投标供应商名称）    作为投标供应商正式授权　  （授权代表全名，职务）    代表我方处理有关本投标的一切事宜，并参加本项目的投标。

在此提交的投标文件中，包括按“招标文件”要求编制的资格文件、商务技术文件、报价文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并保证投标文件资料的完整性、真实性、有效性和可辨性，没有任何虚假或隐瞒；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮箱

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月   日

## 附件二  投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                                                                  项目编号：

| 名称 | 投标总价 |  | 交付时间 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州市(罗凤）水站智能化运维项目建设 | （小写） |  | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |  |
|  | （大写） |  |  |  |  |

说明：1.此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中总计价相一致；

2.▲此表不得自行增减内容，不按要求提供此表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月    日

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                                        项目编号：

| 序号 | 项目内容 |  | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造厂商名称 | 单价（万元） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品(含税)（按采购内容清单逐项列出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一年运维（包括试剂耗材费用、水电费及光纤费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 至最终目的地的运费、保险费、装卸、现场仓储及施工、安装、调试、测试、试运行、验收费用（含第三方费用） |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术服务（包括固件和软件升级、技术资料的提供等） |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务及质保 |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员培训费 |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 履约验收费用 |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 招标代理服务费 |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他费用（如有） |  | 含 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.▲不按要求提供此表将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”投标总价相一致。

3. ▲各项费用除已注明“含”的以外，其他必须按要求填写，否则将视为没有实质性响应招标文件要求。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日 期：      年    月    日

## 附件四  投标产品清单

- 投标产品清单

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商可按以上表格形式进行复制。

2、▲不按要求在商务技术文件中提供此表的，将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

- 随机备品备件、易损易耗件和专用工具清单

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 原产地/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：投标供应商可按以上表格形式进行复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

## 附件五  商务、技术条款偏离表

（1）技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带▲号技术条款响应（如有负偏离或缺漏项作无效标处理） |  |  |  |  |
| 带★号技术条款响应 |  |  |  |  |
| 带*号技术条款响应 |  |  |  |  |

注：供应商需在技术条款偏离表中对招标文件“第四部分--三、技术要求”中带▲、★、*号技术条款要求进行逐项真实响应，并在“偏离情况说明”一栏中注明正偏离或负偏离或无偏离。如不按要求填写并提供本表，将按规定作出对其不利的评定。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

（2）商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，运维服务，售后服务，保险等。

- 商务响应如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离）；如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

## 附件六  货物详细说明一览表

货物详细说明一览

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 货物名称、品牌、规格型号 | 技术参数、详细配置 | 制造商/原产地 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中详细配置栏里投标供应商需提供产品的名称、品牌、规格型号、配置、主要部件及主要技术性能参数、原产地、制造商等，此表可按原有格式进行复制。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年    月    日

## 附件七  证明文件

## （1）法定代表人授权书

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

（投标供应商全称）  法定代表人        授权   （全权代表姓名）  为全权代表，参加贵办组织的        （项目名称、编号）      的招投标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签章生效，本授权无转委托权，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码:

供应商授权代表身份证复印件（正反面） （粘贴处）

## （2）供应商基本情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 营业执照登记部门 |  | 营业执照注册号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及账号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 初级职称 |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：附营业执照副本、资质证书等有关扫描件。

## （3）资格条件承诺函

浙江省温州生态环境监测中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方（联合体）参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方（联合体）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方（联合体）未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方（联合体）任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## （4）中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （填写采购单位）  的   （填写项目名称）   项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称）     ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

2.     （标的名称）      ，属于  工业 行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。填报的从业人员、营业收入、资产总额数据应符合供应商声明的该行业中型、小型、微型企业国家划分标准（《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）），如不符合，按无效声明处理。本项目属于工业行业。

- 投标供应商提供的货物（包括五参数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、等比例采样供样器、质控仪、智能运维机器人系统、智能防人为干扰巡检系统）全部由中小微企业制造（即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标），且按要求出具本声明函的，视为中小微企业；如声明函不能全部列入上述货物制造企业及相关数据，按无效声明处理。联合体成员就上述货物中各自负责承担的货物出具《中小企业声明函》。

- 请投标供应商严格按照本表规定格式及要求填写并加盖单位公章，否则按无效声明处理。

- 投标供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

- 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## （5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的              项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：    年  月  日

## 附件八  项目组人员情况

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 职称（资格）证书 |  |  | 专 业 |  | 编号 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、项目经验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表分别应附相关证书、社保等证明；

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

（2）项目组人员一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 技术职称/资质 | 拟任何职 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附所列项目技术人员相关证书、社保等证明。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 附件九  业绩一览表

（1）业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 采购单位名称 | 项目所 在地 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、投标供应商可按此表格式复制。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

（2）业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 采购单位名称 | 项目所 在地 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评分内容提供符合要求的投标供应商业绩。

2、投标供应商可按此表格式复制。

3、本表所列业绩作为专家评分的首要依据，未列入本表的业绩将不予认可。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日  期：     年    月    日

## 附件十  诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

浙江省温州生态环境监测中心：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方（联合体）参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

- 自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

- 投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

- 保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标供应商；

- 保证绝不向采购人、招标代理机构有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

- 如中标，将全面忠实的履行投标文件所有响应与承诺，在规定的时间内与采购人签订采购合同。

我方（联合体）若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：   年   月   日

注：▲不按要求提交本承诺书按无效标处理。

# 第四部分  招标内容及要求

## 总体要求

- 本项目为1个标段，投标供应商应根据自己的技术和商务优势对本项目全部采购内容进行投标响应，但不得只对其中部分采购内容进行选择性投标。

- 供应商应提供所投产品的供货、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及施工、安装、调试、测试、试运行、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、售后服务、质保、运维等服务，在投标文件相应的部分明确。

- 供应商所投产品的名称、品牌、型号、技术性能、功能、数量、厂商、产地、质保期等，以及对招标文件的技术条款及要求，均应在投标文件中予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

- 本项目的核心产品为智能运维机器人系统，多家有效投标人所投的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的，商务技术分得分高的获得中标人推荐资格；商务技术分得分相同的，技术部分得分高的获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- ▲本项目采购预算为116万元，投标供应商的投标报价超过采购预算的，其投标文件按无效标处理。

## ▲采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质自动分析仪 | 1套 |  |
| 2 | 氨氮水质自动分析仪 | 1套 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 1套 |  |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 1套 |  |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 1套 |  |
| 6 | 质控仪 | 1套 |  |
| 7 | 等比例采样供样器 | 1套 |  |
| 8 | 智能运维机器人系统 | 1套 | 核心产品 |
| 9 | 智能防人为干扰巡检系统 | 1套 |  |
| 10 | 系统集成（包括智能化改造、站房改造） | 1项 |  |
| 11 | 运行维护 | 1年 |  |

## 建设要求

## 1、通用技术要求

### 1.1操作语言

*水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编码字符集》（GB2312－1980）。

### 1.2供电要求

*固定站设备的运行电压为：(220±22)V，交流频率为（50±0.5）Hz。所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

### 1.3使用环境要求

*所有设备在温度5～45℃、相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

### 1.4试剂供应

*（1）需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂成分及纯度；

*（2）仪器所需试剂贮存于专用试剂瓶中，试剂保质期不低于一周；

*（3）仪器使用的实验用水、试剂、标准溶液均须达到《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（试行）（中国环境出版社，2017）中质量保证要求。

### 1.5通讯协议要求

*供应商须承诺中标后按照采购人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等。并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

## 2、自动分析仪器要求

### 2.1 水质自动分析仪器基本要求

★（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器能够实现24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；

*（2）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

*（3）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

*（4）具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

*（5）具备1小时1次及以上的监测能力；

★（6）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器面板采用透明化设计，便于运维机器人查看；

*（7）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器试剂存放区设置低温试剂存放柜，满足试剂存放环境要求，提升试剂保质期；

*（8）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器通过试剂瓶密封及试剂盒的整体密闭保存，提高试剂配送及使用安全性；运维人员全程不接触试剂，避免出现高标低校、试剂管路错插、试剂飞溅等情况；

★（9）五参数测量池和沉沙池等预处理装置为自清洗装置，具有水、气等自动清洗功能，对水路应有合理的旁路设计，配备足够的活动接口，易拆洗。

### 2.2 水质分析仪器技术要求

（1）常规五参数水质自动分析仪

1）水温水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| *2 | 量程 | 0℃～50 ℃，可调 |
| *3 | 准确度 | ±0.2℃ |

2）pH水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 测定原理 | 玻璃电极法 |
| *2 | 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| *3 | 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| *4 | 重复性 | ±0.1 pH |
| *5 | 响应时间 | ≤30 s |
| *6 | 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| *7 | 防护等级 | ≥IP65 |

3）溶解氧水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 测定原理 | 电化学法或荧光法 |
| *2 | 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| *3 | 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| *4 | 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| *5 | 重复性 | ±0.3 mg/L |
| *6 | 温度补偿精度 | ≤±0.3 mg/L |
| *7 | 响应时间（T90） | ≤120 s |
| *8 | 防护等级 | ≥IP65 |

4）电导率水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 测定原理 | 电极法 |
| *2 | 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| *3 | 重复性误差 | ±1% |
| *4 | 零点漂移 | ±1% |
| *5 | 量程漂移 | ±1% |
| *6 | 温度补偿精度 | ≤±1% |
| *7 | 响应时间（T90） | ≤30s |
| *8 | 防护等级 | ≥IP65 |

5）浊度水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 测定原理 | 光散射法 |
| *2 | 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| *3 | 重复性 | ±5% |
| *4 | 零点漂移 | ±3% |
| *5 | 量程漂移 | ±5% |
| *6 | 线性误差 | ±5% |
| *7 | 防护等级 | ≥IP65 |

（2）氨氮水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法或水杨酸分光光度法 |
| *2 | 量程 | 0～10mg/L，可调 |
| *3 | 零点漂移 | ±3% |
| *4 | 量程漂移 | ±3% |
| *5 | 重复性 | ±3% |
| *6 | 检出限 | ≤0.05mg/L |

（3）高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ▲1 | 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| *2 | 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| *3 | 零点漂移 | ±3% |
| *4 | 量程漂移 | ±3% |
| *5 | 葡萄糖试验 | ±3%（测量误差） |
| *6 | 重复性 | ±3% |
| *7 | 检出限 | ≤0.5mg/L |

（4）总磷水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| *2 | 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| *3 | 零点漂移 | ±5% |
| *4 | 量程漂移 | ±5% |
| *5 | 直线性 | ±5% |
| *6 | 重复性 | ±5% |
| *7 | 检出限 | ≤0.01mg/L |

（5）总氮水质自动分析仪

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| *2 | 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| *3 | 零点漂移 | ±5% |
| *4 | 量程漂移 | ±5% |
| *5 | 直线性 | ±5% |
| *6 | 重复性 | ±10% |
| *7 | 检出限 | ≤0.1mg/L |

## 3、质控仪要求

3.1质控仪功能要求

*保证所质控的水质分析仪实现零点漂移、量程漂移、空白样测试、平行样测试以及在线加标回收实验功能。单个站点质控设备具备同一时间质控总磷、总氮、高锰酸盐指数、氨氮。

3.2质控仪技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 质控杯容量重复性 | ≤1% |
| *2 | 计量重复性 | ≤2% |
| *3 | 加标体积精密度 | ≤0.5% |

## 4、等比例采样供样器

4.1功能要求

*保证留样容量满足实验室检测需求、留样数量满足一周留样需求、超标水样低温冷藏、支持RS485通讯接口，MODBUS标准协议对接。

4.2技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 留样量误差 | ≤5% |
| *2 | 箱体内温度控制误差 | ±2℃以内 |
| *3 | 垂直采样高度 | ≥5m |
| *4 | 水平采样距离 | ≥50m |
| *5 | 管路系统气密性 | ≤ -0.05MPa |
| *6 | 无故障运行 | ≥1440h/次 |

## 5、运维机器人系统要求

### 5.1 运维机器人系统功能要求

*智能作业机器人由可移动底座、机械臂、摄像头等部分组成，可替代人工实现全部人工巡检作业以及大部分现场运维工作。

*建立多层级、交互式人工智能预警及辅助决策系统，保障站点仪器设备安全可靠运行，减少人为干扰，提高运维效率。运维驾驶舱通过整合动环、报警、设备状态参数、实时监测数据，能够对站房内外、采样区环境、设备状态、人工运维情况进行全天候实时监控，自主生成运维报告并对运维记录随时溯源，推动运维规范化。

### 5.2 运维机器人技术要求

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 机械臂 | 机械臂精度 | ≤1% |
| *2 |  | 机械臂自由度 | ≥6 |
| ★3 | 巡检模块 | 图像采集 | 下发巡检任务，机器人应能完成巡检拍照，照片无出框现象 |
| ★4 |  |  | 应能识别在线检测仪状态、水样管路是否脏污、水泵是否运行、阀门是否正常开闭、水流是否通过 |
| *5 |  | 车身定位精度 | ≤±35mm |
| *6 |  | 避障能力 | 具备避障功能 |
| *7 |  | 行走最大速度 | ≥1m/s |
| *8 |  | 最小回转空间 | ≤1.5m |
| *9 |  | 越障高度 | ≥5mm |
| *10 |  | 爬坡角度 | ≥1° |
| *11 | 控制及 电气模块 | 工控机 | CPU 性能优于i7-7600U, 2.8GHz 内存≥8G 硬盘存储容量≥512G固态和4T机械 |
| *12 |  | 续航时间 | ≥4h |
| *13 | 通讯模块 | 通讯方式 | 4G，WiFi，以太网 |
| *14 |  | 通讯接口数量 | 3-5个网口 |
| *15 |  | 传输质量 | 1、机器人传输到本地监控系统的视频画面应流畅、无卡顿； 2、机器人应正常动作，无卡顿 |
| *16 |  | 断连重启 | 本地监控系统应能对通讯设备进行重启，重启后通讯功能应正常 |
| *17 |  | 无线AP | 无线标准：802.11：a/n/ac； 频率范围：2412-2484MHz/4920-6100MHz； 最大传输带宽：1167Mbps |
| *18 | 充电桩 | 充电时间 | ≤4.5h |
| *19 | 其他 | 试剂盒储位 | ≥2个 |
| *20 |  | 语音播报 | 1、入侵报警 2、运维任务播报 |

## 6、智能防人为干扰巡检系统要求

*利用现有或升级站房温度、湿度传感器、水浸传感器、站房门禁、供电监控系统、温湿度控制系统、消防检测系统、视频监控系统等，实现站房内外环境、动环系统监控远程可视化，提升水质自动监测站防人为干扰AI视频系统，实现“智能发现－智能预警－实时监控－抓拍取证”闭环管理。

6.1智能防人为干扰巡检系统

*智能巡检系统包括无人机1台（含机场以及基础建设）、AI分析（至少含5个应用场景及平台使用）和1年的运行维护（包括无人机第三责任险-保额100万元、网络、平台使用及运行维护等），放置地点由采购人决定。

6.2主要技术要求：

*1.需使用北斗导航系统；

*2.结合AI视频分析智能识别偷排、周边环境施工、河道拦截、曝气装置、种植绿植、撒药等疑似人为干扰行为，可对疑似干扰行为全程跟踪抓拍。

*3.智能巡检最大作业半径不少于3公里，具备定期巡查、远程控制、风险预测（可利用视频AI计算，特别是自然灾害、突发污染事件、藻类爆发等）、河道巡查（河道防护设置、沿流域排污口巡查、汛期侦查预警）等功能，可对历史复拍内容进行比对分析。

*4.智能巡检系统可远程操作监测点部署的无人机机场，自动起飞、沿预先设定的航线巡查、拍照、拍摄，达到巡查监控的目的。无人机在执行完毕任务后，可自行返回机场，自行充电。

*5.对可能存在的疑似人为干扰情况，要形成快报第一时间告知采购单位。

### 6.1机场参数要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 防护等级 | IP55 |
| *2 | 最大允许降落风速 | 8 米/秒 |
| *3 | 发射功率（EIRP） | 2.4 GHz：< 33 dBm（FCC）；< 20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.8 GHz：< 33 dBm（FCC）；< 14 dBm（CE）；< 23 dBm（SRRC） |
| *4 | 防雷能力 | 交流电接口：20 千安防护（额定值），满足 EN 61643-11 的 Type 2 和 IEC 61643-1 的 Class Ⅱ 保护等级 以太网接口：10 千安防护（总通流值），满足 EN/IEC 61643-21 的 Category C 保护等级 |

### 6.2智能防人为干扰巡检系统参数要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 最大起飞重量 | ≥1600 克 |
| *2 | 防护等级 | IP54 |
| *3 | 影像传感器 | 4/3 CMOS，有效像素 2000 万 |
| *4 | 镜头视角 | 84° |
| *5 | 等效焦距 | 24 mm |
| *6 | 光圈 | f/2.8 至 f/11 |
| *7 | 对焦点 | 1 米至无穷远 |

## 7、系统集成要求

系统集成主要包括采水单元、配水及预处理单元、控制单元、分析单元、留样单元、辅助单元等。

供应商须提供合理、先进、完整的系统集成方案，具备智能化、标准化、流程化和可溯源的质量控制体系，确保采水、预处理、分析、质控、清洗以及数据采集和传输等环节的准确可靠。供应商还需将所有监控系统接入电子围栏系统。

### 7.1 系统集成功能要求

*（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

*（2）具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

*（3）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

★（4）能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能；

*（5）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

*（6）具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

*（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

*（8）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

*（9）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

*（10）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

### 7.2 系统集成技术要求

- （1）采水单元

*1）采水系统建设在满足取水要求的前提下应尽量简洁，因地制宜。

*2）取水采用潜水泵或自吸泵，双泵双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测要求，所有取水管路必须配有管道清洗、防堵塞、反冲洗等设施。

*3）取水量要满足所有分析仪器的需要。管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。

*4）为减少泥沙的影响，可设立沉淀池以减少对测定结果的影响。沉淀池中不应存在死水部分，具有良好的水力交换。

*5）采水系统的构造应保证在汛期和枯水期能正常工作并不至于被损坏，并有必要的保温、防冻、防腐、防压、防淤、防撞和防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定。

*6）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能，并不能产生环境污染。

*7）能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。

*8）采水管路采用透明化设计，能结合运维机器人进行采样管路检测，直观反馈采样情况，采样失败会自动启动备用水泵进行采样，并通过智能运维系统及时反馈运维人员，提升运维效率。

- （2）配水及预处理单元

供应商应提供针对性的配水和预处理方案。

*配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗和自动除藻功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数水质自动分析仪器使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

*1）配水管路设计合理，五参电极配置独立流通池及配水单元管路，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

*2）配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

*3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

*4）具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

*5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

*6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

*7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

- （3）控制单元

*控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行标样自动核查、平行样品自动测试、自动加标回收率测试等质控功能，以及在异常情况下自动留样功能，并实现兼容视频监控设备，能对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。能融合机器人、人工智能及大数据分析技术，通过对监测站房部署智能巡检机器人系统，实现站内环境设备全面巡视、人员行为智能管控，并将数据结果实时同步至管控平台，辅助大数据智能算法分析，实现在线监测站房从传统的人工运维向数据模型驱动的智能运维管控转变。

- 1.功能要求

*1）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

*2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

*3）具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

*4）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

*5）具备对留样单元的留样、排样的控制功能；

*6）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

*7）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

*8）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

*9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

- 2.硬件设备技术参数

1）工业控制计算机

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| *1 | CPU | ≥2.0GHz |
| *2 | 内存 | ≥4GB |
| *3 | 硬盘容量 | ≥1T |
| *4 | 显示器 | ≥12英寸 |
| *5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2）可编程控制器

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 扩展能力 | 控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 |
| *2 | 防雷抗干扰能力 | 符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 |

- （4）数据采集与传输要求

- 1.数据采集与存储

*1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

*2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

*3）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

- 2.数据传输与通讯

*1）采用有线的通讯方式满足数据传输要求；

*2）采用光纤传输数据方式（光纤铺设由采购单位负责）；

*3）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

- （5）辅助单元

辅助单元应包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元、自动灭火装置及环境温度控制单元等部分。

* 1）配备UPS（总功率≥3KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源（功率≥10KW）、系统集成机柜、维护专用成套工具等；

*2）配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足4周以上废液量的收集；

*3）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

*4）具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害。

*5）环境温度控制需配备两台以上2P空调。

- （6）留样单元

*1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

*2）留样瓶数≥12个；

*3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

*4）留样瓶具有密封功能；

*5）具有留样后自动排空的功能；

*6）配置门禁系统；

*7）具有留样失败报警功能。

- （7）系统防雷设备技术要求

*1）系统配置全面的防感应雷措施，防雷器和通讯线路防雷器采用优质防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。

*2）内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统、视频系统、仪器设备等。

- （8）智能化改造

1. 仪器运维质控智能化

*1）五参电极具有独立流通池，能实现五参流通池自动清洗；

*2）监测设备能实现自动零点核查、跨度核查、加标回收等质控要求；

★3）高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器采用统一的水质自动分析仪试剂盒、统一试剂比例，规范试剂存放标准；

*4）具备试剂余量实时显示及报警功能；

*5）试剂盒具备限位功能，确保运维机器人每次存放位置统一；

★6）根据平台试剂量信息，机器人可实现自动更换试剂功能；

*7）常规五参数水质自动分析仪能结合结合运维机器人实现电极清洗功能；

*8）常规五参数水质自动分析仪具备核查功能，提高五参数据的准确性。

2.站房管理智能化

★1）建设智能驾驶舱，拥有站点概况、运维任务、运维趋势、动环监测、仪器监测数据及关键参数、仪器状态、视频监控、设备预警、关键监测因子趋势、智能预警研判等模块；

*2）能根据周期运维任务和临时运维任务的数据，自动生成运维报表、质控报表；

*3）能根据水质异常、人为干扰和仪器故障等报警事件处理结果，自动生成运维报表；

*4）机器人能实现站房内自动巡查，巡查结果以图片形式实时记录，能智能判定异常情况并拍摄取证，异常结果第一时间进行预警推送。

- （9）监测站房改造技术要求

对原有站房进行改造、装修，满足监测系统使用要求。

1.站房供电要求

*1）供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定执行。

*2）水站供电电源使用380伏特交流电、三相四线制、频率50赫兹，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算。

*3）电源线引入方式符合国家相关标准，穿墙时采用穿墙管。

*4）在监测仪器室内为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并在此安装电源防雷设备。

*5）根据仪器、设备的用电情况，在380伏特供电条件下总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220伏特），一相供专用稳压电源为仪器系统用电（220伏特），另外一相为水泵供电（220伏特）。同时在站房配电箱内保留一到两个三相（380伏特）和单相（220伏特）电源接线端备用。

*6）电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁干扰。

2.站房给排水要求

*1）给水系统

站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。

站房内引入自来水（或井水），必要时加设高位水箱。自来水的水量瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米。

*2）排水系统

站房的总排水必须排入水站采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20米。各类试剂废水按照危险废物管理要求，单独收集、存放和储运，并统一处置。

站房内的采样回水汇入排水总管道，并经外排水管道排入相应排水点，排水总管径不小于DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位的，设在采水点下游。站房生活污水纳入城市污水管网送污水处理厂处理，或经污水处理设施处理达标后排放，排放点应设在采水点下游。

3.站房通讯要求

*1) 原有采样口*2、站房内*1、站房周界*2视频监控需要接入管理平台，且房内的视频监控需要确保能够覆盖仪器和机器人巡视线路；

*2) 需要新增仪表柜后视频监控1台、人脸识别监控1台、预留布线1项。

*3）一楼大门的门禁，接入站端管理平台。

*4）智能空调，接入站端管理平台。

*5）动环设备（水侵、烟感、温湿度、电源），接入站端管理平台。

*6）原有的电子围栏需要接入信号。

*7）辅助设施：相对应做好配套地板、墙体、办公用品、显示屏的辅助设施改造。

## 四、▲运维要求

（1）运维内容

供应商应提供本项目建设的水质自动监测站为期1年（12个月）的运行维护工作，运维时间自本项目最终验收合格之日起开始。运维工作内容包括监测仪器的巡检保养、检测试剂耗材更换、提供备品备件及更换、仪器维修、检测仪器校验测试、站房保洁、按月提交数据报表、接受环境监测部门考核，供应商需确保运维期内监测数据有足够的捕捉率和准确性。运维期间监测站所有仪器检测试剂耗材费用、水电费及光纤费用，均由供应商承担。

（2）具体要求

1）供应商为本项目配备的专职运维管理人员须持有经运维培训考核合格证，并且上岗证需在有效期内。

2）供应商须按照国家级浙江省相关技术规范要求对运营水站进行管理。

3）不论何时，供应商都应承担监测数据的保密责任。

4）供应商应配备1名或以上的运行维护专业技术人员。

（3）运维管理内容

1）提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂；

2）定期更换水站系统和仪器所需备品备件；

3）对水站系统和仪器进行定期检修、保养；

4）及时排除水站系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

5）对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质；

6）配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作；

7）随时接受采购人不定期的工作考核及质量考核；

8）保证站房清洁整齐。

9）认真、及时做好各类记录。

## 五、▲建设地点及工期

1． 建设地点：采购单位指定现场。

2． 完工时间：在合同签订之日起2个月内完成项目整体建设并开始投入试运行。

## 六、到货、施工、安装、调测试、试运行和验收

1、 供应商必须在合同规定时间内完成设备的供货、施工、安装、调测试及验收。为确保工作安全有序的进行，要求供应商向采购人提供一份详细的实施计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则供应商应承担相应责任。

2、 设备到达现场后，供应商必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

3、 设备的施工安装必须符合有关标准和规范，采购人将对项目实施质量进行监督。 设备安装就位、校准后，供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，供应商负责调试测试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

4、 验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准（或国际标准）、环保标准或行业技术规范标准等；②符合招标文件和响应承诺，及采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

5、 产品经过一个月的试运行且无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，供应商可以向采购人提出验收申请，采购人在收到供应商验收申请后按照《温州市政府采购履约验收办法》规定组织验收，验收合格后，双方签署政府采购履约验收书。 若因供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。

6、  如因供应商产品技术性能、质量或安装技术问题导致设备超过二次不能验收合格，采购人有权解除合同，供应商应向采购人支付合同金额20%的违约金，同时供应商无条件全额退还采购人已付合同款项。采购人未选择解除合同的，供应商应向采购人支付合同金额10%的违约金。采购人将视损失程度保留向供应商进一步索赔的权利。

7． 供应商在施工安装、调测试、试运行和验收期间应接受采购人的协调和管理，供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

## 七、设备质量保证和标准

1. ▲本项目设备及配套附件的质量保修期自项目最终验收合格之日起不少于2年（24个月)的免费原厂质保；如厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。质量保修期内免费上门服务（免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用），终身维修。供应商在质保期内还应包括对成套产品的常规检查、调试等维护保养工作，保证设备的正常使用。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

2． 产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

3.  中标供应商所供货物必须是全新出厂产品，产品外观清洁，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、技术标准必须符合采购人采购要求，以及国家标准及该产品的出厂标准。质保期内，由中标人联同厂家共同负责相关售后服务工作。

4.  供应商应保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件和固件均为最新的具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

5.  供应商须保证验收通过之后10年的零部件、备品备件、耗材供应及设备维修。

## 八、技术文件资料的交付

1． 交货同时提供下列资料：

- 站房内部设计图纸及说明。

- 站点中文保养手册以及维修卡。

- 站点工艺图、技术说明（包括接线图和电路图）、仪器通讯协议、运行参数设置清单。

- 设备生产厂家的产品检测合格证书、出厂检验报告、产品说明书、中文操作手册等。

- 设备随机提供的装箱清单（每箱一单），随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

- 进口部件（如有）相关证明：原产地、海关商检证明等。

## 九、技术服务和人员培训

1.  供应商应有完整的售后服务网点，服务网点需提供足够的备件以适应维修需求。供应商须在投标文件中说明服务网点地址，联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施。

2． 供应商负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，提供每个法定工作日随时的下述服务，以解决采购人在使用中遇到的所有问题：电话热线支持、邮寄方式服务、用户间的交流。

3.  在质量保修期内设备一旦发生故障，供应商应在2小时内作出响应，温州地区12小时内、其它地区48小时内派人到达现场处理问题，使系统设备恢复正常运行。如到达现场后24小时内不能解决问题而影响使用时，应立即免费提供备机或备品备件予以更换，保障设备的正常运作；维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出；更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延。

4.  检测人员不能排除故障时，供应商应按照采购人的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由供应商承担。

5． 在质保期结束时，须由专业工程师对设备系统进行再一次测试，出现的任何故障须由供应商自费解决并需取得采购人的认可。故障消除后，供应商需提供报告给采购人，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统设备维修档案。

6． 人员培训：

供应商在设备安装、调试结束后，供应商应立即派具备同类产品3年以上技术人员对采购方人员进行现场免费培训，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识，并指导操作人员至可以独立正确操作使用和维护。采购人在招标内容中对设备培训有特别要求的，供应商必须响应满足。供应商应在投标文件中提出具体的培训计划并报价，计入投标总价中，如果免费培训请在投标文件中注明。

## 十、其他要求

1.  所提供产品的技术规格和标准应符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范或国际标准规范。

2.  本标书所列产品技术配置及技术性能为基本要求，供应商可根据所列技术配置及性能要求选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对供应商不利的评定。

3.  供应商的投标响应必须满足本招标文件提出的采购需求，任何被评标委员会认定为明显不能满足采购需求将导致影响项目建设质量和采购人使用要求的负偏离响应，均将被视为重大负偏离。对重大负偏离的认定由评标委员会作出，重大负偏离将被认定为是对招标文件实质上的不响应，其投标无效。

4.  本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，供应商应提供所有招标文件没有规定但供应商认为完成本项目必要或必须的设备和材料、辅件，并应在投标报价表中一一列明。

5.  供应商需在“技术条款偏离表”（附件五）中对“第四部分--三、技术要求”中带▲、★、*号技术条款要求进行逐项真实响应和偏离情况说明。其中带“▲”号的技术条款如有负偏离或缺漏项作无效标处理。

6.  供应商在投标文件中应说明本次投标产品的技术参数是否与厂家官方公开的产品技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数，并在技术偏离表“备注栏”中作出相应的说明。

7.  所有货物必须为原厂原配产品（包括在标配基础上增加的配置也必须为原厂原配）。对于低于原厂方对外公布的基本（标准）配置进行报价的设备，无论招标文件对此有无明确规定，供应商都必须在投标文件中作出明确说明。

8.  本项目实施或验收时，采购人将对供应商提供的产品相关功能和技术指标、性能进行测验，不符合采购技术要求及投标响应的，视为中标供应商违约或虚假响应，采购人有权单方终止合同，并将其列入不诚信供应商名单，并按违约条款处理。

9.  保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。任何涉及的知识产权纠纷，均由供应商承担全部经济、法律等责任。

10. 付款方式见第二部分“合同主要条款”。

# 第五部分  评标原则及方法

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，确保项目质量，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的正常秩序，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。

三、 评标程序

开标后，采购人对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

1、  本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术分70分，价格分30分。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商依次确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

2、  在评审过程中，评标委员会只根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准对供应商投标文件中的资料进行审查、比较与评价，不寻求外部的证据。‌供应商在提供投标证明材料时，应尽量提供充分的材料和信息，确保其证明材料的完整性、真实性、有效性和可辨性，不遗漏任何关键内容，满足具体的评审要求。

3、  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

4、  投标截止时间止及评审期间，如出现有效供应商＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

五、 评分细则

1、商务技术分的评定（70分）

| 序号 | 评分内容 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）技术部分（64分） |  |  |  |  |
| 1 | 仪器品牌的统一性（3分） |  | 为确保水质分析仪器设备及系统的兼容稳定性及后期维护、配件更换的便捷性，需保证主要分析仪器品牌的统一性。供应商所投产品（地表水水质五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）为同一品牌的得3分，两个品牌的得1分，3个（含）以上不同品牌不得分。 | 3分 |
| 2 | 技术条款响应情况（28分） |  | 根据供应商对“第四部分--三、技术要求”中的技术条款响应情况进行评分。本项总分共计28分，对于标注有★号的技术条款负偏离或缺漏项在6项（含）以内的，每项扣2分，超过6项的投标无效；对于标注有*号的技术条款负偏离或缺漏项在16项（含）以内的，每项扣1分，超过16项的投标无效。 注：本项评分以投标文件技术偏离表（格式见附件五）为准，供应商须在技术偏离表中对每项带★、*号技术条款进行对应响应，并注明偏离情况，不得虚假响应。未在技术偏离表里对★、*号技术条款进行响应的将被视为负偏离。任何被评委会认定为明显不能满足采购需求将导致影响项目建设质量和采购人使用要求的技术条款负偏离，均将被视为重大负偏离，投标无效。 | 28分 |
| 3 | 投标产品设计、关键零部件选型方案及质量保证措施（5分） |  | 根据供应商所投产品（运维机器人系统、智能防人为干扰巡检系统）的设计、关键零部件选型方案及质量保证措施进行评审打分。 产品设计的科学性、可行性、合理性、安全性和可靠性阐述内容严谨、切合实际，关键零部件选型明确、科学、合理，切合项目需要，适用性强，质量保证措施合理、得当，能保障项目实施的得5分；产品功能设计的科学性、可行性、合理性、安全性和可靠性阐述内容较全、符合实际，关键零部件选型较明确、较科学、较合理，较切合项目需要，适用性较强，质量保证措施较合理得当，较能保障项目实施的得3分；产品设计的科学性、可行性、合理性、安全性和可靠性阐述内容较简单，关键零部件选型基本明确、合理，基本切合项目需要，适用性一般，质量保证措施基本合理的得1分；未提供不得分。 | 5分 |
| 4 | 项目集成方案（6分） |  | 各单元集成方案 供应商提供完整的各单元（采水、配水及预处理单元、控制单元、数据采集传输单元、辅助单元、留样单元、系统防雷）系统集成，以及智能化改造、监测站房改造等技术方案，根据是否满足采购需求进行评分。 方案内容具体完善，科学合理，思路清晰明确，可操作性强，完全满足采购需求的得6分；方案内容基本完整，合理可行，思路比较明确，基本符合采购需求的得4分；方案内容简单不全，思路不太明确，可行性较差的得2分，未提供不得分。 | 6分 |
| 5 | 人员配备（7分） |  | - 项目负责人（限一人，格式附件八-1） 项目负责人具有环保专业高级工程师证书的得3分，环保专业中级工程师证书的得1分，最高3分。 （提供人员相应证书扫描件及人社部门近2个月内出具（打印/下载）的在投标单位的社保证明，否则不得分。联合体以主投标单位人员为准。） | 3分 |
|  |  |  | 2、项目组其他成员（项目负责人除外，格式附件八-2） （1）项目组其他成员具有省级及以上环境监测部门或协会颁发的水质环境自动监测考核合格证书的，每人得0.5分，本项最高得2分。 （2）项目组其他成员具有系统集成项目管理工程师证书的得1分，具有信息系统项目管理师证书的得1分，本项最高得2分。本项每人或每类证书只计一本证书，不累加计分。 （提供人员相应证书扫描件及人社部门近2个月内出具（打印/下载）的在投标单位的社保证明，否则不得分。联合体各方人员均可。） | 4分 |
| 6 | 项目实施方案（3分） |  | 项目实施方案（包括详细的进度计划安排，供货、施工、安装、调试、测试及验收方案，质量保证措施等）。 实施方案全面完整、条理清晰、科学合理，针对性强，切实可行，能完全满足项目需求的得3分；方案基本合理完整，具有针对性和可行性，基本符合项目需求的得2分；方案描述较为简单，内容有明显欠缺、不足的得1分；未提供不得分。 | 3分 |
| 7 | 服务保障能力（11分） |  | 1.提出运维服务（包括运维服务计划、运维人员配置数量、数据质量保障、故障响应处理、突发应急响应）、售后服务（包括质保服务内容、质保期后供采购人选购的零配件和耗材报价、技术培训等），以及涉及到本项目仪器的备品备件库以及备机（配备足够满足运维需要的仪器及耗材）的服务保障方案 服务保障方案全面完整、条理清晰、科学合理，针对性强，切实可行，能完全满足项目需求的得3分；方案基本合理完整，具有针对性和可行性，基本符合项目需求的得2分；方案描述较为简单，内容有明显欠缺、不足的得1分；未提供不得分。 | 3分 |
|  |  |  | 2.投标供应商（联合体各方均可）取得本项目所投产品（五参数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、智能运维机器人、智能防人为干扰巡检系统）生产厂家出具的备品备件保障供应、技术支持类售后承诺书的，每个产品得1分，最高6分。 （提供投标产品生产厂家售后承诺书扫描件且盖有生产厂家单位公章，否则不得分。售后承诺书格式自拟。） | 6分 |
|  |  |  | 3.质保期优惠承诺 投标供应商承诺在本项目2年质保期基础上，每额外增加一年质保期得1分，最高得2分。 | 2分 |
| 8 | 产品节能环保情况（1分） |  | 所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”范围，具有国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。 所投产品中具有符合上述要求的节能产品的得0.5分，具有符合上述要求的环境标志产品的得0.5分，满分1分。（提供相关采购品目清单及认证证书扫描件，由评委确认打分。） | 1分 |
| （二）资信部分（6分） |  |  |  |  |
| 9 | 投标供应商综合实力（3分） | 投标供应商（联合体各方均可）具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、五星级售后服务认证证书（认证范围包含水自动连续监测监控设备）的，每提供一个得0.5分，最高得3分。（以上证书须在国家认证认可监督管理委员会官网或全国认证认可信息公共服务平台上可查。同时提供证书扫描件及国家认监委官网或全国认证认可平台证书页面截图，未提供不得分。） |  | 3分 |
| 10 | 投标供应商业绩（3分） | 1、投标供应商（联合体各方均可）2021年1月1日至今（以合同签署日期为准）具有同类水质自动监测智能化建设（或改造）项目业绩（每个合同建设内容至少包含五参数水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、高锰酸盐指数水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、总氮水质自动分析仪、智能机器人等6种产品，缺一不得分），每个业绩得1分，本项最高2分。 （格式附件九-1。业绩以合同文件为准，须提供合同扫描件作为业绩证明。如合同中未能体现相关评审要素的，则另提供业主相关证明材料，否则不得分。） 注：根据浙财采监〔2022〕8号文要求，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩。（供应商须提供相关证明） |  | 2分 |
|  |  | 2、投标供应商（联合体各方均可）2021年1月1日至今（以合同签署日期为准）具有同类水质自动监测站运维服务项目业绩（每个合同运维内容监测因子至少包含：水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数，缺一不得分）的，每个得0.5分，最高1分。 （格式附件九-2。业绩以合同文件为准，提供合同扫描件。如合同中未能体现相关评审要素的，则另提供业主相关证明材料，否则不得分。） |  | 1分 |

注 ：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2、价格评分（30分）：

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（2）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分；

（3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

价格分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30（四舍五入，保留小数点后2位）

（4）▲投标供应商的投标报价超过采购预算金额的，作无效标处理。

3、  各有效投标供应商的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、  评标委员会按各有效投标供应商综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告。

六、 定标办法

本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按排名顺序确定中标供应商。

七、 中标结果公告

中标供应商确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，在发布中标公告的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市华信采购招标代理有限公司：

本人经由                        （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加                                 项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

（一）现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

（二）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（三）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标供应商代表签名：

日期:    年   月   日