# 4K高清腔镜系统及器械、泌尿外科激光治疗系统、彩色多普勒超声诊断仪及血液透析机

# 采购项目

招标文件

招标编号： FS2024017

采购方式：公开招标

采购单位：绍兴市上虞区中医医院

采购代理机构：浙江天平项目咨询有限公司

二〇二四年九月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标须知	6

前附表	6

一、总则	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	15

五、开标	15

六、资格审查	16

七、评标	16

八、定 标	21

九、合同签订及其他	21

十、质疑与投诉	22

第三部分  评标办法及评分标准	24

第一章　评标办法	24

第二章　评分标准	25

第四部分  采购需求	30

第一章 总则	30

第二章 采购内容及要求	30

第五部分  采购合同	52

第六部分  应提交的有关格式范例	70

附件一：法定代表人授权书	72

附件二：投标人承诺函	73

附件三：评分对应表	75

附件四：资信分自评表	76

附件五：技术响应及建议表	77

附件六：佐证材料汇总表	78

附件七：配置清单	79

附件八：项目团队	80

附件九：投 标 函	82

附件十：开标一览表	83

附件十一：投标报价明细表	84

附件十二：中小企业声明函	85

附件十三：残疾人福利性单位声明函	86

附件十四：监狱企业证明文件	87

- 第一部分 招标公告

浙江天平项目咨询有限公司关于绍兴市上虞区中医医院的4K高清腔镜系统及器械、泌尿外科激光治疗系统、彩色多普勒超声诊断仪及血液透析机采购项目公开招标的公告

公告日期：2024年09月19日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江天平项目咨询有限公司受绍兴市上虞区中医医院委托，现就4K高清腔镜系统及器械、泌尿外科激光治疗系统、彩色多普勒超声诊断仪及血液透析机采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：  FS2024017

二． 采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三． 招标项目概况：

| 标段 | 标段名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 基本概况介绍 | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K高清腔镜系统及器械 | 2 | 套 | 230.00 | 详见采购需求 | 230.00 |
| 2 | 泌尿外科激光治疗系统 | 1 | 套 | 250.00 |  | 250.00 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 血液透析机 | 4 | 套 | 60.00 |  | 60.00 |

注：供应商可同时报名本项目四个标段，允许四个标段重复中标。

四． 投标供应商资格要求

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 所投医疗设备需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2024年10月11日09：30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http：//www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https//edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 为防止出现招标文件格式问题的出现，打开方式建议采用WPS office。

七、投标截止时间及要求： 2024 年  10 月  11 日 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2024 年  10 月  11 日 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼  357 开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式

- 1、采购代理机构名称：浙江天平项目咨询有限公司

- 项目联系人（询问）：周权

- 项目联系方式（询问）：13805746800

- 质疑联系人：陈锦钟

- 质疑联系方式：13587399711

- 地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场11楼

- 2、采购单位名称：绍兴市上虞区中医医院

项目联系人（询问）：俞先生

联系电话：0575-82105899

质疑联系人：戴女士

质疑联系方式：0575-82105620

地址：浙江省绍兴市上虞区梁湖街道大元路66号

- 3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分   投标须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 4K高清腔镜系统及器械、泌尿外科激光治疗系统、彩色多普勒超声诊断仪及血液透析机采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 具体详见采购需求 |
| 3 | 最高限价 | 标段一 4K高清腔镜系统及器械最高限价为人民币2300000.00元 标段二 泌尿外科激光治疗系统最高限价为人民币2500000.00元 标段三 彩色多普勒超声诊断仪最高限价为人民币500000.00元 标段四 血液透析机最高限价为人民币600000.00元 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示 |
| 20 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品 |
| 21 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http：//www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 22 | 预付款 | 本项目涉及预付款，比例为40%。 |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 23 | 商品包装和快递包装要求 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 24 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费由各标段成交供应商支付，按下列服务招标计算方式（差额定律累进法）*50%计取，若招标代理费用不足5000元按5000元收取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 2、结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 3、代理费支付信息 单位名称：浙江天平项目咨询有限公司 账号：33001656435050002935 开户行∶上虞建行营业部 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、配套服务、软硬件配置、接口费、检测、包装、运输、装卸、保险、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 所投医疗设备需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 配置清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 佐证材料汇总表（格式见附件）；

- 实质性与重要性技术参数；

- 配置情况；

- 产品成熟度；

- 进度计划；

- 安全方案；

- 项目团队（格式见附件）；

- 售后服务；

- 类似业绩；

- 认证证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际服务（含配套设施设备）与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价，根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律法规的情形。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 中标或者成交供应商应当自中标公示结束之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，逾期视为主动放弃或拒绝签订合同。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

按投标须知前附表执行。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以商务技术分和报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：

- 供应商参与本项目四个标段的投标，允许四个标段重复中标。

- 本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、核心产品界定

1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

标段一的核心产品为  4K高清腔镜系统  ，共1种

标段二的核心产品为  泌尿外科激光治疗系统 ，共1种

标段三的核心产品为  彩色多普勒超声诊断仪 ，共1种

标段四的核心产品为  血液透析机 ，共1种

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

标段一最高限价为人民币 贰佰叁拾万 元整（小写 2300000.00 元）。

标段二最高限价为人民币 贰佰伍拾万 元整（小写 2500000.00 元）。

标段三最高限价为人民币 伍拾万 元整（小写 500000.00 元）。

标段四最高限价为人民币 陆拾万 元整（小写 600000.00 元）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 商务技术文件评标内容及标准（70分）

1、（标段一、二、三、四）评分细则

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （65） | 实质性与重要性技术参数 | 18 | 评委根据投标产品的实质性与重要性技术参数与招标文件第四部分“主要功能、技术参数、配置要求”的偏离情况进行打分: - “★”为实质性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏即作无效投标处理； - “▲”为重要性指标及技术参数要求，满足一项得3分。 注： 技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上设备指标须提供相关佐证材料（如检测报告或官网截图或产品彩页或原厂技术白皮书或配套试剂说明书等，参数需在佐证材料内着重标注）扫描件并加盖投标人公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 |
|  | 一般性技术参数 | 12 | 评委根据投标产品的一般性技术参数（除实质性与重要性要求外）与招标文件第四部分“技术、功能要求”的偏离情况进行打分： 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注： 技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上设备指标须提供相关佐证材料（如检测报告或官网截图或产品彩页或原厂技术白皮书或配套试剂说明书等，参数需在佐证材料内着重标注）扫描件并加盖投标人公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 |
|  | 配置情况 | 5 | 评委根据投标产品配置情况的技术先进性、适用性及稳定性进行打分。 |
|  | 产品成熟度 | 5 | 评委根据投标产品的成熟度进行打分，需提供产品成熟度介绍、产品上市时间（注册证）等佐证资料。 |
|  | 进度计划 | 2 | 评委根据投标人针对本项目的供货、安装进度计划进行打分。 |
|  | 安全方案 | 2 | 评委根据投标人针对本项目的安全文明实施方案进行打分。 |
|  | 售后服务 | 4 | 评委根据投标人提供的售后服务方式、保修期后维修承诺、保修起始日期是否满足采购人需求等情况进行打分，不满足招标文件最低保修年限的不得分。 |
|  |  | 4 | 评委根据投标人是否满足故障响应及修复时间、配件供应时间、备件及备机提供承诺进行打分。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人提供维修成本（如出保后原厂保修价格等）进行打分。 |
|  |  | 2.5 | 评委根据投标人提供的优惠条件（如技术支持、配套服务等）进行打分。 |
|  |  | 1.5 | 评委根据随机提供的耗材、备品、配件、易损件是否齐全进行打分。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人承诺的保修期外耗材、备件、配件、易损件价格是否合理以及如停产后按此报价供应八年进行打分。 |
|  |  | 5 | 评委根据投标人制定的培训方案科学性、合理性进行打分，包括培训人数、时长、内容、次数等。 |
| 商务 资信 （5分） | 资信（5） | 3 | 类似业绩（具体详见商务要求表） |
|  |  | 2 | 认证证书（具体详见商务要求表） |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 商务资信 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩的每份得1分，最高得3分。提供用户名单及联系方式、合同扫描件并加盖投标人公章。（资料不全或未提供者不得分） | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 认证证书 | 投标人或制造商具有相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一份得0.5分，最高2分，须提供证书扫描件并加盖投标人公章。 | 2 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第四部分   采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 采购清单

| 标段 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K高清腔镜系统及器械 | 2 | 套 | 提供所有最新标配及选配的软、硬件，未单独说明，视为提供。投标人对以下招标文件技术要求必须有明确的应答和相关说明 |
| 2 | 泌尿外科激光治疗系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 |  |
| 4 | 血液透析机 | 4 | 套 |  |

- 采购要求汇总表

- 标段一：4K高清腔镜系统及器械

| 序号 | 招 标 要 求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 概述 |  |  |
| 1 | 适用科室：手术室等 |  |  |
| 2 | 适用范围：适用于内窥镜手术、记录和存档等 |  |  |
| 3 | 数量：2套 |  |  |
| 二 | 主要功能、技术参数、配置要求 |  |  |
| 1 | 4K内窥镜摄像系统 |  |  |
| ★1.1 | 电击防护等级，CF型。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| ★1.2 | 4K内窥镜摄像系统主机，具有3840*2160逐行扫描内镜成像性能。图像输出分辨率包括：3840*2160和1920*1080两种。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| 1.3 | 能够同时支持≥6路全画面视频输出，≥4路1080P和2路4K视频输出。 |  |  |
| 1.4 | 主机内置刻录功能，原生自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）视频录制，支持H.265编码，支持8Mbps-64Mbps码率可调；支持固定码率、可变码率可配。 |  |  |
| 1.5 | 图像色域范围支持BT.2020、BT.709。 |  |  |
| 1.6 | 主机图像显示界面≥3种菜单调用或系统控制方式，至少包含：键盘、摄像头按键、主机面板。 |  |  |
| 1.7 | 具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放，图像翻转等菜单控制功能。 |  |  |
| 1.8 | 主机支持≥2种曝光模式，至少包含：自动曝光和手动曝光。 |  |  |
| 1.9 | 场景模式≥8种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、自定义模式、可实现一键切换。 |  |  |
| 1.10 | 可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数文件。 |  |  |
| 1.11 | 主机支持4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）图片采集；并集成图文工作站功能，连接打印机后，能够一键生成图像报告。 |  |  |
| 1.12 | 具备去网格，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。 |  |  |
| 1.13 | 图像的水平分辨能力≥2000LW/PH。 |  |  |
| 1.14 | 图像的垂直分辨能力≥2000LW/PH。 |  |  |
| ▲1.15 | 摄像系统静态图像宽容度≥450。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| ▲1.16 | 摄像系统信噪比≥65dB。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| 1.17 | 主机支持≥2种测光模式，至少包含：中心测光，自动测光。 |  |  |
| 1.18 | 主机可实现单平台双镜联合，两幅不同图像在同一显示器分屏显示，并且可进行标准画面和增强画面的对比显示。 |  |  |
| 1.19 | 主机自带USB接口≥4个，USB2.0 ≥2个，USB3.0 ≥2个，可通过USB接口连接脚踏开关，键盘，打印机、USB存储设备等外设。 |  |  |
| 1.20 | 摄像头采用1/2.5英寸CMOS芯片，采集像素≥800万，原生输出3840*2160@60Hz的4K超高清图像数据。 |  |  |
| ▲1.21 | 摄像头垂直有效像素≥2300万。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| 1.22 | 摄像头的相对畸变≤1%。 |  |  |
| 1.23 | 摄像头控制按键≥4个，支持4种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。 |  |  |
| 2 | LED冷光源 |  |  |
| 2.1 | 电击防护等级，CF型。 |  |  |
| 2.2 | 光源使用寿命≥60000小时。 |  |  |
| 2.3 | 光源色温区间在5700K±500K。 |  |  |
| 2.4 | 冷光源红外截止性能≤4mW/lm。 |  |  |
| 2.5 | 输出总光通量≥1400 lm，显色指数≥90%。 |  |  |
| 2.6 | 具有光源寿命提示功能。 |  |  |
| 3 | 4k医用显示器 |  |  |
| 3.1 | 医用液晶面板≥32英寸，分辨率为3840×2160。 |  |  |
| 3.2 | 最大亮度：≥700cd/m²。 |  |  |
| 3.3 | 响应时间：≤20ms。 |  |  |
| 3.4 | 输入接口：DVI-D*1、3G-SDI/HD-SDI*5、DP*1、HDMI*1。 |  |  |
| 3.5 | 输出接口：DVI-D*1, 3G-SDI/HD-SDI*5。 |  |  |
| 3.6 | 防水防尘设计：防水等级前壳IP65，后壳IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境。 |  |  |
| 4 | 4K腹腔镜 |  |  |
| 4.1 | 4K腹腔镜视向角30°，直径≥10mm，长度≥330mm。 |  |  |
| 5 | 气腹机 |  |  |
| 5.1 | 采用≥7英寸触控屏设计，可进行流量压力调节，并且具有防误触功能键，防止功能误按。 |  |  |
| 5.2 | 流量调节范围0.1-50L/min，流量调节精度≤0.1L/min。 |  |  |
| 5.3 | 压力范围：1mmHg-30mmHg，压力调节精度≤1mmHg。 |  |  |
| 5.4 | 具有恒温加热功能，末端输入人体内的气体恒定为37℃。 |  |  |
| 5.5 | 具有智能排烟功能，通过SCB接口连接同一品牌摄像系统，图像算法智能识别烟雾，快速响应后排气除烟。 |  |  |
| 5.6 | 在0.04-0.06MPa的负压吸引下，支持最大排烟流量≥10L/min。 |  |  |
| 5.7 | 具有进气过滤，精准液体检测功能，及时预警，防止交叉感染。 |  |  |
| 6 | 4K荧光内窥镜摄像系统（包含4K荧光内窥镜摄像主机和4K荧光摄像头） |  |  |
| 6.1 | 4K荧光内窥镜摄像系统主机，支持4K视频输出分辨率4096×2160P和3840×2160P，全高清视频输出分辨率1920×1080P。 |  |  |
| 6.2 | 具有近红外光成像功能，支持对800nm~900nm波长的近红外光照明物体后成像，以及ICG试剂成像。 |  |  |
| 6.3 | 采用≥7寸触控屏设计，可进行系统设置，并且具有防误触功能键，防止功能误按。 |  |  |
| 6.4 | 主机能够同时支持≥6路全画面视频输出，≥4路1080P和2路4K视频输出。 |  |  |
| 6.5 | 图像色域范围支持BT.2020、BT.709。 |  |  |
| ★6.6 | 防电击程度分类等级为CF型。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| 6.7 | 支持四种显示模式：白光模式、荧光模式、融合模式和复合模式下的多画面显示，实现白光与荧光的快速切换与同屏显示。 |  |  |
| 6.8 | 可设置荧光亮度和荧光伪色彩颜色；可选≥2色着色。 |  |  |
| 6.9 | 荧光模式下能够能精准标定荧光区域，并且荧光阈值、融合强度手动可调，使白光和荧光融合自然，层次分明。 |  |  |
| 6.10 | 主机静态图像宽容度的标称值≥450。 |  |  |
| 6.11 | 摄像系统白光最小照度≤0.2Lux，感光灵敏度更高。 |  |  |
| ▲6.12 | 摄像系统荧光灵敏度≤0.2ug/ml或200nmol/L。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| 6.13 | 摄像系统荧光穿透深度≥10mm，可协助医师对组织下病灶进行探测，使肿瘤切除更完整、安全，降低手术复发率。 |  |  |
| 6.14 | 场景模式≥8种。 |  |  |
| 6.15 | 具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度。 |  |  |
| 6.16 | 色彩模式≥4种，可根据医生色彩风格实时切换调整。 |  |  |
| 6.17 | 具有智能图像算法自动识别烟雾功能，通过SCB接口连接同一品牌气腹机，无需人工干预快速响应后排气除烟。 |  |  |
| 6.18 | 主机原生内置刻录功能，可录制白光画面、黑白荧光画面、彩色荧光画面和四分屏画面的视频，同时视频录制可设置4K（3840x2160）分辨率和全高清（1920x1080）分辨率，H.265和H.264编码，BT.2020和BT.709色彩空间，满足不同播放设备的播放需求。 |  |  |
| 6.19 | 集成图文工作站功能，可以采集4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）图片，连接打印机后，能够一键生成图像报告。 |  |  |
| 6.20 | 具有去网格功能，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。 |  |  |
| 6.21 | 具有血管增强功能，提高对血管的辨识度。 |  |  |
| 6.22 | 4K模式下，逐行扫描成像，色阶≥12bit。 |  |  |
| 6.23 | ≥5倍电子放大功能。 |  |  |
| 6.24 | 具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放，图像翻转等菜单控制功能。 |  |  |
| 6.25 | 图像支持精准自动曝光控制和图像降噪调节，曝光亮度和降噪≥10级区间手动可调。 |  |  |
| 6.26 | 具有图像增益控制功能，如R增益、B增益、降噪、图像亮度、饱和度、对比度、锐度调节等图像调节功能。 |  |  |
| 6.27 | USB接口≥4个，其中USB2.0 ≥2个，USB3.0 ≥2个，可通过USB接口连接脚踏开关，键盘，打印机、USB存储设备等外设。 |  |  |
| ▲6.28 | 白光图像水平分辨率≥2000线，原始荧光图像水平分辨率≥1000线。（提供省级及以上医疗器械检验机构出具的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| 6.29 | 摄像头采用人体工学防误触设计，摄像头重量≤220g |  |  |
| ▲6.30 | 摄像头采用先进的结构工学设计，在25°恒温环境下，平均温升≤5°，最大温升≤8°避免摄像头过热。（提供省级及以上医疗器械检验机构的检验报告或产品说明书，加盖投标人公章） |  |  |
| 6.31 | 摄像头防水防尘等级IPX8，支持邻苯二甲醛浸泡消毒，消毒次数≥500次。 |  |  |
| 7 | LED荧光冷光源 |  |  |
| 7.1 | 电击防护等级CF型。 |  |  |
| 7.2 | 采用双光源设计，光源类型为LED+近红外激光，激光部分的峰值波长为785±5nm，能够输出白光和荧光光源。 |  |  |
| 7.3 | 激光级别1M。 |  |  |
| 7.4 | LED灯使用寿命≥60000小时，激光使用寿命≥20000小时。 |  |  |
| 7.5 | 光源色温区间在5500K±500K。 |  |  |
| 7.6 | 输出总光通量≥1100 lm，光源显色指数≥90%。 |  |  |
| 7.7 | 白光照明下，冷光源光照均匀度≤0.2。 |  |  |
| 7.8 | 冷光源红外截止性能≤4mW/lm。 |  |  |
| 7.9 | 具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度 |  |  |
| 8 | 4K荧光腹腔镜 |  |  |
| 8.1 | 4K荧光腹腔镜，视向角30°，直径≥10mm，长度≥330mm。 |  |  |
| 8.2 | 支持高温高压、等温等离子等消毒灭菌方式。 |  |  |
| 9 | 主要配置要求（包括但不限于） |  |  |
| 9.1 | 4k内窥镜摄像主机1台 |  |  |
| 9.2 | 4K荧光内窥镜摄像主机1台 |  |  |
| 9.3 | 4k摄像头1个 |  |  |
| 9.4 | 4K荧光摄像头1个 |  |  |
| 9.5 | LED冷光源1台 |  |  |
| 9.6 | LED荧光冷光源1台 |  |  |
| 9.7 | 4k医用显示器2台 |  |  |
| 9.8 | 气腹机2台 |  |  |
| 9.9 | 4K腹腔镜3根 |  |  |
| 9.10 | 4K荧光腹腔镜3根 |  |  |
| 9.11 | 医用台车2台 |  |  |
| 9.12 | 导光束6根 |  |  |
| 9.13 | 腔镜消毒盒6个 |  |  |
| 9.14 | 冲洗泵2个 |  |  |
| 10 | 配套腔镜手术器械 | 参考规格型号 |  |
| 10.1 | 穿持器12套 | 10*9mm |  |
| 10.2 | 穿持器12套 | 5*9mm |  |
| 10.3 | 转换器5支 | 10/5mm |  |
| 10.4 | 电钩5支 | 5*330mm |  |
| 10.5 | 冲洗吸引器5套 | 10/5*330mm |  |
| 10.6 | 分离钳10把 | 5*330mm |  |
| 10.7 | 胆囊抓钳10把 | 5*330mm |  |
| 10.8 | 大抓钳3把 | 10*330mm |  |
| 10.9 | 取石钳3把 | 10*330mm |  |
| 10.10 | 高频电凝线10根 | 单极 |  |
| 10.11 | 胆囊造影钳3把 | 5*330mm |  |
| 10.12 | 气腹管3套 |  |  |
| 10.13 | 气腹管接头5个 |  |  |
| 10.14 | 剪刀8把 | 5*330mm |  |
| 10.15 | 持针钳（枪型）3把 | 5*330mm |  |
| 10.16 | 推结器2支 | 5*330mm |  |
| 10.17 | 腹腔消毒盒3只 |  |  |
| 10.18 | 持针钳O型3把 | 5*330mm |  |
| 10.19 | 胃抓钳5把 | 5*330mm |  |
| 10.20 | 气腹针3根 |  |  |
| 10.21 | 导光束6根 | 3米 |  |
| 10.22 | 腹腔镜镜头6条 |  |  |
| 10.23 | 宫腔镜异物钳3把 |  |  |
| 10.24 | 胸腔镜双关节止血钳弯5把 | 34cm 杆径6mm 双关节 弧弯高10mm/15mm/25mm 精细头 有锁扣 |  |
| 10.25 | 胸腔镜双关节卵圆钳5把 | 36cm 杆径6mm 双关节 弧弯 有槽头宽 10mm 网纹齿 |  |
| 10.26 | 胸腔镜双关节持针器5把 | 34cm 杆6mm 双关节 弯型 内有镶片 |  |
| 10.27 | 胸腔镜双关节剪刀5把 | 34cm 杆6mm 双关节 弯头 |  |
| 10.28 | 胸腔镜双关节淋巴结钳5把 | 34cm 杆径6mm 双关节 弯 有槽头 6mm |  |
| 10.29 | 胸腔镜双关节止血钳舌头钳5把 | 34cm 杆径6mm 双关节 弧弯25度 有齿 头宽 5mm |  |
| 10.30 | 腔镜哈巴狗钳2把 | 10*330mm |  |
| 10.31 | 哈巴狗钳头2把 | 直头45mm |  |
| 10.32 | 哈巴狗钳头2把 | 直头25mm |  |
| 三 | 其他要求 |  |  |
| 1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |  |
| 2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |  |
| 3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |  |
| 4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |  |
| 5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |  |
| 6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为提供，包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应的优惠价格。 |  |  |
| 7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |  |
| 8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，已包含在报价中。 |  |  |
| 9 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |  |
| 10 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |  |
| 11 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |  |
| 12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |  |
| 四 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 保修： |  |  |
| 1.1 | 整机保修（全保）：腔镜系统（除内窥镜、导光束）保修≥5年；内窥镜、导光束、配套器械保修≥1年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以采购人验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |  |
| 1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |  |
| 1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |  |
| 1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人单位。 |  |  |
| 1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |  |
| 1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |  |
| 1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |  |
| 1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |  |
| 1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |  |
| 1.10 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |  |
| 2 | 技术支持 |  |  |
| 2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |  |
| 3 | 培训（包括但不限于院内、省内、国内等） |  |  |
| 3.1 | 中标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |  |
| 3.2 | 中标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |  |
| 3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |  |
| 3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |  |
| 3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |  |
| 4 | 附加必备条件： |  |  |
| 4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |  |
| 4.2 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |  |  |
| 4.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品； |  |  |
| 4.4 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 |  |  |
| 4.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查 |  |  |
| 5 | 安装及验收要求 |  |  |
| 5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起30天内； |  |  |
| 5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，采购人负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由中标人提供 |  |  |
| 5.3 | 安装地点：由中标人将货送至采购人安装现场 |  |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |  |
| 6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40 %作为预付款（中标人须提交银行出具的相应金额预付款保函，预付款保函有效期不得少于60天）；验收合格三个月后采购人向中标人支付合同总价的50 %；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10 %，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |  |

- 标段二：泌尿外科激光治疗系统

| 序号 | 招 标 要 求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概述 |  |
| 1 | 适用科室：泌尿外科等 |  |
| 2 | 用途：用于泌尿系结石的粉碎，以及泌尿系肿瘤的汽化、凝固等 |  |
| 3 | 数量：1套 |  |
| 二 | 主要功能、技术参数、配置要求 |  |
| 1 | 掺铥光纤激光治疗机： |  |
| 1.1 | 激光器类型：光纤激光器 |  |
| 1.2 | 激光防电击等级：BF型 |  |
| ▲1.3 | 工作激光输出波长：1940nm±20nm（提供产品说明书等相应证明资料，加盖投标人公章） |  |
| 1.4 | 激光器工作方式：脉冲波或连续波 |  |
| 1.5 | 最高脉冲频率：≥2200Hz,可调 |  |
| ★1.6 | 最大输出功率：≥60W（提供产品说明书等相应证明资料，加盖投标人公章） |  |
| 1.7 | 激光终端输出功率可调：连续模式30W以上，步进1W；脉冲模式档位制，6W以上≥10档可选（提供产品说明书等相应证明资料） |  |
| 1.8 | 最小单脉冲能量：≤0.05J |  |
| 1.9 | 最大单脉冲能量：≥4.5J |  |
| ▲1.10 | 激光能量输出不稳定度：≤±5%（提供医疗器械注册检验报告等相应证明资料，加盖投标人公章） |  |
| 1.11 | 激光输出功率的复现性：≤±5%（提供医疗器械注册检验报告等相应证明资料） |  |
| 1.12 | 脉冲宽度可调范围：≥30ms |  |
| ▲1.13 | 最大脉冲宽度：＞30ms（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 1.14 | 激光输出接口：国际通用SMA905接口 |  |
| 1.15 | 双脚踏开关 |  |
| 1.16 | 具备光纤破损自动识别保护报警功能 |  |
| 1.17 | 传输系统须包含：≥6种以上光纤规格可选（提供产品医疗器械注册证证明） |  |
| 1.18 | 光纤为四层结构 |  |
| 1.19 | 使用200μm软光纤最大传输功率：≥45W（提供产品说明书等相应证明资料） |  |
| ▲1.20 | 设备应用范围须包含泌尿系结石、泌尿系肿瘤等适应症（提供医疗器械注册证等相应证明资料，加盖投标人公章） |  |
| 1.21 | 指示光：功率≤5mW，亮度可调节 |  |
| 1.22 | 全触摸彩色控制屏：≥15英寸 |  |
| 1.23 | 有功率反馈系统，可以自动跟踪、即时显示 |  |
| 1.24 | 配套光纤有“两定平台”交易资格（提供相关证明资料） |  |
| ▲1.25 | 耗电量≤1.5kVA/h，电源AC220V/50Hz，手术室无需特殊改造（提供产品说明书等相应证明资料，加盖投标人公章） |  |
| 1.26 | 冷却系统：风冷（提供产品说明书等相应证明资料） |  |
| 1.27 | 台式机，便于移动，总重量≤30kg |  |
| 2 | Ho：YAG激光治疗机： |  |
| 2.1 | 工作激光输出波长：2100nm ±100nm |  |
| ★2.2 | 光纤终端最大平均输出功率：≥65W（提供产品说明书等相应证明资料，加盖投标人公章） |  |
| 2.3 | 最大脉冲重复频率≥40Hz，可调 |  |
| 2.4 | 光纤末端最大单脉冲能量≥4.5J，可调 |  |
| 2.5 | 激光治疗机可靠性高：连续工作≥8小时，功率稳定性高无衰减 |  |
| ▲2.6 | 脉宽可调，靶向碎石：宽窄脉宽间距≥600μs（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 2.7 | 窄脉宽：≤200μs，爆破力强，碎块化效率高 |  |
| 2.8 | 宽脉宽：≥800μs，粉末化效果好，散状止血 |  |
| 2.9 | 软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤6mm |  |
| 2.10 | 专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库 |  |
| 3 | 内窥镜手术刨削器： |  |
| 3.1 | 设备适用范围：对软组织进行绞碎或切除操作 |  |
| 3.2 | 多种工作模式可选：正向旋转、反向旋转、正反交替 |  |
| 3.3 | 最高输出转速：≥2000 r/min，转速调节挡位：≥3档 |  |
| 3.4 | 手柄寿命：高温高压消毒次数≥150次（提供产品说明书等相应证明资料） |  |
| 3.5 | 设备注册单元包含外径4.0mm、4.2mm、4.5mm刀具可选 |  |
| 4 | 主要配置要求（包括但不限于） |  |
| 4.1 | 掺铥光纤激光治疗机主机 1台 |  |
| 4.2 | 脚踏开关 1个 |  |
| 4.3 | 医用激光光纤 20根 |  |
| 4.4 | 光纤剥离器 1把 |  |
| 4.5 | 光纤切割 1把 |  |
| 4.6 | 手持光纤端面检测仪 1把 |  |
| 4.7 | 激光防护镜 1副 |  |
| 4.8 | Ho：YAG激光治疗机 1台 |  |
| 4.9 | 冲洗泵 1台（皮管3套含转接头） |  |
| 4.10 | 内窥镜手术刨削器 1台 |  |
| 4.11 | 剜除镜 2套 |  |
| 4.12 | 粉碎镜 2个 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为提供，包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应的优惠价格。 |  |
| 7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，已包含在报价中。 |  |
| 9 | 如采购方需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标方须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 10 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 11 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 1 | 保修： |  |
| 1.1 | 整机保修（全保）：所有设备及配套≥6年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，中标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人单位。 |  |
| 1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 1.6 | 对产品的软、硬件提供终身软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 1.10 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 2 | 技术支持 |  |
| 2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 3 | 培训（包括但不限于院内、省内、国内等） |  |
| 3.1 | 中标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.2 | 中标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 4 | 附加必备条件： |  |
| 4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |  |
| 4.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品； |  |
| 4.4 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 |  |
| 4.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查 |  |
| 5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起30天内； |  |
| 5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由中标人提供 |  |
| 5.3 | 安装地点：由中标人将货送至采购人安装现场 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40 %作为预付款（中标人须提交银行出具的相应金额预付款保函，预付款保函有效期不得少于60天）；验收合格三个月后采购人向中标人支付合同总价的50 %；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10 %，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

- 标段三：彩色多普勒超声诊断仪

| 序号 | 招 标 要 求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概述 |  |
| 1 | 适用科室：血管外科 |  |
| 2 | 适用范围：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑、泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用。 |  |
| 3 | 数量：1套 |  |
| 二 | 主要功能、技术参数、配置要求 |  |
| 1 | 系统通用功能 |  |
| 1.1 | 具备≥21寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度。 |  |
| ▲1.2 | 探头接口1个，可扩展≥3个。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 1.3 | 整机重量≤3kg（含电池）。 |  |
| 1.4 | 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能。 |  |
| 2 | 二维灰阶模式 |  |
| 2.1 | 具有组织谐波成像模式。 |  |
| 2.2 | 具有组织特异性成像。 |  |
| 2.3 | 具有多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。 |  |
| 2.4 | 具有频率复合成像。 |  |
| 2.5 | 具有斑点噪声抑制成像。 |  |
| ★2.6 | 具有回波增强技术，具备独立开关。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 3 | M型成像模式 |  |
| 3.1 | 彩色M型。 |  |
| 3.2 | 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像。 |  |
| 4 | 彩色多普勒成像 |  |
| 4.1 | 具有超宽动态血流技术。 |  |
| 4.2 | 具有高分辨率血流成像。 |  |
| 4.3 | 具有二维双实时同屏对比显示功能,可左右分屏实时显示不同参数的二维图像。 |  |
| 4.4 | 可自动调节取样框的角度及位置。 |  |
| 5 | 频谱多普勒成像 |  |
| ▲5.1 | 具有脉冲多普勒、高脉冲重复频率。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 5.2 | 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度。 |  |
| 6 | 组织多普勒成像及定量分析单元 |  |
| ★6.1 | 至少支持TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M四种模式。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 6.2 | 具有专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具。 |  |
| 6.3 | 具有曲线解剖M型。 |  |
| 7 | 具有组织追踪定量分析单元。 |  |
| ★8 | 具备造影成像及定量分析单元，可用于腹部、浅表和微血管造影，支持左室造影和心肌造影；支持时间强度分析曲线和运动追踪。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| ▲9 | 支持弹性成像及定量分析单元，组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析（范围可调节，附图说明，加盖投标人公章）。 |  |
| 10 | 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转。 |  |
| 11 | 具有一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） |  |
| ▲12 | 具有穿刺针增强技术，双屏实时对比显示增强前后效果，增强平面角度可调，步进≥10°。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 13 | 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 |  |
| 14 | 测量分析和报告 |  |
| 14.1 | 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等。 |  |
| 14.2 | 妇科/产科专用测量及分析。 |  |
| 14.3 | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。 |  |
| 14.4 | Auto EF射血分数自动测量。 |  |
| 15 | 电影回放及原始数据处理 |  |
| 15.1 | 电影回放：所有模式下支持手动、自动回放，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。 |  |
| 15.2 | 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节。 |  |
| 16 | 检查存储和管理 |  |
| 16.1 | ≥2T固态硬盘。 |  |
| 16.2 | 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。 |  |
| 16.3 | 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。 |  |
| 17 | 二维灰阶模式： |  |
| 17.1 | 焦点：≥4个，动态可调。 |  |
| ▲17.2 | 扫描频率：电子凸阵：超声频率1.3-5.5MHz，支持扩展成像；电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像；高频线阵：超声频率2.7-10.5MHz，支持扩展成像。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 17.3 | 最大显示深度:≥35cm。 |  |
| 17.4 | TGC: ≥8段，LGC: ≥4段。 |  |
| 17.5 | 动态范围: 30-190dB，可视可调。 |  |
| 17.6 | 伪彩图谱: ≥8种。 |  |
| 17.7 | 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒。 |  |
| 18 | 彩色多普勒成像： |  |
| 18.1 | 速度、速度方差、能量、方向能量显示等。 |  |
| 18.2 | 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。 |  |
| ▲18.3 | 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 19 | 频谱多普勒模式： |  |
| 19.1 | 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等。 |  |
| 19.2 | PW最大速度: ≥8m/s。 |  |
| 19.3 | 最小速度: ≤5mm/s。 |  |
| 19.4 | 取样容积: 0.5-20mm。 |  |
| 19.5 | 零位移动：≥8 级。 |  |
| 20 | 连通性 |  |
| 20.1 | 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口。 |  |
| 20.2 | 支持DICOM3.0系统。 |  |
| 20.3 | 外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口。 |  |
| 21 | 主要配置要求（包括但不限于） |  |
| 21.1 | 腹部探头1只 |  |
| 21.2 | 线阵探头1只 |  |
| 21.3 | 高频探头1只 |  |
| 21.4 | 组织多普勒TDI、TDIQA分析软件、造影功能1套 |  |
| 21.5 | 三探头转换器1个 |  |
| 21.6 | 原厂台车1辆 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为提供，已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应的优惠价格。 |  |
| 7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，已包含在报价中。 |  |
| 9 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 10 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 11 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 1 | 保修： |  |
| 1.1 | 整机全保（含探头）:≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，中标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人单位。 |  |
| 1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将采购人存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 1.10 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 2 | 技术支持 |  |
| 2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 3 | 培训（包括但不限于院内、省内、国内等） |  |
| 3.1 | 中标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.2 | 中标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 4 | 附加必备条件： |  |
| 4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |  |
| 4.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品； |  |
| 4.4 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 |  |
| 4.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查 |  |
| 5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起60天内； |  |
| 5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由中标人提供 |  |
| 5.3 | 安装地点：由中标人将货送至采购人安装现场 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40 %作为预付款（中标人须提交银行出具的相应金额预付款保函，预付款保函有效期不少于90天）；验收合格三个月后采购人向中标人支付合同总价的50 %；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10 %，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

- 标段四：血液透析机

| 序号 | 招 标 要 求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概述 |  |
| 1 | 适用科室：血透中心等 |  |
| 2 | 适用范围：用于血液透析及相关治疗 |  |
| 3 | 数量：4套 |  |
| 二 | 主要功能、技术参数、配置要求 |  |
| 1 | 功能及配置： |  |
| 1.1 | 具有常规血液透析(HD)功能 |  |
| ★1.2 | ≥10英寸超大高分辨液晶显示屏，中文操作治疗界面（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 1.3 | 机器水路、电路分离。 |  |
| 1.4 | 可兼容目前市场多种管路 |  |
| ▲1.5 | 平均能耗≤1kWh（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 1.6 | 可根据动脉压校正理论血流，能显示有效血流和有效累积血量 |  |
| 1.7 | 配置透析液滤过器，能进行≥10次次氯酸钠消毒，有效去除水路中的脂质和蛋白沉积。 |  |
| 1.8 | 配置B干粉装置 |  |
| 1.9 | 配置血压监测仪，可显示血压图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量，可测量收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。 |  |
| ▲1.10 | 配置联机清除率监测装置：可实时持续监测体内尿素清除率（K），清除率K精确度≤±5%；透析剂量（Kt/V）,血浆钠浓度。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| ★1.11 | 设备需配套使用的透析液过滤器需符合浙江省药械采购管理规定，并可在“两定平台”上采购，并标明其代码。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 2 | 透析液控制 |  |
| ★2.1 | 采用密闭式双容量平衡腔加超滤泵平衡超滤控制系统，平衡精确度不超过透析液总量的±0.1%，在治疗中定期进行系统密闭自检，确保治疗安全及脱水精准。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 2.2 | 超滤率0～4000mL/h可调, 超滤误差≤±1% |  |
| 2.3 | 透析液自动加热，温度可调35.0ºC~39.0ºC。 |  |
| 2.4 | 透析液流量：0-800ml/min多档可调，可根据有效血流量自动调整透析液流量。 |  |
| ▲2.5 | 容量式透析液配比程序，透析液电导精确度±0.1mS/cm.（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 2.6 | 水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。 |  |
| 2.7 | 满足≥3种透析液供给方式：小桶浓缩液供给，中央浓缩液供给，联机浓缩干粉自动配液系统等。 |  |
| 3 | 清洗/消毒 |  |
| 3.1 | 程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能. |  |
| ▲3.2 | 消毒＋脱钙一键完成，完成时间≤30分钟。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| ▲3.3 | 透析液吸管（A\B管）自动消毒。（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 4 | 后备电源配置 |  |
| 4.1 | 内置的后备电源可支持整机维持体外循环≥2小时。 |  |
| 4.2 | 所有监测功能正常运作，治疗数据不丢失。 |  |
| 5 | 体外循环通路及安全监测 |  |
| 5.1 | 空气监测：采用超声波监测。 |  |
| 5.2 | 漏血监测：采用红绿光两道反补性侦测，最大透析液流量≥800ml/min时≤0.5ml/min |  |
| 5.3 | 动脉压监测 显示范围 -300mmHg～+280mmHg；精确度±10mmHg；分辨率：20mmHg |  |
| 5.4 | 静脉压监测 显示范围 -60mmHg～+520mmHg；精确度±10mmHg；分辨率：20mmHg |  |
| 5.5 | 跨膜压监测： 显示范围 -60mmHg～+520mmHg；分辨率：20mmHg |  |
| ▲5.6 | 动脉血泵 血流量范围 15～600ml/min；血流量精度±10%；泵管直径2～10mm，血泵管径可调.（投标文件中提供相关证明并加盖投标人公章） |  |
| 5.7 | 空气监测器：超声传导检测空气和血液泡沫，在静脉夹中另有光学探测器。 |  |
| 5.8 | 肝素泵：可编定停止时间，读取累计肝素容量。 流速 0～10ml/h；单次追加剂量0.1～5ml |  |
| 6 | 每套主要配置要求（包括但不限于） |  |
| 6.1 | 高分辨液晶显示屏1个 |  |
| 6.2 | 血泵1个 |  |
| 6.3 | 肝素泵1个 |  |
| 6.4 | BIBAG干粉装置1个 |  |
| 6.5 | 内置后备电池1组 |  |
| 6.6 | 空气检测器1组 |  |
| 6.7 | 检测报警系统1组 |  |
| 6.8 | 点滴架1个 |  |
| 6.9 | 管路夹1个 |  |
| 6.10 | 进出水管1套 |  |
| 6.11 | 细菌过滤装置20个 |  |
| 6.12 | 血压检测模块BPM 1个 |  |
| 6.13 | 透析充分性监测模块OCM 1个 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为提供，已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应的优惠价格。 |  |
| 7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，已包含在报价中。 |  |
| 9 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 10 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 11 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 1 | 保修： |  |
| 1.1 | 整机保修（全保）：≥4年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，中标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人单位。 |  |
| 1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 1.10 | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service |  |
| 2 | 技术支持 |  |
| 2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 3 | 培训（包括但不限于院内、省内、国内等） |  |
| 3.1 | 中标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.2 | 中标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 4 | 附加必备条件： |  |
| 4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格 |  |
| 4.2 | 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外) |  |
| 4.3 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品； |  |
| 4.4 | 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证 |  |
| 4.5 | 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查 |  |
| 5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起60天内； |  |
| 5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标商提供 |  |
| 5.3 | 安装地点：由中标人将货送至采购人安装现场 |  |
| 5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40 %作为预付款（中标人须提交银行出具的相应金额预付款保函，预付款保函有效期不得少于90天）；验收合格三个月后采购人向中标人支付合同总价的50 %；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10 %，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

- 采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：绍兴市上虞区中医医院XXXXX采购项目

合同编号： H-CG-2024-00

甲    方：   绍兴市上虞区中医医院

乙    方：

签订时间：2024年     月     日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  绍兴市上虞区中医医院      （采购人）

乙方（全称）：                            （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 绍兴市上虞区中医医院XXXXX采购项目

- 采购项目编号： FS2024017

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XX | XX | XX |
| 合同总价大写： XXXXXXXX 小写：¥ XX |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- þ否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

þ否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是       ¨否      ¨不涉及

- 是否涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

- ¨是       þ否

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：  甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同总价的40%作为预付款（乙方须提交银行出具的相应金额预付款保函，预付款保函有效期   天）；验收合格三个月后，甲方向乙方支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向乙方支付合同总价的10%，不计息。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：  绍兴市上虞区中医医院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：    /

收取履约保证金金额：

履约担保期限：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体： 绍兴市上虞区中医医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：   /

（2）履约验收时间：安装调试完成后组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：乙方递交验收申请，甲方组织验收

（5）履约验收的内容：    采购标的物

（6）履约验收标准：   采购文件要求及投标文件承诺

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 甲、乙两方签字并加盖单位公章后 生效。

- 合同份数

本合同一式 五 份，甲方执 四 份，乙方执 一 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  绍兴市上虞区中医医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、配置清单等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方在指定期限内更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

7.7乙方在履行本合同内容中（包括但不限于采购、包装、产品运输、交付过程）应做好安全防护工作，若发生安全事故导致甲方、乙方、第三方遭遇人身伤亡，财产损失的，由乙方承担全部责任与费用。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任与费用。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同解除后的违约责任

（1）因乙方违约导致甲方解除本合同的，除本合同专用条款约定的违约金额外，乙方应额外向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

（2）因乙方违约所支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方另行索赔。

15.6违约方应当承担守约方由此产生的合理诉讼成本，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

18.4 但一方在迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 3．乙方应在合同签订之日起_____天内完成对货物的安装及调试（提供所需的耗材、备件等），并负责培训甲方的使用操作人员和维修人员，提供软件系统的全套安装盘、维修密码，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 4．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。由此产生的检测费用由乙方承担。 5．验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。 6．若乙方未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收时提供原厂保修证明，否则按照验收不通过处理。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | / |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 医院指定科室 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 全套设备全保 年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。如乙方未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则甲方有权不予验收。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常使用。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同总价的40%作为预付款（乙方须提交银行出具的相应金额预付款保函，预付款保函有效期_____天）；验收合格三个月后甲方向乙方支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向乙方支付合同总价的10%，不计息；乙方在每次收款之前，应向甲方提供符合甲方要求的发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供相应发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1．乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 3．在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4．如甲方所采购的产品为机器，整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划 6．超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费，保证零配件供应时间为自医院使用后8年。 7．乙方怠于履行保修义务的，由此导致甲方损失产生或扩大，就该损失部分甲方有权要求乙方承担赔偿责任，且甲方有权委托第三人进行维修，由此产生的费用由乙方承担。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1．乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价或经第三方公司评估。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退货产生的一切费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2．机器在保修期内如遇频繁的质量问题，乙方应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应每天交纳要货总价1%的违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货或乙方三次出现逾期交货情况的，甲方可解除本合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方所交的货物必须是合法生产和代理的产品（即必须提供厂方至代理商的逐级授权书），质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 2.乙方违反甲方在招标文件所涉及服务要求内容的，按招标文件规定处理。 3.供需双方应严格按照供销合同执行，不得随意变更合同内容。对中标或已签订供销合同的，一旦发现乙方在本采购周期内发生行贿行为并向检察机关查询后，存在行贿犯罪记录的，应取消其中标资格或停止采购其商品。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式中的（1）解决： （1）向上虞区的仲裁机构申请仲裁，仲裁地点为上虞区； （2）向上虞区人民法院起诉。 |
| · | 其他专用条款 | / |

医疗卫生机构医药产品等廉洁购销合同

- 甲方（医疗卫生机构）：绍兴市上虞区中医医院

- 乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

- 为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

- 一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品及服务。

- 二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

- 三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

- 六、乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

- 七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

- 八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

- 九、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

负责人：                             法定代表人（负责人）：

经办人签名：                         经办人签名：

年   月   日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

- 资格文件部分

- 目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 所投医疗设备需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表。

## 附件一：法定代表人授权书（标段    ）

绍兴市上虞区中医医院：

浙江天平项目咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（采购编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件二：投标人承诺函（标段    ）

绍兴市上虞区中医医院：

浙江天平项目咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录（标段    ）

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）资信分自评表（格式见附件）；配置清单（格式见附件）；技术响应及建议表（格式见附件）；佐证材料汇总表（格式见附件）；实质性与重要性技术参数；配置情况；产品成熟度；进度计划；安全方案；项目团队（格式见附件）；售后服务；类似业绩；认证证书；投标人认为需要的其他文件资料。

- 附件三：评分对应表（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：资信分自评表（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件五：技术响应及建议表（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件六：佐证材料汇总表（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目要求 | 投标文件中对应参数的截图 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 2 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 3 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| ... | ... | ... |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件七：配置清单（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （逐一填写所有产品及配套设备） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件八：项目团队（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录（标段    ）

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

## 附件九：投 标 函（标段    ）

绍兴市上虞区中医医院：

浙江天平项目咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的货物。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十：开标一览表（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、配套服务、软硬件配置、接口费、检测、包装、运输、装卸、保险、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。 |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：投标报价明细表（标段    ）

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 货物 名称 | 规格型号及品牌 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | ¥： |  |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、配套服务、软硬件配置、接口费、检测、包装、运输、装卸、保险、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上名称可根据实际情况扩展，数量以采购要求为准。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十二：中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加绍兴市上虞区中医医院的                    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于 工业 行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十三：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十四：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：