# 绍兴市上虞人民医院超声诊断仪设备采购项目

招标文件

招标编号：FS2024038

采购方式：公开招标

采购单位：绍兴市上虞人民医院

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标须知	7

前附表	7

一、总则	12

二、招标文件	12

三、投标文件的编制	14

四、投标文件的递交	17

五、开标	17

六、资格审查	18

七、评标	18

八、定 标	23

九、合同签订及其他	23

十、质疑与投诉	24

第三部分  评标办法及评分标准	27

第一章　评标办法	27

第二章　评分标准	28

第四部分  采购需求	33

第一章 总则	33

第二章 采购内容及要求	33

第五部分  采购合同	67

第六部分  应提交的有关格式范例	85

附件一：法定代表人授权书	87

附件二：投标人承诺函	88

附件三：评分对应表	90

附件四：资信分自评表	91

附件五：技术响应及建议表	92

附件六：佐证材料汇总表	93

附件七：配置清单	95

附件八：项目团队	96

附件九：商务响应表	97

附件十：投 标 函	99

附件十一：开标一览表	100

附件十二：投标报价明细表	101

附件十三：中小企业声明函	102

附件十四：残疾人福利性单位声明函	103

附件十五：监狱企业证明文件	104

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞人民医院超声诊断仪设备采购项目的公开招标公告

公告日期：2025年1月3日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司受绍兴市上虞人民医院委托，现就绍兴市上虞人民医院超声诊断仪设备采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：FS2024038

二．采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三．招标项目概况：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 标项基本概况介绍 | 最高限价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项一：超声诊断仪(心脏） | 1 | 项 | 200.00 | 详见采购需求 | 200.00 |
| 2 | 标项二：超声诊断仪（妇产） | 1 | 项 | 200.00 | 详见采购需求 | 200.00 |
| 3 | 标项三：超声诊断仪(全身1） | 1 | 项 | 200.00 | 详见采购需求 | 200.00 |
| 4 | 标项四：超声诊断仪(全身2） | 1 | 项 | 200.00 | 详见采购需求 | 200.00 |
| 5 | 标项五：超声诊断仪(肝纤机） | 1 | 项 | 150.00 | 详见采购需求 | 150.00 |

注：本项目共有五个标项，各供应商可根据自身情况参与各标项投标，允许供应商投单个或多个标项且有资格同时获得多个标项中标候选人资格。开标顺序按标项一、标项二、标项三、标项四、标项五先后顺序开标。

四．投标供应商资格要求

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目的特定资格要求：需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或产品备案凭证。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2025年 1 月 24 日09：30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http：//www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https//edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https：//service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 为防止出现招标文件格式问题的出现，打开方式建议采用WPS office。

七、投标截止时间及要求： 2025 年 1 月 24 日 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

八、开标时间及地点： 2025 年 1 月 24 日 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 357 开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式

- 1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

- 项目联系人（询问）：蒲志刚

- 项目联系方式（询问）：18368083941

- 质疑联系人：陈先生

- 质疑联系方式：15967562266

- 地址：绍兴市上虞区江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市上虞人民医院

项目联系人：杜先生

项目联系方式：0575-82185322

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0575-82185563

地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道517号

- 3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

- 联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

- 第二部分   投标须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞人民医院超声诊断仪设备采购项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 合同签订后90天内完成安装调试并通过验收，如因中标人责任而造成的延期而产生的费用由中标人负担 |
| 3 | 最高限价 | 标项一最高限价：人民币200万元； 标项二最高限价：人民币200万元； 标项三最高限价：人民币200万元； 标项四最高限价：人民币200万元； 标项五最高限价：人民币150万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 18 | 支 持 中 小 企 业 | 小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 19 | 招标代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。 2.代理服务费用收取标准：按下表货物招标收费标准分段累计的6折计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000—100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 3、结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包或转包。 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目不需要演示。 |
| 22 | 是否提供样品 | 本项目不需要样品。 |
| 23 | 进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 24 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http：//www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 25 | 预付款 | 本项目涉及预付款，比例为40%。 |
|  |  | 根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定： 1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款； 2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行出具的预付款保函，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。 3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。 4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。 |
| 26 | 金融支持 | 本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。 |
| 27 | 其他 | 1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

- 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、配套服务、软硬件配置、接口费、检测、包装、运输、装卸、保险、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。

- 其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，采购代理机构将不接受有选择的报价。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或产品备案凭证。

- 商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 配置清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 佐证材料汇总表（格式见附件）；

- 配置情况；

- 产品成熟度；

- 进度计划；

- 安全方案；

- 项目团队（格式见附件）；

- 售后服务；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 业绩；

- 认证证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际服务（含配套设施设备）与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

- 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

- 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生一名组长主持。

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价，根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有采购人不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

- 其他违反法律法规的情形。

- 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其他注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以银行出具的保函形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 第三部分   评标办法及评分标准

## 第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以商务技术分和报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、核心产品界定

1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品，具体如下

标项一：超声诊断仪(心脏），共1种；

标项二：超声诊断仪(妇产），共1种；

标项三：超声诊断仪(全身1），共1种；

标项四：超声诊断仪(全身2），共1种；

标项五：超声诊断仪(肝纤机），共1种。

## 第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价具体如下：

标项一投标报价的最高限价为人民币贰佰万元整（小写2000000.00元）；

标项二投标报价的最高限价为人民币贰佰万元整（小写2000000.00元）；

标项三投标报价的最高限价为人民币贰佰万元整（小写2000000.00元）；

标项四投标报价的最高限价为人民币贰佰万元整（小写2000000.00元）；

标项五投标报价的最高限价为人民币壹佰伍拾万元整（小写1500000.00元）。

2、投标人的报价在最高限价内的为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、价格扣除：小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 商务技术文件评标内容及标准（70分）（适用于标项一、标项二、标项三、标项四和标项五）

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （44） | 实质性与重要性技术参数 | 18 | 评委根据投标产品的实质性与重要性技术参数与招标文件第四部分“功能和技术参数要求”的偏离情况进行打分: - “★”为实质性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏即作无效投标处理； - “▲”为重要性指标及技术参数要求，满足一项得3分，最高得18分。 注： 技术要求及参数需在“技术响应及建议表”、“佐证材料汇总表”中逐条列出，技术指标要求中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应，以上设备技术指标须提供要求的相关佐证材料（参数需在佐证材料内着重标注）复印件并加盖投标人公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 |
|  | 一般性技术参数 | 12 | 评委根据投标产品的一般性技术参数（除实质性与重要性要求外）与招标文件第四部分“功能和技术参数要求”的偏离情况进行打分： 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×12分。（如遇到小数情况，保留两位小数） 注： 技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上设备技术指标须提供要求的相关佐证材料（参数需在佐证材料内着重标注）复印件并加盖投标人公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。 |
|  | 配置情况 | 5 | 评委根据投标产品（含配套设备）的配置情况的技术先进性、适用性及稳定性进行打分。 |
|  | 产品成熟度 | 5 | 评委根据投标产品的成熟度进行打分，需提供产品成熟度介绍、产品上市时间（注册证）等佐证资料并加盖投标人公章。 |
|  | 进度计划 | 2 | 评委根据投标人针对本项目的供货、安装进度计划进行打分。 |
|  | 安全方案 | 2 | 评委根据投标人针对本项目的安全文明施工方案进行打分。 |
| 商务 （26） | 售后服务（21） | 4 | 评委根据投标人提供的售后服务方式、保修期后维修承诺、保修起始日期是否满足采购人需求等情况进行打分，不满足招标文件最低保修年限的不得分。 |
|  |  | 4 | 评委根据投标人是否满足故障响应及修复时间、配件供应时间、备件及备机提供承诺进行打分，承诺函格式自拟并加盖投标人公章。 |
|  |  | 3.5 | 评委根据投标人提供的其他服务（如技术支持、配套服务等）进行打分。 |
|  |  | 2.5 | 评委根据随机提供的耗材、备品、配件、易损件是否齐全进行打分。 |
|  |  | 2 | 评委根据投标人承诺的保修期外耗材、备件、配件价格以及如停产后按此报价供应八年进行打分，承诺函格式自拟并加盖投标人公章。 |
|  |  | 5 | 评委根据投标人制定的培训方案科学性、合理性进行打分，包括培训人数、时长、内容、次数等。 |
|  | 资信（5） | 3 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的每份得1分，最高得3分，须提供用户名单及联系方式、合同扫描件并加盖投标人公章。（资料不全或未提供者不得分） |
|  |  | 2 | 投标人或制造商具有有效期内与本项目相关的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一份得0.5分，最高2分，须提供证书扫描件并加盖投标人公章。 |

注：

- 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、人员证书等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假取消中标资格。

- 第四部分   采购需求

## 总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个商务条款一一给予实质性响应，如未达到采购需求的，采购人有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

一、标项一：超声诊断仪(心脏）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标机型为各公司获得NMPA认证的全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，适用于心脏、血管等超声诊断和相关科研，请投标商注明投标产品品牌、规格型号。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 2.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |  |
| 2.1.3 | 具备术者模式，触摸屏可以与主显示器实时同步显示图像。 |  |
| 2.1.4 | 监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单 |  |
| ▲2.1.5 | 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口（含经食道三维探头），4个接口通用，可任意互换。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.6 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头。 |  |
| 2.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； |  |
| 2.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 2.1.10 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.11 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 2.1.12 | 方向性能量图技术 |  |
| ★2.1.13 | 动态范围≥320Db。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.14 | 数字化通道≥7,000,000 |  |
| 2.1.15 | 空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |
| 2.1.16 | 系统主机内置≥1TB硬盘；内置DICOM 3.0 标准输出接口 |  |
| 2.1.17 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域≥21英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。 |  |
| 2.1.18 | 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节 |  |
| 2.2 | 彩色多普勒血流成像单元，具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式 |  |
| 2.3 | 频谱多普勒成像单元，自适应AutoDoppler多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像；频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择 |  |
| 2.4 | 组织多普勒成像单元，高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像；二维、彩色M型、速度曲线同屏显示；专业TDI测量软件包；提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 |  |
| 2.5 | 组织谐波成像单元，具备滤波式谐波技术，脉冲反相谐波技术，可显示谐波频率和基波频率 |  |
| 2.6 | 超声造影成像单元，具备二维、实时三维心脏造影技术 |  |
| 2.6.1 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术，具有低机械指数用于心肌造影成像；支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 |  |
| 2.6.2 | 具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发 ；具有实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术 |  |
| 2.7 | 负荷超声成像单元，内置专业负荷超声模板，自定义编辑模板，支持运动负荷、药物负荷；支持室壁运动造影成像模板；可提供负荷超声斑点追踪定量分析；智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程 |  |
| 2.8 | 心脏实时三维成像单元（主机和探头） |  |
| 2.8.1 | 实时矩阵探头均支持二维、彩色、PW、CW、M型、智能旋转、实时任意多平面、造影、实时三维放大、实时三维血流放大成像等多种模式； |  |
| 2.8.2 | 原始三维数据采集、切割、旋转；系统支持平移、方位角和仰角多平面视图；系统支持二维及三维成像模式任意切换 |  |
| 2.8.3 | 单心动周期全容积成像模式: 一个心动周期的实时容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像； |  |
| 2.8.4 | 多心动周期全容积成像，该模式支持全容积成像角度105°x105°； |  |
| 2.8.5 | 实时三维成像模式具备≥4种显示格式，支持C平面成像； |  |
| 2.8.6 | 实时三维血流成像；实时三维血流容积成像；实时三维奔流容积成像；实时三维高帧频成像 |  |
| 2.8.7 | 实时三维单心动周期容积成像；实时三维多心动周期容积成像 |  |
| 2.8.8 | 实时三维放大成像；实时三维血流放大成像 |  |
| ▲2.8.9 | 实时双容积视野成像内面观，可同时实现动态显示心脏的前后两个容积切面，包含心房、心室四个腔室的完整显示。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.8.10 | 实时双容积视野成像对面观，可实时双容积视野成像对面观，可实现同时动态显示心房观视野和心室观视野。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.8.11 | 心腔镜成像模式+深度光源：采用光源投照下心脏三维类解剖结构的显示，光源深度、方向与级别可调，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程 |  |
| ▲2.8.12 | 触摸屏显示模式:可实时在触摸屏上同步显示三维图像并可随意多维度调整光源位置、图像位置、图像大小，操作医生可以快速理解心脏三维空间结构及组织结构的空间结构）。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.8.13 | 实时多平面切割三维图像，可在任意平面随意切割，更加直观便利、快速获取所需解剖结构，协助医生正确选择介入装置 |  |
| 2.8.14 | 实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像，支持侧向、旋转、仰俯三种模式，支持二维及彩色、负荷、心腔造影、心肌造影模式 |  |
| 2.8.15 | 实时智能旋转成像，矩阵探头实现0－360度任意平面显像，支持二维及彩色、M型、TDI、负荷、自动心肌运动定量、心腔造影、心肌造影模式 |  |
| 2.9 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒），一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹；多普勒血流测量及分析；心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程；自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |  |
| 2.10 | 图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元，数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩；具备主机硬盘图像数据存储；病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； |  |
| 2.11 | 参考信号：心电；输入：DICOM DATA；输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.12 | 连通性：医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件，支持DICOM 3D打印 |  |
| 2.13 | 探头规格：频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到22 MHz；类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵 |  |
| 2.14 | 二维成像主要参数: 成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz,具备单晶体探头技术 成人三维心脏：超声频率1-5MHZ，具备单晶体探头技术 成人经食道探头：超声频率2-8MHZ，具备单晶体探头技术 高频探头：超声频率3-12MHZ |  |
| ▲2.15 | 增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.16 | 高频探头具备纯净波或单晶体或HD探头技术等单晶体同等同类技术，扫描深度：≥14cm，探头阵元≥1800 ，具有穿刺针增加技术。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.17 | 频率多普勒:最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s ;最低测量速度≤1mm/s (非噪声信号);取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级 |  |
| 2.18 | 彩色多普勒:彩色显示帧数: 85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒;组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒;显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20° |  |
| 2.19 | 超声图像及病案管理系统:动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅;同屏电影回放≥4画面,可调回放速度;为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声主机 1台 |  |
| 3.2 | 成人心脏相控阵探头1个 |  |
| 3.3 | 成人三维心脏探头1个 |  |
| 3.4 | 成人经食道探头1个 |  |
| 3.5 | 高频探头1个 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

二、标项二：超声诊断仪（妇产）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足妇产、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、盆底超声、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管等常规检查和疑难病例诊断及开展临床科研工作的超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 产品基本要求 |  |
| ★2.1.1 | 要求所投机型为投标商高档台式机，具备Crystal Architecture水晶平台或ZST域光平台或BioAcoustic生物声学平台或nsight平台。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2 | 彩色超声诊断仪 |  |
| 2.2.1 | 显示器≥21寸高清 LED 显示器，分辨率1920×1080，可上下 升降、左右旋转，前后仰俯 |  |
| ★2.2.2 | 具备≥13英寸寸彩色触摸控制屏，用户可随意调整触控屏上各 种功能及参数的位置，功能菜单均可在触摸屏上实现操作。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.3 | 可以电动控制操作面板的升降、旋转、前后位置调节 |  |
| 2.2.4 | 装有多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入 |  |
| 2.2.5 | 数字化通道数≥16000000 |  |
| ▲2.2.6 | 系统动态范围：≥360dB 。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.7 | 二维灰阶成像及分析单元 |  |
| 2.2.8 | 彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.2.9 | 能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.2.10 | 脉冲多普勒显示及自动分析单元 |  |
| 2.2.11 | 智能四维成像单元 |  |
| 2.2.12 | 组织谐波成像单元，含组织谐波及智能谐波 |  |
| 2.2.13 | 梯形扩展成像技术及矩形图像的偏转 |  |
| 2.2.14 | 空间复合成像技术 |  |
| 2.2.15 | 二维优化成像技术，可以消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显 著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组 织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他 图像优化技术同时使用。 |  |
| 2.2.16 | 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区图像，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，这种宽动态范围成像，将低频图像、高频图像融合，提高声影区图像显示能力及分辨率。 |  |
| 2.2.17 | 高清成像技术，通过应用“解卷积技术”实现基于theoretical physics-based（物理极限）的高分辨率图像，减弱超声图像的模糊特征，让细微的结构清晰的显示及分辨。 |  |
| 2.2.18 | 精细血流成像技术，通过精细血流成像技术能有效提高低速血流 信号的检出以及细微血管的显示。 |  |
| 2.2.19 | 立体血流显示技术，利用冯氏光照模型，更加直观的了解血流状 况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血 流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。 |  |
| 2.2.20 | 胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。 |  |
| 2.2.21 | 胎儿生长参数智能检测功能，基于Deep Learning深度学习算法， 在图像上智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结 构并自动测量生长参数。 |  |
| 2.2.22 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像， 自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。 |  |
| ▲2.2.23 | 投标机型具有微细血流成像技术，在二维成像基础上基于时间空 间相干成像原理，采用先进的静态杂波滤波器将组织中的慢速血 流或者微弱血流信号与受呼吸或血管搏动而产生的组织运动噪音 鉴别、提取，剔除了后者产生的噪音干扰，得到了纯净、敏感的 血流信息，可达到类似造影成像的效果。微细血流定量分析/血管 分布定量：通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值得到VI （血管指数），可定量显示VI具体数值，包括plxels 的power、 ROI和Ratio具体数值。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.2.24 | 具备智能宫颈机能定量分析：不依赖任何外界压力，利用子宫动 脉搏动产生应变获得弹性成像图像，从而评价宫颈软硬度。质控 功能智能评估稳定性后进行自动冻结，通过测量宫颈长度及宫颈 内外口描迹可自动获取宫颈弹性对比指数，硬度比，宫颈内、外 口应变值等6项量化参数。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.25 | 智能盆底解决方案，可对盆底超声检查中的各径线及角度进行自动测量与评估，并自动形成结构化报告，提高测量精准度，简化测量流程。 |  |
| 2.2.26 | 三维成像技术：容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，能准确了解解剖结构，真实透视可视化，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管（提供图片证明）。 |  |
| 2.2.27 | 具有智能扫查辅助诊断技术：经过深度学习具有病理结果的图像训练、开发的技术，可在机实现符合BI-RADS分类标准（乳腺）和TI-RADS标准（甲状腺）的数据及报告系统，可提示占位的良恶性，也可辅助提示占位的多组声学特征，包括病变形状、病变走向、边界、内部回声类型等。感兴趣区定位，自动识别、勾络病灶边界通过自动计算，准确获取并显示病灶基本所需测量数值可辅助提示病变的良恶性，具备提示多于6个病灶的声学特征内置BI-RADS（或者TI-RADS、RUSS、ATA等）分类诊断模型，可以根据需要手动输入、编辑，任意添加分析后及检查图片到Report系统（提供图片证明）。 |  |
| 2.3 | 测量和分析部分 |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 2.3.2 | 腹部测量与分析 |  |
| 2.3.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 2.3.4 | 妇科测量与分析 |  |
| 2.3.5 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.3.6 | 胎儿心脏测量与分析 |  |
| 2.3.7 | 颈动脉测量与分析 |  |
| 2.3.8 | 上下肢动静脉测量与分析 |  |
| 2.3.9 | 小儿髋关节测量及自动分型 |  |
| 2.3.10 | 肌肉骨骼测量 |  |
| 2.3.11 | 小器官测量与分析 |  |
| 2.4 | 探头规格 |  |
| 2.4.1 | 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收。至少一把具备单晶体探头技术或苹果探头技术或冰晶探头技术； |  |
| 2.4.2 | 支持3D及实时3D成像 |  |
| 2.4.3 | 探头接口：激活成像探头接口 ≥4个，接口大小一致，全激活任意互换，2D及3D探头接口通用。 |  |
| 2.4.4 | 探头接口采用最新无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探 头插拔损伤，延长使用寿命。 |  |
| 2.4.5 | 性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头 在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选 择≥2种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。 |  |
| ▲2.4.5.1 | 单晶体凸阵探头：频率范围1-7MHz。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.4.5.2 | 单晶体早孕探头：频率范围3-10MHz |  |
| 2.4.5.3 | 单晶体凸阵容积探头：频率范围1-8MHz |  |
| 2.4.5.3 | 腔内容积探头：2-10MHz |  |
| ▲2.4.5.4 | 单晶体线阵探头：2-14MHz。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ★2.4.6 | 所投机型可以支持选配超高频探头，频率6-18MHZ。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入：USB3.0、DICOM、外部音频 |  |
| 2.5.2 | 输出：HDMI、S-VHS、VGA、音频输出、USB3.0 |  |
| 2.5.3 | 主机内置一体化USB接口≥ 6个 |  |
| 2.6 | 二维成像主要参数 |  |
| 2.6.1 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥38帧/秒 |  |
| 2.6.2 | 扫描线：每帧线密度≥ 512超声线 |  |
| 2.6.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |  |
| 2.6.4 | 接收方式：接收通道≥1600000，多路信号并行处理 |  |
| 2.6.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹 |  |
| 2.6.6 | 回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s |  |
| 2.6.7 | 最大显示深度 ≥42cm |  |
| ▲2.6.8 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，数码TGC≥10段增益补 偿调节，在液晶触摸屏上可直接调节并存储。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.6.9 | 预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条 件，减少操作时的调节、常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2.7 | 频谱多普勒 |  |
| 2.7.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF） |  |
| 2.7.2 | 最低测量速度：≤ 0.5mm/s |  |
| 2.7.3 | 显示方式：B/D、B/C/D |  |
| 2.7.4 | 多普勒电影回放：≥ 8192线 |  |
| 2.7.5 | 零位移动：≥8级 |  |
| 2.7.6 | 取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-20mm。 |  |
| 2.7.7 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D值 |  |
| 2.7.8 | 支持胎儿心率的自动测量，无需进入产科软件包即可实现 |  |
| 2.7.9 | 实时三同步功能，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 2.8 | 彩色多普勒 |  |
| 2.8.1 | 彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式 |  |
| 2.8.2 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等 |  |
| 2.8.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.8.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 2.8.5 | 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥30帧/s |  |
| 2.8.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 ≤1.2cm/s |  |
| 2.9 | 一体化智能四维成像单元 |  |
| 2.9.1 | 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D |  |
| 2.9.2 | 多种三维显示模式，包括：表面模式(一般,柔和)透明模式(最大模式,最小模式,X线成像模式)亮度模式 |  |
| 2.9.3 | 具备立体彩色、能量多普勒成像单元 |  |
| 2.9.4 | 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精 确计算，并包括多种结果分析方式。 |  |
| 2.9.5 | 具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。 |  |
| 2.9.6 | 具有3D立体图像编辑切割功能。 |  |
| 2.9.7 | 具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。 |  |
| 2.9.8 | 针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。 |  |
| 2.9.9 | 可清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。 |  |
| 2.9.10 | 可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。 |  |
| 2.9.11 | 具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模 式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率， 更清晰显示容积数据组织间区别。 |  |
| 2.9.12 | 可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，独立软件功能；使 得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现 力。 |  |
| 2.9.13 | 胎儿自动识别：胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影 响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用胎儿面部自动 识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面 部容积图像。 |  |
| 2.9.14 | 魔术擦：三维成像独立功能，可通过任意移动橡皮擦位置，逐 层擦除不需要的信。不同于魔术剪，无需设定擦除区域，可任 意移动橡皮擦位置。同时也可以快捷的恢复擦除的信息。简化 了以往进行立体切割需要旋转的步骤。 |  |
| 2.9.15 | 胎儿仿真成像技术：利用自然光的衰减系数，使三维图像更自 然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰富，有助于异常结 构诊断的三维成像独有软件功能。 |  |
| 2.9.16 | 智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别 进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同 深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。 |  |
| 2.9.17 | 任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单 条直线或曲线切割后进行剖面成像。 |  |
| 2.9.18 | 高级任意不规则形状体积计算功能,取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。 |  |
| 2.9.19 | 镜像模式：同屏显示多方位的立体图像，除正面观，可同时观察到顶、左、右侧面观的容积成像。 |  |
| 2.9.20 | 在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考 面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。 |  |
| 2.9.21 | 多切面成像基础上, 用户可同时看到与参考平面垂直的另外两个平面，不同于传统定位帮助中只能看到一个。 |  |
| 2.10 | 程序化操作流程 |  |
| 2.10.1 | 多模态一键智能优化： |  |
| 2.10.1.1 | 通过一键操作迅速优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。 |  |
| 2.10.1.2 | 通过一键操作迅速调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度，一键调整到最佳,更快更容易进行检查，减少漏诊。 |  |
| 2.10.2 | 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。 |  |
| 2.10.3 | 测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双 区域实时显示，提高测量数据获取的精确性。 |  |
| 2.10.4 | 机器上具有耦合剂加热器装置，双档可调，与机器一体，无需 另外配置。 |  |
| 2.11 | 超声图像及病案管理系统 |  |
| 2.11.1 | 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕 可显示硬盘容量数据信息 |  |
| 2.11.2 | 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，SSD固态硬盘结构， 硬盘容量 ≥1T |  |
| 2.11.3 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即 能在PC上直接查看图像 |  |
| 2.11.4 | 具有图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头2把 |  |
| 3.3 | 腹部容积探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内容积探头1把 |  |
| 3.5 | 高频探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

三、标项三：超声诊断仪（全身1）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界最新平台，具备持续升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求，投标设备必须为各厂家满足全身应用的最高档次机型（以NMPA注册证书为准），并具备持续升级能力 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 具备原装高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸， 自发光OLED显示器，分辨率1920*1080P，采用灵活可调节支撑臂。 |  |
| ★2.1.2 | 操作面板具备原装液晶触摸屏≥14英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.3 | 全数字化彩色超声诊断系统主机。 |  |
| 2.1.4 | 集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束。 |  |
| 2.1.5 | 探头技术：具备InTune探头或单晶体探头技术。 |  |
| 2.1.6 | 全聚焦相干成像，整个图像区域无焦点，图像整体均匀一致，支持所有探头及应用条件。 |  |
| 2.1.7 | 智能图像零键优化技术，零键优化二维、彩色多普勒及造影图像质量。 |  |
| 2.1.8 | 自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像。 |  |
| 2.1.9 | 数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）。 |  |
| 2.1.10 | 具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能。 |  |
| ▲2.1.11 | 频谱多普勒零键优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.12 | 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图。 |  |
| 2.1.13 | 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。 |  |
| 2.1.14 | 智能化组织均衡技术，实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头。 |  |
| 2.1.15 | 多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性，改进工作流程、提升诊断效率。 |  |
| 2.1.16 | 高级空间复合成像技术，逐级可调可，与彩色和其他高级成像模式兼容。 |  |
| 2.1.17 | 具备数字化减影血管增强技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调。 |  |
| 2.1.18 | 具备实时智能图像优化技术，触摸屏上能同步实时显示4幅不同成像风格的图像，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作。 |  |
| 2.1.19 | 智能切换探头技术，探头内置多点触控传感器，双击探头前端任何部位，即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用。 |  |
| 2.1.20 | 具备微血流成像技术，智能壁滤波器，允许较低的速度截止值，具备自适应流量探测器，保持低流量信号时，自适应抑制闪光，可以给较小、深入组织中的低流量血管进行成像 |  |
| ▲2.1.21 | 具备灰阶及彩色超宽视野成像扫描技术，扫查图像支持360°自由旋转，具有屏幕速度指示器，获取过程支持暂停、倒退采集操作。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.22 | 主机具备一体式耦合剂加热装置，加热温度分级可控 |  |
| 2.2 | 先进成像技术 |  |
| 2.2.1 | 具备实时应变弹性成像技术，依赖患者呼吸或血管博得成像，无需手动加压。 |  |
| 2.2.1.1 | 具备“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。 |  |
| ▲2.2.1.2 | 应变弹性模式下，具有数字化质量控制因子，非彩色棒显示，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较，得到高质量的弹性成像。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.1.3 | 提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 |  |
| 2.2.2 | 具备点式及二维剪切波弹性成像技术，采用安全的声辐射力技术，可定性定量软组织弹性值 |  |
| 2.2.2.1 | 二维剪切波模式下具有速度、位移、质量等多种显示模式，各种模式间可同屏自由组合同屏对比 |  |
| 2.2.2.2 | 可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页 |  |
| 2.2.2.3 | 测量取样框大小及位置可调，取样点数量无限制。 |  |
| ▲2.2.2.4 | 剪切波模式下2D帧频≥80帧以上。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.3 | 超声造影成像技术，采用相干脉冲成像造影技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像 |  |
| 2.2.3.1 | 主机内置低机械指数和中等机械指数两种选择模式，支持一键便捷切换，同时支持声诺维和示卓安两种造影剂 |  |
| ▲2.2.3.2 | 采用声诺维造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间大于8分钟。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ★2.2.3.3 | 具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.3.4 | 双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值，实时和冻结模式均支持数值显示，具备双造影计时器 |  |
| 2.2.3.5 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |  |
| 2.2.3.6 | 具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量 |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等。 |  |
| 2.3.2 | 妇科测量和计算, 外周血管测量和计算, 心脏功能测量和计算, 泌尿科测量和计算。 |  |
| 2.3.3 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生 儿髋关节角度等。 |  |
| 2.3.4 | 多普勒血流测量与分析。 |  |
| 2.3.5 | 自动血管内中膜测量：支持自动颈动脉内膜-中层厚度测量 |  |
| ▲2.3.6 | 小儿髋关节测量 1）支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面 2）支持Graf图表 3）超声报告选项，支持Graf图表在机显示 须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.4 | 图像存储（电影）回放重现及病案管理单元 |  |
| 2.4.1 | 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历。 |  |
| 2.4.2 | 硬盘容量≥960GB。 |  |
| 2.4.3 | USB接口≥8个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输。 |  |
| 2.4.4 | 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换。 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入：DVI、DICOM、USB接口、外部视频、RGB彩色视频。 |  |
| 2.5.2 | 输出：DP 高清输出。 |  |
| 2.6 | 系统通用功能 |  |
| 2.6.1 | 探头接口选择：≥4个，采用致密无针式磁吸接口，接口大小一致并全部激活可互换通用，具有磁吸式连接技术。 |  |
| 2.6.2 | 预设条件：针对不同检查部位，预置最佳化图像检查条件，减少操作时的调节及常用所需外部调节。 |  |
| 2.6.3 | 安全性能：符合国家商品安全质量要求。 |  |
| 2.7 | 探头规格要求 |  |
| ★2.7.1 | 总体要求：数量5把，投标人应提供有效的技术资料予以详细描述频率及对应型号，所有探头应具备超宽频可变频技术。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.7.2 | 腹部探头一把，要求具备单晶体或类似探头技术 |  |
| 2.7.3 | 心脏探头一把，要求具备单晶体或类似探头技术 |  |
| 2.7.4 | 小器官线阵探头一把，扫查宽度≥ 55mm |  |
| 2.7.5 | 血管探头一把，扫查深度≥14mm |  |
| 2.7.6 | 腔内探头一把 |  |
| 2.8 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.8.1 | 成像速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥65帧/秒；凸阵探头，全视野，18cm深度时，最高线密度下，帧速度≥40帧/秒。 |  |
| 2.8.2 | 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit。 |  |
| 2.8.3 | 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。 |  |
| 2.8.4 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，B/M可独立调节。 |  |
| 2.8.5 | 接收超声信号系统动态范围≥380dB。 |  |
| 2.8.6 | 高清放大：放大时信息量增加，增加感兴趣区细节显示及图像帧频 |  |
| 2.8.7 | 可视动态范围：10-80dB，步进为1。 |  |
| 2.8.8 | 回放重现：灰阶图像回放最高可达4000帧，回放时间≥350秒，并能进行测量和计算。 |  |
| 2.8.9 | 线密度：≥512线/帧。 |  |
| 2.8.10 | 系统频率范围 1–21 MHz |  |
| 2.9 | 彩色多普勒 |  |
| 2.9.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示。 |  |
| 2.9.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒。 |  |
| 2.9.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）。 |  |
| 2.9.4 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）。 |  |
| 2.9.5 | 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）。 |  |
| 2.9.6 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。 |  |
| 2.9.7 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°。 |  |
| 2.10 | 频谱多普勒 |  |
| 2.10.1 | 显示模式：脉冲波多普勒（PWD），连续波多普勒 (CWD)，高脉冲重复频率(HPRF)。 |  |
| 2.10.2 | 频谱多普勒 (PWD) 的中心频率可选择≥2个。 |  |
| 2.10.3 | 频谱多普勒取样容积范围：1.0mm---20mm多级可调。 |  |
| 2.10.4 | 最低测量速度：≤ 1mm/s (非噪声信号)。 |  |
| 2.10.5 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10m/s，CWD血流速度≥19m/s。 |  |
| 2.10.6 | 显示控制：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位。 |  |
| 2.10.7 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 2.11 | 超声功率输出调节 |  |
| 2.11.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 2.11.2 | 输出功率选择分别分级可调。 |  |
| 2.12 | 记录装置 |  |
| 2.12.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头1把 |  |
| 3.3 | 心脏探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3.5 | 浅表探头1把 |  |
| 3.6 | 血管探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

四、标项四：超声诊断仪（全身2）

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 主要用于腹部、妇产、泌尿、小儿、血管、小器官、骨骼肌肉，造影等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，要求所投机型为投标商高档台式机（具备nsight或csound或BioAcoustic或ZST域光平台或ultra无限平台），并具备持续升级能力。提供相关佐证资料并加盖投标人公章。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 主机成像系统 |  |
| 2.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
| ▲2.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.3 | 全新集束精准发射技术 |  |
| 2.1.4 | 脉冲优化处理技术 |  |
| 2.1.5 | 海量并行处理技术 |  |
| 2.1.6 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 2.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 2.1.8 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |  |
| 2.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 2.1.10 | 彩色多普勒成像技术 |  |
| 2.1.11 | 彩色多普勒能量图技术 |  |
| 2.1.12 | 方向性能量图技术 |  |
| 2.1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |  |
| ★2.1.14 | 动态范围≥320dB。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.1.15 | 数字化通道≥7,000,000 |  |
| 2.1.16 | 智能全程聚焦技术 |  |
| 2.1.17 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  |
| 2.1.18 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |  |
| 2.1.19 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级 |  |
| 2.1.20 | 内置 DICOM 3.0 标准输出接口 |  |
| 2.1.21 | 内有一体化超声工作站 |  |
| 2.2 | 先进成像技术 |  |
| 2.2.1 | 具备MaxVue全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.8”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） |  |
| 2.2.2 | 超宽视野成像扫描技术 |  |
| （1） | 测量功能,电影回放功能 |  |
| （2） | 线阵、凸阵及容积探头具备 |  |
| （3） | 结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 |  |
| ▲2.2.3 | 系统具备TAC1/TAC2操作键，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.4 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域 |  |
| 2.2.5 | 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 |  |
| 2.2.6 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| ▲2.2.7 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；具备术者模式，显示屏和触摸屏能同时显示二维图像，极大方便穿刺引导与教学需求。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.8 | 造影成像技术 |  |
| （1） | 高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒 |  |
| （2） | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术 |  |
| （3） | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |  |
| （4） | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |  |
| （5） | 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、经阴道妇科等需求 |  |
| （6） | 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 |  |
| （7） | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果 |  |
| （8） | 组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调 |  |
| （9） | 双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性 |  |
| 2.2.9 | 弹性成像技术 |  |
| （1） | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |  |
| ▲（2） | 具备自动囊实性结构鉴别弹性成像技术。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| （3） | 具备浅表及腔内弹性成像 |  |
| （4） | 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 |  |
| 2.2.10 | 肝脏剪切波定量技术 |  |
| （1） | 无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度 |  |
| （2） | 具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示 |  |
| （3） | 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s |  |
| （4） | 具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印 |  |
| （5） | 测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差 |  |
| （6） | 可在1秒内快速获取剪切波数值 |  |
| 2.2.11 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 |  |
| （1） | 支持腹部及浅表探头 |  |
| （2） | 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式 |  |
| （3） | 取样框ROI可调节大小，腹部凸阵最大达5x6cm；浅表线阵最大达5x3.6cm |  |
| （4） | 具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量 |  |
| （5） | 具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算 |  |
| （6） | 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s |  |
| ▲2.2.12 | 具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.2.13 | 具备智能多普勒血管检查技术，单键优化二维、多普勒图像质量，单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等，具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| 2.3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.3.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |  |
| 2.3.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 |  |
| 2.3.3 | 外周血管测量和计算功能 |  |
| 2.3.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) |  |
| 2.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.4.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |
| 2.4.2 | 主机双硬盘结构机械硬盘+固态硬盘≥1TB+120GB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧，提供证明材料 |  |
| 2.4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储 |  |
| 2.4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 |  |
| 2.4.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |  |
| 2.5 | 输入/输出信号 |  |
| 2.5.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 2.5.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 2.6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |  |
| 2.7 | 系统通用功能 |  |
| 2.7.1 | HD MAX WLED高分辨率液晶显示器≥23.8寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  |
| 2.7.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度 |  |
| 2.7.3 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用 |  |
| 2.7.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.7.5 | 安全性能：符合国家医疗器械安全质量要求 |  |
| 2.8 | 探头规格 |  |
| 2.8.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22MHz |  |
| 2.8.2 | 二维、彩色多普勒均可独立变频 |  |
| 2.8.3 | 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 |  |
| 2.8.4 | 探头技术支持纯净波单晶体探头或冰晶探头或单晶体探头技术，纯净波单晶体探头或冰晶探头或单晶体探头≥3把。 |  |
| 2.8.5 | 1把腹部探头（1.0-5.0MHz）支持纯净波探头技术或冰晶探头或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.6 | 1把腔内探头（3.0-10.0MHz）支持纯净波探头技术或冰晶探头或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.7 | 1把高频探头（4.0-18.0MHz）支持纯净波探头技术或冰晶探头或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.7.1 | 1把浅表探头（5-12MHz）支持纯净波单晶体探头技术或冰晶或单晶体探头技术 |  |
| 2.8.8 | 扫描深度≥40cm |  |
| 2.8.9 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 |  |
| 2.8.10 | 穿刺架可选用 Verza 和ultra pro 两种 |  |
| 2.9 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.9.1 | 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 |  |
|  | 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 |  |
|  | 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |  |
| ▲2.9.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作；触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节≥4段；须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.9.3 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 |  |
| 2.9.4 | 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦 |  |
| 2.9.5 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 |  |
| 2.9.6 | 接收超声信号系统动态范围≥320 dB |  |
| 2.10 | 频谱多普勒 |  |
| 2.10.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） |  |
| 2.10.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz，电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz，电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz |  |
| 2.10.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； |  |
| 2.10.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s |  |
| 2.10.5 | 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) |  |
| 2.10.6 | Doppler及M型电影回放：≥48 秒 |  |
| 2.10.7 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 2.10.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  |
| 2.10.9 | 零位移动：≥9 级 |  |
| 2.10.10 | 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； |  |
| 2.10.11 | 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 2.11 | 彩色多普勒 |  |
| 2.11.1 | 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  |
| 2.11.2 | 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |
| 2.11.3 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) |  |
| 2.11.4 | 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.11.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.11.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° |  |
| 2.12 | 超声功率输出调节 |  |
| 2.12.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER |  |
| 2.12.2 | 输出功率选择分级可调 |  |
| 2.13 | 记录装置 |  |
| 2.13.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 |  |
| 2.13.2 | DVD-RW 或USB图像存储 |  |
| 2.13.3 | USB接口≥5个，用于图像传输 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头1把 |  |
| 3.3 | 纯净波高频探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3.5 | 浅表探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

五、标项五：超声诊断仪(肝纤机)

| 一 | 适用范围 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科等全身应用。也可以满足全身各部位的检查科研需求，尤其在腹部及浅表器官方向表现突出。 |  |
| 二 | 功能和技术参数要求（不低于如下要求） |  |
| 2.1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 |  |
| 2.2 | 显示器≥23寸高分辨率彩色液晶显示器 |  |
| 2.3 | 触摸屏≥15寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，触摸屏可独立调节角度≥40度 |  |
| 2.4 | 主机内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥3小时以上 |  |
| ★2.5 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.6 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片） |  |
| 2.7 | 探头接口≥4个激活且可互通互换的接口。 |  |
| 2.8 | 二维灰阶模式 |  |
| 2.9 | 谐波成像模式 |  |
| 2.10 | M型模式 |  |
| 2.11 | 彩色M型模式 |  |
| 2.12 | 全方位解剖M型模式，≥3条取样线 |  |
| 2.13 | 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  |
| 2.14 | 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） |  |
| 2.15 | 组织多普勒成像 |  |
| 2.16 | 自由臂三维成像 |  |
| 2.17 | 宽景成像 |  |
| 2.18 | 空间复合成像 |  |
| 2.19 | 斑点抑制成像 |  |
| 2.20 | 频率复合成像 |  |
| 2.21 | 独立角度偏转 |  |
| 2.22 | 扩展成像 |  |
| 2.23 | 实时双幅对比成像 |  |
| 2.24 | 高分辨率血流成像 |  |
| 2.25 | 精细血流自动识别成像 |  |
| 2.26 | 二维立体血流成像技术，所有探头支持（提供图片证明） |  |
| 2.27 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |  |
| 2.28 | 全屏放大 |  |
| 2.29 | 局部放大（支持前端、后端放大） |  |
| 2.30 | 造影功能 实时向后存储，≥8分钟电影，双幅实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎、支持混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换，支持微血管造影增强功能（提供造影模式下存储时间图片证明） |  |
| 2.31 | 造影定量分析功能 分析参数≥10项，包含基础强度BI、峰值强度PI、到达时间AT、达峰时间TTP、峰值强度减半时间DS/2、上升斜率AS、下降斜率DS,曲线下面积AUC,拟合曲线GOF，平均渡越时间MTT等 |  |
| 2.32 | 具备应变式弹性成像,支持线阵及腔内探头 |  |
| 2.33 | 具备应变弹性具备肿块与其周边组织等距离自动取样（非手动描记）分析功能，取样距离0-5mm可选（提供图片证明） |  |
| ▲2.34 | 二维实时剪切波定量弹性成像，以彩色编码实时显示ROI区域组织硬度，实时帧率≥6帧。支持腹部及线阵探头。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.35 | 静态点式剪切波定量弹性成像，取样框大小可调。支持腹部及线阵探头 |  |
| ★2.36 | 支持剪切波弹性成像技术；剪切波定量分析具备三种组织硬度定量参数，分别为杨氏模量，剪切模量和剪切波速度值。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.37 | 具备可视化瞬时弹性成像技术，具有实时二维超声引导定位，超声图像与肝纤维化定量检测双实时同时进行。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2.38 | 瞬时弹性具备一键智能采集≥10次数据。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.39 | 瞬时弹性成像定量分析具备肝纤维化硬度值及脂肪变值 |  |
| 2.40 | 自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值 |  |
| 2.41 | 自适应穿刺针增强技术，可根据穿刺针角度改变自适应调节声束角度增强针的显示，无需手动调节 |  |
| 2.42 | 小儿髋关节全自动测量功能，冻结后可自动识别图像确定基线并计算α角,β角，自动进行临床GRAF分型 |  |
| ▲2.43 | 实时血管内中膜测量功能，实时测量≥6个心动周期，计算内中膜平均厚度精确度更高，即测量单位≤0.01毫米。须提供检测报告或原厂技术白皮书或设备使用说明书等证明文件并加盖投标人公章。 |  |
| 2.44 | 自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 |  |
| 2.45 | 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） |  |
| 2.46 | 支持手动触摸屏上注释 |  |
| 2.47 | 支持手动触摸屏上包络测量 |  |
| 2.48 | 支持语音注释及播放 |  |
| 2.49 | 体位图 |  |
| 2.50 | 测量/分析和报告 |  |
| 2.50.1 | 常规测量 多普勒测量；自动频谱测量 |  |
| 2.50.2 | 全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 |  |
| 2.50.3 | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析 |  |
| 2.50.5 | 血管体位图手动编辑功能 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置 |  |
| 2.50.6 | 胎儿心脏Z评分评估软件 用于胎儿心脏发育异常筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分 |  |
| 2.51 | 电影回放和原始数据处理 |  |
| 2.51.1 | 电影回放 所有模式下可支持手动、自动回放；支持4D 电影回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持图像对比（动态、静态） |  |
| 2.51.2 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节 |  |
| 2.52 | 检查存储和管理（内置超声工作站） |  |
| 2.52.1 | 存储硬盘 双硬盘设计；机械硬盘≥1T，固态硬盘≥128G |  |
| 2.52.2 | 多种导出图像格式 动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 |  |
| 2.52.3 | 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  |
| 2.53 | 连通性要求 |  |
| 2.53.1 | 支持网络连接 |  |
| 2.53.2 | 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 |  |
| 2.53.3 | 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 |  |
| 2.53.4 | DICOM 3.0 |  |
| 2.53.5 | 视频/音频输入、输出 |  |
| 2.53.6 | 支持ECG/PCG信号 |  |
| 2.53.7 | ≥5个USB接口 |  |
| 2.54 | 系统技术参数及要求 |  |
| 2.54.1 | 最大显示深度≥40cm |  |
| 2.54.2 | 侧向增益LGC≥8段 |  |
| 2.54.3 | 动态范围≥200dB |  |
| 2.54.4 | 彩色多普勒成像取样框偏转≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.54.5 | 频谱多普勒模式PW速度 PW最大速度:≥7.60m/s ；PW最小速度:≤1 mm/s（非噪声信号） |  |
| 2.54.6 | 连续多普勒速度≥30m/s |  |
| 2.54.7 | 取样容积0.5-30mm ,支持所有探头 |  |
| 2.54.8 | 偏转角度≥±30度 (线阵探头) |  |
| 2.54.9 | 组织多普勒成像 ≥4种成像方式，包括组织多普勒速度图、组织多普勒能量图、组织多普勒M型、组织多普勒PW成像 |  |
| 2.54.10 | 具备心功能自动测量工具 具备心功能自动测量工具，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记 |  |
| ▲2.55.1 | 配置五把探头 无创肝纤维化检测专用瞬时弹性成像探头、腹部单晶体探头、高频线阵探头、单晶体相控阵心脏探头、腔内探头 |  |
| 2.55.2 | 探头频率 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 |  |
| 2.55.3 | 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能，并可配穿刺架 |  |
| 2.55.4 | 单晶凸阵探头超声频率: 1.2-6.0MHz，角度≥80° |  |
| 2.55.5 | 线阵探头超声频率: 6.6-14.0 MHz ,大小50mm |  |
| 2.55.6 | 心脏探头超声频率: 1.0-5.0 MHz |  |
| ▲2.55.7 | 瞬时弹性成像探头 瞬时弹性成像探头频带宽1-5MHz,针对大，中，小体型能通过变频，实现一把探头应对不同体型。无需配置不同频率探头 |  |
| 2.55.8 | 具备瞬时弹性成像探头手柄具有采集按键设计 |  |
| 2.56 | 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒、造影模式输出功率可选择分级调节 |  |
| 2.57 | 外设和附件 |  |
| 2.58 | 耦合剂加热器 |  |
| 2.59 | 专业腔内探头放置架 |  |
| 2.60 | 专业探头放置槽≥7个 |  |
| 2.61 | 内置DVR 内置数字录像机,每次最大存储长度:≥20 min |  |
| 2.62 | 支持脚踏开关 |  |
| 2.63 | 支持生理信号：ECG及PCG |  |
| 2.64 | 内置无线网卡 |  |
| 三 | 整体配置要求（包括但不限于以下内容） |  |
| 3.1 | 超声诊断仪一台 |  |
| 3.2 | 腹部探头1把 |  |
| 3.3 | 心脏探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3.5 | 浅表探头1把 |  |
| 3.6 | 肝纤探头1把 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 软件要求：提供版本升级及维修密码，所需费用已包含在报价中 |  |
| 4.2 | 提供中英文用户操作手册、维修手册、操作规程（含电子版） |  |
| 4.3 | 标书中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 4.4 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.5 | 提供设备完整的配置清单及分项报价、配套耗材报价 |  |
| 4.6 | 提供选配件、配件、消耗品的报价清单，不列入清单的视为已包含在报价中；承诺常用配件、消耗品长期供应。 |  |
| 4.7 | 提供设备出保后保修的最高限价。 |  |
| 4.8 | 提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务，所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.9 | 完成各项检测（如剂量检测、设备性能检测、工作场所检测等），并承诺办理与本项目相关的证件（如诊疗许可证、辐射安全许可证、配置许可备案等）；所需费用已包含在报价中。 |  |
| 4.10 | 提供公司最新、最高、最全的所有软、硬件配置，包括所有标配、选配件；列出所投机型所有未包含的选配件详细清单、并分项报价，未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 4.11 | 如采购人需联接至worklist、PACS、HIS、RIS等，中标人须积极响应并承担由此产生的一切费用，直至设备正常运行。 |  |
| 4.12 | 列出可以提供而未提供的软硬件、相关设施设备、第三方相关设备，未列出部分视为提供。 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 保修 |  |
| 5.1.1 | 设备验收合格后提供整机、配套设备及所有第三方设备保修≥5年，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的保修期；且投标人未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则采购人有权不予验收。 |  |
| 5.1.2 | 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 5.1.3 | 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，投标人应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机保修期。专职维修，叫修服务1小时内响应。 |  |
| 5.1.4 | 中标人提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 |  |
| 5.1.5 | 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。 |  |
| 5.1.6 | 对产品的软、硬件提供终生软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。 |  |
| 5.1.7 | 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版) |  |
| 5.1.8 | 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案，保养所需耗材、材料、人工等已包含在报价中 |  |
| 5.1.9 | 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 |  |
| 5.2 | 技术支持 |  |
| 5.2.1 | 中标人应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料 |  |
| 5.3 | 培训 |  |
| 5.3.1 | 投标人应按维修手册对采购人的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使采购人的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.2 | 投标人应按操作手册对采购人的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训计划和记录。 |  |
| 5.3.3 | 在设备使用后，中标人根据采购人的要求，派应用专家对采购人的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于1个工作日 |  |
| 5.3.4 | 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。 |  |
| 5.3.5 | 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |
| 5.4 | 附加必备条件 |  |
| 5.4.1 | 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应 |  |
| 5.4.2 | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品 |  |
| 5.5 | 安装及验收要求 |  |
| 5.5.1 | 到货、安装完成时间：合同签订之日起90天内 |  |
| 5.5.2 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供 |  |
| 5.5.3 | 安装地点：绍兴市上虞人民医院超声科 |  |
| 5.5.4 | 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.5.6 | 验收中所产生的全部费用由中标人承担 |  |
| 5.6 | 付款方式：采购人在合同签订后7个工作日内向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内采购人向中标人支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向中标人支付合同总价的10%，不计息。采购人在每次付款前，中标人应先提供合规且符合采购人要求的发票，中标人未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |  |

- 采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：绍兴市上虞人民医院超声诊断仪设备采购项目

标项名称：

合同编号：

甲    方：       绍兴市上虞人民医院

乙    方：

签订时间：2025年     月     日

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  绍兴市上虞人民医院     （采购人）

乙方（全称）：                            （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

绍兴市上虞人民医院超声诊断仪设备采购项目

采购项目编号：FS2024038

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

| 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XX | XX | XX |
| 合同总价大写： XXXXXXXX 小写：¥ XX |  |  |  |  |  |

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式： ¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

（8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否      ¨不涉及

- 是否涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

¨是       þ否

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同总价的40%作为预付款（乙方须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内甲方向乙方支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向乙方支付合同总价的10%，不计息。甲方在每次付款前，乙方应先提供合规且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：  绍兴市上虞人民医院

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：    /

收取履约保证金金额：   /

履约担保期限：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体： 绍兴市上虞人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：   /

（2）履约验收时间：安装调试完成后组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

- 履约验收程序：乙方递交验收申请，甲方组织验收

（5）履约验收的内容：    采购标的物

（6）履约验收标准：   采购文件要求及投标文件承诺

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 甲、乙两方签字并加盖单位公章后 生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：  绍兴市上虞人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、配置清单等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方在指定期限内更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

7.7乙方在履行本合同内容中（包括但不限于采购、包装、产品运输、交付过程）应做好安全防护工作，若发生安全事故导致甲方、乙方、第三方遭遇人身伤亡，财产损失的，由乙方承担全部责任与费用。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任与费用。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者银行出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同解除后的违约责任

（1）因乙方违约导致甲方解除本合同的，除本合同专用条款约定的违约金额外，乙方应额外向甲方支付本合同总价款20%的违约金。

（2）因乙方违约所支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方另行索赔。

15.6违约方应当承担守约方由此产生的合理诉讼成本，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

18.4 但一方在迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 30天 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。 2．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。由此产生的检测费用由乙方承担。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2．乙方应在_____天内完成对货物的安装及调试（免费提供所需的耗材、备件等），并负责培训甲方的使用操作人员和维修人员，提供软件系统的全套安装盘、维修密码，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。 3．验收时乙方需在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。 4．若乙方未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收时提供原厂保修证明，否则按照验收不通过处理。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | / |
|  | 指定现场 | 甲方指定科室 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | / |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | / |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 全套设备全保 年（包括但不限于整机、配套设备及所有第三方设备)，提供原厂保修证明。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。如乙方未在投标文件中提供原厂保修证明的，须在验收合格之日前提供原厂保修证明，否则甲方有权不予验收。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证甲方的正常使用。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 甲方在合同签订后7个工作日内向乙方支付合同总价的40%作为预付款（乙方须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）；验收合格三个月内甲方向乙方支付合同总价的50%；在验收合格满1年后向乙方支付合同总价的10%，不计息。甲方在每次付款前，乙方应先提供合规且符合甲方要求的发票，乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担逾期付款的违约责任。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | / |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | / |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1．乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 3．在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 4．如甲方所采购的产品为机器，整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划 6．超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费，保证零配件供应时间为自医院使用后8年。 7．乙方怠于履行保修义务的，由此导致甲方损失产生或扩大，就该损失部分甲方有权要求乙方承担赔偿责任，且甲方有权委托第三人进行维修，由此产生的费用由乙方承担。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1．乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价或经第三方公司评估。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退货产生的一切费用（包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 2．机器在保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人提供技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应每天交纳要货总价万分之五的违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货或乙方三次出现逾期交货情况的，甲方可解除本合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方应按逾期付款总额每日万分之二向乙方支付违约金 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.乙方所交的货物必须是合法生产和代理的产品（即必须提供厂方至代理商的逐级授权书），质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 2.乙方违反甲方在招标文件所涉及服务要求内容的，按招标文件规定处理。 3.供需双方应严格按照供销合同执行，不得随意变更合同内容。对中标或已签订供销合同的，一旦发现乙方在本采购周期内发生行贿行为并向检察机关查询后，存在行贿犯罪记录的，应取消其中标资格或停止采购其商品。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决： （1）提起仲裁的向绍兴仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为上虞区； （2）提起诉讼的向绍兴市上虞区人民法院起诉。 |
| · | 其他专用条款 | / |

医疗卫生机构医药产品等廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：绍兴市上虞人民医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品及服务。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

负责人：                                  法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

年   月   日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

- 资格文件部分

- 目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或产品备案凭证。

## 附件一：法定代表人授权书

绍兴市上虞人民医院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目标项    （编号为：        ），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件二：投标人承诺函

绍兴市上虞人民医院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址       。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）标项    （编号为：        ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 资信分自评表（格式见附件）；

- 配置清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 佐证材料汇总表（格式见附件）；

- 配置情况；

- 产品成熟度；

- 进度计划；

- 安全方案；

- 项目团队（格式见附件）；

- 售后服务；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 业绩；

- 认证证书；

- 投标人认为需要的其他文件资料。

- 附件三：评分对应表

项目名称：

采购编号：

标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件四：资信分自评表

项目名称：

采购编号：

标项：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件五：技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

标项：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件六：佐证材料汇总表

项目名称：

采购编号：

标项：

| 序号 | 项目要求 | 投标文件中对应参数的截图 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 2 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| 3 |  | 证明材料所在页码： 佐证材料对应参数截图（须框出或划出对应参数）： |
| ... | ... | ... |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件七：配置清单

项目名称：

采购编号：

标项：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （逐一填写所有产品及配套设备） |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件八：项目团队

项目名称：

采购编号：

标项：

| 姓名 | 本项目职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件九：商务响应表

项目名称：

采购编号：

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

## 附件十：投 标 函

绍兴市上虞人民医院：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于              项目，标项     的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的货物。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

## 附件十一：开标一览表

项目名称：

采购编号：

标项：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、配套服务、软硬件配置、接口费、检测、包装、运输、装卸、保险、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。 |  |

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十二：投标报价明细表

项目名称：

采购编号：

标项：

| 序 号 | 货物 名称 | 规格型号及品牌 | 制造商名 称及产地 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | ¥： |  |
| 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、配套服务、软硬件配置、接口费、检测、包装、运输、装卸、保险、校准、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理费等一切税金和费用），如有漏报，视同已包含在其投标报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上名称可根据实际情况扩展，数量以采购要求为准。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十三：中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加绍兴市上虞人民医院超声诊断仪（心脏）等五个标项设备采购项目标项    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于 工业 行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十四：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十五：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人或授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：