金华市公共资源交易中心东阳分中心关于

东阳市人民医院DSA、碎石机、磁共振等医疗设备维保项目

公开招标采购文件

项目编号：DYCG2024-C093

项目名称：东阳市人民医院DSA、碎石机、磁共振等医疗设备维保项目

采购单位：东阳市人民医院

招标机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

2025年1月16日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

东阳市人民医院DSA、碎石机、磁共振等医疗设备维保项目（经东阳市采购计划确认书政采云[2024]1492号批准）的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、东阳市公共资源交易网:http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/）获取招标文件，并于2025年2月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：DYCG2024-C093

2、采购组织类型：政府集中采购

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：208万

5、最高限价：同预算价

## 6、合同履行期限：1年

7、联合体投标：本项目 接受 联合体投标。

8、采购需求：

| 标项 | 货物（服务）名称 | 型号技术规格 | 数量 | 预算价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备维保一批 | 详见第二章“招标需求” | 1年 | 208 |

- 申请人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件。

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

A、具有独立承担民事责任的能力；

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

E、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

F、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。

B、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

C、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

D、采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

（3）▲投标人的特定条件：

A、本项目须提供有效期内的医疗器械经营许可证；

B、投标人或授权投标人须提供有效期内的辐射安全许可证(种类和范围为使用）；

C、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的以上两网未记录的其他重大违法记录，经举报查实的，取消中标资格。

三、采购文件的获取：

（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763；注册流程见网址
http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?；）
    B、网上获取截止日期：2025年2月18日9：00时止

（2）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。
浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2025年2月18日9：00时止。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：251738390@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间：

本项目开标时间：2025年2月18日9：00时。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：95763。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）一次性向采购代理机构或采购人提出质疑，质疑供应商对采购人、采购代理机构答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商在线质疑投诉渠道见

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 4、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 5、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

- 7、政府采购金融服务提示：为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

- 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

- 联系电话：13967983441    0579-86222992

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人名称：东阳市人民医院

联系地址：东阳市吴宁西路60号

联系人：张先生             联系电话：18869941096

质疑联系人：张先生         联系电话：18869941096

2.采购代理机构信息

名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心

联系电话及传真：0579-86691729

联系地址：东阳市艺海北路388号（行政服务中心）B幢西区14楼。

3.项目联系方式

项目联系人：马女士           联系电话：0579-89302876

质疑联系人：何先生           联系电话：0579-86691729

4.政府采购行政监管及投诉受理部门：

东阳市财政局采购办

联系电话：0579-86662677

联系地址：东阳市人民北路8号

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。

CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

东阳市人民医院

金华市公共资源交易中心东阳分中心

2025年1月16日

政府采购金融服务简介

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

4.为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。

浙商银行金华东阳支行联系人：许燕

联系电话：13967983441    0579-86222992。

- 招标需求

注：1、标注“▲”参数为强制性指标，如有负偏离，则作无效标处理；标注“★”参数为重要指标，如有负偏离，则作加大扣分处理。

| 序号 | 招标规格要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 对如下设备提供对应的保修服务： 1.飞利浦DSA（型号Allura FD20，SN：1367），保修范围：整机维保服务（含球管）； 2.多尼尔碎石机（型号Dornier Compact Delta II，SN：1793），保修范围：整机全保（超声部分不涵盖）； 3.深圳瑞驰品牌包药机3台（型号：NZP-360），发药机2台（型号ZH100），保修范围：整机全保; 4.西门子1.5T磁共振（型号MAGNETOM Aera，SN：52097），保修范围：整机保（不含液氦、机房空调）； 5.西门子DR（型号YSIO，SN：22413）、西门子C型臂（型号Arcadis Orbic 3D，SN：26219）、西门子ERCP（型号Luminos Agile Max，SN：64425），保修范围：以上设备均为整机全保； 6.GE医疗骨密度仪（型号Prodigy，SN：352302GA），保修范围：整机全保； 7.海德堡眼科OCT（型号海德堡Spectralis，SN：SPEC-CAM-07902-S2000），保修范围：整机全保。 所有设备要求正常开机率≥95%（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长2天。 |
| 2 | 保修期内每年提供设备预防性维护保养服务4次，提供详细的设备预防性维护保养计划，每季度一次，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供详细记录报告。确保系统能按照制造商的产品白皮书皮书或国家、国际标准要求运行。 |
| 3 | 维修过程中需要更换零配件时，应向医院解释说明并快速调用配件。每次维修完成后，工程师向院方提供书面维修报告一份。 |
| 4 | 设备入保后，建立《医疗设备保修档案册》，该档案册每年度更新一次，其中包括保修合同、设备信息、保养维护报告、检测报告、维修报告、配件更换明细等，方便医院随时了解在保设备情况。 |
| 5 | 在保修服务期内，设备保修范围以内的维修所需相关辅助设备和材料均由投标人提供。 |
| 6 | 对用户的维修人员进行至少1次专业的技术培训并承担所有费用（人数2-3人），使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 |
| 7 | 投标人具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力，设备运行环境监控 如扫描间温度，设备间温湿度。 |
| 8 | 服务期内，投标人在维修更换配件时若引发医院该设备其他新故障时，由投标人自行解决故障及配件，全部费用由投标人支付。 |
| 9 | 投标人应具备相关维修保养专用工具和设备。 |
| 10 | 飞利浦DSA（型号Allura FD20）维保相关要求 |
| ★10.1 | 投标人应是该设备的原厂商或具有原厂授权的保修销售代理商。 提供授权证明文件并标记页码。 |
| 10.2 | 每年一次设备的机械安全检测和电气安全检测、图像质量检测等，并提供报告，确保设备符合原厂的质量要求。 |
| 10.3 | 每年度进行一次工单汇总，提供更换配件明细、派工情况，对当年设备运行情况进行分析，提供合理化建议。 |
| ★10.4 | 在国内有≥2个不少于1000平方米的备品备件库以确保能提供充足备件。提供租赁合同（合同内需含物业产权所有人不动产证明）在标书中标注页码。 |
| ★10.5 | 投标人提供的零备件应与本机型设备整机完全匹配，所有更换的零备件应为原设备零备件同一生产厂家和同一型号规格的全新或者原厂论证合格件，并提供相关佐证材料。 |
| ★10.6 | 所更换的零部件必须合法进口报关。 涉及更换球管、平板探测器等重要零配件时，投标人需提供零配件的报关单及报关单查询网址，并在标书中标注页码。 |
| 10.7 | 保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由投标人免费提供。 |
| ★10.8 | 有本次招标设备维修保养资格证书的工程师（需2小时内到达现场）（DSA工程师至少五名） 提供工程师的资格证书复印件和服务机构（设备原厂商或者是被授权的维保服务公司）工程师社保证明并在标书中标注页码。 |
| 10.9 | 保修期内故障报修响应时间≤2小时，工程师到场维修时限≤24小时，工程师服务时间（24小时*7天）。 |
| 10.10 | 提供保修服务期内24小时技术电话支持（24小时×365天）。 |
| 10.11 | 确保保修服务期内设备正常开机率≥95%（按365天/年计算）。如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长2天。 |
| 10.12 | 提供设备每年两次详细设备预防性维护保养计划，根据计划在保修服务期内定期做预防性维护保养，并提供符合原厂技术要求的保养报告，确保系统能按照制造商的产品白皮书或国家、国际标准要求运行。 |
| 10.13 | 在保修服务期内免费提供设备的软硬件安全升级（非功能性软件），以提高设备的安全性和性能，但不包括第三方生产或拥有的软件升级，如操作系统升级。并提供所有升级资料和记录。 |
| ★10.14 | 为证明投标人具有DSA的维修保养能力，需出具DSA球管保护装置的技术性资质证明文件。（并列明投标文件所在页码）。 |
| 10.15 | 维保机构应提供远程监控和预警服务。提供相关硬件与软件配置说明及运行机制，并在标书中标注页码。 |
| 10.16 | 远程监控具备不间断远程监测设备系统运行状况的功能，并能提供故障预警，包括球管扫描秒次，设备故障代码等。投标人能提供监测数据。 投标人须提供相关佐证材料予以证明，并标记标书中的页码。 |
| 10.17 | 可提供远程的应用支持服务，包括用户界面共享，远程调整扫描参数、评估扫描结果等的专业支持。 投标人必须提供具体的技术说明证明文件，并标注页码。 |
| 10.18 | 可远程监测设备运行环境温湿度信息，提供自动预警。投标人能提供监测数据。 投标人须提供相关佐证材料予以证明。 |
| 10.19 | 投标人应提供设备管理服务，向采购人提供实时的设备维修保养数据和设备运行数据。 投标人必须提供具体的技术说明证明文件，并标注页码。 |
| 11 | 多尼尔碎石机（型号Dornier Compact Delta II）维保相关要求 |
| ★11.1 | 投标人应是该设备的原厂商或具有原厂授权的保修销售代理商。 提供授权证明文件并标记页码。 |
| 11.2 | 在保修服务期内免费提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品（单独标明的除外）。上述服务包括人工费，如果存在不含在保修内的部件，请投标商列出，并报单价。 |
| ★11.3 | 投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装配件，进口配件需提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与机器匹配，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。 提供证明文件并标注页码。 |
| ★11.4 | 人员保障：投标人应具有强大技术保障团队，具有承担本项目所需的专业技术工程师人数≥1名，工程师经原厂技术培训并获得资格认定。 需提供培训证明文件及服务机构（设备原厂商或者是被授权的维保服务公司）工程师社保证明并标记页码。 |
| 11.5 | 质量保障：服务期内，承诺提供完善的质量保证措施，对维保设备提供每年4次定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE）,包括设备安全检查，质量检查，状态检查，除尘保养，确保设备处于正常工作状态。定期维护结束后一周内，向用户方提交详细的书面检查报告，总结维保内容，分析故障原因，提出改进措施。 |
| 11.6 | 响应保障：承诺提供每周7*24小时服务支持，当设备出现故障时，投标人须在15分钟内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，投标人须在 24小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修,对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障；为提供更专业、便捷的维修服务，投标人最好具备客户服务专线电话。 |
| 11.7 | 开机保障：在服务期内达到95%的开机率（按照365天/年计），开机率低于95%（即停机超过18天）时：停机不超过7天的，每超过1天则保修期往后顺延3天；停机时间在7-14（含）天的，每超过1天则保修期往后顺延7天；停机时间在14天以上的，每超过1天则保修期往后顺延15天。 |
| 11.8 | 考核：采购人应对中标方提供的维保服务质量，服度态度进行全面考核，考核合格方可支付服务费用 |
| 12 | 西门子1.5T磁共振（型号MAGNETOM Aera），西门子DR（型号YSIO），西门子C型臂（型号Arcadis Orbic 3D）相关要求 |
| ★12.1 | 需具有高质量服务且轻量化维保服务管理系统，提供轻量化设备维保质量控制规范关联系统，轻量化维保设备UDI系统，轻量化维保设备二维码质量控制信息入口系统，轻量化维保设备规范培训考核系统。须提供计算机软件著作权登记证书扫描件 （若软件著作权证书不足以证明具备上述轻量化功能，则需另行提供其他补充证明材料予以证明，并列明投标文件所在页码） |
| 12.2 | 西门子1.5T磁共振设备维保要求：磁共振线圈为设备与人体接触的主要耗损件，线圈且无法修复时应在24小时以内提供备用线圈并确保备用磁共振线圈不对人体造成伤害。 提供线圈直接接触处表面温度不超过41℃安全性检测报告和SGS生物兼容性检测认证。提供相关证明文件（并列明投标文件所在页码） |
| 12.3 | 能够为MR设备安装不低于一套智能传感器监测预警装置，监测主要配件的状态（冷头等）；确保不通过VPN远程直连读取医院任何设备信息和数据，不干扰机器任何运行，不损伤机体。 |
| 12.4 | 保修期内因维修产生的额外计量检定费用由投标人承担 |
| 12.5 | 服务人员要求：投标人设有不少于3个以上稳定的常驻服务机构（人员），其中磁共振为重要诊疗设备，维修人员需通过MR设备生产厂家组织的维修培训或具备设备生厂商颁布的维修资质证书。 |
| 12.6 | 技术培训：提供至少一次以上使用科室和临床工程科需要的设备维保高级现场培训。必须提供系统的全套维修手册，MR设备需提供以下的截图以资证明：MR系统原理框图，系统的校准等；并在标书中标注页码。 |
| 12.7 | 每台机器开机率≥95%（按每年365天计算），若所保设备（不包含飞利浦DSA）未达到以上开机率保证，则每次停机每超过1天则延长7天保修时间（除不可抗力或特殊原因外，不可抗力应指任何遭受不可抗力方无法预见的且超出其合理控制的地震，火灾，非计划停电事件等）；1年内累计停机时间不超过18天，保修期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。 |
| 12.8 | 响应时间要求：所有保修设备在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时x365天）。并提供报修电话，以及浙江省维修服务网点、人员联系方式。接到报修电话后15分钟内提供专业工程师电话支持。如需派工上门，1小时内确认派工信息和工程师到达医院所在地时间。自接报修电话始，在12小时内派工程师到现场实施维修；维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |
| ★12.9 | 为MR设备安装不低于一套智能传感器监测预警装置，监测主要配件的状态（冷头等关键部件的运行状态）； 同时应确保不通过VPN远程直连方式读取医院任何设备信息和数据，以确保数据安全，并不干扰机器任何运行，不损伤机体及不对机体进行改装改造。 提供技术方案等证明文件并标注页码。 |
| 12.10 | 西门子ERCP设备（型号Luminos Agile Max）提供2小时响应，24小时X365天技术电话支持，维修配件48小时之内到达医院指定地点。 |
| 12.11 | 西门子ERCP设备（型号Luminos Agile Max）保修期内更换的配件及提供的易耗部件均为原厂全新配件或同等质量标准备件。 |
| 12.12 | GE医疗骨密度仪（型号Prodigy）提供2小时响应，24小时X365天技术电话支持，维修配件48小时之内到达医院指定地点。 |
| ★12.13 | GE医疗骨密度仪（型号Prodigy）保修期内更换的配件及提供的易耗部件均为原厂全新配件或同等质量标准备件。 |
| 13 | 深圳瑞驰包药机 |
| ★13.1 | 投标人具备产品生产厂商的维修维保授权，以保证对设备及时有效专业地进行维护保养。提供授权证明文件并标记页码。 |
| 13.2 | 对智能门诊发药系统及拆零机整机进行12个月的维保。 |
| 13.3 | 对于有故障的设备（非医院人为损坏）需要更换零配件的，相关更换零配件的费用由投标人承担； |
| 13.4 | 设备维修所需要的备件应为原厂全新备件或同等质量标准的备件备品。 |
| 13.5 | 每2个月进行一次的清洁保养，内容包括但不限于： |
| 13.5.1 | 1、门诊发药机 1.1、外传输系统表面及内部的清理、清洁，传动系统清洁保养； 1.2、外传输系统读卡器、传感器、亮灯发射器、弱电信号的检测，开门摆臂、缓存架位置矫正； 1.3、所有智能药篮功能检测、维修、配件更换； 1.4、充电架、登记平台完整功能检修； 1.5、提升单元、发药单元外部清洁、内部清理，关键传动部位检修、上油； 1.6、内传输系统内部清理，传动系统清洁保养； 1.7、发药单元电磁铁、传感器、指示灯检修； 1.8、处理分析经常错发药品、药槽屏蔽问题，降低错发、屏蔽几率； 1.9、基于硬件的软件、控制系统优化升级； 1.10、检查、更换磨损严重的走层皮带； |
| 13.5.2 | 拆零分包机 2.1、所有药盒与底座的清洁与保养 2.2、所有落药通道由上至下清洁一遍 2.3、检查落药口的灵敏度 2.4、检查药盒并分析是否有卡药现象 2.5、其它异常状况检查及处理 |
| 13.6 | 在合同有效期内，产生的所有差旅费用以及人工费用全部由投标人承担； |
| 13.7 | 在有效期内所包括的设备出现故障后，接到医院通知后第一时间给予远程技术支持指导；在院方无法处理故障的情况下，4小时内到达客户现场； |
| 13.8 | 在设备出现故障处理完成或例行维护保养完成，投标人需提供相应问题处理纪录供医院负责人确认及评价； |
| 13.9 | 提供常用配件箱存放于医院，以提高维保效率。 |
| ★13.10 | 投标人应是海德堡眼科OCT（型号海德堡Spectralis）的原厂商或具有原厂授权的保修销售代理商。 提供授权证明文件并标记页码。 |
| 14 | 其他 |
| 14.1 | 投标人在浙江长期设有专业维修机构，并提供机构驻地地址、联系人及联系电话、租赁合同（合同内需含物业产权所有人不动产证明）及包含投标人品牌名称标示或门匾的实地照片，并在标书中标注页码。 |

二、商务要求

1、项目投标报价要求

（1）投标报价包括技术支持、维保期内的服务费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

（2）按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

▲2、合同履行期限及地点

- （1）合同履行期限（维保服务期）：1年。

- （2）实施地点：采购人指定地点。

3、技术培训

标段技术参数及指标表有具体规定的从其规定，未规定的，执行以下标准：

（1）至少免费提供两人的操作培训和维修培训；技术培训费用应包含在供货总价中。分项技术参数表中有具体要求的，以分项参数要求为准。

（2）供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

4、验收标准

根据投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备，提供验收方案。按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由用户直接组织验收。验收通过后用户应将验收结果上传至政采云系统进行公告，验收表格格式见附件19。

5、付款方式：

合同生效并具备实施条件后7个工作日内由采购人支付合同金额的40%作为项目的预付款；服务期满后且项目验收合格后7个工作日内支付至合同款的100%。在支付预付款之前是否要求中标单位提供金融机构出具的预付款保函由采购人自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）。

7、知识产权

投标供应商应保证所提供的货物或其任何一部分、服务、工程等均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵权，侵权责任全部由投标人自行负责，采购人、交易中心不承担任何责任。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东阳市人民医院DSA、碎石机、磁共振等医疗设备维保项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。 |
| 4 | 根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目项目类型：服务类；采购标的为：DSA、碎石机、磁共振等医疗设备维保；本项目采购标的所属行业：其他未列明行业（此项所属行业仅供中小企业政策扶持认定时使用）。 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者一次性向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：251738390@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效； 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 |
| 7 | 1、投标人应当在2025年2月18日9：00时前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：251738390@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2025年2 月 18日9：00时前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 8 | 本项目开标时间：2025 2 月 18 日9：00时 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 9 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金和履约保证金。 |
| 10 | 评标办法：综合评分法 |
| 11 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 12 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后20日内签订。 |
| 14 | 合同生效并具备实施条件后7个工作日内由采购人支付合同金额的40%作为项目的预付款；服务期满后且项目验收合格后7个工作日内支付至合同款的100%。在支付预付款之前是否要求中标单位提供金融机构出具的预付款保函由采购人自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）。 |
| 15 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 16 | ## 节能产品：□ 强制采购节能产品 £ 优先采购节能产品 þ 不适用 ## 环境标志产品： □ 优先采购环境标志产品 þ 不适用 |
| 17 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 政采贷： （1）本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的预付款保函、履约保函也可通过政采云系统办理。 （2）为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行。 浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992 |
| 49 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 20 | 解释：采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于东阳市人民医院DSA、碎石机、磁共振等医疗设备维保项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市公共资源交易中心东阳分中心（“招标方”）和东阳市人民医院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号或标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期）、付款方式、质保期、投标有效期、均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目允许联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

3.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

- （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他大中型企业、分包的大中型企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的优惠政策。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

▲6.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲7.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （十）政府采购政策落实

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式一次性要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，对采购人、招标代理机构和投标人无任何约束力，一切以网上公告及书面形式为准。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 1.资格响应文件：

（1）▲具有独立承担民事责任的能力：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（2）▲投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式见附件2）；

（3）▲具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函；（格式格式见附件3）

（4）▲投标单位情况表(格式见附件6)

（5）▲最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查并一年内有效，格式自拟）]，须附社保参保人员花名册。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件18）。

（6）▲投标声明书(格式见附件4)

（7）▲截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图。或者提供投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函（格式见附件18）。

（8）▲法定代表人授权委托书(格式见附件5)。

（9）▲法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件。

（10）▲须提供有效期内的医疗器械经营许可证扫描件、辐射安全许可证副本扫描件；

（11）如为中小企业的则提供中小企业声明函（格式见附件16）

- 残疾人福利性单位声明函（格式见附件17：残疾人福利性单位投标时适用）

- 联合体协议（联合体投标的，提供联合投标授权委托书，格式见附件22）、分包协议（分包时提供，格式见附件23）

- 投标人认为有必要提供的其它文件。

- 2.商务技术响应文件：

- （1）▲评分响应表（格式见附件7）

- （2）▲零配件、备品备件具体配置表（维修中涉及的常用零配件、备品备件须在此表中列明，格式见附件8）

- （3）▲技术偏离表：投标方必须针对招标文件要求的技术参数逐个作出实质性响应（格式见附件9）。

- （4）▲商务响应表（格式见附件11）

- 提供项目的服务方案、应急方案等；

- 项目组人员名单（格式见附件27）、项目负责人情况表（格式见附件26）及相关证书复印件；

- 专业维修工具清单（格式见附件24）

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式见附件12）

- 投标人承诺给予招标人的各种优惠条件及特殊承诺；

- 技术技术培训的内容和措施。

- 政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件13）

- 投标人的业绩证明资料，格式自拟。

- 浙江省集中采购机构考核评价表。（格式见附件25）

- 投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价要求响应文件：

（1）投标函（格式见附件14）

（2）▲开标一览表（格式见附件15）

- 中小企业声明函（中小企业投标时提供，格式见附件16）

- 残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位投标时提供，格式见附件17：残疾人福利性单位投标时适用）

- 联合体协议（联合体投标的，提供联合投标授权委托书，格式见附件22）、分包协议（分包时提供，格式见附件23）

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.▲投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、维保期内的服务费和税金等所有费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容等风险由投标人自行承担。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见 附件1。

3.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：251738390@qq.com，逾期发送或发错后缀名的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：2025年 2 月18 日9：00时，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

G.除政府采购法律法规规定的恶意串通视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参加同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机网卡MAC地址相同的；

（2）不同供应商制作电子投标（响应）文件的计算机硬盘序列号相同的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

2.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件、商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（8）未提交本招标文件资格响应文件中第（1）、（7）、（8）、（9）、（10）条资料的；

（9）如为专门面向中小微项目，未提供中小企业声明函的；

（10）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（11）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（12）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（13）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务技术响应文件内有商务报价出现的；

（2）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（3）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）货物采购中，开标一览表中的品牌、规格、型号与商务技术响应文件技术方案不一致的；

（5）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（8）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6．对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工】准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

- 开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）招标方工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,招标方工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，同时聘请东阳市公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购人授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，依照相关法律法规有关规定执行。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

4.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

1.6采购方应对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.7中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。当确定的中标人放弃中标，采购人可以依次类推，由下一中标候选人中标，或重新组织招标。

（二）履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

（三）预付款

合同生效并具备实施条件后7个工作日内由采购单位支付合同金额的40%作为项目的预付款，在支付预付款之前是否要求中标单位提供预付款保函由采购单位自行决定并在合同中予以明确（预付款保函可以在政采云平台线上办理）；政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

（四）资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于东阳市人民医院DSA、碎石机、磁共振等医疗设备维保项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分（价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，依次按技术分，商务分、资信及其他分得分顺序由高到低排列名次。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人（有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效标大于3家时，推荐3名中标候选人）……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，取所有投技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价（质疑、投诉举报导致最低价投标人为无效投标的，评标基准价不作调整），其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

2、依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的价格扣除比例为10%。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价 － 小型、微型企业生产的（监狱企业、福利企业）产品金额合计×10%

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按优惠幅度4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

符合上述要的联合体评审价格或有分包的大中型企业评审价格=联合体投标报价或有分包的大中型企业投标报价*（1-6%）

（二）技术分、商务分、资信及其他分，共70分。

所有投标人均开启报价文件并唱标，符合第三章（八）特别说明1.规定的情况时，多个供应商按一个供应商计算，并取其中价格最低的一家进入价格评审。有效投标人不足3名时，本标项予以废标，择期将重新组织招标。

（三）技术、商务、资信 及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 66分 |
| 1 | 技术响应情况 | 投标人是否能够针对本项目提出的用户需求，根据实际情况对于技术要求作出响应。 全部满足招标文件要求：得31分； 不满足招标文件要求：强制性指标（带▲参数）不允许负偏离，如有负偏离则作无效标处理；带“★”参数为重要参数如有负偏离，每项扣2分；其他普通性能指标及技术参数如有负偏离，每项扣1分，扣完为止。 注：响应内容需在《技术响应表》中体现，第二章中有写明要求提供证明材料的，则需要在投标文件中提供相关证明材料，且在《技术响应表》中注明页码，不提供不得分。 | 0-31 |
| 3 | 服务团队 | 提供服务的团队人员技术能力（0-1分）、经验（0-1分）等情况。 注：须提供团队人员资质、工作履历、证书等证明材料，否则不得分。 | 0-2 |
|  |  | 服务团队成员中每具备一类维保设备维修资格证书或培训证书的得1分，最高得6分。 须提供维保设备维修资格证书或培训证扫描件。 | 0-6 |
| 4 | 备品备件库情况 | 目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库综合情况进行评分。 1）西门子品牌MR、X光产品的备品备件仓储情况。（0-1分） 2）多尼尔品牌碎石机的备品备件仓储情况。（0-1分） 3）飞利浦品牌DSA的备品备件仓储情况。（0-1分） 4）瑞驰品牌产品的备品备件仓储情况（0-1分） 5）海德堡OCT产品的备品备件仓储情况（0-1分） 6）GE 骨密度产品的备品备件仓储情况（0-1分） | 0-6 |
| 5 | 维修工具 | 投标人拟投入本项目维保服务相关的工具仪器设备、检测设备情况，提供工具设备的品牌、型号，保证日常工作正常开展。 维修工具配备齐全，完全能够满足项目的维修任务的得2-3分；维修工具配备有所欠缺，有可能会影响项目的维修任务的得1-1.5分；维修工具严重不足，会严重影响项目的维修任务的得0-0.5分，没有提供维修工具不得分。 | 0-3 |
| 6 | 服务方案 | 根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 1）西门子品牌品牌MR、X光产品的总体维保方案。（0-2分） 2）多尼尔品牌碎石机的总体维保方案。（0-1.5分） 3）飞利浦品牌DSA的总体维保方案。（0-2分） 4）瑞驰品牌产品的总体维保方案（0-1.5分） 5）海德堡OCT产品的总体维保方案（0-1.5分） 6）GE 骨密度产品的总体维保方案（0-1.5分） | 0-10 |
| 7 | 重难点分析及合理化建议 | 根据投标人针对本项目的重点、难点、盲点分析（0-1分）、解决方案及合理化建议（0-1分）的准确性、合理性进行打分。 | 0-2 |
| 8 | - 应急方案 | - 提供服务工作应急预案，包含但不限于应急事件处理计划方案、安全措施等，由评委会综合评分：应急事件处理计划方案科学合理（0-1分）；安全措施周全可靠（0-1分）。 | 0-2 |
| 9 | - 培训方案 | - 培训方案计划：包括培训的科室对象、师资力量（0-1分）；安排课时内容安排（0-1分）等进行打分。 | 0-2 |
| 10 | 质量保证措施 | 维修保养服务的质量保证措施，包括但不限于：性能检测、校准、计量等，确保设备满足国家相关要求和医疗行业的质控要求。 | 0-2 |
| 二 | 商务分、资信及其他分 |  | 4分 |
| 11 | 管理体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书，以上每个证书得1分，最高得2分。 证明材料：需提供有效期内证书复印件，否则不得分。 | 0-2 |
| 12 | 同类项目业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来（以签订合同时间为准）类似本次项目相关维修保养合同，每提供一个种类得0.5分，最高得2分。 注：须提供完整的合同扫描件及发票，缺一不可。 | 0-2 |

- 东阳市政府采购合同（服务类样本）

项目名称：                    项目编号：                     合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年   月    日金华市公共资源交易中心东阳分中心关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、服务期限：

1. 服务期限      年。

七、合同履行方式及履行地点

1. 履行方式：

2. 履行地点：

八、款项支付：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报金华市公共资源交易中心东阳分中心鉴证、东阳市财政局采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式五份，甲方两份，金华市公共资源交易中心东阳分中心、乙方、东阳市财政局采购办各执一份，具有同等法律效力。

5、声明：本合同样本仅供参考，甲乙双方可就招标文件的非实质性条款进行修改，但不能修改项目的工期、单价、付款方式、品牌型号、质保期等实质性条款，甲乙双方对合同的真实性负责，鉴证方只负责鉴证项目招标的真实性。

甲方（公章）：        乙方（公章）：

法定代表人或受委托人               法定代表人或受委托人

（签字）                            （签字）

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

户名：                             户名：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

签约地点：                            签约时间：

第六章　投标文件格式

- 附件1：

1.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件

项目名称：

项目编号：DYCG2024-

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

## 附件2：投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩，严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，账务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。

## 特此声明。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

附件3：具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

## 具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力的承诺函

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

## （内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……

特此承诺。

投标人公章：

日    期：    年   月    日

## 附件4：投标声明书格式：

投标声明书

致：_________（招标采购单位名称）：

_________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我_____（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年   月   日

附件5：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_________（招标采购单位名称）：

我_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加东阳市                 采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人签名：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                      填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 员工（包括技术工人、高级技师、工程师）： 人 | 技术工人：人 |  |  |
|  |  | 高级技师：人 | 工程师：人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：评分响应表格式：

▲评分响应及自评表（该表必须如实填写并提供）

投标单位名称：                             标项：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 评分标准分值 | 自评得分 | 其中肯定能得分分值 | 可能可以得分分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |  |  | 如类似业绩、参数偏离等 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |
| 三 | 资信及其他分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 详见商务技术响应文件第几页 |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |

注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

2、自评得分=其中肯定能得分分值+可能可以得分分值

3、上表中客观分得分分值须认真填写，如故意作假夸大自评得分，且与专家评分分值相差较大的，其将在资信商务技术评分总分中被适当扣分。

4、评标委员会仅在供应商标注的页码范围内寻找评标依据，未标注页码范围或页码标注不准确造成评标委员会漏评的责任由供应商自行承担。

附件8：零配件、备品备件具体配置表：

▲零配件、备品备件具体配置表

项目名称：                 标项：                    招标编号：

| 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 日常配备数量 | 日常未配备零配件承诺提供时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 备注： - 此表后附：1、配件库具体情况介绍： 2、此表后附：零配件进货渠道、零配件合法的证明文件、是否原厂全新配件等情况介绍等。 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：

日期：

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

附件9：技术偏离表格式：

▲技术偏离表

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） | 佐证材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如有发现本表填写的偏离情况与厂品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

2、正偏离、打“★”参数，及打“▲”参数均需提供产品彩页或其他相关证明材料佐证。

3、评标委员会仅在供应商标注的页码范围内寻找评标依据，未标注页码范围或页码标注不准确造成评标委员会漏评的责任由供应商自行承担。

投标人盖章：

日期：

附件10：制造商（或国内总代理）对本项目的授权书格式（进口设备提供）：

制造商（或国内总代理）授权书

致：                        （招标采购单位名称）：

我们                    （制造商或者国内总代理名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                      。兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商（国内总代理），我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于

年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造商（国内总代理）（公章）      投标单位名称（公章）

签字人职务和部门              签字人职务和部门

签字人签名                 签字人签名

年    月    日

附件11：▲商务响应表：

▲商务响应表

标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、软件升级（如有要求） |  |  |  |
| - 二、售后服务保障或维修响应时间要求等 |  |  |  |
| - 三、服务期限、实施地点 |  |  |  |
| - 四、付款方式 |  |  |  |
| - 五、培训 |  |  |  |
| - 六、制造商或国内总代理授权（如采购文件有要求） |  |  |  |
| - 七、服务期限 |  |  |  |
| - 八、投标有效期 |  |  |  |
| - 九、承诺开机率 |  |  |  |
| - 十、承诺修复时间 |  | 大修： 小修： |  |
| - …… |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人盖章：                          日 期：

附件12：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表格式：

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 本表后需附售后服务机构营业执照 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

附件13：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

金华市公共资源交易中心东阳分中心：

我公司自愿参与贵中心组织的        项目（招标编号：DYCG2024-  ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

年 月 日

附件14：投标函格式：

投标函

致：_________（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______），签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

附件15：▲开标一览表：

▲开标一览表

招标编号：                  标项：                 单位：元

| 序号 | 服务内容 | 维保年数 | 单价（元/年） | 总价（元） （每年单价×年数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 元 小写： ￥ 元 |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写（但不包括排版、字体），不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价，包含但不限于：产品购置费、运输费、培训费、安装调试费、技术支持、维保期内的服务费和税金等所有费用。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：  年  月   日

附件16：中小企业声明函：

▲中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加__________________（单位名称） 的__________________（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为____      _（企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于__             （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为____      _（企业名称） ，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____元，属于__              （中型企业、小型企业、微型企业） ；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、如投标人为中小微企业，则需提供中小企业声明函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据。新成立企业（无上一年数据的企业）应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断并填写中小企业申明函。认为本企业属于中小企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

3、如中标人声明为中小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件17： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

残疾人福利性单位残疾人聘用情况表

| 序号 | 姓名 | 残疾人证号 | 聘用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表后须附上所聘用残疾人员的残疾证、劳动合同、残疾人银行工资发放清单及足额缴纳的社会保险清单复印件，否则，视为非残疾人福利性单位不享受政策。

## 附件18：投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

## 投标人依法缴纳税收和社保费、无失信行为的声明函

致：采购人

## 本公司（单位）在参加采购编号为            ，项目名称为         的政府采购活动前，在生产经营活动中始终依法缴纳税收和社保费。截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信行为。

## 特此声明。

投标人公章：

## 日    期：    年   月    日

附件19：项目验收单及附件格式：

东阳市政府采购验收报告

| 采购项目名称 |  |  |  | 采购项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标时间 |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 采购内容 |  |  |  | 金 额 |  |  | 验收方式 |  | 全验 |
| 对照投标文件合同等 验收 情况 | 交货数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品设备的技术参数、 型号规格、和产地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现的功能、指标、效果 或约定的验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术培训与使用须知指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案清点移交 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对项目整体实施质量、售后服务等综合验收结果： 整改事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 单位（盖章）： 法人或委托人签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、验收执行标准：采购文件、投标文件、合同、双方确认的一切补充文件。

2、此表后应附验收货物清单。

3、以上空白处如不够填写，可另附纸张。

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 符合 与否 | 数量 | 符合 与否 | 验收人员 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

验收货物清单

抄送：中共东阳市纪律检查委员会、东阳市公共资源交易管理委员会办公室、东阳市财政局政府采购管理办公室

附件20：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件21：投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件22：联合投标协议书格式（本表联合体投标时适用）

联合投标协议书(服务、工程类项目）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为    号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和提供的服务为:

乙方承担的工作和提供的服务为：

方  （此处填写公司名称）   ，为     企业（此处填中型、小型、微型）；预计合同金额（小微企业提供的服务合同金额）占整个项目合同总额的   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

| 七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件23：分包意向格式（本表分包时适用）

分包意向（服务、工程类项目）

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将  服务名称   分包给（某分包供应商名称1），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称1），具备承担  服务名称 相应资质条件且不得再次分包；

（投标人名称）将   服务名称   分包给（某分包供应商名称2），该企业为       企业（此处填中型、小型、微型），（某分包供应商名称2），具备承担  服务名称 相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

分包合同1合同金额（小微企业提供的服务工作合计金额）达到  % 。

分包合同2合同金额（小微企业提供的服务工作合计金额）达到  % 。

投标人名称：

日期：  年  月   日

附件24：专业维修工具清单

专业维修工具清单

标项：

| 序号 | 专业维修工具名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

## 日    期：    年   月    日

附件25：浙江省集中采购机构考核评价表

浙江省集中采购机构考核评价表

被考核集中采购机构名称：金华市公共资源交易中心东阳分中心

| 填表人类别 | □财政部门 □采购单位 £供应商 □专家 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 对集中采购 机构的评价 | 项 目 |  |  |  | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 |
|  | 政策理论水平：是否严格执行政府采购法律、法规和规章制度等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 业务操作水平：操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 采购效率：是否及时组织采购、是否公开承诺办事时间并能限时办结等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 服务水平：是否能积极主动与当事人沟通联系，热情周到，咨询答复是否耐心细致等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 采购结果：采购质量、服务是否满意，价格是否合理等（2分） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 廉洁自律情况：是否存在接受供应商等当事人的宴请、旅游、娱乐、礼品、有价证券等违法违纪行为及其他不廉洁行为（一票否决，整表得0分） |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 合 计 得 分 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 其他评价 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

相关单位、部门盖章或当事人签字：            日期：

附件26：拟投入项目负责人情况表格式

拟投入项目负责人情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 拟担任本 项目职务 |  |  |  | 项目负责人 从业年限 |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目委托单位 |  | 合同签订时间 |  | 证明材料类型 |  |  | 其他需要说明的情况 |

附：学历证书、资格证书、职称证书、培训证书、业绩证明资料、本单位的社保证明资料等的复印件、身份证明等相关证明。

附件27：拟投入项目人员概况一览表

拟投入项目人员概况一览表

| 姓名 | 年 龄 | 职务及职称 | 专业工作年限 | 学历（学位） | 证明材料（职称证书、毕业证书）所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：学历证书、资格证书、职称证书、培训证书、业绩证明资料、本单位的社保证明资料等的复印件、身份证明等相关证明。

投标人：（盖章）                法定代表人（或委托代理人）：

年	  月    日