开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目

**竞争性谈判文件**

（采购编号：ZZFSCG-K202444）

采购单位：开化县人民医院

 代理机构：浙江中正工程项目管理有限公司

二○二四年六月

**谈判文件目录**

[第一章 竞争性谈判公告 03](#_Toc479236969)

[第二章 响应方须知及前附表 0](#_Toc479236970)7

 [A、响应方须知前附表 0](#_Toc479236972)7

 [B、响应方须知](#_Toc479236972) 10

[第三章 采购需求](#_Toc479236979) 18

[第四章 主要合同条款](#_Toc479236981) 29

[第五章 响应文件格式](#_Toc479236982) 34

第一章 竞争性谈判公告

**项目概况**

开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）获取采购文件，并于2024年06月27日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## **一、项目基本情况**

项目编号：ZZFSCG-K202444

项目名称：开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：42.0000万元

最高限价：42.0000 万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项****序号** | **标项内容** | **数量** | **单位** | **简要技术要求、用途** | **备注** |
| 1 | 开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目 | 1 | 批 | 详见第三章《采购需求》 |  |

工期：自合同签订之日起 30 日历天内完成供货、安装、验收合格、交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## **二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取采购文件**

时间：/至2024年06月27日14:30时（北京时间）

地点：政采云平台（网址：[https://login.zcygov.cn/login）、](https://login.zcygov.cn/login%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%88%28%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%8E%B7%E5%8F%96%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%87%E4%BB%B6%29%EF%BC%89%E3%80%82)浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登录政采云平台（网址：[https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；](https://login.zcygov.cn/login%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%88%28%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%8E%B7%E5%8F%96%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%87%E4%BB%B6%29%EF%BC%89%E3%80%82)未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览采购文件，也可在开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）公告中下载获取采购文件。

## 售价：0元

## **四、提交响应文件截止时间、谈判时间和地点**

提交响应文件截止时间：2024年06月27日14:30时（北京时间）

谈判时间：2024年06月27日14:30时（北京时间）

谈判地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，响应人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号 浙江中正工程项目管理有限公司 邮编：324300收件人：方灵红 联系电话：15857093125）。

## **五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

## **六、其他补充事宜**

**1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。**

**2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。**

**3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。**

**4. 其他事项**

**4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。**

**4.2.谈判说明**

**(1)本项目实行电子投标，应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。**

**(2)响应人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html>）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应人抓紧时间办理。**

**(3)响应人通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。**

**(4)响应人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，谈判截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判截止时间前未完成传输的，视为未提供响应文件，谈判无效。谈判截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。**

**4.3.中小企业信用融资及电子保函**

**成交人成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。**

**响应人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：<https://jinrong.zcygov.cn>，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。**

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

**1.采购人信息**

名 称：开化县人民医院

地 址：开化县芹阳办事处凤凰中路59号

传 真：/

项目联系人（询问）：何伟林

项目联系方式（询问）：0570-6023290

质疑联系人：徐云芬

质疑联系方式：0570-6023389

**2.采购代理机构信息**

名 称：浙江中正工程项目管理有限公司

地 址：开化县芹南路72号

传 真：/

项目联系人（询问）：方灵红

项目联系方式（询问）：15857093125

质疑联系人：段培培

质疑联系方式：0570-6023009

**3.同级政府采购监督管理部门**

名 称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地 址：开化县永吉二路8号

传 真：/

联系人：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧6013959咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。**

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

第二章 响应须知及前附表

**A、前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号**  | **内容** | **须 知** |
| 1 | 采购项目概况 | 1.采购人：开化县人民医院2.采购内容：开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目，详见第三章《采购需求》3.项目编号：ZZFSCG-K202444 4.预算金额：42.0000万元5.最高限价：42.0000 万元6.工期：自合同签订之日起 30日历天内完成供货、安装、验收合格、交付使用。 |
| 2 | 踏勘现场 | 响应方自行组织，费用自理  |
| 3 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：1.采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目响应人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。2.信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；3.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，**其投标将被拒绝。**4.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 4 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 5 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:☑货物类 □服务类 □工程类2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行，但按财库〔2020〕46号文件规定，与大企业的负责人为同一人、或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。3.采购标的名称：开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目，所属行业：工业。4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 6 | 政府采购节能环保产品 | 响应产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》或财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的产品。《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，响应人须提供该清单内产品，**否则其响应将作为无效标处理。** |
| 7 | 响应有效期 | 响应文件提交截止日起90日内。 |
| 8 | 是否允许进口产品 | □是 ☑否 |
| 9 | 是否允许转包与分包 | 转包：□是 ☑否分包：□是 ☑否 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | □是 ☑否 |
| 11 | 电子响应文件的传输递交 | 响应人应当在谈判截止时间前完成电子响应文件的传输递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为未提供电子响应文件，响应无效。响应文件提交截止时间后递交的电子响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 12 | 联系方式 | 联系电话：0570-6023009 电子邮箱:413172343@qq.com |
| 13 | 响应材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南[及本谈判文件要求递交。](https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html%EF%BC%89%E5%8F%8A%E6%9C%AC%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%A6%81%E6%B1%82%E9%80%92%E4%BA%A4%E3%80%82)2.响应文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。3.如认为需要，响应人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收（邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县芹南路72号 浙江中正工程项目管理有限公司 邮编：324300收件人：方灵红 联系电话：15857093125）。 |
| 14 | 响应截止时间 | 2024年06月27日14:30时 |
| 15 | 响应时间及地点 | 响应时间：2024年06月27日14:30时响应地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 16 | 响应方出席谈判会议 | 本项目实行电子交易，响应人代表无须出席谈判现场。1、响应人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。响应人代表可通过搜索群号**93285004118**加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个响应人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供响应人回放。3、因采用钉钉直播“不见面”方式谈判，建议响应人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的响应人代表。 |
| 17 | 成交公告及成交通知书 | 在成交供应商确定之日起2个工作日内发布成交公告及《成交通知书》，成交公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（[www.kai](http://www.kai)hua.gov.cn/）。《中小企业声明函》随中标（成交）公告同时发布。 |
| 18 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金。□合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 19 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后***30日内***。 |
| 20 | 合同价格条款 | 固定单价合同，以中标单价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 21 | 中小企业信用融资及电子保函 | **响应人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。****响应人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：<https://jinrong.zcygov.cn>，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。** |
| 22 | 重要提醒 | **1.响应截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。在开标后登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为开标时间起30分钟内。****2.所有询标流程，均在线上完成，请各响应方务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。响应方的联系电话在响应当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到响应方造成的后果由响应方自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。**3.本次竞争性谈判采用最低评标价法。4.响应方应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。5.**带“▲”为必须满足的实质性内容。**6.本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

**B、响应须知**

**一、总 则**

**1.项目概况**

1.1采购人：开化县人民医院

1.2采购内容：开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目，详见第三章《采购需求》

1.3项目编号：ZZFSCG-K202444

1.4预算金额：42.0000万元

1.5最高限价：42.0000万元

1.6工期：自合同签订之日起 30日历天内完成供货、安装、验收合格、交付使用。

**2.申请人的资格要求**

2.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.4.本项目的特定资格要求：无。

**3.谈判费用**

3.1无论竞争性谈判过程和结果如何，谈判响应方自行承担与谈判响应有关的全部费用。采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**3.2 招标代理费由成交供应商支付，招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费货物类标准40%收取（差额定率累进法）。**

招标代理费的收取标准：

|  |  |
| --- | --- |
|  服务类型中标金额（万元） | 货物招标 |
| 100以下 | 1.5% |

收款帐户信息如下：

开户名称：浙江中正工程项目管理有限公司开化分公司

开户银行：工行开化县支行

帐  号：1209290109000056170

**▲4.响应委托**

响应方代表无须出席开标现场，响应文件中的授权委托书须加盖单位公章。

**5.关于中小企业参与政府采购活动的规定**

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料的响应人将不享受评审中价格扣除优惠。

**6.特别说明**

6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有(且在有效期内)。

6.2响应人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3竞争性谈判文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个响应人。

6.4响应文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于竞争性谈判文件的规定。响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

**7.解释权**

本谈判文件的《采购需求》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

**二、采购文件**

**8.采购文件组成**

8.1采购文件包括

第一章 竞争性谈判公告

第二章 响应须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 响应文件格式

8.2响应方应详细阅读采购文件的全部内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使响应对采购文件做出实质性响应，否则，响应可能被拒绝。

**9.采购文件的澄清、修改**

9.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

9.2不论采购人向响应方发送的资料文件，还是响应方提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

**三、响应文件的编制**

**10.响应文件的构成**

响应文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

**▲10.1资格证明文件**

10.1.1包括但不限于以下内容：

1. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）；
2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（3）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（4）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加谈判，格式附后）；

（5）响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**10.2技术商务文件**

包括但不限于以下内容：

▲（1）货物清单及规格、技术参数偏离表；

▲（2）工期承诺书（格式自拟）；

▲（3）质保期承诺书（格式自拟）；

▲[（4）售后服务承诺书（格式自拟）；](#_Toc335297863)

（5）项目实施方案（格式自拟）；

（6）响应方对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）响应方需要说明的其他文件和说明。

**10.3 报价文件：**

包括但不限于以下内容：

▲（1）响应函（格式附后）；

▲（2）响应一览表（格式附后）；

**▲**（3）响应报价明细表；

（4）中小企业声明函（格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）响应人需要说明的其他文件和说明。

**11.响应文件的语言及计量单位**

11.1响应文件以及响应方与采购人就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**▲12.响应报价**

**12.1** 响应人的响应报价均为含税价（以人民币为结算单位）。响应人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括但不限于货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、人员费用（工资、福利等）、材料费用、货物运输、安装、调试费用、现场将可能发生的起重货物进场费用、成品保护费用、安装调试费、售后服务、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用的总和。

12.2 响应方每次报价时只能报出一个不变价格，采购单位不接受任何有选择的报价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

**13.响应文件的编写要求**

13.1响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为响应方的责任。

▲13.2 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对采购文件作出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

**14.响应文件的制作**

响应文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本谈判文件要求制作、加密并递交。

**15.响应的有效期**

15.1 响应文件从响应截止期结束后90天内有效。

15.2 特殊情况下，采购人可与响应方协商延长响应文件的有效期。

**四、响应文件的递交**

**16. 响应文件的签署**

16.1响应文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”[及本谈判文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位，响应文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是响应人的责任。](https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html%EF%BC%89%E5%8F%8A%E6%9C%AC%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%A7%84%E5%AE%9A%E7%9A%84%E6%A0%BC%E5%BC%8F%E5%92%8C%E9%A1%BA%E5%BA%8F%E7%BC%96%E5%88%B6%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%8A%95%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%B9%B6%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%85%B3%E8%81%94%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E3%80%82)

▲16.2电子响应文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

**▲17.响应截止时间和地址**

17.1截止时间：2024年06月27日14:30时（北京时间），逾期不受理；

17.2地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

###### 18.响应文件的补充、修改和撤回

18.1响应方应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，响应截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为未提供响应文件，响应无效。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

18.2响应方修改后的响应文件应按原来的规定编制、标记和递交。

18.3在递交响应文件截止期之后，响应方不得对其响应文件做任何修改。

18.4递交响应文件截止期后，响应方不得撤回其响应文件。

18.5实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。响应方不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

**五、谈判、成交**

**19.谈判会议程序**

响应方应派法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。开标会由采购代理机构主持，邀请所有响应方及有关监督人员参加。程序如下:

19.1响应人的法定代表人或其授权委托人通过搜索群号**93285004118**加入项目钉钉直播群，观看现场直播。开标会议由采购代理机构主持，邀请所有响应人及有关监督人员参加；

19.2**响应截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，响应人用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。解密时限为30分钟；**

19.3主持人介绍谈判现场的人员情况，告知响应方代表相关权利、义务、应当回避的情形等注意事项；

19.4由谈判小组对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果；

19.5谈判小组对各供应商的技术商务文件和报价文件进行评审；谈判小组分别与供应商就价格、服务等认为需要谈判的内容进行谈判。逐家谈判为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定；

19.6谈判小组按谈判原则规定推荐成交候选人；

19.7由主持人公布各供应商技术商务文件评审结果与最后报价，并公布成交候选人名单；

19.8谈判会议结束。

**20.组建谈判小组**

20.1评标工作由谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2谈判组长由谈判小组成员推荐产生，采购人代表不得担任谈判组长。

**21.谈判小组评标程序**

21.1在谈判小组中推选谈判组长。

21.2谈判组长召集成员认真阅读谈判文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形等。

21.3谈判小组对各供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对谈判文件作出实质性响应。

21.4由谈判小组对技术商务文件进行评审，公布技术商务文件评审结果；

21.5由谈判小组对报价文件进行评审；

21.6谈判小组与响应方就技术商务进行谈判；

21.7响应方提交技术商务补充文件和最终报价；

21.8谈判小组对最终报价情况进行评审；

21.9公布评审结果。

**22.评标原则**

22.1谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

22.2谈判小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

22.3谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

22.4谈判小组对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**23.响应文件的澄清**

23.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**24.响应文件的错误修正**

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应方确认后产生约束力，响应方不确认的，其响应文件无效。

**25.评标办法**

本次竞争性谈判采用最低评标价法，即根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商的评标方法。若响应方报价相同的采取随机抽取方式确定。

**26.响应无效的情形**

响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：

（1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

（2）不具备谈判文件中规定的资格要求的;

（3）谈判文件中有▲处条款响应方未作实质性响应的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）响应文件未按规定要求提供CA签章的；

（8）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

**27.废标的情形**

 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

**28.确定中标人原则**

实质上充分响应谈判文件要求且报价最低的被评标委员会推荐为第一中标候选人。报价相同的，采取随机抽取方式确定。

**29.成交公告及成交通知书**

29.1在成交供应商确定之日起2个工作日内发布成交公告及《成交通知书》，成交公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）。《中小企业声明函》随中标（成交）公告同时发布。

29.2成交公告发布同时由采购人和浙江中正工程项目管理有限公司签发《成交通知书》。

29.3《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、成交方和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变成交结果、成交方放弃成交项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

**30.质疑与投诉**

30.1响应人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

30.2质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

30.3质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

**②供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**

③书面递交到浙江中正工程项目管理有限公司。

**31.签订合同**

31.1中标人应在《中标通知书》发出之日起***30日***内与采购人签订合同。

31.2 如成交方未在规定时间内签订合同或拒签合同，则按成交方违约处理。

31.3合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

31.4谈判文件、响应文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对谈判文件和响应文件做实质性修改。

第三章 采购需求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |
| 一 | 设备适用范围及总体要求 |
| 1.1 | 适用范围：适用于神经外科脑出血、脑肿瘤、功能神经外科手术 |
| 二 | 技术要求： |
| 2.1 | 脑立体定向仪技术要求 |
| 2.1.1 | 框架转座圆心Z向等高位置差≤0.25mm,框架立方体Z向垂直度≤0.25mm，框架转座圆心Y向等高位置差≤0.25mm，靶点命中准确度≤1.0mm（产品注册证附件技术要求符合此参数） |
| 2.1.2 | 根据迪卡尔三维坐标系理论和球心原理为基础设计出来 |
| 2.1.3 | 可允许的手术入颅点探针活动范围: 弓形架上的托板沿弧形架作左右滑动10°-170°。弓形架沿框架作前后转动20°-250°（产品注册证附件技术要求符合此参数） |
| 2.1.4 | 具有国内领先的坐标系转换，X/Y轴坐标互换技术，解除手术死角，扩大了手术范围。 |
| 2.1.5 | 能够适配不同型号的CT/MRI，支持完成立体定向可以完成的任何手术。 |
| 2.1.6 | 可允许的靶点位置范围：X方向55-145mm Y方向30-170mmZ方向60-140 mm |
| 2.1.7 | 主机在多排CT， 高场MRI磁场下扫描没有伪影。主机在CT/MRI下可以同时使用，无需匹配绝缘夹。 |
| 2.1.8 | 具独立专用的CT扫描显示板。 |
| 2.1.9 | 具独立专用的MRI扫描头盔，头盔可以加注显影标记。 |
| 2.1.10 | 具有齐全的穿刺、活检、引流手术配件。 |
| 2.1.11 | 血肿排空、脑室穿刺手术器械齐全 |
| 2.1.12 | 脑组织活检手术器械齐全 |
| 2.1.13 | 引流手术器械齐全 |
| 2.1.14 | 可选配金属异物取出磁针 |
| 2.1.15 | 配有立体定向专用脑组织侧开口活检针 |
| 2.1.16 | 具有万向轴手术床连接器，可以匹配不同品牌手术床，方便摆放病人手术体位。 |
| 2.1.17 | CT扫床描接口，根据医院现有CT品牌定制。 |
| 2.1.18 | MRI扫描床接口，根据医院现有MRI品牌定制。 |
| 2.1.19 | 配有千分尺 |
| 2.1.20 | 具备国家级三类产品注册证。 |
| 2.1.21 | 1/2弓型，国际经典主流机型。 |
| 三 | 立体定向手术计划系统技术要求 |
| 3.1 | 立体定向计划系统软件方便实用，全中文界面，适合中国医生操作习惯。 |
| 3.2 | 投标配置清单必须详细标明手术计划系统软件每一部分模块组成. |
| 3.3 | 数据获取：支持CT，MRI，X光等设备，支持DICOM数据，视频数据，媒体数据。非标数据二次开发，图像浏览软件。 |
| 3.4 | 有三维重建、术前模拟手术方案软件功能。 |
| 3.5 | 有术前模拟穿刺路径，精准标定弓形架、拖板角度，保证了定向穿刺路径的有效性 |
| 3.6 | 定标功能：能够自动识别坐标点进行标定，方便快捷；手动辅助标定坐标点，有利于临床验证（产品注册证上有显示此功能）； |
| 3.7 | 图像分割模块：智能进行病灶识别和分割，并自动计算病灶体积、面积； |
| 3.8 | DTI白质纤维束显示模块：根据病人图像自动进行DTI纤维束显示，有助于临床医师对于颅内纤维束走向的识别； |
| 3.9 | CT/MRI图像融合功能模块：图像融合功能，可将CT和MRI图像融合在一起，同时体现二者在骨性结构和软组织成像方面的优点，为功能神经外科核团毁损提供更多影像学信息，帮助医生提高手术质量。 |
| 3.10 | 脑图谱功能模块：该模块把Talairach-Tournoux脑图谱经过变换，映射到病人的图像数据上，从而可以把该像素对应的脑解剖/功能结构以各种色彩标识出，便于手术医生对于脑功能核团的识别（产品注册证上有脑图谱模块功能）。 |
| 3.11 | 病案管理：病案装库，病案归档，回库，病案信息装载，删除，修改，病案查询，病人图像预览，计划保存，计划加载，光盘刻录备份 |
| 3.12 | 帮助：所有图标按扭，文字按扭自动提示 |
| 四 | CT/MRI两用套定向仪配置要求： |
| 一 | CT套基本配置 |
| 4.1 | 主机（1）U型底框1套（2）弓形架1套（3）左转座1个 （4）右转座1个（5）前立柱2根（6）后立柱2根 |
| 4.2 | 一体化CT坐标显示板1套 |
| 4.3 | 针盒1个（1）血肿排空针1支（2）螺旋活检针1套（3）侧开口活检针1支（4）ø2.0探针1支（5）ø2.0穿刺针1支（6）ø4.0穿刺针1支（7）短颅骨固定螺钉2支（8）中颅骨固定螺钉2支（9）长颅骨固定螺钉2支（10）ø2.5长钻头1根（11）ø4.5长钻头1根 |
| 4.4 | 器具盒1个（1）ø6.0适配夹1套（2）ø4.0适配夹1套（3）ø2.0适配夹1套（4）ø2.5适配夹1套（5）ø2.5钻套1套（6）ø4.5钻套1套（7）精度校准环2个 |
| 4.5 | CT扫描转接器1个 |
| 4.6 | 充气头枕1套 |
| 4.7 | 锁紧扳手（M5、M8）2个 |
| 4.8 | 颅骨钉扳手2个 |
| 4.9 | 6mm内六角扳手1个 |
| 4.10 | 4mm内六角扳手1个 |
| 4.11 | 引流管导丝ø2.0引流管导丝1根Ø3.0引流管导丝1根 |
| 4.12 | 万向轴手术床连接器1套 |
| 4.13 | 储存箱1个 |
| 4.14 | 弓形架包装箱1个 |
| 4.15 | 一体化高温高压消毒盒1套 |
| 4.16 | 光盘1张 |
| 4.17 | 说明书1本 |
| 4.18 | 测试小球2个 |
| 4.19 | 水平尺1把 |
| 4.20 | 三角板1套 |
| 4.21 | 临时固定带1条 |
| 二 | MRI套基本配置 |
| 4.22 | MRI坐标显示板1套 |
| 4.23 | MRI专用接口1套 |
| 4.24 | 专用扳手2个 |
| 4.25 | 框用短螺钉4个 |
| 4.26 | 核磁接口锁紧螺丝4个 |
| 4.27 | MRI显影液1瓶 |
| 4.28 | MRI坐标显示板铝箱1个 |
| 4.29 | 核磁显示板计算说明书1套 |
| 五 | 立体定向手术计划系统配置清单 |
| 5.1 | 笔记本电脑1台（价值不低于5000元）配置要求：1.1 Windows 10操作系统 1.2 内存≥8G ;硬盘≥500G 1.3 液晶显示屏15吋; 分辨率1980\*1080； 1.4 优盘存储器16G打印机１台 （价值不低于3000元） 移动存储器1个  |
| 5.2 | 软件配置1套（含加密狗）：病人数据管理模块患者图像处理和显示感兴趣区域勾画CT/MRI图像融合组件自动标定组件功能脑图谱组件手术预计划模块图像分割组件病灶点分割测量组件CTA图像分割组件DTI纤维束显示组件DICOM图像获取软件 |
| 5.3 | 其他配件电源接线板1个 使用说明书2本 |
| 六 | 其他要求 |
| 6.1 | 保修期大于等于三年。终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 6.2 | 投标书列出详细的设备配置清单，软件部分列出软件模块组成。 |
| 6.3 | 提供软件免费升级，及时提供设备新功能信息和临床应用资料。未在招标文件单独列出选配件（软件，硬件）都视为标准配置。 |
| 6.4 | 提供设备产地和制造厂名称、推出时间和国内用户名单； |
| 6.5 | 在浙江省内三甲医院有理论和实践操作培训中心,并提供权威培训证书。 |
| 6.6 | 提供操作和维修培训，中标方承担所有培训费用。使用医生到省级医院培训学习一周/2人次；厂家跟台直至熟练操作为止；专家手术指导大于等于2次。 |
| 6.7 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单，操作规程、产品三证 |
| 6.8 | 提供维修密钥，软件备份，提供接口费用 |
| 6.9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |
| 6.10 | 培训要求（中标人承担所有费用）：使用培训和维修培训，2、厂家跟台直至熟练操作为止；3、医生到省级医院培训学习一周（2人次）；4、专家手术指导大于等于2次 |
| 6.11 | 验收方式：设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收，验收产生的所有费用由中标方承担。验收依据：1、制造商提供的技术规格；2、合同和标书（及评标时相关承诺）；3、国家强制标准 |
| 6.12 | 付款方式：合同签订后7个工作日内支付40%，设备安装验收完成后三个月内，收到发票支付至合同金额90%，一年内付清剩余尾款。 |

 第四章 主要合同条款

**一、合同条款前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要条款 | 内       容 |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求。 |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起 30日历天内完成供货、安装、验收合格、交付使用。 |
| 项目地点 | 开化县人民医院。 |
| 合同价格 | 固定单价合同，以中标（成交）单价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订后7个工作日内支付40%，设备安装验收完成后三个月内，收到发票支付至合同金额90%，一年内付清剩余尾款。 |

**二、合同主要条款**

**开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目**

甲方：                （采购人）

乙方：                （成交方）

    甲乙双方根据 年 月  日浙江中正工程项目管理有限公司所签发的《成交通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、响应文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（成交通知书、采购文件、响应文件以及甲、乙双方商定经开化县财政局政府采购监管科确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

**（一） 采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 厂家、型号 | 技术参数及功能要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |

本合同的采购总金额为人民币（大写）                元（¥           ），该价格为完税价。

**（二） 质量要求和售后服务**

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为 年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求 小时响应， 小时内到达现场处理现场故障，必须 小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

**（三） 产品的包装、发运及运输**

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后\_\_小时内或货到甲方前\_\_小时通知甲方。

**（四） 合同履行期限及交货方式**

1、合同履行期限： 。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

**（五）验收**

（1）成交供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）成交供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；如有不符者给予退货。

（3）验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备

**（六） 付款方式**

合同签订后7个工作日内支付40%，设备安装验收完成后三个月内，收到发票支付至合同金额90%，一年内付清剩余尾款。

**（七） 履约保证金**

1、本合同签订后5个工作日内，乙方向甲方交纳人民币 元整（￥ ）作为履约保证金。

2、本合同履行完毕后一个月内，甲方全额退还履约保证金（不计利息）。

3、乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。

**（八） 违约责任**

1、逾期付款的，甲方每天按合同价的 支付违约金，最高不超过合同价的20%。

2、乙方逾期按每天合同价\_\_\_支付违约金，最高不超过合同价的20%。

3、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

4、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的 进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

5、解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

**（九）不可抗力事件处理**

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**（十）争议的解决**

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的，约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁，或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

**（十一）合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江中正工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式 份，甲、乙双方各 份，浙江中正工程项目管理有限公司一份，均具同等法律效力。

甲方（采购人） ：         乙方（成交方）：

法定代表人或授权委托人：     法定代表人或授权委托人：

地 址：             地 址：

联系电话：             联系电话：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

银行帐号： 银行帐号：

签约地址：

签约日期： 年  月  日

合同鉴证方（公章）：浙江中正工程项目管理有限公司

鉴 证 人： 联系电话：

鉴证日期： 年  月  日

第五章 响应文件格式

资格证明文件

**项目名称：开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目**

**项目编号： ZZFSCG-K202444**

**响应方全称： （电子签章）**

 **年 月 日**

**资格证明文件目录**

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式附后）

二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）

四、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加谈判，格式附后）

[五、](#_Toc416334998)响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

**一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

 （采购人）、（采购代理机构）：

我方参与 （项目名称）【招标编号： （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

响应人全称(电子签章)：

 日期： 年 月 日

**二、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件**

**三、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）原件扫描件**

单位名称：

单位性质：

地 址：

联系电话：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

**注：附身份证复印件（正、反两面）**

**四、法定代表人授权委托书**

本授权书声明：我 （法定代表人姓名、职务）是 （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工 （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加 （项目名称） （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

响应人全称（电子签章）

日 期：

**注：附身份证复印件（正、反两面）**

**五、响应方需要说明的其他文件和说明**

技术商务文件

**项目名称：开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目**

**项目编号： ZZFSCG-K202444**

**响应方全称： （电子签章）**

 **年 月 日**

**技术商务文件目录**

一、货物清单及规格、技术参数偏离表

二[、工期承诺书](#_Toc434915063)

三、质保期承诺书

[四、售后服务承诺书](#_Toc434915063)

五、项目实施方案

六、响应方对本项目的合理化建议和改进措施

[七、响应方需要说明的其](#_Toc434915064)[他文件和说明](#_Toc434915064)

**一、[货物清单及规格、技术参数偏离表](#_Toc335297862#_Toc335297862)**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌型号 | 采购文件要求 | 投标文件响应内容（含货物简要说明） | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**注： 1、此表须与采购文件“第三章 采购需求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，漏项视为负偏离，漏项或负偏离5项及以上按投标无效处理。**

2、按采购需求规定提供相应证明材料。

3、本表供参考，在不改变格式的情况下可自行制作。

响应人全称（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

1. **工期承诺书**
2. **质保期承诺书（格式自拟）**

**四、****售后服务承诺书（格式自拟）**

**五、项目实施方案（格式自拟）**

**六、响应方对本项目的合理化建议和改进措施**

**七、响应方需要说明的其他文件和说明**

报价文件

**项目名称：开化县人民医院脑立体定向仪及手术计划系统采购项目**

**项目编号： ZZFSCG-K202444**

**响应方全称： （电子签章）**

 **年 月 日**

**报价文件目录**

一、响应函（格式附后）

二、响应一览表（格式附后）

三、响应报价明细表

四、中小企业声明函（格式附后）

五、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

七、响应人需要说明的其他文件和说明

**一、响应函**

致：

根据贵方 项目的采购文件（项目编号），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （响应方的名称），提交电子响应文件。

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据采购文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部采购文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在采购须知规定的截止日期起遵循本响应文件，并在采购须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本响应有关的任何数据或资料。

与本次响应有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

响应人全称（电子签章）：

日期：    年    月   日

**二、响应一览表**

项目编号： 金额单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 初次响应总价 | 大写： （小写：￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“响应报价明细表”中的“响应总价”相一致。

 响应人全称（电子签章）：

日 期：

**三、响应报价明细表**

项目名称： 项目编号： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 单项总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材（如有） |  |  |  |  |  |
| 响 应 总 价 |  |

注：响应人报价超过采购预算及最高限价的为无效报价。

响应人全称（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

**四、中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人全称（电子签章）：

 日 期：

**注：填写要求：**

**①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据谈判文件第二部分响应人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；**

**②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；**

**③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；**

**④响应人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。**

**五、残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人全称（电子签章）：

 日 期：

注：响应人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函。

1. **省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件**

注：响应人不属于监狱企业的，可不提供。

**七、响应人需要说明的其他文件和说明**