2025年度天台县公共端运维项目

采购文件

（线上电子招投标）

招标项目编号：TCCG-2024-Z165

采购单位：台州市生态环境局天台分局

- 联 系 人：陈龙

- 联系电话：15867669515

- 采购代理单位：台州市天诚工程造价咨询有限公司

- 联 系 人：褚洪彬  谷婷婷

- 联系电话：18858644891  15968606386

- 日    期：二O二四年十一月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………1

第二章  供应商须知 ……………………………………………………5

第三章  合同主要条款 …………………………………………………26

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………29

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………48

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………58

共68页

第一章  招标公告

## 项目概况 2025年度天台县公共端运维项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年12月19日09:00:00（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：TCCG-2024-Z165

项目名称：2025年度天台县公共端运维项目

采购方式：公开招标

## 预算金额：189.3万元

## 最高限价：189.3万元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度天台县公共端运维项目 | 1项 | 189.3万元 | 详见采购文件第四章的招标内容及需求 |  |

合同履行期限：2套噪声自动监测站服务期限为2024年12月27日-2025年12月31日，2套地表水自动站（国清、水厂）服务期限为2025年1月31日-2025年12月31日，5套地表水自动站站（桐坑溪水库、平东湖、前山大桥、三茂溪、石岭）服务期限为2025年4月26日-2025年12月31日，其他站服务期限为2025年1月25日-2025年12月31日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：服务全部由符合政策要求的中小企业承接；同时该中小企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标：

1、投标截止时间：2024-12-19，09:00:00

2、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2024-12-19，09:00:00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间和地点：

1、开标时间：2024-12-19，09:00:00

2、开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理

4、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除评审优惠政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品等政府采购实施的相关规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

## 名称：台州市生态环境局天台分局

## 地址：天台县电大路2号

联系人：陈龙       联系电话：15867669515

2、采购代理机构信息

名称：台州市天诚工程造价咨询有限公司

地址：天台县赤城街道春晓路200号二楼

联系人：褚洪彬 谷婷婷   联系电话：18858644891  15968606386

3、同级政府采购监督管理部门

## 名称：天台县财政局

## 地址：天台县飞鹤路189号

联系人：王女士    监督投诉电话：0576-89353856

八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：http://www.zjzfcg.gov.cn

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

九、融资需求：

1、供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保）服务：

政采贷联系方式

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

履约保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

预付款保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

- 2、除了以上银行外，供应商也可以选择其他有能力的银行进行融资。

注：本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 台州市生态环境局天台分局 |
| 2 | 项目名称 | 2025年度天台县公共端运维项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 189.3万元 |
| 5 | 最高限价 | 189.3万元 |
| 6 | 服务期 | 2套噪声自动监测站服务期限为2024年12月27日-2025年12月31日，2套地表水自动站（国清、水厂）服务期限为2025年1月31日-2025年12月31日，5套地表水自动站站（桐坑溪水库、平东湖、前山大桥、三茂溪、石岭）服务期限为2025年4月26日-2025年12月31日，其他站服务期限为2025年1月25日-2025年12月31日。 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方法 | 详见第四章 |
| 9 | 投标截止时间 | 详见《招标公告》 |
| 10 | 投标地址 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 11 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 |
| 12 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成 投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据 电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | - 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少四份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。 |
| 15 | 投标文件签章 | 电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱772022916@qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 17 | 投标样品 | 无 |
| 18 | 开标时间 | 详见《招标公告》 |
| 19 | 开标地址 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 评标结果公告 | 浙江政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 22 | 是否接受联合体投标 | R不接受 £接受，联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。 |
| 23 | 踏勘现场 | R不组织 □组织 |
| 24 | 是否接受转包与分包 | 转包：不接受 分包：接受分包；主体、关键性工作不允许分包。 |
| 25 | 中标候选人名数 | 推荐一名中标候选人 |
| 26 | 履约保证金 | 无。 |
| 27 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起15天内与采购人签订合同 |
| 28 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的为公共端运维服务，对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。），不再执行价格扣除评审优惠政策；本项目依法落实节能产品、环境标志产品等政府采购实施相关规定，详见采购文件第五章评标办法。 |
| 29 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 31 | 解释权 | 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

第一节 总则

1．适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

### 2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7 “▲”条款系指实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

3. 投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2 本项目由中标供应商承担招标代理服务费，按下表服务类招标计算标准向中标供应商收取。代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

收款单位:台州市天诚工程造价咨询有限公司

开户银行：工商行天台县支行

银行账号： 1207061109201001718

采购代理费收费按照差额定率累进法计取，具体计费标准如下：

附： 招标代理服务收费标准（2011）

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务招标收费费率 | 工程招标收费费率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

4. 特别说明

▲4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

▲4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.7公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

4.8 投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

### 4.10.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

4.10.2以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

4.10.3联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目牵头人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明。

4.10.4联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

4.10.5联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.10.6投标文件须由牵头人盖章及其全权代表签署。

4.11供应商须知前附表规定接受分包的，应遵守以下规定：

### 4.11.1供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 4.11.2中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

4.12本项目不允许转包。

第二节  采购文件

5．采购文件的组成

5.1 采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评标标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．采购文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理

6.3采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.4 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得随意对采购文件格式进行增删更改，影响实质性内容的表达，否则按无效标处理。

7.3 投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.4投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

8.2 资格文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格文件》封面（附件一，如有）；

8.2.2 投标声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：

供应商提供法人或者其他组织的有效营业执照；

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供中小企业声明函（附件十四）或残疾人福利性单位声明函（附件十四）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（附件四，如有）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件五）；

8.3.3 授权委托书（附件六，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件七)；

8.3.5拟投入本项目的项目组人员（附件八，可根据评分标准提供)；

8.3.6 合同业绩等证明材料扫描件（附件九，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.7供应商认证证书等证明材料扫描件（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.8 对项目的理解和认识（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.9 项目重点难点分析及解决措施（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.10 项目工作方案（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.11 质量进度保障措施（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.12 合理化建议和服务承诺（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.13 供应商认为需要提供的其他证明材料（分包意向协议等，如有）。

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（附件十，如有）；

8.4.2 投标函（附件十一）；

8.4.3 报价表（附件十二)；

8.4.4 报价明细表（附件十三)；

9．投标报价

▲9.1投标报价是履行合同的最终价格，包含相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、运维（运行期间水、电、通讯、场地租赁、试剂耗材、仪器设备维修更换、设施设备的保养和监测站安全保障所发生的费用及基础保障等可能产生的其他相关等费用）。以及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及派遣驻点所需的劳务支出、安全保险、住宿、交通等一切费用及其它所有不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。

▲9.2报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

▲9.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

▲9.4 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 10．投标文件有效期

▲10.1 投标文件有效期为  90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 第四节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

14．开标程序（先资格、商务技术后报价）

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（附件十五，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 772022916@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

第五节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评审专家按相关规定依法产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价和优惠率与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的（采购文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离 / 项（含）以上的；

24.5 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.6 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.7 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.8 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.9 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改、影响实质性内容表达的；

24.10 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.11 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.12 报价超过采购预算（或最高限价）的；

24.13 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.14 开标一览表、报价表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.15 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.16 附有采购人不能接受的条款的；

24.17 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.18为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.20供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

24.21电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.22供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.23 不同投标人IP、MAC、硬件信息相同的；

24.24法律法规和采购文件中其他规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

- 第六节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

- 28．质疑和投诉

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

30．履约保证金

无。

31．签订合同及公告

31.1采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

第三章  合同主要条款

（仅供参考，具体条款由采购单位和中标供应商协商确定）

项目名称：2025年度天台县公共端运维项目

项目编号：TCCG-2024-Z165

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

根据台州市天诚工程造价咨询有限公司关于台州市生态环境局天台分局（单位）2025年度天台县公共端运维项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

详见招标文件。

二、合同金额和价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                     元（￥：               ）。

2.2 合同价款包括包含相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、运维（运行期间水、电、通讯、场地租赁、试剂耗材、仪器设备维修更换、设施设备的保养和监测站安全保障所发生的费用及基础保障等可能产生的其他相关等费用）。以及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及派遣驻点所需的劳务支出、安全保险、住宿、交通等一切费用及其它所有不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。

2.3 付款方法：签订合同且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价款的40%，2025年6月30日前支付合同总价款的30%，剩余合同总价款30%在运维合同期满后一次性付清。满足约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付完毕。

三、执行技术标准

相关成果满足采购人及相关部门要求文件。

四、技术资料

4.1乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方服务的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

5.2本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

5.3本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

六、履约保证金

无。

七、转包或分包

7.1 本项目服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

7.3 如有转让或未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

八、服务期、服务方式及服务地点

8.1服务期：2套噪声自动监测站服务期限为2024年12月27日-2025年12月31日，2套地表水自动站（国清、水厂）服务期限为2025年1月31日-2025年12月31日，5套地表水自动站站（桐坑溪水库、平东湖、前山大桥、三茂溪、石岭）服务期限为2025年4月26日-2025年12月31日，其他站服务期限为2025年1月25日-2025年12月31日。

8.2 服务方式：全包

8.3 服务地点：甲方指定地点

九、税费承担

9.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十、质量保证

10.1 乙方应按采购文件规定和投标文件承诺向甲方提供服务，项目成果提交并通过验收。

10.2在服务期限内，如遇特殊情况需要提供服务的，乙方在接到甲方通知后按甲方要求的时间内到达甲方现场。

10.3验收标准、验收方法等： 按招标文件要求满足甲方需求并通过验收   。

10.4在服务质量保证期内（即运维期内），乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、风险承担

11.1 在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十二、违约责任

12.1 甲方逾期支付服务费的,应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最多不超过欠款总额的5%。

12.2 由于甲方原因造成合同解除的，应向乙方支付违约金，违约金按服务费总额的10%计算。

12.3 乙方没有按时提供服务，或者提供的服务达不到要求的，甲方有权选择以下办法处理：

⑴要求乙方重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵减少报酬：甲方有权酌情减少乙方的服务费。如果因乙方原因造成逾期的，自逾期之日起每日按服务费总额的千分之六减少服务费。

⑶解除合同：乙方应向甲方支付违约金，违约金按服务费总额的10%计算。

12.4 乙方未依约交纳履约保证金、提供技术资料、承担保密义务的，依合同总额的10%向甲方支付违约金。

12.5乙方向甲方提交的成果应真实、准确，由于乙方提供的成果不实造成的甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

12.6乙方未按合同规定完成任务或未在规定时间内完成报告，甲方有权要求补做工作（费用不再增加）或终止合同（费用不再支付）。

12.7如有转让或未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、其他约定

13.1乙方提供的工作成果，必须符合招投标文件及合同的要求，如有不符，其所造成的损失由乙方承担。

13.2投标人应为本项目运维配备至少4名运维人员驻点天台县；为本项目配置至少2辆运维车辆驻点天台县，车辆上须配备运维所需专用工具及运维相关耗材，确保运维保障及时并顺利开展运维工作。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十五、争议处理

15.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 有关本合同中未写明的内容以本项目TCCG-2024-Z165采购文件的规定为准。

16.3 本合同未尽事宜，双方协商解决。

16.4 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、相关部门各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

联系方式：　　　　　　　　　　　　     联系方式：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

一、采购内容

| 序号 | 项目名称 | 预算金额 | 服务期限 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县自动监测设备运行维护项目 | 189.3万元 | 2024年12月27日-2025年12月31日 | 2套噪声自动监测站 |
| 2 |  |  | 2025年1月25日-2025年12月31日 | 5套噪声自动监测站 |
| 3 |  |  |  | 7套道路微型自动监测站 |
| 4 |  |  |  | 3套地下水自动监测站 |
| 5 |  |  |  | 2套黑烟抓拍自动监测站 |
| 6 |  |  |  | 1套清新空气站自动站 |
| 7 |  |  |  | 12套乡镇空气站 |
| 8 |  |  | 2025年1月31日-2025年12月31日 | 2套地表水自动站 （国清、水厂） |
| 9 |  |  | 2025年4月26日-2025年12月31日 | 5套地表水自动站站 （桐坑溪水库、平东湖、前山大桥、三茂溪、石岭） |

- 二、项目内容

（一）天台县噪声自动监测系统运行维护技术要求

环境噪声自动监测系统运行维护技术服务项目采取全包的方式，运维人员定期前往站点进行运维服务，主要内容包括：

1、管理软件的维护：

每天登录环境噪声自动监测系统平台，保证维保期内系统能正常登录。

每天验查环境噪声自动监测系统告警信息、系统运行状态、数据库容量、日志、数据采集率、报表等功能操作正常。

2、LED条屏/噪声自动监测子站设备远程维护：

每天查看噪声自动监测子站在线情况，异常告警等，确保噪声自动监测子站正常运行，年有效运行天数不少于国家总站规定要求。

每天查看噪声自动监测子站数据采集率和各参数的有效性，数据采集率达到95%及以上要求。

每季度出具一份运维报告，运维期满出具一份全年运维报告。

3、LED条屏/噪声自动监测子站现场维护：

每周仪器设备外观检查：防护箱的清洁、光能板、锁、底座是否有破损、生锈等情况，防风罩、传声器清洁、除尘，LED条屏外观检查与维护。

每周仪器环境检查：市电及线缆、安装支架、显示屏框架是否有破损。

每月仪器性能状态检查，对设备进行校准。

每月对仪器各管路清理。

（二）道路环境空气微站运维服务技术要求

道路空气监测设备运行维护技术服务项目采取全包的方式，运维人员定期前往站点进行运维服务，主要内容包括：

1、每天对设备运行情况进行远程判断和运行管理

- 每天登录空气监测设备平台，保证维保期内系统能正常登录、各站点联网正常。

- 判断系统数据传输情况，发现异常情况及时排查原因并修复。

- 根据仪器分析数据判断仪器运行情况，发现异常情况及时排查原因并修复。

- 2、每周现场维护

- 检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

- 检查外部环境是否正常，是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

- 检查电路系统和通讯系统，检查系统供电是否正常，电压是否稳定。

- 检查设备的在线率、是否有报警情况。

- 检查设备采样探头及内部灰尘是否沉积过多，及时清理。

- 检查各站点的通讯系统，现场数据与平台查询数据对照，检验传输是否正常。

3、每月现场维护

- 每月不少于一次检查网络运行安全等是否满足要求，保证道路空气监测设备具有良好的运行环境，发现故障及时修复或使用备机；

- 及时检查、维护、更换设备和系统中的易损易耗部件，以保证系统持久运行；

- 对数据存储与控制系统工作状态进行一次全面检查，防止出现影响数据传输、存储、报表生成等问题，保证数据获取率；

- 根据仪器说明书的要求，定期检查、清洗仪器内部的气室、气路、管路等关键部件。雾霾、台风等恶劣天气后应及时检查和清洗；

- 检查各个监测仪器SIM卡或有线专线续费是否正常；

- 确保各个监测仪器与平台时钟和日历的一致性；

4、每季现场维护及运维报告

- 每季度不少于一次清理采样通路，维护传感器，确保监测设备运行在最佳的工作状态。

- 每季度出具一份运维报告，运维期满出具一份全年运维报告。

（三）黑烟抓拍设备系统运维服务技术要求

- 1、每天对设备运行情况进行远程判断和运行管理

- 每天登录黑烟抓拍装置系统平台，保证维保期内系统能正常登录、各站点联网正常。

- 对平台数据进行分析，监控抓拍系统及设备的运行情况，及时发现并排除故障。

- 2、每两周现场维护

- 检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

- 检查外部环境是否正常，是否有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

- 检查设备摄像机镜头是否沉积过多，及时清理。

- 检查各站点的通讯系统，现场数据与平台查询数据对照，检验传输是否正常。

- 3、每月现场维护

- 根据黑烟抓拍装置各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及抓拍系统传输线路质量，处理故障隐患，协助设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

- 对容易老化的设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修。

- 如存储硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，导致存储硬盘录像机工作不正常。

- 每月定期对抓拍系统和设备进行优化：检查站点周围安全隐患，周围树木、灌木是否需要修剪，站点周围路况、供电线路、通讯线路状况，主机柜、辅助机柜外表是否异常、是否漏水，基础是否有积水等。

4、每季现场维护及运维报告

- 每季度开展一次设备的除尘清理，擦拭表面尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由机器运转、静电等因素将尘土吸入抓拍设备机体内，确保机器正常运行（登高车作业）。

- 每季度出具一份运维报告，运维期满出具一份全年运维报告。

在运维期内，为本项目黑烟车电子抓拍系统提供配套的网络专线（网络带宽不小于100M）连接至机动车遥感监测平台。

投标人需充分考虑维护期内的监测点电费、耗材配件、通讯、车辆交通、办公场所租赁、人员工资、税费及用户单位下一步可预见的工作，投标人须给予承诺在项目实施和维护期内实时响应，所有费用都由中标方承担。

（四）地下水运维服务技术要求

1、监测水站设备监测频次要求：COD、氨氮分析仪分析周期为2小时/次，pH计实时分析；招标单位根据实际工作需要临时特殊要求的除外。

2、监测水站设备运行目标：全年所有站点的平均值：小时均值数据有效获取率不得低于90%（台风、停电、洪灾、地下水水位变化、仪器性能测试等客观原因或不可抗因素除外），质控样校验合格率≥90%；实样比对试验合格率≥70%；质控样实样比对允许误差要求符合（HJ 355-2019）《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》。

不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照业主的要求进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何监测数据。中标人无权将业主的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

3、运行维护技术服务要求

本项目涉及的监测水站中标方运维工作至少每周现场巡检一次、每周质控样校验一次、每月校准一次、每月实样比对一次（如遇国庆、过年等重大国家法定节假日的周期时间可顺延）。中标方发现故障或接到故障通知的，正常工作时间内的应做到2小时响应、4小时内达到现场；非正常工作时间内的应做到4小时响应，12小时内达到现场。一般故障应于24小时内解决，不易诊断、维修、核心部件故障等重大故障的，应于72小时内解决故障；如遇72小时内无法解决故障的，中标方应提供备机或进行每天一次的实验室手工检测数据，经采购人认可后，可代替当天故障仪器的监测数据，实验室手工检测数据代替最长不得超过7个自然日。

运行维护技术服务要求其他未尽事宜的，参考（HJ 355-2019）《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》和（HJ 356-2019）《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》执行。

（五）清新空气站运维服务技术要求

1、运维期间除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入内，保证系统各子站有效日均监测数据达到全年的90%以上。

每次系统维护及每台仪器运行考核满足《浙江省空气负氧离子监测仪校准及运行维护规范（试行）》、《环境空气质量监测规范（试行）》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）以及《浙江省环境自动监测监控系统技术规范》等国家、省相关文件和技术规范有关要求规定的技术指标，或者根据仪器说明书进行仪器的运行维护工作。

2、 质量控制

2.1  O3分析仪（点式仪器）：

（1）每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。

（2）每季度一次精密度检查并做好记录。

（3）每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。

（4）每半年一次多点线性校准并做好记录。

（5）仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。

2.2 PM2.5分析仪：

光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每半年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。

2.3负氧离子监测仪

（1）应定期开展巡检维护，每月不少于2次。

（2）每年应进行一次现场比对。发现观测数据有疑问时，应及时比对。比对结果不符合要求时，应申请校准。

（3）在沙尘暴、扬沙、雾霾等天气过程结束后及时对设备主机的零部件进行清洁维护。

（4）在雷电多发期前，对防雷接地、主机外壳（外机箱）接地等进行维护。

3、应急管理

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达子站处理故障并将信息反馈属地业主；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知属地业主。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回属地业主方，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，中标单位须负责相关费用。

4、记录

（1）日监视上午下午至少各一次；

（2）周巡检至少一次；

（3）季维护至少一次；

（4）质量保证。

认真、及时做好各类记录，以周计划、月总结的形式报市中心站，书面报告作为运行维护考核依据之一，包括：

- 每日远程监控记录表

- 每周巡视结果记录表

- 仪器设备维护记录表

- 备件耗材更换记录表

- 故障处理申报表

- 质控检查结果记录表

- 月度自动监测数据统计表

（六）乡镇空气站运维服务技术要求

1、运行维护总体要求

（1）建立自动站运行维护制度，建立文件化的日常运行体系；每周至少进行一次站点巡检，检查设备及系统是否正常；

（2）每周对采样设备至少巡检1次、检查系统气路、仪器采样流量、监测仪器、数据采集存储和传输系统、校准系统和其它辅助设备等运行是否正常；每周对气体类监测仪器进行校准；每季度对颗粒物仪器进行校准；

（3）建立采样仪故障报修制度和必要备品备件库。空气站仪器设备发生故障或数据异常，如不能在48小时内排除故障，应及时更换备机，确保数据实时发布。及时联系仪器售后进行维修，并及时报采购人；

（4）定期对仪器设备进行维护。每个月清洗一次采样头，保证采样头、采样管内无积灰、积水或障碍物；

（5）做好空气站运行管理记录和存档，包括仪器原始设置、报警、维修、更换、保养、仪器校准、采样管清洁等内容；

（6）在发现故障或接到故障通知后，在工作时间4小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，维修时间不得超过24 小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，安装备用仪器。

2、运维工作内容

2.1一般执行内容

运维工作一般执行内容：

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在85%以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.2具体执行内容

运行维护过程中，主要完成以下工作内容：

（1）空气站的日常运行维护；

（2）空气站的日常质量管理；

（3）空气站的日常安全管理；

（4）空气站监测数据的日常审核、上报；

（5）空气站的设备维护保养及维修；

（6）其他空气站相关辅助设施的维护、保养、维修；

（7）空气站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气站与环保部门通讯正常；

（8）当仪器出现故障不能及时修复时，在48小时之内使用备机开展监测；

（9）当仪器损坏报废不能修复时，在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告台州市生态环境局天台分局，台州市生态环境局天台分局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（10）对于仪器因自然灾害等不可抗力导致的仪器报废，及时使用备机开展监测，同时报告台州市生态环境局天台分局。

2.3每日工作内容

每天上午和下午两次远程查看空气站数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即通知台州市生态环境局天台分局，在每日8时～16时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

（5）根据故障报警信号判断现场状况；

（6）每日检查数据是否及时上传至环保平台，发现数据掉线及时恢复；

2.4每周工作内容

每周至少巡视空气站1次，并做好巡查记录，巡检时完成的工作包括：

（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）对臭氧分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

（9）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

（10）及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样有影响的树枝；

（11）经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题及时处理，保证系统能安全运行；

（12）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

（13）每周对气象仪器的运行情况进行检查；

（14）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换；

（15）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

2.5每月工作内容

（1）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（3）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

（4）每月对数据进行备份。

2.6每季度工作内容

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

2.7每半年工作内容

（1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（2）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

（3）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递，

（4）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

2.8每年工作内容

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

3、监测仪器的质控要求

3.1点式监测仪器校准要求

（1）具备自动校准条件的，每天进行1次零点检查；不具备自动校准条件的，至少每周进行 1 次零点检查。当发现零点漂移超过仪器调节控制限时，及时对仪器进行校准。

（2）具备自动校准条件的，每天进行1次跨度检查，不具备自动校准条件的，至少每周进行1次跨度检查。跨度检查所用标气浓度一般为仪器 80%量程对应的浓度，也根据不同地区、不同季节环境中污染物实际浓度水平来确定，但会高于上一年污染物小时浓度的最高值。当发现跨度漂移超过仪器调节控制限时，及时对仪器进行校准。

（3）O3监测仪器的零点检查（或校准）、跨度检查（或校准）操作应避免在每日12时至 18 时臭氧浓度较高时段内进行，若必须在该时段进行，检查（或校准）时间不应超过1个小时。

（4）每半年进行1次多点校准（又称线性检查）。

（5）对于监测仪器的采样流量，至少每月进行1次检查，当流量误差超过±10%时，应及时进行校准。

3.2 β射线法仪器质控要求

（1）气路检漏。依据仪器说明书酌情进行流量检漏，每月1次；对仪器进行流量检查前应进行检漏，更换纸带或者清洁垫块也应检漏。检漏时仪器示值流量≤1.0L/min，通过检查；当示值流量＞1.0L/min时，表明存在泄漏，需排查并解决泄漏问题，直至通过检查。

（2）流量检查。每月用标准流量计对仪器的流量进行检查，实测流量与设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内。当实测流量与设定流量的误差超过±5%，或示值流量与实测流量的误差超过±2%时，须对流量进行校准，校准后流量误差不超过设定流量的±2%。

（3）气温测量结果检查。每季度对仪器测量的气温进行检查，仪器显示温度与实测温度的误差应在±2℃范围内，当仪器显示温度与实测温度的误差超过±2℃时，对温度进行校准。

（4）气压测量结果检查。每季度对仪器测量的气压进行检查，仪器显示气压与实测气压的误差应在±1kPa范围内，当仪器显示气压与实测气压的误差超过±1kPa时，对气压进行校准。

（5）	配备外置校准膜的β射线法仪器每半年进行一次标准膜检查。检查结果与标准膜的标称值误差应在±2%范围内。

（6）仪器内部的气体湿度传感器应毎半年检查一次，仪器读数与标准湿度计读数的误差应在±4%范围内，超过±4%时应进行校准。

（7）数据一致性检查。每半年应对仪器进行一次数据一致性检查。数据采集仪记录数据和仪器显示或存储监测结果应一致。当存在明显差别时，检查仪器和数据采集仪参数设置是否正常。若使用模拟信号输出，两者相差应在±1μg/m3范围内。模拟输出数据应与时间、量程范围相匹配。每次更换仪器后均应进行数据一致性检查。

（8）仪器说明书规定的其它质控内容。

（9）记录质控情况。

（七）地表水站运维服务技术要求

1、运维目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，站点的运行质量应达到以下指标：

| 目标值 | 数据有效率计算 |
| --- | --- |
| 有效数据获取率≥90％，以每站统计 | （1）数据有效率计算如下：（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%； （2）因停电、停水（自来水）或采水设施损坏等原因导致的停站的缺失数据不纳入应获取数据； （3）因断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等不可抗力因素停站或无法维护导致的无效数据不纳入应获取数据。 |

2、技术要求

中标单位须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。当采购人依据国家和省级有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

2.1运行维护规程

1.总体要求

水站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

2.远程维护要求

运维人员应每天远程查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行相应判断，对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价。

（1）远程巡视

每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，具体工作如下:

a.检查数据采集与传输状况；

b.判断仪器运行情况及数据的可靠性；

c.远程监视采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时上报；

（2）远程控制

a.通过远程控制，可对监测仪器进行复位、水样/标样测试、校准、清洗等工作；

b.当监测数据出现异常时，经综合判断确定为水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时赴现场处理。

3.现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

(1)每周例行巡检

a.检查采水点水体颜色、漂浮物、水位变化及杂物存在情况，并及时进行清理；

b.检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；

c.检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

d.检查采配水单元是否正常；

e.检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象；

f.检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

g.查看水质监测仪器及辅助设备的运行状态，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

h.检查试剂使用状况，是否需要添加或更换试剂，所用纯水和实际须符合相关规范要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期；

i.整理站房及仪器，保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备。

(2)定期养护

水站定期养护项目及最低频次不得低于下表要求。

定期养护内容及频次要求

| 工作内容 |  | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  |  | √ | 具体根据设施有效期情况执行 |
|  | 防雷检测 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 空调及供暖设施维护 |  |  | √ |  |  |  |
| 采配水单元 | 潜水泵清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采水辅助设施 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 沉降池清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 过滤器清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  |  |  |
| 分析单元 | 试剂更换 |  | √ |  |  |  | 具体根据仪器要求执行 |
|  | 发光菌更换 | √ |  |  |  |  | 具体根据仪器运行情况执行 |
|  | 耗材及配件更换 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 废液处置 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 保养检修 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 试剂贮存箱温度检查 | √ |  |  |  |  |  |
| 控制单元及数据采集传输单元 | 网络通讯设备检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查 |  |  | √ |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | UPS检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 视频设备检查 |  | √ |  |  |  |  |

4.站房

(1)定期对站房进行全面的养护；

(2)保证站房内空调运行正常；

(3)每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测，并出具报告，如防雷检测不合格需及时报告给采购人。

5.分析单元

(1)定期按需对监测仪器进行校准；

(2)应定期更换易耗品及备品备件；

(3)定期清洗和更换仪器管路；

(4)建立零配件库，根据不同零配件和易耗件的使用情况提前备货；

(5)应根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过30天；试剂更换后，应按需求进行仪器校准或标液核查，同时更换时应做好记录；

(6)应根据使用寿命定期更换监测仪器的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件；定期对监测仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

6.控制单元及通讯单元

(1)定期复位工控机查看是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；

(2)定期对网络通讯设备进行重启，查看启动后是否通讯正常；

(3)每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；

(4)每月对工控机操作系统及软件进行一次杀毒操作，保证软件正常运行。

7.其他辅助设备

(1)定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理。

(2)每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

(3)定期检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块、传感器等的工作状况是否正常，采样瓶是否清洁、是否破损；

(4)定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

2.2 数据异常

1.出现以下情况的可确认为数据异常

(1)监测中断的数据；

(2)监测数据长时间（连续3组）不变或短时间突变；

(3)监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；

(4)通过监测项目之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为明显违背常理的监测数据。

2.数据异常情况处理

发生数据异常情况时，根据现场情况应采取标样核查、现场排查、实际水样比对等措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报。当水质监测数据异常或水质下降至水质类别发生变化时应启动留样，留样后应按照应急维护要求执行。

（1）确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，应尽快前往现场查明原因，进行故障处理；

（2）远程启动标样核查，核查未通过时应前往现场查明原因，进行故障处理。

2.3 水站系统异常处理

（1）当水站出现故障时运维单位应在规定时间内响应并解决；

（2）对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题则在现场进行检修；

（3）对于其它不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，同时对备机开展标样核查。

2.4 停运管理规定

1.停运条件

（1）因不可抗力导致水站无法正常运行的。包括台风、暴风雪、河流/湖面冰封等恶劣天气；地震、洪水、泥石流、塌方等地质灾害；以及河道施工、自然断流等外部条件因素；

（2）因水站内部仪器设备更新改造、站房维护修缮等原因影响水站正常运行；

（3）因采水设施故障、采水点处水深不满足要求等原因导致采水系统不能正常运行。包括因枯水期河道水位降低，采水设施故障、采水管道冰冻等因素；

（4）因给水和供电故障导致系统无法正常运行的；

（5）因待测水体中的浊度太高采用现有的预处理方式确已无法满足仪器测定要求的。

2.停运申请

水站满足停运申请条件时，运维单位须在24小时内向采购人提交停运申请，经采购单位确认后可进行站点停运。

3.停运时间

水站停运申请时长最长不超过一个自然月，次月仍不满足复站条件，运维单位须重新申请停运。

4.人工补充测试

水站停运期间，为保证监测数据的连续性，运维单位须根据不同停运条件，在保障运维人员人身安全的前提下，及时完成人工补测工作。

5.人工补测要求

（1）补测项目应为水站日常监测的项目；

（2）因给水故障、采水设施故障或采水点位无法正常采水导致水站停运，在保证自动监测仪器满足相关质控要求的前提下，运维单位可采取人工采水自动监测仪器补测的方式；也可人工取样送具有CMA资质的实验室分析，停运超过48小时补测1组实验室分析数据，后续每周保证2组实验室分析数据直至水站恢复正常运行；

（3）因供电故障或其他原因导致水站停运，超过48小时需补测1组实验室分析数据，后续每周保证2组实验室分析数据直至水站恢复正常运行（两次补测间隔不得小于2天）；

（4）当发生台风、暴风雪、地震、洪水、泥石流、塌方、断流等不可抗力因素导致无法人工采样时的缺失数据将不进行补测。

2.5 站房和采水设施管理规定

（1）非运维人员确因工作需要进入水站，须由运维人员陪同，并做好登记备案。

（2）非运维人员进入站内不得有干扰正常监测工作的操作或行为，包括操作仪表、拷贝数据等，如有上述行为运维人员应及时制止并上报。

（3）运维机构发现有干扰采样的情形的，应及时报告。

（4）因自然原因（台风、潮汐、暴雨、径流变化等）导致采水口位置发生变化的，运维机构应将采水装置恢复原位；确因客观原因无法恢复至原位的，应及时告知采购人，向采购人申请，审核同意后，将采水装置按照采样相关技术要求进行调整，并以书面形式将调整结果告知采购人。

（5）运维机构发现水站站房（含配套及辅助设施）、采水设施损坏或未达到相关技术要求的，应以书面形式及时向采购人进行反馈，并配合修复或重建工作。

2.6 运维记录要求

运维单位可根据实际需求及管理需要自行设计各类记录表，各记录表包含内容至少包含如下内容。

（1）水站基本情况信息。

（2）水站仪器关键参数设置及变更记录表。

（3）水站远程巡视记录。

（4）水站巡检维护记录。

（5）水站试剂及标准样品更换记录。

（6）监测仪器校准记录。

（7）仪器设备检修记录。

（8）易耗品和备品备件更换记录。

2.7 质量保证与质量控制要求

分析仪器质控措施按照国家及浙江省相关技术要求执行。

2.8 其他

（1）在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

（2）运维需要的所有配件、耗材、人工、车辆、水电、网络费用，技术培训及服务等，全部包含在投标总价中。

（3）运行维护期间，如遇采购人为水站更换或新增仪器，中标单位须配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到采购人指定的管理平台中。

（4）运行维护期间，水站的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属采购人所有。未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；

（5）在水质自动监测系统运维及管理期间投标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。投标人必须接受采购人的定期或不定期检查和考核。

（6）运行维护期间，中标单位有责任保证水站全部资产的完整、安全并处于良好状态。如出现因中标单位安保措施不当造成的水站资产丢失、破坏的情况，中标单位须复原并尽快恢复运行，所发生的费用由中标单位承担。中标单位须协助采购人做好水站固定资产登记管理等工作；

（7）对投标人装备的要求：

1.为本项目配备专用工具，包括便各种硬件接口线、接口调试软件及常用零部件等。

2.建立备品备件和备机库，配备常用备品备件和备机；

三、人员及车辆要求

1、运维人员配置要求：投标人应为本项目站点运维配备至少8名运维人员，至少4名运维人员驻点天台县。运维项目负责人须具备大学本科及以上学历，具备与环境、仪器仪表、机械电子、通讯信息等与从事本项目行业相关的专业技术能力，具有污染源自动监控系统运维工作经验；运维人员须具备大学本科及以上学历，具备与环境、仪器仪表、机械电子、通讯信息等与从事本项目行业相关的专业技术能力，具有污染源自动监控系统运维工作经验。以上人员必须为投标单位在职正式人员，并提供在投标单位的社保缴存证明。投标时，承诺的团队人员在后续履行中不得随意替换，若团队人员未明确或数量不足，则承诺在签合同前补齐。

运维技术人员须在正式运维前熟练操作其标段内所包含的仪器，因运维不当造成仪器损坏由该中标人承担相应责任并赔偿损失。如运维技术人员不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，用户有权要求更换技术人员，中标人在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

2、车辆配置要求：投标人须为本项目配置运维专用车辆至少4辆，至少2辆运维车辆驻点天台县。车辆上须配备运维所需专用工具及运维相关耗材，保障及时并顺利开展运维工作。以上车辆必须为投标单位所有。

3、响应时间要求：接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场，配合开展参观、调研、问题排查、介绍等相关工作。

四、商务条款

1、付款条件：签订合同且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价款的40%，2025年6月30日前支付合同总价款的30%，剩余合同总价款30%在运维合同期满后一次性付清。满足约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内支付完毕。

2、现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

3、服务期：

| 内容 | 服务期限 |
| --- | --- |
| 2套噪声自动监测站 | 2024年12月27日-2025年12月31日 |
| 5套噪声自动监测站 | 2025年1月25日-2025年12月31日 |
| 7套道路微型自动监测站 |  |
| 3套地下水自动监测站 |  |
| 2套黑烟抓拍自动监测站 |  |
| 1套清新空气站自动站 |  |
| 12套乡镇空气站 |  |
| 2套地表水自动站 （国清、水厂） | 2025年1月31日-2025年12月31日 |
| 5套地表水自动站站 （桐坑溪水库、平东湖、前山大桥、三茂溪、石岭） | 2025年4月26日-2025年12月31日 |

4、不得擅自将运维任务转给其它单位或下属单位。

▲5、说明：本章均为是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

第五章 评标办法及评分标准

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分80分，价格得分20分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应采购文件要求和关键格式不符合采购文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、投标文件符合性评审

评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下：

①商务与技术评定分值为80分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商认证 （18分） | 18 | 1、供应商具有有效的ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO（或OHSAS）职业健康安全管理体系认证，每个得1分，最多得3分； 2、供应商具有有效的信息技术服务标准符合性（运行维护）证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每个得1分，最多得3分； 3、供应商具有有效的《中国环境服务认证证书—自动监控系统（气）运行服务》环境服务认证证书的，一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分，没有不得分 4、供应商具有有效的《中国环境服务认证证书—自动监控系统（水）运行服务》环境服务认证证书的，一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分，没有不得分 5、供应商具有有效的中国环境服务认证证书—现场端信息系统运营服务相关证书，得2分 6、供应商具有国家版权局认可的环保类相关服务平台、企业污染物排放报警输出管理类相关系统等，提供相应的软件著作权证书，提供1个得2分，最多得4分 - 以上提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分 |
| 2 | 业绩（2分） | 2 | 根据供应商2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目（同类项目是指与采购标的同性质的项目）业绩或案例证明，提供一份得1分，最多得2分。（提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分） |
| 3 | 拟投入本项目的项目组人员（19分） | 3 | 拟派项目负责人具有环境类专业高级及以上工程师职称的得3分，环境类专业中级工程师职称的得1分，中级以下职称不得分。 注以下材料不提供不得分：（扫描件加盖公章） 1、专业以职称证书为准，若职称证书上未反应出专业，应提供毕业证扫描件。 2、提供相关人员有效的证书及2024年9月至11月在职社保证明材料扫描件。 |
|  |  | 13 | 1、项目组成员中（除项目负责人外）具有环境类专业中级及以上工程师职称的提供1个得1分，最多得4分。 2、项目组成员中（除项目负责人外）具有有效期内的《自动监控（气）运行工》或《自动监控（水）运行工》上岗证的，提供1个得1分，最多得5分 3、项目组成员中（除项目负责人外）具有政府部门颁发的有效期内高处作业证的，提供1个得1分，最多得2分； 4、项目组成员中（除项目负责人外）具有政府部门颁发的有效期内电工作业证的，提供1个得1分，最多得2分； 注以下材料不提供不得分：（扫描件加盖公章） 1、行业以职称证书为准，若职称证书上未反应出行业，应提供毕业证扫描件。 2、提供相关人员有效的证书及2024年9月至11月在职社保证明材料扫描件。 |
|  |  | 3 | 根据拟投入本项目的项目组人员的配置及职责分工、能力等情况是否能满足该项目质量的要求，是否架构清晰、配备合理、管理有效进行评分，得0-3分。 |
| 4 | 对项目的理解和认识（3分） | 3 | 根据供应商对黑烟、噪声、微站、黑烟、地下水及空气站运维设立的背景了解程度和对本项目区工作基础现状的认识，对项目背景、项目区域、安装点位、设备运行情况、现有工作基础的了解，目标定位剖析的准确性、工作内容的认识和理解、工作思路明确性、需求分析等，进行评分，得0-3分。 |
| 5 | 项目重点难点分析及解决措施（3分） | 3 | 根据供应商对本项目重点、难点的分析准确性，提出具有针对性的相应解决措施以及措施的可行性，特别是运维工作存在问题的工作思路，进行评分，得0-3分。 |
| 6 | 项目工作方案（18分） | 6 | 根据供应商提出的项目实施工作方案，特别是“网络巡检工作方案”的具体内容，工作方法和内容完整性，进行评分，得0-6分。 |
|  |  | 6 | 根据供应商提出的项目实施工作方案，特别是“现场运维工作方案”的具体内容，工作方法和内容完整性，进行评分，得0-6分。 |
|  |  | 6 | 根据供应商提出的项目实施工作方案，特别是内部管理制度和档案管理制度、工作进度安排、车辆配备等具体内容，工作方法和内容完整性，进行评分，得0-6分。 |
| 7 | 质量保障措施（3分） | 3 | 根据供应商提出的项目实施过程中的全过程质控方案和措施（包含服务质量保证措施、服务流程、故障响应流程、服务操作规范）以及资料收集的质量保证措施，进行评分，得0-3分。 |
| 8 | 数据判定（3分） | 3 | 根据供应商提出的项目实施过程中的数据判定方案和措施以及省市验收要求标准等，进行评分，得0-3分。 |
| 9 | 安全保障措施（3分） | 3 | 根据供应商提出的项目安全保证措施、现场人员安全保障、具体保密措施、运行服务保障应急预案及处置措施等进行评分，得0-3分。 |
| 10 | 服务承诺（8分） | 4 | 根据供应商拟提供的备品备件库情况、备品备件库清单中耗材及备件数量及提供的时间、补给时间等内容进行评分，得0-4分。 |
|  |  | 4 | 根据供应商承诺提供的其他优质服务方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和后续技术服务支持情况以及后续的技术实施保障措施等，进行评分，得0-4分。 |

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为20分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，而供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复且提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100

4、政府采购政策性规定说明：中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标供应商为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，不再执行价格扣除评审优惠政策。

5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分

6、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，取商务与技术得分最高为中标候选供应商；总得分、投标报价和商务与技术得分都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

2025年度天台县公共端运维项目

（线上电子招投标）

项目编号：TCCG-2024-Z165

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件二：

投标声明函

致台州市生态环境局天台分局：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址    。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的2025年度天台县公共端运维项目（项目编号：TCCG-2024-Z165）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

10.我方具备参加本次政府采购项目的资格。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件三：

分包意向协议（如有）

______________（投标人名称）若成为2025年度天台县公共端运维项目（项目编号：TCCG-2024-Z165）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。______________（投标人名称）与______________（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

_______（投标人名称）将_______XX工作内容分包给_______（分包供应商1名称），_______（分包供应商1名称），具备承担______________工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1、______________（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业提供，其合同份额占到合同总金额_______％以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对大中型企业的报价给予4％的扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

____________________________________________________________

四、质量

____________________________________________________________

五、价款或者报酬

____________________________________________________________

六、违约责任

____________________________________________________________

七、争议解决的办法

____________________________________________________________

投标人全称(盖公章)：_________________________

分包供应商名称(盖公章)：______________________________________

……

日期：________年____月____日

附件四：

2025年度天台县公共端运维项目

（线上电子招投标）

项目编号：TCCG-2024-Z165

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件五：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件复印件）

附件六：

授权委托书

致台州市生态环境局天台分局：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加2025年度天台县公共端运维项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件复印件）

附件七：

商务（技术）条款偏离表

项目名称：2025年度天台县公共端运维项目

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商须将投标文件对采购文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全响应采购文件的要求。但仍需将此表编入投标文件。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件八：

项目组人员一览表

项目名称： 2025年度天台县公共端运维项目

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称资格 | 专业 | 专业工作年限 | 拟任何职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表应附所列项目组人员学历证书、技术职称(执业资格)证书、人员社保等证明材料复印件并加盖公章。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件九：

供应商2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目（（同类项目是指与采购标的同性质的项目）业绩或案例证明一览表

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、 随表提交相应的合同扫描件并加盖公章。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件十：

2025年度天台县公共端运维项目

（线上电子招投标）

项目编号：TCCG-2024-Z165

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十一：

投 标 函

致台州市生态环境局天台分局：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的2025年度天台县公共端运维项目 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，同意采购文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：2套噪声自动监测站服务期限为2024年12月27日-2025年12月31日，2套地表水自动站（国清、水厂）服务期限为2025年1月31日-2025年12月31日，5套地表水自动站站（桐坑溪水库、平东湖、前山大桥、三茂溪、石岭）服务期限为2025年4月26日-2025年12月31日，其他站服务期限为2025年1月25日-2025年12月31日；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按采购文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件十二：

报  价  表

项目名称：2025年度天台县公共端运维项目

| 采购内容 |  | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度天台县公共端运维项目 |  | 1 | 项 | （小写）： |
| 总价 (人民币元) | （大写）： |  |  |  |

说明：1、以上报价包含相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、运维（运行期间水、电、通讯、场地租赁、试剂耗材、仪器设备维修更换、设施设备的保养和监测站安全保障所发生的费用及基础保障等可能产生的其他相关等费用）。以及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及派遣驻点所需的劳务支出、安全保险、住宿、交通等一切费用及其它所有不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。

2、报价超过最高限价（189.3万元）的，无效标处理。

3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十三：

报  价  明  细  表

项目名称：2025年度天台县公共端运维项目

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

说明：1、合计金额与附件五的《报价表》中总价保持一致。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，格式可调整。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十四：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

- 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十五：

政府采购活动现场确认声明书

台州市天诚工程造价咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人         （授权代表姓名）经由              （单位）负责人         （姓名）合法授权参加2025年度天台县公共端运维项目（编号：TCCG-2024-Z165）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 £不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日