浙江省中医院管腔器械可视系统等三个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24215A69

项目名称：管腔器械可视系统等三个标项设备

采购单位：浙江省中医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年9月9日

目    录

电子交易须知

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江省中医院管腔器械可视系统等三个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年9月30日13时50分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-24215A69

项目名称：管腔器械可视系统等三个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1034000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：管腔器械可视系统等院感设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：204000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：管腔器械可视系统等院感设备一批。

备注：不允许进口。

合同履行期限：交货时间：合同签订后7天内。

本项目（是）接受联合体投标。

标项二：

标项名称：高能红外治疗仪等设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：430000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高能红外治疗仪等设备一批。

备注：高能红外治疗仪允许进口，光子治疗仪不允许进口。

合同履行期限：交货时间：合同签订后30天内。

本项目（是）接受联合体投标。

标项三：

标项名称：便携式中医舌、脉象仪

数量：1

单位：批

预算金额（元）：400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式中医舌、脉象仪一批。

备注：不允许进口。

合同履行期限：交货时间：合同签订后7天内。

本项目（是）接受联合体投标。

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购，提供本项目的货物应全部由中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2024年9月30日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年9月30日13时50分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2024年9月30日13时50分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省中医院

地  址：杭州市邮电路54号

项目联系人（询问）：杨芳

项目联系方式（询问）：0571-87070801

质疑联系人：许文财

质疑联系方式：0571-87070583

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美、孙翔

项目联系方式（询问）： 0571-85860235

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省中医院管腔器械可视系统等三个标项设备项目 |  |  |  |
| 2 | 采购内容及数量、 预算金额 | 标项号 | 标项内容 | 数量及单位 | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | 管腔器械可视系统等院感设备 | 1批 | 20.4 |
|  |  | 2 | 高能红外治疗仪等设备 | 1批 | 43 |
|  |  | 3 | 便携式中医舌、脉象仪 | 1批 | 40 |
| 3 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |  |  |  |
| 4 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |  |  |
| 5 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 6 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 7 | 样品 | □提供 不提供 |  |  |  |
| 8 | 演示 | □要求 不要求 |  |  |  |
| 9 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 10 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |  |  |  |
| 14 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2024年9月30日13时50分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |  |  |  |
| 15 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2024年9月30日13时50分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |  |  |  |
| 16 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 18 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 19 | 进口 | 允许（标项2高能红外治疗仪） 不允许（标项1，标项2光子治疗仪（生发仪），标项3） |  |  |  |
| 20 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 21 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 标项1： 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）本项目接受联合体投标。 5）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6）本次采购的货物要求全部由中小企业制造。 7）本次采购的货物全部由中小企业制造（包括联合体内的中小企业和接受分包的中小企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 8）残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9）监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 标项2，3： 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |
| 23 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取。不足5000元时按5000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 （备注-项目编号） 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |  |  |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |
| 25 | 其他 | 无 |  |  |  |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

以下资料标项1需提供：

（3）中小企业的相关证明材料：

①中小企业声明函 (格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

（5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

①由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书，（附被授权人的最近一个月社保证明材料）(格式见第六章)；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

标项1：设备一管腔器械可视系统；标项2：设备一高能红外治疗仪；标项3：设备二便携式舌象仪为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

不收取。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江省中医院管腔器械可视系统等三个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 |  |
| 1、 | 【客观分】 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，所有投标产品质保期每增加一年加1分。 本项最高得2分 | 2分 |
| 2、 | 售后服务响应情况： |  |
|  | 【主观分】 售后服务方案：提供详细的售后服务方案，包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等，综合评审。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
|  | 【主观分】 售后服务机构备品备件储备情况，备品备件是否充足，是否能满足售后需求（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
|  | 【主观分】 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 3、 | 【客观分】 销售业绩：提供投标核心产品同品牌同类项目业绩，合同签订时间自2021年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
| 4、 | 【客观分】 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |
| （二） | 技术部分 |  |
| 1、 | 【客观分】 技术需求符合度：对应于招标文件第四章采购内容及需求的“IV、技术需求及商务要求”中的“二、技术参数要求”，打“★”号技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减4分，其他技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。扣完为止。本项最高得40分，最低0分。 技术指标要求中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应，不能简单响应为“具备”或“有”等，否则视为不满足招标文件要求。 | 40分 |
| 2、 | 【主观分】 投标货物的技术性能：根据投标设备配套的合理性、完整性，技术性能先进程度、在临床使用效果综合评审。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 3、 | 【主观分】 运行、维护成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格；设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等进行综合评审。（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
| 4、 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |
|  | 【主观分】 安装调试方案，人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，（评分范围：3，2，1，0） | 3分 |
|  | 【主观分】 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。（评分范围： 2，1，0.5，0） | 2分 |
| 5、 | 技术服务、技术培训： |  |
|  | 【主观分】 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，（评分范围： 2，1，0.5，0） | 2分 |
|  | 【主观分】 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，（评分范围： 2，1，0.5，0） | 2分 |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- 项目编号：0625-24215A69

- II、采购单位名称：浙江省中医院

- III、采购内容：

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管腔器械可视系统等院感设备 | 1批 |
| 2 | 高能红外治疗仪等设备 | 1批 |
| 3 | 便携式中医舌、脉象仪 | 1批 |

- 技术需求及商务要求

标项1：管腔器械可视系统等院感设备

一、设备清单

| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管腔器械可视系统 | 1台 | 7万 |
| 2 | 院感巡检仪 | 1台 | 3.5万 |
| 3 | 温度压力检测仪 | 2台 | 7.2万 |
| 4 | 智能紫外照度计 | 1台 | 2.7万 |
| ▲注：分项报价不得超过每个单项设备的预算金额，否则将导致投标无效。 |  |  |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 总体要求：本标项为整体项目，不允许部分投标 |  |
| 设备一 | 管腔器械可视系统1台，预算7万（核心产品） |  |
| 一、 | 主要用途：用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室、感染科等科室对软式内镜、外来器械、硬式内镜以及各类管腔器械的内表面检查 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 检测仪镜头及LED照明系统直径≤Ø1.9mm (+/-0.1)，可定制 |  |
| ▲2 | 检测仪工作长度不少于180cm，可任意弯曲，无弯曲幅度限制 |  |
| 3 | 外部刻度标识精度1cm，每5cm标注实际长度 |  |
| 4 | 可通过脚控开关采集照片和视频 |  |
| 5 | 亮度调级：无级调节 |  |
| 6 | 工作软件要求 |  |
| 6.1 | 控制摄像头对管腔类器械的腔内进行图像采集和视频录制 |  |
| 6.2 | 检测完成后生成检测报告，并保存为PDF文件 |  |
| ▲6.3 | 检测仪镜头可扫描内镜标牌自动识别内镜名称、编号等信息 |  |
| ▲6.4 | 通过AI技术识别水渍、污渍，并标记匹配率 |  |
| ▲6.5 | 可与疾病预防控制监督员软件及省医疗机构传染病防治依法执业合规平台进行自动数据对接，上传标记匹配率的水渍、污渍不合格图片和评价报告（如有接口费，则包含在投标总价中） |  |
| 设备二 | 院感巡检仪1台，预算3.5万 |  |
| 一、 | 主要用途：用于疾控监督员日常巡查数据采集，物表关键点控制和手卫生评价及中低风险器械清洗效果评价 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 检测精度：0.5fmol/ATP |  |
| 2 | 检测范围：0 - 0.5×104fmol/ATP |  |
| 3 | 检测时间：≤15秒 |  |
| 4 | 本底：小于2RLU |  |
| 5 | 不少于1000个用户ID设定；不少于1000个检测组；不少于100万个记忆储存 |  |
| 6 | 自动判断合格，自动统计合格率 |  |
| 7 | 多种待机时间设置（5-60分钟） |  |
| 8 | 具有TypeC USB接口与PC通讯 |  |
| 9 | 不小于5.5寸触摸屏 |  |
| 10 | 具有通讯模块：4G全网通等 |  |
| 11 | ≥5000mAh电池容量 |  |
| ▲12 | 内置监督员工作软件，可与疾病预防控制监督员软件及省医疗机构传染病防治依法执业合规平台通过自动交换的方式实现对接贯通（如有接口费，则包含在投标总价中） |  |
| 设备三 | 温度压力检测仪2台，预算7.2万 |  |
| 一、 | 主要用途：主要用于对外来器械及植入物的超大超重包（7KG以上）、硬质容器首次验证时的温度、压力、时间进行监测 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 利用对温度、压力、时间监测、数据通信、计算机网络等技术，对压力蒸汽灭菌器灭菌过程的温度、压力、时间等参数进行实时监测 |  |
| 2 | 检测温度范围：-40至150° |  |
| 3 | 检测压力范围：0 - 400KPa |  |
| 4 | 检测频率：0.25秒至24小时可调 |  |
| ▲5 | 可与疾病预防控制监督员软件及省医疗机构传染病防治依法执业合规平台进行自动数据对接（如有接口费，则包含在投标总价中） |  |
| 设备四 | 智能紫外照度计1台，预算2.7万 |  |
| 一、 | 主要用途：检测工作场所紫外灯强度 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 通过云技术，通过WiFi或物联卡将检测数据上传到云端系统，方便远程实时查找、记录检测结果 |  |
| 2 | 内置温度湿度传感器，同通过监测环境中的紫外强度、温度、湿度指标综合评价紫外灯质量 |  |
| 3 | 内置紫外传感器，紫外光强：紫外波长254nm，精度±5%，测量范围0.1～1999uW/cm2 |  |
| 4 | 检测前测试环境光并自动带入环境光参数 |  |
| ▲5 | 测试完成后生成测试报告，结果自动上传至省医疗机构传染病防治依法执业合规平台（如有接口费，则包含在投标总价中） |  |

三、配置要求

| 序号 | 配置要求 | 投标响应（注明产品型号） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管腔器械可视系统1台 |  |
| 1.1 | 管腔检测仪主机1台 |  |
| 1.2 | 配套工作站笔记本电脑1台 |  |
| 1.3 | 固定支架1个 |  |
| 1.4 | 工作软件1套 |  |
| 1.5 | 检测仪保存箱1个 |  |
| 1.6 | 数据连接线等必要附件1套 |  |
| 2 | 院感巡检仪1台 |  |
| 2.1 | 巡检仪主机1台 |  |
| 2.2 | 仪器包1个 |  |
| 2.3 | 内置物联卡1张 |  |
| 2.4 | 数据连接线等必要附件1套 |  |
| 3 | 温度压力检测仪2台 |  |
| 3.1 | 主机（含数据线等必要附件）2台 |  |
| 3.2 | 工作软件2套 |  |
| 4 | 智能紫外照度计1台 |  |
| 4.1 | 主机（含数据线等必要附件）1台 |  |
| 4.2 | 工作手机1台 |  |
| 4.4 | 工作软件1套 |  |

四、商务及技术服务要求

| 序号 | 商务要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后7天内 交货地点：浙江省中医院指定地点 |  |
| 2. | 付款条件 | 本项目无履约保证金。 合同签订完成后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；验收合格后六个月内付清余款。 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 |  |
| 3 | 货物使用期限 | 自货物生产日期起，不少于6年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件。 |  |
| 4 | 质量要求 | 货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。 |  |
| 5 | 货物包装 | 货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 |  |
| 6 | 随机资料 | - 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。 - 提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试、维护服务。 |  |
| 7 | 安装调试验收 | - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装完成时间：卖方在货物到货并具备实施条件后15天内完成安装调试，使设备正常运行。如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 - 货物应符合国家相关标准，买方按照《医疗器械监督管理条例》等法律及招投标文件要求，并根据合同条款逐项验收。 - 验收中如发现所交的货物品种、型号、规格、性能或功能、质量不符合合同规定及招投标文件要求的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 - 货物安装完毕试运行正常，正常的1周内双方签署验收报告。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。 - 如属计量器具、放射类设备，则卖方须提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射源检定合格报告，检测费用包含在合同总价中。 - 安装、调试、验收过程中发生的一切费用由乙方负责。 |  |
| 8 | 保修 | 验收合格后全保≥1年。合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。 |  |
| 9 | 售后服务 | - 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，乙方应负责免费更换或提供免费技术服务和维修。在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 - 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时内到达现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 - 保修期内开机率≥95%，开机率因维修原因达不到以上开机率要求，则停机每超过1天保修期延长10天。 - 保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终生维护，软件终生升级。 - 提供出保后的保修方案及价格，承诺出保后的保修合同价格不高于此价格。 |  |
| 10 | 易耗品及维修备件 | 投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和最低报价，此项作为评标重要依据。 |  |
| 11 | 培训 | - 操作应用培训：乙方应对操作人员进行操作和临床应用培训，使其熟练掌握设备的操作规程及临床应用。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于操作教学视频、操作规程等。 - 维修保养培训：乙方应对维修人员提供培训，使其掌握设备参数设置、日常维护保养、常见故障排除和维修等技能。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于维修手册、维修图纸、维修密码、维护规程等。 - 乙方须提供详细培训记录，培训记录应包含培训内容、参加人员、培训地点、培训时间等。 - 培训完成后，乙方提供试题进行相应的考核，并提供考核记录，考核记录应包含考核内容、参加人员、考核地点、考核时间、考核情况等。 - 培训及考核产生的一切费用包含在投标总价中。 |  |
| 12 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |  |
| 13 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |  |
| 14 | 提供2021年1月1日以来核心产品同品牌同类项目成功案例合同复印件。 |  |  |

标项2：高能红外治疗仪等设备

一、设备清单

| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高能红外治疗仪 | 1台 | 30万 |
| 2 | 光子治疗仪（生发仪） | 1台 | 13万 |
| ▲注：分项报价不得超过每个单项设备的预算金额，否则将导致投标无效。 |  |  |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 总体要求：本标项为整体项目，不允许部分投标 |  |
| 设备一 | 高能红外治疗仪1台，预算30万（核心产品） |  |
| 一、 | 主要用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 波长范围：能量波长主要分布范围0.4μm-1.4μm（即400-1400nm），可产生WIRA光 |  |
| 2 | 治疗光源：卤素光源 |  |
| ▲3 | 光源功率：＞700W |  |
| 4 | 光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥600mW/cm2 |  |
| 5 | 出光口面积：≥95cm2 |  |
| ★6 | 有效照射面积：＞625cm2 |  |
| ★7 | 治疗深度：＞10cm |  |
| 8 | 显示屏及操作方式：大尺寸彩色液晶触摸屏操作 |  |
| 9 | 具有治疗方案定义保存功能：可定义和保存治疗方案 |  |
| ★10 | 升降方式：电动升降调整治疗高度，升降调节距离＞40cm |  |
| 11 | 治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90° |  |
| 12 | 定时模式：电子定时，1-99min内可调，步进为1min |  |
| 13 | 具有过热保护装置 |  |
| 14 | 具有倾倒断电保护 |  |
| 15 | 输入功率≤900W |  |
| 设备二 | 光子治疗仪（生发仪）1台，预算13万 |  |
| 一、 | 主要用途：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1 | 光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式） |  |
| 2 | 峰值波长：640nm±10nm |  |
| 3 | 光功率密度（光源表面测量）≥1500mW/cm2 |  |
| ★4 | 最大治疗半径、最高治疗高度和最低治疗高度：最大治疗半径（mm）≥650，最大治疗高度（mm）≥1300，最低治疗高度（mm）≤1200 |  |
| ★5 | 光杯口平面面积≥210cm2，有效治疗面积≥560cm2（提供国家相关机构认定的检测机构出具的检验报告） |  |
| 6 | 输出光功率（单光源模块）≥8W |  |
| ★7 | 具有头罩式聚光罩，可360度旋转，可任意调节高度，具有温度反馈功能 |  |
| 8 | 升降装置：手动 |  |
| 9 | 能量调节方式：五级焦耳剂量能量调节 |  |
| 10 | 照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选 |  |
| 11 | 定时时间：可从0min～99min连续可调 |  |
| 12 | 操作面板：触摸屏、液晶显示 |  |

三、配置要求

| 序号 | 配置要求 | 投标响应（注明产品型号） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外治疗仪1台 |  |
| 1.1 | 红外治疗仪主机1台 |  |
| 1.2 | 光源1套 |  |
| 1.3 | 灯头组件1个 |  |
| 1.4 | 控制盒组件 1个 |  |
| 1.5 | 五星脚组件 1套 |  |
| 1.6 | 眼罩30个 |  |
| 2 | 光子治疗仪（生发仪）1台 |  |
| 2.1 | 机箱组件1套 |  |
| 2.2 | 灯头组件1个 |  |
| 2.3 | 悬臂组件1个 |  |
| 2.4 | 立杆转轴1个 |  |
| 2.5 | 眼罩2副 |  |

四、商务及技术服务要求

| 序号 | 商务要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订后30天内 交货地点：浙江省中医院指定地点 |  |
| 2. | 付款条件 | 本项目无履约保证金。 合同签订完成后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；验收合格后六个月内付清余款。（适用中小企业） 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 验收合格后六个月内一次性付清。（适用非中小企业） |  |
| ▲3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（包括附件：产品技术要求）；不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明。 |  |  |
| 4 | 货物使用期限 | 自货物生产日期起，不少于6年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件。 |  |
| 5 | 质量要求 | 货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。 |  |
| 6 | 货物包装 | 货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 |  |
| 7 | 随机资料 | - 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。 - 提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试、维护服务。 |  |
| 8 | 安装调试验收 | - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装完成时间：卖方在货物到货并具备实施条件后15天内完成安装调试，使设备正常运行。如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 - 货物应符合国家相关标准，买方按照《医疗器械监督管理条例》等法律及招投标文件要求，并根据合同条款逐项验收。 - 验收中如发现所交的货物品种、型号、规格、性能或功能、质量不符合合同规定及招投标文件要求的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 - 货物安装完毕试运行正常，正常的1周内双方签署验收报告。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。 - 如属计量器具、放射类设备，则卖方须提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射源检定合格报告，检测费用包含在合同总价中。 - 安装、调试、验收过程中发生的一切费用由乙方负责。 |  |
| 9 | 保修 | 验收合格后全保≥3年。合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。 |  |
| 10 | 售后服务 | - 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，乙方应负责免费更换或提供免费技术服务和维修。在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 - 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时内到达现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 - 保修期内开机率≥95%，开机率因维修原因达不到以上开机率要求，则停机每超过1天保修期延长10天。 - 保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终生维护，软件终生升级。 - 提供出保后的保修方案及价格，承诺出保后的保修合同价格不高于此价格。 |  |
| 11 | 易耗品及维修备件 | 投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和最低报价，此项作为评标重要依据。 |  |
| 12 | 培训 | - 操作应用培训：乙方应对操作人员进行操作和临床应用培训，使其熟练掌握设备的操作规程及临床应用。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于操作教学视频、操作规程等。 - 维修保养培训：乙方应对维修人员提供培训，使其掌握设备参数设置、日常维护保养、常见故障排除和维修等技能。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于维修手册、维修图纸、维修密码、维护规程等。 - 乙方须提供详细培训记录，培训记录应包含培训内容、参加人员、培训地点、培训时间等。 - 培训完成后，乙方提供试题进行相应的考核，并提供考核记录，考核记录应包含考核内容、参加人员、考核地点、考核时间、考核情况等。 - 培训及考核产生的一切费用包含在投标总价中。 |  |
| 13 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |  |
| 14 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |  |
| 15 | 提供2021年1月1日以来核心产品同品牌同类项目成功案例合同复印件。 |  |  |

标项3：便携式中医舌、脉象仪

一、设备清单

| 设备序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式中医舌、脉象仪 | 1台 | 20万 |
| 2 | 便携式舌象仪 | 2台 | 20万 |
| ▲注：分项报价不得超过每个单项设备的预算金额，否则将导致投标无效。 |  |  |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 总体要求：本标项为整体项目，不允许部分投标 |  |
| 设备一 | 便携式中医舌、脉象仪1套，预算20万 |  |
| 一、 | 设备总体要求 |  |
| ★1 | 投标设备须具备“舌象”、“脉象”等中医诊断数据采集与分析功能，确保医疗设备使用安全性、有效性，须具有医疗器械注册证 |  |
| 2 | 整体设备技术指标须符合《YY/T 1488-2016 舌象信息采集设备》及《YY/T 1489-2016 中医脉图采集设备》中华人民共和国医药行业标准要求 |  |
| 3 | 设备须通过电磁兼容（EMC）安全强制标准检验，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 4 | 设备须通过细胞毒性、过敏反应及皮肤刺激等项目检验，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 二、 | 设备技术性能要求 |  |
| 1 | 舌象采集设备 |  |
| ★1.1 | 设备须采用手持便携式设计，方便随身携带；采集主机重量＜1.2kg；外观尺寸≤180×140×130mm |  |
| 1.2 | 外采集装置符合人体工程学设计，外采集装置与采集主机之间采用卡扣设计，便于拆卸更换；采集罩尺寸≤120×120×120mm |  |
| 1.3 | 与患者接触的采集装置内部可更换一次性采集罩，避免交叉感染 |  |
| 1.4 | 采用专业图像采集设备，可支持实时采集图像预览 |  |
| ★1.5 | 采用无线信号传输模式：采集主机与电脑主机应用无线模式进行数据传导，应用程序可实时查看采集样本 |  |
| 1.6 | 采集主机须具有充电存储功能，具有蓄电系统模块，无需接通网电源，可独立使用 |  |
| ★1.7 | 便携底座与采集主机之间采用智能遥控节能设计，采集主机与便携底座接触后，光源系统及通风系统自动关闭，图像采集模块独立待机 |  |
| 1.8 | 图像采集设备像素不低于1500万像素 |  |
| 1.9 | 彩色还原：成像装置应能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，24色块在CIE LAB色空间的色差不得超过 10，须提供药监部门认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| ★1.10 | 舌象采集窗口照度值（Ec）：8500±10%LX，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 1.11 | 相关色温在4500K～6500K范围内 |  |
| ★1.12 | 显色指数显色指数（Ra）＞90 |  |
| 1.13 | 设备系统可对舌象进行自动判读，可对舌质、舌色、苔色、苔质、舌形、局部特征等进行智能分析，舌象信息输出：舌色、苔色、苔质、舌形、局部特征，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 1.14 | 舌诊设备入选国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目 |  |
| 2 | 脉象采集设备 |  |
| 2.1 | 脉象采集传感器触力面直径范围：3mm＜φ＜8mm |  |
| ★2.2 | 脉象采集传感器灵敏度：≥2.0mv/g FSO，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| ★2.3 | 脉象采集传感器触力面可承受：≥4.5kg过载，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 2.4 | 脉象采集须具有全自动电机模式采集模式：采用自动加压方式，自动寻找并确定最佳取脉压力，按照设定的分段加压值，自动进行分段加压，并确定最佳取脉压力 |  |
| 2.5 | 须可自动输出定性脉象判读结果及脉象各项定量指标 |  |
| 2.6 | 提供中医脉象图及相关测量参数，输出量化参数≥20种 |  |
| 2.6 | 体质辨识功能须在医疗器械注册证中明确注明 |  |
| 2.7 | 脉诊设备入选国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目 |  |
| 3 | 软件功能性要求 |  |
| 3.1 | 中医体质辨识功能 |  |
| 3.1.1 | 须符合中华中医药学会ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》标准，可输出9种基本体质以及百余种复合体质 |  |
| 3.1.2 | 可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示 |  |
| 3.1.3 | 能够根据填写的问卷量表智能分析0-6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况；须提供各年龄的报告单，及相对应的软件著作权证书 |  |
| 3.1.4 | 可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务 |  |
| 3.2 | 中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库 |  |
| 3.2.1 | 所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议 |  |
| 3.2.2 | 提供个性化中医适宜技术干预方案，应包括：足浴、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术 |  |
| 3.2.3 | 养生方案具有自定义组合及编辑功能，并支持用户导入本地养生方案 |  |
| 3.2.4 | 开放数据接口，支持与医院系统、区域卫生数据平台对接 |  |
| 4 | 协助使用科室对采集数据进行分析并搭建数据平台 |  |
| 设备二 | 便携式舌象仪2台，预算20万（核心产品） |  |
| 一、 | 设备总体要求 |  |
| ★1 | 投标设备须具备“舌象”等中医诊断数据采集与分析功能，确保医疗设备使用安全性、有效性，须具有医疗器械注册证 |  |
| 2 | 整体设备技术指标须符合《YY/T 1488-2016 舌象信息采集设备》中华人民共和国医药行业标准要求 |  |
| 3 | 设备须通过电磁兼容（EMC）安全强制标准检验，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 4 | 设备须通过细胞毒性、过敏反应及皮肤刺激等项目检验，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 二、 | 设备技术性能要求 |  |
| 1 | 舌象采集设备 |  |
| ★1.1 | 设备须采用手持便携式设计，方便随身携带；采集主机重量＜1.2kg；外观尺寸≤180×140×130mm |  |
| 1.2 | 外采集装置符合人体工程学设计，外采集装置与采集主机之间采用卡扣设计，便于拆卸更换；采集罩尺寸≤120×120×120mm |  |
| 1.3 | 与患者接触的采集装置内部可更换一次性采集罩，避免交叉感染 |  |
| 1.4 | 采用专业图像采集设备，可支持实时采集图像预览 |  |
| ★1.5 | 采用无线信号传输模式：采集主机与电脑主机应用无线模式进行数据传导，应用程序可实时查看采集样本 |  |
| 1.6 | 采集主机须具有充电存储功能，具有蓄电系统模块，无需接通网电源，可独立使用 |  |
| ★1.7 | 便携底座与采集主机之间采用智能遥控节能设计，采集主机与便携底座接触后，光源系统及通风系统自动关闭，图像采集模块独立待机 |  |
| 1.8 | 图像采集设备像素不低于1500万像素 |  |
| 1.9 | 彩色还原：成像装置应能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，24色块在CIE LAB色空间的色差不得超过 10，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| ★1.10 | 舌象采集窗口照度值（Ec）：8500±10%LX，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 1.11 | 相关色温在4500K～6500K范围内 |  |
| ★1.12 | 显色指数显色指数（Ra）＞90 |  |
| 1.13 | 设备系统可对舌象进行自动判读，可对舌质、舌色、苔色、苔质、舌形、局部特征等进行智能分析，舌象信息输出：舌色、苔色、苔质、舌形、局部特征，须提供国家相关机构认定的检测机构出具的检测报告 |  |
| 1.14 | 舌诊设备入选国家中医药管理局中医诊疗设备评估选型推荐品目 |  |
| 2 | 软件功能性要求 |  |
| 2.1 | 中医体质辨识功能 |  |
| 2.1.1 | 须符合中华中医药学会ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》标准，可输出9种基本体质以及百余种复合体质 |  |
| 2.1.2 | 可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示 |  |
| 2.1.3 | 能够根据填写的问卷量表智能分析0-6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况；须提供各年龄的报告单，及相对应的软件著作权证书 |  |
| 2.1.4 | 可提供不同体质对应的当令季节的健康养生指导及干预服务 |  |
| 2.2 | 中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库 |  |
| 2.2.1 | 所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议 |  |
| 2.2.2 | 提供个性化中医适宜技术干预方案，应包括：足浴、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术 |  |
| 2.2.3 | 养生方案具有自定义组合及编辑功能，并支持用户导入本地养生方案 |  |
| 2.2.4 | 开放数据接口，支持与医院系统、区域卫生数据平台对接 |  |
| 3 | 协助使用科室对采集数据进行分析并搭建数据平台 |  |

三、配置要求

| 序号 | 配置要求 | 投标响应（注明产品型号） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式中医舌、脉象仪1套 |  |
| 1.1 | 中医舌象采集主机（含专业级相机）1套 |  |
| 1.2 | 舌象采集罩1个 |  |
| 1.3 | LED光源组件1个 |  |
| 1.4 | 设备底座1个 |  |
| 1.5 | 脉象单元操控组件1套 |  |
| 1.6 | 抗过压脉搏传感器部件1个 |  |
| 1.7 | 脉搏定位框1个 |  |
| 1.8 | 配套台式计算机1台（不低于：I5/8G/500G/19寸彩色液晶显示器） |  |
| 1.9 | 中医舌象采集及分析模块1套 |  |
| 1.10 | 中医脉象采集及分析模块1套 |  |
| 1.11 | 脉象图谱及量化参数的管理模块1套 |  |
| 1.12 | 中医体质辨识健康管理系统模块1套 |  |
| 2 | 便携式舌象仪2台 |  |
| 2.1 | 中医舌象采集主机（含专业级相机）2套 |  |
| 2.2 | 舌象采集罩2个 |  |
| 2.3 | LED光源组件2个 |  |
| 2.4 | 设备底座2个 |  |
| 2.5 | 配套便携式计算机2台（不低于：I5/8G/500G） |  |
| 2.6 | 中医舌象采集及分析模块2套 |  |
| 2.7 | 中医体质辨识健康管理系统模块2套 |  |

四、商务及技术服务要求

| 序号 | 商务要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 供货时间（项目工期）及地点 | 交货时间：合同签订后7天内 交货地点：浙江省中医院指定地点 |  |
| 2. | 付款条件 | 本项目无履约保证金。 合同签订完成后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；验收合格后六个月内付清余款。（适用中小企业） 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 验收合格后六个月内一次性付清。（适用非中小企业） |  |
| 3 | 货物使用期限 | 自货物生产日期起，不少于6年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件。 |  |
| 4 | 质量要求 | 货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。 |  |
| 5 | 货物包装 | 货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 |  |
| 6 | 随机资料 | - 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。 - 提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装）、调试、维护服务。 |  |
| 7 | 安装调试验收 | - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装完成时间：卖方在货物到货并具备实施条件后15天内完成安装调试，使设备正常运行。如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 - 货物应符合国家相关标准，买方按照《医疗器械监督管理条例》等法律及招投标文件要求，并根据合同条款逐项验收。 - 验收中如发现所交的货物品种、型号、规格、性能或功能、质量不符合合同规定及招投标文件要求的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 - 货物安装完毕试运行正常，正常的1周内双方签署验收报告。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。 - 如属计量器具、放射类设备，则卖方须提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射源检定合格报告，检测费用包含在合同总价中。 - 安装、调试、验收过程中发生的一切费用由乙方负责。 |  |
| 8 | 保修 | 验收合格后全保≥2年。合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。 |  |
| 9 | 售后服务 | - 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，乙方应负责免费更换或提供免费技术服务和维修。在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 - 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时内到达现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 - 保修期内开机率≥95%，开机率因维修原因达不到以上开机率要求，则停机每超过1天保修期延长10天。 - 保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终生维护，软件终生升级。 - 提供出保后的保修方案及价格，承诺出保后的保修合同价格不高于此价格。 |  |
| 10 | 易耗品及维修备件 | 投标时标明所有易耗品及维修备件的清单和最低报价，此项作为评标重要依据。 |  |
| 11 | 培训 | - 操作应用培训：乙方应对操作人员进行操作和临床应用培训，使其熟练掌握设备的操作规程及临床应用。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于操作教学视频、操作规程等。 - 维修保养培训：乙方应对维修人员提供培训，使其掌握设备参数设置、日常维护保养、常见故障排除和维修等技能。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料，包括但不限于维修手册、维修图纸、维修密码、维护规程等。 - 乙方须提供详细培训记录，培训记录应包含培训内容、参加人员、培训地点、培训时间等。 - 培训完成后，乙方提供试题进行相应的考核，并提供考核记录，考核记录应包含考核内容、参加人员、考核地点、考核时间、考核情况等。 - 培训及考核产生的一切费用包含在投标总价中。 |  |
| 12 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |  |
| 13 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |  |
| 14 | 提供2021年1月1日以来核心产品同品牌同类项目成功案例合同复印件。 |  |  |

第五章  合同主要条款

浙江省中医院设备采购合同

| 合同编号：ZJHTCM H |  |
| --- | --- |
| 甲方：浙江省中医院 | 电话：0571-87015609 |
| 乙方：（填写供应商名称） | 电话：（填写乙方经办人电话） |
| 签约地点：杭州 | 采购方式：公开招标 |

一、货物内容及合同价格                                   金额单位：人民币元

| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额大写：（填写）元整 小写：￥（填写） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、详细配套见合同附件（配置清单）；2、合同总金额包含货物到达医院指定地点并能正常使用所需的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求、技术标准

乙方提供的货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的产品。

三、交货时间

合同签订后（填写）天内。

四、交货地点

浙江省中医院（湖滨院区■钱塘院区■（选择相应院区））。

五、质保期

原厂整机全保（填写）年（保修期从医院安装验收合格之日起）。

六、货物包装

乙方提供的货物包装应满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

七、安装验收

乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方完成调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

八、付款方式

验收合格后六个月内一次性付清（根据招投标文件修改）。

九、违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十、争议及诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分不会侵犯任何第三方的知识产权。

十二、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十三、合同生效及其他

- 本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章生效。

- 合同执行中涉及采购内容和金额修改或者补充的，须经双方协商同意后签署补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 招标文件、投标文件等（如适用）与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，遵照《民法典》相关条款执行。

- 本合同一式两份，双方各执一份。

| 甲方（盖章）：浙江省中医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：杭州市邮电路54号（湖滨院区） 杭州市经济开发区9号大街9号（钱塘院区） | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 20 年 月 日 | 签字日期： 20 年 月 日 |

附件：

配 置 清 单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

合同确认:

供应商代表（签字）：               使用科室：                    设备管理部门（签字）：

负责人（签字）：

填写说明：1、产品名称如英文者，需提供中英文对照；

2、单价栏在需要单独报价时填写。

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省中医院管腔器械可视系统等三个标项设备项目

项目编号： 0625-24215A69

标 项 号：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省中医院管腔器械可视系统等三个标项设备项目

项目编号： 0625-24215A69

标 项 号：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“1. 资格证明文件”。

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

5.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附法定代表人、被授权人身份证正反双面复印件，及被授权人的最近一个月社保证明材料）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 采购需求中有具体数据的，投标响应时需提供具体数据响应，不能简单响应为“具备”或“有”等，否则视为不满足招标文件要求。

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。