平阳县人民医院灯床塔设备

公开招标采购文件

项目编号：0625-25215099-2

项目名称：灯床塔设备

采购单位：平阳县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年3月3日

目    录

电子交易须知	- 1 -

第一章  招标公告	- 1 -

一、项目基本情况	- 1 -

二、申请人的资格要求：	- 1 -

三、获取招标文件	- 2 -

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	- 2 -

五、公告期限	- 2 -

六、其他补充事宜	- 2 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

前附表	- 5 -

一、总 则	- 11 -

二、招标文件	- 13 -

三、投标文件的编制	- 14 -

四、开标	- 17 -

五、评标	- 18 -

六、定标	- 20 -

七、合同授予	- 20 -

第三章  评标办法	- 21 -

一、总则	- 21 -

二、资格审查	- 21 -

三、符合性审查	- 21 -

四、商务技术及政府采购政策详细评审	- 23 -

五、评分细则	- 23 -

第四章  招标内容及需求	- 25 -

标项1：灯床塔设备  1批	- 25 -

第五章  采购合同模板	- 34 -

第六章　投标文件格式	- 39 -

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式	- 39 -

2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式	- 40 -

3. 资格证明文件目录	- 41 -

4. 投标人资格承诺函	- 42 -

5.商务、技术文件目录	- 43 -

6.投标声明函	- 45 -

7.投标货物一览表	- 49 -

8.技术响应表格式	- 50 -

9.商务响应表格式	- 51 -

10.设备配置清单格式	- 52 -

11. 消耗品或易耗品价格	- 53 -

12.项目实施人员一览表格式	- 54 -

13.代理服务费支付承诺书	- 55 -

14.报价文件目录	- 56 -

15.开标一览表	- 57 -

16.投标报价明细表格式	- 58 -

17.中小企业声明函	- 59 -

18. 残疾人福利性单位声明函	- 60 -

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

平阳县人民医院灯床塔设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年3月24日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-25215099-2

项目名称：灯床塔设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1,800,000.00

最高限价（元）：1,800,000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：灯床塔设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1,800,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目设备用于平阳县妇保院急诊区域（平阳县人民医院急诊使用），需要跟随大楼装修工程同步进行，施工及配合时间较长，请各供应商做好充分评估。设备具体用途详见以下清单。

备注：不允许进口。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3. 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年3月24日14:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；

（2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。

3.开标时间：2025年3月24日14:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。（2）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（5）本项目不收取投标保证金。（6）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：平阳县人民医院

地  址：温州市平阳县昆鳌大道555号

项目联系人（询问）：叶老师

项目联系方式（询问）：0577-63730867

质疑联系人：吴先生

质疑联系方式：0577-63730032

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：林财，孙翔，汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860240，0577-88101913

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地  址：平阳县昆阳镇人民路373号

联系人：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 详见招标公告 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见招标公告 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交易 平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 10 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室 收件人：林财（15158188766） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 20 | 采购进口产品 | 详见招标公告 |
| 21 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为 序号; 标的名称. 1; 单臂吊塔. 2; 吊桥. 3; 单臂麻醉吊塔. 4; 双臂麻醉吊塔. 5; 双臂外科腔镜吊塔. 6; 双臂电动升降吊塔. 7; 无影灯单灯（其中一套悬臂加长）. 8; 子母无影灯（带显示器第三臂）. 9; 电动液压手术台. 对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文计费标准的80%向中标供应商收取，分段计算累计汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 |  |

- 一、总 则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商、供方。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户、院方、需方相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人、供方相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款，对标注“▲”的条款的负偏离将导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加响应的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的响应。

- （六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （七）特别说明：

1. 本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面（纸质）形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

- （二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2. 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面（纸质）形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面（纸质）形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位以书面（纸质）形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

2. 商务技术文件：

（1）投标人营业执照；

（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的产品）

（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

（4）货物制造商简介；

（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、原厂彩页等；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

- （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

- （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会允许延长提交澄清说明或补正时间的，以评标委员会同意的时间为准。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

单臂吊塔为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理，核心产品在技术文件中指定。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于平阳县人民医院本项目的评标，按标项独立评审。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，优先采购节能产品、环境标志产品、中小企业产品；均相同的，投标报价由低到高顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。中标候选人数量：1名。评标委员会推荐得分最高的投标人为中标候选人。采购人或经其授权的评审小组确定排名中标候选人为中标人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

▲1、在商务、技术评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求签章的；

（4）未提供投标声明书或声明内容填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不足的；

（6）不允许进口项目所投产品为进口产品的；

（7）投标文件中未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售；（适用于按医疗器械管理的产品）

（8）未响应招标文件标注“▲”的条款的；

（9）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；

（10）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（13）参加采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录的；

（14）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（16）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（18）不同投标人的投标文件相互混装的；

（19）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

▲2、在报价评审时，存在下列情形之一的，投标无效：

（1）报价超出招标文件规定的采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

▲3.参加同一个标项的投标人存在下列情形之一的，投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址、CPU序列号或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

（3）不同投标人的投标文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

（4）不同投标人的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

- 四、商务技术及政府采购政策详细评审

1、商务技术评分

商务技术评审合格的，由评标专家采用记名方式各自评分，投标人的商务技术及其他的最终评审得分为全体评标专家评分的算术平均值。各投标人商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均值。

2、政府采购政策情况评审

详见《第二章 投标人须知》前附表。

3、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，编写评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中按招标文件约定推荐中标候选人。

- 五、评分细则

1、商务技术分（0-70分）

| 序号 | 评分细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》的“一、技术需求表”偏离度：完全满足招标文件要求得50分；标注“△”的功能技术要求负偏离每项扣3分；其他技术要求负偏离每项扣1分；累计扣分最多为50分。评审小组根据投标响应、所投货物的《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告等材料综合判断。要求提供证明材料而未提供的，按负偏离扣分。 | 50 | 客观分 |
| 2 | 运行成本：对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行综合评价，评分分值：3、2、1、0分。 | 3 | 主观分 |
| 3 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性评审打分，评分分值：3、2、1、0分。 | 3 | 主观分 |
| 4 | 售后服务：投标人或制造商的售后服务和维修能力、售后服务体系、设备日常保养方案、故障解决方案、应急措施、售后服务机构备品备件储备等综合评价，评分分值：4、3、2、1、0分。 | 4 | 主观分 |
| 5 | 培训方案：根据技术培训方案、师资配置、培训的科室人员对象、课时内容安排等评分，评分分值：3、2、1、0分。 | 3 | 主观分 |
| 6 | 保修期延长：保修期超招标文件规定最低年限每1年得1分，最高得分为3分。超过部分不足1年不得分。 | 3 | 客观分 |
| 7 | 投标产品业绩：供应商提供2022年1月1日以来与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同，每个有效业绩得1分，最高得3分。（须提供合同扫描件，能清楚的辨析型号、价格等合同主要内容，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

2、价格分（0-30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

3、投标人的综合得分为以上商务技术分及价格分之和。

- 第四章  招标内容及需求

- 标项1：灯床塔设备  1批

一、技术需求表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 单臂吊塔20套（急诊）； 吊桥14套； 单臂麻醉吊塔1套； 双臂麻醉吊塔1套； 双臂外科腔镜吊塔1套； 双臂电动升降吊塔2套； 无影灯单灯3套（其中一套悬臂加长）； 子母无影灯（带显示器第三臂）1套； 电动液压手术台1套 |  |
| △2 | 为方便设备统一管理及售后服务统一管理，要求手术床、吊塔、无影灯为同一品牌； |  |
| 二 | 技术及配置要求 |  |
| 1 | 吊塔吊桥总体参数及配置要求 |  |
| 1.1 | 主体材料为高强度铝合金，箱体上电源接口、信号接口、气源接口需采用标准模块化安装设计，全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有上下移动或旋转限位装置。防腐蚀，托盘为高硬度，抗静电、防褪色。表面防滑工业设计，具备防撞保护功能； |  |
| △1.2 | 吊塔置物板承重≥90Kg，抽屉承重≥10Kg，边轨承重≥10Kg，所有承重都符合4倍安全承重的标准；（提供具有医疗器械检验资质的机构出具的检测报告证明） |  |
| △1.3 | 吊塔各关节旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统，关节轴承可在额定载荷下，运行次数大于10万次；（提供具有医疗器械检验资质的机构出具的检测报告证明） |  |
| 1.4 | 气体终端： |  |
| △1.5 | 气体终端品牌与吊塔为同一品牌，中心孔接口主体需为金属材质，各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态（standby）功能，（提供实物照片证明） |  |
| 1.6 | 气体终端内部采用2个插销式固定插头，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修；（提供实物照片证明）； |  |
| 1.7 | 吊塔内所使用的医用气管必须采用PVC材质，不允许橡胶材质 |  |
| △1.8 | 吊塔内所使用的医用气管必须采用PVC材质，不允许橡胶材质医用气管需通过生物相容性测试和YY/T0799-2010医用气管标准要求检测，气管层间粘合强度检测值≥1.5KN/M（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |
| △1.9 | 吊塔医用管道在内部压强为 320kPa，流量为20 L/min的情况下，承受 40kg 重物时，流量减少不超过10%，（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告）； |  |
| △1.10 | 吊塔外观烤漆所用的漆粉需通过ROHS指令，（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告）； |  |
| 1.11 | 仪器平台尺寸：≥550(宽)×450mm（深），仪器平台需通过盐雾验证，漆层附着力等级达到0级（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告、仪器平台实物照片证明）； |  |
| △1.12 | 每个箱体采用模块化面板式设计，便于扩展和维护，每个电源接口、信号接口、气源等接口采用单独的模块化面板安装，单个箱体模块面板数量≥24个，后期可根据需要现场在模块化面板上加装电源接口、信号接口、气源等接口，无需返厂或钻孔添加；（提供箱体实物照片证明）； |  |
| 1.13 | 每个模块面板尺寸≤190mm×90mm（提供模块面板实物照片证明）； |  |
| △1.14 | 箱体上附件安装轨道应为隐藏式，拒绝不美观外凸式轨道，附件安装轨道≥8 条；(提供相关图片证明) |  |
| △1.15 | 吊塔箱体采用气电分离设计，气体终端与电源插座之间使用双层金属板左右隔离，（提供箱体内部实物图片证明）； |  |
| △1.16 | 吊塔外壳的防火等级为UL94V0等级（提供具有医疗器械检验资质的机构出具的检测报告证明） |  |
| △1.17 | 吊塔箱体上气源接口采用Z字形摆放，相邻气源中心点沿水平方向的间距≥80mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉（提供相应实物测量照片证明） |  |
| 1.18 | 吊塔、吊桥采用垂直吊柱型箱体 |  |
| 2 | 麻醉塔（急诊手术室、DSA）数量：2套（1套单臂+1套双臂） 每套技术及配置要求如下 |  |
| 2.1 | 单臂活动范围≥900mm；双臂活动范围≥1400mm |  |
| 2.2 | 仪器平台：2层；仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm |  |
| 2.3 | 吊塔采用垂直吊柱型箱体，箱体高度≥800mm |  |
| 2.4 | 配有自吸式抽屉2个，抽屉高度≥150mm |  |
| 2.5 | 气体终端数量：氧气×2、负压×1、压缩空气×1，废弃排放×1，笑气×2；配有10A五孔插座10个，配有接地端子2个，网络接口4个；输液架1个；不锈钢网篮：1个； |  |
| 3 | 单臂外科塔（抢救区、复苏室）数量：20套； 每套技术及配置要求如下： |  |
| 3.1 | 单臂，活动范围≥900mm； |  |
| 3.2 | 仪器平台：2层；仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm； |  |
| 3.3 | 吊塔采用垂直吊柱型箱体，箱体高度≥800mm； |  |
| 3.4 | 配有自吸式抽屉2个，抽屉高度≥150mm； |  |
| 3.5 | 气体终端数量：氧气×2、负压×1、压缩空气×1；配有10A五孔插座10个，配有接地端子2个，网络接口4个；输液架1个；不锈钢网篮：1个； |  |
| 4 | 吊桥（EICU）数量：14套； 每套技术及配置要求如下： |  |
| 4.1 | 横梁前端应装有三组LED环境照明灯，并配有控制开关； |  |
| 4.2 | 吊桥箱体可左右水平移动，必须采用线性滑轨设计，采用机械式刹车，移动行程≥500mm；吊桥箱体采用垂直吊柱型箱体，箱体高度≥800mm； |  |
| 4.3 | 干区技术及配置要求 |  |
| 4.4 | 仪器平台：2层；仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm； |  |
| 4.5 | 配有自吸式抽屉2个，抽屉高度≥150mm； |  |
| 4.6 | 干区配有气体终端数量：氧气×1、负压×1、压缩空气×1；干区配有10A五孔插座5个，配有接地端子1个，网络接口3个； |  |
| 4.7 | 湿区技术及配置要求 |  |
| 4.8 | 仪器平台：2层；仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm； |  |
| 4.9 | 配有自吸式抽屉2个，抽屉高度≥150mm； |  |
| 4.10 | 湿区配有气体终端数量：氧气×1、负压×1、压缩空气×1；湿区配有10A五孔插座5个，配有接地端子1个，网络接口3个；湿区配有点滴架1套，不锈钢挂篮1个 |  |
| 5 | 双臂外科腔镜塔（急诊手术室）数量：1套； 每套技术及配置要求如下： |  |
| 5.1 | 双臂，活动范围≥1400mm |  |
| 5.2 | 仪器平台：3层；仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm |  |
| 5.3 | 吊塔采用垂直吊柱型箱体，箱体高度≥800mm |  |
| 5.4 | 配有自吸式抽屉2个，抽屉高度≥150mm |  |
| 5.5 | 气体终端数量：氧气×2、负压×2、压缩空气×1，二氧化碳×2；配有10A五孔插座10个，配有接地端子2个，网络接口2个，BNC、VI-DHDMI1个；输液架1个；不锈钢网篮：1个； |  |
| 六 | 电动升降吊塔（CT、MR室）数量：2套； 每套技术及配置要求如下： |  |
| 6.1 | 双臂，活动范围≥1400mm； |  |
| 6.2 | 仪器平台：2层；仪器平台两侧配有铝合金材质边轨，边轨长度≥350mm； |  |
| 6.3 | 吊塔采用垂直吊柱型箱体，箱体高度≥800mm； |  |
| 6.4 | 悬臂可电动升降，升降距离≥680mm |  |
| 6.5 | 配有自吸式抽屉2个，抽屉高度≥150mm； |  |
| 6.6 | 气体终端数量：氧气×1、负压×1、压缩空气×1；配有10A五孔插座10个，配有接地端子2个，网络接口1个；输液架1个；不锈钢网篮：1个； |  |
| 7 | 高档LED无影灯子母双灯（子母灯+显示器悬臂），数量：1台 |  |
| 7.1 | 无影灯为子母灯，灯头照明采用LED灯泡四晶内混光源设计，每颗LED灯泡规格色温均相同； |  |
| △7.2 | 灯头采用花瓣型设计，有利于层流效果，母灯花瓣数量≤4片，子灯花瓣数量≤3片；（提供实物图片证明） |  |
| △7.3 | 无影灯每个灯头直径≥65cm，采用流线型设计，适合层流手术室要求；（提供实物测量图片证明） |  |
| △7.4 | 采用智能光源选择模式，可通过≥4种模式选择，将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式，以减少手术中频繁操作，为医护提供便利性,每个模式下还可以进行亮度的调节；（提供相关文件证明） |  |
| △7.5 | 标配两种操作方式，其中一种为遥控方式，能通过红外遥控器控制灯头的光斑、亮度、开关、微创手术照明；（提供相关文件证明） |  |
| 7.6 | 灯头控制器采用液晶屏幕控制； |  |
| △7.7 | 可消毒把手在灯头正中，不影响手术灯的使用，并可通过中置消毒手把对灯头亮度及模式的调节选择；（提供实物图片证明） |  |
| △7.8 | 无影灯具有阴影补偿功能； |  |
| △7.9 | 母灯灯泡数量≤40颗，子灯灯泡数量≤30颗；（提供实物图片证明） |  |
| ▲7.10 | 无影灯每个灯头的热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) ：≤3.3 mW/m²lux（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| 7.11 | 手术医师头部上方，灯头表面玻璃温升≤0.5°C； |  |
| 7.12 | 无影灯具有色温可调功能：3400K-5000K，无极可调 |  |
| 7.13 | 无影灯每个灯头的显色指数CRI(Ra)：≥ 96； |  |
| △7.14 | 无影灯每个灯头的最高照明亮度：≥160000 Lux；（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明） |  |
| 7.15 | 亮度调整范围： 40000~160000 Lux； |  |
| 7.16 | 光斑调整范围需包含：18～30cm； |  |
| 7.17 | 应具备一键微创手术低亮度照明模式； |  |
| 7.18 | 光斑均匀度(D50/D10）：≥0.5； |  |
| ▲7.19 | 无影灯每个灯头的照明深度：≥150cm（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| △7.20 | 每个灯头单遮板无影率（非6级照度模式下）：≥70%（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| △7.21 | 每个灯头单遮板深腔无影率（非6级照度模式下）：≥70%（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| 7.22 | 灯泡使用寿命≥60000小时； |  |
| △7.23 | 标配4个可高温消毒把手，消毒把手通过了生物相容性的测试，检测依据：GB/T 1688.10-2017的规定（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告）； |  |
| 7.24 | 光照强度采用10段分级调节模式； |  |
| 7.25 | 配第三臂显示屏吊架，可悬挂19-32寸，重量≥12kg的显示器； |  |
| 8 | 高档LED无影灯单灯（其中一套支臂加长）数量：3台 |  |
| 8.1 | 无影灯为单母灯，灯头照明采用LED灯泡四晶内混光源设计，每颗LED灯泡规格色温均相同； |  |
| 8.2 | 灯头采用花瓣型设计，有利于层流效果，灯头花瓣数量≤3片；（提供实物图片证明） |  |
| 8.3 | 无影灯灯头直径≥65cm，采用流线型设计，适合层流手术室要求；（提供实物测量图片证明） |  |
| 8.4 | 采用智能光源选择模式，可通过≥4种模式选择，将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式，以减少手术中频繁操作，为医护提供便利性，每个模式下还可以进行亮度的调节；（提供相关文件证明） |  |
| 8.5 | 标配两种操作方式，其中一种为红外遥控系统，能通过红外遥控器控制灯头的光斑、亮度、开关、微创手术照明；（提供相关文件证明） |  |
| 8.6 | 灯头控制器采用液晶屏幕控制； |  |
| 8.7 | 可消毒把手在灯头正中，不影响手术灯的使用，并可通过中置消毒手把对灯头亮度及模式的调节选择；（提供实物图片证明） |  |
| 8.8 | 无影灯具有阴影补偿功能； |  |
| 8.9 | 灯泡数量≤30颗；（提供实物图片证明） |  |
| 8.10 | 无影灯灯头的热辐射Ee/Ec(mW/m²lux) ：≤3.3 mW/m²lux（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| 8.11 | 手术医师头部上方，灯头表面玻璃温升≤0.5°C； |  |
| 8.12 | 无影灯具有色温可调功能：3400K-5000K，无极可调 |  |
| 8.13 | 无影灯灯头的显色指数CRI(Ra)：≥ 96； |  |
| 8.14 | 无影灯灯头的最高照明亮度：≥160000 Lux；（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明） |  |
| 8.15 | 亮度调整范围： 40000~160000 Lux； |  |
| 8.16 | 光斑调整范围需包含：18～30cm； |  |
| 8.17 | 应具备一键微创手术低亮度照明模式； |  |
| 8.18 | 光斑均匀度(D50/D10）：≥0.5； |  |
| 8.19 | 无影灯灯头的照明深度：≥150cm（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| 8.20 | 灯头单遮板无影率（非6级照度模式下）：≥70%（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| 8.21 | 灯头单遮板深腔无影率（非6级照度模式下）：≥70%（提供医疗器械注册证及产品技术要求证明）； |  |
| 8.22 | 灯泡使用寿命≥60000小时； |  |
| 8.23 | 标配2个可高温消毒把手，消毒把手通过了生物相容性的测试，检测依据：GB/T 1688.10-2017的规定（提供经过CNAS授权认可的检测机构检测报告证明）； |  |
| 8.24 | 光照强度采用10段分级调节模式； |  |
| 9 | 电动液压手术床，数量：1台 |  |
| 9.1 | 全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下升）、向头部水平移动； |  |
| 9.2 | 床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作； |  |
| 9.3 | 床台具有内置隐藏式碳纤维材质腰桥，腰桥操作把手与床身一体，非分体式操作把手； |  |
| △9.4 | 具有两套操控系统：包含手控盒和辅助开关，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台。辅助开关的位置在底盖上方并带有指示灯（非立柱上），投标时在商务技术标内提供实物图片证明； |  |
| 9.5 | 内置蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控； |  |
| 9.6 | 分体式腿板采用气压棒操作，行程中任意位置均可定位；具备电动刹车功能， |  |
| △9.7 | 手术台具有快拆系统，腿板和头板可快速分离，（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告）； |  |
| △9.8 | 床台具有水平移动功能，向头部平移距离≥35cm，投标时在商务技术标内提供第三方检测报告证明； |  |
| △9.9 | 具有头尾互换的功能，通过头板与脚板位置互换后，透视距离≥1500mm，为C臂提供最大的透视空间，投标时在商务技术标内提供图片证明； |  |
| 9.10 | 当手术台在70秒±20秒内不操控时，具备手控盒电源自动切断功能； |  |
| 9.11 | 手术台配置6cm记忆减压床垫； |  |
| △9.12 | 手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试，投标时在商务技术标内提供第三方检测报告证明； |  |
| ▲9.13 | 手术台边轨具有安全防滑落设计，可防止附件固定器滑落地面，投标时在商务技术标内提供实物图片证明； |  |
| 9.14 | 手术台床面框架及床柱外壳及底盖均采用SUS304不锈钢； |  |
| △9.15 | 四柱顶高式刹车，配置4个万向轮，直径≥12cm，投标时在商务技术标内提供实物图片证明； |  |
| △9.16 | 具备急停开关，突遇手术床故障时，一键即可切断电源，停止床台所有动作，投标时在商务技术标内提供实物图片证明； |  |
| △9.17 | 具备刹车释放装置，手控盒及辅助开关均失效的情况下，可快速释放刹车，移动床台，投标时在商务技术标内提供实物图片证明； |  |
| 9.18 | 床身长度≥2090mm，投标时在商务技术标内提供第三方检测报告证明； |  |
| 9.19 | 床身宽度（不含边轨）≥500mm，投标时在商务技术标内提供第三方检测报告证明； |  |
| △9.20 | 床台升降（不含床垫）：水平最低位≤680mm，水平最高位≥1120mm，（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |
| 9.21 | 床台（不含床垫）升降行程：≥440mm； |  |
| 9.22 | 纵转（头低脚高/头高脚低）：≥26°/26°； |  |
| 9.23 | 侧转（左/右）：≥20°/20°； |  |
| △9.24 | 背部段（上/下）：≥80°/50°（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |
| △9.25 | 头部段（上/下）：≥60°/90°（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |
| 9.26 | 脚部段（上、下、张开）：≥20°/90°/180°； |  |
| 9.27 | 顶腰器行程：≥120mm； |  |
| ▲9.28 | 最大安全承载重量：≥450kg（提供国家认监委认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |

上表中要求提供检测报告、医疗器械注册证、产品技术要求等证明材料的，均需在投标文件中提供，要求提供证明材料而未提供的，按负偏离扣分。

各投标人如实响应采购要求，提供《医疗器械注册证》、原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页（彩页上需投标产品制造商或国内总代理或制造商在国内办事处盖红章）等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

二、商务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |
| ▲1.1 | 整机含所有易耗件自验收合格之日起原厂保修≥5年，快速修复时间（最长三天），否则提供备用机。 |  |
| ▲1.2 | 提供设备运行所需所有易耗品或耗材的价格，如不提供则视为设备运行的所有易耗品或耗材均终身免费提供。 |  |
| 1.3 | 每年保质期内故障率不得超过14天，故障时间每超过一天质保期相应延长7天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。保修期内每年对设备维护≥2次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价90%计算），终身维护。 |  |
| ▲1.4 | 交付产品的生产日期不早于开标日期前8个月。 |  |
| 2 | 付款方式 |  |
| 2.1 | 按本文件认定为中小企业的，采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 按本文件不认定为中小企业的，合同款项在安装验收合格并收到发票后7个工作日后支付。 |  |
| 3 | 售后服务 |  |
| 3.1 | 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修（包括节假日）。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 |  |
| 3.2 | 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。 |  |
| 3.3 | 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供常用配件及消耗品的价格清单，提供维修点的分布情况。 |  |
| 3.4 | 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。 |  |
| 4 | 技术支持 |  |
| 4.1 | 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 5 | 培训（提供培训方案） |  |
| 5.1 | 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 |  |
| 5.2 | 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 |  |
| 5.3 | 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 6 | 安装调试（提供安装调试方案） |  |
| 6.1 | 安装地点：平阳县人民医院指定地点 |  |
| 6.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部安装调试完成。投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失 |  |
| 6.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |  |
| 6.4 | 安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 6.5 | 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |  |
| 6.6 | 随机资料：提供中文的用户操作手册、维修和操作规程手册。 |  |
| 6.7 | 涉及设备首次计量检测的相关检测费用由投标人承担。 |  |
| 7 | 验收（提供验收方案） |  |
| 7.1 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 7.2 | 验收要求：供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 |  |
| 7.3 | 安装、验收过程中所发生的所有费用由卖方承担，含在投标总价中。 |  |
| 8 | 交货 |  |
| 8.1 | 交货期：跟随大楼装修工程同步进行，投标人做好施工配合工作，竣工验收前交付完成。 |  |
| 8.3 | 交货地点：平阳县人民医院指定地点。 |  |
| 9 | 报价方式 |  |
| 9.1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价。 |  |
| 9.2 | 质保期后的维保费单独报价（提供原厂或其指定售后服务机构报价承诺函，不包括在投标价中），选购件单独分项报价（提供原厂或其指定售后服务机构报价承诺函，不包括在投标价中）。 |  |

- 第五章  采购合同模板

（仅供签合同时参考）

平阳县人民医院设备采购合同

甲方（购方）：平阳县人民医院               甲方合同编号：

乙方（供方）：                             乙方合同编号：

合同签订日期：    年  月   日

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目（项目编号：××）的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。

第一条 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

- 采购计划编号：

- 政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ☑分散采购

- 政府采购方式：☑公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ☑否

- 本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是   ¨否

第二条 项目内容

1、乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 产品名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：货品型号、数量、配置要求（包括消耗品、配件供应价格）见附件清单。

2、以上总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

第三条  付款方式、期限：

甲方按以下第______种方式支付乙方合同款。

1、一次性支付：乙方放弃预付款（附乙方声明），全部货物安装调试完毕并经最终验收合格，收到发票后20个工作日内，甲方向乙方支付全部合同款。

2、分期付款

⑴设备验收合格后，甲方在____月内支付货款总额的______%，计￥__________元

⑵余款______%，计￥________元，设备正常运行_______年后_____天内支付。

第四条  交货及验收

1、合同签订后_____月内，乙方免费送货至甲方指定地点：浙江省平阳县昆阳镇昆鳌大道555号。乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达。

2、调试验收标准：不低于生产厂家提供的出厂标准、按国家有关部门批准的技术标准，共同现场验收。医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

3、乙方应提供货物的装箱清单、用户手册、电子版操作规程、原厂保修卡、维修手册、维修密码、随机资料及配件、工具等给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具，视为未按合同约定供货，乙方必须补齐，由此导致逾期交付的，由乙方承担相应违约责任。

4、乙方在货物到达甲方指定地点后，应安排工作人员与甲方人员进行共同验收，安装调试过程中若造成人身和财产损害的，由乙方承担全部的赔偿责任。若因乙方交付设备在使用过程中引发的人身和财产损失，由乙方承担全部的赔偿责任。

第五条  质量保证及售后

1、乙方须提供全新、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，采用厂家原装包装，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。由供方直接提供的进口货物，供方须提供报关和商检合格记录，费用由供方负责。如所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生一切责任及后果由乙方承担。

2、上述的货物乙方提供整机保修期______年，终身维修。所有货物维修服务方式均为乙方上门维修，即由乙方派员到货物使用现场维修，保修期内一切费用由乙方承担。乙方需在接到甲方保修通知的   小时内到达现场处理，若乙方未能按照上述约定履行售后义务，甲方有权委托第三方进行维修，产生的相关费用均由乙方承担。

3、乙方提供的货物同样的故障发生三次（含三次）以上维修的仍无法解决，视为产品质量不合格，甲方有权要求退货退款，产生的损失均由乙方承担。

第六条 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

第七条  违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付货款中扣除。逾期超10个工作日不能交货，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换，由此导致逾期交货的乙方仍需承担违约责任。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、本合同项下甲方的损失包括但不限于直接经济损失、合同解除重新招标的费用、差价损失以及维权合理费用等等。

第八条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期与不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  争议解决方式：

合同执行过程中双方如有争议，应友好协商解决，如协商不成，甲乙双方同意提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条  为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医学装备购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况；

2、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等；

3、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关医学装备用量信息，或为乙方统计提供便利；

4、乙方如违反上述任意1条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《根据卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

第十一条  合同生效及其他

1、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（以下无正文）

| 甲方（签章）：平阳县人民医院 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 地址：浙江省平阳县昆阳镇昆鳌大道555号 | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 纳税人识别号：12330326470750084P | 纳税人识别号： |
| 开户行：平阳农商行昆阳支行 | 开户行： |
| 账号：201000097956810 | 账号： |

若放弃预付款，参照填写此承诺函

声明函

致 平阳县人民医院 ：

就        (招标编号：     )。根据采购文件付款内容条款，介于预付款结算方式的特殊性及复杂性，现结合实际情况，经过双方友好协商，我单位自愿放弃预付款支付方式。

特此声明！

公司名称：

- 第六章　投标文件格式

- 1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：0625-25215099-2

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2. 资格证明文件/商务技术文件/报价文件封面格式

资格证明文件/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：0625-25215099-2

采购单位：

代理机构：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 3. 资格证明文件目录

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明；

- 4. 投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：平阳县人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5.商务、技术文件目录

（1）投标人营业执照；

（2）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的产品）

（3）提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的产品）

（4）货物制造商简介；

（5）投标声明函（格式见第六章）；

（6）投标产品一览表（格式见第六章）；

（7）技术响应表（格式见第六章）；

（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（10）消耗品或易耗品价格（格式见第六章）；

（11）售后服务承诺，包括保修期、保修价格、设备配件价格，维修服务费、软件升级等；

（12）业绩证明（详见评分标准要求）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）维修能力（详见评分标准要求）；

（17）投标机型的原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、原厂彩页等；

（18）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（19）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（20）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（21）评分方法中的评审证明文件等；

（22）投标人认为需要提供的其他文件。

- 6.投标声明函

投标声明函

致：平阳县人民医院、浙江省国际技术设备招标有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

（投标人名称）愿意参加贵方组织的                   （项目编号：           ）项目的投标，提交商务文件、技术文件、报价文件。为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.在投标截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

如被列入，说明具体情况，否则删除本行

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11. 如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

12.本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：               电话：

传真：______________投标联系人姓名： ___________  职务：

投标人名称（签章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：      年   月   日

附件：

联合协议

（以联合体形式响应的，提供联合协议；供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 7.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》一致；

2、填写详细型号，对应到唯一机型。

3、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人签章：                          日 期：

- 9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特别声明： 是否完全同意按招标文件《第五章合同主要条款》中所列条款签订合同？ |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人签章：                          日 期：

- 11. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标人签章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人签章：                          日 期：

- 13.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了平阳县人民医院灯床塔设备项目招标文件（项目编号：0625-25215099-2）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

- 14.报价文件目录

（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）；

（4）中小企业的相关证明材料（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 15.开标一览表

开标一览表

招标编号：                            项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 投标报价 | 交货期 | 政府采购政策情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

1、开标一览表中投标价为DDP医院价格：包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用。

2、上表填写内容应当与《医疗器械注册证》内容一致。

投标人名称（签章）：

日期：    年   月   日

- 16.投标报价明细表格式

投标报价明细表

招标编号：                项目名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商\产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：本表要求的分项报价明细到按“套”或“台”的单价即可，方便采购人固定资产入账，无需对各单套设备组成部分分别报价。组成部分（零配件）报价请在《消耗品或易耗品价格》中详细列明，以便维修或复购时参考。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十九条规定，中标结果公告内容应当包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。本表可能作为中标公告的附件内容对外公示。

投标人签章：                          日 期：

- 17.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.体外膈肌起搏治疗仪（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 高能激光治疗仪（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.叩击式排痰机（标的名称），属于  工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 便携式吞咽治疗仪（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 18. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。