龙泉市人民医院治疗支气管镜、酸性氧化电位水生成器等设备

公开招标文件

项目编号：龙政采F2024-127G66

项目名称：龙泉市人民医院治疗支气管镜、酸性氧化电位

水生成器等设备

采购单位：龙泉市人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年12月30日

目    录

电子交易须知 ----------------------------------------------------------------1

- 招标公告-----------------------------------------------------------2

- 投标人须知 ------------------------------------------------------7

- 评标办法---------------------------------------------------------23

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------37

- 合同主要条款 --------------------------------------------------46

- 投标文件格式 --------------------------------------------------51

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定账号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

龙泉市人民医院治疗支气管镜、酸性氧化电位水生成器等设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2025年1月21日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：龙政采F2024-127G66

项目名称：龙泉市人民医院治疗支气管镜、酸性氧化电位水生成器等设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1150000元

最高限价（元）：标项一：450000元；标项二：200000元；标项三：300000元；标项四：200000元。

采购需求：

标项一：

标项名称：治疗支气管镜

数量：1

单位：套

预算金额（元）：450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：治疗支气管镜，详见招标文件。

备注：允许进口

标项二：

标项名称：酸性氧化电位水生成器

数量：1

单位：套

预算金额（元）：200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：酸性氧化电位水生成器，详见招标文件。

备注：允许进口

标项三：

标项名称：热消融治疗仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：热消融治疗仪，详见招标文件。

备注：允许进口

标项四：

标项名称：气道廓清系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：气道廓清系统，详见招标文件。

备注：允许进口

合同履行期限：合同签订之日起30日历天内供货至采购人指定地点。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2025年1月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年1月21日09时30分（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：龙泉市东茶路699号龙泉市人民医院采购中心。

3.开标时间：2025年1月21日09时30分（北京时间）

4.开标地点（网址）：龙泉市公共资源交易中心开标室（龙泉市贤良路333号行政中心西副楼四楼政采云不见面开标间）（https://www.zcygov.cn）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对招标文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（6）本项目采用兼投可兼中原则（供应商可参加其中任一标项，也可各标项均参加，每个标项投标文件应分开编制）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙泉市人民医院

地址：丽水市龙泉市东茶路699号

项目联系人： 蒋科

项目联系方式：0578-7220088

质疑联系人：徐志俊

质疑联系方式：0578-7226373

2.采购代理机构信息

名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：杨建、王希、沈佩文

项目联系方式（询问）：0571-85860251、85860255、85860253

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名称：龙泉市财政局政府采购监管科

地址：浙江省龙泉市华楼街229号

传真：0578-7760601

联系人：叶先生

监督投诉电话：0578-7760601

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 龙泉市人民医院治疗支气管镜、酸性氧化电位水生成器等设备 |
| 2 | 采购内容及数量 | 详见“第一章 招标公告” |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 招标公告” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零（或免费等描述）的，视作已包含在总价中。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容）  不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容）  不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容）  不要求 |
| 10 | 招标文件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1.“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 招标公告”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 招标公告”。 |
| 17 | 开标 | 1.采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2.开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 |  允许 □不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品  优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 |  优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1.本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2.本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5.符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6.本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 7.项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8.提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，其报价给予10%的扣除，供应商应当出具《中小企业声明函》。 9.残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 10.监狱企业视同小微企业，在参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文规定（货物）的75%分别向各标项的中标人收取，不足5000元按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2.代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户：中国工商银行杭州市武林支行 账号：9558851202064655228 3.增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 注意事项：投标人如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

1.资格证明文件：

▲（1）投标人资格承诺函；

▲（2）法人或者其他组织投标的提供营业执照等法人相关证明文件，自然人投标的提供自然人身份证明材料；

注：（如有联合体投标、分包的内容，则在投标文件中提供联合协议、分包意向协议，格式见第六章（允许供应商完善及修改）。

-1)联合协议（如为联合体投标）；

-2)分包意向协议（如有分包）。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章)；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）采购需求响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

▲（11）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

▲（11）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

（12）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、检测报告等）；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

4. 投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零（或免费等描述）的，视作已包含在总价中。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

9. 在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

10.在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位等错误时，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于龙泉市人民医院治疗支气管镜、酸性氧化电位水生成器等设备的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐各标项综合得分最高的投标人为各标项的中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

本项目采用兼投可兼中原则（供应商可参加其中任一标项，也可各标项均参加，每个标项投标文件应分开编制）。

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（18）参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

①不同供应商制作电子投标文件的计算机网卡MAC地址相同的；

②不同供应商制作电子投标文件的计算机硬盘序列号相同的；

③不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

标项1：

（一）商务技术得分（70分）

该部分评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见细则表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会成员的个人评分汇总后的算术平均值（小数点保留一位小数）。

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标同品牌同型号产品销售业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的，与最终用户签订的合同，每提供一例业绩合同得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格及其他评审因素，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3 | 客观分 |
| 2 | 投标文件对招标文件第四章 招标内容及需求中对应标项的“二、招标内容及要求”的“（二）技术参数要求”的响应情况进行评分： 1.上述内容包括15条技术条款：标注“★”号的条款为重要条款共2条，其他条款为普通条款共13条。 2.技术条款的偏离按以下进行: 2.1无负偏离得满分 34分； 2.2重要条款负偏离，每条扣4分； 2.3普通条款负偏离：每条扣2分。 | 34 | 客观分 |
| 3 | 投标设备配套及现场布局的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 4 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 5 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |  |
|  | 5.1 安装调试方案，包括人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 5.2 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 6 | 技术服务、技术培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训和维修保养培训，提供培训方案。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 7 | 售后服务响应情况： |  |  |
|  | 7.1售后服务方案，包括响应时间、解决方案、解决措施。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.2售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.3售后服务团队人员方案： 评委根据投标人提供的团队人员的人员构成、分工与项目的匹配程度综合评分。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 8 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

标项2：

（一）商务技术得分（70分）

该部分评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见细则表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会成员的个人评分汇总后的算术平均值（小数点保留一位小数）。

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标同品牌同型号产品销售业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的，与最终用户签订的合同，每提供一例业绩合同得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格及其他评审因素，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3 | 客观分 |
| 2 | 投标文件对招标文件第四章 招标内容及需求中对应标项的“二、招标内容及要求”的“（二）技术参数要求”的响应情况进行评分： 1.上述内容包括29条技术条款：标注“▲”号的条款为实质性条款共1条，标注“★”号的条款为重要条款共2条，其他条款为普通条款共24条。 2.技术条款的偏离按以下进行: 2.1无负偏离得满分 34分； 2.2实质性条款负偏离，投标无效； 2.3重要条款负偏离，每条扣2分； 2.4普通条款负偏离：每条扣1.25分。 | 34 | 客观分 |
| 3 | 投标设备配套及现场布局的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 4 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 5 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |  |
|  | 5.1 安装调试方案，包括人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 5.2 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 6 | 技术服务、技术培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训和维修保养培训，提供培训方案。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 7 | 售后服务响应情况： |  |  |
|  | 7.1售后服务方案，包括响应时间、解决方案、解决措施。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.2售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.3售后服务团队人员方案： 评委根据投标人提供的团队人员的人员构成、分工与项目的匹配程度综合评分。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 8 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

标项3：

（一）商务技术得分（70分）

该部分评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见细则表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会成员的个人评分汇总后的算术平均值（小数点保留一位小数）。

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标同品牌同型号产品销售业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的，与最终用户签订的合同，每提供一例业绩合同得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格及其他评审因素，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3 | 客观分 |
| 2 | 投标文件对招标文件第四章 招标内容及需求中对应标项的“二、招标内容及要求”的“（二）技术参数要求”的响应情况进行评分： 1.上述内容包括21条技术条款：标注“▲”号的条款为实质性条款共1条,标注“★”号的条款为重要条款共2条，其他条款为普通条款共18条。 2.技术条款的偏离按以下进行: 2.1无负偏离得满分 34分； 2.2实质性条款负偏离，投标无效； 2.3重要条款负偏离，每条扣3.5分； 2.4普通条款负偏离：每条扣1.5分。 | 34 | 客观分 |
| 3 | 投标设备配套及现场布局的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 4 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 5 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |  |
|  | 5.1 安装调试方案，包括人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 5.2 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 6 | 技术服务、技术培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训和维修保养培训，提供培训方案。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 7 | 售后服务响应情况： |  |  |
|  | 7.1售后服务方案，包括响应时间、解决方案、解决措施。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.2售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.3售后服务团队人员方案： 评委根据投标人提供的团队人员的人员构成、分工与项目的匹配程度综合评分。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 8 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

标项4：

（一）商务技术得分（70分）

该部分评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见细则表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会成员的个人评分汇总后的算术平均值（小数点保留一位小数）。

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标同品牌同型号产品销售业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的，与最终用户签订的合同，每提供一例业绩合同得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格及其他评审因素，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3 | 客观分 |
| 2 | 投标文件对招标文件第四章 招标内容及需求中对应标项的“二、招标内容及要求”的“（二）技术参数要求”的响应情况进行评分： 1.上述内容包括27条技术条款：标注“★”号的条款为重要条款共2条，其他条款为普通条款共25条。 2.技术条款的偏离按以下进行: 2.1无负偏离得满分 34分； 2.2重要条款负偏离，每条扣2分； 2.3普通条款负偏离：每条扣1.2分。 | 34 | 客观分 |
| 3 | 投标设备配套及现场布局的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 4 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 5 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |  |
|  | 5.1 安装调试方案，包括人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 5.2 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 6 | 技术服务、技术培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训和维修保养培训，提供培训方案。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 7 | 售后服务响应情况： |  |  |
|  | 7.1售后服务方案，包括响应时间、解决方案、解决措施。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.2售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
|  | 7.3售后服务团队人员方案： 评委根据投标人提供的团队人员的人员构成、分工与项目的匹配程度综合评分。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4 | 主观分 |
| 8 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 | 客观分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

第四章  招标内容及需求

- 一、概述

- 供应商应根据采购文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择符合采购需求的、技术先进且性能成熟和可靠的、全新的货物前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

- 二、招标内容及要求

- 标项1：

- （一）采购内容：治疗支气管镜1套

- （二）技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 顺次式成像 |
| ★1.2 | 兼容科室现有主机（奥林巴斯290） |
| 2 | 高清电子支气管镜（治疗镜） |
| 2.1 | 视野角≥120° |
| 2.2 | 景深：≤2-100mm |
| 2.3 | 头端部外径≤5.9mm。 |
| 2.4 | 插入部主软管外径≤6.0mm |
| 2.5 | 钳道孔内径≥2.9mm |
| 2.6 | 弯曲角度：≥上180°，≥下130°。 |
| 2.7 | 有效工作长度≥600mm； |
| 2.8 | 镜体操作部具有4个遥控按钮，可按医生喜好进行冻结、放大、染色等功能设定 |
| ★2.9 | 具备实现NBI、AFI或OE或BLI等光学染色成像技术功能。 |
| 2.10 | 导光部一键式拔插、全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒。 |
| 2.11 | 具备插入管旋转功能，左右旋转120° |
| 2.12 | 保修期：安装验收合格后整机保修≥3年；开机率≥95%；自开箱验收安装调试，现场培训结束后，开始计算。 |
| 2.13 | 交货期:合同签订后一个月内到货。 |

- 注：各投标人如实响应采购要求，提供原厂主要技术规格表、具有医疗器械检验资质的机构出具的注册检验报告、产品彩页等材料，在技术响应中详细描述所投设备的投标技术、性能。

- 标项2：

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 采购内容 |
| 1 | 酸性氧化电位水生成器1套 |
| 二、 | 主要技术参数及性能要求 |
| ▲2.1 | 用水需求:用于灭菌前手工清洗手术器械及用品的消毒，避免产水错误不接受带有弱酸、微酸产水程序的设备。 |
| 2.2 | 提供安全性能评价报告 |
| 2.3 | 酸化水理化指标：有效氯：50~70mg/L；pH：2~3；ORP≥1100mV |
| 2.4 | 具备实体调节键，方便工作人员对参数进行设定更改。 |
| 2.5 | 强酸性水产水量：每分钟1升和每分钟1.5升两档，根据用水需求可一键式切换。 |
| 2.6 | 放置方法:可便携置于工作台上，也可吊挂墙壁安装。 |
| 2.7 | 主机整体高度：≤470mm |
| 2.8 | 具备加盐量刻度线，可在无拆机状态下观测到高盐位和低盐位，避免缺盐报警。 |
| ★2.9 | 主机要求:一体式内置加盐箱，并带有电解剂自动溶解装置无需手工预溶解；（提供一体式内置盐箱照片） |
| 2.10 | 具备全自动酸碱水转换功能（配管清洗），全过程无需人工按键操作。 |
| 2.11 | 具备储水延迟时间设定功能，延迟范围可调。 |
| 2.12 | 显示方式：数码管显示 |
| 2.13 | 具备加盐泵自动补盐和手动补盐功能，自动补盐量可调节。 |
| 2.14 | 具有水压不足、电源异常、水温过高、缺盐报警、等报警提示功能； |
| 2.15 | 配管清洗方式：自动清洗和手动清洗两种，清洗时间可调节。 |
| ★2.16 | 运转方式：具有24小时不停机运转和贮水运转（贮水运转可设置固定产水量） |
| 2.17 | 外置酸碱水储液罐，可根据用水需求增加数量，单个水箱容积≥75L。 |
| 2.18 | 酸碱水输送管道：专用耐腐蚀耐酸碱PVC材质，不会溶出重金属等有害物，输送酸化水指标不受影响（投标文件中提供管道溶出物质检测报告或产品官网介绍（如为进口设备，需提供中文版）或其他证明资料） |
| 2.19 | 电解槽：钛铂合金制造，具备阴阳极自动转换功能；寿命≥3000小时； |
| 2.20 | 投标文件中提供权威检验机构出具的酸化水对内窥镜的无腐蚀性实验报告或产品官网介绍（如为进口设备，需提供中文版）或其他证明资料。 |
| 2.21 | 投标文件中提供碱性水无腐蚀性报告或产品官网介绍（如为进口设备，需提供中文版）或其他证明资料 |
| 3 | 配置清单 |
| 3.1 | 电解水制造装置 1台 |
| 3.2 | 连接管路 1套 |
| 3.3 | 电源转换器 1个 |
| 3.4 | 储水罐 1个 |
| 3.5 | 水位传感器 1个 |
| 4 | 保修期：安装验收合格后整机保修≥5年；开机率≥95%；自开箱验收安装调试，现场培训结束后，开始计算。 |
| 5 | 交货期:合同签订后一个月内到货。 |

- 标项3：

- （一）采购内容：热消融治疗仪1套

- （二）技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术性能要求 |
| 1.1 | 总体要求 |
| ★1.1.1 | 具备内镜专用切割模式，临床用于内镜下对人体组织进行切割和凝血，（投标文件中需提供注册证附件技术要求或注册检验报告证明材料或其他证明材料） |
| 1.1.2 | 主要部件指标：对于额定频率要求，单极工作频率≤450KHZ |
| 1.2 | 内镜电刀 |
| ★1.2.1 | 单极电切≥5种，且具备内镜治疗专用模式，可根据需求进行升级模式 |
| 1.2.2 | 自动电切模式下最大输出功率≤200W，最大峰值电压≤800 Vp |
| 1.2.3 | 内镜电切模式下最大输出功率≥400 W，最大峰值电压≤800 Vp |
| 1.2.4 | 具有内镜下十二指肠乳头专用电切模式，最大输出功率≥150 W，最大峰值电压≤550 Vp |
| 1.2.5 | 单极电凝模式：电凝输出模式≥4种 |
| 1.2.6 | 柔和电凝模式下最大输出功率≤120W，最大峰值电压≤200Vp |
| 1.2.7 | 强力电凝模式下最大输出功率≤120W，最大峰值电压≤200Vp |
| 1.2.8 | 快速电凝模式下最大输出功率≤120W，最大峰值电压≤2500Vp |
| ▲1.2.9 | 双极模式：包括双极电切，双极柔和电凝，双极强力电凝，可射频治疗。 |
| 1.2.10 | 电凝模式下最大输出功率≥120 W，最大峰值电压≤200 Vp |
| 1.2.11 | 具有开机自检功能 |
| 1.2.12 | 具有中性电极板阻抗监测功能，具备新生儿中性电极监控，具备2种以上不同规格接口以便医院使用不同规格中性电极。 |
| 2 | 配置清单 |
| 2.1 | 高频电外科系统：1套 |
| 2.2 | 双脚踏：1个 |
| 2.3 | 单极连接电缆：1根，中性电极连接电缆：1根 |
| 2.4 | 负极板：50片 |
| 2.5 | 专用台车：1台 |
| 3 | 保修期：安装验收合格后整机保修≥3年；开机率≥95%；自开箱验收安装调试，现场培训结束后，开始计算。 |
| 4 | 交货期:合同签订后一个月内到货。 |

- 标项4：

- （一）采购内容：气道廓清系统1套

- （二）技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要性能 |  |
| 1.1 | 主要用途 | 增强分泌物清除能力并有助于预防和治疗肺不张，与压缩氧气配合使用时还能够提供补充供氧；适用于儿童、成人、有创及无创患者，可与呼吸机联合使用。 |
| ★1.2 | 技术原理 | CHFO、CPEP、雾化治疗模式相结合及定时间切换，通过粘膜纤毛活动梯、咳嗽、自动头向流动三种机制，CHFO物理疗法增强粘液清除和治疗肺不张，CPEP疗法利用文丘里原理，固定节流孔阻力器及吸气和呼气气流，提供高于大气压的持续性的、临床医生设定的气道压力。 |
| 二 | 主要治疗模式 |  |
| ★2.1 | CHFO | 一种气动物理疗法，在使用连续高压脉冲振荡气道期间提供医用雾化； |
| 2.2 | CPEP | 持续正压结合提供医用雾化、有助于保持气道开放和扩张； |
| 2.3 | 喷雾 | 仅用于气雾剂输送，在此模式下，CHFO和CPEP均无法使用。 |
| 三 | 适应症范围及操作要求 |  |
| 3.1 | 适应症 | 肺移植术后、心胸手术术后、脑瘫、肌萎缩侧索硬化、囊性纤维化病、肌肉萎缩症、脊椎损伤、COPD、肺膨胀治疗、肺不张的治疗和预防、呼吸机依赖等百种以上疾病和症状 |
| 3.2 | 操作要求 | 经过培训的医生、呼吸治疗师等，同时参考产品使用手册。 |
| 四 | 设备组成及主要配置 |  |
| 4.1 | 组成 | 主机、单病人使用管路组、压缩氧气连接管、台车； |
| 4.2 | 主机 | 压力计、模式选择器、回路三路连接端口、氧气连接器、ON/OFF主开关、CPEP流量调节器； |
| 4.3 | 管路 | 单病人使用，适用于有创和无创患者；包含接口管、回路三路连接器/生物过滤器、导管、喷雾器、孔指示器、封闭环、喷雾器导管、手柄、选择器环。 |
| 4.4 | 台车 | 可以与主机分离、轮子锁定装置。 |
| 五 | 技术参数 |  |
| 5.1 | 主机重量 | 控制器≤2.2KG、支架臂≤0.5KG； |
| 5.2 | 控制按键 | CHFO和CPEP切换键、流量调节键、CHFO调节键； |
| 5.3 | 压力表范围 | 0-80cmH2O； |
| 5.4 | 管路 | 材质：不含乳胶；动力要求：≥345Kpa(50psi),流速≥60L/min医用氧气；声响级别<85dBA ，手柄调节阻力：高阻力、中等阻力、低阻力； |
| 5.5 | 喷雾剂性能 | 雾化输出速率和雾化残液量： |
| 5.5.1 | 高频 | CHFO模式高频设置下，产品的雾化输出速率≥0.30mL/min；雾化残液量≤1.40mL； |
| 5.5.2 | 低频 | CHFO模式低频设置下，产品的雾化输出速率≥0.39mL/min；雾化残液量≤1.31mL； |
| 5.5.3 | 高流量 | CPEP模式高流量设置下，产品的雾化输出速率≥0.13mL/min；雾化残液量≤1.36mL； |
| 5.5.4 | 低流量 | CPEP 模式低流量设置下，产品的雾化输出速率≥0.36mL/min；雾化残液量≤1.25mL； |
| 5.5.5 | 单独雾化 | 仅雾化模式设置下，产品的雾化输出速率≥0.34 mL/min；雾化残液量≤ 1.23 mL。 |
| 5.6 | 连续高频振荡（CHFO）模式： |  |
| 5.6.1 | 频率范围 | CHFO模式高频设置下，产品输出的振动频率在180-300bpm以内； CHFO模式低频设置下，产品输出的振动频率在100-180bpm以内。 |
| 5.6.2 | 峰值压力 | CHFO 模式高频设置下，产品输出的峰值压力在44-68.5cmH2O以内； CHFO模式低频设置下，产品输出的峰值压力在26-55cmH2O以内。 |
| 5.6.3 | 气道内峰值压力 | CHFO模式高频设置下产品输出的气道内峰值压力在8-38cmH2O以内； CHFO模式低频设置下产品输出的气道内峰值压力在8-30cmH2O以内。 |
| 5.7 | 持续呼气期正压(CPEP) 模式 | 输出压力：CPEP模式下产品的输出压力≤30cmH2O； |
| 5.8 | 工作电压 | 氧气驱动，无需电源。 |
| 6 | 保修期 | 安装验收合格后整机保修≥5年；开机率≥95%；自开箱验收安装调试，现场培训结束后，开始计算。 |
| 7 | 交货期 | 合同签订后一个月内到货。 |

- 三、其他要求（标项1、标项2、标项3、标项4）

| 一 | 保修及售后服务 |
| --- | --- |
| 1.1 | 保修及售后服务：保修期过后维修免人工费，配件费折扣≤8折；设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应，提供各配件报价单。 |
| 1.2 | 提供电话维修服务，发生故障报修，一般情况下工程师维修响应时间：2小时内响应，24小时内到场处理。 |
| 1.3 | 专用工具：提供设备维修和维护必要的专用工具。 |
| 1.4 | 投标人应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务，提供常规配件报价。 |
| 1.5 | 设备按照规范进行维保（至少提供每年二次上门维护保养服务，相关费用包含在报价中），并提供详细的维护保养报告 |
| 1.6 | 保修期后，必须做到先维修后付款。 |
| 1.7 | 软件终身升级和重装，如果需要设备系统备份,则需交至采购人。 |
| 二 | 技术培训 |
| 2.1 | 应对采购人的维修人员进行维修保养及能对一般故障进行维修的培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行判断、维修。向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料，必要时需安排采购人工程师赴厂家培训基地培训。 |
| 2.2 | 应对采购人的所有现场操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程 |
| 2.3 | 组建具有一定经验的售后服务团队负责本项目的实施。 |
| 三 | 安装 |
| 3.1 | 货物到达采购人单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，中标人负责搬运、装卸、安装、调试并承担由此的一切费用。 |
| 3.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。安装过程中发生的费用由中标人负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试过程中需医院配合的内容；设备的运行安装、使用环境要求等。 |
| 四 | 验收 |
| 4.1 | 提供完整的安装技术资料、操作使用资料、维修资料 |
| 4.2 | 验收标准：设备安装调试完成后1个星期内进行验收，投标人提供的产品原始样本、技术资料、合同及投标文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。中标人提供详细验收标准、验收手册和部分专业仪器（如需要），并承担相关费用。由双方或招标人认可的权威部门共同对设备进行验收。 |
| 4.3 | 验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标人必须更换设备，并承担由此给采购人造成的损失。 |
| 4.4 | 验收应包括商务、技术和临床验收。验收中发生的费用（如计量检定、商检等费用）由中标人承担。 |
| 五 | 其它 |
| 5.1 | 提供投标机型的详细配置清单(包括硬件和软件；主要配置必须符合招标文件)。 |
| 5.3 | 应具备符合中国国家标准，设备须具有“中华人民共和国医疗器械注册证”。 |
| 5.4 | 应提供不包含在投标总价中的功能清单，未列出的所有功能视为已包含在投标总价中。 |
| 5.5 | 投标人的投标文件内容与实际所投机型性能不符合的作无效处理。 |
| 5.7 | 设备在使用过程中发现投标文件无偏离或正偏离的项目实际为负偏离时，视具体情况要求中标人赔偿。 |

- 第五章  合同主要条款

合同编号：                         签约地  ：龙泉市

甲方（买方）：龙泉市人民医院                    乙方（卖方）：

- 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方

购买同时卖方同意授予买方以下设备（以下设备器械均简称设备，设备名称、规格型号、品牌等必须按注册证上的名称填写）：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 台 |  |  |
| 合计成交金额（大写）： (RMB) |  |  |  |  |  |  |  |

本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。

2. 设备的交付期 乙方在合同生效的  30  日历天内（具体根据甲方二期工程进度）向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。

3. 设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在2天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后7天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在《龙泉市人民医院医疗设备到货验收报告》上签字确认。

4.付款方式

1. 付款方式：

（1）预付款支付比例或金额：

乙方为中小微企业：签约合同总价的 40 %，如签订合同时中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可以不适用上述条款。

乙方为大型企业：签约合同总价的 / %。

（2）预付款支付方式：

合同签订后，在收到中标人提供的符合采购人要求的预付款保函并提供符合采购人要求的增值税专用发票，经采购人确认符合项目实施条件后7个工作日内支付；

（3）剩余合同价款支付：

安装调试成功并经采购人验收合格，中标人凭验收报告、质量保修书、符合采购人财务要求的增值税发票向采购人申请付款，经采购人确认符合支付条件后向中标人支付剩余合同价款。

备注：签署合同时，采购人可结合中标结果细化中间支付阶段或程序。若中标人放弃预付款，预付款保函可不开具，若中标人自愿降低预付款比例，以降低比例的金额额度开具预付款保函，预付款放弃或者降低比例的情况下，采购人、中标人双方按照浙财采监〔2022〕3号文件执行。中标人充分理解并接受采购人内部支付流程审批所需的时间，不得因此追究采购人的逾期付款责任。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

5.伴随服务

5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2乙方还应免费提供下列服务：

- 设备的现场安装和调试

- 提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

- 乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员和和维修人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划；

- 免费提供质控产品，并提供质控服务。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在 2024年1月  （年月）后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的型号、产地、数量、质量及生产日期(出产日与到货期间隔不超过一年)等不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供保修期   个月（保修截止期按照院方的验收报告），保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

6.3报修响应时间 2 小时，到场时间  24  小时（不可抗拒力量下除外）。

6.4保修期满后，人工费为单次故障不高于   元，年度保修合同价不高于设备总价的  %，年度定期预防性维护保养次数，不少于 2 次。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以      的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。

7.索赔条款

7.1 如经国家相关机构检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：

7.1.1同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。

7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五（0.5％）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5％）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

8.争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。

9.合同生效

9.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2本合同一式【伍】份，甲执【两】份；乙方、招标代理机构各【一】份；龙泉市财政局政府采购监管科【一】份备案，具有相同的法律效应。

10.合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1配置清单      ☑设备的配置清单

10.2技术标准      ☑投标文件的技术响应   ☑设备技术说明

10.3其他

- 特别约定：招标要求做为合同的附件

- 其他说明：投标商、开票公司以及合同签订人必须为同家公司

甲方：龙泉市人民医院                               乙方：

（盖章）                                          （盖章）

甲方法定代表人或授权委托人                        乙方法定代表人或授权委托人

__________________________                         __________________________

日期：____________________                        日期：____________________

联系地址：龙泉市东茶路699号                联系地址：

固定电话：0578-7220087                           固定电话：

采购员联系电话：                                   销售员联系电话：

工程师联系电话：                                   工程师联系电话：

招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：

法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日

备案方（盖章）

日期：

附件一

医疗设备配置清单

一 设备配置

| 已 选 配 置 | 编号 | 部件名称 | 规格型号 | 产 地 | 数 量 | 价 格 | 保用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |

需方: (签字)                                        供方:(签字)

附件二

医疗设备配件及耗材的价格清单

| 编号 | 配件或耗材名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 单位 | 供应价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

供方保证在合同签定    3     年内以不高于上述价格供应设备相应配件及耗品

需方: (签字)                                    供方:(签字)

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见第二章投标人须知---（一）投标文件的组成

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知---（一）投标文件的组成

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

4.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8.联合体协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

9. 分包意向协议

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

10. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

11.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         项目名称：

| 序号 | 名称 | 适用机型 | 市场价（单价）（元人民币） | 针对本项目优惠报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 为市场价的 % |
| 2 |  |  |  | 为市场价的 % |
| 3 |  |  |  | 为市场价的 % |
| 其他优惠内容：（表格形式请按投标需要划写） |  |  |  |  |
| 1 | 如增配XXXX | 数量 | 产地、型号等 |  |
| 2 |  |  |  |  |

投标人盖章：                          日 期：

14.报价文件目录

详见第二章投标人须知---（一）投标文件的组成

15.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）（标项1）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.治疗支气管镜，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

15.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）（标项2）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.酸性氧化电位水生成器，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

15.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）（标项3）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 热消融治疗仪，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

15.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）（标项4）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 气道廓清系统，属于  工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    （三选一：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

16. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

17.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行账号：

日期:_____年___月___日

18. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

20.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：龙政采F2024-127G66）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。