浙江省特种设备科学研究院

2024年第一批检验装备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24217614

项目名称：2024年第一批检验装备采购

采购单位：浙江省特种设备科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年6月20日

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

目 录

电子交易须知	2

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	10

第三章  评标办法	30

第四章  招标内容及需求	35

第五章  合同主要条款	87

第六章　投标文件格式	98

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年7月16日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-24217614

项目名称：2024年第一批检验装备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9788000.00

最高限价（元）：9788000.00

标项一：

标项名称：工业CT数据三维可视化及分析软件等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1575000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：  工业CT数据三维可视化及分析软件、LCR测量仪等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：允许进口

标项二：

标项名称：多功能超声高级成像算法开发验证平台采购

数量：1

单位： 套

预算金额（元）：1880000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：多功能超声高级成像算法开发验证平台采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：允许进口

标项三：

标项名称：超声相控阵、TOFD检测仪采购

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1700000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：声相控阵、TOFD检测仪采购， 具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项四：

标项名称：阵列式显微维式硬度计采购

数量：1

单位： 套

预算金额（元）：730000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阵列式显微维式硬度计采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：允许进口

标项五：

标项名称：超声干耦合自动爬行B扫描检测系统等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1765000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超声干耦合自动爬行B扫描检测系统、黑白光照度计等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：部分允许进口（其中测厚仪、里氏硬度计不允许进口，其余均允许进口，允许进口部分预算金额149.5万元，不允许进口部分预算金额27万元）。

标项六：

标项名称：阀门噪声测试试验装置等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1119000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：阀门噪声测试试验装置、电梯层门耐火技术改进等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

标项七：

标项名称：动静态应变仪等设备采购

数量：1

单位： 批

预算金额（元）：1019000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：动静态应变仪、旋转磁场磁探仪等设备采购，具体内容详见招标文件相关章节。

备注：不允许进口

合同履行期限：详见招标文件；

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项三、标项六、标项七为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年7月16日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年7月16日09：00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2024年7月16日09：00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省特种设备科学研究院

地  址：杭州市江干区凯旋路211号

项目联系人：陈响红

项目联系方式：0571- 86026181

质疑联系人：肖凯

质疑联系方式：0571-85824532

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君、杨晴

项目联系方式（询问）：0571-85860255、85860257

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传    真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年第一批检验装备采购 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购，包含七个标项，包含设备及数量如下： 标项号; 标项预算 （万元）; 序号; 包含设备名称; 数量（台套）; 是否允许进口; 是否专门面向中小企业. 标项1; 157.5; 1; 工业CT数据三维可视化及分析软件; 1; 允许进口; 不专门面向. 2; LCR测量仪; 1. 3; 精密阻抗分析仪; 1. 4; 高带宽高采样率示波器; 1. 5; 频谱分析仪; 1. 标项2; 188; 1; 多功能超声高级成像算法开发验证平台; 1; 允许进口; 不专门面向. 标项3; 170; 1; 超声相控阵; 2; 不允许进口; 专门面向中小企业. 2; TOFD检测仪; 2. 标项4; 73; 1; 阵列式显微维式硬度计; 1; 允许进口; 不专门面向. 标项5; 176.5; 1; 超声干耦合自动爬行B扫描检测系统; 1; 部分允许进口（其中测厚仪、里氏硬度计不允许进口，其余均允许进口，允许进口部分预算金额149.5万元，不允许进口部分预算金额27万元）; 不专门面向. 2; 黑白光照度计; 2. 3; 超声测厚仪; 11. 4; 测厚仪; 6. 5; 铁素体测定仪; 1. 6; 可燃气体分析仪; 8. 7; 黑光灯; 8. 8; 涂层测厚仪; 4. 9; 防爆对讲机; 6. 10; 里氏硬度计; 10. 标项6; 111.9; 1; 阀门噪声测试试验装置; 1; 不允许进口; 专门面向中小企业. 2; 电梯层门耐火技术改进; 1. 3; 层门静力测试加载装置; 3. 4; 控制阀微小流量测试装置; 1. 5; 螺纹轴线角偏差测量仪; 1. 6; 30T万能材料试验机油源夹具改造; 1. 标项7; 101.9; 1; 动静态应变仪; 4; 不允许进口; 专门面向中小企业. 2; 旋转磁场磁探仪; 8. 3; 摄像式黑白光充电交流磁轭探伤仪; 2. 4; 示波器; 1. 5; 钳形电流表; 20. 6; 多功能真空计; 2. 7; 绝缘电阻表; 20. 8; 数显推拉力计; 45. 9; 接地电阻测试仪; 5. 10; 对讲机; 10. 11; 充电角磨机; 4. 12; 金相分析软件; 1. 13; 恒温环境试验箱（带耐温手套）; 1. 具体技术要求内容详见招标文件相关章节. 数量：1批。 |
| 3 | 预算金额 | 项目总预算为9788000元。 各标项预算详见“第一章 投标邀请” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，总价包干。 如投标设备为国产设备，以人民币报价，投标报价包含设备(包括主机、标准附件、备品备件、专用工具)、设备运杂费、保险费、利润、税金等。 如投标设备为进口设备，以人民币报价，交货方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。投标报价须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）、国际运费及运输保险费、国内运费及运输保险费、进口关税及增值税（①是否免税，由投标人根据国家相关规定自行判断并考虑在投标报价中；②因贸易战等产生的加征关税，如对原产于美国的进口设备加征的关税费等）、利润、税金、外贸代理费等。 3、由中标方委托相关外贸公司办理免税事宜（外贸公司由采购人认定），采购人予以协助，所需费用由中标方承担。对于不能免税的设备也应予以明示，备注为含税价。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | 本项目不统一组织现场探勘，如需要现场踏勘的，请供应商自行现场踏勘，现场勘查联系人：肖凯，联系方式：0571-85824532。 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | R允许 标项号; 是否允许进口. 标项1; 允许进口. 标项2; 允许进口. 标项3; 不允许进口. 标项4; 允许进口. 标项5; 部分允许进口（其中测厚仪、里氏硬度计不允许进口，其余均允许进口，允许进口部分预算金额149.5万元，不允许进口部分预算金额27万元）。. 标项6; 不允许进口. 标项7; 不允许进口. £不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 针对标项一、标项二、标项四、标项五 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方提供的产品均为小微企业制造的，联合体视同小微企业。 5、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 （一）针对标项三、标项六、标项七： 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的划分标准所属行业是：工业 摘录工信部联企业〔2011〕300中该行业划型标准为： 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的货物要求全部由中小企业制造，供应商应当出具《中小企业声明函》。 7、本次采购合同标的经甲方允许可以分包。 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加 政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费按中标金额的0.8%向中标投标人收取，不足5000元按5000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州武林支行 账 号：9558851202064655228 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金 |
| 27 | 付款条件 | 合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款； 设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款； 合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。 |
| 28 | 交货期及交货地点 | 交货日期：采购文件中有具体约定的按照约定办理。未约定的，合同签订后四个月内到货。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 29 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议书；（非联合体投标的可不提供，格式自拟。）

（4）本项目中针对标项三、标项六、标项七为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件。

备注：其余非专门面向中小企业采购的标项，不要求提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）技术响应表（格式见第六章）；

（9）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明；

（16）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

3. 国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。以下标项的核心产品为：

核心产品

| 标项 | 核心产品名称 |
| --- | --- |
| 标项1 | 工业CT数据三维可视化及分析软件 |
| 标项2 | 多功能超声高级成像算法开发验证平台 |
| 标项3 | 超声相控阵 |
| 标项4 | 阵列式显微维式硬度计 |
| 标项5 | 超声干耦合自动爬行B扫描检测系统 |
| 标项6 | 阀门噪声测试试验装置 |
| 标项7 | 动静态应变仪 |

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2024年第一批检验装备采购项目的评标，按照标项分别评审，分别推荐中标候选人。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、商务、技术分70分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额及最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术得分（70分）（针对标项1～标项7）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩分（3分）： 投标人近三年（指2021年1月1日至投标截止时间）具有核心产品同类产品的业绩，以合同签订时间为准，每项合同得1分或投标人近三年（指2021年1月1日至投标截止时间）具有核心产品相似产品的业绩，以合同签订时间为准，每项合同得0.5分，本项最高分3分 对省级以上主管部分认定的首台套产品，自动纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）： 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。 投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 对招标货物的性能及主要技术参数、配置等要求的响应情况（40分）： 技术指标符合招标需求的得40分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分（40分起扣），达到8项（含）以上的，其投标无效； （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，超过15项以上不满足的，其投标无效。 备注：1.投标响应指标与产品样本资料或官方参数、产品检查报告等不一致的，视作负偏离。 2.负偏离扣分需经过评标委员会的认可。 | 40 | 客观分 |
| 4 | 对投标产品的安装、调试、试运行方案进行评分，评分分值（3、2、1、0）： 方案针对性强且与项目匹配度好的得3分； 方案针对性较强且与项目匹配度较好的得2分； 方案具有一定的针对性与项目匹配度一般的得1分； 方案内容存在欠缺或与项目匹配度较差的得0分。 | 3 | 主观分 |
| 5 | 对投标产品配置的先进性、完整性和适用性进行评分，评分分值（4、3、1、0）： （1）所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得4分； （2）所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分； （3）所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。 （4）所投产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 4 | 主观分 |
| 6 | 对投标产品的稳定性、可操作性和可维护性进行评分，评分分值（5、3、1、0）： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分； 所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分； 所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分； 未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 7 | 交货期满足采购文件规定的得1分，不满足不得分。 | 1 | 客观分 |
| 8 | 质保期方面（2分） 仅满足招标文件基本要求的，不得分； 质保期优于招标文件规定的，质保期每增加1年得1分。本项最高得2分。 | 2 | 客观分 |
| 9 | 对投标产品的验收方案及质量保证措施进行评分，评分分值（2、1、0.5、0）： 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得2分； 验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分； 验收方案及质量保证措施基本完整且一般的，得0.5分； 验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 | 2 | 主观分 |
| 10 | 对售后服务机构、售后服务人员配置等售后服务方案进行评分，评分分值（3、2、1、0）： 售后服务机构便捷，售后服务人员配置完整、经验丰富的得3分； 售后服务机构较便捷，售后服务人员配置较完整、经验较丰富的得2分； 售后服务机构不便捷，售后服务人员配置不完整、经验欠缺的得1分； 未提供的0分。 | 3 | 主观分 |
| 11 | 对质保期满后，投标人提供的投标产品所需的配件及耗材等优惠情况进行评分，评分分值（3、2、1、0）： 优惠方案完善、优惠幅度大的得3分； 优惠方案较完善、优惠幅度一般的得2分； 优惠方案先对简单的得1； 未提供的得0分。 | 3 | 主观分 |
| 12 | 对投标产品操作使用等培训方案进行评分，评分分值（2、1、0）： 投标人进行了详细全面阐述、对本项目有针对性，且相应的培训方法合理、用户掌握相应内容可行性高的，得2分； 投标人虽然进行了阐述但并不完全针对本项目或针对性不强，或相应的培训方法有缺陷或部分培训方法不具有可行性的，得1分； 投标人未进行阐述或阐述内容无法满足项目需求的或相应的培训方法不具有可行性，得0分。 | 2 | 主观分 |

# （二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

第四章  招标内容及需求

一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、基本要求

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用产品，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

12、数据接口

投标人所投设备需具有数据集成接口并免费配合采购人对接采购人仪器设备数据采集统一平台，以实现仪器设备相关检测数据的自动化管理和数据应用。

特别说明：本次采购的设备须提供第三方法定计量机构检定证书或符合使用要求的校准证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

中标商在交货时应提供单台设备金额5000元及以上设备的电子使用说明书

三、具体采购内容及技术参数要求

# 1、采购内容（各标项包含的设备数量如下）

| 标项号 | 标项预算 （万元） | 序号 | 包含设备名称 | 数量（台套） | 是否允许进口 | 是否专门面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 157.5 | 1 | 工业CT数据三维可视化及分析软件 | 1 | 允许进口 | 不专门面向 |
|  |  | 2 | LCR测量仪 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 精密阻抗分析仪 | 1 |  |  |
|  |  | 4 | 高带宽高采样率示波器 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 频谱分析仪 | 1 |  |  |
| 标项2 | 188 | 1 | 多功能超声高级成像算法开发验证平台 | 1 | 允许进口 | 不专门面向 |
| 标项3 | 170 | 1 | 超声相控阵 | 2 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
|  |  | 2 | TOFD检测仪 | 2 |  |  |
| 标项4 | 73 | 1 | 阵列式显微维式硬度计 | 1 | 允许进口 | 不专门面向 |
| 标项5 | 176.5 | 1 | 超声干耦合自动爬行B扫描检测系统 | 1 | 部分允许进口（其中测厚仪、里氏硬度计不允许进口，其余均允许进口，允许进口部分预算金额149.5万元，不允许进口部分预算金额27万元）。 | 不专门面向 |
|  |  | 2 | 黑白光照度计 | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 超声测厚仪 | 11 |  |  |
|  |  | 4 | 测厚仪 | 6 |  |  |
|  |  | 5 | 铁素体测定仪 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 可燃气体分析仪 | 8 |  |  |
|  |  | 7 | 黑光灯 | 8 |  |  |
|  |  | 8 | 涂层测厚仪 | 4 |  |  |
|  |  | 9 | 防爆对讲机 | 6 |  |  |
|  |  | 10 | 里氏硬度计 | 10 |  |  |
| 标项6 | 111.9 | 1 | 阀门噪声测试试验装置 | 1 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
|  |  | 2 | 电梯层门耐火技术改进 | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 层门静力测试加载装置 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 控制阀微小流量测试装置 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 螺纹轴线角偏差测量仪 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | 30T万能材料试验机油源夹具改造 | 1 |  |  |
| 标项7 | 101.9 | 1 | 动静态应变仪 | 4 | 不允许进口 | 专门面向中小企业 |
|  |  | 2 | 旋转磁场磁探仪 | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 摄像式黑白光充电交流磁轭探伤仪 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 示波器 | 1 |  |  |
|  |  | 5 | 钳形电流表 | 20 |  |  |
|  |  | 6 | 多功能真空计 | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 绝缘电阻表 | 20 |  |  |
|  |  | 8 | 数显推拉力计 | 45 |  |  |
|  |  | 9 | 接地电阻测试仪 | 5 |  |  |
|  |  | 10 | 对讲机 | 10 |  |  |
|  |  | 11 | 充电角磨机 | 4 |  |  |
|  |  | 12 | 金相分析软件 | 1 |  |  |
|  |  | 13 | 恒温环境试验箱（带耐温手套） | 1 |  |  |

特别说明：本技术要求中及招标文件的其他章节中如有任何涉及特定产品信息的内容仅是招标人从项目的建设和使用需要考虑对产品档次及技术规格参数的最低、基本需求，投标人可以提供相当的或更优的产品，并在投标文件中详细说明。

提供所投产品参数对招标文件要求的响应情况，重要技术参数需提供佐证材料，参数中写明要求提供某种证明材料的需提供该证明材料，未提供的视作未响应；

未写明的要求的，投标人可以提供产品说明书、官网查询截图、相关技术成果、检测报告等佐证材料，以下技术指标如出现偏离必须在《技术响应表》中完整体现，如有虚假应标，将作无效标处理。

# 2、具体技术参数要求

## 标项1

### 序号1 设备名称：工业CT数据三维可视化及分析软件 数量1套

（一）设备功能需求

基于工业CT三维图像数据处理，能快速实现样品内部夹杂物和孔隙提取，异质结构三维模型分割和提取，并与CAD图纸进行数模比对，以及能计算变形前后数据体的位移和应变等。

（二）主要技术参数

1.数据导入、导出、编辑

1.1数据要求：支持导入、导出不同格式的图像数据，包括但不限于来自X射线层析成像（CT）、同步辐射、核磁共振、电子显微镜、光学显微镜等数据，格式包含但不限于RAW、TIF等；

1.2流程存储：软件具有可追踪性的操作交互界面，每一步分析流程和参数都会被记录下来，可以被展示及重复重现过程；

1.3一键式批量处理：软件具有Recipes（宏命令）功能，可以通过一键式操作来完成批量处理，实现自动化图像处理；

1.4可扩展性：软件支持内置python、C++等脚本语言，并能通过开发定制的插件和模块进行扩展，来完成自定义的任务和工作流程；

1.5支持二维-三维图像的几何配准，支持图像数据融合。

2.图像处理

2.1功能：通过图像滤波突出显示数据特征，包括对切片或体渲染进行对比度控制、柱状图均衡化、动态色表和非透明度控制等；

2.2图像滤波处理方法：提供多种类的滤波方法，包含但不限于高斯、中值等，可以在子图像上预览测试不同滤波的效果，确定滤波类型参数后再应用于全局图像，优化图像前处理流程；

★2.3深度学习图像滤波：提供非监督学习的深度学习算法，无需输入去噪后的图像，仅依据于有噪声的图像进行分析并生成对应模型，然后应用于更大区域去噪点；

2.4处理伪影功能：包含但不限于去除射线束硬化伪影、环形伪影、窗帘伪影等；

2.5灰度校正：提供薄膜结构增强、直方图均衡化、灰度归一化等多种灰度校正工具，能够改善图像的质量，使图像细节显示更清楚。

3.图像分割

3.1功能：用于定位图像中的物体，对图像中的每个体素添加标签，使得具有相同标签的体素具有共同值；

★3.2提供包括但不限于交互式阈值分割、灰度差异分割（Top-hat）、自适应阈值分割、分水岭分割、纹理分类法分割等多种算法，可以依据灰度、梯度、灰度差异，实现对孔隙、裂纹和夹杂等准确地图像分割。

4.测量与分析功能

4.1内置参数测量功能，包括灰度（最小值、最大值、均值、方差）、长度、宽度、高度、计数、等效半径、体积、面积、表面积、球形度、周长、长宽比、空间位置坐标、体积分数计算等；

4.2具有计算孔结构的连通性的能力，可以区分通孔和闭孔结构；

4.3支持自定义计算公式与创建参数模板；

4.4内置电子表格和图表的结果查看器；

4.5支持使用自行设定测量标准进行分析结果的筛选过滤；

★4.6支持异质结构三维模型分割和提取，导出指定物体stl等格式的图纸，并将其与CAD图纸进行数模比对，实现壁厚分析，能够作出壁厚、孔隙率等指定参数沿指定方向的变化曲线。

5.数据可视化

5.1图像展示：支持二维与三维图像数据融合交互展示，包括单窗口多切片展示、多窗口切片展示、体/面渲染及动画展示；

5.2二维切片方式：垂直于坐标轴的正交、斜切、圆柱、曲面；

5.3三维数据：交互式的体可视化，包含基于物理的三维可视化渲染、等值面提取；

5.4数值分析与统计：对分离得到的物体进行计数，并得到整体的表面积、体积、空间位置、圆球度、椭球度等参数的平均值和标准差，以及聚合度等参数；

5.5依据参数渲染三维结构：能够对分离得到的物体，根据其不同的长度、表面积、体积、空间位置、圆球度或自定义参数在三维可视化中进行颜色编码；

5.6交互分析与归纳：能够对分离得到的物体根据参数排列显示，支持显示2个或3个参数构成的2D或3D散点图，并可以将不同组的结果在同一个散点图中分色显示；

5.7视频展示：可以针对分离出的区域创建可视化的观察路径，并保留成视频格式予以展示。

6.扩展模块

★6.1数字体积相关性（DVC）模块：基于前后变形至少5%以内（含）应变的三维图像，能够计算三维结构内部的位移场和应变场；

6.2机器学习模块：支持使用浅层神经网络等方式来识别标注区域的特征，进而扩展识别完整数据中的相似结构，完成图像分割工作；

★6.3深度学习模块：基于选定的原始数据及标注数据进行深度学习训练，通过优化训练次数，选定数据尺寸、训练集、校验集、以及优化模型，将模型应用于更大数据集的结构特征提取。

（三）配置要求

1.节点许可证1个：永久有效；

2.操作系统要求：支持Windows或Linux系统；

3.最新版本的软件安装光盘或安装文件1套；

4.软件原版中英文用户手册1套；

5.培训手册及案例文件1套。

（四）其他要求

1.交货期：1个月；

2.培训要求：需提供至少2次足够时长的现场软件培训，包括基础培训和专题培训。基础培训内容应包含软件的基础操作及应用。专题培训内容以买方需求为准；

3.质保要求：需提供不少于1年的质保期。质保期内若软件版本升级，卖方应向买方免费提供所购软件的最新版；

4.技术服务要求：质保期满后，卖方应对买方所购软件提供终身免费服务，包括技术培训、软件新版本信息通知、软件及许可证的免费迁移（至少1年1次）、软件许可损坏或丢失后的免费换新等；当遇到技术问题，卖方应以现场、电话、邮件等方式1个工作日内予以响应并提出解决方案；必要时免费提供现场服务支持；

▲5.该软件需适用于我院现有工业CT后端机设备。

6.供应商可现场踏勘了解我院现有工业CT后端机设备情况。

### 序号2 设备名称：LCR测量仪 数量1套

（一）主要技术参数

▲1.频率范围：至少覆盖20Hz-1MHz

2.交流信号源：0-2Vrms

3.交流分辨率：1mV

4.测量精度：0.05%

5.内置直流偏置信号源：0到+2V

6.输出阻抗：100Ω

7.支持测量参数：|Z|、|Y|、θ、Cp、Cs、Lp、Ls、Rp、Rs、D、Q、R、X、G、B

8.支持接口：USB，LAN，RS-232C，GPIB

9.可选升级厂家自研软件和配套夹具

10.201个点列表扫描

（二）配置要求

测试线1根

### 序号3 设备名称：精密阻抗分析仪 数量1套

（一）主要技术参数

▲ 1.频率范围：至少覆盖20Hz-120MHz

★ 2.频率精度：1ppm ± 1mHz

★ 3.频率稳定度：±0.5ppm

4.阻抗测量精度：±0.08%，典型值±0.045%

5.交流信号源：5mVrms-1Vrms/200μArms-20mArms

6.交流分辨率：≤1mV/20μA

7.内置直流偏置源：0V-±40V/±100mA

8.直流分辨率：≤1mV/40μA

9.阻抗测量范围：至少25mΩ-40MΩ（10%精度）

10.扫描点数：2-1601

11.最快测量时间：3.5ms

★ 12.支持材料介电常数，可选升级厂家自研软件和配套夹具

★ 13.支持磁导率和损耗因子测试，可选升级厂家自研软件和配套夹具

14.支持测量参数：|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数Z、复数Y、Vac、Iac、Vdc、Idc

15.输出阻抗：25Ω

16.≥10.1英寸TFT显示触摸屏，支持显示4通道和4条迹线

17.支持等效电路分析

（二）配置要求

1.测试夹具1个，用于测量引线式器件，工作频率可至120MHz

2.标准件1组

### 序号4 设备名称：高带宽高采样率示波器 数量1套

（一）主要技术参数

▲1.模拟带宽: ≥2.5GHz每通道（通道全开，带宽后续可升级）

★2.模拟通道数：≥4（后续可升级）

★3.最大采样率：≥16GSa/s每通道（通道全开）

4.存储深度: ≥100Mpts（通道全开），后续可升级，标配分段存储器

5.通道输入阻抗：50Ω，1MΩ

6.最大垂直分辨率：16bit

★7.本底噪声(50Ω输入阻抗，1mV/div): ≤91μV@2GHz

★8.时基精度: ±8ppb

★9.波形捕获率：≥200,000 波形/秒

10.ENOB: 最高9.0

11.固有抖动：最低118fs

12.上升时间@50Ω：≤230ps

★13.眼图/模板/极限测试/故障猎人标配

14.万用表，计数器标配，选配函发，区域触发

15.输入耦合：DC，AC

16.ASIC技术，硬件处理，测量速度> 300,000 meas/s，眼图绘制> 750,000 UI/s

17.触发类型：边沿，毛刺，脉宽，超时，窗口，斜率

18.提供丰富的外围接口：4×USB、LAN、HDMI、SD卡槽等

19.支持多种自动测量和统计功能；标配多种数学运算功能，包括直方图、趋势图、FFT等

20.支持电容触摸屏和外接鼠标键盘操作

★21.具备后续升级软件条件，包括信号完整性分析软件、高速串行套件等

（二）配置要求

1. 无源探头4个

### 序号5 设备名称：频谱分析仪 数量1套

▲1.频率范围：至少覆盖9kHz-7GHz

★2.相位噪声：≤-115dBc/Hz（@1GHz，偏移1MHz处，典型值）

★3.噪声电平(DANL)：-152dBm/Hz（归一化，典型值）

4.最大分析带宽：1MHz

★5.±0.6dB全幅度精度

6.TOI可达15dBm，优秀的抗失真能力

7.可支持AM/FM解调和外接耳机监听

8.可支持EMI滤波器和准峰值检波器

9.可支持移动通信基础测量：邻道抑制比（ACPR）、占用带宽（OBW）

10.高清液晶显示屏，支持触摸屏操作。标配LAN接口支持互联网+扩展

★ 11.可升级天馈线分析功能

★ 12.可升级EMI电磁干扰分析功能

13.触发方式：RF Burst/外部/视频，可连续和单次触发

## 标项2

### 序号1 设备名称: 多功能超声高级成像算法开发验证平台 数量1套

（一）技术参数

1全聚焦超声模块

1.1通道数：64/128

1.2最大激励电压：≥140 V

1.3激励波形：负方波

1.4最大PRF：20kHz

1.5 最大接收增益：110 dB

★1.6采样频率：≥100 MHz

1.7采样分辨率：14 bits

▲1.8通讯接口速率：10 Gbps，数据吞吐率≥1GB/s

★1.9高级成像软件：可实现全聚焦TFM、平面波成像PWI、相位相干成像PCI、自适应全聚焦等成像算法

1.10支持GPU成像加速

★1.11二次开发：支持C++、C#、Matlab、Python等并提供案例代码，开放相控阵所有发射接收通道底层控制功能。

2协作机器人模块

2.1有效载荷：5Kg

2.2工作半径：850 mm

2.3自由度：6个旋转关节

★2.4力感应：

力范围50N、精度4N

力矩范围10N、精度0.3N

2.5位姿重复性：±0.03 mm(符合 ISO 9283)

2.6 IP等级：IP54

2.7机械手本体重量：＜21 Kg

2.8工作温度：0-50 ℃

2.9编程：带有图形化用户界面、拖拽编程

3机械电气模块

3.1扫描系统：盘环件旋转轴和平台升降轴

3.2整体尺寸：≤2000（长）×1200（宽）×2800（高）

3.3水槽尺寸：≥650（长）×650（宽）×600（深）

3.4水槽内扫描范围：≥400（长）×300（宽）

3.5最大扫描速度：250 mm /s

3.6平台升降速度：15 mm /s

3.7平台旋转速度：60rpm

★3.8系统整体重量（不含水）：≤260kg

3.9水槽附带水循环系统，可满足水浸检测后主动排水，同时满足喷水检测供水需求

4扫描软件模块

★4.1扫描模式：线扫、扇扫、TFM、PWI等

4.2显示模式：A型、B型、C型、S型、3D场景

4.3支持长方体、R 角以及回转体等试样三维模型生成

▲4.4支持异型复杂曲面仿形扫查

5深度学习工作站

★5.1 CPU：不低于13代I9处理器或同等规格至强处理器

5.2内存：≥128GB

5.3固态硬盘：2T

5.4机械硬盘：4T

★5.5显卡：单张独立显卡，显存≥24GB

5.6电源：≥1000W

★5.7通讯接口：具备雷电4接口或万兆网口

5.8显示器：4K分辨率，≥27寸

5.9其他外设：键盘及鼠标

6.阵列超声换能器

6.1探头类型：线阵水浸探头

6.2频率：10MHz

6.3阵元数：64

6.4接口：IPEX或Phasor

6.5线缆长度：≥2m

6.6配备常用相控阵接口转接器

7.视觉引导模块

7.1视觉相机类型：结构光3D相机

7.2分辨率：约1920 × 1200

7.3像素数：2.3MP

★7.4 Z向单点重复精度：0.05mm @ 1.0m

7.5近端视场：370 × 240mm @ 0.5m

7.6远端视场：800 × 450mm @ 1.0m

7.7光源：蓝光 LED

★7.8配备图形化无代码机器视觉编程工具，内置2D、3D视觉算法模块，内置高精度3D相机标定工具

★7.9配备图形化无代码机器人编程工具，内置轨迹规划、碰撞检测、抓取规划等智能算法，支持国内外主流品牌机器人

（二）配置要求

1.全聚焦超声检测仪器及高级成像软件1套

2.扫描系统软件1套

3.六轴协作机器人1套

4.水浸升降旋转扫描机构1套

5.超声相控阵探头及转接器1套

6.深度学习工作站1套

7.结构光3D相机1套

## 标项3

### 序号1 设备名称: 超声波相控阵检测仪 数量2套

（一）技术参数要求：

1.总体要求

1.1使用温度：0℃～40℃

1.2工作时间：不小于8小时

1.3内存：256G及以上

★1.4为满足检测连续性要求，设备的供电方式应采用安全环保的锂电池供电，要求配置两电两充，持续供电时间不小于8个小时。

2.相控阵主机要求

★2.1接收/发射通道数：64/128及以上

2.2激励通道发射脉冲电压最大偏移量不应大于设置值的5%

2.3相控阵检测设备放大器增益调节步进不应大于1dB

2.4幅度模数转换位数不应小于10位

2.5 -3dB带宽下限不高于1MHz，上限不低于15MHz

2.6采样频率不应小于探头中心频率的6倍

2.7各通道发射脉冲延迟精度不应大于5ns

2.8相控阵设备水平线性误差不应大于1%，垂直线性误差不应大于5%

★2.9设备应具备：相控阵检测、TOFD检测、A型超声波检测，且应为一体化设计，要求主机采用高集成化的硬件系统，集成发射、显示和控制于一台便携式主机，不接受采用工业笔记本计算机外接仪器模块的方式。具有升级螺栓相控阵导波检测应力检测功能，可通过设备软件直接切换

★2.10支持全聚焦成像功能

★2.11支持多路视频显示信号输出到不同屏幕显示，带分屏显示多功能扫查器，其真彩显示的防尘防泼溅电容式触摸屏尺寸（4~6）英寸，分辨率不小于640×480dpi，可在分屏上进行独立操控，完成主机的操作功能，在进行检验工作时可脱离主机进行工作（该功能在投标文件中提供相应技术文件佐证）。

★2.12主机应具有相控阵导波螺栓检测功能，可实现128位晶片环阵探头循环全激发，满足一次性检测螺栓长度范围10mm-2000mm，此功能要求仅显示缺陷信号，滤除侧壁及螺纹信号，可应用于带中心孔、无中心孔螺栓、地脚螺栓、插销及轴类检测，也可适用于单头螺纹、双头螺纹等螺栓检测。

★2.13支持拓展PCI功能，支持串列式TFM功能

3.相控阵软件要求

3.1软件应具有A、B、C、S型显示功能，PAUT和TOFD结果应能在同一视图下显示

3.2软件应至少具有聚焦法则计算功能、ACG校准、TCG校准功能

3.3软件扫查步进值应连续可调，扫查步进最小值不应大于0.5mm

★3.4离线分析软件需能同时显示A、S、C、D扫查图像，能标注焊缝中心和宽度位置，并能在D扫查图像中自动测量缺陷长度、深度、高度、水平等定位定量参数，无需手动测量寻找

★3.5检测报告及工艺卡内容及模板可按我院要求生成，并在仪器端和PC端输出成PDF、word、Excel等多种格式

4.探头要求

4.1相控阵探头性能应满足JB/T 11731的要求

4.2相控探头标实测中心频率与标称频率间的误差不应大于10%

4.3相控探头-6dB相对频带宽度不应小于60%

4.4同一相控探头晶片间灵敏度最大差值不应大于4dB

4.5不得有损坏晶片

5.扫查架要求

5.1扫查架应轻便，拆卸方便

5.2优先考虑可以与其他厂商设备探头及主机通用的扫查架

6.其他性能要求

6.1主机、探头及扫查架的组合性能可满足管径φ25至φ500以及平板对接、角接焊缝、TKY接头的检测要求

6.2主机、探头及扫查架的组合性能可满足碳钢壁厚3.5~80mm、不锈钢壁厚6~60mm的检测要求

6.3需具备腐蚀监测C扫描能力

6.4检测精度不应低于碳钢φ1mm，不锈钢φ3mm

6.5软件免费升级，技术支持快速响应

（二）配置要求：

超声相控阵检测仪1台，相控阵自聚焦探头1只，小径管弧度φ32~406楔块16只，线阵探头1个，横波平面楔块2个，中小径管扫查器1套，平板扫查器1个，相控阵DMA不锈钢探头1只及楔块2只。

### 序号2 设备名称：TOFD检测仪 数量2套

（一）技术要求

1.满足NB/T 47013.10标准中的TOFD检测要求。

（二）配置参数

| 序号 | 配置 |  |
| --- | --- | --- |
| 便携式TOFD超声波检测主机部分 |  |  |
| 1 |  | ★可以实现多通道TOFD扫描成像、同时具备A扫描、深度B扫描、当量B扫描、CB高频导波扫描成像。数据报告可直接生成并打印输出，主机、探头及屏幕等具有防滴溅功能。 |
| 2 |  | 2个以上USB接口，以太网络接口和网线接口。 |
| 3 |  | 电源：交流工作100-240V，直流12V；连续工作4小时以上（防爆镍氢电池供电时）；要求提供2块电池。 |
| 4 |  | ★负方波脉冲，脉冲前沿：<10ns，脉冲宽度：30ns-1000ns连续可调 |
| 5 |  | 支持基于时间和编码器模式数据记录。 |
| 6 |  | 内存：2GB 固态硬盘：64GB 输出：USB3.0,千兆以太网, HDMI，4G，无线网络 显屏：7寸高亮真彩色高分辨率(24bit)800×480像素152.4×91.44mm，日光可读LCD； 控制：触摸屏，前板密封键盘，鼠标，飞梭 兼容外部设备：USB键盘和鼠标，USB闪存卡，通过USB或LAN打印，通过USB或LAN连接PC，SVGA外接显示器 检测数据传输：检测信号及编码器数据应采用单根集成电缆形式将信号输入仪器，及复合电缆线集成一体 重量及电池：7.4V/14000毫安，连续工作8小时（锂电池供电），≤2.0kg（含电池） |
| 7 |  | 能够选择合适的D扫描时间窗口，以检测到需要的信号；闸门起点相对于发射脉冲至少应在0 到200微妙间可调节，窗口宽度至少在5 到100微妙间可调节。 |
| 8 |  | 仪器应能够以不可更改方式将所有的扫描信号及图像存储于永久介质，同时能够通过USB(USB2.0以上)设备或者读卡器等安全快捷的输出。 |
| 9 |  | 仪器的数据采集应和扫查装置的移动同步，采集和记录4 个A扫描波形的扫查增量最大值不超过0.5mm。 |
| 10 |  | ★仪器净增益不得低于100dB；增益应连续可调且步进小于等于0.5dB；增益精度为任意相邻12dB 的误差在±1dB 以内，且最大累计误差不超过1dB。 |
| 11 |  | ★数字采样频率至少10倍于可能使用的最高探头标称频率。 |
| 12 |  | A扫、B扫、C扫描、TOFD扫描可以同时组合成像，单一扫描时可实现多通道同屏实时成像功能（与检测同步）。 |
| 13 |  | 有12对以上TOFD通道数，能同时实现5对TOFD通道、1对爬波通道检测，探头线接口与之匹配。单次扫查能记录2米以上数据。 |
| 14 |  | 为避免各通道间的相互干扰，多通道TOFD检测时，仪器应具有分时激发功能。 |
| 探头和楔块部分 |  |  |
| 1 |  | ★4对TOFD探头，频率分别是2.25MHz 13mm1对、3.5 MHz 9mm1对、5 MHz 6mm1对 、7.5 MHz 3mm1对。探头标称频率和实际频率间误差≤10%。在任何条件下，直通波宽度不超过2个周期。1对爬波探头VSY70-4。探头应提供频谱曲线。所有探头要求进口。 |
| 2 |  | ▲20对楔块，角度分别为70°5对、63°5对、55°5对、50°5对。楔块能实现每对探头进行至少3种不同角度扫差，不同扫差角度之间落差大于15°。声束角度能够覆盖37°～82°范围，能满足厚度12mm～200mm工件的扫查。 |
| 3 |  | ▲楔块要求小巧，材质为金属铜内嵌有机玻璃。 |
| 扫查架部分 |  |  |
| 1 |  | ★扫查架材质为铝合金型材。适合300mm及以上厚度的平面，能够检测管道外径150mm及以上直径的环缝，外径250mm及以上直径的纵缝。 工作环境和条件：手动扫查器的磁性轮爬行时，应保证在工件上行走自如，探头卡具上的探头压力保证与被检工件耦合良好。与探头压力卡具配合的横梁适应平板与大于150mm管径的应用，保证工作人员可独立的完成探伤工作。 |
| 2 |  | 多通道TOFD手动步进定位编码扫查器（四通道TOFD手动步进定位编码扫查器（满足200mm壁厚焊缝检测；满足环缝及纵缝扫描；探头伸缩滑轨支架5对，磁轮伸缩编码器1套，前置放大器一套） |
| 3 |  | 具备强力磁轮压伸弹簧耦合装置，探头卡具上的探头压力应通过机械结构施加，而不是有人工施压。 |
| 4 |  | 能实现4对探头同时对直径在150mm以上的环缝进行扫查。 |
| 计算机分析软件部分 |  |  |
| 1 |  | 软件具有数据采集/数据分析/报告生成，可直接打印校验表，包括：A扫、频谱图、B扫图像、C扫图像、CB图像、TOFD图像、D扫图像、P扫图像。 |
| 2 |  | 数据分析软件应包括TOFD 显示的深度或时基线性化算法，以测量衍射体深度和高度。数据分析软件应具有移除直通波、局部位置信号放大等必要的分析功能。能够合成4通道以上数据、图像。 ★离线分析软件应该具备SATF（合成孔径聚焦）处理功能；具备图像处理前和处理后的同屏对比显示功能；具备能直接将TOFD图像转换成BMP位图的功能离线图象分析：恢复和回放扫查时记录的A扫波形；缺陷尺寸和轮廓；厚度/幅度数据统计分析；记录转换到ASCII/MSWord/MS Excel格式报告 离线分析软件操作系统：全兼容在Windows™ XP，Vista,Win7、Win10下工作的外接计算机，外接计算机通过网络或USB连接进行离线数据分析和报告 |
| 3 |  | 数据分析软件应该能够读取、分析检测数据。根据最新国家标准编制检测报告。 |
| 4 |  | 软件应能无限次安装，并能终生免费升级。 |
| 其他部分 |  |  |
| 1 |  | 产品质量合格证及计量检定证书各1份。 |
| 2 |  | 日常使用维护所需工具。 |
| 3 |  | 编码器、探头、仪器等相互连接所需要的连接线。 |
| 4 |  | 满足NB/T 47013.10标准要求的TOFD检测要求。 |
| 5 |  | 配套仪器箱1套。 |
| 6 |  | 扫查器检测信号及编码器数据采用单根高集成度3层屏蔽复合电缆线，有效减少信号声能损失，要求电缆线集成一体。 |

（三）其他要求

1. 中标人提供在招标人单位现场免费培训不小于3次，培训应持续至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。

2. 质量保证期不得少于验收合格之日起12个月。在系统验收合格后运行的12个月内，中标人方负责因设备本身缺陷导致的各种故障的免费技术服务和维修，设备保修期过后，能终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应，投标时提供详细的所有可更换的备品备件清单及收费标准，此项作为评标的重要依据。

3. 质量保证期内，如发现设备不符合技术协议的规定的要求或制造质量问题，中标人接到用户电话立即 响应，若电话里不能解决问题，立刻着手安排人员尽快 到达用户现场（24个小时内），采取措施对该设备进行修理或更换，确保设备的正常运行。

## 标项4

### 序号1 设备名称：阵列式显微维式硬度计 数量1套

（一）主要参数

▲1.硬度测量可实现：

1.1布氏标尺：

HBW1/1kgf；HBW1/1.25kgf；HBW1/2.5kgf；HBW1/5kgf；HBW1/10kgf；HBW1/30kgf；HBW2.5/6.25kgf；HBW2.5/7.8125kgf；HBW2.5/15.625kgf；HBW2.5/31.25kgf；HBW2.5/62.5kgf；HBW2.5/187.5kgf；HBW5/25kgf；HBW5/31.5kgf；HBW5/62.5kgf；HBW5/125kgf；HBW5/187.5kgf；HBW5/250kgf；HBW10/100kgf；HBW10/125kgf；HBW10/250kgf

1.2洛氏标尺：

A；B；C；D；E；F；G；H；K；L；M；P；R；S；V

1.3维氏标尺：

HV0.010；HV0.015；HV0.020；HV0.025；HV0.050；HV0.1；HV0.2；HV0.3；HV0.5；HV1；HV2；HV2.5；HV3；HV4；HV5；HV10；HV20；HV25；HV30；HV40；HV50；HV100；HV120；HV150

★2.试验力10gf–250kgf

▲3.当试验力在100gf-250 kgf范围之内时，测量精度<0.25%。当试验力低于100gf，测量精度<0.5%

▲4.测量后，设备自动对焦，自动读取准确压痕数据，自动汇总数据，自动计算最大值、最小值、平均值、最大差、标准差，自动出具试验报告（报告格式、内容可自由调整）

▲5.多点阵列自动测量软件可实现焊缝检测软件(ISO 9015)自动测量模板，可实现测量点数、距离、位置等参数自由调节

6.加载系统包含多个力传感器，闭环系统，力反馈控制

★7.加载时间用户可自定义1-999秒

★8.工作台可实现5轴数控，洛氏、表面洛氏、维氏、布氏、努氏可自动转换（符合标准ASTM E140、ISO 18265、GB/T 1172）

9.包含多工位高速转塔，物镜至少包括长工作距离物镜2.5x，5x，10x，40x

10.显示精度0.01（HV、HK、HB）

11.工作距离至少320mm

12.数据导出方便快捷，可实现word、pdf、XML、CSV等格式导出，并配相应USB等接口

（二）配置要求

13.配备维氏压头1个，洛氏金刚石压头1个，洛氏1/16″球压头1个，2.5mm布氏压头1个，5mm布氏压头1个。压头都附有布氏、洛氏、维氏相应标准的合格证书，确保设备检测结果符合ISO/ASTM相应标准

14.配备物镜和全景摄像头，摄像头满足高清拍摄要求

15.配备高性能系统控制器，设备控制系统配置不低于i7处理器、mSSD 120 GB固态硬盘、配备27英寸横向触摸屏。

## 标项5（部分允许进口（其中测厚仪、里氏硬度计不允许进口，其余均允许进口，允许进口部分预算金额149.5万元，不允许进口部分预算金额27万元））

### 序号1 设备名称：超声干耦合自动爬行B扫描检测系统 数量1套

（一）设备用途

采用超声波干耦合原理，应用于容器、储罐内外表面的腐蚀检测。

（二）技术参数要求：

1.超声主机系统；

1.1带宽：2.25 MHz-20MHz；

1.2脉冲重复频率：最大20kHz；

1.3脉冲电压：75V-200V；

1.4脉冲宽度：25ns-225ns；

1.5阻抗：50Ω；

1.6增益：8dB-70dB；

1.7采样频率：100MHz；

1.8分辨率：16位；

1.9检测原理：超声波干耦合（厚度、位置及A、B扫描实时显示）；

1.10一体化集成设计：现场使用方便；

1.11显示屏：不小于10寸，无反射高分辨率触屏；

1.12连接口：以太网、Wi-Fi,蓝牙，USB2.0；

1.13供电方式：电池供电，连续使用时间≥6小时；

1.14重量：＜7公斤；

★1.15主机可配置手持式B扫描探头，可检测直径50mm以上管道的腐蚀情况。2.手动扫描探头：

★2.1采用干耦合轮式探头，双晶探头，频率5MHz；

2.2电缆线长度：最大3米；

2.3重量：≤2Kg。

3.爬行系统

★3.1干耦合探头：双晶探头，频率5MHz，无需耦合剂；

3.2检测厚度范围：4.7-100 mm；

3.3分辨率：0.01mm；

3.4透涂层能力：1mm；

3.5驱动方式：4轮驱动，吸附方式为永磁铁；

★3.6爬行速度：不小于8米/分钟 ，速度可调节；

3.7单次扫描长度：最大50m；

★3.8编码器：双编码器；

3.9通过能力：搭接焊缝12.7mm；

★3.10操作模式：具有自动和手动扫描模式；

★3.11探头保护功能：采集数据时探头与被检测表面接触，不采集数据时探头自动收起，减少探头与被测表面的摩擦；

3.12供电方式：电池供电，可连续工作时间≥4小时；

3.13重量：≤12公斤。

4.软件：

4.1具备浮动和追踪闸门功能 ；

4.2提供双闸门设置；

★4.3显示实时A、B扫描和厚度值；

4.4可以通过调节闸门位置对数据进行后处理；

4.5数据可快速导出到Excel

（三）配置要求：

1.超声主机：1台；

2.爬行器：1台；

3.干耦合探头：1个；

4.电缆线：1根；

5.随机资料：1份；

6.运输箱：1个。

### 序号2 设备名称：黑白光照度计 数量2套

1.检测能力满足NB/T47013关于磁粉/渗透检测的要求；

2.可见光照度≥1000lx，黑光辐照度≥1000μW/cm2；

3.精度≤±5%；

4.量程：黑光最大≥50000µW/cm2 ，白光最大≥10000Lux

5.屏幕有暗环境自动开启背光功能

6.采用锂电池或电池组供电；

7.方便携带，配置便携工具箱；

8.传感器和主机可分离，在5米以外能保证数据传输，方便现场检测；

9.所有设备提供一年以上质保；

10.供货商需提供厂家授权证明及三年维保承诺。

### 序号3 设备名称：超声测厚仪 数量11套

（一）技术要求

1.测量范围：脉冲-回波方式：0.5～600mm。

2.探头频率：2.25MHz～10MHz。

3.显示精度：0.01mm，声速范围：508～18000m/s。

4.显示方式：场致发光直接读取显示。

5.校准：对话式探头，自动校准。

6.操作温度：-10℃～50℃，重量：不超过400g。

7.扫描方式：每秒测量20个点，可以捕捉到最薄/厚点。

8.配备普通探头和高温探头（适用温度-20～500℃）。

9.保修期：主机保修三年；

10.配备公制阶梯试块。

（二）配置要求

可直接读取显示；有可自动校准的对话式探头；配备普通探头和高温探头；配备公制阶梯试块。

### 序号4 设备名称：测厚仪 数量6套

（一）技术要求

1.测量范围：脉冲-回波方式：0.63～500mm(钢，取决于探头)，回波-回波方式：2.54～25.4mm(涂层穿透功能)；

2.探头频率：双晶探头1MHz～10MHz；

3.显示精度：0.01mm，声速范围：1250～10000m/s。声速调节：可利用已知厚度试块测量声速；

4.显示方式：4位半带背光的液晶显示器。具有耦合提示、低电压提示、自动关机（无操作三分钟后）功能；

5.校准：对话式探头，自动校准。自动校对零点：可对系统误差进行修正；

6.操作温度：-30℃～50℃，重量：不超过300g，包装：ABS工程塑料箱；

7.扫描方式：每秒测量16个点，可以捕捉到最薄点；

8.报警：最小厚度报警；

9.外壳：硬质外壳，可防止碰伤，环保封装；

10.电源：可使用常规型号电池直流供电，可连续工作3周以上，当电池供电不足时，显示器会闪烁报警，直至自动关机；

11.保修期：主机保修三年；

（二）、主要产品配置

主机1台、标准探头1个、小管径探头1个、高温探头1个共3个探头及相应的探头线。

### 序号5 设备名称：铁素体测定仪 数量1套

（一）设备主要功能

1.根据磁感应的方法测量奥氏体钢和双相钢中的铁素体含量,仪器符合Basler 标准和DIN EN ISO17655 标准；

2.能记忆100个应用程式和在最大4000个数据块中的最多20000个测量数据，显示大值、小值、平均值、标准偏差、参数及时间；

3.测量单位WRC-FN和Fe%可互；

4.上下限报警。

（二）探头主要技术参数

1.测量范围：0.1 ～ 80%Fe百分比，0.1～110WRC含铁数；

2.测量精度：0～5%Fe时为0.1%、5～80%Fe时为测量值的2%；

3.电缆长度：1.5m。

（三）配置要求

1.主机1台；

2.1套0.3FN(0.3Fe%)、1.5FN(1.5Fe%)、10FN(10Fe%)、45FN(40Fe%)、110FN(80Fe%)标准试片；

3.140FN基块1块，探头1个。

### 序号6 设备名称：可燃气体分析仪 数量8套

1.要求能够检测氧气，一氧化碳，硫化氢和甲烷。气体浓度检测精度需符合进密闭空间含量需求；

2.设备尺寸不大于200×100×80mm，重量不大于1000g；

3.设备三年内传感器等耗材保证供货；

4.设备应尽可能采用电池，充电后可连续操作6小时以上，并且不受现场磁探仪等设备干扰；

5.设备提供便携工具箱；

6.配置检测报告；

7.工作温度在-20~50℃之间；

8.需要有中文标识，显示清洗；

▲9.通过中国国内防爆认证，并提供国家认证的机构出具的合格证书。

### 序号7 设备名称：黑光灯 数量8套

1.当采用荧光磁粉检测时，使用的黑光灯在工件表面的辐照强度应大于或等于l000μW/cm2，其波长应为315nm~400nm，峰值波长约为365nm，黑光源应符合GB/T5097的规定；

2.具有聚光、中光、散光三种紫外线光功能，发散角:聚光: 3.5°中间光：20°；散光：45°；

3.强度:聚光：> 50000 μW/cm2（离灯38 cm处）；中间光：> 8000 μW/cm2（38 cm处）； 散光：> 3500 μW/cm2（38 cm处）；

4.工作寿命（放电球）：不低于2000小时；

5.外壳防护等级IP65；

6.配套锂电池1个，能连续稳定工作时间大于4小时；

7.机械稳定性（放电球）：IEC 810；

8.启动时间：＜15秒。

### 序号8 设备名称：涂层测厚仪 数量4套

（一）设备主要功能

1.根据磁感应法测量涂镀层厚度，满足GB/T 7991.5-2014标准要求；

2.能测量钢或铁上的非铁金属镀层（油漆、瓷漆、搪瓷或塑料涂层）；

3.带有显示屏幕，直观显示涂镀层厚度；

4.能自动储存检测的数据，1个批次储存数据≥10000个；

5.具有统计最大、最小值，平均值等基础数据分析功能；

6.采用电池供电，工作时间≥24小时；

7.重量（含主机和电池）不超过1kg；

8.防护等级 IP64.

（二）探头配置

1.配置的探头测量范围至少为0-8mm，对被侧面表面粗糙度有较好的适应性；

2.电缆长度：1.5m；

3.测量范围：0-8mmNF/Fe；

4.测量误差：0-0.5mm：0.005mm；0.5-8mm：1%。

（三）配置要求：

仪器主机；

适用探头1个；

连接线1根；

铁基体1块；

标准箔2片。

### 序号9 设备名称：防爆对讲机 数量6套

▲1.该设备主要用于嘈杂、长时间加班、恶劣天气和危险条件，包括易燃、粉尘、易燃华学品、燃气等环境下正常工作。具有即时一键通信功能，响应迅速，通话质量高，具备出色的降噪；

▲2.可在多种危险环境中使用，通过中国国内防爆认证，并提供通过国家认证的机构出具的合格证书。

3.信道数量：16；

4.频率范围：UHF:403-527MHz,VHF:136-174MHz；

5.防爆类型：Exib II BT3；

6.防水等级：IP68；

7.无距离通话和大范围信号覆盖，轻松应对各种复杂环境，可通过地下室、电梯间、楼层1-40层；

8.防滑外壳，铝镁合金机身，防止意外坠落、碰撞等。

### 序号10 设备名称：里氏硬度计 数量10套

1.测试范围：32-940HV,30-670HB，4-100HRB20-68HRC，32.5-99HSD

2.精度：+/-4HL或0.5%

3.制式:HL HB HRB HRC HV HSD;

4.统计数据：平均值，最大值，最小值；

5.示值误差：不大于0.5%；

6.可测量任意方向；

7.设备尺寸小于180×35×35mm，重量低于150g；

8.设备采用可充电锂电池；

数据储存：最多可存一组10个数据

9.工作时间：不小于一个班次，8小时；

10.配备试块：1个。

## 标项6

### 序号1 设备名称 阀门噪声测试试验装置 数量1套

1.主要功能及用途：测试阀门、过滤器等管道元件的液动流体噪声，精确采集管内流体噪声、管外流致噪声、环境噪声、阀及阀控管路振动等参数。

2.技术参数要求：

2.1检测参数及范围：噪声18 dB(A)～140dB(A)，振动0.03m/s2～10000m/s2。

2.2信号采集与分析装置：

（1）输入通道：≥20个；

（2）输入信号类型：电压、ICP、应变；

（3）AD位数：24位；

（4）动态范围：大于130dB；

（5）输入频率范围：0.1Hz～80kHz（1kHz为基准，误差小于0.1dB）；

★（6）采样频率：8192、12kHz、16384、24kHz、32768、48kHz、65536、96kHz、131072、192kHz、256kHz可选；

（7）输入阻抗：>600kΩ||<200pF；

★（8）输出通道：2个；

（9）输出频率范围：10Hz~40kHz（1kHz为基准，误差小于1dB）；

（10）最大输出幅度：10V（rms）；

（11）谐波失真：<0.1% @8V；

★（12）输出波形：正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波、猝发音信号、多频信号、扫幅正弦波、用户自定义信号等；

（13）支持通道扩展、无线组网及数据联网上传；

（14）采用模块化集成设计，整体移动便捷

2.3信号采集与分析软件

（1）包含基础分析软件包、1/3 oct分析软件包、FFT分析软件包、频域分析软件、声功率软件、自定义带宽分析、转速分析、阶次谱分析、包络阶次分析；

（2）支持监听功能：实时播放、录音回放、多通道合成播放、增益调整、特征声组合提取播放、主机上电监听、任意拉选波形播放，指令控制合成播放；

（3）支持时域显示功能：原始波形查看、保存、导入；录音后分析；波形编辑、时间测量、时域统计分析、实时预处理等；

（4）支持录音功能：录音自动保存；长时间记录功能；录音、文本同步记录；支持标准WAV、文本记录；录音后分析；支持matlab、labview、python等平台的二次开发；

（5）数据库功能：存储空间报警；存储空间动态扩展；支持自定义（时间、结果、型号、SN号）查询；现场测试数据查看、现场录音后分析；测试架构的醒目查看；快速导出对比分析；数据一键导出。

（6）在线监控与远程展示：可实现多通道信号分析仪的数据无线上传，支持对当前用户名下的设备状态以及传感器状态进行整体展示；实现当前用户名下所有传感器的实时状态，并可以以设备编号或采集单元编号对数据进行分类展示与分析支持以折线图与热力图形式展示选中传感器默认状态的时间历程趋势，可以自定义时间范围查询数据，可以快速查看当前选择传感器的默认数据；实现对传感器历史记录数据进行查询。

2.4传声器参数

（1）频率范围：10Hz~20kHz@3dB；

（2）灵敏度：≥50mV/Pa；

★（3）动态范围：17～140dB；

★（4）频响特性：自由场；

（5）温度系数(dB/℃)：0.01；

（6）放大器：前置；

（7）数量：8只

2.5水听器参数

（1）工作频率范围:20Hz~20kHz；

（2）灵敏度:-185±3dB re1V/µPa；

（3）放大增益：40dB；

（4）工作温度：-40 to 60℃；

（5）供电范围：5-15V；

（6）电缆长度：5m；

（7）最大耐受静压：3MPa；

（8）放大器：内置；

（9）数量：2只

2.6三轴振动传感器参数

（1）频率范围：1Hz~10kHz@1dB；

（2）灵敏度：100mV/g；

（3）外形：10*10*10 mm；

（4）质量：4.3g；

（5）支持磁吸、胶粘、螺栓安装等；

（6）数量：3只

2.7单轴振动传感器参数

（1）频率范围：1Hz~10kHz@1dB；

（2）灵敏度：100mV/g；

（3）外形：10*10*10 mm；

（4）质量：7.5g；

（5）支持磁吸、胶粘、螺栓安装等；

（6）数量：6只

2.8消声箱参数（声环境室）

（1）实验室结构：钢制隔声板；

（2）实验室内径尺寸：2280*2280*1980mm；

（3）隔声门尺寸：900*800mm；

（4）截至频率：300Hz；

（5）静音箱中心点本底噪声:≤30dB(A)；

（6）吸声材料：吸声平板；

（7）适配设计：消音箱与试验管路装架配合，并设计相关隔音措施避免噪声的衍射影响；整体设计应方便安装与拆卸，可支持顶部便捷吊装；侧面可支持不同管道口径的安装进出口设计，顶部可支持尺寸的阀门产品吊装进出，并设计滑动隔音门，底部设计排水口；

（8）重量：≤6吨；

（9）其他：配置电源插座、照明灯、高清摄像头

3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）GB/T 17213.8-1998《工业过程控制阀 第8-1部分：噪声的考虑 第1节 实验室内测量空气动力流流经控制阀产生的噪声》；

（2）GB/T 3767-2016《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法》；

4.安全要求

（1）测试装置的安全设计须符合操作人员安全保护要求；

（2）测试装置对于可能会造成机械物理伤害尖锐部位倒角，并设置警示标识；

（3）测试装置底部应设置固定底座

5.技术资料及交付要求

（1）中标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文；

（2）交付资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、详细、一致、清晰完整，满足工程及采购人归档要求；

（3）中标人资料的提交及时充分，满足采购人进度要求；

（4）中标人提供技术文件和图纸，包括但不限于试验系统总体平面布置图、试验系统电气接线图、试验系统软件操作说明书、试验系统硬件使用说明书、传感器及仪表等部件出厂合格证书、使用说明书

6.交付进度要求：设备技术文件、检定资料、核心配件的合格证明资料，在交货时同步提供。

7.其他要求

（1）该测试系统质保期不少于2年；

（2）仪器到货后15天内，中标人负责仪器的安装和调试；

（3）中标人提供现场免费人员培训，不限人数，直至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训；

（4）厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理

提供必要的安装操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率；

（5）试验测试软件后续若有升级，须为采购人提供免费的升级更换服务。试验测试软件须有权限功能设定，非采购人认可用户不得进入操作。试验测试软件须提供局部修改编程功能，方便采购人后期的不同试验需求；

（6）试验装置及其涉及的传感器等均需附有效期内的正规第三方检定/校准证书。

### 序号2 设备名称：电梯层门耐火技术改进 数量1套

（一）设备用途

主要用于各种电梯层门、防火门等构件的耐火性能测试。

（二）设备组成与功能要求

1．试验装置燃烧系统改造升级

（1）升级烧嘴系统，改造后燃烧的温升曲线应符合GB/T 9978.1-2008的相关要求，支持≥3m×3m的金属层门按照标准温升曲线燃烧大于2h以上，燃烧气源支持丙烷、液化气或管道天然气，烧嘴燃气使用压力≤0.1MPa。改造后的燃烧系统应能与原控制系统匹配。具体要求为：

★燃烧喷嘴，数量8套，口径≥DN100，功率≥180kW，碳化硅管≥390mm，配电离火焰探测，调节比不低于1：10；

燃气比例阀，数量8套，口径≥DN25（与燃烧系统相匹配），燃气最高压力：≥500mbar，出口压力范围0.2-120mbar，调节范围：燃气/空气：1/1-1/20；

燃气电磁阀，数量8套，口径≥DN25（与燃烧系统相匹配），符合EN 10226、ISO 7005等相关标准，电源230 VAC 50/60Hz，最大工作压力≥360mbar，开启/关闭时间：＜1s；

燃气手动球阀，数量8套，口径≥DN25（与燃烧系统相匹配）。

（2）燃烧系统点火前能自动吹扫炉膛，进行自动点火过程控制，对点火及火焰状态进行检测，配置烧嘴熄火报警及熄火保护。

（3）重新设计CO2泄露量测量系统，测量系统应满足：

a．试验依据的相关要求，对CO2浓度进行持续监测；

b．炉内CO2浓度测量仪的测量范围≥0%-20%，精度≥±0.5%；

c．应在气体流量测量系统100mm范围内设置多个热电偶，用于测量从罩子中抽取出的气体温度，该系统CO2浓度测量仪的测量范围≥0%-2.5%，精度≥±0.05%；该系统还应监测测量装置的压力差和周围环境的大气压力值，仪器的测量范围应与引风机所收集的气体流量相匹配；

d．保证采集数据的及时性和准确性，气体分析装置与采集装置应合理布置。

2.联机远程时间显示系统

显示屏不小于50寸，背光源DLED，对比度1200:1，刷新率60Hz，电源230 VAC 50/60Hz，配相应的移动支架。

安装位置于试验炉附近，可远程与电脑交互，与试验炉操作软件相匹配，并可按照客户要求定制显示除了试验时间外的其他内容。

3.试验炉工位

数量：3套

工位立柱：Q235，槽钢（屈服强度≥280N/mm²，抗拉强度≥395N/mm²）/方管；

工位框架：Q235，槽钢（屈服强度≥280N/mm²，抗拉强度≥395N/mm²）/方管组焊；

工位边框炉墙：耐火砖；

内框尺寸：≥3.1m×3.1m；

承重：≥3吨，外形尺寸需与试验炉锁紧装置相匹配。

4.远程监控摄录系统

配置可变焦高清摄像头3套（监控炉内2套，监控背火面1套），红外高清400万像素，16倍光学变焦，360度水平可旋转；

监控主机≥4路，硬盘≥2T，远程计算机联动控制，可进行试验状态全程高清摄像记录。

（三）软件要求

软件系统包括：数据采集、处理、显示、存储、打印等功能。

能与测试仪器实时通信，自动采集并存储炉内温度，炉内压力，背火面温度，炉内CO2浓度，气体流量测试系统压力差，气体流量测试系统CO2浓度，CO2泄漏量，背火面热辐射值等数据。

（四）其它要求

配置2套相应用于耐火完整性测量的直径6mm±0.1mm（方便判断缝隙长度方向≥150mm的长度）和直径25mm±0.2mm的探棒,应符合GB/T 9978.1的相关规定。

### 序号3 设备名称：层门静态强度试验装置 数量3套

（一）设备用途

主要用于各种电梯层门的静态强度性能测试，应与目前各个层门试验装置相适配。

（二）主要技术参数

1．加载方式：

1.1采用品牌成品丝杆；

1.2基本静额定载荷＞15kN；

1.3轴向间隙＜0.005mm

★1.4导程精度≤±0.03mm；

★1.5丝杆硬度≥110HV；

★1.6相关配件的性能（强度、硬度等）应与丝杆相匹配，在保证加载精度和最大承载情况下，整梯传动部件使用寿命不少于10年；应采用省力方式加载，提供简单便捷的加载方式。

2.加载行程：

有效行程≥200mm；

加载范围：≥0-3000N；

应有效控制加载精度；

3.力传感器：≥0-3000N

★精度≥0.1%

配置相应力值显示器，显示范围应与传感器相匹配；

显示分辨率≥0.1N；

4．末端施力板：5cm²和10cm²各一套，形状等相关要求应符合试验依据标准的要求，应能与加载装置简便连接，并方便更换；应保障施力板与试验面板的完全贴合，同时加载装置应正向加载，采取类似施力板前端万向可调等措施。

### 序号4 设备名称: 控制阀微小流量测试装置 数量1套

1.主要功能及用途：测试阀门等管道元件产品在小开度、小流量下的流量系数、流阻系数等流通能力，精确采集阀门等管道元件产品在小开度、小流量下的压差、流量参数。

2.技术参数要求：

★2.1检测参数及范围：流量0.002~1m3/h，压差0~500kPa；

★2.2流量指示仪表量程及精度：0.002～0.01m3/h@1%FS，0.01～1m3/h@1%FS；

★2.3流量测量电子秤量程及精度：0～60kg，精度1/6000；

★2.4测试主管口径：DN25、DN50、DN100；

2.5最小检测时间：120s；

2.6装置空间大小：700（长）×700（宽）×2500（高）；

★2.7压差传感器数量及测量范围：3只，0～50kPa@0.5%FS，0～100kPa@0.5%FS，0~500kPa@0.5%FS；

★2.8压力传感器数量及测量范围：1只，0~1MPa@0.5%FS；

★2.9控制系统及软件：能实现流体的测试数据采集，满足对被测阀门的前后压力、压差、流量等各参数实现实时采集检测。数据采集后，自动生成流量流阻试验报表及曲线。

3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

3.1JJG164-2000《液体流量标准装置检定规程》；

3.2GBT 30832-2014 《阀门 流量系数和流阻系数试验方法》；

4.安全要求

4.1测试装置的安全设计须符合操作人员安全保护要求；

4.2测试装置对于可能会造成机械物理伤害尖锐部位进行倒角，并设置警示标识；

4.3测试装置底部应设置可移动滑轮和固定底座；

5.技术资料及交付要求

5.1中标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文；

5.2交付资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、详细、一致、清晰完整，满足工程及采购人归档要求；

5.3中标人资料的提交及时充分，满足采购人进度要求；

5.4中标人提供技术文件和图纸，包括但不限于试验系统总体平面布置图、试验系统电气接线图、试验系统软件操作说明书、试验系统硬件使用说明书、传感器及仪表等部件出厂合格证书、使用说明书。

6交付进度要求

6.1控制阀微小流量测试装置须在采购方阀门流量流阻试验装置管路上接出；

6.2合同签订起20个工作日内中标人向采购人提供详细施工方案交采购人确认后实施。中标人对最终功能负责；

6.3设备技术文件、检定资料、核心配件的合格证明资料，在交货时同步提供；

7.其他要求

★7.1本项目为总包项目，项目涉及的基建配套（包括但不限于土建施工、电线铺设与配置等）都由中标方负责。控制阀微小流量测试装置到货前，买方协助厂家确认好仪器现场安装条件，所需的工作台面、专用水、电设施安装与改造的由中标人负责提供并实施。采购人仅提供设备安置房间和电源箱；

7.2仪器到货后15天内，中标人负责仪器的安装和调试；

7.3中标人提供现场免费人员培训，不限人数，直至操作人员完全掌握对该设备的使用为止。需其在国内设立的培训中心接受为期5天以上的理论和实际操作培训，以能够熟练操作为目标。培训内容包括：仪器原理、结构、操作、校准、日常维护及维修。安装调试之后，由中标人专职应用工程师到买方现场进行包括分析方法建立在内的应用培训；

7.4厂家在国内要有维修中心、专职的维修工程师及备品备件库。在提出维修要求后，能在4小时内做出维修响应，2～4个工作日内到达用户现场予以处理；

7.5提供必要的安装操作和维护专用工具，提供2年用备品备件，列出详细清单及建议更换频率；

7.6五年内提供2次整机维护保养，并更换易损件、老化部件耗材（密封圈），免收所有费用，具体维护保养时间由采购人确定；

7.7试验测试软件后续若有升级，须为采购人提供免费的升级更换服务。试验测试软件须有权限功能设定，非采购人认可用户不得进入操作。试验测试软件须提供局部修改编程功能，方便采购人后期的不同试验需求；

7.8试验台及其涉及的传感器等均需附有效期内的正规第三方检定证书。

### 序号5 设备名称: 螺纹轴线角偏差测量仪 数量1套

1.主要功能及用途：测试螺纹连接阀门的螺纹轴线角偏差。

2.技术参数要求：

2.1检测参数及范围：径向测量范围0.05~15mm；轴向测量范围0～400mm；

2.2仪表量程及精度：径向测量精度≤±0.01mm；轴向测量精度≤0.5mm；

2.3螺纹型号及精度：管螺纹（G、R、Rc），≥6H；

2.4测试阀门口径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50；

2.5最小检测时间：120s；

2.6装置空间大小：≦600（长）×800（宽）×1600（高）；

2.7配置传感器量程及精度：接触式位移传感器0.05-15mm@0.25%F.S，数量1只；光栅尺0-400mm@0.25%F.S，数量1只；激光位移传感器10-400mm@0.1mm，数量1只；

2.8 控制系统及软件：须控制试件平稳的圆周转动，须实现位移的测试数据的实时采集检测；数据采集后，自动计算显示角度偏差数据；对样品实测数据进行数据存储和导出；

2.9其他：配置常用内六角扳手套装2套，螺丝刀全能套装1套。

3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

3.1 GB/T 8464-2023 《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》；

3.2 GB/T 7306-2000 《55°密封管螺纹》；

3.3 GB/ 7307-2001 《55°非密封管螺纹》；

3.安全要求

3.1 测试装置的安全设计须符合操作人员安全保护要求；

3.2 测试装置对于可能会造成机械物理伤害尖锐部位进行倒角，并设置警示标识；

3.3测试装置底部应设置固定底座。

4.技术资料及交付要求

4.1中标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文；

4.2交付资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、详细、一致、清晰完整，满足工程及采购人归档要求；

4.3中标人资料的提交及时充分，满足采购人进度要求；

4.4中标人提供技术文件和图纸，包括但不限于试验系统总体平面布置图、试验系统电气接线图、试验系统软件操作说明书、试验系统硬件使用说明书、传感器及仪表等部件出厂合格证书、使用说明书。

### 序号6 设备名称: 30T万能材料试验机油源夹具改造 数量1套

（一）主要功能

本夹具由液压夹具和液压油源两部分组成

（二）液压夹具要求

1.最大试验力：≥300kN；

2.圆试样夹具尺寸：Φ6~Φ16mm、Φ16~Φ26mm、Φ26~Φ36mm；

3.板试样夹具尺寸：0~6mm、6~18mm、18~30mm；

4.电气控制：由IO控制板、手持操作盒、脚踏开关组成；

5.可夹持的试样硬度要≥40HRC。

（三）液压油源要求

1.额定流量：≥7L/min；

2.系统最高压力：≥30MPa；

3.伺服电机：4kW 、600~2000r/min；

4.运行时分贝：≤60dB。

（四）其他要求

该改造不能影响我院30T万能材料试验机设备正常使用。

## 标项7

### 序号1 设备名称：动静态应变仪 数量4套

(一)主要技术参数

▲1.通道数：4通道/模块，单台计算机可控制16台采集模块工作；

2.电压量程：±5V、±50mV；

★3.电压示值误差：≤±0.5%F.S；

4.应变量程：±30000με、±3000με；

5.应变示值误差：±（0.5％red±3με）；

6.非线性：0.1％；

7.噪声：不大于3μεRMS（输入短路，在最大增益和最大带宽时测量）；

★8 零点漂移：＜3μV/1h（输入短路，在最小满度值下，预热30分钟后，恒温时测量）；

9.供桥电压：2V、5V（DC）；

10.桥压精度：≤0.1%；

11.桥路方式：程控切换全桥、半桥、三线制1/4桥（120Ω）；

12.适用应变计电阻值：

12.1三线制1/4桥：350Ω；

12.2半桥、全桥：60Ω～20000Ω任意设定；

13.自动平衡范围：±9500με；

14.频响范围：DC～30kHz；

15.模数转换器：24位Σ-ΔA/D转换器；

16.连续采样速率：最高128kHz/通道，分挡切换；

17.同步采样：选配GPS/北斗模块/同步时钟盒实现所有通道同步采样；

18.抗混滤波器：

18.1截止频率：采样速率的1/2.56倍，设置采样速率时同时设定；

18.2阻带衰减：约-80dB/oct；

18.3平坦度（分析频率范围内）：≤±0.1dB；

19.通讯方式：WiFi无线通讯和有线以太网通讯：

★20.无线通讯距离：≥200米；

21.供电方式：电池供电，充满电可持续工作≥7小时；

（二）主要配置

1.4通道采集模块4个

2.信号输入线8根

3.天线4根

4.通讯Ap一个

5.充电器4个

6.说明书一份

7.软件U盘一个

8.第三方校准证书一份

### 序号2 设备名称: 旋转磁场磁探仪 数量8套

（一）主要技术参数

1提升力(任何电量时)：≥118N；

2灵敏度(任何电量时)：A1-15/100；

3整机体积：≤220×170×145mm；

4整机重量：≤3.7Kg；

5磁极间距：105×100mm;

6最低白光光照强度：≥6000Lux

7最低黑光辐照度（Ф80）：≥2000μW/cm2

8工作暂载率：100%；

9工作时间：≥8h；

10电池工作环境温度：-20～60℃

11充电时长：≤5h。

（二）仪器配置要求

一体化旋转探头1个；专用电池2个；专用充电器2个；专用工作包1个；使用说明书2份；合格证1份；仪器箱1只；金属磨片5片；；超声CSK-IA、LA-1；LA-2、LA-3、LA-4试块各1块；；磁粉A1试片2套；45N提升力试块1块。

### 序号3 设备名称：摄像式黑白光充电交流磁轭探伤仪 数量2套

(一)主要技术参数

▲1.产品性能参数符合NB/T47013.4及相关标准要求，旋转磁场磁极间距（偏差不大于5mm）98×98mm，检测灵敏度（任何电量时）不低于A1-15/100；

★2.磁探头有集成高亮LED白光照明装置及LED黑光灯，白光照度≥2000LX，黑光辐照度≥6000uw/cm2。白光可选择长亮，方便黑暗环境下工作。

★3.无线一体机，无任何外部接线，集磁探、供电、照明等功能于一体，体积小，重量轻；仪器具备自动关机功能，锂电池可更换；

★4.防水开关，仪器只有一个开关，开关集电源接通、加磁、黑白光灯切换功能于一体；

★5.智能监测和动态调节电磁强度，恒磁输出，保证提升力和灵敏度不受电池电量影响，保证检测灵敏度；

6.电池充电、输出接口集成共用一个接口。专用充电插座，有效防止误插充电器；

7.智能监测电磁强度，有自动电磁能量泵，有自适应补偿功能；提升力：≥155N，提升力不够时自动识别、自动断电，保证探伤灵敏度温度。

8.有电池运行自动监视保护器，异常情况时（如温度过高）自动切断电路；

9.感应式电量显示器；

10.设备现场含电池整备质量≤3.2kg，锂电池模块重量≤700g，锂电池容量≮90wh；

(二)配置要求

设备配备主机(无电池) 1个、专用电池2个、专用充电器2个、专用工作包1个、使用说明书2份、合格证1份、仪器箱1个。

### 序号4 设备名称：示波器 数量1套

1.带宽：200MHZ；

2.模拟通道：4/2；

3.波特图；

4.垂直分辨率：12-bit（Eres模式15-bit）；

5.测量：超过50种参数测量，并支持直方图、趋势图和轨迹图统计；

6.采样率：2GSa/s（单通道模式）；

7.增强分辨率：3-bit；

8.频率计：7位；

9.FFT:2Mpts；

10.接口：SBUS（Siglent逻辑分析仪接口），USB2.0 Host x2，USB2.0 Device，10M/100M LAN，辅助接输出（TRIG OUT,PASS/FALL）；

11.体积：长312mm*宽133mm*高151mm；

12.重量：净重2.6kg，毛重3.8kg。

### 序号5 设备名称: 钳形电流表 数量20套

1.独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量；

2.钳头纤薄，体型轻便，更加适合易于在狭窄空间内使用；

3.大型的背光显示屏，便于在黑暗的环境下读数；

4.启动电流功能，可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流；

5.电流频率测量；

5.1数字钳形表准确度高于0.01A和0.1V；

5.2 0-600A 交流/直流电流测量；

5.3 0-600V 交流/直流电压测量；

5.4 0-3MΩ电阻测量；

5.5电容0.01nF-1mF，；

6. 数字钳形表灵敏的通断测量；

7.自动关机功能，更大限度地延长电池的使用寿命，从而在需要时仪表可以工作；

8.显示保留功能，可把测量结果保留在屏幕上；

9.通断蜂鸣。

### 序号6 设备名称：多功能真空计 数量2套

1.要求采用便携电源或电池供电，设备应尽可能采用电池，充电后可连续操作4小时以上；

2.配置自密封组件VG-G22规管、DB-20校准规管和一个DV-6R热偶规管；

3.兼容主流规管VG-G22、ZJ-10C，ZJ-51、ZJ-54D及DV-4、DV-6真空规管，满足电离/电阻/电偶型真空规管检验；

4.具备自动识别规管型号，可检测规管功能完整性；

5.测量单位可在Pa和Torr之间转换；

6.除DV-4外，量程测量范围最小值0.2Pa以下；

7.设备重量低于5kg；

8.要求配置方便携带的设备工具箱。

### 序号7 设备名称: 绝缘电阻表 数量20套

（一）主要技术参数

1.显示：LCD双显示，白色LED背光；

2.工作环境：0 to 40ºC（不结露 ≤10ºC），≤85%RH；

3.存储环境：-20ºC to 60ºC，≤90%RH；

4.耐电压：AC3250V(50/60Hz) /5秒（在电路和外箱之间）

l等级：CAT Ⅲ 600V 污染度2；

5.电源： 5#碱性电池LR6（1.5V）碱性电池☓8供电，自动关闭电源功能；

6.绝缘电阻测量要求：

| 额定电压 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50V | 0～1.999MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
|  | 2.00～19.99 MΩ | 0.01 MΩ |  |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
| 100V | 0～1.999 MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
|  | 2.00～19.99 MΩ | 0.01 MΩ |  |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
|  | 200～500 MΩ | 1 MΩ |  |
| 250V | 0～1.999 MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
|  | 2.00～19.99 MΩ | 0.01 MΩ |  |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
|  | 200～1999 MΩ | 1 MΩ |  |
| 500V | 0～1.999 MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
|  | 2.00～19.99 MΩ | 0.01 MΩ |  |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
|  | 200～1999 MΩ | 1 MΩ |  |
|  | 2.00～5.00 GΩ | 0.01 GΩ |  |
| 1000V | 0～1.999 MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
|  | 2.00～19.99 MΩ | 0.01 MΩ |  |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
|  | 200～1999 MΩ | 1 MΩ |  |
|  | 2.00～9.99 GΩ | 0.01 GΩ |  |
| 1500V | 0～1.999 MΩ | 0.001 MΩ | 5%+3 |
|  | 2.00～19.99 MΩ | 0.01 MΩ |  |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
|  | 200～1999 MΩ | 1 MΩ |  |
|  | 2.00～19.99 GΩ | 0.01 GΩ |  |
| 2000V | 0～19.99 MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
|  | 200～1999 MΩ | 1 MΩ |  |
|  | 2.00～19.99 GΩ | 0.01 GΩ |  |
|  | 20.0～50.0 GΩ | 0.1 GΩ |  |
| 2500V | 0～19.99 MΩ | 0.01 MΩ | 5%+3 |
|  | 20.0～199.9 MΩ | 0.1 MΩ |  |
|  | 200～1999 MΩ | 1 MΩ |  |
|  | 2.00～19.99 GΩ | 0.01 GΩ |  |
|  | 20.0～99.9 GΩ | 0.1 GΩ |  |

7.电压监视显示

| 电压量程 | 测量范围 | 精确度 |
| --- | --- | --- |
| 2500V | 0～2500V | 2%+5 |

8.交直流电压测量

| 测量功能 | 直流电压 | 交流电压有效值 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0～±1000V | 30～750V 频率范围：50/60Hz |
| 分辨率 | 1V |  |
| 精确度 | 3%+5 |  |

（二）配置要求

主机一套、高压棒三件套（H000008）一套、碱性电池（LR6）8节、使用说明书一本。

### 序号8 设备名称: 数显推拉力计 数量45套

1.传感器能承受200%的过载；

2.液晶屏幕可翻转显示测量数据和单位；

3.实时跟踪测试和两种峰值模式可供选择；

4.测量单位Lbf，Kgf（gf），（K）N可供选择；

5.可编程高/低值彩色LED指示灯和输出信号以指示通过/不通过测试；

6.仪器可储存≥1000个数据；

7.可用RS232C或USB接口连接电脑；

8.每秒能处理1000数据并能基于统计学产生分析图；

9.有量程过载和电池低电压指示；

10.测试钩具备能拉20mm以上钢丝绳的能力。

### 序号9 设备名称: 接地电阻测试仪 数量5套

（一）主要参数

1、测试范围：

接地电阻0～20Ω/0～200Ω/0～2000Ω  接地电压 （50，60Hz) 0～200V(AC)；

2、精确度：

接地电阻 ±2%rdg±0.1Ω(20Ω量程），±2%rdg±3dgt(200/2000Ω量程），接地电压±1%rdg±4dgt；

3、耐电压：

AC 3700V/1分钟；

4、安全规格：

IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT.Ⅲ 300V、污染度2；

IEC61010-2-31 IEC61557-1.5 IEC60529(IP54防尘·防水）；

5、使用电池：

单3干电池R6P(1.5V)×6；

（二）主要配置清单

1、主机 1台；

2、接地测试线：红20m 黄10m 绿5m各1根；

3、辅助接地棒2根1组；

4、测试线求；

5、简易测试探棒；

6、硬质箱；

7、单3干电池R6P×6。

### 序号10 设备名称：对讲机 数量10套

1.发射功率：5W；

2.频率范围：400-480MHZ；

3.额定电压7.4V；

4.写频方式：M头写频线；

5.天线接口：M头；

6.IP67级防水防尘；

7.通话实时加密。

### 序号11 设备名称：充电角磨机 数量4套

（一）主要技术参数

1.最大输出功率：1000W；

2.砂轮片最大直径（mm）：φ100；

3.砂轮片孔径（mm）：φ16；

4.额定转速（r/min）：9000；

5.主轴螺纹：M10；

（二）主要配置

1.主机一台；

2.工具箱1个；

3.扳手1个；

4.20V/6.0Ah电池2个；

5.充电器1个；

6.砂纸5片；

7.百叶片3片；

8.垫盘1个；

9.羊毛轮1个；

10.金属切片10片；

### 序号12 设备名称: 金相分析软件 数量1套

1.可对蔡司金相显微镜Vert.A1拍摄的金相照片进行图像调整、处理、标注、测量等分析；

2.通用分析：提供多相相含量、多相统计、两相比例、物相间距、计数统计、颗粒统计、专项测量、图谱比照等等功能模块，用户分析材料中物质的占比含量等等信息，提供了灵活的报告模板和数据输出方式；

3.图像调整：对于图像可以任意放大、缩小、旋转、翻转、裁剪、锁定扩缩、根据电脑分辨率和电脑尺寸进行定倍显示、定倍打印、定倍剪切等操作，根据使用者需求灵活调整；

4.图像处理：提供了调节、锐化、平滑、图像间操作、边缘检测等多种增强处理图像的方法，使用者可以根据需要，选择不同的方法增强处理图像，可在处理时实时预览处理效果，得到满意的图像效果；

5.图像标注：提供多种标注工具、时间、日期、数字、各种线条、标尺等标注方式，支持无限多个元素的添加、移动、删除、属性修改、元素涂层调整等功能。

6.图像测量：提供多种测量线条的添加、移动、删除、属性的调整等功能并且可将测量数据直接导出到报告模板进行后期数据处理；

7.视场设置管理：提供多样化的视场绘制方式，可以根据使用者的需要绘制保存视场；

8.图像的二值化：用户可以根据需要自动或者半自动处理图像，同时提供腐蚀、膨胀、细化、粗化、去碎屑、孔洞填充等多种增强处理图像的方法；

9.专用分析功能：提供符合生产检验和科研需要的专用分析模块，所有模块分别采用GB/JB/YB/ISO/JK/ASTM等国际通用标准，提供多种报告模板、数据输出方式。标准方法包括：

（1）非金属夹杂评级：国标GB/T10561-2005A法、国标GB/T10561-2005B法、国标GB/T10561-2023A法、国标GB/T10561-2023B法、国际标准IS04967-2013A法、国际标准IS04967-2013B法、欧标EN10247-2007K法、欧标EN10247-2007M法、欧标EN10247-2007P法、美标ASTM E45-2018A法、美标ASTE E45-2018B法、美标ASTM E45-2018C法、美标ASTM E45-2018D法、美标ASTM E45-2018E法；

（2）金属平均晶粒度评级：GB/T 6394-2017截点法、ASTM E112 截点法、GB/T6394-2017面积法、美标ASTM E112-13(R2021)面积法、国标YB/T4290-2012 仲裁法、美标ASTM E562-19(2019)仲裁法；

（3）钢中带状组织的评定：ASTM E1268-01定量法和GBT34474-2-2018定量法；

（4）孔隙率检测：GB/T37787-2019荧光法、PV6093-2012荧光法、YW50093荧光法；

（5）渗碳层深度的测定：GB/T11345-2005 金相法；

（6）脱碳层深度的测定：GB/T 224-2019 金相法；

（7）不锈钢中α-相面积含量测量：GB/T113305-2008金相法；

（8）球墨铸铁球化率、珠光体、石墨大小、石墨颗粒数测量评级：GB/T9441-2009、GB/T9441-2021；

（9）灰铸铁石墨长度测量：GB/T 7216-2009；

（10）蠕墨铸铁蠕化、珠光体、碳化物、磷共晶数量分级评定：GB/T26656-2011、JB/T3829-1999；

10.包含以下标准图谱但不限于：GB/T 9441-2021、GB/T 7216-2009、JB/T 9204-2008、GB/T 6611-2008、GB/T 6394-2017、ASTM E112-13(2021)、GB/T 4335-2013、YS/T 347-2020、JB/T 5069-2007、GB/T 11354-2005、GB/T 10561-2005、GB/T10561-2023、ASTM E45-18a(2023)、IS0 4967-2013、GB/T 24177-2009、GB/T 14979-1994、GB/T 13320-2007、GB/T 13302-1991、JB/T 5074-2007、DL/T 674-1999、DL/T 773-2016、DL/T 999-2006、ASTM A923-2014、GB/T 39077-2020、GB/T 13305-2008、GB/T 4334-2020A法等；

11.以上标准更新后，图库跟随标准及时进行更新；

12.提供终身免费升级服务；

13.提供免费上门安装和培训服务。

### 序号13 设备名称: 恒温环境试验箱（带耐温手套） 数量1套

1.主要功能及用途：为被测样品提供高低温环境，并实现高低温情况下下样品操作和目视检查。

2.技术参数要求：

★2.1温度控制范围：-40℃～+100℃；

2.2湿度控制范围：20%RH~ 98%R.H；

2.3温度均匀性：≤2℃；

2.4温度波动度：≤±0.5℃；

2.5温度偏差：≤±2.0℃；

2.6湿度波动度：≤±2.5%RH；

2.7湿度偏差：≤±3.0%RH；

2.8温度下降时间：+20～-40℃  50分钟以内 无负载，无发热；

2.9温度上升时间：-40～+100℃  50分钟以内 无负载，无发热；

2.10内尺寸：IW500×IH600×ID400mm；

2.11外尺寸：≤0W740×0H1640×0D1450mm；

2.12控制系统及软件：实现温度技术参数的准确控制，真实记录箱内温度环境的变化过程，可连续记录试验数据；

2.13材质：内外做防腐技术处理；

2.14设备：配备纯水机1套、耐高低温手套4副、隔板隔条2套；

2.15设备门上配置操作孔2个、左右两侧各1个导线孔，直径50mm、照明灯1只、三色灯1只、急停1个。

3.需满足的国家相关标准、行业标准、检定标准

GB/T2423.1（IEC68-2-1） 试验 A：低温试验方法；

GB/T2423.2（IEC68-2-2） 试验 B：高温试验方法；

GJB150.3（MIL-STD-810D）高温试验方法；

GJB150.4（MIL-STD-810D）低温试验方法；

GB/T10589 低温试验箱技术条件；

GB/T11158 高温试验箱技术条件；

GB/T5170.2 环境试验设备检定方法标准。

4.安全要求

4.1 测试装置的安全设计须符合操作人员安全保护要求。

4.2 测试装置对于可能会造成机械物理伤害尖锐部位进行倒角，并设置警示标识。

4.3测试装置底部应设置可移动滑轮和固定底座。

四、其他说明

1.本招标文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

2.招标货物的性能及技术指标均满足招标需求的基础上，有明显优于招标需求的响应参数或指标、同时技术响应文件中提供了相关证明材料或说明，且专家认为对采购人及项目实施有利的响应参数或指标的方认可。

3.本采购文件中所涉及的关于产地、厂家、规格型号等要求只作为参考，相当于或优于该产品的各项技术参数要求的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，且专家予以认可的。

五、商务要求

1、质保期要求：按照各设备及标项的技术要求中列明的质保期要求；质保期内所有配件免费；从设备验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。技术要求中未列明质保期要求的设备，质保期为自验收后开始计算不少于1年。

2、售后服务要求：终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征得用户同意。软件升级供应商必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

3、安装要求：提供设备安装现场（地点为招标人指定地点），确保设备正常安装和使用，供应商可在投标前到现场查看实际情况，并在应标时提供改造实施方案。

4、培训要求：设备到货安装完成后，能严格按照设备性能指标进行现场调试及现场培训，培训不少于2次，每次不少于1天，现场培训人员名额不限。由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料。

培训内容及要求：

①了解设备的工作原理、组成及各部组件、控制系统的工作原理和使用方法；

②熟练掌握整套系统的操作规程；

③能够对设备的一般故障进行诊断和简单维修，进行易损件的更换；

④对设备能够进行日常的维护和保养；

⑤提供完整的培训资料。

5、付款条件

合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款；

设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款；

合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

6、投标报价

投标报价：国产设备价格采用人民币报价；交进口设备的价格采用免税的人民币报价，交货方式为CIP浙江省特种设备科学研究院，由中标方委托相关外贸公司办理免税事宜（外贸公司由采购人认定），采购人予以协助，所需费用由中标方承担。对于不能免税的设备也应予以明示，备注为含税价。

7.交货期

交货日期：采购文件中有具体约定的按照约定办理。未约定的，合同签订后四个月内到货。

交货地点：采购人指定地点。

六、采购设备的其它要求

1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2投标人提供设备的专用工具及其清单。

3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

七、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4投标人提供详细的试验报告。

八、技术服务

8.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

8.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

8.3售后服务要求：

（1）免费保修期：按照各个标项设备的具体要求，免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题。各投标人视自身能力在投标文件中提供合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

8.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

8.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

九、验收

9.1投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据采购人要求，由采购人指定的具有法定计量检定机构的证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购，所有的费用总综合考虑在投标报价中。

9.2设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

9.3设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

9.4采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

十、其他说明

1.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2.中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

十一、根据本项目的特点，投标文件中提供

1．投标人情况介绍；投标人及投标产品综合实力，包括投标人资质信誉、知名度、市场形象的综合评价、投标人或投标产品有好的用户反馈或评价。

2．投标人曾承担过的类似项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件。涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

3．商务响应表（格式见第六章）；

4.与商务资信标评分有关的其他材料

5.售后服务承诺，包括售后服务机构的实力、服务人员的技术水平或经验、机构长期稳定性、服务响应的便捷条件和优势、备品备件的储备情况等

6.技术响应表（格式见第六章）、招标货物的性能及技术指标的响应情况；

7.技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；

8.产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

9.确保供应货物质量的措施及设施

10.安装、调试方案和措施

11.验收的方案和措施

12.产品性能评价

13.项目实施人员一览表；

14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

15.招标文件及评分办法规定的其他要求。

第五章  合同主要条款

- 浙江省特种设备科学研究院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号:

浙江省特种设备科学研究院

仪器设备采购合同

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署地点：

签署时间：

浙江省特种设备科学研究院对（项目名称）              进行公开招标采购（招标编号：           ，）。经采购人定标，确定为（项目名称、标项序号）              的中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

采购文件、报价文件、询标记录、成交通知书、采购合同、合同补充条款或说明（按从后往前的顺序解释）。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同标的及数量(单价数量，总价)

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 单价 | 总价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

4、合同总价

合同总价为人民币（￥）。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6、交货时间及交货地点

合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款。

7、合同的生效

本合同在使用方与卖方最终确定产品数量、规格型号后，且经买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章并在卖方提交履约保证金后开始生效。

| 采购方：浙江省特种设备科学研究院 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码：310020 电话：0571-86026413 传真：0571-86026181 开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州分行 账号：19048101040010845 税号：12330000470027240N | 卖方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

- 一、合同通用条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准按招投标文件规定，如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行，如国家标准、专业（部）标准、国际标准、企业标准规定不一致，则按较高标准执行。

3、专利权：卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的仪器设备是全新的、未使用过的，适宜于采购文件规定的工作条件。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品调试后经用户确认合格次日起   个月（以采购文件、投标文件及询标记录中的最长时间为准）。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同转包给第三方。

8.2卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、产品质量责任

10.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中，如发现设备存在质量问题的，由卖方负责修理、更换，并在买方指定期限内使得产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的一切经济损失。如卖方未在上述期限内使得设备符合质量要求的，买方有权解除合同，并要求卖方支付合同总价20％的违约金。

10.2在质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理设备质量问题。

10.3由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

11、交货责任

11.1卖方交付设备数量、规格、型号等不相符合的，买方有权全部或部分不予接受，卖方应按约定数量、规格、型号要求予以更换，至卖方交付全部符合约定规格、型号要求的设备之日，视为实际交货日期。

11.2如设备在开箱检验时，即发现质量问题，买方有权全部或部分不予接受，买方交付符合合同约定的全部设备之日，视为实际交货日期。

11.3卖方因存在设备数量、规格、型号、质量问题不能按期交货，买方同意延长交货期限的，不排除卖方因迟于本合同约定日期交货的逾期违约金支付义务。

11.4卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按总价的3‰支付违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的3％，如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货，买方有权解除合同。

12、卖方不能交货或买方中途退货

12.1卖方逾期交货超过一个月，视为卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

12.2买方无正当理由不得中途退货，否则应赔偿由此造成的卖方的一切实际损失。

12.3经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货者不在此例。

13、付款责任

如果买方未按合同规定的时间支付货款给卖方，则买方应向卖方支付由此产生的违约金，每逾期一天，违约金按拖欠金额的1‰计算，逾期付款的违约金最高限度为合同总价的3％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，卖方有权解除合同。

14、解除合同

14.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部符合规格、数量、型号要求的设备，并在收到买方的违约通知后10天内未能纠正的。

2）未经甲方书面同意，擅自将合同转让或分包出去。

3）破产或无力偿还债务，收到法院对卖方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

4）卖方交付的仪器设备存在质量不符合要求的情况，并在买方指定的期限内仍未予纠正。

14.2卖方存在14.1条的违约情况，无论该违约是全部还是部分违约，买方均有权解除全部合同。

14.3在买方部分解除合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

14.4卖方在买方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

2）未按合同规定支付货款，在收到卖方违约通知10天后未纠正其过失。

14.5任何此类因解除合同而导致的合同终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

14.6因买方违约导致合同解除的，买方应负责将卖方应得的违约金支付给卖方。

14.7因卖方违约导致合同解除的，卖方应负责将买方已支付款项退还买方，并支付违约金，并负责因合同解除而导致的退货运输、手续及一切费用。

15、履约保证金的处理

本项目不收取履约保证金。

16、合同纠纷

16.1凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地的人民法院申请诉讼。

16.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

16.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

18、本合同正本陆份，甲乙方各执一半，同等有效。

19、未尽事宜，买、卖双方协商解决。

- 二、合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同通用条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货时间

交货日期：采购文件中有具体约定的按照约定办理。未约定的，合同签订后四个月内到货。

交货地点：采购人指定地点并通过验收。

2、交货、安装、调试地点

浙江省 杭州市凯旋路211号，或海宁市尖山新区凤凰路77号或杭州市大江东开发区。(如有变动，按采购方另行通知地点交付)。

3、接货通知

卖方在设备发运前15天将发货通知以传真形式通知买方。

4、运输及装卸保险

4.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、付款方式

合同生效后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款；

设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价30%的进度款；

合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

6、文件和技术资料的相互提供

要求卖方向买方提供以下技术文件和技术资料：

卖方准备的技术资料，并于产品交付时同时寄送到买方，如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄；

检测系统使用说明书一套，包括操作手册、用户手册等；

□软件光盘和指导说明书；

出厂合格证；

出厂明细表（装箱单）；

出厂检验报告和合格书；

规定的各项资料；

其他相关技术资料：。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。对于单价金额15万元（含）以上的设备和安装在固定场所使用的设备，卖方需对买方的操作人员及维修人员进行2次技术培训，第一次培训为中标后，提供1次（3名人员）国内制造工厂或实验室不少于5天的技术培训（国内无制造工厂或实验室的可提供相关用户的现场使用操作技术培训）。第二次培训为设备到货后，在设备调试完成后进行的现场技术培训，时间不少于5天。提供仪器设备中文操作规程及相关检验作业指导书、检测报告模板，提供设备操作视频及日常维护保养视频（可以现场录制）。双方各自承担本方人员的差旅费。

8、质量、技术标准

符合投标文件、采购文件中的有关标准、规定。

9、仪器设备检验

9.1仪器设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起点件点箱初验。

9.2开箱时，卖方须通知采购人共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标文件、采购文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、仪器设备调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

11、售后服务

（按采购文件“采购内容及需求”及投标承诺中的相关规定。）

廉洁协议书

甲方：浙江省特种设备科学研究院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称： 浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备

项目编号： 0625-24217614

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称： 浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备

项目编号：0625-24217614

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：           ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：标项三、标项六、标项七为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。；

四、满足本项目的特定资格要求：无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

8.中小企业声明函（本项目标项三、标项六、标项七为专门面向中小企业采购项目，以上标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；其余不作要求）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标项三：超声相控阵、TOFD检测仪采购），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声相控阵 |  |  |  |  |  |
| 2 | TOFD检测仪 |  |  |  |  |  |

1.（标项六：阀门噪声测试试验装置等设备采购），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门噪声测试试验装置 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电梯层门耐火技术改进 |  |  |  |  |  |
| 3 | 层门静力测试加载装置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制阀微小流量测试装置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 螺纹轴线角偏差测量仪 |  |  |  |  |  |
| 6 | 30T万能材料试验机油源夹具改造 |  |  |  |  |  |

1.（标项七：动静态应变仪等设备采购），属于  工业 行业；

| 序号 | 包含设备名称 | 设备制造商 | 从业人员 人 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 所属企业（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动静态应变仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 旋转磁场磁探仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像式黑白光充电交流磁轭探伤仪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 示波器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钳形电流表 |  |  |  |  |  |
| 6 | 多功能真空计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 绝缘电阻表 |  |  |  |  |  |
| 8 | 数显推拉力计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地电阻测试仪 |  |  |  |  |  |
| 10 | 对讲机 |  |  |  |  |  |
| 11 | 充电角磨机 |  |  |  |  |  |
| 12 | 金相分析软件 |  |  |  |  |  |
| 13 | 恒温环境试验箱（带耐温手套） |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函（如不属于，本表可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起90日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                            项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。涉及评分细则中要求提供的内容，需按结合投标文件的具体响应内容由评标委员会认定。

投标人：      （盖章）           日  期：

投标设备品牌汇总表

| 标项 | 包含设备 | 数量（台/套） | 品牌 | 型号 | 产地 | 免费保修期 | 投标产品是否为进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式可根据需求调整，

对于允许采购进口产品的标项，投标人可提供进口的设备，

如不允许采购进口设备的标项，则不接受投标人提供进口设备

# 12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

15.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：__________________：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：           ），                             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起90个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：___________________       邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 供应商名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

投标人：      （盖章）

日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:___________________________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日