货物类公开招标）

浙江省轻工业品质量检验研究院

2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2471265-01

| 采购人 | ： | 浙江省轻工业品质量检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年6月 |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标须知	16

一、总则	16

二、采购文件	17

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	24

五、开标与评标	25

六、确定中标供应商及授予合同	26

第三部分 采购需求	29

一、概况	29

二、设备采购清单及技术要求	29

三、设备参数要求	29

四、采购设备的其它要求	44

五、技术文件	44

六、技术服务	44

七、验收	46

八、采购的其它要求	46

九、合同商务要求	46

十、交货地点	47

十一、其他说明	47

第五部分  评标办法（综合评分法）	58

一、总则	58

二、评标组织	58

三、评标纪律	58

四、评标程序	59

五、评标细则及标准	62

六、询标	65

七、修改评标结果	66

第六部分  投标文件格式	67

一、投标文件封面（格式供参考）	68

二、资格响应文件	70

三、商务技术响应文件部分格式	75

四、报价响应文件部分格式	92

第七部分   其它	98

# 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年7月3日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2471265-01

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

预算金额（元）：3827900

最高限价（元）：1315900，212000，2300000

采购需求：

标项一

标项名称：元素分析仪等

数量：3

预算金额（元）：1315900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括元素分析仪、气相色谱质谱联用仪、万分之一天平，具体详见采购文件第三部分。

备注：

标项二

标项名称：纤维细度分析仪

数量：2

预算金额（元）：212000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括纤维细度分析仪，具体详见采购文件第三部分。

备注：

标项三

标项名称：液相色谱串联质谱联用仪

数量：1

预算金额（元）：2300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容包括液相色谱串联质谱联用仪，具体详见采购文件第三部分。

备注：

合同履行期限：标项1、2、3，详见采购文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、3：无；标项2：专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：货物全部由符合政策要求的中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年7月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月3日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2024年7月3日09:00

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省轻工业品质量检验研究院

地址：杭州市钱塘区下沙路300号

传真：/

项目联系人（询问）：马老师、赵老师

项目联系方式（询问）：0571-85023552、87711059

质疑联系人：姚老师

质疑联系方式：0571-85129677

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰、葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061804、0571-88081687

质疑联系人：曹涛涛

质疑联系方式：0571-81061821

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2471265-01 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 交货地点 | 浙江省轻工业品质量检验研究院指定地点内，并负责将该货物搬运到采购人指定的地点。该过程产生的一切费用由中标供应商承担。 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金+财政资金。 |
| 8 | ▲最高限价 | 详见采购公告。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2024年6月19日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430，并发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 14 | 投标文件形式 | 投标文件形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 2.如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的，投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 17 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061804 3.采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章； 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2024年7月3日09:00 |
| 21 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：葛珍妮，电话：0571-81061804）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 23 | 评标程序 | 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第四、5条“无效投标的认定”。 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核及评议后，独立评分。 商务技术评分汇总 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 得分汇总。 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止日后90个日历天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 26 | 履约保证金 | 1.履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.金额：合同总价的1%；履约保证金在验收合格之日后一个月内无息返还（遇周末及国定假日顺延）。 3.递交时间：合同签订后5天内。 |
| 27 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 28 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定：投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。 |
| 29 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 30 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号）规定收费标准的65%计取，以中标金额为计费基数采用差额定率累进法计算，具体如下： 中标金额（万元） 费率 优惠后费率 100以下 1.5% 0.975% 100（含）-500 1.1% 0.715% 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币5000元时，按人民币5000元计取。 4.采购代理服务费缴纳形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 5.采购代理服务费缴纳流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额先支付至采购代理机构账户，后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至zq017@163.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给中标供应商。 |
| 32 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 5.其他政府采购需要执行的政策。 |
| 33 | 信息安全要求 | √ 本项目无此要求。 ( 本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 34 | 是否允许采购进口产品 | 详见采购文件第三部分采购需求。 |
| 35 | 项目属性与核心产品 | 详见采购文件第三部分采购需求。 |
| 36 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目的采购标的：标项1，元素分析仪、气相色谱质谱联用仪、万分之一天平；标项2，纤维细度分析仪；标项3，液相色谱串联质谱联用仪。 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的 工业行业。 工业行业的中小企业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 37 | 是否专门面向 中小微企业采购 | 本项目标项1和标项3不专门面向中小企业采购，标项2专门面向中小企业采购。 |
| 38 | 采购人是否允许分包 | √ 同意将非主体、非关键性的工作分包，投标人拟将本项目进行分包并享受价格优惠政策的，应在投标文件中提供符合相应要求的分包意向协议。 ( 不同意分包。 |
| 39 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 40 | 联合体投标说明 | 1.业绩证明材料 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 2.其他资信证明材料 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 |
| 41 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

# 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江省轻工业品质量检验研究院。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7“电子签章”系指采购文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8“公章”系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

3．合格的投标人

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

▲3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

▲3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（其他采购活动不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

▲3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件第三部分明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第（一）、5点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、3：无；标项2：专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：货物全部由符合政策要求的中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

①中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

②投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

③投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）。

（3）特定资格条件证明材料：无；

（4）联合体协议（如为联合体投标的必须提供）（参考格式见本文件第六部分）；如为联合体投标的，联合体各方均应满足资格条件的要求并提供相应证明材料，否则无效。

（5）投标人认为需要提供的其他资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其他资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 业绩一览表（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 合同/商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其他商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）投标人针对本项目要求的总体理解；

（2）投标人针对本项目的技术响应表；

（3）投标人针对本项目的详细产品详细功能及技术参数说明；

（4）投标人针对本项目的投标产品相应技术资料，包括产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（5）投标人针对本项目的交货方案和计划；

（6）投标人针对本项目的安装调试方案；

（7）投标人针对本项目验收方案的优化建议及措施；

（8）投标人针对本项目的售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（9）投标人针对本项目的培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（10）投标人针对本项目的常用配件（备品备件）价格表；

（11）评标办法中要求提供的其他内容；

（12）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

- 分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2投标报价范围及内容

（1）国内设备：投标报价是履行合同的最终价格（含税），报价范围应涵盖完成本项目采购合同所涉及的全部费用（不限于设备费、运输费、保险费、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、税金、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。

（2）进口设备（含税）：同上

（3）进口设备（如为免税进口设备）：报价条件为CIP杭州，包含设备费（不限于主机、标准附件、备品备件、专用工具、安装费、调试费、检测费、验收费、配合费、售后服务费等）、进口代理费、税金（不含进口环节费）、贸易战关税（如有）、人工费、管理费、合理利润、风险费、投标费用等一切成本及费用。

遇国家政策临时调整，加增税收由中标供应商承担。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.5其他需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在投标截止日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第21项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

25．中标供应商的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标供应商。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标供应商；

27.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．采购结束

32.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

32.2本项目的投标文件不予退回。

# 第三部分 采购需求

## 一、概况

1．项目概况：本次招标为2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目，详见本部分第二项和第三项内容。

2．使用地点：杭州市钱塘区下沙路300号。

3.特别说明：本次采购的设备须提供法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

## 二、设备采购清单及技术要求

| 标项号 | 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 是否允许采购进口产品 | 是否为免税进口设备 | 是否为核心产品或单一产品 | 是否必须中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | （一） | 元素分析仪 | 1台 | 是 | 否 | / | 否 |
|  | （二） | 气相色谱质谱联用仪 | 1台 | 是 | 否 | 是 | 否 |
|  | （三） | 万分之一天平 | 1台 | 是 | 否 | / | 否 |
| 标项二 | （四） | 纤维细度分析仪 | 2台 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 标项三 | （五） | 液相色谱串联质谱联用仪 | 1台 | 是 | 否 | 是 | 否 |

## 三、设备参数要求

评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”指针对本部分各设备中的“设备用途、工作条件和技术参数、设备配套气路安装（如有）”全部内容的响应。

（一）元素分析仪

1.数量：1台

2.设备用途：适用于有机样品中C、H、N、O、S五种元素含量的定量分析，用于天然植物染料定性鉴别及化合物纯度鉴别等。

3.工作条件：

工作电压：220V

4.技术参数

4.1进样器：进样位≥90位，具备在仪器运行期间随时添加和改变样品的能力；

4.2 进样量范围：0.01～1000mg；

4.3 具有氦气吹扫功能，以避免空气中氮气对样品氮含量分析的影响；

4.4进样孔直径应>8.0mm，保证轻质疏松样品（如纤维等）能以较大进样量顺利进样；

4.5 燃烧炉

★4.5.1 炉温：最高应可达1200℃；

4.5.2加氧功能：软件控制加氧流量；

4.5.3 双炉模式：CHNS分析模式和O分析模式之间的切换方便快捷，无需关机打开反应炉拆卸更换反应管；

4.5.4 炉体整体密封设计，在高温状态下设备外壁保持室温，以确保操作人员操作设备时的人身安全。

4.5.5 无需将燃烧炉降温，即可取出燃烧管进行清灰或更换耗材操作；

4.6 分离方式：应采用气相色谱分离方法或动态吸附－程序解吸分离原理，分析报告在给出数据结果的同时能直观地给出各待测元素的色谱峰；

4.7检测器

4.7.1 类型：TCD热导检测器；

4.7.2 分析精度：0.01～100%

★4.7.3 检出限：CHNSO<50ppm；

▲4.7.4 分析精度：CHNSO≤0.1%；

4.8软件

4.8.1 仪器控制功能，包括：自动开机、自动预热、自动待机、自动关机、自动检漏以及自动维护；控制自动进样器、检测器和气体流路；

4.8.2 评价功能，包括：标样检测结果、仪器状态、校准方法、测试结果准确性和误差；

4.8.3 特殊功能，包括：自动热值及CO2排放交易量计算；自动评价C/N、C/H及C/S比；自动传输天平读数； 21 CFR Part 11数据可追溯性功能；

4.8.4 以Excel或PDF格式输出测试结果；

4.8.5 多语言版本，至少包括英文和中文；

4.9具备分析方法库：能帮助用户快速查询和学习各种类型的样品分析方法（至少包含高分子材料类、化学类、环境类、生物类、地质类、药品类、能源类样品的分析方法）；

4.10具备视频培训包：可直观的学习元素分析的进样技术、样品制备和处理方法、催化剂装填和更换、仪器安装和拆卸、常见故障处理等；

4.11分析时间：CHNS≤ 10 分钟，根据样品性质和进样量自动优化；

★4.12气路控制：使用电子流量控制系统（EFC系统）或电子质量流量控制（MFC系统），精确实时控制气体流量，实现载气流量实时恒定控制；不分析时有载气节省的待机模式，节省气体消耗；

★4.13仪器运行仅需氦气和氧气两种气体；

4.14 仪器稳定时间：常规分析小于30min, 最长不超过45min；

4.15标样：随仪器提供至少4种标样。

5.配置

5.1 元素分析仪（配备TCD热导检测器）1台；

5.2全自动进样器（进样位数≥90） 1台；

5.3 CHNS模式分离柱 1根；

5.4 O模式分离柱 1根；

5.5 CHNS分析耗材：至少满足1000次测试；

5.6 O分析耗材：至少满足1000次测试；

5.7 设备标样（至少包含4种物质）1套；

5.8 仪器控制及数据管理软件1套；

5.9元素分析方法库1套；随机软件自带

5.10 视频培训软件1套；培训视频 1套

5.11数据处理系统：电脑（i5处理器、8G内存、512G SDD硬盘和21.5英寸显示器）1台，激光打印机1台；

5.12减压阀2个。

5.13 氧气钢瓶1个，气体1瓶。

5.14 氧气防爆气瓶柜1个，乙炔防爆气瓶柜1个（含与气体对应的浓度检测探头、报警装置）。

6 其他

6.1质保期要求：仪器设备整机免费保修不少于24个月，高温燃烧炉和TCD检测池提供10年质保；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。质保期内若有搬迁，应负责一次免费搬迁服务（含设备打包、搬迁、新场地安装调试）。

6.2售后服务要求：设备安装调试完成后，由客户指定计量校准机构对设备进行计量校准，拿到校准证书后方可验收，计量校准费用由供方负责；终身维修服务，出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

6.3培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供2人的免费专业课外部培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

6.4供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

（二）气相色谱质谱联用仪

1.数量：1台

2.设备用途：用于多环芳烃、苯并三唑类化合物、有机残留等有毒有害物质检测。

3.工作条件：

工作电压：220V

4.技术参数

4.1系统性能指标

4.1.1保留时间重现性：<0.0008min；

4.1.2峰面积重现性：<0.5% RSD；

4.1.3具备载气节省功能。

4.2柱温箱

4.2.1操作温度范围：室温以上5℃到450℃；

4.2.2温度控制精度：0.1℃；

4.2.3程序升温：20梯度/21平台；

4.2.4最高升温速率：120℃/min，以0.01 ˚C /min增加；

4.2.5温度稳定性：＜0.01˚C /1˚C环境变化。

4.3电子压力控制器

4.3.1压力范围：0-100psi；

4.3.2全量程压力控制精度：0.001psi；

4.3.3最大分流比：11000:1。

4.4分流不分流进样口：

4.4.1最高操作温度：400℃；

★4.4.2应具备快速维护进样口系统，无需任何工具即可快速维护进样口，更换隔垫及衬管；

4.4.3免工具色谱柱安装组件：支持即时连接锁扣或手拧螺母，免工具即可完成色谱柱的连接。

4.5离子源（EI）

4.5.1无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；

4.5.2灯丝发射电流最大可到315 µA；

4.5.3气质接口温度最高应可达350℃；

4.5.4可拓展化学源：包括化学源（正化学源PCI和负化学源NCI模式）；

4.5.5具备不卸真空更换色谱柱的功能。

4.6四极杆质量分析器

★4.6.1质量范围：不窄于1.2–1090 u；

4.6.2扫描速度：不低于20000 u/s；

★4.6.4 EI 全扫描，1 pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300 u，质量数为272.0，S/N ≥2800:1（需提供佐证材料）；

★4.6.5 EI SIM模式下，连续监测的8次100 fg八氟萘不分流进样，监测m/z 272信号得到仪器检测极限（IDL）。根据99 %置信区间的色谱峰面积计算得出：IDL ≤ 10 fg（需提供佐证材料）。

4.7检测器系统：能提供宽达6个数量级的线性动态范围；

4.8真空系统：

4.8.1应具备空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵；

4.8.2分子涡轮泵抽速不小于255 L/s(He)；

4.8.3前级机械泵抽速不小于2.5 m3/h；

4.9仪器控制：

4.9.1具有棒状图和轮廓图数据采集能力；

4.9.2提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描；

4.9.3可对扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制；

4.9.4数据处理系统： 具备手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

4.10自动进样器

4.10.1配备100位以上（2mL）自动进样器；

4.10.2废液瓶体积≥4mL；

4.10.3进样器应不占进样口位置或插拔便利（＜1min完成插拔、安装）

4.10.5进样精度：RSD<0.3%

4.10.6交叉污染：<0.001%

4.10.7进样针体积范围：0.5μL-100μL

5.设备配套气路安装

5.1总体技术要求：

★5.1.1按买方实验室气路安装平面图示意所示进行设备配套管路的加装，以确保采购设备及实验室原有部分设备的集中供气。设备涉及：气质联用仪3台、元素分析仪1台；气路涉及：氮气串联一组，氦气串联一组。供方负责派专业人员实地勘察、测量，方应派专业人员实地勘察、测量，并在设备到位安装之前完成气路安装，设计、施工及相关配件费用由供方承担。实验室气路安装平面图示意如下：

5.1.2施工包含但不限于以下备件：双瓶切换2套、一级减压器1个、二级减压器8套、终端球阀及接头8个、洁净管110米、高压软管及两端接头5套；相关配件（三通、直接、变径）及其他辅材；

5.1.3 气路安装及验收要求：

（1）气源气体输送种类：氮气、氦气；

★（2）可供气质联用仪（3台）、元素分析仪（1台）同时工作时稳定的气流和压力。

6.配置要求

6.1气相色谱质谱联用仪1套；

6.2分流不分流进样口1套；

6.3自动进样器1套；

6.4氦气节省模块 1套（若存在硬件备件）；

6.5免工具色谱柱安装组件1套；

6.6电脑、打印机、移动硬盘：电脑1台（CPU：不低于i5 12500；内存：不低于8G；硬盘：不低于256G固态➕1TB机械；显示器：不小于21寸）；激光打印机1台，1T移动硬盘2个；

6.7最新NIST 质谱库 1套；

6.8色质谱管理软件 1套；

6.9 UPS主机（15KVA）1套（能满足气相色谱质谱联用仪使用需求）；

6.10配套消耗品：气相色谱柱3根（DB-1701 30m×0.25mm×0.32µm、DB-35 30m×0.25mm×0.25µm、DB-5 30m×0.25mm×0.25µm），配套捕集阱1套、超高惰性不分流进样口衬管（带玻璃棉）20根、玻璃棉1瓶，低流失进样口隔垫30个、传输线石墨垫20个，进样口石墨垫10个，进样口银垫20个，质谱端柱螺帽2个、进样口柱螺帽2个，长寿命EI灯丝8个、螺口样品瓶（含瓶盖、瓶垫，带书写，2mL，100个/套）5套，配套原装离子源3个，配套原装微量进样针（10µL）5根；真空泵油2L；

6.11设备使用气路及相关配件安装：满足第5部分需求。

7 其他：

7.1质保期要求：仪器设备整机及配套UPS免费保修不少于24个月；气路等相关设施质保期不少于24个月；质保期内所有配件、维修等免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。质保期内若有搬迁，应负责一次免费搬迁服务（含设备打包、搬迁、新场地安装调试）。

7.2售后服务要求：设备安装调试完成后，由客户指定计量校准机构对设备进行计量校准，拿到校准证书后方可验收，计量校准费用由供方负责。终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

7.3培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供2人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

7.4供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

（三）万分之一天平

1.数量：1台

2.设备用途：用于纺织品的理化项目中样品、药品等称量过程。

3.工作条件

3.1电源：220V

3.2环境温度：15˚C-35˚C

3.3相对湿度：10%—95%

4.技术参数：

4.1 最大秤量：220 g

4.2 可读性：0.1 mg

4.3 重复性：0.08 mg

★4.4 最小秤量值(U=1%, k=2)： 16 mg

★4.5 稳定时间：不超过2 s

4.6 校正：外部

4.6 接口：RS232 USB-A 蓝牙

4.7 显示屏：LCD混合触摸屏

4.8 秤盘直径： 90 mm ±10 mm

4.9 外形尺寸 （高x宽x深） ：不大于360 mm x 220 mm x 360 mm

5.配置要求：

5.1 主机1台。

5.2电源线1条。

5.3 数据线1条

6.其它：

6.1质保期要求：仪器设备免费保修不少于24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.2售后服务要求：设备安装调试完成后，由客户指定计量校准机构对设备进行计量校准，拿到校准证书后方可验收，计量校准费用由供方负责。终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

6.3培训服务及要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于0.5天，现场培训人员名额不限，培训内容包括设备的基本原理、操作、日常维护及注意事项等内容。

6.4供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

（四）纤维细度分析仪

1.数量：2台

2.设备用途：

用于动物纤维、化学纤维、棉麻等纤维的直径测量，可得到纤维根数、纤维平均细度、标准差、变异系数、粗绒率，通过对混纺产品中单根纤维的形态分析和直径测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量，可测量纱线混纺含量和织物混纺含量。应符合以下最新标准要求：

GB/T 10685《羊毛纤维直径试验方法投影显微镜法》

GB/T 20732《纤维直径光学分析仪》

GB/T 3364《碳纤维直径和根数试验方法》

FZ/T 01057.3《纺织纤维鉴别实验方法第3部分：显微镜法》

AATCC 20A《纤维定性分析》

IWTO-47-00《光学纤维直径分析仪测定羊毛纤维平均直径及其分布的方法》

IWTO-8-97《显微投影仪测定羊毛纤维直径分布及羊毛和其他动物纤维髓化百分比的方法》

ISO 137:1975《羊毛—纤维直径测定—投影显微镜法》

GB/T 12412《牦牛绒》

GB/T 9998《西宁毛》

GB/T 18267《山羊绒》

GB/T 16988《特种动物纤维与棉羊毛混合物含量的测定》

GB/T 16254《马海毛》

GB/T 13835.6《兔毛纤维细度试验方法》

FZ/T 30003《麻棉混纺产品定量分析方法显微投影法》

FZ/T 32004《亚麻棉混纺本色纱线》

SN/T 0756《进出口麻/棉混纺产品定量分析方法显微投影仪法》

ISO17751《动物纤维显微镜定量分析方法羊绒、羊毛、其他动物绒毛及其混合物》

FZ/T 01101《纺织品纤维含量的测定物理法》

AATCC 20A《纤维定量分析的规定》

FZ/T 50002测试异型纤维的异型度及中空度

3.工作条件

3.1电源：220V，50Hz

3.2温度：操作环境5˚C-35˚C

3.3湿度：操作状态5%-85%

4.技术参数：

★4.1测量范围：1～2000μm；精度0.01μm；

4.2具有数据校正功能、全样品图片存档功能；

★4.3 数据及报表能以EXCEL输出，且报表格式、统计方式可根据用户要求更改；

4.4 具备自定义观察倍数功能；

4.5 可自动标定标尺以降低操作误差；

4.6配制免脱色附件，实现深色纤维直接观测

4.7可用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积；

4.8可用于测试异型纤维的异型度及中空度符合纺织行业标准FZ/T 50002-2013；

★4.9可通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量（如棉麻、特种动物纤维定量）；

4.10具有纤维种类用户自定义技术，可以用户自定义纤维种类；

4.11具备常见纤维样品图库，纤维种类不少于50种。

4.12显微镜

4.12.1 显微镜应适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度0-85%的环境条件下运行。应配置有符合中国有关标准要求的插头，或能提供适当的转换插座。

4.12.2 物镜：4X、10X、20X；

4.12.3载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

4.12.4目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；

4.13摄像头

4.13.1应具有高清晰画质：(700线；

4.13.2具有高灵敏度的日夜转换功能：0.08Lux（彩色模式）；0.008Lux（黑白模式）；

4.13.3 电子快门速度：1/50秒至1/120000秒；

4.13.4 电子灵敏度：(512倍；

4.14测微尺须提供计量校准证书。

5 配置要求：

5.1 显微镜 （含10X物镜1个、20物镜1个）  1台

5.2 免脱色摄像头     1台

5.3 电脑         1台

5.4 激光打印机           1台

5.5 纤维细度分析软件  1套

5.6制样器             1个

5.7 载玻片夹具        20个

5.8 数字化纤维样片子系统软件 1套

5.9测微尺（带校准证书）     1个

5.10操作手册，采集卡，加密锁，应用软件，安装培训光盘 1套

6 其他：

6.1质保期要求：仪器设备免费保修不少于24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.2售后服务要求：设备安装调试完成后，由客户指定计量校准机构对设备进行计量校准，拿到校准证书后方可验收，计量校准费用由供方负责。终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

6.3培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于1天，现场培训人员名额不限。

6.4供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

（五）液相色谱串联质谱联用仪

1.数量：1台

2.设备用途：用于轻工产品中涉及天然植物染料结构解析，以及全氟化合物、烷基酚聚氧乙烯醚等化合物定性定量分析。

3.工作条件：

3.1电源电压：220V

4.技术参数

4.1液相色谱部分

4.1.1二元高压梯度混合泵

4.1.1.1二元高压泵压力范围：≥1000bar；

（1）流速范围：0.001～2mL/min，增量0.001 mL/min

（2）流速精密度：< 0.1%RSD

（3）流速准确度：＜±1%

（4）梯度精度：<0.15%

4.1.2淋洗液通道数：≥4个

4.1.3泵清洗：具备自动清洗系统，同时监测泵头微漏，提示维护信息；

4.1.4安全与维护：具备在线全面诊断、错误检测和显示功能，包括泄漏检测、安全泄漏处理、用于关闭泵系统的泄漏输出信号。

4.1.5自动进样器

4.1.5.1加样体积：0.1-100μL，增量0.01μL；

★（1）进样精度：<0.5%RSD；

★（2）交叉污染：<0.004%；

4.1.5.2样品盘：2mL样品瓶位数不少于90个。

4.1.6柱温箱

4.1.6.1温度范围：室温以上，20 ℃到75℃；

4.1.6.2温度稳定性：≤± 0.3℃；

4.1.6.3控温准确度：≤± 0.5 ℃。

4.2质谱部分

4.2.1离子源及离子传输系统

4.2.1.1离子源类型：

应配备各自独立的电喷雾离子源（ESI）以及大气压化学电离源（APCI)，可在不破坏真空的条件下快速切换，离子源切换时间＜5min；

4.2.1.2 离子源接口：采用毛细传输管设计或开口不小于0.6mm的单锥孔或双级锥孔设计。

4.2.1.3内置主动排废口；

4.2.1.3具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气，保证雾化效率和喷雾稳定性；

4.2.1.4离子源最高加热温度≥550℃

★4.2.1.6配备全自动数据系统控制的注射泵（蠕动泵）和进样切换阀；

4.2.1.7质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性功能；

4.2.1.8离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果；

4.2.1.9离子源所有可调节部件具备防烫伤功能，保证操作人员安全；

4.2.1.10 质谱直接进样功能，自动调谐和校正，可通过软件或操作面板进行设置；

★4.2.1.11具有真空隔断阀设计，离子传输系统配件在移去、进行超声清洗维护时质谱系统不用卸真空，也可快速更换；

4.2.2 四极杆质量分析器

4.2.2.1四极杆分辨率：≤0.4 amu；

4.2.2.2碰撞气为高纯高惰性氩气或氮气，如采用同一种气体做为雾化气和碰撞气，需由同一台气体发生器供气；

4.2.2.3质量数范围：不窄于5—2000m/z；

★4.2.2.4质量轴稳定性：≤ ± 0.1 amu/24小时（不同分辨率、不同扫描速率下、全质量数范围）；

★4.2.2.5质量准确度：全质量轴范围内≤0.01%；

4.2.2.6 MRM最小驻留时间：≤ 1ms；

4.2.2.7扫描速度：≥12000amu/s；

4.2.2.8 MRM采集速度：最大≥500 MRMs/秒；

4.2.2.9 MRM通道数：≥10000组；

4.2.2.10正负离子切换速度：≤25 ms；

4.2.2.11扫描功能应包括但不限于以下种类：全扫描（Full Scan)、选择离子扫描（SIM)、多反应监测扫描 (MRM)、子离子扫描（Product Ion Scan)、母离子扫描（Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan)。

4.2.3 检测器

4.2.3.1 检测器：采用光电倍增管或电子倍增器。

4.2.3.2动态线性范围≥106；

4.2.4 真空系统

4.2.4.1 采用大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统， 无需额外水冷却。具有自动断电保护功能；

4.2.4.2真空应能达到5·10-6Torr并在运行中稳定保持；

★ 4.2.5 灵敏度

4.2.5.1 ESI+：液质联用柱上进样1 pg利血平，离子对m/z 609/195信噪比：大于500000:1，仪器检测限达到4fg；

4.2.5.2 ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 pg氯霉素，离子对m/z 321/152信噪比：大于500000:1，仪器检测限达到4fg；

4.2.5.3 APCI: 1pg利血平柱上进样，信噪比≥50,000：1，连续六针RSD≤5%；

4.3 软件部分

★ 4.3.1 液相色谱和质谱使用同一软件平台；

4.3.2全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤；

4.3.3自动方法优化软件：采用自动进样器流动或手动进样注射，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量；

4.3.4离子源参数自动优化软件：采用自动进样器注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度、离子源电压等；

4.3.5自动时间编程功能： 多化合物同时监测时，应能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM；

4.3.6同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索。

4.4 氮气发生器

4.4.1采用超细化中空纤维膜分离技术，N2流速≥19L/min，氮气输出压力≥65psi,且氮气纯度高达99.5%；

5 .配置要求

5.1超高效液相色谱仪1套（含泵、自动进样器、柱温箱）

5.2质谱主机1套（含ESI源及APCI源）

5.3配套耗材：液相色谱柱 5根（2根Hypersil Gold 100mm×2.1mm×1.9um、3根Syncronis C18 100 mm×2.1mm×1.7um），样品瓶（含盖垫）500个，内插管500个，离子源喷针2根，离子传输管2根，原装调谐液1套，离子源接口组件1套（离子源接口为锥孔结构的：质谱进样锥孔；离子源接口为毛细管类别的：毛细管组件），电子倍增器或光电倍增管1套（5.2中所配的除外），机械泵油5瓶，流动相溶剂瓶6个（1L），流动相滤芯20个，天然植物染料标准品1套（FZ/T 73065-2020 附录A表A.1 ）。

5.4氮气发生器1台（满足4.4要求）

5.5 全氟化合物测试套装（含硬件管路等备件），需提供＞50种PFAS的电子方法库；

5.6 数据采集处理系统1套（1.数据采集工作站：不低于Intel 4核CPU, Microsoft windows10或更高操作系统，64位操作系统，i7处理器，32G处理内存，512G固态硬盘及1T机械硬盘，独立显卡。21寸或以上液晶显示器 2.数据处理工作站）。

5.7不间断电源（20KVA，延时1小时）1台，能同时连接客户原有液质设备（1台）。

5.8 氩气专用管道和气瓶（采用氩气做为碰撞气）：1套。

6 其他：

6.1质保期要求：仪器设备（含UPS、氮气发生器等所涉及各部分模块）免费保修不少于24个月，其中氮气发生器需原厂工程师免费提供三年每年一次的滤芯更换等维护服务；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。质保期内若有搬迁，应负责一次免费搬迁服务（含设备打包、搬迁、新场地安装调试）。

6.2售后服务要求：设备安装调试完成后，由客户指定计量校准机构对设备进行计量校准，拿到校准证书后方可验收，计量校准费用由供方负责；终身维修服务。出现故障等问题后，需2小时内快速响应问题，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

6.3培训要求：仪器到货后，能即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训，不少于2天，现场培训人员名额不限。另提供2人的免费专业课培训，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。培训结束经考核合格后颁发证书。

6.4供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

注：对已标记“▲”的条款的响应情况如低于采购需求的或未作出具体响应的，其投标将被否决。

标记“★”的指标低于采购需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，予以扣分；一般指标低于采购需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，予以扣分。

本采购文件技术参数数值指标中所涉及的唯一数值，性能指标相当于或优于该值的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，专家评定符合后予以认可的。

本采购文件中如涉及产地、品牌、厂家、规格型号等要求的，只作为参考，相当于或优于该产品的各项技术参数要求的都可以来投标，但须提供相当于或优于的相关证明材料或说明，专家评定符合后予以认可的。

四、采购设备的其它要求

1.所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

2.投标人提供设备的专用工具及其清单。

3.投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

4.投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

## 五、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

1.投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

2.投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

3.投标人认为有必要提供的其他技术资料及文件。

4.投标人提供详细的试验报告。

## 六、技术服务

1.设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

2.投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

3.售后服务要求：

（1）保修的货物在运行中发生问题。各投标人视自身能力在投标文件中提供合理的维修服务承诺。

（2）质保期内的售后服务要求

1）在质量保证期间，非人为损坏，必须免费维修任何失效部分，如无法维修，则免费更换，质量保证期限从新的部件更换日起计。

2）在采购人现场安装、调试，为买方技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，以用户满意为止；

3）质保期内因设备质量原因造成损坏的零部件由中标人无条件免费更换。如发生故障，中标人在接到通知24小时内给予答复，在72小时内派人到现场排除故障；

4）3天内不能修复的，必须提供同等级的备用设备或部件

（3）质保期后的售后服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

4.质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5.软件升级投标人必须承诺提供终身免费的软件升级服务。

## 七、验收

1.投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据采购人要求，由采购人指定的具有法定计量检定机构的证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购，所有的费用综合考虑在投标报价中。

2.设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以验收，后果由投标人负责。

3.设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

4.采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起60天内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

## 八、采购的其它要求

1.投标人应在投标文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

2.投标人应在投标文件中提供确保供应货物质量的措施及设施。

3.投标人应在投标文件中提供产品性能的可靠性、稳定性等的保证和承诺。投标人应在投标文件中提供为采购人提供满足本部分第三条要求中的培训计划方案。

4.投标人应在投标文件中提供应急处理方案。

## 九、合同商务要求

▲1.付款方式，合同签订后按以下进度进行付款

（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付40%的预付款。

（2）全部设备到货并经确认后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价30%。

（3）验收合格，满足合同约定支付条件并收到全额、有效的增值税专用发票后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价30%。

▲2. 违约责任

（1）非因甲方原因，乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，每日向甲方偿付合同总价千分之五的违约金；

（2）非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方支付合同总价百分之二十的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

3.其他要求详见“第四部分 合同主要条款”。

## 十、交货地点

采购人指定的目的地。

## 十一、其他说明

1.如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2.中标人不得以任何形式将本项目转包其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担。

第四部分  合同主要条款

合同将由浙江省轻工业品质量检验研究院（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

合同编号：

甲    方：浙江省轻工业品质量检验研究院

联系方式：0571-85023552

联系地址：杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

乙    方：

联系方式：

联系地址：

指定联系人：

丙    方：

联系方式：

联系地址：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，就              项目标项     订立本合同，以便共同遵守。

- 定义

1、“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”系指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

5、“甲方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

6、“乙方”系指中标（成交）后提供合同货物和服务的经济实体。

7、“现场”系指将要进行货物安装的地点。

8、“验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

- 合同依据文件

1、本项目采购文件；

2、乙方的投标文件（资格证明文件、商务技术文件及报价文件）。

- 销售产品名称、品种、规格

| 序 号 | 设 备 名 称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 元整 | 小写： 元 |

注：本合同合计标的额包括但不限于以下服务内容：设备供货、运输、卸货、安装、调试、

培训、检验、第三方计量检测及售后服务。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

- 交货时间、地点及费用

1、自本合同签订生效后按下表约定期限执行，此期限内乙方将货物送到甲方指定的目的地，并完成安装、调试，交付使用。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 约定交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、乙方于产品发运3日前，将预发运的产品名称、规格、数量、每件包装箱的尺码、毛重及对放置场地的特殊要求以邮件或传真的形式通知甲方，以便甲方做好相应准备工作；

3、本合同设备以甲方调试安装结束并验收合格为交付；

4、本合同设备由乙方负责运输、装卸至甲方指定存放现场。

5、本合同项下设备毁损、灭失的风险，在设备交付、验收完毕之前由乙方承担。到货后90天内完成验收并出具验收报告。

- 产品的质量、技术标准及验收

1、下列文件构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a、本合同书；b、技术协议；c、中标通知书；d、应邀谈判人承诺书；e、投标文件；如乙方提供的产品质量不符合前述任一文件中所提到的对产品的质量或技术要求的，均视为乙方违约。

2、产品的质量、技术标准如在招投标文件和技术协议中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行；

3、产品验收按相关国家标准、投标文件及技术协议进行验收，乙方需提供由采购人指定的省级以上（含省级）国家计量检定部门出具的证书作为验收材料之一；

4、乙方对甲方在中华人民共和国区域内使用合同产品引起的一切可能的侵权指控承担全部法律责任，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 履约保证金及付款方式：

1、本合同项下，标的额总价为人民币       元（大写：     元整）；

2、履约保证金

（1）履约保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（2）金额：合同总价的1%；履约保证金在验收合格之日起，甲方正常使用确认乙方无违约行为后一个月内无息返还（遇周末及国定假日顺延）。

（3）递交时间：合同签订后5天内。

3、付款方式

（1）合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付40%的预付款。

（2）全部设备到货并经确认后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%。

（3）验收合格，满足合同约定支付条件并收到全额、有效的增值税专用发票后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%。

- 开票方式

发票：乙方（或外贸代理公司）需在甲方付款前向甲方提供增值税专用发票。

- 产品质量保证、售后服务

1、乙方保证所提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。设备所配软件是最新（可免费升级的），能保证整个系统的正常运作。乙方提供设备终身维护服务，保证设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2、质保期按本合同第三条约定执行。质保期内，乙方实行免费服务（包括材料、技术服务、维修服务、保养服务）。质保期内，设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的一切费用及甲方的直接经济损失；乙方不能修理或者退换的，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话24小时内响应用户要求，2个工作日内派员上门现场维修，2天内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，确保甲方正常工作。由此产生的到安装现场的更换费用、运费等所有费用由乙方负担。

3、在质保期后，乙方仍应提供售后服务，负责产品维修。质保期满后1年维修只收材料费。仪器设备保修期满后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，乙方以不高于本合同同等折扣优惠供应（折扣率=本合同价/官方报价）。在后续使用中如果需要进行设备改进，乙方需积极配合。如质保期外的使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场。

- 甲方违约责任

如甲方非因乙方原因，出现中途退货、拒绝接收货物造成合同实际不能继续履行的，甲方负有退还已接受乙方实际交付的货物的义务，对乙方履行交付货物过程中的损失不负责任。

- 乙方违约责任

1、非因甲方原因，乙方逾期履行本合同约定义务的，自逾期之日起，甲方有权要求乙方每日向甲方偿付合同总价万分之五的违约金；

2、非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

3、乙方因产品质量或技术问题不符合合同约定（本合同第三条所列设备到货之日起6个月内无法验收合格的）造成违约的，甲方有权要求乙方应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并按总货款的20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、公证费。

4、如果发生乙方的合同履行违约行为，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知后15日内向甲方支付，甲方也有权从履约保证金和任何一笔付款中扣除；上述金额不足扣除部分，甲方有权向乙方继续追索，乙方应予以支付。

- 专利权

乙方须保障甲方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 包装

1、提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2、每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

- 装运条件

1、乙方应在合同规定的交货期前  7  天以电报、传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。如需要，乙方应以挂号信寄给甲方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

2、乙方负责安排合同设备运送到甲方施工现场，运送费用由乙方承担。乙方负责卸货，甲方协助。

3、乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

- 装运通知

1、若采用船运方式，乙方应在货物装船完成24小时内以传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运船只名称和启运或启航日期。

2、如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况通知甲方。

- 技术资料

1、除采购文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后7天内寄送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，特别是安装和配套需要的气源、电源需求等内容。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

2、上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

- 安装调试和技术培训

需安装调试及技术培训的设备，乙方应在本合同第四条规定的期限内安排现场安装调试，甲方具体使用单位应提供现场安装调试的条件。

- 验收

1、验收时间：甲方具体使用单位应及时组织验收，将验收结果及时传递给乙方（传真有效）。

2、货物最终验收地点在甲方具体使用单位。

3、 验收标准：严格按照报价文件清单所列的产品规格型号、数量验收。

（1）数量验收方式：装箱清单与仪器组件一致。

（2）质量验收方式：按本项目采购文件及中标人的投标文件、国家有关标准、企业标准及产品说明书等。

- 检验

1、乙方在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。

2、乙方应在发货之前，如果需要，甲方将派人按技术协议书要求进行预验收，预验收通过并获甲方签字认可后，方可发货。

3、在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方应申请相关部门检验，并有权根据证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

4、软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

- 索赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 乙方同意甲方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

(4) 甲方有权要求乙方按本合同第十条关于违约责任的相关规定承担违约责任。

2、若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从本合同约定的应付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 税费

1、中国政府根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

- 合同争议解决办法

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院解决。

- 违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、一旦甲方根据第二十三条第1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 变更指示

1、甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1) 合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2) 装运方式和包装方式；

(3) 交货地点；

(4) 乙方须提供的服务。

2、若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

- 合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由双方签署书面的合同修改书。

- 转让与分包

除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

- 主导语言与计量单位

1、合同书写应用中文，各方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应中文书写。

2、除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 通知

协议一方因履行本协议需要向另一方送达有关通知及文件的，可按照本协议开首载明的送达地址及联系方式进行送达，且相关通知及文件等均自被收件人本人签收、被他人代收、被拒收、被退件、被留置之时视为有效送达；无法确定前述送达时间的，则自通知及文件等发出3日后产生有效送达的法律后果。前述关于通知的送达及其法律后果的约定亦适用于因本补充协议纠纷引发的法院诉讼程序（包括一审、二审、再审及执行程序）的司法文书的送达。任何一方拟变更相应送达地址及联系方式的，应将变更的通知按照前述约定进行送达，否则视为送达地址未发生变更。

- 合同文件及资料的使用

1、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第三十一条第1款中所列的任何文件和资料。

3、除合同本身以外，第三十一条第1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

- 本合同自各方签字、盖章之日起生效。

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。“双方确定本合同生效后，因甲方事业单位改革等原因而发生名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动，均不影响本合同效力及双方对合同义务的履行”。

- 本合同正本一式伍份，甲执叁份，乙方执壹份，丙方执壹份。

甲方：（公章）

联系地址：

委托代理人：

联系电话：

传真：

开户行：

账户：

盖章日期：

乙方：（公章）

联系地址：

委托代理人：

联系电话：

传真：

开户行：

账户：

盖章日期：

丙方：（公章）

联系地址：

委托代理人：

联系电话：

盖章日期：

# 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

4.7各标项分包单独评审和推荐中标候选人。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其他无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购标的物或未包含全部报价内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的采购预算金额（或单项最高限价）的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其他无效情形的。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）资信及商务部分（10分）

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品履约评价 | 投标产品有好的用户反馈或评价，每提供1份符合评分要素的证明材料，得0.5分，本项最多得1分。 注：证明材料指投标产品供货合同和针对合同获得的用户反馈或评价。 | 1 |
| 2 | 业绩 | 投标文件中提供2021年1月1日至今投标人成功实施的同类项目的业绩证明材料：每提供一份业绩证明材料，得1分，本项最多得2分。 注1：本条款中“同类项目”指至少包含本次投标内容中的核心产品的供货业绩。 注2：本条款中“证明材料”需要同时提供业绩的合同复印件。 注3：投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品（需提供有效证明材料），自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 2 |
| 3 | 政府采购相关政策 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2.投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 4 | 商务条款响应情况 | 投标交货期满足采购文件要求的交货时间得1分；在采购文件要求的交货期基础上提前10天（含10天）以上不足20天交货的得2分；提前20天（含20天）以上交货的得3分；不满足采购文件的交货时间不得分。 | 3 |
| 5 | 质保期（免费保修期限） | 投标质保期在满足采购要求的基础上，每增加半年得 0.5 分，本项最多得2分。 注：一个标项中包含不同设备时，不同的质保期，按得分低的计算。 | 2 |
| 6 | 质量管理体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书且认证范围均包含检测设备销售、检测设备生产等本项目履约相关内容得1分；证书须在有效期内，提供证书复印件且证书在全国认证认可信息公共服务平台查询状态为有效（提供查询结果截图），否则不得分。 | 1 |

（二）技术部分（60分）

| 序号 | 评分项目 | 打分标准 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标货物的性能及技术指标的响应情况 | 对投标货物性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况进行评审【针对采购文件第三部分第三条各设备中的“设备用途、工作条件和技术参数、设备配套气路安装（如有）”全部内容】： 提供投标产品的官方设备技术说明（或产品说明书彩页）证明投标产品的各项性能及技术指标真实性； 全部满足的得30分；各投标产品的重要技术指标（打★的条款）有负偏离或缺漏项的，每一项扣减3分；各投标产品的一般技术指标（未打★的条款）有负偏离或缺漏项的，每一项扣减0.5分；一个标项中包含不同设备时，每个投标产品最高扣7.5分；扣完为止。 | 30 |
| 2 | 确保供应货物质量的措施及设施 | （1）对投标人提供的确保所供产品质量措施方案的合理性、可行性进行评分；（分值：2，1.5，1，0.5，0） （2）根据投标人提供的所供产品质量跟踪保障服务体系的合理性、可行性进行评分；（分值：2，1.5，1，0.5，0） （3）对投标人提供的针对本项目校正、质量检测设施、设备的清单或说明的齐全性和专业性进行评分；（分值：2，1.5，1，0.5，0） | 6 |
| 3 | 安装、调试方案和措施 | （1）对投标人提供的安装和调试计划、组织方案及确保采购进度符合采购人要求措施和承诺内容的合理性、可行性、针对性进行评分；（分值：2，1.5，1，0.5，0） （2）投标人承诺拟派安装调试人员为产品制造商在职的专业人员的得2分（一个标项中包含不同设备时，须全部符合。），否则不得分； （3）投标人拟派安装调试人员具有检测设备安装或类似专业等本项目履约相关专业中级及以上技术职称的，每提供1名人员得1分，此小项最高得2分。 注：提供拟派安装调试人员的社保证明、技术职称证书等证明材料。 | 6 |
| 4 | 产品性能评价 | 产品性能的可靠性、稳定性等的保证和承诺： （1）对投标人提供的产品性能的稳定性、可靠性，排除质量隐患方案的完善性，降低技术老化风险方案的科学合理性和可行性进行评分；（分值：3，2，1，0） （2）对投标人提供的产品数据自动采集接口方案、提供配套软件及升级服务方案的科学合理性和可行性进行评分；（分值：3，2，1，0） | 6 |
| 5 | 售后服务承诺 | 根据供应商为本项目提供的售后服务便捷性、质保期内的服务和技术支持方案、配件及耗材优惠、售后技术培训服务等内容进行评审： （1）售后服务便捷性：服务响应时间在接到通知后2小时以内能到达现场的得1分，其他不得分。 （2）对投标人提供的质保期（免费保修期限）内服务和技术支持方案的合理性、可实施性进行评分；（分值：2，1.5，1，0.5，0）； （3）对投标人提供的质保期（免费保修期限）满之后确保设备在存续使用期间正常使用的服务和技术支持方案的合理性、可实施性进行评分；（分值：1，0.5，0）； （4）对投标人提供的质保期满后配件及专用耗材明细列表的详细程度、供应方案的完善性及价格优惠承诺的完善性和可行性进行评分；（分值：2，1.5，1，0.5，0） | 6 |
| 6 | 培训 | 对投标人提供的培训计划人次数、天数、费用清单（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中）的科学合理性和可行性，由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解的科学合理性和可行性，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训方案的科学合理性和可行性进行评分；（分值：4，3，2，1，0） | 4 |
| 7 | 应急方案 | 对投标人提供的针对本项目实施过程和免费质保期内应急处理方案的合理性、可行性和与本项目实际情况的符合程度进行评分；（分值：2，1.5，1，0.5，0） | 2 |

（三）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

（1）如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：工业行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，第3位四舍五入，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

## 六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

## 七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

## 八、推荐中标候选供应商

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

## 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省轻工业品质量检验研究院

2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省轻工业品质量检验研究院

2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

## 二、资格响应文件

2.1基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省轻工业品质量检验研究院：

我方  （投标人全称）  参与浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目（项目编号：ZJ-2471265-01）政府采购活动，做如下承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第（一）、5点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：标项1、3：无；标项2：专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：货物全部由符合政策要求的中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

（1）中小企业声明函（货物）格式见本部分4.3。

（2）监狱企业的证明文件格式见本部分4.4。

（3）残疾人福利性单位声明函格式见本部分4.5。

2.3特定资格条件对应的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：无。

2.4联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目（项目编号：ZJ-2471265-01）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到  %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江省轻工业品质量检验研究院：

（投标人全称）授权        （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目 （项目编号：ZJ-2471265-01）的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

（2）编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（3）按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

（4）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（5）保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌/规格型号 | 质保期 | 是否为原厂质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |
| 营业执照 | 1.编号： 2.营业范围： 3.发照单位： |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值（万元） |  |
| 行政负责人 | 姓名： 职务： 职称： |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| 开户银行 | 名称： 账号： |
| 组织机构框图 |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省轻工业品质量检验研究院：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省轻工业品质量检验研究院的浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目（项目编号：ZJ-2471265-01）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省轻工业品质量检验研究院：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省轻工业品质量检验研究院的浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目（项目编号：ZJ-2471265-01）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省轻工业品质量检验研究院：

本单位合法参加浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目（项目编号：ZJ-2471265-01）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉政承诺书

浙江省轻工业品质量检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9 业绩一览表

业绩一览表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同标的 | 用户单位名称 | 是否为最终用户 | 用户单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 是否符合采购文件技术要求 | 是否需提供证明材料或截图或承诺书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

（以生效日算起）

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 售后服务网点 |
| 2 | 售后服务人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 售后服务响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

## 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

| 投标总价（人民币/元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：1.“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目

项目编号：ZJ-2471265-01

标项号及标项名称：

人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“投标总价”应与“开标一览表”中的投标总价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.3中小企业声明函（如需）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省轻工业品质量检验研究院的浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目（项目编号：ZJ-2471265-01）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中画横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

4.4投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.6分包意向协议格式（如有）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省轻工业品质量检验研究院2024年基于绿色消费的轻纺产品检验检测能力提升项目（项目编号：ZJ-2471265-01）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

# 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（项目编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                             。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。