（货物类公开招标）

浙江省食品药品检验研究院

超微量分光光度计等采购项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2470545-06

| 采购人 | ： | 浙江省食品药品检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年6月 |  |  |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标须知	16

一、总则	16

二、采购文件	17

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	23

五、开标与评标	24

六、确定中标供应商及授予合同	25

第三部分 采购需求	29

一、概况	29

二、设备采购清单	29

三、设备参数要求	29

四、其他	52

一、总则	71

二、评标组织	71

三、评标纪律	71

四、评标程序	72

五、评标细则及标准	75

六、询标	78

七、修改评标结果	78

第六部分  投标文件格式	80

一、投标文件封面（格式供参考）	81

二、资格响应文件	83

三、商务技术响应文件部分格式	89

四、报价响应文件部分格式	107

第七部分   其他	113

- 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年7月3日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2470545-06

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

预算金额（元）：7970000

最高限价（元）：2040000，1660000，1050000，2700000，520000

采购需求：

标项一

标项名称：超微量分光光度计等采购项目

数量：5

预算金额（元）：2040000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为超微量分光光度计、百万分之一天平、氮气发生器、倒置显微镜和单通道全自动膜片钳系统5台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

备注：

标项二

标项名称：气相液体进样器和三重四极杆气质联用仪采购项目

数量：2

预算金额（元）：1660000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为气相液体进样器和三重四极杆气质联用仪2台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

标项三

标项名称：离体微电极阵列记录系统采购项目

数量：1

预算金额（元）：1050000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为离体微电极阵列记录系统1台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

标项四

标项名称：气相色谱四极杆飞行时间质谱仪采购项目

数量：1

预算金额（元）：2700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为气相色谱四极杆飞行时间质谱仪1台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

标项五

标项名称：压差法气体透过率测试仪采购项目

数量：1

预算金额（元）：520000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为压差法气体透过率测试仪1台设备，具体要求详见采购文件第三部分。

合同履行期限：标项1、2、3、4、5，详见采购文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，标项2，标项3，标项4，标项5：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年7月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月3日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2024年7月3日09:00

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次质疑，其余不予受理。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号－－点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省食品药品检验研究院

地址：浙江省杭州市滨江区平乐街325号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87180396

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0571-87180396

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰、葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061804、0571-88081687

质疑联系人：王亢

质疑联系方式：0571-81061821

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2470545-06 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 交货地点 | 浙江省食品药品检验研究院指定地点内，并负责将该货物搬运到采购人指定的地点。该过程产生的一切费用由中标供应商承担。 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金和自有资金。 |
| 8 | ▲最高限价 | 详见采购公告。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2024年6月19日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430，并发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 14 | 投标文件形式 | 投标文件形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 2.如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的，投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 17 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061804 3.采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2024年7月3日09:00 |
| 21 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 23 | 评标程序 | - 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第5条“无效投标的认定”。 - 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总 - 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 - 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止日后90个日历天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 26 | 履约保证金 | 1.履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票或保函。 2.金额：合同总价的1%，履约保证金在到货验收通过后15天内无息返还。 3.递交时间：合同签订后5天内。 |
| 27 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 28 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定：投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次质疑，其余不予受理。 |
| 29 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 30 | 特别说明 | 1.投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦地阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 2.本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3.采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号）规定收费标准的60%计取，以中标金额为计费基数采用差额定率累进法计算。 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的收费标准计算代理服务费不足人民币2000元时，按人民币2000元计取。 4.采购代理服务费缴纳形式及账号： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 5.采购代理服务费缴纳流程：中标供应商按照中标结果公告确定金额先支付至采购代理机构账户，后将汇款底单、开票信息和发票邮寄地址发送至zq017@163.com，采购代理机构在收到邮件后开具发票并及时寄送给中标供应商。 |
| 32 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 5.政府采购其他需要执行的政策。 |
| 33 | 信息安全要求 | √ 本项目无此要求。 ¨ 本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 34 | 是否允许采购进口产品 | 详见采购文件第三部分采购需求。 |
| 35 | 项目属性与核心产品 | 详见采购文件第三部分采购需求。 |
| 36 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目的采购标的：标项1，超微量分光光度计、百万分之一天平、氮气发生器、倒置显微镜、单通道全自动膜片钳系统；标项2，气相液体进样器、三重四极杆气质联用仪；标项3，离体微电极阵列记录系统；标项4，气相色谱四极杆飞行时间质谱仪；标项5，压差法气体透过率测试仪； 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的 工业行业； 工业行业的中小企业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 37 | 是否专门面向 中小微企业采购 | ☐ 本项目专门面向中小企业采购 √ 本项目非专门面向中小企业采购 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 38 | 采购人是否允许分包 | √ 同意将非主体、非关键性的工作分包，投标人拟将本项目进行分包并享受价格优惠政策的，应在投标文件中提供符合相应要求的分包意向协议。 ¨ 不同意分包。 |
| 39 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 40 | 联合体投标说明 | 1.业绩证明材料 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 2.其他资信证明材料 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 |
| 41 | 其他 | 1.采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 2.供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 3.供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 4.各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 5.两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江省食品药品检验研究院。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7“电子签章”系指采购文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8“公章”系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

3．合格的投标人

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

▲3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

▲3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（其他采购活动不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

▲3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件第三部分明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第（一）、5点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：标项1，标项2，标项3，标项4，标项5：无。

（3）特定资格条件证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：无；

（4）联合体协议（如为联合体投标的必须提供）（参考格式见本文件第六部分）；

（5）投标人认为需要提供的其他资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其他资质、认证证书、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 业绩一览表（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 合同/商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其他商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）投标人针对本项目要求的总体理解；

（2）投标人针对本项目的技术响应表；

（3）投标人针对本项目的详细产品详细功能及技术参数说明；

（4）投标人针对本项目的投标产品相应技术资料，包括产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（5）投标人针对本项目的交货方案和计划；

（6）投标人针对本项目的安装调试方案；

（7）投标人针对本项目的售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（8）投标人针对本项目的培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（9）投标人针对本项目的常用配件（备品备件）价格表；

（10）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

- 分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

此报价应包括但不限于采购范围内货物的供货、安装、调试、验收、培训和售后服务等内容。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为已含在总价内，采购人均不予支付。供安装调试所需辅材一次报入投标总价，除需求变更增减外，以后不作调整。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4如投标设备为进口设备的，必须采用人民币报交货至采购人指定地点的免税价格，还应提供参考美元价格，报价除包括11.2条规定的费用外，还必须包含外贸代理费等相关费用（外贸代理服务费计算标准见本部分第30条）。

11.5本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.6其他需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在投标截止日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第21项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

25．中标供应商的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标供应商。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标供应商；

27.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．外贸代理服务费（如有）

31.1外贸代理费：由中标供应商承担，采购人通过公开的招标确定中标的进口代理单位情况如下：

31.1.1进口代理单位名称：浙江省科学器材进出口有限责任公司

31.1.2进口代理单位联系人：周飞

31.1.3进口代理单位联系人电话：13634188579

31.1.4 外贸代理服务费

| 序号 | 代理金额（单票人民币） 万元 | 外贸代理费率 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150以下报价 | 2.5% | 占进口货物CIP采购人指定低点价的百分比。 |
| 2 | [150至350]报价 | 1.8% |  |
| 3 | 350以上报价 | 1.4% |  |

31.2如进口货物无法办理减免税手续，增值税和关税由采购人承担。合同履行过程中的汇率风险由中标供应商承担，由外贸代理机构与中标供应商结算。

32．采购结束

32.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

32.2本项目的投标文件不予退回。

- 第三部分 采购需求

## 一、概况

1．项目概况：本次招标为超微量分光光度计等采购项目，采购清单详见本部分第二项内容，技术参数要求详见本部分第三项内容。

2．使用地点：采购人指定地点内。

3.特别说明：本次采购的设备应提供法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本采购文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

## 二、设备采购清单

| 标项号 | 设备序号 | 货物名称 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 是否为免税进口设备 | 是否为核心产品或单一产品 | 是否必须中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 1 | 超微量分光光度计 | 1套 | 是 | 是 |  | 否 |
|  | 2 | 百万分之一天平 | 1套 | 是 | 是 |  | 否 |
|  | 3 | 氮气发生器 | 1套 | 是 | 是 |  | 否 |
|  | 4 | 倒置显微镜 | 1台 | 是 | 是 |  | 否 |
|  | 5 | 单通道全自动膜片钳系统 | 1套 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项二 | 6 | 气相液体进样器 | 1套 | 是 | 是 |  | 否 |
|  | 7 | 三重四极杆气质联用仪 | 1套 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项三 | 8 | 离体微电极阵列记录系统 | 1套 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项四 | 9 | 气相色谱四极杆飞行时间质谱仪 | 1套 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 标项五 | 10 | 压差法气体透过率测试仪 | 1套 | 是 | 是 | 是 | 否 |

## 三、设备参数要求

按标项列明设备的性能及技术指标、主要技术参数、配置要求，评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”指针对本部分“设备采购清单及技术要求”全部内容的响应。

1.设备序号1（超微量分光光度计）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：超微量分光光度计 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：对微量核酸及蛋白样品进行定量分析和纯度测量，可进行定量分析、样品质控、样品检测及筛选。定量PCR、测序、结构分析、蛋白纯化等实验，均需要使用超微量分光光度计进行样品定量测量。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C~35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20%RH~60%RH |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 检测下限：1ng/μ l（dsDNA），0.03mg/ml（BSA），0.015mg/ml（IgG） |
| 11 |  | 4.2.2 | 检测上限：16.500ng/μ l（dsDNA），470mg/ml（BSA），230mg/ml（IgG） |
| 12 |  | 4.2.3 | 波长范围：200~900nm连续波长全光谱分析 |
| 13 |  | 4.2.4 | 光程数量≤2个，根据样品浓度进行自动匹配，无需手工设置，光程免校准 |
| 14 | ▲ | 4.2.5 | 检测准确性：≤2% |
| 15 |  | 4.2.6 | 最小样品体积：≤0.3ul |
| 16 |  | 4.2.7 | 光谱带宽：≤1.5nm；波长准确性不超过±0.75nm |
| 17 |  | 4.2.8 | 检测时间：≤4s |
| 18 |  | 4.2.9 | 仪器操作：高分辨率彩色触摸屏，可调整角度，操作简单，样品可不稀释； 操作系统：内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； |
| 19 | ★ | 4.2.10 | 采用样品压缩法，检测过程中无需形成液柱，样品兼容性好，封闭检测环境无蒸发影响。 |
| 20 | ★ | 4.2.11 | 内置涡旋混匀装置，可在测量前对样品进行混匀 |
| 21 | ★ | 4.2.12. | 防震功能：能和离心机或摇床等具有震动功能的设备放在同一台面使用 |
| 22 |  | 4.2.13 | 数据输出方式：USB，以太网和WiFi |
| 23 |  | 5 | 配置清单 |
| 24 |  | 5.1 | 主机1台 |
| 25 |  | 5.2 | 软件工作站一套（含电脑）： CPU：Intel 酷睿i7 13700； 内存：32G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块3.5英寸 2TB 7200转机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9处理器，独显RX6300 2G-HDMI&DP； 显示器：24寸商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：6×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5升；高≥36CM； 操作系统： Windows 10 pro (64位) 简体中文-Windows补丁最新 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 26 |  | 5.3 | 黑白激光打印机： 最大打印幅面：A4；最高分辨率：4800×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz；内存：≥256MB 双面打印：自动； 端口：1个高速USB 2.0端口；后侧有1个主机USB端口；千兆以太网10/100/1000 Base-T端口 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
| 27 |  | 6 | 技术资料 |
| 28 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册和全套证明文件和技术资料。 |
| 29 |  | 6.2 | 出厂合格证明（不需要证书）。 |
| 30 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 31 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 32 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |
| 33 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 34 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 35 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 36 |  | 7 | 交货及验收 |
| 37 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 38 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 39 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 40 |  | 9 | 保修期 |
| 41 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 42 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

2.设备序号2（百万分之一天平）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：百万分之一天平 |  |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |  |
| 3 |  | 3 | 功能要求：微量样品的称量。 |  |
| 4 |  | 4.1 | 详细性能技术指标 |  |
| 5 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50HZ～60 Hz； |  |
| 6 |  | 4.1.2 | 环境温度：10℃～40℃； |  |
| 7 |  | 4.1.3 | 环境湿度：10RH～75% RH； |  |
| 8 |  | 4.2 | 技术参数 |  |
| 9 |  | 4.2.1 | 最大称量：0～8.1g/8.1g～32g（双量程） |  |
| 10 | ▲ | 4.2.2 | 可读性：0～8.1g可读性0.001mg，8.1g～32g可读性0.01mg；可通过去皮键移动精细量程 |  |
| 11 | ★ | 4.2.3 | 重复性（5%加载）：≤0.001mg |  |
| 12 | ★ | 4.2.4 | 线性误差（典型值）：不超过±0.008mg |  |
| 13 | ▲ | 4.2.5 | 最小称量值（符合USP）：≤2mg |  |
| 14 |  | 4.2.6 | 稳定时间：≤3.5s |  |
| 15 |  | 4.2.7 | 配备网格秤盘，可将气流影响降至最低，获得快速、准确的称量结果； |  |
| 16 | ★ | 4.2.8 | 采用高分辨率后置式单模块传感器，内置两组校正砝码； |  |
| 17 |  | 4.2.9 | 配备主动温控系统，提高称量稳定性，增强重复性 ； |  |
| 18 |  | 4.2.10 | 具有静电检测技术可检测样品和/或容器上的静电荷，配备内置一体化去静电装置，可在静电检测完成后自动启动，消除称量室内的静电荷 |  |
| 19 |  | 4.2.11 | 显示屏配备状态指示灯，用红黄绿三色直观显示天平是否处于正常状态 |  |
| 20 |  | 4.2.12 | 配备水平控制系统：水平警告并带有图形化水平调节指南 |  |
| 21 |  | 4.2.13 | 配置大屏幕彩色电容式触摸屏，所有信息一目了然(可戴手套操作) |  |
| 22 |  | 4.2.14 | 左右两侧均配备红外传感器，无需用手接触的天平开关门 |  |
| 23 |  | 4.2.15 | 全自动校准技术，可由温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果。金属篮易巧称量件，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响 |  |
| 24 |  | 4.2.16 | 可保存不少于5000条变更历史记录，500条校准记录，500条日常测试记录和500条服务记录； |  |
| 25 |  | 4.2.17 | 配备多个端口用于轻松连接和数据导出：4X USB，1 X LAN； |  |
| 26 |  | 4.2.18 | 允差配置文件，可设置天平所处环境、结果发布速率以及可读性缩位功能，快速获得所需称量结果罩； |  |
| 27 |  | 4.2.19 | 防风罩无需任何工具即可拆卸，并可用洗瓶机直接清洗，实现快速清洁； |  |
| 28 |  | 4.2.20 | 最小称量值设置功能，全程自动追踪样品质量，并在样品未达到最小称量值时发出警告 |  |
| 29 |  | 4.2.21 | 全面的用户管理功能：可创建的用户数量没有上限，并引入用户组概念，可自定义用户组权限，且可创建数量没有上限 |  |
| 30 |  | 5 | 配置要求 |  |
| 31 |  | 5.1 | 天平主机 1台 |  |
| 32 |  | 5.2 | 电源线1根 |  |
| 33 |  | 5.3 | 内置型去静电装置一套 |  |
| 34 |  | 5.4 | 防风罩1台 |  |
| 35 |  | 6 | 技术资料 |  |
| 36 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |  |
| 37 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |  |
| 38 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |  |
| 39 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |  |
| 40 |  | 6.5 | 负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |  |
| 41 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |  |
| 42 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |  |
| 43 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，免费提供软件更新服务。 |  |
| 44 |  | 7 | 交货及验收 |  |
| 45 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |  |
| 46 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |  |
| 47 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |  |
| 48 |  | 9 | 保修期 |  |
| 49 |  | 9.1 | 保修期1年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |  |
| 50 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |  |

3.设备序号3（氮气发生器）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：氮气发生器 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：实验室现配备有ELSD和CAD检测器和氮吹仪，在使用中需要氮气发生器，满足这些仪器的同时使用的氮气需求。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C ~35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20%RH-60%RH |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ★ | 4.2.1 | 氮气采用超细化中空纤维膜分离技术，环保、无噪音，氮气流速≥60 L/min，氮气纯度达99.99％ |
| 11 |  | 4.2.2 | 氮气发生器内置彩色触屏控制界面，实时监测压力，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能。 |
| 12 |  | 4.2.3 | 氮气发生器通过CE、FCC认证，满足电磁兼容标准。 |
| 13 |  | 4.2.4 | 氮气发生器可实现膜智能化管理，由微机控制每根膜的独立运行或者关闭，每根膜的使用和关闭状态在显示屏幕上直观显示，并具有待机模式进行能耗调节,具备ECO运行模式，调整压缩空气需求，减少压缩机运行时间，延长空压机使用寿命。 |
| 14 | ▲ | 4.2.5 | 氮气发生器可选配空气干燥模块，可同时供氮气和干燥空气 |
| 15 |  | 5 | 技术资料 |
| 16 |  | 5.1 | 供应商免费提供包括操作手册和全套证明文件和技术资料。 |
| 17 |  | 5.2 | 出厂合格证明。 |
| 18 |  | 5.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 19 |  | 5.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 20 |  | 5.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |
| 21 |  | 5.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 22 |  | 5.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 23 |  | 5.8 | 后期操作软件若有更新，免费提供软件更新服务。 |
| 24 |  | 6 | 交货及验收 |
| 25 |  | 6.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 26 |  | 6.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 27 |  | 7 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 28 |  | 8 | 保修期 |
| 29 |  | 8.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 30 |  | 9 | 交货地：用户指定地点。 |

4.设备序号4（倒置显微镜）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：倒置显微镜 |
| 2 |  | 2 | 数量：1台 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：对培养皿（或培养瓶）中细胞等活体组织及组织切片样品进行定性和定量分析 |
| 4 |  | 4.1 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50Hz～60 Hz； |
| 6 |  | 4.1.2 | 环境温度：10℃～40℃； |
| 7 |  | 4.1.3 | 环境湿度：10%RH～75% RH； |
| 8 |  | 4.2 | 技术参数 |
| 9 |  | 4.2.1 | 光学系统具备无限远色差反差双重校正系统，可以对亮度、对比度和色差进行校正。 |
| 10 |  | 4.2.2 | 具备自动关机功能：无人操作15min以上，可自动关闭透射光源，保证灯泡的使用寿命，节能环保。 |
| 11 |  | 4.2.3 | 具备同轴粗微调焦机构，粗调一圈小于5mm，微调一圈小于0.5mm，内置免调节防下滑机构 |
| 12 | ▲ | 4.2.4 | 物镜齐焦距离在42mm-47mm之间 |
| 13 |  | 4.2.5 | 目镜：10×，视野数≥20。 |
| 14 | ▲ | 4.2.6 | 三目观察筒，视野数≥20，可调节瞳孔间距48mm~75mm，45度角度可调；眼点高低可调，目镜筒360度可旋转，任意角度都可调。 |
| 15 |  | 4.2.7 | 物镜： |
| 16 |  | 4.2.7.1 | 平场消色差物镜4×，NA≥0.10，FWD 12.0mm ； |
| 17 |  | 4.2.7.2 | 长工作距离平场消色差相差物镜10×，NA≥0.25，FWD 4.4mm ； |
| 18 |  | 4.2.7.3 | 长工作距离平场消色差相差物镜20×，NA≥0.30，FWD 4.6mm ； |
| 19 |  | 4.2.7.4 | 长工作距离平场消色差相差物镜40×，NA≥0.50，FWD 2.7mm ； |
| 20 |  | 4.2.8 | 机械载物台：固定载物台大小200mmX239mm，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 |
| 21 | ★ | 4.2.9 | 长工作距离聚光镜：NA≥0.4，工作距离≥72mm，可拆卸，方便培养瓶内样品观察。 |
| 22 | ★ | 4.2.10 | 模块化照明，配备有6V30W 2800K色温卤素灯和LED光源；两种光源可方便更换安装。 |
| 23 |  | 4.2.11 | 高性价比，简便易用，主机架构纯金属铝材质，坚固的机身以及稳定耐用的光学质量，所用光学部件均采用高质量玻璃材质做成，保证了图像的高反差及清晰度，尤其是较高品质的相差观察方法。 |
| 24 |  | 5 | 配置要求 |
| 25 |  | 5.1 | 倒置显微镜 1台 |
| 26 |  | 6 | 技术资料 |
| 27 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 28 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 29 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 30 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 31 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |
| 32 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 33 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 34 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，免费提供软件更新服务。 |
| 35 |  | 7 | 交货及验收 |
| 36 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 37 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 38 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 39 |  | 9 | 保修期 |
| 40 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 41 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

5.设备序号5（单通道全自动膜片钳系统）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：单通道全自动膜片钳系统 |
|  |  | 2 | 数量：1套 |
|  |  | 3 | 功能要求：适合短时间内完成数据量较大的实验需求。数据质量稳定准确率高。适用于药理学研究、药物毒理学研究、药物的安全性评价和药物筛选等。 |
|  |  | 4 | 技术指标 |
|  | ▲ | 4.1 | 电极类型：平板式玻璃芯片电极 |
|  | ▲ | 4.2 | 自动化完成细胞的捕获、封接和破膜，无需手动显微操作，无需防震台和法拉第笼等周边设备即可高效完成实验。 |
|  | ★ | 4.3 | 适合各种常用细胞系、干细胞、多种原代细胞（如平滑肌、内皮细胞、血细胞和角膜细胞等）、亚细胞机构（线粒体和溶酶体）和人工脂双层膜 |
|  |  | 4.4 | 可应用于微生物和植物细胞原生质体 |
|  |  | 4.5 | 噪音水平：< 3 pA |
|  |  | 4.6 | 封接阻抗：> 1 GΩ |
|  |  | 4.7 | 全细胞阻抗：> 500 MΩ |
|  |  | 4.8 | 串联阻抗：< 20 MΩ |
|  |  | 4.9 | 灌流溶液消耗少 |
|  | ▲ | 4.10 | 支持全细胞记录、细胞贴附式记录、单通道记录、脂双层记录等模式 |
|  |  | 4.11 | 可进行全自动细胞外液灌流 |
|  |  | 4.12 | 最高灌流通道数：8个 |
|  |  | 4.13 | 灌流次数：无限次灌流 |
|  | ★ | 4.14 | 具有脂双层实验功能 |
|  |  | 4.15 | 可进行温度控制，进行温度敏感离子通道实验 |
|  |  | 4.16 | 维持记录槽温度 室温～55℃ |
|  |  | 4.17 | 对灌流液体预加热 室温～55℃ |
|  |  | 4.18 | 数据量： 50数据点/天 |
|  |  | 4.19 | 可调节的增益（gain） |
|  |  | 4.2 | 能自动进行串联电阻补偿 |
|  |  | 4.21 | 可测量膜电容，进行细胞膜有关的研究。 |
|  |  | 4.22 | 能自动进行快慢电容补偿 |
|  |  | 4.23 | 能进行漏电流减除 |
|  |  | 4.24 | 整合的模数/数模接口通过USB线和主机连接，无需另外接转换器接口进行采样分析 |
|  |  | 4.25 | 电流钳功能，电流钳的缩放范围有0.1、1和10 nA/mV，其相对应的最大命令电流值分别为1 nA、10 nA和100 nA |
|  |  | 4.26 | 具有低频电压钳功能 |
|  |  | 4.27 | 可进行单通道电流数据采集 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 单通道全自动膜片钳主机工作站及软件一套 |
|  |  | 5.2 | 负压控制器一套 |
|  |  | 5.3 | HEKA放大器及软件一套 |
|  |  | 5.4 | 标准套装包含：200片芯片，维护套装，溶液套装，线缆和供电电源一套 |
|  |  | 5.5 | 带温度控制的外灌流系统一套 |
|  |  | 5.6 | 灌流面板一个 |
|  |  | 5.7 | 外灌流附件，溶液套装一套 |
|  |  | 5.8 | 软件工作站一套（含电脑）： CPU：Intel 酷睿i7 13700； 内存：32G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块3.5英寸 2TB 7200转机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9处理器，独显RX6300 2G-HDMI&DP； 显示器：24寸商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：6×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5升；高≥36CM； 操作系统： Windows 10 pro (64位) -Windows补丁最新 保修：全国联保，三年整机保修 CPU：inter酷睿I7；内存：不低于16GB，硬盘：不低于2TB，操作系统：专业版64位Windows10 |
|  |  | 5.9 | 黑白激光打印机1台： 最大打印幅面：A4；最高分辨率：4800×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz；内存：≥256MB 双面打印：自动； 端口：1个高速USB 2.0端口；后侧有1个主机USB端口；千兆以太网10/100/1000 Base-T端口 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、最新版本的软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
|  | ★ | 6.4 | 厂家提供仪器的3Q认证工作，并在设备安装调试完毕后3个工作日内完成。 |
|  |  | 6.6 | 仪器安装后1个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
|  |  | 6.7 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每年不少于四次上门维护。 |
|  |  | 6.8 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 6.9 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
|  |  | 6.10 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
|  |  | 7 | 交货及验收 |
|  |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 7.3 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
|  |  | 8 | 保修期 |
|  |  | 8.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
|  |  | 8.2 | 交货地：用户指定地点。 |

6.设备序号6（气相液体进样器）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备： 气相液体进样器 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 | ▲ | 3 | 功能要求：适合安捷伦7890系列的气相色谱-液体进样器，可协助气相色谱仪实现定性与定量分析要求 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C ~35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20%RH~60%RH |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1.1 | 液体进样量范围：通常介于（0.1-40）μL之间；样品瓶位数：软件可控位数不少于120位 |
| 11 | ★ | 4.2.1.2 | 进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 |
| 12 |  | 4.2.3.3 | 柱上进样模式：自动 |
| 13 |  | 4.2.3.4 | 多种进样模式：指定体积的1次-99次进样 |
| 14 |  | 4.2.3.5 | 进样延迟时间（0~60）s |
| 15 |  | 4.2.3.6 | 进样重现性：不大于1.0％RSD |
| 16 |  | 5 | 配置清单 |
| 17 |  | 5.1 | 自动液体进样器一台 |
| 18 |  | 5.2 | 进样针2根。 |
| 19 |  | 6 | 技术资料 |
| 20 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册。 |
| 21 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 22 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 23 |  | 6.4 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |
| 24 |  | 6.5 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 25 |  | 6.6 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 26 |  | 6.7 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 27 |  | 7 | 交货及验收 |
| 28 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 29 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 30 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 31 |  | 9 | 保修期 |
| 32 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 33 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

7.设备序号7（三重四极杆气质联用仪）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：三重四极杆气质联用仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：三重四极杆气质联用仪具备高质量分辨率、高灵敏度和强大的抗基质干扰能力，可实现痕量杂质的定性与定量分析要求 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C~35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20%RH~60%RH |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 气相色谱仪 |
| 10 |  | 4.2.1.1 | 柱箱温度：室温+5至450 ˚C |
| 11 | ★ | 4.2.1.2 | 具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求，需提供主机实物截图 |
| 12 |  | 4.2.1.3 | 降温速率：从400˚C降至50˚C≤220s |
| 13 | ★ | 4.2.1.4 | 控温准确性：0.01℃ |
| 14 |  | 4.2.1.5 | 最大压力设定范围：0-148 psi |
| 15 |  | 4.2.1.6 | 压力设定精度：0.001 psi |
| 16 |  | 4.2.1.7 | 流量设定范围：（0-1200）mL/min |
| 17 | ★ | 4.2.1.8 | 具备反吹功能，同时具备不卸真空更换色谱柱的功能。 |
| 18 |  | 4.2.2 | 质谱 |
| 19 |  | 4.2.2.1 | 质量数范围：10m/z ~-1000 m/z |
| 20 | ▲ | 4.2.2.2 | 仪器检测限指标及灵敏度： IDL(MRM): ≤2.0fg ，10fg OFN 连续6次进样，峰面积RSD≤10%。 |
| 21 | ★ | 4.2.2.3 | 质量分辨率：0.4amu~4amu分辨可调 |
| 22 |  | 4.2.2.4 | 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms |
| 23 | ★ | 4.2.2.5 | 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：（0-280）uA |
| 24 | ★ | 4.2.2.6 | 最大离子化能量：不低于250eV |
| 25 |  | 4.2.2.7 | 离子源：配置独立的EI源，CI源，最高温度可到350˚C |
| 26 | ★ | 4.2.2.8 | 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控(非预四极杆加热) 者优先 |
| 27 |  | 4.2.2.9 | 气质接口温度: 独立控温，最高温度≥350˚C |
| 28 |  | 4.2.2.10 | 扫描模式:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM） |
| 29 | ▲ | 4.2.2.11 | 质谱端离子源配置自清洁装置一套或GPC凝胶净化系统一套 |
| 30 | ▲ | 4.2.2.12 | 碰撞器为氮气，有助于节约实验室成本，提供参数设置截图和应用文献证明 |
| 31 |  | 4.2.3 | 进样器 |
| 32 |  | 4.2.3.1 | 同时配置液体进样器和顶空进样器，进样口可分开为两个进样口 |
| 33 |  | 4.2.3.2 | 液体进样量范围：通常介于0.1μL~40μL之间；样品瓶位数：软件可控位数不少于120位 |
| 34 |  | 4.2.3.3 | 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境 |
| 35 | ★ | 4.2.3.4 | 顶空进样器样品瓶规格和容量：可以放不少于100个样品瓶 |
| 36 |  | 4.2.3.5 | 顶空进样器操作温度范围：室温以上5 ºC ~300ºC |
| 37 |  | 4.2.3.6 | 顶空进样器可多次进样方式进行方法优化，可设置多次进样。可由工作站软件直接控制顶空进样器的序列编辑与运行。 |
| 38 |  | 4.2.3.7 | 顶空进样器内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制；全电子气路控制，顶空自带电子压力控制模块用于控制顶空气路，无需借助气相的压力控制模块，压力控制精度高。 |
| 39 |  | 4.2.3.8 | 顶空进样峰面积重现性：RSD < 2%，液体进样峰面积重现性：RSD < 1% |
|  |  | 5 | 配置清单 |
| 40 |  | 5.1 | GCMSMS质谱主机(含EI及CI离子源) 1台 |
| 41 |  | 5.2 | 气相色谱主机1台；进样口：惰性分流/不分流进样口 两套 |
| 42 |  | 5.3 | 液体自动进样器1台 |
| 43 |  | 5.4 | 顶空自动进样器1台 |
| 44 |  | 5.5 | 免泄真空更换色谱柱配套装置1套 |
| 45 |  | 5.6 | CI源所需配套1套 |
| 46 |  | 5.7 | 自清洁装置一套或GPC凝胶净化系统一套 |
| 47 |  | 5.8 | 微板流路控制系统1套 |
| 48 |  | 5.9 | UPS系统一套：≥容量10KVA，续航≥2小时。 |
| 49 |  | 5.9 | 进口原装工作站级别的电脑一台 商用工作站： CPU：Intel 酷睿i5 12500； 内存：16G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块2TB机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770 显示器：21.5寸以上商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：4×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5L；高≥36cm； 操作系统： Windows 11 pro (64位英文-Windows补丁最新 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 50 |  | 5.11 | 常用消耗品配全，如石墨垫20板、惰性衬管20根、泵油2瓶、用户指定色谱柱5根、配套顶空瓶及盖、垫各5盒，配套液体进样小瓶及盖、垫各10盒等；顶空压盖器一套；气质维护常用工具1套，垫片100片，进样针10根。 |
| 51 |  | 6 | 技术资料 |
| 52 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件、最新版本的NIST谱库、智能气味谱数据库等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 53 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 54 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 55 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于2个工作日。 |
| 56 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供4个免费的国内培训名额，免食宿。 |
| 57 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 58 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 59 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 60 |  | 7 | 交货及验收 |
| 61 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 62 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 63 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 64 |  | 9 | 保修期 |
| 65 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 66 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

8.设备序号8（离体微电极阵列记录系统）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：离体微电极阵列记录系统 |
|  |  | 2 | 数量：1套 |
|  |  | 3 | 功能要求：此设备主要用于采集、记录、分析细胞外生理信号，用于高通量药物筛选工作。 |
|  |  | 4 | 技术指标 |
|  |  | 4.1 | 工作条件 |
|  |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
|  |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C～35˚C |
|  |  | 4.1.3 | 环境湿度：20%RH～70%RH |
|  |  | 4.2 | 主要技术要求 |
|  |  | 4.2.1 | 一体化多孔微电极阵列采集、放大、刺激器 |
|  |  | 4.2.1.1 | 数据精度：不低于24bit |
|  | ★ | 4.2.1.2 | 放大器、采集器、刺激器集成化设计体积小、信噪比强、抗干扰能力强 |
|  |  | 4.2.1.3 | 刺激输出控制方式：软件 |
|  | ▲ | 4.2.1.4 | 刺激输出模式：电压和电流输出（通过软件选择自由切换） |
|  | ▲ | 4.2.1.5 | 适用采集芯片种类：24孔、96孔 |
|  |  | 4.2.1.6 | 最大刺激电流输出： +/- 1 mA |
|  |  | 4.2.1.7 | 最大刺激电压输出： +/- 10 V |
|  | ▲ | 4.2.1.8 | 数据采样频率：不低于50 kHz/通道 |
|  |  | 4.2.1.9 | 带宽：0.1Hz～10kHz |
|  |  | 4.2.1.10 | 内置温度控制器控温精度：0.1℃ |
|  |  | 4.2.1.11 | 输入电压范围：±2500mV |
|  |  | 4.2.2 | 多功能信号接口板 |
|  | ★ | 4.2.2.1 | 数字信号输入/输出端口：不低于4个 |
|  |  | 4.2.2.2 | 具有不低于1个神经放电监听端口 |
|  | ★ | 4.2.2.3 | 具有可扩展性能，后续能够扩展为活体无线生理信号记录系统 |
|  |  | 4.2.2.4 | 包含DSP数据信号处理器，可以直接在硬件上进行滤波和放电甄别，实现实时信号反馈。 |
|  |  | 4.2.3 | 24孔微电极阵列芯片主要技术指标 |
|  |  | 4.2.3.1 | 电极间距：不大于700μm |
|  |  | 4.2.3.2 | 芯片孔目数：24孔 |
|  |  | 4.2.3.3 | 电极直径：不大于100μm |
|  |  | 4.2.4 | 96孔微电极阵列芯片主要技术指标 |
|  |  | 4.2.4.1 | 电极间距：不大于700μm |
|  |  | 4.2.4.2 | 芯片孔目数：96孔 |
|  |  | 4.2.4.3 | 电极直径：不大于100μm |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 一体化多孔微电极阵列采集、放大、刺激器1台 |
|  |  | 5.2 | 多功能信号接口板1台 |
|  |  | 5.3 | 数据采集分析软件1套， |
|  |  | 5.4 | 24孔微电极阵列芯片5片 |
|  |  | 5.5 | 96孔微电极阵列芯片5片 |
|  |  | 5.6 | 软件工作站一套（含电脑）： CPU：Intel 酷睿i7 13700； 内存：32G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块3.5英寸 2TB 7200转机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9处理器，独显RX6300 2G-HDMI&DP； 显示器：24寸商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：6×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5升；高≥36CM； 操作系统： Windows 10 pro (64位) -Windows补丁最新 保修：全国联保，三年整机保修 |
|  |  | 5.7 | 黑白激光打印机1台： 最大打印幅面：A4；最高分辨率：4800×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz；内存：≥256MB 双面打印：自动； 端口：1个高速USB 2.0端口；后侧有1个主机USB端口；千兆以太网10/100/1000 Base-T端口 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
|  |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
|  |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训。 |
|  |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
|  |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
|  |  | 7 | 交货及验收 |
|  |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
|  |  | 9 | 保修期 |
|  |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
|  |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

9.设备序号9（气相色谱四极杆飞行时间质谱仪）参数要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：气相色谱四极杆飞行时间质谱仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：气相色谱四极杆飞行时间质谱集合了气相色谱的高分离功能，四极杆质谱的高灵敏度定量能力，飞行时间质谱高分辨的强定性能力，以及二级质谱结合精确质量数的超强定性能力，在药品分析研究，尤其是包材中未知成分测定和化学结构鉴定。利用高分辨精确质量数信息，在非靶向未知物定性分析中可以实现比传统GCMS更准确定性结果。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：15˚C ~35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：35%RH～85%RH |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 气相色谱仪 |
| 10 |  | 4.2.1.1 | 柱箱温度：室温+2至450 ˚C |
| 11 | ★ | 4.2.1.2 | 具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求，需提供主机实物截图 |
| 12 |  | 4.2.1.3 | 降温速率：从400˚C降至50˚C不大于220s |
| 13 | ★ | 4.2.1.4 | 控温准确性：0.01℃ |
| 14 |  | 4.2.1.5 | 最大压力设定范围：0~148 psi |
| 15 |  | 4.2.1.6 | 压力设定精度：0.001 psi |
| 16 |  | 4.2.1.7 | 流量设定范围：（0-1200）mL/min |
| 17 | ★ | 4.2.1.8 | 配备反吹功能 |
| 18 | ▲ | 4.2.1.9 | 气相色谱与质谱为同一品牌 |
| 19 |  | 4.2.2 | 质谱 |
| 20 |  | 4.2.2.1 | 质量数范围：10m/z ~3000 m/z |
| 21 | ★ | 4.2.2.2 | 质量分析器: 整体式可控温石英镀金双曲面四极杆及具有真空夹套的低膨胀系数飞行管飞行时间质量分析器 |
| 22 | ★ | 4.2.2.3 | 质谱采集范围：20m/z ~3000 m/z，且与采集速率无关。（需要提供技术文件证明） |
| 23 | ▲ | 4.2.2.4 | 具有GC TOF和GC MSMS功能，其中碰撞池采用线性加速、高压碰撞六极杆碰撞池设计，消除“记忆效应”和“交叉污染” |
| 24 | ★ | 4.2.2.5 | 采集速率：1谱图/秒 ~50谱图/秒，且与分辨率无关（需要提供技术文件证明）。 |
| 25 | ★ | 4.2.2.6 | 最大离子化能量：不低于250eV |
| 26 |  | 4.2.2.7 | 多功能高效电子轰击源(EI源)，非涂层，采用完全惰性的材料制成。无需更换离子源即可实现标准电离和等效于PCI的低能量EI电离两种模式的切换（需要提供实现高灵敏度低能量电离技术的发明专利或相关技术文件作为证明文件）。 |
| 27 | ★ | 4.2.2.8 | 快速放空功能：质谱具备快速放空功能，以便快速更换离子源与色谱柱。（标书中须提供证明材料；如无法提供此附件，则需另外配置真空锁定功能附件及标配以外的第二套完整EI离子源，保证在不泄真空不停机的条件下更换整个干净离子源，以实现离子源维护的方便性）。 |
| 28 |  | 4.2.2.9 | 气质接口温度: 独立控温，最高温度不低于350˚C |
| 29 |  | 4.2.2.10 | 扫描模式:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM） |
| 30 | ★ | 4.2.2.11 | 检测器：双模拟-数字转换 (ADC) 检测器，可以记录多个离子事件，在更宽的质量范围和浓度动态范围内具有更高的质量准确度 |
| 31 |  | 4.2.3 | 进样器 |
| 32 |  | 4.2.3.1 | 同时配置液体进样器和顶空进样器，进样口可分开为两个进样口 |
| 33 |  | 4.2.3.2 | 液体进样量范围：通常介于0.1μL ~40μL之间；样品瓶位数：不少于165位 |
| 34 |  | 4.2.3.3 | 顶空进样器可灵活安装在GC的左侧或右侧，以适应不同的安装环境 |
| 35 | ★ | 4.2.3.4 | 顶空进样器样品瓶规格和容量：可以放不少于100个样品瓶 |
| 36 |  | 4.2.3.5 | 顶空进样器操作温度范围：室温以上5 ºC ~300ºC |
| 37 |  | 4.2.3.6 | 顶空进样器可多次进样方式进行方法优化；可设置多次进样 |
| 38 |  | 4.2.3.7 | 顶空进样器内置EPC控制，提供顶空样品传输管的反压控制功能和对样品瓶内加压的自动电子控制；全电子气路控制，顶空自带电子压力控制模块用于控制顶空气路，无需借助气相的压力控制模块，压力控制精度高。 |
| 39 |  | 4.2.3.8 | 顶空进样峰面积重现性：RSD < 2%，液体进样峰面积重现性：RSD < 2% |
| 40 |  | 5 | 配置清单 |
| 41 |  | 5.1 | GCQTOF质谱主机(含EI离子源) 1台 |
| 42 |  | 5.2 | 气相色谱主机1台；进样口：惰性分流/不分流进样口 两套 |
| 43 |  | 5.3 | 液体自动进样器1台 |
| 44 |  | 5.4 | 顶空自动进样器1台（要求满足100位样品以上的进样装置） |
| 45 |  | 5.5 | 免泄真空更换色谱柱配套装置1套 |
| 48 |  | 5.6 | 柱中反吹控制系统1套 |
| 49 |  | 5.7 | 进口原装工作站级别的电脑一台 CPU：Intel 酷睿i7 13700； 内存：32G DDR5； 硬盘：≥512GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD +1块3.5英寸 2TB 7200转机械硬盘； 显卡：英特尔® UHD 显卡 770，第 13 代英特尔® 酷睿™ i5/i7/i9处理器，独显RX6300 2G-HDMI&DP； 显示器：24寸商用显示器,分辨率/刷新率IPS (1080p) 1920 x 1080 @ 60 Hz，支持高度调整/旋转调整,端口DisplayPort，VGA，HDMI ； 数据接口：6×USB3.2；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2； 扩展槽：3 个用于 固态硬盘 的 M.2 2230/2280 插槽 机箱：高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱，机箱体积≥18.5L；高≥36cm； 操作系统： Windows 10 pro (64位) 简体中文-Windows补丁最新 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 50 |  | 5.8 | 黑白激光打印机： 最大打印幅面：A4；最高分辨率：4800×600dpi 打印速度：≥38ppm（正常模式）或≥30ppm（双面模式） 处理器：1200MHz；内存：≥256MB 双面打印：自动； 端口：1个高速USB 2.0端口；后侧有1个主机USB端口；千兆以太网10/100/1000 Base-T端口 进纸盒容量：250页 保修：全国联保，一年整机保修 |
| 51 |  | 5.9 | 常用消耗品配全，如石墨垫10板、惰性衬管20根、泵油2瓶、用户指定色谱柱3根、配套顶空瓶及盖、垫各5盒，配套液体进样小瓶及盖、垫各10盒等；顶空压盖器一套；气质维护常用工具1套，进样针5根。 |
| 52 | ★ | 5.10 | UPS稳压电源，10kva 2小时 |
| 53 | ★ | 5.11 | 配套原装氮气发生器（流量不低于30L/min，压力不低于100psi，纯度不低于99.9%） |
| 54 |  | 6 | 技术资料 |
| 55 | ★ | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件、最新版本的NIST谱库等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 56 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 57 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 58 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 59 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供2个免费的国内培训名额，免食宿。 |
| 60 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 61 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 62 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，免费提供软件更新服务。 |
| 63 |  | 7 | 交货及验收 |
| 64 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 65 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 66 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 67 |  | 9 | 保修期 |
| 68 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 69 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

10.设备序号10（压差法气体透过率测试仪）参数要求

| 序号 | 指标 重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 压差法气体透过率测试仪 |
| 2 |  | 1.1 | 数量：1套 |
| 3 |  | 1.2 | 配置包含主机、腔体、安装启动套件包，适用于包装材料气体阻隔性能检测。 |
| 4 |  | 1.3 | 工作条件 |
| 5 |  | 1.3.1 | 电源电压：（220±10%）V |
| 6 |  | 1.3.2 | 环境温度：10℃~30℃ |
| 7 |  | 1.3.3 | 相对湿度：20%RH～80%RH |
| 8 |  | 2 | 详细性能技术指标 |
| 9 |  | 2.1 | 原理：压差法原理，定量测量薄膜材料的透气性能 |
| 10 |  | 2.2 | 符合标准ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB00082003-2015第一法，2020中国药典气体透过率测试第一法； |
| 11 |  | 2.3 | 适用性：复合膜、片材包装材料阻氧性能测试； |
| 12 | ★ | 2.4 | 设备全自动控制温度和压力，不需要手动调节，减少操作误差； |
| 13 |  | 2.5 | 设备需自带触摸屏,可单机操作也可以联网外接电脑操作无缝切换； |
| 14 | ★ | 2.6 | 测试腔采用内置气动自动夹紧装置，无需外接加压装置，减少手动夹样产生的误差； |
| 15 |  | 2.7 | 仪器设计能够有效预防环境湿度温度波动对测试数据的影响； |
| 16 |  | 2.8 | 仪器具有保护装置，防止气体透过率超载对设备造成损坏； |
| 17 | ▲ | 2.9 | 采用超高精度压力传感器，测试精度：±0.05 ml/m2.day.bar或读数的3%取大者； |
| 18 |  | 2.10 | 测量范围：薄膜0.05ml/m2.day.bar ~-20000 ml/m2.day.bar； |
| 19 |  | 2.11 | 可选配小面积测试舱，扩展仪器测试范围； |
| 20 |  | 2.12 | 三腔一致：满足中国药典及YBB标准，0.5ml/( m2.day.bar)以上样品，每个样品与三个样平均偏差小于10% |
| 21 | ★ | 2.13 | 测试舱数量：3 |
| 22 |  | 2.14 | 标准测试舱面积：50cm2 |
| 23 |  | 2.15 | 主机和测试腔体采用分体式设计，样品测试舱方便从设备移除和夹紧，安装样品可在试验台操作； |
| 24 | ▲ | 2.16 | 测试舱具有负压密封技术防止外界空气的泄露进入测试舱； |
| 25 |  | 2.17 | 具备彩色触摸显示屏； |
| 26 |  | 2.18 | 配置药检系统标准膜用于设备整机校验； |
| 27 | ▲ | 2.19 | 设备具有单独测试基线噪音值，避免基线噪音值对测试结果的干扰； |
| 28 |  | 2.20 | 设备具有测试腔泄漏噪音值扣除功能； |
| 29 |  | 2.21 | 设备测试温度控制范围：20℃～50℃； |
| 30 |  | 2.22 | 温度精度：±0.2℃； |
| 31 |  | 2.23 | 湿度范围：≤3%RH； |
| 32 |  | 2.24 | 设备内置大气压补偿装置； |
| 33 |  | 2.25 | 测试模式具有自动比较模式，自动判断数据稳定并停止功能； |
| 34 |  | 2.26 | 测试数据判断稳定停止标准为读数的+/-1%或0.05 ml/ m2.day.bar取大者； |
| 35 |  | 2.27 | 设备具有内部校准程序； |
| 36 |  | 2.27.1 | 内置的校准程序可方便对设备内的大气压传感器进行校准； |
| 37 |  | 2.27.2 | 内置的校准程序可方便对设备内的温度传感器进行校准； |
| 38 |  | 2.27.3 | 设备内置诊断功能可查看仪器各项指标历史数据和曲线； |
| 39 |  | 2.28 | 可选IQ/OQ/PQ验证文件； |
| 40 |  | 2.29 | 设备年度校验维护在国内即可完成，无需返厂； |
| 41 |  | 2.30 | 设备年度校验模式采用整机校验，即对包括压力传感器在内的整套系统进行校验； |
| 42 |  | 2.31 | 软件具有权限控制功能； |
| 43 | ▲ | 2.32 | 权限控制包括至少3级权限：操作员、主管、管理员； |
| 44 |  | 2.33 | 每个级别的权限可以添加的用户数量没有上限； |
| 45 |  | 2.34 | 软件具有审计追踪功能； |
| 46 |  | 2.35 | 审计追踪功能可记录用户的登入/登出信息； |
| 47 |  | 2.36 | 审计追踪功能可记录操作的测试步骤； |
| 48 |  | 2.36.1 | 审计追踪日志包含在测试报告中； |
| 49 |  | 2.36.2 | 事件日志可记录各种错误和报警等信息； |
| 50 |  | 2.36.3 | 数据导出和打印：数据可导出为PDF格式或仪器连接打印机进行打印。 |
| 51 |  | 3 | 配置清单 |
| 52 |  | 3.1 | 硬件：系统主机1台、内置平板触摸屏电脑（含操作软件）、标准测试舱、管件、取样工具、密封油脂等必要附件 |
| 53 |  | 3.2 | 软件：操作软件即可单机测试，也可外接电脑操作 |
| 54 |  | 3.3 | 操作手册：电子版和纸质版各一份 |
| 55 |  | 3.4 | 药检系统标准膜（中检院标准膜）3张 |
| 56 |  | 3.5 | 密封油脂、密封圈各1套 |
| 57 |  | 4 | 技术资料 |
| 58 |  | 4.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 59 |  | 4.2 | 出厂合格证明。 |
| 60 |  | 5 | 售后服务及培训要求 |
| 61 |  | 5.1 | 仪器安装后5个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于2个工作日。 |
| 62 |  | 5.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 63 |  | 5.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复。需要现场维修的，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 64 |  | 5.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 65 |  | 6 | 交货 |
| 66 |  | 6.1 | 交货时间：签约后3个月内 |
| 67 |  | 6.2 | 交货地点：用户指定地点 |
| 78 |  | 7 | 验收 |
| 69 |  | 7.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有必须满足指标及重要指标为验收指标，如必须满足指标及重要指标无法完成验收，须终身免费提供VIP级别的仪器设备维护保养，维修及其所需一切耗材。 |
| 70 |  | 8 | 保修期 |
| 71 |  | 8.1 | 保修3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |

特别说明：

1.评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”是指针对本部分“设备采购清单及参数要求”全部内容的响应。

2.如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

## 四、其他

1.所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

2．质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

第四部分  合同主要条款

浙江省政府采购合同（国产）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）：浙江省食品药品检验研究院

乙方：（卖方）：

- 乙双方根据浙江省食品药品检验研究院    采购项目标的公开招标结果，签署本合同。

一、定义

1. “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2. “乙方”系指经评审最终确定的供应商。

3. “合同”即由双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

二、适用范围

本合同条款适用于本次采购活动。项目实施范围详见—投标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

三、货物内容及合同金额

单位：元

| 货物名称 | 规格型号 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）。任何第三方如果提出关于侵犯知识产权的指控，乙方与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若造成甲方损失的，乙方应承担所有赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方在合同生效后10个工作日内交纳合同金额的1%（人民币       元）作为本合同的履约保证金（或等值保函），履约保证金验收合格后15天内无息返还。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期      个月（自调试验收合格之日起计），但货物厂家规定的保质期超过此范围的按照其规定执行。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后      天内所有设备全部到货。收到甲方安装申请7个工作日内，乙方到现场对设备进行就位、校验、运行测试。

2. 交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 交货地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1.付款方式：

合同生效并收到乙方的履约保证金后，甲方向乙方支付60%的预付货款，货物安装调试完毕验收合格后甲方向乙方支付40%的余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应 2 小时响应，并在 48 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为        个月（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

6. 质量保证期满后，乙方承诺以7折优惠官方价格供应耗材、配件。

7. 质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8. 培训：免费提供国内培训2人，食宿交通全免。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.收到甲方安装申请后，7个工作日内仪器制造厂乙方派技术人员到用户的甲方实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和供应商乙方的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后做出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章（或合同专用章）并签订采购廉政协议书（见附件2）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：2024年    月   日

附件1：

- 产品配置清单

- 技术指标、参数等

- 安装和技术培训

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |

2024年  月    日

附件2：

采购廉洁协议书

甲方：浙江省食品药品检验研究院

乙方：

为保障双方在业务往来中的合法权益，规范双方业务往来活动，建立公平、透明、诚实守信的业务合作关系，推进廉洁诚信建设，共同抵制商业贿赂等行为，双方共同承诺如下∶：

一、双方将严格遵守国家关于反商业贿赂的法律法规，依法开展合作活动，不实施商业贿赂行为，自觉接受政府部门的监督检查；

二、双方工作人员在业务活动及合同订立、履行等过程中的行为需进行严格规范，禁止有关人员从事商业贿赂等任何违反法律法规及廉洁合作规定的行为，发现有违反廉洁合作规定的行为，需及时予以查办处理。

三、双方承诺其工作人员遵守本协议书有关约定，包括但不限于如下内容∶

1、不得直接或间接提供回扣、手续费等；

2、不得以咨询费、劳务费等名义向对方索要合同以外的各种费用，不报销应由己方或己方工作人员自行承担的费用。

3、不向对方作出在合同签订后或履行完毕后兑现某种利益的承诺；

4、不以任何名义向对方工作人员或其配偶、子女、近亲属等馈赠礼金、贵重物品、有价证券、信用卡、购物卡/券等；提供宴请、消费性娱乐活动、旅游活动等；为上述人员经营活动等提供便利条件，等等。

5、不以任何名义直接或间接给予、承诺给予对方、和合作事项有影响力的第三方、或者与合作事项有关的第三方（包括但不限于国家工作人员、对该等人员有影响力的人、客户的工作人员、受托人等）任何贿赂；亦不接受或索取上述人员提供的任何贿赂。

四、违约责任

1、任何一方在业务合作中发现对方及其工作人员有本协议第三条所述行为的，应及时向对方纪检部门举报，双方按各自规章制度处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。甲方举报电话：87180301，邮箱：zjyj@zjyj.org.cn；乙方举报电话：                ，邮箱：                        。

2、乙方及其工作人员违反本协议的，甲方有权终止履行业务合同，并在至少3年时间内禁止乙方参与甲方采购业务。但如果乙方主动向甲方举报，情况属实的，不受此条款限制，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

五、其他1、本协议中所述的工作人员，包括双方及其关联公司的员工、顾问及为双方提供服务或合作的与合同的签署、履行有关的相关方的员工或任何形式的雇员。

2、当本协议作为双方签订业务合同的附件时，与其具有同等法律效力；主合同签署生效后，本协议即生效。当本协议作为双方单独签订的合同时，自本协议签订之日起生效。

3、本协议独立于双方之间因具体合作所签订的业务合同，不因业务合同的无效、终止、解除而无效、终止、解除，如业务合同无效、终止或被解除，不影响本协议的效力。双方业务合同的相关约定与本协议不一致的，以本协议为准。

4、本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，甲方纪检监督部门执贰份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 浙江省食品药品检验研究院       乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                        法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                  经办人签名：

年  月  日                                 年   月  日

浙江省食品药品检验研究院采购合同（进口）

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 合同编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方： |  | 采购编号： |  |
|  | 采购项目： |  |  |
| 招标机构： | 采购标项： |  |  |
| 合同签约地：杭州 | 合同打印日期： |  |  |

甲乙双方根据浙江省食品药品检验研究院                           采购项目（项目编号                  ）的公开招标结果，签署本合同。

- 定义

1、“甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2、“乙方”系指经评审最终确定的供应商。

3、“合同”即由双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。此外，本合同条款适用于本次采购活动，涉及的招标文件（或采购文件）、投标文件（或响应文件）及招标（或磋商）现场乙方的询标记录（或补充承诺）与本合同具有同等法律效力，如有与本合同条款有冲突部分则按有利于甲方为准。

第二条 货物名称、规格、数量、价格

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合 同 总 价 （人民币，免税） |  | ￥ （人民币： 元整） |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括合同货款和备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同价为免税人民币价，如甲方提供免税资质相关手续，乙方应及时提供相应资料并协调办理免税，报关等相关手续。

6.外贸合同价为免税人民币价扣除进口代理手续费后的金额除以合同签订当日的汇率。

第三条 质量保证

1、质量功能标准需符合厂方提供的技术资料中所规定的质量标准和双方商定的技术指标。

2、乙方保证本合同中所供应的商品是合同签订后或至多签订前半年内生产的，符合国家法律规定、技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同（型号、指标、性能等）不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第四条 技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五条 知识产权

乙方保证其交付的全部货物不会侵犯任何第三方的著作权、商标权、专利权等其他合法权利，否则，乙方应承担全部法律责任。如甲方因此遭受任何第三方的追索、索赔或诉讼的，则因此加诸于甲方的一切责任及全部债务均由乙方承担并清偿，同时乙方需赔偿甲方因此受到的全部损失。

第六条 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第七条 交货时间、地点

1、合同签订后       天内所有设备全部到货，按照与甲方事先直接联系约定，将所供商品安全运至指定地点，并负责安装调试。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件，并对甲方人员进行培训。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方或者外贸代理公司，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

5、交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格。

第八条 验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装完成后，甲方需在五个工作日内验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、收到甲方安装申请后，7个工作日内乙方派技术人员到甲方实验现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和乙方的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后作出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。

第九条 保证金及货款

1.乙方应在合同签订后向采购方缴纳履约保证金，履约保证金为合同总价的     %。

2.本项目为境外供货，浙江省食品药品检验研究院委托以下公司为本项目的外贸代理公司：

公司名称：浙江省科学器材进出口有限责任公司

联 系 人：周飞 13634188579

开户银行：中国工商银行杭州保俶支行

账    号：1202022709006500176

由外贸代理公司与乙方指定的境外公司签订外贸合同，如乙方指定的境外公司未能履行所签订外贸合同的条款时，则乙方指定的该境外公司名下的所有合同法律后果、责任和风险转由乙方承担，乙方无条件接受。乙方指定的境外公司详细信息如下：

货物原产地和制造商：

运输方式、装运港和目的港：

境外公司名称：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人Email：

3、合同生效后甲方向外贸代理公司支付合同总价的50%作为预付货款，外贸代理公司向甲方开具等额收据，同时乙方在合同生效后10个工作日内向甲方提供履约保证金（函）。外贸代理公司按照外贸合同约定通知乙方发货，见发货单据正本支付外贸合同金额的50%，到货后由外贸代理公司开具货款全额发票，甲方向外贸代理公司支付全额尾款，外贸代理公司凭签字盖章的验收报告原件向乙方支付外贸合同金额的50%。

4.履约保证金（函）在货物验收合格后在无质量及服务问题的情况下由乙方发起办理无息退还的手续。

第十条 质保期及售后服务承诺

1、质保期    个月（自调试验收合格之日起计），因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行）。

2、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应    小时响应，并在     小时内到达甲方现场。

5、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、质量保证期满后，乙方承诺以    折优惠官方价格供应耗材、配件。

7、质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8、培训：

第十一条 违约处理

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十二条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方连同外贸代理公司应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 其他约定事项

1、甲方负责按本合同第一条所述相应文本中的约定提供货物的存放和现场施工条件（电、水、工作时间及工具和材料的存放房间）。

2、乙方应指定专人负责与甲方的联络和安装现场协调事宜。

3、乙方应当对在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关甲方的信息、文件、资料、数据，以及甲方提供的数据等信息（即“保密信息”）予以保密，未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。

第十四条 争议解决

本合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议，如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十五条 合同生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章（或合同专用章）并签订采购廉政协议书（附件4）后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执叁份。

第十六条 合同公示

双方同意，本合同及其附件，将根据要求进行公示。

-－以下无正文，转签章页--

本页无正文，为《货物采购合同》签署页

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章或合同章） |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方联系人姓名： 手机： 签字日期： 年 月 日 | 乙方联系人姓名： 手机： Email： |

开票资料

抬头：

纳税人识别号：

地址：

开户行：

账号：

附件1

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以下无 |  |  |  |  |  |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | ¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 项目采用公开招标方式采购时，以下不需要填写。 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商现场承诺免费赠送的货物如下： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 以下无 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 可增加 |  |  |  |  |  |  |

附件2

配置清单

附件3

技术指标、参数

附件4

采购廉洁协议书

甲方：浙江省食品药品检验研究院

乙方：

为保障双方在业务往来中的合法权益，规范双方业务往来活动，建立公平、透明、诚实守信的业务合作关系，推进廉洁诚信建设，共同抵制商业贿赂等行为，双方共同承诺如下∶：

一、双方将严格遵守国家关于反商业贿赂的法律法规，依法开展合作活动，不实施商业贿赂行为，自觉接受政府部门的监督检查；

二、双方工作人员在业务活动及合同订立、履行等过程中的行为需进行严格规范，禁止有关人员从事商业贿赂等任何违反法律法规及廉洁合作规定的行为，发现有违反廉洁合作规定的行为，需及时予以查办处理。

三、双方承诺其工作人员遵守本协议书有关约定，包括但不限于如下内容∶

1、不得直接或间接提供回扣、手续费等；

2、不得以咨询费、劳务费等名义向对方索要合同以外的各种费用，不报销应由己方或己方工作人员自行承担的费用。

3、不向对方作出在合同签订后或履行完毕后兑现某种利益的承诺；

4、不以任何名义向对方工作人员或其配偶、子女、近亲属等馈赠礼金、贵重物品、有价证券、信用卡、购物卡/券等；提供宴请、消费性娱乐活动、旅游活动等；为上述人员经营活动等提供便利条件，等等。

5、不以任何名义直接或间接给予、承诺给予对方、和合作事项有影响力的第三方、或者与合作事项有关的第三方（包括但不限于国家工作人员、对该等人员有影响力的人、客户的工作人员、受托人等）任何贿赂；亦不接受或索取上述人员提供的任何贿赂。

四、违约责任

1、任何一方在业务合作中发现对方及其工作人员有本协议第三条所述行为的，应及时向对方纪检部门举报，双方按各自规章制度处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。甲方举报电话：87180301，邮箱：zjyj@zjyj.org.cn；乙方举报电话：                ，邮箱：                        。

2、乙方及其工作人员违反本协议的，甲方有权终止履行业务合同，并在至少3年时间内禁止乙方参与甲方采购业务。但如果乙方主动向甲方举报，情况属实的，不受此条款限制，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

五、其他

1、本协议中所述的工作人员，包括双方及其关联公司的员工、顾问及为双方提供服务或合作的与合同的签署、履行有关的相关方的员工或任何形式的雇员。

2、当本协议作为双方签订业务合同的附件时，与其具有同等法律效力；主合同签署生效后，本协议即生效。当本协议作为双方单独签订的合同时，自本协议签订之日起生效。

3、本协议独立于双方之间因具体合作所签订的业务合同，不因业务合同的无效、终止、解除而无效、终止、解除，如业务合同无效、终止或被解除，不影响本协议的效力。双方业务合同的相关约定与本协议不一致的，以本协议为准。

4、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监督部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 浙江省食品药品检验研究院       乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                        法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                  经办人签名：

年  月  日                                 年   月  日

第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其他无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 交货期或实施周期或工期等条款不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购标的物或未包含全部报价内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的采购预算金额（或单项最高限价）的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其他无效情形的。

6．各标项分别单独评审。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）技术、资信及商务部分（70分）

评标委员会对各投标人的技术、资信商务部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术、资信商务部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

| 评分项目 | 最高分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 资信商务分 （3分） | 3 | 对投标货物业绩情况进行评价打分： 对投标货物自2021年1月1日（以合同签订时间为准）与不同最终用户签订的销售合同情况进行评分（多个设备以核心产品为准），每提供一个合同复印件得0.5分，最高得3分 投标货物为省级以上主管部门认定的首台套产品（需提供有效证明材料），自纳入《省推广应用指导目录》起3年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 |
| 技术分 （67分） | 42 | 对投标货物指标响应程度进行评价打分： 投标货物指标完全满足招标文件技术参数配置要求的得42分；投标货物指标每不满足一小项含“★”的重要性指标的扣2分，每不满足一小项一般技术参数配置要求（未含“▲”和“★”）的扣1分，最低得分为0分，低于0分为无效标。 |
|  | 4 | 对投标货物技术性能的评分： 技术性能完全适配实际检测需求且有实质性提升或优化的得4分，技术性能完全适配实际检测需求但没有实质性提升或优化的得3分，技术性能稍有不足但仍高度适配实际检测需求的得2分，技术性能有明显不足但基本适配实际检测需求的得1分，技术性能有明显不足且明显不能适配实际检测需求的不得分。 |
|  | 5 | 对投标货物配置方案的评分： 配置方案科学合理、完全匹配实际使用要求且有实质性提升或优化的得5分，配置方案科学合理、完全匹配实际使用要求但没有实质性提升或优化的得3分，配置方案稍有不足但仍基本匹配实际使用要求的得1分，配置方案有明显不足且明显不匹配实际使用要求的不得分。 |
|  | 4 | 对安装调试方案和措施的评分： 1.安装调试方案和措施科学合理、可行性强的得2分，安装调试方案和措施较科学合理、基本可行的得1分，安装调试方案科学合理性或可行性有明显欠缺或未提供的不得分； 2.拟派安装调试人员专业对口程度高、同类设备安装调试验收服务经验丰富的得2分，拟派安装调试人员专业对口程度不高、同类设备安装调试验收服务经验较少的得1分，拟派安装调试人员专业不对口或没有同类设备安装调试验收服务经验或未提供的不得分。（投标人应提供拟派安装调试人员相关专业证书、业绩合同或用户单位证明等证明材料） |
|  | 5 | 对售后服务方案打分： 售后服务承诺、维护响应计划全面、详细、合理，完全满足需求的最高得5分；售后服务承诺、维护响应计划较全面、详细、合理，完全满足需求的最高得4分；质保期和售后服务承诺、维护响应计划基本全面合理，满足需求最高得3分；质保期和售后服务承诺、维护响应计划全面性合理性一般，基本满足需求最高得2分；质保期和售后服务承诺、维护响应计划不全面，缺乏合理性，不能满足需求的最高得1分；未体现相关内容的不得分。 |
|  | 1 | 对质保期承诺的打分： 投标文件中承诺的设备质保期在满足采购文件要求的基础上每增加半年加0.5分，最多得1分；多个设备的标项计分质保期按标项内所有设备质保期最短的进行打分。 |
|  | 3 | 对培训方案的打分： 投标人提供的培训方案、培训承诺等内容及措施合理，符合本项目特点的得3分；培训方案、培训承诺内容及措施基本合理，基本符合本项目特点的得2分；培训方案、培训承诺内容及措施不合理，不符合本项目特点的得1分；未体现相关内容的不得分。 |
|  | 2 | 对投标文件提供的其他有助于提升本项目货物和服务质量的方案打分： 方案对提升本项目货物和服务质量有明显效果且完全契合采购人实际需求得2分，方案对提升本项目货物和服务质量且有一定效果且基本契合采购人实际需求的得1分，不契合采购人实际需求或没有提升效果或未提供方案的不得分。 |
|  | 1 | 对环境标志产品、节能产品进行打分： 对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的每项得0.5分；所投产品取得环境标志产品的每项得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 |

特别说明：如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

（二）价格部分（30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

（1）如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，第3位四舍五入，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

## 六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商做必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

## 七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

## 八、推荐中标候选人

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

超微量分光光度计等采购项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

超微量分光光度计等采购项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省食品药品检验研究院：

我方  （投标人全称）  参与浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目（项目编号：ZJ-2470545-06）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第（一）、5点所述情形内（属于重大违法记录情形的除外）。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：标项1，标项2，标项3，标项4，标项5：无。

2.4特定资格条件对应的证明材料（如为联合体投标人的，联合体各方均须提供）：无。

2.5联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目（项目编号：ZJ-2470545-06）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到  %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江省食品药品检验研究院：

（投标人全称）授权        （全权代表姓名）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目 （项目编号：ZJ-2470545-06）的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（6）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

（2）编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（3）按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

（4）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（5）保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人（可以为非授权代表）：                  联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌/规格型号 | 质保期 | 是否为原厂质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |
| 营业执照 | 1.编号： 2.营业范围： 3.发照单位： |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值（万元） |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |
| 开户银行 | 名称： 账号： |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目（项目编号：ZJ-2470545-06）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目（项目编号：ZJ-2470545-06）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

本单位合法参加浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目（项目编号：ZJ-2470545-06）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉政承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9 业绩一览表

业绩一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同标的 | 用户单位名称 | 是否为最终用户 | 用户单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11合同/商务条款偏离表

合同/商务条款偏离表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 是否符合采购文件技术要求 | 是否需提供证明材料或截图或承诺书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

（以生效日算起）

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 售后服务网点 |
| 2 | 售后服务人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 售后服务响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

- 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

| 投标总价（人民币/元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |

注：1.“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目

项目编号：ZJ-2470545-06

标项号：

人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“投标总价”应与“开标一览表”中的投标总价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.3中小企业声明函（如需）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目（项目编号：ZJ-2470545-06）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中画横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

4.4投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.6分包意向协议格式（如有）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省食品药品检验研究院超微量分光光度计等采购项目（项目编号：ZJ-2470545-06）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

- 第七部分   其他

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（项目编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                             。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。