骨科专用手术床、脊柱专用手术床和手术床

招 标 文 件

（电子招投标）

编号:ZJ-2432965

| 采购人 | ： | 杭州市富阳中医骨伤医院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年10月 |  |  |

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市富阳中医骨伤医院骨科专用手术床、脊柱专用手术床和手术床招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年11月13日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2432965

项目名称：杭州市富阳中医骨伤医院骨科专用手术床、脊柱专用手术床和手术床项目

预算金额（元）：8600000

最高限价（元）：6500000,2100000

采购需求：

标项一
    标项名称: 杭州市富阳中医骨伤医院骨科专用手术床、脊柱专用手术床项目

中小企业政策： 不预留

数量: 2  
    预算金额（元）: 6500000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求为准,供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。 
    备注：本项目允许采购进口产品。

标项二
    标项名称: 杭州市富阳中医骨伤医院手术床项目

中小企业政策： 不预留

数量: 3  
    预算金额（元）: 2100000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求为准,供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。 
    备注：本项目允许采购进口产品。

合同履约期限：标项 1、2，按采购文件要求。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月13日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年11月13日 09:30

开标地点（网址）：浙江省杭州市富阳区
杭州市富阳区江连街27号行政服务中心A座4楼3号开标室行政服务中心A座4楼3号开标室

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=VySO7l2chdpLFYAqOwsmVA==&utm=web-micro-app-back-front.7cd522fb.0.0.dddf92608c4a11efa684f306a6f1de65，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=8apnjxMBQz7088kwZFZI9w==&utm=web-micro-app-back-front.7cd522fb.0.0.dddf92608c4a11efa684f306a6f1de65，https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=pNtHA3P9PGMdOrx91lI+dA==&utm=web-micro-app-back-front.7cd522fb.0.0.dddf92608c4a11efa684f306a6f1de65

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目招标文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市富阳中医骨伤医院

地    址：杭州市富阳区富春街道凤铺路418号

传    真：

项目联系人（询问）：陈亮

项目联系方式（询问）：0571-63335393

质疑联系人：徐玉萍

质疑联系方式：0571-63335393 （请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传    真：0571-81061803

项目联系人（询问）：徐钱良

项目联系方式（询问）：0571-81061800

质疑联系人：苑洪春

质疑联系方式：0571-81061814 （请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市富阳区财政局采监科、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真：

联 系 人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 标项一： 货物类，单一产品或核心产品为：骨科专用手术床。 标项二： 货物类，单一产品或核心产品为：手术床。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标项一： 标的1：骨科专用手术床，属于 工业 。 标的2：脊柱专用手术床，属于 工业 。 标项二： 标的：手术床，属于 工业 。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 可以就骨科专用手术床、脊柱专用手术床和手术床采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。 ☐B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， - 样品： ； - 样品制作的标准和要求： ； - 样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； - 是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 - 提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 - 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 - 制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：采购代理机构现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 方式三：采用“不见面”形式演示。投标人在投标截止时间前，递交自行录制的“音视频文件”，评标委员会在评审现场对其进行播放并以此作为与方案演示有关评审内容的评分依据。各投标人递交的音视频文件光盘或U盘中应有确保文件正常打开的播放器。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室； 备份投标文件签收联系人：徐钱良；联系电话：0571-81061800。 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 采购代理服务费 | 本项目的采购代理费由中标人支付，以中标金额作为收费的计算基数，费用按以下计费标准的80%收取： 中标金额P（万元）; 采购代理费（万元人民币）. 100万(含)以内; P*1.5%. 100万－500万（含）; 0.4+P*1.1%. 500万－1000万（含）; 1.9+P*0.8%. 结算方式及时间为：中标之日起5个工作日之内一次性支付给招标代理公司。 付款账号： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州武林支行 银行账号：1202021209906782015 说明：中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。 |
| 14 | 联合体投标说明 | 业绩证明材料 ☐联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。 ☐其他规定：联合体投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 |
|  |  | 其他资信证明材料 ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体牵头方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 ☐其他规定： |
| 15 | 特别说明 | □有， 无。 |

- 一、总则

- 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

  - “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

  - “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

  - “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

  - “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

  - “电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 支持绿色发展

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

    - 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

    - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    - 在政府采购活动中，投标人提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

    - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 支持创新发展

    - 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

    - 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

  - 在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

  - 供应商质疑

    - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

      - 对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

      - 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

      - 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

    - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

      - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

      - 质疑项目的名称、编号；

      - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

      - 事实依据；

      - 必要的法律依据；

      - 提出质疑的日期。

- 供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本及制作说明详见附件2。

    - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

    - 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构对委托授权范围内质疑事项作出答复。委托授权范围应当在采购代理协议中明确。

    - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

    - 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

  - 供应商投诉

    - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

    - 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

    - 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

- 投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括下列文件及附件：

    - 招标公告；

    - 投标人须知；

    - 采购需求；

    - 评标办法；

    - 拟签订的合同文本；

    - 应提交的有关格式范例。

  - 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清、修改

  - 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

  - 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

  - 资格文件：

    - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

    - 联合协议（如果有）；

    - 落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目不适用）；

    - 本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

  - 商务技术文件：

    - 投标函；

    - 授权委托书（同时提供代理人最近一个月在投标单位缴纳社保的参保证明）或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

    - 分包意向协议（如果有）；

    - 评标标准相应的商务技术资料；

    - 符合性审查资料；

    - 投标标的清单；

    - 商务技术偏离表；

    - 政府采购供应商廉洁自律承诺书。

  - 报价文件：

    - 开标一览表（报价表）；

    - 中小企业声明函（如果有）；

    - 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

    - 中标服务费支付承诺书。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

- 投标文件的编制

  - 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

  - 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

  - 投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

  - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

  - 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

  - 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

  - 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

  - 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 备份投标文件

  - 投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

  - 备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

  - 直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

  - 以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

  - 投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

  - 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

  - 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

  - 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

  - 采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

  - 投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- 资格审查

  - 开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

  - 投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

  - 对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

  - 合格投标人不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

  - 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

  - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

  - 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

- 评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

- 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

  - 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

  - 公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

  - 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

  - 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

  - 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

  - 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

  - 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：

    - 供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击【保函推荐】。

    - 在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击【立即申请】。

    - 在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 预付款

- 采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

  - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

  - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

  - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

  - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

  - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

- 验收

  - 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

标项一：骨科专用手术床、脊柱专用手术床

一、概述

本次招标采购设备为医疗设备，供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

二、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科专用手术床 | 1套 | 合同签订之日起2个月内 | 杭州市富阳中医骨伤医院 |
| 2 | 脊柱专用手术床 | 1套 |  |  |
| 3 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| ▲4 | 本项目打包采购，不接受分项投标 |  |  |  |
| 5 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |  |

三、招标技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：骨科专用手术床 |  |
| 1 | 全电动骨科专用可换台面式手术床； |  |
| 2 | 具有不低于IPX4电路防水认证标志. |  |
| 3 | 手术床构造特性：工艺构造稳定、坚实、舒适、可移动，操作灵活。 |  |
| 4 | 手术床驱动机制：纯电机电动驱动手术床面升降，头脚倾，左右倾，背板和腿板可电动调节； |  |
| 5 | 手术床面可电动水平移动，腿板可单个电动调节上下移动，一键式腰桥及沙滩椅位电动调节； |  |
| 6 | 头低脚高位联合左右倾角度最大可达30°/20°； |  |
| 7 | 手术床移动速度≥4档调节； |  |
| 8 | 手术床面模块为“卡口式”设计，即插即拔； |  |
| △9 | 腿板含有红外接收器，可自动感受床柱及地面； |  |
| 10 | 床柱上带有“清洁”按键，没有床面的前提下，可自由升降，便于清洁床柱； |  |
| △11 | 手术床底座安装方式：嵌入式安装；； |  |
| 12 | 遥控器为触摸式键盘，背景灯提示； |  |
| 13 | 头脚倾，左右倾和背板调节角度时，显示屏会数码显示读数。 |  |
| 14 | 遥控器可存储多达11种体位； |  |
| 15 | 遥控器与床柱双向智能连接，若遇故障，遥控器会自动提示，便于操作及解决故障； |  |
| 16 | 遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护。 |  |
| 17 | 有两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。 |  |
| 18 | 采用充电电池提供电能，正常情况下无需带电工作，充电一次至少可用一周（约50-80次手术），确保手术床长时间无电源线状态下工作。充电电池无需保养和维护可长时间使用。 |  |
| 19 | 床板由透X光的高分子材料制成。 |  |
| △20 | 嵌入式手术床，以底座为中心点可旋转≥300°，提供医疗器械注册时的检测报告复印件。 |  |
| 21 | 底座外壳由不锈钢，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。 |  |
| △22 | 床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，上层为≥60mm记忆垫，下层为≥20mm减压垫。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性：提供产品彩页说明或医疗器械注册时的检测报告复印件或“CMA”标识的第三方检测报告复印件。。 |  |
| 22.1 | 防漏层：超声无缝焊接，柔韧耐磨。 |  |
| 22.2 | ≥60mm记忆垫：具有智能化自动塑性及记忆功能，按患者体形进行塑性，有效防止长时间手术病人褥疮形成。 |  |
| 22.3 | ≥20mm减压垫：使患者所承受压力远低于损伤压力临界值。 |  |
| 22.4 | 半透层：透气不透水，避免术中渗液或污液渗入床垫。 |  |
| 23 | 床板：由双关节头板、上背板、下背板、坐板及两块分体腿板等六部分组成, 头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸，便于安装骨科牵引架、妇产科、泌尿外科冲洗设备。 |  |
| △24 | 移动性：手术床台面及床柱可完全分离，手术床配有小车，可将手术台面置于小车上运送患者。 |  |
| 25 | 床面拆装方式：置于小车上，头脚端纵向拆装。 |  |
| 26 | 无需使用遥控器，通过踩踏转运小车上的对应踏板即可完成手术床面以及床柱/床面的转运； |  |
| 27 | 全碳纤维床面技术参数 |  |
| △27.1 | 碳纤维床面的平移长度≥1200mm。提供产品彩页说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 27.2 | 术中可实行360°全方位透视，透视距离≥1530mm。 |  |
| △27.3 | 横向平移长度≥±100mm，具有导管床类似的床面漂浮功能。提供产品彩页说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| △27.4 | 台面高度调节范围：低位≤800mm，高位≥1275mm |  |
| 27.5 | 床面长度: ≥2200mm |  |
| 27.6 | 床面宽度：≥610mm |  |
| 27.7 | 头倾、脚倾：≥19°；提供产品彩页说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 27.8 | 左倾、右倾：≥13° |  |
| 27.9 | 床面安全承重≥200KG |  |
| 28 | 模块化外科床面 |  |
| 28.1 | 全电动模块化台面，具有电动升降、左右倾、头脚倾、背板电动及腿板电动等电动调节方式，并带电动平移模式。可调节电动关节运行速度。 |  |
| 28.2 | 双背板设计，标准背板与延长背板可调节上下折，满足复杂体位的摆放要求 |  |
| 28.3 | 所有金属关节处均需被安全覆盖，以满足患者的舒适性，并可避免电外科手术时可能的灼伤，保证患者安全 |  |
| 28.4 | 可分别控制左右腿板的上升及下降运动、可电动调节折刀位、电动沙滩椅位。 |  |
| 28.5 | 手术床可在前后倾到极限体位时，可同时进行左右倾斜的调整，满足临床对于腹腔镜手术的需要，尤其是ERCP手术 |  |
| 28.6 | 平移距离≥310mm； |  |
| 28.7 | 床面长度≥2170mm； |  |
| 28.8 | 床面宽度≥530mm； |  |
| 28.9 | 最低水平高度≤620mm； |  |
| 28.10 | 最高水平高度≥1159mm； |  |
| 28.11 | 上背板（上下）≥＋90°/-60°； |  |
| 28.12 | 下背板（上下）≥+70°/ -60°； |  |
| 28.13 | 腿板（上下）≥+90°/ -90°； |  |
| △28.14 | 床面最大承重≥380KG； |  |
| △28.15 | 头倾、脚倾：≥43°；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 28.16 | 左倾、右倾：≥27°；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| △29 | 骨科专用手术床与手术室在用的超薄底座的骨科床牵引架及腿板、头板可相互通用； |  |
| △30 | 骨科专用手术床与手术室在用的超薄底座的骨科床床面可以相互更换； |  |
| 31 | 骨科专用手术床与手术室在用的超薄底座的骨科床转运小车可相互通用，用于手术床面转运及术后转运不变搬运的患者； |  |
| 32 | 配置要求： |  |
| 32.1 | 头板：1套 |  |
| 32.2 | 上下背板，座板：1套 |  |
| 32.3 | 腿板：双关节分体腿板，可拆卸：1套 |  |
| 32.4 | 嵌入式床柱 1 |  |
| 32.5 | 转运小车 1 |  |
| 32.6 | 麻醉布帘架：分体式，1套 |  |
| 32.7 | 搁手板：2个 |  |
| 32.8 | 侧卧位搁手板：1个 |  |
| 32.9 | 侧卧位固定夹：1套 |  |
| 32.10 | 碳纤维床面：1张 |  |
| 32.11 | 遥控器：1个 |  |
| 32.12 | 碳纤维骨科牵引架：1套 |  |
| 32.13 | 硅胶体位垫：5套 |  |
| 二 | 脊柱专用手术床 |  |
| 1 | 全电动脊柱专用可换台面式手术床； |  |
| 2 | 具有不低于IPX4电路防水认证标志. |  |
| 3 | 手术床构造特性：工艺构造稳定、坚实、舒适、可移动，操作灵活。 |  |
| 4 | 手术床驱动机制：纯电机电动驱动手术床面升降，头脚倾，左右倾；可电动调节； |  |
| 5 | 手术床面可电动水平移动，腿板可单个电动调节上下移动，一键式腰桥及沙滩椅位电动调节； |  |
| 6 | 手术床移动速度可有4档调节； |  |
| △7 | 床板含有红外接收器，可自动感受床柱及地面，有效避免手术床调节时发生碰撞； |  |
| 8 | 床柱上带有“清洁”按键，没有床面的前提下，可自由升降，便于清洁床柱； |  |
| △9 | 手术床底座有安装方式：嵌入式安装； |  |
| 10 | 遥控器为触摸式键盘，背景灯提示； |  |
| 11 | 头脚倾，左右倾调节角度时，显示屏会数码显示读数。 |  |
| 12 | 遥控器与床柱双向智能连接，若遇故障，遥控器会自动提示，便于操作及解决故障； |  |
| 13 | 遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护。 |  |
| 14 | 有两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。 |  |
| 15 | 采用充电电池提供电能，正常情况下无需带电工作，充电一次至少可用一周（约50-80次手术），确保手术床长时间无电源线状态下工作。充电电池无需保养和维护可长时间使用。 |  |
| 16 | 床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为高含量镍铬合金不锈钢。 |  |
| 17 | 底座外壳由不锈钢，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。 |  |
| △18 | 床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，上层为≥60mm记忆垫，下层为≥20mm减压垫。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性：提供产品彩页说明或医疗器械注册时的检测报告复印件。 |  |
| 18.1 | 防漏层：超声无缝焊接，柔韧耐磨。 |  |
| 18.2 | ≥60mm记忆垫：具有智能化自动塑性及记忆功能，按患者体形进行塑性，有效防止长时间手术病人褥疮形成。 |  |
| 18.3 | ≥20mm减压垫：使患者所承受压力远低于损伤压力临界值。 |  |
| 18.4 | 半透层：透气不透水。 |  |
| 19 | 床板：全碳纤维材质； |  |
| △20 | 移动性：手术床台面及床柱可完全分离，手术床配有小车，可将手术台面置于小车上运送患者。 |  |
| 21 | 床面拆装方式：置于小车上，头脚端纵向拆装。 |  |
| 22 | 无需使用遥控器，通过踩踏转运小车上的对应踏板即可完成手术床面以及床柱/床面的转运； |  |
| 23 | 全碳纤维床面技术参数 |  |
| △23.1 | 碳纤维床面的平移长度≥1200mm。提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 23.2 | 术中可实行360°全方位透视，透视距离≥1530mm。提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| △23.3 | 横向平移长度≥±100mm，具有导管床类似的床面漂浮功能。提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| △23.4 | 台面高度调节范围：低位≤800mm，高位≥1235mm；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 23.5 | 床面长度: ≥2200mm；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 23.6 | 床面宽度：≥610mm；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 23.7 | 头倾、脚倾：≥19°；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| 23.8 | 左倾、右倾：≥13°；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| △23.9 | 床面安全承重≥200KG；提供产品彩页说明或原厂技术参数说明或医疗器械注册时的检测报告复印件； |  |
| △24 | 脊柱专用手术床与骨科专用手术床可相互通用； |  |
| △25 | 脊柱专用手术床与手术室在用的超薄底座的骨科床床面可以相互更换； |  |
| 26 | 脊柱专用手术床与手术室在用的超薄底座的骨科床转运小车可相互通用，用于手术床面转运及术后转运不变搬运的患者； |  |
| 27 | 配置要求： |  |
| 27.1 | 嵌入式床柱： 1套； |  |
| 27.2 | 转运小车： 1套； |  |
| 27.3 | 麻醉布帘架：分体式，1套； |  |
| 27.4 | 搁手板：2个； |  |
| 27.5 | 侧卧位搁手板：1个 |  |
| 27.6 | 侧卧位固定夹：1套 |  |
| 27.7 | 碳纤维床面：1张； |  |
| 27.8 | 碳纤维头板：1块 |  |
| 27.9 | 遥控器：1个； |  |
| 27.10 | 手术器械：1批；（脊柱椎板咬骨钳 220*2.0*130°4把、220*3.0*130°4把；髓核钳（枪式）220*1.0直头2把、220*1.0弯头2把、220*2.0直头2把、220*2.0弯头2把；） |  |

四、商务要求

- 1.保质期

▲1.1 设备安装验收合格后整机免费保修1年，可延长保修年限，终身维修。

1.2 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 2.付款方式

2.1 中标人若为中小企业：采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

2.2 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

- 3.售后服务

- 3.1在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

- 3.2投标人应在投标文件中提供设备使用期内运行成本的测算方案，包括测算用的消耗品或易耗品价格。

- 3.3投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修成本的测算方案，包括出保后的保修价格、常用配件及消耗品的价格清单、维修服务费等维修价格，提供维修点的分布情况。

- 3.4投标人应在投标文件中提供售后服务方案，包括但不限于满足服务响应时间的实施措施、故障解决方案，方案应完善、合理，实施措施具备可操作性、重点突出。

- 3.5投标文件中需对售后服务机构备品备件储备情况进行说明，并提供备品备件清单。

- 3.6投标文件中需对售后服务机构技术服务人员情况进行说明，同时提供技术服务人员姓名、工作经验、资质证书。

- 4.技术支持

- 4.1投标人应提供投标货物的技术性能说明，包括性能先进程度、在临床使用效果等。

- 4.2投标人应提供软件升级服务，相关成本支出自行考虑并计入投标总价中，采购人不另行支付费用。

- 5.培训

- 5.1.投标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 5.2.投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 5.3.投标文件中需提供具体的培训方案，包括但不限于上述二种培训的培训对象、课时安排、师资力量安排、培训方式、地点及费用（包含在投标总价中）等。

- 6.安装调试

- 6.1.安装地点：杭州市富阳中医骨伤医院指定地点

- 6.2.安装完成时间：投标人在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

- 6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 6.4.安装过程中发生的费用由投标人负责。

- 6.5.投标人应在了解安装的场地环境，安排原厂的熟练工程师进行安装。投标文件中需提供设备安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。

- 6.6.投标文件中提供其安装调试过程中采购人需配合的内容。

- 6.7.随机资料：提供使用操作手册，维修手册。

- 7.验收

- 7.1中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

- 8.交货

▲8.1 交货期：合同签订之日起2个月内

8.2 交货地点：杭州市富阳中医骨伤医院指定地点。

- 9.报价方式

9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

▲10.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

五、其他要求

▲1.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

▲1.2投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲1.3以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供1.1项和1.2项。

▲2.投标人需提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的投标产品医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

▲2.1以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供。

3.投标人自2021年1月1日起（以合同签定时间为准），具有与本次相同型号投标产品与不同的最终用户签订的销售合同的，提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格。

标项二：手术床

一、概述

本次招标采购设备为医疗设备，供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

二、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术床 | 3套 | 合同签订之日起2个月内 | 杭州市富阳中医骨伤医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 |  |  |  |

三、招标技术要求

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：手术床 |  |
| 1 | 适合手术室使用。 |  |
| 二 | 手术床主要技术参数要求 |  |
| △2.1 | 全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压或电机驱动控制：升降、纵转（头低脚高/头高脚低）、侧转（左/右）、背部（上/下）、脚部（上/下）、电动平移 |  |
| △2.2 | 具有两套操控系统操控手术台各电动位动作，可采用手控盒、辅助控制器进行操控,辅助开关的位置需要在立柱上，保证手术的进行，提供实物照片证明 |  |
| △2.3 | 手术台控制器可无线操控手术台，手术室任意角落均可无线控制手术台，手控盒连接线具有充电功能，提供手控盒实物照片证明 |  |
| 2.4 | 床台具有体位调转功能，可将头部段拆入床台脚部，在手控盒上具有一键式头尾调转反向操作功能，提供手控盒实物按键照片证明 |  |
| 2.5 | 床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作，提供手控盒实物按键照片证明 |  |
| △2.6 | 具有自定义体位记忆功能 ，体位可依据使用者需求进行设定，只需按一个键，即可调整到设定体位，方便手术体位的调整，提供手控盒实物按键照片证明 |  |
| △2.7 | 具有床台高度记忆功能 ：高度可依据使用者需求进行设定，只需按一个键，即可调整到设定高度，方便病人转移至手术床，提供手控盒实物按键照片证明 |  |
| 2.8 | 内建电池功能，并具有智能充电及电量不足报警功能 |  |
| 2.9 | 当手术台不操控时，70秒后床台将手控盒电源自动切断，避免医护人员误操控，提供手术的安全性 |  |
| 2.10 | 手术台床台面板采用碳纤维材质,具备更好的透光性,每段床面均可透X光 |  |
| △2.11 | 手术台边轨具有安全防滑落设计，边轨带有缺槽设计，防止附件固定器滑落地面，提供实物图片证明 |  |
| 2.12 | 手术台床垫为记忆减压床垫，床垫厚度≥8cm，有效防止褥疮产生 |  |
| △2.13 | 手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试，提供第三方检测报告复印件。 |  |
| 2.14 | 具备电动刹车功能，确保手术床台稳定 |  |
| 2.15 | 手术台下方具有4个大尺寸万向轮，解刹后可任意方向推动手术台 |  |
| 2.16 | 手术台底盖必须采用SUS304不锈钢材质 |  |
| △2.17 | 手术台底座具有泄压阀螺栓，在手术台没有电力情况下，通过调整泄压阀螺栓可解除刹车系统，实现移动手术台，提供实物照片证明 |  |
| 2.18 | 床身长度：≥2100mm |  |
| 2.19 | 床身宽度（不含边轨）：≥535mm |  |
| △2.20 | 床台升降（不含床垫）：最低≤660mm，最高≥1080mm, 提供第三方检测报告证明 |  |
| 2.21 | 纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30° |  |
| 2.22 | 侧转（左/右）：≥20°/20° |  |
| △2.22 | 头部段（上、下）：≥90°/90°, 提供第三方检测报告证明 |  |
| 2.24 | 背部段（上/下）：≥80°/40° |  |
| △2.25 | 电动脚部段（上、下）：≥20°/100°,提供医疗器械注册时的检测报告复印件。 |  |
| △2.26 | 电动平移行程：≥400mm（向头部200mm，向脚部200mm）,提供医疗器械注册时的检测报告复印件。 |  |
| △2.27 | 最大安全承载重量：≥454kg，提供医疗器械注册时的检测报告复印件。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 手术床 |  |
| 3.1.1 | 主机*3台 |  |
| 3.1.2 | 手架*3对 |  |
| 3.1.3 | 绑带*3根 |  |
| 3.1.4 | 幕帘架（包括固定夹头）*3根 |  |
| 3.1.5 | 平卧位凝胶体位垫（包括头圈）具体根据临床要求*3套 |  |
| 3.1.6 | 截石位腿架（包括固定夹头）*1对 |  |
| 3.1.7 | 侧卧位搁手架（包括固定夹头）*3套 |  |
| 3.1.8 | 侧卧位固定器（包括固定夹头）*3套 |  |
| 3.1.9 | 肩关节牵引架*2套 |  |
| 3.2.0 | 全碳纤维牵引架 *2套 |  |

四、商务要求

- 1.保质期

▲1.1 设备安装验收合格后整机免费保修3年，可延长保修年限，终身维修。

1.2 每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 2.付款方式

2.1 中标人若为中小企业：采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

2.2 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

- 3.售后服务

- 3.1在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。在接到采购人维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

- 3.2投标人应在投标文件中提供设备使用期内运行成本的测算方案，包括测算用的消耗品或易耗品价格。

- 3.3投标人应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修成本的测算方案，包括出保后的保修价格、常用配件及消耗品的价格清单、维修服务费等维修价格，提供维修点的分布情况。

- 3.4投标人应在投标文件中提供售后服务方案，包括但不限于满足服务响应时间的实施措施、故障解决方案，方案应完善、合理，实施措施具备可操作性、重点突出。

- 3.5投标文件中需对售后服务机构备品备件储备情况进行说明，并提供备品备件清单。

- 3.6投标文件中需对售后服务机构技术服务人员情况进行说明，同时提供技术服务人员姓名、工作经验、资质证书。

- 4.技术支持

- 4.1投标人应提供投标货物的技术性能说明，包括性能先进程度、在临床使用效果等。

- 4.2投标人应提供软件升级服务，相关成本支出自行考虑并计入投标总价中，采购人不另行支付费用。

- 5.培训

- 5.1.投标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 5.2.投标人应对采购人的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 5.3.投标文件中需提供具体的培训方案，包括但不限于上述二种培训的培训对象、课时安排、师资力量安排、培训方式、地点及费用（包含在投标总价中）等。

- 6.安装调试

- 6.1.安装地点：杭州市富阳中医骨伤医院指定地点

- 6.2.安装完成时间：投标人在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

- 6.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 6.4.安装过程中发生的费用由投标人负责。

- 6.5.投标人应在了解安装的场地环境，安排原厂的熟练工程师进行安装。投标文件中需提供设备安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。

- 6.6.投标文件中提供其安装调试过程中采购人需配合的内容。

- 6.7.随机资料：提供使用操作手册，维修手册。

- 7.验收

- 7.1中标人应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

- 8.交货

▲8.1 交货期：合同签订之日起2个月内

8.2 交货地点：杭州市富阳中医骨伤医院指定地点。

- 13.报价方式

9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

▲10.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

五、其他要求

▲1.1投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

▲1.2投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

▲1.3以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供1.1项和1.2项。

▲2.投标人需提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的投标产品医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

▲2.1以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供。

3.投标人自2021年1月1日起（以合同签定时间为准），具有与本次相同型号投标产品与不同的最终用户签订的销售合同的，提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格。

- 第四部分   评标办法

- 标项一：骨科专用手术床、脊柱专用手术床

- 评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 主观分/客观分属性 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品销售业绩：评委对本次相同型号（核心产品）投标产品自2021年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 技术要求符合度：对应于采购文件第三部分 采购需求中“三、招标技术要求”中的符合度，每一条带△标记条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非△条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条技术要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。 | 40 | 客观分 |  |
| 3 | 评委根据对设备使用期内运行成本的测算方案评分，，包括使用期内消耗品或易耗品价格等（评分分值：3,2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 评委根据对设备使用期内维修成本的测算方案评分，包括出保后的保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格（评分分值：3,2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 售后服务： |  |  |  |
| 5.1 | 售后服务方案，包括但不限于满足服务响应时间的实施措施、故障解决方案（评分分值：4，3,2,1,0.5,0）。 | 4 | 主观分 |  |
| 5.2 | 售后服务机构备品备件储备情况，提供备品备件清单，提供备品备件种类，数量，类型等（评分分值：3，2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 5.3 | 售后服务机构技术服务人员情况，提供技术服务人员姓名、同类工作经验、资质证书情况（评分分值：3，2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 5.4 | 质保期在满足采购文件基本要求的基础上每增加1年加1分，最多加2分 | 2 | 客观分 |  |
| 6 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（评分分值：4，3,2,1,0.5,0）。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等（评分分值：4，3,2,1,0.5,0）。 | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 | 客观分 |  |
| 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（本项目未预留份额专门面向中小企业 ） | 30 | 客观分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 标项二：手术床

- 评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 主观分/客观分属性 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品销售业绩：评委对本次相同型号（核心产品）投标产品自2021年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号和价格，否则不计分） 投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 技术要求符合度：对应于采购文件第三部分 采购需求中“三、招标技术要求”中的符合度，每一条带△标记条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非△条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 说明：凡标有最低一级序号的要求即为一条技术要求，无论是否隶属于上一级编号，相同内容的条款不重复计算条数。 | 40 | 客观分 |  |
| 3 | 评委根据对设备使用期内运行成本的测算方案评分，，包括使用期内消耗品或易耗品价格等（评分分值：3,2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 4 | 评委根据对设备使用期内维修成本的测算方案评分，包括出保后的保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格（评分分值：3,2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 5 | 售后服务： |  |  |  |
| 5.1 | 售后服务方案，包括但不限于满足服务响应时间的实施措施、故障解决方案（评分分值：4，3,2,1,0.5,0）。 | 4 | 主观分 |  |
| 5.2 | 售后服务机构备品备件储备情况，提供备品备件清单，提供备品备件种类，数量，类型等（评分分值：3，2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 5.3 | 售后服务机构技术服务人员情况，提供技术服务人员姓名、同类工作经验、资质证书情况（评分分值：3，2,1,0.5,0）。 | 3 | 主观分 |  |
| 5.4 | 质保期在满足采购文件基本要求的基础上每增加1年加1分，最多加2分 | 2 | 客观分 |  |
| 6 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（评分分值：4，3,2,1,0.5,0）。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等（评分分值：4，3,2,1,0.5,0）。 | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 | 客观分 |  |
| 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（本项目未预留份额专门面向中小企业 ） | 30 | 客观分 |  |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 评标方法

- 本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

- 评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

  - 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

评标委员会各成员每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

  - 报价评审。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      - 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

      - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

      - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

      - 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

  - 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购文件中未特别说明的，评标委员会推荐的中标候选人数量为1名。

  - 评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数。

  - 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

  - 投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

    - 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

    - 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

    - 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

    - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

    - 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

    - 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

    - 供应商IP、MAC、设备硬件信息一致

    - 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

  - 未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

  - 已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

  - 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   杭州市富阳中医骨伤医院   以   公开招标方式  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （评标委员会）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                          ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4合同所提供的为符合招投标文件要求的合法的、全新的、本年度生产的货物。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款    ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起

个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

- 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款     ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款      ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款      。

- 1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 支票、汇票、本票或者银行、保险公司出具的保函等非现金形式 |
| 1.5.1 | 甲方在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付合同总额的40%的预付款 |
| 1.5.2 | 不适用 |
| 1.5.3 | 不适用 |
| 1.6.2 | 甲方在合同生效且项目具备实施条件后5个工作日内，向乙方支付合同总额的40%的预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，甲方自收到发票后7个工作日内将货款支付给乙方。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，合同款项在安装验收合格后支付，甲方自收到发票后7个工作日内将货款支付给乙方。 |
| 1.7.1 | 合同签订之日起1个月内 |
| 1.7.2 | 浙江杭州，甲方指定地点。 |
| 1.7.3 | 乙方将货物送到甲方指定的目的地。 |
| 1.8.6 | 不适用 |
| 1.9 | 向甲方住所地人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 均归属甲方所有。 |
| 2.4.1 | 不适用 |
| 2.4.3 | 1.乙方应在每一包装箱的适当位置作出下列标记： a.收货人； b.货物名称、件数； c.毛重、净重； d.体积（长×宽×高，用毫米表示）。 e.按照货物的特点及装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样，危险品包装应有警示标志。 2.凡重达两吨或两吨以上的包装，乙方应在每件包装箱的两侧用中文标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。 |
| 2.8 | 装运及运输过程由卖方负责，期间发生的一切损失由乙方承担。 |
| 2.12.3 | 5个工作日 |
| 2.12.4 | 5个工作日，5个工作日 |
| 2.16.1 | 安装调试完毕之日起10个工作日 |
| 2.16.3 | 1.乙方提供详细的设备清单、相关技术文件。具有资质的第三方计量机构的检定证书或符合使用要求的校准证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，检验的结果应随货物交采购人。 2.设备验收应当由甲方在指定地点进行，甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由乙方负责。条件满足后，甲乙双方将签署验收协议。 3.验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜。 4.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时乙方应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。 5.验收合格的出具合格验收报告，验收不合格的，如果属于实质性不合格或不合格不能整改的，终止合同。如果是一般不合格且能整改的，在约定整改时间内完成整改，整改不合格的，终止合同。整改后的验收费用由乙方承担。 |
| 2.20 | 合同份数一式四份，每份均具有同等法律效力。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

- 投标函…………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

- 分包意向协议…………………………………………………………………（页码）

- 符合性审查资料………………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

- 投标标的清单…………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表………………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（本项目不适用）；

2.1.4本项目的特定资格要求（本项目不适用）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书（同时提供代理人最近一个月在投标单位缴纳社保的参保证明）或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）；

2.3.3报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

2.3.4中标服务费支付承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                       。

投标人名称（电子签名）：

日期：    年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：    年   月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：    年   月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

代理人最近一个月在投标单位缴纳社保的参保证明（适用于委托代理人代表投标人参加投标）

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 型号（如果有） | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如果有）…………………………………………………（页码）

（3）报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）…………………………………………（页码）

（4）中标服务费支付承诺书………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成【招标编号：ZJ-2432965】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 标项 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：     年   月   日

- 二、中小企业声明函（如果有）

- [招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

- 三、报价情况说明

注：报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人名称(电子签名)：

日期：    年   月   日

- 四、中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

- 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购人）  单位的   （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加骨科专用手术床、脊柱专用手术床和手术床【招标编号：ZJ-2432965】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为骨科专用手术床、脊柱专用手术床和手术床【招标编号：ZJ-2432965】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （杭州市富阳中医骨伤医院） 的 骨科专用手术床、脊柱专用手术床和手术床 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：     年     月     日

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。