（货物类公开招标项目）

浙江中医药大学

中医临床生物样本库建设设备采购项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2462856

| 采购人 | ： | 浙江中医药大学 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2024年11月 |  |  |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标须知	14

一、总则	14

二、采购文件	15

三、投标文件的编制	16

四、投标文件的递交	22

五、开标与评标	23

六、确定中标供应商及授予合同	24

第三部分 采购需求	27

一、概况	27

二、为落实政府采购政策需满足的要求	27

三、采购资金的支付方式、时间、条件	28

四、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）	28

五、技术及服务要求	28

六、其它要求	47

七、其他	49

第四部分  合同条款	50

第五部分  评标办法（综合评分法）	54

一、总则	54

二、评标组织	54

三、评标纪律	54

四、评标程序	55

五、评标细则及标准	59

第六部分  投标文件格式	61

一、投标文件封面（格式供参考）	62

二、资格响应文件	64

三、商务技术响应文件部分格式	71

四、报价响应文件部分格式	88

第七部分   其它	95

- 第一部分  采购公告

项目概况 浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年11月26日14:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2462856

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

预算金额（元）：3000000.00元

最高限价（元）：2910000.00元

采购需求：

标项一

标项名称：中医临床生物样本库建设设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：3000000.00，最高限价（元）：2910000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：包含临床生物样本库样本前处理、样本保藏设备，具体要求详见采购文件的相关章节。

备注：

合同履行期限：45日历天交货完成。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年11月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月26日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2024年11月26日14:00

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江中医药大学

地    址：杭州市滨江区滨文路548号

传    真：0571-86633113

项目联系人（询问）：吕老师

项目联系方式（询问）：0571-87072665

质疑联系人：汪老师

质疑联系方式：0571-86633113

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼317室

传    真：0571-81061837

项目联系人（询问）：董福利

项目联系方式（询问）：0571-81061818

质疑联系人：周峰

质疑联系方式：0571-89731840

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/

联系人 ：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2462856 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 8 | ▲采购预算 | 采购预算见采购公告及采购文件的第三部分，超过采购预算及最高限价的投标报价为无效投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2024年11月10日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－81061837,并发电子邮件至41613736@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 14 | 投标文件形式 | 投标文件形式包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 2.如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 17 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司317室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：董福利 （2）联系电话：0571-81061818 3.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2024年11月26日14:00 时 |
| 21 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：41613736@qq.com 联系人：董福利， 电话：0571-81061818）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 23 | 评标程序 | - 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第5条“无效投标的认定”。 - 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核、讨论及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总。 - 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 - 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 26 | 履约保证金 | （1）履约保证金递交形式：电汇、汇票、支票形式或银行、保险公司出具的保函形式支付。 （2）金额：合同金额的1%。 （3）递交时间：合同签订后 7 个工作日内。 |
| 27 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 28 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多性提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。 |
| 29 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 30 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第28、29条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：服务费以中标（成交）金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》及《发改办价格［2003］857号》规定的货物类收费标准的50%计取，低于2000元时按2000元计取。即： 成交金额; 标准费率. ≤100万元; 0.75%. 100-500万元; 0.55%. 500-1000万元; 0.40%. 依据上述费率，采取差额累进方式计取代理费。 2、结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标供应商一次性向采购代理机构付清。中标结果公告发出后，中标供应商可按中标结果公告上的服务费金额缴纳至如下账号： （1）收 款 人：浙江国际招投标有限公司 （2）开户银行：中国工商银行杭州武林支行 （3）账 号：1202 0212 0990 6782 015 |
| 32 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目不允许采购进口产品。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 33 | 信息安全要求 （本项目不适用） | 本次采购产品如属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 34 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 35 | 项目属性与核心产品 | √ A、货物类，单一产品或核心产品为：详见采购文件第三部分。 ☐ B、服务类。 |
| 36 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | ## 本项目的采购标的：八通道电动移液器、八通道移液器（手动）、八通道移液器、单通道移液器（5支/套）、大容量电动移液器、瓶口分液器、负压装置、水平摇床、纯水超纯水机、制冰机、组织匀浆机、全自动核酸提取仪、凝胶成像仪、台式冷冻离心机、台式多功能冷冻离心机、二氧化碳培养箱、生物安全柜（A2）、高压灭菌锅、冷藏冷冻冰箱、超低温冰箱(含冻存架)、批量扫描仪、液氮标签打印机、耐液氮防冻标签、标签打印机色带、无线扫码枪、蜡块柜、液氮转运车、样本运输罐（液氮）、小型液氮罐（10L）、液氮暂存罐（2L）、高拍仪、单细胞悬液制备仪、全自动开闭盖机、全自动血液分装工作站、自动化液氮罐设备； ## 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。 |
| 37 | 是否专门面向 中小微企业采购 | 本项目非专门面向中小企业采购； 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 38 | 采购人是否允许分包 | 本项目不得转包。 本项目如有分包，允许本项目实施中的运输服务向小微企业合理分包，并在磋商响应时明确具体的分包单位信息，否则视为未经采购人允许进行分包，其磋商响应文件将被否决。 |
| 39 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江中医药大学。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7电子签章：本文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8公章：系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件前附表或第三部分中明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

（3）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-81061837，同时将问题发电子邮件至41613736@qq.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）资格响应自评表；

（4）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

- 商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

对供应商有政府采购政策要求的，投标人应在资格响应文件中按要求出具下列声明函，否则投标资格审查不合格：

1）中小企业声明函（货物）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，如实填写并提交《中小企业声明函》。

供应商在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）特定资格条件证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到相应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

（7）联合体协议（如需）；

（8）投标人认为需要提供的其它资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。投标人为联合体投标的，联合体各方均须满足资格条件要求，否则资格性审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标响应一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 投标人曾承担过的同类项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其它商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）对本项目要求的总体理解；

（2）技术响应表；

（3）详细产品详细功能及技术参数说明；

（4）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（5）交货方案和计划；

（6）安装调试方案；

（7）验收方案；

（8）售后服务方案，包括每一项设备的保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（9）培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（10）常用配件（备品备件）价格表；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

- 分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标报价是指一次性报出不得更改的价格。

11.2投标报价应按招标文件中相关附表格式填写，报价条件为CIP浙江中医药大学，即投标报价为货物到采购人指定地点所产生的全部费用。

11.3国产设备采用人民币报价。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第20项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

25．中标供应商的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

25.4中标供应商应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标供应商。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标供应商。

27.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．外贸代理服务费（如有）

31.1外贸代理费：由中标供应商承担。

31.2如进口货物无法办理减免税手续，增值税和关税由采购人承担。合同履行过程中的汇率风险由中标供应商承担，由外贸代理机构与中标供应商结算。

32．采购结束

32.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

32.2本项目的投标文件不予退回。

- 第三部分 采购需求

- 一、概况

1．项目概况：本次招标为中医临床生物样本库建设设备采购项目，采购清单详见本部分第二项内容，技术参数要求详见本部分第二项内容。

2．使用地点：浙江中医药大学指定交货及安装地点。

3.特别说明：投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本采购文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

- 二、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见采购文件第二、五部分要求的“商务文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见采购文件第二、五部分要求的“商务文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见采购文件第二、五部分要求的“商务文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见采购文件第五部分要求的“商务文件” |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见采购文件第五部分要求的“商务文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 7 | 分包 | 本项目如有分包，仅允许本项目实施中的运输服务向小微企业合理分包，并在磋商响应时明确具体的分包单位信息，否则视为未经采购人允许进行分包，其磋商响应文件将被否决。 |
| 8 | 联合体 | 以联合体形式参加磋商响应的（投标人与小微企业组成联合体），须提供联合协议。 |
| 9 | 优化金融服务 | 拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，鼓励供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。鼓励金融机构积极开展“政采贷”“履约保函”“预付款保函”等政府采购金融服务业务，拓宽企业融资渠道。 |
| 10 | 支持创新发展 | 本项目落实《浙江省政府办公厅关于加快首台套产品推广运用的若干意见》（浙政办发〔2017〕40号）；《浙江省经信委 浙江省发展改革委 浙江省财政厅关于“浙江制造精品”认定推广和应用的实施意见》（浙经信技术〔2013〕573号）政策意见。首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品的，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。提供产品纳入《首台套产品推广应用指导目录》的证明材料。 |

本次采购不专门面向中小微企业。

## 三、采购资金的支付方式、时间、条件

| 付款方式 | 1.本合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由中标人支付给采购人。最终验收合格后，由采购人无息退回中标人（遇寒暑假及国定假日顺延）。 2.采购人收到中标人支付的履约保证金及开具的正规发票后，向中标人支付40%的货款。货物自中标人送达采购人指定地点，完成安装调试完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）后，采购人收到中标人开具的正规发票后向中标人支付剩余60%的合同款。 |
| --- | --- |

## 四、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 质保期 | 从项目验收合格，交付采购人正常使用10天之日起算，不少于3年，自动化液氮罐设备不少于5年。 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人予以更换。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身升级。 |
| 服务效率 | 现场响应：接到使用方故障报修 ，供货方72小时内到达现场维修，自动化液氮罐设备不超过24小时。 故障排除：接到使用方故障报修，一般故障供货方24小时内排除，最长不超过72小时，核心设备不超过48小时。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：45日历天完成交货、安装、调试、验收直至用户正常使用的所有内容。 交货地点：浙江中医药大学指定地点。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训（为3名以上仪器操作人员提供上机操作及日常维护培训）： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 1.4提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 1.5提供相关应用技术资料。 |
| 商务条款 | 供应商提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似同品牌投标设备（含核心设备）的案例，每个案例需提供合同复印件。 |

## 五、技术及服务要求

（一）需实现的功能或者目标：本标项所需的设备（含软件）及配套；

（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：产品制造国有强制性标准的执行产品制造国强制性标准，如无，则统一执行我国最新相关标准、规范；

（三）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求，详细指标参数如下：

标注“▲”的技术指标为实质性指标，如有负偏离的将按无效标处理。

标注“★”的技术指标为重要指标，如有负偏离的将根据评审条件作为扣分处理。

## 设备采购清单

| 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 核心设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八通道电动移液器 | 把 | 1 |  |
| 八通道移液器（手动） | 把 | 2 |  |
| 八通道移液器 | 把 | 2 |  |
| 单通道移液器（5支/套） | 把 | 3 |  |
| 大容量电动移液器 | 把 | 2 |  |
| 瓶口分液器 | 套 | 2 |  |
| 负压装置 | 台 | 4 |  |
| 水平摇床 | 台 | 2 |  |
| 纯水超纯水机 | 台 | 1 |  |
| 制冰机 | 台 | 1 |  |
| 组织匀浆机 | 台 | 1 |  |
| 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 |  |
| 凝胶成像仪 | 台 | 1 |  |
| 台式冷冻离心机 | 台 | 1 |  |
| 台式多功能冷冻离心机 | 台 | 1 |  |
| 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 |  |
| 生物安全柜（A2） | 台 | 3 |  |
| 高压灭菌锅 | 台 | 1 |  |
| 冷藏冷冻冰箱 | 台 | 4 |  |
| 超低温冰箱(含冻存架) | 台 | 6 |  |
| 批量扫描仪 | 套 | 2 |  |
| 液氮标签打印机 | 台 | 1 |  |
| 耐液氮防冻标签 | 卷 | 15 |  |
| 标签打印机色带 | 卷 | 4 |  |
| 无线扫码枪 | 台 | 3 |  |
| 蜡块柜 | 台 | 6 |  |
| 液氮转运车 | 辆 | 1 |  |
| 样本运输罐（液氮） | 套 | 1 |  |
| 小型液氮罐（10L） | 个 | 2 |  |
| 液氮暂存罐（2L） | 个 | 6 |  |
| 高拍仪 | 台 | 1 |  |
| 单细胞悬液制备仪 | 台 | 1 |  |
| 全自动开闭盖机 | 台 | 1 |  |
| 全自动血液分装工作站 | 台 | 1 |  |
| 自动化液氮罐设备 | 台 | 1 | 是 |

## （五）设备技术要求

- 八通道电动移液器

- 适用于SBS标准96孔板。

- 可充电锂电池。

- 量程范围：50-1000μL，可编程移液容量。

- 超轻设计，流线造型，符合人体工程力学。

- 吸液和排液速度可调。

- 精密度和准确度高，保证移液的准确性和平行性。

- 功能：吸排液，连续混匀，连续分配，稀释功能。

- 高精度步进电机。

- 活塞部分零件支持高温高压消毒

- 八通道移液器（手动）

- 量程为0.5-10μL；

- 适用于SBS标准96孔板；

- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力；

- 移液器下半部可360度旋转，方便移液；

- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；

- 管嘴连件具有高化学稳定性；

- 方便实验室校准。

- 具有相关认证证书。

- 八通道移液器

- 量程为20-200μL；

- 适用于SBS标准96孔板；

- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力；

- 移液器下半部可360度旋转，方便移液；

- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；

- 管嘴连件具有高化学稳定性；

- 方便实验室校准。

- 单通道移液器（5支/套）

- 手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5μL、0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL；

- 计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

- 轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

- 使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；

- 精确分液，精确度和精密度均优于ISO8655；

- 下半支或整支可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；

- 管嘴连件具有高化学稳定性；

- 方便在实验室校准

- 大容量电动移液器

- 移液操作简单、高效，单手轻松控制，人体工程学设计，抗疲劳高效的连续移液；

- 轻量设计，可适用于移液管顶端口径小于8mm的玻璃或者塑料血清移液管(0.1-l00mL)；

- 运行安静，最快5s内可吸取25mL液体；

- 可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间2-3小时；

- 液晶显示屏可显示速度档和电量信息；

- 耐腐蚀；

- 电力不足时有警告功能。

- 瓶口分液器

- 具有极强的化学耐受性；

- 可高温消毒灭菌；

- 量程0.5-5mL；

- 最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3；

- 提供多种瓶口适配器（如S40，GL32，GL38，GL25，GL28）。

- 进液管可伸缩，有回流阀，可回收多余试剂。

- 负压装置

- 配置要求：主机1台、1500ml以上聚碳酸酯废液瓶2只、吸液管2米、吸头1只、连接管2根、阻水保护器1只、浮球逆止阀1只、单道和 8道可退枪头吸液头各1个、单道和 8道不锈钢针管吸头各1个。

- 真空度：680mmHg

- 抽气速度：>3 L/min

- 吸头：标准配置单道和8道吸头，可适配不同规格的一次性塑料吸头；单道和8道不锈钢吸头可高压灭菌消毒。

- 集液瓶容量：>1500ml

- 软管、集液瓶、吸头均可高温高压灭菌

- 双重防废液倒吸保护，浮球阀和阻水过滤器

- 有真空表和真空调节阀。

- 水平摇床：

- 频率可调40～240转/分

- 速度控制：数字式，无极调速

- 有防水托盘

- 纯水超纯水机

- 源水为市政自来水，需配前处理水至蒸馏水或者反渗透水水质

- 同时产分析实验室三级水和超纯水，并分别有独立取水口；

- 取水量≥2L/min；

- 超纯水水质：电阻率为18.2 MΩ.cm（25℃）；细菌 <0.1 CFU/ml；TOC <5 ppb；颗粒物(>0.22um) < 1个/ml；重金属离子 < 0.1ppb；热源（内毒素）＜0.001EU/mL；核糖核酸酶：＜ 1 pg/mL；脱氧核糖核酸酶：＜ 5 pg/mL；脱盐率 > 99%

- 纯水水质：电阻率≥5MΩ.cm（25℃），达到GB6682-2008分析实验室三级水标准；

- 配置20L储水桶；

- 在线LCD电导率＋电阻率2段监控，设备使用数字信号电导变送器；

- 预处理污堵诊断功能，避免因停水或原水压力不稳导致的误报警，并延长水机的硬件使用寿命；

- 双级反渗透工艺，无中间水箱，无二次污染风险；

- 配置低TOC超纯柱，内置超纯循环系统，超纯水质不达标自动报警；

- 标配漏水保护装置；

- 整机水电分离设计；

- 系统自动运行，滤芯寿命到期自动提示更换，RO膜、DI柱自动保养；

- 系统具备累计产水统计功能；

- 内置消毒程序，消毒操作简单、方便；

- 系统参数可根据温度、压力等条件进行调节；

- 产品通过相关体系认证证书, 产品支持GLP认证。

- 制冰机

- 日制备量≥25Kg

- 储冰量≥10Kg

- 制冰为不规则的细小颗粒碎冰

- 采用优质不锈钢外壳，防腐耐用。箱机隔热层为无氟发泡。采用优质高效无氟压缩机。

- 制冰过程采用全电脑程序控制。

- 水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程，无水损耗，节水节能。

- 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。

- 组织匀浆机

- 最大处理量同时可以处理≥24个样品（2ml管）；

- ★控温范围：-10℃-25℃，控温精度：±0.5℃；

- 破碎速度和工作时间可调；

- 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；

- 整体不锈钢内腔设计，易清洁、防污染；

- 低噪音：≤60db；

- 运行安全：开盖运行保护，工作时安全锁，固定研磨管，降低破管风险；

- 需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考；

- 采用原装脉冲式马达驱动发生系统。

- 基本配置：

- 主机一台。

- 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。

- 3mm不锈钢研磨珠一瓶。5号不锈钢研磨珠一瓶。

- 离心管开盖工具一个。

- 全自动核酸提取仪

- 可以对血液、组织、细胞、分泌物等临床标本进行提取纯化。

- 所提取出的高质量核酸（DNA和RNA）可用于高灵敏的下游分析，如定量PCR、临床分子诊断、基因表达分析、基因分析、法医及传染性疾病研究等；纯化后的核酸可直接应用于下一步的酶切、鉴定以及疾病诊断、治疗等。

- 样本通量：单次可提取≥8个样本。

- 磁力大于4500高斯，磁珠回收效率：＞99%。

- 试剂完全开放，兼容国内或国外品牌试剂。

- 温控范围：4~100℃，可加热。

- 操作界面：实时显示温度、实验进程，及剩余实验时间等信息。

- 具有内置可定时紫外消毒功能。

- 触摸屏编程，中文操作界面，不需要连接电脑，可直接在仪器操作界面自由编制核酸提取纯化程序。

- 程序可更改更新，用户可以根据样本情况进行优化调整。

- 体积小，可放入生物安全柜。

- 配套软件有软件著作权登记证书。

- 配置清单：

- 1）自动核酸提取仪主机 1台；

- 2）32道深孔板磁力架及配套磁棒套架1套；

- 3）装箱单；

- 4）电源线；

- 5）说明书；

- 6）产品质检合格证。

- 凝胶成像仪

- 可以对蛋白电泳印迹膜、核酸电泳凝胶、组织切片、微孔板、培养皿和植物组织等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析

- 核酸检测：各种核酸荧光染料，如Ethidium bromide,SYBRTMGold, SYBRTMGreen, SYBRTMSafe, GelStarTM, Fluorescein, Texas Red标记的DNA/RNA检测。

- 蛋白检测：考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed, SyproTMOrange,Pro-Q Diamond, Deep Purple 标记胶/膜/芯片等。

- 印迹膜检测：Western Lightning、ECL、ECLplus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、LumiGlo 等

- 可自动对焦，与蛋白Marker图自动叠加

- CCD制冷相机≥600万像素

- 感光效率 ≥75%

- 制冷温度：≤-45℃

- 曝光时间 1ms-120min

- 像素密度 16bit

- 动态范围 ≥4.8个数量级

- 内置触控计算机

- 台式冷冻离心机

- 触控液晶屏，可带手套直接操作

- 离心腔材质：不锈钢，避免腐蚀性物质侵蚀。

- 用户可自由输入转速、离心力、时间和温度，离心过程中可改变参数值。

- 可设置多组程序。

- 具有转子识别、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护（报警）功能。

- 最大相对离心力≥12,000g，转速精度为±10r/min。

- 标配1.5ml/2ml离心管转子，可容纳≥24管样本。

- 温度设定范围：-20℃～40℃,控精度±2℃。

- 台式多功能冷冻离心机

- 触控液晶屏，可带手套直接操作

- 可设置多组程序

- 具有多级（不少于5级）加速, 多级（不少于5级）减速。

- 自动实时监测和保存离心机运行状态，可查看仪器运行状态记录。

- 转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。

- 快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。

- 瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。

- 运行安全：门锁自锁，保障运行安全。

- 转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能。

- 采用316不锈钢内胆，抗腐蚀；

- 最大相对离心力（角转子）≥12,000xg；（水平转子）≥3,000xg

- 最大容量≥2000ml

- 温度范围：-20～40℃，温度精度：±2℃

- 标配角转子适配50ml离心管；水平转子同时适配圆形杯（含4x250ml；4x4x50ml；4x10x15ml；4x14x10ml；4x19x7ml内芯）和4x酶标板

- 二氧化碳培养箱

- 容积≥170L

- 触控显示屏可实时查看温度、CO2浓度

- 可监控数据

- 温度控制范围，室温+3℃~55℃

- 温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃

- 开门30S，关门后温度、CO2浓度恢复至标准要求以内≤6min。

- CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%

- 高精度红外传感器（IR）,无需校准，耐190℃高温，可耐受干热灭菌循环

- 灭菌功能：180℃干热灭菌，箱内所有部件无需拆卸

- 不锈钢304内胆，圆弧无死角结构，底部水库式加湿方式，带有水位监测传感器，实时监控水量，带有缺水报警

- 具有多种故障报警，超温报警，温高温低报警、CO2浓度超标报警、缺水报警、门开报警。

- 配置大容量数据存储空间，数据可通过USB数据接口端口导出，实现数据的可追溯性

- 有HEPA过滤器

- 产品可叠放、可选左或右开门

- 生物安全柜（A2）

- II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环；

- 工作台宽分别为1100±50mm、1300±100mm、1700±100mm各1个；

- 送风过滤器和排风过滤器均采用防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。具备过滤器到期更换提醒。

- 洁净度等级达到ISO class4级以上。

- LCD液晶显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况；

- 温湿度传感器及双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测下降风速、流入风速及操作区安全状态；

- 具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警；

- 前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，防爆、防碎及防紫外的功能。

- 安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统；

- 智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警；

- 具有至少1个防水插座，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

- 能根据工作区风速气流变化和前窗口流入气流变化，自动调整送、排风机转速，保持工作区和前窗口流入恒定风速；风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

- 沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供证明资料。

- 标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调。

- 高压灭菌锅

- 容量80L，带2个提篮

- 自胀式密封圈结构

- 显示整个灭菌行程及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机

- 灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态

- 可设定温度和时间

- 全自动控制，故障自动检测判断系统

- 具有自动排放冷空气功能

- 具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖

- 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统

- 具有断水保护防干烧和漏电保护系统

- 温度偏差修正功能

- 超温超压报警功能，超压自泄排气

- 底部带脚轮，方便移动

- 设计使用年限≥10年

- 灭菌温度可选设定范围105℃-134℃

- 灭菌时间可调设定范围0-99h

- 具有国家规定的特种设备压力容器证书

- 冷藏冷冻冰箱

- 有效容积≥300L；冷藏室容积≥150L；

- 立式双门设计；保温材料无CFC聚氨酯发泡；

- 温度控制:微电脑控制,触摸按键，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10～-30 ℃，可自行调节温度；

- 核心组件：提供压缩机，风机品牌、型号，环保制冷剂，能提供铭牌证明；

- 门体低于90°可自关，防止用户忘记关门；

- 双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

- 温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；

- 安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警；

- 数据存储：温度数据可存储十年，可以插入USB自动导出数据。

- 温度监控：≥两个测试孔（冷藏、冷冻各一个），方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

- 冷藏室、冷冻室有暗锁或者可装挂锁；

- 温度传感器损坏后，压缩机仍能正常工作。

- 停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

- 冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；

- 当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。

- 超低温冰箱(含冻存架)

- 箱内温度-40℃ ~-86℃可调

- 微电脑控制，≥7寸高性能LCD电容屏，方便直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接WIFI实现网络监控功能；

- 具有运行指示灯，提示正常运行或者故障；

- 具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

- 多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

- 采用环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

- ★采用双独立制冷系统，单一制冷系统可以制冷≤-70℃（提供官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）；

- 标配锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行；

- ★最高温度与最低温度的差小于6度（提供官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）；

- 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁；

- 4个独立内门，并带密封条设计，外门多层密封；整机密封层≥5层；

- 使用真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

- 节能风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机，智能变速运行；

- 低噪音，稳定运行噪音要≤60分贝（提供官网截图或彩页或检测报告等相关证明材料）；

- 具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

- 三个以上温度测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

- 具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险；

- 冰箱自带存储，可以实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式为excel、PDF或同类软件输出格式，实现数据的可追溯性；数据容量可以保存15年以上；

- 配置RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

- 产品配置PT100高精度传感器；

- ★具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

- 标配单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理；

- ★整机装箱量（2ML冻存管容量）≥60000个样本；容量>750L；

- ★标配齐对应量冻存盒架；

- 批量扫描仪

- 可拆卸模块设计，支持多种SBS冻存盒，包括24、48、96孔等多种规格，支持菱形SBS冻存盒；支持方形冻存盒，包括10x10、9x9、14x14等多种规格；

- 硬件相机：双相机设计，可以识别冻存管底码和冻存盒侧码；

- 相机分辨率：1200万像素以上；

- 整盘读取速度快,识别时间≤2S解码；

- 数据保存类型：JPG、TXT、EXCEL表格多种格式；

- 支持多种二维码类型（如，Data Matrix ECC200,GS1 Aztec Code,GS1 Data Matrix,GS1 QR Code,Micro QR Code,PDF417,QR Code等）；

- 支持与生物样本库系统软件对接

- 可正确识别缺失管，对缺失、重复、读码失败等位置进行原位标记。

- 液氮标签打印机：

- 有标签定位功能

- 液晶显示

- 打印分辨率≥300 dpi

- 打印颜色：单一打印颜色

- 打印速度≥最大11.8英寸（300mm）/秒

- 最大打印宽度≥106mm，最大打印长度≥2012mm

- 可适用标签宽度（横幅）：5mm-110mm，长度（纵幅）：5mm-12mm

- 适用色带宽度（横幅）：1.0英寸（25.4mm）至4.49英寸（114mm）

- 有数据存储

- 可对接生物样本库管理系统

- 耐液氮防冻标签

- 材质：尼龙布表面涂层的聚酰亚胺

- 粘胶：永久性丙烯酸

- 性能：用于-80度超低温冰箱和液氮环境中，防水，耐酒精擦拭，耐化学试剂（乙醇，异丙基溶剂，10％盐酸溶液，50％醋酸溶液，10％氢氧化钠，Dimethysulfxide，10％ Chlorox溶液）

- 配套标签打印机使用

- 包装：3000片/卷

- 使用寿命：液氮环境中保存20年以上不脱落不褪色。

- 标签打印机色带

- 材质：混合基碳带

- 性能：防水，耐刮擦，耐酒精，耐化学试剂（乙醇，异丙基溶剂，10％盐酸溶液，50％醋酸溶液，10％氢氧化钠，Dimethysulfxide，10％ Chlorox溶液）

- 适配标签打印机

- 液氮环境中保存20年以上字迹不褪色不模糊。

- 无线扫码枪

- 无线通信距离≥10米

- 无线频段：2.4~2.5GHz，兼容蓝牙4.2

- 可对接生物样本库软件

- 提示方式：手持终端:蜂鸣器、LED指示灯;基座:LED指示灯

- 程序更新：通过基座，使用 Flash Utility电脑软件在线更新

- 锂离子电池，待机时间≥24小时

- 工作时间≥8小时(每5秒扫描一次)

- 分辨率：1280x1024像素

- 最小解析度：1D:3mil

- 解码能力1D:UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN(Bookland EAN)，ISSN，Code 39，Code 39 full ASCll,Code32，Trioptic Code 39,Interleaved 2 of 5，Industrial 2 of 5，Matrix 2 of 5，Codabar(NW7)，Code 128，ISBT128,	Code93，Code11(USD-8)，MSI/Plessey，UK/Plessey，UCC/EAN128,China Post，GS1 DataBar(formerly RSS) variants和2D:QR code，MicroQR，PDF417，MicroPDF417，DataMatrix,Aztec码

- 密封等级:1P52

- 抗震能力:可承受多次1.5米高度跌落到水泥地面的冲击

- 蜡块柜：

- 可根据库房空间进行合理摆放，采用多节多列安放在固定的轨道上形成一个整体，采取手动方式移动各列存取。

- 采用优质冷轧钢板模压成型，表面脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑等工序处理，防锈性能卓越。

- 组合装配式设计，易于搬迁及拆除。

- 每一列架体设置有安全限位及防倾斜装置，保证通道内人员安全。

- 边架带锁以便整体锁闭。

- 架体之间接触面均有缓冲及磁性密封条，顶部设有防尘板，底部设有防鼠装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。

- 每单元可存放载玻片约30000张，可存放蜡块约22000块，上部可存放文档资料。

- 液氮转运车

- 外形长不超过1.3米，宽不超过0.6米。 带抽屉，可存放电源适配器、工具等；带推车手把，便于控制转运车行进。

- 温度范围(℃)：-196℃~常温

- 托盘下液氮容积(L)≥30L

- 液氮气相区域可放2ml冻存管数量 ≥1000个

- 冷源：液氮

- 实时监测温度和液氮液位，并记录；

- 液晶屏显示温度、液位、剩余有效温度维持时间等运行状态

- 最长工作时间>12小时

- 数据可经过USB或者WIFI导出。

- 样本运输箱（液氮）：

- 容器空载重量≤5Kg

- 可完整存放SBS板架≥2个

- 储存温度≤-150℃时，保温时间≥6小时。

- 可配安全锁盖结构，防止他人擅自开启；

- 可实现温度采集、定位；

- 有报警提醒，如超温报警等

- 能导出温度、定位等数据

- 小型液氮罐（10L）

- 采用高强度航空铝制造

- 高真空多层绝热设计,不低于五年真空质保

- 容积≥10L

- 冷源：液氮，静态储存天数≥21天

- 液氮暂存罐（2L）：

- 多层绝热设计,不低于五年真空质保

- 容积2L

- 空重≤1Kg

- 冷源：液氮，静态储存时间≥20小时。

- 高拍仪

- 扫描像素≥1800万

- CMOS感光元件

- 6颗LED补光灯，三级调节

- 具有定时连拍/自动连拍模式

- 高清实时投影

- OCR文字识别

- 另配一块防水隔板

- 单细胞悬液制备仪

- 1)最大单次样本处理量≥4000mg，最小单次处理样本量≤20mg。

- ★2)通道数：四通道独立工作，互不干扰，每次可以同时处理至少4种不同组织。

- 3)一机两用，可同时制备单细胞悬液样本和组织匀浆。

- ★4)内置标准组织处理程序，同时配置自定义程序。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- ★5)组织处理管：可同时用于单细胞样品制备和组织匀浆，缓冲液体积0.3-10 mL，密闭耗材，减少细胞污染。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 6)操作方式：高清触摸屏。

- 7)多种标准处理程序升级。

- ★8)可配置加热套进行升级，实现全自动样品制备。

- ★9)处理程序全程可视化，同时允许可针对实际情况直接编辑更改并优化程序，满足特殊组织样本的处理需求。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 10)可以处理多种不同的组织，包括小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织等。

- 11)所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选、细胞培养，流式细胞分析、分子生物学分析等多种不同的后续应用。

- 全自动开闭盖机

- 1)产品规格（宽*深*高）：≦300*550*500mm，适用于小型工作台。

- 2)★适配SBS国际标准96通道冻存管，匹配海尔、Fludix、万格、Corning、Micronic、Nunc等多种品牌冻存管，可依据客户要求定制开盖适配器；（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 3)快速对整盒96个SBS标准冻存管进行开/闭盖处理，开/关盖时间＜30秒。

- 4)大屏幕触控式操作，整套UI图片型界面设计，一键选择开/闭盖，操作便捷；

- 5)★自动识别管帽高度，自适应不同规格冻存管，可自动适配同种管型不同高度的冻存管；（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 6)★96通道配置多个电机及退盖结构，扭矩控制系统自动控制各通道扭矩，可确保不同规格冻存管闭盖密封性，保证冻存管旋盖后密封性和一致性；（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 7)网络连接和232接口两种通讯接口，可接入不同软件及自动化系统；

- 8)★脱落管帽回收装置，意外情况下快速回收管帽，配合光栅报警系统保证人身安全；（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 9)led状态氛围灯，直观监控设备工作状态；

- 10)顶部急停开关设计，紧急情况下及时中止；

- 11)标配中转载台，可进行退取盖操作，满足客户连续开闭盖需求；

- 12)★载具结构具有数字/字母标识及结构差异化设计，引导操作人员规范放置冻存管，可保证开闭盖与管盖始终是一一对应，避免样本交叉感染。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)；

- 13)开闭盖过程识别，异常状况自动识别处理。

- 14)基本配置：

- 主机1台，中转载台1个。

- 全自动血液分装工作站

- 1)移液模块

- ★1).1 机械臂：≧1个多功能移液机械臂。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- ★1).2 移液通道数：≧8通道。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- ★1).3 移液通道间距：非等间距，间距可调。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 1).4 移液精度：

- 分配10 μl精确度：精确度（CV）≤3.0 %；

- 分配1000 μl精确度：精确度（CV）≤0.75 %。

- 1).5 移液体积范围：1~1000 µl。

- 1).6 移液质控：有移液质控技术，可实时检测移液过程中的错误，如移液体积不足、移液过程中有气泡、样本中有凝块等。

- 1).7 液面探测模式：压力感应和电容感应探测双重探测模式，动态调整移液距离，应对不同液面高度的样本，保证加样的准确性和稳定性。

- 1).8 防滴落技术：有防滴落技术，防止悬滴产生，保证准确性的同时避免污染。

- 1).9具有宽口式吸取白膜层功能，可多点吸液，对不同高度的白膜层进行完整吸取，即使靠近管壁的白细胞也可以被吸取，从而保证白细胞的最大回收率。

- 2) 防污染系统

- ★2).1 HEPA过滤系统：有HEPA过滤系统，对于0.1微米和0.3微米的有效过滤率达到99.998%，有效防止污染。

- 2).2 UV紫外灯：配置长寿面UV紫外灯，实验结束后自动开启，无需手动灭菌。

- 3) 图像识别系统

- 3).1图像识别速度：可在1~3秒内对所有常见板架一维码和冻存管二维码进行解码和识别。

- ★3).2白膜层识别技术：CCD白膜层识别技术，白膜层高度识别同时完成样本管条码扫描，可同时识别≧4个样本。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 4) 软件系统

- 4).1 界面：直观的全中文图形化界面，简单编辑程序即可使用。

- 4).2 数据导出端口：USB端口。

- 4).3 数据通讯：可对接双LIS系统，可通过自动化端口连接其他自动化工作单元。

- 5) 主机平台

- 5).1 平台布局：平台长度≤120 cm，小巧便捷，节省空间，用户可以依据应用和需求灵活布局。

- 5).2 工作台面：一批次实验可放置≧7盒冻存管，≧96个样本一批处理。

- 5).3 适配耗材：ANSI/SLAS标准微孔板、深孔板、功能模块。

- 6) 仪器通量

- 6).1 样品通量：≥96个

- 6).2 板位数量：≥24个标准板位（ANSI/SLAS）。

- 7) 软件

- 7).1 软件使用简单，所有的步骤简单编程即可。

- 7).2 可对接LIMS/BIMS等样本库管理系统。

- 自动化液氮罐设备

- 1)制冷方式（冷媒）：液氮。

- 2)样本存储区温度：≤-180℃。

- 3)冻存管自动挑选区温度：≤-150℃。

- 4)样本存取、传递、转运全程处于不间断冷链保护状态。

- 5)内部采用六轴协作机器人结构，并具备碰撞停止功能。

- ★6)单台设备内部可同时满足单只冻存管和整个样本盒的全自动存取。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- ★7)单台设备可存储2ml SBS规格冻存管≥2.3万支，自动化液氮罐内部冻存架数量：≥35个。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- ★8)确保自动化控制主要电子元器件长期和稳定可靠运行，主要电子元器件应处于常温或者接近常温的环境中工作。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 9)具备触摸屏，且尺寸≥20英寸。

- 10)-196℃自动化液氮罐及附属设备运行噪音：≤70dB(A)。

- 11)需配备深低温气相液氮转运容器。

- 12)液氮转运容器空载重量不大于4.5kg，充足额定容量液氮后可提供至少6小时≤-150℃的低温环境。

- 13)液氮转运容器应具备温度采集上传、位置定位功能。

- 14)内置条码扫描器，可对冻存盒侧面条码或整板冻存管二维码进行扫描。

- 15)配置液位、温湿度监控及报警、氧浓度监控报警等模块，保障库区安全。

- ★16)设备应具备样本应急转移口，出现故障时方便人工快速介入，对样本进行紧急转移。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 17)配置自增压液氮补给系统，存储罐内液氮余量不足时，可自动补给液氮，保障样本存储和人员安全。

- ★18)-196℃自动化液氮罐内部挑管区域独立于液氮存储罐体，一旦出现掉管等异常情况，可紧急人工介入，取出掉落样本，避免样本掉入罐体，造成样本损失。（提供官网截图、彩页、厂家证明等相关有效支撑材料)

- 19)基本配置：

主机1台，≥240L液氮补给罐1个，液氮转运桶1个。

三）服务保障

1.质保期：从项目验收合格，交付采购人正常使用10天之日起算，不少于3年。

2.现场响应：接到使用方故障报修，供货方 72 小时内到达现场维修，核心设备不超过24小时。

3.故障排除：接到使用方故障报修，一般故障供货方 24 小时内排除，最长不超过 72 小时，核心设备不超过48小时。

4.配件/耗材：自设备购置之日起 10 年内供货方确保维修配件和耗材供应，并以不超过市场价8折提供。

5.维保费用：质保期后设备年维保费为不超过设备原值的 8 %。

特别说明：

1）评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”是指针对本部分“设备采购清单及技术要求”全部内容的响应。

2）所投产品必须是该产品品牌官方网站产品目录中已有机型型号，不接受定制机。设备应该符合相应的生产标准和质量控制，以确保其性能和可靠性。(技术参数中要求提供的产品彩页、制造商官网截图、产品说明书等证明材料需为制造商公开发布的印刷资料或制造商互联网主页上的产品说明截图，技术证明材料不完整或无法完全证明参数的视为负偏离。证明材料不一致时，以制造商互联网主页截图为准；无官网的以彩页为准。)
    3）如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

## 六、其它要求

- （一）根据采购清单完善系统配置

1.投标时，投标人根据系统设备清单中的性能指标、技术参数提供投标产品，完善系统配置。

2.如中标，最终方案经采购人确认通过后方可设施。

- （二）供货

1.本项目所有货物均由中标人供应。

2.所投产品需为原厂全新产品，符合国家、行业技术规范和质量标准。本项目执行的标准、规范如有相关国家标准及规范的，应符合相关国家标准及规范。本项目货物所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行，同时投标人应在投标文件中加以注明，并附上引用标准和高标准造成成本以及报价差异说明。

3.本次招标的供货除包括上述产品外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。（如需）

4.本项目的所有软、硬件(如线缆、工具、控制接口硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人补齐。（如需）

5.供应商投标报价中需考虑所有产品包装、运输至采购人指定地点的所有费用，其中运输包括货物到达采购人指定地点后搬运至指定点位所产生的车辆、机械、人员等所有费用。

现场临时堆放的保护由供应商负责，如需要他人保管的，相关费用由供应商自行承担。

供应商交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由供应商承担。

设备包装为使产品不损坏为限在运输过程中造成的损坏均由供应商承担，并保证对设备在运输过程中的保护。

6.供货时，若提供的设备相关技术参数不符合招标要求、或设备交付后运行三个月内出现任何故障，则中标人须无条件重新更换设备，发生故障的设备由中标人自行处置。重新更换后的设备仍须再次检测，若仍不符合招标要求，则取消该中标人中标资格，并扣除全部履约保证金，重新组织招标。以上所发生的一切费用由该中标人自行承担。

7.上述所有费用均包含在报价中。

- （三）安装调试、功能测试及试运转

1.中标人在规定时间内完成设备的安装调试、功能测试。如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成相应服务的，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

2.安装调试、功能测试应符合国家、地方、本项目行业有关技术规范要求和技术标准。试运转时，所有的软件和硬件必须保证到位。

3.安装调试、功能测试应满足对安装场地和环境的要求。对已完成其他工程的成品保护，若有损坏，应予修复。安装完工，应将现场打扫干净。

4.安装调试完毕后，如有需要与采购单位现有部分设备正常连接的，需要能在其功能范围内确保现有设备安全、稳定运行。

5.上述服务费用包含在报价中。

- （四）培训

1.中标人应编制相关设备使用指导手册或说明书，提供针对教学操作人员、维护人员的培训内容及方案，直至能熟练、安全地操作、正确的维护。

2.中标人应为3名以上仪器操作人员提供上机操作及日常维护培训：

中标人应对采购人的操作人员、维修人员进行培训。

中标人应提供相应的培训计划。

投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

3.培训相关费用含在报价中。如中标人的培训服务有相关违约的，从履约保证金扣除相关款项。履约保证金不足以支付违约款的，按合同条款执行。

- （五）质保及售后服务

1.质保期：项目竣工验收合格并办理正式移交手续之日起，中标人须对合同中规定的设备(含安装辅件)，提供不少于技术参数中规定的质保期。

2.质保期内的服务标准：

（1）质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供货方应负责维修和正常保养。

（2）在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和维护等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）在质保期内，如遇产品升级、改版，应提供更新、升级服务，费用含在报价中。

（4）质保期内，应每年度对设备进行一次总体检测维护，确保设备运行正常。

（5）质保所需费用须计入项目总报价中。

3.服务响应要求：

（1）投标人或设备厂家应提供售后电话。

（2）要求有专门的应急维修小组，现场响应：接到使用方故障报修 ，供货方48小时内到达现场维修。故障排除：接到使用方故障报修，一般故障供货方24小时内排除，最长不超过72小时。不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证使用方的正常使用。

4.其他售后服务要求：

（1）质保期外更换零配件按成本价计。

（2）供应商应提供充足的备品备件，以满足采购人维修需求。

（3）设备正常运行需要耗品耗材（或者备品备件）的，产品清单已明确的耗品耗材（或者备品备件）请包含在报价中。投标文件中需提供耗品耗材（或者备品备件）方案，告知采购人一般多长时间更换，后期材料每更换一次经费数额等内容。（如需）

- 七、其他

- 1.所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

- 2．质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

- 第四部分  合同条款

浙江中医药大学（         学院）        设备采购合同（国产货物）

（2024年版）

项目编号：

确认书编号：

甲方（采购人）：浙江中医药大学

乙方（供应商）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江国际招投标有限公司

经采购代理机构对        设备通过            方式采购，确定         为中标单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格                                   单位：元

| 产品名称 | 厂家（全称） | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。配置详见合同附件配置清单，型号规格材质在清单中未标明的，以采购文件、       文件标注的为准。

第二条：质量保证

乙方保证所供货物是   年    月份后生产的符合本合同约定和国家技术标准的原厂全新合格产品；否则，甲方有权拒收或有权随时退货并要求乙方退还全款和支付合同总价款20%的违约金，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

乙方应根据运输距离及货物防潮、防锈、防震、防水、防破损等要求对货物实行包装，确保货物安全、完好送达甲方。

第三条：交货时间、地点

乙方应在本合同签订后   内将货物运送至甲方    校区所在地，并完成安装调试摆放，经甲方验收合格。同时向甲方提供货物的合格证、质量保证书或保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

第四条：售后服务

1.乙方提供的货物质保期为    年，从货物验收合格交付甲方正常使用10天之日起算，除人为原因造成的故障外，保修包换；质保期满后，乙方负责提供配件和维修服务，酌收备件成本费用，易损件长期提供。

2.乙方保证所供货物发生故障时，最迟在    小时内修复，并采取提供临时替用品等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条：验收

乙方将所供货物运至甲方并完成安装调试后，由甲方组织验收。货物从验收合格交付甲方使用次日起30天内（不含修理期），出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，或经两次修理后仍不能使用的，乙方除调换或退货外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

第六条：履约保证金

本合同总价款的1%作为履约保证金，本合同签订后七个工作日内由乙方支付给甲方，项目验收合格后，经甲方书面确认乙方无违约行为后，由甲方无息退回乙方（遇寒暑假及国定假日顺延）。

第七条：付款方式

甲方收到乙方支付的履约保证金及开具的正规发票后7个工作日内，向乙方支付40%（预付款具体比例按照财政规定和实际情况确定）的货款，即¥      元（大写：          ）。货物自乙方送达甲方指定地点，完成安装调试完毕并经甲方验收合格和正常运行（使用）两周后7个工作日内，甲方收到乙方开具的正规发票后向乙方支付剩余  %的货款，即¥             元（大写：              ）。

第八条：违约责任

1.乙方具有不按合同约定供货、单方面不履行合同义务等违约行为的，乙方除退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付合同总价款20％的违约赔偿金。

2.除本合同另有约定外，乙方逾期履行合同义务的，应向甲方偿付合同总价万分之五每日的违约金。逾期超5天以上的，甲方有权解除合同，要求乙方退还合同价款并支付本合同价款总额20%的违约金。

3.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方偿付逾期金额万分之五每日的违约金。

4.本合同货物须由乙方直接供应，不得转让、转包、分包他人供应；否则，甲方有权解除合同、拒付（或要求退还）合同价款、没收履约保证金，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

5.乙方所供货物侵犯第三方知识产权的，乙方应承担由此造成的所有损失（包括但不限于侵权赔偿款、诉讼费、律师费、向甲方退还已收全款并按合同总价款的20%支付违约金等）。

第十条：争议的解决

本合同纠纷由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条：合同的生效

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位印章后生效。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件及    采购文件、响应/投标文件、书面澄清（承诺）等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（公章）：浙江中医药大学 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 地址：浙江省杭州市滨江滨文路548号 | 地址： |
| 邮编：310053 | 邮编： |
| 电话：0571--86633302 | 电话： |
| 传真：0571--86633302 | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：工商银行景江苑支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023419100001174 | 帐号： |
| 合同签订地点：浙江省杭州市滨江滨文路548号 签订时间： 年 月 日 |  |
| 合同鉴证方（公章）： |  |
| 地址： |  |
| 代表人： (签字） |  |
| 电话： 鉴证时间： 年 月 日 |  |

附件：

1.配置清单

| 序号 | 进口货物名称 | 数量 | 主要配置（材质、功能、规格、技术参数等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

2.服务承诺

1）质保期：   年，软件终身免费升级，保修期自验收合格之日起计算。乙方定期  个月对货物进行回访和维护保养，做好维护保养登记。

2）凡发生故障及质量问题，保质期内，乙方接到甲方设备故障报修后立即响应，  小时内派维修工程师进行现场维修，    个小时内排出故障。如未能在规定时间排除故障,乙方向甲方免费提供备品（机）备件。

3）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障乙方免费予以更换，否则将没收质量保证金。质保期满后的维修，由乙方按前述约定完成,乙方仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

4）货物安装调试完成后，乙方负责给甲方提供免费培训，包括基本原理、操作使用、常见故障排除等内容。

3.中标单位营业执照

4.配置中涉及软件的，需提供相关证书，如软件著作权登记证书等。

授权书

兹授权                    公司为                  项目

（编号：         ）               产品的经销商（分销商），有效期为        年    月  日至       年     月     日。

授权机构：            （公章）

授权时间：       年     月     日

- 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 交货期或实施周期或工期等条款不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的（如参与同一标段（包）的投标人存在MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、投标文件细节错误一致且无合理解释、投标人手机号相同等情形的）；

- 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的采购预算金额的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的（如参与同一标段（包）的投标人存在MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、投标文件细节错误一致且无合理解释、投标人手机号相同等情形的）；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）技术资信（满分70分）

| 评分项目 | 最高分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 资信商务分 （3分） | 3 | 业绩证明（0-3分）：供应商提供2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似同品牌投标设备（含核心设备）的案例，每个案例需提供合同复印件进行评价打分，每个业绩得1分，最高得3分；须提供有效业绩证明材料，否则不计分。 说明：业绩证明材料必须为供应商与最终用户单位的合同等，与中间贸易商等非最终用户单位的业绩不得分，时间以合同签订时间为准。 |
| 技术分 （67分） | 30 | 对投标仪器设备指标响应程度进行评价打分： 投标仪器设备指标完全满足招标文件技术参数配置要求的得30分；投标仪器设备指标每不满足一小项含“★”的重要性指标的扣5分，每不满足一小项一般技术参数配置要求（未含“▲”和“★”）的扣2分，扣完为止。 |
|  | 5 | 对投标仪器设备稳定性、可靠性及可操作性进行评价打分，分值（5.0,4.0,3.0,2.0,1.0,0），存在重大缺陷的不得分。 |
|  | 5 | 根据投标人项目供货、设备安装方案进行综合评价打分，分值（5.0,4.0,3.0,2.0,1.0,0），无相关内容的不得分。 |
|  | 5 | 投标人项目设备功能测试及试运转方案进行综合评价打分，分值（5.0,4.0,3.0,2.0,1.0,0），无相关内容的不得分。 |
|  | 5 | 对进度安排有详尽的实施计划，包括提出进度的分解计划、保障方案、项目实施风险管控方案等评价，分值（5.0,4.0,3.0,2.0,1.0,0），无相关内容的不得分。 |
|  | 4 | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格评价，分值（4.0,3.0,2.0,1.0,0），无相关报价内容的不得分。 |
|  | 4 | 售后服务：包括售后服务响应时间、故障解决方案等评价，分值（4.0,3.0,2.0,1.0,0），无相关内容的不得分。 |
|  | 2 | 售后服务机构备品备件储备情况，分值（2.0,1.5,1.0,0.5,0），无相关内容的不得分。 |
|  | 1 | 质保期承诺：投标文件中承诺的设备质保期比采购文件要求每多半年的加0.5分，最多得1分；多个设备的标项计分质保期按标项内所有设备质保期的平均值进行评价打分。 |
|  | 5 | 培训：根据投标文件提供的培训方案、培训承诺等情况进行评价打分，分值（5.0,4.0,3.0,2.0,1.0,0），无相关内容的不得分。 |
|  | 1 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 |

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

(1)如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江中医药大学

中医临床生物样本库建设设备采购项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2462856

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江中医药大学

中医临床生物样本库建设设备采购项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2462856

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1资格响应自评表

资格响应自评表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 | 是/否符合 |

注：证明材料附后。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江中医药大学：

我方    （投标人全称）  参与浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

C.商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：无。

2.4特定资格条件对应的证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函；

承诺函

浙江中医药大学：

我方    （投标人全称）  参与浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款所述规定，做如下承诺：

我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不存在不得再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.5联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江中医药大学：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	 (项目编号：ZJ-2462856)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 质保期 |  |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 名称 | 数量 | 制造商 | 品牌型号 | 配置 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江中医药大学：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江中医药大学的浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856 ）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江中医药大学：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江中医药大学 的浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江中医药大学：

本单位合法参加浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

浙江中医药大学：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9同类业绩

投标人曾承担过的同类项目业绩一览表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 正偏离或负偏离或响应 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 维修网点 |
| 2 | 维修人员 |
| 3 | 保修期限 |
| 4 | 响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

- 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

注：1.“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

2.供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。如投标人最终报价低于项目预算 50%的,应当在提交报价的同时提供详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因及相应证明材料,以备评标委员会核查。如供应商未按要求提供相关说明及证明材料的,评标委员会将对其响应文件作为无效投标处理。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目

项目编号：ZJ-2462856

元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 制造商 | 产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江中医药大学的浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 八通道电动移液器、八通道移液器（手动）、八通道移液器、单通道移液器（5支/套）、大容量电动移液器、瓶口分液器、负压装置、水平摇床、纯水超纯水机、制冰机、组织匀浆机、全自动核酸提取仪、凝胶成像仪、台式冷冻离心机、台式多功能冷冻离心机、二氧化碳培养箱、生物安全柜（A2）、高压灭菌锅、冷藏冷冻冰箱、超低温冰箱(含冻存架)、批量扫描仪、液氮标签打印机、耐液氮防冻标签、标签打印机色带、无线扫码枪、蜡块柜、液氮转运车、样本运输罐（液氮）、小型液氮罐（10L）、液氮暂存罐（2L）、高拍仪、单细胞悬液制备仪、全自动开闭盖机、全自动血液分装工作站、自动化液氮罐设备（标的清单可根据厂商不同，分开填写），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     ，属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

说明：

1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.如采购内容包含有多个标的物时，各投标人必须针对所有标的物制造商情况进行说明，且标的物品牌应与报价明细表上的品牌一致。只有当每个采购标的物都由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能视作中小企业投标。

6.如投标人明确分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上时，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人应提供分包意向协议，并明确分包的金额比重、中小企业声明函中需如实填写分包商的信息）。（对不允许分包的项目，本条不适用）

4.4投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.6分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江中医药大学中医临床生物样本库建设设备采购项目	（项目编号：ZJ-2462856 ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

- 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。