衢州市柯城区妇幼保健院关于2024年儿童康复设施及相关设备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZJWS-QZ2024133

项目名称：2024年儿童康复设施及相关设备采购项目

采购单位：衢州市柯城区妇幼保健院

招标机构：浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

2025年1月

目  录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 招标需求

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

2024年儿童康复设施及相关设备采购项目的潜在投标人应在（网址：浙江政府采购网:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年2月8日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、基本情况

1、项目编号：ZJWS-QZ2024133

2、采购组织类型：分散委托代理采购

3、采购方式：公开招标

4、预算总额：1899703元

5、最高限价：1743580元

6、交 货 期：一个月内（自合同签订之日起）

7、质 保 期：设备保修5年（经颅磁3年），易损件1年

8、联合体投标：本项目 否 接受联合体投标

9、采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 年估量 | 是否允许进口 | 预算总额 | 参数和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年儿童康复设施及相关设备采购 | 详见招标需求 | 否 | 1899703元 | 详见文件招标需求 |

二、申请人的资格要求

（1）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（2）投标人未被列入失信被执行被执行人名单、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。近三年各行政部门处罚的，以上两网未记录的其他重大违法记录，经举报查实的，取消中标资格。

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

（4）投标人的特定条件：无。

三、采购文件的获取：

（1）网上获取：

A、由投标单位通过浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上的登录系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：95763；注册流程见网址

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?）

B、网上获取截止日期：2025年2月7日17：00时止；若截止时间后仍欲获取请按以下（2）执行。

（2）在网上获取截止时间之后至2025年2月8日09时30分止，仍允许供应商继续获取采购文件，但在“质疑期限届满之日”后获取采购文件的潜在投标人如对采购文件有异议的，浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司可不予受理、答复。

（3）招标文件的获取方式：招标人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在下列网址下载电子版的招标文件，招标文件不收工本费。

浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

四、投标截止时间和地点：

投标截止时间2025年2月8日09时30分。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的备份投标文件将被视为无效；还可以（EMS 邮寄形式）在投标响应文件递交截止时间前一天递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份），“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至评审地点的“备份投标文件”将不予接收。电子备份投标文件的提交不作强制要求。

五、开标时间：

本项目开标时间：2025年2月8日09时30分。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，由采购代理机构开启投标文件。

六、开标会议：

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

七、投标说明

1、本项目采用电子投标，各潜在供应商应按照本项目的招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到的涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线，联系方式：95763。

2、各潜在供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。CA数字证书申请后至办理成功预计需一周左右的时间，请各潜在供应商预留好相应的时间，抓紧办理。

3、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请各潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体的流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

八、其他事项：

1、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日（以公告发布次日开始计算）。

2、质疑：供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，在线提出询问和质疑（询问路径：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在线提起投诉（路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理）。

http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日（采购公告期限届满之日后获取采购文件的为采购公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

5.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

6.（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（3）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商提起询问。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

采购人名称：衢州市柯城区妇幼保健院

地点：衢州市柯城区九华北大道519号

联系人：周女士

联系电话：13116845903

质疑联系人：周女士

联系电话：0570-8035386

2.采购代理机构信息

名称：浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

联系地址：衢州市柯城区浮石路金河湾小区西门22栋1楼07室

联系人：方女士、郑女士

联系电话：0570-3085566

质疑联系人：陈女士

联系电话：18905703552

3.政府采购行政监管及投诉受理部门：

监管办公室：衢州市柯城区财政局政府采购管理办公室

联系人：蒋先生

联系电话：0570-3020829

4.系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服

联系电话：95763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

衢州市柯城区妇幼保健院

浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

2025年1月17日

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目属性：货物类 |
| 2 | 项目名称：2024年儿童康复设施及相关设备采购项目 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，故无需给予小微企业价格优惠扣除。 |
| 5 | 是否允许进口产品：否 |
| 6 | 质保期：设备保修5年（经颅磁3年），易损件1年 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期限届满之日前，以书面形式要求招标采购单位或代理公司作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑（超过此规定时间的质疑函将不予受理）；招标采购单位或代理公司将于答疑期限届满之日前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位或代理公司将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成：本项目投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部分组成。投标人应按以下方式递交投标文件： ▲1、本项目采用“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）； 2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障等原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况发生，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的备份投标文件将被视为无效；还可以（EMS 邮寄形式）在投标响应文件递交截止时间前一天递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份），“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至评审地点的“备份投标文件”将不予接收。备份投标文件的提交不作强制要求。 3、投标人仅提交了电子备份投标文件的，投标无效； 4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；但如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 5、中标方应在领取中标通知书前，向浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司提供纸质投标文件（纸质投标文件递交要求详见本章三、投标文件的编制第（五）条：投标文件的签署和份数的相关规定）。（递交或邮寄地址：衢州市柯城区浮石路金河湾小区西门22栋1楼07室，浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司；联系人：陈女士，电话：0570-3085566、18905703552） |
| 9 | 1、投标人应当在2025年2月8日09时30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。 2、电子投标文件的传输递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：投标人应当在2025年2月8日09时30分前，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。 |
| 10 | 本项目开标时间：2025年2月8日09时30分 投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。 |
| 11 | 投标保证金和履约保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 评标办法：综合评分法 |
| 13 | 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。 |
| 14 | 采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。 |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后30日内签订。 |
| 16 | 履约保证金：无 |
| 17 | 付款方式：合同生效后，自医院业务主管职能部门收到中标单位开具的正式发票之日起，医院于7个工作日内支付合同总价40%的预付款； 产品到货验收入库，双方对账无误后，自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于30个工作日内支付剩余货款； |
| 18 | 环境标志产品、节能产品： （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 （3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 不适用 □适用 |
| 19 | 联合体投标：本项目（否）接受联合体投标 |
| 20 | 转包与分包：本项目禁止转包与分包 |
| 21 | 1）本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：制造业（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，其报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 22 | 政采贷：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容详见 附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。本项目中的履约保函也可通过政采云系统办理。 |
| 23 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）参与同一标段的供应商，存在以下几种情形：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、采购文件细节错误一致且无合理解释等情形，可以认定为串标围标。商务技术得分低于商务技术总分的60%的供应商报价将被拒绝。 |
| 24 | 采购人不组织踏勘现场，但投标人可自行安排踏勘现场情况和周边的情况，掌握和分析与投标和报价相关的一切信息，并自行承担踏勘现场的一切费用和风险。 |
| 25 | 投标文件有效期： 90 天 |
| 26 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于2024年儿童康复设施及相关设备采购项目的招标采购。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司（“招标方”）和衢州市柯城区妇幼保健院（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.凡是标有“▲”符号的条款，不允许负偏离，否则作无效标处理；标有“★”是指重要条款。

8.标有“必须”字眼描述的条款以及项目的数量、工期（交货期、服务期）、付款方式、质保期、投标有效期均属于实质性条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标为委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许分包与转包。

- （八）特别说明：

1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供相同品牌核心产品的，按前款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （十）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

（十一）联合体投标（如适用）

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（十二）分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在质疑期限届满之日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件三部份组成。

- 资格证明文件：

（1）有效期内营业执照（或事业单位法人证书）；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（3）投标声明书(格式见附件)；

（4）截至公告发布日止，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)是否有失信行为的查询结果截图；

（5）法定代表人身份证明及本人身份证复印件（格式见附件）；

（6）法定代表人的授权委托书及委托代理人身份证复印件（委托代理人参加时提供，格式见附件）；

（7）廉政承诺书（格式见附件）；

（8）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）；

（9）与其他供应商无利害关系的声明函（格式见附件）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）。

2.技术资信文件（按评分排序提供资料）：

（1）业绩；

（2）产品技术参数，偏离表；

（3）重点难点分析；

（4）项目实施方案；

（5）质量保证措施；

（6）培训方案及培训人员要求；

（7）项目实施团队；

（8）售后服务；

（9）免费质保期；

（10）节能环保；

（11）招标文件要求提供的其他资料及投标人认为需提供的资料（格式自拟）。

3.商务报价文件：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标报价明细清单（格式见附件）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（不含报价）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下载网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格证明文件、商务报价文件、技术资信文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件的封面格式详见 附件1。

3.中标方在领取中标通知书前，须向浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司提供纸质投标文件；中标方须提供资格证明文件、商务报价文件、技术资信文件正本各1份、副本各2份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”、“副本”字样。（递交或邮寄地址：衢州市柯城区浮石路金河湾小区西门22栋1楼07室，浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司；联系人：陈女士，电话：0570-3085566、18905703552）

4.投标文件纸质版本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件纸质版本正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

5.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

6.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

- 1、电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的的要求、编制顺序和统一格式编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原电子投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 3、投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的加密电子备份投标文件）发送至邮箱：807281475@qq.com，逾期发送或发错的电子备份投标文件将被视为无效；电子备份投标文件的提交不作强制性要求。电子备份投标文件的递交截止时间：2025年2月8日09时30分，逾期未递交的视为自动放弃递交电子备份投标文件。

- 4、未按规定上传的电子投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

5、投标截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有在投标截止时间前上传好的投标文件，投标人须在投标截止时间后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密（为防止解密失败，政采云建议采用制作投标文件的电脑进行解密），所有投标人在规定的解密时限内完成解密或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限解密的且采购代理机构无法开启投标文件的，系统默认自动放弃。

6、电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据；否则视为投标文件无效。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 7、投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

- （七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

1、提供虚假材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

7、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

8、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

9、将政府采购合同转包；

10、提供假冒伪劣产品；

11、擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

12、其他严重扰乱招投标程序的。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错（带▲的条款不得更正），应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

F.其他严重扰乱招投标程序的。

2.在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件内有商务报价出现的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（9）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（10）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（11）本项目投标截止之日前三年内，相关主体在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单。

（12）投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（5）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（6）商务技术得分低于商务技术总分的60%的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性。

（4）投标报价文件格式不符合招标文件要求格式的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（6）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（7）电子投标文件未按规定要求进行签字、电子签章的。

（8）被拒绝的投标文件为无效。

（9）对仅出现以上1、2、3情形之一中小项情况的，经审定凡没有实质性影响和损害的，可不作无效标处理。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 四、开标

（一）开标准备

本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。超过规定时间的询标函将不予接受，评标委员会可以作出不利于被询标人的决定。评标委员会只对投标文件内容进行询问，以投标文件的内容作为评审依据，不接受外部补充证据，评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

- 投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

投标截止时间后及评审过程中，有效投标人不足3家的标项，则予以废标。

- （二）开标程序：

1、本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2、开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由评标委员会对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1.资格审查

评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

2.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将对投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行电子询标,投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。

投标人代表未在规定的时间内进行澄清、拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。评标委员会认为投标人不符合招标文件实质性要求明确时，可不经过询标而直接予以无效标认定，但代理机构应将无效标原因当场告知投标人。

（3）技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会审核投标报价有无计算错误，政采云系统根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,采购代理机构工作人员通过政采云系统对各部分得分进行汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，澄清、说明或者纠正通过政采云系统发起。投标人须在规定的时间内向评标委员会澄清有关问题,并在政采云上进行询标答复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人同意并签字确认，经投标人确认后的投标报价对投标人具有约束力，投标人不确认的，如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

如响应文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定。

（六）评标原则、办法及依据

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、评标依据：评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

4、在投标文件评审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

- （一）确定中标人。本项目由采购人或者采购代理机构授权评标委员会确定中标人。

1．排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，合格供应商符合法定数量时，采购人可以与排位在中标人之后的第二中标候选人签订政府采购合同；第二中标候选人也无法履行合同时，采购人可以与排名之后的第三中标候选人签订政府采购合同；也可以重新开展政府采购活动。

3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人，也可以重新开展政府采购活动。

4.中标公告期限为一个工作日。

5.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标方与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格，并按有关规定报有关部门处罚。中标通知书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。合格供应商符合法定数量时，合格供应商符合法定数量时，采购人可以选择与排位在中标人之后的第二中标候选人签订政府采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

- 八、招标代理服务费

1、本次采购，采购代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号规定中货物招标标准6.5折收取，不满3000元按3000元计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |

2、以上费用由中标人在领取中标通知书当时一次性支付给采购代理机构。

账号信息如下：

收款单位（户名）：浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司

开  户：中国工商银行股份有限公司衢州南湖支行

账  号：1209210009200035561

3、评委费按实支付。

4、以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

- 第三章 招标需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感统室（面积：105㎡） |  |  |  |  |
| 1 | 秋千架固定套件 | 1 | 套 | 1、功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 2、钢架：优质碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 3、护套：环保填充材料加PVC涂层布，用于保护儿童活动。 4、承重量≥300公斤 5、尺寸：≥2600*1600*2400mm |
| 2 | 南瓜秋千 | 1 | 个 | 1、功能：同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制。触觉垫可为某些触觉感官失调游戏者提供更舒适的触觉舒缓感觉。旋转和摇摆可对前庭系统产生丰富的刺激，保持姿势也可强化肌肉和关节的固有感觉，对本体感的形成帮助很大，柔软的吊臂可供儿童抓握，把自己固定在秋千上。 2、软棉秋千主体及旋转扣1个+安全扣2个。优质环保填充材料、优质阻燃材料、优质帆布构成。 3、尺寸：≥Φ550*H1600mm |
| 3 | T形木马秋千 | 1 | 个 | 1、功能：同心轴旋转秋千，着重四肢同时配合的姿势控制，可双人同时使用。儿童在抓握中体会肌肉屈曲和收缩，学会四肢的协调和保持姿势的能力， 强化前庭刺激的输入以及全身肌肉的伸展和活化。 2、优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。安全护带1条，升降绳子1根+升降扣1个+旋转扣1个+安全扣3个，承重量≥150公斤； 3、尺寸：≥1200*1130*125mm |
| 4 | 长方形平板秋千连软垫围栏 | 1 | 套 | 1、功能：前后摇摆秋千，儿童可在秋千上变化多种不同的躺卧、俯卧、坐或站立等不同姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立，帮助很大。 2、优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。 3、软垫秋千主体，升降绳子2根+升降扣2个+安全扣4个，活动触觉垫，活动围栏及软垫扶手。承重量≥50公斤。 4、尺寸：≥1200*610*1500mm |
| 5 | 轮胎秋千 | 1 | 个 | 1、功能：同心轴旋转秋千，旋转时可同时产生上下震弹感官刺激。可以促进前庭觉得统合，促进全身肌肉群高度运作及肌肉的同时收缩，更能使神经性机能活化。对多动症、身体协调不良、自闭症的儿童帮助较大。 2、汽车内胎及优质绒布、帆布构成 3、尺寸：≥Φ850mm |
| 6 | 圆形木马秋千 | 1 | 个 | 1、功能：俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前后摇动可以练习抗重力感，有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏，对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。 2、优质钢材、木材框架结构，环保填充材料，优质PVC涂层布构成，表面加绒布垫，质感舒适。 3、尺寸：≥1200*1200*直径200mm |
| 7 | 秋千升降吊绳套件 | 4 | 个 | 1、功能：方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者 2、承重量≥500公斤。10mm直径专业安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器 3、尺寸：≥1500mm长 |
| 8 | 秋千旋转吊绳套件 | 3 | 个 | 1、功能：配合同心轴旋转秋千使用。 2、技术参数：承重量≥500公斤。不锈钢旋转件，不锈钢挂圈，2kn安全扣2个。 |
| 9 | 前庭觉适能滑行平台 | 1 | 套 | 1、适用人群：多动症，自闭症，触觉敏感，身体协调不良。 2、功能：与滑行车配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 3、平台：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布构成 4、滑台：优质木材框架结构，环保填充材料及优质PVC布构成 5、尺寸：≥2400*670*480mm |
| 10 | 滑行车 | 2 | 个 | 1、功能：俯卧在滑板上做各种活动，前进或后退时，手脚屈伸动作会抑制原始反射，促进双侧统合，强化固有-前庭感觉统合， 与滑行平台配合使用，借着滑板滑下时的重力加速度，可以统合身体的紧张性迷路反射，及手部、肩部同时收缩作用，对本体感和身体形象的塑造帮助很大，滑行车由上而下的速度冲击感，可以促进前庭神经和脑干体系的活跃化，对孩子的全身感觉统合发展的帮助很大。 2、车体：优质木材加海绵组成，触感优良，大平面设计满足各年龄段儿童使用。 3、万向轮：高分子尼龙，耐磨耐压，满足各种移动需要。 |
| 11 | 攀岩组合 | 1 | 套 | 1、功能：三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。 2、绳梯：优质木材，精工打磨，搭配高强度尼龙绳。可自由组合 3、棍梯：优质木材，精工打磨。可自由组合 4、网梯：高品质尼龙带，可拆卸。可自由组合。 5、尺寸：≥2100*2400mm |
| 12 | 海绵保护垫 | 4 | 套 | 1、功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 2、外套为可更换棉布制作，内套绸布，填充物料为海棉小方块。 3、尺寸：≥1400*1400*200mm |
| 13 | 滚筒 | 1 | 套 | 1、功能：感觉刺激丰富多样，前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立较有帮助。在滚动中可练习手、肘、肩、膝等关节的固有感觉输入，活动中头部的转动对眼肌的成熟也有帮助。 2、优质木材框架，全方位软包保护，表面高级涂层布。 3、尺寸：≥内φ450/外φ600*高700mm |
| 14 | 平衡组合软件 | 1 | 套 | 1、功能：进行前庭觉、本体觉的感觉统合训练，可组合成不同路径进行多种难度的感统训练，增强儿童的运动企划能力。也可做为儿童的体能训练。 2、适用对象：正常儿童、特殊儿童。 3、适用年龄：6个月以上。 4、参数： 1）四节跳马：1套，规格：≥800*400*600mm； 2）钻洞：1套，规格：≥800*800*700mm； 3）半圆：3个，规格：≥1000*500*250cmm； 4）摇摇船：1个，规格：≥800*600*350mm； 5）U型底座：2个，规格：≥500*250*350mm； 6）三步梯：1个，规格：≥800*400*300mm； 7）平衡木：1个，规格：≥800*400*200mm； 8）独木桥（三件套）：1套，规格：≥1000*300*300mm； 9）软垫：3个。规格：≥1600*800*400mm； 10）材质：PU皮+EPE+木质。 11）单个软件最大承重≥60kg |
| 15 | 平衡步道 | 1 | 套 | 尺寸：≥29cm*145cm，数量：4条，环保材质 |
| 16 | 平衡触觉板 | 1 | 套 | 全套≥20件；配置：每套含≥8片直线、≥8片曲线平衡初级班、≥4个方块积木；直线触觉板，可组成口字型、门字形板上独特的触觉圆点与直线设计，提供脚底神经刺激、增加平衡感与脚底按摩。曲线可组成圆形、S型、问号等各种变化路径，板上的突触点提供脚底神经刺激，并练习平衡感，也可与直线触觉板相互连接。 |
| 17 | 花生球 | 3 | 个 | 1、功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 2、规格：≥直径65cm。 |
| 18 | 大龙球 | 3 | 个 | 1、功能：球面上有特殊设计的软质颗粒，游戏中可以提供丰富的触觉刺激。具有按摩作用，促进血液循环。可在球上进行躺、坐、趴或拍、推、滚…等好玩的亲子活动。 可提升幼儿动作、平衡等能力。 2、规格：≥直径85cm。 |
| 19 | 平衡脚踏车（单人） | 2 | 辆 | - 1、可促进腿部肌肉的发展、身体的协调性，增进孩子的平衡能力发展，能刺激儿童的双脑分化与关节的灵活协调 - 2、尺寸：≥37*42*55CM |
| 20 | 万象组合 | 1 | 套 | 含平衡桥≥3块，圆桶≥12个，全砖≥6个， 半砖≥2个等≥114件。 |
| 21 | 触觉坐垫 | 2 | 个 | 尺寸直径≥34cm，表面凸点软胶，环保材质，承重≥100kg |
| 22 | 拉架浮弹床 | 1 | 套 | 1、功能：滑行悬吊拉架床，增强上肢力量与协调感，提高体力和耐力，拉架床如同婴幼时期躺在摇篮的感觉，对改善前庭觉的帮助很大，并可以释放肌肉的过度紧张，伸展并活化全身肌肉，对本体感的形成帮助很大。 2、钢架：优质矩钢焊接组装而成，表面环保油漆处理。 3、底板：高压板拼接。 4、钢架保护套：内部防撞软包，表面高级PU布。 5、安纶布及套件：高弹性安纶布+安全扣 6、背板：优质木板拼接组装，防撞软包保护，表面PU布，产品内部加魔术布 7、尺寸：≥2620*1620*2400-2665mm |
| 23 | 吊桥 | 1 | 套 | 1、功能：吊桥中不同颜色的连接可训练儿童颜色的认知能力,同时晃动的平衡木让儿童通过以协助身体平衡能力的建立。 2、桥架：优质钢材框架及优质阻燃、防撞、防水软体结构。 3、斜坡：优质木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。 4、楼梯：优质木材框架，优质阻燃、防撞、防水软体结构。 5、尺寸：≥2880*840*1550mm |
| 24 | 跨栏组合套装 | 2 | 套 | 一套5只，高度分别为15cm,23cm,30cm,40cm,50cm（±5cm）。 |
| 25 | 构建平衡组 | 1 | 套 | 彩色小岛≥5个，平衡桥≥5条。具有挑战性的新型平衡训练系统 运用丰富的想象力，进行多样建构，设置不同的平衡训练课程。 |
| 26 | 平衡触觉板 | 1 | 套 | 圆点触觉板≥环保材质，尺寸适宜，为感知训练提供多元触感体验。 |
| 27 | 大陀螺 | 1 | 个 | 1、材质：PE材料 2、规格：漏斗式设计，直径≥80cm，深度≥30cm 3、适用年龄: 2-8岁 |
| 28 | 阳光隧道 | 1 | 个 | 1、尺寸：长≥180cm，直径：≥46cm 2、颜色：彩色材质：牛津布，记忆钢丝 |
| 29 | 软包款平衡台-大号 | 1 | 个 | 1、尺寸：≥43*32*16cm 2、环保软包，承重≥80kg |
| 30 | 软包款平衡台-小号 | 1 | 个 | 1、尺寸：≥40*30*13cm 2、环保软包，承重≥80kg |
| 31 | 跳袋（小） | 2 | 个 | 1、高档PU材料色彩鲜艳，加厚材质，双层底部增加了耐磨力。 2、做工细密，易清洗。可帮助儿童克服本体感不足及触觉敏感不足。 3、刺激儿童本体，提高四肢的协调与跳跃能力 4、规格：底直径≥30cm，周长≥48*2cm，高≥60cm |
| 32 | 跳袋（大） | 2 | 个 | 1、高档PU材料色彩鲜艳，加厚材质，双层底部增加了耐磨力。 2、做工细密，易清洗。可帮助儿童克服本体感不足及触觉敏感不足。 3、刺激儿童本体，提高四肢的协调与跳跃能力 4、规格：底直径≥35cm，周长≥55*2cm，高≥70cm |
| 33 | 感统四分之一圆 | 1 | 套 | 1、规格：≥130×42cm； 2、功能：摇滚圈的正面、背面、侧边皆可进行游戏，1/4圆、半圆、全圆各有不同的变化玩法，如攀爬架、平衡木。训练幼儿肢体协调、前庭感、平衡能力,专注力和勇敢精神。 |
| 34 | 蹦跳床 | 1 | 套 | 1、功能：强化前庭刺激，抑制过敏的信息，矫治重力不安和运动企划不足的障碍。 2、优质钢材框架结构及耐磨、环保弹布。外加优质防撞、防水软体结构保护。 3、尺寸：≥Φ950*240mm |
| 35 | 感统专用地垫 | 115 | 平米 | 1、功能：保护与整体环境装饰作用。 2、外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 |
| 36 | 感统海绵纯色墙垫 | 80 | 平米 | 1、功能：保护与整体环境装饰作用。 2、外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度120cm(±10cm)。 |
| PT运动大厅（理疗＋悬吊） |  |  |  |  |
| 37 | 儿童椭圆滑轨悬吊康复训练系统 | 1 | 套 | 一、主要功能：以悬吊技术为核心，与滑轨技术紧密连接，并结合其他康复训练有关的的辅助设备，实现个体化训练，多人化训练同时进，并针对性训练。恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高。 二、适用范围：3个月-18岁 三、基本配置： 1、滑 轨： 1.1直线滑轨：钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸≥81*67mm，内径53mm（±5mm），滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽1组用于8轮两轴静音滑车固定与滑行。长度≥1.5米，数量：2根，顶式安装，与椭圆形滑轨对接。 1.2闭链型连接半椭圆形滑轨：半椭圆型，直径≥2米，数量2根，承重大于200KG，滑轨外形尺寸约81*67mm，内径53mm（±5mm），滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽1组用于8轮静音滑车固定与滑行。可与直线滑轨实现无缝对接，对接后形成内径≥4.8米，周长≥11.8米的椭圆。 2、滑 车：8轮3轴静音滑车，置入轨道内的八轮滑车，提供滑车实物图片佐证。弯道滑车组及三角翼挂件，功能：有刹车及任意角度定位装置。材质不锈钢，三角型尺寸650*120*250mm（±50mm），数量：4个。 3、悬吊器：外形尺寸：670*180*70mm（±50mm），配备2根红绳4-5米，按需定制，内置2个不锈钢安全钩，内有锁定装置，具备任意滑动位置随时锁定的效果。 数量：6套 4、分组训练装置： 4.1平衡协调训练系统： 4.1.1方形晃板：木质四角有连接环，尺寸1000*1000*60mm（±100mm），软包 ； 4.1.2滑索绳子2根（长度：≥60cm）； 4.1.3腰腹部固定带2根，长度：（≥50cm*10cm；1根、≥55cm*10cm；1根）； 4.2支撑摆动训练系统： 4.2.1 支撑摆动训练器：≥15mm复合板，最大承重：≥50KG，尺寸：≥625*380mm； 4.2.2红绳2根（两边均为锁扣）长度：≥1.5米；绳夹2个；手扶装置2件； 4.3感觉运动训练系统： 4.3.1吊袋1套，最大承重：≥50KG，尺寸：1100*850mm（±100mm）； 4.3.2吊船1套，最大承重：≥50KG，尺寸：1700*800*180mm（±100mm）； 4.3.3滑索悬带2根（绳长：≥75cm）； 4.4知动运动训练系统： 4.4.1绳梯（配两块坐扳）1套，最大承重：≥50KG，尺寸：1650*1000mm（±100mm）； 4.4.2悬吊棒1根，最大承重：≥50KG，尺寸：1100*100mm（±100mm）； 4.4.3悬吊棒2根，长1700mm（±100mm），最大承重：≥50KG，材料：木制/钢； 4.4.4滑索悬带2根（绳长：≥75cm，全长≥1.1米）； 4.4.5悬吊鞋1对，最大承重：≥150KG，尺寸：180*100*25mm（±20mm）； 4.4.6绳钩6个，材质碳钢； 4.5儿童行走及爬行训练装置： 4.5.1行走装具1组 4.5.2悬带1套（2个） 4.5.3平衡气垫2个 4.5.4治疗作业板1套 4.5.5平衡板1套 4.5.6滑索手把2个 4.5.7宽悬带2个 4.5.8 横抱桶1个 4.6抗阻力运动训练系统： 4.6.1滑索弹性绳 长≥30cm 高阻力 附栓扣 2根； 4.6.2滑索弹性绳 长≥30cm 中阻力 附栓扣 2根； 4.6.3滑索弹性绳 长≥30cm 低阻力 附栓扣 2根； 4.6.4滑索弹性绳 长≥60cm 高阻力 附栓扣 2根； 4.6.5滑索弹性绳 长≥60cm 中阻力 附栓扣 2根； 4.6.6滑索弹性绳 长≥60cm 低阻力 附栓扣 2根； 4.7记忆型姿态控制管理训练装置1套： ★4.7.1记忆型姿态控制管理系统是一种以真空方式塑造出可以稳定四肢或躯干的姿态控制装置。具有易调整，可塑性的特点，体位垫与患者接触面大，分散了压力，增强了包裹性和平衡性，提升了安全感，增强了体位支撑，可以用作支撑面角度的改变和头、躯干、四肢的姿势控制，以代偿、代替、改变其部分功能从而达到最大康复效果。提供实物图核实参数。 4.7.2记忆型ACM垫，小型，用于头部、颈部、姿态控制，尺寸≥27*47*6cm；1个 4.7.3记忆塑型泵 小型 球型 1个 4.8增强型躯干四肢联动装置1套 4.8.1躯干与下肢联系控制带：规格118-7240cm，多规格弹力绳20根，左右各一个。 4.8.2肩部控制带：适合肩宽36-51cm，多规格弹力绳20根，左右各一个。 4.8.3跪位滑动装置：尺寸：300*220*105mm(±30mm)，强化不稳定因子的应用，训练躯干与肢体联系的功能，主动牵拉大腿内收肌，1对。 4.8.4摇摆旋转装置：尺寸：260*130mm(±20mm),用于坐-跪-站摇摆旋转训练，强化骨盆核心肌群训练，2个。 4.9日常维护工具包：1套 四、适应症： 脑瘫儿童、感觉统合失调、智力发育迟缓、儿童注意力不集中、儿童孤独症、儿童斜颈、儿童骨盆倾斜、儿童脊柱倾斜等方面的训练康复都有非常好的疗效。 五、其他相关企业产品资质 1、提供第三方检测中心出具的检验报告； 2、提供质量技术监督管理部门备案的企业标准； 3、提供第一类医疗器械备案证明及一类生产备案证明； |
| 38 | 组合软垫 | 2 | 套 | 1、规格：≥65×200×5cm 2、用途：适用于进行各种垫上活动、关节活动度、坐位平衡、卧位医疗体操训练。 |
| 39 | PT训练床 | 1 | 张 | 1、规格：≥190×122×48cm, 床面高度48cm(±5cm) 2、最大承载能力≥135kg 3、用途：治疗师对患者进行PT治疗时，该床可满足治疗师不同要求 |
| 40 | 电动升降PT床 | 4 | 张 | 一、产品组成 由床架、机械支撑部件、电动控制装置、脚轮组成 二、正常工作条件 1) 环境温度：+5 ℃～+40 ℃； 2) 相对湿度：≤80%； 3) 大气压力：860 hPa～1060 hPa； 4) 电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。 三、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸（长×宽×高）：≥2000mm×1200mm×495mm 2) 床面高度升降范围：490mm～800mm(±50mm) 3) 背板翻转角度调节范围：0°～70° 4) 背板尺寸（长×宽）：780mm×1200mm(±50mm) 5) 座板尺寸（长×宽）：1180mm×1200mm(±100mm) 6) 床板安全工作载荷/N：≥1700 7) 升降床架的安全工作载荷/N：≥2200 8) 床的质量/kg：≥115 9）输入功率：约200VA 四、产品具有国家医疗器械注册证 |
| 41 | 木条台 | 1 | 套 | 1、规格：150×65×45cm(±20mm) 2、用途：训练儿童攀爬、平衡能力 |
| 42 | 楔形垫 | 1 | 套 | 1、规格：皮制 15°(52×58×15 cm)(±5cm) 25°(52×58×25 cm)(±5cm) 30°(52×58×30 cm)(±5cm) 2、用途：关节活动，肌肉松弛训练 |
| 43 | 儿童滚筒 | 1 | 套 | 1、规格: Φ20×80cm, Φ30×80cm, Φ40×80cm(±3cm） 2、额定载荷≥100kg。 3、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练。 |
| 44 | 坐姿矫正椅 | 1 | 张 | 产品用途：用于1～7岁的脑瘫儿童进行坐位保持、坐位平衡、矫正坐姿、防止和治疗畸形。 1）外形尺寸（长×宽×高）：680mm×600mm×（880～965）（±50）mm 2）座位垫宽度：350mm(±30mm） 3）座位垫深度：350mm(±30mm） 4）头部靠垫高度：100mm（±10mm） 5）头部靠垫可调高度：0mm～85mm（±10mm） 6）桌面板长×宽：600mm×400mm（±50mm） 7）桌面板离座垫高：200mm（±20mm） 8）踏脚板长×宽：345mm×240mm（±30mm） 9）踏脚板上下调节范围：130mm（±10mm） 10）扶手前后可调距离：150mm（±10mm） 11）整体仰角：0°～30° 12）额定承载：≥60kg 13）配件：护心型固定绑带（1条） 14）大腿绑带（1条） 15）脚绑带（2条） |
| 45 | 儿童站立架 | 1 | 台 | 一、产品用途 适用于行动障碍患者的辅助行走或站立，进行康复训练。 二、产品特性（儿童型） 1) 可以用于10岁以下儿童进行站立训练。 2) 台面前后可调，以适应不同体型的儿童使用。 3) 台面高度可调，以适应不同身高的儿童使用。 4) 站立和坐立姿势可进行互换，方便儿童休息。 5) 配有脚轮，方便移动。 6) 胸部、臀部、膝部和脚背均有绑带，方便固定。 |
| 46 | 踝关节矫正板 | 1 | 张 | 1、规格：≥40×35×3～18cm 2、角度调节范围15°，25°，30°，35°，额定承载量≥135kg。 3、用途：矫正和防止足内翻、足外翻及足下垂等 |
| 47 | 儿童肋木 | 1 | 张 | 1、规格：100*50*130cm（±10cm） 肋木杠直径32mm（±3mm），肋木杠间距离150mm（±10mm），额定载荷≥80kg。 2、用途：借助木杠进行上下肢体关节范围和肌力训练、坐站立训练、平衡及躯干的牵伸训练。 |
| 48 | 儿童平行杠 | 1 | 张 | 1、规格：≥283×106×50～80cm，高度调节范围57～87cm（±5cm）,宽度调节范围10～58cm（±2cm），杠杆直径≥￠3cm，杠杆静载荷不小于80kg，矫正板坡度15° 2、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正足内、外翻，髋外展增强行走的稳定性，适合于骨关节，神经系统疾病患者的步态练习，训练时杠的高度、宽度可调节，矫正板可互换使用。 |
| 49 | 训练阶梯 | 1 | 张 | 1、规格：320×84×108～130cm（±20cm），相邻台阶距离约10cm，扶手杠调节范围0～37cm, 扶手杠侧向额定载荷≥50kg，阶梯额定载荷≥100kg。 2、用途：用于患者上下楼功能恢复练习 |
| 50 | 矫正镜 | 1 | 面 | - 规格： 88×66×186cm（±10cm） 2、镜面玻璃厚度≥0.5cm。 3、质量：≥28.0kg 4、材质：镜框为铝合金，带轮 5、用途：用于各种姿势矫正训练 |
| 51 | 双轮助行器 | 1 | 台 | 1、规格：35*51*52-62cm（±3cm），手把内宽30cm（±3cm），后腿宽50cm（±3cm），前轮宽：41cm（±3cm），深（前后腿宽）：37cm（±3cm）。小轮直径约2.5英寸，PVC把手，铝合金氧化车架。 2、适合儿童和身材矮小人士使用。 |
| 52 | 儿童液压踏步器 | 1 | 台 | 1、规格：61×67×94cm（±5cm）， 2、质量：≥19kg 3、扶手杆宽50cm（±5cm）,高扶手杆高85cm（±5cm），低扶手杆高66cm（±5cm）,额定负载80kg，油缸阻力12档可调， 4、材质：型钢。钢件表面喷塑。 5、用途：改善下肌活动范围及肌力耐力训练 |
| 53 | PT凳 | 10 | 张 | 1、规格：60*60*(43-56)cm（±5cm） 2、铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg 3、用途：治疗师坐椅，高度可调 |
| 54 | CPM（关节持续被动活动仪） | 1 | 台 | 1、用途：供踝关节功能障碍患者进行训练，作为康复辅助治疗用。 2、额定电源/额定频率：～220V 50Hz； 3、输入功率：≥70VA； 4、额定载荷：≥50N； 5、定时范围：≤240 min； 6、工作方式：连续运行； 7、踝关节角度活动范围：-60°~ 60°； 8、踝关节角度变化速度范围：0.5°~ 4°/s； 9、整机重量≤10KG。 10、主要配置及附件：训练设备1台（主机体、肢体支架（踝关节）、底座（固定台式底座）、皮垫）、充电器1件 11、产品具有国家医疗器械注册证 |
| 55 | 儿童上下肢主被动训练器 | 1 | 套 | 1、产品具有国家医疗器械注册证； 2、一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练； 3、阻力设定范围：0-20Nm，档间距1Nm，允许误差±10%； 4、被动训练转数：0-60rmp，步距1rmp，允许误差±10%； 5、被动训练上肢电机动力最大输出9.2Nm，允许误差±20%； 6、被动训练下肢电机动力最大输出16Nm，允许误差±20%； 7、训练时间：0~120min，步进可调，步距1min，允许误差±10%; 8、痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； 9、电机等级：高、中、低三档； 10、上肢训练臂可进行水平方向180度旋转，误差为±5°,为上、下肢训 练提供舒适与便捷； 11、显示屏：可进行180度旋转，≥7寸彩色液晶触摸显示操作； 12、机身高度调节范围：不低于10CM； 13、下肢训练臂可进行上下移动； 14、患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用 智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； 15、对称性训练：具有左下肢和右下肢、左上肢和右上肢的对称性训练功 能，实时显示两侧肢体运动百分比； 16、具有训练时间、训练速度、训练阻力的设定功能； 17、具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； 18、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设 置； 19、训练期间和训练结束后，显示运动里程、运动时间、各种动力供给及 速率大小； 20、安全防护：异常声音控制、按键控制的急停功能； 21、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 22、训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方 向； - 23、训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模 - 式、对称性模式、自动模式； 24、上肢训练把手：水平抓握把手、前臂托把手，一键式更换，便捷高效； 25、护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用； 26、设备自检功能：开机时，设备自动检测运行； 27、电源：220V 50Hz；输入功率：400VA； 28、规格：≥750mm*580mm*900mm； 29、重量：约65Kg。 |
| 56 | 儿童下肢主被动训练器 | 1 | 台 | 1、产品具有国家医疗器械注册证； 2、设备可提供下肢的运动康复训练； 3、阻力设定范围：0-20Nm，档间距1Nm,允许误差±10%； 4、被动训练转数：0-60rmp, 步距1rmp,允许误差±10%； 5、被动训练下肢电机动力最大输出16Nm，允许误差±20%； 6、训练时间：0~120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； 7、痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； 8、电机等级：高、中、低三档； 9、显示屏：可进行180度旋转，≥7寸彩色液晶触摸显示操作； 10、机身高度调节范围：不低于10CM； 11、患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； 12、对称性训练：具有左下肢和右下肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比； 13、具有训练时间、训练速度、训练阻力的设定功能； 14、具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； 15、具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； 16、训练期间和训练结束后，显示运动里程、运动时间、各种动力供给及速率大小； 17、安全防护：异常声音控制、按键控制的急停功能； 18、主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 19、训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； 20、训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； 21、腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用； 22、设备自检功能：开机时，设备自动检测运行； 23、电源：220V 50Hz；输入功率：400VA； 24、规格≥750mm*580mm*900mm； 25、重量：约55Kg； |
| 57 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 一、适用范围： 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。 二、技术参数 （一）硬件参数： 1、独立4通道设备。 2、AD采样率≥8192 Hz 3、AD采样位数：16 4、刺激强度：0-100mA 5、刺激频率：0.5-999Hz 6、脉冲宽度：10μs～1000μs 7、上升下降时间：0-10s 8、内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB) 9、内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s） 10、内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s) 11、内置放大器输入噪声＜1μV（r.m.s） 12、刺激波形：双相平衡波 13、彩色液晶触摸屏 （二）软件参数： 1、内置嵌入式软件：具有多部位联合治疗、儿童基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患儿需求编辑个性化治疗方案； 2、针对上肢、下肢、头颈及躯干，内置十七种多部位联合治疗专用方案，包括：上肢支撑欠佳、肩关节半脱位等常用方案，内置二十多种儿童基础康复方案，包括针对不同部位的解痉挛，肌力增强方案等； 3、具有神经肌肉电刺激功能； 4、具有双通道肌电触发电刺激功能（EMG Trigger Stim,ETS）；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能； 5、具有对侧控制型功能电刺激功能（CCFES）：CCFES以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心； 6、神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，不同步治疗。 7、具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。 8、具有吞咽功能障碍治疗方案，并配有专用吞咽电极片。 9、可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数； 10、提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义； 11、具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出； 12、具有专业两通道脑瘫评估功能，针对脑瘫患儿对放松期、被动功能位及自主收缩进行测试。 13、具备多媒体生物反馈训练功能，5大类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。 三、设备具有国家医疗器械注册证。 |
| 58 | 中频治疗仪 | 1 | 台 | 1、大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能；并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然； 2、双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法； 3、内存≥70处方:低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法； 4、主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗。 5、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz； 6、功率：90VA； 7、电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%。 8、电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 9、电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz,允差±10%。 10、电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段,允差在±10%或1Hz取较大值。 11、电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。 12、电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。 13、电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%。 14、电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。 15、电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA。 电疗仪处方27为离子导入，输出含直流分量； 16、电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。 17、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。 18、设备具有国家医疗器械注册证。 |
| 59 | 磁刺激仪（强磁） | 1 | 台 | # 一、适应症：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。 # 二、技术参数 ## （一）硬件 - 1、整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准； - 2、整机通过电磁兼容性EMC测试； - 3、冷却系统：风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。 - 非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体； - 4、标配儿童专用小圆和大圆两个刺激线圈，根据临床需求，两个刺激线圈 - 可在30秒内快速切换； - 5、标配运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，也可用于在治 - 疗中进行电 - 生理安全监测。无线通讯，减少束缚，便于临床操作； - 6、标配触控式一体机，操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本 - 直接放置在台面上，无跌落风险； - 7、一体机通过CE电磁兼容性（EMC）认证，更安全； - 8、标配稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求； - 9、开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 ## （二）主机技术指标 # 1、最大磁感应强度：6T，允差 ±20%； # 2、输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长 # 0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz； # 3、脉冲上升时间：50μs ±10μs； # 4、脉冲持续时间：340μs ±20μs； # 5、磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。 ## （三）运动诱发电位监测模块技术指标 - 1、通道数：2通道； - 2、触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs； - 3、数据传输方式：WIFI； - 4、测量范围：1～1000； - 5、最小分辨率： ≤2； - 6、频率范围：20Hz～500Hz。 ## （四）软件 - 1、上位机软件通过GB/T 25000.51软件工软件产品质量要求与评价； - 2、运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担； - 3、可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种 - 刺激模式； - 4、内置儿童专用治疗方案库，多种临床方案供医生选择； - 5、方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数 - 等参数可调； - 6、刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护， - 温度达到40℃自动停止输出； - 7、治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能， - 以进行治疗过程中电生理安全监测； - 8、自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑； - 9、患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、 - 编辑及导出数据备份保存； - 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需 - 求。 - 三、设备具有国家医疗器械注册证。 |
| OT作业治疗教室 |  |  |  |  |
| 60 | OT训练桌（月亮桌） | 2 | 张 | 1、桌子尺寸：≥40*119*60cm（可升降） 2、材质：不含BPA，HDPE环保材质 3、工艺：流线型修边处理，光滑无刺 |
| 61 | OT 综合训练工作台 | 1 | 张 | 一、产品组成 主要由上肢协调功能练习器、分指板、铁棍插板、木插板、套圈、木制图形插板、木制图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等组成。 二、主要技术指标和参数 1）侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：≥1840mm×1035mm×910mm） 侧板高度调节范围：345mm～735mm（±30mm） 3）侧板角度调节范围：0°～90° |
| 62 | 几何体阶梯 | 1 | 个 | 材质：优质木材表面清漆和彩色油漆、高密度夹板。 |
| 63 | 分解几何盘 | 1 | 个 | 材质：优质木材表面清漆和彩色油漆、高密度夹板。 |
| 64 | 圆柱阶梯 | 1 | 个 | 材质：优质木材表面清漆和彩色油漆、高密度夹板。 |
| 65 | 手功能组合训练箱 | 1 | 个 | 尺寸（长宽高）55×40×14㎝（±5mm）， 配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 |
| 66 | 手指插球器 | 1 | 个 | 尺寸（长宽高）400×250×80mmm（±40mm） |
| 67 | 作业训练器 | 1 | 个 | 架子500×150×520mm（±50mm），小平板300×300×110mm（±30mm），大平板600×400×110mm（±50mm） |
| 68 | 分指板 | 2 | 块 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：222mm×222mm×30mm（±20mm） 2）指板间距：26mm |
| 69 | 木插板 | 1 | 块 | 1）外形尺寸（长×宽×高）（大）：345mm×280mm×105mm（±30mm），棒φ26mm×100mm（±5mm），20根 2）外形尺寸（长×宽×高）（中）：220mm×170mm×95mm（±20mm），棒φ18mm×90mm（±5mm），20根 3）外形尺寸（长×宽×高）（小）：170mm×140mm×85mm（±20mm），棒φ14mm×8mm（±5mm），20根 |
| 70 | 手指阶梯 | 2 | 块 | 1）外形尺寸（长×宽×高）：295mm×120mm×450mm（±20mm） 2）阶梯台阶距离：22mm（±3mm） 3）台阶数量≥10层 |
| 71 | 穿衣板 | 1 | 块 | 尺寸（长宽高）300×250×30mm（±30mm），配有不同系扣6块 |
| 72 | 模拟作业工具 | 1 | 套 | 数量≥13个，重量≥0.4㎏ |
| 73 | 上肢协调功能练习器 | 1 | 台 | 尺寸（长宽高）800×200×450mm（±50mm） |
| 74 | 马嵌板 | 2 | 块 | 1、主要由马的头、颈、躯干、鬃毛、四肢、尾等嵌板组成； 2、外形尺寸（长×宽×高）：≥240mm×240mm×20mm（±20mm） |
| 个训室 |  |  |  |  |
| 75 | 儿童个训椅 | 6 | 张 | 尺寸：≥1200*300*800mm 材质：实木 |
| 76 | 个训收纳柜 | 2 | 组 | - 1、材质实木，环保漆涂覆，配置至少3层 - 2、边角圆润处理，触感舒适尺寸：≥宽1000mm*深400mm*高1200mm（可根据需求定制），适温湿度环境下使用，稳定性佳。 |
| 77 | 道具储物盒 | 1 | 套 | 尺寸≥30*30*15cm，环保塑料材质，坚固耐用，方便携带与收纳。数量：≥20个。 |
| 78 | 个训道具 | 1 | 套 | 材质涵盖塑料、木质等，功能涉及认知、运动、感官，设计安全环保，适配多种康复训练。数量：≥20件。 |
| 79 | 言语发育训练卡 | 1 | 套 | - 1、材质：≥300g铜版纸印刷，加厚封塑 - 2、尺寸：≥5寸 3、内容包含：动物、水果、生活用品等15种类型 |
| 80 | 黑板 | 2 | 块 | ≥120*80cm,高度可调 |
| 81 | 辅材收纳柜 | 1 | 组 | 采用优质金属材质，坚固耐用。多格分层设计，空间布局合理，可分类存放各类医用辅材。柜门密闭性良好，有效防尘防潮。表面经防锈处理，易于清洁消毒，保障医用辅材存储安全与便捷。尺寸：根据需求定制 |
| 82 | 资料存储柜 | 1 | 组 | 采用优质金属材质，坚固耐用。表面经环保喷塑处理，防锈蚀且美观。内部空间宽敞，多层可调节隔板，能灵活分类存放各类资料。柜门配锁，增强资料保密性。拉手设计符合人体工程学，开合便捷。 尺寸：≥1800*850*390cm |
| 团体室 |  |  |  |  |
| 83 | 脑电生物反馈系统 | 1 | 套 | ★1 、设备用途：应用于儿童多动症疾病的辅助治疗。注册证适用范围包含儿童多动症的辅助治疗，提供注册证证明材料。 2、软件配置要求： 2.1 视频连续播放生物反馈软件。通过参数的变化，视频可进行暂停或继续播放的模式。 2.2 图片抓取播放生物反馈软件。通过参数的变化，视频可进行后退或前进的播放模式。 2.3 脑电参数可进行单独反馈，以达到通过不同病症的脑电图的改变而采取不同治疗方案的点对点的直接治疗及训练。 2.4 可调节脑电反馈的频段，针对某一频段或某几段的脑电波进行增加或减弱训练，α、β、θ、δ四个波段的分别训练及四个波段的组合训练。 2.5 一台服务器可以集中控制大于等于六台终端，即操作人员通过服务器可以控制每个终端，无需操作人员对每个终端进行操作。也可分离当作独立单机使用，可分配到其他科室使用。 2.6 操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。 2.7 通过服务器可以查询、打印病人治疗报告等。 2.8 任何终端可进行不同病症的治疗，可同时为不同患者提供不同的动画进行治疗针对不同疾病的训练方案。 ★2.9 操作人员在控制端可以通过wifi控制任意治疗终端的动画选择、难易程度、数据分析等。提供产品说明书佐证。 2.10 在治疗过程中，所有的训练信息都会被存储，以便医生能够对数据进行进一步的分析，以及能够方便将前后不同训练阶段的情况进行比较，以便随时观察治疗效果。 2.11 具备一个巨大的数据分析平台，对患者的病情进行了跟踪性的记录和分析。为医师提供大量的数据，保证决策支持的正确性。 2.12 可输出疗效报告、原始波形、波形分离、小波分析、快速傅里叶变化（FFT）、时频分析、趋势分析等。 2.13 提供多种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动，达到病情需求和动画的无缝链接。打破了其它治疗仪动画类型单一无味的局面。 ★2.14 具备伪差鉴别功能，默认伪差阈值30%。医务人员能准确，及时发现治疗过程中驱动动画的因素，患者躯体动作产生伪差，以确保患者更好的配合治疗。提供产品说明书佐证。 3、信号采集器参数： 3.1 脑电(EEG)：噪声电平：≤2.5uV； 模抑制比：≥80dB。 输入范围：≥±500uV。 放大倍数：11500倍，误差不超过±10%。 静态工作点：＜200 Uv。 电压测量：误差不超过±10%。 时间间隔：误差不超过±5%。 时间常数：0.1S，误差不超过±20%。 高频截止频率：30Hz，符合A0.9Fc≥0.7 A10≥A1.1 Fc要求。 耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，偏差为±5%。 3.2 脑电电极的生物相容性： 与患者接触的材料无细胞毒性、迟发型超敏反应和皮内反应。 细胞毒性：≤1级。 迟发型超敏反应：无迟发型超敏反应。 皮内反应：试验样品和溶剂对照平均积分之差≤1.0。 4、配置及全套附件： 4.1 系统软件：1套 4.2 服务器或主机：1台 4.3 治疗终端机：6台 4.4 终端机显示器：6台 5、产品有效期≥8年 6、设备具有国家医疗器械注册证 |
| 84 | 脑电生物反馈教室定制桌 | 1 | 套 | 1、面材：优质环保纸张。 2、基材：E1级刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g，封边条选用优质PVC封边条。 3、使用绿色环保材料：材料须经专业干燥处理，坚固耐用、防变形及开裂。具有防火阻燃、耐高温、抗老化特性，同时具有耐酸碱、永不褪色等特性。 |
| 85 | 脑电生物反馈教室定制椅 | 7 | 张 | 一、训练用椅6张： 1、尺寸：≥40*41*（74~84）cm 2、可升降调节座椅高度 3、 基材：优质钢、发泡成型棉坐垫 二、工作用椅1张 1、黑色PP加玻纤背架 2、黑色PP固定扶手 3、座包采用40#高弹力海绵 4、配中班蝴蝶底盘，带原位锁定功能 5、固定扶手连接椅背和椅座，自动逍遥贴背功能 6、≥320mm黑色尼龙五星脚 7、≥φ50mm黑色耐磨尼龙轮 |
| 评估室工具 |  |  |  |  |
| 86 | Peabody评估工具箱 | 1 | 套 | - 用途：用于运动发育迟缓评价、脑性瘫痪的运动功能评价，并可用于儿童运动康复的评定。 2、材质：环保塑料、实木 3、主要配置清单： - 3.1使用手册1本。 3.2表单1套。 3.3实物：厚皮图书、毛巾、纽扣带、杯子、勺子、8英寸皮球、剪刀、药瓶等。 3.4 Peabody评估工具箱包1个 - 4、配置清单完整，评估工具安全环保 |
| 87 | FMFM精细运动功能评估工具箱 | 1 | 套 | 1、用途：用于判断脑瘫儿童精细运动功能障碍，区分不同类型，脑瘫儿童精细运动功能的差别为制订康复计划提供依据。 2、材质：环保塑料、实木 3、主要配置清单： - 3.1使用手册1本。 3.2表单1套。 3.3实物：小摇铃、网球、系绳玩具、长尺、量角器、蜡笔等。 3.4FMFM精细运动功能评估工具箱包1个 4、配置清单完整，评估工具安全环保。 |
| 88 | GMFM粗大运动功能评估工具箱 | 1 | 套 | 1、用途：用于测量脑瘫患儿的粗大运动状况、随时间出现或由于干预而出现的运动功能改变，具有良好的效度、信度和反应度，能定量地反应脑瘫患儿的粗大运动功能状况和改变，适合在临床康复中应用。 2、材质：环保塑料、实木 3、配置清单： - 3.1使用手册1本。 3.2表单1套。 3.3实物：红绒球、网球、大摇铃、皮球、恐龙毛绒玩具、秒表、木棒等。 3.4GMFM精细运动功能评估工具箱包1个 4、配置清单完整，评估工具安全环保。 |
| 89 | DST发育筛查测验量表工具箱 | 1 | 套 | - 用途：用于0-6岁儿童的智力筛查工具，测验内容分为运动、社会适应、智力3个能区。 2、材质：环保塑料、实木 3、配置清单： - 3.1使用手册1本。 3.2表单1套。 3.3实物：带柄杯子、穿线板、方木珠、红积木、红绒球、纽扣带等。 3.4 DST发育筛查测验量表工具箱包1个 |
| 90 | S-S法语言发育评估箱 | 1 | 套 | - 1、用途：适用于各种原因引起的语言发育水平处于婴幼儿阶段儿童的语言发育评估。 - 2、配置清单： - 2.1使用手册1本。 2.2检查图册1套（简装，塑封）。 2.3记录纸2份。 2.4实物：帽子、鞋子、玩具娃娃、牙刷、小黄鸭、玩具电话、鼓槌、茶壶、茶杯、有孔塑料盒、玻璃球、积木、毛巾等。 2.5 s-s语言发育迟缓检查测试工具箱包1个 3、配置清单完整，评估工具安全环保。 |
| 91 | C-PEP-3孤独/自闭症评系统量表工具箱 | 1 | 套 | 一、产品简介： 1、通过对认知（语言/语前）、语言表达、语言理解、小肌肉、大肌肉、模仿（视觉/动作）、社交互动、个人自理等方面去评估，清楚幼儿当前发育水平的信息，了解不均衡的学习模式； 2、病理量表可以作为诊断的辅助工具，识别幼儿在情感、人际关系、合作模式、游戏及材料嗜好、感觉模式和语言等领域的病理行为及程度； 3、评估结果可以作为评估治疗干预效果的重要指标。 工具箱配置参数：包含评估工具26小包、测试员记录册（电子）、测试用书（电子）、儿童观察者报告（电子）、书写薄（电子）、评估员使用册（电子）、评估工具外箱1个 二、功能介绍： 1、评定人管理功能：增加评定人信息，支持评定人独立账号登录，同时实现机构内评定数据互联互通，方便评定人员进行日常评估工作处理及档案检索。 2、用户管理功能：建档筛查儿童，儿童基本信息管理（包含：姓名、性别、出生日期、出生身长、父母姓名及联系方式，户籍标识、居住地），系统自动生成档案编号，方便后续筛查无需重复添加。多条件检索功能，可支持评定人通过多种条件检索用户。 3、量表评估功能：评定人选择筛查儿童，系统自动是生成对应筛查内容，无需手工定义筛查范围，同时要求评定人填写用户当前基本身体状态信息。同时筛查完成后系统可生成筛查报告(报告内容不少于以下模块：基本信息、量表评估数据、发展量表评估数据、行为量表线条图，以及可对应设置IEP个别化教育计划）。系统可根据评估情况生成IEP计划内容，同时支撑评定人对系统生成的计划内容根据临床判断进行调整和修改。 4、档案管理功能：评定人可通过多种条件进行档案检索及查看，同时可进行档案报告的打印及打印内容的设置选择。 5、界面管理功能：可进行单位基本信息设置及软件基本信息设置包括修改两者的名称，同时支持用户更换评估师权限及转移儿童档案信息。 6、备份功能：该系统数据自动保存在阿里云平台，后续更换电脑无需担忧数据丢失。 |
| 92 | 全身运动质量评估(GMs) | 1 | 套 | 1、软件功能： - 1）儿童信息查询，通过输入GMS编号、姓名、住院号、诊断时间等方式进行筛选，找到目标儿童信息。 - 2）儿童基本信息的录入 - 3）视频的录制 - 4）儿童病史补录 - 5）儿童休检信息的输入 - 6）GMS评估诊断：评估是综合病史，视频等信息给出的一个评估结果，设置下一次评估日期 7）根据体检及诊断自动生成干预方案 - 8）报告单的生成及打印 - 9）发育结局的输入 - 10）数据和视频上传服务器保存 - 11）数据和视频和备份和导出 - 12）服务器空间使用比例查询 - 2、诊断报告和干预方案可自动发送到家长邮箱 - 3、全身运动质量评估经典案例存于服务器端，用户可实时调取参考比对， - 诊断时可参考，从而提高诊断的准确率。 - 4、网络会诊功能：遇到疑难的病例，设备平台能提供网络远程会诊的功 - 能，并由专业权威机构出据诊断报告。 - 5、各机构间通过授权可共享数据，有利于开展课题科研合作 - 6、评估或复核人员外出，也可通过网络进行评估和复核，不影响工作开展。 - 7、GMs专用拍摄床：床的尺寸、颜色、重量和床垫的硬度通过专业设计并符合GMs评测标准，适用于GMs拍摄。 - 8、GMs拍摄服：规格至少五种型号，每种型号≥20件。专门适用于GMs测评的婴儿服装，采用优质面料，穿脱方便。产品的颜色、尺寸、材质、和款式等均符合GMs测评标准。 |
| 93 | 青少年心理评估软件 | 1 | 套 | 一、量表心理测评软件由≥46个量表组成，包括： 1、智力测验：瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验； 2、气质测验：儿童气质问卷（4个月-1岁；1-3岁；3-7岁）； 2、人格测验：艾森克个性测验(7-15岁)(EPQ)，艾森克个性测验(16-18岁)，卡特尔16pf人格测验（16-18岁）； 3、情绪测验：抑郁自评量表(SDS)，焦虑自评量表(SAS)，抑郁状态问卷(DSI)，流调用抑郁自评量表(CES)，Sarason考试焦虑量表，儿童社交焦虑量表(SASC)，汉密顿焦虑量表(HAMA)，汉密顿抑郁量表(HAMD)； 4、行为测验：儿童行为量表(CBCL 4-16岁)， CBCL2～3岁，Rutter儿童行为父母问卷，Rutter儿童行为教师问卷，Conners父母用问卷(PSQ)，Conners教师用问卷(TRS)，Conners简明行为量表(ASQ)，多动症诊断标准，YALE-BROWN强迫量表，新生儿20项行为神经评定； 5、学习及能力测验：威廉斯创造能力测验，超常行为检查表，学习障碍儿童筛查量表，儿童感觉统合能力发展评定量表，婴儿－初中学生社会生活能力量表，注意力测验（划消测验）； 6、一般健康测查：90项症状清单(SCL90)，中学生心理健康检测，自杀态度问卷(QSA)，青少年生活事件量表(ASLEC)； 7、孤独症评定量表：儿童孤独症家长评定量表(ABC)，儿童孤独症评定量表(CARS)； 8、自我意识：Piers—Harris儿童自我意识量表，儿童社会期望量表(CSD)； 家庭教育环境：父母养育方式评价量表(EMBU)，家庭环境量表(FES)，学龄前儿童活动调查表(PSAI)； 9、职业倾向：职业兴趣调查问卷，霍兰德职业倾向问卷； 二、功能权威的测验量表 ：本软件包括了目前所有最权威、最常用的儿童青少年心理测量量表，并采用全国常模及标准的临床心理测量评分方法，能帮助医生对儿童青少年各方面的心理特点进行评估。 1、专业的诊断功能 ：软件可对测验数据进行分析判断，生成相对应的文字参考诊断报告(可修改)，这一功能目前尚属全国首创，可大大提高出报告的速度。 2、便捷的报告查询：通过编号、姓名、日期查询，系统可自动将测验者的原始得分键和数据读出，并自动重新生成测验图表、文字报告和相应的自动诊断文字等。 3、多样的报告输出：本软件为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择。 4、灵活的数据查询 ： 测验数据将以DBF数据库的格式进行贮存，用户可自定义各种条件进行数据查询、显示及打印，并与专业的统计分析软件（如SPSS）兼容，可直接调用进行分析处理，方便医疗机构开展各种学术科研工作。 5、诊断标准修改 ：用户可根据自已的工作经验对系统常模或评分标准进行调整修改，完成后，软件就可按调整后的标准进行判断并生成相应的文字报告。 |
| 94 | 格里菲斯工具箱 | 1 | 套 | 1、原装正版，提供Griffiths资格认证培训名额一名。 2、操作手册需中文。 3、适用于的儿童年龄段:0至8岁。具有国际儿童发育评估领域先进水平。 4、发育评估量表需包括6个领域: 4.1 运动：该领域测试孩子的运动技能，包括平衡性和协调控制动作的能力进行评估。测试项目包括与孩子年龄相对应的运动如:上下楼梯、踢球、骑自行车、小跳和跳跃等。 4.2个人-社会：该领域评估孩子日常生活的熟练性，独立程度和与其他孩子的交往能力。测试项目包括与孩子年龄相对应的活动如:穿脱衣服、使用餐具、运用知识信息的能力，例如是否知道生日或住址等。 4.3语言：该领域测试孩子接受和表达语言的能力。测试的项目包括与孩子年龄相对应的活动如:说出物体的颜色和名称，重复话语以及描述副图画并回答一系列关于内容的相同点/不同点的问题等。 4.4手眼协调：该领域评估孩子精细运动的技巧，手部灵巧性和视觉追踪能力使用的项目包括与孩子年龄相对应的活动如:串珠子、用剪刀剪、复制图形、写字母和数字等。 4.5 表现：该领域测试孩子视觉空间能力，包括工作的速度及准确性。测试的项目包括与孩子年龄相对应的活动如:搭建桥或楼梯，完成拼图和模型制作等。 4.6实际推理：该领域评估孩子实际解决问题的能力，对数学基本概念的理解及有关道德和顺序问题的理解。测试的项目包括与孩子年龄相对应的活动如:数数，比较大小，形状，高矮。这个领域也测试孩子对日期的理解，视觉排序能力及对错与对的认识与理解。 5、该发育评估量表在国内各大医院已投入使用，且结果显示该种发育评估量表可以有效地评估中国儿童的运动功能、学习困难程度先天精神发育状况和发育障碍综合症，视力缺陷、自闭症、早产程度和社交/情感发育能力，并根据孩子0到8岁大脑发育各个阶段的对应标准进行可靠对比，提供实用分析，得到明确诊断结果。 6、该测量表包括的工具及其材料对儿童安全无害，符合国家标准。 |
| 墙体地面装修装饰 |  |  |  |  |
| 95 | EVA地垫 | 100 | 平方米 | 1、功能：保护与整体环境装饰作用，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。 2、规格：≥100*100*2cm； |
| 96 | 海棉纯色墙垫 | 200 | 平方米 | 1、功能：保护与整体环境装饰作用，环保软体和高级木材组合墙垫制作，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者的安全。 2、规格：≥1200*800*40mm； 3、材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉； |
| 97 | 墙体喷涂彩绘 | 230 | 平方米 | 1、功能：营造良好的空间氛围，增强和丰富良好的视觉感官。 2、根据不同训练室的特性和实际需求，按特定空间尺寸制定和设计不同的各类情景画面，无毒环保颜料。 |

注：报价含材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、保修费、税费等所有费用。

- 质量要求：质保期：设备保修5年（经颅磁3年），易损件1年

- 供货要求：

- 一、交 货 期：一个月内（具体起止时间以合同签订为准）。

- 二、送货地点：按照医院指定点位供货。

- 付款方式：

1.履约保证金

无

2.款项结算

合同生效后，自医院业务主管职能部门收到中标单位开具的正式发票之日起，医院于7个工作日内支付合同总价40%的预付款；

产品到货验收入库，双方对账无误后，自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于30个工作日内支付剩余货款；

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2024年儿童康复设施及相关设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分（价格分、技术、商务、资信及其他分的分值详见各个标的评标内容）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，依次按技术分，商务分、资信及其他分得分顺序由高到低排列名次。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务技术部分（70分）+价格分（30分）

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

2、依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件及《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

3、本项目专门面向中小企业，故无需给予小微企业价格优惠扣除

（二）商务技术部分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 0-30分 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日(含)以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。（须提供业绩完整证明材料：中标(成交)通知书、采购合同复印件并加盖公章）； 注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，所投产品自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关证明材料，未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 产品技术参数 | 按采购性能指标要求，所投产品完全满足招标文件技术参数及要求的得25分；技术指标前有“★”标注的，为重要指标。每条负偏离或缺漏的扣1分，一般技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣 0.1分，扣完为止。 （招标文件内明确需提供证明材料的技术条款，如未提供证明材料的为负偏离。） | 0-25分 |
| 4 | 重点难点分析 | 根据投标人对自身参加本项目的优势与有利条件的分析，对柯城妇保院康复设备功能需求的理解程度，对本项目需求的理解与分析并详细说明拟投入产品的工艺和细节，对现有场地和设备设施的熟悉程度，对本项目难点和要点的剖析，以及提出克服难点和要点的技术措施进行评审（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）。 | 0-6分 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人针对本次采购项目制定的详细实施方案（包括但不限于总体规划方案和分步实施方案、功能教室整体设计规划介绍、交货计划、项目实施时间进度安排、人力资源安排、质量目标、关键技术解决方案、包装、运输、安装、调试、验收方案等）进行评审（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）： | 0-6分 |
| 7 | 质量保证措施 | 根据投标人对本项目质量保障措施以及对项目实施过程中可能遇到的突发情况的预估和应对措施（包括但不限于对突发事件的应急预案和处理方案等）进行评审（评分范围：5、4、3、2、1、0）。 | 0-5分 |
| 8 | 培训方案及培训人员要求 | 根据投标人针对本项目制定的培训方案进行评价,培训方案应至少包括①培训时间、地点；②培训的主要内容(至少包含使用及日常维护内容)；③培训讲师的资历；④预期培训效果进行评审（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）。 | 0-6分 |
| 8 | 项目实施团队 | 投标人拟派项目实施团队的专业岗位配置情况、技术能力总体水平、人员素质、专业分布、经验等情况进行评审（评分范围：5、4、3、2、1、0）。 | 0-5分 |
| 9 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括维护周期、售后服务响应时间、故障响应修复时间、质量保障措施、备品备件储备情况）及其他售后服务承诺进行评审（评分范围：6、5、4、3、2、1、0）。 | 0-6分 |
|  |  | 提供脑电生物反馈系统、全身运动质量评估(GMs)、儿童椭圆滑轨悬吊康复训练系统、磁刺激仪的针对本项目的原厂售后服务承诺。每提供一份得1分，共4分。 | 0-4分 |
| 10 | 免费质保期 | 优于招标文件要求的免费质保期的，在采购人要求的基础上，整包每增加一年加1分，最多得2分。 | 0-2分 |
| 11 | 节能环保 | 1、投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得1分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。 | 0-2 |

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；

6.按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

- 四、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

- 五、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（评标委员会成员总评分偏离平均分30%以上的，以及个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的），由评标委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 采购合同（样本）

2024年儿童康复设施及相关设备采购合同

甲方：衢州市柯城区妇幼保健院（以下简称“甲方”或“医院”）

乙方：               （以下简称“乙方”或“供货单位”）

甲、乙双方根据2025年  月  日经浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司代理的衢州市柯城区妇幼保健院2024年儿童康复设施及相关设备采购项目（代理项目编号：              ）的招标结果和有关招投标文件的要求，经双方友好协商，订立本合同。

第一条  根据采购结果，确定                   为衢州市柯城区妇幼保健院2024年儿童康复设施及相关设备采购项目的供货单位。

第二条  乙方承接甲方的供货业务时，应按乙方投标文件的投标价收取费用（如乙方有优惠承诺，则按承诺的优惠价收取费用）。

合同总价：￥      .00（大写：人民币           元整，为年度协议供货估价，按实结算），包括材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、保修费、税费等所有费用，具体供货明细及单价详见附件。

（注：技术参数以投标文件为准）

第三条  费用结算方式

1.履约保证金

无

2.款项结算

合同生效后，自甲方业务主管职能部门收到乙方开具的正式发票之日起，甲方于7个工作日内支付合同总价40%的预付款；

产品到货验收入库，双方对账无误后，自收到乙方开具的正式发票和销货清单之日起，甲方于30个工作日内支付剩余货款；

第四条  交货期、质保期及地点

- 一、交 货 期：一个月内（具体起止时间以合同签订为准）。

- 二、送货地点：按照医院指定点位供货。

- 三、质保期：备保修5年（经颅磁3年），易损件1年

第五条  验收标准

1.乙方供应产品的技术标准和质量，须符合国家标准或行业规范。

2.具体验收参数以乙方投标文件的产品参数、本合同的明细清单、产品要求及封存样品为依据。

3.甲方收到产品后及时验收，若有异议在10个工作日内向乙方提出，协助解决。

4.

第六条  甲方的权利和义务

一、甲方的权利：

1.根据乙方投标文件中有关内容，有权对乙方供货情况进行检查。

2.有权对产品质量进行监督和检查，对发现的问题进行调查和处理。

3.如甲方发现乙方在投标资料中内容不真实、供货产品质量不合格或因乙方违反合同规定给甲方或用户造成损失时，甲方有权要求乙方调换、退货或赔偿，情节严重的将取消合同并追究法律责任。

4.

二、甲方的义务：

1.乙方送货数量与送货时间由甲方通知乙方业务人员或其指定负责人。

2.指定专人负责产品收货和验收事宜。

3.

第七条  乙方的权利和义务

一、乙方的权利：

1.乙方有权拒绝甲方提出的除2024年儿童康复设施及相关设备供货服务和乙方承诺以外的其它不合理要求。

2.

二、乙方的义务：

1.严格执行国家的法律、法规和相关标准，守法经营，按章办事，自觉维护甲方及用户的利益。

2.接受甲方的检查、监督，及时、准确地向甲方提供产品相关资料和证件，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

3.向甲方提供质量合格产品。

4.必须在甲方规定的期限内将货送达。

5.负责产品运送过程中的一切安全防护和安全责任。

6.妥善保管采购合同及相关资料，以备查验。

7.

第八条  质保期   年（自交货验收合格之日起），质保期内如出现任何质量问题，乙方须为甲方无条件提供免费维修或退换服务。

第九条  其他承诺及相关服务

一、特别约定或要求

（无）

二、乙方增值或承诺

（按中标单位承诺填写）

第十条  违约责任

一、乙方应在甲方规定的期限内完成供货服务。如有逾期，乙方须按合同总价5‰/天的标准给予甲方经济赔偿。

二、因产品质量给甲方造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任及相关法律责任，并无条件接受退货。

三、乙方出现下列情形之一的，甲方有权终止合同并要求乙方给予合同总价10%的违约赔偿：

1.拒绝接受监督、检查的；

2.未如实反映情况，提供虚假材料的；

3.未经甲方书面同意，擅自分包、转包业务的；

4.在本合同有效期内，被行业主管部门取消相关经营资质的；

5.在本合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借供货企业资质的；

6.供货逾期10日以上的；

7.未按照相关法律法规、行业标准、工作规范及双方约定要求开展供货工作的。

四、

第十一条  合同的变更和终止

l.任何一方无正当理由不得擅自解除合同，否则擅自解除合同的一方应向对方支付违约金，金额为合同总价的10%。

2.经甲乙双方一致同意，可以变更或终止本合同。

3.因不可抗力导致合同不能履行或不能完全履行，发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后十日内将情况通知对方，并采取措施减少或消除不可抗力对履行合同的影响。合同双方应根据不可抗力对合同影响的程度，协调确定是否终止或继续履行合同。

4.乙方发生下列情况，甲方有权单方面终止合同：

（1）乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法为甲方提供供货服务的；

（2）乙方设施、设备发生重大变化，无法满足供货需求的。

5.甲方发生下列情况，乙方有权单方面终止合同：

甲方未按合同规定支付货款，并在接到乙方通知10日后仍未履行的。

6.

第十二条  本次招标活动中的招标文件、中标人的投标文件、有关澄清文件和中标通知书，为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

第十三条  本合同如有未尽事宜，甲乙双方应本着平等互利、友好协商的原则解决。如需变更或补充本合同内容，双方经协商后可签订补充合同，补充合同将作为本合同的一个组成部分。

第十四条  争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可向合同履行所在地浙江省衢州市柯城区人民法院提起诉讼。

第十五条  本合同组成部分及解释顺序

1.本合同

2.中标通知书

3.投标/响应文件及附件

4.采购文件、书面答疑及澄清文件等其他补充或更正文件

双方有关的洽商、变更等书面协议或文件为合同的组成部分。

第十六条  本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份，经双方签字并盖章后，自合同约定的供货起始之日起生效。

甲方（盖章）：衢州市柯城区妇幼保健院                 乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：                 法定（授权）代表人（签字）：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

邮政编码：                                  邮政编码：

地址：                                      地址：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

签订日期：2025 年    月    日

附件：2024年儿童康复设施及相关设备供货清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

第六章　投标文件格式

附件1：正本或副本封面式样

正本（或副本）

衢州市柯城区妇幼保健院

2024年儿童康复设施及相关设备采购项目

（项目编号：      ）

投 标 文 件

资格证明文件/技术资信文件/商务报价文件

投标人名称：                     （加盖公章）

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

附件2：符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

投标人公章：

日期：  年  月   日

## 附件3：投标声明书格式：

投标声明书

致：                 （采购人）、（采购代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构

在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：

品牌规格、型/货号：

该型/货号产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　（制造商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报、被处罚的违法行为或者可认定为不良行为的有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

年     月     日

附件4：法定代表人授权委托书格式：

- 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：       职务：

系                的法定代表人。

特此证明

投标人公章：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

致：                 （采购人）、（采购代理机构）：

我         （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加                 采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                   法定代表人（签字或盖章）：

职务：                                           职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年   月     日

附件5：技术偏离表格式：

技术偏离表

标项：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏如实注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如若此表未填，视为不响应招标文件的商务及技术要求；如有发现本表填写的偏离情况与产品彩页、产品样本等厂家提供的证明参数不一致的，作虚假应标处理，情节严重的，上报财政主管部门依规处理。

投标人公章：

日期：

附件6：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我公司自愿参与贵中心组织的    项目（招标编号：      ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（七）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（八）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（九）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十一）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十二）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十三）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十四）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十六）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十七）招标文件规定的其他不诚信行为。

投标人公章：

年 月 日

附件7：投标函格式：

投标函

致：                 （采购人）、（采购代理机构）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：              ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交电子投标文件一份，中标后提供资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件正本各一份，副本各两份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名___________职务：_____________

投标人名称(公章):___________________

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

附件8：廉政承诺书

廉政承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应衢州市柯城区妇幼保健院（采购人）     （项目名称）        （项目编号）项目采购要求并参加采购活动。在这次采购过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位成交资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级政府采购监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人公章：

日期：   年  月  日

附件9：与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加        （采购人）       （项目名称）        （项目编号）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人公章：

日期：   年  月  日

附件10：开标一览表

开标一览表

招标编号：                标项：                  单位：元

| 采购项目 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- |
| 2024年儿童康复设施及相关设备采购项目 |  |  |
| 投标报价（总价） （大写）： （小写）：¥ 元 |  |  |

注:1、投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于材料费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、保修费、税费等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有涉及本项目所产生的一切费用。投标人在编写投标文件时应充分考虑，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在投标报价中。

2、采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

附件11：  投标报价明细清单

投标报价明细清单

项目编号：                                        （价格单位：元人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 型/货号 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：以上表格要求按细分项目报价，与项目有关的费用均应计入总报价。单价应包括该项货物所涉及的一切相关费用（税、费等）。投标报价明细表为投标人对投标总价形成的具体分解，投标人应详细列表说明。

1、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

2、总价应与开标一览表中“投标报价”相一致。

投标人(公章)：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

附件12：中小企业声明函：

（1）中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （儿童康复设施及相关设备） ，属于（制造业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 	  人，营业收入为    万元，资产总额为 	  万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	 人，营业收入为	 万元，资产总额为	 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

风险提示：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物类项目采购填写此声明函。

3.投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

5.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件15： 残疾人福利性单位声明函及残疾人福利性单位残疾人聘用

监狱或戒毒企业声明函

【不属于监狱或戒毒企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

产品适用监狱或戒毒企业政策情况表

| 监狱或戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3.本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

残疾人福利性单位声明函

【不属残疾人福利性单位，不用提供此函】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日  期：

产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。