F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2024-LQ127-1

采购项目：病理科设备采购项目（二次）

采购单位：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2024年9月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定， 浙江五石中正工程咨询有限公司受台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体委托，现就其病理科设备采购项目（二次）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJWS2024-LQ127-1

二、招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科设备采购项目（二次） | 冰冻切片机、全自动组织脱水机、组织包埋机含冷冻台、石蜡切片机、全自动液基细胞制片系统 | 1项 | 46万 | 合同签订后且具备实施条件一个月内送货到医院指定地点 | 46万 |
| 2 |  | 显微镜、多头显微镜（三头）、数字切片扫描仪 | 1项 | 46万 |  | 46万 |

是否允许进口：否。

三、合格投标人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须在资格证明文件里提供《中小企业声明函》）；

3、本项目接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间、方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

3、地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

4、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

6、未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，视为未参加政府采购活动，不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=ZoGATzO%2FwUdM7eXAIXLAyg%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.1.58e482b00f1311eea8dfcb72d7241801）。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.3.b52770000f1311eeb3d92762a180ef93，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件。

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。

5.3投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间（邮寄地址：浙江五石中正工程咨询有限公司（浙江省台州市路桥区东环大道576号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913）。

5.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。

5.6▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

六、投标截止时间及开标时间：北京时间2024年9月30日上午09:30整

七、开标地址：台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。

- 八、相关注意事项：

供应商如对招标文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构不予受理、答复。

1.潜在供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在依法获取采购文件之日或采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人将查询网页打印与其他项目相关文件文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4.开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。电脑及CA解密设备自备。

九、联系方式：

1、采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司；

项目负责人：徐名峰、石晓林、高琳；

联系电话：15088711407、0576-88781913；

质疑接收人：徐少媚；联系电话：0576-88785265；传真：0571-85342190；

地址：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室；

2、采购人：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体；

项目联系人：陈先生；联系电话：0576-82230810；

质疑接收人：陈女士；联系电话：0576-82230810；

地址：台州市路桥区金清镇工业路500号；

3、同级政府采购监管管理部门：台州市路桥区财政局监督绩效管理与采购监管科；

联系人：吴女士；联系电话：0576-82517851；

地址：台州市路桥区西路桥大道58号。

4、其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 序号 | 银 行 名 称 | 政采贷年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.80% | 徐剑鸿 | 15167671223 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.8%起 | 倪 昊 | 15968680259 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.85%起 | 丁道兵 | 13606668045 |
| 4 | 中国银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4% | 车 斌 | 13750661198 |
| 5 | 台州银行股份有限公司 | 7.08% | 黄红芹 | 13968689000 |
| 6 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 7.08% | 冯观凤 | 17858683988 |
| 7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市路桥区支行 | 4.35%起 | 沈丹华 | 13306566969 |
| 8 | 交通银行股份有限公司台州路桥支行 | 3.80% | 刘鲁浙 | 15968662111 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司台州路桥支行 | 4%起 | 蒋 峰 | 13586088395 |
| 10 | 中信银行股份有限公司台州路桥支行 | 4.15%起 | 曹筱婕 | 18105768199 |
| 11 | 浙商银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 6.75% | 庄道勇 | 13867611023 |
| 12 | 广发银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5.65% | 林 春 | 13858687790 |
| 13 | 平安银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 7% | 李俊丽 | 15906861025 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司台州路桥小微企业专营支行 | 5%-6% | 李诚杰 | 13395745558 |
| 15 | 浙江台州路桥富民村镇银行股份有限公司 | 7.80% | 金根灵 | 13157608788 |

浙江五石中正工程咨询有限公司

2024年9月

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件的组成、份数、效力 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。 4.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2024年9月30日上午09:30整 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交纸质备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2024年9月30日上午09:30整 地点：台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室（一）。 |
| 7 | 履约保证金 | 无。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 样品及演示 | 无。 |
| 10 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 11 | 是否专门面向中小微企业采购 | ☑是 □否 |
| 12 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：工业-制造业。 |
| 13 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 3、开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、本项目不允许转让。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

（1）联合体协议（以联合体形式投标的，提供联合体协议；投标人不以联合体形式投标的，则无需提交）；

（2）投标声明书；

（3）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（6）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析（投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例；

（6）如是代理商需提供代理证明（或制造商出具的授权书）；

（7）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

（8）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（9）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、中小企业等声明函（不符合中小企业要求的无需提供）以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（7）设备配置清单（含报价）投标单位供货过程中配件价格不高于报价。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。还可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的备份投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订，密封要求同上。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江汇信科技有限公司（400-8884636）、杭州天谷信息科技有限公司（400-0878198）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

Ⅱ纸质备份投标文件

1.所有纸质投标资料应按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别编制并单独装订成册，活页装订的投标文件将被拒绝。投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。

3.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别密封封装纸质备份投标文件。资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分未分别密封的投标文件将为无效。请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标授权委托代理人签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

4.项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

5.因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的纸质备份投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7.纸质备份投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。纸质备份投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

8.纸质备份投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

特别说明：如遇政采云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

本项目采用电子评审方法。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格证明文件、商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格证明文件、商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、存在中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件，由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

12、未传输递交电子投标文件的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在领取通知书之后，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费用：招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式，收费标准根据中标金额按照下列表格中货物招标类别费率的75%计算，向中标单位收取招标代理费，该费用中标人须在中标公告发出5日内一次性付清。（户名：浙江五石中正工程咨询有限公司；账号：1202003209900014176；开户银行：中国工商银行杭州潮王路支行），财务联系电话：0571-88271625。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的，取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 。

（四）投标人综合得分＝资格证明文件、商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，中小微企业的投标价格不作扣除。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐二名合格的中标候选人，并按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

标项一

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 （权重） | 主/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品与招标要求的符合性评价 | 1.1投标产品【重要参数】（标注★号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价： ★参数全部满足得18分，每一条★参数负偏离扣2分，扣完为止。 | 18 | 客观分 |
|  |  | 1.2投标产品【一般技术要求】（未标注★号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：所有参数满足得39分。每一条参数负偏离扣0.46分，扣完为止。 | 39 | 客观分 |
| 2 | 投标产品质量评价 | 2.1投标产品的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。 注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 投标技术、服务方案评价 | 3.1项目实施保障评定。根据投标人提供的针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①供货方案、产品运输方案打分：有明确的供货方案、产品运输方案得1分，方案不够明确的得0.1-0.9分。 ②应急事件处理方案打分：有明确的应急事件处理方案得1分，方案不够明确的得0.1-0.9分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 3.2产品安装与调试方案评价。根据投标人提供的针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装调试人员配置及调试时间进度安排打分：有具体的人员配置清单及具体的调试时间进度安排得1分，内容不够明确的得0.1-0.9分。 ②设备调试步骤、措施及问题的解决方案打分：有明确的设备调式步骤，具体的措施及问题解决措施得1分，方案不够明确得0.1-0.9分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 3.3技术培训方案与承诺评价。根据投标人提供的针对本项目的培训方案，包括但不限于 ①培训对象的人数及培训课时打分：有明确的培训对象的人员数量及具体的培训课时得1分，有方案但内容不够明确的得0.1-0.9分。 ②培训时间安排及协调方案打分：有明确的培训时间节点安排，具体的培训协调措施得1分，有方案但内容不够明确的得0.1-0.9分。 ③培训师资配置情况进行打分：有明确的师资人员清单配置以及培训经验简介情况得1分，有方案但内容不够明确的得0.1-0.9分。 | 3 | 主观分 |
| 4 | 售后服务和质保期承诺 | 4.1产品售后服务方案评价。根据投标人提供的针对本项目的产品售后服务方案，包括但不限于 ①售后服务的形式（上门服务、远程服务等）打分：服务形式多样可行得2分，服务内容单一或可行性差得1分。 ②售后服务人员配置打分：人员配置充足且经验丰富得1分，人员配置较少或配备人员缺乏经验得0.1-0.9分。 ③售后响应时效进行打分：1小时内到达现场响应得1分，超过1小时小于3小时得0.5分，3小时以上不得分。 | 4 | 主观分 |

标项二

| 序号 | 评分内容 | 评标标准 | 分值 （权重） | 主/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品与招标要求的符合性评价 | 1.1投标产品【重要参数】（标注★号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价： ★参数全部满足得15分，每一条★参数负偏离扣3分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
|  |  | 1.2投标产品【一般技术要求】（未标注★号或▲号的技术要求项）响应情况与采购需求（技术要求）的符合性评价：所有参数满足得42分。每一条参数负偏离扣0.47分，扣完为止。 | 42 | 客观分 |
| 2 | 投标产品质量评价 | 2.1投标产品的市场使用情况评价：自2020年1月1日以来，投标产品（同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。 注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 证明材料：销售合同，提供复印件加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。 | 2 | 客观分 |
| 3 | 投标技术、服务方案评价 | 3.1项目实施保障评定。根据投标人提供的针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①供货方案、产品运输方案打分：有明确的供货方案、产品运输方案得1分，方案不够明确的得0.1-0.9分。 ②应急事件处理方案打分：有明确的应急事件处理方案得1分，方案不够明确的得0.1-0.9分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 3.2产品安装与调试方案评价。根据投标人提供的针对本项目的安装调试方案，包括但不限于 ①安装调试人员配置及调试时间进度安排打分：有具体的人员配置清单及具体的调试时间进度安排得1分，内容不够明确的得0.1-0.9分。 ②设备调试步骤、措施及问题的解决方案打分：有明确的设备调式步骤，具体的措施及问题解决措施得1分，方案不够明确得0.1-0.9分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 3.3技术培训方案与承诺评价。根据投标人提供的针对本项目的培训方案，包括但不限于 ①培训对象的人数及培训课时打分：有明确的培训对象的人员数量及具体的培训课时得1分，有方案但内容不够明确的得0.1-0.9分。 ②培训时间安排及协调方案打分：有明确的培训时间节点安排，具体的培训协调措施得1分，有方案但内容不够明确的得0.1-0.9分。 ③培训师资配置情况进行打分：有明确的师资人员清单配置以及培训经验简介情况得1分，有方案但内容不够明确的得0.1-0.9分。 | 3 | 主观分 |
| 4 | 售后服务和质保期承诺 | 4.1产品售后服务方案评价。根据投标人提供的针对本项目的产品售后服务方案，包括但不限于 ①售后服务的形式（上门服务、远程服务等）打分：服务形式多样可行得2分，服务内容单一或可行性差得1分。 ②售后服务人员配置打分：人员配置充足且经验丰富得1分，人员配置较少或配备人员缺乏经验得0.1-0.9分。 ③售后响应时效进行打分：1小时内到达现场响应得1分，超过1小时小于3小时得0.5分，3小时以上不得分。 | 4 | 主观分 |

第四章 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 2个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科设备采购项目（二次） | 冰冻切片机、全自动组织脱水机、组织包埋机含冷冻台、石蜡切片机、全自动液基细胞制片系统 | 1项 | 46万 | 合同签订后且具备实施条件一个月内送货到医院指定地点 | 46万 |
| 2 |  | 显微镜、多头显微镜（三头）、数字切片扫描仪 | 1项 | 46万 |  | 46万 |

- 技术需求(标项一）：

## 1、冷冻切片机

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | - 中文彩色触摸屏 |
| ★2 | - 刀架和样品头主动制冷，刀架最低温度≤-25℃，样品头最低温度≤-45℃，确保持续稳定地样品制冷 |
| ★3 | - 刀架进样，确保进样的精准性 |
| 4 | - 速冻台≥19个位点，最低制冷温度≤-57℃ |
| 5 | - 切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障 |
| 6 | - 照明亮度、角度可调节，照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明 |
| 7 | - 切片厚度范围：0.5～500μm |
| 8 | - 修块厚度范围：5～500μm |
| 9 | - 水平进样行程：≥48mm，有剩余进样提示功能，垂直行程：≥64mm |
| 10 | - 样品头X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位 |
| 11 | - 具备自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式 |

2、组织脱水机

| 序号 | 设备参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 液缸数量： | 12只(9只液缸，3只蜡缸) |
| 2 | 运行方案及程序： | 运行方案及程序≥四套 |
| 3 | 组织处理时间： | 每缸0—99小时59分(任意设定) |
| 4 | 温度： | 室温—99℃(任意设定) |
| ★5 | 液缸保温模式： | 可实现全加热三段控温 脱水1～7缸 0～40℃任意设定 透明8～9缸 0～30℃任意设定 石蜡10～12缸 0～99℃任意设定 |
| 6 | 加热方式： | 精铸内加热(无需加水，国家专利) |
| 7 | 延时时间： | 组合延时20天以上 |
| 8 | 起缸停留时间： | 10秒-240秒 |
| 9 | 组织保护缸位： | 可设任意缸 搅拌：0-10次/min 单缸容积：2000mL 环境温度：-5-40℃ |
| 10 | 机器结构： | 采用双开门设计，门内装有磁封条，有效防止有毒气体外泄 |
| 11 | 外停电连续工作时间： | ≥6小时 |

## 3、组织包埋机含冷冻台

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 工作特性 |
| ★1 | 大容量快速熔蜡方式，保证≥300个标准组织盒的制模工作。 |
| 2 | 静音制冷系统，能在常温环境下迅速使工作台达到设定的低温， 满足快速切片条件。 |
| 3 | 贮温式导蜡阀体，保证蜡温稳定均匀。 |
| 4 | 采用特种密封材料的阀芯耐温、耐蜡浸蚀，确保流蜡通断果断，工作寿命长久。 |
| 5 | 冷光源无影照明，光线柔和、清晰、节能、保护视力。 |
| 6 | 高科技的新颖接近型触模开关，控制灵敏，操作可靠。 |
| ★7 | 智能温控专利技术，实现递增式加热，确保温度平稳上升，控温精确。 |
| 8 | 双控温度检测与保护器件，软件控制、三级保护、确保机器安全运行。 |
| 9 | 宽幅液晶屏中文菜单显示设置，外观简捷直观。 |
| 10 | 时间与温度编制范围富裕且具备随意延时开关机功能。 |
| 11 | 组合式制冷台与石蜡包埋台，可排除温度干涉，又可自由组合。 |
| 12 | 蜡缸容积≥5L |
| 13 | 熔蜡预置：室温～+99℃任意预置 |
| 14 | 冷台温度：室温～-25℃任意预置 |
| 15 | 工作方式：自动软接触开关，脚动两种 |
| 16 | 镊子加温孔≥六个 |
| 17 | 时间控制：开关机时间可在 24 小时内任意设定 |
| 18 | 残物蜡回收方式：自动回流至废液缸 |
| 19 | 环境温度：0～+40℃ |
| 20 | 电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ |

## 4、 石蜡切片机

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 不少于3种切片模式：常规切片模式、智能感知切片模式（单手摇动手轮即可完成切片、修片转换）、全层切片模式（可提示按照设定不同断层处的取片，取片分析犹如断层扫描功能） |
| 2 | 进口驱动系统，具有智能感知修片、切片功能，快速的快进、快退转换功能，具有样本自动回缩功能、精修切片开启关闭功能；并具有切片、修片计数功能 |
| 3 | 小手轮可在线速度选级设置；并可互换样本进给方向 |
| 4 | 具有两个定位记忆功能，使用者可在修整样本时，进行定位，定位后，每次装载样本后，点按记忆键，即可回位到样本定位点。记忆1和记忆2可分别记忆修片定位和切片定位 |
| 5 | 特制的定位头系统，样本0度定位点清晰可调。X/Y轴向调节快捷、精准；并配置可互换样本夹头（蜡块夹头、包埋盒夹头选配） |
| 6 | 采用进口先进交叉滚柱导轨,免润滑、免维护、保证切片滑动和精度 |
| 7 | 刀架可侧向移动调节，无需用手移动刀片，刀片全长可以使用（具有三个定位点，使切片刀刃口使用率发挥最大化）；刀架基座上配有刻度标识，方便刀架定位精准，使样本对刀距离直观 |
| 8 | 刀片刀架配有护刀杆覆盖刀片全长，安全保护使用者，并有推刀杆方便更换刀片 |
| 9 | 手轮平衡精细调节系统，可在任意位置定位，并可锁定，保证切片过程的安全和方便，样本上位快速锁定功能，适宜使用者安全更换样本 |
| 10 | 拆卸方便的防静电废物槽，有磁吸功能。外罩顶部凹槽设计，可存放毛刷、镊子、一次性刀片等工具，配置软硅胶防滑垫防止工具滑出。清洁仪器时，更方便取出清洗 |
| 11 | 仪器前、后底端设有人性化提手槽，方便使用者安装、搬运或移动仪器 |
| ★12 | 切片厚度范围：0.25~100μm 0.25~2.5μm增量0.25μm 2.5~5μm 增量0.5μm 5.0~10μm 增量1μm 10~30μm 增量2μm 30~60μm 增量5μm 60~100μm增量10μm |
| 13 | 修片厚度范围：1~600μm 1~10μm 增量1μm 10~20μm增量2μm 20~50μm增量5μm 50~150μm增量10μm 150~600μm增量50μm |
| 14 | 回缩调节范围≥100μm（0为关闭回缩、0~5~10~15-------100可调） |
| 15 | 断层间隔跨度≥6000μm（10~12~15~20~25---5000~6000μm可调） |
| 16 | 切片、修片计数量：0-9999 |
| 17 | 水平进给≥30mm |
| 18 | 垂直移动≥70mm |
| 19 | 样本定位水平8°；垂直8° |
| 20 | 样本夹可360°旋转（选配） |
| 21 | 切片调节最小分度值≤0.25μm |
| 22 | 最大石蜡切片面积：70×70mm |
| 23 | 编码式小手轮调控系统，方便使用者随旋转速度的快、慢，进行机电模拟控制。并具有安全报警系统、驱动过载保护；仪器设有自动休眠保护系统；运行速度:快速≥2000μm/s（小手轮100μm-1000μm/圈） |
| 24 | 切片精度：±1% |

## 5、 全自动液基细胞制片系统

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 一 | 设备名称：液基薄层细胞涂片机 |
| 二 | 用途说明：适用于病理分析前对取自人体的各类细胞标本进行液基制片处理 |
| 三 | 相关设备技术要求及主要性能参数 |
| 仪器参数 |  |
| 1 | 制片原理：采用离心技术原理 |
| 2 | 自动制片要求： |
| 2.1 | 样本容量：1-6个/批 |
| 2.2 | 涂片时间：3分钟/批 |
| 2.3 | 样本量：1-3ml |
| 2.4 | 噪声：≤70dB |
| 3 | 规格参数 |
| 3.1 | 操作及显示：用户操作面板 |
| 3.2 | 输入电源：AC220V，50/60Hz，5A |
| 3.3 | 环境温度：5-40C |
| 3.4 | 环境湿度： 50-80% |
| 试剂参数 |  |
| ★1 | 制片原理：结合SCT技术，利用离心甩片原理 |
| 1.1 | 配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、稀释液、巴氏染色液等构成，且保存液主要成分为无水乙醇，并提供产品说明书。 |
| 1.2 | 用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。 |
| 1.3 | 细胞保存液：可用于cobas 4800人乳头瘤病毒产品及P16/Ki-67产品细胞学样本的采集、保存和检测，并提供产品说明书。 |
| 1.4 | 取材方式：取样刷刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本 |
| 1.5 | 制片单元：由载玻片、制片仓、滤杯等组成，结合滤膜及密度分离技术，通过低速离心，去除杂质、粘液等，保留有诊断意义的细胞，并提供产品说明书。 |
| 1.6 | 细胞保存液，无色无毒安全可靠，能最大限度地保存脱落细胞的原始形态 |
| 1.7 | 载玻片经特殊技术处理，能有效保证细胞均匀平铺在载玻片表面 |
| 1.8 | 制成直径≥ 15mm 的圆形薄片以供诊断，细胞粘附在玻片上单层不重叠，均匀不脱落，可根据需要调整面积内细胞数量 5000-120000 个。 |
| 1.9 | 专利设计的甩片架，装片和卸片方便迅速，制片细胞丰富、形态完整、分布均匀。 |
| 2 | 制片要求： |
| 2.1 | 重复制片能力强，同一样本重复制片≥8张，制片效果一致每张玻片都能充分代表采集到的样本细胞。 |
| 2 | 适用范围：保存液分为宫颈细胞、尿液细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、内窥镜（针吸）细胞等五大系列 |
| ★3 | 生产企业通过ISO13485质量体系认证，提供相关证书。 |

- 技术需求(标项二）：

6、显微镜

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 光学系统：无限远光学系统，国际标准光学齐焦距≦45mm，根据需要可以增加各种不同的附件，实现多种功能，拓展应用空间。 |
| ★2 | 镜体：Y 型镜体，底座与立臂为一体式结构，镜体采用全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性与刚性。镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具，触手可及），镜架后侧设计有安全提手，方便移动显微镜。 |
| 3 | 观察筒：铰链式三目，30°倾斜，360°旋转。 |
| 4 | 目镜：高眼点、大视野、平场目镜≧PL10X/22mm |
| 5 | 物镜转换器：≧五孔转换器。 |
| 6 | 物镜：无限远平场半复消色差物镜，4X/N.A.≧0.13，10X/N.A.≧0.30 ， 40X/N.A.≧0.75，100X/N.A.≧1.28 |
| 7 | 调焦机构：采用三角导轨，粗调范围：≧30mm，微调精度：≧ 0.002mm，粗调带松紧调节，带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置，有效保护切片和物镜不受损坏，便于快速聚焦,并方便油镜的使用。 |
| 8 | 载物台：机械移动平台，，避免传统平台的横向导轨突出所带来的安全隐患，并在双向行程末端起到过载保护作用，提高机构的可靠性。平台面积：≧150X162mm,移动范围：≧76X50mm。 |
| 9 | 聚光镜：摇出式聚光镜，数值孔径≧N.A.1.2，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏。 |
| 10 | 照明系统：远心柯拉照明，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入。飞利浦6V30W卤素灯，预定中心，亮度连续可调。主电源开关与光源亮度调节独立设计，高电压与低电压分开控制，有效延长和保护灯泡的使用寿命。 |

7、多头显微镜（三头）

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。 |
| 2 | 观察筒：主观察筒（1个）：铰链式三目观察镜筒；30°倾斜，瞳距调节范围：50mm~76mm。三档分光比：双目：三目=100:0或20:80或0:100。 侧观察筒（2个）：铰链式双目观察镜筒；30°倾斜。 |
| 3 | 目镜：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/22mm，适度可调。 |
| ★4 | 转换器：内倾式6孔转换器，带亮度记忆功能，高低倍物镜切换时无需反复调节光源亮度。 |
| 5 | 载物台：复合式机械平台，平台面积≥187X166mm,移动范围≥80X55mm,可同时夹持两块切片，方便对比观察。双向线导轨传动(非齿轮齿条），彻底解决传统横向导轨（齿条）突出带来的隐患。调节手柄可以根据客户需求左右手位可选。 |
| 6 | 物镜：无限远平场消色差物镜：4X/N.A.≧0.10，10X/N.A.≧0.25，20X/N.A.≧0.40，40X/N.A.≧0.65(弹簧）。 |
| 7 | 聚光镜：摇出式聚光镜（NA≥0.9），带可变光阑及孔径数标识。 |
| 8 | 机架：低手位粗微调同轴调焦机构，粗调行程≥25mm，微调精度≤0.001mm,带防止载物台下滑粗调带松紧调节装置，有随机上限位装置；采用数字调光，具有光强设定与复位功能，内置透射光滤色镜（LBD、ND6、ND25)，宽电压，12V100W卤素灯，预定中心，亮度连续可调。 |
| ★9 | 中间光标模块组：带LED指示光标，光标红、绿、蓝三种颜色可切换，光标亮度可调。 |
| 10 | 通过医疗器械注册，一类备案，具有权威机构出具的产品检测报告。 |
| 11 | 生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001体系认证。 |
| 12 | 产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（第32号），提供第三方出具的证明文件。 |

## 8、数字切片扫描仪

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件 | 1.扫描轴定位控制：100纳米精密定位平台。 ★2.扫描方式：采用主流面阵扫描技术而非线扫描技术； 3.对焦轴控制： 3.1：双级对焦； 3.2：预对焦重复定位精度1.0um（滚珠丝杆）； 3.3：细对焦重复定位精度≦10nm（纳米压电载物台），10um阶跃定位时间≦40ms； 4.数字切片扫描计算机1台：装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览； 5.系统成像速度：系统成像速度选择扫描范围统一15.00mm*15.00mm，其误差不超过0.1mm，扫描时间： 20X不超38秒； 6.扫描分辨率：20倍下扫描分辨率为0.482μm /pixel，误差为±15% 7.扫描范围 25.00mm*55.00mm（1*3英寸玻片）； 50.00mm*55.00mm（2*3英寸玻片）。 8.切片同时装载数量≥12 片（1*3英寸玻片）或者≥6片（2*3英寸玻片） 9.20X物镜，数值孔径0.75NA |
| 软件 | 玻片扫描影像系统软件 a)工作模式：包括自动和手动选择功能。 b)多层扫描设置，包括扫描层数（1-15层）、扫描间隔（0.5-2μm）。 c)标签图方向选择，包括旋转180°和镜像。 d)对焦密度设置：包括对焦点较多、适中、较少。 ★e)扫描玻片可以用sdpc和dcm格式存储。 f)sdpc文件名称可设置更改。 g)扫描初始对焦高度重置。 h)取消扫描功能。 i)退仓功能。 j)实时状态观测：包括显示当前扫描玻片序号的状态（进行中、完成、未开始、跳过、失败） k)支持直接打开sdpc和dcm文件。 l)可重扫玻片：可选择已扫描玻片、扫描失败玻片、跳过玻片进行重新扫描； m)条码设置：更改对应序号玻片条码内容； n)倍率选择（X20和X40）； o)存储设置：（命名方式有按条码命名、按固定前缀命名、按条码+玻片序号命名），存储路径设置，按日期归类文件； p）显示自动识别区域 2.6.2、数字病理阅片软件 a) 文件资源管理功能。 a.1支持预览图像：预览当前目录下的所有图像。 a.2 支持排列图目录下图像：按时间、名称（递增、递减）排列。 a.3支持切换预览模式：超大图标预览、内容预览。 a.4 支持文件树形管理: 浏览所有分级目录。 a.5 支持搜索功能：输入本地路径查找到相应目录。 b) 图像浏览功能 b.1 导航图定位：点击导航图进行快速切换浏览图像视野。 b.2全部列表：打开图像后，左侧可以显示当前目录下的数字切片列表 b.3当前预览：显示当前已打开的数字病理切片图像 c)图像工具功能 c.1 格式转换: 支持（sdpc）转换（svs）格式。 c.2 输出图像: 输出当前视窗图像。 c.3 颜色调节：支持对预览图像进行颜色调节，包括伽马、对比度、亮度、三通道色彩（红、绿、蓝）调节。 c.4 颜色校正：提供原始、真实、艳丽三种颜色。 c.5 旋转：旋转图像 c.6 放大镜：对当前鼠标所在位置图像进行局部放大 c.9预览图：显示宏观玻片和玻片标签 c.10切片信息：显示当前图像信息，如：文件路径、大小、尺寸、融合层数、扫描分辨率、扫描倍率、扫描时间、预览图、条形码信息等。 c.11 比例尺：图像当前单位长度 c.12多幅同步: 多幅图像分屏同时浏览,同步拖动、缩放 c.13 倍率框：对图像按倍数进行缩放。 c.14 浏览记录: 导航图上显示或清除浏览的历史轨迹。 c.15 全屏浏览: 图像区域覆盖全屏。 c.16 自动播放：提供自动切换图像视野。 c.17 标签图：显示宏观玻片和玻片标签。 c.18隐藏标记：隐藏图像上的标注信息。 c.19 设置 （1）系统设置：设置内存缓存、硬盘缓存容量、过期时间。 （2）平台设置：设置访问平台配置信息。 d) 图像标注功能 d.1可点击浮动工具栏上的绘方形、圆、箭头、画笔、多边形、量尺以及文本，并可选择线宽、字体大小以及标注的颜色，同时能对图片进行标注信息以及保存；可对选中的撤销、区域重选、保存截图等功能；按ESC键退出当前操作。 d.2列举标注信息，点击可定位，可编辑当前选中标注信息。 e)信息预览功能 e.1玻片信息：显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等信息。 |

三、商务条款：

1整机免费保修≥3年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。供方需提供保修期后每年整机保修费用，单独报价，由生产商提供承诺，并且保证价格为真实、有效，并作为售后服务的评标依据，保修期后需要保修的，不高于此价格（如技术需求中有相关要求，以技术需求准）。

2维修响应时间＜24小时，24工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。

3免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。

5详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。

6提供原厂售后服务承诺。

7交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单。

8若设备有信息系统接口，则全部开放且免费接入。

9付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（中标单位提供保函，保函待项目验收通过后退还），待设备到场并安装调试合格项目验收通过后按照结算审核价付清剩余款项。

10交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料。

11使用期限：自货物生产日期起，不少于6年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件。

12提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。

13随机提供书面版和电子版SOP(标准操作规程，非使用说明书）

第五章 合同主要条款

医疗设备购销合同

合同编号：                               签约地  ：台州市路桥区

甲方（买方）：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体

乙方（卖方）：

1、甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，甲方同意向乙方购买同时乙方同意授予甲方以下设备（以下设备器械均简称设备）：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 医疗器械注册证 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计成交金额（RMB）： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、设备的交付期：乙方在合同生效的     天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。

3、设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由 乙方 承担，落地交货。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在     天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用及赔偿。

3.3设备到货后，乙方应在接到甲方通知后     天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的配置清单、技术标准进行验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

4、付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款（中标单位提供保函，保函待项目验收通过后退还），待设备到场并安装调试合格项目验收通过后按照结算审核价付清剩余款项。

5、伴随服务

5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2乙方还应免费提供下列服务：

（1）设备的现场安装和调试

（2）提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料

（3）乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

6、质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在交付前1年内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。乙方承诺提供的产品是准许在中国市场销售的合法产品。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内进行退货并按7.1.1条款执行，或根据7.1.2、7.1.3负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担并赔偿相应的损失。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供整机保修     月，保修期的期限应从设备验收合格之日起计算，保修期内免人工费，免费更换零配件。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，年度定期预防性维护保养次数，不少于     次，在支付设备余款时公司需提交相应报告，如达不到此要求，即相应延长保修期。

6.3报修响应时间     小时，到场时间     小时（不可抗力因素除外）。

6.4保修期满后，乙方负责设备的终身维修，人工费为单次故障不高于

元，并以投标文件或承诺书     折的优惠价供应维修零配件。

6.5 保修期满后，如甲方购买保修服务合同，则年度整机保修合同价最高为

元或不高于设备总价的     %。

6.6 消耗品的供应价格可作为合同附件或由双方另设协议约定。

7、索赔条款

7.1 如经医疗器械监督管理部门检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

7.1.1同意甲方退货，将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用，同时按合同货款总价的10%向甲方赔偿。

7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值处理。

7.1.3调换有瑕疵的货物，更换为全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方负责因此产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费，但不影响合同项下的其他补救办法。延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之十（10%）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

8、争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。

9、合同生效

9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

9.2本合同一式四份，以中文书就，甲方执叁份、乙方执壹份，具有相同的法律效应。招、投文件及招标谈判现场承诺书作为合同的有效组成部分，与合同具有同样的法律效力，如有冲突，以本合同为准。

10、合同附件 合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力，附件包含但不限于以下内容：

10.1 配置清单     □ 设备的配置清单

10.2 耗材清单     □ 耗材采购清单           □ 维修配件价格清单

10.3 技术标准     □ 投标文件的技术响应     □ 设备技术说明

11、特别约定

| 甲方：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体 纳税人识别号： 开户行： 账号： 联系电话： 地址： 甲方法定代表人或授权委托人 日期： | 乙方： 纳税人识别号： 开户行： 账号： 联系电话： 地址： 乙方法定代表人或授权委托人 日期： |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式附件

附件1　　　                                              本

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（加盖公章，如为联合体，则为联合体牵头人）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

1、联合体协议（以联合体形式投标的，提供联合体协议；投标人不以联合体形式投标的，则无需提交）；（附件2）

2、投标声明书；（附件3）

3、授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；（附件4）

4、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件5）

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；（附件6）

6、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；（附件7）

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附件8）

8、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。

9、中小企业等声明函（附件9）。

附件2                     联合体协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加 病理科设备采购项目（二次） （项目名称）【招标编号：ZJWS2024-LQ127-1】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：协议书中须明确联合体各方在项目招投标、项目合同签订、项目实施等所有阶段中涉及到的工作分工。

附件3

投标声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（病理科设备采购项目（二次））（编号为 ZJWS2024-LQ127-1 ）的公开招标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期：      年    月    日

附件4

授权委托书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的 病理科设备采购项目（二次） 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：      年    月    日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人姓名： 授权委托代理人身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件6

具备健全的财务会计制度的承诺函

致：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加病理科设备采购项目（二次）（编号为ZJWS2024-LQ127-1）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期：     年     月     日

附件7

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加病理科设备采购项目（二次）（编号为ZJWS2024-LQ127-1）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期：     年     月     日

附件8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

声明函

致：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中

（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期：     年     月     日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加病理科设备采购项目（二次）（编号为ZJWS2024-LQ127-1）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字）：

日期：     年     月     日

附件9

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体（单位名称）的病理科设备采购项目（二次）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

附件10　　　                                             本

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（加盖公章，如为联合体，则为联合体牵头人）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件11）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目组织实施方案（附件12、附件13）；

4、安装、调试及验收方案；

第二部分  投标产品描述部分

1、投标产品描述及相关资料（附件14、附件15）；

2、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第三部分  商务响应部分

1、证书一览表（附件16）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件17）

3、售后服务描述及承诺（附件18，附件19）；

4、代理证明（或制造商出具的授权书）；

5、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）；

食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

6、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）

附件11

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 | 编号 |  | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件12

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                        项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件14

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件15

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第四章“公开招标需求”内容填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件16

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件17

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件18

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件19

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况（服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料） | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件20     　　                                          本

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

供应商全称（加盖公章，如为联合体，则为联合体牵头人）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件21）；

2、报价明细表（附件22）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件21

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                       [单位：人民币/元]

| 投标总报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件22

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                       [单位：人民币/元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件

政府采购活动确认声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                         单位          （法人代表）合法授权参加病理科设备采购项目（二次）（项目编号：ZJWS2024-LQ127-1）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 ☑存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）            。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与        （供应商名称）之间存在下列利害关系           ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况             。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现      供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

五、本单位若有违反诚信投标、采购法律法规等行为，愿意按照招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商代表签名：

2024年  月  日

说明：资格及商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动确认声明书》扫描件发至代理机构邮箱（邮箱地址：zjwstz@163.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。