浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)

公开招标文件

项目编号：HSZB-2024-1113

采购单位：浙江工商大学

代理机构：浙江豪圣建设项目管理有限公司

2024年11月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	25

第四章 采购内容及需求	33

第五章  合同主要条款	45

第六章　投标文件格式	82

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)招标项目的潜在投标人在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2024年 11月25 日9:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HSZB-2024-1113

项目名称：浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)

预算金额（元）：31410000

最高限价（元）：标项一：11850000、标项二：4760000、标项三：11300000、标项四：3500000

采购需求：

标项一：全自动生长曲线分析仪、流式细胞分析仪等一批设备采购

数量：1

预算金额（元）：11850000

单位：批

全自动生长曲线分析仪、流式细胞分析仪等一批设备采购，其中设备具有单项最高限价，具体详见招标文件第四章。

标项二：体外肠道模拟系统、细菌培养发酵罐等一批设备采购

数量：1

预算金额（元）：4760000

单位：批

体外肠道模拟系统、细菌培养发酵罐等一批设备采购，其中设备具有单项最高限价，具体详见招标文件第四章。

标项三：超高速视频级原子力显微镜、激光共聚焦显微镜、活细胞成像设备采购

数量：1

预算金额（元）：11300000

单位：批

超高速视频级原子力显微镜、激光共聚焦显微镜、活细胞成像设备采购，其中设备具有单项最高限价，具体详见招标文件第四章。

标项四：全二维气相色谱飞行时间质谱联用

数量：1

预算金额（元）：3500000

单位：批

全二维气相色谱飞行时间质谱联用设备采购，其中设备具有单项最高限价，具体详见招标文件第四章。

合同履约期限：标项 一、二、三、四，详见采购文件；

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2024年 11月25 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年 11月25 日9:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室。

3.开标时间：2024年 11月25 日9:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）非公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。（5）本项目不收取投标保证金。（6）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江工商大学

地  址：杭州市钱塘区学正街18号

传  真：/

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：18657108559

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0571-28877292

2.采购代理机构信息

名  称：浙江豪圣建设项目管理有限公司

地  址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室

传  真：/

项目联系人（询问）：杨男、王俭、陶传林

项目联系方式（询问）：0571-87981527、15868849866

质疑联系人：桑国坚

质疑联系方式：0571-56386096

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传  真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批) |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章采购内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | ▲最高限价 | 标项1最高限价：11850000元；标项2最高限价4760000元；标项3最高限价11300000元、标项四最高限价3500000元。其中设备具有单项最高限价，具体详见招标文件第四章。报价不得超过最高限价 |
| 5 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 |
| 6 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 7 | 投标报价 | 1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。 2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（产品、材料、软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。 如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。 3.投标设备费：用户指定位置价。 （1）国内设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等。报人民币价。 （2）允许采购进口产品时适用下述条款。进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。报人民币价，同时注明CIF外币价。 注：国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，但对于不能免税的部分应报含税价，并在投标文件中予以明示，交易方式为CIP浙江工商大学,采购人指定地点。不能享受国家的减免税政策或者加征关税的，其税金均由中标人承担。中标人委托相关外贸公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。 4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。 5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。 |
| 8 | 投标保证金 | 不收取 |
| 9 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ☑不组织, 投标人自行现场踏勘 |
| 10 | 样品 | □ 提供（详细内容） ☑ 不提供 |
| 11 | 演示 | ¨要求：详见采购文件 ☑不要求 |
| 12 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 13 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 14 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 16 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市拱墅区大关路179号远洋国际中心A座17楼1706室，收件人：杨男，0571-87981527。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 17 | 投标截止 时间和地址 | 详见招标公告 |
| 18 | 开标时 间和地址 | 详见招标公告 |
| 19 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 22 | 采购进 口产品 | 本项目标项三部分设备为允许采购进口产品，标项一、标项二为不允许采购进口产品 |
| 23 | 节能产品 | R适用 □不适用 （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。不适用。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本项目为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 4、本次采购的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 5、本项目接受投标单位为大中型企业时，允许其与小微企业组成联合体投标。 6、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 7、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 8、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为标项1、2、3、4详见对应标的清单，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 |
| 26 | 联合体 | 详见招标公告 |
| 27 | 转包 | 本项目不允许转包 |
| 28 | 分包 | ☑同意将非主体、非关键性的设备运输工作分包。 ¨不同意分包。 |
| 29 | 履约保证金 | ☑不要求提供 ¨要求提供： |
| 30 | 代理服务费 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件及国家发改委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定的收取标准的70%计取，不足2000元时按2000元收取，对于单个标项采购在200万元人民币以上的项目，一律按200万元人民币为收费基数收取采购代理服务费。由中标人在领取对应标项中标通知书时分别支付给招标代理机构。该费用在投标文件中不单列，由中标人在投标总报价中综合考虑。 |
| 31 | 解释权及重要说明 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。▲参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在IP或MAC或硬件信息或供应商手机号相同，且无合理解释的情形的（注：IP、MAC、硬件信息是供应商投标客户端制作标书IP、MAC、硬件信息；手机号是上传投标文件时的手机号信息），其响应文件无效。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、采购人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担本项目明确的服务内容及相关服务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

12.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

13.“▲”系指实质性要求条款。“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

详见投标人须知前附表

（六）转包与分包

- 详见投标人须知前附表

- （七）采购项目需要落实的政府采购政策

1.采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.3鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- （八）特别说明：

- 1.根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

- 2.采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

▲5.供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

- 采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

- 供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

- （九）询问、质疑、投诉

1.在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3供应商质疑

3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.2质疑项目的名称、编号；

3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.4事实依据；

3.3.5必要的法律依据；

3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

基本资格条件审查材料(以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 联合体协议书（如有）；

- 符合特定资格条件的相关证明材料（按公告要求）；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.商务技术文件

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

（3）同类项目业绩表（联合体参加的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，分工内容相同的业绩数量以提供材料较少的一方为准，如联合体协议中未进行分工约定的，联合体成员各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩证明材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩证明材料的，视为联合体未提供业绩证明材料）；

（4）分包意向协议（如有）；

（5）投标标的清单、商务技术偏离表；

（6）评标标准相应的商务技术资料、其他必要提供的资料。

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有）、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）代理服务费支付承诺书。

注：1）如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购代理机构提交由所有联合体成员各方法定代表人签署的授权书，同时应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体投标文件将被作无效投标文件处理；(▲如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合投标文件规定的联合体协议要求的，投标无效。）

2）联合体各方资信情况证明文件（营业执照、符合资格条件的声明函、业绩证明材料）由各方成员盖章签字，其他内容以联合体牵头单位为主签署投标文件。

3）附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，供应商根据招标文件要求自行编制。

4）供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便评标委员会在评审过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。.

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

（5）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。

（八）投标文件的修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标程序调整的，按调整后程序执行。

2.资格审查

（1）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

（2）投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（3）对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

（4）合格投标人不足3家的，不再评标。

3.信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

合理报价澄清说明：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

（1） 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

（2）中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

（3）如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（4）中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（5）采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

（二）履约保证金

（1）拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

（2）供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

（一）电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前1名的投标人为中标候选人。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）商务条款中投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）投标文件附有采购人不能接受的条款；

10）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

11）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

12）参与同一标段（包）的投标人（供应商）存在IP或MAC或硬件信息或供应商手机号相同，且无合理解释的情形的（注：IP、MAC、硬件信息是供应商投标客户端制作标书IP、MAC、硬件信息；手机号是上传投标文件时的手机号信息）；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

1）报价文件未按招标文件要求盖章的；

2）报价超出最高限价（含单项最高限价），或者超出采购预算金额；

3）投标报价具有选择性的；

4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

5）供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应将该响应文件作无效处理；

6）投标文件附有采购人不能接受的条款；

7）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

8)违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

四、评审内容及标准 适用于标项1、2、3、4

（一）商务技术分（70分）

| 序号 | 评分依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021年1月1日至投标截止时间，具有类似项目业绩情况，每提供一个得1分，最高得3分。（证明材料：合同复印件加盖公章，未提供不得分） | 3 |
| 2 | 投标人或制造商（仅针对核心产品制造商）具有有效的质量、环境、职业健康管理体系认证证书的，每个得1分，最多3分。需提供相关证明材料复印件并加盖公章。 （证明材料：有效的证书扫描件加盖公章，未提供不得分） | 3 |
| 3 | 满足第四章采购内容及需求二、技术指标全部技术参数及要求的得22分，其中标注“★”有负偏离的，每条扣1分；其余有负偏离的，每条扣0.5分，扣完为止。 注：参数需提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），否则视为负偏离。 | 22 |
| 4 | 投标人所提供产品描述情况：包括（①主要性能、特点、操作说明②质量水平的描述），根据投标人所述以上内容的完整性、产品性能针对适用性等综合评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。 | 5 |
| 5 | 提供项目实施进度表，组织机构情况、关键节点步骤的思路和要点等内容方案。 ①提供项目实施进度表（内容完整、进度安排具体合理、整体进度计划对采购人有利符合采购需求得2分，部分满足采购人要求的得1分，不符合不得分）； ②提供组织机构、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。内容完整、措施具体有效，满足采购人要求的得2分，部分满足采购人要求的得1分； ③提供关键节点的控制措施。内容完整、措施具体有效，满足采购人要求的得2分，部分满足采购人要求的得1分； 未提供不得分 | 6 |
| 6 | 根据投标人对于项目背景、概况、目的准确理解和把握情况综合评审。 ①根据投标人对于项目背景、概况、目的准确理解和把握； ②对所有涉及工作任务进行分解、归类； ③明确所有交付成果。 内容完整、理解分析准确、科学周密、匹配性强，符合采购人实际视为合理。 每项内容缺乏相应数据或理解有一定的偏离的得1分；每项内容不合理得0分。每项最高得2分，总共得6分。 未提供不得分 | 6 |
| 7 | 拟投入本次项目的项目负责人：包括①工作履历、技术能力②职称、类似项目经验等： 根据拟投入本次项目负责人综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），（提供履历表和相关资料、如有证书请提供相关证书）未提供不得分 | 3 |
| 8 | 项目组实施人员：包括①项目小组整体人员的学历、技术能力、②专业分布、类似项目经验等情况；根据拟投入本次项目项目组实施人员配置合理性，人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审（评审分值为1分或2分或3分），（提供履历表和相关资料、如有证书请提供相关证书）未提供不得分 | 3 |
| 9 | 培训方案：包括①时间安排②培训内容③培训人员情况 根据培训方案时间安排合理性、培训内容详细、培训人员配置合理性，对采购人有利情况进行综合评审（评审分值为1分或2分或3分或4分），未提供不得分。 | 4 |
| 10 | 售后服务方案：包括①日常运维服务方案②售后服务响应情况 根据售后服务的实现方式，日常运维服务安排完整针对性、售后服务响应及时性情况进行综合评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分。 | 5 |
| 11 | 应急预案：包括①故障的响应、处理情况②定期巡检方案。 根据故障响应处理及时性、定期巡检方案针对合理完整性等情况进行综合评审（评审分值为1分或2分或3分或4分或5分），未提供不得分 | 5 |
| 12 | 配件、附件、备品备件的准备和保障措施：包括①配件、附件、备品备件准备情况②保障措施方案 根据配件配件、附件、备品备件的数量充足性规格完整性，以及保障措施方案全面合理性进行评审。(评审分值为1分或2分或3分)未提供不得分 | 3 |
| 13 | 所投产品列入政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单，信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn进行评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分） | 2 |

- 价格分（30分）适用于标项1、2、3、4

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

▲供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应将该响应文件作无效处理。

落实政府采购政策说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的），其报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。如投标人明确联合体投标的或者向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审（联合体投标的应提供联合协议，分包的提供分包意向协议，中小企业声明函中需如实填写联合体成员、分包单位的信息），组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除。

根据工信部联企业〔2011〕300号的相关规定属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。

投标人需提供的相关证明材料，未按招标文件要求提供证明材料的不享受上述扶持政策。

备注：最低报价不一定为最终中标的保证。

五、成交办法

采购人将根据评审小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。

# 采购内容及需求

标项一：全自动生长曲线分析仪、流式细胞分析仪等一批设备采购

一、采购清单（标的清单）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生长曲线分析仪 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：50 允许进口 |
| 2 | 流式细胞分析仪 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：165 允许进口 |
| 3 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：50 允许进口 |
| 4 | 细胞分析系统（核心产品） | 1 | 套 | 最高限价（万元）：380 允许进口 |
| 5 | 高通量全自动微生物筛选系统 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：330 允许进口 |
| 6 | 分子相互作用分析系统 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：210 允许进口 |

（注：中小企业声明函中需将此表中标的制造商及其他情况填写完整，请勿漏项！）

二、主要技术指标（参数要求均为最低指标要求，投标产品指标参数应不低于该要求。）

| 序号 | 货物名称 | 货物的技术参数及具体配置等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生长曲线分析仪 | 1、培养时间：培养时间设置最大不少于1600小时。 2、要求可同时自动进行不少于200个样品的培养和测试，蜂窝培养板不会在培养过程中产生拐角效应，并且有盖，培养容量：至少2块微孔板。 3、内置的宽波段滤光片能够排除培养基颜色变化对OD值的干扰。 4、每个样品可同时检测至少3个不同波长的OD值变化。 5、要求培养系统允许自由选择和设计培养基成分和pH等条件。 6、要求为双重加热技术，能够对样品和盖同时加热或制冷，消除了盖的冷凝效应。同时孔内的温度梯度总是恒定为±0.1℃以内，确保测量值精确。 7、计算数据：斜率、面积、起始和重点的OD值，最大和最小OD值，检测时间。 8、要求线性范围：0.0～4.5 A（400-900 nm）、0.0～3.0 A（340-400 nm）或优于。 9、噪音：最大0.002A。 10、最大漂移：不超过0.003A。 11、分辨率：不低于0.001A。 12、光源：要求氙气闪光灯，寿命长达10年或以上。 13、波长范围：不低于340～750 nm。 14、滤光片：至少包含405 nm、600 nm和WB（宽波段滤光片400-600 nm，用于测量浊度）。 15、带宽：3-10 nm或优于。 16、振荡方式：要求具有线性振荡、旋转式振荡、8字形旋转式振荡，并可设置如测量前振荡、测量后振荡、测量前后振荡、一直振荡至实验结束、间歇性振荡五种振荡类型，同时可设置振幅跟振荡速度，以满足不同微生物生长需求。 17、要求主机有进/出气口（已配6 mm和4 mm直径塑料接头），培养箱内可进/出O2（1～19%）、CO2（0～20%）气体。 18、培养和测量温度范围：至少包含15～65℃。低温可比环境温度至少低9℃，最高温度为不低于65℃。精度±0.1℃或优于。 19、从20℃至30℃加热时间：要求不高于30 min。 20、配置要求（不低于）： 20.1主机1台； 20.2触摸屏1个； 20.3数据分析软件以及工作站1套（预装全自动生长曲线分析仪分析软件，WIN11操作系统，CPU不低于I5，内存不低于16G，显示器不低于23寸，硬盘不低于1TB，包含鼠标键盘等，与仪器配套连接使用）。 | 1套 |
| 2 | 流式细胞分析仪 | ★1、固态激光器：至少包含405 nm 100 mW, 488 nm 100 mW, 561 nm 100 mW, 637 nm 100 mW； 2、荧光检测器：采用高光子效率光电倍增管（PMT）； 3、检测通道：不少于22个检测参数，不少于20个荧光通道； 4、具智能防堵和自动排堵功能； 5、具有样本回收模式，针对未采集的样本可以进行回收，珍贵样本不浪费； 6、检测颗粒直径：0.1～50 μm或优于； 7、荧光灵敏度：FITC<40MESF；PE<10MESF； ★8、获取速率：不小于100000个细胞/秒； 9、交叉污染：<0.1%； 10、全峰宽变异系数：CV<3%； ★11、绝对计数：标配无需微球绝对计数功能，精度误差在±5%以内； 12、信号处理：24位动态范围（107.2动态范围），坐标轴范围10-9.3-109.3； 13、软件：中英文双界面，可实现自动上样、检测、分析和打印报告，具有散点图、密度图、直方图、等高线图、热图、统计表格等功能，自带细胞周期、细胞增殖拟合功能； 14、液路动力：为防止管路堵塞，提供强液路压力，采用注射泵驱动，非蠕动泵驱动，内置压力传感器，智能防堵； 15、样本流速：5-120 μL/min，不少于高中低三档可选，同时支持流速连续调节； ★16、清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，全程无需人员参与。 17、上样方式：兼容标准流式管、EP管等上样； 18、自动加样器：兼容40管标准流式管、24孔板、48孔板、96孔板、384孔板上样，安装后自动校准，具有条形码扫描功能，样本混匀速度、时间及加速度可调，撞针后自动修复获取下个样本，样本采集后自动清洗；配置自动进样器预冷模块。 19、配置要求（不低于）： 19.1 主机 1台； 19.2自动进样器 1个； 19.3自动进样器预冷模块1个； 19.4数据分析软件以及工作站1套（预装流式细胞分析仪分析软件，WIN11 操作系统，CPU不低于I5，内存不低于16G，显示器不低于23寸，硬盘不低于1TB，包含鼠标键盘等，与仪器配套连接使用）。 | 1套 |
| 3 | 实时荧光定量PCR仪 | 1、热循环系统：珀耳帖效应系统； 2、通道数：不少于5色激发光滤光片和5色检测光滤光片； 3、模块规格：最多可支持3种模块，标准96孔模块、快速96孔模块、384孔模块，模块可更换。 4、反应体积：标准96孔模式：10-100 μL；384孔模式：5-20 μL；快速96孔模块：10-30 μL； 5、可支持耗材：国际标准96孔（0.2 mL）反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2 mL单管；384孔反应板与光学盖膜； 6、温控模块最大变温速率：≥6.5°C/秒； 7、平均样本变温速率：≥3.66°C/秒； 8、温控范围：4°C–99.9°C或优于； 9、温度精确度：≤ ±0.25°C； 10、温度一致性：≤ ±0.40°C； 11、光学系统：高亮度白光LED光源（寿命>5年），CMOS成像； 12、VeriFlex精确数码温控模块：至少为3个独立的精确数码温控区域； 13、支持的荧光染料：FAM, SYBR Green, VIC, JOE, HEX, TET, ABY, NED, TAMRA, Cy3, JUN, ROX, Texas Red, Mustang Purple, Cy5, LIZ； 14、被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差； 15、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 16、人脸识别：支持人脸识别功能，自动登入个人账户； 17、开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。 18、支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力。 19、内置触摸屏工作站：不小于12英寸电容式触摸屏，实时查看功能。内置工作站可备份还原超过450次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。 20、配置要求（不低于）： 20.1定量PCR仪主机 1台； 20.2分析软件以及工作站 1套（预装实时荧光定量PCR仪分析软件，WIN11操作系统，CPU不低于I5，内存不低于16G，显示器不低于23寸，硬盘不低于1TB，包含鼠标键盘等，与仪器配套连接使用）； 20.3启动试剂包1套。 | 1套 |
| 4 | 细胞分析系统（核心产品） | 一、图像成像系统参数： 1.光路：要求为高效光路设计，能够以宽场成像速度实现共聚焦高通量成像： 1.1.采用高强度固态光源做激发光源； 1.2.采用特殊排布针孔阵列，降低针孔密度的同时，提高激发光透过率； 1.3.采用转盘增透技术，能够同时提高激发和发射荧光的透过率。 1.4.高灵敏度高量子效率检测器，能够敏锐捕捉共聚焦荧光 1.5.可实现宽场成像，转盘共聚焦成像，两种模式，一键切换，同时满足高品质发表级共聚焦图像质量和宽场成像的速度。 2.成像模式：宽场成像模式，速度快，通量高，可适用于各种样品； 2.1.高速高通量共聚焦模式，采用60 μm狭缝扫描共聚焦成像，扫描速度接近宽场成像速度， 3.具有混合共聚焦模式，能够同时实现宽场实时反卷积共聚焦，和反卷积共聚焦加硬件共聚焦混合双共聚焦成像，能够进一步提高转盘共聚焦的分辨率和信噪比。反卷积共聚焦可连续调节，改变光学切片的厚度的同时，不损失荧光信号。 4.具有自动Z轴光切厚度匹配算法，能够根据光路参数自动计算和匹配最佳的Z轴光切厚度。 5.具有灵活的共聚焦成像功能，能够同时自动获得Z序列图像和Z轴叠加图像，无需后期手动生成Z轴叠加图像。支持多种Z轴自动叠加方式，包括景深扩展、最大亮度、最小亮度以及亮度叠加算法。 6.物镜：采用高级消色差物镜，4，10，20相差物镜40相差物镜，60、各种数值孔径及工作距离任选，可配置用于相差成像的专用相差物镜 6.1 配备共聚焦专用复消色差10物镜，NA≥ 0.45，能够获得与高倍镜相同的分辨率的同时具有更大的视野和更明亮的荧光信号； 6.2 配置60高数值孔径水浸物镜，N.A.1.20，配套全自动物镜补水循环系统； 7.物镜转换采用线性设计，切换速度快，性能稳定，用户可方便的进行自行更换。 8.要求配置至少8通道混合光源：固态引擎LED和激光双光源系统，可根据实验需求使用不同光源系统。 8.1配置长寿命至少5色固态光引擎LED光源，要求光毒性小，须有效规避荧光淬灭，从而适用于长时间活细胞荧光成像实验； 8.2同时配置至少三色激光光源，激光光源强度不低于250 mw，须适用于弱荧光信号样品成像实验； 9.聚焦方式：精确图像自动对焦和高速激光自动聚焦两种聚焦方式，两种聚焦方式兼容任意多/微孔板，其速度和精度优势互补，能够实现圆底孔板的精确高速对焦。 9.1 激光自动聚焦采用≥690 nm激光，可自动检测板底厚度及偏差，速度快，无光漂白及光毒性； 9.2 图像自动聚焦方式，软件可通过优化算法（标准法和低信号法）自动计算找到最佳成像焦平面，避免因样品板厚度偏差及样品制备带来的失焦问题。 10. 高精度XY载物台及Z轴：采用高速负反馈磁悬浮XY载物台及Z轴，噪声低，速度快，响应快速，最小步进< 25 nm，重复精度< 125 nm。 11. 样品适用性：能够对各种标本，各种规格和任意底壁的符合或不符合SBS标准的6-1536多孔板，包括Transwell孔板，圆底多孔板等进行自动成像且能对玻片、细胞芯片，组织阵列等用户自制样品通过低倍镜预览后，自定义样品规格，在通过高倍镜进行高通量自动成像和数据分析。 12.5位置自动激发二向色镜转轮，采用高透过率滤色片、噪音消除及定角度设计，无像素偏移。 13.8位置自动发射滤光片转轮，采用高透过率滤色片、噪音消除及定角度设计，无像素偏移。 ★14. 成像系统：采用科研级sCMOS获得16 bit图像，≥420万像素，像素规格不小于2048  2048 pixel，像素大小不小于6.5  6.5 μm，最大满幅读出速率50 fps，读出噪声 < 1.1e－，量子效率>72%，具有极佳的信噪比。动态范围不小于33,000：1。 ★15. 成像速度：宽场模式下，单视野单通道≤1.4 min /96孔板，单视野双通道≤2.5 min /96孔板；点扫描转盘共聚焦模式下，单视野单通道≤1.5 min /96孔板，单视野双通道≤2.9 min /96孔板；狭缝扫描共聚焦模式下，单视野单通道≤1.4 min /96孔板，单视野双通道≤2.8 min /96孔板 ★16. 大视野成像，10物镜下成像面积为不低于1.4 mm 1.4 mm（1.96 mm2）。且在物镜倍数不变的情况下，视野范围可调。 17. 可选透射光/相差成像模块，采用专用相差物镜，可对无荧光标记的细胞进行观察及分析。其相差成像模块能获得更高对比度的无标记图像，且光源组件中具有相应聚光镜及相差环板支持相差成像。 18. 可配置细胞培养环境控制模块，活细胞培养室采用与成像系统隔离，且可同时实时成像的设计。可以防霉、防潮、防溅出，并可保护成像系统组件；可控制适合活细胞生长的温度（30–40℃ ±0.5℃）、湿度控制（96孔板或384孔板0.5 μL/well/hour）及二氧化碳浓度（预混）等条件，活细胞实时观察可达7天以上。 19. 具有多视野无缝拼接，及背景矫正功能。 20. 所有硬件均可通过软件自动化控制，操作简便，易于使用。 二、图像分析及处理系统参数： 1. 具有专业数据管理系统软件MDCstore，能够进行图像数据的存储和管理，方便用户管理和调用图像和测量数据，并能进行数据的备份和存档。 2. 图像分析具有模块化及用户自定义扩展功能：具有多种图像分析模块，如细胞分类、细胞周期、细胞内点状结构、转位/共定位、血管生成、纤维状分析、神经细胞生长、微核分析等，并可对特殊的图像分析进行自定义模块化扩展，如斑马鱼形态分析、心肌细胞跳动、钙流检测、神经细胞内突触形成，无标记细胞形态分析等。 3. 图像分析采用开放式结构，可兼容任何第三方品牌的显微成像（包括共聚焦）图片，并可自动化完成图像数据分析及处理。 4. 多用户功能：可以进行多个用户的设置，每一个用户开放不同的硬件功能和使用不同的功能权限，便于实验室的管理。 5. 须具有不少于23种应用软件包，能够快速进行图像的药物筛选分析，并可将分析数据直接导出至专业统计学分析软件中进行分析，并且具有扩展功能。图像分系软件带有模块化分析及用户自定义编辑器功能，功能强大、参数设置简单、界面友好，可满足用户任何图像分析需求。 6. 具有自适应背景校正功能能够准确分析背景不一致的图像，敏感度和特异性要求高。 7. 具有journal功能能够针对用户不同的实验要求扩展相应功能，方便用户编写适合于自身实验方法的独特分析模块。 8. 图像处理功能：能够进行图像平滑、背景扣除、自适应阈值化、二值化、荧光探针双通道均值化等图像处理，提高图像质量和分析准确度；能够获得细胞数量、位置、强度、面积、形状等各种细胞学数据。 9. 具有3D重建功能：能够重建样品的三维立体效果，充分展现样品的空间结构。 10. 具有FFT功能：能够消除标本制作等原因造成的背景噪声，明显提升图像的质量。 11. 配置工作站1套（预装分析软件，WIN11操作系统，CPU不低于I5，内存不低于16G，显示器不低于23寸，硬盘不低于1TB，包含鼠标键盘等，与仪器配套连接使用）。 三、配套前处理部分 1.体式荧光显微镜1台 1.1观察方式（包含但不限于）：明场，荧光，斜照明，简易偏光，暗场； 1.2聚焦装置（行程）：60+99 mm或优于； 1.3放大倍数：7.5-135或优于； 1.4变倍比：18：1或优于； 1.5电动Z轴调焦以及电动变倍比调节； 2.组织研磨仪 1台 2.1样本容量：标配：2 mL适配器不少于48孔，5 mL适配器不少于12孔； 2.2转速/频率设定：至少包括300-2100转/分； 2.3研磨方式（包含但不限于）：湿磨、干磨、预冷冻磨； 2.4时间设定：不低于9999 s。 | 1套 |
| 5 | 高通量全自动微生物筛选系统 | 包含高通量全自动微生物菌落挑选工作站和厌氧工作站以及微生物培养及生长检测等三个部分，其中： 一、高通量全自动微生物菌落挑选工作站1套： 1.要求采用白光成像，采用CCD相机，透射白，分辨率不低于22像素/mm； 2.软件具备基于克隆大小，圆度、轴比、克隆间距等的筛选功能； 3.不少于96道不锈钢挑针挑头，无需tip头耗材，空气动力驱动，96个挑针可以独立运行，挑针可以单独更换；针对细菌，酵母，噬菌体，霉菌等不同微生物，配有不同形状和直径的挑针； 4.克隆挑取速度：不少于1500个克隆每小时； 5.克隆挑选精度：机械臂X、Y轴精度不低于10 μm，挑取准确性>98%； 6.具有培养基厚度感应功能，整合超声波琼脂厚度探测器，探测每块板琼脂厚度，自动设置挑针高度，不需要每次挑克隆之前手动设置，保证准确挑取每个克隆； 7.仪器可在线清洗灭菌挑针，从而在一次运行中重复使用挑针。3个洗槽和毛刷，可以放置不同的无菌洗液，软件可自定义清洗次数，洗去挑针表面附着的样品，避免交叉污染。 8.针头可干燥灭菌，具有专有的高温卤素灯对挑针加热干燥，然后风冷却针头，进行下一轮挑选； 9. 提供封闭的内部操作环境，而且内置紫外灯杀菌，保证操作环境处于无菌状态； 10. 挑选板(源板)容量和类型不少于1块15cm Petri dish、5块9 cm Petri dish、2块OmniTrays、1块22 cm QTrays。 11.可以放置不少于4块标准孔板或深孔板，复制重排时最多可放置12块孔板（包括源板和目标板）。适用24、96或384孔板，兼容多个厂家微孔板； 12.一次挑取可接种至≥2块孔板，接种方式可以选择浸蘸方式或搅拌方式，并定义次数，保证接种效果 13.内置条形码阅读器，自动记录样品的每一个处理过程和克隆信息，软件也可以自动命名孔板，亦允许用户自由输入。可搜索追踪每个克隆的信息，对克隆库进行数据管理；软件具有手动添加和删除克隆的功能； 14.配置要求（不低于）： 14.1白光成像系统 1套 14.2挑选板载台 1块 14.3目标板载台 4块 14.4标准挑头和挑针：配备96根挑样针的挑头，用于大肠杆菌/噬菌体（单道独立控制，针直径0.55 mm）的克隆挑取 1套 14.5洗涤槽 3个 14.6卤素灯干燥/灭菌模块 1个 14.7内置UV灭菌灯 1套 14.8内置压缩机 1个 14.9控制机器运行的控制器，预装分析软件 1套 15.八通道分液平台 15.1最小加液量：≤1 μL； 15.2 误差：≤±2%@10 μL； 15.3加液速度：不低于6s/plate@96孔板、单孔20 μL； 15.4加液模式：可设定整板均匀加液或单列梯度加液； 15.5校准设置：可调节校准因子； 15.6容器板位：不少于1×96孔板/384孔板； 15.7操作模式：不小于7寸中文彩色液晶触摸显示屏； 15.8数据存储：可保存预设加液程序≥100个、预设容器设置≥ 20组； 16.六通道加液实验工作站 16.1最小加液量：≤50 μL； 16.2误差：≤±3% @50 μL； 16.3容器兼容性：各厂家标准试管及任意圆底安瓿瓶、各厂家标准容器（96、48、24孔深孔板、PCR板、ELISA板）以及定制化容器试剂（不规则试剂条）； 16.4多通道独立运行，互不干扰，各个通道支持同时分液与交替混合； 16.5单泵单管分液所需时间（默认转速）：不少于16#内管（3.2 mm）6 mL/s 19#（2.4 mm）内管4 mL/s； 16.6蠕动泵支持各厂家蠕动泵以及自研高精度蠕动泵； 16.7液体回收：管路液体全部回收； 16.8操控模式：不小于10寸中文彩色液晶触摸显示屏； 16.9数据存储：可保存分装程序≥100组、管路校准数据≥100组； 二、厌氧工作站 1台 1.用于微生物在厌氧（微氧）环境中的接种、连续培养、传代，培养基转换和观察、鉴定等工作。 2.要求配备内置快速转移闸，容量不小于28 L，一次可转移不少于90个90 mm平皿，可转移市面上大部分厌氧罐，另配备单皿转移系统。要求转移闸具有智能保护功能，内外门互锁联动确保内外门无法同时打开，保证内部环境不受影响。 3.转移闸可利用N2吹洗，可自由在屏幕上设置转移仓氮气吹扫时间（0-999 秒）、真空置换次数（0-99次）及真空度（0-65%）等参数。 4.操作仓内部尺寸（W*D*H）：不小于900×530×620 mm，可容纳不少于900个90 mm的平皿。 5.要求前面板采用不少于20 mm厚亚克力面板，可整体向上掀起，采用双气压支撑杆，开口尺寸（W*H）不小于：750 mm*470 mm，内部深700 mm，可以用于小型设备的出入。 6.厌氧模式采用双气（一瓶厌氧混合气体：80%N2+10%CO2+10%H2，一瓶氮气），低氧模式采用三气（一瓶二氧化碳，一瓶氮气，一瓶压缩空气），自带微型压缩空气系统，无需用户再采购压缩空气气瓶。 7.设备状态监控及报警都在彩色不小于10寸触摸屏上实现；一键式操作，一键即可完成氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、压力、风机、照明灯等项目的开启和关闭，主界面点击【一键停止】，可关闭所有控制；具有三级权限密码登录控制，设备管理安全高效；触摸屏上显示厂家信息；中英文操作界面。 8.配备超声加湿系统，全自动湿度控制系统，湿度控制范围：≥20-90%，具备低水位自动停止工作功能。 9.具备预约功能，可以预约氧气、二氧化碳、温度、湿度、照明灯、紫外灯、净化等类目的开/关，可预约时长0～20160分钟，并实时显示预约剩余时间。标配LED照明灯1个，亮度5级可调；254 nm紫外灭菌灯2个，紫外灯消毒时间自主调节，最高可设定20160分钟。 10.配备内置不低于HEPA（U16）过滤器。 11.氧、二氧化碳、氢气控制范围： 11.1 氧气控制范围：厌氧模式低于5 ppm，低氧模式0-100%，0.1%递增；支持百分比和绝对分压（mmHg）两种形式显示。 11.2 二氧化碳控制范围：0-30%，0.1%递增； 11.3 可选氢气控制模块，控制范围0-10%，0.1%递增； 11.4 O2、CO2和H2传感器自带校准模式，无需人工手动校准； 12.具备不少于10段O2和CO2气体循环功能，可设置不同气体目标值、时间及循环次数。进行阵发式缺氧、高低氧波动、极限高氧、间歇性缺氧等实验；氧气、二氧化碳、时间及循环次数等参数可自主设定，循环次数可设置有限循环（1～999次）和无限循环，可设置维持段浓度，并以图表方式显示，可查看氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度和操作仓压力等参数的实时曲线和历史曲线。 13.温度控制范围：≥室温+3℃至52℃，显示精度≤0.1℃，均一性≤±0.3℃。 14.配备长袖套裸手操作系统，可通过脚踏开关或屏幕控制手套抽充气，保证在进入工作站时100%不带入氧气。 15.标配不少于3个内置防水电源插座。 16.数据记录：带有USB接口的数据记录系统，可记录O2浓度、CO2浓度、温度、湿度、进气时间，数据记录时间可长达30天。具备日志查询功能，查询用户操作日志，包括操作时间、用户及操作内容。 17.报警系统包含：高低温报警，O2浓度、CO2浓度、温湿度、操作仓压力范围超出报警，厌氧混和气、氮气低压报警，漏气报警；具备自动气体过流保护装置，连续进气超过5分钟，自动关闭进气电磁阀。具备历史报警信息查询功能，保存时间≥180天，可查询当前报警及历史报警信息，自主选择目标时间段，可查看该段时间内的报警详情，并可将报警信息导出。 18.具有定时进气系统，配备定时进气系统，进气时间可任意设定，在触摸屏显示；快速模式时间可任意设定，在触摸屏显示。 19.配备高效钯催化剂，无需频繁活化，可使用不低于4年；具备脱毒剂，去除挥发性不饱和脂肪酸和硫化氢等气体。 20.配备第三方电缆接口，用于温度校验或气体校验等。 21.操作仓内具备独立不小于20 L高湿箱，培养箱带疏水膜及超声加湿器，内部湿度可高达90-95%RH，适用于高湿度要求的微生物或细胞的培养。 三、微生物培养及生长检测 一套（包含但不限于）： 1.酶标仪 1台 1.1主机 1.1.1检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描； 1.1.2光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； 1.1.3波长选择：激发双光栅，发射双光栅，杂光率<0.001%； 1.1.4适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型； 1.1.5标配 4 位卧式比色杯模块，可使用常规的比色杯进行检测； 1.1.6多点测量：每孔多至225点信号均一化处理； 1.1.7检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光）； 1.1.8多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； 1.1.9荧光具有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量； 1.1.10振板功能：线形和环形轨道模式可选，≥1-6 mm振幅可选，≤0.5 mm步进，不同振荡速度可调； 1.1.11温度控制：≥室温+5℃～42℃； 1.2荧光模块 1.2.1荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 1.2.2检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光扫描等； 1.2.3激发波长检测和扫描范围：≥230-850 nm，≤1 nm递增； 1.2.4发射波长检测和扫描范围：≥280-850 nm，≤1 nm递增； 1.2.5光栅波长准确性：<±2 nm； 1.2.6光栅波长重复性：<±1 nm； 1.2.7带宽：激发<5nm（230-315 nm）/ <9 nm（316-850 nm），发射<20 nm； 1.2.8荧光顶部检测灵敏度：≤200 amol荧光素/孔； 1.2.9配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； 1.2.10荧光底部检测灵敏度：≤20 fmol荧光素/孔（96孔板，200 μL体系）； 1.2.11时间分辨荧光灵敏度：≤100 amol铕/孔（1 pM，384孔板，100 μL体系）； 1.2.12荧光检测线性范围：≥7个数量级； 1.2.13读板速度（含进出板）：不高于96孔板20s，384孔板30s，全光谱扫描150s（450-550 nm，5 nm增幅，96孔板）； 1.3光吸收模块 1.3.1光吸收检测器：紫外硅光电二极管； 1.3.2光吸收波长检测和扫描范围：≥230-1000 nm，≤1 nm递增； 1.3.3光栅波长准确性：<±0.5 nm； 1.3.4光栅波长重复性：<±0.5 nm； 1.3.5光吸收检测分辨率：≤0.0001 OD； 1.3.6光吸收测量范围：≥0-4 OD； 1.3.7光程校正：内置光程校准功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm光径，校正液面高度误差。 1.3.8测量准确性：< 0.5%（在易干扰紫外波段260 nm下测定）； 1.3.9测量精确性：< 0.2%（在易干扰紫外波段260 nm下测定）； 1.4发光模块 1.4.1发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT； 1.4.2波长检测范围：≥380-600 nm； 1.4.3检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 1.4.4灵敏度：≤20 amol ATP/孔；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）； 1.4.5发光检测线性范围：≥8个数量级； 1.4.6发光性能通过Promega DLReady第三方认证； 1.4.7配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测； 2.紫外分光光度仪 1台 2.1波长范围：≥190-1100 nm； 2.2 光谱带宽：≤1 nm （190 to 1,100 nm），光路系统：双光束； 2.3 波长显示：≤0.1 nm步进； 2.4 波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围±0.3 nm； 2.5 波长转动速度：≥29,000 nm/min； 2.6 波长扫描速度：≥29,000 -2 nm/min； 2.7杂散光：<0.02% （220 nm，NaI）； 2.8基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr （700 nm，光源稳定1小时后）； 2.9支持不少于八种语言随时切换：中文，英文，日文，西班牙语，葡萄牙语，德语，法语，俄语；具有不低于24-bit彩色触摸屏幕控制系统； 2.10配置要求：主机1台，自动六联池1个，分析软件以及工作站1套（预装高通量全自动微生物筛选系统分析软件，WIN11操作系统，CPU不低于I5，内存不低于16G，显示器不低于23寸硬盘不低于1TB，包含鼠标键盘等，与仪器配套连接使用），比色皿不少于4个； 3.低温摇床 1台 3.1温度范围：≥RT-15℃- 60℃； 3.2温度控制精度：≤+/-0.2℃； 3.3温度均匀性：≤+/-0.5℃； 3.4温度控制模式：PID控制模式，数字化；可以设定≥9段程序控制；定时：≥1 min-99h59 min； 3.5振荡速度：≥20-400 rpm； 3.6振荡控制精度：≤±1%FS； 3.7振荡振幅：不少于50/25 mm固定振幅可选； 3.8托盘驱动平衡支撑点：≥5点，使得托盘在受力不平衡的情况下运行更加稳定； 3.9要求采用TFT触控屏，控制屏采用一体化设计，更易于清洁，所有参数可以展示在屏幕上； 3.10要求箱体内部圆弧角设计，可直接冲水清洁，电子元器件均不在底部，易于清洗； 3.11要求腔体内无温度死角，运行过程不产生冷凝水； 3.12可升级在线灭菌，UV灯位于夹层中间，可以在摇床运行的时候打开并进行灭菌； 3.13容积：≥264 L； 3.14托盘尺寸（长宽）：≥850470 mm； 3.15最大承载容量：≥13150 mL flask；91  100 mL flask；48  250 ml flask；31  500 mL flask；19  1000 mL flask；13  2000 mL flask；6  5000 ml flask； 3.16三层叠加尺寸：≤1235 850  1795 mm（包含底座）； 3.17要求三层均为下拉式开门设计，门打开后形成操作平台，可以把托盘全部拉出放置在操作平台上，最上层平台距地面操作高度：≤1.35 m； 3.18配置要求（不低于）：三层叠加主机一台，制冷模块，夹具三套； 4.脂质体纳米粒的微流控合成系统 1台 4.1通道尺寸：50-500 μm或优于； 4.2 流速范围：0.1 - 100 μL/h或优于； 4.3 压力控制范围：0.1 - 100 bar或优于； 5. 微量注射泵1台 5.1驱动方式：电磁； 5.2 流量：0.185 nL/min~24.52 mL/min或优于； 6. 集热式恒温加热磁力搅拌器4台 6.1搅拌容量：不低于2000 mL； 6.2搅拌速度：0-2600 rpm或优于； 6.3控制温度：室温-399℃。 | 1套 |
| 6 | 分子相互作用分析系统 | 1、用途 能够用于基础科研的多个环节，包括但不限于：互作因子筛选与发现，亲和力与动力学等互作信息的综合性表征，结合关键结构域、关键氨基酸、关键核酸位点、关键碱基的发现与鉴定，蛋白翻译后修饰研究，小分子化合物或抗原/抗体互作的筛选、鉴定、分级、分型、结构优化以及表位作图等，以及药物分子活性浓度、有效成分测定等。 2、主机技术指标 2.1检测原理要求：表面等离子共振SPR原理，检测原理需被中国药典2020年版收录。 2.2检测范围：既要能够检测蛋白、多肽、抗原/抗体、核酸（含DNA、RNA）、脂类、多糖等生物大分子，又要能够对小分子化合物、有机小分子等进行检测，同时能够检测细胞、细菌、病毒、脂质体等。 2.3应用范围 2.3.1互作靶标分子的筛选。 2.3.2检测样品间有无结合。 2.3.3结合的特异性。 2.3.4亲和力测定（KD）。 2.3.5动力学测定（Ka、Kd）。 2.3.6样品活性浓度测定。 2.4亲和力（KD）：10-3~10-12M或优于； 2.5设备检测分辨率和灵敏度 2.5.1基线噪声：＜0.1 RU（RMS）且噪音越低越佳。 2.5.2基线漂移：＜0.3 RU/min； 2.5.3样品浓度检测下限≤10 pM； 2.5.4样品最小检测体积≥5 μL； 2.6设备硬件指标 2.6.1内置自动进样器，全自动样品装载和注射 2.6.2自动控温，温控范围在4-40℃或优于，优选温控精度最佳者。 2.6.3自动在线溶液脱气 2.6.4自动在线背景扣除 2.6.5 24小时无人监管作业 2.6.6检测最小分子量：≤100 Da； ★2.6.7有机溶剂校正功能：具有溶剂矫正模块； 2.6.8仪器适配1.5 mL普通EP管； 2.6.9与样品同时检测参比信号； 2.6.10有防样品蒸发设计； 2.7配套试剂、耗材指标 2.7.1芯片种类≥15种。 2.7.2有与仪器配套的检测试剂和耗材。有能够用于捕获人源/鼠源抗体、his标签、GST标签、生物素标签等样品的芯片和配套试剂盒。 2.7.3芯片表面反应温控，温控精度：≤0.003℃ 2.7.4传感器芯片可多次再生，重复次数至少100次以上。 3、软件技术指标 3.1能够实时检测和采集数据，并且进样时间、进样位置、流速、流路等反应参数能够自由设置，能够实时显示样品名称、种类、体积，能够进行连续流控制，并自动扣减背景。 3.2可以模块化、批量分析动力学、热力学、浓度测定、免疫原性、筛选等结果，能够自由选择分析、拟合模式，并自动拟合分析。数据分析结果支持多种输出格式。 3.3能够进行动力学、亲和力筛选数据分析，拟合分析，并且具有多种拟合模型可供选择，包括但不限于：1:1模型；Bivalent模型（抗体专用），Heterogeneous ligand（多聚体分析），Heterogeneous Analyte（多聚体分析），Two-state（协同效应）。 3.4能够进行溶剂矫正分析，能够设置参比或对照通道，并且自动扣减背景或/和矫正系数。 3.5配备数据评估模块：自动判定实验数据质量，给出明确指示以及优化方案。 4、配置要求（包含但不限于）： 4.1分子互作分析系统（包括芯片表面温控、在线脱气、浓度分析）1套； 4.2标准附件工具等 1套； 4.3开机试剂 1套； 4.4系统操作工具包 1套 4.5分析软件以及工作站 1套（预装分子相互作用分析系统分析软件，WIN11操作系统，CPU不低于I5，内存不低于16G，显示器不低于23寸硬盘不低于1TB，包含鼠标键盘等，与仪器配套连接使用）。 | 1套 |

注：参数需提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），否则视为负偏离。

三、资信商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限、地点 | 履约时间：合同签订后 6个月内完成供货、安装、调试，达到验收标准。供应商提前交货的，应当在三日前通知采购人，并征得采购人同意。 履约地点：浙江工商大学，甲方指定地点。 |
| 2 | 售后服务 | 1.国产设备质保期不少于四年，进口设备质保期不少于三年，质保期自验收合格之日算起。质保期内出现故障导致停用的时间，要在质保期中追加。质保期内提供可能的移机服务一次（根据采购人要求）。 2.维修服务要求中标方应立即作出响应，需要在现场进行维修的，专门维修人员应在72小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿相应损失。 3.质保期内，因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。 4.质保期外，需持续提供应用技术支持服务，同时提供检测数据分析咨询服务，仅收取零配件成本费用，免人工费。 |
| 3 | 履约保证金 | 无 |
| 4 | 验收 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格材料，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.软件产品验收时需由中标人提供原厂知识产权证书及授权书。 |
| 5 | 付款方式和支付条件 | 国产设备： 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价70%的预付款。验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付全部合同余款。 在签订合同前，中标人主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。中标人明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的100%货款。 进口设备： 1.中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.进口免税部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向丙方（外贸公司）支付进口免税部分的货款金额70%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，中标人凭采购人签署的验收合格证明材料及丙方（外贸公司）发票，向采购人结算，采购人在7个工作日内将对应设备货款打入丙方（外贸公司）账户； 3.国内采购部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付国内采购部分的货款金额70%的预付款剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付国内采购部分的货款余款。 |
| 6 | 培训 | 1.投标人须到采购方现场提供安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为5名以上仪器操作人员提供上机操作及日常维护培训。提供不少于2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 2.提供不定期的仪器应用技术培训服务。 3.投标人应提供相应的培训计划。 |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 | 安装及调试所需的耗材与备件均由中标方提供 |
| 8 | 其他 | 请响应供应商将有关本项目所需的所有费用在报价中充分考虑，合理、理性、谨慎地报价，中标后采购人不再另行支付，成交供应商亦不得以任何理由要求增加费用。 |

标项二：体外肠道模拟系统、细菌培养发酵罐等一批设备采购

一、采购清单（标的清单）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外肠道模拟系统 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：81 不允许进口 |
| 2 | 细菌培养发酵罐 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：55 允许进口 |
| 3 | 免疫组化染色机（核心产品） | 1 | 套 | 最高限价（万元）：110 允许进口 |
| 4 | 超高效液相色谱仪 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：90 允许进口 |
| 5 | 激光粒度仪 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：90 允许进口 |
| 6 | 真空冷冻干燥机 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：50 不允许进口 |

（注：中小企业声明函中需将此表中标的制造商及其他情况填写完整，请勿漏项！）

二、主要技术指标（参数要求均为最低指标要求，投标产品指标参数应不低于该要求。）

| 序号 | 货物名称 | 货物的技术参数及具体配置等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外肠道模拟系统 | 1、罐体系统 1.1罐体规格及数量：微生态反应器≥5台，总容积≥1000 mL，最小工作体积≥200 mL。二级营养补料系统≥5台，总容积≥5000 mL，最小工作体积≥1000 mL； 1.2罐体要求：要求采用耐高温灭菌硼硅酸盐玻璃，要求罐盖采用316L不锈钢，电解抛光精度Ra≤0.2 μm；要求罐盖分布不少于接种口、PH电极口、ORP电极口、细胞密度检测口，4通补料口，温度电极接口，取样口。罐体配备不少于3+1档搅拌桨，要求具备环形气体分布器和尾气冷凝器； 2、要求罐体具有不少于独立的pH控制模块、ORP控制模块、补料控制模块、温控模块、代谢模拟模块等，各模块可以独立运行； 3、具备温度控制系统模块，可供不少于10个罐体使用，每个罐体进行独立温控，温控范围：≥15-45℃；精度：≤±0.2℃； 4、搅拌系统：要求所有罐均配置伺服驱动马达，转速控制范围：50-1000 rpm或优于。要求具备PID控制，可进行手动、自动或级联控制设置； 5、pH控制模块：要求每罐配备不少于4台微型蠕动泵作为控制酸/碱泵，供所有微生态反应器使用。要求酸/碱泵可与补料泵实现联动控制，可维持反应器基质浓度平衡。要求配置不少于5支耐高温灭菌pH探头，可以一键式同时校准。要求配套变送器，控制范围不小于2.00-14.00±0.01； 6、ORP控制模块：要求每罐采用Ph复合电极，Ph电极自带ORP检测功能，精度≤±1 mv, 可一键式同时校准，并在软件上实现数据采集、记录、保存、调用以及分析； 7、精密补料系统模块：要求每罐含至少4台微型蠕动泵，供所有罐体使用，共计不少于20台。补料泵支持恒PH模式，指数补料等多种流加模式。要求泵管可拆，也可编程控制，可实现24小时不间断连续补料； 8、补料编程：可扩展不少于10个补料编程控制回路，实现编程控制补料； 9、气体分配模块：不少于10套，每套可供不少于10个罐体使用。要求配置气体过滤器（完整性检测装置的接口）、气体质量流量计，反馈控制，量程≥0-5 L/min； 10、液位控制：通过液位探头感应液位和自动添加培养基控制； 11、具有代谢模拟模块，代谢料液可以通过高度差形成的自然重力进行流通，通过连续移液管路，不同发酵程度的料液移至不同反应器内； 12、要求控制软件集成于原装Win7或Win10系统中，可通过微软EXCEL或基于微软SQL服务器的数据管理软件自动数据输出生成数据库中或图表。每套独立控制系统同时可以控制最多1-20台反应器罐体，并可同时显示多个罐体的实时参数，便于客户随时观察；另外软件需具有分级权限设置，可以创建独立用户账号，分配给不同的管理人员和操作人员单独使用； 显示屏可用于数据记录、储存和可视化工艺进程，用于不少于1-20个生物反应器的工艺进程记录；软件画面可在同一界面显示所有参数曲线，也可设定显示某一个或几个参数曲线，设置量程；具有数据输出功能； 13、控制模式：固定PID模式或自适应PID模式； 14、控制参数不少于：转速、温度、PH、ORP、REDOX、消泡/液位、蠕动泵、气体比例；每个罐体预留不少于四个通道用于检测其它参数，及不少于四个通道用于记录离线数据；所有罐体系统参数可单独设置、监测，也可实现多个罐体参数一键设置或一键更改。可一键原位平行校准各罐体所带检测电极，并可一键原位平行校准蠕动泵； 15、参数设置：要求可自由定义关联控制参数，通过编程的方式对任意参数进行整合、计算、级联控制。可通过在线检测数据，编程计算各个二次参数，比如Kla，OUR，CER，RQ等，或其他自定义参数，并关联控制补料等相应设备； 16、级联控制：要求可自由定义关联控制参数，通过编程的方式对任意参数进行整合、计算、级联控制。可通过在线检测数据，编程计算各个二次参数，或其他自定义参数，并关联控制补料等相应设备。可在运行过程中，更改、编辑设定各直接参数、各项功能及级联控制参数。可在线生成图表预览，及在线数据处理； 17、要求具有肠道模拟发酵定制程序，可定制肠道模拟发酵程序不少于：老年人、成年男性、成年女性3种定制程序可供选择； 18、配置要求（包含但不限于）： 18.1体外肠道模拟发酵系统罐体 1套； 18.2 控制系统 1套； 18.3 配套耗材整套设备包含不少于5000小时用量耗材（肠道菌群启始发酵剂、肠道微环境气体补充剂、培养基：老年人、成年男性、成年女性、儿童）1批。 | 1套 |
| 2 | 细菌培养发酵罐 | 1、细菌培养发酵罐罐体 1.1发酵罐占用尺寸不超过420*420 mm； 1.2单个罐体总容积不小于13.0 L，最大工作体积不小于10.0 L； 1.3要求罐体材料采用高强度双层硅酸盐玻璃罐体和316 L不锈钢罐盖； 1.4要求灭菌方式为离位灭菌，要求采用一体化设计；要求泵头、试剂瓶等有机组合于不锈钢试剂瓶/补料瓶支架上，可随罐体一起灭菌，补料或者酸碱泵头可同发酵罐进行整体灭菌； 1.5要求单个发酵罐通过一个操作系统可实现多个罐体的单独或者平行操作，后期若需增加平行数量，无需增加控制系统，只增加罐体即可，最多可增加到不少于36台罐体平行反应； 2、细菌培养发酵罐控制系统 2.1要求控制系统采用触摸屏控制，可以同时控制和显示发酵罐的实时参数。要求可以测量和控制的标准参数不少于：转速、温度、DO、OD、PH、消泡/液位、补料、气体比例、尾气分析； 2.2要求可以一键校准罐体的pH、O2，要求控制系统带模拟信号输入输出接口，可随时与外围设备连接； 2.3要求软件具有跟踪发酵功能，可将之前某次发酵的过程完全重复再现，完成重复发酵的目的； 3、搅拌系统 3.1要求采用直接耦合搅拌，搅拌速度：≥100~1500 rpm，控制精度：≤±1 rpm； 3.2要求采用不少于3档6平叶搅拌桨，高度可调，带不锈钢扰流板，可拆卸； 4、要求温控系统采用玻璃夹套控制罐体温度，内嵌冷却系统，温度范围：高于制冷介质5℃~60℃，精度≤±0.1℃； 5、要求pH控制单元采用PH智能电极控制，显示范围不小于0.00~14.00，精度≤±0.01，控制范围不小于2.00~12.00；电极可反复高压灭菌； 6、要求O2控制单采用智能电极控制，电极不需极化即可直接使用，控制范围≥0~100%，精度≤±1%，电极可反复高压灭菌； 7、要求进气方式采用不少于2个转子气体流量计采用Air+O2（N2）进气气路，要求罐体标配通气管以及布气器，最大通气量不小于3.4 vvm； 8、要求进液系统标配不少于4个高精度蠕动泵，其中包括三个定速泵和一个变速泵，最大流速不小于17.9 mL/min，后期根据需要可增加至不少于5个，泵头可快速拆装并可进行反复灭菌。要求采用免拆卸式一体化蠕动泵，可随罐体高温高压灭菌，可由传感器自动控制，可手动调节泵速，也可编程控制； 9、要求采样系统采用安全取样器，取样端为单向阀设计，采样完成后可以用无菌空气对采样管路进行吹扫，绝对防止染菌； 10、要求具有泡沫控制功能，要求采用智能化消泡电极，通过泡沫探头感应液位并由蠕动泵自动控制消泡剂的滴加； 11、要求具有拓展功能，可拓展控制增至不少于24个参数，浊度，生物量，出口气体分析，质量（连接天平），压力，葡萄糖，甲醇浓度等，现可以在线分析测量OD细胞密度值等等； 12、配置要求（包含但不限于）： 12.1夹套罐体套装1套，包括控制器、罐体、控温夹套等； 12.2 彩色触摸控制屏1个； 12.3出口气体冷凝器1套； 12.4 500mL进样瓶4个； 12.5 pH电极、溶氧电极、消泡电极、温度传感器各一套； 12.6 转子流量计不少于2个，热质量流量计不少于2个； 12.7 维护耗材包 1套； 12.8 冷水机（温度可控制到室温以下5度以上） 1台； 12.9 空压机（流量≥5.0 L/min） 1台。 | 1套 |
| 3 | 免疫组化染色机（核心产品） | 1、要求烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求； 2、要求一抗、二抗、显色剂、探针等试剂完全开放，程序开放，自由设置检测条件和方案，要求适用于科研需求；要求适用于人体、动物及植物组织及细胞等样本检测； 3、要求同一平台可实现以下多功能染色不少于：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，多色荧光免疫组化和荧光原位杂交染色； 4、要求可实现DNA、mRNA、非编码RNA等原位杂交检测，并有相应的配套试剂提供； 5、要求具有不少于三个独立的玻片架，可以连续上载玻片； 6、抗原修复温度范围：≥室温到100度； 7、要求玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；要求机载小容量试剂瓶数量≥36个； 8、要求所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生； 9、要求试剂滴加方式为侧面滴加，可减少对组织切片的伤害，可减少对玻片的要求； 10、要求3.5小时可完成不少于30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色； 11、要求具有标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；可开放标签可被连接的外部扫描系统识别；可编辑打印标签； 12、要求废液收集采用真空负压抽吸，专门管道收集；要求分开收集有害废液和无害废液； 13、要求采用模块组合，一台电脑可控制最多至30台染色机，同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作； 14、要求采用中文操作系统； 15、要求显色原位杂交与免疫组化能使用同一个二抗和显色试剂盒染色； 16、要求免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式； 17、要求采用自动加样，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式； 18、要求原厂可提供机载即用型一抗及浓缩型一抗试剂； 19、配置要求（包含但不限于）： 19.1全自动染色系统主机1台； 19.2 控制系统1个； 19.3 配套附件1套。 | 1套 |
| 4 | 超高效液相色谱仪 | 1、溶剂管理系统 1.1要求采用一体式独立柱塞泵，采用双压力传感器反馈回路，无需阻尼器； 1.2 要求采用高性能表面技术，采用完全惰性材料，可降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，无需钝化操作，无需使用添加剂； 1.3 pH范围：≥1-12.5； 1.4 梯度模式：要求不少于四元梯度，1~4路溶剂任意混合； 1.5 溶剂脱气：≥5通道独立脱气； 1.6 可设置的流速范围：≥0.010~2.000 mL/min，增量≤0.001 mL； 1.7 最大操作压力：≥15,000 psi； 1.8 流速精度：≤0.075% RSD，基于不低于6次重复进样的结果； 1.9 梯度变化模式：预编不少于11种梯度曲线，分为不少于1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型； 1.10 要求可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化； 2、自动进样器管理系统 2.1要求管路系统采用HPS，PEEK混合物，DLC等材料； 2.2 样品容量：提供不低于两个样品盘架，可容纳 不低于96孔板、384孔板、24×1.5ml微孔板（带内衬管）、48×2ml样品瓶； 2.3 进样精度：≤0.25% RSD； 2.4 进样体积：≥0.1~10 μL； 2.5 样品室温度范围：≥4℃~40℃，增量≤0.1℃； 3、柱温箱 3.1要求采用高性能表面技术，采用完全惰性材料，可降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，无需钝化操作，无需使用添加剂； 3.2温度范围：≥20.0~90.0℃，增量≤0.1℃； 3.3要求具有色谱柱追踪功能，采用智能芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。信息类型不少于18项（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息）； 4、二极管阵列检测器 4.1波长范围：≥190~800 nm，要求采用单一光源氘灯，无其它辅助光源； 4.2 波长准确度：≤±1 nm； 4.3 采样频率：≥80 Hz； 4.4 要求可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值； 5、荧光检测器 5.1 激发波长≥200~890 nm，发射波长≥210~900 nm； 5.2 发射波长与激发波长设置差值：≤10 nm； 5.3 数据采集模式：最多4个2D通道或1个3D通道； 5.4 灵敏度 ：S/N > 1000（水测量信号的拉曼光谱）； 5.5 测量范围：≥0.001~100,00.000发射单位； 5.6 光源：要求采用汞/弧氙灯； 6、数据管理系统 6.1 要求管理系统是在最新Windows 7或10，64中文版操作系统下编写和测试； 6.2要求内置Oracle图文数据库，原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。 6.3要求在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取出想要的数据，安装软件时需同时安装数据库，需提供Oracle授权文件。 6.4具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名的功能；具有分配用户使用权限的功能。 7、配置要求（包含但不限于）： 7.1 高效液相色谱四元泵 1套； 7.2 在线脱气机 1套； 7.3 自动进样器 1套； 7.4 柱温箱 1套； 7.5 样品冷却装置 1套； 7.6 二极管阵列检测器 1套； 7.7 荧光检测器 1套； 7.8 数据处理系统 1套； 7.9 色谱柱 3根； 7.10 2 mL 进样小瓶 500个。 | 1套 |
| 5 | 激光粒度仪 | 1．测量范围：≥0.01~2,000 μm 2．测量理论：全量程范围应用米氏理论，内置非球形颗粒校正选项及常用物质光学参数 3．激光光源：至少包含405 nm蓝色激光器和一个780 nm红色激光器，不得使用LED光源。 4．激光光路：在全量程检测范围内符合ISO13320标准，使用傅利叶变换技术和双透镜接受光路。 5．检测器：多于150个检测器，以对数方式排列。 6．检测角度：至少包含0.02-163º 7．光信号采集：无需扫描，实时检测散射光信号。 8．重复性：＜±0.5% 9．精确度：＜±0.6% 10．配置全自动湿法分散系统和全自动干法分散系统。 11．样品分散系统由主机自动识别并调整适用。 12．湿法分散系统耐有机溶剂，内置不锈钢测量室，体积不小于200 mL，用于分析分散在液体中的颗粒。 13．湿法分散系统必须由软件自动控制进液和排液，自动循环，自动清洗。 14．要求循环泵速率连续可调，保证所有样品循环通过测量区域，避免通过有限采样点取样得到非代表性样品报告。 15．分散系统采用推拉式设计，干湿法转换无需连接任何管路。 16. 干法分散系统最高分散压力不低于6 bar，全自动测量和清洗，能自动反冲清洁管道。 17．软件应包括常规的报告设计功能且用户能自行设计，添加图像信息，数据库应用，数据库要能进行全面的搜索，分类和根据过滤条件进行数据的过滤。 18. 可升级图像粒度分析功能（干、湿法图像），能够提供多于30种大小和形态的参数。 | 1套 |
| 6 | 真空冷冻干燥机 | 1、要求主机为中试工艺型冻干主机，要求采用风冷型冷凝器； 2、要求采用双腔系统，干燥腔和冷阱要求为独立的腔体； 3、要求冷阱盘管式为可见的，直捕式的盘管，凝冰效率≥10 Kg； 4、冷阱温度≤-85℃，要求从室温降低到-85度在10 min以内； 5、配备不少于五层不锈钢隔板，单层隔板面积≥0.16 m2；有效冻干面积≥0.64 m2 6、冻干层板的温度误差≤1℃； 7、要求配置自动液压压塞系统，无需外接气源，自下而上式压塞，可以用于底部腔体的清理； 8、要求搁板采用液态硅油控温，温度范围≥-55℃（预冻）到+60℃；搁板制冷从+20℃制冷到-40℃≤45分钟；隔板加热从-40℃制冷到+20℃≤45分钟； 9、控制器采用不小于8寸彩色液晶触摸屏，要求采用图形界面，要求可以一键操作，要求可以显示冻干流程。要求显示屏不少于可以设定并显示冷阱温度、真空度、程序阶段、时间、程序总时间、搁板温度、样品温度、样品实时电阻率等参数； 10、要求主界面有实时冻干曲线显示，显示设备的各项温度、真空、电阻等参数，且可以手动开启和关闭任意数据曲线，同时要求可以实时数字记录冻干过程中的各项参数可供查看，要求主界面可以直观显示当前冻干工艺的名称、阶段、设定数值，和运行时间等； 11、要求配置冻干曲线摸索功能，冻干工艺可达不少于36步，且每一步的冻干阶段可自定义为“预冻”、“主干燥”、“末干燥”其中任一步骤，要求为非固定阶段和步骤数量，更符合实际工艺情况； 12、要求冻干工艺控制参数包括不少于：升降温时间、持续时间，隔板温度，系统真空度，安全压力，样品温度与隔板温度的差值、设定和实际隔板温度差值和样品安全电阻率。 13、要求配置共晶点测试系统成套共晶点测试系统，包括不少于共晶点测试传感器，测量温度和电阻，在线监控产品温度和电阻，可反控搁板控温保证样品安全。要求配备实时电阻率监测系统，可以进行样品共晶点测试。 14、要求在冻干过程中，实时测量样品的温度，可设置不少于3组探头同时测量，测量精度：≤±0.1℃，其中一组为温度和电阻率复合探头，且此探头尺寸不能大于1*0.5 mm，方便插入小样品瓶； 15、要求冻干过程中可以进行程序冻干也可以手动设置，且在程序运行过程中任意切换，随时调整和修改工艺参数； 16、要求配置电磁阀控制真空度，真空传感器为皮拉尼真空计，要求配硅晶体真空计，做上端真空数据补偿，可实现全量程精准测量和控制； 17、要求设备有自动泄压和热气除霜功能，可以做冻干前预真空设置，进行设备气密性测试，也可以设置结束后精确真空度回填，可以做微负压压盖； 18、要求配置自动比例阀掺气系统，可以自动阀控，精确控制真空，真空控制精度≤0.5 pa；要求配置独立的惰气回填电磁阀； 19、要求配置备中隔阀，可以在运行任意阶段开启进行压力升测试，以判断冻干升华进程和冻干终点； 20、要求配置备电容式真空计，可以和皮拉尼真空计进行数值比对，进行冻干终点判断； 21、要求配置备上位机电脑软件系统，用于满足要求的数据记录以及查看保存等功能； 22、配置要求（包含但不限于）： 22.1真空冷冻干燥机 1台 22.2 干燥腔 1个 22.3 冷阱 1个 22.4 彩色液晶触摸屏 1个 22.5 不锈钢隔板 1组（不少于5层）。 | 1套 |

注：参数需提供相关证明材料证明所投产品满足技术指标要求（包括但不限于证书/检测报告/截图链接等），否则视为负偏离。

三、资信商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限、地点 | 履约时间：合同签订后 6个月内完成供货、安装、调试，达到验收标准。供应商提前交货的，应当在三日前通知采购人，并征得采购人同意。 履约地点：浙江工商大学，甲方指定地点。 |
| 2 | 售后服务 | 1.国产设备质保期不少于四年，进口设备质保期不少于三年，质保期自验收合格之日算起。质保期内出现故障导致停用的时间，要在质保期中追加。质保期内提供可能的移机服务一次（根据采购人要求）。 2.维修服务要求中标方应立即作出响应，需要在现场进行维修的，专门维修人员应在72小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿相应损失。 3.质保期内，因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。 4.质保期外，需持续提供应用技术支持服务，同时提供检测数据分析咨询服务，仅收取零配件成本费用，免人工费。 |
| 3 | 履约保证金 | 无 |
| 4 | 验收 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格材料，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.软件产品验收时需由中标人提供原厂知识产权证书及授权书。 |
| 5 | 付款方式和支付条件 | 国产设备： 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价70%的预付款。验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付全部合同余款。 在签订合同前，中标人主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。中标人明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的100%货款。 进口设备： 1.中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.进口免税部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向丙方（外贸公司）支付进口免税部分的货款金额70%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，中标人凭采购人签署的验收合格证明材料及丙方（外贸公司）发票，向采购人结算，采购人在7个工作日内将对应设备货款打入丙方（外贸公司）账户； 3.国内采购部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付国内采购部分的货款金额70%的预付款剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付国内采购部分的货款余款。 |
| 6 | 培训 | 1.投标人须到采购方现场提供安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为5名以上仪器操作人员提供上机操作及日常维护培训。提供不少于2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 2.提供不定期的仪器应用技术培训服务。 3.投标人应提供相应的培训计划。 |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 | 安装及调试所需的耗材与备件均由中标方提供 |
| 8 | 其他 | 请响应供应商将有关本项目所需的所有费用在报价中充分考虑，合理、理性、谨慎地报价，中标后采购人不再另行支付，成交供应商亦不得以任何理由要求增加费用。 |

标项三：超高速视频级原子力显微镜、激光共聚焦显微镜、活细胞成像设备采购

一、采购清单（标的清单）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高速视频级原子力显微镜 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：360 允许进口 |
| 2 | 激光共聚焦显微镜（核心产品） | 1 | 套 | 最高限价（万元）：590 允许进口 |
| 3 | 活细胞成像 | 1 | 套 | 最高限价（万元）：180 允许进口 |

（注：中小企业声明函中需将此表中标的制造商及其他情况填写完整，请勿漏项！）

二、主要技术指标（参数要求均为最低指标要求，投标产品指标参数应不低于该要求。）

| 序号 | 货物名称 | 货物的技术参数及具体配置等 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高速视频级原子力显微镜 | 1、扫描器方面 1.1 要求扫描方式采用全探针扫描技术，由扫描器带动探针进行XYZ三轴的扫描成像，扫描过中样品为静止状态； 1.2 超高速扫描器扫描范围：XY方向≥30微米；Z方向≥6微米； ★1.3 要求可实现最快扫描速度≥1400线每秒； 1.4 要求扫描器三个扫描轴上都带有独立的闭环传感器，XY轴闭环传感器噪音≤100 pm，Z轴闭环噪音≤30 pm RMS； 1.5 要求探针夹具由大气成像转向溶液成像，无需更换探针夹具； 1.6要求采用低相干性激光光源，避免与倒置荧光显微镜联用时有相互干扰，激光波长≥860 nm； 2、样品台方面 ★2.1要求可容纳最大样品尺寸：最大样品直径≥140 mm，最大样品厚度≥18 mm； 2.2精密样品台可移动范围≥20 mm×20 mm； ★2.3要求样品台及其他部件必须能够结合倒置光学显微镜的功能，且不对倒置光学显微镜的顶部光照和聚光镜部分做改造； 3、检测系统方面 3.1光电探测器采集带宽≥8 MHz； 3.2热噪声方法微悬臂校准频率上限≥3.25 MHz； 4、控制器系统方面 4.1要求内建高精度锁相放大器； 4.2要求至少包含两个高速不小于16位模数转换器，频率≥60 MHz；至少六个中速模数转换器，，频率≥0.8 MHz； 4.3要求至少四组20位数模转换器，频率800 Hz； 4.4要求至少一组高速14位数模转换器，频率≥120 MHz； 5操作软件及功能模块方面 5.1要求采用易于使用的基于JAVA开发的图形用户界面； 5.2要求提供可靠的原子力显微镜数据采集软件，带有用户可开发的脚本语言； 5.3热噪声方法微悬臂校准，最高频率≥3 MHz； 5.4要求软件可实现以任意像素分辨率进行成像，同时采集多至≥25个通道的数据，最大数量采样≥8192*8192； 5.5要求提供可智能扫描功能，以每点做力曲线的设计，控制针尖之上之下运动，而不是接触模式或者是轻敲模式。扫描过程中自动设定扫描，用户只需要选择扫描速度及扫描范围，系统即可自动调整反馈，无需寻找共振峰,无需调整反馈参数值，并且可直接液体环境中使用智能扫描模式成像。 5.6要求设备必须带有叠图功能：原子力显微镜控制软件可直接读取相机或者从其他来源输入图像，并可在光学图像背景上直接选择AFM扫描区域。 6、微电极拉制仪 6.1拉制范围：0.5 μm至50 μm； 6.2电极长度：5 mm至50 mm； 6.3拉制速度：0.1 μm/min至10 μm/min； 6.4温度控制范围：150℃至600℃； 6.5温度控制精度：±0.5℃； 6.6拉力控制范围：0.1 N至10 N，精度±0.1 N； 7、配置要求（不低于）： 7.1原子力显微镜主机 1台； 7.2样品台 1个； 7.3倒置光学显微镜1台，不含荧光； 7.4主动式防震平台（防震频率范围：0.6 Hz至200 Hz）1个； 7.5落地式减震台1个，隔音罩1个； 7.6用于观测不透明样品的顶视光学模块1个； 7.7探针不少于100根； 7.8扫描器专用支架1个； 7.9分析软件以及控制系统1套； 7.10微电极拉制仪（配合显微注射使用）1台。 | 1套 |
| 2 | 激光共聚焦显微镜（核心产品） | 1. 激光器 ★1.1配置不少于一个脉冲激光器440 nm-790 nm，一个固态激光器405 nm； 2.共聚焦扫描检测系统 2.1要求扫描系统和检测系统一体化集成设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出，避免荧光信号的损失。 2.2要求具有不少于4个独立的荧光检测器和荧光检测通道，一个透射DIC检测通道，所有通道可实时扫描、同时叠加。 2.3内置高灵敏自由可调光谱型荧光检测器≥4个，每个荧光检测器都可做全光谱自由扫描和成像；检测器其中至少3个为超高灵敏度的硅基阵列式雪崩型二极管混合型检测器，在500 nm处量子探测效率≥58%；至少1个为磷砷化镓混合型FLIM专用检测器，在500 nm处量子探测效率≥45%； 2.4要求所有通道都是光谱通道，可执行高精度高线性光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能。光谱分辨率≤1 nm。 2.5光谱最小调节步进：≤1 nm，确保全光谱一致的分辨率，并且连续可调。 2.6 最高扫描分辨率≥8192*8192 2.7扫描速度：扫描速度不少于10帧/秒（512 × 512分辨率）。 2.8 三镜扫描，能提供均匀的视场，直径≥22 mm 2.9 具有超高分辨成像模块，XY成像分辨率≥120 nm，Z轴分辨率≥200 nm 3．全自动倒置显微镜 3.1全自动荧光显微镜，要求具有电动调焦、电动物镜转换、电动滤块切换、电动荧光轴功能 ★3.2电动控制Z轴，最小Z轴调焦步进精度≤3.8 nm，Z轴行程12 mm，有调焦限位；配红外焦平面自动对齐装置 3.3 电动长工作距离万能聚光镜，数值孔径N.A.≥0.55，工作距离W.D.≥28 mm。 3.4荧光光源：≥120W 金属卤素灯，使用寿命≥2000小时。 3.5透射光源：长寿命LED冷光源。 3.6物镜 3.6.1 5干镜，数值孔径NA≥0.15 3.6.2 10干镜，数值孔径NA≥0.4 3.6.3 20干镜，数值孔径NA≥0.75 3.6.4 40干镜，数值孔径NA≥0.95 3.6.5 100油镜，数值孔径NA≥1.40 3.7高分辨扫描台行程：≥12783 mm，可覆盖整个多孔培养板，步进＜1 μm，配备培养皿及多孔板插件； 4 荧光寿命分析系统 ★4.1 荧光寿命成像模块（包括数据采集和分析）整合于共聚焦操作软件中，荧光寿命成像和共聚焦由同一品牌或兼容提供。 4.2 激光器：连续可调脉冲激光器，波长调节范围≥440-790 nm 4.3 荧光寿命数据采集：采用时间分辨单光子计数（TCSPC）模式，可快速记录荧光寿命数据及图像，可进行固定样品及活细胞的荧光寿命测量。荧光寿命测量精度0.1 ns。 4.4 测量模式：可进行xy、xyz、xyt、xyλ、大图拼接等多维荧光寿命测量，并可直接输出多维荧光寿命图像。 4.5 检测器：配置检测器中不少于3个超高灵敏度的硅基阵列式雪崩型二极管混合型检测器，检测荧光波长范围不低于410～850 nm，至少1个磷砷化镓混合型FLIM专用检测器，检测荧光波长范围不低于410～750 nm。检测器接收范围可根据样品的荧光发射谱调节最佳接收范围，可用于荧光寿命检测，也可用于普通荧光图像采集。 4.6 荧光寿命分析： 4.6.1 具备两种分析模式：曲线拟合分析及Phasor分析，其中Phasor采用极坐标直观显示荧光寿命的分布。可进行快速荧光寿命分析，获得全视野的平均荧光寿命，可对每一像素点的荧光寿命进行精确分析，获得每一像素点的平均荧光寿命。 4.6.2 可对图像上任意感兴趣区域（ROI）的荧光寿命进行分析。 4.6.3 可测量荧光共振能量转移（FRET）的效率。 4.6.4 可区分发射光谱相近而寿命不同的染料。 5．软件功能方面 5.1图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换； 5.2根据染料或不同应用要求，软件可一键配置显微镜、激光器等光路组件。要求可以进行X，Y，Z，T图像采集控制，实现多时间、多通道荧光、Z序列的自动采集和处理。 5.3具有3D成像功能； 5.4具有全自动智能拼图模块； 5.5 可控制和触发其它外接设备； 5.6 具有串色分离软件，用于样品中两种或多种光谱有重叠的染料的分离，以及自发荧光与染料荧光的分离； 6、配置要求配置要求（包含但不限于） 6.1全自动倒置显微镜1台； 6.2脉冲激光器440 nm-790 nm 1根、固态激光器 1根； 6.3 共聚焦扫描以及检测系统 1套； 6.4荧光寿命分析系统 1套； 6.5 减震台 1套； 6.6 分析软件以及数据处理系统 1套； 6.7 活细胞培养系统（可兼容35/50/60 mm培养皿和多孔板等多种培养容器，具有样品测温和样品温度反馈功能） 1套； 7.显微操作系统 一套 7.1能够实现三维程序化自动操作。主机具有四个预设的应用程序加灵活自设应用程序，针对不同的应用优化使用界面、简化工作流程； 7.2运动速度范围调节方式≥3档，分别是：粗调/精调/超精细； 7.2最大可移动距离：各轴≥80 mm 7.4角度调整：≥-45~+ 90度 7.5最大可移动距离：各轴 ≥78 mm 7.6控制器步进速度：最大10000 μm/S 7.7配置油压式显微注射仪，最小吸取体积：≤1.5 nL； 7.8配置气压式显微注射仪，最小吸取体积：≤100 nL； 8. 全自动洗板机 一台 8.1 洗板容量：96孔板、384孔板； 8.2 洗板类型：平底板、U型板、V型板 8.3 洗液通道：4通道 9．电动分液器 一支 9.1 量程：1.0 μL – 5 mL； 9.2 精确度：±1.0%； 9.3 操作模式：单次分配、连续分配； 9.4 分液速度：0.5ml/秒； 10. 手持匀浆机 一台 10.1 转速范围：5000 ~35000 rpm/min 10.2 分散轮工作头：至少包含6 G 11.分子杂交仪 一台 11.1温控范围：室温+5℃-100℃或优于 11.2转速：至少为5-20 r/min 转速可调 11.3温控均一性：±0.03或优于 11.4缓冲液体积：不低于340*220*220 mm 12.紫外交联仪 一台 12.1 UV波长 至少包含254 nm 12.2曝光能量测量范围：要求0-99.99 J/cm²或优于 12.3曝光时间测量范围：要求0-999.9 min或优于 13.电击转化仪 一台 13.1可进行细菌、酵母及其它微生物的电转化； 13.2主机、电击杯（1 mm，2 mm）独立包装，各至少50个； 13.3电击时间小于10秒； 13.4电压范围：200-2500 V； 13.5单键操作,只需设置电压或选择预设参数并插入电击杯。 14.化学发光仪 一台 14.1荧光光源：红，绿，蓝三色荧光模块、变焦； 14.2全自动光学对焦，无需手动调整； 14.3CCD暗电流：<0.0005 e-/pixel/sec@-45ºC； 14.4有效像素：2750 × 2200（605万像素）或优于。 | 1套 |
| 3 | 活细胞成像 | 1、配备至少2个功能模块：包含宽场荧光成像和宽场高分辨成像两种成像模块； 2、光谱检测范围：要求420 nm-705 nm或优于； 3、多色成像能力：宽场成像模式下可实现不少于4通道同时成像； 4、配备全电动倒置荧光显微镜，具备明场、荧光和调制相差等成像模式； 5、配备瞬时清晰运算光学技术，xy分辨率为宽场的2倍，xz分辨率为宽场的2.5倍。最佳光学分辨率可达xy方向136 nm，或优于。 6、配备不少于4个荧光相机； ★7、在宽场和宽场高分辨模式下，可实现不少于4色同时成像； 8、可以实现标本导航功能，在做大视野的预览或者拼图之后，可以在找到感兴趣的区域后，通过双击鼠标快速直接定位到对应区域； 9、集成系统实现操作一键切换，具实现长时间活细胞观察（避免光毒性影响）； 10、配备至少1.6×，10×，20×干镜，63×水镜；63×水镜具有自动加水装置，在切换物镜时，也可自动添加和去除水； 11、配备扫描载物台，重复精度≤1 μm，步进精度≤0.02 μm； 12、配置要求（包含但不限于）： 12.1 全电动倒置荧光显微镜1台； 12.2 成像相机至少4个； 12.3 物镜至少4个； 12.4扫描载物台1个； 12.5图像采集软件以及数据分析系统1套； 12.6冷冻切片仪1台 12.6.1垂直样本行程：≥59 mm； 12.6.2切片厚度：≥1～100 µm； 12.6.3带样本回缩功能，并可以关闭； 12.6.4总样本进样：≥25 mm。 | 1套 |

三、资信商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限、地点 | 履约时间：合同签订后 6个月内完成供货、安装、调试，达到验收标准。供应商提前交货的，应当在三日前通知采购人，并征得采购人同意。 履约地点：浙江工商大学，甲方指定地点。 |
| 2 | 售后服务 | 1.国产设备质保期不少于四年，进口设备质保期不少于三年，质保期自验收合格之日算起。质保期内出现故障导致停用的时间，要在质保期中追加。质保期内提供可能的移机服务一次（根据采购人要求）。 2.维修服务要求中标方应立即作出响应，需要在现场进行维修的，专门维修人员应在72小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿相应损失。 3.质保期内，因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。 4.质保期外，需持续提供应用技术支持服务，同时提供检测数据分析咨询服务，仅收取零配件成本费用，免人工费。 |
| 3 | 履约保证金 | 无 |
| 4 | 验收 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格材料，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.软件产品验收时需由中标人提供原厂知识产权证书及授权书。 |
| 5 | 付款方式和支付条件 | 国产设备： 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价70%的预付款。验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付全部合同余款。 在签订合同前，中标人主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。中标人明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的100%货款。 进口设备： 1.中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.进口免税部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向丙方（外贸公司）支付进口免税部分的货款金额70%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，中标人凭采购人签署的验收合格证明材料及丙方（外贸公司）发票，向采购人结算，采购人在7个工作日内将对应设备货款打入丙方（外贸公司）账户； 3.国内采购部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付国内采购部分的货款金额70%的预付款剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付国内采购部分的货款余款。 |
| 6 | 培训 | 1.投标人须到采购方现场提供安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为5名以上仪器操作人员提供上机操作及日常维护培训。提供不少于2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 2.提供不定期的仪器应用技术培训服务。 3.投标人应提供相应的培训计划。 |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 | 安装及调试所需的耗材与备件均由中标方提供 |
| 8 | 其他 | 请响应供应商将有关本项目所需的所有费用在报价中充分考虑，合理、理性、谨慎地报价，中标后采购人不再另行支付，成交供应商亦不得以任何理由要求增加费用。 |

标项四：全二维气相色谱飞行时间质谱联用

一、采购清单（标的清单）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全二维气相色谱飞行时间质谱联用（核心产品） | 1 | 套 | 最高限价（万元）：350 允许进口 |

（注：中小企业声明函中需将此表中标的制造商及其他情况填写完整，请勿漏项！）

二、主要技术指标（参数要求均为最低指标要求，投标产品指标参数应不低于该要求。）

| 1 | 全二维气相色谱飞行时间质谱联用 | 一、具体用途：微生物代谢产物、有机污染物及其它物质的痕量的定性和定量分析； 二、性能指标要求 2.1.气相色谱仪 2.1.1.气相色谱性能 2.1.2.1气相色谱仪和Q-TOF质谱仪必须由同一供应商制造，销售和安装，以提供GC和Q-TOF之间的无缝连接、诊断和维修。GC操作参数必须由Q-TOF软件提供和控制，采集软件必须在GC和Q-TOF之间实现无缝通信。 2.1.2.2触摸屏用户界面：采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术，分辨率不少于800×480像素的7英寸屏幕，无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准。 2.1.2.3浏览器用户界面：具有浏览器用户界面功能，可通过手机，平板电脑，台式电脑等各种设备直接连接气相主机，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能，提供手机控制联机截屏的证明文件。 2.1.2.4气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度。 2.1.2.5早期维护反馈（EMF）：可扩展不少于45个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。 2.1.2.6具有不低于3个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求，需提供主机实物截图或其他公开印刷资料。 2.1.2.7气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求，需提供语言选择界面照片。 2.1.2.柱温箱 2.1.2.1柱温箱温度：≥室温上5℃-450℃，不少于19梯度/20平台程序升温； 2.1.2.2升温速率：最大升温速度100℃/min，以0.01℃/min增加 2.1.2.3降温速率：从450℃降至50℃<250秒 2.1.2.4控温准确性：≤0.01℃ 2.1.2.5温度稳定性：＜0.01℃/1℃环境变化 2.1.3.分流不分流进样口 2.1.3.1最大压力设定范围：≥0-148 psi 2.1.3.2压力设定精度：≤0.001 psi 2.1.3.3流量设定范围：≥0-1200 mL/min 2.1.3.4分流比：≥12000：1 2.1.3.5扳转式进样口密封系统，无需工具能够在 30 秒内快速、轻松地更换进样口衬管。 2.2.多功能样品前处理平台 2.2.1.液体进样功能 2.2.1.1 具有≥162位液体进样位 2.2.1.2进样体积：≥1.2 μL到10,000 μL 2.2.2顶空进样 2.2.2.1顶空样品处理量：≥45位10/20 mL样品容量 2.2.2.2注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计 2.2.2.3配≥2.5 mL注射器，注射体积≥250-2500 µL 2.2.2.4顶空注射器加热温度：≥40-150℃； 2.2.2.5 具有≥6位加热搅拌器：≥40-200℃，1℃温度增量 2.2.2.6 可以采用不少于三种体积的顶空进样瓶，如2 mL，10 mL和20 mL等 2.2.3固相微萃取 2.2.3.1样品处理量：≥45位10/20 mL样品盘； 2.2.3.2 可以适用不少于液体、顶空SPME两种萃取模式 2.2.3.3 具有≥ 6位加热搅拌器：≥40-200℃，温度增量≤1℃ 2.3.质谱部分 ★2.3.1.仪器检测限指标（验收指标）：IDL（MRM）：≤60 fg，100fg OFN（m/z 271.9867处）八次连续不分流进样所得峰面积精密度（<8% RSD）在99%置信水平下统计得出，所有测试中使用的色谱柱规格必须为30 m×0.25 mm, 0.25 μm 2.3.2.质量精度：小于2 ppm（在m/z 271.9867，1pg ofn连续8针进样分析） 2.3.3.分辨率：优于25000FWHM@271.9867 m/z 2.3.4.离子源：多功能高效电子轰击源（EI源），非涂层，采用完全惰性的材料制成。无需更换离子源即可实现标准电离和等效于PCI的低能量EI电离两种模式的切换 2.3.5.离子化能量：5-200 eV连续可调 2.3.6.离子源温度：独立控温，最高温度可到350℃ 2.3.7.灯丝：与离子源、排斥极同轴，以提高电离效率。 2.3.8.质量分析器：整体式可控温石英镀金双曲面四极杆及具有真空夹套的低膨胀系数飞行管飞行时间质量分析器 2.3.9.具有GC TOF和GC MSMS功能，其中碰撞池采用线性加速、高压碰撞六极杆碰撞池设计，消除“记忆效应”和“交叉污染” ★2.3.10.质谱采集范围：≥20-3000 m/z，且与采集速率无关 2.3.11.采集速率：≥1-50谱图/秒，且与分辨率无关（需要提供技术文件证明）。 2.3.12.线性范围：≥5个数量级 2.3.13.快速放空功能：质谱具备快速放空功能，以便快速更换离子源与色谱柱。标书中须提供证明材料；如无法提供此附件，则需另外配置真空锁定功能附件及标配以外的第二套完整EI离子源，保证在不泄真空不停机的条件下更换整个干净离子源，以实现离子源维护的方便性 2.3.14.检测器：双模拟-数字转换（ADC）检测器，可以记录多个离子事件，在更宽的质量范围和浓度动态范围内具有更高的质量准确度 2.3.15.真空系统：四级分子涡轮泵高真空系统 2.3.16.气质接口温度：独立控温，最高温度可到350℃以上 2.4. 数据处理系统 2.4.1.软件：软件应该同时包含中和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件 2.4.2.手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能 2.4.3.数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作 2.4.4.谱库：不少于NIST20谱库和化学结构式库； ★2.4.5.高分辨农药和环境污染物库：超过850种农药和环境污染物的高分辨库，需要提供中文彩页或其他公开印刷资料作为证明文件。 2.4.6.质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻，并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差，定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 2.4.7.包含不少于500种风味组相关的高分辨库和不少于1200种代谢物的高分辨库； 2.4.8.统计学数据处理软件 2.4.8.1能够自动的对多个或者多组数据进行全面的多元统计分析 2.4.8.2可以使用方差分析（ANOVA）、主成分分析（PCA）、聚类分析、火山图、层次聚类、类预测以及编写的R脚本进行统计学差异分析 2.4.8.3可以自动关联GCMS，ICPMS，LCMS数据 2.4.8.4内置批量化合物鉴定功能：统计学分析完成后，软件可自动、批量的进行代谢物鉴定工作，无需在线数据库逐个检索，并直接关联实际质谱数据进行验证 2.5. 全二维气相色谱固态热调制器 2.5.1 调制器性能参数 2.5.1.2.调制范围：不少于C2–C40＋ 2.5.1.3.调制周期：≥2秒，无上限，数字可调，支持非连续和用户编辑模式 2.5.1.4.进样半峰宽：≥50-100 ms（n-C18正构烷烃典型值） 2.5.1.5.同步误差：≤2 ms 2.5.1.6.热区温度：≥50℃～320℃数字控制，支持程序升温 2.5.1.7.冷区温度：≥-50℃～9℃数字控制，支持程序升温 2.5.1.8.制冷方式：半导体制冷 2.5.2.调制器控制软件和全二维系统计算器 2.5.2.1.支持中英文 2.5.2.2.支持GC远程同步启动和手动启停、调用、编辑和存储调制器方法与序列 2.5.2.3. 根据GC温度自动偏置设置热区温度 2.5.2.4. 调制器工作状态实时显示、调制器维护自动提醒 2.5.2.5. 全二维系统计算器包含全二维系统柱流量、柱长和压力计算，补气、反吹和双检测器分流计算等功能 2.5.3.全二维数据分析软件 2.5.3.1.支持中英文 2.5.3.2.自动计算调制周期并显示二维色谱图 2.5.3.3.自动积分、定量和生成报告 2.5.3.4.用户可调节显示和干预积分过程 2.5.3.5.支持多种方式创建和共享目标化合物、化合物族和无效积分区域 2.5.3.6.可视化数据比较，并能保存结果 2.5.3.7.两维保留时间锁定、缩放和方法转换 2.5.3.8.支持高分辨数据分析与分子式推算 2.5.3.9.支持质谱TIC和SIM定量分析，NIST库检索定性，结果报告生成与数据输出，数据批处理等功能 2.5.3.10.支持解卷积功能 三、配置清单（包含但不限于） 1. GCQTOF 质谱主机（低能量EI源）1套 2. 气相色谱主机1套 3. 分流/不分流进样口（含电子流量控制）2套 4. 色谱反吹组件（包括反吹硬件、独立的电子流量控制和阻尼柱等） 1套 5.多功能样品前处理平台 1套 6. 全二维气相色谱固态热调制器 1套 7. 色谱柱 4根 8. 氮气发生器（流量24L/min以上） 1套 9.风味数据库500种以上 1套 10.统计学数据处理软件 1套 11. 代谢组学数据库 1套 12.石墨垫，10/包 4包 13. 通用柱螺帽，2/包 2包 14. 手紧式色谱柱接头 6个 15. 密封垫圈，10/包 2包 16. 隔垫，50/包 2包 17. 前级泵油 6瓶 18. 灯丝 5个 19. 分流衬管，5个/包 4包 20. 捕集阱 1个 21. 指示型载气过滤器 1个 22. 镀金分流平板 2个 23. 样品瓶，500个/包 3包 24. 智能进样针 4个 25. UPS延时1小时以上 1套 26. 数据处理系统1套 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |

三、资信商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限、地点 | 履约时间：合同签订后 6个月内完成供货、安装、调试，达到验收标准。供应商提前交货的，应当在三日前通知采购人，并征得采购人同意。 履约地点：浙江工商大学，甲方指定地点。 |
| 2 | 售后服务 | 1.国产设备质保期不少于四年，进口设备质保期不少于三年，质保期自验收合格之日算起。质保期内出现故障导致停用的时间，要在质保期中追加。质保期内提供可能的移机服务一次（根据采购人要求）。 2.维修服务要求中标方应立即作出响应，需要在现场进行维修的，专门维修人员应在72小时内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿相应损失。 3.质保期内，因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。 4.质保期外，需持续提供应用技术支持服务，同时提供检测数据分析咨询服务，仅收取零配件成本费用，免人工费。 |
| 3 | 履约保证金 | 无 |
| 4 | 验收 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购方认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格材料，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.软件产品验收时需由中标人提供原厂知识产权证书及授权书。 |
| 5 | 付款方式和支付条件 | 国产设备： 1.供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价70%的预付款。验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付全部合同余款。 在签订合同前，中标人主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。中标人明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，中标人凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付合同总价的100%货款。 进口设备： 1.中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）； 2.进口免税部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向丙方（外贸公司）支付进口免税部分的货款金额70%的预付款。剩余合同款项在验收合格后，中标人凭采购人签署的验收合格证明材料及丙方（外贸公司）发票，向采购人结算，采购人在7个工作日内将对应设备货款打入丙方（外贸公司）账户； 3.国内采购部分的货款合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付国内采购部分的货款金额70%的预付款剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到采购人处结算。采购人在7个工作日内向中标人支付国内采购部分的货款余款。 |
| 6 | 培训 | 1.投标人须到采购方现场提供安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为5名以上仪器操作人员提供上机操作及日常维护培训。提供不少于2名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 2.提供不定期的仪器应用技术培训服务。 3.投标人应提供相应的培训计划。 |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 | 安装及调试所需的耗材与备件均由中标方提供 |
| 8 | 其他 | 请响应供应商将有关本项目所需的所有费用在报价中充分考虑，合理、理性、谨慎地报价，中标后采购人不再另行支付，成交供应商亦不得以任何理由要求增加费用。 |

第五章  合同条款

浙江省政府采购合同(三方合同)

| 招标编号： | 采购计划书号： |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（采购人）：浙江工商大学

乙方（供应商）：

鉴证方（采购代理机构）：

签约地点：杭州

甲乙双方根据 浙江豪圣建设项目管理有限公司名称 关于项目编号为 HSZB-2024-1113 的 浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批) 项目 公开招标 的结果，签署本采购合同。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、配置要求、价格：

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量标准

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：合同签订后     。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第四批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：  浙江工商大学，甲方指定地点  。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试应在不迟于甲方初步验收合格后    个工作日内完成。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证明材料。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、对技术复杂的货物，甲方可以请求国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。甲方根据其检测报告签署验收合格证明材料。

7、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、转包或分包

1、不允许转包。

2、允许分包部分       。

3、如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同、没收履约保证金（如有），并要求乙方支付合同总价15.0%的违约金。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格之日起      年内为质量保证期。

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复或者经两次修复后又出现故障的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方履行合同义务，乙方在合同签订成立7日内，应向甲方交付履约保证金       。（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。在没有发生质量索赔的情况下，履约保证金在验收合格后及时无息退还。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，按实际损失赔偿，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

1、乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）；

2、合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价     %（     元）的预付款。验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同剩余款项。

在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总价的100%货款。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延交货期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、除本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十三、争议的解决

本合同履行过程中若发生服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州仲裁委员会申请仲裁解决，仲裁为终局。

十四、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙双方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执二份，鉴证方执一份。

| 甲方（签章）：浙江工商大学 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 住所地：杭州市钱塘区学正街18号 | 住所地： |
| 开户行：工行杭州高新支行 | 开户行： |
| 开户帐号：1202026209008930682 | 开户帐号： |
| 税号：123300004700090180 | 统一社会信用代码： |
| 法定（授权）代表人 （签章）： | 法定（授权）代表人 （签章）： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（签章）： |  |
| 住所地： |  |
| 法定（授权）代表人 （签章）： |  |
| 鉴证日期： 年 月 日 |  |

浙江省政府采购合同（四方合同）

| 招标编号： | 采购计划书号： |
| --- | --- |
| 浙江工商大学合同编号： | 浙江工商大学标书编号： |

甲方（需方）：浙江工商大学

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

鉴证方（采购代理机构）：

甲乙双方根据    浙江豪圣建设项目管理有限公司     关于项目编号为   HSZB-2024-1113   的  浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)     项目 公开招标的结果，签署本采购合同，并且乙方委托丙方代理进口本合同提供的进口商品。

一、货物内容及价格

1、货物名称和型号规格、数量、价格：

金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 产地 | 数量/套 | 美元单价（USD） | 美元金额（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币金额（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写） 元整 （人民币小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、上表所称合同总价，包括货物的运费、保险费、税费等全部费用。合同约定需对货物进行检测、安装和调试的，总价包括检测、安装和调试费用，合同另有约定的，从约定。

二、货物质量标准和要求

1、乙方交付的货物，应当符合招标书规定的质量标准和国家规定的质量要求。

2、乙方交付的货物应当是最新生产的原装合格产品，进口商品应当是经商检合格的原装产品。软件产品需由乙方提供原厂知识产权证书及授权书。

三、货物的品质和权利担保责任

1、乙方应担保向甲方提供的货物的品质符合合同的约定，并符合国家和行业标准。

2、乙方应担保向甲方提供的货物不侵犯第三人的知识产权，且货物上不存在抵押、查封等权利限制。

3、乙方提供的货物不符合前条约定的质量标准和要求，或者违反本条前项规定的，乙方应当予以更换，因此构成迟延交货的，乙方应承担迟延的违约责任。

四、货物的交付及风险转移

1、乙方的交货期限为：合同签订后     个月内。乙方提前交货的，应当在三日前通知甲方，并征得甲方同意。

2、乙方的交货方式依照下列第（1）目规定：

（1）一次性交货；

（2）分批交货。各批交货时间分别为：

第一批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第二批：        年     月     日前，交货内容为：               ；

第三批：        年     月     日前，交货内容为：               。

3、交货地点为：  浙江工商大学 甲方指定地点        。

4、货物的风险自于约定的交货地点交付于甲方并经甲方初步验收合格之时起转移于甲方。

五、货物设备的检验、安装调试和验收

1、乙方交货前，应按照招标文件规定的标准对货物进行检验，整理检验文件并列出清单，该文件和清单应随货交付甲方，作为甲方验收和使用的技术依据。

2、乙方向甲方交付货物设备后，应当负责对该设备进行安装和调试，直至达到约定的质量技术标准和使用性能。

3、甲方对乙方提供的货物，依据招标文件规定的技术要求和国家规定的有关质量标准进行验收。乙方交货后，甲方需在五个工作日内开始验收。货物设备需要安装的，在乙方送达约定地点，由甲方进行初步验收合格后，再行安装。安装调试完成后，由甲方进行最终验收，并签署验收合格证明材料。

4、甲方对乙方提供的货物的验收，并不能排除乙方依照第三条第3项应当对货物瑕疵承担的担保责任。

5、乙方在对货物设备进行安装调试的过程中，应为甲方培训使用操作人员。

6、在乙方安装调试期间，发生货物损害的，由乙方承担责任。因不可抗力原因造成损害的，由双方协商分担。

六、转包或分包

1、不允许转包。

2、允许分包部分       。

3、如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同、没收履约保证金（如有），并要求乙方支付合同总价15.0%的违约金。

七、技术资料及保密义务

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

2、未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的与本合同履行有关的技术和商务资料向无关的第三人泄露。为履行合同必须向第三人提供时，应限于为履行合同所必须的范围。

八、质量保证及售后服务

1、乙方交付的货物，自交付验收合格之日起      年内为质量保证期。

2、在质量保证期内，货物发生故障或损坏的，乙方应至迟在接到通知之日起两个工作日内修复，以保证甲方的正常使用。乙方无法在上述期限内修复或者经两次修复后又出现故障的，甲方有权选择下列方式之一处理：

（1）更换：由乙方承担所需费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方协议确定价格；

（3）退货：乙方应退还甲方已支付的价款，并承担退货所发生的费用和损失（包括运费、保险费、检验费、货款利息及银行手续费等）。

3、在质保期内，乙方依照前项规定对货物进行修复的，不得另行请求甲方支付修理费或服务费等费用。但因甲方人为原因造成的货物损害，不在此限。

4、乙方交付的货物从验收合格之日起30日内发生无法排除的障碍时，由乙方整机调换。

5、质保期届满后，乙方应当为货物提供维修服务，并可收取成本费。

6、为担保乙方履行合同义务，乙方在合同签订成立7日内，应向甲方交付履约保证金       。（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。在没有发生质量索赔的情况下，履约保证金在验收合格后及时无息退还。

乙方如因交付的货物存在质量瑕疵等，或者乙方存在其他违约情形，依法应承担违约金或赔偿责任时，按实际损失赔偿，并通知乙方。

九、货物包装及附件

1、乙方应在货物发运前对其进行符合安全、卫生、效率要求的包装。

2、使用说明书、质量检验证书、保修卡、随配附件和工具及其清单，应当附于货物包装内。

十、货款的支付

1、乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函（保函金额与预付款等额，保函有效期在验收合格日之后）；

2、进口免税部分的货款共计人民币（金额）       元，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向丙方支付进口免税部分的货款金额       %的预付款（     元）。剩余合同款项在验收合格后，乙方凭甲方签署的验收合格证明材料及丙方发票，向甲方结算，甲方在7个工作日内将对应设备货款打入丙方账户；

3、国内采购部分的货款共计人民币（金额）        元，合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付国内采购部分的货款金额        %的预付款（      元）。剩余合同款项在验收合格后，凭验收合格证明材料、发票到甲方处结算。甲方在7个工作日内向乙方支付国内采购部分的货款余款。

在签订合同前，乙方主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。乙方明确表示无需预付款的，采用下述付款方式：验收合格后，乙方凭验收合格证明材料、发票、履约保证金凭证（如有）到甲方结算，甲方在7个工作日内向乙方、丙方支付相应100%货款金额。

十一、违约责任

1、甲方迟延办理付款手续的，自迟延之日起，应每日向乙方计付迟延部分货款万分之五的违约金。

甲方迟延验收货物的，亦同。因此造成乙方其他损害时，甲方应当承担赔偿责任。

2、乙方迟延履行交货义务的，自迟延之日起，应每日向甲方计付迟延部分货款千分之一的违约金。

迟延期间超过30日的，甲方有权解除合同，并请求乙方支付合同总价百分之五的违约金。该违约金不足以补偿因乙方的迟延造成的甲方损失的，甲方有权请求增加违约金数额。

3、乙方因交付的货物质量有瑕疵，或安装调试中出现质量不符合约定的情形的，应当采取更换、重作等补救方法。因此而造成迟延的，应当按照前项规定承担违约责任。

4、乙方不履行售后服务义务的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方应当返还已收取的价款，并支付退货部分货款百分之五的违约金。

5、出本条规定的违约责任外，法律、法规、政府规章规定违约一方应当承担其他法律责任的，从其规定。

十二、其它约定

1、丙方负责并对外签订合同，协助商谈运输方式、到货地点。负责代办《机电产品进口许可证》和《进出口货物征免税证明》。

2、丙方负责办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后负责安装调试并送货上门。

3、甲方提供《机电产品许可证》和《进出口货物征免税证明》和其它进口必需的批件，并对其真实性负责。

4、如合同中的某项商品海关不同意免税进口，终止该项商品的合同执行。

十三、不可抗力

1、因不可抗力导致合同无法完全履行的，不承担违约责任。

2、因不可抗力致使合同的履行成为不可能或不必要的，可以通知对方解除合同。因通知迟延造成对方不必要损失的，应当承担责任。

3、因不可抗力解除合同的，双方应依据公平合理原则，通过友好协商，确定损失的分担。

十四、争议的解决

本合同履行过程中若发生服务质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔。如双方不能就争议解决协商一致的，任何一方有权向杭州仲裁委员会申请仲裁解决，仲裁为终局。

十五、合同组成部分和生效要件

1、合同经甲乙丙三方及鉴证方签字盖章后生效。

2、招标文件、投标文件、承诺书作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执贰份，丙方执壹份，鉴证方执壹份。

| 甲方（签章）：浙江工商大学 | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 住所地：杭州市钱塘区学正街18号 | 住所地： |
| 开户行：工行杭州高新支行 | 开户行： |
| 开户帐号：1202026209008930682 | 开户帐号： |
| 税号：123300004700090180 | 统一社会信用代码： |
| 法定（授权）代表人 （签章）： | 法定（授权）代表人 （签章）： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 丙方（签章）： | 鉴证方（签章）： 住所地： 法定（授权）代表人 （签章）： 鉴证日期： 年 月 日 |
| 住所地： |  |
| 开户行： |  |
| 开户帐号： |  |
| 统一社会信用代码： |  |
| 法定（授权）代表人 （签章）： |  |
| 签署日期： 年 月 日 |  |

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

- 年  月  日

- 资格文件

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江工商大学、浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我方参与浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)【招标编号：HSZB-2024-1113】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3、为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

三、特定资格条件要求的资质文件（复印件，如有）

报价文件

- 一、投标响应函

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)(采购编号：XXXX)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按采购文件	要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按采购文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按采购文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件	的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字或盖章）：

投标人(电子签名/公章)：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

项目名称：                            项目编号：

标项：

- 投标（开标）一览表（单位均为元）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批) |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，栏数不够可自加。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：     年  月

三、报价明细清单（适用于标项1、2、3、4）

项目名称：                            项目编号：

标项：

| 序号 | 商品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 美元单价（USD） | 美元金额（USD） | 人民币单价（RMB） | 人民币金额（RMB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：（人民币大写） 元整 （人民币小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

2、总价不能超过标项最高限价

3、报价不能超过单项产品对应最高限价(如有)

4、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备(产品、材料、软件)费中。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：     年  月  日

- 四、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

4.1中小企业声明函及其相关的充分的证明材料（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        ，属于  工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        ，属于 工业   行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.2残疾人福利性单位声明函及其相关的充分的证明材料

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_      _单位的_     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

五、代理服务费支付承诺书格式

致：浙江豪圣建设项目管理有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：           ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 商务技术文件

- 一、法定代表人授权委托书

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)(项目编号：XXXX)标项：  政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称（电子签名/公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 法定代表人授权委托书（适用于联合体投标）

浙江工商大学

浙江豪圣建设项目管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理浙江工商大学未来营养健康与共同富裕计算设备更新项目-未来营养健康(第一批)(项目编号：XXXX))标项：政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（签字或盖章）：

- ……                         日期：     年  月  日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、同类项目业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 服务期限 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同的复印件等证明材料为准。

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】标项： 的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(公章)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

五、投标标的清单、商务技术偏离表

商务技术偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（电子签名/公章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

六、评标标准相应的商务技术资料、其他必要提供的资料

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 注：按本格式和要求提供。