新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）急诊科部分设备采购安装调试项目

公开招标文件

中信国际招标有限公司

二〇二五年四月

目录

投标邀请	1

第一章投标人须知前附表和投标人须知	6

第二章技术总体要求	31

第三章合同格式	72

第四章附件	81

第五章评标方法及评分标准	107

# 投标邀请

一、基本情况

项目名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）急诊科部分设备采购安装调试项目

项目编号：0733-25131244

招标产品的名称，数量、简要技术要求及相关内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单项设备预算（万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插件式监护仪 | 8 | 31.15 | 本项目设备为急诊科配备设备，其关键部件应满足自动化、智能化硬件需求；所有设备应匹配急诊科智能化建设要求。 |
| 2 | 急诊留观室监护仪 | 5 | 14.23 |  |
| 3 | 转运监护仪 | 8 | 4.33 |  |
| 4 | 快速分诊监护（生命体征监测仪） | 3 | 3.69 |  |
| 5 | 中心监护系统 | 2 | 17.09 |  |
| 6 | 除颤监护仪 | 2 | 12.27 |  |
| 7 | 心电图机 | 2 | 7.12 |  |
| 8 | 输注中央监护系统 | 8 | 14.64 |  |
| 9 | 注射泵（单泵） | 5 | 1.27 |  |
| 10 | 注射泵（四联泵） | 5 | 5.39 |  |
| 11 | 输液泵 | 5 | 1.5 |  |
| 12 | 有创呼吸机 | 8 | 45.14 |  |
| 13 | 无创呼吸机 | 2 | 35.92 |  |
| 14 | 转运呼吸机 | 3 | 15.86 |  |
| 15 | 吊桥 | 15 | 7.84 |  |
| 16 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 144.83 |  |
| 17 | 移动式数字化医用X射线摄影设备 | 1 | 111.89 |  |

项目预算：人民币 1451.8万元。

最高投标限价：人民币 1451.8万元。

是否允许采购进口产品：不允许

合同履行期限：合同签订45天内交货，到货后7天内安装调试完毕。

二、投标人资格条件：

1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

3.本项目的特定资格条件：（1）涉及医疗器械的产品须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。

（2）投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证。

（3）涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。

（4）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

三、招标文件的发售

1.招标文件发售时间：2025年4月7日至2025年4月14日，每日00：00-23：59（北京时间，节假日除外）。

2.地点：政采云平台

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

4. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

四、投标文件递交及开标

投标文件递交截止时间和开标时间：2025年5月7日上午10:30整（北京时间），逾期递交的投标文件恕不接受。

投标文件递交地点及开标地点：本项目采用不见面开标，投标供应商需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

五、备注

1.采购人信息：

采购人名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）

采购人地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号

采购人联系方式：陈老师，15699221116

2.采购代理机构信息：

项目联系人：陈月琪、刘思、刘莎

联系方式：010-87945198-558，18010138577

Email：chenyq@ck.citic.com

联系地址：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦A座17层1703室

3.招标公告期限：本公告发布之日起5个工作日。

4.项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策：若投标人提供的全部投标产品符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定属于小型、微型企业的，评审时其投标报价享受10%的价格折扣。符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的；或符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）属于监狱企业的，均视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.采购用途：自用。

6.资金来源：财政性资金，且资金已落实。

7.评标方法和标准：综合评分法。

8.公告媒体：本项目公告在中国政府采购网和新疆政府采购网发布。

9.免责声明：请各投标人提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

# 第一章 投标人须知前附表和投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称、项目编号 | 详见投标邀请 |  |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |  |
|  | 采购预算 | 人民币1451.8万元。超过项目预算或单项设备预算的投标报价将被视为无效报价。 |  |
|  | 本项目设定的最高限价 | 无 有，金额：1451.8万元 |  |
| 2 | 核心产品 | 无 |  |
| 3 | 公告媒体 | 中国政府采购网和新疆政府采购网 |  |
| 4 | 项目属性 | 货物 服务 |  |
| 5 | 采购人 | 名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院） 地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号 联系方式：陈老师，15699221116 |  |
| 6 | 采购代理机构 | 名称：中信国际招标有限公司 地址：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦A座17层1703室 电话：010-87945198-558 联系人：陈月琪、刘思、刘莎 |  |
| 7 | 投标人资格条件 | 1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。 3.本项目的特定资格条件： （1）涉及医疗器械的产品须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。 （2）投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证。 （3）涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。 （4）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 |  |
| 8 | 现场考察/踏勘/开标前答疑会 | 不组织现场考察/踏勘/开标前答疑会 组织现场考察/踏勘/开标前答疑会： 时间： 年 月 日 午 （北京时间） 地点： 联系人： 联系电话： 要求： |  |
| 9 | 样品 | 不要求提供 |  |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |  |
| 11 | 非主体、非关键性工作分包 | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许 □允许，（写明可以分包履行的具体内容、金额或者比例） |  |
| 12 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 详见投标邀请中的产品清单; 制造业. |
| 13 | 支持中小企业发展 | □专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： - 对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%～6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目不涉及。 |  |
| 14 | 支持监狱企业 | 监狱企业可视同小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |
| 15 | 促进残疾人就业 | 残疾人福利性单位：视同小微企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本《残疾人福利性单位声明函》（声明函格式见投标文件格式），并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，将在中标结果公告的同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 |  |
| 16 | 投标人需提供的其他资料 | 招标文件要求提供的相关资料。 |  |
| 17 | 澄清或者修改时间 | 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 18 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见第一章 投标邀请 |  |
| 19 | 开标时间、地点 | 详见第一章 投标邀请 |  |
| 20 | 唱标内容 | 开标一览表 |  |
| 21 | 投标保证金 | □不要求提供 要求提供，本项目的投标保证金为：人民币贰万元整。 缴纳投标保证金方式可采用以下任意一种： - 采用网上银行方式的，请电汇至下述账户信息，并备注项目编号。 开户名称：中信国际招标有限公司 开户行：中信银行北京京城大厦支行 账号：7110210182600030709 2）采用政府采购投标担保函等其它非现金形式的，投标人可自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。 投标保证金有效期与投标有效期一致。 投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |  |
| 22 | 投标文件的组成（带*的文件及资料未提供或提供的无效，则投标无效。） | 商务部分 | 一、资格证明文件： - *投标人应在中华人民共和国境内注册，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或者自然人 注：a）若投标人为企业（包含合伙企业），应提供有效的营业执照（副本复印件加盖公章） b）若投标人为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书（副本复印件加盖公章） c）若投标人为非企业专业服务机构，应提供有效的执业许可证（复印件加盖公章） d）若投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明（复印件） - *投标人的资格声明书（加盖公章） - *涉及医疗器械的产品须提供有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖公章） - *投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证。（复印件加盖公章） - *涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。（复印件加盖公章） - *投标人提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（不要求投标人针对本项目或针对采购人及采购代理机构专门开具银行资信证明，可提供复印件） - *依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴纳2024年5月至今任一月纳税（不接受个人所得税及印花税）和社保的凭证复印件加盖公章），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供合理说明和相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的情况。 - *截至投标文件递交截止时间前，投标人不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的投标人（处罚期限尚未届满的）（本项无需提供证明文件，以投标截止时间后采购人和采购代理机构网上查询结果为准，并由采购代理机构留存打印截图） - *符合招标文件的投标保证金（本项无需提供证明材料，以采购代理机构查询到账时间为准） |
|  |  |  | 二、符合性证明文件： - *法定代表人授权委托书（实质性格式） - *投标函（实质性格式） - *开标一览表（实质性格式） - *投标分项报价表（实质性格式） - *采购代理服务费承诺书（实质性格式） - *商务条款偏离表（实质性格式） - 投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
|  |  | 技术部分 | *1.技术条款偏离表（实质性格式） 2.投标人根据招标文件评标方法及标准提供的资料及方案 3.投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 23 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止时间起90日(日历日) |  |
| 24 | 投标文件递交 | 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |  |
| 25 | 投标报价要求 | 货运到采购人现场的人民币价格，包含货物价及货物运至最终目的地的内陆运输、全部各种税费、保险费和其他当地发生的伴随费用（即如运输、安装费、培训费、保险等一切设备到货安装调试到采购人验收合格期间所发生的全部费用，含国家规定的首次计量等检测费和信息系统数据联网费）。并要求对设备配置清单设备单价及其中的消耗性材料、关键性配件进行分项报价，未报价的关键性配件、消耗性材料的更换由投标人终身免费提供。如有遗漏，视为已包含在投标总价中。 |  |
| 26 | 投标货币 | 人民币，其他货币的报价均不认可，将按无效投标处理。 |  |
| 27 | 备品备件要求 | 提供保修期内正常运行所需的备品备件以及采购人认为有必要提供的其他备件；并保证10年以上的供应期。 |  |
| 28 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。 本次查询的信用记录仅限于本项目使用，查询结果将留存在采购档案中。 |  |
| 29 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |  |
| 30 | 采购资金的支付方式及时间 | - 详见合同样本。 |  |
| 31 | 采购代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳采购代理服务费 （1）采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号等相关规定的手续费收费标准下浮30%进行收取。 （2）投标人应在投标文件中提供采购代理服务费承诺书，在收到中标通知书（传真或邮件）后5天内，一次向采购代理机构缴清。 （3）采购代理服务费缴纳汇款账号详见如下： 账号：7110210182600030709 开户行：中信银行北京京城大厦支行 开户名称：中信国际招标有限公司 |  |
| 32 | 其他 | 本项目不允许采购进口产品 |  |

## 投标人须知

## 一、总则

1.  资金落实情况及项目概述

1.1 资金来源：详见投标人须知前附表。

1.2 资金落实情况：资金已落实。

1.3 项目概述：详见投标人须知前附表。

2.  合格的投标人资格条件

2.1 资格条件详见投标人须知前附表。

2.2 除非本须知前附表另有规定，本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

2.2.1若本项目接受联合体投标，则两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

以联合体形式参加投标的，联合体各方应按第二章要求提供资格条件材料。

联合体应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

2.5 “重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.6 不符合本项目合格投标人资格条件的投标，将被视为无效投标。

3.  合格的货物及有关服务

3.1投标及合同中提供的所有货物及有关服务的原产地，均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。不符合上述来源要求的货物和服务将被视为无效投标。

3.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

3.3货物和服务的原产地可以有别于投标人的国籍。

3.4通过签署投标函和提供有效的授权书，投标人应确认其为所提供货物的合法所有人，或已经从其所有人那里得到合法有效的授权（仅适用于进口货物）。若在此方面提供错误事实，其投标将被视为无效投标。

4.  投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 投标人应承担本须知前附表所要求的其他费用。

## 二、招标文件

5.  招标文件构成

5.1 招标文件包括：

| 章节 |  |
| --- | --- |
|  | 投标邀请 |
| 1 | 投标人须知前附表和投标人须知 |
| 2 | 技术总体要求 |
| 3 | 合同格式 |
| 4 | 附件 |
| 5 | 评标方法及评分标准 |

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出明确响应是投标人的风险，并可能将导致其投标无效。

6. 现场考察/踏勘/开标前答疑会

6.1采购人或者采购代理机构将在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察/踏勘/开标前答疑会，投标人可派代表自愿参加。

6.2 相关具体时间和地点详见投标人须知前附表。

6.3考察或踏勘现场的费用由投标人自己承担，考察或踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

6.4采购人或采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.  招标文件的询问和质疑

7.1投标人可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购人或者采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.2投标人如认为招标文件存在不合理条款、歧视性条款的，须在自购买招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出。投标人的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，具体内容要求详见本须知“第七、质疑”。

8.  招标文件的澄清或修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（电子邮件）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式（电子邮件）向采购代理机构予以确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可自行决定是否推迟投标截止时间和开标时间。

8.4针对招标文件的修改内容将在财政部门指定媒体上给予公布。

## 三、投标文件的编制

9. 投标文件的编制原则、投标范围、投标语言及计量单位

9.1投标文件的编制原则

9.1.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

9.1.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

9.1.3 投标文件须对招标文件中的内容做出完整和明确响应，否则其投标将可能被视为无效投标。

9.1.4 投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。

9.1.5投标文件中涉及公章的地方均需加盖投标人公章，投标专用章将不被认可。

9.2 投标范围

9.2.1投标人可对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物和服务进行投标，不得将一标项中的内容拆开投标。（如适用）

9.3 投标语言

9.3.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9.4 计量单位

9.4.1投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10.  投标文件的构成

10.1 除非本须知前附表另有规定，不管是投标人单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。一个包内有多个包投标方案的，其参与的全部投标将被视为无效。

10.2 投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应资料等）组成，应包含但不限于以下文件：

（1） 资格证明文件

- 符合性证明文件

- 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（不适用可不提供）（采购标的所属行业详见中小企业声明函）

- 销售业绩：具体要求详见第五章综合评审表。

- 保修期

- 售后服务方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 安装调试方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 培训方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 技术响应与说明文件（包括但不限于产品说明书、彩页、图纸、检测报告等）

- 投标人认为需要提交的其他文件

11. 投标报价

11.1投标报价：详见投标人须知前附表。

11.2投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”和“投标分项报价表”。

11.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

11.4投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

- 投标货物包括主机、附件、备品备件、专用工具等的出厂价，投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

- 设备配置清单中的设备单价及消耗性材料及关键性配件进行分项报价；未报价的关键性配件、消耗性材料的更换由投标人终身免费提供；

- 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

11.5 投标人所报的投标总价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为无效投标。

11.6 投标人不得以低于成本的报价竞标。投标报价要有竞争性，最低报价不是中标的唯一条件或保证。

11.7 本次招标投标人只允许有一个报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标按无效投标处理。

11.8 超过项目分包预算（如有）/最高投标限价/项目预算的投标即作无效投标处理。

12. 投标货币

12.1投标货币：详见投标人须知前附表。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的资格证明文件应证明其来自合格来源国/地区。投标人证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权（仅适用于进口产品）；医疗设备按照《医疗器械监督管理条例》提供相应资质。

（2）招标文件中要求的资格证明文件见本须知前附表。

13.2在招标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其拟供合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 货物合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

14.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据、证书，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人验收后开始使用至投标人须知前附表中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（4）投标人对加注“★”的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（未提供不予认可）。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于datasheet、彩页等）或经国家食品药品监督管理总局或国家药品监督管理局认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若投标货物制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，具体指标有证明材料要求的以具体参数要求为准。

14.4投标人在阐述上述第 14.3 3)时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质性满足或超过招标文件的要求。

15. 投标保证金

15.1投标人应按投标人须知前附表中规定的金额提交投标保证金，作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护采购代理机构或采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人或采购代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据规定的条件予以没收投标保证金。

15.2投标人应按投标人须知前附表中规定的方式提交投标保证金。

15.3 在开标时，任何未附可接受投标保证金的投标，应视为无效投标处理。

15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

15.5 中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收或向专业担保机构提出书面索赔：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据本须知第30条规定签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据按投标人须知第31条规定提交履约保证金；

16. 投标有效期

16.1投标人未响应投标人须知前附表中规定的投标有效期或投标有效期不足的投标将按无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面或电传的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的签署

17.1投标人应按投标人须知前附表的规定准备相应文件。

17.2没有按招标文件实质性和符合性规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标。

## 四、投标文件的递交

18. 投标文件的递交

18.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。

18.2本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

18.3远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

19. 投标截止时间

19.1 采购代理机构将按投标邀请中规定的投标文件递交截止时间前接收投标文件。

19.2 采购代理机构可以按照投标人须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标文件递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以延长后新的投标文件递交截止时间为准。

20. 迟交的投标文件

20.1 按照投标人须知第19条规定，采购代理机构应拒绝在其规定的投标文件递交截止期后递交的任何投标文件。

21. 投标文件的补充、修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标，如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。

21.2 在投标文件递交截止期之后，投标人不得修改投标文件。

21.3 自投标文件递交截止期至投标人须知前附表中规定的投标有效期满的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

22. 开标

22.1采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.3 开标时《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

21.4 报价公示完毕后，如果供应商对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

23. 资格审查

23.1开标会议结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行检查，合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备本招标文件投标人须知第2条合格的投标人资格要求的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

24. 评标

24.1 组建评标委员会

24.1.1采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会应当为7人以上单数。

24.2 投标文件的初审

24.2.1初审即符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不是寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

按照政府采购相关法律及招标文件的规定，如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：

（1） 投标函未提供或不符合招标文件要求的；

（2） 开标一览表、投标分项报价表未提供或不符合招标文件要求的；

（3） 投标人的报价均超过了项目分包预算（如有）/最高投标限价/项目预算的；

（4） 投标文件未按照招标文件要求提供法定代表人授权书，或其授权书未进行有效签署并加盖公章的；

（5） 投标有效期不足的；

（6） 未按招标文件要求提供商务条款偏离表的；

（7） 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 未按招标文件要求提供技术规格偏离表的；

（10） 未按招标文件规定进行有效签署的；

（11） 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，其投标产品必须为清单内产品，投标人未按上述规定提供证明材料的；

（12） 投标人有串通投标、腐败或欺诈行为的；

（13） 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

24.2.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

出现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标将按无效投标处理：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，对明显的文字和计算错误按下述原则进行修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照投标人须知第25条的规定经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效 。

24.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.2.5 按照政府采购相关法律及招标文件的规定，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 投标人的报价均超过了项目分包预算（分包）/最高投标限价/项目预算，采购人不能支付的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

25. 投标文件的澄清

25.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

25.3 未在规定时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

26. 比较与评价

26.1评标方法：详见投标人须知前附表。

26.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.3 按评标委员会的综合打分结果由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一包或项目项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照质量优先（技术评审部分综合得分最高）的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.5 非单一产品采购项目时，将用“△”号在第二章项目总体要求中标明其核心产品。若一个都不标明“△”号则所有产品均被视为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按26.4条款的规定处理。

26.6 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

27. 与采购代理机构和采购人接触

27.1投标人试图对采购代理机构和采购人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都能导致其投标按无效投标处理。

## 六、确定中标与授予合同

28. 中标候选人及中标人的确定

28.1 评标委员会根据评标标准及评分细则，经评审后推荐排名前三的投标人为中标候选人。

28.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.4 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29. 中标结果公布和中标通知书

29.1中标人确定后的2个工作日内，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1 个工作日。

29.2 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分,对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3 中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

30. 签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3 招标文件、投标文件、投标人的澄清文件和中标通知书等均作为签订合同的主要部分。

30.4根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，截止到合同签订之日。一旦中标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权拒绝与其签订合同。

31. 履约保证金（如需）

31.1中标人与采购人签订合同时应按照招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金的金额不超过合同金额的10%，其形式为支票、汇票、本票或者金融机构（格式见附件）、专业担保机构出具的政府采购履约担保函（格式见附件）等非现金形式。

31.2 如果中标人没按照第30或31.1条规定去做，采购人将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。

32. 授予合同后其他权利（如需）

32.1采购人须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从中标人处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的，不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

七、质疑

33 质疑

33.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购代理机构提出质疑。提出质疑时需向采购代理机构提交如下材料原件：

33.1.1提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函原件须加盖公章，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.1.2 法定代表人授权委托书原件并加盖公章。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.2投标人在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节提出的后续多次质疑将不予接受。

33.3 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

八、其他

34.代理服务费

34.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用（可不在投标分项报价中体现）。

35. 腐败和欺诈行为

35.1 定义

（1）“腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

35.2 如果采购代理机构和采购人认为投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将按无效投标处理。

36.未尽事宜

36.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

37.文件解释权

37.1　本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

# 第二章 技术总体要求

一 、货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插件式监护仪 | 8 | 合同签订45天内交货，到货后7天内安装调试完毕。 | 采购人指定地点。 |
| 2 | 急诊留观室监护仪 | 5 |  |  |
| 3 | 转运监护仪 | 8 |  |  |
| 4 | 快速分诊监护（生命体征监测仪） | 3 |  |  |
| 5 | 中心监护系统 | 2 |  |  |
| 6 | 除颤监护仪 | 2 |  |  |
| 7 | 心电图机 | 2 |  |  |
| 8 | 输注中央监护系统 | 8 |  |  |
| 9 | 注射泵（单泵） | 5 |  |  |
| 10 | 注射泵（四联泵） | 5 |  |  |
| 11 | 输液泵 | 5 |  |  |
| 12 | 有创呼吸机 | 8 |  |  |
| 13 | 无创呼吸机 | 2 |  |  |
| 14 | 转运呼吸机 | 3 |  |  |
| 15 | 吊桥 | 15 |  |  |
| 16 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 |  |  |
| 17 | 移动式数字化医用X射线摄影设备 | 1 |  |  |

二、 技术参数要求

注：

（1）以下技术指标及要求中如出现或指向某个设备品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。

（2）为到货时最新正版版本(注明时间及版本号)，包含已经发布的全部技术功能。货物需求表中的设备适合中国北京地区的温湿度、供电环境。生产厂家制造的电源插头必须符合中国国家3C认证标准。投标人提供的产品应为全新未使用产品，采购人有权拒绝已经停产或已淘汰机型的老旧产品。

（3）项目背景：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）（以下简称“新疆国际医院”）是一家大型国际化、智能化的新型三级综合性医院，是落实国家“一带一路”战略、推进丝绸之路经济带核心区建设的重点任务；是立足新疆、辐射中亚区域国家的医学高地；是新疆维吾尔自治区“五大中心”建设医疗服务中心的标志性、示范性工程。本项目为建设新疆国际医院的急诊科部分设备采购、安装调试。

注：下述技术参数中“★”和“▲”号条款为评审因素，非实质性响应条款。

- 插件式监护仪

一、监护仪结构

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和模块插件箱分体化设计，主机，显示屏（非外接拓展屏）可分体安装，可支持≥2个模块插件箱，每个插件箱槽位≥8个。

- 插件箱每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明。

- ≥18英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280×800像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

- 无风扇设计。

- 可内置高能锂电池。

- 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

二、监测参数

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

- ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥27种实时心律失常分析。

- 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图。

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

- 无创血压至少包含手动、自动间隔、连续、序列、整点等≥5种测量模式。

- 提供辅助静脉穿刺功能。

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

- 提供灌注指数（PI）的监测。

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7。

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达≥5通道有创压监测。

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿。

- IBP有创压测量范围：-50～360mmHg。

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- 支持多达≥5道IBP波形叠加显示。

- 旁流EtCO2监测模块，可升级主流、微流EtCO2监测模块。

- 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看。

- ★PICCO有创血流动力学监测模块或有创血流动力学监测单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测。

- 支持选配模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数。

- 支持选配模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。

- 支持选配模块，可与同品牌的麻醉机、呼吸机、输注泵产品相连，实现麻醉机、呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

三、系统功能

- 具有图形化报警指示功能。

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

- 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。

- 脓毒症筛查工具。

- 早期预警评分功能。

- 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料。

- 提供血流动力学系统工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料。

- 可在监护仪上提供同品牌提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系。

- 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟。

- 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。

- 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 急诊留观室监护仪

一、监护仪结构：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

- ≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节。

- 工作海拔高度≥4550米，满足高原地区。

- 无风扇设计。

- 内置高能锂电池，供电时间≥4小时。

- ★配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

二、监测参数：

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- 基本功能模块具备从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

- 支持3/5导心电监测，提供抗电刀心电电缆保证心电监护在手术环境中的抗干扰能力。

- 支持房颤心律失常分析功能，支持≥20种实时心律失常分析。

- ≥4通道心电进行多导心电分析。

- 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 。

- 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示。

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

- 无创血压至少包括提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

- 具备辅助静脉穿刺功能。

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg。

- 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。

- 具备灌注指数（PI）的监测功能。

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

- 具备双通道有创压IBP监测，支持升级≥4通道有创压监测。

- 有创压监测适用于成人，小儿和新生儿。

- IBP有创压测量范围：-50~360mmHg。

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- 具备≥4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

- 支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换。

- 支持后续升级模块，进行BIS，NMT参数监测。

- 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

三、系统功能：

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

- ★具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料。

- 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾。

- 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。

- 支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾。

- ★患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 提供患者复苏评分工具，满足临床对于患者复苏拔管的评估。

- 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

- 转运监护仪

- 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

- 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

- ≥5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

- 整机重量≤1Kg。

- ≥IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。

- 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。

- 有创血压监测通道及模拟输出/除颤同步。

- 可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min。

- 选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

- 可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块。

- 可选配有创血流动力学监测模块或有创血流动力学监测单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测。

- 可选配≥19英寸外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，支持≥25种实时心律失常分析。

- 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- IBP测量范围：-50mmHg至 360 mmHg，支持实时PPV测量。

- ≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- ≥800条NIBP测量结果回顾。

- ≥40小时全息波形回顾。

- ≥100小时趋势数据回顾。

- 标准配置转运外壳。

- 快速分诊监护（生命体征监测仪）

- 适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式。

- ▲≥10英寸彩色触摸显示屏，≥1280×800分辨率。

- ▲支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温、呼气末二氧化碳等参数，≥30个可定制的手动输入参数。

- ▲无创血压支持充气测量，15秒可出值，支持血压平均值测量与直立性血压测量。

- 血氧测量，显示PI血流灌注指数。

- ▲支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置。

- 内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，≥8小时供电，支持关机延迟。

- 可选内置热敏双通道记录仪，支持多种记录类型。

- 支持一维和二维扫描枪，通过USB 接口与监测仪相连。

- ▲具有EWS早期预警评分与图形化疼痛评分模板，同时支持自定义评分方法。

- 可选配CCHD筛查工具，作为新生儿严重型先心病的有效筛查手段。

- ≥200个事件回顾，点测模式≥5000组数据回顾，连续监测模式≥240小时数据回顾。

- 可通过有线网络和无线网络无缝集成医院信息系统，通过HL7连接医院EMR系统。

- 能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据。

- 支持设备在线维护，直观查看设备利用情况，最大限度地提高设备利用率。

- ▲主机外壳采用无缝设计与优质选材，≥IPX2级防水，支持多达≥50种清洁消毒剂，易于清洁消毒。

- 中心监护系统

一、主机

- CPU：≥HL7 协议的数据输出。

- USB接口≥4个。

二、显示

- 可选择双屏显示，显示器≥50英寸两台彩色液晶显示器。

- 分辨率≥1280×1024。

- 具有标准显示和大字体显示两种功能。

- 中央站支持≥60床位接入，单屏同时显示≥30张床位信息。

- 重点观察中可同屏显示≥4小时全部参数趋势数据，双屏时可显示≥12道波形。

- 双屏显示时，可以一屏显示基本床位信息，另一屏显示重点监护床位所有参数信息。

三、网络性能

- 具备密码保护功能，远程访问中央站上的数据，需输入密码。

- 具备SSL通信加密。

- 具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失。

- 具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步。

- 网络连接方式：要求同时接入有线、无线两种组网方式。

- 网络控制：中央站/工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人。

- 中央站/工作站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量。

- 有打印机接口，打印内容包括：病人信息、药物计算结果、血液动力学计算结果、趋势图或趋势表、波形回顾、报警回顾、心排量回顾、NIBP回顾。

- 要求中央站/工作站可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限。

- 中央站支持连接单机监护仪、遥测监护、可升级输液工作站、呼吸机等设备，实现中央站同步管理床旁设备。可实现将病人信息整合传输到院内信息系统。

- 中心监护系统可以控制监护仪进入待机模式。

- 中央站/工作站支持备份或恢复中央站/工作站的配置。

- 有双向通讯功能，在中央工作站可直接设置床边机信息。

四、系统功能

- 全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾。

- 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥240小时趋势图表回顾，≥20000个历史病人数据存储，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾。

- 报警信息：具有全病理参数报警功能设置。

- 报警参数：具有心电、血压、血氧、心率、呼吸、体温、呼吸末二氧化碳参数上、下限报警。

- 具有声、光双重三级报警。

- 计算功能：药物剂量计算、滴定表计算和血液动力学计算。

- 除颤监护仪

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于出生29天以上人群。

- 除颤波形：双相波，最大能量⩾360J，能量档位⩾20档。

- 最小起始能量1J。

- ▲除颤模式下可预设以手动除颤模式启动或以自动除颤（AED）模式启动。

- 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 彩色电容触摸屏≥9英寸, 分辨率≥1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

- 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

- 电池：可充电锂电池，满电情况下最大能量除颤⩾100次，监护⩾4小时。

- ▲无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸便于维护。

- ▲手柄：具备成人/儿童一体化体外除颤手柄。

- 具备CPR反馈功能，能实时显示按压深度和频率信息。

- 具备USB数据读取/导出功能，方便患者数据收集，机身最大内存⩾2G。

- ▲支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

- 心电图机

一、工作条件：

- 产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作。

- 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器。

二、 ECG输入

- ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集。

- 导联选择：手动/自动可选。（支持Nehb、Cabrera导联体系）

- 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）。

- 频率响应：0.01Hz ~ 450Hz 。

- 定标电压：1mV±1%。

- 耐极化电压：≥880mV（±5%）。 【提供相关证明文件】

- 内部噪声：≤12.5µVp-p。

- 时间常数：≥5s。

- 共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 。（提供相关证明文件）

- 输入电流：≤0.01µA。

- 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

- 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。

- 中文输入及中文操作提示和中文报告语言。

三、波形处理

- A/D转换：24bit。

- 采样率≥40kHz。（提供相关证明文件）

- 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）±5%。

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能。

- 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期分析功能。

- 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能。

四、存储器

- 设备内置存储器，存储病历≥800例。

- 数据可通过USB口导入导出,外接U盘扩展存储空间。

五、 显示器：

- ≥8.0英寸彩色高清液晶触摸显示屏；分辨率≥800*600。

- 显示信息：同屏显示12道同步心电波形。

- 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等。

- 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断。

- 可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。

六、记录器

- 具有资料输出设备。

- 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%）。

- 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1。

- 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm。

- 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印。

- 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等。

- 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告。

- 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能。

- 具备在无网格纸上打印网格功能。

- 具有“快速”和“省纸”两种打印模式，尤其适合体检。

七、外部输入接口

- 串口，USB接口，网络接口,外部输入输出接口。

- 可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）。

- 支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网。

八、机器功能

- 直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率。

- 手动、自动、节律、R-R，多种工作模式可供选择。

- 可选配心电向量。（提供注册证证明文件）

- 病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息。

- 具有心律失常延长打印功能。

- 具有预约下载功能，可以通过使用有线、无线方式和心电数据管理系统/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 。

- 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作。

- 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量。

- 可设置选择10秒-60秒心电图自动采集、记录、存储、传输

- 支持中文输入法,能输入和打印含医院中文名称和病人中文姓名的中文报告单。

- 具有睡眠模式，降低功耗，延长液晶屏寿命。

- 支持长时间波形冻结和波形电影回放，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录,支持波形冻结后再打印。

九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动。

十、电源：交直流两用自动转换。

10.1 直流电源：内置可充电锂离子电池：配置额定容量为 2500mAh 时，充足后可正常工作时间不小于4小时；内置可充电锂离子电池（配置额定容量为 5000mAh 时），充足后可正常工作时间不小于8小时 。

- 输注中央监护系统

一、中央监护系统1套

1.功能：从输注设备获取数据、集中实时显示输注信息、输注报警，并储存患者输注用药信息。

2.具备≥1000台输注泵的连接，支持≥100个用户登录在线，支持≥20个用户并行使用系统。

3.具备移动端登录功能：可在手机、iPad等移动端登录系统，便于时刻观察输注信息。

4.医院管理功能至少可以创建10个科室、每个科室可以创建50个房间和50个床位，实现不少于500张床位输注信息集中监护。

5.可存储≥10000个历史病人信息，用于临床追溯住院患者历史信息。

6.每个病人可存储≥5000条数据，方便临床回顾住院患者历史病情。

7.具备定制功能：要求多床区域可进行颜色标记，实现分组显示。

8.采用B/S架构的系统，浏览器端使用时免安装，高效易用，支持平板查看床旁输注信息。

9.可接收注射泵、输液泵、输注工作站、营养泵的输注信息，并集中监护。

二、八通道输液工作站（八通道组合单元及控制器）15套

1.输液工作站的每个组合单元能插入输注模块≥4个，可扩展至≥16个泵位。即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。

2.可支持以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道。

3.★多通道输液工作站基本单元增加或减少不需要额外工具即可分离，方便拆卸。

4.★输注泵和输液工作站之间采用1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。（提供相关证明文件）

5.★整机使用期限≥10年。

6.★防尘/防液体保护等级：≥IP33 。（提供相关证明文件）

7.★配置中央站，可远程调节、修改工作站输注泵参数，实现远程操作功能。（提供相关证明文件）

8.每个组合单元设置独立电池电源，1个组合单元+4台泵，续航≥2h@5ml/h。

9.组合单元内的泵支持同药级联（即同种药物间级联）、序贯级联（即不同种药物的级联）等级联功能，同药级联可支持一键输注参数同步。（提供证明材料）

10.级联系统中可实现级联组设置，每2台泵为一组级联，至少实现3组级联同时运行。

11.★通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。

三、注射泵90台

1.自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器。

2. ≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能（配合多通道输液工作站）。（提供证明材料）

3.★速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01ml/h递增。（提供证明材料）

4.★支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。

5.预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）。

6.注射精度：≤±1.8%、机械精度：≤±0.5%。

7.KVO速度:0.1-5.0mL/h可调。

8.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml。

9.★压力报警阈值≥15档可调，下阻塞最低50mmHg，并且可以动态显示管路的压力状态。

10.★≥7.0英寸电容触摸屏操作，全中文彩屏显示。

11.★可以直接观察注射器以方便观察药物余量。（提供相关证明文件）

12.★泵单手可轻松插拔。（提供相关证明文件）

13.注射器可进行全自动方式装载。(提供证明材料)

14.★注射泵可通过输液工作站叠加使用。

15.更改速度时完全不需要中断输液。

16.★防尘防水等级：≥IP33。

17.可存储≥5000种药物。

18.支持DERS功能。

19.能够存储、回放≥3500组历史信息记录。

20.锂电池续航时间：≥5h@5ml/h。

21.具有救护车认证。

22.重量：≤2kg。

四、输液泵30台。

1.≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。

2.★支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。

3.★流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h。

4.预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）。

5.输液精度：≤±5%。

6.KVO速度:0.1-5.0mL/h可调。

7.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml。（提供证明材料）

8.★压力报警阈值≥15档可调，下阻塞最低50mmHg，并且可以动态显示管路的压力状态。

9.★支持输血功能。

10.★支持肠内营养。

11.★支持上阻塞报警。

12.★≥7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示。

13.气泡检测：最小检测气泡大小≤15ul。

14.★输液泵可通过输液工作站叠加使用。

15.★单手可轻松插拔。

16.★防尘防水等级：≥IP33。

17.★输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。（提供证明材料）

18.更改输液速度时完全不需要中断输液。

19.可存储至少5000种药物。

20.支持DERS功能。

21.能够存储、回放≥3500组历史信息记录。

22.锂电池续航时间：≥5小时@25mL/h。

23.具有救护车认证。

24.重量：≤2Kg。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输注中央监护系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | 输液信息采集系统 | 15 | 套 | 含WIFI |
| 3 | 注射泵 | 90 | 台 | 含药物库 |
| 4 | 输液泵 | 30 | 台 | 含药物库 |
| 5 | 移动输液台车 | 15 | 台 |  |

- 注射泵（单泵）

- 自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

- ★≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能（配合多通道输液工作站）。（提供证明材料）

- 支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。

- ★速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01 ml/h递增。（提供证明材料）

- ★注射精度：≤±1.7%、机械精度：≤±0.5%。

- 支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml。

- ★阻塞压力检测范围：50-1100mmHg,可以选择≥15档阻塞级别。

- ≥7.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示。

- 具有阻塞压力报警时回撤积蓄在管路里的压力。（提供证明材料）

- 可以直接观察注射器以方便观察药物余量。（提供相关证明文件）

- 注射器可进行全自动方式装载。(提供证明材料)

- 注射泵可通过输液工作站叠加使用。

- ★防尘防水等级：≥IP33。

- 可存储≥5000种药物。

- 支持≥30种药物分类。

- 主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索。

- ★主界面具有剂量速度指示棒，可用于直观快速判断剂量速度是否合理。

- 严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用≥30种颜色标识药物。

- 支持 DERS 功能，可以根据事先在药物库文件中设置好的参数限值，限制设置药物的输注参数不能超过药物库的硬限值；设置药物的输注参数超过药物库的软限值且在 硬限值范围内时，本设备有提示但仍能启动输注。

- 夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

- 屏幕亮度≥8级可调。

- 能够存储、回放≥3500组历史信息记录。

- 配备USB3.0接口进行数据导入导出或者接口拓展。

- 重量：≤2Kg。

25.锂电池续航时间：≥5h@5ml/h。

- 注射泵（四联泵）

一、四通道通道输液工作站（四通道组合单元及控制器）

- 输液工作站的每个组合单元能插入输注模块≥4个，可扩展16个泵位。即插即用,注射模块和输液模块的个数、位置可任意组合。

- 可以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道。

- ★多通道输液工作站基本单元增加或减少不需要额外工具即可分离，方便拆卸。

- ★输注泵和输液工作站之间采用1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯。（提供相关证明文件）

- ★整机使用期限≥10年。

- ★防尘/防液体保护等级：≥IP33。（提供相关证明文件）

- ★配置中央站，可远程调节、修改工作站输注泵参数，实现远程操作功能。（提供相关证明文件）

- 每个组合单元设置独立电池电源，1个组合单元+4台泵，续航≥2h@5ml/h。

- 组合单元内的泵支持同药级联（即同种药物间级联）、序贯级联（即不同种药物的级联）等级联功能，同药级联可支持一键输注参数同步。（提供证明材料）。

- 级联系统中可实现级联组设置，每2台泵为一组级联，至少实现3组级联同时运行。

- ★通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。

二、注射泵

- 自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

- ≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能（配合多通道输液工作站）。（提供证明材料）

- ★速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01 ml/h递增；（提供证明材料）。

- ★支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。

- 预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）。

- 注射精度：≤±1.8%、机械精度：≤±0.5%。

- KVO速度:0.1-5.0mL/h可调。

- 支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml。

- ★压力报警阈值至少≥15档可调，下阻塞最低50mmHg，并且可以动态显示管路的压力状态。

- ★≥7.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示。

- ★可以直接观察注射器以方便观察药物余量。（提供相关证明文件）

- ★泵单手可轻松插拔。（提供相关证明文件）

- 注射器可进行全自动方式装载。(提供证明材料)

- ★注射泵可通过输液工作站叠加使用。

- 更改速度时完全不需要中断输液。

- ★防尘防水等级：≥IP33。

- 可存储≥5000种药物。

- 支持DERS功能。

- 能够存储、回放≥3500组历史信息记录。

- 锂电池续航时间：≥5h@5ml/h。

- 具有救护车认证。

- 重量：≤2kg。

三、输液泵

- ≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。

- ★支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。

- ★流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h。

- 预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）。

- 输液精度：≤±5%。

- KVO速度:0.1-5.0mL/h可调。

- 支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml。（提供证明材料）

- ★压力报警阈值≥15档可调，下阻塞最低50mmHg，并且可以动态显示管路的压力状态。

- ★支持输血功能。

- ★支持肠内营养。

- ★支持上阻塞报警。

- ★≥7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示。

- 气泡检测：最小检测气泡大小≤15ul。

- ★输液泵可通过输液工作站叠加使用。

- ★单手可轻松插拔。

- ★防尘防水等级：≥IP33。

- ★输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。（提供证明材料）

- 更改输液速度时完全不需要中断输液。

- 可存储≥5000种药物。

- 支持DERS功能。

- 能够存储、回放≥3500组历史信息记录。

- 锂电池续航时间：≥5小时@ 25mL/h。

- 输液泵

1.≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能。

2.★支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。

3.★流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h。

4.预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）。

5.输液精度：≤±5%。

6.KVO速度:0.1-5.0mL/h可调。

7.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml。（提供证明材料）

8.★压力报警阈值≥15档可调，下阻塞最低50mmHg，并且可以动态显示管路的压力状态。

9.★支持输血功能。

10.★支持肠内营养。

11.★支持上阻塞报警。

12.★≥7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示。

13.气泡检测：最小检测气泡大小≤15ul。

14.★输液泵可通过输液工作站叠加使用。

15.★单手可轻松插拔。

16.★防尘防水等级：≥IP33。

17.★输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。（提供证明材料）

18.更改输液速度时完全不需要中断输液。

19.可存储至少5000种药物。

20.支持DERS功能。

21.能够存储、回放≥3500组历史信息记录。

22.锂电池续航时间：≥5小时@25mL/h。

23.重量：≤2Kg。

- 有创呼吸机

一、技术参数

- ▲电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机。

- ▲压差式流量传感器。

- ▲适用于婴幼儿、小儿和成人患者通气。

- ▲具有CPR模式：具有30:2，连续按压两种及以上模式，且有直观图形化显示功能。

- 呼吸模式：包括有创通气和无创通气，V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC、PRVC-SIMV、APRV等。

- 具有HFNC高流量氧疗模式。

- 工作压力：3.0～6.0 bar。

- 吸气时间：0.2～10s。

- ▲潮气量： 10～2000ml。

- 氧浓度：21%～100%。

- 吸气压力：1～90cmH2O。

- 呼吸频率： 1～99 bpm。

- 呼气末正压：0～40cmH2O。

- ▲触发方式：流量触发 、压力触发。

  - 流量触发 : 0.5～20L/min。

  - 压力触发 -20cmH2O～-0.5cmH2O。

- 呼气触发灵敏度：5%～85%。

- 窒息时间：5～60s。

- 压力支持：关闭 1～90cmH2O。

- 压力上升时间：60ms～2000ms。

- 压力上限：10～100cmH2O。

- 吸气暂停：0%～60%。

- 高流量吸氧流速：2～65 L/min。

- 最大峰流速：≥180L/min。

二、监测功能：

- ▲显示屏：≥10英寸彩色液晶触摸屏。

- 波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道波形。

- 环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个以上呼吸环。

- 监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度等。

- ▲监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换。

- ▲呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等。

- ▲动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等。

三、其他功能和性能

- ▲具备低流速P-V工具，分析低位拐点和高位拐点，帮助确定最佳PEEP值。

- ▲配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张。

- ▲具有气管插管补偿和管路顺应性补偿。

- 具有同步雾化功能。

- 数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA，且可以数据导出。

- 可以储存≥4500条日志。

- 手动呼吸、吸气保持、呼气保持。

- 具有智能化的吸痰功能。

- 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器。

- ▲防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，IP21等级或以上。

- ▲可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准接口。

- 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

- ▲可升级主流式ETCO2功能。

四、报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全。

五、电源：

- 内置可充电锂电池，在标准工作状态下，电池工作时间≥1.5小时。

六、主机

  - 1．具备VGA扩展显示。

具体配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 成人流量传感器 | 1 | 个 |
| 3 | 湿化器 | 1 | 个 |
| 4 | 成人一次性呼吸管路 | 1 | 套 |
| 5 | 成人一次性呼吸面罩 | 1 | 个 |
| 6 | 成人高流量鼻氧管 | 1 | 个 |
| 7 | 流量传感器接头 | 1 | 个 |
| 8 | 低压氧接头 | 1 | 个 |
| 9 | 面罩头带 | 1 | 个 |
| 10 | 台车 | 1 | 辆 |
| 11 | 支臂 | 1 | 根 |
| 12 | 中央气源管路 | 1 | 根 |
| 13 | AC电源线 | 1 | 根 |
| 14 | 电池 | 1 | 块 |
| 15 | 一次性过滤器 | 2 | 个 |
| 16 | 夹板肺 | 1 | 个 |
| 17 | 氧电池 | 1 | 个 |

- 无创呼吸机

- ▲采用≥12英寸触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术。

- ▲内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

- 通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证时间控制模式（VG-T）。

- ▲具备高流量氧疗模式，氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

- ▲具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度≤1%。氧浓度监测无需使用氧电池等耗材。

- 具备容量保证功能，目标潮气量设置范围值：50ml—2000ml。

- 具备自动漏气补偿功能。

- ▲具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，手动调节≥6档。

- ▲具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。

- ▲具备吸气时间设置功能，0.2-5s可调。

- 压力设置范围：

11.1吸气正压（IPAP）：4-40cmH2O

11.2呼气正压（EPAP)：4-25cmH2O

11.3持续正压（CPAP）：4-25cmH2O

- 吸气时间设置范围：0.2-5s。

- ▲具备压力释放技术，舒适度1-3档。

- IPAP上升时间设置范围：1-6档可调。

- ▲治疗波形：显示压力-时间波形、流量-时间波形、容积-时间波形、呼末二氧化碳波形、血氧波形。

- 具备波形冻结功能。

- ▲配备主流式呼末二氧化碳实时监测模块，并支持一键手动监测。

- 可显示当前触发方式和病人触发比，主动触发与机控触发时气流曲线通过颜色进行区分。

- 可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥120L/min。

- ▲具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。

- 具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。

- 支持根据患者身高、体重、性别预设治疗通气参数。

- 报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、吸入氧浓度过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。

- 设备使用年限≥10年。

具体配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创呼吸机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 个 |
| 3 | 氧管套装 | 1 | 个 |
| 4 | 过滤棉套装 | 1 | 套 |
| 5 | 使用手册 | 1 | 册 |
| 6 | 合格证 | 1 | 个 |
| 7 | 保修卡 | 1 | 个 |
| 8 | 呼吸管路 | 1 | 条 |
| 9 | 面罩 | 1 | 个 |
| 10 | 鼻塞导管 | 1 | 个 |
| 11 | EtCO2模块 | 1 | 模块 |

- 转运呼吸机

主要技术参数

- ▲整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

- 具备中文语音导航和报警功能，方便医务人员快速操作。

- 屏幕：彩色触摸屏，尺寸≥7英寸。

- ▲具有多种呼吸模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

- ▲呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

- 无创通气模式和氧疗模式。

- ▲适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

- 潮气量：潮气量：20ml—2000ml 。

- 吸气压力：3cmH2O～60cmH2O可调。

- 触发方式：压力触发/流速触发。

压力触发-20— - 0.5cmH2O，或 OFF。

流速触发0.5—20L/ min，或 OFF。

- 压力上升时间：0.1s ~ 2s。

- 呼吸频率： 0～120bpm。

- 氧浓度调节范围：40%~100%可调。

- 压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O。

三、其他

- 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

- 监测指标：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

- 可充电锂电池，工作时间不低于9小时。

- 急救包：防水防尘防震，可背、提、挂。

- ▲可配备无消耗氧传感器，无需校准和更换。

- 信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端。

- 实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

具体配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 重复性呼吸软管（自带病人呼吸阀） | 1 | 套 |
| 3 | 硅胶面罩用大挂钩 | 1 | 个 |
| 4 | 重复性硅胶面罩 | 1 | 个 |
| 5 | 硅胶头套(成人) | 1 | 个 |
| 6 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 7 | AC电源线 | 1 | 个 |
| 8 | 夹板模拟肺 | 1 | 个 |
| 9 | 2M气源管路 | 1 | 根 |
| 10 | 成人流量传感器 | 1 | 套 |
| 11 | 圆形一次性过滤器 | 1 | 个 |
| 12 | 急救包 | 1 | 套 |
| 13 | ≥2.6L蓝色氧气瓶 | 1 | 个 |
| 14 | 氧气减压阀 | 1 | 个 |
| 15 | 气源连接管道 | 1 | 根 |
| 16 | 过氧桥 | 1 | 个 |

- 吊桥

一、整体要求：

- 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。

- 表面采用静电粉体涂装，平面亚光，防老化、抗静电，便于清洁。

- 所有吊塔均配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

- 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动和转动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给及设备独立接地线，电源插座容量为单相220V/10A。电插座为新国标插座。

- 吊塔气管通过生物相容性认证。要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。

- 气体管路要求：吊塔采用医用气体管路。

- 托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉。（提供实物照片证明）

- 抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；抽屉内部可进行分隔管理。

- 吊塔回转机构采用轴承设计，各回转机构旋转角度≥340度，转动范围应能够覆盖病人所需区域，且具有良好的限位装置。回转机构用重载轴承，吊塔旋转寿命达到10万次。二、机械外科塔配置

- 吊臂、气电箱旋转角度≥340°。

- 双旋转臂，总长≥1500mm。

- 竖式气电箱长度≥600mm。

- 附件配置：标准气体插座（1氧气，1空气，1负压吸引），并包含所有插头。

- 国标电源插座10个。

- 六类网络接口4个，等电位端子2个。

- ★二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平无内陷设计。

- 双臂延伸臂1个。

- 泵电源线集线器3个。

- 脚踏收纳网篮1个。

- 边轨式集线器3个。

三机械麻醉塔配置

- 吊臂、气电箱旋转角度≥340°；

- 双旋转臂，总长≥1500mm；

- 竖式气电箱长度≥600mm；

- 附件配置： 标准气体插座（2氧气，1空气，2负压吸引，1笑气，1麻醉废气），并包含所有插头；

- 国标电源插座10个；

- 六类网络接口4个，等电位端子2个；

- ★二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平无内陷设计。

- 双臂延伸臂1个。

- 泵电源线集线器3个。

- 边轨式集线器4个。

具体配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体终端 | 7 | 个 | 根据医院的需求增减 |
| 2 | 电插座 | 10 | 个 | 根据医院的需求增减 |
| 3 | 接地端子 | 2 | 个 | / |
| 4 | 置物平台 | 1 | 个 | 根据医院的需求增减、定制 |
| 5 | 抽屉 | 1 | 个 | 根据医院的需求增减定制 |
| 6 | 网篮 | 1 | 个 | 根据医院的需求增减、定制 |
| 7 | 网络接口 | 2 | 个 | 根据医院的需求增减、定制 |

- 便携式彩色多普勒超声系统

一、产品用途说明：满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身 应用需求，全面拓展麻醉、TEE、 ICU/CCU、介入、术中（人体内）、 急诊等临床领域。

二、系统技术规格及概述：

- ≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏，根据环境光变化自动调节亮度，显示器与主机开合角度≥150°。

- 探头接口1个，可扩展到3个。

- 整机重量≤7kg 含电池。

- 用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能。

- 英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）。

- 多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个。

- 二维灰阶模式

  - 组织谐波成像模式

  - 组织特异性成像。

  - 多角度空间复合成像技术，支持≥9条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。

  - 频率复合成像。

  - 斑点噪声抑制成像。

  - 回波增强技术。

- M型成像模式

  - 彩色M型。

  - 解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像。

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 超宽动态血流技术。

  - 高分辨率血流成像。

  - 双实时同屏对比显示。

  - 自动调节取样框的角度及位置。

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率。

  - 连续多普勒。

  - 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度。

- 组织多普勒成像

  - 包含TDI、TEI、TVD、TVM四种模式。

- 具备扩展组织追踪定量分析单元

  - 自动追踪心肌运动。

  - 可分析≥6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数。

  - 参数分析结果用牛眼图显示。

  - 具备左、右心室的追踪。

- 具备造影成像及定量分析单元

  - 用于腹部、浅表和微血管造影。

  - 具备时间强度分析曲线和运动追踪。

  - 具备组织图像与造影剂图像混合造影模式。

- 支持扩展弹性成像及定量分析单元

  - 组织硬度定量分析系统和压力曲线提示图标。

  - 支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析。

- 实时宽景成像：支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转。

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）。

- 图像放大技术

  - 一键实现全屏放大。

  - 10倍局部放大（支持前端、后端放大）。

- 自动工作流协议

  - 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作。

  - 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入。

- 穿刺针增强技术

  - 双屏实时对比显示增强前后效果。

  - 增强平面角度可调，步进10°。

三、测量分析和报告

- 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等。

- 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）。

- 妇科/产科专用测量及分析

  - 具备扩展自动产科测量（支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围）。

  - 具备扩展自动NT测量。

- 腹部、妇科、产科、小器官、血管、神经、儿科、泌尿急重症应用测量包。

- 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等。

- 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。

- ▲心功能自动测量系统,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。自动计算EF、SV、HR、MeanPG、BSA等相关参数。

- ▲具备自动速度时间积分测量：自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图。

- ▲具备自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）。

- 可升级B线自动测量，通过一键自动识别并标记肺部超声B线，通过冻结图像，自动找到B线数量出现最多的一帧图像并进行计数，根据B线数量得出评分。

四、电影回放及原始数据处理

- 电影回放

  - 所有模式下具备手动、自动回放。

  - 具备向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥8分钟的电影。

  - 具备保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）。

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥30个参数调节。

五、检查存储和管理

- ≥250G固态硬盘。

- 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作。

- 具备一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

六、技术参数及要求

- 二维灰阶模式

  - 焦点≥4个，动态可调。

  - 可选配探头范围：支持妇产、腹部、小器官、外周血管、经颅、心脏、经食道（心脏）、经直肠、经阴道、术中等探头。

  - 扫描频率：电子凸阵：超声频率。

  - 最大显示深度:≥38cm。

  - TGC: ≥8段，LGC: ≥4段。

  - 动态范围: 30-200dB，可视可调。

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100。

  - 伪彩图谱: ≥8种。

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头≥18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒。

- 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。

  - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)。

  - 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒。

  - B/C 同宽。

- 频谱多普勒模式

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等。

  - PW最大速度: ≥8.95m/s。

  - 取样容积: 0.5-20mm 。

  - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)。

  - 快速角度校正。

七、连通性

- 参考信号:心电，呼吸波，心电触发。

- 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口。

- 支持数据无线传输。

- 支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报。

- 外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口。

- 专用台车：可升降。

- 具备可装卸探头扩展槽。

- 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。

八、配置要求

- 便携式彩色多普勒超声诊断系统主机：1台。

- 线阵探头：1支。

- 凸阵探头：1支

- 相控阵探头：1支

- 便携行李箱：1个

- 可移动台车（含探头扩展器、液压升降、置物篮、探头杯）：1台

- 移动式数字化医用X射线摄影设备

一、设备功能基本需求

- 功能：用于将X线机移动至病房、手术室等地对不宜搬动的患者进行摄影使用

二、设备技术参数及要求

- 球管系统

  - 焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm

  - 最大输出电压≥150KV

  - 最高工作管电流≥300mA

  - 球管热容量≥140KHU

  - 最大功率≥30kW

- X线高频高压发生器

  - 类型：电池储能型高压发生器

  - 高频功率≥30KW

  - 最短曝光时间≤1ms

  - 曝光KV范围：40-150kV

  - 曝光mA范围：10-500mA

  - 遥控距离≥10m

  - 具备无线曝光手柄实现无线遥控曝光操作，非红外信号源遥控方式。

- 无线平板探测器

  - 材料：碘化铯+非晶硅

  - 有效区域：≥14″×17″

  - 像素间距：≤140μm

  - 像素矩阵：≥2560*3072

  - 空间分辨率：≥3.6LP/mm

  - 图像灰度：≥16bit

  - 图像预览时间：≤5sec

  - 无线传输功能：支持

  - 探测器冷却：无需单独系统冷却

  - 电池完全充电支持：连续拍摄张数最大850张

  - 探测器重量（含电池）：≤4kg

- 台车装置

  - 驱动方式：电助力推行

  - 结构：采用折叠臂结构

  - 设备移动最大爬坡角度：≥12°

  - 锁定方式：电磁锁定

  - 解锁方式：一键解锁，多轴联动

  - 球管绕立柱旋转运动：≥±180°

  - 球管绕其横轴旋转运动：≥±180°

  - 球管绕其水平轴旋转运动：≥180°

  - 球管与地面垂直时焦点距离地面最低：≤550mm

  - 球管垂直地面焦点距离地面最高：≥2200mm

  - 球管沿伸缩臂长度方向伸缩行程：≥600mm

  - 限束器可相对球管旋转：≥±90°

  - 球管垂直运动范围≥1400mm

  - 球管端操作支持：球管端双侧可以控制设备的前进、后退等动作

- 驱动及续航系统

  - 系统供电：四组锂电池独力供电设计

  - 电机电池组续航力: 连续运动≥70公里，最大运动速度：≥4.5km/小时

  - 充电0%到100%时长≤3h

- 图像采集系统

  - 显示器尺寸：≥17英寸液晶触摸屏

  - 操作系统：Windows 7以上

  - 内存：≥4G

  - 硬盘：≥128G

  - 图像采集系统界面：中文或英文

- 安全防护

  - 具备防碰撞系统，当设备与障碍物发生接触，设备所有运动将停止

  - 具备柱等颜色报警

具体配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 | 1 | 个 |
| 2 | X射线管组件 | 1 | 套 |
| 3 | 限束器 | 1 | 个 |
| 4 | 无线平板探测器 | 1 | 块 |

三、其他相关要求

（一）基本要求

- 投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如有）。

- 投标所用的支持文件，如：产品datasheet，正式印刷版产品说明、目录、样本、图表、简图等都应清晰。

- 如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。

- 投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。

（二）验收标准

不低于生产厂家提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

（三）保修期

免费保修期：设备及各关键部件至少为12个月。（具体期限以中标人的投标文件为准）

（四）售后服务要求

1. 免费保修期后续保的全包的年保修费用（投标人提供产品的全部硬软件）：年保修不高于合同金额的5%。

2. 在免费保修期及采购人向投标人购买的全包年保修期内，投标人免费更换整机部件及所含全部消耗性配件，免收相应人工工时费等费用。投标人免费将优化升级至最新最高版本并免费提供升级所需的硬件。整机终身年度定期上门免费预防性维护保养及质控次数不少于2次，并提供年度运行维护分析报告。

3. 保修期外采购人未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费。

4.设备终身维修并应继续提供优质的服务，投标人保证安装后10年内的零配件供应。

5. 售后服务部门将在电话报修2小时之内响应，24小时之内到现场解决故障（不可抗拒力量下除外）。

6. 投标人提供主机，零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护中文或中英文对照说明书以及维修密码。免费提供系统操作和维修的必要的专用工具及技术咨询。

7. 系统终身免费升级（含应用软硬件等全部费用）。

8. 免费开放所有数字通讯接口及协议（含DICOM接口）。

9. 保修期外，维修零配件供应及保修合同条款由双方另设合同协商决定，不得以投标人格式合同条款方式对采购人进行任何约束。投标人不得对采购人购买保修合同的联保年限等提出限制性要求。

10. 备件库存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

（五）具体交货、培训要求

1. 交货地点：采购人指定地点

2. 交货要求：投标人负责将货物运至采购人最终指定的地点。

3. 投标人未能按本合同约定按时发货或到货的，每逾期一天应向采购人支付该货物全部货款的千分之五的违约金，并承担全部损失及责任。

4. 投标人委派经验丰富的专业技术人员在采购人住所地对采购人临床医生及技术人员免费进行正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，包括培训目标、培训计划等，使采购人能够全面了解直至完全掌握设备的使用。

5. 在采购人所在地由投标人负责按照采购人人员工作类别对采购人每类人员进行至少5人次，为期不少于10个工作日的操作及使用维护培训。

（六）安装调试要求1. 投标人负责拆箱安装就位并根据采购人实际使用需要调试设备测试程序，使整套系统达到预定可使用状态。应提供具体的安装计划、调试内容等，投标人须在运输及安装过程中匹配数量足够且专业的人员、车辆、工具和材料。

2. 设备安装所在区域平面图详见附件；投标人可以依据设备安装平面图，根据对本项目的理解，提供满足采购人需求的安装调试方案。

3．提升设备及整体系统运行的使用效率、安全性、数据管理能力，满足采购人所提出的自动化、智能化操作要求。

# 第三章 合同格式

注：以下合同条款均为招标文件商务条款的一部分，投标人可结合项目实际情况在第四章 附件6商务条款偏离表中按照要求进行响应。

新疆国际医疗中心（新疆国际医院）

急诊科部分设备采购安装合同

合同编号：                           甲方：

签约时间：                           乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的              并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

第一条 设备名称、规格（型号）、数量、合同总价

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格，含安装、调试等费用 |  |  |  |  |

1、本合同固定单价/固定总价合同，合同总价为¥     元（大写：    ），上述合同价格包括但不限于以下全部项目：货物供给、税金、运费、手续费、安装调试费、保修费等全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

第二条 质量技术标准

1、设备的质量技术标准按现行国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

第三条 随机的必备品、配件、工具

1、乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

2、乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

3、乙方应满足甲方要求按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

第四条 交货期、地点、保修期

1、交货期：

2、交货地点：

3、保修期：

第五条 包装与运输

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。除特殊货物和特殊规定以外，乙方提供的包装物包括在本合同总价中。乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的财产损失。

2、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同价格内。

3、运输途中的货物安全和人员安全问题均由乙方负责。

第六条 安装调试

1、乙方必须在合同签订后一周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该设备甲方确认可以正常使用并且操作人员熟练操作设备的各种功能为止（本项目为交钥匙）。

3、在安装调试期间，因物件发生的事故损坏及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任。

第七条 验收标准

1、乙方应保证设备单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、乙方提供设备的质量应符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对设备进行数量、包装及品质的验收，确定与合同规定相符后，乙方工程师须七天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担违约责任，每延迟一个日历日需向甲方支付设备总额的百分之一的违约金。

4、甲方或设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托国内有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担。

5、验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

6、乙方负责设备安装场地的辐射安全环境评价和验收及放射性职业病预评价、控制效果评价和竣工验收，并承担相应费用。

第八条 售后服务

1、保修期自货物交付甲方书面确认验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方设备现场，对设备出现的问题，乙方最迟必须在三日内（含休息日）解决并维修完毕。

2、乙方应向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。

3、设备如出现故障，乙方应二小时内回应并在二十四小时内排除故障，如二十四小时内不能解决处理的，应立即向甲方无偿提供同类型的应急代用设备，排除故障后乙方应向甲方出具书面故障报告说明故障原因及采用的解决方法，如相同的事故及故障出现两次乙方应无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。（该退还设备不做折旧处理，按原价退还）

4、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权做退货处理，乙方应在接到退货通知后3日内退回货款。

5、保修期内，乙方应免费维修、维护，定期保养；保修期外，乙方提供零配件、易损件和耗材应为同类物品最低价格；如网络询价有更低价格的，乙方应退还差价。

6、乙方保证新疆区域内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。

第九条 付款方式

1、合同签订后，甲方首付10% ，货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后支付60%，安装调试完毕后支付27%，质保期满后支付剩余3%。

2、乙方应先行提供符合甲方要求的全额普通增值税电子发票后，甲方再予以支付相关款项，否则甲方有权拒绝支付任何价款并且不承担任何违约责任。

3、上述款项甲方通过     方式予以支付。甲方向以下账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对下述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若下述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

第十条 合同修改、变更、转让及专利权

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，甲方因此产生的任何诉讼赔偿损失，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第十一条 不可抗力

任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

第十二条 违约责任

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全部负责更换设备。所换设备必须全新并符合本合同规定的规格、质量、性能期限和国家法律法规，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失由乙方无条件承担。同时甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方应向甲方按合同总价款的每日千分之五承担违约金，逾期十天以上的，甲方有权终止合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切损失和费用。

3、在保修期内，如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则取消乙方投标资格并终止合同。同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

5、本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

6、乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

第十三条 禁止商业贿赂和保守商业秘密

1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。

3、在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发〔2013〕50号文件《关于建立医药销售领域商业不良记录的规定》中有关规定执行。

第十四条 解决合同纠纷的方式

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，应由甲方所在地人民法院管辖。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分甲方可要求乙方继续履行。

第十五条 其他约定事项

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

3、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

4、本合同文本一式六份，甲方执三份、乙方执三份，具有同等法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同章之日起生效，双方如有未尽事宜，可以按照招标文件或者承诺函，友好协商解决。

5、乙方有任意一项或多项违约行为，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担一切损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等。

（以下无正文，仅为合同签署页）

甲    方               乙    方

| 单位名称（公章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 单位名称（公章） |  |  |
| 单位地址 |  |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

第四章 附件

## 资格证明文件

附件1 营业执照或事业单位法人证书等

投标人应在中华人民共和国境内注册，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或者自然人

注：a）若投标人为企业（包含合伙企业），应提供有效的营业执照（副本复印件加盖公章）

b）若投标人为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书（副本复印件加盖公章）

c）若投标人为非企业专业服务机构，应提供有效的执业许可证（复印件加盖公章）

d）若投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明（复印件）

附件2 投标人资格声明书（实质性格式）

致：中信国际招标有限公司

本单位作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）我单位不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（5）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

（6）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

注：

附件3 特定资格要求

附件4 投标保证金信息（非实质性格式）

（投标保证金应当从投标人的银行账户缴纳，以采购机构查询到账时间为准，本项可不提供证明材料。）

保证金缴纳信息

| 单位名称 | 开户银行（具体到支行） | 银行帐号 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写 | 大写 |

注：已交纳投标保证金的投标人无需在提供投标担保函

附件5 政府采购投标担保函（如需，供参考）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于           （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币   元（大写     ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 符合性证明文件

附件1 法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权书声明：注册于         （地址）的         （投标人名称）的     （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         （项目名称、项目编号）的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章或印鉴：

被授权人签字或签章：

投标人名称（加盖公章）：

（须附法定代表人和授权代表的身份证复印件）

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明（实质性格式）

致：（中信国际招标有限公司）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

附件2 投标函（实质性格式）

致_________________（采购人或采购代理机构）：

根据_______________（项目名称、项目编号：___________）的投标邀请，_____________（姓名、职务）代表投标人      、     （投标人名称、地址）参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止时间起 90 日遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2. 提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本___份，副本___份，电子文档___份，开标一览表_____份。

3. 已详细审阅全部招标文件（包括招标文件澄清函），理解投标人须知的所有条款。

4. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7. 同意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

投标人名称（加盖公章）：

## 附件3 开标一览表（实质性格式）

项目名称：　                                 项目编号：

| 投标总价 （单位：人民币元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： | 按采购人要求 | 按采购人要求 |  |

投标人名称（加盖公章）：

注：

1.投标人必须按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。并按照格式要求在指定位置盖章。

2.此表中，投标总价应和附件4中的总价相一致。

## 附件4 投标分项报价表（实质性格式）

项目名称：　                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须根据货物需求一览表的所有产品（共17个产品）提供分项报价表，每项产品及本项目涉及的安装调试费用、培训费等均须填写报价，不能有缺漏，否则视为没有实质响应招标文件的采购标的，作无效投标处理。

2. 国内制造商规模请填写“大型”/“中型”/“小型”/“微型”，国外制造商或其他情形可填写“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

3.上述各项的详细分项报价（如有），可另页描述。

4.公式：单价乘以数量等于合价。每项合价相加等于总价。总价应与开标一览表的总价一致。

投标人法定代表人或被授权人签字：___________________

投标人名称（加盖公章）：

## 附件5 采购代理服务费承诺书（实质性格式）

致：中信国际招标有限公司

我方在贵公司组织的                （项目名称、项目编号）招标采购项目中若中标，我方保证在收到中标通知书5日历日内按招标文件有关规定，以支票/汇票/电汇/现金/形式，或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺

投标人名称（加盖公章）：

附件5-1增值税发票开票信息（非实质性格式）

投标人如中标，采购代理服务费需由采购代理机构开具增值税专用发票或普通发票的，请认真核实后填写下表。

| 开具发票类型 | 数电专用发票（ ） 数电普通发票（ ） |
| --- | --- |
| 开票信息 |  |
| 开票单位全称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址及电话 |  |
| 开户行及银行账号 |  |
| 电话（手机） |  |
| 邮箱 |  |

注：仅用于采购代理机构后续代理费开票事宜。

## 附件6 商务条款偏离表（实质性格式）

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

注：

1、投标人如果对包括交货期或服务期、付款方式/条件及合同条款等在内的商务条款的响应有任何“负偏离”，将可能作无效投标处理。如对招标文件商务条款未单独列出，视为完全响应招标文件要求。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

## 附件7 落实的政府采购政策

## 中小企业声明函（不适用，可不提供）

## 中小企业证明文件说明：

- 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如符合要求，可在商务技术文件中提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第一章《投标人须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

附件7-1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（      ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称）， 属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业□、小型企业□、微型企业□）。

2.	 （          ）， 属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业□、小型企业□、微型企业□）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 应与投标分项报价表的制造商规模填写内容保持一致。

3. 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4. 本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章。

5. 如符合中小企业政策，应按本格式进行填写并盖章。不涉及可不提供。

附件7-2 残疾人福利性单位声明函（不适用，可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件8 销售业绩

销售业绩：具体要求详见第五章综合评审表。采购人有权拒绝已经停产或已淘汰机型的老旧产品。以下格式仅供参考。

| 销售货物名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 联系人及电话 | 乙方名称 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件9 技术规格偏离表（实质性格式）

项目名称：                       项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

投标人法定代表人或被授权人签字：___________________

投标人名称（加盖公章）：

注：

1. 投标人应对招标文件“第二章技术总体要求 二、技术指标及要求”逐项详细应答，应明确回答“完全响应”或“负偏离”或“正偏离”。 对“完全响应”的条款应至少重复该需求。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”或未按要求详细应答的将可能作无效投标处理。具体指标有证明材料要求的需提供，否则将不被认可。

2.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。

## 附件10 保修期

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供保修期，但各关键部件至少为12个月。

## 附件11 售后服务方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供安装调试方案，格式自拟。

## 附件12 安装调试方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供安装调试方案，格式自拟。

## 附件13 培训方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供培训方案，格式自拟。

第五章 评标方法及评分标准

综合评审表：

| 项目分类 | 分项标准 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格 （30分） | 价格计算公式为： Rn＝（Cn/Cm）×30 | 其中：Rn：价格得分 Cn：最低评标价 Cm：评标价（如无折扣，则评标价等同于投标价） 注：上述投标价是指通过资格和符合性审查的投标人的投标总价。价格得分四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 二 商务部分（2分） | 2020年1月1日至今投标人在中国市场同类产品投标货物销售业绩 | 每提供一个合格的合同业绩得0.5分，最高得2分。未按要求提供合同复印件的不得分。 （需附合同关键页复印件，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要设备名称以及双方盖章页） | 2 |
| 三 技术部分（68分） | 技术参数重要指标响应情况 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中“技术参数要求”的技术响应情况进行打分。 有1项★号条款负偏离扣 0.5分，条款总计74项； 有1项▲号条款负偏离扣0.2分，条款总计45项； 最低得0分。 其他普通条款不作评审因素。 | 46 |
|  | 保修期 | 完全响应招标文件第二章技术总体要求中的“三 其他相关要求 （三）保修期”得1分。不满足招标文件要求不得分。每超过6个月得0.5分，最高得1分。 | 2 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中的“三 其他相关要求 （四）售后服务要求”提供的售后服务方案进行打分。 方案内容细致完善，流程规范、措施合理可行，完全符合文件售后服务要求得4分； 方案内容较全面，流程规范性一般、措施合理可行性一般，部分符合文件售后服务要求得2分； 方案内容规范性较差、实施较困难得1分。 未单独提供该方案的不得分。 | 4 |
|  | 安装调试方案 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中的“（六）具安装调试要求”提供的安装和调试方案进行打分，包括安装计划、调试内容等。 方案内容完整深入、详实可行，有很强的针对性，完全符合项目自动化与智能化需求得13分； 方案内容较完整，可行性较强，智能化、自动化程度较高，符合项目部分需求得9分； 方案为通用类内容，未根据本项目特点针对性的提供方案，基本符合项目需求，得6分； 方案内容简单，有较大风险性，得3分。 未单独提供该方案的不得分。 | 13 |
|  | 培训方案 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中的“（五）具体交货、培训要求”提供的培训方案进行打分。包括培训目标、培训计划等。 培训方案科学合理、实施性强，采购人能够全面了解设备情况，可完全掌握设备的使用，符合采购需求得3分； 培训方案较合理，实施性一般，采购人能够了解设备基础情况，部分符合采购需求得2分； 培训方案简单，实施性较差得1分。 未单独提供该方案的不得分。 | 3 |
| 四 总分 | 合计100分 |  |  |

备注：

1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

2根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3依据财库[2020]46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，本项目投标人提供全部投标产品的制造商如为小型或微型企业，其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本条件的投标人须附《中小企业声明函》（格式见第四章附件）作为证明文件，否则将不予认可。

4根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本备注3、4、5不重复享受政策。

5根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合本条件的投标人须附《残疾人福利性单位声明函》（格式见第四章附件）作为证明文件，否则将不予认可。本备注3、4、5不重复享受政策。