新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）智能药事服务相关设备采购安装调试项目

公开招标文件

中信国际招标有限公司

二〇二五年四月

目录

投标邀请	1

第一章投标人须知前附表和投标人须知	5

第二章技术总体要求	30

第三章合同格式	62

第四章附件	71

第五章评标方法及评分标准	97

# 投标邀请

一、基本情况

项目名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）智能药事服务相关设备采购安装调试项目

项目编号：0733-25131219

招标产品的名称，数量、简要技术要求及相关内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊药房 |  |  |  |
| 1 | 自动发药机 | 1 | 本项目设备为智能药事服务配备相关设备，其关键部件应满足自动化、智能化硬件需求；所有设备应匹配智能药事服务的智能化建设要求。 |
| 2 | 全自动补药机器人 | 1 |  |
| 3 | 智能密集仓储系统 | 1 |  |
| 4 | 异形发药机（含冷藏） | 1 |  |
| 5 | AMR（送药机器人） | 2 |  |
| 6 | 智能窗口缓存架 | 1 |  |
| 7 | 智能传输系统 | 1 |  |
| 8 | 实时发药通道 | 1 |  |
| 9 | 螺旋出药滑道 | 1 |  |
| 10 | 毒麻药品管理柜 | 2 |  |
| 11 | 电子药框 | 200 |  |
| 12 | 自助取药机 | 3 |  |
| 13 | 自动化药房管理系统 | 1 |  |
| 急诊药房 |  |  |  |
| 14 | 异形发药机 | 1 |  |
| 15 | 自助取药前端 | 1 |  |
| 16 | 毒麻药品管理柜 | 1 |  |
| 住院药房 |  |  |  |
| 17 | 自动分包机 | 1 |  |
| 18 | 分包核对机 | 1 |  |
| 19 | 剥药机 | 1 |  |
| 20 | 数粒机 | 1 |  |
| 静配中心 |  |  |  |
| 21 | 智能针剂库 | 1 |  |
| 22 | 贴签机 | 1 |  |
| 23 | 智能溶媒货架 | 1 |  |
| 24 | 智能分拣机 | 1 |  |
| 25 | 洗筐机 | 1 |  |
| 26 | 剥盖机 | 1 |  |
| 27 | 高速配液机器人 | 1 |  |
| 手术室智能设备 |  |  |  |
| 28 | 高值耗材管理柜 | 6 |  |
| 29 | 病区管理柜 | 6 |  |
| 30 | 手术室智能水平仓储系统 | 1 |  |
| 病区送药机器人 |  |  |  |
| 31 | 一体式物流机器人 | 10 |  |
| 智慧药学平台建设一体化系统 |  |  |  |
| 32 | 智能静配管理系统 | 1 |  |
| 33 | 智能药品闭环管理系统 | 1 |  |
| 34 | 合理用药前置审方系统 | 1 |  |
| 35 | 临床药师工作站系统 | 1 |  |
| 36 | 智慧药学数据中台系统 | 1 |  |
| 智能采血管理系统 |  |  |  |
| 37 | 标本采集管理系统模块 | 1 |  |
| 38 | 标本分拣管理系统系统 | 1 |  |
| 39 | 登记叫号及窗口模块 | 1 |  |
| 40 | 采血备管系统 | 1 |  |
| 41 | 标本收集传输系统 | 1 |  |
| 42 | 标本前处理系统 | 1 |  |
| 43 | 气动传输模块 | 1 |  |
| 44 | 尿管自助备管取管系统 | 1 |  |

项目预算：人民币 4000万元。

最高投标限价：人民币 4000万元。

是否允许采购进口产品：不允许

合同履行期限：合同签订30天内交货，15天内安装调试完毕。

二、投标人资格条件：

1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。

3.本项目的特定资格条件：近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

三、招标文件的发售

1.招标文件发售时间：2025年4月7日至2025年4月14日，每日上午09：00-16：30（北京时间，节假日除外）。

2.地点：政采云平台

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

4. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。各供应商应在开标前应确保成为平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

四、投标文件递交及开标

投标文件递交截止时间和开标时间：2025年4月29日上午10:30整（北京时间），逾期递交的投标文件恕不接受。

投标文件递交地点及开标地点：本项目采用不见面开标，投标供应商需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/开标系统上传到指定位置。逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。

五、备注

1.采购人信息：

采购人名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）

采购人地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号

采购人联系方式：陈老师，15699221116

2.采购代理机构信息：

项目联系人：陈月琪、刘思、刘莎

联系方式：010-87945198-558，18010138577

Email：chenyq@ck.citic.com

联系地址：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦A座17层1703室

3.招标公告期限：本公告发布之日起5个工作日。

4.项目需要落实的政府采购政策：

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

（3）扶持中小企业政策：若投标人提供的全部投标产品符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定属于小型、微型企业的，评审时其投标报价享受10%的价格折扣。符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的；或符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）属于监狱企业的，均视同小型、微型企业，不重复享受政策。

（4）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.采购用途：自用。

6.资金来源：财政性资金，且资金已落实。

7.评标方法和标准：综合评分法。

8.公告媒体：本项目公告在中国政府采购网和新疆政府采购网发布。

9.免责声明：请各投标人提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

# 第一章 投标人须知前附表和投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称、项目编号 | 详见投标邀请 |  |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |  |
|  | 采购预算 | 人民币4000万元。超过项目预算的投标报价将被视为无效报价。 |  |
|  | 本项目设定的最高限价 | 无 有，金额：4000万元 |  |
| 2 | 核心产品 | 无 |  |
| 3 | 公告媒体 | 中国政府采购网和新疆政府采购网 |  |
| 4 | 项目属性 | 货物 服务 |  |
| 5 | 采购人 | 名称：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院） 地址：乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路999号 联系方式：陈老师，15699221116 |  |
| 6 | 采购代理机构 | 名称：中信国际招标有限公司 地址：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦A座17层1703室 电话：010-87945198-558，18010138577 联系人：陈月琪、刘思、刘莎 |  |
| 7 | 投标人资格条件 | 1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.本项目不接受联合体投标，不允许转包，不允许将部分项目分包。 3.本项目的特定资格条件： 近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 |  |
| 8 | 现场考察/踏勘/开标前答疑会 | 不组织现场考察/踏勘/开标前答疑会 组织现场考察/踏勘/开标前答疑会： 时间： 年 月 日 午 （北京时间） 地点： 联系人： 联系电话： 要求： |  |
| 9 | 样品 | 不要求提供 |  |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |  |
| 11 | 非主体、非关键性工作分包 | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许 □允许，（写明可以分包履行的具体内容、金额或者比例） |  |
| 12 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 详见投标邀请中的产品清单; 制造业. |
| 13 | 支持中小企业发展 | □专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： - 对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 ②本项目接受联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%～6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目不涉及。 |  |
| 14 | 支持监狱企业 | 监狱企业可视同小微企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |
| 15 | 促进残疾人就业 | 残疾人福利性单位：视同小微企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本《残疾人福利性单位声明函》（声明函格式见投标文件格式），并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，将在中标结果公告的同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 |  |
| 16 | 投标人需提供的其他资料 | 招标文件要求提供的相关资料。 |  |
| 17 | 澄清或者修改时间 | 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。 |  |
| 18 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 详见第一章 投标邀请 |  |
| 19 | 开标时间、地点 | 详见第一章 投标邀请 |  |
| 20 | 唱标内容 | 开标一览表 |  |
| 21 | 投标保证金 | □不要求提供 要求提供，本项目的投标保证金为：人民币贰万元整。 缴纳投标保证金方式可采用以下任意一种： - 采用网上银行方式的，请电汇至下述账户信息，并备注项目编号。 开户名称：中信国际招标有限公司 开户行：中信银行北京京城大厦支行 账号：7110210182600030709 2）采用政府采购投标担保函等其它非现金形式的，应在投标截止时间前提供，且投标人须在提交投标文件的同时提交。（政府采购投标担保函须为金融机构或担保机构出具的针对本项目的保函，投标人须在提交投标文件的同时提交。） 投标保证金有效期与投标有效期一致。 投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 |  |
| 22 | 投标文件的组成（带*的文件及资料未提供或提供的无效，则投标无效。） | 商务部分 | 一、资格证明文件： - *投标人应在中华人民共和国境内注册，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或者自然人 注：a）若投标人为企业（包含合伙企业），应提供有效的营业执照（副本复印件加盖公章） b）若投标人为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书（副本复印件加盖公章） c）若投标人为非企业专业服务机构，应提供有效的执业许可证（复印件加盖公章） d）若投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明（复印件） - *投标人的资格声明书（加盖公章） - *投标人提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（不要求投标人针对本项目或针对采购人及采购代理机构专门开具银行资信证明，可提供复印件） - *依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴纳2024年5月至今任一月纳税（不接受个人所得税及印花税）和社保的凭证复印件加盖公章），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供合理说明和相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的情况。 - *截至投标文件递交截止时间前，投标人不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的投标人（处罚期限尚未届满的）（本项无需提供证明文件，以投标截止时间后采购人和采购代理机构网上查询结果为准，并由采购代理机构留存打印截图） - *符合招标文件的投标保证金（本项无需提供证明材料，以采购代理机构查询到账时间为准） |
|  |  |  | 二、符合性证明文件： - *法定代表人授权委托书（实质性格式） - *投标函（实质性格式） - *开标一览表（实质性格式） - *投标分项报价表（实质性格式） - *采购代理服务费承诺书（实质性格式） - *商务条款偏离表（实质性格式） - 投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
|  |  | 技术部分 | *1.技术条款偏离表（具体内容见后附格式） 2.投标人根据招标文件评标方法及标准提供的资料及方案 3.投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 23 | 投标有效期 | 自提交投标文件截止时间起90日(日历日) |  |
| 24 | 投标文件递交 | 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 |  |
| 25 | 投标报价要求 | 货运到采购人现场的人民币价格，包含货物价及货物运至最终目的地的内陆运输、全部各种税费、保险费和其他当地发生的伴随费用（即如运输、安装费、培训费、保险等一切设备到货安装调试到采购人验收合格期间所发生的全部费用，含国家规定的首次计量等检测费和信息系统数据联网费）。并要求对设备配置清单设备单价及其中的消耗性材料、关键性配件进行分项报价，未报价的关键性配件、消耗性材料的更换由投标人终身免费提供。如有遗漏，视为已包含在投标总价中。 |  |
| 26 | 投标货币 | 人民币，其他货币的报价均不认可，将按无效投标处理。 |  |
| 27 | 备品备件要求 | 提供保修期内正常运行所需的备品备件以及采购人认为有必要提供的其他备件；并保证10年以上的供应期。 |  |
| 28 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，开标结束后，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标将被拒绝。 本次查询的信用记录仅限于本项目使用，查询结果将留存在采购档案中。 |  |
| 29 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |  |
| 30 | 采购资金的支付方式及时间 | - 详见合同样本。 |  |
| 31 | 采购代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳采购代理服务费 （1）采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980号等相关规定的手续费收费标准下浮30%进行收取。 （2）投标人应在投标文件中提供采购代理服务费承诺书，在收到中标通知书（传真或邮件）后5天内，一次向采购代理机构缴清。 （3）采购代理服务费缴纳汇款账号详见如下： 账号：7110210182600030709 开户行：中信银行北京京城大厦支行 开户名称：中信国际招标有限公司 |  |
| 32 | 其他 | 本项目不允许采购进口产品 |  |

## 投标人须知

## 一、总则

1.  资金落实情况及项目概述

1.1 资金来源：详见投标人须知前附表。

1.2 资金落实情况：资金已落实。

1.3 项目概述：详见投标人须知前附表。

2.  合格的投标人资格条件

2.1 资格条件详见投标人须知前附表。

2.2 除非本须知前附表另有规定，本次招标不接受联合体投标，不允许转包、分包。

2.2.1若本项目接受联合体投标，则两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

以联合体形式参加投标的，联合体各方应按第二章要求提供资格条件材料。

联合体应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

2.5 “重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.6 不符合本项目合格投标人资格条件的投标，将被视为无效投标。

3.  合格的货物及有关服务

3.1投标及合同中提供的所有货物及有关服务的原产地，均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。不符合上述来源要求的货物和服务将被视为无效投标。

3.2进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

3.3货物和服务的原产地可以有别于投标人的国籍。

3.4通过签署投标函和提供有效的授权书，投标人应确认其为所提供货物的合法所有人，或已经从其所有人那里得到合法有效的授权（仅适用于进口货物）。若在此方面提供错误事实，其投标将被视为无效投标。

4.  投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标的有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 投标人应承担本须知前附表所要求的其他费用。

## 二、招标文件

5.  招标文件构成

5.1 招标文件包括：

| 章节 |  |
| --- | --- |
|  | 投标邀请 |
| 1 | 投标人须知前附表和投标人须知 |
| 2 | 技术总体要求 |
| 3 | 合同格式 |
| 4 | 附件 |
| 5 | 评标方法及评分标准 |

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面做出明确响应是投标人的风险，并可能将导致其投标无效。

6. 现场考察/踏勘/开标前答疑会

6.1采购人或者采购代理机构将在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察/踏勘/开标前答疑会，投标人可派代表自愿参加。

6.2 相关具体时间和地点详见投标人须知前附表。

6.3考察或踏勘现场的费用由投标人自己承担，考察或踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

6.4采购人或采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

7.  招标文件的询问和质疑

7.1投标人可向采购人或者采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购人或者采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.2投标人如认为招标文件存在不合理条款、歧视性条款的，须在自购买招标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出。投标人的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，具体内容要求详见本须知“第七、质疑”。

8.  招标文件的澄清或修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（电子邮件）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 招标文件的修改是招标文件的组成部分，投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式（电子邮件）向采购代理机构予以确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。

8.3 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可自行决定是否推迟投标截止时间和开标时间。

8.4针对招标文件的修改内容将在财政部门指定媒体上给予公布。

## 三、投标文件的编制

9. 投标文件的编制原则、投标范围、投标语言及计量单位

9.1投标文件的编制原则

9.1.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。

9.1.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

9.1.3 投标文件须对招标文件中的内容做出完整和明确响应，否则其投标将可能被视为无效投标。

9.1.4 投标文件的编制可在招标文件提供的格式基础上扩展加页。需投标人自行编写的投标内容，投标人应采用简洁、清晰的文件格式。

9.1.5 投标人在投标文件中提供的有关证明文件（如营业执照、第三方检验报告、质量体系证书、产品说明书等）等应为原件的复印件，这些文件及从网络上下载的资料，应加盖公章。

9.1.6投标文件中涉及公章的地方均需加盖投标人公章，投标专用章将不被认可。

9.2 投标范围

9.2.1投标人可对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物和服务进行投标，也可只对其中一包或几包货物和服务进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。（如适用）

9.3 投标语言

9.3.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9.4 计量单位

9.4.1投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10.  投标文件的构成

10.1 除非本须知前附表另有规定，不管是投标人单独投标或是作为投标联合体的成员参与投标，本次招标投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。一个包内有多个包投标方案的，其参与的全部投标将被视为无效。

10.2 投标人编写的投标文件应由商务文件（包括资格证明文件）和技术文件（包括技术响应、检测报告、图纸资料等）组成，应包含但不限于以下文件：

（1） 资格证明文件

- 符合性证明文件

- 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函（不适用可不提供）（采购标的所属行业详见中小企业声明函）

- 销售业绩：具体要求详见第五章综合评审表。

- 保修期

- 售后服务方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 安装调试方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 培训方案（根据招标文件要求自行拟定）

- 技术响应与说明文件（包括但不限于产品说明书、彩页、图纸、检测报告等）

- 投标人认为需要提交的其他文件

11. 投标报价

11.1投标报价：详见投标人须知前附表。

11.2投标人应按照招标文件附件提供的格式填写“开标一览表”和“投标分项报价表”。

11.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

11.4投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

- 投标货物包括主机、附件、备品备件、专用工具等的出厂价，投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

- 设备配置清单中的设备单价及消耗性材料及关键性配件进行分项报价；未报价的关键性配件、消耗性材料的更换由投标人终身免费提供；

- 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

11.5 投标人所报的投标总价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将作为无效投标。

11.6 投标人不得以低于成本的报价竞标。投标报价要有竞争性，最低报价不是中标的唯一条件或保证。

11.7 本次招标投标人只允许有一个报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标按无效投标处理。

11.8 超过项目分包预算（如有）/最高投标限价/项目预算的投标即作无效投标处理。

12. 投标货币

12.1投标货币：详见投标人须知前附表。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的资格证明文件应证明其来自合格来源国/地区。投标人证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权（仅适用于进口产品）；医疗设备按照《医疗器械监督管理条例》提供相应资质。

（2）招标文件中要求的资格证明文件见本须知前附表。

13.2在招标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人。

14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其拟供合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2 货物合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

14.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据、证书，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人验收后开始使用至投标人须知前附表中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

（4）投标人对加注“*”和“#”的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料（未提供不予认可）。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于datasheet、彩页等）或经国家食品药品监督管理总局或国家药品监督管理局认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若投标货物制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准，具体指标有证明材料要求的以具体参数要求为准。

14.4投标人在阐述上述第 14.3 3)时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质性满足或超过招标文件的要求。

15. 投标保证金

15.1投标人应按投标人须知前附表中规定的金额提交投标保证金，作为其投标的一部分。投标保证金是为了保护采购代理机构或采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人或采购代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据规定的条件予以没收投标保证金。

15.2投标人应按投标人须知前附表中规定的方式提交投标保证金。

15.3 在开标时，任何未附可接受投标保证金的投标，应视为无效投标处理。

15.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

15.5 中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收或向专业担保机构提出书面索赔：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据本须知第30条规定签订合同；

（3）中标人在规定期限内未能根据按投标人须知第31条规定提交履约保证金；

16. 投标有效期

16.1投标人未响应投标人须知前附表中规定的投标有效期或投标有效期不足的投标将按无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面或电传的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。第15条有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的签署

17.1投标人应按投标人须知前附表的规定准备相应文件。

17.2没有按招标文件实质性和符合性规定签字和盖章的投标，将被视为无效投标。

## 四、投标文件的递交

18. 投标文件的递交

18.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/上传到指定位置。无需递交纸质文件。

18.2本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

18.3远程开标前，投标人务必在新疆政府采购云平台：https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

19. 投标截止时间

19.1 采购代理机构将按投标邀请中规定的投标文件递交截止时间前接收投标文件。

19.2 采购代理机构可以按照投标人须知第8条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标文件递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应以延长后新的投标文件递交截止时间为准。

20. 迟交的投标文件

20.1 按照投标人须知第19条规定，采购代理机构应拒绝在其规定的投标文件递交截止期后递交的任何投标文件。

21. 投标文件的补充、修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标，如要修改，必须在撤回并修改后在规定的招标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。

21.2 在投标文件递交截止期之后，投标人不得修改投标文件。

21.3 自投标文件递交截止期至投标人须知前附表中规定的投标有效期满的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

22. 开标

22.1采用不见面开标方式

采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点（网址）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、答疑澄清、报价公示及确认、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.3 开标时《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在不见面开标大厅一并公示。

21.4 报价公示完毕后，如果供应商对所公示报价内容有异议，应当场立即提出。

23. 资格审查

23.1开标会议结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行检查，合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不具备本招标文件投标人须知第2条合格的投标人资格要求的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

24. 评标

24.1 组建评标委员会

24.1.1采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会应当为7人以上单数。

24.2 投标文件的初审

24.2.1初审即符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误内容，而不是寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

按照政府采购相关法律及招标文件的规定，如发现下列情况之一的，其投标将按无效投标处理：

（1） 投标函未提供或不符合招标文件要求的；

（2） 开标一览表、投标分项报价表未提供或不符合招标文件要求的；

（3） 投标人的报价均超过了项目分包预算（如有）/最高投标限价/项目预算的；

（4） 投标文件未按照招标文件要求提供法定代表人授权书，或其授权书未进行有效签署并加盖公章的；

（5） 投标有效期不足的；

（6） 未按招标文件要求提供商务条款偏离表的；

（7） 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 未按招标文件要求提供技术规格偏离表的；

（10） 未按招标文件规定进行有效签署的；

（11） 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，其投标产品必须为清单内产品，投标人未按上述规定提供证明材料的；

（12） 投标人有串通投标、腐败或欺诈行为的；

（13） 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

24.2.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

出现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标将按无效投标处理：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，对明显的文字和计算错误按下述原则进行修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行修正。修正后的报价按照投标人须知第25条的规定经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效 。

24.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.2.5 按照政府采购相关法律及招标文件的规定，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 投标人的报价均超过了项目分包预算（分包）/最高投标限价/项目预算，采购人不能支付的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

25. 投标文件的澄清

25.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

25.3 未在规定时间内答复评标委员会提出的澄清问题的，其投标有可能因不完整导致不能实质性响应招标文件要求，将作为无效投标处理。

26. 比较与评价

26.1评标方法：详见投标人须知前附表。

26.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.3 按评标委员会的综合打分结果由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.4提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一包或项目项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照质量优先（技术评审部分综合得分最高）的原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.5 非单一产品采购项目时，将用“△”号在第二章项目总体要求中标明其核心产品。若一个都不标明“△”号则所有产品均被视为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按26.4条款的规定处理。

26.6 评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

27. 与采购代理机构和采购人接触

27.1投标人试图对采购代理机构和采购人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都能导致其投标按无效投标处理。

## 六、确定中标与授予合同

28. 中标候选人及中标人的确定

28.1 评标委员会根据评标标准及评分细则，经评审后推荐排名前三的投标人为中标候选人。

28.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.4 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29. 中标结果公布和中标通知书

29.1中标人确定后的2个工作日内，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1 个工作日。

29.2 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分,对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3 中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

30. 签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3 招标文件、投标文件、投标人的澄清文件和中标通知书等均作为签订合同的主要部分。

30.4根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，截止到合同签订之日。一旦中标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人有权拒绝与其签订合同。

31. 履约保证金（如需）

31.1中标人与采购人签订合同时应按照招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金的金额不超过合同金额的10%，其形式为支票、汇票、本票或者金融机构（格式见附件）、专业担保机构出具的政府采购履约担保函（格式见附件）等非现金形式。

31.2 如果中标人没按照第30或31.1条规定去做，采购人将有充分理由取消该授标，并没收其投标保证金。

32. 授予合同后其他权利（如需）

32.1采购人须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从中标人处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的，不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同。

七、质疑

33 质疑

33.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购代理机构提出质疑。提出质疑时需向采购代理机构提交如下材料原件：

33.1.1提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函原件须加盖公章，质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.1.2 法定代表人授权委托书原件并加盖公章。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.2投标人在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节提出的后续多次质疑将不予接受。

33.3 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

八、其他

34.代理服务费

34.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用（可不在投标分项报价中体现）。

35. 腐败和欺诈行为

35.1 定义

（1）“腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

35.2 如果采购代理机构和采购人认为投标人在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其投标将按无效投标处理。

36.未尽事宜

36.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

37.文件解释权

37.1　本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。

# 第二章 技术总体要求

一 货物需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊药房 |  |  | 合同签订30天内交货，15天内安装调试完毕。 | 采购人指定地点。 |
| 1 | 自动发药机 | 1 |  |  |
| 2 | 全自动补药机器人 | 1 |  |  |
| 3 | 智能密集仓储系统 | 1 |  |  |
| 4 | 异形发药机（含冷藏） | 1 |  |  |
| 5 | AMR（送药机器人） | 2 |  |  |
| 6 | 智能窗口缓存架 | 1 |  |  |
| 7 | 智能传输系统 | 1 |  |  |
| 8 | 实时发药通道 | 1 |  |  |
| 9 | 螺旋出药滑道 | 1 |  |  |
| 10 | 毒麻药品管理柜 | 2 |  |  |
| 11 | 电子药框 | 200 |  |  |
| 12 | 自助取药机 | 3 |  |  |
| 13 | 自动化药房管理系统 | 1 |  |  |
| 急诊药房 |  |  |  |  |
| 14 | 异形发药机 | 1 |  |  |
| 15 | 自助取药前端 | 1 |  |  |
| 16 | 毒麻药品管理柜 | 1 |  |  |
| 住院药房 |  |  |  |  |
| 17 | 自动分包机 | 1 |  |  |
| 18 | 分包核对机 | 1 |  |  |
| 19 | 剥药机 | 1 |  |  |
| 20 | 数粒机 | 1 |  |  |
| 静配中心 |  |  |  |  |
| 21 | 智能针剂库 | 1 |  |  |
| 22 | 贴签机 | 1 |  |  |
| 23 | 智能溶媒货架 | 1 |  |  |
| 24 | 智能分拣机 | 1 |  |  |
| 25 | 洗筐机 | 1 |  |  |
| 26 | 剥盖机 | 1 |  |  |
| 27 | 高速配液机器人 | 1 |  |  |
| 手术室智能设备 |  |  |  |  |
| 28 | 高值耗材管理柜 | 6 |  |  |
| 29 | 病区管理柜 | 6 |  |  |
| 30 | 手术室智能水平仓储系统 | 1 |  |  |
| 病区送药机器人 |  |  |  |  |
| 31 | 一体式物流机器人 | 10 |  |  |
| 智慧药学平台建设一体化系统 |  |  |  |  |
| 32 | 智能静配管理系统 | 1 |  |  |
| 33 | 智能药品闭环管理系统 | 1 |  |  |
| 34 | 合理用药前置审方系统 | 1 |  |  |
| 35 | 临床药师工作站系统 | 1 |  |  |
| 36 | 智慧药学数据中台系统 | 1 |  |  |
| 智能采血管理系统 |  |  |  |  |
| 37 | 标本采集管理系统模块 | 1 |  |  |
| 38 | 标本分拣管理系统系统 | 1 |  |  |
| 39 | 登记叫号及窗口模块 | 1 |  |  |
| 40 | 采血备管系统 | 1 |  |  |
| 41 | 标本收集传输系统 | 1 |  |  |
| 42 | 标本前处理系统 | 1 |  |  |
| 43 | 气动传输模块 | 1 |  |  |
| 44 | 尿管自助备管取管系统 | 1 |  |  |

二 技术参数要求

注：

（1）以下技术指标及要求中如出现或指向某个设备品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。

（2）为到货时最新正版版本(注明时间及版本号)，包含已经发布的全部技术功能。货物需求表中的设备适合中国北京地区的温湿度、供电环境。生产厂家制造的电源插头必须符合中国国家3C认证标准。投标人提供的产品应为全新未使用产品，采购人有权拒绝已经停产或已淘汰机型的老旧产品。

（3）项目背景：新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）（以下简称“新疆国际医院”）是一家大型国际化、智能化的新型三级综合性医院，是落实国家“一带一路”战略、推进丝绸之路经济带核心区建设的重点任务；是立足新疆、辐射中亚区域国家的医学高地；是新疆维吾尔自治区“五大中心”建设医疗服务中心的标志性、示范性工程。本项目为建设新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）的智能药事服务相关设备采购、安装调试。

注：下述技术参数中“★”号条款为重要评审因素，非实质性响应条款。

| （一） | 门诊自动化药房 |
| --- | --- |
| （二） | 急诊自动化药房 |
| （三） | 住院自动化药房 |
| （四） | 静配中心自动化 |
| （五） | 手术室智能设备 |
| （六） | 病区送药机器人 |
| （七） | 智慧药学平台建设一体化系统 |
| （八） | 智能采血设备 |

| 序号 | 招标参数 |
| --- | --- |
|  | 门诊自动化药房 |
|  | 用途：门诊智慧药房自动化发药系统是一种先进的管理解决方案，将自动化设备与医院的HIS系统和药品信息物流系统相结合，实现对药品从供应商到患者手中的全程监控和管理。通过智能化管理，药房工作效率得到提高，患者取药等待时间减少，药师工作负担减轻，合理用药得到促进，从而实现药学部门工作模式的转型。 |
|  | 配置要求 |
|  | 自动发药机，1台 |
|  | 全自动补药机器人，1台 |
|  | 智能密集仓储系统，1套 |
|  | 异形发药机，1台 |
|  | AMR（送药机器人），2台 |
|  | 智能窗口缓存架，1套 |
|  | 智能传输系统，1套 |
|  | 实时发药通道，1套 |
|  | 螺旋出药滑道，1套 |
|  | 毒麻药品管理柜，2台 |
|  | 电子药筐，200个 |
|  | 自助取药机，3台 |
|  | 自动化药房管理系统，1套 |
|  | 自动发药机 |
|  | 发药机组成部分：主体分为出药、储存、上药三个部分，结构为模块化设计，所有部件均能简易拆装，搬运时均可经过1.2米宽标准门，对场地无特殊要求，方便安装和维护。 |
|  | 自动发药机药品储存要求：品种数≥1300种，储药量≥15000盒。 |
|  | 自动发药机的发药系统和补药系统为相对独立的模块，发药同时可以补药，二者互不影响。 |
|  | 自动发药机储存的所有药品都可在无人值守、干预的情况下，由设备进行全自动自主补充。 |
|  | 自动发药机必须具备在故障时，可让药师手工拿到机内储存药品进行应急发药的功能。 |
|  | 自动发药机可与医院HIS系统实现无缝对接。 |
|  | 发药机的储药主机单元所有药品的储存模式是：斜槽式存储;采用一种药品对应一条指定储药斜槽的定位储药模式以确保发药准确。 |
|  | 发药机内储存的药品应按照单品种储存在独立的药槽中，为了确保药品放置的稳定性和防止在药品添加时出现卡药，要求每种药品必须基于药槽水平放置，放置高度必须为药品的最短边。 |
|  | 每根独立储存药槽均能调节宽度适用各种规格不同大小的药品。 |
|  | 发药机发药速度达到每小时不少于2400盒，处理处方能力不低于每小时450张。 |
|  | 发药机发药采用全品种同时自由重力落药方式，以确保在设备故障时可应急发药。 |
|  | 主机加药机械手单次可同时携带≥3种盒装药品进行自动补药作业，或配置3套主机加药机械手各携带1种药品进行自动补药作业。 |
|  | 主机加药机械手补药速度：≥2400盒/小时。 |
|  | ★主机加药机械手与人员之间通过批量补药缓存通道来实现人机间隔及待补药品的缓存，以提高补药速度、防止人身伤害。 |
|  | ★批量补药缓存通道≥3个。 |
|  | ★盒装药批量补药缓存装置单次、同时可将≥3个品种的药品输入至主机加药机械手内。 |
|  | ★发药机补药系统具备二套可各自独立运行的补药系统，补药机械手一次可携带≥3品种药品进行主机储药补充作业。 |
|  | 全自动补药机器人技术要求 |
|  | 全自动补药机器人操作流程：发药机内一旦缺药，系统会自动提示机内药品缺失的情况。系统会根据目前发药机内的缺药情况自动生成电子补药单，智能二级库自动将所需补充药品传送至发药机自动补药口，全自动补药机器人自主进行抓取、识别、补充，全过程无需人员干预。 |
|  | 补药方式：机器人自动抓取。全自动补药效率：≥600盒/小时 |
|  | 全自动补药机器人进行预补药工作不影响发药机的加药和发药，三者可同步进行。 |
|  | ★为提高药师补药效率，设备进药自动检测：药品在料箱内可无规则摆放，无须码放整齐，设备可全自动进行单包装药品的视觉别确认，分拣并向发药机输送药品。 |
|  | 具备自动拒绝错误药品进入设备，无需人工干预情况下设备自动进行下一种药品或下一盒药品的添加。（提供设备运行视频截图并说明工作原理） |
|  | 药品品种识别方式：视觉识别，设备具备≥3个摄像头。 |
|  | 具备破损包装及错误药品自动回收功能。 |
|  | 全自动补药机器人补药工位一次可缓存≥5个药箱。 |
|  | 系统可以批量上药，单次上药可以实现多品种补药，可携带不低于三个品种药品补药，单次补药数量不低于12盒。 |
|  | 加药机械手：臂展≥680 mm，可以实现多角度、非同一平面摆放药盒的抓取能力，如：药盒倾斜角基于水平面0-50度也可实现抓取，机械手独立运行的同时，可根据药盒在加药工位的深度位置自动调节抓取行程，单套机械手可抓取≥1kg重量药品。 |
|  | 智能密集仓储系统技术要求 |
|  | 用于药房、药库整箱药品的自动化管理，采用开放式储存系统进行药品的密集储存，储物架之间可保留人行通道，通过人工智能机器人实现整箱储存、领取药品。提高药房（库）空间利用率，节省药师体力劳动，提高工作效率。 |
|  | 系统可同步进行整箱药品的储存和领取。为方便药师给药箱补药，提高补药速度，拆零的药盒可直接无序倒入药箱，无需整齐排放。 |
|  | 智能密集仓储系统的组成：开放式储存系统、智能存取机器人、智能充电站、周转箱、操作管理控制系统。 |
|  | 整套系统运行模式不低于两种：第一，智能密集仓储系统和自动发药机无缝连接，实现无人值守补药；第二，智能密集仓储系统实现全自动出入库，批量发药。 |
|  | 取货口可根据现场条件定制，数量≥6个；补药口可根据现场条件定制，数量≥3。 |
|  | ★为方便药师给药箱补药，提高补药速度，拆零的药盒可直接无序倒入药箱，无需整齐排放，药师单人单箱补药时间≤5秒。 |
|  | 智能密集仓储系统配置的人工取药窗口，用于机外药品以及其他特殊药品的取药工作，该设备设计≥12个药箱缓存位，每次可以实现不低于6个药箱的取药，人机交互侧安装有安全光幕，保障人身安全。 |
|  | ★出箱速度：≥350箱/小时。 |
|  | 货架可根据库房面积自由摆放，可扩展或者减少，物料机器人的运行路线也可以及时根据货架巷道变化，以达到运行的最优路线和效果 |
|  | 智能密集仓储系统的补药系统具备一键式整机库存盘点功能，并自动更新该药品库存实际数量。 |
|  | ★整套智能密集仓储系统配置AGV数量≥3台，可分别进行整箱药品的储存和领取或同时进行储存和领取。 |
|  | 运行速度：1.2m/秒 |
|  | 异形发药机技术要求 |
|  | 异形发药机硬件配置：针剂发药主机1台，六轴机器人1套，视觉识别装置1套，药篮传送系统1套。 |
|  | 异形发药机药品储存要求：支持常温和冷藏两种存储模式，其中常温品种数≥240种，冷藏（2℃~8℃）品种数≥10种。 |
|  | 异形发药机的储药主机单元所有药品的储存模式是：抽屉式存储；采用一种药品对应一个指定存储抽屉的储药模式以确保发药准确。 |
|  | 发药方式为视觉识别系统加机器人自动发药系统实现药品的自动化调剂与发放。 |
|  | ★可自动发放的药品品种包含：西林针剂、安剖针剂、盒装药品、板状药品及其他异形包装药品。 |
|  | 异形发药机具备≥2个工作缓存，可实现处方内不同药品的连续自动化发放 |
|  | ★异形发药机具备≥3种药品抓取夹具，可根据药品种类自动更换，以实现不同药品的自动化连续发放 |
|  | 异形发药机发药过程中具备发药自动复核系统，可对所发出的每一支、盒药品的品种、规格进行自动复核，确保100%发药准确。 |
|  | 异形发药机配置电子药篮，用于发药处方的跟踪管理，可通过传输线将完成调配的药品传输至发药窗口。 |
|  | 补药缓存通道≥6个。 |
|  | AMR（送药机器人）技术要求 |
|  | 额定负载不小于30kg ，运行速度不小于1.0米/秒，续航时间不小于6小时。 |
|  | 具备与发药机系统和医院HIS系统无缝连接，智能接受发药机补药信息和处方信息。 |
|  | 智能窗口缓存架技术要求 |
|  | 具备三层自动缓存，每层缓存量不少于2个药筐，。 |
|  | 所有自动缓存货位具备独立传感器，可自动感知新到药筐和被取走药筐情况。 |
|  | 智能窗口缓存架配备独立升降机，可自动将底层药筐输送至上层缓存，方便药师拿取。 |
|  | 可拿取任意一个自动货位上的当前患者药筐，无需另行识别药筐信息。 |
|  | 智能传输系统技术要求： |
|  | 采用双线式输送模式，可杜绝传送带输送模式中不可避免的传送带跑偏问题。 |
|  | 具备二套药筐控制阀和光感传感器，可自动控制药筐输出频次。 |
|  | 实时发药通道技术要求 |
|  | 实现药品实时传输到发药窗口，传输通道高度不低于1.9m，以避免影响药师行走。 |
|  | 螺旋出药滑道技术要求 |
|  | 配合实时发药通道无助力传输到窗口药师手边。 |
|  | 毒麻药品管理柜技术要求 |
|  | 设备配置要求：针剂药品单支发放管理模块2组，管控药品管理模块5组，嵌入式控制及显示系统1套。 |
|  | 设备具备储存、管理和发放针剂、盒装，实现毒麻药品全覆盖。 |
|  | 嵌入式控制及显示系统的组成：主柜屏幕、资料输出设备、扫描系统、指纹识别模块、读卡器。 |
|  | ★针剂药品单支量管理模块（单剂量发药）:为保证发药精准性，不采用称重式或掉落发针剂模式，同时设备只按照医嘱指定药物剂量或由被授权的领药人指定领取所需药品的品种、规格、数量进行自动调剂发放。非授权人或被授权人无法拿到授权外的药品品种和数量。 |
|  | ★单组针剂药品单支量管理模块具备储存≥7个独立的储药单元，可储存、管理、发放≥7种药物，可分别储存、管理、发放1ml、2ml、5ml安瓿药品。 |
|  | 单个储药单元批量储存、管理、发放药品数量≥25支。（以2ml安瓿计算） |
|  | 具备双锁式储药模块和感应式储药模块二种取药管理模块。 |
|  | 双锁式储药模块的每个储药盒独立带锁，按医嘱信息，双人认证取药。 |
|  | ★单层管控药品管理模块具备二种储药规格以适应不同药品规格：①9个储药盒，单个药盒长170×宽165×深65mm（±5mm）；②9个储药盒，单个药盒长170×宽165×深165mm（±5mm）。 |
|  | 电子药筐技术要求 |
|  | 基本要求：可与处方信息绑定，承载处方药品，可亮灯提示处方药品位置，无需固定位置摆放，智能药筐具备≥3色亮灯提示。 |
|  | 自助取药机技术要求 |
|  | 整套设备由药品储存系统、药品发放传送系统、药品自助购买领取操作终端和管理系统组成，满足患者全天24小时自助取药的需求。 |
|  | 设备发药模式：机械手吸附发药。 |
|  | ★设备的药品储存能力：≥150个品种药品，≥2000盒/瓶，发药速度：≥60张处方/小时，操作显示器≥20英寸。 |
|  | ★设备存储单元的药品储存模式：非助力斜槽式存储，采用一种药品对应一条指定储药斜槽的定位储药模式以确保准确而可靠的发药。 |
|  | ★设备具备储存、发放盒装药、针剂（安瓿瓶、西林瓶）和瓶装药功能。 |
|  | ★可对所发出的每一盒药品的品种、规格进行自动视觉复核，并自动记录复核过程。为减少其系统死机现象和保证视觉复核系统图片和数据更清晰、更精准，设备能对所发药品逐盒复核，而非多盒一起拍照复核。 |
|  | 自动纠错功能：对于多发药品和错发药品，需具备回收错误药品并自动修正二次发放功能。 |
|  | 自动化药房管理系统技术要求 |
|  | 与HIS系统无缝连接，通过数据接口协议进行数据传输。 |
|  | 具备网络管理功能，多台设备可以协同工作。 |
|  | 具备药品库存下限设置功能，当药品库存低于设定下限时，系统会自动提示需要补充的品种和数量。 |
|  | 具备发药窗口智能分配功能，可根据窗口开放数量，药品库存，排队等情况分配取药窗口号。 |
|  | 如网络中断，无法从HIS得到处方信息，可以手动输入进行发药。 |
| （二） | 急诊自动化药房 |
|  | 配置要求 |
|  | 异形发药机，1台 |
|  | 自助取药前端，1台 |
|  | 毒麻药品管理柜，1套 |
|  | 异形发药机技术要求 |
|  | 异形发药机硬件配置：针剂发药主机1台，六轴机器人1套，视觉识别装置1套，药篮传送系统1套。 |
|  | 异形发药机药品储存要求：支持常温和冷藏两种存储模式，其中常温品种数≥240种，冷藏（2℃~8℃）品种数≥10种。 |
|  | 异形发药机的储药主机单元所有药品的储存模式是：抽屉式存储；采用一种药品对应一个指定存储抽屉的储药模式以确保发药准确。 |
|  | 发药方式为视觉识别系统加机器人自动发药系统实现药品的自动化调剂与发放 。 |
|  | ★可自动发放的药品品种包含：西林针剂、安剖针剂、盒装药品、板状药品及其他异形包装药品。 |
|  | 异形发药机具备≥2个工作缓存，可实现处方内不同药品的连续自动化发放 |
|  | ★异形发药机具备≥3种药品抓取夹具，可根据药品种类自动更换，以实现不同药品的自动化连续发放 |
|  | 异形发药机发药过程中具备发药自动复核系统，可对所发出的每一支、盒药品的品种、规格进行自动复核，确保100%发药准确。 |
|  | 异形发药机配置电子药篮，用于发药处方的跟踪管理，可通过传输线将完成调配的药品传输至发药窗口。 |
|  | 补药缓存通道≥6个。 |
|  | 自助取药前端 |
|  | 完成医院药房部分药品全天候的自动调剂任务：满足患者24小时自助领取药品的需求。 |
|  | 为保证发药的准确性，设备需具有视觉复核功能，可对所发出的每一盒药品的品种、规格进行自动视觉复核，并自动记录复核过程。 |
|  | 对于多发药品和错发药品，需具备回收错误药品并自动修正二次发放功能。 |
|  | 为应对高龄患者取药和加强夜间取药的便利性，保证操作的准确性，要求设备操作显示器≥43英寸。 |
|  | 毒麻药品管理柜技术要求 |
|  | 设备配置要求：针剂药品单支发放管理模块2组，管控药品管理模块5组，嵌入式控制及显示系统1套。 |
|  | 设备具备储存、管理和发放针剂、盒装，实现毒麻药品全覆盖。 |
|  | 嵌入式控制及显示系统的组成：主柜电脑屏幕、打印机、扫描系统、指纹识别模块、读卡器。 |
|  | ★针剂药品单支量管理模块（单剂量发药）:为保证发药精准性，不采用称重式或掉落发针剂模式，同时设备只按照医嘱指定药物剂量或由被授权的领药人指定领取所需药品的品种、规格、数量进行自动调剂发放。非授权人或被授权人无法拿到授权外的药品品种和数量。 |
|  | ★单组针剂药品单支量管理模块具备储存≥7个独立的储药单元，可储存、管理、发放≥7种药物，可分别储存、管理、发放1ml、2ml、5ml安瓿药品。 |
|  | 单个储药单元批量储存、管理、发放药品数量≥25支。（以2ml安瓿计算） |
|  | 具备双锁式储药模块和感应式储药模块二种取药管理模块。 |
|  | 双锁式储药模块的每个储药盒独立带锁，按医嘱信息，双人认证取药。 |
|  | ★单层管控药品管理模块具备二种储药规格以适应不同药品规格：①9个储药盒，单个药盒长170×宽165×深65mm（±5mm）；②9个储药盒，单个药盒长170×宽165×深165mm（±5mm）。 |
| （三) | 住院自动化药房 |
|  | 配置要求： |
|  | 自动分包机，1台 |
|  | 分包核对机，1台 |
|  | 剥药机，1台 |
|  | 数粒机，1台 |
|  | 自动分包机技术要求 |
|  | 主体架构：药库和集药包装打印部分为分体式设计，下部包装机采用无机械剪刀、封包剪切一体化设计，模块化组装。集药包装打印部分安装于导轨，可滑出机器外部，具备自动锁定和系统或手工解锁控制功能。 |
|  | 药库结构：采用内外双层立式旋转药库结构,内外双层可双方向无限角度旋转。 |
|  | 与HIS数据交互：与医院HIS系统通过网络通信方式进行对接获取HIS传递的医嘱信息，并根据医嘱信息，自动实现口服药品智能分包。 |
|  | 设备储药量：单机机内可装储≥340种不同片剂、胶囊药品，分包速度（含打印信息）≥40包/分钟。。 |
|  | 非机储药品托盘：非机储药品托盘格子≥40个。 |
|  | 药盒可在任意底座自由插拔，插拔后自动识别药盒中装载的药品，智能药盒和底座由电子锁实现智能锁定和释放。药盒位置有亮灯提示。 |
|  | 具备包药袋长度根据所包药品数量自动调节大小功能 |
|  | 在药袋上打印服药信息，包括：病区、病床、患者一维或二维条形码、患者姓名、服药日期和时间，袋内药品的名称、数量，以及分包数量和次序、包内药品数量等。可选择不同字体大小和符号。打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。 |
|  | ★药品的收集方式为45度角漏斗式收集，避免收集过程中产生的泄漏卡药错误。落药大漏斗为非固定式设计，可移动，可从设备内部整体滑出，易于对整个落药通道进行清洁维护，有效防止药品交叉感染，保证患者用药安全性。 |
|  | 分包核对机技术要求 |
|  | ★能够与市面上主流分包机品牌对接提供证明材料（实际应用医院图片、对应验收报告等相关证明材料）。 |
|  | 核对速度≥60包/分。 |
|  | 能与HIS系统无缝双向连接，实时接收HIS传过来的医嘱信息。 |
|  | ★仿生智能机器手展平装置≥5套，在检测前将药袋中药品均匀抚平，机械手装置末端的抚平机构需能根据药品的高低及硬度自动伸缩，保证不损伤药品，以便检测装置可以清晰和准确的识别药品；请提供证明材料。 |
|  | 能支持检测药品的大小范围≥4平方毫米。 |
|  | 能支持检测整片、半片、3/4片、1/3片、1/4片等不规则药品。 |
|  | 剥药机技术要求 |
|  | 采用双排拆药滚轴积压方式，避免药片损伤，可以根据需要方便地调节尺寸，实现快速拆药。 |
|  | 拆出的药片会落在出药盘上，便于将药片放入容器保管，避免操作者用手接触药片，确保安全卫生。 |
|  | 剥药速度：40板/分钟，满足≥6排及以上药品。 |
|  | 数粒机技术要求 |
|  | 设备可根据设置数出相应的药品数量，也可一次数出药盒中所有的药品，并且通过4位双LED数码管分别显示出相应药盒数出的药品数量。 |
|  | 速度：150粒/分钟。 |
| （四） | 静配中心自动化 |
|  | 配置清单： |
|  | 智能针剂库，1台 |
|  | 贴签机，1台 |
|  | 智能溶媒货架，1台 |
|  | 智能分拣机，1台 |
|  | 高速配液机器人，1台 |
|  | 洗筐机，1台 |
|  | 剥盖机，1台 |
|  | 智能针剂库技术要求 |
|  | ★针剂药品智能储存发放系统可以根据医嘱信息自动将针剂药品（含西林瓶、安瓿瓶）、盒装药及冷藏药品（含西林瓶、安瓿瓶、盒装药品）发放到药师手边。 |
|  | 单台针剂药品智能储存发放系统提供至少2个操作面板，每个操作面板都可以用于针剂的发放和补充。 |
|  | 单台针剂药品智能储存发放系统提供≥12套独立的出药系统。药师站在出药系统前就可拿到针剂药品智能储存发放系统中储存的所有药品。 |
|  | 针剂药品智能储存发放系统的药品种数≥700种，冷藏储药品种数≥36种，储存单元温度可控制在摄氏2℃-8℃。 |
|  | 设备具备故障急停系统。 |
|  | 贴签机技术要求 |
|  | 溶媒智能汇总归类：根据医嘱进行溶媒的自动汇总分类，可以自动适应当前溶媒包装规格大小，设备的操作界面实时显示已贴、未贴数量，并能自动统计每个批次的溶媒贴签数量。 |
|  | 自动贴签机可与HIS无缝链接，能实时与HIS系统交换数据。 |
|  | 溶媒进入贴签机时候，可随意摆放，无须摆放整齐进入机器，机械人可以根据溶媒的位置准确贴签。 |
|  | 溶媒贴签完成之后，经过二次识别装置，再次核对贴签的正确度，及时发现错贴溶媒。 |
|  | ★采用混合识别技术，贴签机的视觉系统既可识别液袋上的图片logo，可识别贴袋上的文字，可识别多种文字和图片，进行叠加识别，保证快速精准的区别出液袋种类。并且视觉系统拥有拍照存档，记录错误日志的功能，可以进行贴签追溯。 |
|  | 设备贴签速度≥1200袋或瓶/小时。 |
|  | ★四轴关节机器人自动完成定位、取签、粘贴标签工作、机器人具备本体回转运动功能、机器人具备下臂左右回转功能、机器人具备上臂上下摆动功能、机器人具备手腕回转和上下摆动功能、机器人具备标签吸附功能。 |
|  | 智能溶媒货架技术参数 |
|  | 智能溶媒货架必须自动提示当前所用溶媒的品名、规格、数量和所在位置，防止出现溶媒贴签差错。 |
|  | 单台设备具备储存≥20个品规的溶媒 |
|  | 智能分拣机技术要求 |
|  | 分拣速度：≥1200袋.瓶/小时，具备≥40个病区单元缓存箱。 |
|  | 设备分拣过程中，分拣机大输液储存箱满后可直接取出更换。 |
|  | ★具备应急预案和特殊药品（如肿瘤药品）分拣功能。 |
|  | 输液药品分拣机应与HIS无缝链接，能实时与HIS系统交换数据。一个病区分拣完毕或箱满会亮灯提示，并打印成品交接单。 |
|  | 高速配液机器人技术要求 |
|  | ★整台设备具备药品缓存和预溶模块、药品自动冲配模块、溶媒自动上料模块、成品自动卸载模块，具备独立的总控操作系统。为避免药品之间的交叉污染，各个模块之间药品通过智能传输系统传送。 |
|  | ★设备进行静脉用药配置的工作效率平均≥350袋（瓶）/小时。 |
|  | 整套设备具备2台配液机器人协同工作，2台机器人均为六轴，可一次抓取≥8支主药。 |
|  | 设备可与医院HIS系统和PIVAS系统无缝对接。 |
|  | ★药品缓存和预溶模块组成：一次可放置≥1300支西林瓶（按照5ml计算）。批量上药结束电动舱门关闭，药品可以批量自动进入冲配舱，无须人工干预。 |
|  | 溶媒自动上料系统，缓存上料区一次性可以放置≥18袋液，缓存区可根据实际需求扩展；可实现50-500ml的软袋和可立瓶的自动上料，上料区域设置防呆夹具，支持不同规格溶媒高效装夹，保证上料精准无误，液袋自动依次进入配液舱。 |
|  | ★配液机器人可根据粉针药物溶解要求进行自主晃动溶解，可以根据药品溶解需求，匹配相应的溶解模式，摆动幅度，促进药品最佳溶解。 |
|  | 系统提供冲配报告：自动记录最终液袋冲配完成情况，处方号，药品情况。 |
|  | 洗筐机技术要求 |
|  | 药筐清洗采用超声空化的清洗方式，符合安全防护标准。机器人自动批量抓取药筐，运载药筐在缓存、浸泡和用干三个工位上交互移动。 |
|  | 设备在无隔断的情况下可支持50个药筐同时清洗。 |
|  | 剥盖机技术要求 |
|  | 双通道同时运行不停顿流水线，兼容所有西林瓶，自动计数，一键清零，瓶口直径自动进行调整。 |
| （五） | 手术室智能设备 |
|  | 配置要求： |
|  | 高值耗材管理柜，6台 |
|  | 病区管理柜，6台 |
|  | 手术室智能水平仓储系统，1套 |
|  | 高值耗材管理柜技术要求 |
|  | 耗材管理系统支持指纹、人脸识别、IC卡等不少于三种登陆方式。 |
|  | 耗材管理系统具备RFID自动识别。 |
|  | 多设备联动：为方便科室耗材自由存取，耗材柜可实现多设备联动，可实现不同设备存、取、还功能。 |
|  | 物品管理：设备支持库存预警、近效期预警查看；支持每日出入库清单详情查看，且自动显示每日出入库结算金额；提供系统功能界面截图。 |
|  | 物品追溯：支持自动记录离柜物品，超过设定时间未收到消耗数据且未归还物品， 支持预警提醒，防止物品丢失；提供系统功能界面截图。 |
|  | 病区管理柜技术要求 |
|  | 设备配置要求：针剂药品单支发放管理模块2组，管控药品管理模块5组，嵌入式控制及显示系统1套。 |
|  | 设备具备储存、管理和发放针剂、盒装，实现毒麻药品全覆盖。 |
|  | 嵌入式控制及显示系统的组成：主柜屏幕、资料输出设备、扫描系统、指纹识别模块、读卡器。 |
|  | ★针剂药品单支量管理模块（单剂量发药）:为保证发药精准性，不采用称重式或掉落发针剂模式，同时设备只按照医嘱指定药物剂量或由被授权的领药人指定领取所需药品的品种、规格、数量进行自动调剂发放。非授权人或被授权人无法拿到授权外的药品品种和数量。 |
|  | ★单组针剂药品单支量管理模块具备储存≥7个独立的储药单元，可储存、管理、发放≥7种药物，可分别储存、管理、发放1ml、2ml、5ml安瓿药品。 |
|  | 单个储药单元批量储存、管理、发放药品数量≥25支。（以2ml安瓿计算） |
|  | 具备双锁式储药模块和感应式储药模块二种取药管理模块。 |
|  | 双锁式储药模块的每个储药盒独立带锁，按医嘱信息，双人认证取药。 |
|  | ★单层管控药品管理模块具备二种储药规格以适应不同药品规格：①9个储药盒，单个药盒长170×宽165×深65mm（±5mm）；②9个储药盒，单个药盒长170×宽165×深165mm（±5mm）。 |
|  | 手术室智能水平仓储系统技术要求 |
|  | 智能仓储管理系统支持物品的智能化存放与提取功能，料斗数量大于16个，回转速度大于10米/分钟。 |
|  | 智能仓储管理系统取料口设置有自动安全门，无需人工可自动开启与关闭，安全门长期处于关闭状态，可保持内部存储环境的清洁。 |
|  | 智能仓储管理系统装配安全维护门，配备一扇单独开启的玻璃门，配备垂直货位指示灯，数量大于4个。 |
|  | ★智能仓储管理系统及终端应用以国产系统为数字底座（提供证明材料）。 |
|  | 智能仓储管理系统支持刷卡和密码两种鉴权方式（提供证明材料）。 |
|  | 智能仓储管理系统具备货位管理功能，根据物品在各库位的最大容量动态分配库位。 |
|  | 智能仓储管理系统具备物品管理功能，含物品编码、物品名称、规格、最小单位、预警数量及补货数量的设定，到达预警数量及补货数量阈值，系统自动进行库存预警提醒。 |
|  | ★智能仓储管理系统具备手术套餐配置功能，可预设各类型手术所需物资的标准配置，实现术前快速配台取用（提供证明材料）。 |
|  | 智能仓储管理系统可与HIS数据及手麻系统对接，获取手术排班信息，提供配台所需物品清单和数量，引导操作人快速进行配台（提供照片证明）。 |
|  | 智能仓储管理系统对物品取用进行订单化管理，减少人工检索配台所消耗的精力，可优化作业流程效能与精准性（提供照片证明）。 |
|  | 智能仓储管理系统具备报表功能，可提供各项数据统计、按手术类别、物品类别、时间等定期生成图表，对物料收发汇总统计，协助管理者提升管理的精益化程度。 |
| （六） | 病区送药机器人 |
|  | 配置要求： |
|  | 一体式物流机器人，10台 |
|  | 物流机器人：尺寸：L≤850 * W≤580 * H≤1400mm，重量：≤110 kg |
|  | 配置防撞传感器，配置急停按钮：深度相机不少于2个，压力传感器(碰撞保护)：前向，超声雷达：后向。 |
|  | ★具备AI芯片，10TOPS以上算力。 |
|  | 具备刷卡识别，人脸识别，指纹识别。 |
|  | 具备WIFI/有线功能。 |
|  | 分格储物箱：共4层，每层8格，总容纳32格。 |
|  | 安全管控：配备电子锁(可机械应急开锁)。 |
|  | 速度：最大速度1.5m/s(可调)。 |
|  | 导航方式：激光导航。 |
|  | 导航精度：距离≤±20mm,方向角±1°，爬坡能力：≤6°，越障能力：≤15mm，过隙能力：≤35mm，最小旋转直径：920mm。 |
|  | 充电及续航时间：充满电时长≤2h续航≥15h，电池总容量：≥50AH，自带电池监测(电压、内阻，温度、故障情况)。 |
|  | 充电桩技术要求：输入：220V，输出：24V,30A。 |
| （七） | 智慧药学平台建设一体化系统 |
|  | 智能静配管理系统，1套 |
|  | 智能药品闭环管理系统，1套 |
|  | 合理用药前置审方系统，1套 |
|  | 临床药师工作站系统，1套 |
|  | 智慧药学数据中台系统，1套 |
| 智慧药学平台由智能静配管理系统、药品闭环管理系统、合理用药前置审方、药师工作站及数据中台五大系统组成，实现静脉用药调配自动化、药品全周期追溯、AI处方审核、个体化药学服务及数据驱动决策，可降低用药差错率，提升药师效率，构建全流程智慧药学服务体系。 |  |
|  | 智能静配管理系统 |
|  | 审方管理：支持静配医嘱二次审方、临嘱语音提醒、患者360视图、不合理医嘱规则配置及不合理医嘱干预、重复医嘱规则配置等功能。 |
|  | 排班管理:通过班次设置、人员管理、排班模板、自动排班、人员增停班、调班管理自动排班一体化管理。 |
|  | ★批次管理:支持瓶签打印、批次划分规则以思维导图模式可视化配置，灵活满足各大医院不同业务需求。 |
|  | 配液管理:采用移动扫码技术；支持自动汇总统计配置费用；支持对高危、贵重、剧毒药品进行提醒；支持对停嘱、病人转科、转床、出院等异常情况进行显眼颜色提示、语音报警提醒等功能。 |
|  | 追溯管理:通过移动扫码技术，监控追溯执行配液单每一工作环节的执行人员、时间、结果等信息，做到全流程闭环追溯、数字化实时监控。 |
|  | 绩效管理:支持从工作环节、药品、配液类别、科室等维度设置绩效计算因子；支持将差错管理纳入考核，支持对人员额外追加工作量。 |
|  | ★流程管理:支持根据医院实际业务流程进行灵活配置静配工作流程，包括配液与打包两种流程的自定义、权限控制以及是否严格限制流程等。 |
|  | 效期管理:参照第三方药物效期数据，根据药品的效期、滴速和配液单上信息，通过智能比对和计算产生一个静配药品的有效期，在护士接收、执行用药时进行提醒。 |
|  | 差错管理：支持差错事件登记、报损药品以及差错异常登记。 |
|  | 驾驶舱管理：支持静配中心数据集成监控，优化操控。 |
|  | 报表管理:支持静配中心数据整合分析，报表自动生成，提升决策效率。 |
|  | 智能药品闭环管理系统 |
|  | ★无感核发:支持将整个药框放置在扫码设备下，系统同时自动识别药品追溯码及对应处方条码，快速完成药品核发。结束后自动更新页面进入下一单核发。 |
|  | 多处方统一核发:支持患者多个处方条码、标签头进行识别，针对同个患者进行合并发药，提高核发效率。 |
|  | 患者退药：发生患者退药，可通过扫码，实现整个处方或个别药品快捷退药，系统自动解码。 |
|  | 药品拆零：可同时满足拆零药品可追溯管理及及无需追溯拆零药品的快速核发。 |
|  | ★药品预警:发药错误预警，过期药品预警，药品异常状态预警等。 |
|  | 扫码入库和出库：扫码配送随行单或发票上条码，确认药品品种数量金额等，扫码对应货架，实现快速核对入库，同时将药品追溯码信息上传指定平台。扫码单据条码，提示货架位置定位药品，扫码药盒三码，完成核对并下架，生成物流码进行药品配送。 |
|  | 药品盘点管理：扫码进行账实核对，校正盘点数据，生成盘点报表。 |
|  | 药商管理：系统展示药商的各类证件，实时更新证件状态，对过期或即将过期证件给予提醒，为药商或医院提供相应的操作权限。支持非集采药品、中药的采购管理。 维护药商药品编码与医院药品编码对照关系。 |
|  | 追溯码管理：对接集采平台、下载采购数据；对接码上放心平台，完善药品追溯码信息。支持药商上传所配送药品的追溯码等详细药品信息。 |
|  | 药品接收：药师使用PDA设备或者PC设备，根据出库单信息对药库配送至药房的药品进行药品接收的操作。针对药师需对摆药单的医嘱进行二次审方及单据打印工作。 |
|  | 药品调配和核对：系统支持获取摆药单信息，药师使用PDA设备或PC根据摆药单信息进行药品审核调配。支持药师使用PDA或PC一键核对摆药单信息进行核对。 |
|  | 分拣打包与配送：支持根据科室及摆药单时间进行打包。将已核对药品根据科室进行分拣，完成汇总打包操作。支持配送工人或科室成员、护士等角色进行药品配送。选择分拣打包后的汇总单进行配送操作，记录配送信息及接收信息。同时系统支持统计药品配送的工作量信息药品配送。 |
|  | 药品上下架：扫码单据货架条款及核对无误后，完成药品上架操作。支持同时上架多个批号及效期的药品，支持批量操作，处理多个货架的药品上架。可对药品进行下架操作。支持同时下架多个批号及效期的药品，支持批量操作，处理多个货架药品下架。 |
|  | 药品请领：支持药房向药库快捷请领药品，支持扫药品货位号进行快捷请领药品请领。 |
|  | 差错管理：选择差错类型进行登记并形成差错记录。差错类型可通过字典管理进行自定义维护。记录差错的药品信息，登记药品破损情况。系统支持根据登记类型、差错因素、登记时间、责任科室等进行登记及查询，记录差错药品的调配信息。 |
|  | 合理用药前置审方系统 |
|  | 药品知识库：支持用法用量、相互作用、重复用药、配伍、给药途径、溶媒用量、特殊人群、过敏、禁忌症/适应症、TPN等审查规则设置；通用性规则设置；中药别名设置；药品等效剂量设置等。 |
|  | 可视化用药规则维护：系统支持规则自维护，采用思维导图的形式，可实现对用户个性化用药管理的要求。 |
|  | 智能处方/医嘱审核:医生开具医嘱时，系统根据设置的用户规则、系统规则，结合患者的基本资料、检验检查指标、历史用药、过敏史等条件，实现用药适宜性、处方规范性等进行审查。针对潜在不合理用药问题进行实时性监测，将监测信息提示给医生或药师，对于严重的用药问题可以直接在医生端进行拦截，使其更好地考虑用药方案、防范用药风险。 |
|  | 药师审方：系统实时审核临床用药，医院可根据病患就诊流程，通过在系统中设置不同级别的提示/警示，以达到对不同干预阶段用户的用药提示/警示目的。 |
|  | 审方规则配置：系统支持对审方等级、审方时间、审方任务分配、班外自动审核、审方超时、干预信息提示设置、一键审方设置、科室审核项目、不审核项目、重点关注、非人工审核人和审方配置开关进行设置。 |
|  | 处方/医嘱/住院患者点评：创建点评项目，填写项目名称、选择数据抽取的时间段、选择是否复核、是否医生申诉、选择点评时间段、生成处方/医嘱/患者点评项目。 |
|  | 医药知识维护：临床路径、临床指南、医药学公式、超说明书用药、书籍专著、电子公告、时讯、处方集、FDA妊娠药物等信息维护，供医生或药师查询。 |
|  | 临床药师工作站系统 |
|  | 工作台：根据不同需要对患者进行分类展示，可进行图标等形式患者标识的自定义维护；支持调用第三方的集成视图，快速浏览患者详细信息；提供结构化药历书写、第三方数据、个人模板数据引用；可根据患者进行监护等级、检查及检验指标的自定义设置，实现个性化等级及监护指标管理；支持按照国家相关标准的完整住院药历文书打印。 |
|  | 患者管理：支持调用第三方的集成视图，快速浏览患者详细信息。以时间轴的方式全方位展示一位患者的就诊信息，包含医嘱、检验检查等，患者关注级别、特殊病生理、过敏标示、特殊药物使用标示与监测、问题医嘱监测、处方重整、消息提示、药学服务工作量等。 |
|  | ★药学监护：支持药师对不同患者进行监护等级设置，实现个性化监护等级管理。药师对不同患者进行监护指标设置，监测患者的检验、检查、生理等信息变化，定时推送给相关人员，形成相关监护指标的日曲线图，便于药师查看分析患者的病情化。 |
|  | ★药学门诊：药学门诊作为面向患者的重要服务，需要一套系统性针对药学服务特性的管理系统支持其工作的开展。药学门诊管理系统基于药物治疗管理MTM模式，设计系统流程及相关表单项。药学门诊系统既满足药师接诊流程的管理，也支持后续对患者的相关服务工作。 |
|  | 随访管理：编写随访计划，设置患者回访时间并提醒负责的相关药师，相关药师可以根据随访内容做好相关记录。 |
|  | 不良反应：药品不良反应事件报告的自定义填报及查询，可按报告时间、报告状态、报告人、患者姓名查看详细内容。可支持查看不良反应知识库患者基本信息、医嘱信息、检验信息、手术信息、 既往不良反应史等数据对患者处方/医嘱进行用药合理性审查。 |
|  | 智慧药学数据中台系统 |
|  | ★药学数据运用:支持药学国考指标、其它指定指标的数据监测；通过相关数据分析，为医院药品采购及合理使用、药学科研项目提供数据支撑。 |
|  | 数据同步与数据源管理:支持将各类外部数据源接入到平台中，同时实现接入验证。 |
|  | 数据同步引擎:采用多种数据采集技术引擎，实现异构系统的数据采集、整合。 |
|  | 任务流程:支持流程可视化定制，配置化定时策略和web可视化任务调度，统一调度管理。 |
|  | 任务监控:智能监控任务执行情况和结果、自动化任务报警，任务日志详细记录。 |
|  | 支持元数据管理:实现对数据表、数据字段及属性的定义；主数据管理:包括主数据申请、主数据发布、主数据分发等功能；数据标准管理:涉及国家标准、行业标准、企业标准和地方标准，在定义元数据实体或元素时进行关联。 |
|  | ★数据安全管理:提供数据加密、脱敏、模糊化处理、账号监控等各种数据安全策略。 |
| （八） | 门诊智能采血系统 |
|  | 配置清单 |
|  | 标本采集管理模块，1套 |
|  | 标本分拣管理模块，1套 |
|  | 登记叫号及窗口模块，1套 |
|  | 采血备管系统，1套 |
|  | 标本收集传输系统，1套 |
|  | 标本前处理系统，1套 |
|  | 气动传输模块，1套 |
|  | 尿管自助备管取管系统，1套 |
|  | 标本采集管理系统模块 |
|  | 系统组成：能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能。 |
|  | 排队管理系统：通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及LED显示屏的同步控制和管理。 |
|  | 登记功能：自动打印排队号单(可按医院要求设定采血提示、项目信息等内容)，自动打印非血标签功能，触屏控制功能，自动扣费，自动审核收费、拒止未收费患者登记采血功能，一步最简化快捷操作流程。 |
|  | 分时段多规则优先设置：具备急诊优先功能，老人优先功能，可根据需要设置优先级别以及优先规则，优先规格可分时段。 |
|  | 语音叫号系统：中文语言环境、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果。 |
|  | 预叫号功能：具备自动预叫号、自动叫号功能。 |
|  | 触发叫号方式：自动触发叫号。 |
|  | 重复呼叫：具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能。 |
|  | 转发呼叫：具备转发呼叫功能，特殊情况下，灵活调整分流采血患者。 |
|  | 糖耐量多次智能叫号：支持糖耐量多次智能自动定时叫号提醒功能。 |
|  | 叫号显示：可显示就诊叫号患者、预叫号患者、过号患者及其他提示信息。 |
|  | 登记功能：具备采血台用户登记管理功能，可根据工作量灵活调节采血台开放数量。 |
|  | 查询统计功能：可针对工作量、患者数量、耗材用量等数据进行多种查询统计计算，自动根据小时、日、月、年，生成各种统计报告和图表。 |
|  | 采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。 |
|  | 特殊功能：一体智能化设计的患者满意度评价终端和患者影像即时自动记录功能模块，自动记录患者影像照片，无需额外操作，存储空间占用小，保存时长可设。 |
|  | 应急终端功能：在特殊应急情况下，可一键切换到传统手工模式，保证采血永不停止。 |
|  | 升级服务：支持系统终身免费升级。 |
|  | 标本分拣管理系统模块 |
|  | 系统组成：能完成标本分拣核收工作的功能应用，包含信息接口模块、数据处理智能分拣核收管理模块、仪器管理模块、条码异常标本管理模块、标本遗失预警模块等功能。 |
|  | 标本遗失预警功能：与标本核发端无缝连接，可实时智能预警标本遗失情况。 |
|  | 试管接收统计：样品试管核发、核收功能，标本发放时间、接收时间、数量自动统计保存。 |
|  | 工作量分配辅助功能：即时统计各类试管标本的数量，为后期工作安排提供参考。 |
|  | 分拣标本统计：支持分批或即时显示统计各类型、各时间段、各批次标本量信息和送检人员，并可按需求打印记录或签收回执，内容格式可按医院要求设定。 |
|  | 遗漏送检样本查询功能：通过LIS/HIS传送的清单，自动核对各病区送检样本，并可查询未被接收的样本信息。 |
|  | 未检标本查询提示功能：可通过比对已接收和已发布结果样本的信息，自动提示样本遗失或未出检测结果标本的情况。 |
|  | 登记叫号及窗口模块 |
|  | 定制化自助取号登记机：一体化集成定制自助取号登记机，按照医院使用的登记介质(如条形码、就诊卡、医保卡、身份证、银行卡等)进行定制，并将条码扫描器、读卡器和键盘等集成在登记机内部，不外露，保证外观一体美观。 |
|  | 自助机配置：操作系统：WIN10,64位；外观:金属外壳，立式柜机；主屏:≥19寸防爆液晶触摸屏,分辨率:≥1600×900；主动加被动双重散热方式；打印:热敏打印，纸宽≥80mm，打印速度≥80mm/秒,各厂家均能兼容,打印纸装载方便;配置磁道就诊卡刷卡器;配置身份证阅读器、支持二代身份证读卡；配置扫描器:支持条形码、二维码;支持手动录入:患者唯一识别码等信息；操作简单方便,具有定时自动开、关机功能；支持断电后上电自动启动功能；支持网络远程唤醒功能。 |
|  | 集中叫号屏配置：分辨率：≥1920*1080；智能主板：≥2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出/HDMI。 |
|  | 窗口显示屏配置：分辨率：≥1920*1080；≥2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出/HDMI/AUDIO。 |
|  | 采血平台卓：高度82cm；宽度：≤50cm。 |
|  | 桌面终端：尺寸：≥13.3英寸；多点电容式触摸屏；WIN10系统；≥1920*1080分辨率；集成智能采血终端控制系统；扫描枪接口：RS串口或USB。 |
|  | 桌上台配置：集成屏幕可旋支架、条码固定座、备用打印机固定位、采血用具摆放位、备用采血管架等；高度≤40cm；宽度≤15cm。 |
|  | 桌边柜配置：嵌入式利器盒设计；按ISO15189规范标准集成三个带盖垃圾桶；工作时抽屉抽出式设计，方便使用兼具美观；设计有采血用具存放空间。 |
|  | 功率放大器：具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播；音响输出连接口；高功率环行变压器；平衡式XLR输入/并联输出；变速散热风扇；输出功率：≥50W~80W。 |
|  | 服务器：主频≥2.6G,内存≥8G,显示器≥19寸，硬盘≥1T。 |
|  | 采血备管系统 |
|  | 备管方式：全自动桌面式，一带一或一带二方式，自动选择采血管、自动打印粘贴标签，全程无需人工干预。 |
|  | 备管主机宽度：主机宽度≤22cm。 |
|  | 备管主机高度：主机高度≤43cm。 |
|  | 备管主机深度：主机深度≤65cm。 |
|  | 处理能力：单台主机选管、打印条码、粘贴条码的综合速度≥1440管/小时。 |
|  | 打印模块移出设计：打印机模块可从主机侧面旋转移出，方便换纸，方便打印模块维护。 |
|  | 模块集成打印机分辨率：≥300DPI。 |
|  | 装载容量：整机装载≥320支采血管，并可配置试管装载支架。 |
|  | 试管仓设计：试管仓侧面打开设计，可侧面加管，异常时可从侧面观察试管仓底部。 |
|  | 在线采血管仓：单台模块在线装载采血管仓≥8个仓，支持同时在线装载采血管种类≥8种类。 |
|  | 采血管装载方式：采血管整把水平放入，无需繁琐的单支垂直插入。 |
|  | 连续不停机装载：上方装管下方通道取管，开放式试管仓，加管无需取出试管仓，具备中途不停机，随时连续装载采血管功能。 |
|  | 试管要求：试管开放；规格直径12-18mm，长度75-100mm；橡胶盖、塑胶盖、无盖、符合要求的尿管均可上机使用。 |
|  | 标签装载量：单台主机模块，一次性在线标签装载量≥1500个标贴/卷*2卷(共3000个标贴)。 |
|  | 标签格式：标签打印格式能够随意设定，支持90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正。 |
|  | 标签粘贴：每种试管可单独设定不同的标签粘贴位置高度，以适应不同品牌类型检验设备的要求，同时可通过设备界面随时进行便捷的灵活调整、设定。 |
|  | 资料输出设备：内置设备，一台自动打印粘贴试管，一台自动打印切标；中文、英文标准字库，支持免费升级；支持条码类型和文字类型，支持特殊容器标签打印功能。 |
|  | 取管方式：水平置管，上进下出平躺预置式取管，非机械臂抓取管，装管、选管、贴管全程试管均水平躺置，支持市场主流品牌试管；提供水平装管、水平贴管照片佐证。 |
|  | 覆盖粘贴功能：可检测原管标签，并原位覆盖粘贴。 |
|  | 自动换纸功能：均具备一键自动换纸功能，新标签纸卷的安装无需打开打印头、穿纸调校等繁琐操作。 |
|  | 试管及标签处理设计：患者的所有采血管和额外的非装载试管标签自动打印并从同一出口掉入同一个试管盒，操作更简单，同时避免采血遗漏。 |
|  | 报警异常图文提示：根据故障等级，具备分级报警功能，在主机集成的嵌入式控制一体机中报警，且具备故障排除操作图文提示界面。 |
|  | 嵌入式集成控制一体机：贴标主机正面有集成嵌入式一体机(非外接)，屏幕≥10英寸，彩显，可触控。 |
|  | 易维护贴管模块：贴管模块无需拆卸螺丝即可整体旋转打开，方便清洁维护。 |
|  | 工作提示：工作中，主机集成的嵌入式控制一体机中能提示当前患者的总管数及实时完成的管数。 |
|  | 出管方式：具备左右双输出口功能，可将贴好标签的空试管通过皮带轨道方式直接传送至两侧采血工作人员手边，方便工作人员取管。 |
|  | 预叫号功能：左右位自动判断并提前预叫号下一位患者等待采血。 |
|  | 双轨道设计：采血前试管洁净传输轨道与采血后标本污染轨道双轨道设计，避免院内交叉感染。 |
|  | 位置工作形式：侧面摆放方式或并联采血位摆放方式，灵活按照医院场地方案进行。 |
|  | 系统产品登记测试报告（第三方机构颁发的检验前标本自动化控制系统产品登记测试报告等相关证明材料。） |
|  | 标本收集传输系统 |
|  | 标本收集通过量：≥3600管/小时，且可调。 |
|  | 标本水平传输通过量：≥7200管/小时，且可调。 |
|  | 标本垂直传输通过量：≥5000管/小时，且可调。 |
|  | 传输方式：皮带轨道式，全程匀速传输，非气动传输。 |
|  | 定制要求：支持按现有采血窗口、路径、采血台条件，定制安装标本收集轨道模块，可跨楼层传输标本，可以与标本分拣系统无缝对接。 |
|  | 清洁消毒：采血工作人员一侧，外挂式，方便清洁消毒、维护维修。 |
|  | 路径形式：支持直线、拐弯或弧形设计，支持单轨双轨、正向反向传输。 |
|  | 上升轨道尺寸：轨道模块整体切面小于140mm*170mm；90mm≤皮带宽度≤120mm。 |
|  | 水平传输轨道尺寸：轨道模块整体切面小于140mm*170mm，30mm≤单根皮带宽度≤50mm。 |
|  | 标本前处理系统 |
|  | 样品试管分拣形式:根据试管条形码对应的标本类型进行试管分拣。 |
|  | 条形码读码方式：360度无停留无旋管0秒读码设计，读取条形码无需旋转试管。 |
|  | 支持条形码制式：支持长达30位的条形码，支持Code128，Code39，Codabar，2of5等。 |
|  | 条形码读取检查功能：无法读取条形码、或信息系统异常反馈的试管收集至废管收集盒。 |
|  | 标本输入区进样方式：批量倒入或通过标本传输轨道无缝对接自动导入，不限量随时添加。 |
|  | 标本输入区选管上推块宽度：≤12cm。 |
|  | 试管传输方式：试管传输采用PU双圆皮带架空传输，非普通传统扁皮带方式。 |
|  | 出管方式：全自动分拣方式,主机将试管自动导入至相对应类型的试管收集仓，条码异常标本可自动回进样仓二次读取。 |
|  | 试管装载仓轨道输出：支持连接无缝对接轨道，将分拣后的标本通过轨道传输至指定位置或检验流水线进样模块。 |
|  | 超时送检样本拒收功能：若样本采集时间与接收时间差超出指标允许范围，系统可自动拒收样本，将样本分拣至废管收集盒，并在控制电脑上予以提示。 |
|  | 应急接收功能：标本条码、分拣仪器发生异常时，可通过控制电脑的扫描设备进行人工扫描核收及分类。 |
|  | 信息对接：能与实验室现有信息系统无缝连接，双向交互，实现标本试管核收环节的实时跟踪。 |
|  | 支持试管：直径12—18mm,长度75—110mm;支持带盖采血管，塑管、玻璃管等。 |
|  | 分拣仓数量：可定制扩展。 |
|  | 进样仓容量：≥1500管，可连续不间断自动进管。 |
|  | 分拣速度：≥3000管/小时。 |
|  | 试管出仓：容量≥350管/仓；试管仓外盖透明，工作中仓内部试管量直观可视，带LED灯增亮。 |
|  | 试管出仓内径尺寸：宽*高*深≥13*18*40cm。 |
|  | 通道显示：每个分拣仓上方具备独立液晶显示屏，用于显示分拣项目种类名称、通道号等信息，名称内容可自定义。 |
|  | 通道显示屏规格：≥65mm (W)×35mm (H)。 |
|  | 上管方式：阶梯式、多层、多管，不停机持续进样。 |
|  | 缓冲设计：单标本旋转递送式。 |
|  | 缓冲旋递仓容量：≥3个标本位。 |
|  | 控制方式：基于PC的分拣规则设计程序。 |
|  | 连接方式：TCP/IP。 |
|  | 尺寸：≤深650*高1100mm。 |
|  | 气动传输模块 |
|  | 气动传输模块：可与分拣机一体式模块化安装。 |
|  | 标本进样方式：兼容全自动分拣机轨道传输进样和人工批量倾倒进样等多种方式。 |
|  | 标本发送/接收量：≥2000管/h。 |
|  | 传输管道数量：单模块主机具备≥2个标本传出管道；双管道可同时传输发送标本。 |
|  | 传输速度：6-12米/秒，可调节。 |
|  | 发送模块：双发射模块，能够同时发送。 |
|  | 发送距离：≥1500米。 |
|  | 发送高度：≥100米。 |
|  | 尿管自助备管取管系统 |
|  | 装载量：800支。 |
|  | 贴标速度：2.5s/支。 |
|  | 触摸显示一体屏：嵌入式LCD液晶显示屏≥19英寸，偏转角180度，分辨率1024*768 ，对比度500:1，亮度：≥300cd／平方米，响应时间：≤30ms。 |
|  | 键盘：PS/2通读讯，无需驱动，键数：≥16键，其中≥10只数字键，≥6只功能键，防窥设计：有密码防窥安全措施，其他要求：防水、防尘、防暴，支持按键音。 |
|  | 系统具备功能：信息对接模块、患者自助登记模块、患者信息打印及贴标控制模块、标贴补打模块等功能模块。 |
|  | 标签内容：内容及格式可自由设置。 |
|  | 标签尺寸：支持(28-35)*(45-50)mm。 |
|  | 身份证模块：二代证阅读器,需经国家相关部门认证产品。 |
|  | 读卡器：兼容医院就诊卡、医保卡、患者身份证等不同类型卡介质的读取。 |
|  | 回执单打印机：USB通讯，打印头寿命：大于等于100 KM，切刀寿命：≥150万次(65um厚的纸张;纸张100um厚的不低于100万次)，黑标识别，自动切纸，≥80mm宽，带防卡纸器，少纸及缺纸报警。 |
|  | 标签打印机：300DPI，打印速度：≥102mm/s，最大打印宽度：≥1104mm。 |
|  | 打印机位置：所有回执单打印机、切标打印机、自动贴标打印机均内部集成式。 |
|  | 内部嵌入式打印机数量：3个。 |
|  | 支持登记介质：一维二维条码扫描、身份证刷卡、就诊卡刷卡、医保卡刷卡、金属集成键盘、插入式IC卡等。 |
|  | 单一汇总出口：所有患者备好的尿管、特殊标贴、补打标贴、回执，均从同一个出口掉出，避免遗漏。 |
|  | 维护功能：左侧、右侧、后侧均可便捷打开，方便维护、加管、换纸操作。 |
|  | 内部维修方式：方便打开维修维护操作。 |
|  | 观察窗：具备观察窗，可观察耗材余量。 |
|  | 尿管装载：倾倒式无序装管。 |

二 其他相关要求

（一）基本要求

- 投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如有）。

- 投标所用的支持文件，如：产品datasheet，正式印刷版产品说明、目录、样本等。图表、简图等都应清晰。

- 如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。

- 投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。

（二）验收标准

不低于生产厂家提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

（三）保修期

免费保修期：设备及各关键部件至少为12个月。（具体期限以中标人的投标文件为准）

（四）售后服务要求

1. 免费保修期后续保的全包的年保修费用（投标人提供产品的全部硬软件）：年保修不高于合同金额的5%。

2. 在免费保修期及采购人向投标人购买的全包年保修期内，投标人免费更换整机部件及所含全部消耗性配件，免收相应人工工时费等费用。投标人免费优化升级至最新最高版本并免费提供升级所需的硬件。整机终身年度定期上门免费预防性维护保养及质控次数不少于2次，并提供年度运行维护分析报告。

3. 保修期外采购人未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费。

4.设备终身维修并应继续提供优质的服务，投标人保证安装后10年内的零配件供应。

5. 售后服务部门将在电话报修2小时之内响应，24小时之内到现场解决故障（不可抗拒力量下除外）。

6. 投标人提供主机，零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护中文或中英文对照说明书以及维修密码。免费提供系统操作和维修的必要的专用工具及技术咨询。

7. 系统终身免费升级（含应用软硬件等全部费用）。

8. 免费开放所有数字通讯接口及协议（含DICOM接口）。

9. 保修期外，维修零配件供应及保修合同条款由双方另设合同协商决定，不得以投标人格式合同条款方式对采购人进行任何约束。投标人不得对采购人购买保修合同的联保年限等提出限制性要求。

10. 备件库存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。

（五）具体交货、培训要求

1. 交货地点：采购人指定地点

2. 交货要求：投标人负责将货物运至采购人最终指定的地点。

3. 投标人未能按本合同约定按时发货或到货的，每逾期一天应向采购人支付该货物全部货款的千分之五的违约金，并承担全部损失及责任。

4. 投标人委派经验丰富的专业技术人员在采购人住所地对采购人临床医生及技术人员免费进行正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，包括培训目标、培训计划等，使采购人能够全面了解直至完全掌握设备的使用。

5. 在采购人所在地由投标人负责按照采购人人员工作类别对采购人每类人员进行至少5人次，为期不少于10个工作日的操作及使用维护培训。

（六）安装调试要求

1. 投标人负责拆箱安装就位并根据采购人实际使用需求进行设备调试、程序测试、设备连接等相关工作，使组成的各部分系统均达到预期可使用状态。应提供具体的安装计划、调试内容、系统连接等相关技术资料，投标人须在运输及安装过程中匹配数量足够且专业的人员、车辆、工具和材料。

2. 设备安装所在区域平面图详见附件；投标人可以依据设备安装平面图，根据对本项目的理解，提供满足采购人需求的安装、调试及系统方案。

3．提升设备及整体系统运行的使用效率、安全性、数据管理能力，满足采购人所提出的自动化、智能化操作要求。

# 第三章 合同格式

注：以下合同条款均为招标文件商务条款的一部分，投标人可结合项目实际情况在第四章 附件6商务条款偏离表中按照要求进行响应。

新疆国际医疗中心（新疆国际医院、新疆医学科学院）

智能药事服务相关设备采购安装调试合同

合同编号：                           甲方：

签约时间：                           乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的              并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

第一条 设备名称、规格（型号）、数量、合同总价

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格，含安装、调试费用 |  |  |  |  |

1、本合同固定单价/固定总价合同，合同总价为¥     元（大写：    ），上述合同价格包括但不限于以下全部项目：货物供给、税金、运费、手续费、安装调试费、保修费等全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。

第二条 质量技术标准

1、设备的质量技术标准按现行国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

第三条 随机的必备品、配件、工具

1、乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

2、乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

3、乙方应满足甲方要求按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

第四条 交货期、地点、保修期

1、交货期： 合同生效后 30 天内到货，15天内安装调试完毕。

2、交货地点：

3、保修期：  自货物交付甲方书面确认验收合格后12个月。

第五条 包装与运输

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。除特殊货物和特殊规定以外，乙方提供的包装物包括在本合同总价中。乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的财产损失。

2、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同价格内。

3、运输途中的货物安全和人员安全问题均由乙方负责。

第六条 安装调试

1、乙方必须在合同签订后一周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该设备甲方确认可以正常使用并且操作人员熟练操作设备的各种功能为止（本项目为交钥匙）。

3、在安装调试期间，因物件发生的事故损坏及造成任何人身伤亡，由乙方承担全部责任。

第七条 验收标准

1、乙方应保证设备单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、乙方提供设备的质量应符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对设备进行数量、包装及品质的验收，确定与合同规定相符后，乙方工程师须七天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担违约责任，每延迟一个日历日需向甲方支付设备总额的百分之一的违约金。

4、甲方或设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托国内有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担。

5、验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

6、乙方负责设备安装场地的辐射安全环境评价和验收及放射性职业病预评价、控制效果评价和竣工验收，并承担相应费用。

第八条 售后服务

1、保修期自货物交付甲方书面确认验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方设备现场，对设备出现的问题，乙方最迟必须在三日内（含休息日）解决并维修完毕。

2、乙方应向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。

3、设备如出现故障，乙方应二小时内回应并在二十四小时内排除故障，如二十四小时内不能解决处理的，应立即向甲方无偿提供同类型的应急代用设备，排除故障后乙方应向甲方出具书面故障报告说明故障原因及采用的解决方法，如相同的事故及故障出现两次乙方应无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。（该退还设备不做折旧处理，按原价退还）

4、如设备维修调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求，甲方有权做退货处理，乙方应在接到退货通知后3日内退回货款。

5、保修期内，乙方应免费维修、维护，定期保养；保修期外，乙方提供零配件、易损件和耗材应为同类物品最低价格；如网络询价有更低价格的，乙方应退还差价。

6、乙方保证新疆区域内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准。

第九条 付款方式

1、合同签订后，甲方首付10% ，货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后支付60%，安装调试完毕后支付27%，质保期满后支付剩余3%。

2、乙方应先行提供符合甲方要求的全额普通增值税电子发票后，甲方再予以支付相关款项，否则甲方有权拒绝支付任何价款并且不承担任何违约责任。

3、上述款项甲方通过      方式予以支付。甲方向以下账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对下述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若下述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

第十条 合同修改、变更、转让及专利权

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，甲方因此产生的任何诉讼赔偿损失，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第十一条 不可抗力

任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

第十二条 违约责任

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全部负责更换设备。所换设备必须全新并符合本合同规定的规格、质量、性能期限和国家法律法规，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失由乙方无条件承担。同时甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方应向甲方按合同总价款的每日千分之五承担违约金，逾期十天以上的，甲方有权终止合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切损失和费用。

3、在保修期内，如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则取消乙方投标资格并终止合同。同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

5、本合同签订后，乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价，否则，甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项，乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。

6、乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权另行向乙方索赔（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

第十三条 禁止商业贿赂和保守商业秘密

1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予甲方人员利益。

2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得披露、自用及许可他人使用。

3、在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发〔2013〕50号文件《关于建立医药销售领域商业不良记录的规定》中有关规定执行。

第十四条 解决合同纠纷的方式

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，应由甲方所在地人民法院管辖。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分甲方可要求乙方继续履行。

第十五条 其他约定事项

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

3、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

4、本合同文本一式六份，甲方执三份、乙方执三份，具有同等法律效力。自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同章之日起生效，双方如有未尽事宜，可以按照招标文件或者承诺函，友好协商解决。

5、乙方有任意一项或多项违约行为，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担一切损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等。

（以下无正文，仅为合同签署页）

甲    方               乙    方

| 单位名称（公章） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 单位名称（公章） |  |  |
| 单位地址 |  |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  |  |
| 传真 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

第四章 附件

## 资格证明文件

附件1 营业执照或事业单位法人证书等

投标人应在中华人民共和国境内注册，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或者自然人

注：a）若投标人为企业（包含合伙企业），应提供有效的营业执照（副本复印件加盖公章）

b）若投标人为事业单位，应提供有效的事业单位法人证书（副本复印件加盖公章）

c）若投标人为非企业专业服务机构，应提供有效的执业许可证（复印件加盖公章）

d）若投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明（复印件）

附件2 投标人资格声明书（实质性格式）

致：中信国际招标有限公司

本单位作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（3）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）我单位不属于为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（5）与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

（6）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

附件3 特定资格要求

附件4 投标保证金信息（非实质性格式）

（投标保证金应当从投标人的银行账户缴纳，以采购机构查询到账时间为准，本项可不提供证明材料。）

保证金缴纳信息

| 单位名称 | 开户银行（具体到支行） | 银行帐号 | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写 | 大写 |

注：已交纳投标保证金的投标人无需在提供投标担保函

附件5 政府采购投标担保函（如需，供参考）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于           （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币   元（大写     ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

## 符合性证明文件

附件1 法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权书声明：注册于         （地址）的         （投标人名称）的     （法定代表人姓名、职务），代表本公司授权       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就         （项目名称、项目编号）的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年         月          日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章或印鉴：

被授权人签字或签章：

投标人名称（加盖公章）：

（须附法定代表人和授权代表的身份证复印件）

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明（实质性格式）

致：（中信国际招标有限公司）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

附件2 投标函（实质性格式）

致_________________（采购人或采购代理机构）：

根据_______________（项目名称、项目编号：___________）的投标邀请，_____________（姓名、职务）代表投标人      、     （投标人名称、地址）参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 同意在本项目招标文件中规定的投标文件递交截止时间起 90 日遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2. 提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本___份，副本___份，电子文档___份，开标一览表_____份。

3. 已详细审阅全部招标文件（包括招标文件澄清函），理解投标人须知的所有条款。

4. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7. 同意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

投标人名称（加盖公章）：

## 附件3 开标一览表（实质性格式）

项目名称：　                                 项目编号：

| 投标总价 （单位：人民币元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： | 按采购人要求 | 按采购人要求 |  |

投标人名称（加盖公章）：

注：

1.投标人必须按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。并按照格式要求在指定位置盖章。

2.此表中，投标总价应和附件4中的总价相一致。

## 附件4 投标分项报价表（实质性格式）

项目名称：　                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须根据货物需求一览表的所有产品（共44个产品）提供分项报价表，每项产品及本项目涉及的安装调试费用、培训费等均须填写报价，不能有缺漏，否则视为没有实质响应招标文件的采购标的，作无效投标处理。

2. 国内制造商规模请填写“大型”/“中型”/“小型”/“微型”，国外制造商或其他情形可填写“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

3.上述各项的详细分项报价（如有），可另页描述。

4.公式：单价乘以数量等于合价。每项合价相加等于总价。总价应与开标一览表的总价一致。

投标人法定代表人或被授权人签字：___________________

投标人名称（加盖公章）：

## 附件5 采购代理服务费承诺书（实质性格式）

致：中信国际招标有限公司

我方在贵公司组织的                （项目名称、项目编号）招标采购项目中若中标，我方保证在收到中标通知书5日历日内按招标文件有关规定，以支票/汇票/电汇/现金/形式，或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺

投标人名称（加盖公章）：

附件5-1增值税发票开票信息（非实质性格式）

投标人如中标，采购代理服务费需由采购代理机构开具增值税专用发票或普通发票的，请认真核实后填写下表。

| 开具发票类型 | 数电专用发票（ ） 数电普通发票（ ） |
| --- | --- |
| 开票信息 |  |
| 开票单位全称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址及电话 |  |
| 开户行及银行账号 |  |
| 电话（手机） |  |
| 邮箱 |  |

注：仅用于采购代理机构后续代理费开票事宜。

## 附件6 商务条款偏离表（实质性格式）

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

注：

1、投标人如果对包括交货期或服务期、付款方式/条件及合同条款等在内的商务条款的响应有任何“负偏离”，将可能作无效投标处理。如对招标文件商务条款未单独列出，视为完全响应招标文件要求。

2、本表不得全部空白（至少得说明是否完全响应招标文件），否则将按无效投标处理。

## 附件7 落实的政府采购政策

## 中小企业声明函（不适用，可不提供）

## 中小企业证明文件说明：

- 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如符合要求，可在商务技术文件中提供。

- 中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第一章《投标人须知前附表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

附件7-1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（      ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.      （标的名称）， 属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业□、小型企业□、微型企业□）。

2.	 （          ）， 属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业□、小型企业□、微型企业□）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 应与投标分项报价表的制造商规模填写内容保持一致。

3. 中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4. 本声明函中企业名称（盖章）指加盖投标人公章。

5. 如符合中小企业政策，应按本格式进行填写并盖章。不涉及可不提供。

附件7-2 残疾人福利性单位声明函（不适用，可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件8 销售业绩

销售业绩：具体要求详见第五章综合评审表。采购人有权拒绝已经停产或已淘汰机型的老旧产品。以下格式仅供参考。

| 销售货物名称 | 合同签订时间 | 甲方名称 | 联系人及电话 | 乙方名称 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附件9 技术规格偏离表（实质性格式）

项目名称：                       项目编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- |

投标人法定代表人或被授权人签字：___________________

投标人名称（加盖公章）：

注：

1. 投标人应对招标文件“第二章技术总体要求 二、技术指标及要求”逐项详细应答，应明确回答“完全响应”或“负偏离”或“正偏离”。 对“完全响应”的条款应至少重复该需求。对“负偏离”或“正偏离”的条款投标人应作具体说明和详细阐述。简单标注“全部满足”、“无任何偏离”、“完全响应”或未按要求详细应答的将可能作无效投标处理。具体指标有证明材料要求的需提供，否则将不被认可。

2.如果表格叙述不下，可另附页说明，但应便于评标委员会查阅。

## 附件10 保修期

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供保修期，但各关键部件至少为12个月。

## 附件11 售后服务方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供安装调试方案，格式自拟。

## 附件12 安装调试方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供安装调试方案，格式自拟。

## 附件13 培训方案

投标人需结合招标文件技术总体要求单独提供培训方案，格式自拟。

第五章 评标方法及评分标准

综合评审表：

| 项目分类 | 分项标准 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 价格 （30分） | 价格计算公式为： Rn＝（Cn/Cm）×30 | 其中：Rn：价格得分 Cn：最低评标价 Cm：评标价（如无折扣，则评标价等同于投标价） 注：上述投标价是指通过资格和符合性审查的投标人的投标总价。价格得分四舍五入保留两位小数。 | 30 |
| 二 商务部分（2分） | 2020年1月1日至今投标人在中国市场同类产品投标货物销售业绩 | 每提供一个合格的合同业绩得0.5分，最高得2分。未按要求提供合同复印件的不得分。 （需附合同关键页复印件，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要设备名称以及双方盖章页） | 2 |
| 三 技术部分（68分） | 技术参数重要指标响应情况 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中“一技术参数要求”的技术响应情况进行打分。 有1项★号条款负偏离扣0.6分，条款总计47项； 最低得0分。 | 28.2 |
|  | 技术参数普通指标响应情况 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中“一技术参数要求”的技术响应情况进行打分。 有1项产品的技术条款负偏离扣0.3分，总计44项产品； 最低得0分。 本项打分不包含★号条款。 | 13.2 |
|  | 保修期 | 完全响应招标文件第二章技术总体要求中的“三 其他相关要求 （三）保修期”得2分。不满足招标文件要求不得分。 每超过6个月得0.3分，最高得0.6分。 | 2.6 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中的“三 其他相关要求 （四）售后服务要求”提供的售后服务方案进行打分。 方案内容细致完善，流程规范、措施合理可行，完全符合文件售后服务要求得6分； 方案内容较全面，流程规范性一般、措施合理可行性一般，部分符合文件售后服务要求得3分； 方案内容规范性较差、实施较困难得1分。 未单独提供该方案的不得分。 | 6 |
|  | 安装调试方案 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中的“（六）具安装调试要求”提供的安装和调试方案进行打分，包括安装计划、调试内容、系统连接等。 方案内容完整深入、详实可行，有很强的针对性，完全符合项目自动化与智能化需求得15分； 方案内容较完整，可行性较强，智能化、自动化程度较高，符合项目部分需求得11分； 方案为通用类内容，未根据本项目特点针对性的提供方案，基本符合项目需求，得7分； 方案内容简单，有较大风险性，得3分。 未单独提供该方案的不得分。 | 15 |
|  | 培训方案 | 根据投标人按照招标文件第二章技术总体要求中的“（五）具体交货、培训要求”提供的培训方案进行打分。包括培训目标、培训计划等。 培训方案科学合理、实施性强，采购人能够全面了解设备情况，可完全掌握设备的使用，符合采购需求得3分； 培训方案较合理，实施性一般，采购人能够了解设备基础情况，部分符合采购需求得2分； 培训方案简单，实施性较差得1分。 未单独提供该方案的不得分。 | 3 |
| 四 总分 | 合计100分 |  |  |

备注：

1根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

2根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3依据财库[2020]46号财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，本项目投标人提供的全部投标产品的制造商如为小型或微型企业，其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本条件的投标人须附《中小企业声明函》（格式见第四章附件）作为证明文件，否则将不予认可。

4根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本备注3、4、5不重复享受政策。

5根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合本条件的投标人须附《残疾人福利性单位声明函》（格式见第四章附件）作为证明文件，否则将不予认可。本备注3、4、5不重复享受政策。