公开招标文件

采购项目编号：青海港鑫公招（货物）2024-059号

采购项目名称：玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）

采   购   人：果洛藏族自治州玛多县卫生健康局

采购代理机构：青海港鑫工程咨询有限公司

2024年12月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金（本项目不收取保证金）	10

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	12

13.提交投标文件的时间、地点、方式	12

14.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

15.开标	12

16.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

17.评标委员会	13

18.评审工作程序	15

19.评审办法	19

八、中标	21

21.推荐并确定中标人	21

22.中标通知	22

九、授予合同	22

23.签订合同	22

十、其他	23

24. 串通投标的情形	23

25. 废标	23

26. 中标服务费	24

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	25

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

目录（下册）	50

（10）评分对照表	51

（11）开标一览表（报价表）	52

（12）分项报价表	53

（13）技术规格响应表	54

（14）投标产品相关资料	55

（15）投标人的类似业绩证明材料	56

（16）中小企业声明函（货物）	57

（17）监狱企业证明资料	58

（18）残疾人福利性单位声明函	59

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	60

第五部分  采购项目要求及服务要求	61

（一）投标要求	61

1.投标说明	61

2.报价说明	61

3.重要指标	61

4.商务要求	61

（二）项目概况及技术参数	62

第一部分  投标邀请

项目概况

玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）的潜在投标人应在供应商登录政采云平台获取招标文件，并于2025年01月09日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海港鑫公招（货物）2024-059号

项目名称：玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）

预算金额：7986700.00元；

最高限价：7986700.00元；

采购需求：

| 标项 序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置） | 7986700.00 | 具体内容详见《招标文件》 | / |

供货期：自合同签订之日起60日内。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

a.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

b.财务状况报告、社会保障资金和依法缴纳税收的相关材料。

c.具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

d.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(3)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(4)本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(5)经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；

（6）其他：本次采购要求投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可或经营备案证明材料；投标人所投医疗产品符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册或备案证明材料。

三、获取采购文件

时间：2024年12月19日至2024年12月26日；

地点：供应商登录政采云平台

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、投标文件提交

截止时间：2025年01月09日10时00分（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台

五、投标文件开启

时间：2025年01月09日10时00分（北京时间）

地点：供应商登录政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其它补充事宜

1、本项目采购公告同时在《青海省政府采购网》和《青海省电子招标投标公共服务平台》上发布。公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准。

2、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至政采云系统；
  3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
  4、线上CA：咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763；

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：果洛藏族自治州玛多县卫生健康局

地    址：果洛藏族自治州玛多县东大街

联 系 人：刘先生

电    话：0975-8345042

2.采购代理机构信息

名    称：青海港鑫工程咨询有限公司

地　　址：青海省西宁市城西区安泰大厦东座4楼

传    真：0971-8827086

3.项目联系方式

项目联系人：李女士    电　　 话：0971-8827086

青海港鑫工程咨询有限公司

2024年12月19日

第二部分  投标人须知

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分“申请人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金（本项目不收取保证金）

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

单位名称：青海港鑫工程咨询有限公司

开户银行：青海银行股份有限公司交通巷支行

（联行号：313851000083）

投标保证金账号：0209201000208977

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其企业账户汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函（货物）

（17）监狱企业证明资料

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作。

12.2投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.3招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.4上传的投标文件不得超过政采云系统要求的最大容量。

12.5投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.6按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为：

资格审查部分包括的内容；

符合性审查及技术、商务部分包括的内容；

四、投标文件的提交

13.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。并在开标后30分钟内远程解密投标文件。

14.2投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

14.投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，在投标文件递交截止时间前，修改补充后上传至政采云（https://www.zcygov.cn/）。

五、开标

15.开标

15.1采购人、采购代理机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

15.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

15.3开标时，潜在投标人未在政采云平台上报价的，视同未参与投标。

15.4开标后，投标人在政采云平台上报价与投标文件内容不一致的，以开标时系统中生成的“开标记录表”中的报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

15.5开标工作由采购代理机构组织，采购人、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.6开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标记录表”及开标情况。

15.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误（10次输入机会）、未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

六、资格审查程序

16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的。

七、评审程序及方法

17.评标委员会

17.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台上的界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间（30分钟）内联系无果，无法在政采云平台上答疑者，视同放弃答疑。

18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款（11）-（13）要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 供货期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的服务要求、技术规格及标准明显不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- （10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按18.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2 落实政府采购政策

18.2.1 节能环保

评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

18.2.2 中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

注：关于中小微型企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的相关规定。

（2）适用范围

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业扶持政策：

a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）需提供资料

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》（详见第四部分 投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第四部分 投标文件格式），并对声明的真实性负责，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

根据财政部 司法部出台的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号），属监狱企业的，投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（详见第四部分 投标文件格式）。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取或推荐方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19.评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

19.2本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术评价、类似业绩、及售后服务。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 (30%) | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%。 注：（1）因落实政府采购政策，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的小微企业制造（生产）产品的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术 水平 （50%） | （1）技术参数（33-0分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的得33分，每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止。 （2）节能和环保（2-0分）：所投产品为节能产品得1分，所投产品为环保产品得1分，未提供不得分。该项得分的认定以提供政府采购环保/节能清单所在页的扫描<或复印>件为准，满分2分。 （3）项目管理及实施方案（10-0）：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的实施方案：1、实施计划 2、实施进度3、实施团队4、实施措施5、实施保障。以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 （4）质量保证措施（5-0）：具体内容包括：1.有具体的质量保证计划2.有具体的质量保证措施3.有具体的质量控制流程4.有具体的质量保证目标5.有具体的质量保证体系；供应商每实质性响应上述一项得1分，满分5分。在此基础上，存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分。 |
| 3 | 履约 能力 (10%) | （1）类似业绩情况(4-0分)：提供投标截止日前3年的投标人类似业绩证明材料（提供的业绩为2021年12月至投标截止之日）。每提供1项得2分,满分4分；未提供的不得分。 （2）供货及配送方案（6-0分）：结合采购人需求及配送地点等因素制作的完备性、可操作性强的配送方案：1.配货，2.分货，3.送货，4.协调，5.保障，6.沟通；以上因素每实质性响应一项得1分，满分6分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |
| 4 | 售后 服务 (10%) | （1）售后服务计划、措施（10-0分）：根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施②响应及处理周期③培训及培训方式④售后服务网点整体情况⑤服务方案及目标。以上因素每实质性响应一项得2分，满分10分，在此基础上，方案中存在缺陷或不足的，每有一处扣1分，扣完为止。 |
| （注：缺陷或不足是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等情况的任意一种情形。） |  |  |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：采购人支付。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳服务费

（大 写）：柒万伍仟元整    （小 写）：75000.00元

单位名称：青海港鑫工程咨询有限公司

开户银行：青海银行股份有限公司交通巷支行

（联行号：313851000083）

账号：0209201000208977

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海港鑫公招（货物）2024-059号.

采购项目名称：玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置） .

采购合同编号：QHGX-2024-059

合同金额（人民币）：                         .

采购人（甲方）：                      （盖章）

中标人（乙方）：                      （盖章）

采  购  日  期：        2025年01月09日        .

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2025年01月09日玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）（青海港鑫公招（货物）2024-059号）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.中标通知书；

5.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1、供货期：自合同签订之日起60日内；

交货地点：果洛藏族自治州玛多县卫生健康局指定地点；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

8.本项目所采购设备均为国产研发生产设备。

9.在质保期内乙方无偿向甲方提供技术支持。

四、付款方式

1.甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付30%预付款，即人民币      元（大写：），乙方供货完成经甲方验收通过后，支付剩下70%余款，即人民币      元（大写：）。

2.合同签订前，乙方向甲方提交5%的履约保证金，待验收合格后履约保证金转为质量保证金。质量保修期满1年且产品无质量问题后，由甲方以转账方式予以退还。

质保期：1年

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质保金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在30天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现  无  情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：   年   月   日

采购代理机构：

负责人或经办人：

合同备案时间：      年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口设备合同签订后60日历日，国产产品30个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按招标文件第三部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长供货期。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

（1）投标函

（2）法定代表人证明书

（3）法定代表人授权书

（4）投标人承诺函

（5）投标人诚信承诺书

（6）资格证明材料

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

- （1）投标函

投标函

致：青海港鑫工程咨询有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：         （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海港鑫工程咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海港鑫工程咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：     .

职务：                                职务：                         .

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：          （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海港鑫工程咨询有限公司

关于贵方2025年01月09日玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海港鑫工程咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、2024年1月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海港鑫工程咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函（货物）

（17）监狱企业证明资料

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

## （10）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

项目名称:

项目编号:

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2.“投标报价”为投标总价。包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、中标服务费及不可预见费等全部费用。

3.“供货期”是指产品能够交付使用的具体时间 。

投标人：        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （12）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照“项目概况及技术参数”中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料或彩页（或厂家公开发布的资料参数）或相关认证等资料。

- （15）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2021年12月至投标截止之日以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

（16）中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称：玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）：设备名称    ） ，属于（采购文件中明确的所属行业：制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称：玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）：设备名称    ） ，属于（采购文件中明确的所属行业：制造业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

3. （标的名称：玛多县人民医院急救中心建设项目（设备购置）：设备名称    ） ，属于（采购文件中明确的所属行业：制造业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

## （17）监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

（18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海港鑫工程咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

- 附有关项目管理及实施方案、质量保证措施、售后方案等方面以及供应商认为需要提供的资料（格式自定）

第五部分  采购项目要求及服务要求

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.报价说明

本招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，供应商的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 4.商务要求

4.1.供货期：自合同签订之日起60日内；

4.2.交货地点：果洛藏族自治州玛多县卫生健康局指定地点；

4.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

4.4质保期：1年

- （二）项目概况及技术参数

采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室 |  |  |
| 1.1 | 医用干燥柜 | 台 | 5 |
| 1.2 | 超声波清洗机 | 台 | 3 |
| 1.3 | 纯水处理设备 | 台 | 1 |
| 2 | 手术室 |  |  |
| 2.1 | 全能麻醉机 | 台 | 1 |
| 2.2 | 整体反射无影灯 | 台 | 1 |
| 2.3 | 电动综合手术台 | 台 | 2 |
| 2.4 | 电动吸引器 | 台 | 2 |
| 2.5 | 四维牵引 | 台 | 1 |
| 2.6 | 电动脊柱腿部按摩 治疗床 | 台 | 2 |
| 2.7 | 多功能牵引床 | 台 | 2 |
| 2.8 | 全不锈钢器械柜 | 台 | 5 |
| 2.9 | 手术麻醉椅 | 台 | 2 |
| 2.10 | 不锈钢麻醉车（封闭 式） | 台 | 2 |
| 2.11 | 不锈钢手术器械台（扇形） | 台 | 2 |
| 2.12 | 不锈钢门更衣柜 | 台 | 4 |
| 2.13 | 有创呼吸机 | 台 | 1 |
| 2.14 | 单臂外科吊塔 | 台 | 2 |
| 2.15 | 输液泵 | 台 | 1 |
| 2.16 | 双道微量注射泵 | 台 | 1 |
| 2.17 | 数字心电图机 | 台 | 2 |
| 2.18 | 空气净化屏 | 台 | 2 |
| 2.19 | 洗胃机 | 台 | 2 |
| 2.20 | 激光尘埃粒子计数 器 | 台 | 2 |
| 2.21 | 除颤器 | 台 | 2 |
| 2.22 | 可视喉镜（复消型） | 台 | 1 |
| 2.23 | 转运床 | 台 | 2 |
| 2.24 | ABS 急救车 | 台 | 2 |
| 2.25 | 医用内窥镜（超高清监视器、超高清摄像机、冷光源、高档医用台车、气腹机、内腔清洗器、腹腔镜（含器械）） | 台 | 1 |
| 3 | 急诊科、ICU |  |  |
| 3.1 | 心脏起搏/除颤器 | 台 | 2 |
| 3.2 | 呼吸机 | 台 | 1 |
| 3.3 | 儿童用呼吸机 | 台 | 1 |
| 3.4 | 多功能抢救床 | 台 | 4 |
| 3.5 | 转运车 | 台 | 4 |
| 3.6 | 医用冰箱 | 台 | 4 |
| 3.7 | 空气消毒机 | 台 | 4 |
| 3.8 | 医用吊桥（干湿分离） | 台 | 4 |
| 3.9 | 心脏起搏/除颤器 | 台 | 4 |
| 3.10 | 心电图机 | 台 | 4 |
| 3.11 | 有创呼吸机 | 台 | 1 |
| 3.12 | 便携式呼吸机 | 台 | 2 |
| 3.13 | 简易呼吸机 | 台 | 2 |
| 3.14 | 雾化器 | 台 | 4 |
| 3.15 | 微量泵 | 台 | 4 |
| 3.16 | 输液泵 | 台 | 4 |
| 3.17 | 快速血糖仪 | 台 | 4 |
| 3.18 | 振动排痰器 | 台 | 4 |
| 3.19 | 床单元臭氧消毒机 | 台 | 4 |
| 3.20 | 空气消毒灯 | 台 | 4 |
| 3.21 | 血液回收机 | 台 | 1 |
| 4 | 多普勒超声仪 | 台 | 1 |
| 5 | 能量平台 | 台 | 1 |
| 6 | 其他设备 |  |  |
| 6.1 | 病床 | 张 | 40 |
| 6.2 | 办公桌椅 | 套 | 30 |
| 6.3 | 电脑 | 台 | 10 |
| 6.4 | 打印机 | 台 | 10 |
| 6.5 | 护士站 | 个 | 1 |
| 6.6 | 衣柜 | 套 | 10 |
| 6.7 | 远程会诊系统 | 套 | 1 |
| 6.8 | 呼叫系统 | 个 | 1 |
| 6.9 | 手术室视频 | 套 | 1 |
| 6.10 | 门禁 | 套 | 1 |

- 医用干燥柜

- 一、产品特点

1.外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS不锈钢板。

2.不锈钢管环式加热器。

3.微电脑智能液晶屏温度程序控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0~9999min。

4.无玻璃内门，外门有观察窗。内箱采用圆弧结构设计。

5.可抽拉活动式搁板。

6.背部进出风口。

- 二、技术参数

1.温度范围：RT+10°C~300°C

2.温度波动度：±1°C

3.温度均匀度：≤最高工作温度±3.5%

4.箱内循环方式：强制对流

5.报警类型：超温报警、计时报警、温度探头损坏报警

6.温度控制器：液晶显示智能控制器

7.内部尺寸W×D×H（cm）≥45*35*45

8.内部容积（L）≥71

9.外部尺寸W×D×H（cm）≥73*54*60

10.搁板：2

11.功率（W）：1550

12.电源：1Ø 220V 50Hz

- 超声波清洗机

1.超声频率（KHz）：28/40

2.超声功率（W）：600

3.超声定时方式：数码

4.超声定时时间（分）：1-99

5.内槽尺寸（长*宽*高）mm ≥500*300*200

6.外形尺寸（长*宽*高）mm ≥530*330*350

7.容量（L）≥30

8.加热功率（W）≥ 500

9.温度控制（℃）：室温-80

10.排水：有

11.盖子：有

12.电源：单相 AC  220V  50Hz

- 纯水处理设备

- 进水要求：市政自来水

- 2. 出水水质符和国标GB/T6682~2008 符合一级水要求

3. DI去离子水指标

4.电导率：0.055~0.1μs/cm

5.电阻率：10~18.25MΩ·cm@25℃

6.重金属离子：<0.1μg/L

7.颗粒物：<1/ml

8.RO反渗透水指标

9.离子截留率：96~99%

10.有机物截留率：>99%

11.颗粒和细菌截留率：>99%

12.产水量（25℃）：≥60升/小时

13.额定电压：220V±10%，50/60Hz

- 全能麻醉机

1.工作电源要求：220-240V、50HZ。

2.适用病人范围：新生儿、儿童、成人。

3.气源安全要求

- 3.1空气、氧气二气源

- 3.2具有笑氧安全比例装置

- 3.3氧笑比例控制阀，线性控制阀保证氧浓度高于21%，并且保证氧流量不低于 200 mL/min

- 3.4快速充氧25 - 75 L/min	，不经过挥发罐

4.呼吸模式

- 4.1容量控制模式

- 4.2压力限制模式

- 4.3压力控制模式

- 4.4手动/自主.

5.挥发罐：

- 5.1配同品牌七氟醚挥发罐

- 5.2挥发罐具有压力、流速、温度补偿

- 5.3挥发罐转运时无需排空	，挥发罐在储藏和转运时可任意角度放置

6.回路系统：

- 6.1≥134°高温消毒，可整体拆卸。

- 6.2回路自动加热系统，减少回路积水。

7.呼吸机

- 7.1气动电控或电动电控，供气故障时可利用室内空气工作

- 7.2适用于成人到婴儿，无需更换任何部件

- 7.3潮气量设置范围：容量控制模式下最小达到20ML，具有自动补偿功能

- 7.4呼吸频率：4-60次/分

- 7.5吸呼比：4：1—1：4

- 7.5 PEEP：0-20cmH2O连续可调

8.安全测试：

- 8.1泄露测试和顺应性测试，数值显示

- 8.2潮气量自动补偿。

9.监测参数

- 9.1潮气量：0–1500 mL

- 9.2分钟通气量：0-99.9 L/min

- 9.3气道压力 （数字显示）0-99 mbar (cmH2O)

- 9.4呼吸频率	：0-99 bpm

- 9.5氧浓度：21%-100%

- 9.6 PEEP：0-20cmH2O

- 9.7在手动通气或自主呼吸时，监测功能仍然有效

10.操作界面：

- 10.1≥10.4彩色屏幕，中文操作

- 10.2要求全中文操作界面，设置参数和监测参数

- 10.3波形同屏显示

11.报警

- 11.1分钟通气量

- 11.2气道压力 （包括阻塞和脱管）

- 11.3吸入氧浓度

- 11.4断电时声音报警，特殊的传感器故障报警

- 整体反射无影灯

- 一、性能要求：

1.灯头体罩壳为铝板液压成型，钛合金大臂无焊接，无影灯精确定位，无漂移。六组关节联动，360°全方位设计，满足手术中不同高度及角度的需要。

2.全封闭流线型，具备良好的层流效果，适用于各种手术场合的需要。

3.采用计算机辅助设计反光器系统，不透热辐射过滤器，可将热降低到最低限度。

4.磨砂面板，耐高温、防破裂。

5.铝板制成的反光镜，无镀膜,永不褪色。

6.调光电路采用CPU控制，光区调节时可均匀递增、递减，具有亮度记忆功能。单灯头配双灯，出现故障时自动切换点亮。

8.采用进口开关电源控制电压。

9.采用进口灯座、灯泡，灯泡平均使用寿命1500小时以上。

10.粉末涂料符合环保IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+Amdl:2017等相关认证检测（提供第三方检测报告）

11.粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测（提供第三方检测报告）

- 二、技术参数：

1.灯头直径：母灯700mm,子灯500mm

2.灯头一米处照度：母灯：120，000≥Ec≥40,000lx，子灯100，000≥Ec≥40,000lx

3.色温：4500±500K

4.显色指数：100≥Ra≥85

5.光斑直径：d10175±35mm/d101755mm

6.光束深度：≥700mm

7.亮度调节：CPU调光

8.总辐照度值与照度比值：＜6mW/m2lx

9.主副灯切换：自动

10.灯泡功率(24V): 150W/150W

11.电源电压：AC 220V±20﹪   50Hz

12.输入功率：400VA+10﹪

13.安装高度：2800-3200mm（安装高度可根据现场决定）

- 四．基本配置：

1.固定盘：1件

2.旋转臂：1套

3.平衡臂：2件

4.灯头体：2件

5.调焦部件：2套

6.消毒手柄：4个

7.固定盘罩壳：1套

8.开关电源：2个

9.灯    泡 ：4个

- 电动综合手术台

- 一、性能要求：

1.底座及两侧轨道为304不锈钢。

2.床垫采用进口人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型。

4.床台的升降、左右倾斜、前后倾斜，背部上下折，由单独的传动器独立控制操作。

5.控制方式：手持式遥控器控制。

6.腿板为进口气弹簧控制，腿板为分腿式，可拆卸。

7.腰板可手动升降。

8.脚踏式刹车装置。

9.台面升降速度：上升6.5mm/s±20％，下降：11mm/s±20％。

10.台面工作至极限位置时能自动保护停止。

11.手术台工作时，其噪音应≤60dB（A）。

12.手术台摆动量应符合：手术台纵向摆动量≤13mm，侧向摆动量≤7mm，横向摆动量≤6mm。

- 二、技术规格：

1、台面长:2000±100mm,台面宽500±20mm

2、升降范围（750—1000）±50mm

3、台面左倾≥15°,台面右倾≥15°

4、台面前倾≥15°，台面后倾≥15°

5、头板上折≥50°，头板下折≥90°

6、背板上折≥60°，背板下折  ≥20°

7、腿板上折≥20°，腿板下折≥90°，腿板分叉≥180°

8、腰板升高：100±20mm

9、电源电压：AC 220±10%V 50±1Hz

10、输出功率:300±10％VA

- 四、基本配置：

主  机:1台

屏风架:1个

电源线:1根

搁臂架:1付

支肩架/支腰架:1付

托腿架:1付

床  垫:1套

手控开关:1套

- 电动吸引器

- 一、性能要求：

1.ABS一次成型全塑外壳；

2.无油泵，免维护，噪音低；

3.溢流保护装置；

4.箱式带移动脚轮，备有手动开关和脚踏开关。

5.适合各医疗单位作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。

6.工作制：间隙加载连续运行

- 二、技术要求：

1.电  源：AC 220V±10% 50Hz

2.泵结构：无油泵

3.抽气速率：≥35L/min

4.负压调节范围：0.02～0.09MPa

5.吸液瓶：2500ml×2

6.输入功率：400VA

7.噪音：≤65dB

- 四、基本配置：

脚踏开关:1个

熔丝管:2只

吸引管:1根

透明硅胶管:1根

- 四维牵引床

1、电源：220V，50Hz。

2、额定输入功率：120VA。

3、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm

4、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm，允差±10mm

5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

6、牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

7、牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s

8、间歇时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s

9、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

10、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm

11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。

12、平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°，左右平摆动作速度：142°/min，允差±15%

13、旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°，左右旋转动作速度：165°/min，允差±15%

14、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。

15、微电脑控制颈椎、腰椎牵引

16、慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；

17、牵引力自动补偿功能；

18、≥20种治疗方案存储并读取；

19、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引；

20、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。

21、颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引。

22、智能控制颈椎牵引，患者有应急开关。

23.适应症:适用于颈椎、腰椎牵引。

- 电动脊柱腿部按摩治疗床

1.床面尺寸：≥2150*660mm

2.床面分为头板、背板、大腿板、小腿板四部分，且四部分角度可以分别独立调节

3.床面升降高度范围：≥570～900mm

4.头板两侧有扶手板，扶手板高低调节行程≥160mm

5.头板调节范围：≥-42°~+34°

6.背板调节范围：≥-12～+35°

7.大腿板调节范围：≥-10～+35°

8.小腿板调节范围：≥-48～+15°

9.床体动态承重≥175kg

10.防进液等级不低于IPX4

11.电机数量≥3

12.床面采用医用PVC皮革，符合GB/T 16886.10-2017标准

13.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作

14.头尾部配有限位保护装置，保证医师操作安全

15.采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态

- 多功能牵引床

1、电源电压：AC 220±22V，50Hz±1Hz。

2、额定输入功率：85VA，允差±15%。

3、牵引行程：0～200mm，允差±10mm。

4、牵引方式：卧位颈椎牵引、腰椎牵引。

卧位颈椎牵引力：0～200N可调，级差10N；

腰椎牵引力：0～990N可调，级差10N；

5、牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。

6、持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。

7、间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。

8、成角动作范围：0°～+30°连续可调，允差±2°。

9、腰部热疗温度：45℃，允差±3℃。

10、牵引力自动补偿功能。

11、腰椎牵引具有持续、间歇、反复等8种不同牵引方式。

12、上身床面配有气动升降，增加成角牵引功能。

13、≥20种治疗方案存储并读取。

14、配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，恢复初始状态。

15、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。

16、具有开机自检功能。

17.适应范围：适用于卧位颈椎牵引和腰椎牵引。

- 不锈钢器械柜

1.规格≥90×40×180cm采用304不锈钢板折弯裁剪冲压而成，焊接2.表面：打磨光滑不划手。

3.耐高温防腐性强，易清洗不易生锈。

4.柜门：双门设计。

- 手术麻醉椅

1、加厚定型棉坐垫，耐磨PU皮革面。

2、≥1.2MM碳钢管壁，防爆升降气杆，液压升降，升降高度:45-60CM

3、五爪静音滑轮，360°旋转。

4、靠背设计

- 不锈钢麻醉车（封闭式）

1.规格≥65*45*85cm

2.采用304不锈钢板折弯裁剪冲压而成，焊接打磨光滑不划手。耐高温防腐性强，易清洗不易生锈

- 不锈钢手术器械台

1.规格≥143*45*80cm；扇形

2.采用304不锈钢板折弯裁剪冲压而成，焊接打磨光滑不划手。耐高温防腐性强，易清洗不易生锈。

- 不锈钢更衣柜

1.规格≥90*40*175cm

2.采用304不锈钢板折弯裁剪冲压而成，焊接打磨光滑不划手。耐高温防腐性强，易清洗不易生锈

- 有创呼吸机

1、设备采用气动、电控控制方式。

2、≥15寸触摸液晶显示器,可同屏监测呼末二氧化碳（标配），具有呼吸波形冻结、顺应性补偿功能，标配雾化功能。

3、具有容量控制、压力限制等十三种工作方式且具有无创和有创通气模式：

（1）有创通气模式：间歇正压通气模式（IPPV）、容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)、压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)、容量控制同步间歇指令通气模式（V-SIMV）、压力控制同步间歇指令通气模式（P-SIMV）、压力控制通气模式（PCV）、压力支持通气模式（PSV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、气道压力释放通气模式（APRV）、双相气道正压通气模式（DuoLevel）、叹息通气模式（SIGH）。

（2）无创通气模式：自主呼吸/持续气道正压通气(SPONT/ CPAP)、手控通气(MAUN)。

4、呼吸机工作条件

（1）气源：O2、AIR

（2）气源压力：280 kPa ～ 600 kPa。

5、呼吸机设置参数调节范围

（1） 频率（Freq）：1 bpm ～ 100 bpm

（2）吸气时间（吸呼比）（Tinsp）：0s～ 12s(（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8）

（3）潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL

（4） 分钟最大通气量（MV）：≥18 L/min    ≥10 L/min

（5）呼气末正压（PEEP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O

（6） 持续压力（CPAP）：0 cmH2O ～ 20 cmH2O

（7） 持续气流：VTH7 L/min ～ 60 L/min   VTL2 L/min ～ 30 L/min

（8） 压力触发灵敏度（PTr）：－20 cmH2O ～ 0 cmH2O（基于PEEP）

（9） 压力控制（Pc）：5 cmH2O ～ 80 cmH2O

（10） 压力支持（Ps）：0 cmH2O ～ 80 cmH2O

（11） 流量触发灵敏度（FTr）：0.5 L/min ～ 30 L/min

（12） 吸入氧浓度调节：21 %～100 %

（13） 屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）（TIP）：0 ～ 6s(0%～50 %吸气时间)

（14）叹息通气（SIGH）：1/100 ～ 5/100（叹息通气的潮气量为1.5 倍 ～ 2 倍潮气量设置值）

（15） 窒息通气：OFF，5 s　～ 60 s

（16）最大吸气流速：≥ 60 L/min。

（17）可设定的最大工作压力范围：20 cmH2O ～ 100 cmH2O

（18） 最大极限压力：≤125 cmH2O

（19） 手控通气时，输出气体流量： ≥25L/min

（20） 雾化器气体： 最大输出压力≤0.2 MPa、最大输出流量≥8 L/min

6、呼吸机监测参数范围

（1）频率（Freq）： 0 /min ～ 100 /min

（2）潮气量（VT）： 0 mL ～ 2500 mL

（3）分钟通气量（MV）： 0 L/min ～ 99 L/min

（4）气道压力： 0 cmH2O ～ 100 cmH2O

（5）患者动态肺顺应性监测： 1mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

（6）吸入氧浓度：15 % ～ 100 %

7、具有7种图形显示：其中包括（气道压力—时间波形图（P-T）、流量—时间波形图（F-T）、呼末二氧化碳波形图（CO2-T）、潮气量--时间波形图（V-T二者任选其一显示、压力容量环（P-V）、流速容量环（F-V）、多参数显示窗口切换）

8、多参数监测显示：

（1）自主呼吸潮气量（VTspn）

（2）自主呼吸通气量（MVspn）

（3）自主呼吸频率（Fspn）

（4）总频率（Ftot）

（5）吸入潮气量（VTi）

（6）自主呼吸肺顺应性（Cspn）

（7）平均压（Pmean）

（8）平台压（Pplat）

（9）浅快呼吸指数（RSBI）

9、具有多种报警功能其中包括：交流电源断电报警、内部备用电源电池电压欠压报警、断气（无潮气量）报警、高（低）通气量报警、气道高（低）压报警、压力限制、持续压力报警、高（低）氧浓度报警、窒息报警、压力安全释放阀＜125cmH2O。

10、配置医用压缩机及基本配置：

（1）额定输出压力  0.65Mpa±0.05 Mpa

（2）持续输出流量  0.35Mpa时  ≥45 L/min

（3）峰值输出流量  ≥120L/min

（4）露点（常压）(大气压力范围：860 hPa～1060 hPa)

（5）高温报警 当压缩泵箱体内环境温度≥85 ℃±10 ℃时，声响及空气压缩机面板故障报警指示灯亮。

（6）噪音 ≤50 dB(A)。

（7）计时器最小分辨率：0.01 h,最大计时：99999.99 h

（8）医用压缩机有独立的显示屏≥3.5寸，内置压缩泵，压力传感器，具有高温保护和报警功能。

11.配有内部备用电源。工作中断电，自动转换为备用电源工作，备用电池断电后可持续工作≥90分钟。

- 单臂外科吊塔

- 一、性能部分：

1、主体材料：横臂及控制箱采用高强度铝合金一次挤压成型，表面一级氧化及喷塑处理。

2、控制台高度：800mm以上（可定制）。

3、电气要求：电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

4、气电分离：气体管路、电路在箱体内分开布局，各种医用气体、强弱电、网络输出终端集成均在控制台上，气体管路、电源、电脑通讯线路分隔布置无干涉。

5、气体管路：进口气体管路

6、气体终端插拔≥100，000次以上；颜色及形状不同，防止误插；具有通、拔、断三种状态，带原位待接通功能，带气维修。

7、具有水平旋转的功能，精确定位无漂移。

8、托盘：托盘铝合金一次成型。托盘边沿配置不锈钢边轨，圆角防撞。

9、制动类型：机械摩擦阻尼

10、吊塔支撑系统应牢固，无变形现象。

11、驱动力矩：<10N·m

12、吊塔平衡臂的旋转能稳定地停留在所选择的位置上。

13、气路中各接口处应无渗漏。

14、吊塔转动时应平稳、无抖动、无异常声响。

15、吊塔在正常和单一故障条件下的对地漏电流分别应不大于5mA和10mA.

16、吊塔在正常和单一故障条件下外壳漏电流分别应不大于0.1mA和0.5mA。

17、粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测

- 三、技术参数

1、旋转臂长度要求：600～1000mm(长度按照采购方要求定制)

2、横臂厚度≥75mm

3、旋转角度：340°（可调，转动范围能够覆盖病人所需区域）（提供省级检测报告）

4、最大负载：300㎏，单层托盘具有四倍承重系数安全负载。（提供省级检测报告）

5、控制台高度：800mm以上。

- 四、基本配置：

1、固定盘：1只

2、旋转臂：1个

3、控制台：1 个

4、不锈钢输液架：1套，高度可调节，挂钩4个

5、仪器托盘及抽屉：2层托盘，1个抽屉

6、网络RJ45：1套

7、气体终端：压缩空气1只、氧气2只、吸引气1只（可选配各种气体）

- 输液泵

- 一、参数要求：

1.适用科室：适用于ICU、CCU、急诊科等不同科室；

2.泵工作系统：指状蠕动式；

3.输液速度：输液速度范围：l.0～1000ml/h（增量0.1ml/h）；

4.输液量设置范围：1.0ml～9999ml；

5.输液量累计显示范围：0～9999ml；

6.输液时间累计显示范围：00:00～99:00h；

7.适用输液管：各种国家标准输液管；

8.点滴感应器使用范围：

空瓶报警： 1.0ml/h～1000ml/h

滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器）、1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器）；

9.报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽；

10.大开门方式装卡输液器；

11.液晶屏显示，屏幕≥128mm×64mm，全中文菜单；输液泵运行后，大字幕显示输液模式、输液累计量；

12.三种输液模式：流速—总量式、时间—总量式、滴速—总量式；可自动换算；

13.在设备中直接查看输液历史记录、报警记录，存储数量≥2000条；

14.阻塞压力值25档调节，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情；独立菜单界面操作；

15.低温报警系统:降低静脉输液风险；

16.声、光报警；

17.有独立的低速高速精度补偿菜单；

18.操作界面为数字字母键；

19.输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠；

20.输液精度：lml/h～1000ml/h：±5%；

21.软件可以设定储存≥10种以上普通输液器参数，双CPU监控功能；

22.输液累计有量和时间的累计；

23.抢救病人中改变输液速度无须停机；

24.清除已输液量功能；

25.配有红外点滴感应器；

26.输液速度从微量1.0ml/h至高速1000ml/h任意设定；

27.静脉开通（KVO）功能：静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液；

28.内部电池：内置2000mAh/12V镍氢（Ni-H）电池，完全充电≥30小时后：输液速度为25ml/h,内置电池工作时间≥3h ；电池欠压报警时至电池耗尽报警时时间≥30Min、电池耗尽报警时间≥3Min；

29.IP等级：IPX4属防溅水设备；

30.外形尺寸≥120mm×120mm×166mm；

- 双道微量注射泵

1、微量注射泵

2、适用科室	ICU及全院各科室

3、注射速度	5ml注射器：0.1ml/h～150.0ml/h

10ml注射器：0.1ml/h～300.0ml/h

20ml注射器：0.1ml/h～600.0ml/h

30ml注射器：0.1ml/h～900.0ml/h

50ml注射器：0.1ml/h～1800ml/h

0.1ml/h～999.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；

1000ml/h～1800ml/h，递增、递减量为1ml/h

4、快注速度	5ml快注速度为75.0～150.0ml/h可调

10ml快注速度为150.0～300.0ml/h可调

20ml快注速度为300.0～600.0ml/h可调

30ml快注速度为450.0～900.0ml/h可调

50ml快注速度为900.0～1800ml/h可调

5、注射量设置范围	0.1ml～9999ml；

6、剂量设定范围	0.01～99.99mg/kg/h；   0.01～99.99μg/kg/min

7、体重设定范围	0.1～300.0kg

8、药物量设定范围	0.1～500.0mg

9、注射量累计显示范围	0.00～9999ml

10、注射时间累计显示范围	00h01min～99h59min

11、报警功能：控制异常、系统故障、无电池、电池耗尽、延长管脱落、注射器脱落、阻塞、推杆错位、捏手错位、注射完成、注射推空、暂停超时、电池欠压、市电中断、即将推空

12、TFT彩色液晶屏显示，全中文菜单, 适用50ml、30ml、20ml、10ml、5ml规格注射器

注射精度：注射速度≥1.0ml/h ，精度≤±2%；

注射速度＜1.0ml/h ，精度≤±10%；

13、软件可以设定储存≥15种普通注射器参数

15、注射模式: 流速模式、时间模式、体重模式（“mg/kg/h”）、体重模式（“µg/kg/min”），四种模式可任选。注射累计有量和时间的累计

16、改变注射速度无须停机

17、采用文字显示、声、光报警方法

18、清除已注射量功能

19、有延长管脱落报警

20、有双道连注功能（linkage模式）

21、内置电池应急自动切换；连续≥4小时

22、阻塞压力值根据使用科室的需要进行1-15档调节，独立菜单界面操作

23、具有供电失效提示功能

24、静脉开通（KVO）功能：保持静脉开通的功能使注射泵以低流量（0.1～5.0ml/h）持续注射。

25、外形尺寸≥200mm×110mm×199mm（长×宽×高）

- 二十、数字心电图机

- 一、基本要求

1.同时具备心电信号采集与热敏打印功能。

2.同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。

3.显示屏≥9.5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

4.具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法。

5.患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。

6.本机支持有线和无线联网。

7.本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。

8.支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。

9.支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

- 二、性能要求

- 1.A/D转换：24bit。

- 2.采样率：≥20000Hz每通道。

- 3.频率响应：0.01Hz ~ 320Hz。

- 4.内部噪声：≤15µVp-p。

- 5.时间常数：≥3.2 s。

- 6.耐极化电压：±910mV。

- 7.抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

- 三、功能要求

1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

2.导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

3.采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

4.支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。

5.可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。

6.屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

7.自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

8.支持起搏检测功能。

9.热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

10.热敏记录纸：折叠纸。

11.设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。

12.支持U盘、SD卡的扩容存储。

13.支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。

14.支持波形冻结与波形浏览功能。

15.支持报告打印预览功能。

16.具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能。

17.权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

- 四、电源

1.直流两用且自动转换， 内置锂电池≥4小时。

- 二十一、空气净化屏

- 一、产品参数：

1.外形尺寸 ≤900×150×1550 mm

2.额定电压 AC220V±10%

3.额定频率 50 Hz±1 Hz

4.额定功率 ≤240 W

5.循环风量 600/400 /200m3 /h

6.适用面积 ≤20㎡

7.过滤效率 ≥99.9％（直径为0.3μm）

8.噪音 ≤58/52/40dB（A）

9、净化效果：配备初效与高效过滤器；

10、通用式结构设计：移动式、吸顶式或壁挂式安装；

11、杀菌消毒功能：紫外灯消毒；

12、LCD显示屏：实时显示设备运行过程中的各项数据，具有定时功能及过滤器更换报警；具有断电记忆功能；

13、遥控控制：所有按键操作均可通过遥控控制。

- 二十二、洗胃机

- 一、性能要求：

1.全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，压力传感元件，压力可调控制系统；

2.进出胃液量平衡功能；

3.中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；

4.洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。

5.具有定期自动开机保养功能。

6.独立接口，药污分离。

- 二、技术要求

1.电  源：AC  220V±10% 50Hz±1Hz

2.泵结构：无油膜式泵

3.进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，

4.吸液量（出胃）≤450ml/次

5.洗胃压力：0-50KPa

6.洗胃频次：≤20S

7.输入功率：150VA

8.噪音：≤55dB

- 四、基本配置

胃管:1根

硅胶管:3根

过渡接头:1个

进液沉头:1个

排水沉头:1个

熔丝管:2个

污物药液桶:2只

车  架：1台

- 二十三、激光尘埃粒子计数器

一、主要技术参数

1、电参数：220VAC 50Hz

2、外形尺寸≥220*350*260mm

3、采样量：28.3L/min（1cfm）

4、工作温度：10°C-35°C

5、工作湿度：≤75%

6、功率：150W

7、八粒径通道：0.3，0.5，0.7，1.0，2.0，3.0，5.0，10.0(μm)

8、真空源：内置气泵，流量控制

9、光源及寿命：半导体激光＞30000h

10、自净时间：≤10min

11、通信接口：USB,485，以太网通信

12、检测范围：100级～30万级

二、功能要求

1、≥7英寸电容式触摸屏，触摸屏控制操作

2、自动判断净化级别

3、可存储≥5000组数据，支持历史数据操作。

4、机箱材质为304不锈钢板。

5、内置式热敏打印机

6、采用大流量半导体激光管和半导体光敏接收管

7、支持WIFI直接导出数据

- 二十四、除颤器

一、技术参数要求

1.1:设备使用寿命≥10年;

1.2:具备便携把手；

1.3:工作温度范围至少满足-5℃～50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，工作时间≥60分钟，工作湿度范围 5～95%，非冷凝；

1.4:机器可承受≥1.5m跌落冲击无损；

1.5:可除颤节律分析算法性能应满足GB9706.8-2009要求；包含国际通用评测数据库：MIT-BIH数据库、VFDB数据库、AHA数据库、CU数据库，保证评测结果客观。

二、除颤性能要求

2.1:采用双相波技术，支持成人及儿童，波形参数可进行自动补偿。

2.2:输出能量:成人最大除颤能量≥200J；

2.3:从开机到200J放电准备就绪时间≤7s；

2.4:开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。

三、除颤电极片

3.1:单副电极片有效期:≥36个月。

3.2:可自动识别电极片，选择对应的除颤能量。

3.3:除颤电极片可实时检测按压频率，并提供反馈提示。

3.4:设备主机标配成人、儿童通用电极片。

四、电池

4.1:电池有效期≥6年，同时标注失效日期。

4.2:电池可直接拆卸安装。

4.3:电池低电量并给出报警提示，低电量报警后可持续30分钟工作时间或至少10次200J除颤充放电 。

五、操作

5.1:设备主机可支持中英文等至少三种语言支持。

5.2:设备具有状态显示屏，在外观上显示设备状态。

5.3:根据环境噪音强度，自动调节语音播放音量。

5.4: AED设备支持成人和小儿患者类型快速一键切换，自动提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

5.5:设备标配附件包(含:手套、呼吸膜、剪刀、剃毛刀)。

六、数据管理

6.1:数据传输：主机设备支持内置的4G或5G或wifi等无线数据传输功能；或通过智能机箱传输到AED使用维护信息管理平台。

6.2:AED设备支持USB数据导出功能。

6.3:AED设备主机数据存储：可存储≥2小时录音，≥2小时ECG波形。

6.4:支持每日、每周、每月、每季度/每半年设备自检，列明自检项目。

七、具备AED设备远程智能管理系统

7.1:系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控(自检、定位、预警)、维护日志、权限管理、急救人员管理等功能。

7.2:系统反馈功能：设备运行状态显示，故障时发出报警信息；设备取出时，显示所发生地位置信息，快速定位最近AED，推送导航路线。具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈数据信息。

7.3:系统管理：开放管理权限，支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。

7.4:物联网系统信息安全性。

- 二十五、可视喉镜（复消型）

一、显示屏

1.尺寸：≧3.0寸进口高清LED显示器, 能够调节图像的饱和度、亮度、色彩

2.直角平面显示屏

- 3.分辨率≥1600*1200

4.电源	5V

5.色温≥5000K

6.上下转动角度	0-130°±2°

7.左右转动角度	0-270°±2°

8.数据输出：2种文件输出法，TYPE-C传输，内置16G内存卡读卡器读写

- 喉镜片（含摄像头）

1.摄像头分辨率≥200万像素

2.电源	3.7V

3.喉镜片	8种规格医用316不锈钢可选重复使用金属镜片（a:镜片前端可活动式带弯头镜片分：成人大号，成人中号，儿童；b：固定式金属镜片分：成人大号，成人中号，儿童，婴儿，早产儿）；4种钛合金支架（配套使用一次性镜片，一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm）复使用镜片和支架规格齐全，重复喉镜片采用316医用不锈钢材质，通过IPX8防水等级测试。可浸泡消毒，低温等离子灭菌,环氧乙烷消毒，消毒时镜片与摄像头可拆卸，所有镜片与支架均与主机兼容匹配。

4.视场角	≧90°

5.景深：5-100mm

6.光照度	≧800LUX

- 电池	：

1.视频喉镜锂电池（电池满电待机≥500分钟）

2.电压	3.7V

3.容量	3000mAh

4.充电次数	≧500次

5.充电时间	≤3小时

- 防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。

1.摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。

五、拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照。

六、镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用防脱落锁扣开关，镜片与主机的连接器采用公母匹配航空定制弹性针孔。

七、手柄为防滑；手柄材质采用进口PC材料。

- 二十六、转运床

1.平车铝合金压铸成型。

2.平车面纵梁采用≥30mm*20mm*2mm，矩形空心型钢制造。

3.平车面及护栏采用ABS材质。

4.平车长*宽：1930mm*600mm, 靠背0-75度可调。

5.平车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为560/860mm。

6.平车中控刹车系统。

8.配备不锈钢伸缩输液架。

9.规格：1930x640x560/860mm±10mm

10.承重≥250kg；。

- 二十七、ABS急救车

1.外形尺寸：≥800*≥580*≥990mm

2.车体尺寸：≥750*≥480*≥930mm

3.主体ABS材料

4.304不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃，

- 5.五层抽屉.每层抽屉内有长宽各3*3的分格片，可自由分隔大小空间16个药盒，每层抽屉托盘ABS材质可取出，伸缩不锈钢输液架1根，台面配：ABS除颤仪平台一个

- 6.背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，多功能电源插座一个

7.左侧：隐藏式副工作写字台，资料盒一个

8.右侧：两只ABS污物桶

9.静音脚轮四只，刹车功能。

10.抽屉规格尺寸

小抽≥470*≥415*≥80

中抽≥470*≥415*≥120

大抽≥470*≥415*≥240

- 二十八、医用内窥镜

一、（摄像主机、摄像头、冷光源、腹腔镜为同一生产厂家）

二、高清摄像主机1台

1.主机图像分辨率≥1920x1080p，60Hz；

2.主机面板具有锐度、亮度、电子放大、对比度、增益、白平衡、拍照、录像、光学染色、冻结等一键操控功能；

3.主机采用电容式触控面板。

4.具有USB视频存储接口，主机内置静态图片及动态图像抓取模块，可术中记录≥1920x1080分辨率视频及图片；

5.支持≥2种特殊光染色模式，提高早期癌筛查检出率及术中病变组织边界识别能力；

6.锐度增强≥9级，具有血管及组织边缘凸显锐化功能；

7.图像亮度调节≥9级亮度可调；

8.有电子放大功能，最高≥3倍电子放大，3级可调；

9.具有对比度增强功能，≥3档增强功能；

10.有光学放大功能，具有≥2倍光学放大，变焦范围16-32mm；

11.支持≥3种测光区域模式

12.具有图像冻结功能；

13.具有自动白平衡及记忆功能。

14.视频信号输出制式为标清：PAL，NTSC，高清：FULL-HD；

15.视频信号输出接口为DVI*2，HD-SDI*2，Y/C*1，CVBS*1；

16.支持与同品牌影像学设备联合应用，可通过摄像头控制画面信号在显示器上同屏显示；

17.支持与同品牌内窥镜设备联合应用，可通过摄像头控制画面信号在显示器上同屏显示；

18.摄像头采用分体式设计；

19.摄像头具有≥4个可预设功能遥控按钮；可预设白平衡、录像、拍照、锐度、亮度、对比度等不少于10种遥控功能。

20.摄像头采用三晶片成像设计，使用≥3 CMOS图像传感器；

21.主机具有摄像头识别功能，未连接摄像头开机时有声音提示；

22.光学卡口调焦稳定均匀，无跳动现象，使用过程中不易产生视觉疲劳；

23.摄像主机支持过电流与过电压保护。

- 冷光源系统

1.采用≥2路LED灯泡，多波长光谱输出，便于光学染色观察；

2.白光和特殊光照明；

3.灯泡平均连续使用寿命：≥50000小时；

4.灯泡寿命指示灯显示；

5.采用电容式触控设计；

6.调光模式具有手动、自动两种调光模式；

7.调光级别≥19级；

8.显色指数≥95；

9.红外截止性能在300nm~1700nm波长范内的辐通量和光通量的比值≤4mW/lm

- 腹腔镜

1.工作长度为≥307mm；

2.工作直径为≤10mm；

3.视场角：≥70°；

4.景深：3~150mm；

5.中心角分辨力：≥8C/(°)

6.支持高温高压灭菌或低温等离子灭菌（≥500次）；

7.经灭菌试验后，照明光路的光能积分透过率保持稳定，光通量变化率≤1%

8.颜色分辨能力和色彩还原性，在标准照明体A下的显色指数≥93

9.视野方向为0°或30°；

10.与摄像主机为同一生产品牌；

四、监视器

1.监视器尺寸：≥27英寸；

2．显示器对比度：≥1000:1;

3．支持图像翻转，包括镜像和旋转；

4．分辨率≥1920*1080；

5．视频输入接口：具有DVI、SDI、RGB等多种视频输入接口，多个视频输入可实现画中画、画外画显示；

6.视频输出接口：具有DVI等视频输出接口，满足同屏信号输出到其它监视器显示功能；

7．视角为水平≥178°，垂直≥178°，满足手术室不同人员站位观看需求。

- 五、气腹机

1.流量设定范围：0.1~42L/min，调节精度 0.1L/min,连续可调；

2.气腹压力设定范围：1~30mmHg，调节精度 1mmHg,连续可调；

3.具有气体加热功能，气体加热：37℃土4℃;

4.当气腹管温度>41℃，能进行声音提示并停止加热，显示屏上有相应信息提示；

5.欠压补充时间≤10S

6.支持气源压力检测功能，支持≥5档气瓶压力监测以及≥3档中央供气压力监测 ；

7.气腹机支持≥7种工作模式，包括气腹针模式、穿刺器模式、儿童模式、成人模式、后腹腔模式、肥胖模式和自定义模式 ；

8.自动计算进气总量并数字显示；

9.具有自动排烟排气功能；

10.具有过压提示声光报警功能，当实际压力超过预设压力≥5mmHg时自启动；

11.支持过压释放功能，过压持续≥2s，自动启用本功能确保手术安全；

12.气腹机的构成中包含气体过滤器，其过滤部分对气体中0.5μm及以上微粒的滤除率≥99.9%，保证气腹机使用的CO2气体纯净；

13.防电击程度及类型为I类设备，CF型，可满足心脏手术使用；

14.与主机为同一生产厂家；

- 六、台车

1.带气弹簧显示器支臂，支臂可360°旋转；

2.显示器高度可调；

3.自带隔离电源模块；

七、内腔清洗器

1、清洗槽及台面：采用PMMA-ABS高分子复合材料, 采用防泛水。

外尺寸≥680*715mm，内尺寸≥525*465*225mm;

具有防内部产生紫外线、电离辐射、微波辐射、激光源、声压力等效应。

2、水处理器：5μΜ和1μΜ分级超微过滤，流量：1.5T/h，可更换滤芯。

3、水枪：304不锈钢材质，能适用不同口径的器械接口，压力：自来水标准水压0.3MPa(恒定可调)  流量：5L/min

4、医用无油空气压缩机：最大供气压力≥0.8MPa ，供气量≥60L/min ，储气量≥22L，噪音≤58dB

5、进排水装置：SUS304不锈钢材质，进口阀芯，独立控制。PPR冷热水管材和管件，符排水系统采用：PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。功能槽水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250 μm(≥60 目)。

- 二十九、除颤器

一、技术参数要求

1.1:设备使用寿命≥10年;

1.2:具备便携把手；

1.3:工作温度范围至少满足-5℃～50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，工作时间≥60分钟，工作湿度范围 5～95%，非冷凝；

1.4:机器可承受≥1.5m跌落冲击无损；

1.5:可除颤节律分析算法性能应满足GB9706.8-2009要求；包含国际通用评测数据库：MIT-BIH数据库、VFDB数据库、AHA数据库、CU数据库，保证评测结果客观。

二、除颤性能要求

2.1:采用双相波技术，支持成人及儿童，波形参数可进行自动补偿。

2.2:输出能量:成人最大除颤能量≥200J；

2.3:从开机到200J放电准备就绪时间≤7s；

2.4:开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。

三、除颤电极片

3.1:单副电极片有效期:≥36个月。

3.2:可自动识别电极片，选择对应的除颤能量。

3.3:除颤电极片可实时检测按压频率，并提供反馈提示。

3.4:设备主机标配成人、儿童通用电极片。

四、电池

4.1:电池有效期≥6年，同时标注失效日期。

4.2:电池可直接拆卸安装。

4.3:电池低电量并给出报警提示，低电量报警后可持续30分钟工作时间或至少10次200J除颤充放电 。

五、操作

5.1:设备主机可支持中英文等至少三种语言支持。

5.2:设备具有状态显示屏，在外观上显示设备状态。

5.3:根据环境噪音强度，自动调节语音播放音量。

5.4: AED设备支持成人和小儿患者类型快速一键切换，自动提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

5.5:设备标配附件包(含:手套、呼吸膜、剪刀、剃毛刀)。

六、数据管理

6.1:数据传输：主机设备支持内置的4G或5G或wifi等无线数据传输功能；或通过智能机箱传输到AED使用维护信息管理平台。

6.2:AED设备支持USB数据导出功能。

6.3:AED设备主机数据存储：可存储≥2小时录音，≥2小时ECG波形。

6.4:支持每日、每周、每月、每季度/每半年设备自检，列明自检项目。

七、具备AED设备远程智能管理系统

7.1:系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控(自检、定位、预警)、维护日志、权限管理、急救人员管理等功能。

7.2:系统反馈功能：设备运行状态显示，故障时发出报警信息；设备取出时，显示所发生地位置信息，快速定位最近AED，推送导航路线。具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈数据信息。

7.3:系统管理：开放管理权限，支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。

7.4:物联网系统信息安全性。

- 三十、呼吸机

- 一、工作条件

- 1．供电电压：220 ± 22 V～

- 2.电源频率：50 ± 1 Hz

- 3.输入功率：≤900 VA（配置空气压缩机）；≤80VA（不配置空气压缩机）

- 二、基本信息

- 1.安装方式：主机可独立放置吊塔，可配台车使用

- 2.后备电源：断电可持续使用≥120min

3.气路控制

  - 气源：O2 、AIR(医用级)

  - 气源压力：280 - 600 kPa

  - 控制方式：气动电控，非涡轮供气，连接中心供气

  - 呼气阀：可单独拆卸的呼气阀

  - 标配空氧混合器、进口传感器

4.呼吸主机

- 4.1标配≥15英寸触摸屏集成设置、监测、报警功能

- 4.2具备触摸失效应急方案

- 4.3具备开机自检

- 4.4支持有创、无创通气模式

5.临床功能：

5.1支持两类运行模式，智能限制参数调节范围，防止误设置

5.2具备屏幕操作按键冻结功能及呼吸环冻结功能

5.3具备吸痰功能

5.4具备氧疗（HFNC）功能

5.5具备顺应性补偿功能

5.6具备窒息通气双向转换功能，设备可自动监测患者呼吸状态，在辅助通气模式下发生患者窒息将自动切换至控制通气，若患者恢复平稳自主呼吸则自动切换回辅助通气

5.7具备两分钟快速供氧功能，一键快速供应纯氧

6.通气模式及功能（标配8种）：

- 6.1间歇正压通气模式（IPPV）

- 6.2辅助/控制通气模式（A/C）

- 6.3同步间歇指令通气模式（SIMV）

- 6.4压力控制通气模式（PCV）

- 6.5压力支持通气模式（PSV）

- 6.6自主呼吸/持续气道正压通气模式（SPONT/ CPAP）

- 6.7叹息通气模式（SIGH）

- 6.8手控通气模式（MANUAL）

7.调节参数：

- 7.1潮气量

    - VTH：250 ～ 2000 mL

    - VTL：20 ～ 300 mL

    - 吸气时间： 0 ～ 12.0 s（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8）

- 8.呼吸频率

  - SIMV下：1 ~ 100 bpm

  - 除SIMV外：VTH ：4 ～ 40 bpm；VTL ：20 ～ 100 bpm

  - 分钟最大通气量

  - VTH：≥18 L/Min

  - VTL：≥10 L/Min

  - 呼气末正压：0 ~ 40 cmH2O

  - 持续压力（CPAP）：0 ~ 20 cmH2O

  - 持续气流

VTH：7 ~ 60 L/Min

VTL：2 ~ 30 L/Min

  - 流量触发灵敏度：0.5 ~ 30 L/Min

  - 压力触发灵敏度：-20 ~ 0 cmH2O（基于PEEP）

  - 压力控制：5 ～ 80 cmH2O

  - 压力支持：0 ～ 80 cmH2O

- 8.13 吸入氧浓度：21 %～100 %

  - 屏气时间：0 ～ 6 s（0 ～ 50 %吸气时间）

- 8.15 叹息通气：0，1/100 ～ 5/100

- 8.16窒息通气：OFF，5 ～ 60 s

  - 最大吸气流速：≥ 60 L/Min

- 8.18压力限制（可调压力极限）：20 ～ 100 cmH2O

- 8.19最大极限压力（安全释放压力）：≤125 cmH2O

- 8.20手控通气输出气体流量：≥25 L/Min

- 8.21雾化器气体：最大输出压力≤0.2 MPa、最大输出流量≥8 L/Min

9.监测参数：

- 9.1潮气量：0 ~ 2500 mL

- 9.2呼吸频率：0 ~ 100 bpm

- 9.3分钟通气量：0 ~ 99 L/Min

- 9.4呼吸压力：0 ~ 100 cmH2O

- 9.5动态肺顺应性监测：1 ~ 1000 mL/cmH2O

- 9.6吸入氧浓度：15% ~ 100 %

- 9.7自主呼吸潮气量

- 9.8自主呼吸通气量

- 9.9自主呼吸频率

- 9.10总频率

- 9.11吸入潮气量

- 9.12自主呼吸肺顺应性

- 9.13平均压

- 9.14平台压

- 9.15浅快呼吸指数

9.16波形显示：同屏幕可显示2道波形图+2道环形图/3道波形/多参数监测，可根据用户需求快速切换

- 9.17波形图：

9.18气道压力—时间波形图

9.19容量—时间波形图

9.20流量—时间波形图

9.21呼末二氧化碳—时间波形图

- 10.呼吸环：

10.1压力—容量环

10.2流速—容量环

10.3报警保护项目及设置

- 10.4交流电源断电报警

- 10.5脱管报警

- 10.6内部备用电源电压欠压报警

- 10.7断气（无潮气量）报警

- 10.8高潮气量报警：60 ～ 2000 mL（VTH）；5 ～ 2000 mL（VTL）

- 10.8低潮气量报警：0 ～ 1000 mL（VTH）；0 ～ 300 mL（VTL）

- 10.9高通气量报警：5 ~ 99 L/Min

- 10.10低通气量报警：1 ~ 30 L/Min

- 10.11呼吸频率高报警：4 ~ 100 bpm

- 10.12呼吸频率低报警：0 ~ 40 bpm（VTH）；0 ~ 60 bpm（VTL）

- 10.13呼末正压高报警：1 ~ 40 cmH2O

- 10.14呼末正压低报警：0 ~ 20 cmH2O

- 10.15气道高压报警：20 ~ 100 cmH2O

- 10.16气道低压报警：0 ~ 20 cmH2O

- 10.17压力限制

- 10.18高氧浓度报警：19% ～ 100%

- 10.19低氧浓度报警：18% ～ 99%

- 10.20窒息报警：OFF ，5 ～ 60 s

- 10.21持续压力报警：气道压连续16s内持续高压（PEEP+15 cmH2O）

- 10.22空气供气压力低报警：＜ 280 kPa

- 10.23氧气供气压力低报警：＜ 280 kPa

- 10.24风扇故障报警

- 10.25压力安全释放阀：≤125 cmH2O

- 10.26空气压缩机压缩泵温度过高提示

11.额定输出压力：0.35 ± 0.05 MPa

12.持续流量：≥ 45 L／Min（输出压力为0.35 MPa时）

13.峰值流量：≥ 120 L／Min

14.露点温度：＜ 5 ℃

15.温度≥120℃时（压缩泵出气管路端的温控开关处），压缩机具有声音及视觉提示。

- 三十一、儿童用呼吸机

- 一、预期用途

持续正压通气系统，应用于自主呼吸较强的轻型呼吸衰竭新生儿，供持续正压通气吸氧用。

- 二、性能特点

1.气动、电控控制方式

2.≥12.1寸彩色触摸屏，一键飞梭操作

3.具有多种报警功能

4.电子空氧混合器精确控制氧浓度，进口流量传感器

5.配有内部备用电源，断电后，自动转换为备用电源工作

6.自动泄露补偿功能，自适应控制算法，快速达到设置目标值

7.配置空气压缩机

8.配置台车

- 三、工作条件

1.供电电压：220 V ± 22 V ～

2.电源频率：50 HZ ± 1 HZ

3.输入功率900 VA（配置空气压缩机）

4.气源：O2、AIR(医用级)

5.气源压力          350 kPa ± 50 kPa

- 四、通气模式

- 1.持续正压气道通气( CPAP)

2.经鼻持续正压通气（NCPAP）

3.经鼻间歇正压通气（NIPPV）

4.经鼻高流量氧疗（HFNC）

5.手控通气（MANU)

- 五、主要技术指标

调节参数

1.吸入氧浓度设置范围：21 % ～ 100 %

误差：±3%的体积百分比或±设置值的10%，取大者

2.持续气道正压设置范围：0 cmH2O ～ 15 cmH2O  （NCPAP模式）

误差：±0.2cmH20或±2%，取大者

3.持续气流设置范围：1 L/min ～ 20 L/min（HFNC模式)

2 L/min ～ 20 L/min（CPAP模式）误差：±0.2 L/min或±5%，取大者

4.手控通气持续时间设置范围 1 ～ 15 s 步长：1 s

5.手控通气压力设置范围3～15 cmH2O (NIPPV、NCPAP) 步长：1 cmH2O

6.手控通气流量设置范围3～25 L/min (HFNC、CPAP)步长：1 L/min

7.快速供氧持续时间设置范围30 ～ 120 s 步长：5 s

8.快速供氧浓度设置范围 23 % ～ 100 % 步长：1 s

9.吸气压力（IPAP）设置范围  3 cmH2O ～ 20 cmH2O  (NIPPV模式)

误差：±0.2cmH20或±2%，取大者

10.呼气压力（EPAP）设置范围  1 cmH2O ～ 13 cmH2O  (NIPPV模式)

误差：±0.2cmH20或±2%，取大者

11.呼吸频率设置范围	 1 /min ～ 120 /min  (NIPPV模式)

误差：±1 /min或±（设置值的10%），取大者

12.吸气时间设置范围  0.1 s ～ 15 s   (NIPPV模式)

误差：±0.1 s或±（设置值的10%），取大者

13.可调压力限制

上限：1 cmH2O ～ 60 cmH2O；下限：0 cmH2O ～ 15 cmH2O

误差：±5 cmH2O

六、监测参数

1.吸入氧浓度监测范围：15 % ～ 100 %

精度：±（2.5%的体积百分比+气体浓度的2.5%）

2.吸气/呼吸压力监测范围：0 cmH2O ～ 60 cmH2O（NIPPV模式）

精度：±0.2cmH20或±2%，取大者

3.气道压力监测范围：0 cmH2O ～ 60 cmH2O（NCPAP、HFNC模式）

精度：±0.2cmH20或±2%，取大者

4.持续气流监测范围：0 L/min ～ 20 L/min

精度：±0.2 L/min或±5%，取大者

5.呼吸频率监测范围：0 /min ～ 150 /min

精度：±1 /min或±（实际读数的10%），取大者

6.吸气时间监测范围：0.1 s ～ 20 s

精度：±0.1 s或±（实际读数的10%），取大者

七、报警参数

1.低空气压力报警范围≤ 0.2 MPa

2.低氧气压力报警范围≤ 0.2 MPa

3.高氧浓度报警范围：19 % ～ 100 %

4.低氧浓度报警范围：18 % ～ 99 %

5.气道高压报警范围：1 cmH2O ～ 60 cmH2O

6.气道低压报警范围：0 cmH2O ～ 15 cmH2O

7.备用电源电池欠压报警范围＜10.2 V ± 0.3 V

8.压力不平衡报警：气、氧气输入压力都＞200kPa，

且空气、氧气输入压力差≥100 kPa。

9.最大极限压力报警范围≤60 cmH20

10.空气压缩机温度过高报警范围≥100 ℃ ± 10 ℃

- 八、 图形显示

1.气道压力—时间波形图

2.氧气气体流量柱

3.空气气体流量柱

4.空氧混合气体流量柱

- 九、报警及保护

1.交流电源断电报警

2.内部备用电源电压欠压报警

3.空气--氧气输入压力不平衡报警

4.高氧浓度报警

5.低氧浓度报警

6.空气供气压过低报警

7.氧气供气压过低报警

8.风扇故障报警

9.气道压力过高报警

10.气道压力过低报警

11.最大极限压力

12.静音

- 三十二、多功能抢救床

1. 床体骨架：采用80*40*1.0mm的成型方管焊接而成,板厚≥1.0mm，管厚≥1.0mm，可承载≥240kg;                                                                                                  2、床体采用环保抗菌粉末静电喷涂而成。

3、床面：采用≥1.0mm的冷轧钢板。                                               4、床头、床尾：采用ABS工程塑料一次吹塑成型，可拆卸；                                                                 5、护栏：六档铝合金折叠护栏，铝合金防夹手手把。

6、脚轮：双排轮，刹车稳定。                                         7、输液孔：带有输液架插孔以及床头两侧各一个插孔， 可在床的左右侧调换 。 功能：背部升降0-85° 腿部升降0-45°  整体升降450-750mm

- 三十三、转运车

1.平车主要框架结构采用铝合金压铸成型。

2.平车面纵梁采用30mm*20mm*2mm，矩形空心型钢制造。

3.平车面及护栏采用进口工程塑料一次成型。

4.平车长*宽：1930mm*600mm,靠背0-75度可调。

5.平车面分体设计，上体气弹簧做为支撑力源。

6. 平车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为560/860mm。

7. 平车中控刹车系统，配导向轮装置。

8.封闭式底架，静音脚轮125mm,有脚踏制动。

9.配备不锈钢伸缩输液架。

11.规格：1930x640x560/860mm

12.承重≥250kg。

- 三十四、医用冰箱

一、技术性能参数

1、样式：立式、单门

2、容积：≥270L

3、温度控制：箱内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃

4、制冷方式：直冷

5、额定功率：528VA。

6、外部尺寸（宽×深×高）：≥690mm×740mm×1630mm

7、内部尺寸（宽×深×高）：≥520mm×560mm×1010mm

8、噪音等级：≤68dB（A）

二、结构功能特点

1、外部材料：喷涂钢板

2、内部材料：304不锈钢

3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡

4、外门：1扇；整体聚氨酯环戊烷发泡门，双层门封条设计。

5、搁架：3个；不锈钢材质，高度可调节。

6、脚轮：底部前后4个脚轮，。

7、高效的制冷系统设计：压缩机，无氟环保制冷剂，丝管式冷凝器，强制风冷散热；内藏铜管蒸发器。

8、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。

9、显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

10、报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

11、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存≥8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年数据；

12、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能；延时启动功能。

13、铜管蒸发器；

- 三十五、空气消毒机

1.规格参数:移动式,外型尺寸（mm）：（L×W×H）≤540*410*900

2.电气参数:输入功率：≤260W电源：AC 220V±22V  50Hz±1Hz相

3.消毒方法：紫外线最大适用体积：≤80m³

4.额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍）

5.紫外线灯管寿命≥5000小时

6.紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2紫外线泄漏量：≤3μW/cm2臭氧泄漏量：≤0.007mg/m3

7.负离子发生量：≥5×106 PCS/cm3过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子

8.安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备

9.白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.99%），（≤7cfu/m³）提供检测报告。

10.自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥94.30%），（≤131cfu/m³）提供检测报告。

11.采用单片微型计算机构成控制核心，带时钟计时芯片；触感式控制面板，紫外灯管工作寿命计时；可在有人状态下进行连续动态消毒。

红外线装置，可远距离遥控设备，隐藏式遥控器放置盒；

12.显示屏显示风量状态，风量可按高、中、低自由选择；

13.实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，14.温度测量精度：±1℃；

采用快速拆卸式拆卸过滤器；采用无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 内置高浓度负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；手动、定时、临时。

15.工作时间自动累计功能。液晶中文显示屏，远红外线遥控。双通道循环出风。

16.内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物；内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭；

- 三十六、医用吊桥（干湿分离）

- 一、技术要求

1、基础架平缓施加荷戟至10000Nm 的试验扭矩，持续10 分钟，法兰盘水平偏角≤0.4。（提供第三方检测报告）

2、主体材料：横臂及控制箱采用6063-T6一次挤压成型，表面一级氧化及喷塑处理。（提供铝型材第三方化学成分和机械性能测试报告）

3、电气要求：具有干湿分离结构，配备气体箱体，湿段配置输液架，干段配置医疗监护仪器平台。干、湿区横向平移。

4、气电分离：气体管路、电路在箱体内分开布局，气体管路、电源、电脑通讯线路分隔布置无干涉。

5、气体管路：进口气体管路

6、气体终端插拔≥100，000次以上

7、颜色及形状不同；具有通、拔、断三种状态，带原位待接通功能，能带气维修。

8、具有水平旋转的功能，精确定位无漂移。

9、托盘：托盘铝合金一次成型，托盘具防滑功能。

10、制动类型：机械摩擦阻尼

11、吊塔支撑系统应牢固，无变形现象。

12、驱动力矩：<5N·m

13、吊塔平衡臂旋转能稳定地停留在所选择的位置上，不应改变原来的位置。

14、气路中各接口处应无渗漏。

15、吊塔转动时应平稳、无抖动、无异常声响。

16、吊塔在正常和单一故障条件下的对地漏电流分别应不大于5mA和10mA.

17、吊塔在正常和单一故障条件下外壳漏电流分别应不大于0.1mA和0.5mA。

18、粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测

19、吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；（提供第三方检测机构出具的检测报告）。

20、吊塔外壳涂膜附着力需达到等级最高为0，吊塔外壳在中性盐雾试验中评价等级最高为10。（提供第三方检测报告）

21、吊塔关节轴承可在负载300kg 额定载荷下，运行次数≥11 万次。（提供第三方检测报告）

- 三、技术参数

1、横  梁：L=2200mm～3000mm（可根据安装现场情况选定长度）

2、干区控制台

干区控制台：1500～1700mm

3、湿区功能箱

湿区功能箱：800～1300mm

4、旋转角度：3400（可调，转动范围能够覆盖病人所需区域）

5、吊塔干湿箱体可沿横梁水平移动0-600mm,具体平移距离可根据客户要求定制。

6、箱体最大负载：300㎏，单层托盘具有四倍承重系数安全负载。

- 四、基本配置：

1、固  定  盘：2只

2、横      梁 ： 1个

3、干区控制台：1 个

4、湿区功能箱：1 个

5、仪器托盘及抽屉

干区：2层托盘，1个抽屉

湿区：2层托盘，1个抽屉

6、输液系统：

不锈钢输液架：1套，高度可调节，挂钩4个

7、插座：

干区：电源插座（三眼）：6 只，具有可扩展性 ，网络 RJ45：1 套

湿区：电源插座（三眼）：6 只，具有可扩展性 ，网络 RJ45：1 套

8、不锈钢网篮：1个

9、气体终端：

湿区：氧气2只、吸引气1只

干区：压缩空气1只、氧气1只

- 三十七、除颤器

一、技术参数要求

1.1:设备使用寿命≥10年;

1.2:具备便携把手；

1.3:工作温度范围至少满足-5℃～50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，工作时间≥60分钟，工作湿度范围 5～95%，非冷凝；

1.4:机器可承受≥1.5m跌落冲击无损；

1.5:可除颤节律分析算法性能应满足GB9706.8-2009要求；包含国际通用评测数据库：MIT-BIH数据库、VFDB数据库、AHA数据库、CU数据库，保证评测结果客观。

二、除颤性能要求

2.1:采用双相波技术，支持成人及儿童，波形参数可进行自动补偿。

2.2:输出能量:成人最大除颤能量≥200J；

2.3:从开机到200J放电准备就绪时间≤7s；

2.4:开始AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。

三、除颤电极片

3.1:单副电极片有效期:≥36个月。

3.2:可自动识别电极片，选择对应的除颤能量。

3.3:除颤电极片可实时检测按压频率，并提供反馈提示。

3.4:设备主机标配成人、儿童通用电极片。

四、电池

4.1:电池有效期≥6年，同时标注失效日期。

4.2:电池可直接拆卸安装。

4.3:电池低电量并给出报警提示，低电量报警后可持续30分钟工作时间或至少10次200J除颤充放电 。

五、操作

5.1:设备主机可支持中英文等至少三种语言支持。

5.2:设备具有状态显示屏，在外观上显示设备状态。

5.3:根据环境噪音强度，自动调节语音播放音量。

5.4: AED设备支持成人和小儿患者类型快速一键切换，自动提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

5.5:设备标配附件包(含:手套、呼吸膜、剪刀、剃毛刀)。

六、数据管理

6.1:数据传输：主机设备支持内置的4G或5G或wifi等无线数据传输功能；或通过智能机箱传输到AED使用维护信息管理平台。

6.2:AED设备支持USB数据导出功能。

6.3:AED设备主机数据存储：可存储≥2小时录音，≥2小时ECG波形。

6.4:支持每日、每周、每月、每季度/每半年设备自检，列明自检项目。

七、具备AED设备远程智能管理系统

7.1:系统功能：支持对所安装的AED信息维护、性能状况适时监控等功能，包括AED设备信息维护、AED监控(自检、定位、预警)、维护日志、权限管理、急救人员管理等功能。

7.2:系统反馈功能：设备运行状态显示，故障时发出报警信息；设备取出时，显示所发生地位置信息，快速定位最近AED，推送导航路线。具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻反馈数据信息。

7.3:系统管理：开放管理权限，支持采购人随时随地自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。

7.4:物联网系统信息安全性。

- 三十八、心电图机

- 一、基本要求

1.同时具备心电信号采集与热敏打印功能。

2.同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。

3.显示屏≥9.5英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

4.具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法。

5.患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。

6.本机支持有线和无线联网。

7.本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。

8.支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。

9.支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。

- 二、性能要求

- 1.A/D转换：24bit。

- 2.采样率：≥20000Hz每通道。

- 3.频率响应：0.01Hz ~ 320Hz。

- 4.内部噪声：≤15µVp-p。

- 5.时间常数：≥3.2 s。

- 6.耐极化电压：±910mV。

- 7.抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

- 三、功能要求

1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

2.导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

3.采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。

4.支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。

5.可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。

6.屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

7.自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

8.支持起搏检测功能。

9.热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

10.热敏记录纸：折叠纸。

11.设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。

12.支持U盘、SD卡的扩容存储。

13.支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。

14.支持波形冻结与波形浏览功能。

15.支持报告打印预览功能。

16.具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能。

17.权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

- 四、电源

1.直流两用且自动转换， 内置锂电池≥4小时。

三十九、有创呼吸机

1、设备采用气动、电控控制方式。

2、≥15寸触摸液晶显示器,可同屏监测呼末二氧化碳（标配），具有呼吸波形冻结、顺应性补偿功能，标配雾化功能。

3、具有容量控制、压力限制等十三种工作方式且具有无创和有创通气模式：

（1）有创通气模式：间歇正压通气模式（IPPV）、容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)、压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)、容量控制同步间歇指令通气模式（V-SIMV）、压力控制同步间歇指令通气模式（P-SIMV）、压力控制通气模式（PCV）、压力支持通气模式（PSV）、压力调节容量控制通气模式（PRVC）、气道压力释放通气模式（APRV）、双相气道正压通气模式（DuoLevel）、叹息通气模式（SIGH）。

（2）无创通气模式：自主呼吸/持续气道正压通气(SPONT/ CPAP)、手控通气(MAUN)。

4、呼吸机工作条件

（1）气源：O2、AIR

（2）气源压力：280 kPa ～ 600 kPa。

5、呼吸机设置参数调节范围

（1） 频率（Freq）：1 bpm ～ 100 bpm

（2）吸气时间（吸呼比）（Tinsp）：0s～ 12s(（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8）

（3）潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL

（4） 分钟最大通气量（MV）：≥18 L/min    ≥10 L/min

（5）呼气末正压（PEEP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O

（6） 持续压力（CPAP）：0 cmH2O ～ 20 cmH2O

（7） 持续气流：VTH7 L/min ～ 60 L/min   VTL2 L/min ～ 30 L/min

（8） 压力触发灵敏度（PTr）：－20 cmH2O ～ 0 cmH2O（基于PEEP）

（9） 压力控制（Pc）：5 cmH2O ～ 80 cmH2O

（10） 压力支持（Ps）：0 cmH2O ～ 80 cmH2O

（11） 流量触发灵敏度（FTr）：0.5 L/min ～ 30 L/min

（12） 吸入氧浓度调节：21 %～100 %

（13） 屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）（TIP）：0 ～ 6s(0%～50 %吸气时间)

（14）叹息通气（SIGH）：1/100 ～ 5/100（叹息通气的潮气量为1.5 倍 ～ 2 倍潮气量设置值）

（15） 窒息通气：OFF，5 s　～ 60 s

（16）最大吸气流速：≥ 60 L/min。

（17）可设定的最大工作压力范围：20 cmH2O ～ 100 cmH2O

（18） 最大极限压力：≤125 cmH2O

（19） 手控通气时，输出气体流量： ≥25L/min

（20） 雾化器气体： 最大输出压力≤0.2 MPa、最大输出流量≥8 L/min

6、呼吸机监测参数范围

（1）频率（Freq）： 0 /min ～ 100 /min

（2）潮气量（VT）： 0 mL ～ 2500 mL

（3）分钟通气量（MV）： 0 L/min ～ 99 L/min

（4）气道压力： 0 cmH2O ～ 100 cmH2O

（5）患者动态肺顺应性监测： 1mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

（6）吸入氧浓度：15 % ～ 100 %

7、具有7种图形显示：其中包括（气道压力—时间波形图（P-T）、流量—时间波形图（F-T）、呼末二氧化碳波形图（CO2-T）、潮气量--时间波形图（V-T二者任选其一显示、压力容量环（P-V）、流速容量环（F-V）、多参数显示窗口切换）

8、多参数监测显示：

（1）自主呼吸潮气量（VTspn）

（2）自主呼吸通气量（MVspn）

（3）自主呼吸频率（Fspn）

（4）总频率（Ftot）

（5）吸入潮气量（VTi）

（6）自主呼吸肺顺应性（Cspn）

（7）平均压（Pmean）

（8）平台压（Pplat）

（9）浅快呼吸指数（RSBI）

9、具有多种报警功能其中包括：交流电源断电报警、内部备用电源电池电压欠压报警、断气（无潮气量）报警、高（低）通气量报警、气道高（低）压报警、压力限制、持续压力报警、高（低）氧浓度报警、窒息报警、压力安全释放阀＜125cmH2O。

10、配置医用压缩机及基本配置：

（1）额定输出压力  0.65Mpa±0.05 Mpa

（2）持续输出流量  0.35Mpa时  ≥45 L/min

（3）峰值输出流量  ≥120L/min

（4）露点（常压）(大气压力范围：860 hPa～1060 hPa)

（5）高温报警 当压缩泵箱体内环境温度≥85 ℃±10 ℃时，声响及空气压缩机面板故障报警指示灯亮。

（6）噪音 ≤50 dB(A)。

（7）计时器最小分辨率：0.01 h,最大计时：99999.99 h

（8）医用压缩机有独立的显示屏≥3.5寸，内置压缩泵，压力传感器，具有高温保护和报警功能。

11.配有内部备用电源。工作中断电，自动转换为备用电源工作，备用电池断电后可持续工作≥90分钟。

- 四十、便携式呼吸机

- 一、性能特点

1、采用≥4.3寸彩色液晶屏,显示呼吸参数、报警信息及波形图；

2、≥15.6寸显示器可90度旋转；

3、高性能进口风机，设备自带湿化器增加空气湿度；

4、选配湿化器，对吸入气体进行加温加湿；

5、标配锂电池，容量28500mAh，可独立连续工作≥8小时，外接拓展屏时连续工作≥2小时；

6、可外接低压氧气，氧浓度范围30～50 % ；

7、在10cmH2O压力水平下噪音≤45dB(A)。

- 二、工作条件

1. 电源：直流24 V（－15 ～ ＋25 %），2.5 A

2. 电源适配器：交流输入100～240 V，频率50 /60 HZ   直流输出 24 V，2.5 A

- 三、呼吸模式

1.自主呼吸与时间控制自动切换模式（S/T模式）

2. 时间控制模式（T模式）

3. 自主呼吸模式（S模式）

4. 持续正压通气模式（CPAP模式）

5. 压力控制模式（PC）

四、功能

1.压力自动滴定功能（AUTO）

2.平均容量保证压力支持功能（AVAPS）

五、主要技术指标

调节参数

1.AVPAS：开/关

2. 潮气量：200 ～ 1500 mL，步进：10 mL

3. 呼吸频率： 3 ～ 40 bpm，步进：1 bpm

4.吸气时间：0.0 ～ 3.0 s，步进：0.1 s

5.吸气压力（IPAP）：4 ～ 30 cmH2O，步进：0.5 cmH2O

6. 最大吸气压（IPAPMAX）： 4 ～ 30 cmH2O，步进：0.5 cmH2O

7. 最小吸气压（IPAPMIN）： 4 ～ 30 cmH2O，步进：0.5 cmH2O

8. 呼气压力（EPAP）：4 ～ 25 cmH2O，步进：0.5 cmH2O

9. 持续气道正压（CPAP）：4 ～ 20 cmH2O，步进：0.5 cmH2O

10.压力延时上升时间：0 ～ 60 min，步进：1 min

11.压力上升时间：自动调节,0.1 s ～ 0.6 s ，步进：0.1 s

12.吸气灵敏度：自动调节、1 、2、 3，步进：1

13.呼气灵敏度：自动调节、1 、2、 3，步进：1

14.舒适度：关、1 、2、3，步进：1

15.湿化器：0 ～ 5，步进：1

16.自动功能： 开/关

17.压力限制：20 ～ 35 cmH2O，步进：0.5 cmH2O

六、监测参数

- 频率（Freq）： 0 ～ 100 bpm       分辨率：1 bpm

- 潮气量（VT）：0 ～ 2000 mL        分辨率：1 mL

- 分钟通气量（MV）： 0 ～ 99 L/min       ≥10 L/min，0.1 L/min；＜10 L/min，0.01 L/min

- 吸气时间（Time）： 0.0 ～ 3.0 s        分辨率：0.1 s

- 吸气压力（IPAP）：0 ～ 40 cmH2O      分辨率：0.5 cmH2O

- 呼气压力（EPAP）：0 ～ 40 cmH2O      分辨率：0.5 cmH2O

- 气道正压（CPAP）：0 ～ 40 cmH2O      分辨率：0.5 cmH2O

- 七、图形显示

1.气道压力—时间波形图

2.流量—时间波形图

- 八、报警及保护

1. 窒息报警;

2. 管道脱落报警;

3. 报警系统消声（静音）;

4. 低通气量报警;

5. 高呼吸频率报警;

6. 低呼吸频率报警;

7. 气道高压报警;

8. 潮气量过低报警;

9. 断电报警;

- 四十一、简易呼吸机

- 一、性能特点

1.采用≥3.5寸彩色液晶屏,显示呼吸参数、报警信息及波形柱

2.进口风机，自备湿化器增加空气湿度

- 工作条件

1.电源：直流24 V（－15 % ～ ＋25 %），2.5 A

2.电源适配器：交流输入 100 V -240 V～，频率50Hz /60 Hz

直流输出 24 V，2.5 A。

- 通气模式

1.自主呼吸/时间控制模式（S/T模式）

- 时间控制模式（T模式）

3.自主呼吸模式（S模式）

4.持续正压通气模式（CPAP模式）

5．压力控制模式（PC）

6.压力自动滴定功能（AUTO）

7.平均容量保证压力支持功能（AVAPS）

- 四、主要技术指标

调节参数

1.AVPAS：开/关

2.潮气量： 200 mL ～ 1500 mL

3.呼吸频率：3 bpm ～ 40 bpm

4.吸气时间： 0.0 s ～ 3.0 s

5.吸气压力（IPAP）： 4 cmH2O ～ 30 cmH2O

6.最大吸气压（IPAPMAX）： 4 cmH2O ～ 30 cmH2O

7.最小吸气压（IPAPMIN）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O

8.呼气压力（EPAP）：4 cmH2O ～ 25 cmH2O

9.持续气道正压（CPAP）：4 cmH2O ～ 20 cmH2O

10.压力延时上升时间： 0 min ～ 60 min

11.压力上升时间：自动调节,0.1 s ～ 0.6 s

12.吸气灵敏度：自动调节、1 ～ 3

13.呼气灵敏度：自动调节、1 ～ 3

14.舒适度：关、1 ～ 3

15.湿化器：0 ～ 5

16.自动功能：关/开

17.压力限制：20 cmH2O ～ 35 cmH2O

五、监测参数

1.频率（Freq）：0 bpm ～ 100 bpm

2.潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL

3.分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 99 L/min

4.吸气时间（Time）：0.0 s ～ 3.0 s

5.吸气压力（IPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O

6.呼气压力（EPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O

7.气道正压（CPAP）：0 cmH2O ～ 40 cmH2O

- 六、报警及保护

1.窒息报警

2.管道脱落报警

3.报警系统消声（静音）

4.低通气量报警

5.高呼吸频率报警

6.低呼吸频率报警

7.气道高压报警

8.断电报警

9.潮气量过低报警

- 四十二、雾化器

1.工作电源：AC220V  50Hz

2.输入功率：200VA

3.外形尺寸≥219mm × 210mm × 128mm（长×宽×高）±10mm

4.等效体积粒径分布：雾粒中位直径(MMD)：2.7µm±25%，直径小于5μm的雾粒占比>65%

5.气体流量：压缩泵自由空气流量≥10L/min

6.喷雾速率：最大雾化率≥0.2mL/min

7.药液残留量：≤1.0mL

8.连续工作时间：≥4h

9.噪音：≤60dB（A）

- 四十三、微量泵

1、微量注射泵

2、适用科室	ICU及全院各科室

3、注射速度	5ml注射器：0.1ml/h～150.0ml/h

10ml注射器：0.1ml/h～300.0ml/h

20ml注射器：0.1ml/h～600.0ml/h

30ml注射器：0.1ml/h～900.0ml/h

50ml注射器：0.1ml/h～1800ml/h

0.1ml/h～999.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h；

1000ml/h～1800ml/h，递增、递减量为1ml/h

4、快注速度	5ml快注速度为75.0～150.0ml/h可调

10ml快注速度为150.0～300.0ml/h可调

20ml快注速度为300.0～600.0ml/h可调

30ml快注速度为450.0～900.0ml/h可调

50ml快注速度为900.0～1800ml/h可调

5、注射量设置范围	0.1ml～9999ml；

6、剂量设定范围	0.01～99.99mg/kg/h；   0.01～99.99μg/kg/min

7、体重设定范围	0.1～300.0kg

8、药物量设定范围	0.1～500.0mg

9、注射量累计显示范围	0.00～9999ml

10、注射时间累计显示范围	00h01min～99h59min

11、报警功能：控制异常、系统故障、无电池、电池耗尽、延长管脱落、注射器脱落、阻塞、推杆错位、捏手错位、注射完成、注射推空、暂停超时、电池欠压、市电中断、即将推空

12、TFT彩色液晶屏显示，全中文菜单, 适用50ml、30ml、20ml、10ml、5ml规格注射器

注射精度：注射速度≥1.0ml/h ，精度≤±2%；

注射速度＜1.0ml/h ，精度≤±10%；

13、软件可以设定储存≥15种普通注射器参数

15、注射模式: 流速模式、时间模式、体重模式（“mg/kg/h”）、体重模式（“µg/kg/min”），四种模式可任选。注射累计有量和时间的累计

16、改变注射速度无须停机

17、采用文字显示、声、光报警方法

18、清除已注射量功能

19、有延长管脱落报警

20、有双道连注功能（linkage模式）

21、内置电池应急自动切换；连续≥4小时

22、阻塞压力值根据使用科室的需要进行1-15档调节，独立菜单界面操作

23、具有供电失效提示功能

24、静脉开通（KVO）功能：保持静脉开通的功能使注射泵以低流量（0.1～5.0ml/h）持续注射。

25、外形尺寸≥200mm×110mm×199mm（长×宽×高）

- 四十四、输液泵

- 一、参数要求：

1.适用科室：适用于ICU、CCU、急诊科等不同科室；

2.泵工作系统：指状蠕动式；

3.输液速度：输液速度范围：l.0～1000ml/h（增量0.1ml/h）；

4.输液量设置范围：1.0ml～9999ml；

5.输液量累计显示范围：0～9999ml；

6.输液时间累计显示范围：00:00～99:00h；

7.适用输液管：各种国家标准输液管；

8.点滴感应器使用范围：

空瓶报警： 1.0ml/h～1000ml/h

滴落异常报警：1ml/h～500ml/h（20dp/ml输液器）、1ml/h～200ml/h（60dp/ml输液器）；

9.报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、环境温度偏低、市电中断、电池耗尽；

10.大开门方式装卡输液器；

11.液晶屏显示，屏幕≥128mm×64mm，全中文菜单；输液泵运行后，大字幕显示输液模式、输液累计量；

12.三种输液模式：流速—总量式、时间—总量式、滴速—总量式；可自动换算；

13.在设备中直接查看输液历史记录、报警记录，存储数量≥2000条；

14.阻塞压力值25档调节，减少特殊用药输出血管外所带来的皮下组织坏死加重病情；独立菜单界面操作；

15.低温报警系统:降低静脉输液风险；

16.声、光报警；

17.有独立的低速高速精度补偿菜单；

18.操作界面为数字字母键；

19.输液器软卡固定槽，让输液器稳固可靠；

20.输液精度：lml/h～1000ml/h：±5%；

21.软件可以设定储存≥10种以上普通输液器参数，双CPU监控功能；

22.输液累计有量和时间的累计；

23.抢救病人中改变输液速度无须停机；

24.清除已输液量功能；

25.配有红外点滴感应器；

26.输液速度从微量1.0ml/h至高速1000ml/h任意设定；

27.静脉开通（KVO）功能：静脉开通的功能使输液泵以1m1/h～3ml/h的低流量持续输液；

28.内部电池：内置2000mAh/12V镍氢（Ni-H）电池，完全充电≥30小时后：输液速度为25ml/h,内置电池工作时间≥3h ；电池欠压报警时至电池耗尽报警时时间≥30Min、电池耗尽报警时间≥3Min；

29.IP等级：IPX4属防溅水设备；

30.外形尺寸≥120mm×120mm×166mm；

- 四十五、快速血糖仪

- 用血量0.6微升

- 测试范围1.1mmol/L-33.3mmol/L

- 测试时间10秒

- 四十六、振动排痰器

1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：150VA；

2、输出方式：单路输出，适用于成人；

3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作；

4、 软轴轴心:

a) 、长度：1800mm;

b）、成人传动轴直径：6mm;

c) 、钢质可插拔软轴；

d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm；

5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作；

6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值；

7、振幅：叩击头振幅≤7mm;

8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置；

9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；

10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器；

11、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

12、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；

自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；

13、频率范围：手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；自动模式P1、P2、P3、P4;

14、自动模式（四种）：

P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；

P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人；

15、成人型叩击头（共5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

① 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm*1；

② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm*1；

③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm*1；

④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm*1；

⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm*1；

16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；

17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数；

19、外形尺寸：便携式可拆分（长*宽*高）长492mm×宽406mm×高150mm±10mm，主机重量：≤10.5Kg；

- 四十七、床单元臭氧消毒机

1.规格参数：外形：移动式、主机尺寸：（L×W×H）：460×360×940（mm）

2.消毒方法：臭氧消毒，消毒数量：双床

3.抽气时间：240s（可自定义），充臭氧时间：60min（可自定义)，4.消毒时间：120min（可自定义)，解析时间：240秒（可自定义)，5.总用时：188分钟，臭氧浓度：≥627.6mg/m³

6.臭氧泄漏量：≤0.08mg/m³

7.ABS壳体。

8.微电脑程序控制，多模式可选，手动，自动模式可选。

- 9.≥7寸电容式触摸液晶屏。

10.消毒时间可累计。

11.双管路输出，可同时对两个床进行消毒。

12.自由设定消毒时间，抽气时间，还原时间，解析时间。

13.能够增白，除臭，驱虫等。实时温度检测。

14.时钟显示功能，实时显示工作时间以及日期。

15.机器背部设有储物柜。

16.机器配置空压机，抽真空和解析时间短。

17.自带空压机，风机，臭氧发生器，充气泵故障检测，报警功能。

18.金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00

19.对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00

20.对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00

21.对自然菌杀灭率对数值≥1.00

22.电气参数：供电电压：AC220V±22V；压缩功率：≤1200W消毒功率：≤200W；供电频率：50HZ±1HZ

- 四十八、空气消毒机

1.规格参数:移动式,外型尺寸（mm）：（L×W×H）≤540*410*900

2.电气参数:输入功率：≤260W电源：AC 220V±22V  50Hz±1Hz相

3.消毒方法：紫外线最大适用体积：≤80m³

4.额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍）

5.紫外线灯管寿命≥5000小时

6.紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2紫外线泄漏量：≤3μW/cm2臭氧泄漏量：≤0.007mg/m3

7.负离子发生量：≥5×106 PCS/cm3过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子

8.安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备

9.白色葡萄球菌杀灭率均大于99.9%（实际≥99.99%），（≤7cfu/m³）提供检测报告。

10.自然菌平均消亡率大于90.00%（实际≥94.30%），（≤131cfu/m³）提供检测报告。

11.采用单片微型计算机构成控制核心，带时钟计时芯片；触感式控制面板，紫外灯管工作寿命计时；可在有人状态下进行连续动态消毒。

红外线装置，可远距离遥控设备，隐藏式遥控器放置盒；

12.显示屏显示风量状态，风量可按高、中、低自由选择；

13.实时显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，14.温度测量精度：±1℃；

采用快速拆卸式拆卸过滤器；采用无臭氧紫外线循环风抗菌杀毒； 内置高浓度负离子发生器，释放负离子控制空气微粒净化空气；手动、定时、临时。

15.工作时间自动累计功能。液晶中文显示屏，远红外线遥控。双通道循环出风。

16.内置光触媒过滤网（Tio2）抗菌、分解有机物；内置活性炭过滤器过滤尘埃、除臭；

- 四十九、血液回收机

1、具有五种操作模式：自动模式/半自动模式/手动模式/紧急模式/

应急模式

3、界面显示：液晶触摸显示屏，图文数据显示，中文操作界面

4、蠕动泵结构

5、一体化智能显示终端，多种功能性触键

6、软件能够升级

7、具有内置常见故障排除系统

8、自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期

9、紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输

10、设备具有断电保护功能

11、设备具有数据存储打印功能

12、具有防红细胞流失调节功能

13、红细胞回收率：≥90%

14、回收后血球压积：≥55%

15、标准清洗液用量：1000ml

16、离心机最高转速：5650转/分

17、蠕动泵流量：0-1000ml/分

18、血液成分分离功能

19、具有全血回输功能

20、具有气泡检测功能

21、具有红细胞血层检测功能

22、具有自动启动进血功能（有上液平自动感应系统）

23、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护

24、具有血液洗净度检测功能

25、具有离心井盖锁检测功能

- 二、工作条件：

1、电源： AC 220V±22V  50Hz±1Hz

2、整机功率：≤300VA

3、温度：（5~40）℃

4、相对湿度：≤80%

5、大气压力：（70~106）Kpa

6、使用负压：≤负13Kpa

7、熔断器：4A，Ф5×20

- 五十、多普勒超声仪

- 设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪

- 设备用途及说明：

  - 适用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管等的彩色多普勒超声诊断仪

- 数量：一套

- 系统技术规格

  - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏,角度可独立调节≥40°，支持用户自定义排序和拖曳翻页移动菜单位置

  - 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像

  - 触摸屏画图示教功能，线条颜色、粗细和透明度支持自定义编辑，方便现场学生带教或演示等场景进行互动交流

  - 具备抽拉式实体键盘

  - 全激活探头接口≥５个，无针式接口，部分探头支持与同品牌便携机通用（通用探头要求可直接使用，无需使用探头适配器）

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 一键自动优化二维图像、彩色图像和频谱图像

  - 动态范围≥280 dB

  - 空间复合成像技术，曲别针实验≥9线偏转

  - 高清晰斑点噪音抑制技术

  - 扩展成像，扩展成像：要求凸阵、线阵、相控阵探头可用

  - 操作流程自定义功能，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等

  - 组织速度特征成像，可根据人体组织真实情况，触屏一键实时自动匹配至最佳成像声速，用于计算成像减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

  - 实时扫查声速自适应，可智能匹配最佳声速进行组织扫查，提高图像精度，并以具体声速值在屏幕上显示。

  - 组织自适应技术，采用自适应信号处理技术，对特定区域的回波信号进行自动分析，提高图像分辨率和均匀性，有利于困难病人检查。

  - 宽景成像，具备实时扫描速度值提示，速度值颜色提示扫描速度过快和过慢，冻结后自动显示扫描总长度值，并支持旋转、局部放大调节

  - 精细血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力,具备独立按键控制

  - 二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制（提供图片证明）

  - 全屏放大模式≥2种

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 解剖M型成像技术≥3条取样线可360度任意位置移动，便于快速准确测量心功能

  - 曲线解剖M型成像，取样线走行可任意方向、任意形状取样

  - 组织多普勒成像

  - 负荷超声成像，自定义编辑模板，支持运动负荷、药物负荷

  - 智能多普勒跟踪技术，可自动跟踪血管的位置并自动调节ROI框位置、偏转角度、PW取样门、取样容积等参数

  - 压力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具

  - 剪切波弹性成像

    - 支持腹部和浅表探头

    - 支持动态显示二维剪切波弹性成像图

    - 弹性定量参数包括弹性模量、剪切模量和剪切波速度定量组织的硬度信息

    - 具备可信度图，可通过颜色显示剪切波检测效果图像，判断适合使用剪切波成像的组织区域、测量区域等多种质控模式（须提供三种质控证明图片）

  - 机器内置乳腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类

  - 机器内置颈动脉斑块自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示斑块位置，冻结后自动测量斑块大小， 并可提示斑块位置，斑块回声类型，斑块形态，斑块稳定性等特征信息

  - 产科实时扫查自动分析技术，在图像实时扫查过程中，一键自动识别获取胎儿筛查标准切面，支持的标准切面数量≥16个，以全方位满足产筛需求，有效提升扫查能力和效率

  - 支持子宫内膜厚度自动测量，可自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量

  - 支持羊水指数自动测量，可自动选择适合测量羊水的区域，测量中后期孕妇羊水深度，计算羊水指数，单幅和四幅羊水切面均支持一键自动测量

  - 二维卵泡自动测量功能，一键自动识别卵泡无回声信息，用不同颜色、序号来区分和标识卵泡的数量、大小，并自动生成测量数据表格，方便对卵泡发育状况进行评估（须提供证明图片）

  - 三维卵泡智能识别分析功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡进行三维重建并用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，并自动生成测量数据表格，由此对卵泡发育状况进行评估

  - 3D/4D 子宫输卵管超声造影成像功能，通过宫腔内注入造影剂，在腔内容积探头下，可进行三维及四维输卵管造影成像，用于诊断子宫宫腔病变及评价输卵管通畅性

  - 穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影

  - 穿刺引导功能：支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等四种引导方式

  - 内置教学软件，支持实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容（提供神经、肘关节和腕关节教学页面作为证明）

  - 自由臂三维成像

  - 胎儿面部自动识别功能，一键自动去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰

  - 虚拟光源成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息

  - 容积渲染成像功能，快捷生成更自然真实的高清晰容积影像

  - 深度映射成像，通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息

  - 剪切功能，可任意切割A/B/C三平面及3D\4D图像，快速获得感兴趣图像

  - 反转成像模式，可显示低回声或液性暗区的立体结构

  - 智能三维容积计算，支持3D图像厚度壳成像、阈值分析和灰阶直方图显示模式

  - 超声断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距可调

  - 组织器官透视成像功能，使组织内部和外部结构可视化，区分组织边界和解剖结构，提供解剖结构的细节信息

  - 三维多光源渲染成像，用户可选择平行光源、点光源、聚光光源的多种组合，自定义虚拟光源的位置和方向，让感兴趣区的内部结构细节显示的更加清晰。

  - 同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存

  - 考虑到使用的兼容性，同品牌远程软件除支持连接所投产品品牌超声机外，还需适配市场上其它品牌的超声产品

- 测量/分析和报告

  - 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT评估曲线分析

  - 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥3组IMT内膜厚度值,并实时更新

  - 产科测量≥5胞胎

  - 胎儿生长指标和软指标的半自动测量：胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、颈后透明层NT和颅内透明层IT

  - 实时扫查状态一键自动识别胎儿生物学切面（非冻结状态）智能测量：OFD/BPD/HC、AC、FL和HL等测量项

  - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分

  - 盆底肛提肌裂孔自动测量：肛提肌裂孔自动测量，可自动测量6项肛提肌指标，包括面积、周长、肛提肌裂隙左右径、肛提肌裂隙前后径和左右肛提肌尿道间隙

  - 心功能自动测量，自动描迹心内膜

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行36项参数调节。

- 检查存储和管理

  - 检查存储

  - ≥1T硬盘

  - 内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

  - 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络和蓝牙连接

  - DICOM 3.0

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - 3.0 USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

    - 最大显示深度:≥38cm

    - TGC增益补偿≥8段，具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作（须提供图片证明）

    - LGC:≥8段

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

    - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等

    - 最大速度: ≥9m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s）

    - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

    - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

    - 支持频谱自动测量

- 探头规格

  - 频率：超宽频变频探头，支持不同探头变频1 MHz 到22MHz之间选择，显示频率最高22MHz（须提供最高频率证明资料）

  - 二维、彩色、多普勒均可独立变频

  - 探头配置数量和要求：

浅表线阵探头1把：频率范围6-16MHz

单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围1.5-7MHz，阵元≥192

腔内探头1把：频率范围5-11MHz

腹部容积探头1把：频率范围3-6MHz

- 五十一、能量平台

- 高频功能：

高频输出标准双极电凝 功率为1~70w 步长范围1-40W步长为1W，40-70W步长为5W.  最大输出电压大于等于300Vp，

1.1高频输出参数	双极凝血模式

1.2工作频率：470kHz±47kHz

1.3额定功率：70W±14W

1.4额定负载：100Ω

1.5最大输出电压：300 Vp

1.6峰值系数：1.4

2.超声刀功能：

2.1 具有核心算法功能：

a)频率跟踪算法：超声高频外科集成系统软件集成频率追踪算法，实时对应用部分进行频率检测并调整频率至系统谐振状态，保证超声刀头的稳定高效输出。

b)ATT组织自适应算法：超声高频外科集成系统集成ATT组织自适应算法，系统对组织进行实时检测，根据组织的不同状态来调整主机的输出状态。

c)即时反馈技术：超声高频外科集成系统软件集成了电刀模式中的即时反馈技术，电刀自动感知阻抗并对输出电压、电流、功率进行调节，使不同组织密度范围内保持一致的效果。

2.2系统应具有下列功能：

a) 工作状态可由手柄按键或脚踏开关分别控制；

b) 各功率档位可通过触摸屏进行调整，并根据触摸屏设定的档位，对系统进行控制工作；

c) 触摸屏实时显示当前工作的功率档位；

d) 工作状态下的声音提示和音量调节功能；

e) 异常情况下工作停止，触摸屏提示故障信息和发出故障提示音；

2.3 超声激励频率

系统的激励频率：55kHz，误差：±1kHz。

2.4 超声尖端主振幅（最大振幅）

系统的尖端主振幅（最大振幅）：50μm～100μm。

2.5 超声最大电功率

超声系统的最大电功率：33W，误差：±10W。

2.6 超声尖端振动频率

超声系统的尖端振动频率：55kHz±1kHz。

2.7 超声系统频率控制的类型

超声系统频率控制的类型，在占空比与负载无关激励频率连续自动调整。

2.8 超声模式功率储备指数

系统的功率储备指数：＞3。

2.9 超声尖端横向振幅

超声系统的尖端横向振幅：＜10µm。

2.10 超声静态（空载）电功率

系统的静态（空载）电功率：＜20W。

3.主机性能

3.1主机连接一种刀具。主机只有一个接口

3.2主机中文操作

3.3具有自检功能，刀具计数功能。

主机尺寸L×W×H：382×300×142（mm）±10mm

- 五十二、病床

1.病床外部尺寸（长×宽×高）：2140mm×950mm×500mm（±10mm）。PP床头、尾板采用一次材料。

2.床头床尾板配有色贴纸，床尾板配透明床位牌，一体成型。背部升起角度包含0°～70°，膝部可在0°～45°范围内升降。

4.床体采用焊接工艺，床身框架结构采用碳钢冷拉型材焊接而成，厚度≥1.5mm。

5.床腿和床体要求焊接一体成型。

6.床体的表面采用喷塑。

7.横向折叠内藏式摇把，ABS材料成型；手摇丝杆装具备过盈保护装置，具有双向限位功能，有防尘罩。

8.折叠侧伏式安全护栏一对，管材选用航空用铝合金型材，上支座为进口ABS工程塑料组合而成。每只五支铝合金管立柱，管厚度2mm，基座采用倒置式结构；下支座≥3mm厚度碳钢折弯制成，上下支座具有耐压防夹手功能。

9.护栏上可放置移动餐桌板，餐板为ABS材质注塑。

10.装有四只≥5英寸制动万向轮。

11.中控踏板：具备刹车锁紧与解锁装置。

12.配置

12.1.床框上备有≥4个输液架插孔，床面下部备有两个活动引流瓶钩，床身四角配有防撞滚轮和床框连接。

12.2.床体配1只固定碳钢杂物篓子，有限位装置，杂物篓由碳钢圆条焊接喷塑而成。

12.3.床尾板两侧配有滚珠式角度显示器。

13.床垫

13.1.尺寸：长1920mm×宽820mm×高80mm（±10mm）。

13.3.内铺垫料由棕丝、海绵等组成；上片为海绵40mm±2mm；中片为整块棕丝20mm±2mm；下片为海绵20mm±1mm。

13.4.布面为斜纹布。内衬料和包布保持干燥。

13.5.椰棕垫甲醛释放量不超过0.03mg/m²h。

14.床头柜

14.1.规格（长×宽×高）：445mm×470mm×840mm（±10mm）。

14.2.结构为一层活动抽板一屉一柜，平开高门，带脚轮。柜面两侧设有不锈钢伸推式毛巾架。

14.3.柜面、柜屉面为ABS材料注塑成形。面板为蓝色，柜体为米白色，柜体为碳钢材料喷塑制造，板厚≥1mm。

14.4.抽屉滑轨为三节式钢珠滑轨。经≥50000次抗疲劳测试。

14.5.抽屉和柜门有折叠锁，可锁柜门。

- 五十三、办公桌椅

办公桌部分

1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；

2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》；静曲强度≥15MPa；弹性模量≥2700MPa；内结合强度≥0.65MPa；吸水厚度膨胀率≤0.1%；表面胶合强度≥1.7MPa；握螺钉力板面≥1400N；板边≥1000N；磨耗值≤60mg/100r；甲醛释放量≤0.01mg/m³；TVOC≤0.02mg/㎡h；

3、封边：优质同色加厚PVC封边条；耐干热、耐磨、耐开裂、耐冷热循环性符合国家要求；甲醛释放量≤0.01mg/L；氯乙烯单体≤0.01mg/kg；可溶性铅≤0.01mg/kg；镉≤0.01mg/kg；铬≤0.01mg/kg；汞≤0.01mg/kg；砷≤0.01mg/kg；钡≤2.5mg/kg；锑≤0.01mg/kg；硒≤0.01mg/kg；领苯二甲酸酯≤0.01%；；

4、白乳胶：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；游离甲醛≤0.05g/kg；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.05g/kg；总挥发性有机物≤30g/L；

5、五金件：三合一偏心连接件通过GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》。

办公椅

1、面料：人造革通过GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准；撕裂力≥56N；耐折牢度20000次；禁用偶氮染料含量≤0.01mg/kg；游离甲醛含量≤0.01mg/kg；

2、海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准;密度≥60kg/m³；回弹率≥60%；拉伸强度≥175kPa；伸长率≥120%；撕裂强度≥2.0N/㎝；干热老化后拉伸强度≥150kPa；湿热老化后拉伸强度≥155kPa；通过香烟抗引燃特性试验，等级为I级；

3、曲木板：靠背、座垫采用多层曲木板热压成型；通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；甲醛释放量≤0.025mg/m³；

4、弓形脚：通过GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，镀层对基本的保护等级为10级。

- 五十四、电脑

1.商用台式机（≥21.5寸宽屏LED背光液晶显示器）

2.CPU：6核心12线程2.5GHz～4.2GHz

3.主板： B660

4.内存：≥8GB DDR4 3200 最大可扩展32GB 双内存插槽

5.硬盘：512G M.2SSD

6.显卡：高性能集成显卡

7. 网卡：集成10/100/1000MB自适应网卡；

8. 带PCI接口，主板自带M.2接口

9. 电源功率：≤180W TFX电源

10.整机噪音：声压指标不≤31分贝；

11.显示器：≥21.5宽屏LED背光液晶显示器；

12.键鼠： USB键盘鼠标；

13. 接口：正面：麦克风、耳麦、2 x USB3.2 Gen1、2 x USB3.2 Gen2  背面：音频输出、HDMI 2.0、DP、VGA、4× USB 2.0（含Smart Power On功能的USB 2.0）、RJ45、串口

14.机箱正面设备接口处配备防尘挡板有效防止灰尘入侵，背面采用渐变式高效散热孔设计。

15.自带安全软件，支持USB接口读写保护、文件保险箱、安全U盘、数据粉碎、文件拯救、安全锁、可选光触媒风扇。

16.系统软件：安装正版Windows11 home操作系统和正版office办公软件；

17.支持Windows hello企业级安全快捷登录，支持语音操作。

18.整机认证：3C认证、中国环境标志产品认证、中国节能产品认证、蓝光证书、防雷资质证书、低噪音认证、无故障认证。

- 五十五、打印机

- 打印速度：0*24页/分

- 支持纸张尺寸：A4、A5、A6

- 尺寸349*238*196mm±10mm

- 五十六、护士站

1.材质：坚固耐用，台面采用石材

2.数量：2个

3.尺寸≥1.4米

4.颜色：根据医院要求定制

5、表面处理：易清洁、防滑材质

6、台面厚度≥10mm

- 五十七、衣柜

1.规格≥850*420*1800mm

2.采用304不锈钢板折弯裁剪冲压而成，焊接打磨光滑不划手。耐高温防腐性强，易清洗不易生锈

- 五十八、远程会诊系统

- 一、技术需求

- 项目概述：为加快实现手术室信息化管理，高效开展手术教学演示、学术会议，同时为满足将我院与上下级医院、相关合作医院进行知识技能共享，本次项目将部署实施1套数字化手术室系统，采用中心控制服务系统架构，满足1间腔镜手术室、1间手术示教室的数字化建设及集中管理。数字化手术室系统要求在术间实现调阅患者影像及报告；实现手术图像在手术室多屏显示；实现术间高清图像的过程录制、存储；实现数字化手术室与数字化示教室的双向音视频交互，可同时将数字化手术室内4路视频信号直播到数字化示教室，满足手术、学术会议开展需求。

系统要求:本项目主要产品为医用显示系统、4K数字化手术影像服务系统、数字化手术室管理控制软件、远程示教管理控制软件、医联体知识库平台软件。为保证医学影像质量、系统稳定性及手术安全性，要求主要产品均为同一制造商。

（二）技术要求：

一、4K数字化手术影像服务系统1套

1、采用嵌入式防病毒设计，硬件编码接入

2、支持至少6路视频信号的接入与同步录制，其中支持4K视频输入信号至少2路

3、支持3D录制：支持左右格式3D录制

4、支持内部存储≥4TB，系统可显示存储状态，提供系统截图说明

5、支持电容触摸显示屏，尺寸≥7寸，符合人体工程学设计，操作面板45°斜角

6、配置功能键分别支持：建立新手术档案、开始录制、停止录制、图像拍照，提供功能键实物照片证明材料

7、支持脚踏开关接口，可分别控制视频录制和画面截屏功能

8、视频输入接口：3G-SDI*4，HDMI2.0*2，DVI*1，S-VIDEO，CVBS，网络RTSP流*2

9、支持DEMUX解复用技术的录像回放、录像下载功能

10、支持单路或多路视频合并录制

11、前置面板触控屏可支持多画面同时显示，包括单画面、双画面、三画面、四画面、六画面

12、产品具备全网直播推流功能，支持将手术影像编码推流至专业医学直播平台，界面中推流平台与数字化手术室系统厂家为同一制造商，提供直播平台网站链接和截图，截图需包括公网安备号和ICP备案号，提供全国互联网安全管理平台的公网安备查询截图，提供工业和信息化部政务服务平台ICP备案号查询截图

13、支持多维度患者信息的编辑，支持检索、查找手术视频

14、用户可通过触摸屏或者FTP客户端进行如下操作：(1)目录删除: 目录内包含的全部文件全部删除；(2)媒体文件删除：单个或者批量媒体文件删除；(3)目录备份：将指定目录和目录包含的媒体文件复制到外部U盘；(4)媒体文件备份：将媒体文件复制到外部U盘

15、录制文件回放：选择需要播放的mp4视频文件，可进行媒体文件回放和控制。控制包括：播放、暂停、拖拽进度条

16、录制文件远程下载：本机带有1个千兆以太网口，用户可通过此接口将本机连接到医院网络，然后可在此网络内任意一台PC上使用FTP管理工具FlashFXP或者控制软件连接到本机，并可访问本机内存储的录制视频文件及图片文件，选中需要的文件即可下载到PC上，实现录制文件的远程下载

17、支持转播时手术部位设置马赛克遮挡

二、学术会议全网直播服务	3	次

1、基于云服务平台，提供手术视频资源的直播、点播、下载等功能，可满足学术会议全网直播等需求。提供海报设计，现场直播服务支持等，免费提供3次到场直播服务

2、具备全网直播推流功能，支持推流至专业医学全网直播平台

三、医联体知识库平台1套

1、基于云服务平台，实现医联体、专科联盟成员管理及教学资源的规范化归档和管理，帮助成员提升临床能力，促进区域学科一体化发展

2、支持通过网页链接、二维码扫码进行内容观看

3、平台页面具备专属的医院频道，医院应具有对医院平台页面的自4、主管理权限，需提供医院专属平台设计页面截图，及自主管理界面截图

四、手术精准医用显示系统不含显示器吊臂	2台

1、尺寸≧27.0 英寸

2、色彩≧68.7 Billion Colors（12bit）

3、亮度≧1000cd/m2

4、分辨率≧1920×1080

5、视角≧178°

6、输入接口：DVI，SDI，VGA, CVBS, S-VIDEO，YPbPr,RGBS，提供产品彩页或说明书

7、输出接口：CVBS，SDI，DVI

8、内置GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，DICOM曲线

9、外壳材质具有抗菌抑菌功能

10、具有应用于医用显示器的抗干扰技术，出具的相关技术证明文件

11、具有专业显示器清晰度调整技术

12、具有防水防尘防雾气技术

13、具有色彩空间均匀化技术

14、具有神经网络颜色校准技术

五、医用55寸嵌墙触摸交互式显示屏1套

1、尺寸≧55英寸；分辨率≧3840*2160；

2、支持单画面、双画面、三画面、四画面、六画面集中显示，预设8种显示布局，支持远程一键切换显示布局；嵌墙安装

3、支持20点电容触摸

4、支持安卓+PC双系统

5、处理器不低于i7-10700、Graphics630、内存不低于16G+256G

六、无线耳麦2个

1、支持音频输入、输出；佩戴方式：头戴式；连接方式：无线；内置降噪麦克风，消减风噪及环境噪音；

2、具备充电底座，保证12小时超长续航；音频可被统筹管理

七、高清摄像机1台

1、视频格式: 1080P、1080I、720P；

2、传感器CMOS类型:1/2.8寸HD CMOS；

3、支持12倍光学变焦

八、全景运动及摄录远程控制系统1套

1、实现对手术室内全景摄像机进行远程云台操控，完成上下左右旋转、焦距放大、缩小等操作；

2、实现对手术室内全景摄像机的手术室本地和示教会议室远程双向控制

九、远程手术示教观摩系统1套

1、手术影像可自由调度至示教室,支持手术远程示教转播,支持手术室和示教室双向互动,支持在示教室显示多路手术图像

十、远程多方联合手术会议系统1套

1、实现多个手术室与示教室的互联互通，示教室可以与任意进入会议的手术室人员进行在线沟通，会议室可以呈现多个手术室的手术图像，示教室可选择关闭任意手术室的声音，以满足学术会议需求

十一、医学影像对接适配系统	1	套

1、实时视频信号采集适配并归一化处理，以满足数字化手术室系统规范化接入要求实现

十二、手术录像与存储系统1	套

1、实现手术录像并本地化存储

十三、手术室影像专线传输系统1套

1、实现光纤专线+影像专线传输技术+专业图像校正算法三合一，实现手术图像的无损无延时呈现与精准还原，非IP编解码传输方式；

2、最高支持 4K@60 超高清信号传输，4:4:4 色度采样，传输带宽≥18Gbps

3、即插即用，百米传输无需中继供电

4、光信号传输视频信号，百米传输信号接近0衰减

5、4K无损传输数据，支持传输模式自适应，提供国家版权局出具的相关知识产权证明材料

十四、数字化手术室管理控制软件1套

1、数字化手术室管理控制系统软件须具备自主知识产权，提供国家版权局出具的相关知识产权证明材料

2、数字化手术室管理控制系统软件可对信号源进行双重预览，支持一键点击在信号源图标位置进行预览动态缩略图，同时支持拖动至信号栏右侧大预览框进行预览，便于护士快速查看信号接入情况。可在软件界面上单独区域展示当前患者手术信息，可在同一界面操作视频的视频路由、分屏、录制和患者信息展示和信息调阅功能。

3、直播模块：

1）支持预览手术室、示教室接入影像的预览

2）手术室内支持多视窗组合显示处理，组合画面可以投到大屏上显示。

3）实现对手术室内全景摄像机进行远程云台操控，完成上下左右旋转、焦距放大、缩小等操作

4）手术室可邀请示教室进行通话，手术室有权接通或挂断

5）支持信息系统调阅

6）支持术前核查

4、回放下载模块：

1）提供至少七种回放预览布局供用户使用，用户可根据自己的需求进行选择

2）支持按条件查询，可使用日期、手术/会诊名称、科室名称、信号源名称、主刀医师/主讲人、患者姓名中的一个或多个搜索条件进行搜索

3）软件端录像下载权限管理功能，需输入用户名和密码才可下载

4）文件存储格式：MP4

5、管理模块：

1）集中管理所有接入数字化手术室系统的手术室与示教室、通过列表可查询手术室或示教室在线情况

2）集中管理所有接入数字化手术室系统的手术室与示教室的影像，支持命名影像信号源

3）手术室端提供通话权限，可随时查看本手术的被观摩情况，手术室端随时控制观摩端关于本手术的权限，如允许/禁止观摩

4）手术室与示教室均有权限来发起通话与结束通话，并保证音视频绝对同步。

十五、机柜、PDU插座、理线架	1	套

1、嵌墙13U标准机柜及智能PDU

五十九、呼叫系统

1、显示屏幕尺寸≥ 50吋，宽屏规格,支持横屏或者竖屏显示，原装防爆钢化玻璃面板。主机配置：Intel 低功率工控主板；2G 内存；32G SSD 硬盘支持； 1920*1080分辨率；外观尺寸 : 1258*683*50mm±10mm。含定制固定安装支架；支持 Win7、Win8、Win10系统，含安装支架(吊装或者壁挂)。

2、呼叫点位数≥22张

3、室内氧气、空气、电源设备带，不包含室外设备管路及制氧机。

六十、手术室视频

1、75寸手术示教显示器	1	套	：尺寸≧75英寸；分辨率≧3840*2160；支持单画面、双画面、三画面、四画面集中显示，支持通过示教控制软件一键切换显示布局；

2、屏幕响应速度‌：6ms；CPU为四核A35；双重混合调光；背光方式直下式(D-LED)

3、无线手持话筒	2	个

3.1、双通道无线话筒；3.7V锂电池充电式话筒；配自动充电底座；

3.2、灵敏度：在偏移度等于40KHz，输入6dBμV时，S/N80dB；大偏移度：±70KHz；综合S/N比：±105dB；综合失真度<0.5%1KHz；无障碍接受距离50米

4、一体式功放音频处理系统	1	套

4.1、通道：4路平衡式话筒\线路输入，4路平衡式输出；120db的 A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率；

4.2、高速DSP处理芯片Ti 450MHz FLOPS DSP处理内核；输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口；频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.2dB；

4.3、DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除；可设置的回声路径长度，支持的最大回声脱尾≥512ms；内嵌噪声抑制算法可以消除噪声环境下的附加噪声；可以快速跟踪反馈路径变化；话筒传声增益提升≥6dB；噪声抑制达到-30dB，语音无失真；处理非平稳噪声，可以快速跟踪噪声变化

5、壁挂音箱：2	个

1、系统组成 6.5"二路二单元内置分频单驱动全频箱；扬声器低音≥6.5英寸x1,高音1英寸进口镁膜+号角驱动；

2、功率100W RMS, 400W PEAK/阻抗8Ω/灵敏度（1w/1m) 92dB/最大声压级118dB/覆盖角度180°；

3、频响范围70 Hz-21kHz/连接插口 铝合金接线板

6、高清摄像机：1台

6.1视频格式: 1080P、1080I、720P；

6.2传感器CMOS类型:1/2.8寸HD CMOS；

6.3支持12倍光学变焦

7.影像交互管理系统	：1	套

7.1、采用H.265/H.264编码，最大支持1080P编码；

7.2、1路双声道音频输入和输出，支持AAC、G.711音频编解码；

7.3、视音频流支持标准TS流格式；支持TCP/IP、Onvif、RTSP、RTMP、UDP/MULTICAST等网络传输方式；

7.4、支持本地音视频环通输出；

7.5、支持CBR/VBR，支持编码码率帧率可调32Kbps~40Mbps/1-60fps；

7.6、实现医疗设备视频信号归一化编码处理

7.7、影像交互管理系统与数字化手术影像服务系统、数字化手术室控制管理软件同一品牌

8、示教室影像专线传输系统：1套

实现光纤专线+影像专线传输技术+专业图像校正算法三合一，实现手术图像的无损无延时呈现与精准还原；最高支持 4K@60 超高清信号传输，4:4:4 色度采样。

9、示教控制终端	：1台

8.1、≥27寸一体台式电脑；

8.2、配置12代i7-12700H 32G DDR5内存 1TB SSD A370M 4G显卡

9、远程示教管理控制软件：1套

9.1、远程示教管理控制软件须具备自主软件著作权

10、视频控制：

10.1.当布局子窗口多于1个时，只显示其中1路预览画面（最先选取的画面），其余子窗口中显示信号源名称作为提示信息，不播放信号源画面。

10.2.预览信号窗口可以全屏显示，

10.3.预览窗口可以直接体现显示布局

10.4.支持最大4K@60Hz分辨率信号源的路由显示

10.5.多窗口布局显示的每路信号都标识有信号源名称

10．6.支持保存最多64个自定义显示场景（本地信号源到本地显示终端的路由信息）

11、音频控制：

11.1.多方会议时支持多方混音，

11.2.支持AEC回声消除/AFC自适应反馈消除/ANS噪音消除

11.3.支持适配无线鹅颈话筒/无线头戴话筒/无线手持话筒/拾音器等多种音频采集设备

12、存储模块：

12.1、可选择多个录像存储位置，存储位置包括本地

磁盘/外接U 盘和中心录制存储服务器； 选择录像存储位置时提示各存储位置的剩余容量；

12.2. 支持录制分辨率高达3840*2160@60，

12.3. 录制文件保存为标准的MP4 文件格式，支持通用播放器播放；

12.4. 本地录制开始时支持自定义文件名；

12.5. 开始录制后显示录制时间；

12.6. 支持在视频路由模块查看信号源录像状态和录制时间；

12.7. 当本地磁盘容量/外接U 盘容量<500M 或（科室或个人）权限内的中心录制存储服务器容量<20G 时会发出容量报警；

12.8. 当客户端退出系统后自动结束录制；

12.9. 多方会议过程中主动发起示教请求的房间可以对整个示教过程中各参与方的信号源进行录像；

13、点播下载模块：

13.1.用户可分别根据日期、手术/会议名称、科室名称、信号源名称、主刀医师/主讲人、患者姓名、房间名称搜索录像内容。 搜索结果按时间倒序排序、可按房间名称、主刀医生、患者姓名智能排序。

13.2. 用户对已录制视频具有点播回放的权限。

13.3. 用户最多可以点播回放四路视频（同时只能播放一路视频的声音）， 能将4路回放视频投屏（支持直连显示器一键投屏）

13.4. 用户可对正在点播回放的视频进行暂停、播放、拖动、停止、调整声音大小的操作。

13.5. 用户可对已播放视频进行重新播放。

13.6. 回放窗口可全屏播放。

13.7. 支持用户同时选择一路或者多路进行同时下载，支持下载过程中取消下载。

13.8. 支持客户端重启后未下载完成的视频自动继续下载。

13.9. 用户可以删除选择的视频。

14、快捷会议（一对一,无录制功能模块）:

14.1. 手术室客户端可显示在线示教室客户端和手术室客户端；

14.2. 示教室客户端可显示在线示教室和手术室客户端；

14.3. 有中心服务器时支持实时自动刷新在线账户信息列表；

14.4. 无中心服务器时只支持手动刷新在线账户信息列表；

15、数字化示教室运维管理平台：1套

15.1、高度不低于22U；电源接口数量：8个，可以对单个端口单独的开、关控制，设备上电通过软件控制；集成24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，交换容量： 52Gbps

15.2、可实现手术室与示教室的双向音视频交互

15.3、整合管理手术室各种医用影像

16、各类音视频及网络线材：配套

六十一、门禁系统

1.视频门禁系统	：1	套

1.1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，≥200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假；

1.2、设备容量：支持≥3000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥5000张卡片，≥10000条记录；

1.3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持二维码识别（与门口机可识别二维码类型保持一致）；

1.4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34，韦根26需定制；

- 1.5、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；