2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目

公开招标文件

采购项目编号：青海恒鼎公招（货物）2024-010

采购项目名称：2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目

采购人：玛沁县卫生健康局

采购代理机构：青海恒鼎工程项目管理有限公司

2024年10月

目  录

第一部分 投标邀请	5

第二部分  投标人须知	10

一、说明	10

1.适用范围	10

2.采购方式、合格的投标人	10

3.投标费用	10

二、招标文件说明	10

4.招标文件的构成	10

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	10

6.招标文件的澄清或修改	11

三、投标文件的编制	11

7.投标文件的语言及度量衡单位	11

8.投标报价及币种	12

9.投标保证金	12

10.投标有效期	13

11.投标文件构成	13

12.投标文件的编制要求	14

四、投标文件的提交	14

13.提交投标文件的时间、地点、方式	14

14.投标文件的补充、修改或者撤回	14

五、开标	15

15.开标	15

六、资格审查程序	15

16.资格审查	15

七、评审程序及方法	16

17.评标委员会	16

18.评审工作程序	17

19.评审办法	21

八、中标	24

20.推荐并确定中标人	24

21.中标通知	24

九、授予合同	25

22.签订合同	25

十、招标代理费	26

十一、其他	26

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	28

封面	42

目录	43

（1）投标函	44

（2）法定代表人证明书	45

（3）法定代表人授权书	46

（4）投标人承诺函	47

（5）投标人诚信承诺书	48

（6）资格证明材料	49

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	50

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	51

（9）无重大违法记录声明	52

（10）投标保证金证明	53

目录	55

（11）评分对照表	56

（12）开标一览表（报价表）	57

（13）分项报价表	58

（14）技术规格响应表	59

（15）投标产品相关资料	60

（16）投标人的类似业绩证明材料	61

（17）中小企业声明函	62

（18）残疾人福利性单位声明函	64

（19）监狱企业证明资料	65

（20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	66

一、投标要求	67

1.投标说明	67

2.重要指标	67

3.商务要求	67

二、 项目概况及技术参数	68

# 第一部分 投标邀请

- 2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目

- 公开招标公告

项目概况

2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目招标项目的潜在投标人应在线上通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年10月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：青海恒鼎公招（货物）2024-010

项目名称：2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目

预算金额：930万元（包1：120万元、包2:120万元、包3:280万元、包4:100万元、包5:280万元、包6：30万元）

最高限价（如有）：/

采购需求：

标项一:

标项名称:2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目（2024年医疗服务与保障能力提升“当洛乡卫生院中藏医专科建设项目”）

数量:128套

预算金额（元）：1200000.00元

简要规格描述：购置药浴设备、电蜡疗仪、熏蒸治疗机等医疗器械

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货

标项二:

标项名称:2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目（2024年医疗服务与保障能力提升“雪山乡卫生院中藏医专科建设项目”）

数量:34台

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述：购置中藏医科相关医疗设备等

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货

标项三:

标项名称:2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目（2024年医疗服务与保障能力提升玛沁县人民医院感染性疾病专科建设项目)

数量:4台

预算金额（元）：2800000.00元

简要规格描述：购置各科室相关医疗设备，完善科室建设。

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货

标项四:

标项名称:2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目（2024年医疗服务与保障能力提升玛沁县人民医院内科专科建设项目）

数量:11套

预算金额（元）：1000000.00元

简要规格描述：购置各科室相关医疗设备，完善科室建设。

备注： /

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货

标项五:

标项名称:2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目（2024年医疗服务与保障能力提升玛沁县人民医院消毒供应中心建设项目）

数量:22台

预算金额（元）：2800000.00元

简要规格描述：购置各科室相关医疗设备，完善科室建设。

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货

本项目（否）接受联合体投标。

标项六:

标项名称:2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目（优云乡卫生院藏医馆改善就医环境及服务质量改造项目）

数量:/

预算金额（元）：300000.00元

简要规格描述：此材料用于室内装饰装修

备注：/

合同履约期限：自合同签订之日起30日历日内交货

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：

（1）包1至包5：投标供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，所投医疗器械产品符合《医疗器械注册管理办法》要求。供应商为生产商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》，同时提供所投医疗器械产品的《医疗器械注册证》（或备案凭证）；供应商为代理商的，须具备有效的《医疗器械经营许可证》，同时提供所投医疗器械产品的《医疗器械注册证》（或备案凭证）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

（3）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站下载的完整的信用信息和“中国政府采购网”截图，信息生成时间和截图时间为投标文件递交截止时间前20天内）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（5）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：2024年:10月09日至2024年10月14日，每天0:00至24:00（北京时间）

地点：线上通过政采云平台（ www.zcygov.cn）获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）售价：0元/套（投标资格不能转让）

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月29日09点00分（北京时间）；

投标文件递交地点：政采云（https://www.zcygov.cn/）；

开标时间：2024年10月29日09点00分（北京时间）；

开标地点:果洛州公共资源交易中心4号开标室；

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 本公告在《青海政府采购网》上发布；

2、本次项目招标采用线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；

3、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助；

4、线上CA：咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198）。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名 称：玛沁县卫生健康局

地址：玛沁县大武镇

项目联系人：苏老师

项目联系方式：0975-8382639

2.采购代理机构信息

名称：青海恒鼎工程项目管理有限公司

地址：西宁市城西区海湖新区万达广场SOHO1号九楼10905室

项目联系人：甄女士

项目联系方式：0971-8141094

2024年10月8日

第二部分  投标人须知

- 一、说明

- 1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1本次招标采取公开招标方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

- 3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

- 4.招标文件的构成

- 4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

- 5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

- 6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在《青海政府采购网》上以更正公告的形式发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间发布本次招标公告的网站发布变更公告。

重要提示：潜在投标人自在政采云获取招标文件之日起至投标文件递交截止时间前应随时关注《政采云》平台的消息提醒，及时在《青海政府采购网》查看该项目的采购人（代理机构）发出的通知、变更、答疑等内容。

- 三、投标文件的编制

- 7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

- 8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准/测试（检测）费、培训费、售中、售后服务费、质保期内维保费用（含备件费、人工费等）、税金、招标代理服务费及不可预见费等完成合同义务的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

- 9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：

| 包号 | 投标保证金金额（元） |
| --- | --- |
| 包一 | 20000.00 |
| 包二 | 20000.00 |
| 包三 | 50000.00 |
| 包四 | 15000.00 |
| 包五 | 50000.00 |
| 包六 | 5000.00 |

收款单位：青海恒鼎工程项目管理有限公司

开户行行号：3018 5100 0013

投标保证金账号：6318 9999 1013 0000 5980 6

开 户 行：交通银行青海省分行营业部

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

交纳时间：投标人在投标文件递交截止时间前交纳，以代理机构银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其企业账户汇（转）入9.1条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

- 10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

- 11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

- 11.1、资格审查部分

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金

- 11.2 符合性审查及技术、商务部分

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明材料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

- 12.投标文件的编制要求

12.1投标文件编制格式为word系统签章保存后转换为pdf格式上传，格式须按招标文件第四部分“投标文件格式”要求制作，且目录索引定位到内容。

12.2投标文件中的扫描或复印件内容应清晰可辨，且要求正向放置。

12.3招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

- 12.4上传的投标文件不得超过政采云系统要求的最大容量。

12.5投标人应在投标截止期前上传投标文件。因目录格式不准确、不能索引定位到内容、文件过大、未提交全部文件内容或文件内容错误、上传效果差等原因导致无法评审的，有可能判定为无效投标。

12.6按照投标人须知11.1项规定的投标文件构成及格式，投标文件按以下要求分两部分编制。分别为：

- 12.7资格审查部分，包括11.1（1）至11.1（10）的内容；

12.8符合性审查及技术、商务部分，包括11.2（11）至11.2（20）的内容；

- 四、投标文件的提交

- 13.提交投标文件的时间、地点、方式

13.1 投标人应在政采云平台上报价并按包号上传电子投标文件。

- 13.2 投标人应按所投包报价，填写交货（工）期。

13.3 开标时的“开标记录表”由各投标人在政采云平台系统中提交的报价生成。

- 14.投标文件的补充、修改或者撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，在投标文件递交截止时间前，修改补充后上传至政采云（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、开标

- 15.开标

15.1采购人、采购代理机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。

- 15.2 投标截止时间投标人不足三家的，不得开标。

15.3开标时，潜在投标人未在政采云平台上报价的，视同未参与投标。

15.4开标后，投标人在政采云平台上报价与投标文件内容不一致的，以开标时系统中生成的“开标记录表”中的报价为准。若拒绝接受，其投标无效。若出现投标文件中“投标报价一览表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价一览表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价一览表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

15.5开标工作由采购代理机构组织，采购人、采购管理、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席，并对开标过程签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。

15.6开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标记录表”及开标情况。

15.7 开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，因投标人输入密码错误、未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。

- 六、资格审查程序

- 16.资格审查

16.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

- 16.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

16.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求足额缴纳投标保证金的

- 七、评审程序及方法

- 17.评标委员会

- 17.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有19.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

- （10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

- 17.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

17.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

17.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 18.评审工作程序

18.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目开标、评标时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间（30分钟）内联系无果，无法在政采云平台上答疑者，视同放弃答疑。

- 18.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（12）-11.2（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货（工）期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者单价报价超过单价最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按18.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

18.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.2 落实政府采购政策。

- 18.2.1 节能环保

评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

- 18.2.2 中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

注：关于中小微型企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的相关规定。

- （2）适用范围

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业扶持政策：

a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）需提供资料

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》（详见第四部分 投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第四部分 投标文件格式），并对声明的真实性负责，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

根据财政部司法部出台的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号），属监狱企业的，投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（详见第四部分 投标文件格式）。

18.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取或推荐方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 19.评审办法

19.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

- 19.2本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平方面、履约及售后服务能力等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

具体项目及评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | （1）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%；（四舍五入后保留小数点后两位）。 （2）因落实政府采购政策，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的小微企业的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：1、预留100%专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。） （3）残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业或监狱企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平（44分） | - 技术参数（42分）：技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得42分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（此项评分生产厂家公开发布的技术资料为准）。 |
|  |  | 节能和环保（2分）：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，最高1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，最高1分；未提供不得分。 该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准为准。 |
| 3 | 履约能力 （5分） | 类似业绩情况（5分）：提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2021年至投标截止时间前）投标人类似业绩证明材料（以中标/成交通知书或者合同扫描件或复印件为准），每提供1项得1分,满分5分；不提供不得分。 |
| 4 | 售后服务(21分) | - 项目实施方案（14分）： 根据供应商提供的项目实施方案，方案内容包括但不限于以下内容①项目的实施计划及总体安排②货源组织方案③货物配送及安装调试方案④数量及质量保证措施⑤项目管理机构人员配备（包含人员配备表、人员职责分工、人员职称证书或执业资格、劳动合同）⑥项目进度计划⑦培训方案（包含培训内容、培训方式、时间安排、培训服务保障措施等），以上7项内容完整、实用、符合项目实际和本项目特点的得14分，每缺失一项扣2分，每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣1分，扣完为止。 （2）售后服务计划、措施及服务承诺（4分）： 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员（包含售后服务人员表、人员职称或执业资格证书、劳动合同、联系电话）②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含的人员培训、定期回访及设备检修等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等。 以上4项内容完整、实用、符合项目实际和本项目特点的得4分，每缺失一项扣1分，每有一处表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰的扣0.5分，扣完为止。 （3）售后服务响应时间（3分）：针对所投产品售后服务响应时间，投标供应商在1小时内响应，12小时内赶赴现场维修的，得3分；投标供应商在2小时内响应，24小时内赶赴现场维修的，得2分；投标供应商在3小时内响应，36小时内赶赴现场维修的，得1分。提供承诺函并加盖公章，否则不得分。（承诺函格式自拟） |
| 注：表述不清楚、针对性不强、逻辑不清晰指的是供应商提供的内容存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空捏造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。 |  |  |

19.3评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 八、中标

- 20.推荐并确定中标人

20.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

20.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

20.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 21.中标通知

21.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

21.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

- 21.3 中标公告期限为1个工作日。

21.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

21.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、授予合同

- 22.签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.2 签订合同时，中标人应以转账或银行保函的形式向采购人交纳履约保证金。

22.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

22.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

22.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

22.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

22.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

- 十、招标代理费

- 1、收取对象：中标人。

2、收费金额：本项目招标代理服务费根据采购代理委托协议约定，由中标人支付，其中：包1:18500.00元、包2:18500.00元、包3:36100.00元、包4:16300.00元、包5：36100.00元；包6：5000.00元

备  注：中标单位将中标代理费打入以下账户

开户行：中国建设银行股份有限公司西宁万达支行

账  号：63050110251300000200

收款人：青海恒鼎工程项目管理有限公司

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

- 十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海恒鼎公招（货物）2024-010

采购项目名称：2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目

采购合同编号：QHHD-2024-010

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：玛沁县卫生健康局

成 交 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2024年玛沁县县、乡级医疗机构医疗服务与保障能力提升建设项目，青海恒鼎公招（货物）2024-010的招标文件要求、成交人响应文件内容及承诺和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1、招标文件；

2、招标文件的更正、变更公告；

3、成交人提交的投标文件

二、合同组成

1、分项报价表；

2、技术条款偏离表；

3、其他相关承诺；

4、成交/中标通知书（交采购人）；

5、招标文件中规定的政府采购合同通用条款

三、合同标的及金额                                单位：元

| 序号 | 采购内容名称 | 医疗器械注册证设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 采购名称 |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价 |  | 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的含税总金额为人民币：   元，（大写）              元整。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准/测试（检测）费、培训费、售中、售后服务费、质保期内维保费用（含备件费、人工费等）、税金、招标代理服务费及不可预见费等完成合同义务的全部费用。

四、交付时间、地点和要求

1、交货时间：自合同签订之日起30日历日内交货

交货地点：玛沁县卫生健康局。

2、乙方提供不符合招标、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接收，拒绝接收视为乙方没有交货。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货安装、调试完毕并正常运行后       个工作日内进行验收，逾期经合理期限的催告后仍不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标、投标文件及本合同的规定要求乙方及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

五、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的        %（按进度支付的根据项目情况确定），即人民币（大写）：             元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元。

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合招、投标文件及本合同约定的，应在      日内及时更换；更换不及时的，按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的，除质保金全额扣除外，乙方还应向甲方支付合同总金额的20%的违约金，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

- 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物和乙方逾期交货的，每天应向守约方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 30 天守约方有权解除合同，违约方承担因此给守约方造成的经济损失 。

- 乙方未按本合同和招、投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总货款合计金额的5%向甲方支付违约金。

- 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责更换或维修，费用从质保金中扣除，不足另补。

- 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方在承担本条上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经相关部门检测出提供的产品不能满足磋商、响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总金额的30%作为赔偿金。

10.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已支付费用退还给甲方，并向甲方支付合同总价的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应予以赔偿不足部分。

（1）产品未通过验收，且未能在甲方指定期限内完成整改并通过验收的。

（2）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下权利义务转让给他人的。

（3）乙方有其他违约行为，且未能在甲方指定期限内改正的。

11.如乙方发生违约行为的，甲方可从应付价款中直接扣除违约金后进行支付。

八、不可抗力

1、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 30 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同经协商后终止。

- 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 无 情况亦视为不可抗力。

九、知识产权：

十、其他约定：

1、质保期为合同签订后   个月。

2、乙方提供的设备，必须符合甲方相关技术要求，与甲方现有信息系统无缝对接，所需接口、对接等费用均由乙方全部承担。

十一、合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应委托具有相应资质的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其他：

1、本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章即为生效，委托代理人签署的，应提供载明委托范围及时间的授权委托书。

2、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3、本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或                       法定代表人或

委托代理人(签字或盖章)：           委托代理人(签字或盖章)：

开户银行：

账号：

联系电话：                          联系电话：

签订时间：     年   月   日

采购代理机构：青海恒鼎工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：     年   月   日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少三年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1乙方应在合同签订前，按磋商文件第三部分“八 授予合同”中的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

60甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

- 封面

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金………………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购人或者采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购人或者采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购人或者采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         .

职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：         .

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购人或者采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有采购服务内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购人或者采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的有效的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，若为新成立不满3个月的企业，提供成立以来的缴纳证明材料。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购人或者采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站下载的完整的信用信息及“中国政府采购网”查询截图，信息生成时间及截图时间为投标文件递交截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购人或者采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以企业账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

若为保函，格式自拟

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（符合性审查及技术、商务部分）

采购项目编号：

采购项目名称：

包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

年    月    日

目录

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 监狱企业证明资料………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货（工）期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准/测试（检测）费、培训费、售中、售后服务费、质保期内维保费用（含备件费、人工费等）、税金、招标代理服务费及不可预见费等完成合同义务的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

3.“交货（工）期”详见第五部分采购项目要求及技术参数中的商务要求。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 数量及单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照“项目概况及技术参数”中的各包产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2. 供应商响应采购需求应具体、明确，应以招标项目参数要求为基本投标要求，

对超出或不满足招标项目参数要求的指标需列出“+、-”偏差，并做出详细说明；

3. 供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制采购文件技术参数要求。

4. 供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明

材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门

查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供投标截止日前3年的（提供的业绩为2021年至投标截止时间前）投标人类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在服务类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。以中标/成交通知书或者合同扫描件或复印件为准

- （17）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、（标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4、（标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、（标的名称） ，属于（制造业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、（标的名称） ，属于         行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

注：

1.无此项内容的可不提供此函

2.本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

3.本声明函按实际所投包号填写，其他包内容可自行删除。

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构或采购人

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年      月      日

- （19）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除，但不影响供应响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明资料的，以提供虚假材料谋取成交处理；若无此项内容可不提供此函。

单位名称：       （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- 一、投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“★”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料），否则，投标无效（本项目不适用）。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1 交货（工）期：自合同签订之日起30日历日内交货

3.2 交货地点：玛沁县卫生健康局

3.3 付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4质保期：一年

| 包号 | 预算控制价（万元） |
| --- | --- |
| 1 | 120万元 |
| 2 | 120万元 |
| 3 | 280万元 |
| 4 | 100万元 |
| 5 | 280万元 |
| 6 | 30万元 |

包一：2024年医疗服务与保障能力提升“当洛乡卫生院中藏医专科”建设项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藏药药浴设备(包括制剂设备) | 1 | 套 | 不锈钢药浴机 用途：该设备为药浴专用设备，可以为患者药浴提供更好的疗效和舒适的护理环境，是中医、蒙医、藏医药浴优先选择使用的药浴设备。 1、药浴机槽体采用304不锈钢制成，不与药物发生反应，耐腐蚀，易清洗，不变色，牢固耐用，美观大方。 2、尺寸：1740mm（长）*740mm（宽）*650mm（高），允差±20mm 3、工作条件：AC220V，50Hz；加热条件：AC380V，50Hz； 4、进水/药液、排水方式：手动控制 5、加热：电加热；电加热功率：≥7.5KW，一键开启对药浴槽内药液进行电加热，无需药液循环加热。 6、控制面板：≥7寸彩色液晶触摸屏操作及显示；与药浴机主机分体式设计。 7、具有温度监测功能，控制面板实时显示药浴机内药液温度。 8、浴缸两侧配置不锈钢扶手。 9、顶部配置折叠式不锈钢浴盖，重量轻，使用方便，保护患者隐私 10、具有以下电气安全防护措施： （1）水电分离设计。 （2）设备三重漏电防护措施，确保使用安全。 （3）具有超温、超时保护功能。 立式电加热夹层锅 1.设备内胆直径900MM，简体深度600MM，容积300L。 2.锅胆材质为不锈钢304。 3.该设备内外胆为一次旋压，整体成型。 4.设备电压:380V，加热功率≥27KW，分三档控制。 5.采用电加热导热油加热，升温快，可调节控制温度，加热温度易于控制，最高温度可高达280度。 6.设备采用电脑版控制系统，操作便捷。 7.出料方式为:底部管道出料。 8.设备配带保温层，内有硅酸铝填充，保温效果好，节约能源，防止烫伤。 |
| 2 | 蜡疗设备 | 1 | 套 | 1、电源：AC 220V±10%，50Hz。 2、额定输入功率：2600VA±10%。 3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，级差±1℃。 4、外形尺寸（长宽高）：1040×425×670mm，允差±10%。 5、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。 6、熔蜡量：30kg；熔蜡槽容积：45L。 7、蜡液过滤装置：过滤密度50目。 8、具有自动预设恒温功能。 9、加热时间设置：可设定一周工作参数，独立设定控制每天自动开、关机时间和工作温度。 10、强制加热功能：加热温度80℃，允差±3℃，无需重设参数。 11、强制停止功能：可停止当天预置工作设定。 12、具有漏电、超流、超压保护装置。 13、多重故障自检，错误代码显示。 14、有水化蜡型工作方式，具有防干烧装置。 15、熔蜡时间≤2小时。 |
| 3 | 中药熏蒸治疗机 | 1 | 台 | 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。 2、额定输入功率：3200W。 3、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。 4、外形尺寸：长1200mm，宽1200mm，高1130mm，允差±10%。 5、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 6、治疗机温度：功率控制，12档可调。 7、上水方式:手动,单区加液量：5L。 8、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸。 9、三组熏蒸舱，三组蒸汽发生器，三组电控系统，三组消毒系统，每组可独立操控也可同时工作，进行熏蒸。 10、加热方式为厚膜管状加热器。 11、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息。 12、臭氧杀菌消毒： a.开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³； b.正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。 三区独立控制，时间1-99min可调。 13、具有MP3音乐播放功能（配备U盘）。 14、抽拉式进水管，可对三组药箱进行加水、清洗。 15、半弧形手臂熏蒸垫，使熏蒸更舒适。 16、布帘、袖套可方便拆换，便于清洗。 |
| 4 | 熏蒸床(含熏蒸设备) | 1 | 台 | 适用范围 适用于风湿、类风湿性关节炎、颈肩腰腿疼、关节僵硬、慢性软组织疼痛及骨关节疾病等导致的临床症状的辅助治疗，并可应用于医学美容中心、中医科、中医治未病中心等进行瘢痕增生、经络疏通调理等辅助治疗。可做局部熏蒸、半身熏蒸和全身熏蒸。 1、额定输入功率：≥1500W。 2、床体尺寸（长宽高）：2010×720×1070mm，允差±10%。 3、操作台尺寸（长宽高）：460×370×860mm，允差±10%。 4、治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 6、上水方式：自动，加热锅容积：5L。 7、具有中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。 8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护，治疗结束自动提示。 9、舱内具有单独停止加热按钮。 10、熏蒸加热区：三区独立控制，加热方式为厚膜管状加热器。 11、具有双重超温保护功能。 12、熏蒸面积：1530×340mm，11块熏蒸垫可任意组合。 13、自动吹送蒸汽，多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。 14、治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。 15、独立的操作控制台，机电分离式设计。 16、具有臭氧消毒功能。 17、具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。 |
| 5 | 电脑中频治疗仪 | 3 | 台 | 1、外形尺寸（长宽高）：360×340×205mm±10%。 2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。。 3、中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 5、中频载波波形：双向方波。 6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8、脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 10、干扰电性能 10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3、差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。 10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 11、操作显示：触控操作，数码显示。 12、处方：100个固定处方。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 |
| 6 | 坛轮(音译) | 2 | 台 | 移动、立式、含顶锅。 |
| 7 | 多杰优白(音译)设备 | 5 | 套 | 优觉，3个/套 |
| 8 | 藏医手工铜罐 | 10 | 套 | 罐口内径≥32+1mm，罐口外径≥47+1mm，罐体重量≥90±10g。 |
| 9 | 彩色陶瓷藏药罐 | 50 | 个 | 高≥11cm，宽≥8cm，口径≥4.5cm，容量≥280毫升。 |
| 10 | 藏药浴足浴木桶(包括熏蒸器) | 5 | 套 | 60高桶+3升主机+熏蒸罩+按摩凳 |
| 11 | 藏药浴妇科熏蒸器、 | 2 | 套 | 直径42x高60cm、橡木 |
| 12 | 霍麦(音译)传统手工锅 | 2 | 个 | 材质：铜制，双层，高≥2CM，手柄≥1CM |
| 13 | 放血治疗椅 | 1 | 把 | 木质、双层 |
| 14 | 艾灸治疗排烟系统 | 3 | 套 | 1、亚克力集烟罩 （40*60cm）±2cm； 2、PVC烟喉 ； 3、万向关节； 4、万向关节支架臂； 5、专用管道风机和静音风机组； 一、集烟罩: 1、专用≥2mm厚的高透明亚克力环保材料，一次注塑成型； 2、规格：长≥60cm，宽≥40cm,高≥10cm，中心孔直径≥75mm； 二、专用可调控烟喉： 1、专用PVC环保材料，一次注塑成型； 2、规格：长≥1.3cmx直径≥75mm；（圆形）可任意灵活调动； 三、专用万向关节支架臂： 4、专用PVC材质； 5、规格：万向关节支架臂（360°方位可调）； 四、万向控制系统: 1、电机：专用管道静音电机； 2、规格：电压220V，功率75w，电流0.22A，噪音38dB（A），功率50Hz。 3、可根据床位数及距离远近增加电机组比例及电机功率调整，控制风速、风量及负压引流方向； |
| 15 | 展部艾灸箱 | 5 | 个 | 实木 绒布，足部用 |
| 16 | 萌芦灸 | 10 | 个 | 耐用型原色20-22厘米5钉 |
| 17 | 电针治疗仪 | 4 | 台 | 1、外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。 2、额定输入功率：≥8VA。 3、输出通道：五路输出，独立可调。 4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。 6、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。 7、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。 8、每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20%（负载电阻250Ω）。 9、治疗时间：30min。 |
| 18 | 腹部温阳罐(大、中、小号) | 6 | 套 | 中号罐 20.5cmX20cmX16cm±1cm |
| 19 | 理疗床 | 10 | 张 | 1、外形尺寸：床长1900mm±5mm，床宽700mm±5mm 2、床面离地高度650mm±5mm 3、安全工作负重≥200KG 4、床整体： 整体床架采用钢制结构，选材精良。焊接工艺采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力，保证产品质量稳定。 5、床面 床面PVC仿皮床垫耐火防水。整体设计符合人体工程力学，带透气孔。容易清洗、消毒等。优质高密度海绵制作。 6、床体：钢制喷涂 |
| 20 | 传统手工鼻熏器 | 3 | 个 | 铜制、含橡胶球 |
| 21 | 铜烙灸 | 5 | 个 | 铜制、普通型 |
| 22 | 铁烙灸 | 5 | 个 | 铁质、普通型 |
| 23 | 熨烙 | 5 | 个 | 木质手柄 |
| 24 | 热数木 | 20 | 个 | 木烙 |
| 25 | 双头烤电灯 | 10 | 个 | 1 治疗器产生的能量应主要分布.范围：2.5um~25um。 2.治疗板表面的温度标称值在：280℃~390℃。 3.治疗板直径：大头: 166mm 小头：124mm 4.额定功率：≥500VA 5.定时器范围：0min~60min。误差不超过±10% 6.治疗板使用寿命：≥1000h。加热器使用寿命≥2000h 7.热响应时间应不超过20分钟 使用条件： 1.电源：AC 220V±22V； 频率： 50HZ±1HZ。 2.功率：单头250VA, 双头500VA。 3.环境：温度5℃~40℃； 相对湿度≤85%； 大气压力：700hpa~1060hpa 4.产品特征： a.安全类型： 1类B型普通设备； b.工作制：连续运行方式； c.使用方式：非接触式。 |
| 26 | 普通烤电灯 | 10 | 个 | 1 治疗器产生的能量应主要分布.范围: 2.5um~25um。 2.治疗板表面的温度标称值在: 280℃~390℃。 3.治疗板直径: 大头: 166mm 小头: 124mm 4.额定功率: ≥250VA 5.定时器范围: 0min~60min。误差不超过正负10% 6.治疗板使用寿命：≥1000h。加热器使用寿命≥2000h 7.热响应时间应不超过20分钟 使用条件： 1.电源: AC 220V±22V； 频率: 50HZ±1HZ。 2.功率: 单头250VA, 双头500VA。 3.环境: 温度5℃~40℃；相对湿度≤85%；大气压力: 700hpa~1060hpa 4.产品特征：a.安全类型： 1类B型普通设备； b.工作制：连续运行方式； c.使用方式：非接触式。 |
| 27 | 医用带插板床头柜 | 10 | 个 | 1、整柜材料用优质工程塑料ABS一体注塑成型，拉板内附杯座及温度计座，柜体下有水壶座； 2、板面承重35KG以上，高强度、坚固耐用； 3、柜毛巾架2个、杂物钩4个，一屉一柜，柜内有活动层板； 4、有四色可选，颜色淡雅； |
| 28 | 藏医知识学习培训唐卡 | 5 | 幅 | 画面48*60厘米、装裱后上轴宽约67厘米、下轴含轴头约85厘米左右、高1.2米。 |
| 29 | 理疗室医用电陶炉 | 5 | 台 | 550ML含罐子，额度频率≥25Hz，额定功率≥150W |
| 30 | 微波治疗仪 | 5 | 台 | 1.主载频率： 2450MHz； 2.辐射器驻波比：≤ 3； 3.输入功率：≤ 800VA； 4.负载阻抗：50Ω； 5.输出功率：连续可调，1W步进 1）理疗最高60W； 2）治疗最高120W； 6.工作电源：AC220V 50Hz 7.工作方式：间歇加载,连续运行。 8.显示方式：LED数字显示。 9.输出定时功能：可预定设定，采用数字显示，时间结束蜂鸣提示。 10.具有自动稳压系统（外接电压不稳定时,保证终端输出稳定）。 11.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示。 12.在电源电压波动时,自动补偿功率输出值,以维持设定功率不变。 13.辐射器采用聚四氟材质,热凝器探头高效、不粘连组织。 14.活动支臂,能任意调节角度及距离。 15.自动保护装置：设有过载保护系统。 |
| 31 | 红外线治疗仪 | 5 | 个 | 1、产品规格:360*460*1580mm±2mm 2、安全类型:I类B型 3、额定电压/频率:220V~50HZ 4、额定功率:≥250W 5、产品重量:≥9.34kg 6、环境温度范围-40℃~55℃； 7、相对湿度范围 ≤80%； |
| 32 | 铜砭刮痧板 | 20 | 个 | 黄铜板 |
| 33 | 火针全套 | 2 | 套 | 金、银、铜材质 |
| 34 | 藏医火针全套 | 3 | 套 | 金、银、铜材质 |
| 35 | 岐黄针 | 100 | 盒 | 一次性无菌穴位针 |
| 36 | 竹嵯 | 10 | 套 | 5只/套、竹筒 |
| 37 | 牛角吸罐 | 11 | 个 | 牛角、橡胶管、针筒 |
| 38 | 熏香器 | 5 | 个 | 铜制底座、盖子、手柄 |
| 39 | 穴位铜人 | 1 | 尊 | 现代十四经穴针灸铜人（半皮肤半肌肉、玻璃钢材质170CM） 模型非常详细地标明了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还标明了在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴。适用于中医教学、针灸和推拿等。 |
| 40 | 人体骨架模型 | 1 | 尊 | 模型是真人大小、关节相连的塑料模型。手臂和腿部可拆下供研究。显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙。用PVC制成，可水洗，不破碎。尺寸：180CM。 |
| 41 | 藏药勺 | 5 | 套 | 铜制，4把/套 |
| 42 | 藏医放血用止血带 | 20 | 条 | 专用止血带、布条 |
| 43 | 中医棒疗器械 | 3 | 套 | 碳化5珠+8珠+10珠 |
| 44 | 中医石疗器械 | 25 | 套 | 8*8cm,圆形 |
| 45 | 藏医针刺器械 | 1 | 套 | 大于12种含木质包装箱 |
| 46 | 藏医金针 | 1 | 支 | 3克 |
| 47 | 藏药贡品 | 1 | 个 | 铜制底座 |
| 48 | 藏医尿诊杯 | 5 | 个 | 大瓷碗、铜制手柄 |
| 49 | 藏医放血垫 | 5 | 个 | 钢制带花纹 |
| 50 | 盐疗床 | 1 | 套 | 外型尺寸参数 长：2200mm±5mm 宽：1200mm±5mm 高：60mm±5mm 主要材料 床体结构材料：俄罗斯樟子松 床体面板材料：烤漆实木板 床体发热材料：远红外频谱加热板 温控：智能温控 温控系统 温控系统温控器参数稳定、耐用、寿命长。 安全系统 设备内置18个电流保护器、电热保护器， 同时搭载多重漏电保护系统和过热保护系统。 电源：220V(交流) 功率：≥1800W 电流：7A 温度调节范围：30℃～75℃，允差±1℃ 温度保护：当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。 重量：约1吨（含矿物盐800公斤） 床体填充主材 盐疗床：（巴基斯坦矿盐800kg）经加热的矿物盐对人体有极大的益处，可以有效改善室内空气质量，带给我们洁净的空气和健康的呼吸，能有效改善哮喘等呼吸系统疾病，改善情绪波动、抑郁情绪、慢性疲劳，缓解精神紧张状况等。通过埋盐、盐袋热敷来软化皮肤角质层，深层清洁肌肤，祛除多余油脂和老化的角质层，促进皮肤新陈代谢。盐疗还可以对皮肤起到消炎、杀菌、快速治愈小伤口的作用，令肌肤柔滑细嫩。金浴满堂盐疗床采用优质喜马拉雅矿物盐， 其含氯化钠98%以上， 其余元素包括铁、钙、镁、钾.铝、锌、镓、硅等等数十种人体所需矿物质， 是名副其实的“盐中之王”。 盐疗床基本配置：盐疗床一台、天然枌盐800kg/台、床体保温罩1床/台、沙瓢*1、、挖沙神器、专用盐疗服10套/台 |
| 51 | 蜜蜡罐 | 79 | 套 | 大中小各一个，内径≥2.2cm，外径≥3.5cm，高度≥6cm。 |
| 52 | 空气罐 | 5 | 套 | 18罐、真空 |
| 53 | 等离子空气消毒机 | 3 | 台 | 输入功率 ≤100W 外形尺寸(L*W*H) 530*410*900mm±5mm 消毒方法 等离子体+静电吸附离子体密度 最大适用体积 100m3 杀菌区电场强度 8000V 额定循环风量 1000m3/h(循环风量≥用体积的10倍)000V区电场强度 等离子发生器寿命 ≥8000h |
| 54 | 骨密度检测仪(便携式)带系统 | 1 | 套 | 1、设备为便携式，占用空间小，方便携带。 2、多部位检测可选;桡骨+胫骨中段。 3、探头发射工作频率和标称中心频率为1MHz±15%。 4、SOS测量范围:0-10000m/s，测量误差≤±1.5%，重复性CV≤0.4%。 5、软件具有中国人、亚洲人、欧洲人、高加索人参考数据。 6、可测量年龄段:0-99岁。测量儿童时，软件自动播放动画，分散儿童注意力，方便测量。 7、软件具有被测者的风险因数、诊断提示。 8、软件县有送检医师、操作医师编辑功能。 9、测量时具有晶片TO、R0、T1、R1是否工作提示;绿色代表工作，红色代表未工作。测量时具有水平、方向、轴向提示。 10、软件自动分析并自动显示:正常、骨量减少、骨质疏松等内容。 11、软件具有同一被测者不同年龄的数据对比功能，方便医生观察被测者的骨质变化。 12、彩色输出报告，报告单可添加医院名称、医院LOGO、医院地址，病例存储≥580万。 13、软件具有具有成人病例筛选、儿童病例筛选、已测病例筛选、未测病例筛选、时间段筛选、创建时间筛选、删除病例、删除测量结果、批量删除、多病人批量打印、单病人多次测量数据批量打印等功能。 14、软件具有EXCEL数据导出、EXCEL数据导入功能、联网功能。 15、软件病案管理中的内容:姓名、性别、出生日期、创建日期、年龄、身高、体重、检查部位、参考数据、声速值、送检医师、检查医师、风险因数、备注，均为可编辑修改，方便操作者在不小心输入信息错误后进行修改。 16、具有计算机软件著作权证书。 17、具有软件产品证书。 |
| 55 | 碳14尿素呼气实验检测机带系统 | 1 | 套 | - 本底计数率：对14C本底的计数率≤45CPM。 - 探测效率：对14C 标准源的探测效率≥15%。 - 探测效率稳定性：测试仪连续工作48h后，14C 探测效率的相对变化误差≤25%。 - 重复性：测试仪检测样本的重复性≤10%。 - 样品测量时间：测试仪最短测量时间为125s，最长测试时间为500s，默认测试时间为250s。 - 本底跟踪：当测试口空闲时间达到30秒钟后，系统会实时本底智能跟踪，该进程可随时中断，本底会自动更新。 - 静电释放：配套使用的耗材上的检测窗上贴有不粘贴封签纸，检测前将不粘贴封签纸撕去，此过程可带离依附在耗材上的静电，使检测时不受静电干扰。 - 伪影消除：进行测试后，若测试结果为阳性，测试口指示灯变为红色，进入伪影消除界面，不可插卡测试，直至伪影消除结束，测试口指示灯变为绿色，方可进行下一样本测试。 |
| 56 | 电解质检测仪系统 | 1 | 套 | ≥7英寸真彩色高清触摸屏，人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正 自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，内置条码扫描可选。 先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象 一键式全方位维护操作，免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa等多种参数组合 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒 断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000 支持RS232串口网络联网，配外置条码扫描 自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入 一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求(MG) 独特的背光式电极观察窗，让检测一目了然 试剂余量报警，条码耗材控制技术 样品种类：血清 工作温度：10℃—40℃ 相对湿度：≤80% |
| 57 | 便常规检测仪带系统 | 1 | 套 | 1、标本盒舱体≥4个；盒盖软胶材质内塞密封，尖头螺旋式采样勺；不锈钢板材过滤双网孔径0.3±0.05mm。 2、标本盒、胶体金检测卡两位一体设计；胶体金检测卡自动吸取标本检测液体进行检测，胶体金卡检测无滴注环节，无二次污染、无空白检测。 3、一次性可放置1～6个标本样；检测速度≥40个/小时。 4、自动定量稀释标本；自动搅拌混匀；自动过滤供检测用的标本液。 5、自动分离出两种不同浓度值的标本液，分别供胶体金卡检测、及其他所需要的检测项目使用。 6、检测后的胶体金卡留在采集盒内；样本检测完成后，可观察与标本相对应的胶体金卡检测结果。 7、仪器能自动、或人工对粪便标本的颜色，性状等进行识别；并具备人工审核确认功能；并可打印检测报告单。 8、具备同时检测多个粪便胶体金项目的能力，并拍摄结果图片进行自动判读的功能。 9、可进行网络信息共享，进行数据输入或输出，包括样本信息的导入及检验结果的导出，与LIS系统进行对接。 10、试剂桶内稀释液位低于下限时的报警提示。 11、配置：主机（不含显微镜及光学系统分析软件）、电脑、软件系统系列。 |
| 58 | 检验科医用纯水机 | 1 | 套 | 一、技术参数 1.源水要求：符合《国标GB 5749-2022》，城市自来水/地下水TDS≤200PPM，进水压力：0.25Mpa～0.5Mpa，水温5～35℃，进水流量＞200L/H； 2.产水水质：符合GB/T 6682-2008 I或II级水中国国家标准，符合纯化水（WS/T 574-2018）中国临床实验室试剂标准； 3.产水量：≥40L/H（ 25℃）； 4.脱盐率：≥98.5%，回收率：＞30%； 5.纯水水质：二氧化硅（SiO2）截留率＞99.9%，PH=6.2～6.8（源水PH7.0）； 6.纯水箱容量：40L； 7.超纯水水质：电导率≤0.1μs/cm @ 25℃，重金属＜0.1ppb，颗粒（尺寸＞0.22μm）＜1个/ml，微生物总数 ＜10CFU/ml； 8.超纯水输出流量与压力：0.10～0.35Mpa时，185L/H＜Q＜190L/H（全新滤芯）（ 25℃） 9.安装环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度 ≤80％，大气压力范围；70kPa～106kPa，电源电压；单相AC 220V±10%（配接地）；电源频率：50～60Hz；噪音水平＜55dB，1米处；设备功率＜350kw。 10.设备尺寸：380mm*550mm*1100mm±5mm 11.内置高密度聚乙烯无菌水箱； 12.自主品牌超高脱盐率的反渗透膜，抗污染，长寿命，低损耗； 13.运行状态可视化界面； 14.在线监测电导率仪； 15.有压输出端口（生化仪或其他用水设备）供水； 16.储存水箱低液位提示； 17.反渗透膜自动冲洗； 18.一键式面板按键取水； 19.纯水终端0.22μm细菌拦截装置（微孔折叠滤芯），保证用水水质符合细菌要求。 20.物联网智能主控系统，水质实时提醒（提供实物图）； 21.兼备恒压、无压输出，恒压范围可调（提供实物图）； |
| 59 | 检验科医用净水机 | 1 | 套 | 旋转龙头，手动操控，920mm*320mm*305mm |
| 60 | 光学显微镜 | 1 | 台 | 1、大视野目镜10×/18mm。 2、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围48mm-75mm。可提升眼点高度，不同身高用户都能舒适使用 3、N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏及滤色片托架。 4、转换器：内倾四孔转换器，增加载物台可操作面积。 5、 4X物镜成像圆直径不小于14.5mm。 6、10X物镜成像圆直径不小于14.8mm； 7、40X（弹簧）物镜成像圆直径不小于14.0mm。 8、100X物镜（弹簧、油）成像圆直径不小于10.6mm。 9、照明：原装长寿命LED冷光源照明系统，寿命≥6万小时。 10、载物台：机械移动载物台， 面积不小于142mm*132mm，移动范围不小于75mm*40mm，上限位装置防挤压切片；焦距调节：粗微调同轴，带上限位扳手装置，微调最小读数值2um； 11、转换器定位稳定性≤0.005mm 12、载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm 13、载物台侧向受5N水平方向作用力不重复性≤0.002mm 14、倾斜式目镜筒做360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移 0.10mm。 15、左右两系统放大率差≤0.25％ 16、零视度时，左右系统的目镜端面位置差0.55mm 17、电器安全性能抗电强度：接电阻抗≤0.03Ω 18、电器安全性能抗电强度：泄漏电流≤0.26mA 19、第5-8条及11-18条技术指标提供国家光学仪器质量监督检验中心出具的《检测报告》原件备查； 20、可升级为比较显微镜，同时观察2个切片，通过对接、切割和重叠对2个物体比较；提供彩页图片证明文件. |
| 61 | 简式电子血压计 | 2 | 台 | 显示方式：数字式LCD显示 测量方式：示波法 电源电压：DC6V(4节1.5V AA 5号电池) 测量范围：血压:(0~260)mmHg/(0~34.67)kPa 脉搏:(40~200)脉搏次/分钟 允许误差：血压:±3mmHg/±0.4kPa脉搏:±5% 记忆功能：2x120组记忆 时间显示:可显示年份/日期/时间 低电压指示:电量不足提示 自动关机:约150秒未使用 使用环境:温度:5℃~40C/41F~104F 湿度:15%RH~80%RH 储存环境:温度:-20℃~+55℃/(-4F~+131F)湿度:10%RH~93%RH 尺寸:(长)143mmx(宽)105mmx(高)76mm±5mm 臂带臂围:(22~32)厘米，如有特殊需要可根据需要定制 附件:电池4节、拉链包、臂带、使用说明书、保修单、合格证 |
| 62 | 检验科医用冰箱 | 1 | 台 | 主要用途 ： 用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、实验室 控温系统： ·微电脑控制， 数字温度显示， 箱内温度稳定控制在2~8℃， 控温/显示精度为0.1℃ 数据存储： · WIFI 模块可实现云平台温度监控及APP 温度报警 安全系统： · 完善的报警系统， 具有声音报警、灯光报警、远程报警、云平台报警4种报警模式； 可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警 ·箱体配备暗锁， 可通过挂锁扣配置挂锁 箱内配置 可调节式搁架，方便用户对药品疫苗分类存储管理 内设 LED 照明， 高亮节能， 柜内试剂一目了然 脚轮设计方便移动， 底角设计便于机器固定 制冷系统： ·采用知名品牌压缩机， 碳氢制冷剂， 安全环保 ·风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷速度快 ·顶置双冷凝风机， 箱内温度均匀度≤2℃, 波动度≤3℃ 人性化设计 · 冷凝水自动蒸发， 免除人工处理冷凝水的烦恼 · 电加热玻璃门设计， 有效防止门体凝露， 清晰观察箱内物品存储情况 电压 (V)：AC 220V 功率 (W)：≤350 外部尺寸 (宽 × 深× 高 mm)：665×710×1965±5mm 内部尺寸 (宽 × 深×高 mm)：530×590×1380±5mm 有效容积 (L)：≥410 搁架 (个)：6 |
| 63 | 高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 套 | 设备用途说明：主要用于腹部、妇产、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。 1.1 设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。（请分别提供图片证明） 1.2 设备具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节（请分别提供图片证明），并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 主要规格及系统概述： 2.1≥19英寸高分辨无角度依赖专业医用液晶监视器。 2.2数字化二维灰阶成像单元。 2.3数字化彩色多普勒单元。 2.4数字化频谱多普勒显示和分析单元。 2.5数字化能量血流成像单元。 2.6全数字式波束形成器。 2.7具备侧向增益补偿≥8段，横向增益补偿≥8段。(请分别提供证明图片) 2.8 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。 2.9系统动态范围≥280dB，每2dB步进逐级调节。（请提供280db及2dB连续步进逐级调节图片） 2.10两种组织谐波成像模式：组织谐波与脉冲反向谐波。 2.11具备高清晰斑点噪音抑制技术。 2.12空间复合成像技术。(请提供≥9线偏转的曲别针试验图片） 2.13支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致（非剪贴板及病例档案界面，请提供证明图片)，并可进行图像处理和测量注释。 2.14具备斑块评估功能。(请提供证明图片) 2.15全屏放大显示功能。 2.16 Zoom 局部放大功能，放大倍数≥20倍。 2.17双幅实时成像，成像大小不变。 2.18可支持实时双同步、三同步。 2.19具备一键自动优化功能。 2.20梯形成像、凸型扩展功能。（支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头，请分别提供证明图片） 2.21具备图像存储与（电影）回放重现单元。 2.22 ≥5个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他操作。 2.23 硬盘≥1T。 2.24连通性：AVI, VRD，JEMP。 2.25测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)。 2.25.1一般测量。 2.25.2妇、产科测量包。 2.25.3肾脏测量包。 2.25.4血管测量包。 2.25.5泌尿科测量与分析。 2.25.6容积测量包。 2.25.7多普勒血流测量与分析。 2.25.8自动多普勒血流测量与分析。 2.25.9客户自定义测量。 3.系统通用功能： 3.1≥19英寸高分辨率液晶监视器。 3.2≥8英寸电容操作触摸屏，具备菜单滑屏操作技术，支持注释、体表图选择、容积剪切功能。（请提供证明图片） 3.3无针、卡式探头接口：≥ 3个。 4.探头规格： 4.1探头数量：3个(线阵，凸阵，阴超) 4.2频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率点数值显示（非频段显示），可视可调。（请提供证明图片） 4.3探头所支持最高频率≥16MHZ。（请提供证明图片） 4.4探头兼容同品牌便携式超声设备。 4.5穿刺导向：探头可支持穿刺导向装置，穿刺引导方式≥3种。（请提供证明图片） 5.二维灰阶显像主要参数： 5.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒。（请提供证明图片） 5.2机器最大帧频≥1200帧/秒。（请提供证明图片） 5.3扫描线：每帧线密度≥512超声线。 5.4发射声束聚焦：连续聚焦≥8段。 5.5接收方式：多倍信号并行处理。 5.6数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 5.7回放重现：回放时间≥1500秒。（请提供证明图片） 5.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。探头切换界面可以脏器图形化显示，直观易懂。（请提供证明图片） 5.9增益调节：B/M可独立调节，TGC分段≥8。 5.10最大显示深度≥38cm。（请提供证明图片） 6.频谱多普勒： 6.1PWD最高测量速度≥15m/s，最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。（请分别提供证明图片） 6.2显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。 6.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。(请提供证明图片) 6.4显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。 频谱自动跟踪与测量。 7.彩色多普勒： 7.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。 7.2具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。 7.3彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒。彩色最大帧频≥460帧/秒。（请分别提供证明图片） 7.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。 7.5显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。 7.6彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。 7.7彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。（请提供证明图片） 8.3D/4D功能主要参数： 8.1渲染方式≥7种。（请提供证明图片） |
| 64 | 微高压硬体氧舱 | 1 | 台 | - 容纳人数：2-4 - 硬体钢制/方形 - 外尺寸：2100*1600*1900mm±5mm - 内尺寸：2000*1500*1800mm±5mm - 电源：AC220V 50/60Hz - 最大功率：2.5Kw - 内部装饰：电动座椅2套 - 内置远程监控系统 |
| 65 | 高温消毒柜 | 2 | 套 | 【冷却/加热方式】风冷+发热丝 【制 冷 剂】无氟制冷剂 【噪 音】42dB(a) 【功 率】120W 【电 源】AC220V，50Hz 【温度范围】0-100℃ 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm±5mm 【有效容积】≥150L 【温度显示】LCD数字式 【外门锁扣】有 1、立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。 3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外 7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 8、 此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。 9、箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。 13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。 产品配置清单1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格证1张 4、搁架3个 5、钥匙2把 |
| 66 | 便携式心电图机 | 1 | 套 | - 心电采集 1.1采集方式：12导联心电信号同步采集 1.2采样率：16000Hz 1.3耐极化电压：±1000mV 1.4时间常数：≥3.2s 1.5共模抑制：130dB（交流滤波器开启）；≥122dB（交流滤波器关闭）。 1.6频率响应：0.01Hz～380Hz 1.7增益设置：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10mm/mv、自动增益，误差± 3% 1.8输入回路电流：≤0.1μA 1.9患者漏电流：<2.0μA 1.10标准灵敏度：10 mm/mV±2% 1.11灵敏阈：≤20μv（峰-谷值） 1.12定标电压：1 mV±2% 1.13A/D转换：24位 - 滤波功能：具有交流（50、60Hz）、肌电（25、35、42、45Hz）低通(75、90、100、150、165、270Hz)和基线漂移(0.01、0.02、0.05、0.32、0.5、0.67、0.8Hz)滤波功能 - 心电诊断及分析 - 支持300秒波形冻结、回顾功能，方便捕捉异常心电波形 - 支持自动触发模式，在检查过程中，当检测到心律不齐波形时，系统自动打印报告 - 成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 - 支持心律不齐检查、起搏检测、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析方式 - 心电波形测量参数：心率，PR 间期，P/QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压 - 节律记录时间：采集30~300秒波形用于节律分析 - 特有HRV数据采集和回放功能 - 心电记录 3.1记录方式：热点阵打印系统 3.2记录格式：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12×1 3.3 记录模式：省纸、自动、手动、周期、自动触发、上传 3.4记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s误差±3% 3.5记录纸规格：210 mm×140 mm-140P 折叠纸 - 输入输出 4.1高清7英寸彩色液晶屏，0~80°可调，可直观地获取心电波形、病人信息 4.2 支持物理快捷功能键和虚拟全键盘，支持外接扫描枪，轻轻一扫，输入病人信息 4.3支持有线/无线联网，支持TCP、FTP、HL7接口协议，方便联网共享 4.4 多种数据存储方式，内部存储≥3500组ECG记录数据(波形采集时间10s)，并支持外接大容量SD卡、U盘 4.5灵活选择输出ECG 、XML 、JPEG 、DICOM、PDF等多种数据格式 4.6可充电锂电池（14.8V/2200mAh），卓越的续航能力，可连续工作（不包括打印）5h 以上，待机 10h 以上。 - 其他 - 用户访问控制：心电图机启动运行分为一般模式和安全模式，在“安全模式”下，用户须输入注册的用户名和密码启动设备 - 尺寸：360mm×325mm×86mm±2mm，重量：≤5.0kg |
| 67 | 床旁监护系统(心电、血压、脉搏、血氧饱和度、有创压力监测模块) | 1 | 台 | 一、监测功能 1、标配心电（ECG）、呼吸（RESP）、血氧饱和度（SpO2）、无创血压(NIBP)、脉搏(PR)、双通道体温监测(TEMP) 二、屏幕显示 - 屏幕尺寸：≥12.1寸，高亮度真彩TFT LED显示，屏幕亮度0-10级可调 - 多达10道波形同屏显示，波形颜色与位置可调 - 具有大字符显示、呼吸氧合图、短趋势图，它床观察，七导同屏/半屏等多种界面供用户选择 - 主界面下可同屏显示血压列表，方便护士抄录与回顾 - 具有常用快捷键功能，可自定义设置，满足不同科室临床使用习惯 - 用户可根据需要选择四个监测参数进行观察，对于有波形的参数，同时会显示一道波形，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 具备ECG多导联同步分析功能，可同时分析多个心电导联，个别导联线干扰情况下仍能准确监测 - 可选扩展VGA接口，支持外接显示器，实现双屏显示功能 三、数据存储、回顾 1、具备480小时趋势图表存储与回顾功能 2、具有120分钟重点心电监护导联波形存储回放功能 3、具有报警回顾功能，最多可存储700组报警事件 4、具有心律失常回顾功能，最多可存储128组心律失常数据 5、具有NIBP回顾功能，最多可存储1000组NIBP测量数据 6、具有全参数掉电存储功能，可存储72小时全参数的数据 四、操作及报警方式 1、具有按键和旋钮飞梭操作 2、中/英文操作界面 3、声光双重三级报警和真人语音报警，提示更直观 4、独立的技术和生理报警灯 5、具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 五、联网功能 1、支持有线、无线联网功能，实现有线无线等混合方式联网，与中央监护站无缝对接 六、计算功能 1、具有药物/滴定表计算、通气计算、氧和计算、肾功能计算等 七、电池及接口配置 1、内置高性能充电锂电池，实现长时间不间断监护 2、具有RJ-45网络口、辅助输出接口、USB可在线升级功能等 |
| 68 | 便携式心电监护仪带系统 | 1 | 台 | - 监护参数 心电（ECG）、呼吸（RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 1、屏幕尺寸：≥12.1寸彩色显示屏（可选配触摸屏，支持手写），屏幕亮度0-10级可调 2、具备智能导联脱落功能：当界面正在显示的导联发生脱落，系统会自动选择可用导联，重新计算心率，当脱落导联被重新连接后，该导联自动切换到原来的状态 3、支持7导半屏、7导全屏、12导全屏显示、同尾短趋势显示 4、采用先进的心电分析软件，且心电算法通过CSE数据库测试（具有心电分析软件著作权证书和欧洲CSE数据库测试证明） 5、用户可根据临床观察需要自由组合4个监测参数和波形的参数进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 6、具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，尤其方便观察临床变化，帮助医生准确作出判断 7、呼吸率及呼吸波行可通过脉搏波监测，适用更多人群，无需耗材，降低成本 8、可监测SpO2灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反映末梢循环的功能状态 9、主界面快捷按键可自由设置操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择不同菜单。 10、主界面下可同屏显示血压列表，支持NIBP多组回顾和对比，方便医护人员快速做出诊断 三、数据存储、回顾 1、≥480小时趋势图/表存储回顾 2、提供同屏30分钟-8小时短趋势显示功能，时间自由设置，方便针对不同病患，同屏查看实时数据及趋势 3、≥1000组无创血压测量回顾 4、具有USB、SD卡接口，可实现监测数据储存容量扩充和数据的转存、 导入导出 四、性能特点 1、全中英文操作界面，中英文互换操作界面，具有背光按键 2、具备触摸屏锁屏功能（支持手写），防止外界干扰影响监护仪的工作状态 3、具有开具自检功能，可直观显示机器个模块自检结果，确保机器的正常使用 4、具有standbay待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护 5、计算功能包括：药物计算，血液动力学计算，肾功能计算，氧合计算和通气计算 6、具有起搏器检测功能 7、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 8、声光双重三级报警，可同屏显示及设置报警上下限，技术和生理报警分别有各自的报警指示灯及报价颜色，利于医护人员远距离辨识保健情况 9、支持有线、无线联网功能，实现有线无线等混合方式联网，与中央监护站无缝对接 10、具备有线网络接口，机器具备MAC地址，联网IP地址可调。通讯协议包括标准和HL7（具有HL7产品标准符合性测试报告） 11、标配可拆卸充电锂电池，具有LAN网口、模拟信号输出接口、除颤同步接口、VGA外接显示器接口、2-USB口、SD卡接口、电源线卡扣（防止电源脱落）等 12、支持电源供电和内置可充电锂电池两种供电模式，具有智能电源管理 |
| 69 | 多普勒胎心监护仪带系统 | 1 | 台 | 1.手持式紧凑设计，一手掌握； 2.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 3.轻巧机身设计，整机不到350g。 4.超声工作频率：标配3MHz±1% 。 5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 6.探头与主机分体设计，探头可更换 7.超声输出强度：Iob≤20mW/cm2； 8.胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm 9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB 10.电源：充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时 11.具有电量低提示功能； 12.无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 13.内置扬声器； 14.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； |
| 70 | 医护对讲系统 | 1 | 套 | 1）采用目前最先进的对讲分机在线编码方式(即在线改号功能)，所有的对讲分机完全兼容，可任意互换，以减少日后设备维护的难度。可根据医院的要求设置对讲分机的号码。（例：“0308”表示3号房的8床病人呼叫） 2）对讲分机与护士站主机实现双向传呼、双向对讲和复位功能，并有声光提示。主机采用手提或免提通话方式； 3）护士站主机采用多首和弦音乐振铃，个性化铃音选择，振铃音量可调； 4）主机可设定分机紧急呼叫(特护)功能。在紧急状态下，分机呼叫显示不同声响，主机有根据护理等级进行优先设置功能； 5）每个病区配备移动式系统主机，医护人员于病区内接收病人的呼叫信息，并可进行双向对讲、呼叫复位/消号等操作； 6）不间断呼叫：多个分机呼叫时主机记忆保持，不论主机在待机、通话还是在广播状态，分机均能呼入，无呼叫时，系统处于受话状态； 7）护士站主机数码显示，多个分机呼叫时记忆保持； 8）在每个病区护士站设置病人一览表，用于病历卡的放置及病床呼叫指示，北京时间/呼叫号码显示窗口，三级护理设定功能，手动输液报警语音提供功能； 9）对讲分机编号可显示病房号； 10）对讲分机配手持呼叫器，可进行呼叫操作； 11）走廊中文信息显示屏平时显示时间(24小时制)、中文标语（如请保持安静！、请勿吸烟等），有分机呼叫时常亮显示号码，分机紧急呼叫时闪烁显示号码，多个病人呼叫时则循环显示呼叫号码； 12）呼叫复位按钮：窗口平时显示时间、有呼叫时显示呼叫号码，并有铃音提示，并可把呼叫信息处理。 |
| 71 | 经皮黄疸监测仪 | 1 | 台 | 测量方式：氙闪光灯为光源的光反射式，蓝、绿光比较 显示：液晶显示，错误数据可清除。同时显示两个单位为mg/dl、µmol/l。可进行2-9次平均值测试。 光源：氙闪光灯 电源：DC4.8V可充电电池组，测量次数：≥500次。 体积：161mm×53mm×30mm±2mm。 含电池重≤190g*示值精度：检测板白色屏 00.0+1.0；黄色屏 20.0±1.0 |
| 72 | 住院病床 | 6 | 张 | 1、外形尺寸： 长度约2155mm，允差±5mm；床面宽度约960mm，允差±5mm；床体高度500mm，允差±5mm。 2、功能 ①背部升降：升降角度 0～75º，允差±5º； ②腿部升降：升降角度 0～45º，允差±5º。 3、配件 1）摇杆 ①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 ②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 2）床头尾板 床头床尾板采用ABS原生料整体一次性吹塑成型，表面光滑；床头尾板与床体连接处设有锁定开关，开关设在外面，开关为钣金件一次冲压成型，采购电镀锌工艺，外表美观，安全可靠，可轻松装卸，床尾板配备透明亚克力床头卡。 3）床面 床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部板，腿部板下有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，减少螺杆受力，延长病床寿命。均匀布置透气孔，保持空气畅通，预防褥疮的发生。整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 4）护栏 五档铝合金扶手，表面硬化处理，6支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度≥2.0mm，开关精心防夹手设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略 高于床面，可防止床垫移位。 5）脚轮 采用φ125独立静音刹车脚轮，采用插式独立刹车静音脚轮，可以独自控制，操作方便、装卸快捷 。无噪音，防缠绕，承重量高，配备刹车装置，防酸耐碱，可高温消毒。脚轮封闭性能好，防止灰尘进入，高耐磨。转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。外形美观，锁止可靠、转动灵活。 - 输液架 输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质430不锈钢管制作，具有多个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可直接拔出灵活使用。 7）杂物架： 采用挂式，10*20≥0.8mm 矩管焊接成型。 8）床脚采用 50×50×≥1.2mm 优质冷轧型材焊接成型。 9）床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG 10）床垫规格：8cm 与床配套，采用 40mm 优质海南优质椰丝棕片和 40mm 高温高压处理、高密度、高弹性海绵，外罩采用优质防水牛津布，防水易擦拭、有透气性。特点;耐磨，透气、防蛀、防腐、易拆洗、洗后不变形。（与床配套） 4、材料： 1）床帮采用厚度为1.2mm的40×60方管，并在床帮两侧分别加入2个引流挂钩，可同时放置多个引流袋。床面采用厚度为1.2mm的冲压面板。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。 2)焊接工艺; 床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。 3)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 |
| 73 | 体外除颤监护仪 | 1 | 台 | 1.具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能 2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 5.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 6.监护功能具有≥27种心律失常分析。 7.支持3导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 8.配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 9.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 10.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 11.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 12.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 13.防护等级IP55。 |
| 74 | 血细胞分析仪小型系统 | 1 | 套 | 1、检测原理：多角度激光散射结合细胞化学染色技术测定WBC实现白细胞五分类，鞘流数字拟合结合双向立体后漩流测定RBC/PLT，环保无氰化物法测定HGB 2、检测项目及模式：≥22项，三个散点图，三个直方图，具有独立的末梢血检测模式方便检测儿童及难采血患者标本 3、标本用量：全血≤15微升，预稀释≤ 20微升 4、分析速度： ≥59个样本每小时 5、检测模式：CBC、CBC+5DIFF 6、结果储存：分析仪器可储存 ≥19000份测试结果；包括散点图、直方图、患者信息 7、操作语言：全中文操作界面 8、显示类型：≥10寸彩色液晶触摸屏，同时显示全部检测结果 9、数据管理：4个USB接口，支持链接U、盘、打印机、鼠标、键盘等 10、联网功能：内置网卡，具备联网功能 11、配套系统：原厂配套试剂及校准品、质控品，可直接溯源到国际参考方法（提供注册证加盖生产厂家公章，不接受非原厂配套质控品及校准品） 12、配套试剂：配套试剂包括稀释液、DIFF溶血素、LH溶血素 13、质控方法：L-J质控和X-B浮动均值质控 14、校准方式：人工校准、校准物和新鲜血校准 |
| 75 | 牵引床 | 1 | 张 | 1、规格: 外形尺寸： 2160*1100*500mm±5mm 功能 背部升降功能（可进餐、输液） 背部升降0-70°±5° 腿部升降功能 腿部升降0-35°±5°（左右腿可分开操作） 3、配件 1）摇杆 摇把采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料，延长使用寿命。ABS折叠摇把，可推拉折叠设计，可隐藏于床头下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。 2）床头尾板 床头床尾板由ABS吹塑成型，整体弧线设计，床头、床尾板采用立柱式挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩，防撞角上设有防撞轮。 3）床面 床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部板，腿部板下有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，减少螺杆受力，延长病床寿命。 4）护栏 采用不锈钢6档护栏，表面硬化处理，6支不锈钢护栏栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 5）脚轮 采用φ125脚轮，具有刹车、万向式控制。无噪音，防缠绕，承重量高，配备刹车装置，脚轮封闭性能好，防止灰尘进入，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活。 牵引架 采用不铝合金龙门架，经硬化加强的铝合金管，受控精准定位牵引角度；顶层配备两根可前后移动的横杆，各配牵引滑轮两个，腿部牵引横杆一条，双牵引滑轮，坐标式灵活定位；配高强度助力吊臂两个，满足患者日常锻炼及起床借力所需。 7）输液架 输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质430不锈钢管制作，具有多个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可直接拔出灵活使用。 8）床体可承载重量250kg。 4、材料： 1）床帮采用40×80方管，并在床帮两侧分别加入2个引流挂钩，可同时放置多个引流袋。床面采用厚度为1.2mm的冲压面板。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。 2)焊接工艺; 床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠,焊接处平整光滑，坚固耐用。 3)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 |
| 76 | 检查床 | 10 | 张 | 1、外形尺寸：180*60*65cm±2cm长*宽*高 2、安全工作负重≥170KG 3、床整体：床整体设计一直坚持以安全性、可靠性、舒适性为主导。整体结构简单、实用，功能齐全，清洗方便。 4、整体床架采用钢制结构，选材精良。焊接工艺采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力，保证产品质量稳定。 5、床面：床面PVC仿皮床垫耐火防水。整体设计符合人体工程力学，。容易清洗、消毒等。 6、床体：钢制喷涂 |
| 77 | 以及中藏医各项传统理疗设备配套所需附件设施 | 1 | 套 | 1、产品安全分类：II类BF型； 2、交流电压：220V 50Hz； 3、功率≤100VA(双通道)； 4、输出电流500欧负载，输出电流有效值等于或不大于100mA； 5、中频频率2000±15%， 6、低频调制频率75±15%； 7、调幅度：调幅度为1，误差±10%； 8、温热电极温度不高于85℃； 9、治疗时间：默认25min,0-60分钟可调，治疗完成有提示音； 10、过载保护：有； 11、温度5档可调：25℃-85℃； 12、按摩导入强度100档可调； 13、调制方式：正弦波，三角波，方波，锯齿波，指数波，尖波，梯形波，脉冲波，扇形波等波幅； 14、磁疗功能：动态磁场，调节体内平衡； 15、工作状态以中文显示在液晶屏幕上； 16、电子治疗处方：微电脑自动组合； 17、使用寿命：主机使用寿命不低于6年； 18、输出波形：中频按摩为对称波，导入为非对称波； 29、功率≤50VA(单通道)，≤100VA（双通道），≤150VA(四通道)。 |

包二：2024年医疗服务与保障能力提升“雪山乡卫生院中藏医专科建设项目

| 序号 | 采购名 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 便携式彩色多普勒 | - 设备用途说明 用于腹部、心脏、妇科、产科、泌尿科、小器官、儿科、血管等方面的检查。 2.主要技术参数及要求： 3.显示器 4.高分辨率≥15寸LCD显示器 5.全数字化成像技术 6.脉冲反相谐波成像技术 7.空间复合成像技术； 8.多波束合成技术 9.图像增强降噪 10.成像模式 11.B模式 12.M模式 13.Color(彩色多谱勒)模式 14.PDI(能量多普勒)模式 15.PW(脉冲多普勒)模式 16.图像显示模式：B、2B、B+M、4B、M、B+Color、B+PDI、B+PW、B+Color+PW、B+PDI+PW、B+C/PDI双实时 17支持的探头 18.凸阵探头 19.线阵探头 20.腔内探头 21.探头频率：2.0-10.0MHz 22.探头插座：2个 23.电影回放 24.2D模式,B最大: ≥5000帧，Color, PDI最大：≥2500帧； 25.时间线模式(M, PW), 最大：≥ 190s 26.图像放大 实时扫描（B、B+C、2B、4B）状态: 无极放大 27.图像存储 28.支持JPG、BMP、FRM图像格式和CIN、AVI电影格式 29.支持本地存储； 30.支持DICOM，符合 DICOM3.0标准 31.内置工作站：支持大容量硬盘(≥500GB)，支持病人数据检索与浏览 32.系统语言 33.中/英文操作系统与语言环境，根据用户需求，可扩展支持其他语言； 34.全屏幕中英文注释输入，中文输入法≥2种，其中有五笔输入法； 35.测量计算软件包 腹部、妇科、产科、小器官、心脏、血管等 36.电池 内置大容量锂电池，屏幕提供电量显示信息 37.图像参数 38.1B模式 39.灰阶映射：≥15档 40.噪声抑制：≥8档 41.帧相关：≥8档 42.边缘增强：≥8档 43.图像增强：≥5档 44.空间复合：开关可调 45.扫描密度：高、中、低 46.图像翻转：上下、左右 47.最大扫描深度：≥320mm 48. 扫描速度（Sweep Sleep）：≥5档可调 49. 线平均（Line Average）：≥8档 50. SV 大小/位置：SV大小1.0–8.0mm可调 51. PRF：≥16档，0.7kHz-9.3KHz可调 52. 扫描速度（Sweep Sleep）：≥5档可调 53. 校正角度（Correction Angle）：-85°~85°，步长5° 54. 谱图翻转：开关可调 55. 壁滤波：≥4档可调 56. 多谱勒声音：≥20档 57.4Color/PDI模式 58. PRF：≥15档，0.6KHz – 11.7KHz 59. 彩色图谱（color map）：≥4种 60. 彩色相关：≥8档 61. 后处理：≥4档 62. 测量及计算 63. B/C模式常规测量：距离、面积、周长、体积、角度、面积比率、距离比率 64. M模式常规测量：时间、斜率、心率、距离 65. Doppler模式常规测量：心率、流速、流速比、阻力指数、搏动指数、手动/自动包络、加速度、时间、心率 66. 产科B、PW模式应用测量：包括全面的产科径线测量、体重、单胎孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿生理评分测量等 67. 妇科B模式应用测量 68. 心脏B、M模式应用测量 69. 血管PW模式应用测量 70. 小器官B模式应用测量 71. 泌尿B模式应用测量 72. 儿科B模式应用测量 73. 腹部B模式应用测量 74. 整机标准配置 75.全数字主机 1台 76.高分辨率≥15寸LCD显示器 1台 77.超宽变频腹部凸阵探头：1只 78.线阵探头：1只 79.医用工控电脑一台； | 1台 |
| 2 | 心电监护仪 | 标配参数：心电（ECG）、呼吸（RESP）、血氧（SpO2）、脉率（PR）、无创血压（NIBP）、双通道体温（TEMP）1)ECG 心率（HR）ECG波形2)RESP 呼吸率（RR）呼吸波形3)SpO2 血氧饱和度（SpO2）体积描记（Pleth）波形脉率（PR棒4)NIBP 收缩压（SYS），舒张压（DIA），平均压（MEAN） 5)TEMP T1，T2，TD本监护仪功能丰富，可提供声光报警、趋势存储与输出、NIBP测量、报警事件标识与药物计算等功能。 1、三/五导联心电监测功能并可自由切换；心率来源至少包括ECG、SPO2、自动、同时。 2、全导联心电检监测功能，支持12种导联方式。 独立的成人、小儿、新生儿无创血压检测标称范围和无创血压上下限报警设置范围；无创血压检测误差≦10%或者8mmHg。 3、血压运动干扰灵敏度≧4级可调。 4、具有报警功能和消警功能，可直接通过面板上的“SILENCE(静音）”按键消除报警和恢复报警。 5、具有网络接口：提供网络接口组建中央监护系统。 6、支持记录功能：具有内置记录仪接口，可选配内置记录仪，实现打印功能。 | 1台 |
| 3 | 浓缩收膏机 | 产品参数： 1.容量≥200（L） 2.形式 可倾式 3.搅拌速度36（r/min） 4.最大可倾角≥90 5.进出口管径1/20 6.电机功率（KW）≥0.75KW 7.加热功率（KW）≥18KW | 1台 |
| 4 | 双锅熬药机 | 1.同时可煎 1-2 个处方，防干烧功能，安全可靠。 2.文火武火自动转换煎煮，节能降耗。 3.包装机具有返转功能，防止包装机卡死。 4.可设定文火，武火煎药时间自带故障检测显示功能。 5.煎药过程中可先煎后下，方便快捷，安全可靠。 6.外桶采用高温高硼硅强化玻璃桶，内桶采用不锈钢，煎药过程清晰可见。 7.煎药时无纺布过滤袋，内胆，锅底凹型过滤网，三层过滤，过滤更彻底。 8.包装系统数据独立按键控制，避免按键失误造成机器故障，封边温度和封口温度可根据需要的温度设置。 9.包装自带跟踪检测，无药液自动停止包装，不浪费袋子，包装能力：7-8（袋/min） 10.包装容量：50-250（ml）以 1ml 无极变量可调 11.额定电压：220（V） 12.煎药功率：1800（W）×2+包装机功率 800（W) 13.总功率：4400（W） 14.煎药量:每个煎药锅 2-16（付） 15.煎药容量:2×20000（ml） | 1台 |
| 5 | 超微粉碎机 | 1.分级双腔的粉碎原理，内外两道粉碎仓结构，粗细粉二合一，对应度较高或带有纤维的较难粉碎的中药物料粉碎效果良好； 2.粉碎细度高60~120目，最细可达180目，无需多次粉碎货过网筛选； 3.(≤4cm）均可直接投料粉碎； 4.微动开关。 5.参数产量(kg/h)5-50 6.细度(目)60-180 7.功率(KW)3 8.电压(V)220 9.转速(r/m)5200 | 1台 |
| 6 | 抛光机 | 产品参数： 1.糖衣锅直径≥400mm 2.生产能力 3-5kg/time 3.糖衣锅转速 0-46r/min 4.电机功率≥0.75kw 5.电加热功率≥0.5kw | 1台 |
| 7 | 电加热夹层锅 | 产品参数： 1.容量 50（L） 2.形式 可倾式 3.电加热夹层搅拌速度36（r/min） 4.最大可倾角≥90 5.进出口管径1/20 6.电机功率（KW）≥0/0.75 7.加热功率（KW）≥18 | 1台 |
| 8 | 双缸熬药一体机 加包装机 | 特点： 1.缸体304不锈钢制作，经久耐用。 2.密闭煎煮，避免挥发，提高药效，药味纯正。 3.挤压装置，提取残留药汁，可选手柄或一键式滑盖锁紧装置。 4.数控技术，全自动操作。 5.文火武火自动转换，煎药时间自动控制。 6.多重安全保证：保护开关，漏电保护，双保险阀超压保护，安全可靠。 7.可同时煎1-2个处方，每锅可煎3-20付药。 8.适用于医院、卫生院、诊所、药店、大专院校药厂实验室。 9.产品符合行业标准、煎药房管理规范。 10.通过排气阀调节，可以实现煎煮（大于 100°C）和常温煎煮（100°。包装机产品特点： 11.适用于医院、中医门诊、药房、药店。 12.锅体采用特殊玻璃，包装过程清晰可见。 13.液体包装规格70-280ML可调；包装袋四边滚花技术，袋型整洁高档，避免漏液。 14.密封技术包装成袋，符合卫生标准。 15.数控技术，全自动操作。 16.产品符合行业标准，煎药房管理规范。 17.产品名称 包装机 18.包装能力（袋/min） 8 19.包装容量（ml） 70~280（可调） 20.额定电压（V) 220 21.包装功率（W) 800 22.外形尺寸（mm） 570*650*1220 允差±20mm 23.煎药机容量（L)≥20 24.整机重量（kg）≤60 | 1台 |
| 9 | 电动理疗床 | 1.电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz。 2.额定输入功率：160VA。 3.外形尺寸（长宽高）：2000×620×480～780mm，允差±3%。 4.最大起升重量：200kg，允差±10kg。 5.升降范围：0～300mm范围连续可调,允差±30mm。 6.床面升降速度：≥10mm/s。 7.配有电动脚踏和手柄开关进行电动升降。8、配有患者呼吸孔及肩孔。 9.配备有床腿调节螺杆，无论任何地面，均可调平多体位医用诊疗床面 | 1台 |
| 10 | 中医定向透药仪 | 技术参数 1.产品安全分类：Ⅱ类BF型。 2.交流电压：220V 50HZ。 3.功率≤100VA。 4.输出电流500欧负载，输出电流有效值等于或不大于100MA。 5.中频频率2000±15%. 6.低频调制频率75±15%。 7.调幅度：调幅度为1，误差±10%。 8.温热电极温度不高于85℃。 9.治疗时间，默认25min，0-60分钟可调，治疗完成有提示音。 10.过载保护：有 11.输出保护功能：输出自动闭锁保护功能。 12.输出通道：单通道。 13.温度5档可调，25℃-85℃。 14.按摩导入强度99档可调。 15.调制方式：正玄波、三角波、方波、锯齿波等幅波。 16.磁疗功能：动态磁场，调节体内磁平衡。 17.工作状态以中文显示在液晶屏幕上。 18.电子治疗处方：微电脑自动组合。 19.使用寿命：主机使用寿命不低于6年。20.输出波形：中频按摩为对称波，导入为非对称波。 | 1台 |
| 11 | 盆底肌修复仪 | 1.操作显示：≥12英寸液晶触摸屏。 2.尺寸规格：510×480×960mm，允差±10%。 3.输出通道：六通道输出。 4.两种治疗模式：产后康复、盆底康复。 5.产后电极片：椭圆形、环形、半圆形电极片。 6.产后治疗处方：三种，乳汁分泌少、术后镇痛、子宫复旧。 7.产后输出强度：电极片输出幅度不大于30V。 8.产后电极片输出载波频率：800Hz。 9、调幅度：0%、100%，允差±10%。 10.电极片输出载波脉冲周期：1.25ms，允差±10%。 11.产后电极片输出调制波频率：0Hz、1.1Hz、1.7Hz、3.3Hz、4.5Hz、5Hz、6.3Hz、6.7Hz、8.3Hz、12.5Hz，允差±10%。 12.产后电极片输出载波波形：方波。 13.产后电极片输出调制波波形：连续波、三角波、梯形波。 14.产后电极片输出脉冲宽度：300μs，允差±10%。 15.盆底电极：腔内电极、腔内探头。 16.腔内电极输出频率：2Hz～100Hz，步进1Hz，允差±10%。 17.腔内电极输出脉冲宽度：50μs～450μs，步进10μs，允差±10%。 18.丛宽：2s～99s，级差1s，允差±10%。 19.丛间：2s～99s，级差1s，允差±10%。 20.腔内电极输出脉冲周期：10ms～500ms，允差±10%。 21.腔内电极输出波形：双向不对称方波。 | 1台 |
| 12 | 红光红外线治疗仪 | 技术参数 1.光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。 2.灯珠：10×10矩阵排布，100颗/治疗头，功率100W。 3.治疗时间：1～60min可调，步进1min。 4.时间记忆：根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动。 5.能量调节：三级能量调节。 一级：有效红光辐照度为21mW/cm²，允差±25%。 二级：有效红光辐照度为34mW/cm²，允差±25%。 三级：有效红光辐照度为60mW/cm²，允差±25%。 6.波长范围：640nm±10nm（冷光源波段）。 7.光功率密度：在距离光杯口15cm处测量时＞60mW/cm²。 8.操作面板：7英寸液晶触摸屏。 9.辐照度均匀性：光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性＞0.4。 10.皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。 11.支臂结构：气弹簧结构，可根据灯头重力无级调节支撑力度，保证治疗时光源稳定性，定位精准、操作简便。 12.支臂活动范围：支臂长度：700mm，允差±20mm；垂直调节角度30～160°；水平调节角度0～180°，允差10%。 13.灯头设计：三维立体灯头旋转设计，辐射面积更广。 14.安全设计：防倾倒设计，倾倒自动断电。 15.漏电保护：具有自动漏电保护功能。 16.红光穿透：穿透皮肤8～10mm，直至真皮层。 | 1台 |
| 13 | 电磁波治疗器 | 1.样式：立式。 2.特点：灯管加热、快速升温、照射头为大头。 3.计时方式：机械定时（0-60′）及常通。 4.转头为自动锁扣，正面转动时无需松紧旋钮。 5.设备倾倒可自动断电。 6.可根据需要设定时间。 7.支臂灵活，多段可调，便于调节角度。 8.底座加重，自带滑轮及滑轮锁。 9.电压：220V。 10.功率：≥300W。 11.频率：50Hz。 12.光谱波长：2～25μm。 13.辐射板直径：≥φ166mm。 13.活动臂伸缩范围：0～560mm。 15.俯仰角：≥270°。 | 1台 |
| 14 | 负压排酸养生仪 | 技术参数 1.电压: 220V 2.频率: 50-60HZ 3.规格尺寸: 长100CM*宽52CM*高48CM 允差±20mm 4.功率:≥ 200w 5.重量: ≤15KG 6.主机 1台 7.吸痧排毒头 大号1个 小号1个 8.经络刷 ◆1个 9.负极片 ◆1片 10.负极片连接线 1条 11.电源线 1份 12.挂架 1对 | 1台 |
| 15 | 生物电按摩器电疗仪 | 1.显示方式：液晶触摸显示屏，显示当前转速、电量。 2.电源：高能锂电池内部直流电源，电源适配器：输入a.c.220V，50Hz。 3.电池电压：24V，允差±10%。 4.电池容量：2600mAh（电能62.4Wh），允差±10%。 5.续航时间：3小时，允差±5%。 6.振动幅度：≥6mm，满足不同部位放松治疗需求。 7.转速：400～4500rpm，允差±5%，步进10rpm，共411个档位可调。 8.最高振动频率：75Hz。 9.工作时间：智能芯片控制治疗时间10min自动断电，允差±5%，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。 10.主机尺寸（长宽高）：150×61×340mm，允差±20mm，净重1.5kg±0.2kg。 11.噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。 12.按摩头：25种。 13.按摩头具有的功能：磁疗、禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。 14.配重条：0.8kg、1.0kg各一个，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。 15.治疗手柄：配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。 16.包装箱：采用航空拉杆行李箱，配有四个脚轮，方便携带和移动，不受空间场地限制。 | 1台 |
| 16 | 熏蒸排毒蒸汽机 | 技术优势 1.电脑温控、时控； 2.漏电保护、超时保护； 3.自动补水，设防干烧装置； 4.露头全身熏蒸，给治疗者一个良好的呼吸及视觉环境； 5.按导流原理设计，气流柔和，循环转动可对人体大关节进行全身熏蒸，效果显著； 6.自动臭氧消毒功能； 7.配MP3播放器，可听自己喜欢的音乐； 8.舱内有淋浴装置，熏蒸后可以自由冲洗； 9.液晶显示，手触屏操作； 10.治病减肥，美容美体，享受一体化服务。 主要技术参数 11.电源：220V±22V、50Hz±11Hz 12.平均功率：约1600VA 13.时间设定：0-90分种 14.温度设定：35～70℃可调 15.最大承重量：不小于150公斤 16.最大加水量：不小于2000毫升. 17.加热锅最大容税：不小于6500毫升 18.规格：1370*750*1260（mm) 允差±20mm | 1台 |
| 17 | 干式生化机肝功肾功检查 | 1.检测标本 肝素锂抗凝全血、血浆或者血清 2.样本量 90-120 μl 3.条码识读* 二维条码自动读取 4.稀释液* 内置、自动稀释 5.检测时间 12分钟/样本 6.检测原理 吸收光谱比色法 ，透射比浊法 7.分析方法 终点法、速率法、两点法 8.温控精度：37±0.3℃ 9.精密度：0.001 Abs 10.交叉污染 0 11.质控定标 仪器自动实时完成 12.工作环境 温度：10-30℃ 湿度：30%-70% 13.光源参数 12V/20W，2500小时以上长寿命卤钨灯 14.光源类型* 卤钨灯，可避免氙灯闪烁导致的能量误差 15.样本污染处理* 试剂盘自带挡圈，避免样本洒出 16.电源输入：AC 220V，50Hz； 17.额定功率≥120VA 18.光路系统 滤光片后分光，8段波长同步检测，波长分别为：340、405、450、505、546、600、630、850 (单位：nm) 19.操作界面 安卓≥7寸800*480, 多点电容触摸屏, 多种语言选择 20.存储量 MAX 50万个客户数据 21.打印机 内置热敏打印机 22.数据接口 4个USB接口；一个网口 | 1台 |
| 18 | 前列腺治疗仪 | 序号 技术指标 技术参数 1 .主机 豪华推车式 2 .显示器≥10.4寸彩色触摸液晶屏 3 .操作方式 人性化设计，按钮式操作 4 .治疗探头材质 专业级医用ABS 5 .静磁片材质 专业级 6 .有效光谱波长范围 8цm-15цm输出功率峰值位于此波段内 7 .法向全辐射率 ≥0.83 8 .静磁片磁感应强度 ≥120mT 9 .治疗探头磁感应强度 ≥150mT 10 .中心磁场 ≥250mT 11 .温控功能 38℃-47℃，精度：±1.5℃ 12 .定时功能 范围：20min-80min，误差：±10% 13 .震动级别 三级可分别控制 14 .温控级别 前置温度传感器，软硬件双重温控限制，确保治疗温度不超限，安全有效。 15 .报警上下限 ≤0.1℃ 16 .报警方式 声光报警 17 .超限时中断治疗方式 机器智能自动终止 | 1台 |
| 19 | 生物共振能量舱 | 产品名称 生物共振能量仓 1.电压：220V/50HZ 2.操作温度：30℃~+65℃ 3.功率 800w-1500w 产品尺寸 4.长230*宽85*高116cm 允差±20mm | 1台 |
| 20 | 离子波能量细胞 | 1.规格：235*85*120cm 允差±20mm 2.额定电压：220V 50Hz 3.产品功率：≥1600W 4.产品材质：ABS | 1台 |
| 21 | 中药材包衣机 | 产品特点： 1.适用于制药工业中药丸和药片的糖衣生产，也可用于食品，轻工、化工工业中球形或颗粒物料的滚制，混合和打光。例如：巧克力抛光、包花生米、上糖、调料、制作汤圆、珍珠粉圆、滚制干燥剂、生产化工填料、氢氧化铝球、氧化铅球、瓷球分子筛、催化剂等。 2.该机由机身、涡轮箱体、糖衣机、加热装置、风机、电器等主要部分组成。它由电动机通过三角皮带驱动涡轮、蜗杆，带动糖衣锅旋转，在离心力的作用下，使物料在锅内作上下翻转磨檫，达到糖衣混合、制丸和抛光的效果。 产品参数： 3.糖衣锅直径 600mm 4.生产能力 8-15kg/time 5.糖衣锅转速 32r/min 6.电机功率≥0.75kw 7.电加热功率≥1kw | 1台 |
| 22 | 糖衣机 | 产品特点： 1.适用于制药工业中药丸和药片的糖衣生产，也可用于食品，轻工、化工工业中球形或颗粒物料的滚制，混合和打光。例如：巧克力抛光、包花生米、上糖、调料、制作汤圆、珍珠粉圆、滚制干燥剂、生产化工填料、氢氧化铝球、氧化铅球、瓷球分子筛、催化剂等。 2.该机由机身、涡轮箱体、糖衣机、加热装置、风机、电器等主要部分组成。它由电动机通过三角皮带驱动涡轮、蜗杆，带动糖衣锅旋转，在离心力的作用下，使物料在锅内作上下翻转磨檫，达到糖衣混合、制丸和抛光的效果。 产品参数： 1.糖衣锅直径 800mm 2.生产能力 30-50kg/time 3.糖衣锅转速≥36r/min 4.电机功率≥1.1kw 5.风机功率≥200w 6.电加热功率≥1.5kw | 1台 |
| 23 | 药丸包衣荸荠式可调冷热风抛光滚圆机 | 产品特点： 1.适用于制药工业中药丸和药片的糖衣生产，也可用于于制药、化工、食品、研究所、医院对中西药片、丸剂、微丸、小丸颗粒制丸等包制糖衣、抛光和滚制食品，亦可用于科研单位试制新药品等。 2.该机由机身、涡轮箱体、糖衣机、加热装置、风机、电器等主要部分组成。它由电动机通过三角皮带驱动涡轮、蜗杆，带动糖衣锅旋转，在离心力的作用下，使物料在锅内作上下翻转磨檫，达到糖衣混合、制丸和抛光的效果。 3.数字显示，温度可以调节，变频调速. 4.功率 700W 5.制冷剂 R134a 6.制冷量 1150W 7.内测风量 160m³/h 产品参数： 8.糖衣锅直径 1000mm 9.生产能力 50-80kg/time 10.糖衣锅转速 32r/min 11.电机功率 1.5kw 12.风机功率 200w 13.电加热功率2kw | 1台 |
| 24 | 电加热蒸汽燃气 | 1.折叠款汗蒸箱+3L熏蒸仪+折叠椅子 2.产品支持大小定制，外形定制，颜色定制， 3.汗蒸箱外层材质为色丁布，第二层为80g复合棉，第三层为牛津布，第四层为防水涂层。 4.熏蒸仪外壳为PP材料，210不锈钢内胆。2L大容量。1000W。95分钟使用时间。 9档调节 5.机器可做国标 | 1台 |
| 25 | 夹层行星炒锅倾斜搅拌熬酱膏 | 产品特点： 1.加热高效 电加热夹层锅以 380V 电力为热源，夹层内装电热棒、电热偶及导热油（自配），最高可以达到 300 度，有电控箱控制，内配备自动温度控制系统。电加热夹层锅具有受热面积大, 加热均匀，热效率高，液体沸腾时间短，加热温度容易控制等。 2.安全方便 夹层锅锅内层锅体(内锅)采用耐酸耐热的奥氏型不锈钢制造，配有压力表和安全阀或电控箱，外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠。 产品参数： 3.容量 100（L） 4.形式 可倾式 5.搅拌速度36（r/imn） 6.最大可倾角 90 7.进出口管径1/20 8.电机功率（KW）0/0.75 9.加热功率（KW）18 | 1台 |
| 26 | 碳14检测仪 | 技术参数： 1.采用双通道采集数据。 2.双测量室，同时测量2个样本，节省时间。 3.无需淬灭校正。 4.自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果。 5.自动故障诊断。 6.自动扣除本底计数。 7.自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。 8.采用≥8寸液晶触屏显示操作界面和输入患者信息 9.具有RFID读卡器，通过授权仪器使用次数功能，达到专卡专用。 10.检测仪的本底计数率≤50min-1 。 11.检测仪检测样本的重复性：≤10% 。 12.检测仪检测样本的准确度：±10% 。 13.测量时间仪器自动选定250S。 14.功耗≤30VA。 15.仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告。 16.可接入医院局域网，连接扫码枪，接入LIS，HIS等系统。 | 1台 |
| 27 | 全身熏蒸仪 | 1.额定输入功率：1500W。 2.床体尺寸（长宽高）：2010×720×1070mm，允差±10%。 3.操作台尺寸（长宽高）：460×370×860mm，允差±10%。 4.治疗温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 5.治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 6.上水方式：自动，加热锅容积：5L。 7.具有中药药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。 8.微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护，治疗结束自动提示。 9.舱内具有单独停止加热按钮。 10.熏蒸加热区：三区独立控制，加热方式为厚膜管状加热器。 11.具有双重超温保护功能。 12.熏蒸面积：1530×340mm，11块熏蒸垫可任意组合。 13.自动吹送蒸汽，多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。 14.治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。 15.独立的操作控制台，机电分离式设计。 16.具有臭氧消毒功能。 17.具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。 | 1台 |
| 28 | 尿液分析仪 | 1.测试原理：多波长反射光比色法 2.检测系统：采用CIS图像传感器检测系统 3.检测波长数量：≥4个波长 4.仪器测试项目：可使用适配尿试纸进行11项、12项、14项测试 5.测试速度：≥300个样本/小时 6.显示：≥8英寸触摸式彩色液晶显示屏 7.支持尿液颜色识别功能（选配）：采用物理方法（RGB三原色法）识别样本的颜色 8.支持尿液浊度检测功能（选配）：采用物理法（散射法）检测出样本的浊度结果 9.支持尿液比重检测功能（选配）：采用物理方法（折射计法）检测样本的尿比重结果，准确度线性范围为1.000—1.055，重复性≤0.5% 10.比重补正功能：通过pH检测值自动补正比重值 11.色尿补正功能：通过检测试纸条的空白试剂块，消除色尿影响 12.温度补正功能：通过测量仪器内部温度对检测结果进行自动补正 13.存储器容量：≥30万条数据，并可根据客户需要定制 14.试纸仓容量：≥300条试纸 15.废料盒容量：能容纳500条废弃试纸条 16.尿样需求量：≥2mL 17.采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 18.急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 19.滴样方式：矩阵式高速滴样 20.采样针清洗方式：正负压清洗 21.数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口 22.重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% 23.稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8% | 1台 |
| 29 | 电针仪（小夹子型） | 1.外形尺寸（长宽高）：273×202×92mm，允差±10%。 2.额定输入功率：≥8VA。 3.输出通道：五路输出，独立可调。 4.输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5.连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。 6.断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。 7.疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。 8.每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20%（负载电阻250Ω）。 9.治疗时间：30min。 | 1台 |
| 30 | 局部熏蒸 | 1.双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。 2.额定输入功率：≥2300W。 3.操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。 4.外形尺寸（长宽高）：780×640×1250mm。 5.操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。 6.预加热时间：≤15min。 7.功率调节：6档。 8.喷头调节：水平旋转360°，上下旋转110°，横向调节110°。 9.治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。 10.预热温度：70～99℃可调。 11.三通道散热系统，保证设备安全稳定。 12.加液总容量：6L。 13.自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。 14.具有自动漏电保护、自动防干烧功能。 15.红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 16.加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 17.压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。 | 1台 |
| 31 | 多功能牵引床 | 1.电源电压：AC 220±22V，50Hz±1Hz。 2.额定输入功率：85VA，允差±15%。 3.牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 4.牵引方式：卧位颈椎牵引、腰椎牵引。 卧位颈椎牵引力：0～200N可调，级差10N； 腰椎牵引力：0～990N可调，级差10N； 5.牵引总时间范围：0～99min，级差1min，允差±30s。 6.持续牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。 7.间歇牵引时间范围：0～9min，级差1min，允差±30s。 8.成角动作范围：0°～+30°连续可调，允差±2°。 9.腰部热疗温度：45℃，允差±3℃。 10.牵引力自动补偿功能。 11.腰椎牵引具有持续、间歇、反复等8种不同牵引方式。 12.上身床面配有气动升降，增加了成角牵引功能。 13.20种治疗方案存储并读取。 14.配有应急复位线控手柄开关，牵引时可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。 15.牵引模式只能从待机状态开始选择，不能够在治疗过程中进行切换。 16.多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 17.具有开机自检功能。 | 1台 |
| 32 | 烟雾净化器 | 1.净化杀菌，极致静音除甲醛，除雾霾，除异味 2.技术参数TECHNIGAL PARAMETERS 3.额定电压 220V~50Hz 4.使用面积 63~108m² 5.功率≥100W 6.外观颜色 灰色 7.728mm 噪音 机身材质 ABS ≤62dB 8.操作方式 触屏;遥控; 9.额定风量 800m/h 10.颗粒物洁净空气量 900m/h 11.规格 390*445*728mm 允差允差±20mm 12.电源线长≥1.8m 13.传感器类型 颗粒物传感器 | 1台 |
| 33 | 消毒柜 | 1.材质：亚克力 2.规格：600-450-100mm 允差允差±20mm 3.电压：220V/50Hz 4.配置：每层配一个含臭氧的紫外线灯管，四层使用层 | 1台 |
| 34 | 电解质检测仪，带系统一套 | 1.测量项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH 测量项目 测量范围 分辨率 K+ 0.5-20.0mmol/L 0.01mmol/l Na+ 15-200mmol/L 0.01mmol/l Cl- 15-200mmol/L 0.01mmol/l Ca2+ 0.1-6.0mmol/L 0.01mmol/l pH 4-9 0.01 2.系统功能：电极活化、管路冲洗、电极除蛋白、结果查询、质控参数、中英文报告单、参考范围设置。 3.样品量：60-150μl 4.样品类型：血清、血浆 5.测试速度：≤25s 6.显示：≥7寸触摸电阻屏 7.数据存储：>50000组 8.自动进样盘：30个样本位，5个急诊位，2个质控位，1个活化位，1个除蛋白位 9.进样盘加样：可支持原始管加样 10.打印：内置热敏打印机 11.样品量检测：可检测吸取的样本是否能够满足测试要求 12.语言切换：可以切换中英文界面 13.进样方式：可以选择手动或者自动进样 14.校准：自动和按需校准 15.数据传输：LIS系统 16.主控系统：32位 17.电源：AC220V,50Hz;功率：70VA | 1台 |

包三：2024年医疗服务与保障能力提升玛沁县人民医院感染性疾病专科建设项目

| 序号 | 采购名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声电导定向透药治疗仪 | 1、≥7寸真彩 TFT触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作； 2、设备两组四通道，其中两路超声输出通道独立控制； 3、超声导入参数:超声频率:100KHz±20KHz;超声功率:80mW±20mW，有效辐射面积：≥4.9c㎡，有效声强：0.0159-0.0163W/c㎡，波束类型:准直型，波束不均匀性系数≤8； 4、超声治疗功率及有效声强实时显示； 5、使用低频超声频率，符合超声导入设备治疗标准； 6、低频脉冲频率0-150Hz； 7、中频调制频率 4000Hz±10%； 8、输出强度0-99，≥100级步进可调； 9、定时时间:设定范围1-60分钟； 10、治疗仪最大输出电流≤100mA(r.m.s)； 11、实时显示治疗电流和波形； 12、治疗处方中文显示，≥20组专家治疗处方； 13、输出脉冲波形:方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波； 调幅度:方波、锯齿波、三角波、正弦波为100%±5%;棱形波为60%±5%； 14、具备按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式； 15、机器含有可控反峰脉冲抑制器在单向输出时能够可靠抑制反峰信号； 16、治疗仪的输入功率:100VA； 17、安全类型:II类BF型。 | 1台 |
| 2 | 二氧化碳激光治疗机 | 1、激光器:封离式二氧化碳激光器； 2、冷却系统:内置水循环冷却； 3、光斑(焦点)直径:Ф≤0.8mm； 4、光束终端发散角:θ≤20mrad； 5、激光波长:10.6μm±0.1μm； 6、终端输出激光功率:≥20W； 7、终端输出激光功率不稳定度St(范围为0.01s-0.25s):优于±10%； 8、激光输出功率复现性Rp(范围为0.01s-0.25s):优于±10%； 9、指示光波长:650nm±5nm； 10、指示光调节:亮度5档可调； 11、导光系统:精密七关节导光臂； 12、导光臂配有长度分别为2.5cm、3.5cm、7.5cm、9cm 激光刀头； 13、输出方式:连续输出、单次输出、重复脉冲输出； 14、输出控制:脚踏开关 15、重复脉冲持续时间为0.01-2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%； 16、重复脉冲间隔时间为0.01-2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%； 17、操作系统：≥8寸彩色触摸屏； 18、单次脉冲治疗时间:0.01-2.95秒可调，调节步进为0.01秒,允许误差不超过±20%； 19、激光防护镜一副,可见光透射比:≥65%。 | 1台 |
| 3 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 1、显示屏≥21"高分辨率宽屏液晶显示器；分辨率≥1920*1080 2、触摸屏≥10"高清高灵敏触摸屏;分辨率>1280*800 3、超声诊断功能，集成了多功能高性能全数字彩色超声影像模块，可用于人体腹部、盆腔脏器，浅表及小器官，心脏的超声诊断。使用独立的二维影像探头进行二维成像，可以实现肝脏和脾脏组织的形态结构检查； 4、纤维扫描探头接口1个； 5、设备形式：专用可移动一体化单元车； 6、探头组成方式：影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心； 7、探头剪切波触动方式：脚踏开关触发探头剪切波发射； 8、控制平台：高速处理及控制平台 9、影像引导探头接口：支持3个，非扩展接口 10、自由臂：支持自由臂可调节的维度≥2个，包含左右旋转≥90°；上下俯仰≥15.2；显示屏组成：一体机双屏显示； 11、信号端口：USB≥4个，网口，DVI，SVIDEO，AUDIO； 12、DICOM接口：DICOM3.0标准图像和患者信息传输； 13、内存：大容量内存≥2G； 14、存储容量≥1T； 15、专用人机交互控制面板：用于人机交互功能操作，人性化功能分区； 16、影像引导功能：全数字彩超影像模块 17、纤维扫描功能：数字化肝纤维诊断模块； 18、穿刺引导：支持穿刺引导，具有穿刺线校正功能； 19、全套的测量和分析包：支持门静脉宽度、脾长径/短径、脾静脉宽度等测量； 机身专有脚踏存放空间 20、显示值：患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等； 21、弹性图：弹性结果图显示测量深度及时间； 22、多普勒成像：彩色多普勒成像； 23、具有二维影像功能二维超声影像功能评估肝脏和脾脏组织形态变化；可用于人体腹部、盆腔脏器、浅表及小器官，心脏的超声诊断。 24、多普勒检测包：频谱多普勒的实时自动跟踪和测量包； 25、显示模式A/M/E；B、B/B、B/M、M、PWD； 26、A模式实时显示：具备A模式，支持实时超声信号幅度显示； 27、图像处理，具有局部放大，放大提升速度帧频，波束取样线功能； 28、焦点调节，具有焦点距离调节功能； 29、病例搜索，按要求筛选病例； 30、图像功能调节/翻转，具有血流图像功能调节，多普勒功能调节，穿刺引导等功能； 31、回放文件播放：具有回放文件播放功能； 32、数据库：患者信息数据库； 33、图像存储功能：快速存储至本地硬盘:；通过 USB接口快速存储至外接存储器； 34、快捷查询功能:具有快捷查询功能； 35、多用户管理:具有多用户管理功能； 36、系统自动诊断功能:具有系统自动诊断功能； 37、压缩存储功能:具有高级压缩功能； 38、信息传输编辑软件对接模块:实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接； 39、信息接口对接软件模块：可选配DICOM 网络接口-协议数据对接； 40、量化分析：软件自动分析测量结果； 41、一把纤维扫描探头，探头可适用于全体型人群的检测，即无需为适应不同体型而更换探头； 42、纤维扫描探头数量：1个 43、纤维扫描探头：融合超声波及剪切波一体化探头； 44、单一纤维化探头超声波频率需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz； 45、剪切波探头传感器直径(提供检验报告及技术要求规定)≤8mm； 46、剪切波探头前端传感器为圆形且最大宽度≤8mm； 47、探头频率自适应调节：自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率； 48、剪切波频率：50Hz； 49、影像探头(供二维影像检查) 50、影像探头数量：1个 51、影像探头类型：腹部影像探头 52、声工作频率：2.0MHz-5.5MHz 53、侧向分辨率3.0MHz:≤3mm(深度≤80mm)；≤4mm(80mm＜深度≤130mm)； 54、轴向分辨率3.0MHz:≤2mm(深度≤80mm)； 55、盲区：≤6mm 56、检测深度：3.0MHz:≥190mm 57、彩色血流成像模式：3.0MHz:深度≥60mm 58、存储：无需操作，自动保存病例； 59、单一纤维化探头测量深度范围：18mm-80mm； 60、单一硬度检测探头硬度最大检测值：不低于80kPa； 61、单一硬度检测探头硬度最小检测值：不高于 1kPa； 62、硬度测量误差：≤±0.5kPa； 63、硬度测量重复性误差≤3%； 64、脂肪衰减参数检测范围：100dB/m-420dB/m； 65、脂肪衰减参数测量误差：≤±5dB/m； 66、脂肪衰减参数测量重复性误差≤3%； 67、肝脏自动识别功能，通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位； 68、压力过载保护功能，压力指示窗口实时监测探头承受压力范围，并具有压力过载自动保护功能，压力过载时自动提示并停止检测； 69、报告：图形、数字报告； 70、设备具备肝脏定位功能，利用超声影像引导检査者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置； 71、取样点定位，B超进行肝脏引导定位；A超、M超自动同步显示确定取样点的位置。 | 1台 |
| 4 | 全自动医用PCR分析系统 | 1、检测原理:使用实时定量PCR技术来完成样本的检测； 2、标本类型:痰液、脓液、组织、灌洗液、分枝杆菌培养物等； 3、适配项目:结核分枝杆菌复合群核酸检测，结核分枝杆菌耐药基因检测等； 4、提取方法:磁珠法。 5、加样体积:≤2000υL； 6、检测通量:≥4个样本。； 7、升降温速率:≥3.5℃/秒； 8、温度准确度≤0.1℃； 9、反应容量:≥20孔； 10、适用耗材:PCR管、8联管； 11、控制方式:触摸屏控制/外接电脑； 12、消毒功能:具有紫外线消毒功能； 13、检测安全:使用一次性试剂与耗材，以减少样本污染的可能性； 14、软件应用:具备熔解曲线功能，能够安装熔解曲线项目检测结果判读软件。 | 1台 |

包四：2024年医疗服务与保障能力提升玛沁县人民医院内科专科建设项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续性肾脏代替治疗设备 | 台 | 1 | 一、治疗模式要求 1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。 2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。 3、设备自带双重血浆置换（DFPP）治疗模式，无需添加任何辅助管路即可开展治疗，减少临床操作感染风险。 二、技术参数要求 1、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 2、具备≥4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 （1）血液泵（BP）：15～225mL/min （2）滤过液泵（FP）：5～120mL/min （3）透析液泵（DP）：2～50mL/min （4）置换液泵（RP）：4～120mL/min 3、独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。 4、具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。 5、具备≥6个压力监测： （1）动脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （3）静脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) 6、具备≥4组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 7、加温器：两面热板加温方式，35～38℃ 8、电子秤：3个，0～10KG 9、气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl 10、补液断流，超声波检测方式 11、滤液断流，超声波检测方式 12、漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一 13、液面监测：静电容量变化方式 14、具有后备电源：电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min 15、开放式管路设计，可兼容多品牌的滤器和分离器，满足临床多种需求。 16、设备不限用于成年患者的血液净化治疗，需满足多年龄段患者的血液净化治疗。 三、配置 1、主机（含显示屏） 1 2、流量泵 4 3、肝素泵 1 4、体外循环监测系统： 4.1动脉压监测 1 4.2静脉压监测 1 4.3跨膜压监测 1 4.4滤器入口压监测 1 4.5血浆入口压监测 1 4.6一级膜外压监测 1 4.7二级膜外压监测 1 4.8空气检测器 3 4.9静脉管路夹 1 4.10漏血检测器 1 5、液体平衡称重系统 3 6、加热系统 1 7、管路截止阀 4 8、滤器夹持器 2 9、输液杆 1 |
| 2 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 套 | 1 | 1、适用气体：医用高纯二氧化碳气体:（CO2） 2、 输入CO2气体额定压强:344kPa 3、 工作压力范围：100kPa-600kPa 4 、输入压力监测功能 输入额定压力：344 kPa 工作压力范围：100 kPa～600 kPa 装置具有输入压力监测功能。当输入压力小于100 kPa±5 kPa或大于620 kPa±30 kPa时，装置发出声光提示，并切断气路。 5、 输出压力监测功能 装置具有输出压力监测功能，能实时测量并显示装置气体输出接口处的压力，精度为±5 kPa。 当流量低于设定值的50％时且输出管路终端的压力超过45 kPa（允许有±5 kPa的偏差）时，自动调低输出直至中断。 6、输出流量功能 装置具有输出流量档位选择功能，即高流量档和低流量档。装置能实时测量并显示气体流量（0℃，101.325 kPa标准状态下）。各档位在稳态下的流量参数如下： 输出流量高流量档（Flow High）：2.0 L/min±0.3 L/min。 输出流量低流量档（Flow Low）：1.0 L/min±0.2 L/min。 开机默认选中“低流量”档。 7、 输出定时功能 装置具有输出定时档位选择功能，即定时短、定时长两个档位，当未选择定时档位时，定时功能被禁止。 定时短：15 min，精度为±10 s。 定时长：30 min，精度为±10 s。 开机默认选中“定时短”档位。若定时功能启用（选中“定时短”或“定时长”），则装置将在气体输出时进行倒计时，时间到时能自动关闭气体输出并发出声光提示。 8、 输出气体加热 装置输出二氧化碳气体温度范围：35℃±2℃。 |
| 3 | 二氧化碳气罐 | 套 | 1 | 1、直径：中≥219mm 2、容积：≥40L 3、工作压力/气密试验压力：15MPa 4、水压试验压力22.5MPa 5、壁厚：≥5.0mm 6、瓶体高度：1450mm±10mm 7、充装介质：高压液化气体 8、瓶体重量：43±2KG 9、执行标准：GB5099《钢质无缝瓶》 |
| 4 | 内镜治疗附件挂件车 | 套 | 1 | 1、整体升降高度范围：165-230cm 2、上杆下托盘：≥34*8cm 3、杯托内径：≥5cm 4、置物板：≥100*45cm 5、透明置物盒：≥10*25cm 6、垃圾袋框架尺寸：≥40*26cm 7、底座尺寸：≥47*47cm 8、挂钩数量：≥7个 9、一次性内窥镜置物架：≥5层 |
| 5 | 老年患者全方位评估系统（老年综合评估系统） | 套 | 1 | 功能要求： 1、老年综合评估是全面关注与老年人健康和功能状态相关的所有问题，从医学问题、躯体和认知功能、心理状态和社会支持等多层面对老年患者进行全面评估。 2、及早发现患者潜在的功能缺陷，以进行早期干预，促进功能恢复和避免安全隐患。 3、明确患者的医疗和护理要求，制定可行的治疗干预策略。 4、随访，评估干预效果、调整治疗计划和策略。 5、安排患者合理使用慢性长期的医护照料服务。 软件技术参数： 1、老年综合评估，从行为能力、认知能力、智力水平等方面综合评估老年人的整体健康状况； 2、评估系统设计总体架构与功能要求符合《中国老年综合评估技术应用专家共识（2017年）》、《老年医学科多学科门诊服务模式与规范》、《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）、《CGA老年综合评估》、《老年患者衰弱评估与干预中国专家共识（2017年）》、《老年综合评估门诊建设中国专家共识（ 2023年）》、《老年人能力评估实施技术细则》相关评估要求； 3、专项评估，使用国际通用的评估量表，可评估不低于40种老年人常见的健康风险或疾病，评估项目包含一般医学评估、老年躯体功能评估、老年精神心理评估、老年认知功能评估、压疮评估、老年营养评估、卒中单元评估等39个模块； 4、筛查量表源于国际标准量表，引用《老年医学科多学科门诊服务模式与规范》，通过筛查量表简单问卷筛查，快速初筛是否合并老年综合征，为后期评估作提供数据支持； 5、评估系统可根据被评估对象所处环境的不同、被评估者疾病等基础状态的不同，完成不同评估量表内容的评估，并出具相对应的评估报告结果； 6、系统开发采用Java开发语言，B/S架构，前后端分离。后期可扩展性强，便与医院后期数据对接部署； 7、应用服务器要求：CPU≥8核，内存≥32G，硬盘≥1T(SSD)，带宽≥8M。有独立IP（内网或外网皆可），数据库的配置参数为应用服务器的两倍，带宽与应用服务器共享，可与应用服务器互联； 8、服务器软件环境: 操作系统CentOS8, Oracle Jdk java 17 ,数据库PostgreSql 13或以上； 9、平板电脑参数：屏幕尺寸：≥10.3英寸，分辨率：不低于1920×1200，内存：运行内存不低于4G，容量不低于32G，CPU：8核及以上； 10、系统配置移动端账号、平板端、Web端等，多种评估场景模式无缝切换，满足医院各场景评估需求； 11、组合评估，可自由组合专项评估量表，针对特定人群的老年人进行精准评估； 12、评估进度可根据情况随时暂停评估，再次登录时可继续评估，功能设计更加人性化，让工作流程更加顺畅； 13、阳性值提醒：当评估结果异常，评估结果会红色颜色，区别标注，更加醒目； 14、系统移动终端可兼容安卓、鸿蒙等操作系统，时下主流品牌，技术先进性、稳定性、便捷性更有保障； 15、操作界面简洁，评估流程简单，字体考虑老年人视觉效果，观看舒适度高； 16、系统涵盖了患者人员管理、评估记录管理、评估报告管理等全面内容； 17、支持在线签章，签章自动转入医生评估签名； 18、系统具备智能的数据校验和计算功能，可以根据逻辑判断选项隐藏，提供更加人性化的操作体验； 19、智能采集设备扩展，具备采集设备扩展能力，可对接如血压、体温等常见智能采集设备，辅助评估，设备需另外采购； 20、健康档案，为老年人创建专属健康档案，记录病史、用药史、评估历史等数据； 21、个性化模板设置，可在评估报告中添加评估机构的logo、名称等信息； 22、机构和人员扩展管理，可创建本机构的下属机构，实现多机构、多层级的组织架构管理； 23、系统本地化部署，本系统支持院内本地化部署，可实现数据本地化； 24、系统对接，本系统支持第三方数据对接； 25、多中心、多机构账户管理，支持二级账号管理逻辑关系创建； 26、支持团队学科划分、角色划分、权限划分，协同过程网络化、异地化，评估过程全纪录，权限划分清晰； 27、采用大数据模型，评估结果智能筛查、群体统计，提高临床评估效率； 28、根据单项评估、综合评估模式，实时出具对应评估报告，连接打印机直接打印； 29、支持云备份、OBS云存储和私有化本地存储，用户数据支持本地保存和数据导入、导出，确保数据完整； 30、支持多层级、多角色、多权限的集中管理机制，让权限划分更清晰、管理更明确； 31、完成评估后，数据最终汇总到档案管理中，由管理员统一管理； 32、支持身份证号方式登录，身份证读卡器需另外采购； 33、评估方式包含客观检测结果与老年能力综合评估量表； 34、评估结果包含健康看板、健康趋势、行为偏好、行为跟踪、干预建议等内容； 配置清单： 1、≥10.3英寸平板电脑 2台 2、工作站 1台 3、显示器 1台 4、老年评估系统PAD端（评估端）1套 5、老年评估系统PC端（管理端）1套 |
| 6 | 胃动力检测系统（胃肠电图仪） | 台 | 1 | 一、系统分析功能 1.1胃肠电通道数：8通道，可胃肠同步检测； 1.2临床检查报告具备自动分析功能，异常用箭头进行标准，方便查看； 1.3 临床检查报告有数据分析诊断报告、三维动态功率谱分析报告、二维功率谱分析报告、波形数据时域分析报告等多种报告形式，其算法采用国际共识傅里叶算法； 1.4自动分析报告临床诊断指标11项：1）波形平均幅值；2）波形平均频率；3）胃肠电节律紊乱百分比；4）波形反应面积；5）导联时间差；6）波形主频率；7）主功率比；8）正常慢波百分比；9）慢波频率不稳定系数；10）偶联百分比；11）餐后/餐前功率比 1.5胃肠电三维动态功率谱自动分析功能6项指标：正常频率百分比；过缓频率百分比；过速频率百分比；主功率比；主频率；餐后/餐前功率比 1.6波形数据分析功能研究参数： 平均幅值、过缓能量百分比、餐前正常能量百分比，餐后正常能量百分比，过速能量百分比、平均频率、过缓频率百分比、正常频率百分比，过速频率百分比、幅值紊乱百分比、频率紊乱百分比、胃肠节律紊乱百分比、平均反应面积、与第一通道时间差 1.7特殊功能：波形幅值及频率及时计算功能扰波形裁减功能；图文粘贴功能；标记制作功能；波形放大及缩小功能；频带设置功能；三维时段主频率显示功能；三维时段选择功能 1.8专家分析诊断系统：诊断胃肠动力正常、过缓、过速、胃动力不足、肠动力不足、胃肠节律紊乱等功能性疾病： 1.8.1胃电图：餐前与餐后胃电振幅异常或正常、餐前与餐后胃电节律异常或正常、餐后胃电反应异常或正常； 1.8.2肠电图：餐前与餐后肠电节律异常或正常、餐后肠电反应异常或正常； 1.9提供主频实时分析、胃电肠电规律性分析、胃肠电振幅实时原始数据调取、国际标准胃肠电运行普分析，符合胃肠电临床手册操作规范要求。 二、主要技术指标: 2.1.输入阻抗≥5MΩ 2.2.灵敏度 ：输入端输入幅值30μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为30±1.5μV。 2.3精确度：输入端输入幅值150μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150±7.5μV。 2.4.噪声：输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数应小于3μVP－P 2.5.频带：胃电 0.025 HZ～0.067HZ，肠电0.025HZ～0.33HZ 2.6.抗干扰能力 a.对工作频率0.05Hz的干扰CMRR≥70dB b.道间干扰CMRR≥50dB |
| 7 | 胃电治疗系统（胃动力治疗仪） | 台 | 1 | 1.技术参数 1.1输入功率：≤15W 1.2胃电起搏输出频率：0.05HZ即3次/分（cpm）； 1.3肠电起搏输出频率：0.2HZ即 12次/分（cpm）； 1.4输出电压：峰值0V-45V连续可调； 1.5最大输出电流≤45mA； 1.6脉冲宽度0.05ms-0.15ms； 2.性能参数 2.1主机采用低频脉冲频率合成技术模拟产生健康人胃肠电治疗波形周期； 2.2具备胃肠双路起搏信号输出，可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗或同步治疗； 2.3显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度； 2.4治疗定时时间：15-60分钟/次可调； 2.5体表使用，无创伤，无副作用； 2.6同时可治疗病人数：≥2人； 2.7电极片可以和监护仪电极片通用，从而降低临床使用成本； |
| 8 | 营养输注泵 | 台 | 1 | 泵工作系统：盘式蠕动式 输注速度预设定范围： 1.0ml/h～1200ml/h； 1.0ml/h～999.9ml/h，递增、递减量为0.1ml/h； 1000ml/h～1200ml/h，递增、递减量为1ml/h。 输注量设置范围： 0.1ml～9999ml； 0.1ml～999.9ml：递增、递减量为0.1ml； 1000ml～9999ml：递增、递减量为1ml。 灌注速度设定范围：1000ml/h～2000ml/h，递增、递减量为1ml/h 清洗速度设定范围：1000ml/h～2000ml/h，递增、递减量为1ml/h 输注量累计显示范围：0.0ml～9999ml 输注时间显示范围：00h01min～99h59min 加温范围：(33-41）℃，递增、递减量为0.1℃； 温度误差：±2℃ 报警功能：系统故障、电池耗尽、门开、阻塞、气泡、空瓶、滴落异常、转速异常、电机反转、温度异常、无电池、电池欠压、市电中断、输液完成、暂停超时 ≥TFT 3.2寸彩色液晶屏显示，全中文菜单 输注精度：±5%（普通优质肠给养器经过校准后） 软件可以设定储存十种以上普通肠给养器参数 输注模式: 普通模式、仿生模式、浓稠模式三种模式可任选 输注累计有量和时间的累计 根据临床需要中途不停机调整输液速度功能 具有点滴控制及防止异常输注功能 具有运行前的灌注功能 具有运行后的清洗功能 有独立的低速高速精度补偿菜单 采用文字显示，声、光报警方法,全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清晰提示 清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数 带式长效保温硅胶条，能够在加热到设置温度后保持恒温 自动加温：自动加热温控系统，实时温度显示，精准加热到所需温度 具有知识产权的卡位设计，即可 保温硅胶条也可做理线夹，防止折管，中断喂养； 内置电池应急自动切换；充足电可连续使用不小于3小时 阻塞压力值根据使用科室的需要进行1-5档调节，独立菜单界面操作 系统配备第三电源，具有供电失效提示功能，提高输注可靠性 有历史记录查询功能 有电池电量指示功能 有报警音量可调节功能 有反抽功能 有夜间模式功能 有键盘锁定功能 有360度可视报警灯，安全报警无死角，做到及时发现，及时处理，保障患者安全 KTO功能：输液完成后进入KTO功能，速度为3.0ml/h 使用环境条件：环境温度+5℃～+40℃，相对湿度20%～90%，大气压力86.0kPa～106.0kPa 运输和贮存环境条件：温度：-20℃～+50℃，相对湿度：10%～95%，大气压力50.0kPa～106.0kPa 电源供应：交流: a.c.100V-240V 50Hz/60Hz 功率：≤100VA |
| 9 | 动脉硬化测试仪系统 | 台 | 1 | 1.性能指标 1.1 血压性能： 1.1.1血压测量范围：0mmHg～300mmHg； 1.1.2分辨率：1mmHg； 1.1.3可重复性：±4mmHg； 1.2 脉率性能： 1.2.1 脉率测量范围：35-185bpm; 1.2.2 脉率测量精度：±2bpm; 1.2.3 脉率分辨率：1bpm； 1.3气泵自动加压； 1.4线性放气：不受气压的影响，通过算法自动控制实现线性放气，提高测量准确度。 2．检测参数 2.1下肢血管阻塞检测：ABI（踝臂指数）； 2.2上肢血管阻塞检测：BAI（臂踝指数）； 2.3血管僵硬度检测：PWV； 2.4运动负荷事件对比：ABI历史数据趋势图、血压检测列表； 2.5其他参数： 2.5.1四肢动脉血压：SBP（收缩压）、DBP（舒张压）、MBP（平均压）、PP（脉压）； 2.5.2 PVR波形以及与PVR波形相关的定量测量参数： UT（脉搏波上行时间）、%MAP； 2.5.3 AI（反射波增强指数）； 2.5.4 BMI（体质指数）； 3. 技术要求 3.1三种检测模式：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测； 3.2在同一心动周期内，四肢血压同步测量SBP(收缩压)、DBP(舒张压)、MBP(平均动脉压)、PP(脉压差)，保证ABI、BAI测量结果准确性； 3.3联网功能： 3.3.1支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至各医院网络系统； 3.3.2可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备，自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性； 3.3.3 联网方式：支持有线、WIFI、多种联网方式，满足多场景的使用需求； 3.4 在线升级： OTA免费在线升级，无需数据备份，线上即可完成软件和插件升级，方便快捷。 3.5 云服务功能： 3.5.1微信建立健康账户，完成信息登记； 3.5.2检测结果直接传输至受检者微信； 3.6病案管理： 3.6.1可保存、显示、搜索、修改、删除病案； 3.6.2病例导出功能； 3.6.3可追加检测、重新检测； 3.7病历查询功能： 3.7.1具有多种查询方式，可按病案号、姓名、出生日期等信息进行病例检索； 3.7.2可支持今日、本周、本月等病例的快速筛选统计； 3.7.3支持检测结果的筛选，便于异常病例/正常病例的快速分类 3.8 报告单：可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求 3.9充气目标值的设置，可根据受检者情况调整充气目标值至最佳状态，提升检测结果准确性。 3.10版权保护技术：通过主机加密信息实现软件版权保护（提供证明材料）。 3.11滤波功能：可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波自动滤掉，以保证结果准确。 3.12检测过程中无任何耗材，节省成本。 3.13 全触摸屏操控。 |

- 包五、2024年医疗服务与保障能力提升玛沁县人民医院消毒供应中心建设项目

| - 序号 | - 采购名称 | - 技术参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 脉动真空灭菌器 | - 1.容积≥1000L - 2.环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高，提供竣工图为证 - 3.全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，减少人为因素影响，提供焊接照片 - 4.内壳和夹层均为不锈钢材质，厚度≥6mm - 5.设备使用寿命≥15年，使用次数≥30000次灭菌循环 - 6.双门通道型，门板为不锈钢材质，并焊接加强筋加固 - 7.电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成开关门 - 8.圆形门胶圈在主体上，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封 - 9.设备采用不锈钢卫生级管路和卡箍连接 - 10.单级直连式水环真空泵，非分体式 - 11.设备自产蒸汽，保证蒸汽质量，节约蒸发器安装维护成本 - 12.设备自带304不锈钢材质蒸发器，保证蒸汽洁净度 - 13.板式换热器，连接水回收装置，可将经过换热器的冷水回收再利用，节约能源 - 14.≥10寸真彩触摸屏控制，分辨率≥1024×768，显示更清晰 - 15.内置热敏打印机，可将程序运行过程中的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等相关信息打印出来 - 16.内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理 - 17.可选择灭菌程序≥30套，并提供屏幕程序选择界面图片 - 18.为了保障设备使用效果及寿命，提高安装质量，配置标准化安装包 - 19.为了保障设备灭菌质量，需有和设备品牌一致的耗材供应 - 20.提供设备的医疗器械注册证、卫生安全评价报告、电磁兼容报告 - 21.为保证设备主体使用寿命，提供特种设备压力容器生产许可证（含安装、维修、改造） | - 1套 |
| - 2 | - 腔镜清洗工作站 | - 1.板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。提供槽体底部照片证明材料 - 2.清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜≥3度，后端向内侧倾斜≥3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 - 3.干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 - 4.背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板离地高度≥1.6m； - 5.浸泡槽盖采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 - 6.清洗槽及干燥台尺寸根据现场进行方案化订制。 - 7.采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。 - 8.柜门采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门实现自动闭合到位。 - 9.柜体底板采用PVC材质，杜绝出现膨胀或生锈的情况。（提供省级以上检验所的材质检验报告） - 10.超声波采用内嵌式设计，材质为优质不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。 （提供相关医疗器械注册证佐证材料） - 11.采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，采用触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。 - 12.自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa - 13.空气过滤器对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 （提供产品合格测试证明） - 14. 电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz 电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。 | - 1套 |
| - 3 | - 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | - 1.容积≥160L - 2.矩形舱体，提高空间利用率，不接受圆形舱体，材质为优质航空铝材，厚度≥16mm - 3.电极网采用铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm - 4.预热升温时间≤30min - 5.舱体采用高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确监测和控制灭菌温度 - 6.主体保温采用≥20mm保温材料，导热系数低、抗老化能力强、无毒环保、质地柔软 - 7.门板采用≥20mm厚优质材料，顶杆驱动式电动升降结构 - 8.门板加热膜数量≥2个，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果 - 9.具有门障碍开关、脚踢开关功能 - 10.采用真空度极高且耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵 - 11.采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 - 12.卡匣式过氧化氢加注，不接受瓶装 - 13.卡匣安装后，自动记录胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行程序次数 - 14.过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度＞95%，提供检测机构出具的检测报告 - 15.尾气过滤系统，空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,提供检测机构出具的检测报告 - 16.采用晶体管控制等离子电源，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供检测机构检测报告 - 17.采用≥10彩色触摸屏控制，可显示设备各项参数及运行状态 - 18.微型热敏打印机，打印记录可保存3年以上 - 19.多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序 - 20.为保障设备灭菌效果，提供和设备同品牌耗材（明确耗材） - 21.可灭菌聚四氟乙烯管腔：直径1mm,长度4000mm；不锈钢管腔：直径0.7mm,长度600mm；提供灭菌效果检测报告 - 22.灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供检测报告 - 23.可对达芬奇机器人内镜器械灭菌，提供达芬奇机器人内镜器械灭菌认证证书 - 24.生产厂家需提供消毒产品生产企业卫生许可证 | - 1台 |
| - 4 | - 高效全自动清洗消毒器 | - 1.容积≥500L，并且最大装载量不少于18个标准器械托盘 - 2.舱体采用≥1.5mm厚不锈钢镜面板，一体拉伸成型 - 3.舱体具有照明系统，方便观察运行状态 - 4.门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠 - 5.快速预热水箱设计，双水箱设计 - 6.双风机供风，双级加热系统，提供照片佐证 - 7.清洗架注水口位于清洗舱体的侧面，使旋转臂更长，喷淋面积更大 - 8.旋转臂尾端可拆卸，方便清理杂物 - 9.内置热敏打印机实时打印，可自动打印过程曲线、并记录A0值 - 10.≥8寸彩色触摸屏显示，前后双触摸屏，64K彩色显示，不接受按键操作 - 11.变频清洗功能，针对器械种类和污染程度采取不同的清洗方式 - 12.可选择程序≥30套，用户可根据需要进行程序编辑 - 13.设备采用电加热，无需外接蒸汽，节约成本 - 14.完成包括清洗、消毒、上油、干燥全过程，全过程运行时间 ≤40分钟 - 15.耗水量≤26升/步，完成清洗、漂洗、二次漂洗、消毒、全过程耗水量≤100升 - 16.为保障使用效果及寿命，配置标准化安装包，提升安装质量 - 17.为保证清洗质量，可提供全套与设备同品牌耗材 - 18.提供设备的卫生安全评价报告及二类医疗器械注册证 | - 1台 |
| - 5 | - 超声波清洗机 | - 1.有效容积≥80升。 - 2.手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力。 - 3.整机为304不锈钢材质。 - 4.自动进排水。 - 5.超声频率≤40KHZ - 6.超声功率≥1800VA - 7.内槽为不锈钢镜面 - 8.舱体采用≥2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 - 9.设备需提供电磁兼容性报告。 | - 1台 |
| - 6 | - 医用干燥柜 | - 1.容积≥400L； - 2.整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率； - 3.外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm； - 4.设备底部装有万向脚轮，方便设备移动；并装有调整脚蹄，用于设备稳固支撑； - 5.腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm,有效阻止热量损耗； - 6.门板采用优质不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm； - 7.门体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积大； - 8.密封门采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀； - 9.密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部； - 10.双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁，满足供应室隔离需求； - 11.采用品牌交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，顶风机风量≥1900m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB； - 12.采用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa； - 13.设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能； - 14.加热器数量≥7根，设备整体加热功率≥4.9kVA； - 15.采用高性能32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能； - 16.采用≥7英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容； - 17.采用相互独立的开放程序，内置4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、2套自动程序、4套自定义程序； - 18.干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min； - 19.拥有超温保护、过热保护、风压保护、过载保护等多重安全防护措施； | - 1台 |
| - 7 | - 全自动纯水机 | - 1.产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。 - 2.产水量： ≥1500 L/h。 - 3.产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。 - 4.系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 - 5.主要工艺流程：“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 - 6.运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。 - 7.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。 - 8.系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成反渗透及供水系统。 - 9.预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 - 10.预处理罐及控制阀质量安全可靠。 - 11.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 - 12.反渗透系统：反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 - 13.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。 - 14.纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。 - 15.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 - 16.产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。 - 17.电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 | - 1台 |
| - 8 | - 医用切割封口打印一体机 | - 1.设备自动进袋、切割、热封、最后完成设置参数的中英文打印； - 2.封口速度：10±0.5m/min ； - 3.封口留边：0~35mm可调； - 4.切割、热封、切封组合、切封打印组合和封口打印组合五种工作模式； - 5.裁切封口边距可调，根据是否需要打印，调整切边到封口线的距离，提高卷材的利用率； - 6.可一次装入多卷不同宽度的纸塑袋，多卷同时完成切割封口，提高效率； - 7.≥7寸彩色液晶电容触控屏，Andriod操作系统，并具有自动储存功能； - 8.可通过彩色触摸屏对设备参数等内容进行设置，同时打印相应内容； - 9.电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置； - 10.高速升温设计：室温~180℃升温只需40s，高效节能，满足快节奏的工作需要； - 11.配置有微电脑控制的降温系统，减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间； - 12.封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作； | - 1台 |
| - 9 | - 移动式等离子体空气消毒器 | - 1.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。 - 2.柜体采用冷轧钢板，结构强度高，表面静电喷涂，防尘效果好。 - 3.选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除医院的各种异味。 - 4.模块化设计，各模块采用抽拉式结构，方便用户维护保养。 - 5.三挡可调风速供用户选择，微电脑程序控制，定时时段6组。 - 6.工作时间自动累计功能。 - 7.键锁定功能，防止误操作。 - 8.杀菌净化模块故障报警功能。 | - 2台 |
| - 10 | - 医用除锈上油机 | - 1.用于医疗器械的除锈和润滑； - 2.智能记忆功能，按键式操作； - 3.温度室温-99℃可调节； - 4.可调节电动去污刷轮； | - 1台 |
| 物流仓储系统 |  |  |  |
| - 1 | - ATP荧光测试仪 | - 1.产品精密度偏差<5%； - 2.内置倾角传感器，仪器倾斜角大于15自动报警; - 3.遮光罩闭合检测模块，当遮光罩没有完全闭合，仪器自动报警； - 4.存储数据量≥7000条； - 5.重量≤280g； | - 1台 |
| - 2 | - 打印机 | - 1.用于打印生物培养结果标签 - 2.配合极速生物阅读器使用 | - 1台 |
| - 3 | - 过氧化氢浓度检测报警器 | - 1.≥7寸彩色宽屏显示，全屏触摸操作，人性化全中文操作界面， - 2.实时显示出各通道的即时浓度值、15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，超出限值后立即触发声光报警 - 3.远程监控，通过报警控制主机最远可在200米外对室内浓度进行实时监控 - 4.报警记录功能，最多可记录1000条报警 - 5.遥控器控制，报警器为红外遥控器操作，无需近距离，无需开盖 - 6.自检功能，报警器与报警控制主机都具有自检功能，协助用户及时发现故障 - 7.多级密码系统，防止用户误操作 | - 1台 |
| - 4 | - 过氧化氢灭菌极速生物阅读器 | - 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 - 2.开始培养至生物培养出结果的时间≤0.5小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。 - 3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 - 4.含有≥10个培养孔，配有与机身一体的防尘罩。 - 5.屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480，≥256万色TFT显示屏。 - 6.输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。 - 7.断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。 - 8.培养结束自动打印培养信息，存储不足时报警提示。 - 9.可定制带追溯功能，接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。 - 10.阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于过氧化氢低温等离子体灭菌方式的生物监测。 | - 1台 |
| - 5 | - 医用绝缘监测仪 | - 1.输出电压0-5000v可调； - 2.输出电流＜0.1mA - 3.外形尺寸220×100×45（长×宽×高）mm - 4.彩色2.8＂触控屏，触摸操作界面 - 5.可预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要 - 6.具有声、光、影三种方式同时报警提示 - 7.触摸屏操作控制 - 8.配件齐全，具有十个以上的附件 | - 1台 |
| - 6 | - 空气压缩机 | - 1.额定功率0.75kw - 2.产气量≥150L/分钟，医用静音。 - 3.最高压力0.8Mpa - 4.储气罐容积≥35L | - 3台 |
| - 7 | - 清洗工作台 | - 1.材质为304不锈钢。 - 2.外形尺寸：≥1800×1080×800（长宽高，单位mm） | - 1台 |
| - 8 | - 器械检查打包台 | - 1.材质为304不锈钢； - 2.双层台面，双面使用、带节能照明灯； - 3.外形尺寸：≥2000×1100×1450（长宽高，单位mm). | - 1台 |
| - 9 | - 器械检查放大镜 | - 1.可自由伸展，带灯. - 2.放大倍数≥5倍 | - 1台 |
| - 10 | - 危品安全存储柜 | - 1.304不锈钢材质 - 2.防泄漏，防掉落 - 3.外形尺寸：≥590×480×890 | - 1台 |
| - 11 | - 器械柜数量 | - 1.全304不锈钢. - 2.内置4层隔板、间距可调 - 3.门带玻璃视窗 - 4.外形尺寸：≥960×405×1750（长宽高，单位mm). | - 2台 |
| - 12 | - 敷料柜 | - 1.全304不锈钢； - 2.四门、四层隔板；外开门、玻璃视窗； - 3.外形尺寸：≥1200×405×1750（长宽高，单位mm). | - 1台 |
| - 13 | - 纸袋切割机 | - 1.全304不锈钢材质 - 2.规格：800×400×220（长宽高，单位mm). | - 1台 |
| - 14 | - 污物接收台 | - 1.材质为304不锈钢。 - 2.外形尺寸：≥1100×600×800（长宽高，单位mm） | - 1台 |
| - 15 | - 纸塑封装工作台 | - 1.全304不锈钢制作 - 2.静音脚轮 - 3.尺寸：≥1100x691x1623mm | - 1台 |
| - 16 | - 贮槽平台车 | - 1.304不锈钢材质 - 2.全静音脚轮 - 3.尺寸：900×500×940mm | - 1台 |
| - 17 | - 两层平台车 | - 1.304不锈钢材质 - 2.全静音脚轮 - 3.尺寸：≥900×600×960mm | - 1台 |
| - 18 | - 打印机 | - 1.用于配合生物阅读器使用 | - 1台 |

包六、优云乡卫生院藏医馆改善就医环境及服务质量改造项目

| 序号 | 货物名称 | 货物描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防盗门 | 1尺寸:≥2.1 m*2m 2.门框、扇材质:双开防盗门 3.材质：1.0板材 1.8框门扇厚度8公分0.8板材 1.5框门扇厚度8公分 甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3 | 套 | 2 |
| 2 | 成品装饰木门及 门套 | 1.0板材1.8框门扇厚度≥8公分0.8板材1.5框门扇厚度≥8公分 | 套 | 1 |
| 3 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:u型 4m 2.龙骨材料:轻钢龙骨 3.基层材料规格: 纸面石膏板 4.面层材料规格: 纸面石膏板 | ㎡ | 7 |
| 4 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.面层材料品种、规格:≥2.1m*3m，丝绒面料 | ㎡ | 6.3 |
| 5 | 灯带 | 1.名称:led灯带2.安装形式:户内安装 | m | 10.2 |
| 6 | 塑料、铁艺、金 属椅 | 1.木座板面截面:圆 2.座椅规格、颜色:无靠背，液压升降椅 3.该项目无图纸，具体做法按照建设单位具体要求 进行调整 | 套 | 3 |
| 7 | 衣挂勾 | 材质:太空铝特点:防生锈 功能强安装方式:打孔/免打孔安装 | 个 | 8 |
| 8 | 平板灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:≥300*300CM≥3.24w | 套 | 26 |
| 9 | 胶合板 | 规格：≥5mm 材质：椴木，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3 | m2 | 94.5 |
| 10 | 胶合板 | 规格：≥5mm 材质：椴木，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3 | m2 | 1.8 |
| 11 | 成品隔断 | 空心隔墙条板 ≥2*1.58 m | m2 | 25.28 |
| 12 | 工作台 | 规格:≥6*0.9*0.6M 承重300kg 材质:木制底座 岩板台面 | 个 | 3 |
| 13 | 成品隔断 | 塑钢隔断 | m2 | 5 |
| 14 | 藏药房五角柜 | 1.规格:≥5*4m 2.材料:木制，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3 | 个 | 1 |
| 15 | 拖把池 | 1.规格、≥0.4*0.6m 2.材质：陶瓷 | 个 | 1 |
| 16 | 标识牌 | 1.规格:≥0.9*0.6M 2.材质：亚克力 藏汉双语单面 | 个 | 10 |
| 17 | PC夹心墙板 | 1.单件体积:≥20.5㎡ 2.板厚度:≥95CM 3.混凝土强度等级:玻纤 水泥珍珠岩板 | m³ | 410.4 |
| 18 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:u型 ≥4m 2.龙骨材料:轻钢龙骨 3.基层材料规格: 纸面石膏板 4.面层材料规格: 纸面石膏板 | ㎡ | 72 |
| 19 | 服务台 | 1.台柜规格:≥6*0.6*0.9M 2.材料:木制 | 个 | 1 |
| 20 | 木质门 | 1.单开套装门 2.门代号及洞口尺寸:≥2.1*1.02M 3.材质：木质 4.门锁：普通拉手 | 樘 | 7 |
| 21 | 木质门 | - 木制子母门 - 门代号及洞口尺寸:≥2.1 *1.3M - 材质: 木质 - 门锁：普通拉手 | 樘 | 5 |
| 22 | 金属（塑钢、断 桥）窗 | 1.铝合金窗 2.窗代号及洞口尺寸:≥1.9 8*1.48M 3.框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃≥5mm | 樘 | 1 |
| 23 | 石材窗台板 | 1.规格：≥5.4㎡ 2.窗台板材质:大理石桌面 | ㎡ | 16.2 |
| 24 | 大门牌 | 1.规格:≥2.4*0.47M2. 材质：钛金板 | 块 | 1 |
| 25 | 藏式线条 | 定制 | m | 42 |
| 26 | 阳光板屋面 | 1.规格:定制2. 材质：骨架材料品种 | ㎡ | 5 |
| 27 | 线槽 | 1.规格:≥2002.材质:塑料 | m | 300 |
| 28 | 配线 | 1.规格:≥2.52.材质:铜线 | m | 800 |
| 29 | 塑料板楼地面 | 1.规格:≥2.52.材质:复合PVC塑胶地板防火无甲醛 | ㎡ | 240 |
| 30 | 布帘子 | 1.窗帘材质:涤纶 2.窗帘高度、宽度:≥0.8*0 .8M | ㎡ | 5.12 |
| 31 | 藏式线条 | 定制 | m | 250 |
| 32 | 大厅墙布 | 1.规格:厚度0.3cm2. 材质:无纺布 | ㎡ | 100 |
| 33 | 排烟设备 | 1.功率:≥3KW-4P2.电压:≥380/220V3. 风量:≥5300-87004.风压:≥910-7005. 转速:≥1450 | 台 | 8 |
| 34 | 电热幕 | 规格：长1.7米，宽41厘米 功率≥3000W: | 台 | 4 |