2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

项目编号：AHQXZB-2025006

招

标

文

件

采购单位：新疆阿合奇县人民医院

联 系 人：王先生

联系电话：18097832118

代理机构：阿合奇县新越项目咨询有限责任公司

联 系 人：银先生

电    话：18809088695

招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位：新疆阿合奇县人民医院 （盖章） 采购项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目 代理机构：阿合奇县新越项目咨询有限责任公司（盖章） ### 日 期：2025年4月

目    录

- 招标公告…………………………………………1

- 供应商须知………………………………………4

- 评标办法…………………………………………38

- 技术规格、数量及质量要求……………………46

第五部分      合同条款及格式…………………………………80

第六部分      投标文件格式……………………………………86

第一部分 招标公告

2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目公开招标公告

项目概况 2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年4 月24 日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AHQXZB-2025006

项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1200000.00

最高限价（元）：1200000.00

采购需求：

标项名称:2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目

数量:1批

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：医疗设备1批（数量及参数详见附表）。

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

1)具备三证合一营业执照副本；

2)法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书；

3)投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明；

4)投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：2025年 4 月 3 日至2025年 4月11 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，节假日除外）

2、地点：政采云平台线上

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年 4 月 24 日 10：30 （北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间：2025年4 月24 日 10：30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜：无

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆阿合奇县人民医院

地 址：阿合奇县

联系方式：18097832118

2.采购代理机构信息

名 称：阿合奇县新越项目咨询有限责任公司

地 址：阿合奇县交通局4楼

项目联系人：银先生　18809088695

- 第二部分 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序 号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： 采购内容： 供货期： | 项目名称：2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目 项目编号：AHQXZB-2025006 采购内容：医疗设备1批（具体采购内容详见采购清单) 供货期：自合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。 |
| 2 | 采购人信息 | 名 称：新疆阿合奇县人民医院 联系人：王先生 电 话：18097832118 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：阿合奇县新越项目咨询有限责任公司 地 址：阿合奇县交通局4楼 项目联系人：银先生 电 话：18809088695 |
| 4 | 最终交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 5 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求： 1)具备三证合一营业执照副本； 2)法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人授权委托书； 3)投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明； 4)所投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。 5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 采购范围 | 采购人不采购进口产品。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时间：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接 受 |
| 11 | 投标截止时间 （开标时间） | 截止时间：2025年 4 月 24 日上午10时30分（北京时间） |
| 12 | 投标有效期 | 60 天 |
| 13 | 投标保证金 | - 一、投标保证金缴纳要求： - 投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 - 投标保证金金额20000.00元 大写：贰万元整 - 投标保证金缴纳要求： - 1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间 2025年4月24日 10:30(北京时间)前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户(以到账时间为准)，不接受现金及任何个人汇款。汇款凭证作为该项目投标保证金的缴纳依据。2、投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据原件须扫描上传，标书内附有此票据。3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还. - 户名 :阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 - 账号:30473101040008918 - 行名 :中国农业银行阿合奇县支行营业部 - 联系人 :李女士 - 电话:0908-5622028 - (备注 :必须写清楚 xx 公司 xx 项目保证金) - 退换保证金资料要求 :换取投标保证企收款收据资料(有效投标保证金确定成功缴纳):1、基本账户信息/开户许可证复印件(两份):2、银行电子回单复印件(两份) - 注 :复印件“必须加盖投标人公章 ” - 二、申请退还投标保证金资料(招投标结束中标结果公示后): - 1、投标人 :待开标完成后，3 个工作日以内政资中心财务人员将收 - 取得项目投标保证金按投标人基本户退回。 - 2、中标人 :需提供已签订合同复印件一份(并携带合同原件，由中心工作人员核对后退还)。 - 三、其他特殊情况处理 : - 按照招标文件要求规定 :投标人无正当理由不参加该项目投标且在规定开标时间前不递交弃标函，投标保证金不予退还。 |
| 14 | 是否允许递交备选 投标方案 | ■不允许 □允 许 |
| 15 | 招标文件领取 | 时间：2025年 4 月 3日至2025年 4 月 11 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19：30（北京时间，节假日除外） 地点：政采云平台线上。 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 16 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 17 | 投标文件要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 18 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：245291818@qq.com，接收人：银先生，电话：18809088695），“备份投标文件”由供应商自愿提供，招标文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建；采购人代表1人，评审专家4人，共5人。 评标专家确定方式：评标委员会由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是 |
| 21 | 递交投标文件地点 | 投标截止时间：2025年4月24日上午10时30分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年4 月24 日上午10时30分（北京时间） 开标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件 。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：245291818@qq.com，接收人：银先生，电话：18809088695），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，招标文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件公告期限届满之前收到招标文件的，以完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。未按规定获取招标文件 或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 24 | 中标候选人公示媒介 | 克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 25 | 招标代理服务费 |  |
|  | 按照发改价格【2015】299号规定全面放开招标代理费，本项目招标代理费为：17200元(壹万柒仟贰佰元整)。招标代理费在中标通知书发放前由中标单位缴纳。 |  |
| 26 | 评标办法：本项目采用综合评分法 |  |
| 27 | 不管投标结果如何，供应商均应承担自己投标所需一切费用。 |  |
| 28 | 本次招标预算价：1200000元，投标总报价超过招标预算价的按废标处理。 |  |
| 29 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）和（财库[2022]19号），供应商所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 30 | 中小微企业政策文件说明 | （1）支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
|  |  | - （2）不符合上述适用情形的供应商无需提供上述声明函件。 |
|  |  | - （3）本项目货物所属行业：工业 |
|  |  | 着重提醒：投标供应商在提供《中小企业声明函》时，必须将招标文件采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则不享受扣除价格政策。 |
| 31 | 履约保证金 | 中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内，办理履约保证金，金额不超过合同总价的10%，否则招标人可取消成交人的成交资格，并没收其投标保证金。 |
| 32 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 备注 |  | 1、着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、供应商使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 3、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 4、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 5、如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整理设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 （3）供应商应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 （4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |

## 二、供应商须知

### （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

招标人：见供应商须知前附表。

供货期：见供应商须知前附表。

供货地点：见供应商须知前附表。

1.2招标人及联系人：见供应商须知前附表。

代理机构及联系人：见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目控制价：见供应商须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：  1  个包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：公开招标。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.供应商资格：

7.1参与采购活动的供应商必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见供应商须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4供应商必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，供应商因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。如需踏勘现场，供应商自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。供应商自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，招标人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1供应商须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费：见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由供应商承担。

13.2 供应商对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有供应商的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 采购文件的组成

16.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  技术规格、数量及质量要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和供应商起约束作用。

16.3供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，供应商应以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 采购文件的修改、补充、解释

17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 采购文件的发出

18.1 采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在供应商提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、供应商在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

### （三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，以及供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

21.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权书

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

6、投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明;

7、所投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件;

21.2 商务及技术文件（包括但不限于）

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价表

5、技术条款偏离表

6、商务条款偏离表

7、供应商基本情况表

8、中小企业声明函(货物)

9、残疾人福利性单位声明函

10、评分标准和细则中技术部分证明材料

11、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

12、供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

21.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六部分附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3供应商只允许有一个方案、一个报价。

22.4供应商应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8供应商投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12供应商不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13供应商应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论供应商在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1供应商须知前附表规定递交投标保证金的，供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六部分“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。供应商不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按供应商须知前附表第13条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六部分投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：245291818@qq.com，接收人：银先生，电话：18809088695）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持:本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

### 29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱245291818@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签章时段】，供应商对开标记录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表1人和评审专家4人，成员人数为5人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分35%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签章确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的供应商与参加投标的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签章或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 供应商未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因供应商原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

### （六）合同的授予

43．履约保证金

43.1 中标供应商在签订合同后10个工作日内向采购人缴纳中标价不超过10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

43.3 如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

### （七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对供应商的纪律要求

46.1供应商不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签章或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报告克州财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                         法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                           联系电话：

被投诉人：                       法定代表人：

地址：                            电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签章）

年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

# 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

# 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签章；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签章并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

# 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿合奇县政府采购办监管办公室

# 质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签章(签章)：                   公章：

日期：

# 第三部分  评标办法

## 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的综合评分法；

1.5本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个供应商的投标文件进行价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的供应商为第一中标候选人，综合得分第二名的供应商为第二中标候选人，综合得分第三名的供应商为第三中标候选人。

## 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 1 | （三证合一）营业执照 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 3 | 投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明； |  |  |
|  | 4 | 所投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。 |  |  |
|  | 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 6 | 投标保证金缴纳凭证或投标担保函 |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足招标文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 完成期限满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后服务满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 供应商详细地址、联系人、电话。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4供应商可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对供应商的异议进行复议

7.5只有通过初审的供应商才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

## 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各供应商的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给供应商打分。

（7）评分程序

1)就供应商的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各供应商得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

评分标准

| 评分因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 （30分） | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值*100。 注：投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务技术部分 （70分） | 技术指标、参数响应情况 （40分） | 以招标文件的技术参数要求为基准，提供详细技术偏离表。根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分（带★技术参数指标不允许出现负偏离，出现负偏离视为不响应招标文件实质性要求，作废标处理）： - 所投产品技术参数全部满足的得35分； - 技术参数指标每优于招标文件要求的一项加1分，最多加5分； - 非★技术参数指标允许出现负偏离，每有一项扣1分，扣完为止。 （注：正偏离的需提供相关证明材料，不提供的不加分） |
|  | 质保期（3分） | 质保期满足招标文件基础上，每增加1年加1分，最多加3分。 |
|  | 售后服务方案 （24分） | 投标人提供了售后服务方案及措施，内容包含但不限于： ①质保期； ②质保期内响应时间； ③售后服务措施、免费技术培训等； ④售后服务人员； ⑤厂家技术支持； ⑥技术升级服务； ⑦ 质保期满后的后续维修服务等内容。 ⑧备品备件有详细完善的备品备件库（提供清单） 以上 8项内容无缺陷、科学、合理，能满足项目实际需求的得24分， 每有一项内容缺失扣 3分，每有一项内容不完整或未能满足采购需求的扣 1 分，扣完为止。 |
|  | 培训方案 （3分） | 评标委员会根据投标供应商提供的培训方案（包含但不限于①组织人员培训及方式、②设备的基本 结构、性能、主要部件的构造及原理，③日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等）进行评审：方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求， 细节考虑完善的，完全符合本项目要求，满分3分，每缺一项内容减 1 分，每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简略）的减 0.5 分，减完为止。未提供方案得 0 分。 |

如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

10.2.2价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。

## 五  推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有供应商应在规定时间里完成投标文件的解密工作【供应商使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因供应商原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)供应商为本项目提供招标代理服务的；

(3)供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)供应商超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）供应商使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）供应商使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签章、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(4)同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：供应商的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

第四部分 技术规格、数量及质量要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用干燥柜 | 外观要求：整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率，显示屏和控制面板位于侧维修门处； 材质要求：外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观； 舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中导管与舱体底部接触； 地脚要求：设备底部装有万向脚轮，方便设备移动，四角装有调整脚蹄，用于设备稳固支撑； 保温材料：腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm，有效阻止热量损耗，提高干燥性能； 密封门材质要求：门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观； 密封门结构要求：门体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度； ★门密封要求：采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果； 密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形更简洁美观； ★双门互锁功能：双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁，满足供应室隔离需求； 维修门要求：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角小，整体缝隙小、美观，上下双磁吸闭合方式，开关方便，底部开散热孔，满足侧部风机散热需求，避免局部温度过高； 风机要求：交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，顶风机风量≥1900m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB，侧风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗； 风压开关：采用优质风压开关，最小启动压力标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启时，风压过低，风压开关启动、蜂鸣器报警、显示屏提示报警信息、程序停止运行，直至故障排除； 过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，保护阶段程序停止运行，排除故障后方可正常使用； 加热器要求：采用电加热方式，分布在侧风道内，减小占用空间，加热器数量≥7根，设备整体加热功率≥4.9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保； 除湿系统要求：采用风冷换热结构，密闭结构，利用散热器对除湿风道局部散热，使风道侧壁与湿热空气产生一定温差，湿热空气在除湿风道上冷凝成水珠，从而达到除湿目的，提高对物体的干燥效率，无需外接排气管路减少对通风管道的安装要求； 控制系统要求：采用高性能控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能； ★触摸屏≥7英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容（提供实物照片）； 程序设定：采用相互独立的开放程序，内置4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、2套自动程序、4套自定义程序； 干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置； 温度采集：采用双芯温度采集系统，控温稳定，控温精度采用PID间断式的控温方式，控温精度≤±1℃； 待机冷却功能，程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤，断电记忆功能设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序； ★容积：≥500L，提供内室尺寸； 装载容量：满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶； 标准配置：主机 1台、格栅 9个、DIN标准器械托盘 9个、导管干燥架 1个（单个管架可装载32根不同口径的导管，最多可装2个管架）、湿化瓶干燥架 1个（单个瓶架可装载19个不同瓶径瓶类负载，最多可装2个瓶架）、积水盒 1个。 | 1台 |  |
| 2 | 显微镜 | 光学系统：无限远光学校正系统； 放大倍率：40～1000倍； 载物台：钢丝传动，双层活动平台 (尺寸：210mm×140mm，移动范围： 76mm× 50mm)，双片标本夹； 调焦机构：粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm，具备粗调限位挡块和张力调整环； 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25； 照明系统：内置透射光柯勒照明，长寿命3WLED光源，色温4300K～4500K，工作时间：大于20000小时，亮度可调； 观察镜筒：双目/三目观察筒可选，镜筒倾角为30°，视场数为22，瞳距调节范围为48～75mm，铰链式； 目镜：10X，带眼罩，F.N. 22； 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘； 物镜：高衬度平场消色差物镜，平场范围》25mm 4X（N.A. 0.10,W.D. 21.5） 10X（N.A. 0.25,W.D7.5） 40X（N.A. 0.65,W.D. 0.65） 100X（N.A. 1.25,W.D. 0.185 oil）； 防霉装置：观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理； 荧光照明装置：LED荧光模块，光源为进口长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别，激发波长：B激发：460～490nm。 | 1台 |  |
| 3 | 高流量湿化氧疗仪 | 预期用途：适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量加温湿化的呼吸气体进行有效的呼吸治疗，适用于需要湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者； 具备中文操作界面； ≥4英寸彩屏显示：可同时监测温度、氧浓度、流量等参数； 支持高流量模式、低流量模式； 流量设置调节范围：2～80L/min，支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L～25L/min时调节步长为1L/min，流量25L～80L/min时调节步长为5L/min； 温度设置调节范围值为：31℃～37℃，步长1℃； 具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位； 一体化加温湿化器，湿度输出范围：33～44mg/L； 氧浓度监测范围：21%～100%，精确度为±3%； 预热时间：10分钟达到31℃，30分钟达到37℃； 支持干燥模式：用于干燥管路，模式运行99 min； 主机免消毒模式，呼吸管路转接头采用完全独立的气路设计，主机气路免消毒； 机器带有高密度过滤棉，过滤效果大于99%； 提供与主机配套使用的原厂同品牌耗材，耗材具备独立的注册证，包括加温呼吸管路、患者连接界面； 提供自动注水湿化罐； 提供配套移动台车； 机器具有 USB 接口，可实现多方式等数据传输功能； 配备视觉报警信号和声音报警信号，在使用过程中产生报警时操作者位于治疗仪正前方，面对液晶显示屏幕，可以清晰观察到视觉报警信号； 报警状态按照优先级别反应，影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应； 报警提示功能：内部故障、呼吸管路报警，漏气报警，阻塞报警，氧气浓度低报警，氧气浓度高报警，无法达到目标流量报警，检查水量报警，无法达到目标温度、检查工作条件、断电报警，超温报警，氧气压力低报警，氧气压力高报警，出气口故障报警等； 具备独立的静音键，提供快速复位静音功能。 | 1台 |  |
| 4 | 胰岛素泵 | 适用范围：产品适用于有必要进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者； 蓝牙联接：支持； 手机APP管理：支持，通过APP查看胰岛素泵的使用情况； 设备管理：APP可自定义编辑设备名称、使用科室、床位号、患者姓名； 数据管理：APP可生成治疗日报告和周期报告，支持无线局域网一键打印； 电脑PC端操作：电脑端可设置胰岛素泵治疗方案，内容包括：基础率、三餐大剂量预设值、脉冲周期、日总量限量、大剂量限量、报警方式、用餐提示、测血糖提示等，推送给手机APP后手机端可一键设置； 在线咨询功能：APP支持在线咨询，电脑端支持在线回复； 屏幕背景色彩：三种； 全中文菜单显示，易用易懂； 胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算，短效和速效可选； 基础率分段：48段； 基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率； 数据库：速效数据库、短效数据库； 基础率设置范围：常规范围 0～5 U/h； 临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时； 基础率增幅：默认值0.05U、0.1U、0.5U； 防水等级标准：IPX8； 长餐模式：基础输注、临基输注、方波输注、双波输注 大剂量预设：有； 大剂量设置范围：0.1～88U； 大剂量增幅：0.1U； 大剂量输注速度：可调； 螺杆复位形式：自动复位，电机驱动； 最大装药量：3.05 毫升(305U)； 血糖目标：最多48个； 碳水化合物系数：最多48个； 胰岛素敏感系数：最多48个； 大剂量输注速度：可调整，5s、10s、15s、20s四种脉冲周期； 剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制； 保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置； 警示项目：阻塞、低药量、药完、低电量、用餐、测血糖、闹铃； 报警方式：蜂鸣、震动报警； 堵塞剂量可调； 低药量报警阈值可设； 日总量回顾记录：100条以上； 基础率回顾记录：100条以上； 大剂量回顾记录：100条以上； 排气回顾记录：100条以上； 报警回顾记录：100条以上。 | 1个 |  |
| 5 | 雾化器 | 输入电压：220∨(-15%,+10%)，输入频率50Hz±1Hz； 额定电压：220V，额定频率50Hz； 输入功率：200VA； 喷雾速率：≥0.2mL/min； 药液残留量：≤1.0mL； 雾粒中位粒径：3.9μm±25%米； 雾粒等效体积粒径分布曲线图测试条件：环境温度20℃±5℃，湿度50%～75%，测试溶液0.9%生理盐水； 雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下雾化器所产生的压力范围是60kPa～150kPa，当雾化器发生异常情况时雾化器所产生的最大压力范围是150kPa～400kPa； 气体流量：≥7L/min； 工作噪声：≤60dB(A)； 熔丝管：T1.6AL250V，φ3.6×11； 正常工作条件：环境温度+10℃～+40℃ 、相对湿度30%75%、大气压力86kPa～106kPa； 运输和贮存环境限制条件：环境温度-40℃～+55℃、相对湿度10%～93%、大气压力70kPa～106kPa； 对电击防护：I类ME设备1； 应用部分：BF型应用部分； 对有害进液和颗粒物质的防护：IP2； 按与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：非AP/非APG型； 运行模式：连续运行。 | 2个 |  |
| 6 | 输液泵 | 输液精度≤±5%； 速率范围：0.1～1500ml/h； 预置输液总量范围：0.1～9999ml； 快进流速范围：0.1～1500ml/h； 支持 ml/h 和滴/min 两种流速单位； 屏幕≥2.5 英寸，同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息； 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 分低级、中级、高级三级报警，可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 压力报警阈值可调； 电池工作时间≥4 小时@25ml/h，可升级至≥8 小时@25ml/h； 接口支持 RS232 数据传输、护士呼叫、DC 输入功能； 可升级无线模块，实现无线联网监测； 泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒； 主机自带提手，方便携带。 | 3台 |  |
| 7 | 电子血压计 | 全程语音播报，血压测量更方便，柔色背光大屏，夜间也能看清50组记忆值，一键查看血压变化，一键静音，快速切换无声模式，不规则脉波提示/三次测量平均值/时间日期显示； 测量方式：示波测定法； 显示方式：LCD数字显示； 适用臂围：22～32cm； 压力测量范围：（0-300)mmHg/(0.0-40.0)kPa，精度±3mmHg(+0.4kPa)以内； 脉率测量范围：（40~200）次/分钟，精度读数的+5%以内。 包装内容：收纳袋、电子血压计、臂带、说明书（附保修卡)、USB数据线*1。 | 1个 |  |
| 8 | 高频电刀 | 输出功率：≥320W； 单双极功能，适用于全科室； 六种输出模式：①切割、②混切1、③混切2、④电凝1、⑤电凝2、⑥双极电凝； 具有功率自动补偿系统； 全悬浮输出，防止低频电流对人体造成的伤害； 具有高性能的病人回路电极板接触质量检测系统（REM），具备中性电极面积检测功能，实时监测中性电极与病人皮肤的接触，一旦接触面积减少机器自动报警并停止输出； 具备功率反馈识别功能，即：组织密度及时反馈，可及时检测组织阻抗大小的变化，输出功率大小自动调节以维持功率的恒定； 既可手动输出，也可脚控输出； 采用CPU控制，可记忆关机前的工作状态； 具有开机自检功能，可有效判定外围配件是否良好并有代码报警提示； 无外置风扇自然散热，适用于层流净化手术室； 具备额定功率过压保护功能，即：实际输出功率高于设定值时停止输出； 具备高频漏电流保护功能； 具备闭环回路功率校准电路； ★双极负载200Ω，单极负载500Ω，可做水下切割，包括富脂区的组织切割； ★工作频率：360～460kHz，可以配合氩气系统、内镜、宫腔镜等使用； ★符合GJB 150.9A-2009、GJB 150.10A-2009、 GJB 150.11A-2009 检测要求。 | 1台 |  |
| 9 | 双轮助行器 | 扶手宽度：46cm； 额定承载质量：135kg； 支脚高度调节范围：8档； 用途：辅助代步用具。 | 1个 |  |
| 10 | 单通道注射泵 | 注射精度≤±2% 或 0.005mL/h 取大者； 速率范围：0.01～2100ml/h，最小步进 0.01ml/h； 预置输液总量范围：0.00～9999.99ml； ★快进流速范围：1～2100ml/h； ★支持注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； LCD 显示屏，可同屏显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测； 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 分低级、中级、高级三级报警，可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 接口支持 RS232 数据传输、护士呼叫、DC 输入功能； 防进液等级 IPX4； 无线模块，实现无线联网监测； 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求； 整机重量≤ 1.6kg，主机自带提手，方便携带。 | 1台 |  |
| 11 | 医用ABS床（双摇床） | 床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性； 床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度≥1.0mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构延长病床寿命； 床体骨架采用≥40*80*1.2mm、床腿采用≥50*50*1.2mm的成型方管焊接而成，焊接工艺先进，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥200kg； 整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用粉末静电喷涂，色泽鲜亮、附着牢固； 可选配折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件坚固耐用，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便； 配置不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置，丝杠采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合，有效地防止磨损，噪音小，寿命长； 豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动； 功能简介：①靠背0～70±5º，②腿部：0～50±5º； 四个点滴架插座，钢板成型，配点滴架一个、餐板一个； 四个引流袋挂钩，床底配金属杂物架一个，床体四角配防撞护角； 含配套80mm半棕半棉床垫； 床架颜色：亚光白色。 | 50张 |  |
| 12 | T组合复苏器 | 基本配置：T组合复苏器、Pmax保护端盖、模拟肺、进气口转换接头； 适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿； 复苏气体氧浓度：21～100%（依据气源供应氧浓度）； 复苏气体流量范围：5～15L/min（要求气源可设置该流量范围）； 吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为8L/min时2～58cmH2O； 呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为8L/min时0.2～17cmH2O； 压力表：量程-10～80cmH2O，精度±2%满刻度； 最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内设置范围为1～60cmH2O，出厂默认40cmH2O； ★工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：当流量为5L/min时75min，当流量为10L/min时38min，当流量为15L/min时26min。 | 2台 |  |
| 13 | 空氧混合仪 | 氧浓度21%～100%连续可调； 氧浓度和流量分开调节、互不影响； 气动气控，无需电源供电； 调节精度高，气体输出持续稳定； 氧浓度调节范围及精度：氧浓度调节范围21%～100%，允差±3%； 流量计调节范围：0L/min～15/min和 0L/min-3.5L/min，允差最大示值的±4%； 报警功能：内置气动声音报警装置，报警声为哨声，正前方1米处的报警声压级大于60dB，供气气源压力高于560kPa±40kPa时混合器会产生高压报警，供气气源压力差在150kPa±30kPa时混合器会产生压差报警。 | 1台 |  |
| 14 | 空压机 | 输入功率：1000VA； 计时器范围：0～99999.9H； 工作噪音：≤55dB(A)； 低压提示：出现低压提示时，输出压力应不超过 0.2 MPa； 输出气体压力：0.35 MPa±10%； 输出气体流量：不低于40L/min； 输出气体温度：不高于环境温度 5℃； ★过滤器过滤精度：0.1μm； 可选配支架组件，支架组件最大承载重量：8kg； 可与空氧混合器、CPAP、呼吸机等医疗用气设备配套使用； 专利技术设计、多重过滤，确保在正常工作环境下设备可持续稳定地提供洁净空气源，满足临床患者吸入气体的要求； 采用高性能无油泵与集成控制系统，一键式快速开启、快速升压，超长连续使用时间； 独特的隔音降噪设计，提供安静的使用环境； 配置双路气体输出结构，满足临床多设备同时使用需求。 | 1台 |  |
| 15 | 便携式除颤仪 | 工作环境 工作温度：0℃～50℃； 相对湿度：5%～95%(无冷凝)； 大气压力范围：57kPa～106kPa。 二、存储环境 温度：0℃～50℃； 电极片存储温度：5℃～35℃之间； 极限温度：-30℃～65℃限24小时之内； 相对湿度：5%～95%（无冷凝）。 三、安全性 防尘防水等级：IP55； 状态/故障提示：有明确的LED状态指示灯和语音提示功能，（LED灯夜间可视）在设备故障时发出警报声且提示不同的颜色，可以远距离查看设备状态是否正常； 自检功能：设备支持多种自检程序，包括首次安装电池自检、开机自检、日自检、周自检、月自检，自动保存日检结果，对于异常情况能及时有语音提示和警示灯； 日志功能：自动记录设备的按键操作及心电数据分析结果，能导出设备日志功能进行操作追溯。 四、操作 操作便捷：有操作流程图画提示，在抢救时，按键操作步骤不超过2步，大尺寸硅胶按键并带有闪烁指示灯能够快速找到对应操作按键； 操作提示：每一步操作流程都有语音提示，默认中文，电极片粘贴不良或插头脱落时，具有及时的语音提示功能，避免无效操作耽误抢救； 心肺复苏（CPR）提示：符合国际指南最新要求，专业的辅助节拍音指导施救者进行心肺复苏； 操作安全防护：当遇到患者电极片脱落、拔出电极插头、患者心律转为不可电击心律时设备具备自动取消电击的功能，防止发生意外伤害； 仪器除了开关和除颤按键外，没有其它操作按键，防止抢救时因误碰操作而延误抢救时间。 五、心律分析及除颤 心率分析：5秒心率分析、1秒充电时间（新电池）； 除颤技术：采用双相波技术，成人模式下患者阻抗为50Ω时输出能量150J，低能量除颤，降低心肌损伤； 患者阻抗为50Ω时，释放能量精度不超过输出能量的±10%； 除颤波形：高电流双相截尾波，可根据不同人体阻抗情况进行输出能量自动调节； 可除颤的阻抗范围：25到180Ω； 具有标准成人/儿童除颤功能，通过拨码选择对应功能并有语音提示所选模式； 充电结束后未及时除颤时设备可内部自动吸收电能，且有语音提示，保证患者和操作人员安全。 六、电极片 连接类型：预连接型，待机状态下可连接，不影响电极片有效期； 有效期：≥30个月； 主机采用一体式把手设计，方便携带，具备透明保护上盖，可内置存放电极片，更好地对电极片的有效期进行管理，同时降低外部环境对电极片的影响； 电极片有色彩区分，且有明显的粘贴位置图形指示，可以帮助操作者快速粘贴在患者的正确位置。 七、电池性能 可更换免维护、免充电型大容量锂电池，直流12V，容量4200mAh； 电池安装采用卡扣式设计，无需使用工具，一次按压安装到位； 在20℃±2℃环境中使用新电池，可电击次数≥160次，针对不可电击心律进行分析和心肺复苏引导时间≥450分钟，首次电量低提示后可实施电击≥15次； AED主机与４G联网模块不共用电源，避免不必要的电池耗损。 八、数据存储和导出 信息记录和回溯：具备使用信息及心电波形图（ECG）的记录储存功能，提供专业软件可对事件作出完整的回顾和分析，包含抢救过程记录事件标记、开机时间、黏贴电极片时间、分析次数、放电次数等，可形成抢救事件报告。 | 1个 |  |
| 16 | 电脑胎儿监护仪 | 屏幕显示 1.1彩色LCD显示屏，屏幕大小≥10英寸 1.2波形颜色可调 1.3具备胎儿界面、胎儿大字符两种显示界面 2、监测功能 标配功能：胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM） 3、胎心率规格 3.1测量方法：超声多普勒 3.2★测量范围：50～220BPM 3.3测量误差：≤±2bpm 3.4超声工作频率：1MHz 3.5峰值负声压：≤1MPa 3.6输出波束声强：≤20mW/cm2 3.7★超声探头：12晶片、宽波束、高灵敏度、脉冲波。 4、宫缩压力规格 4.1测量方法：应力计传感器元件 4.2测量范围：0～100% 4.3分辨率：1% 4.4非线性误差：≤±10% 4.5★宫缩压基线：0、5、10、15可选 5、胎动规格 5.1★识别类型：自动胎动、手动胎动 5.2自动胎动：测量范围：0～100%，分辨率：1%，可绘制胎儿活动强度曲线图 6、电池 配备大容量可充电锂电池，轻松应对断电场合。 7、记录仪 7.1内置热敏点阵记录仪 7.2记录纸：152mm Z型折纸 7.3记录方式：实时打印，回顾快速打印 7.4记录速度：1cm/min、2cm/min、3cm/min可选 | 2台 |  |
| 17 | 胎心多普勒仪 | 手持式紧凑设计，一手掌握； ★高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 轻巧机身设计，整机不到350g； 超声工作频率：标配3MHz±1%，可选配2MHz±1%； ★高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 探头与主机分体设计，探头可更换； 超声输出强度：Iob≤20mW/cm2； ★胎心率检测范围：50～240bpm，心率检测精度±2bpm，分辨率1bpm； ★在探头表面200mm的距离处灵敏度≥90dB； 具有电量低提示功能； 无信号1分钟自动关机功能； 电源：可采用标准AA电池或镍氢充电电池供电，连续工作时间≥10小时； 内置扬声器； 具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机。 | 1个 |  |
| 18 | 妇检床（产床） | 床面长度 ≥1450mm（±20）； 床面宽度 ≥600（±20）mm ； 床面高度（不含床垫） ≥580(±20)～1000(±20)mm(电动）； 床面升距 ≥220mm(电动）； 背板折转角度 上折≥70° 下折≥10°(电动）； 电源 AC 220V 50Hz。 | 2张 |  |
| 19 | 婴儿车 | 婴儿盆由ABS材质制成，设有导流槽和透气孔，坚固耐用，方便观察，易清洗； 床架采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用粉末静电喷涂，色泽鲜亮，坚固耐用； 婴儿盆可倾斜，角度范围0～10度,有效防止婴儿进食后发生溢奶呛奶的情况，保护了婴儿肺部安全； 采用豪华静音脚轮，有刹、无刹脚轮对角装配，刹车性能稳定可靠，转动灵活，稳定性强，无噪音，方便移动； 底盘护罩凹槽设计可临时摆放洗浴用品； 标准配置：床垫1个，安全绑带2根； 整车升降可调，方便母婴交流，升降范围：780-980mm。 | 5个 |  |
| 20 | 空气波压力治疗仪 | 柜式一体机，可同时使用两个十二腔气囊； ★液晶触摸屏加旋转编码器操作，操作简便； 时间设定功能：时间范围为0～60min，步长1min； ★生物波功能： 四组生物波输出 输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式 脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs 充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗； 治疗仪压力范围：5～25kPa可调； 极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应≤3min； 过压保护：治疗仪应具有过压保护措施； ★手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施； 连接管路应有防止接错的装置或标识； 治疗仪正常工作时的噪声应≤70dB。 | 1台 |  |
| 21 | 除颤监护仪 | 重量：≤4.2kg（标配，含电池）； 彩色电容触摸屏≥8英寸， 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作，自动亮度调节； 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障； 支持中文操作界面； 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s； ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于三十天以上人群； 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J； 体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J； 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换； ★电极板支持能量选择、充电和放电三步操作，满足单人除颤操作； AED除颤功能提供中文语音和中文提醒，对于抢救过程支持自动录音，记录时长≥8小时； 开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用； ★除颤充电迅速，充电至200J≤4s； 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s； 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s； 支持病人接触状态和阻抗值实时显示； 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引； 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断； 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训，可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核； 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s，阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s，血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s； 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种； 支持ST/QT实时分析； 阻抗呼吸率范围：0～200rpm； 提供的监护参数适用于成人、小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证； 脉率范围：20～300bpm； 无创血压收缩压测量范围：25～290mmHg（成人）、25～240mmHg（小儿）、25～140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10～250mmHg（成人）、10～200mmHg（小儿），10～115mmHg（新生儿）； 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限； 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络； 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信； 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次； 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光三种方式进行报警； 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于三通道波形，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s，支持连续波形记录； 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）； 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 | 2台 |  |
| 22 | ABS转运床 | 车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作； 床身由 30*50 厚 1.2mm 的冷轧钢管制成，先进机器人高精度焊接工艺保证焊接质量，床体坚固，可承载≥200kg； 床身采用环保粉沫喷塑处理，起背采用进口优质气压系统，背部起升0～65°，操作简便，可单手操作； 护栏高度≥290mm，护栏最薄处厚度≥15mm，确保患者更安全； 整体升降采用摇杆式设计，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能； 平车底座为1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强； 刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径φ150mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命，防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧； 增加第五轮设计，使平车在直线及转向运动中更加方便快捷； 床体前部带有氧气瓶托架，可放置氧气瓶，以便急救使用； 平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液； 辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落； 配置：床体1套、床垫1张、护栏1副、输液杆架1根、氧气瓶架1个、脚轮4个、摇把1套、产品说明书1套。 | 2张 |  |
| 23 | 注射泵 | 注射精度≤±2% 或 0.005mL/h 取大者； 速率范围：0.01～2100ml/h，最小步进 0.01ml/h； 预置输液总量范围：0.00～9999.99ml； ★快进流速范围：1～2100ml/h； ★支持注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml； LCD 显示屏，可同屏显示：当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测； 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 分低级、中级、高级三级报警，可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息； 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 接口支持 RS232 数据传输、护士呼叫、DC 输入功能； 防进液等级 IPX4； 无线模块，实现无线联网监测； 注射泵推杆无皮套设计，更易清洁，符合院感要求； 整机重量≤ 1.6kg，主机自带提手，方便携带。 | 2台 |  |
| 24 | 电动吸引器 | 高负压/高流量； 电源电压：-220V±22V，频率：50Hz±1Hz； 输入功率：180VA； 额定电压：-220V； 额定频率：50Hz； 最大负压值：90kPa±10kPa； 负压调节范围：20kPa至最大负压值； 自由空气流量：≥20L/min； 噪声：≤65dB(A)； 贮液瓶：2000mL/只，2只一组(倾斜角度≤10°仍适用)； 熔丝管：F2AL250V，Φ5×20。 | 1个 |  |
| 25 | 软皮检查床 | 床架材质：床框为≥50*30矩形钢管，厚度≥1.2mm 床脚为≥50*50方形钢管，厚度≥1.0mm 加强连接管为≥30*30方形钢管，厚度≥1.2mm 床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度≥25mm优质高弹海绵、优质蓝皮包面，坚固耐用，美观大方，床板为12mm厚多层板，床垫与床架连接牢固； 结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震； 喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命； 重量：≥25KG。 | 10张 |  |
| 26 | 动态心电图机 | 电源DC 1.5V，1节AAA 电池，记录时间连续记录72小时以上； 小巧轻便，重量不超过62g（带电池）； 外壳材料：ABS塑料； 导联(通道)：12导，3导； 频率响应：0.05～65HZ； 记录方式：全信息无压缩； 输入阻抗：≥30MΩ； 增益：5、10、20、40mm/mv； 共模抑制比：≥100dB； 采样率：128-1024次/秒/通道，起博采样率32000HZ； 显示：LCD显示文字和波形，支持中、英文； 转换精度：12或16位； 实时时钟：年、月、日；时、分、秒； 数据接口：SD卡； 存储介质：Flash卡； 导联线插头：19 针； 导联线：10 芯、5芯、7芯； 起博检测：支持，起博采样率32000HZ；独立显示通道，3通道检测。 | 2台 |  |
| 27 | 动态血压计 | 记录器技术要求 测量方法采用示波法进行血压测量； 血压测量范围：0～260（mmHg）； 脉搏率测量范围：30～220（mmHg）； 支持过压保护：当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压； 支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池袖带能够自动释压； 支持掉电数据保护：记录过程中取掉电池不会丢失已经记录的数据； 支持自动重测功能：对错误数据可进行自动重测； 两节碱性5号电池供电； 存储容量：可储存至少460条以上测试数据； 屏幕要求为液晶点阵屏显示，可显示全程记录的全部血压趋势图，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息； 具备实时时钟功能，能够显示当前时间； 能够测定患者体位状态。 二、分析软件要求 支持比较分析功能：可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析； 支持多种形式显示及打印回访数据，方便医生做出全面诊断； 具有趋势图功能：能选择显示心率趋势图、平均动脉压、错误数据、RPP数据趋势图； 数据表功能：能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据，血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示； 柱状图功能：能选择显示全部、白天、晚上柱状图； 饼状图功能：能选择显示全部、白天、晚上饼状图； 患者信息登记功能：可登录患者的详细信息，避免混淆数据。 | 4台 |  |
| 28 | 保温箱 | 内部容量：≥80L，符合新版《GSP》要求，满足冷藏冷链温湿度要求，实时显示并采集温湿度数据，温湿度异常报警，数据全程跟踪可追溯、可上传、可导出、可现场打印，配备蓄冷剂等降温装置（可保持2～8度20小时）； 通信接口：4G通信接口，基于蜂窝网络，TCP/IP方式上传数据； 精度：温度±0.5℃（25℃）、湿度±3%RH(60%RH,25℃)； 测量范围：温度-40℃～+120℃（默认：-40℃～+80℃）、湿度0%RH～100%RH。 显示分辨率：温度0.1℃、湿度0.1%RH； 工作环境：-20℃～+60℃，0%RH～95%RH（非结露）； 正常记录间隔默认5min，告警记录间隔默认2min，支持自定义设置，最低1min记录一次； 配备蓝牙打印功能：本设备默认配备蓝牙模块，在现场可与热敏蓝牙打印机直接进行蓝牙无线配对，打印运输途中的温度小票； 报警功能：支持本地声光报警、蜂鸣报警； 支持平台端远程告警，如报警弹窗、变色、音频、短信、邮件、振铃、微信等多种本地及远程告警方式； 定位功能：默认基站定位，可选配GPS定位模块，可查询历史定位信息并生成定位轨迹，方便查询运输路线； 配置方式：可通过监测平台远程配置设备具体参数信息。 | 3台 |  |
| 29 | 冷藏柜 | 容积：≥100L； 恒定温度：4～38℃每度可调控； 低功耗：额定功率小于85\170W，日耗电量仅0.45KWh，宽电压带，适合电压不稳定地区； 内置微电脑控制系统，温度数字显示，控制面板与门一体设计，触摸式LED液晶显示屏，简约、便捷操作； 无噪音设计：噪音低于39dB(A)，无氟环保压缩机制冷技术； 采用上置式顶部双风机设计，翅片式风冷式结构，合理的风循环系统，保持箱内温度均匀稳定； 合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度，多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间； 内嵌式双安全门锁设计，照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况； 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、操作简便，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加外观质感和洁净度。 | 13台 |  |
| 30 | 新生儿专用监护仪 | 8英寸彩色液晶触摸屏，支持触摸飞梭双操作，分辨率高达1024*768像素，紧凑小巧，方便新生儿科室的固定安装； 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息； 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，利于院感控制； 监护仪设计使用年限为8年，提供机器标贴证明材料； 监护仪通过国家二类注册认证，提供注册证相关材料； 病人类型：新生儿，不提供成人和小儿类型，专用于新生儿； 标准配置监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温； 支持3/5导心电测量； 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料； 支持显示PI血氧灌注指数，并提供PI过低报警，有效反映血氧灌注情况； 血氧监测具备抗干扰和抗弱灌注性能； 标配CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能； 新生儿呼吸测量范围：0～150bpm； ★NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性； 新生儿NIBP测量范围：收缩压40～130mmHg、舒张压20～100mmHg、平均压27～110mmHg； 提供手动、自动、连续3种测量模式，满足临床应用并提供产品界面截图证明材料； 支持英文字符输入； 具有三级声光报警，参数报警级别可调； 具备大字体显示界面、单血氧显示界面及标准显示界面等多种显示界面； 支持120小时趋势图表、100个报警和手动事件、1000组NIBP测量回顾； 支持48小时全息波形和体征参数的存储与回顾； ★电池内置插槽式安装固定，无螺钉固定，方便徒手快速更换电池，配置单块锂电池，工作时间≥5小时； ECG、RESP参数为抗电击类型最高等级，CF型保证新生儿监护的安全； 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 | 1台 |  |
| 31 | 麻醉咽喉镜（小儿光纤喉镜） | 喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作； 手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，操作手柄采用 H62铜材质加工而成，反复使用划痕少、高温消毒不易变形； 发光方式：LED灯泡置于手柄前部，通过光导纤维冷光源导光，使用寿命长； 光纤管可拆卸，清洗后可直接用2%戊二醛浸泡或环氧乙烷消毒，减少了交叉感染的可能性； 窥视片长度：102mm、75mm、65mm； 手柄直径：18.5mm； 光纤照明度：＞5000LUX； 包装方式：塑料盒包装。 | 1个 |  |

商务要求：

（一）实施（供货）期 ：自合同签订之日起30个工作日内完成供货、安装、调试并投入使用。

（二）实施（交货）地点 ：甲方指定地点

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、保险费用、培训费、养护费、包装费、运输费用、二次搬运费（甲方原因要求二次搬运的，需视情况另付费或免费）、装卸费、损耗、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

（四）质保要求

1、质保期：1年。

2、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

（五）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、售后服务

1.1产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（质保期内，如果该产品多次出现质量问题或出现质量问题不能解决的需退换货）。

1.2质保期内，当采购人遇到使用及技术问题电话咨询不能解决的，须在48小时内到达现场进行处理。

1.3质保期内，设备出现故障，须在12小时内响应，48小时内到达现场，一般故障8小时内修复，较大故障24小时内解决问题。

2、交货时应提供以下技术或培训资料（如涉及）

2.1原产地证明书(由制造厂签发)；

2.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

2.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

2.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

2.5其它相关技术资料。

3、 安装、现场培训：免费安装并现场培训相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护，

3.1设备到场后，供应商需至少派1名工程师现场指导安装调试。

4、新购设备随仪器配备必要的维修工具，工具能满足维护人员对设备的

正常维护、维修。

5、在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

6、质保期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供该产品上门维护服务。

7、质保期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人和制造

商应以优惠价格提供售后服务。

（六）验收

1、供应商提供的产品为全新未使用且符合相关法律法规要求的合格产品；

2、供应商提供的产品型号、规格等特性需与投标文件、合同规定内容完全一致，且满足采购方提出的采购需求。

3、货物验收时，供应商向采购人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

4、供应商提供的产品需经采购人验收小组验收，进行试验检测，按照技术要求逐项进行测试，测试结果应满足相关要求，试验通过并满足要求为验收合格。

（七）付款方式

签订合同后供货完成安装调试验收合格后支付合同价款的80%，正常运行后支付剩余的20%。（具体以甲乙双方签订合同为准）

（八）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九）其他

1、供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、中标人与采购人签订《协议》后，须与用户方签订《货物采购供应合同》（包括供货范围、需求数量、单价等），明确具体供货数量、供货时间、送达地点等内容。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

4、 若供应商不能按招标文件规定的交货期正常交货，采购方有权终止采购合同，并将相关情况上报给采购计划主管部门，取消其中标资格。

5、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五部分 合同条款及格式

## （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书      合同名称

## 编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：签订合同后供货完成安装调试验收合格后支付合同价款的80%，正常运行后支付剩余的20%。（具体以甲乙双方签订合同为准）

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                            卖  方：

名  称：（盖章）                    名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人签章）：    法定代表人（或委托代理人签章）：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

二  合同条款

一.合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.标的物的一般条款

4、完整物权

对于出售的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四.对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五.合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六.违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七.索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八.履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十.合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式六份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六部分  投标文件格式

正/副 本

（项目名称）

投标文件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签章或盖章）：

供应商地址：

联系人：

联系电话：

_    _年__   _月__   _日

第一部分 资格证明文件

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人资格证明书；

3、法定代表人授权书；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

6、投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明;

7、所投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件;

- 1、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

- 2、法定代表人资格证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

- 投标单位名称：                       （公章）

- 法定代表人（签字或盖章）：

- 日  期：   年  月  日

- 3、法定代表人授权书

致：                       （采购人名称）

本授权书声明：注册于（供应商地址）的（供应商名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

- 被授权代表（签章）：          供应商法定代表人（签章）：

- 职	务：	职	务：

- 电	话：	电	话：

- 供应商：			（盖章）

- 日期：     年   月   日

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

打款凭证

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目询价通知书，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．询价通知书规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对询价通知书进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

6、投标企业须提供供应商（被授权本单位在职人员）近6个月内任意1个月的有效社保证明

说明：复印件上应加盖本单位章

7、所投产品属于第二类医疗器械的，投标企业须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价表

5、技术条款偏离表

6、商务条款偏离表

7、供应商基本情况表

8、中小企业声明函(货物)

9、《残疾人福利性单位声明函》

10、商务标准和细则中技术部分证明材料

11、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

12、供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

- 1、投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签章）

年	   月    日

2、开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供货期 |  |  |
| 投标有效期 |  | 60天 |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.为方便开标唱标，供应商应将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后在递交投标文件时单独递交。

2.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

4.必须在投标文件中装订。

5.投标报价不得填报选择性报价。

供应商名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

3、货物说明一览表

项目名称：

招标编号：                      包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商(盖单位章):

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

4、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：                                                  包号：

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标文件。

4.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

- 供应商：	（盖章）

- 法定代表人或被授权人：	（签章）

- 日期：	年	月	日

5、技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

备注：供应商应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：       年   月   日

6、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

- 供应商：	（盖章）

- 法定代表人或被授权人：	（签章）

日期：	年	月	日

7、供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

10、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供商务标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术指标参数响应情况等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

11、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：重要技术响应、企业实力、质保期、售后服务及培训方案等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

12、供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。