- 富蕴县库额尔齐斯镇卫生院医用X线诊断设备采购项目

- 项  目 编 号：XJXCZX-2025-001

- 竞争性谈判文件

- 采   购   人：富蕴县库额尔齐斯镇卫生院

招标代理机构: 新疆欣诚众信工程咨询服务有限公司

2025年2月

目录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章 谈判须知	6

第三章 采购合同格式	24

第四章 采购需求	25

第五章 响应文件格式	28

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

富蕴县库额尔齐斯镇卫生院医用X线诊断设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台获取获取招标文件，并于2025年02月28日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXCZX-2025-001

项目名称：富蕴县库额尔齐斯镇卫生院医用X线诊断设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：565000

最高限价（元）：565000

采购需求：数字化X线摄影系统1套.能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及能激光打印胶片、完善的图像后处理功能，具备隔室无线遥控操作功能。

简要规格描述： 详见采购文件

备注:合同履约期限：合同签订后7日（日历日）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业采购项目

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年02月24日至2025年02月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年02月27日00:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年02月28日11:00（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，本公告在新疆政府采购网上发布。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：富蕴县库额尔齐斯镇卫生院

地 址：富蕴县库额尔齐斯镇东风路9号

联系人：马力亚·阿米提

联系方式：0906-8721282

2.采购代理机构信息

名 称：新疆欣诚众信工程咨询服务有限公司

地 址：阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路宏信大厦5楼502室

3.项目联系方式

项目联系人：程工

电 话：13119055888

# 第二章 谈判须知

## 谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 富蕴县库额尔齐斯镇卫生院医用X线诊断设备采购项目 |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | 数字化X线摄影系统1套.能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及能激光打印胶片、完善的图像后处理功能，具备隔室无线遥控操作功能。 |
| 第二章第1.3款 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 第二章第1.4款 | 交货地点 | 富蕴县库额尔齐斯镇卫生院指定地点 |
| 第二章第1.5款 | 供货期限 | 合同签订后7日（日历日） |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人名称：富蕴县库额尔齐斯镇卫生院 联系人：马力亚·阿米提 联系电话：0906-8721282 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：新疆欣诚众信工程咨询服务有限公司 地址：阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路宏信大厦5楼502室 联系人：程工 联系电话： 13119055888 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人 1）有效的营业执照复印件； 2）响应函按谈判文件规定格式完整提供； 3）提供近三个月任一个月依法缴纳税收证明； 4）按要求递交了投标保证金，且保证金的缴纳主体与投标人一致； 5）提供2022-2024任一年年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明； |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | 无 |
| 第二章第7.1款 | 现场考察 | 组织,投标人自行合理安排时间踏勘现场。响应文件需上传现场勘察证明书 |
| 第二章第8.1款 | 进口产品 | 依据财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，本项目拒绝采购进口产品 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 | 本项目中投标人所投货物属于政府强制采购节能产品的，投标人应提供《节能产品政府采购品目清单》 内的标记★符号节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购 |
|  | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； | 按国家有关节能环保政策执行：投标文件中所供产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的节能产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品中的产品。 |
|  | 政府采购支持中小企业发展 | 本项目为不专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策； 本项目划分标准所属行业为：工业。 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
|  | 政府采购信用担保 |  |
| 二、竞争性谈判文件 |  |  |
| 第二章第10.3款 | 谈判文件的可能实质性变动内容 | 技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 第二章第11.1款 | 提交响应文件截止时间 | 2025年02月28日11:00（北京时间） |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.5款 | 预算资金 | 565000元 |
| 第二章第16.1.4款 | 业绩 | 能够提供类似项目业绩证明材料（中标/成交通知书或合同协议书）； |
| 第二章第17.1款 | 谈判保证金 | 1、金额： 7000元（柒仟元整） 2、递交形式：投标人基本账户转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式； 3、递交时间：在投标截止时间之前递交（以到账时间为准）； 4、账户信息： 单位名称：新疆欣诚众信工程咨询服务有限公司 开户行：中国农业银行富蕴县支行营业部 账号：30153001040010913 行号：103902315300 汇款时需备注：项目编号+包号（如有） 5、退还保证金须知：投标单位在招标结束且我单位已发布中标（成交）结果公告后，将银行开具的投标保证金汇款凭证及开户许可证电子版发送至我单位财务人员邮箱中，财务人员在收到此邮件后3个工作日进行投标保证金退还。 邮箱：940081058@qq.com 财务室电话：15809068098 注：各投标人请务必在招标结束且我单位已发布中标（成交）结果公告后发送相关材料申请退还投标保证金，若因提前发送导致投标保证金在开标前退还的，视为无效投标人，因此产生的所有责任由投标单位自行承担。 |
| 第二章第18.1款 | 谈判文件有效期 | 60日（日历日） |
| 第二章第19.1款 | 响应文件份数 | 加密的电子响应文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第20.2款 | 封套上应载明的信息 | / |
| 第二章第22.1款 | 谈判文件的递交地点 | 政采云平台http://www.zcygov.cn/ |
| 五、响应文件的评审 |  |  |
| 第二章第29.1款 | 评审办法 | 满足谈判采购文件中所有要求的最低价 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |  |  |
| 第二章第33.1款 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第35.3款 | 履约担保 | / |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第37.1款 | 代理服务费 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数，不足5000元的，按照5000元收取。 （2）招标代理费：新建招协[2024]4号文的收费计算标准来收取招标代理服务费，中标服务费由中标人在领取《中标通知书》前向采购代理机构一次性支付。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 中标供应商在领取中标通知书时一次向招标代理机构交纳所有中标服务费。 中标服务费支付形式：单位账户转账或电汇 单位名称：新疆欣诚众信工程咨询服务有限公司 开户行：中国农业银行富蕴县支行营业部 账号：30153001040010913 行号：103902315300 汇款时需备注：项目编号+包号（如有） |
| 付款方式 |  | 合同签订后，支付货款10%，供货及安装完成累计支付50%。剩余50%第二年审计完一次性支付，结算时中标人须提供真实可查询的税务发票。 |
| 质保期 |  | 质保期限一年，如有未按要求配送，甲方拒绝收货。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔，检测费用由投标人承担 。 |
| 电子招投标注意事项 |  | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 2、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群、政采云在线客服及服务热线（400-881-7190）获取服务支持。 |
| 纸质投标文件 |  | “纸质标书”：开标后中标单位需在公示期满后3日内，正本1份、副本2份。严格按照招标文件中对投标响应文件要求顺序装订制作标书，（标书必须标明页码）需胶装。递交至招标代理处存档，内容须与电子版投标响应文件内容一致，纸质投标响应文件一律不予退还（邮寄费用由投标人自理）。 纸质版标书邮寄地址及收件人：富蕴县赛尔江西路宏信大厦5楼502室。收件人：程工，联系电话：13119055888。 |
| 其他 |  | 1、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 2、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。） - 响应文件附表如有确实投标单位可自行添加，满足文件要求即可。 - 投标文件必须标注页码，目录页码与内容一致。 |

## 谈判须知正文

## 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见谈判须知前附表；

1.2采购内容：详见谈判须知前附表；

1.3采购方式：详见谈判须知前附表；

1.4交货地点：详见谈判须知前附表；

1.5交货期限：详见谈判须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见谈判须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

2.5 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部最新发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.6 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.7偏离

2.7.1本条所称偏离为响应文件对谈判文件的偏离，即不满足、或不响应谈判文件的要求。偏离分为对谈判文件的实质性要求条款偏离和对谈判文件的一般商务和技术条款偏离。

2.7.2除法律、法规和规章规定外，谈判文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的负偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.8特别说明

2.8.1谈判响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为谈判单位法人所拥有。

2.8.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求编制、提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.8.3供应商在谈判活动中提供任何虚假材料, 其响应文件无效并承担相应法律责任。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合谈判须知前附表中规定供应商资格条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系（提供承诺函）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺函）。

（4）近三年内（本项目递交响应文件截止期前）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间内）。

3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；供应商在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 费用和知识产权

4.1供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除谈判须知前附表中另有规定，本次谈判不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除谈判须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按谈判须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8. 采购进口产品

8.1除谈判须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足谈判文件要求的国内产品参与。

9. 政府采购政策支持

9.1供应商符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见谈判须知前附表。

9.2为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

9.3中小企业在融资、谈判保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

## 二、谈判文件

10．谈判文件的组成

10.1 谈判文件由下列文件组成：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，为谈判文件的组成部分。

10.3 谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在谈判须知前附表中明确。

10.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.提交响应文件的截止时间

11.1供应商提交响应文件截止时间见谈判须知前附表。

12. 谈判文件的澄清或者修改

12.1在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止之日1日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足1日的，采购人可酌情推迟谈判截止时间。澄清或者修改文件作为谈判文件的组成部分对供应商具有约束力。

12.3供应商认为谈判文件存在歧视性条款的，应在提交首次响应文件截止之日1日前以书面形式向本代理机构提出。

## 三、响应文件

13.一般要求

13.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

13.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 响应文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

13.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

14.响应文件的组成

14.1 响应文件包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）响应函

（3）谈判保证金

（4）报价一览表及报价明细表

（5）供应商的资格审查文件

（6）货物说明

（7）技术服务方案

（8）商务响应与偏离表

（9）供应商认为需提供的其它资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1供应商应按照“第四章 采购需求”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《报价一览表》及《报价明细表》的要求报出单价和分项价格。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价中。

15.2在评审过程中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件无效。

15.3谈判报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目招标范围内所有货物、全供货安装调试、按采购人要求调整及修改、检测、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

15.4对于报价免费的内容须标明“免费”。

15.5供应商根据本须知第15.3条的规定将报价分成几部分，只是为了方便对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

15.6供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应被认为是非实质性响应而予以拒绝。

15.7本次采购不接受选择性报价，否则将被视为无效响应。

15.8除谈判须知前附表另有规定外，本次采购不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。

15.9供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见谈判须知前附表。

16.符合谈判文件规定的证明文件

16.1供应商符合谈判文件规定的资格证明文件

16.1.1供应商应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

16.1.3至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

16.1.4供应商应当提交符合竞争性谈判文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件要求详见须知前附表。

16.2货物符合招标文件规定的资格证明文件

16.2.1供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合谈判文件规定的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

16.2.2供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.2.3上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对谈判文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

（3）对照谈判文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对谈判文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

（4）供应商对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

17. 谈判保证金

17.1谈判须知前附表规定提交谈判保证金的，应按谈判须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与本章第18.1款规定的响应文件有效期一致。

17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。

17.3 未按谈判文件规定提交谈判保证金的，其响应文件无效。

17.4代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

18. 响应文件有效期

18.1响应文件有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效文件。

19. 响应文件的签署及规定

19.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照招标文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

19.2电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

19.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若响应文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

## 四、响应文件的递交

20. 响应文件的密封和标记

20.1加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

20.2逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

21. 响应文件的补充、修改或者撤回

21.1供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22. 响应文件的递交与接收

22.1 供应商应在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达谈判须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、代理机构或者谈判小组将拒收。

22.2在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或代理机构当场拆封响应文件。

## 五、响应文件的评审

23. 谈判程序

23.1谈判程序：初步审查（资格性审查、符合性审查），澄清、谈判、推荐候选供应商。

23.2谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.3谈判按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

24.初步审查

24.1谈判小组对参加谈判的单位提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件不符合资格性审查及符合性审查条件的，其响应文件无效，谈判小组应当告知有关谈判单位。

25.资格审查

25.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）有效的营业执照复印件； 2）响应函按谈判文件规定格式完整提供； 3）提供近三个月任一个月依法缴纳税收证明； 4）按要求递交了投标保证金，且保证金的缴纳主体与投标人一致； 5）提供2022-2024任一年年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明； |

26.符合性审查

26.1依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)。

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性检查 | 1、响应文件按照谈判文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 |
|  | 2、响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明 |
|  | 3、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章、供应商的单位章齐全符合竞争性谈判文件规定 |
|  | 4、响应文件供货期、质保期满足谈判文件要求 |
|  | 5、响应文件有效期满足谈判文件要求 |
|  | 6、投标文件是否附有采购人不能接受的条件； |
|  | 7、是否满足招标文件实质性要求的其他情形。 |
|  | 8、符合国家、行业技术标准的要求响应文件报价具有唯一性，未超出采购预算，所报单价不得高于采购目录中预算单价 |

27.澄清

27.1 谈判小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。

28. 谈判

28.1符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加谈判。

28.2对于未明确谈判文件实质性变动内容，或者谈判文件明确了可能发生实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

28.3在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。

28.4谈判小组应当根据本章第26.2款对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

（1）响应文件能够详细列明采购需求的服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）响应文件不能详细列明采购需求的服务要求，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上谈判单位的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.5 重新提交的响应文件或者报价应按本章第19.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内统一递交给谈判小组。

28.6提交首次响应文件的谈判单位，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退供应商的谈判保证金。

28.7提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.6款规定退出谈判的，供应商的谈判保证金不予退还。

29.成交原则

29.1谈判小组将推荐能最大限度满足谈判文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的最终报价最低的投标人。

29.2谈判小组成员以查阅响应文件和要求供应商答辩的方式，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交供应商。如报价最低的成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，根据相关办法规定，采购单位可以确定报价次低的供应商为成交供应商，或认定成交无效，并终止此项目重新组织谈判。

29.3采购人及采购机构将有权对成交供应商的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同。

30.成交

30.1成交通知：通过评审，确定成交人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，发出时间不超过投标有效期，对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.2《成交通知书》生效后，如果已成交的投标人不能按响应文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在谈判小组推荐的、合格的投标人名单中依序选择新的合同授予人。·

31. 终止竞争性谈判采购

31.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的。

32.保密及串通行为

32.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的相应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## 六、成交结果信息公布与授予合同

33.成交信息的公布

33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在谈判须知前附表指定的媒体上公布。

34.询问及质疑

34.1供应商对谈判文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明供应商联系人、联系方式。原件需加盖供应商公章并由被授权代表签署。

35.成交通知

35.1成交单位确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。

35.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

35.3 成交单位在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照谈判须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

35.4 成交单位没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

36.签订合同

36.1 谈判文件、成交单位的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

36.2 成交单位应当在成交通知书发出之日起2日内与采购人签订政府采购合同。由于成交单位原因未按规定实现签订合同的，不再退还谈判保证金，同时取消成交单位成交资格。

36.3 成交单位应当按照合同约定履行义务。成交单位不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

36.4 成交单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

## 七、其他规定

37.采购代理服务费

37.1采购代理机构应按谈判须知前附表规定收取采购代理服务费。

38. 其他规定

38.1谈判文件的其他规定见谈判须知前附表。

# 第三章 采购合同格式

格式自拟

注：最终合同以实际签订为准。

# 第四章 采购需求

（一）采购项目名称

富蕴县库额尔齐斯镇卫生院医用X线设备采购项目

（二）供货期限

合同签订后7日（日历日）。

（三）付款方式

合同签订后，支付货款10%，供货及安装完成累计支付50%。剩余50%第二年审计完一次性支付，结算时中标人须提供真实可查询的税务发票。

（四）质保期限

质保期限一年，如有未按要求配送，甲方拒绝收货。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔，检测费用由投标人承担 。

（五）服务要求

1、所投产品必须与采购清单品目相同，否则其投标无效。

2、售后及服务质量保证

质量保证：中标方保证合同试剂是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量问题，由乙方负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人保证合同项下提供的试剂不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3、培训及验收：

安装培训

①.乙方为甲方提供操作及维护培训，培训地点主要在交货现场或按甲乙双方协商安排，负责设备安装调试。

②.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方做好合同执行进度上的相关工作。

验收

①.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

②.如果设备运输过程中因事故造成货物损坏，中标人应及时安排换货，换货的相关费用由中标人承担。换货的相关费用由中标人承担。

注：上述内容为商务条款，属于实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。

（六）供货范围及规格要求

富蕴县库额尔齐斯镇卫生院医用X线设备采购项目采购清单

| 主要部件性能参数表及服务要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标参数和性能要求 |
| 1 | 设备要求 |
| 1.1 | 功能要求：能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及能激光打印胶片、完善的图像后处理功能，具备隔室无线遥控操作功能。 |
| 1.2 | 性能要求：为保证稳定性，球管、平板探测器和高压发生器及采集软件需为同一品牌。 |
| ★1.3 | 为保证产品质量，投标机型注册上市满4年，并且历史两次入选国家国产优秀医疗设备遴选，提供相应注册证及证书证明。 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | X线球管 |
| ★2.1.1 | 阳极热容量≥300KHU（需提供产品注册检测报告证明） |
| 2.1.2 | 焦点：小焦点 ≤0.6mm，大焦点≤1.2mm |
| 2.1.3 | 焦点功率：小焦点≥20KW，大焦点≥50KW |
| 2.1.4 | 靶角≥12° |
| 2.1.5 | 阳极最大热耗散：≥800W |
| 2.2 | 高压发生器 |
| ★2.2.1 | 高频高压发生器：高压发生器为整机原厂设计生产（提供国家食品药品监督管理局指定检测机构注册检验报告证明） |
| 2.2.2 | 输出功率≥50KW |
| 2.2.3 | 高压发生器逆变频率≥400KHZ |
| 2.2.4 | 最大电压≥150KV |
| 2.2.5 | 自动曝光功能及手动调节设置 |
| 2.2.6 | 最短曝光时间≤1ms |
| 2.2.7 | 输出电流范围≥625mA |
| 2.2.8 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成 |
| 2.3 | 无线平板探测器： |
| 2.3.1 | 探测器材料及结构：非晶硅整板结构； |
| 2.3.2 | 有效采集区域≥43×43cm； |
| 2.3.3 | 像素矩阵≥3070X3070； |
| 2.3.4 | 像素尺寸≤140微米； |
| 2.3.5 | 空间分辨率≥3.7lp/mm ；(提供检验报告证明) |
| ★2.3.6 | 图像成像时间：＜3s:(提供检验报告证明) |
| ★2.3.7 | 系统后期可升级支持双平板摄影功能(提供注册检验报告证明) |
| 2.4 | X线球管支撑装置 |
| 2.4.1 | 立柱式：摄影床+立式摄影架结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求。 |
| ★2.4.2 | 立柱可沿轨道左右移动，移动范围≥200cm；（需提供产品注册检测报告证明） |
| 2.4.3 | 牛头具备大尺寸高分辨率彩色触摸屏，显示信息可随牛头方向自动调整，可调节相应曝光参数（kV、mAs、mA、ms控制）（为防止虚假应标，需提供产品照片证明） |
| 2.4.4 | 球管支撑臂可沿立柱上下移动，移动范围≥135cm |
| 2.4.5 | 球管沿支撑臂旋转≥±90°，液晶屏实时显示数据。在轮椅病人和担架病人不搬动的状况下对原生体位能直接进行投照，避免二次损伤. |
| ★2.4.6 | 为保证全民体检工作效率，降低操作人员劳动强度，必须配置隔室无线遥控系统，功能实现：隔室控制胸片架、球管升降及同步对中功能。 |
| 2.5 | 摄影床 |
| 2.5.1 | 床面可四向浮动，可电磁锁定。 |
| 2.5.2 | 床面纵向移动范围≥900mm。 |
| 2.5.3 | 床面横向移动范围≥250mm。 |
| 2.5.4 | 承重能力≥ 200 kg（需提供产品注册检测报告证明）； |
| 2.6 | 立式摄影架 |
| ★2.6.1 | 探测中心垂直移动范围≥150cm（需提供产品注册检测报告证明） |
| 2.6.2 | 探测器具备与球管自动同步对中功能 |
| 2.6.3 | 标配滤线栅 |
| 2.6.4 | 栅比≥10:1 |
| 2.6.5 | 栅焦距≥130cm |
| 2.7 | DR采集工作站 |
| 2.7.1 | 工作站硬件：CPU：≥i3-4590/3.3GHz，内存容量：≥8G，硬盘容量：≥1T. |
| ★2.7.2 | 工作站软件需由DR 制造商自主研发生产，Windows 操作系统；全中文操作界面，功能模块高度集成，DICOM.3.0输出标准；一集成图像采集、图像处理、图像输出、报告诊断系统及病例管理功能；（需提供软件著作权证明文件）； |
| 2.7.3 | 图像基本后处理功能：宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；图像平滑、锐化、降噪、提取边缘、组织均衡；图像标注功能，包括画直线、矩形、多边形、箭头和文字；图像原始显示、全屏显示、直方图显示、不同部位窗宽窗位预置. |
| 2.7.4 | 软件界面实时监控高压发生器、平板探测器通信状态； |
| 2.7.5 | 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述测试的一次性通过证书。 |
| ★2.7.6 | 为保证用户后期实现数字化管理，生产厂家需具备PACS系统资质，要求提供和整机同一品牌医学影像、数据传输处理软件（PACS）注册证及检测报告证明；（不接受子公司或分公司共享资质） |
| ★2.7.7 | 系统具备低剂量摄影控制功能。（提供对应功能的著作权证书证明）。 |
| ★2.7.8 | 可支持升级职业病尘肺矽肺筛查软件功能。（提供对应功能的著作权证书及软件截图证明）。 |
| 2.7.9 | 设备制造商已开发骨抑制-双能减影、骨组织智能抑制软件、DR影像智能分析拓展等系统软件功能（提供对应功能的著作权证书证明）。 |
| 3 | 商务要求 |
| 3.1 | 为保证产品品质及后期服务，投标产品制造商需拥有完善的生产实力和服务实力，拥有现代化的产品研发中心和技术支持中心（提供相关证明材料证明） |
| 3.2 | 生产企业认证：生产企业具备质量服务诚信AAA级证书，中国绿色环保推广产品证书。 |
| 3.3 | 投标产品制造商企业内部需具有完善的质量及知识产权管理体系，获得ISO9001、ISO13485质量体系认证及知识产权管理体系认证证书。 |
| 3.4 | 投标产品制造商需为国家高新技术企业（不接受子公司或分公司共享资质） |
| 3.5 | 保修要求：提供的设备的制造标准、安装标准及技术规范符合国家标准，验收合格起，质保一年，保修期满后，终身维护、软件升级，长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。制造商具有全国400或800免费服务热线 |
| 4、 | 其他要求 |
| ★4.1 | 本项目为交钥匙工程，包含机房防护，机房预评、环评、控评、电动铅门、铅窗，另需要配置胶片打印机、铅衣、铅帽、铅围脖等操作人员必备防护用品，验收时保障设备正常使用。 |

备注：必须按照招标参数条款要求，提供对应的佐证资料，不提供或者提供资料不符合要求，视为不响应。

# 第五章 响应文件格式

响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

谈判内容：

供应商名称：                         （加盖公章）

供应商地址：

联系人：                  电话:

：容aobiao000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000     年   月   日

一、资格性自查表

二、谈判函

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

投标保证金汇款凭证或电子保函说明

三、报价一览表及报价明细表

附件3：报价一览表

附件4：报价明细表

附件5：中小企业声明函

四、供应商的资格审查材料

附件6：供应商基本情况表

附件7：拟投入本项目的人员一览表

附件8：供应商主要业绩

附件9：无重大违法记录声明书

附件10：信用记录

五、货物说明

附件11：投标设备供货清单及技术响应表

附件12：技术规格条款偏离表

附件13：响应产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

附件14：商务条款响应表

六、实施方案

七、供应商认为需提供的其它资料

- 一、资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 响应文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |
| 2 | 有效的营业执照复印件; |  |
| 3 | 响应函按谈判文件规定格式完整提供; |  |
| 4 | 提供近三个月任一个月依法缴纳税收证明; |  |
| 5 | 按要求递交了投标保证金，且保证金的缴纳主体与投标人一致 |  |
| 6 | 提供2022-2024任一年年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明; |  |

注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章。

## 二、响应函

致             (采购人或代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的谈判文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加谈判)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 投标保证金汇款凭证或电子保函说明

## 注：提交投标保证金的供应商附汇款账户银行出具的汇款凭证，使用电子保函的在此说明使用电子保函参与此项目投标。

## 三、报价一览表及报价明细表

附件3

报价一览表

项目名称：                                                                                    项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |
| 2 | 谈判内容 |  |  |
| 3 | 报价总价 | 大写： 小写： |  |
| 4 | 供货期限 |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |
| 6 | 响应文件有效期 |  |  |
| 7 | 其他事项声明 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效处理。

2、完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及包装、运输、装卸、安装调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。

3、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和此表中首次谈判报价一致。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：         年    月   日

附件4

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可在此表后附其分项报价组成的详细说明。

2、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：         年    月   日

附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱/戒毒企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商除提供此声明函外，还须提供提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以认可。

中小企业证明材料

1. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

2.证明材料加盖投标人公章。

## 四、供应商的资格证明材料

1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件

2）税务登记证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

3） 组织机构代码证复印件（营业执照“三证合一”不需提供）

4）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，应提供上一年度经审计的财务报告复印件（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注），或其基本开户银行出具的资信证明原件；

供应商是其他组织或自然人的，应提供银行出具的资信证明原件。

5）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

6）投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提开标前3个月内任意一个月的纳税凭据复印件；；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提开标前3个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

7）近三年内，投标人在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8）近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：供应商在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。

附件6

供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 供应商近三年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 1、后附项目业绩证明材料。 1）中标/成交通知书； 2）合同或合同协议书；提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页、合同物明细页和签字盖章页（公章或合同章上的供应商名称与供应商名称不一致视为无效）复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 执业 资格证 | 证件 种类 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附全部人员证件复印件、专家介绍，加盖单位公章。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日      期：       年      月     日

附件8

供应商主要业绩

- 已完成类似项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附近三年证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 目前正在完成的项目一览表

| 项目名称 | 采购人 | 采购人联系人及联系电话 | 交货期限 | 项目地点 | 规模 | 签约合同金额 | 合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：附证明材料。提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日          期：       年      月     日

附件9

无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）采购，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：              年   月   日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件10

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（本项目至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果

## 五、货物说明

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）、功能等性能描述

（2）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）具有相关生产经营许可证：

（2）证书、技术说明书

（3）彩图

（4）所投产品获得的奖项、荣誉等

（5）其他

附件11

供货清单及技术响应表

（不含价格）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 投标设备品牌型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：本表必须根据第四部分“采购需求”的内容详细填写及说明，除清单内容外的设备，供应商可增项。（如果内容提供不全而导致对供应商不利评定的风险由供应商自行承担）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件12

技术规格条款偏离表

| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：              _

日期：       年      月     日

注：

1、供应商应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”“正偏离”等。对于没有逐条对照询价文件技术规格，说明所提供货物和服务已对找招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或声明与技术规格条文的偏差和例外的条款，或未按照技术文件的要求提供相关证明材料的，将视同为不满足要求。

附件13

响应产品附件、备品备件和专用工具清单（如有）

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量/台 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：供应商可按以上表格形式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

日期：         年    月   日

## 附件14

商务条款响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 条款号 | 采购文件商务条款内容 | 响应文件响应内容 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

注：1、供应商应在响应文件中对采购文件第四章采购需求商务条款逐条按顺序响应，未逐条响应或未写明偏离说明，将视同为负偏离。

## 六、实施方案

包括：

（1）供货装配方案，进度计划

（2）质量保证措施

（3）售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（4）质保期承诺

（5）其他售后服务承诺

## 七、供应商认为需要提供的其它资料