招 标 文 件

项目名称：新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目

采购人(盖章)：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

联系人：周洋

电话：0991-4335087

—————————————————————————————

采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

联系人：周帅廷、马丹阳

电话：0991-4661782、17390944794

地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

目录

招标公告	1

投标人须知前附表	4

第一章 投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件	9

三、投标文件	11

四、投标	12

五、开标	13

六、评标	14

七、定标及合同授予	14

八、纪律和监督	15

第二章 评标办法	17

评审办法前附表	17

一、评标方法	20

二、评审标准	20

三、评标程序	20

第三章 合同文本	25

第一节 政府采购合同协议书	27

第二节 政府采购合同通用条款	32

第三节 政府采购合同专用条款	40

第四章 技术标准和要求	42

标项一、技术标准和要求	42

标项二、技术标准和要求	44

标项三、技术标准和要求	46

标项四、技术标准和要求	55

第五章 投标文件格式	62

一、开标一览表	64

二、投标函	65

三、投标价格明细表	66

四、商务条款偏离表	67

五、技术条款偏离表	68

六、法定代表人身份证明书	69

七、法定代表人授权委托书	70

八、投标人资格条件证明材料	71

九、投标人近年类似项目情况表	79

十、售后服务承诺书	80

十一、技术方案	81

十二、其它需要提交的资料	81

第六章 补充条款	82

# 招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年05月15日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XSJ20250422

项目名称：新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3416987.00

最高限价（元）：标项一1149400.00,标项二950000.00,标项三890400.00,标项四427187.00

采购需求：

标项一
   标项名称:新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项一
   数量:1
   预算金额（元）:1149400.00
   单位：台 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动生化分析仪，具体采购要求详见招标文件
   备注：

标项二
   标项名称:新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项二
   数量:1
   预算金额（元）:950000.00
   单位： 台 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超级微波消解仪，具体采购要求详见招标文件
   备注：

标项三
   标项名称:新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项三
   数量:1
   预算金额（元）890400.00
   单位： 批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：防护服耐磨损试验仪、防护服耐屈挠破坏测试仪、防护服阻燃性能测试仪、防护口罩呼吸阻力测试仪、防护口罩死腔测试仪、总泄漏率测试仪、血气生化分析仪、静脉可视小鼠尾注固定器、噬菌体穿透抗渗透测试仪（血液穿透测试仪），具体采购要求详见招标文件
   备注：

标项四
   标项名称:新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项四
   数量:1
   预算金额（元）:427187.00
   单位： 批 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：十万分之一电子天平、pH计、冰箱（-20℃）、冰箱（2-8℃）、溶出仪、消解仪、振动球磨仪，具体采购要求详见招标文件
   备注：

合同履约期限：标项 1、2、3、4，自合同签订之日起60日历日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：【标项1、2、3、4】

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目专门面向小微企业采购，投标人所投货物制造商须均为小微企业。

3、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。
三、获取招标文件

时间：2025年04月22日至2025年04月29日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年05月15日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年05月15日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区药品检验研究院

地 址：乌鲁木齐市新市区银川路街道西八家户路528号

联系方式：0991-4335087

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新世纪招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰大厦五楼

联系方式：17390944794

3.项目联系方式

项目联系人：周帅廷

电 话：0991-4661782

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目 |
|  | 标项名称 | 标项一标项名称：新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项一 标项二标项名称：新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项二 标项三标项名称：新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项三 标项四标项名称：新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项四 |
|  | 项目编号 | XSJ20250422 |
|  | 标项编号 | 标项一标项编号：XSJ20250422-01 标项二标项编号：XSJ20250422-02 标项三标项编号：XSJ20250422-03 标项四标项编号：XSJ20250422-04 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 总预算：3416987.00元 标项一采购预算：1149400.00元；最高限价：同采购预算 标项二采购预算：950000.00元；最高限价：同采购预算 标项三采购预算：890400.00元；最高限价：同采购预算 标项四采购预算：427187.00元；最高限价：同采购预算 注：各标项标的的单价限价详见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
|  | 是否单一产品 | 【标项1、2】是单一产品 【标项3、4】否，核心产品为： 标项三：总泄漏率测试仪 标项四：溶出仪 |
|  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起60日历日内送达采购人指定地点并安装调试完毕 |
|  | 供货地点 | 采购人指定地点（新疆维吾尔自治区药品检验研究院） |
|  | 质保期 | 1年（如招标文件第四章“技术标准和要求”中有更长质保要求，以较长质保期为标准执行） |
| 2 | 采购范围 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目各标项范围内对应的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见招标文件第四章“技术标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 评标委员会每个标项均推荐三名中标候选人 |
| 5 | 投标人的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、本项目专门面向小微企业采购，投标人所投货物制造商须均为小微企业。 3、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 |
| 6 | 投标人不得存在的情形 | 1、本项目不接受联合体。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 5、法律规定的其它情形。 |
| 7 | 招标文件费 | 0元 |
| 8 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 标项一：贰万贰仟捌佰元整 标项二：壹万玖仟元整 标项三：壹万柒仟元整 标项四：捌仟肆佰元整 2、提交截止时间：同投标文件递交截止时间 3、提交形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。 4、银行账户信息 采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司 纳税人识别号：91650100726988855F 开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行 账号：30014701040000595 5、投标人在提交投标保证金时需备注标项名称简称。 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 招标答疑 | 提出询问的，应当在投标文件递交截止时间15日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。 质疑接收人：周帅廷；联系方式：0991-4661782。 注：1、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。2、投标人在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对招标文件的技术参数、资格条件、评审方法、合同文本等所有内容无异议。 |
| 11 | 投标文件 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 2、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 3、加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，不予受理。 4、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。 5、如遇“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2025年05月15日 11:00（北京时间） 递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 13 | 开标 | 时间：2025年05月15日 11:00（北京时间） 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 14 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 中小企业政策说明 | - 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 - 2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。 - 3、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为【标项1、2、3、4】工业。 |
| 18 | 合同分包 | ☑不允许分包 □允许分包,要求： / |
| 19 | 进口产品 | ☑不接受 □接受 |
| 20 | 样品 | ☑不要求 - □要求 |
| 21 | 说明 | - 1、本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。 - 2、新疆维吾尔自治区药品检验研究院采购检验及科研用仪器设备项目标项一、标项二、标项三、标项四，可兼投但不可兼中。按评审顺序，前一标项的第一中标候选人不参与下一标项的中标候选人推荐。 - 3、评审顺序为标项一、标项二、标项三、标项四。 - 4、本项目所采购的货物（标的）非直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。 |

# 第一章 投标人须知

## 一、总则

1.1采购项目概况

1.1.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.2标项名称：见投标人须知前附表。

1.1.3项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.4标项编号：见投标人须知前附表。

1.1.5采购人：见投标人须知前附表。

1.1.6采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.8资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.9采购预算金额：见投标人须知前附表。

1.1.10是否单一产品：见投标人须知前附表。

1.1.11合同履约期限：见投标人须知前附表。

1.1.12供货地点：见投标人须知前附表。

1.1.13质保期：见投标人须知前附表。

1.2采购范围：见投标人须知前附表。

1.3采购方式和资格审查方式

1.3.1采购方式：见投标人须知前附表。

1.3.2资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1评审办法：见投标人须知前附表。

1.4.2定标方法：见投标人须知前附表。

1.5投标人的资格要求：见投标人须知前附表。

1.6投标人不得存在的情形：见投标人须知前附表。

1.7费用承担

1.7.1招标文件费：见投标人须知前附表。

1.7.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.8投标保证金：见投标人须知前附表。

1.9现场踏勘

1.9.1投标人须知前附表如规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人或采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10招标答疑

1.10.1投标人若有询问或质疑，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.11投标文件：见投标人须知前附表。

1.12投标文件递交：见投标人须知前附表。

1.13开标：见投标人须知前附表。

1.14投标有效期：见投标人须知前附表。

1.15公告发布媒体：见投标人须知前附表。

1.16履约保证金：见投标人须知前附表。

1.17中小企业政策说明：见投标人须知前附表。

1.18合同分包：见投标人须知前附表。

1.19进口产品：见投标人须知前附表。

1.20样品：见投标人须知前附表。

1.21保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.22语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.23计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标办法

（5）合同文本；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）补充条款。

（9）根据本章第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的获取

凡有意参加并符合投标人须知前附表“投标人的资格要求”的投标人，均可获取招标文件。

2.3招标文件的澄清

2.3.1 投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺失或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4招标文件的修改

2.4.1 招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.4.3 招标文件的修改部分是招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

2.4.4 当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.5 如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在投标人须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 三、投标文件

3.1 投标文件的组成：

（1）、开标一览表

（2）、投标函

（3）、投标价格明细表

（4）、商务条款偏离表

（5）、技术条款偏离表

（6）、法定代表人身份证明书

（7）、法定代表人授权委托书

（8）、投标人资格条件证明材料

（9）、投标人近年类似项目情况表

（10）、售后服务承诺书

（11）、技术方案

（12）、其它需要提交的资料

3.2 投标价格

3.2.1投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用（人工、采购、仓储、保险、运输、安装、调试、培训、技术文档编制、质保、售后服务等）和中标人应承担的一切税费，包括但不；未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.2 投标人的投标价格不得超出本项目最高限价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3电子投标文件的制作须使用相应的制作工具软件。

3.5.4电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子印章（或电子签名）。

3.5.5电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

## 四、投标

4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.3投标文件的递交

4.3.1加密的电子投标文件应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3.2采购人事先约定延长投标文件递交截止时间的，采购人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.3.3投标人或其投标文件存在下列情形之一的，采购人对其投标文件不予受理：

（1）逾期上传的投标文件；

（2）未上传指定地点的投标文件；

（3）未按要求加密的投标文件；

（4）未在规定时间内解密的投标文件。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

4.5投标文件格式

4.5.1投标文件格式见第五章。

4.5.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 五、开标

5.1 开标时间和地点

采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，所有潜在投标人均可登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）投标人解密投标文件

（2）唱标

（3）投标人确认

（4）开标结束

5.3投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 六、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人按照《政府采购评标专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人。

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。

## 七、定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照招标文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标，并按投标人须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、拒绝与采购人签订合同，不按照招标文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会推荐的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2中标结果公告

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.4.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 八、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评标因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评标办法

标项1、2、3、4评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 1.详细评审部分55分 2.投标报价部分45分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 投标品牌统计 | 详见本节第3.5款 |
| 5 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.6款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过最高限价的投标价格 2.评标基准价的确定 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×45 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 |

标项1、2、3、4《资格审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 1、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”; 2、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”; 3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件; 4、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”; 5、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 满足下述一条要求即可： 要求1、经审计的财务报告（2023年度或2024年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月）。 要求2、成立不足一个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》，加盖投标人章。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 1、依法缴纳税收的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。 2、依法缴纳社会保障资金的证明材料： 投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖投标人章。 |
| 6 | 本项目专门面向小微企业采购，投标人所投货物制造商须均为小微企业。 | 投标人所投货物制造商为小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 7 | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。 | 以采购人或者采购代理机构查询记录为准。 |
| 备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，投标文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

标项1、2、3、4《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件必须按招标文件要求加盖投标人电子印章、法定代表人电子印章或电子签名。 | / |
| 2 | 投标价格明细表必须完整填写。 | / |
| 3 | 售后服务承诺必须提供。 | / |
| 4 | 投标价格单价和总价均不得超过投标人须知前附表中的单价限价及最高限价。 | / |
| 5 | 合同履约期限和质保期必须满足招标文件要求。 | / |
| 6 | 投标保证金必须按照招标文件要求缴纳。 | 保证金缴纳证明材料：汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件全部实质性要求。 | / |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，评标委员会将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

标项1、2、3、4《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年类似业绩 | 2 | 投标人近三年(2022年1月1日-至今)完成的类似业绩，一项计1分，最多计2项(须提供合同)。 |
| 2 | 技术指标 | 30 | 产品技术指标全部满足招标文件技术要求，无偏离得30分，标“*”参数缺一项或不满足的项扣3分；非标“*”参数缺一项或不满足的项扣1分；扣完为止。 注：标“*”参数需提供相应证明材料，例如：产品说明书或技术规格书或检测报告等。 |
| 3 | 实施方案 | 8 | 实施方案内容包含：①供货计划、②安装调试措施、③应急预案、④故障维修处理方案，共4部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 4 | 质量保证方案 | 4 | 质量保证方案包含：①质量检测措施、②质量管理制度，共2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得4分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。 |
| 5 | 培训方案 | 3 | 培训方案内容包含：①培训计划、②培训内容，共2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得3分，每缺一个要素扣1.5分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止）。 |
| 6 | 售后服务方案 | 8 | 售后服务方案内容包含：①售后服务保障措施、②备品备件，共2部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
| 合计 |  | 55 |  |
| 说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④未按采购需求针对描述、⑤存在描述内容过于简略、⑥缺失不全、⑦前后矛盾、⑧表述不清晰、⑨凭空编造、⑩逻辑混淆错误、⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

## 二、评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3 投标品牌：评审因素和评审标准见本节第3.5款。

2.4详细评审：

2.4.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.4.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成：见评标办法前附表。

（2）评标基准价的确定：见评标办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下步骤进行：

- 评标准备

（2） 资格审查

（3） 完备性及符合性审查

（4） 投标品牌统计

（5） 详细评审

（6） 澄清、说明或补正

（7） 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2 评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任与评标委员会其它成员具有同等的评标权力。

3.2.2.2 评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其它资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（6）组织对评标结论进行复核确认；

（7）组织编写评标报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、技术标准和要求，掌握评标标准和方法。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其它信息和数据。

3.3资格审查

采购人依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 评标委员依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其它投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5 投标品牌统计

3.5.1.由评标委员会根据投标人所报核心产品品牌统计计算投标人家数。

3.5.2如招标文件前附表中约定了单一产品或核心产品，则提供相同品牌产品且通过资格审查、完备性及符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

3.6详细评审

3.6.1.只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标品牌不少于3个方可进入详细评审。

3.6.2 澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.2.3评标委员会针对需要投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.3评委评分：评委按照《详细评审标准》评分，投标人详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.6.4 算术错误修正：投标价格有算术错误或前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标价格进行修正：

（1）电子交易平台中报价与投标文件相应内容不一致的，以投标文件为准；

（2）开标一览表与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受的，其投标无效。

3.6.5投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

3.6.6汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.7详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

3.6.7.1按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

3.6.7.2总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

3.6.7.3总得分相同且报价相同的同品牌投标人，由采购人确定排序顺序；

3.6.7.4总得分相同且报价相同的不同品牌投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会推荐中标候选人，总得分排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人（总得分排序最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格，其它同品牌投标人不作为中标候选人），以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标品牌少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评标中途更换评委

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3 在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

# 第三章 合同文本

注：本合同供参考，具体内容以双方签订的为准。

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：  （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：              （供应商）

乙方2（全称）：                （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                  （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章 技术标准和要求

说明：投标人应注意采购人在技术规格中指出的参数、工艺、材料和设备等内容仅起说明作用，无任何倾向性或限制性；任何品牌的产品均可依法参加本项目的采购活动。上述产品在安装调试中所需辅材费用包含在投标人投标产品的报价中，不再单独计取。

## 标项一、技术标准和要求

实质性要求：根据国家级医疗器械监督抽检任务中产品说明书适配机型要求，投标人所投产品必须能够支持包括但不限于美康生物科技股份有限公司或迈克生物股份有限公司尿素检测试剂盒、脂蛋白a检测试剂盒的检验检测；提供产品说明书和试剂盒说明书等有关证明材料。

| 序号 | 标的名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 仪器品种：全自动生化分析仪 一、运行环境 1.工作温度：15-32℃ 2.工作湿度：15-85% 二、用途 根据国家级和自治区级监督抽检中产品说明书适配机型要求，用于包括但不限于以下各个产品的检验检测。 三、技术参数 1.规格 1.1 分析系统：多通道分立式分析系统； 1.2*可以进行生化，免疫，特种蛋白，多种离子，全血糖化血红蛋白等测定； 1.3比色法处理能力：≥800测试/小时； 1.4同时分析项目数：≥50项； 1.5 反应时间：比色法最长反应时间≥8分钟； 1.6 样品位：可同时放置样本≥100个，并可随时添加； 1.7 样本条码功能: 具备； 1.8 试剂：双试剂位≥43，比色法试剂完全开放，全冷藏； 1.9 试剂条码功能：具备； 1.10最小反应液量：≤120ul/测试（1ul步进）； 1.11 最小样本量：≤1.5ul/测试（0.1ul步进）； 1.12 反应温度：37±0.5℃； 1.13 比色杯：UV塑料杯或玻璃杯（必须提供两套以上比色杯）； 1.14 样本针检堵功能：有； 1.15 最小进样体积：≤1.5μL（0.1 uL步进），最大进样体积≥25 μL（0.1 uL步进）； 1.16 *最小试剂体积：≤20μL（1μL步进）； 1.17 安全保证：瞬间停电保护功能，针碰撞保护功能等。 1.18 温控（孵育）方式：循环恒温水域或恒温液干式或固体直热 2．测光系统： 2.1 测光方法：单双波长； 2.2*测试波长：光栅后分光，主副各至少12种波长，340-800nm； 2.3 吸光度线性范围：≥3.0 ABS或OD； 3. 数据处理功能、操作系统及配件要求 3.1 数据处理和存储功能：具备； 3.2 权限管理：多级权限管理功能； 3.3 电脑:工作站计算机：I7十二代以上CPU，内存≥32G，硬盘≥2T，正版64位中文专业版windows10以上，≥27英寸液晶显示器； 3.4 激光打印机1台：分辨率≥600×600dpi，鼓粉分离式硒鼓。 3.5 配套纯水系统。 四、技术资料 仪器操作手册（中文）；维护手册(中文)；简易操作卡等文件。 五、服务质量保证 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训（为期至少3天），内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，协助编写SOP。 2.质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修。 3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。 4.验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应配合验收。 六、售后服务要求 1.正规售后服务机构。有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。 2.保修至少一年，保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括长期供应零配件及消耗品。 | 台 | 1 | 1149400.00 |

## 标项二、技术标准和要求

| 序号 | 标的名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超级微波消解仪 | 仪器品种：超级微波消解仪 一、运行环境 1.相对湿度：＜85%； 2.环境温度：0~45℃。 二、用途 用于实验室中各种类型样品的消解制备前处理，为AAS，AFS，ICP，ICP-MS 等分析仪器制备样品。 三、技术参数 *1.微波安装功率：≥ 1200W，微波输出功率 ≥ 1600W； 2.最大工作压力 190bar（2755psi）或更优，最大耐受温度300℃或更优，最大操作温度300℃或更优； 3.排酸系统：内置式排酸汽系统； *4.预充压：消解前仪器自动预先冲入高压氮气，使反应腔压力达到30~100bar，实验全部过程中可实现自动冲压、自动泄压； *5.水冷循环系统：具有水冷循环系统。若配外置循环水，需要为微波整机额外提供五年质保； *6.温度控制系统：内置实体温度传感系统，实时监测、控制反应腔内温度，实时显示温度数据与温度曲线，如果通过红外等非接触方式实现温控，需要提供终身红外校准服务（每半年一次）； 7.压力控制系统：内置压力传感系统，实时监测反应腔内压力，实时显示压力数据与压力曲线； 8.智能提示功能：仪器内置智能指示灯系统，实时显示样品消解处理进程及设备状态； *9.搅拌系统：标准配置磁力搅拌系统； 10.自动化要求：实验结束后，内衬杯可实现自动智能提升； 11.实时功率：可通过预设方法曲线自动调节微波功率，实时显示微波功率曲线； 12.控温模式：具有智能程序升温、梯度升温功能，实时显示反应腔内温度、压力； 13.实验结束后可查看样品的反应过程所有的温度、压力数据及曲线； 14.可监测仪器设备的运行状态，实时显示所有数据及曲线； 15.腔体：≥0.95L，可容纳18位（加样体积≥18mL）或24位（加样体积≥7mL）支架。 四、技术资料 使用说明书；产品合格证； 五、服务质量保证 1.质保期：质量保证期一年； 2.应用服务：终身应用培训； 3.原厂配件服务：可购买耗材及维保服务； 六、售后服务要求 1.有原厂维修工程师。 2.保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在技术服务中心（包括维修中心）或配件代理商应当提供所有的服务。 3.设有应用工程师，提供长期售后应用方法开发服务。 七、详细配置清单 1.主机一台； 2.减压阀一个； 3.内衬杯一套； 4.支架：18位（加样体积≥18mL）；24位（加样体积≥7mL）（各一套）； 5.消解管：18支（加样体积≥18mL）；24支（加样体积≥7mL）（各两套）； 6.密封圈等耗材两套； 7.维护用硅油两桶（≥1L）； 8.维护工具一套，含工具包。 | 台 | 1 | 950000.00 |

## 标项三、技术标准和要求

| 序号 | 标的名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服耐磨损试验仪 | 仪器品种： 1.防护服耐磨损试验仪 一、运行环境 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz; 2、工作温度：10℃～40℃。 二、用途 本仪器用于测试GB 19082-2023《医用一次性防护服》4.3.5、5.4.5条款耐磨损性能试验，可满足GB/T 21196.1-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第1部分：马丁代尔耐磨试验仪》、GB/T 21192.6《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样磨损的测定》的试验要求。 三、技术参数 1、磨台：配备4个及以上，应包括以下元件：磨台，夹持环，固定夹持环的夹持装置，质量为（2.5±0.5）kg、直径为（120±10）mm的压锤； 2、配备计数功能：1～9999次及以上； 3、磨台运动轨迹可形成李莎如图形（Lissajous figure）； 4、磨台摩擦动程:60.5mm±0.5mm（标准要求）； 5、应配备试样夹具导板； 6、应配备试样夹具，夹具应由耐腐蚀金属制作，螺纹部分应耐磨损，包括：试样夹具销轴，试样夹具接套，试样夹具嵌块，试样夹具压紧螺母。这些组件的总质量应是（198±2）g，试样夹具接套的最上端和轴承装置的最下边的距离应为（7.5±1）mm； 7、应配备加载块，加载块和试样夹具组件的总质量应为大块（795±7）g，小块（595±7）g； 8、应配备标准磨料； 9、试验速度（磨头转速）：47.5±2.5r/min。 四、技术资料 仪器使用说明书，维护手册。 五、服务质量保证 1、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训或远程视频指导，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2、质保期：实行"三包"服务，整机"三包"一年，主要部件两年。在"三包"期内，免费提供设备易损零部件并按"三包"要求提供免费维修服务，终身维修。 3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后2小时内电话指导，并根据实际情况派维修人员到达用户现场维修。 - 六、详细配制清单 包括但不限于： 1、主机； - 2、技术文件； - 3、计量校准证书。 | 台 | 1 | 25000.00 |
| 2 | 防护服耐屈挠破坏测试仪 | 仪器品种：防护服耐屈挠破坏性能试验仪 一、运行环境 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz； 2、工作温度：10℃～40℃。 二、用途 本仪器用于测试GB 19082-2023《医用一次性防护服》4.3.6、5.4.6条款耐屈挠破坏性能试验，可满足GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》中附录K化学防护服面料耐屈挠破坏性测试方法（方法B）、GB/T 12586-2003《橡胶或塑料涂覆织物耐屈挠破坏性的测定》试验要求。 三、技术参数 1、应满足4件及以上试样同时测试； 2、圆柱体外径25.4mm±0.1mm（标准要求）； 3、卡箍宽度为10mm±1mm（标准要求）； 4、实验行程：11.7mm±0.35mm（标准要求）； 5、转速为8.3Hz±0.4Hz（标准要求）； 6、应具有显示计数和计时功能，计数可设定并自动停止； 7、未夹持试样部分长度44mm±1mm（标准要求）； 8、卡箍内侧距离：36±1mm（标准要求）； 9、仪器应操作简便，方便试样安装及去除。 四、技术资料 仪器使用说明书；维护手册。 五、服务质量保证 1、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训或远程视频指导，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2、质保期：实行"三包"服务，整机"三包"一年，主要部件两年。在"三包"期内，免费提供设备易损零部件并按"三包"要求提供免费维修服务，终身维修。 3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后2小时内电话指导，并根据实际情况派维修人员到达用户现场维修。 - 六、详细配制清单 包括但不限于： 1、主机； - 2、技术文件； - 3、计量校准证书。 | 台 | 1 | 36000.00 |
| 3 | 防护服阻燃性能测试仪 | 仪器品种： 1.防护服阻燃性试验仪 一、运行环境 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz； 2、工作温度：10℃～40℃。 二、用途 本仪器用于测试GB 19082-2023《医用一次性防护服》4.7、5.8条款易燃性试验，可满足易燃性试验要求。 三、技术参数 1、应包括以下元件：可移动支架，燃烧器，热电偶探针，温度测量装置； 2、可移动支架：样品支架高度应可调节,可作水平移动或圆周运动； 3、燃烧器：自动定时定位，手持电子脉冲点火器，方便点火，火焰高度应可调节，预热时间：1～60s，火焰高度可以调节（出厂时调节在40±4mm），火焰在距燃烧器顶端高度为（20±2）mm处温度为（800±50）℃，燃烧器的顶端与底部点间的距离为（20±2）mm（标准要求）； 4、热电偶探针：探针直径约为1.5mm（标准要求）； 5、温度测量装置：配有火焰温度实时显示，应能记录燃烧时间、阻燃时间，数字显示； 6、夹具：应配备夹持试样的夹具； 7、计时范围:续燃时间:0～99.9s或更高，精度：±0.1s或更高；阴燃时间:0～99.9s或更高，精度：±0.1s或更高； 8、燃烧器配有丙烷（液化气）等可燃气体接口； 9、线速度：（60±5mm）/s（标准要求）或可调节。 四、技术资料 仪器使用说明书；维护手册。 五、服务质量保证 1、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训或远程视频指导，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2、质保期：实行"三包"服务，整机"三包"一年，主要部件两年。在"三包"期内，免费提供设备易损零部件并按"三包"要求提供免费维修服务，终身维修。 3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后2小时内电话指导，并根据实际情况派维修人员到达用户现场维修。 - 六、详细配制清单 包括但不限于： 1、主机； - 2、技术文件。 - 3、计量校准证书。 | 台 | 1 | 29000.00 |
| 4 | 防护口罩呼吸阻力测试仪 | 仪器品种：防护口罩呼吸阻力测试仪 一、运行环境 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz； 2、工作温度：10℃～40℃。 二、用途 本仪器用于测试GB 19083-2023《医用防护口罩》4.4、5.6条款呼吸阻力试验，头模可满足GB 2626-2019中附录D、GB/T 32610-2016中附录B或ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018中规定的头模。 三、技术参数 1、气流生成与控制装置： 流量范围：0～100L/min（标准要求）； 控制精度：不低于±3%（标准要求）； 流量稳定性：≤±1%； 支持标准要求的（85±1）L/min测试流量模式（标准要求）；满足呼气和吸气两套测试系统； 2、高精度电子流量计： 量程范围：0～100L/min，精度：不低于±3%。 3、微压计： 量程为-1000Pa～1000Pa，精度：不低于1%，分辨率：≤1Pa（标准要求）。 4、排气量及吸气量：不低于100L/min。 5、头模： 可满足GB 2626-2019中附录D或GB/T 32610-2016中附录B或ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018中规定的头模。 6、数据采集与输出：具有数据储存、查看功能。 四、技术资料 仪器使用说明书，维护手册。 五、服务质量保证 1、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训或远程视频指导，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2、质保期：实行"三包"服务，整机"三包"一年，主要部件两年。在"三包"期内，免费提供设备易损零部件并按"三包"要求提供免费维修服务，终身维修。 3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后2小时内电话指导，并根据实际情况派维修人员到达用户现场维修。 - 六、详细配制清单 包括但不限于： 1、主机； - 2、技术文件； - 3、计量检定证书。 | 台 | 1 | 48000.00 |
| 5 | 防护口罩死腔测试仪 | 仪器品种：防护口罩死腔试验仪 一、运行环境 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz； 2、工作温度：10℃～40℃。 二、用途 本仪器用于测试GB 19083-2023《医用防护口罩》4.5、5.7条款死腔试验，满足测定吸入空气中CO2平均体积分数的试验要求。 三、技术参数 1、头模：采用GB 2626-2019中附录D、GB/T 32610-2016中附录B或ISO 16900-5:2016/Amd.1:2018中规定的头模（标准要求）； 2、电磁阀响应时间不大于5ms（标准要求）； 3、呼吸模拟器出口到头模口部吸入气体采样入口之间的管路总体积不超过2L（标准要求）； 4、呼出气体二氧化碳（CO2）分析仪量程不低于10%（体积分数），精度0.01%～0.1%（体积分数）（标准要求）； 5、吸入气体二氧化碳（CO2）分析仪量程不低于5%（体积分数），精度0.01%～0.1%（体积分数）（标准要求）； 6、CO2流量计量程不低于40L/min，精度至少为1L/min（标准要求）； 7、呼出气体中CO2体积分数为（5±0.1）%（标准要求）； 8、电风扇吹风使距离样品正前方5cm处的风速为0.3m/s～0.7m/s（标准要求）； 9、呼吸模拟器呼吸频率设定为 20 次/ min（标准要求）或可调节；潮气量为1.5L（标准要求）或可调节。 四、技术资料 仪器使用说明书；维护手册。 五、服务质量保证 1、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训或远程视频指导，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2、质保期：实行"三包"服务，整机"三包"一年，主要部件两年。在"三包"期内，免费提供设备易损零部件并按"三包"要求提供免费维修服务，终身维修。 3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后2小时内电话指导，并根据实际情况派维修人员到达用户现场维修。 - 六、详细配制清单 包括但不限于： 1、主机； - 2、技术文件； - 3、电脑:工作站计算机：I7十二代以上CPU，内存≥32G，硬盘≥2T，正版64位中文专业版windows10以上，≥27英寸液晶显示器； - 4、激光打印机1台：分辨率≥600×600dpi，鼓粉分离式硒鼓； - 5、计量校准证书。 | 台 | 1 | 220000.00 |
| 6 | 总泄漏率测试仪 | 仪器品种：总泄漏率测试仪 一、运行环境 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz; 2、工作温度：10℃～40℃。 二、用途 本仪器用于测试GB 19083-2023《医用防护口罩》4.6、5.8条款总泄漏率试验，可满足YY/T 0866-2024《医用防护口罩总泄漏率测试方法》的试验要求。 三、技术参数 测试系统要求： 应至少包括气溶胶密闭仓、跑步机、氯化钠气溶胶发生装置、采样装置、检测装置。 - 1、气溶胶密闭舱的设计应符合以下要求（标准要求）： a)舱室大小能保证测试过程中,受试者在完成所有规定动作时,不感到压抑。尺寸应不小于2000mm(长)×1300mm(宽)×2300mm(高)； b)气溶胶颗粒能够连续输送到舱室内,经过滤后排出。气溶胶颗粒在舱室内均匀分布,整个测试过程中气溶胶浓度变化不超过±10% ； c)在保证舱室气溶胶浓度前提下,当受试者站立在舱室中央位置的跑步机平台上时 ,距离受试者头部上方最多30 cm处的风速应小于0.2m/s(在无横向气流干扰时)； d)舱室内部可见,检测人员能观察内部测试的进行； e)具备通话设施,能保证舱室外检测人员和舱室内受试者的通话畅通； f) 当测试需要横向气流时,在受试者前方、后方和侧方(左侧或右侧)3个方向有气流吹向受试者,并且在受试者头部位置处的风速约为2 m/s； 2、跑步机（标准要求）： 具备紧急制动功能,速度应具有可调节性，应可计时，能按照(5土0.5)km/h速度进行工作； 3、氯化钠气溶胶发生装置（标准要求）： 应配备压缩空气供给系统及气溶胶发生器，气溶胶发生器的喷雾流量和压力应能保证气溶胶密闭舱室内的氯化钠气溶胶颗粒平均质量浓度为(8±4)mg/m3,测试过程中浓度变化不超过±10%。氯化钠气溶胶颗粒的空气动力学质量中值直径为0.4μm～0.7μm ,几何标准偏离小于2.0； - 4、采样装置（标准要求）： - 流量应为0.1L/min～2L/min、应配备多孔（8孔及以上）采样探头及单孔采样探头。采样探头应能以密封的方式安全固定在试样上； - 5、检测装置： - 钠焰光度计参数要求（标准要求仲裁方法）： - a)氯化钠气溶胶颗粒浓度的检测范围覆盖10ng/m3～15mg/m3; - b)光度计总采样流量不超过3L/min; - c)除采样模块外的光度计检测器满刻度偏转10%～90% ,响应时间不大于500 ms； - 光散射法光度计（若配备，非强制要求配备）技术要求： - a)氯化钠气溶胶颗粒浓度的检测范围覆盖0.001mg/m3～15mg/m3; - b)光度计总采样流量不超过4L/min; - c)除采样模块外的光度计检测器满刻度偏10%～90%, 响应时间不大于500ms； - 6、控制软件测试系统，若用计算机软件，应配备相应计算机，软件操作简洁方便，可自动计算总泄漏率及评价结果,具备LIMS接口。 四、技术资料 仪器使用说明书；维护手册。 五、服务质量保证 1、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训或远程视频指导，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2、质保期：实行"三包"服务，整机"三包"一年，主要部件两年。在"三包"期内，免费提供设备易损零部件并按"三包"要求提供免费维修服务，终身维修。 3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后2小时内电话指导，并根据实际情况派维修人员到达用户现场维修。 - 六、详细配制清单 包括但不限于： 1、主机； - 2、技术文件； - 3、电脑:工作站计算机：I7十二代以上CPU，内存≥32G，硬盘≥2T，正版64位中文专业版windows10以上，≥27英寸液晶显示器； - 4、激光打印机1台：分辨率≥600×600dpi，鼓粉分离式硒鼓； - 5、计量校准证书。 | 台 | 1 | 450000.00 |
| 7 | 血气生化分析仪 | 仪器品种： 1.血气生化分析仪 一、运行环境 1、工作电源：AC220V±10%，50Hz或其它供电方式； 2、工作温度：10℃～40℃。 二、用途 本仪器主要用于GB/T 19634-2005《体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件》的“5.4.1测试静脉血样（替代毛细血管血样）比对试验”条款中调节被测试样品的氧分压，需要将静脉血样氧分压p(O2)调节至8.67kPa±0.67kPa(65mmHg±5mmHg)以及其他血气参数的测定。 三、技术参数 1、测试原理：干式电化学法＋交流阻抗； 2、测试参数：应具有测试pH、pO2、pCO2、Na+、K+、Ca++、Hct、Lac、Glu功能。 3、主要功能测量范围：pO2（氧分压）：不小于(10mmHg～100mmHg),且在（50mmHg～80mmHg）区间内的准确度误差≤±5mmHg；Hct（血细胞压积）：10%～75%PCV,准确度误差≤±10%； 4、标本类型：应可测试动脉血、静脉血、毛细血管血样本； 5、为便于观察，应具有不小于6英寸的彩色触摸屏； 6、应具有自动定标功能； 7、应具有数据存储功能，对于检测结果应具有检索功能； 8、通讯硬件接口：应至少具有USB接口、串口接口、网络接口； 9、应具有内置打印机，可直接打印检测结果； 10、应内置充电电池，断电后连续待机应不小于8小时，且可连续测试样本量≥40次。 四、技术资料 仪器使用说明书，维护手册。 五、服务质量保证 1、安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训或远程视频指导，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 2、质保期：实行"三包"服务，整机"三包"一年，主要部件两年。在"三包"期内，免费提供设备易损零部件并按"三包"要求提供免费维修服务，终身维修。 3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知后2小时内电话指导，并根据实际情况派维修人员到达用户现场维修。 - 六、详细配制清单 1、主机一套； - 2、技术文件（仪器使用说明书，维护手册，计量校准证书(氧分压计量点必须包含65mmHg）； - 3、非热敏打印纸10卷，血气生化试剂包（不少于50人份测试用），血气生化测试卡（干式电化学法，不少于50人份测试用）。 | 台 | 1 | 50000.00 |
| 8 | 静脉可视小鼠尾注固定器 | 仪器品种：静脉可视小鼠尾注固定器 一、运行环境 1、工作温度：室温 2、工作湿度：＜50% 3、电压：220V～240V/50Hz 二、用途 用于日常检验中辅助小鼠尾静脉注射、取血，能精准穿刺尾静脉、降低操作难度、减少小鼠应激反应。 三、技术参数 *1.装鼠筒可盛装 17～40g 的小鼠； 2.标配 0.5W LED 黄光灯； 3.标配五倍放大镜； 4.配有使鼠尾血管充盈的压块； 5.带有可调式托尾架； 6.配带压块释放手动开关和脚踏开关。 四、技术资料 使用说明书、技术参数表、操作演示视频、维修手册、产品合格证、质量保证书等。 五、服务质量保证 设备全新且符合标准，质保期（一年）内因质量问题免费维修或更换。产品出厂前经严格检测，附产品合格证。 六、售后服务要求 质保期内接到报修，免费更换质量问题零部件，提供备用设备。质保期外以市场最低价提供维修服务。保证产品寿命期内零部件供应，常用件库存充足。 七、详细配置清单 1.主机 1 台 2.李氏快装鼠筒 1 个 3.0.5W LED 黄光灯 1 个 4.五倍放大镜 1 个 5.压块释放脚踏开关 1 个 6.电源适配器 1 个 7.可调式托尾架 1 个 | 台 | 4 | 2600.00 |
| 9 | 噬菌体穿透抗渗透测试仪（血液穿透测试仪） | 仪器品种：噬菌体穿透抗渗透测试仪（血液穿透测试仪） 一、运行环境 1、工作温度：室温 2、工作湿度：＜50% 3、电压：220V～240V/50HZ 二、用途 依据国家标准 GB19082-2023《医用一次性防护服》，检验医用一次性防护服抗噬菌体穿透性能。 三、技术参数 1.可以提供（0.5～30±0.1）kPa 气压的气源对试样持续加压，不受试验场所空间限制； 2.仪器试样夹持垫板可进行消毒灭菌，配有锁紧保护，防止菌液喷溅 3.试验槽配有专用不锈钢放置装置，顶端配有透明保护专用罩； 4.正方形金属阻滞网：开放空间≥50%；在 30kPa 下弯曲≤5mm； 5.仪器时间控制精度≤0.1 秒； 6.配打印机接口，连上打印机可直接打印数据报告； 7.具备 LIMS 接口。 四、技术资料 仪器操作手册；维护手册。 五、服务质量保证 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护保养等。 2.质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修。 3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知 3 日内派维修人员到达用户现场维修。 4.验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收，验收完成后提供具有 CNAS 资质的检定校准证书。 六、售后服务要求 1.有负责新疆区域的维修工程师。 2.保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供相关的服务，包括但不限于备用零配件及消耗品。 七、详细配置清单 1.主机 1 台 2.PTFE 垫圈 2 只 3.金属阻滞网 2 只 4.专用锁紧工具 1 套 5.配打印机接口 6.静音气泵 1 台【注：含安全生产许可证】 7.取样模板 2 只 | 台 | 1 | 22000.00 |

## 标项四、技术标准和要求

| 序号 | 标的名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十万分之一电子天平 | 十万分之一电子天平 - 工作条件 1.相对湿度：20%～80%； - 2.适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)； - 3.环境温度：10～30℃。 二、用途 - 主要用于标准物质的称量。 三、技术参数 1.最大称量：120g及以上； - 2.可读性：0.01mg； - 3.重复性（5%载荷，标准偏差）：0.02mg； - 4.最小称量值：2mg； 5.典型稳定时间：≤2s； - 6.具有中文彩色触摸屏； - 7.权限管理功能; - 8.具有防风罩； - 9.具有水平控制或监控功能； - *10.具备LIMS接口。 - 技术资料 仪器说明书；产品合格证；售后承诺书。 五、服务质量保证 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等； 2.质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修； 3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内派维修人员到达用户现场维修； 4.验收：仪器设备到达最终用户后，协助用户进行验收，供应商应即时派技术人员前往验收； 六、售后服务要求 1.有固定售后地点、维修站及零备件库。有专门负责的经验丰富的维修工程师和应用支持工程师，设有应用开发实验室； 2.保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。 七、配置： 1.主机，2.防风罩；3.秤盘；4.防风圈；5.承水盘；6.天平专用打印机1台；7.清洁毛刷1个；8.试管专用称量组件1个；9.称量漏斗2个；10.校准砝码1套；11.提供计量证书（首次检定）。 | 台 | 1 | 90000.00 |
| 2 | pH计 | pH计 一、运行环境 1.使用环境温度：10～30℃； 2.相对湿度：20%～80%。 二、用途 主要用于中药制剂的pH值测定。 三、技术参数 1.测量范围：0～14pH； 2.最小分辨率：0.001/0.01/0.1pH可调，0.1/1mV，0.1℃； 3.精确度：±0.002pH或者更优； 4.自动/手动温度补偿； 5.温度：-30.0~130.0℃，精度：0.1℃ 6.自动校正、自动识别缓冲液，自动终点锁定，自动温度补偿，最高达到5点校准； 7.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择； 8.数据：支持数据存储，可向前追溯不少于100组分析结果； 9.输出：可连接外置打印机，也可通过USB接口连接计算机或拷贝数据； 10.有可触摸操作的彩色液晶显示屏； 11.系统内可设置时间、中文操作界面； 12.具备LIMS接口。 四、技术资料 仪器说明书；产品合格证；售后承诺书。 五、服务质量保证 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等； 2.质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修； 3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内派维修人员到达用户现场维修； 4.验收：仪器设备到达最终用户后，协助用户进行验收，供应商应即时派技术人员前往验收； 六、售后服务要求 1.有固定售后地点、维修站及零备件库。有专门负责的经验丰富的维修工程师和应用支持工程师，设有应用开发实验室； 2.保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。 七、配置 1.主机； 2.pH电极1支； 4.电极支架1个； 5.电极保护套1个、电极保护液2瓶； 6.原厂标准缓冲液一套； 7.提供计量证书（首次检定）。 | 台 | 1 | 15187.00 |
| 3 | 冰箱（-20℃） | 医用冷冻箱 一、工作条件 1.工作温度：10～30℃； - 2.湿度：≤80%； - 3.工作电压：220V（±10%），50Hz(±2%)。 二、用途：用于标准物质的低温保存。 三、技术参数 - 1.温度控制 （1）温度范围：-10～-25℃；（2）微电脑控制温度，有LED屏幕显示温度，精确到0.1℃（或更优）。 - 2.安全保障 - 2.1可实现高低温报警、断电报警、开门异常报警； - 2.2断电/停机保护功能； - 2.3密码保护，防止他人随意调节参数。 - 3.有效容积：≥260L。 - 4.结构设置： - 4.1有可锁定的底部滑轮； - 4.2安全门锁； - 4.3内部多层或多抽屉式设计； - 4.4侧面标配测试孔，方便测量箱内温湿度，配置温度探头，电子数据可保存。 - 四、技术资料 仪器说明书；产品合格证；售后承诺书。 五、服务质量保证 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等； 2.质保期：验收合格后，质量保证期1年，终身维修； 3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内派维修人员到达用户现场维修； 4.验收：仪器设备到达最终用户后，协助用户进行验收，供应商应即时派技术人员前往验收； 六、售后服务要求 1.有固定售后地点、维修站及零备件库。有专门负责的经验丰富的维修工程师和应用支持工程师，设有应用开发实验室； 2.保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。 - 七、配置 - 1.医用冷冻箱一台；2.提供计量证书（首次检定）。 | 台 | 2 | 25000.00 |
| 4 | 冰箱（2-8℃） | - 医用冷藏箱 一、工作条件 1.工作温度：10～30℃； - 2.湿度：≤80%； - 3.工作电压：220V（±10%），50Hz(±2%)。 二、用途：用于标准物质的冷藏保存。 三、技术参数 - 1.温度控制 （1）温度范围：2~8℃；（2）微电脑控制温度，有LED屏幕显示温度，精确到0.1℃（或者更优）。 2.安全保障 （1）可实现高低温报警、断电报警、开门异常报警；（2）断电/停机保护功能；（3）密码保护，防止他人随意调节参数。 3.容积：≥500L。 4.结构设置 （1）有可锁定的底部滑轮；可移动、可调节，保持设备平衡； - （2）安全门锁； - （3）内部多层或多抽屉式设计。 5.侧面标配测试孔，方便测量箱内温湿度，配置温度探头，电子数据可保存。 - 6.样式：立式，双玻璃门； - 7.箱内顶部LED照明系统； - 8.配置有至少10个搁架。 - 四、技术资料 仪器说明书；产品合格证；售后承诺书。 五、服务质量保证 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等； 2.质保期：验收合格后，质量保证期1年，终身维修； 3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知2日内派维修人员到达用户现场维修； 4.验收：仪器设备到达最终用户后，协助用户进行验收，供应商应即时派技术人员前往验收； 六、售后服务要求 1.有固定售后地点、维修站及零备件库。有专门负责的经验丰富的维修工程师和应用支持工程师，设有应用开发实验室； 2.保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。 - 七、配置 - 1.医用冷藏箱一台；2.提供计量证书（首次检定）。 | 台 | 2 | 13000.00 |
| 5 | 溶出仪 | - 溶出仪 - 工作条件 - 1.工作温度：10～40℃； - 2.湿度：≤80%； - 3.工作电源：AC220V、50Hz。 - 用途 - 根据《中国药典》2020年版测定药物的溶出度和释放度。 - 技术参数 - 1.桨法： - a.搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm； - b.转杆与溶出杯轴偏差：≤2.0mm； - c.桨杆对称度：≤0.5mm； - d.桨轴和桨叶垂直度：90°±0.2°； - 2.篮法 - a.转篮旋转时，轴与溶出杯的垂直轴在任一点的偏离均不得大于2mm； - b.转篮摆动幅度：≤1.0mm。 - 3.小杯法： - a.桨杆对称度≤0.5mm； - b.桨轴和桨叶垂直度：90°±0.2°； - c.桨杆旋转时，桨轴与溶出杯的垂直轴在任一点的偏差均不得大于2mm; - d.搅拌桨旋转时，A、B两点的摆动幅度不得超过0.5mm。 - 4.溶出仪的水平度≤0.5； - 5.调速范围：10－250转/分； - 6.转速分辨率：1rpm； - 7.桨杆与电动机相连，转速应在规定转速的±4%范围之内； - 8.调温范围：室温～45.0℃； - 9.温度分辨率：0.1℃或更优； - 10.控温误差：≦±0.3℃； - 11.溶媒温度监测分辨率：0.1℃或更优； - 12.水浴控温准确度:≦±0.3℃； - 13.溶出杯位数：12位； - 14.配真空脱气仪一台，要求： - a.可以对纯水、溶出介质、表面活性剂进行脱气; - b.脱气效果含氧量≤3PPM； - c.加热温度范围：室温～45℃，温度精度≤±1℃; - d.处理溶液体积：≥20L； - 15.可以完成《中国药典》2020年版0931溶出度与释放度测定第一法（篮法）、第二法（桨法）、第三法（小杯法）的实验。 - 16.配套《中国药典》2020年版0931溶出度与释放度测定第一法（篮法）、第二法（桨法）、第三法（小杯法）三种方法的取样针。 - 技术资料 - 仪器说明书；仪器设备中文操作手册；售后承诺书。 - 服务质量保证 - 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 - 2.质保期：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期至少1年；保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能及时为用户提供备品备件。 - 3.故障服务：仪器出现故障时，供货商或服务商维修人员在接到通知后3小时内响应，按约定时间到现场维修。 - 4.验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应及时派技术人员前往验收。 - 售后服务要求 - 1.有固定的维修站； - 2.质保期满后，保证长期供应零备件，提供正常的售后服务。 - 七、仪器配置 - 1.12杯溶出仪系统1套； - 2.1000ml溶出杯12个； - 3.桨叶12套； - 4.40目转篮12套； - 5.《中国药典》小杯、小桨套件12套。 - 6.真空脱气仪1套； - 7.《中国药典》2020年版0931溶出度与释放度测定第一法（篮法）、第二法（桨法）、第三法（小杯法）三种方法的取样针各一套（共三套），及匹配取样针的固定器各一套； - 8.检定校准证书； - 9.0.8μm滤膜10盒、25μm滤头10盒； - 10.定高球2个，定高板1个。 - 11.3Q认证服务1次（包括机械验证和水杨酸片）。 | 台 | 1 | 125000.00 |
| 6 | 消解仪 | - 石墨消解仪 - 工作条件 - 1.工作温度：10～40℃； - 2.湿度：≤80%； - 3.工作电源：220V、50Hz。 - 用途 - 用于化学分析之前的样品消解处理，主要与凯氏定氮仪配套使用。 - 技术参数 - 1.孔数：≥20； - 2.控温精度：±1℃； - 3.控温范围：室温～450℃； - 4.加热材质：高纯度石墨； - 5.消化管容量：300mL； - 技术资料 - 仪器说明书；仪器设备中文操作手册；售后承诺书。 - 服务质量保证 - 1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 - 2.质保期：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期至少1年；保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能及时为用户提供备品备件。 - 3.故障服务：仪器出现故障时，供货商或服务商维修人员在接到通知后3小时内响应，按约定时间到现场维修。 - 4.验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应及时派技术人员前往验收。 - 售后服务要求 - 1.有固定的维修站； - 2.质保期满后，保证长期供应零备件，提供正常的售后服务。 - 七、仪器配置 - 1.石墨消解仪1台； - 2.配套的石英消解管两套（每套等同于消解仪孔数，一套使用，一套备用）； - 3.石英消解管配套的管架两个。 - 4.（选配）建议消解管尺寸：42（外径）×300（高度）mm，管口外径47mm | 台 | 3 | 13000 |
| 7 | 振动球磨仪 | 仪器品种：振动球磨仪 一、运行环境 1、工作温度：室温 2、工作湿度：＜50% 3、电压：220V～240V/50Hz 4、功率：≤180W 二、用途 通过研磨罐在水平方向的圆弧式径向摆动，利用研磨球对样品进行高频撞击，实现快速粉碎，适用于植物组织核酸提取、细胞基因组 DNA 快速提取（为 PCR 分析做准备）、 酵母 96 孔高通量破碎以及嗜盐菌和杆菌等细菌细胞的裂解等生物实验样品前处理。 三、技术参数 1.最大进样尺寸：≤10mm； *2.最终出样粒度：＜5μm； 3.研磨方式：干磨，湿磨及冷冻研磨； 4.样品处理量：0.2ml～50ml； 5.振动频率：≥1800 转/分钟，连续可调，数字显示； 6.研磨平台数：2 个多孔适配器； 7.研磨时间设置：00:01～99:59(分/秒)或连续运行，数字显示，连续可调； *8. 4 孔不锈钢适配器(配套 5ml 不锈钢制离心管)； *9. 48 孔不锈钢适配器； 10.功能设置：程序控制（可设置间歇、停止、总运行时间）、参数存储（存储至少 5 组研磨参数）、控制面板触屏； 11.安全功能设置及示警系统：机身配有透明可视窗、机盖闭合状态设备启动、自动中心定位、安全联锁装置、紧固装置中的垫片可拆卸更换。 四、技术资料 使用说明书、技术参数表、操作演示视频、维修手册、产品合格证、质量保证书等。 五、服务质量保证 保修与维护：要求提供三年的保修期，并承诺仪器终生维护，以确保设备长期稳定运行。 安装调试与培训：需提供安装调试服务，直至仪器能够正常运行；安装调试完成后，供应商需提供现场培训，确保操作人员能够熟练掌握仪器的使用与维护方法。 六、售后服务要求 1.有负责新疆区域的维修工程师； 2.保修期后，保证长期供应零配件和正常的售后服务。 技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品。 七、详细配置清单 1.主机 1 台 2. 4x5 ml 不锈钢离心管适配器 2 个 3. 5ml 不锈钢离心管 10 个 4. 48x2 ml 离心管适配器 2 个 5. 5mm 不锈钢研磨球 2 包 6. 10mm 不锈钢研磨球 2 包 | 台 | 1 | 82000.00 |

# 第五章 投标文件格式

投标文件封面示例

（标项名称）

（标项编号）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

目 录

一、开标一览表

二、投标函

三、投标价格明细表

四、商务条款偏离表

五、技术条款偏离表

六、法定代表人身份证明书

七、法定代表人授权委托书

八、投标人资格条件证明材料

九、投标人近年类似项目情况表

十、售后服务承诺书

十一、技术方案

十二、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

- 一、开标一览表

| 标项名称 |  |
| --- | --- |
| 标项编号 |  |
| 投标价格 | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 | 自合同签订之日起 日历日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。 |
| 质保期 | 本项目货物质保期为 年，自采购人及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。 |
| 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 备注 |  |

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 二、投标函

致：                                             （采购人名称）

根据已收到的                       （标项名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用。

2、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。

3、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

4、我方所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在投标人须知前附表规定的投标人不得存在的任何一种情形。

5、本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方已完全理解招标文件的全部内容，并无异议。

7、如我方中标，我方自愿向代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

8、我方愿意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 三、投标价格明细表

标项名称：

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、标的名称和数量应按照第四章“技术标准和要求”内容填写。

2、投标价格应包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用（人工、采购、仓储、保险、运输、安装、调试、培训、技术文档编制、质保、售后服务等）和中标人应承担的一切税费，包括但不；未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 五、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人技术条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 七、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

日期：     年   月   日

## 八、投标人资格条件证明材料

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 关联单位 （如有） | 注：此处关联单位指单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位。 |  |  |

## 8.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如投标人是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;

二、如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;

三、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;

四、如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;

五、如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

注：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况的，法人的分支机构可以自身身份参加。

## 8.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2023年度或2024年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（投标文件递交截止之日前六个月内任意一个月）。

要求2、成立不足一个月（以投标文件递交截止之日为期限）的投标人无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

投标人参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如投标人所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须投标人提供文字说明。

## 8.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （标项名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.4 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （标项名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若投标人在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

投标人：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 8.5 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

一、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。

二、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件（如有时）。

附件一、

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）参加  （单位名称）的  （标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为     （企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 九、投标人近年类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购人联系方式 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 十、售后服务承诺书

格式和内容自行拟定

投标人：                      （盖章）

日期：     年   月   日

## 十一、技术方案

格式和内容自行拟定

## 十二、其它需要提交的资料

根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料。

# 第六章 补充条款

附件、

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。