采购文件

项目编号：ZZ2025-10

项目名称: 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目

采 购 人（盖章）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

联 系 人：张波

电    话：0991-3191512

采购代理机构（盖章）：新疆中咨建设项目管理有限公司

联 系 人：王亭懿、梅坤伟

电    话：0991-4603819/18599343155

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心蓝海大厦13楼

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评标办法	18

第四章 合同附件格式及条款	25

第五章  技术（质量标准）要求及说明	37

第六章  投标文件（格式）	45

- 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目

- 公开招标公告

项目基本情况

项目概况

新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目 招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于  2025年 04 月 02 日11 点00 分（北京时间）前递交响应文件。

项目编号：ZZ2025-10

项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1875400.00元

采购需求：

标项一:
标项名称: 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目标项一
数量:不限
预算金额（元）:769900.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：液体静力称量法玻璃浮计标准装置、E1等级砝码、F1等级砝码、同轴度测试仪、梅特勒天平（一级）、电子天平；具体采购需求详见采购文件。
备注： /

标项二:
标项名称: 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目标项一

数量:不限
预算金额（元）:640500.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：非接触式标准压力模拟人眼、红外体温计标准装置；具体采购需求详见采购文件。
备注： /

标项三:
标项名称: 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目标项三

数量:不限
预算金额（元）:465000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：无创电子血压计检定装置、多参数监护仪检定装置、1级声级计、医用乳腺X射线辐射源检定装置、六位半台式数字多用表；具体采购需求详见采购文件。
备注： /

合同履行期限：详见采购文件。

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项二、标项三均为为专门面向中小企业采购项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- （2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （3）本项目不接受联合体投标。

- 三、获取采购文件

时间： 2025年03月 12 日 至 2025 年03月 18  日 ，每天上午 00:00至12:00，下午 12:00至23:59 （北京时间；获取文件法定节假日除外）

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上

方式：登录新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，过期不予受理。未按上述要求获取采购文件的，其响应文件不予接收。平台操作过中如需帮助，可联系政采云平台客服热线 400-881-7190获取技术支持。

售价（元）：0元

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间： 2025年04月 02  日11 点00 分（北京时间）

- 投标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上

- 开标时间： 2025年04月 02  日11 点00 分（北京时间）

- 开标地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/线上

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

项目联系人：张波

项目联系方式：0991-3191512

2.采购代理机构信息

名    称：新疆中咨建设项目管理有限公司

项目联系人：王亭懿、梅坤伟

项目联系方式：0991-4603819/18599343155

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院2025年测量设备采购项目 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区计量测试研究院 |
|  | 采购代理机构 | 新疆中咨建设项目管理有限公司 |
|  | 招标范围 | 标项一：液体静力称量法玻璃浮计标准装置、E1等级砝码、F1等级砝码、同轴度测试仪、梅特勒天平（一级）、电子天平；具体采购需求详见采购文件。 标项二:非接触式标准压力模拟人眼、红外体温计标准装置；具体采购需求详见采购文件。 标项三:无创电子血压计检定装置、多参数监护仪检定装置、1级声级计、医用乳腺X射线辐射源检定装置、六位半台式数字多用表；具体采购需求详见采购文件。 |
|  | 项目编号 | ZZ2025-10 |
|  | 合同履约期 | 自合同签订之日起至质保服务期结束 |
|  | 所属行业 | 工业 |
| 2 | 资格要求 | - 投标供应商资格要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求标项一、标项二、标项三均为专门面向中小企业采购项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 - 3.本项目的特定资格要求： - （1）供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”； - （2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 - （3）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 澄清或修改 | 获取采购文件的供应商如认为采购文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页或疑问等，应当在投标截止时间前的15日前，以书面形式要求采购人做出书面解释、澄清或补齐；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是采购文件的组成部份，并将以采购文件的补充文件形式在规定的发布渠道（招标公告发布网站）书面发布通知所有已获取采购文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的对采购文件的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的网站自行下载获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将在规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。 |
| 4 | 采购预算 最高限价 | 标项一：采购预算：769900.00元 最高限价：769900.00元 标项二：采购预算：640500.00元 最高限价：640500.00元 标项三：采购预算：465000.00元 最高限价：465000.00元 （1）投标报价单价及总价均不得超过每个货物的单价及总价最高限价。高于单价及总价限价作废标处理。 （2）投标报价视为最终供货价格，系指包括全部货品供应、运输、安装、调试、验收及售后服务等费用，以及已支付或将支付的其它税费等所有费用。供应商应保证采购人除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期为：投标截止期结束后90日历日，有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 6 | 核心产品 | 标项一：液体静力称量法玻璃浮计标准装置 标项二：非接触式标准压力模拟人眼 标项三：多参数监护仪检定装置 注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算。 |
| 7 | 投标保证金 | （1）投标保证金 交纳形式：供应商应从其基本账户电汇或网银提交至下述指定专用账户 投标保证金金额： 标项一：7500元 标项二：6400元 标项三：4600元 投标保证金币种：人民币。 投标保证金缴纳账号： 开户单位名称：新疆中咨建设项目管理有限公司乌鲁木齐二分公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 账号：991904389610902 行号：308881029139 附注：（项目名称简写：···项目保证金） 注：于响应文件截止时间之前缴纳并到账，供应商必须从基本账户以电汇或网银方式提交保证金，不接受其他方式的投标保证金。且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。（供应商须充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达指定投标保证金账户。） （2）电子保函 本项目可使用政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 开标前将保函制作到电子响应文件即可。 |
| 8 | 付款方式 | 付款方式以最终和甲方单位签订合同为准 |
| 9 | 交货期 | 详见采购文件第五章《技术（质量标准）要求及说明》 |
| 10 | 质保期 | 详见采购文件第五章《技术（质量标准）要求及说明》 |
| 11 | 响应文件递交 | 投标截止时间（开标时间）： 2025年04月 02 日11 点00 分 响应文件递交地址：政采云平台http://www.zcygov.cn 政采云网上不见面开标系统 |
| 12 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间；开标地点：同响应文件递交地点。 |
| 13 | 评标委员会 | 依法依规抽取、组建评标委员会 |
| 14 | 评标办法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法 |
| 15 | 评标 | （1）由评标委员会依据有关法律、法规及采购文件的有关规定，对各供应商提供的响应文件初步评审和资格性、符合性审查进行审查，只有通过审查的供应商才能进入下一阶段的评审！ （2）通过初步评审和资格性、符合性审查（响应文件在商务、技术等满足采购文件全部实质性要求）的有效供应商，且综合得分最高的供应商为中标候选人； （3）各供应商的响应文件将提交评标委员会审核。供应商应对其提交的响应文件中资料的真实性、合法性负责并承担相应的法律责任，即使供应商所提交的响应文件通过了审查，乃至已确定了成交供应商后，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，或存在虚假资料的，仍可废除其成交资格并追究成交供应商的法律责任。 |
| 16 | 中标公示 | 对中标结果在规定的媒体上进行公示，中标公告期限为1个工作日 |
| 17 | 重新招标或其他方式采购 | 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （2）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 18 | 质疑和投诉 | （1）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构收到供应商书面质疑后在规定的时间内，对质疑内容作出答复，供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监管部门进行投诉。投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑、投诉均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 19 | 中小微企业投标价格扣除 | - 标项一、标项二、标项三均为专门面向中小企业采购项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。评审时不给予优惠。 |
| 20 | 特别提示 | 本项目采购代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准由成交供应商向采购代理机构支付。 |
| 21 | 通讯联系 | 自获取（购买）采购文件之日起，供应商应确保其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件等）一直保持有效和畅通，以保证往来函件（响应文件的澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人（或采购代理机构）不承担由此（因供应商提供的联系方式无效或通讯不畅、无法联系等因素）引起的一切后果！ |
| 22 | 开标程序 | 1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。 4、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |

注：本须知前附表的条款号是与《供应商须知》正文中条款的项号相对应的。“供应商须知前附表”用于进一步明确“供应商须知”正文中的未尽事宜，但须知前附表中的内容与“供应商须知”正文内容相抵触的，以“供应商须知前附表”为准。

供应商须知（正文）

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 适用范围：本采购文件仅适用于采购文件中所叙述项目的招标。

1.1.6 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2. 定义

1.2.1 “采购代理人”系指组织本次招标活动的采购代理机构。

1.2.2 “采购人”系指新疆维吾尔自治区计量测试研究院。

1.2.3 “潜在供应商”系指购买了本采购文件的供应商。

1.2.4 “供应商”系指购买了本采购文件，且已经提交本次响应文件的供应商。

1.2.5 “产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.6 “服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、保修、保养、提供售后服务以及其他类似的义务。

1.3. 合格的供应商

1.3.1符合第二章供应商须知前附表中资格要求中的各条要求。

1.3.2 供应商应依法纳税及缴纳社会保障金。

1.3.3供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

1.3.4一个供应商只能提交一个响应文件。但如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

1.3.5 供应商不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

1.3.6一个供应商代表在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加投标。

1.4联合体

1.4.1本项目不接受联合体投标；若供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5. 投标费用

1.5.1供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用（包括报名资料、采购文件购买、投标、中标服务费等）均由供应商自理。

1.5.2 本项目采购代理服务费参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准由成交供应商向采购代理机构支付。

1.6 踏勘现场投标前答疑会

1.6.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

1.6.2供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.6.3 供应商踏勘现场所发生的一切费用自理。

1.6.4 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.5采购人在踏勘现场中介绍的项目情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.6.6 供应商须知前附表规定召开投标前答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标前答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.6.7本采购项目采购人（采购代理机构）不组织供应商进行现场考察或召开投标前答疑会。供应商应在投标须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的进行澄清，以书面方式在规定的发布渠道通知所有获取响应文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

2、采购文件

2.1. 采购文件的组成

2.1.1采购文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。采购文件由下述部分组成：

（一）招标公告；

（二）供应商须知（包括响应文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；

（五）响应文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（六）采购项目预算金额，价格结算标准；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；

（十五）供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十六）省级以上财政部门规定的其他事项；

2.1.2除非有特殊要求，采购文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对采购文件予以澄清。采购人将视情况将不标明澄清问题查询来源的书面答复发给所有供应商，该澄清内容为采购文件的组成部分。

2.2.3采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，采购人只对投标须知前附表中规定的截止时间以前收到的要求澄清的问题予以答复。如果澄清发出的时间因距投标截止时间不足15天，供应商认为该澄清影响到对响应文件的修编，造成在原投标截止时间前修编响应文件的时间不足，供应商应以书面形式通知采购人要求酌情延长投标截止时间，以保证供应商有合理的时间修编响应文件，采购人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，采购人仍将按原投标截止时间执行。

2.2.4 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.5 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商，该修改内容为采购文件的组成部分。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15天，供应商认为因采购文件的修改影响到对响应文件的修编，造成在原投标截止时间前修编响应文件的时间不足，供应商应以书面形式通知采购人要求酌情延长投标截止时间和开标时间（但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有供应商），以保证供应商有合理的时间修编响应文件，采购人应按规定酌情延长投标截止时间。否则，采购人仍将按原投标截止时间执行。在此情况下，采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

2.2.6 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。该修改内容为采购文件的组成部分。

2.2.7采购人在投标须知前附表中标明了澄清、补充或修改采购文件发布的渠道，供应商应自行留意采购人发出的澄清、修改或补充以及与之有关的文本文件，并及时按采购人在投标须知前附表中标明澄清、补充或修改通知发布的渠道获取相应的文本文件，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载澄清、补充或修改采购文件（包括开标时间、地点的变更等）通知的，视同已收到。

3、响应文件

3.1. 响应文件的组成

3.1.1供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将按无效投标处理。

3.1.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，或接受供应商组成联合体的，响应文件应包括联合体协议书。

3.1.3响应文件。

具体格式详见第六章  投标文件格式

3.2. 投标报价

3.2.1 供应商应按采购文件的要求填写相应投标报价表格。

3.2.2 除非有另外的规定，供应商可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。且每一合同包的投标总（单）报价不得超过规定的最高投标限价，否则其投标将被拒绝！

3.3. 响应文件语言

3.2.1响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

3.4. 响应文件的编制

3.4.1响应文件应按采购文件“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.4.2 响应文件应当对采购文件有关供货计划、投标有效期、质量要求、技术标准和其他要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.4.7除非有另外的规定或许可，投标使用货币为：人民币。

3.4.8供应商应提交证明其拟供货物符合采购文件要求的技术文件，该文件可以是包括文字资料、图纸和数据等组成，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

3.4.9未按采购文件规定的内容编写的响应文件，无法辨认其价格、关键参数或指标等的，其投标无效。

3.4.10所有资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

3.4.11供应商可对本次招标的所有货物进行投标，也可只对其中一个包（或标段）或几个包（或标段）的货物进行投标；除非采购文件另有规定，否则不得将一个包（或标段）中的货物拆开投标。

3.5. 投标有效期

3.5.1响应文件从供应商须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

3.5.2特殊情况下采购代理人可于投标有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

3.6. 投标保证金

3.6.1 投标保证金为响应文件的组成部分之一。

3.6.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构缴交供应商须知前附表要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.6.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受供应商的行为而引起的风险。

3.6.4 投标保证金以投标保证金以非现金形式由供应商基本账户转出形式交纳。供应商须知前附表另有规定的，则从其约定。

3.6.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为其投标无效。

3.6.6投标保证金退还手续说明

（1）供应商在提供投标保证金原始收据、投标企业对开收据、授权委托书（所提供资料须加盖供应商单位公章）后，投标保证金将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照供应商所提供的开户行、开户名称、帐号等信息退还，予以原额退还中标人以外的供应商的投标保证金。

（2）请相关供应商按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的自行承担责任。

3.6.7在中标人签订合同并且以缴纳中标服务费（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额退还。注：退还时须提供投标保证金原始收据、与采购人签订合同的电子版。

3.6.8 投标保证金的有效期同投标有效期。

3.6.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销响应文件的；

（2）供应商提供虚假投标证明材料；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（4）供应商在规定的投标有效期内修改其响应文件；

（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（6）上述不予退还投标保证金的情况给采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

4、投标

4.1. 加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4.2. 逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3. 响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。

4.3.2供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

5、开标

5.1. 开标

1供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

2参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

6、评标

6.1．评标委员会

6.1.1采购人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 5人或以上单数，其中，政采云平台抽取技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，并对响应文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.1.2招标单位就采购文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的招标项目的评标。

6.1.3评标委员会成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照采购文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合有关部门的投诉处理工作；

（六）配合招标单位答复供应商提出的质疑。

6.2．评标

6.2.1本项目评标办法根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，评标办法（详见第三章）。

6.2.2对所有供应商的评估，都采用相同的程序和采购文件规定的评审标准。评议过程将严格按照采购文件规定的评标办法和标准进行。

6.2.3有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员。

6.2.4供应商任何试图影响评委会对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.3. 响应文件的初审

6.3.1评委会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

6.4.资格性检查和符合性检查

6.4.4评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

6.4.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

6.5.响应文件的澄清

6.5.1评标委员会将允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何供应商的相对排序。

6.5.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.5.3响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第6.5.2条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.6. 比较与评价

6.6.1评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6.3 经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

7、定标与授予合同

7.1. 定标准则

7.1.1最低投标价不作为中标的保证。

7.1.2响应文件满足采购文件全部实质性要求，且投标综合评分最高者为中标候选人。

7.2. 中标通知

7.2.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期为1天；公示结束后采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

7.2.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

7.2.4《中标通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构将向未中标的供应商退还其投标保证金，具体退款手续详见本须知第3.6.6条。

7.2.5在合同签订后5个工作日内，采购代理机构将向已中标的供应商退还其投标保证金，条件是已交纳招标代理中标服务费，具体退款手续详见本须知第3.6.7条。

7.3. 签订合同

7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。供应商逾期未与采购人签订合同，将按照有关法律规定承担相应的法律责任，并没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购方逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理，并承担相应的法律责任。

7.3.2采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

7.3.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8、重新招标和其他方式采购

8.1重新招标

8.1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或价格结算标准的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2如果排名第一、二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。采购人应重新组织招标。

8.2其他方式采购

8.2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9、纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。采购人不得有下列行为之一：

（1）与供应商恶意串通的；

（2）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；

（3）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；

（4）开标前泄露已获取采购文件的潜在供应商的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的。

（5）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.2 对供应商的纪律要求

9.2.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以其它方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。供应商不得有下列行为之一：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通的；

（4）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。评标委员不得有下列行为之一：

（1）明知应当回避而未主动回避的；

（2）在知道自己为评委会成员身份后至评标结束前的时段内私下接触供应商的；

（3）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（4）在评标过程中有明显不合理或者不正当倾向性的；

（5）未按采购文件规定的评标方法和标准进行评标的。

（6）法律、法规规定的其他违法、违规情形。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 监督检查

9.5.1政府采购监督管理部门应对在政府采购活动中的当事人有关政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况和采购范围、采购方式和采购程序的执行等情况进行监督检查。

9.5.2招标项目行政监督部门可视情依法派员对招标活动的全程进行监督。

10、需要补充的其他内容

10.1质疑

10.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

10.1.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.1.4采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照本条款第10.1.1条、第10.1.3条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

10.2投诉

10.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

10.2.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

10.2.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

10.2.4投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

10.3其他

10.3.1供应商出席开标会，详见供应商须知前附表。

10.3.2通讯联系，详见供应商须知前附表。

- 第三章  评标办法

- 1、评标办法

本次评标按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1响应文件的初审分为资格性审查及符合性审查。

3、评标程序

依据法律法规和采购文件的规定，在对响应文件详细评估之前，采购人或采购代理机构将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标无效。

符合性检查：由评标委员会依据有关法律、法规及采购文件的要求，对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。只有通过符合性审查的供应商的响应文件才能进入下一阶段的评审！

2.2 比较与评价

评标委员会对通过资格性审查和符合性审查的每个供应商的响应文件，按照采购文件中规定的评审标准审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求，并对响应文件的投标价格作进一步综合比较与评价。

2.3评审因素

2.3.1评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，并以记名方式进行评分。在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.3.2在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。不得将供应商的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

- 3、评标程序

2.1资格性审查

资格审查(由采购人或采购代理机构进行资格审查，若供应商资格审查未通过，将认定整个响应文件不响应招标文件而予以投标无效）

资格审查表

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明扫描件（除身份证外其余证件须加盖电子公章）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（扫描件并加盖本单位电子公章）。如投标供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件扫描件加盖电子公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件扫描件。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供投标文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件扫描件加盖电子公章（依法免税的应提供相应文件说明） 须提供投标文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件扫描件加盖电子公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件扫描件 |
| 6 | - 供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单” | - 供应商近三年未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；以采购代理机构在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准。 |
| 7 | 其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | - 须提供相关内容承诺函 |
| 8 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | - 须提供中小企业声明函 |

2.2符合性审查

评标委员会对以下规定标准进行符合性审查，未通过初符合性审查的响应文件，其响应文件作为无效响应文件，不进入下一步评审

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签章 | 是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖电子章或签字及加盖单位电子公章 | 按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖电子章或签字及加盖单位电子公章 |
| 2 | 报价 | 投标文件是否针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；投标报价是否超过采购文件中规定的项目/采购标项预算金额或者项目/采购标项最高限价或单价最高限价；或经评标委员会认定低于成本的 | 针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过招采购文件中规定的项目/采购标项预算金额或者项目/采购标项最高限价或单价最高限价；经评标委员会认定报价未低于成本的 |
| 3 | 投标文件内容 | 是否按照招标文件规定的内容填写 | 按照招标文件规定的内容填写 |
| 4 | 投标保证金或保函 | 是否按招标文件规定递交保证金或保函、保证金金额、保证金形式是否符合招标文件规定的 | 按招标文件规定递交保证金或保函、保证金金额、保证金形式符合招标文件规定的 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足招标文件要求 | 投标有效期满足招标文件要求 |
| 6 | 交货期 | 交货期是否满足招标文件要求 | 交货期满足招标文件要求 |
| 7 | 质保期 | 质保期是否满足招标文件要求 | 质保期满足招标文件要求 |
| 8 | 实质性响应 | 技术参数是否有影响产品质量及使用的负偏离 | 技术参数未有影响产品质量及使用的负偏离 |
| 9 | 附加条件 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 10 | 其他 | 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和采购文件规定的其他无效情形 | 投标文件中不存在违反国家法律、法规和采购文件规定的其他无效情形 |

3.1.4评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

3.1.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2 响应文件澄清

3.2.1评标委员会将允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这种允许不能损害或影响任何供应商的相对排序。

3.2.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2.3响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商须知第6.5.2条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.3 比较与评价

3.3.1评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.2 评标委员会按本章第2.3 款规定的量化因素进行评审。

（1）按本章评标办法规定的评审因素对商务、技术和投标价格进行评审；

（2）按本章评标办法规定，评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.3.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.4经评审后，若出现符合本须知规定的所有投标条件的供应商不足三家情形的，本次招标终止，除采购任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

3.4评分标准与分值构成

综合评分法将按商务技术和投标价格两个部分分别进行评分，商务技术部分满分为70分，价格部分满分为30分，合计总分100分。

3.4.1商务技术部分

商务技术部分评分标准（70分）

| 商务标与技术标综合评审（占总分值的70%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 备注 |
| 1 | 类似项目业绩 | 投标供应商近三年（2022年1月1日至今）独立承担的类似项目，每提供 1 项有效业绩资料得2分，此项满分 10分。 注：须提供业绩合同或中标通知书，业绩合同须提供合同关键页（含：首页、货物内容信息页、合同金额页、签字盖章页）。扫描件加盖公章，时间以合同签订日期为准。如经评标委员会认定所提供业绩合同或中标通知书残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。提供原件彩色扫描件加盖公章。 | 10分 |
| 2 | 节能、环 保 | 供应商所投采购一览表 所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发 展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购 执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的 通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产 品政府采购品目清单的通知（财 库〔2019〕18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志 产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出 具的的节能产品得 1 分，国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书得 1 分， 满分 2 分。未提供证明材料的不得分。 | 2分 |
| 3 | 技术参数响应 | 1.所投产品的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得24分，一般参数每负偏离一项扣1分；最低得分0分，主要参数每负偏离一项扣2分；最低得分0分。 2.主要参数每正偏离一项加1分；最高得分6分。 （产品技术要求中标“*”项均为主要参数，主要参数满足采购需求及正偏离项，须提供有效的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，不提供视为不满足） 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 投标参数不得照抄完全招标文件参数，完全照抄按无效标处理。 | 30分 |
| 4 | 对投标产品整体性能的评价 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中： 1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分； 2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分； 3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。 4）未提供得 0 分。 | 5分 |
| 5 | 项目实施方案 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的①供货及安装、②调试、③检测、④项目验收⑤售后服务（须包含软件终生免费升级服务方案及承诺）等进行综合评审： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收及售后要求，完全满足且优于项日需求的，得10分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收及售后要求，完全满足项目需求的，得6分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的安装、调试、检测、项目验收及售后要求，不完全满足项日需求的，得3分； 4.未提供相关内容的，得0分 | 10分 |
| 6 | 质量保证措施 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的货物和项目执行过程中的质量保证措施（包括但不限于：①详细的质量保证措施、②质量保障计划等内容）进行综合评审： 1.质量保证措施全面具体，质量保障计划详细，符合本项目试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求，完全满足且优于项目需求的，得5分； 2.质量保证措施较为全面，质量保障计划较为可行案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要求要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.质量保证措施基本全面，质量保障计划基本可行，不完全符合一般试验仪器及装置在项目执行过程中的质量保证要要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 | 5分 |
| 7 | 培训服务方案 | 结合本项目采购需求，对投标人提供的培训服务方案（包括但不限于①培训计划；②培训目标；③培训方式等）进行评分： 1.方案合理，内容详细，符合本项目试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足且优于项日需求的，得5分； 2.方案较合理，内容较详细，符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，完全满足项目需求的，得3分； 3.方案不合理，内容简单，不完全符合一般试验仪器及装置特性的培训服务要求，不完全满足项日需求的，得1分； 4.未提供相关内容的，得0分。 | 5分 |
| 8 | 售后服务承诺 | 供应商所投货物（该标项全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在采购文件要求的基础上每多一年得 1 分，此项满分 3 分。须提供承诺书，未提供不得分。 | 3分 |
| 合计：70分 |  |  |  |

注：1.供应商须按所有打分项具体要求提供证明材料扫描件加盖公章，未提供证明材料或所提供的证明材料扫描件，不能清晰辨别的，视为无效证明文件，均不得分；

2.供应商提供的所有数据及材料，必须真实有效，如实地考察发现弄虚作假，取消中标资格。由第二名（以此类推）替补或重新组织招标。

3.按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.4.3商务技术部分得分计算方法：

将评标委员会对商务技术部分每个项目的评分，采用算术平均方法分别计算有效供应商在商务技术部分的最终得分。

3.4.4投标价格部分

投标价格部分评分标准（满分30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 0-30分 |

3.4.5供应商得分

供应商总分＝商务技术部分+价格部分 注：以上计算分数时四舍五入取小数点后两位。

3.5推荐中标候选供应商名单

3.5.1中标候选供应商数量为1人，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.5.2评标委员会对全部满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，按评审后的综合得分由高到低顺序排列，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

3.5.3同品牌处理办法：

综合评标法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告

3.6.1评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

3.6.2采购代理机构在评标结束后5个工作日内将评标报告送采购人。

3.6确定中标人

3.6.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.6.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.6.3本次招标经评审得分排名第一的供应商为中标候选人，签订合同前甲方将进行实地考察，如发现人员、供货能力等任何一项弄虚作假，取消中标资格，由得分排名第二名供应商（以此类推）前三名替补。

- 第四章 合同附件格式及条款

（以最终实际签订的合同为准）

新疆维吾尔自治区计量测试研究院

采购合同

招标项目名称：新疆维吾尔自治区计量测试研究院测量设备采购项目

年    月

采购单位（甲方）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院

供货商（乙方）：

一、货物名称、规格型号、数量及价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：￥ 元、大写： 元整（含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物。

2、“技术服务”指由乙方所提供的包含但不限于有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务。

3、报价币种、合同总价

（1）本合同总金额        元（人民币大写：        元整）。合同总金额中包含设备及其包装、运输、保管、保险、组装、因质量问题引起的维修和更换、调试、技术指导和培训服务等与本次采购事宜相关的所有的费用。

（2）本合同正式签订后，若无重大变更（如有重大变更，需经双方协商一致），价格不再做任何调整，甲方为此项目不再为乙方支付任何费用。

二、交货日期

1、自合同签订后   日历天内交货，交货期不含设备检定/校准所需时间，如遇不可抗拒因素导致延期的另行约定。

2、本条中的“检定/校准时间”是以送检单日期至证书签发日期为准。

三、付款方式

合同签字盖章生效后15日历天内，乙方提供全额增值税普通发票给甲方，甲方支付合同总价   %的预付款，即人民币大写：   元整，小写：￥    元；货到经甲方确认后15日历天内再支付合同总价的   %货款，即人民币大写：      元整，小写：￥   元；性能验收合格后15日历天内，甲方再支付合同总价的  %货款, 即人民币大写：     元整，小写：￥    元；留合同总价的  %，即人民币大写：      元整，小写：￥    元为质保金，质保期满无质量问题，甲方可无息支付乙方该合同质保金。

四、货物运输、包装及保险

1、货物运输方式:■汽车运输  □火车运输

2、运输托办方式：□甲方自行承担  □乙方代办托运  ■乙方承担运输。

3、包装:乙方应提供设备运至合同规定的到货地点所需要的包装，以防止设备在运输过程中遭到损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防震、防压、防水及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸以及较长时间的运输。乙方应承担由于其包装不良或其防护措施不妥而引起的一切损失。包装物不回收。

4、设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方负责与承运人及保险公司交涉，同时应及时向甲方提供新的设备，以便能确保在交货期内交货。

5、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生损毁、灭失均由乙方承担全部责任。

五、交货地点、时间和联系方式

1、交货地点:送货至甲方指定的地点：新疆维吾尔自治区计量测试研究院指定的设备安装现场（详细收货地址由甲方另行提供）。

2、联系人：

3、联系电话：

六、产品质量保证

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方所提供的中标货物的型号、数量、规格及技术、数量标准、售后服务必须满足招标文件及投标文件的技术要求。

3、乙方保证提供中标货物按国家标准要求制造，质量完全满足用户甲方的要求。

4、在质保期内，如设备出现质量问题，乙方接到甲方电话或传真后 4 小时内对甲方提出的问题给予答复，24小时内派专人到甲方现场解决问题。

七、质量保证期

1、中标货物质保期为【  】年，自中标货物性能验收合格之日起算。

2、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试保险等全部费用。因维修或更换造成产品无法正常使用的，经双方协商，可按以下办法处理：

☑退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）；

□更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告及合同《技术协议》中要求提供的资料。

九、货物验收

货物验收依本条约定依次进行：

1、开箱验收

设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货根据乙方提供的装箱单进行验收。如发现有错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合做记录，签署备忘录，乙方负责在15个日历天内尽快按本合同要求做出相应处理，确保不影响工作进展，并承担一切费用。开箱验收完成后，双方共同签署《货物签收单》。

2、安装、调试验收

（1）安装、调试验收须在签署《货物签收单》之日后    个日历天内完成，如不符甲方要求或测试结果未能通过，乙方应在15个日历天内调整配置直至重新测试，如果测试仍不通过，甲方有权停止验收和拒收，且由乙方承担相应责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。

（2）设备调试正常后，乙方须派出相关技术人员就设备功能进行现场指导，并由甲乙双方按投标文件规定的数量、型号、产地，根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》，《技术协议》中要求提供的资料进行现场验收，验收合格后由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，验收后15个日历天内以书面形式通知对方。

（3）设备安装、调试正常后，所有权随之转交，由甲方提供设备的存放地点，并负责保管和安全。

3、性能验收

设备试运行期为安装、调试正常之日起   个日历天，期满后由甲方组织相关人员进行设备性能验收，验收合格后，签署《测量设备验收单》。

十、甲、乙双方的权利和义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后7个日历天内书面通知乙方，经乙方同意，交货期相应从变更之日起顺延，若超过7个日历天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增加，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给于乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10个日历天内给于更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告之乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方延迟交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限35个日历天内仍不能交付全部货物时，甲方有权无条件解除合同。

3、乙方应严格按照投标、招标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单价设备款价的30%承担违约金。

4、乙方应保证，甲方在使用本合同项下设备或设备的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。如果发生因乙方出售的设备或设备的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，甲方可授权乙方独立解决索赔问题，乙方将自费处理相关事宜，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

5、本合同根据公开招标结果签订。招标文件、投标文件及报价会议上签名的答疑记录、售后服务等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

8、本合同经双方签字盖章之日起生效，质量保质期满后终止。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应向甲方支付合同总额10%的违约金，并按实际损失向甲方支付赔偿金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总额10%的违约金。

9、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。

10、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30日历天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

11、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。

12、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各文本均具有相同法律效力。

13、双方确认，本合同项下一切文件资料、通知或权利主张等均按下述地址进行送达，该地址亦为双方发生争议、纠纷后的司法送达地址：

甲方地址：河北东路188号

甲方邮箱地址：xj-jly@163.com

甲方联系人及联系电话：

乙方地址：

乙方邮箱地址：

乙方联系人及联系电话：

送达形式包括但不限于邮件、传真、公认的快递等。如果以邮件、传真方式发送的，成功发送即视为送达；以快递的方式发出，自发出之日起第五日视为送达。若联系人或联系地址等信息变更，双方均需提前一周书面通知对方并得到对方确认。如任何一方联系方式或通讯地址有误或擅自变更而导致另一方通知或文件无法送达的，由此造成的损失由过错方承担。

13、本合同中所述不可抗力是仅指双方不能预见、不能避免且不能克服的妨碍任何一方全部或部分履行本合同的一切事件。此种事件只包括地震、塌方、陷落、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、事故、破坏活动、战争、政府法律或政策变化等任何其它类似的偶发事件。

（以下为签署页，无正文）

签署页

| 采购单位（甲方） | 供货商（乙方） |
| --- | --- |
| 甲方（公章）：新疆维吾尔自治区计量测试研究院 | 乙方（公章）： |
| 法定（授权）代表人： （签字） | 法定（授权）代表人： （签字） |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 地址：乌鲁木齐市河北东路188号 | 地址： |
| 电话：0991-3191512 传真：0991-3191512 邮编：830000 | 电话： 传真： / 邮编： |
| 统一社会信用代码:12650000457603450R | 统一社会信用代码： |
| 开户行：招商银行乌鲁木齐西虹东路支行 帐 号：991903368910906 | 开户行： 账 号： |

- 附件：

- 技术协议

（一）、技术参数

- 技术（质量标准）参数及说明

- 标项一设备采购明细表

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 准确度/规格型号 | 金 额 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体静力称量法玻璃浮计标准装置 | 1 | 质量：220g 0.1mg 温度：5-50）℃ 稳定性：±0.1℃ | 49.8 | 合同签订后6个月内交货 | 验收合格后1年。 |
| 2 | E1等级砝码 | 1 | E1等级 | 13.73 | 合同签订后2个月内交货 | 验收合格后1年。 |
| 3 | F1等级砝码 | 1 | F1等级 | 5.9 | 合同签订后2个月内交货 | 验收合格后1年。 |
| 4 | 同轴度测试仪 | 1 |  | 2.98 | 合同签订后2个月内交货 | 验收合格后1年。 |
| 5 | 梅特勒天平（一级） | 1 | （0-220）g | 2.45 | 签订合同后 90 日内 | 验收合格后2年。 |
| 6 | 电子天平 | 1 | LW30K-1 型 30kg/0.1g 二级 | 2.13 | 签订合同后 90 日内 | 验收合格后2年。 |

- 注：投标供应商投标报价不得高于各项单价限价及各标项总价限价，高于各项单价

- 及各标项总价限价限价作废标处理。

一、测量设备名称：液体静力称量法玻璃浮计标准装置

- 玻璃浮计标准装置技术参数：

- 主要技术指标准：

| 设备名称 | 液体静力称量法玻璃浮计标准装置 |
| --- | --- |
| *测量范围 | 650-2000 kg/m3 |
| 称量系统 |  |
| *最大称量 | 220g |
| 可读性 | 0.1mg |
| 校准方式 | 内校 |
| 恒温水浴系统 |  |
| 温度控制范围 | （5-50）℃ |
| 温度稳定性 | ±0.1℃ |
| 控温分辨率 | 0.01℃ |
| 液位调节系统 |  |
| 调节方式 | 精密电动升降台 |
| 称量转换系统 |  |
| 被检浮计定位方式 | 下托式 |
| 加载方式 | 电动自动加载 |

2、质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

（5）软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。              （6）质保期：验收合格后1年。

（二）、验收

1．验收依据： JJG42-2023《工作玻璃浮计》，JJG862023《标准玻璃浮计》。

2．验收方法：新疆计量院进行检定并出具证书。

3．验收费用：验收、检定费用由供货方负责。

（三）、交货时间

1、交货时间：合同签订后6个月内交货。

二、测量设备名称：E1等级砝码

- （一）E1公斤组砝码技术参数：

- 1、主要技术指标及功能：

- *1.1 准确度等级：E1。

- 1.2 砝码配专用箱子。

- 1.3 材料为JF1无磁不锈钢。

2、质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

（5）软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。              （6）质保期：验收合格后1年。

（二）、验收

1．验收依据：JJG99-2022砝码检定规程。

2．验收方法：中国计量科学研究院进行检定并出具证书。

3．验收费用：验收、检定费用由供货方负责。

（三）、交货时间

1、交货时间：合同签订后2个月内交货。

三、测量设备名称：F1等级砝码

- （一）F1公斤组砝码技术参数：

- 1、主要技术指标及功能：

- *1.1 准确度等级：F1。

- 1.2 砝码配专用箱子。

- 1.3 材料为JF1无磁不锈钢。

2、质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

（5）软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。              （6）质保期：验收合格后1年。

（二）、验收

1．验收依据：JJG99-2022砝码检定规程。

2．验收方法：新疆计量院进行检定并出具证书。

3．验收费用：验收、检定费用由供货方负责。

（三）、交货时间

1、交货时间：合同签订后2个月内交货。

四、测量设备名称：同轴度测试仪

- （一）同轴度测量仪技术参数：

- 1、主要技术指标及功能：

- *1.1 测量精度：2%，分辨率0.1 um。

- *1.2 双侧电子引伸计：标距100 mm ，量程1mm。

- 1.3 物理通道2路，双排显示，同时显示2路引伸计的变形测量值。

- 1.4 可自动计算和显示同轴度测量结果。

- 1.5 彩色5寸液晶触摸屏显示，可进行标定、标定数据恢复及移植等操作

- 1.6 可存储50组测量数据，存储数据可查询、删除。

- 1.7 检测试样符合JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机》、JJG475-2008《电子式万能试验机》和JJG276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》检定规程的要求。

- 1.8 具有重锤法检测同轴度配套装置。

2、质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

（5）软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。              （6）质保期：验收合格后1年。

（二）、验收

1．验收依据：JJG139-2014拉力、压力和万能材料试验机检定规程、JJGJJG762-2007引伸计检定规程。

2．验收方法：新疆计量院进行检定并出具证书。

3．验收费用：验收、检定费用由供货方负责。

（三）、交货时间

合同签订后2个月内交货。

五、测量设备名称：电子天平

（一）、技术参数

*1、准确度：一级

2、ME204内校，（0-220）g，分度值0.0001g

（二）、配套设备及附件

1、电源线两根；

（三）、技术资料

1、说明书两套；

2、合格证两份；

（四）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的主机在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方对甲方人员通过电话、视频方式提供技术支持。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

48 小时内提供处理方案。

7、质保期：验收合格后2年。

（五）、验收

1、通过快递方式交货，对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。。

2、收到仪器后，需方对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

3、在设备调试阶段，乙方提供操作视频，甲方使用如有疑问，乙方应对甲方人员免费进行技术支持。

4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

（六）、交货时间

1、交货时间：签订合同后 90 日内

六、测量设备名称：电子天平

（一）、技术参数

*1、准确度：二级

2、分度值0.1g，二级

（二）、配套设备及附件

1、电源线两根；

（三）、技术资料

1、说明书两套；

2、合格证两份；

（四）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的主机质量保证期为验收合格之后 24 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方对甲方人员通过电话、视频方式提供技术支持。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

48   小时内提供处理方案。

7、质保期：验收合格后2年。

（五）、验收

1、通过快递方式交货，对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。。

2、收到仪器后，需方对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

3、在设备调试阶段，乙方提供操作视频，甲方使用如有疑问，乙方应对甲方人员免费进行技术支持。

4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

（六）、交货时间

1、交货时间：签订合同后 90 日内

- 标项二设备采购明细表

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 准确度/规格型号 | 金 额 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触式标准压力模 拟人眼 | 2 | 示值稳定性：±0.20 kPa | 39.05 | 签订合同后90日内 | 验收合格后1年。 |
| 2 | 红外体温计标准装置 | 1 | 10mm(耳温计校准用)，中心出射角发射率≥0.999@ [0°,120°]；50mm(额温计校准用)中心出射角发射率≥0.998@ [0°,100°] | 25 | 签订合同后30 日内 | 验收合格后2年。 |

- 注：投标供应商投标报价不得高于各项单价限价及各标项总价限价，高于

- 各项单价及各标项总价限价限价作废标处理。

一、测量设备名称：非接触式标准压力模人眼

（一）、技术参数

*1、测量软件为全中文界面，符合JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》的建标和开展检查工作的要求，软件必须具备以下功能：

- 设置：系统保留功能，可设置参数；

- 调零：将当前测量值作为零点，用于仪器量值调整；

- 测量：开启测量状态；

- 停止：停止测量；

- 保存：保存测量数据；

- 打开：打开测量数据；

- 重置：将测量偏差置为零。用于看原始信号偏移；

- 具有校准数据刻度文件、及其修改功能；

- 能显示压力、模拟压力的最大值、最小值、平均值；

- 能实时显示压力曲线；

- 具有kPa、mmHg单位的转化功能。

2、需溯源的设备含中国测试技术研究院出具的检定证书或校准证书或测试报告。

3、模拟人眼的前表面曲率半径：7.8 mm。

*4、模拟人眼压力：测试范围-8kPa~+10kPa，最大允许差±0.5%FS；模拟范围(0.93～6.65) kPa，示值稳定性±0.20 kPa。

5、监控压力范围：范围3000psi，精度0.1%。

6、数字压力表范围：范围-10kPa~+10kPa，准确度等级0.02%。

*7、俯仰调节：角度范围不小于±8°，最小刻度1°，具有微调和锁定功能。

8、可调气腔：体积不小于3cm3。能进行加压、减压调节，压力变化能细分到1Pa，可做到以1Pa数值递增、减小。

9、数据采集器及软件：采集频率1kHz/通道，16个通道，实现测量数据的动态显示和模拟眼压的动态显示。可测量最大值、最小值、平均值。可做其他测量数据扩展，通道输出可任意定制，提供源代码，提供文件修改配置。

主要配置:

- 非接触式眼压计检定测量装置1套（含测量主机、模拟人眼、位置调节固定装置、连接管路；高精度压力表2台，33件配件）。

- 三脚架。

- 说明书3套，

- 溯源证书2套。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术符合JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》的要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件的重要数据具有备份的功能。

4、乙方提供国家级或者省级计量检定机构出具的计量检定证书、或者计量校准证书、或者测试证书。

- 、设备配置：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/4 钢管(电抛光) | 米 | 20 |
| 2 | 计量阀 | 个 | 1 |
| 3 | 压力表（世伟洛克） | 个 | 5 |
| 4 | 接头 | 个 | 5 |
| 5 | VCR垫片 | 个 | 5 |
| 6 | 取样钢瓶 | 个 | 1 |
| 7 | 阀门 | 个 | 2 |
| 8 | 变径接头 | 个 | 2 |
| 9 | 1/4in直通接头 | 个 | 20 |
| 10 | 1/4in三通接头 | 个 | 5 |
| 11 | 1/4in四通接头 | 个 | 5 |
| 12 | （90°直角型)接头 | 个 | 5 |
| 13 | 管支撑件1/4 | 个 | 5 |
| 14 | 盲堵(1/4in) | 个 | 10 |
| 15 | 截止阀 | 个 | 10 |
| 16 | 截止阀 | 个 | 10 |
| 17 | 1/8in钢管 | 米 | 10 |
| 18 | 检漏液 | 瓶 | 2 |
| 19 | 1/4in转1/8in卡套管接头 | 个 | 10 |
| 20 | 卡套管弯管机 | 个 | 1 |
| 21 | 1/4in卡套管切割器 | 个 | 1 |
| 22 | 1/8in卡套管切割器 | 个 | 1 |
| 23 | 卡套管去毛刺工具 | 个 | 1 |
| 24 | 压力表（康斯特） | 个 | 1 |
| 25 | 气路铝合金架子(带可锁止万向轮(福马轮)) | 个 | 1 |
| 26 | 模拟人眼 | 件 | 2 |
| 27 | 俯仰调节架 | 件 | 2 |
| 28 | 机壳 | 件 | 2 |
| 29 | 可调气腔 | 件 | 2 |
| 30 | 压力变送器 | 件 | 2 |
| 31 | 数据采集器及软件 | 件 | 2 |
| 32 | 嵌入式系统及液晶显示 | 件 | 2 |
| 33 | 数据转接板 | 件 | 2 |
| 34 | 电源 | 件 | 2 |
| 35 | 铝箱 | 件 | 2 |
| 36 | 专用包装箱 | 件 | 1 |
| 37 | 中文操作手册及溯源校准证书 | 件 | 3 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册三套；

2、计量证书报告3份；

3、保修卡一份；

4、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在24小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的国家级、省级计量检定机构出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：中测院或新疆计量测试研究院出具的测试证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：签订合同后90日内

二、测量设备名称：红外体温计校准装置

（一）、技术参数

1.1精密恒温水槽装置（TL-1010N） （-10℃～+110℃）

1.2 额温计黑体腔 SR-2790C （发射率：≥0.999）

1.3 耳温计黑体腔 ER-1250S （发射率：≥0.9995）

*1.4 一等标准铂电阻温度计（WZPB-1 定制长度：550mm，温度范围 -189.3442～419.527℃）

*1.5 高精密温度校验仪

*1.6 标准热敏电阻温度计

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术招标必须符合JJF1107-2003《测量人体温度的红外温度计校准规范》和JJG1164-2019《红外耳温计》检定规程的要求。

（三）、配套设备及附件

3.1精密恒温水槽装置（TL-1010N） （-10℃～+110℃） 1台  不含证书

3.2 额温计黑体腔 SR-2790C （发射率：≥0.999） 1只  含国家院证书

3.3 耳温计黑体腔 ER-1250S （发射率：≥0.9995） 1只  含国家院证书

3.4 一等标准铂电阻温度计（WZPB-1 定制长度：550mm，温度范围 -189.3442～419.527℃） 2只  含国家院证书

3.5 高精密温度校验仪（MKT50） 1台不含证书

3.6 标准热敏电阻（FLUKE 5640）1只不含证书

（四）、技术资料

1、操作手册一套；

2、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方对甲方人员通过电话、视频方式提供技术支持。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

48   小时内提供处理方案。

7、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、通过快递方式交货，对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。。

2、收到仪器后，需方对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门(需方指定部门)出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

3、在设备调试阶段，乙方提供操作视频，甲方使用如有疑问，乙方应对甲方人员免费进行技术支持。

4、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

（七）、交货时间

1、交货时间：签订合同后30 日内

- 标项三设备采购明细表

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 准确度/规格型号 | 金 额 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创电子血压计检定装置 | 1 | 等级：0.05级 | 8 | 签订合同后70日内 | 验收合格后1年。 |
| 2 | 多参数监护仪检定装置 | 1 | 心电幅值输出： a.0.05mV ～ 0.5mV, ±(2% + 0.05mV) b.0.5mV ～ 5.0mV, ±2% 心率设置范围：10bpm～360bpm，最大允许误差为设置的±1% 起搏器波形： 脉冲幅值：0 ～ ±700mV，用于II导。 最大允许误差：对于II导，5% + 0.2mV；对于其他导联，10%+0.4mV。 脉冲宽度：0.1ms ～ 2.0ms，5% 心电性能测试： 方波：频率至少覆盖0.125、2.0、2.5Hz，最大允许误差：±1%； 电压范围（0.5～ 2.0）mV，最大允许误差：±2%； 正弦波：频率至少覆盖(0.05、0.5、1、2、5、10、25、30、40、50、60、100 和 150 )Hz，最大允许误差：±1%； 电压范围（0.5～ 2.0）mV，最大允许误差：±2%； 频率最大允许误差：±1% 幅值最大允许误差：±（2%设定值 + 0.05mV） 呼吸率：0,（10～150）BRPM，步长1brpm 变化电阻：0 ～1欧姆，步进0.05欧；1～5欧，步进0.25欧； 变化电阻最大允许误差：±（5% 设置+ 0.1欧） 基线电阻：500欧、1000欧、1500欧、2000欧，精度5% 有创血压 输入电压范围：2 ～ 16V 传感器灵敏度：5 uV/V/mmHg, 40 uV/V/mmHg 压力最大允许误差：±（1% + 1 mmHg），仅直流激励下保证此误差。 静态压力：（-10 ～300）mmHg，步进1mmHg 单位：mmHg，KPa 无创血压 压力计 范围：0 ～ 400 mmHg，分辨率0.1mmHg 最大允许误差：（0～300 mmHg）±0.1kP(±0.8mmHg)；（300 ～400 mmHg）±（0.5%读数+0.5mmHg） 血氧 SpO2范围：30% 到100 %，分辨率：1 %； 重复性：≤1% 最大允许误差：±3%(35%～ 74%范围内)和±2%(75%～100%范围内) PR范围：（30～300）bpm 最大允许误差：±1% | 26 | 签订合同后70日内 | 验收合格后1年。 |
| 3 | 1级声级计 | 3 | 1级 | 6.6 | 签订合同后60日内 | 验收合格后2年。 |
| 4 | 医用乳腺X射线辐射源检定装置 | 1 | 乳腺分辨力检测模体： （1）材料：等效乳腺腺体50%，脂肪组织50% （2）尼龙纤维直径：（1.56、1.12、0.89、0.75、0.54、0.40）mm （3）三氧化二铝斑点直径：（0.54、0.40、0.32、0.24、0.16）mm （4）圆盘直径：（2.00、1.00、0.75、0.50、0.25）mm （5）尺寸：模体总厚度42mm 乳腺PMMA衰减模体： （1）材料：有机玻璃板（PMMA）。 （2）尺寸：长240mm，宽180mm，高40mm（叠加） | 4.5 | 签订合同后70日内 | 验收合格后1年。 |
| 5 | 六位半台式数字多用表 | 1 | 2000 | 1.4 | 合同签订后2个月内 | 验收合格后2年。 |

- 注：投标供应商投标报价不得高于各项单价限价及各标项总价限价，高于各项单价及各标项总价限价限价作废标处理。

一、测量设备名称：无创电子血压计检定装置

（一）、技术参数

无创血压计监护仪检定仪是通过模拟示波法充气放气过程中袖带中的脉搏波，从压力口输出与之相对应的一组特定的血压值（收缩压/舒张压），从而模拟人体血压，具有输出信号稳定、重复性好的特点。能提供静态压力输出和测量、自动泄漏测试、动态血压模拟等功能。可用于检验多种不同血压监护仪的性能指标。

本产品适用于计量部门、医院、研究院、高校实验室、血压计生产厂家等，用于多种不同血压监护仪，也可用于精密压力表，一般压力表等的校验 。

1）便携式、可携带，方便现场使用

2）内置锂电池，可连续工作12小时

3）全自动升、降压  快速压力发生、稳定、无超调

4）声音小于40分贝

5）7寸触摸屏，全中文界面，也可外接无线鼠标控制

6）采用进口压力传感器和气压部件

7）内置成人/新生儿袖带：可以不接袖带，直接对无创血压监护仪进行测试

8）血压计检定时，内置超压保护（42kPa），安全可靠；

9）可按用户需求设18组应用模式，一次设定，永久保存，直接进入应用，开始检定

10）压力趋近时提示

11）稳压时间设置0-60秒可选

12）血压模拟器与血压参考标准(听诊法+人群血压源)一致

13）静态压力测量：检验血压计的静压压力示值误差

14）成人血压计动态血压模拟、新生儿血压计动态血压模拟

15）可以选择仪器中内置的检测模式,也可以自定义其他检测模式,

16）静态压力发生：可同时检验3块血压计；也可检验（0～60）kPa以内的压力表

17）气密性测试： 自动计算和显示检定结果

18）放气速率测试：自动计算和显示检定结果

19）送检上级:检定部门操作方便

20）时间设置:设置日期、时间

性能指标：

| 序号 | 技术参数 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压力源造压范围 | （0～60）kPa或（0～450）mmHg |
| 2 | *压力源控压稳定度 | 0.05%F.S |
| 3 | 静态压力测量范围 | (0～60)kPa |
| 4 | *静态压力准确度等级 | 0.05级 |
| 5 | 静态压力显示分辨率 | 0.001kPa或（0.1mmHg） |
| 6 | 动态血压收缩压范围 | （2.7～34.0）kPa |
| 7 | 动态血压舒张压范围 | （1.3～26.0）kPa |
| 8 | 动态血压心率范围 | （30～250）跳/分 |
| 9 | 动态血压脉搏量 | （0.1～2.4）ml |
| 10 | 工作电源 | DC 25.2V 2A |
| 11 | 尺寸 | 300×250×110（长×宽×高，mm） |
| 12 | 重量 | 5.2kg |

注 ：以上*条款必须满足。

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术符合JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》的要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、乙方提供国家级计量检定机构出具的计量检定证书。

（三）、设备配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无创血压计监护仪检定仪 | 1台 |
| 2 | 电源适配器 DC 25.2V 2A | 1个 |
| 3 | 软管接头 塔型Ф6 | 1个 |
| 4 | 堵头 | 1个 |
| 5 | 欧姆龙电子血压计专用接头 （细） | 1个 |
| 6 | 欧姆龙电子血压计专用接头 （中） | 1个 |
| 7 | 欧姆龙电子血压计专用接头 （粗） | 1个 |
| 8 | 腕式血压计接头 | 1个 |
| 9 | 欧姆龙探针接头 | 1个 |
| 10 | 塔形T型软管三通接头 | 1个 |
| 11 | 血压计软管 | 3条 |
| 12 | 无线鼠标 | 1个 |
| 13 | 仪表箱 | 1个 |
| 14 | 触屏手写笔 | 1支 |
| 15 | 金属容器（100mL） | 1个 |
| 16 | 金属容器 （500 mL） | 1个 |
| 18 | 合格证\保修卡\说明书 | 各1份 |
| 19 | 溯源校准证书（中国计量科学研究院检测证书） | 1份 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为中国计量科学研究院出具的检定证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

送检单位：中国计量科学研究院出具的检定证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：签订合同后70日内

二、测量设备名称：多参数监护仪检定装置

（一）、技术参数

生命体征模拟器，也即多参数模拟器，为全功能，紧凑型，便携式模拟仪，用于测量患者监护仪的各项参数，包括心电、呼吸、血氧和体温。

本产品适用于计量部门、医院、研究院、高校实验室、多参数监护仪生产厂家等，用于测试和检验用户监测患者各种生理参数（心电、血氧、呼吸、有创血压、无创血压、温度等）的患者监护仪设备或系统的基本工作情况 。

1）便携式、可携带，方便现场使用；

2）模拟正常心律以及各种心率失常心脏信号；

3）能选择正常呼吸机波形并更改呼吸速率，呼吸信号可被设置为左臂或左腿心电导联；

4）被检测设备提供血氧仪氧光学发射器和检测器功能，用于生成光学信号以验证脉搏血氧探头内的电子器件是否正常工作；

5）可模拟无创血压监护仪的血压，可通过设置项设置各血压的变量；

6）可模拟有创血压监护仪的血压，可通过IBP设置项设置各血压的变量；

7）进行温度模拟。

性能指标：

| 序号 | 技术参数 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | *电压 | 0.05mV～0.5mV,±(2%+0.05mV) 0.5mV～5.0mV,±2% |
| 2 | *心率 | 范围：10bpm～360bpm，以1bpm递增， 最大允许误差：±1% |
| 3 | *频率 | 范围：(0.125～100)Hz 最大允许误差：±0.1% |
| 4 | 无创血压 | 分辨率0.1mmHg； （0～300 mmHg）±0.1kPa(±0.8mmHg)； （300～400 mmHg）±（0.5%读数+0.5mmHg） 压力源：目标压力范围：（20～400）mmHg，分辨率1mmHg； 无创血压模拟： 脉冲：500ml 无创血压系统，最大2mmHg 移动空气量：max 1.25ml 重复性：≤1mmHg 模拟（收缩压/舒张压(平均压)） 脉率：（30～240）bpm 漏气测试： 目标压力：（20～400）mmHg 测试时长：30s～300s 泄漏率：（0～200）mmHg/min |
| 5 | 血氧饱和度 | 血氧饱和度（SpO2）范围：30% 到 100%；分辨率：1 %； 重复性：≤1% 最大允许误差：±3%(35%～74%范围内)和±2%(75%～100%范围内) 穿透率（检测器电流与LED电流比率）：（0～300） ppm，分辨率0.01ppm 手指尺寸/颜色：深色、粗手指、中等大小手指、浅色、细手指、新生儿的脚。 |
| 6 | 脉率 | 脉率（PR）范围：（30～300）bpm 最大允许误差：±1% |
| 7 | 呼吸参数 | 呼吸率：0,（10～150）BRPM，步长1brpm 变化电阻：0～1欧姆，步进0.05欧；1 ～ 5欧，步进0.25欧； 变化电阻最大允许误差：±（5% 设置+0.1欧） 基线电阻：500欧、1000欧、1500欧、2000欧，精度5% 呼吸导联：RA-LA，或RA-LL 呼吸暂停：10s～60s. |
| 8 | 工作电源 | DC 25.2V 2A |
| 9 | 尺寸 | 600×500×200（长×宽×高，mm） |
| 10 | 重量 | 6kg |

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术符合JJG1163-2019《多参数监护仪》检定规程要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、乙方提供国家级计量检定机构出具的计量检定证书。

注 ：以上*条款必须满足。

（三）、设备配置：

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生命体征特征仪 | 1台 |
| 2 | 电源适配器（充电线） | 1个 |
| 3 | 血氧探头模拟手指 | 1个 |
| 4 | 无创血压测试管路配件 | 1套 |
| 5 | 模拟手臂 | 1个 |
| 6 | 合格证\保修卡\说明书 | 各1份 |
| 7 | 溯源证书（中国计量院或中测院） | 1份 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为中国计量科学研究院出具的检定证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

送检单位：中国计量科学研究院（或中测院）出具的检定证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：签订合同后70日内

三、测量设备名称：1级声级计（3台）

- （一）、技术参数

- 1、 基本性能指标

- （1）测量传声器：AWA14425型测量传声器，参考灵敏度级：-28 dB(以1 V/Pa为参考0 dB)，以下参数以-28 dB灵敏度级为参考；

- （2）前置放大器：AWA14601L型，LEMO插头；

- （3）频率范围：10 Hz～20 kHz；

- （4）Ａ/Ｄ位数：24位；

- （5）采样频率：48 kHz；

- *（6）本机电噪声：小于10 dBA，15 dBC，20 dBZ；

- 自生噪声：小于18 dBA

- （7）1000 Hz测量范围：A计权声级20 dB～143 dB；

- C计权声级25 dB～143 dB；

- Z计权声级30 dB～143 dB；

- C计权峰值声级60 dB～146 dB。

- 其他频率线性范围：

- 31.5 Hz：20 dB～103 dB（A）；

- 4 kHz：20 dB～144 dB（A）；

- 8 kHz：20 dB～141 dB（A）；

- 12.5 kHz：20 dB～136 dB（A）。

- *（9）时间计权：并行（同时）F、S、I；

- *（10）频率计权：并行（同时）A、C、Z；

- （11）检波特性：真有效值数字检波；

- （12）执行标准：

- 声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1；

- 滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1；

- （13）显示器：4.3英寸电容型触摸屏；

- （14）主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等；

- *（15）主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析、录音、数字记录等；

- *（16）主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等；

- 注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95。

- （17）数据存贮：16 G内部存储（系统占用一部分，实际可用11 G左右），支持64 G TF卡；

- （18）输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

- （19）日历时钟：每月误差小于1 min；移除锂电池后时钟将丢失；

- （20）电源：1块3.7 V 10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源（20 W快充）,5小时内充满；

- （21）测量时间：1 s到96 h任意设置；

- 3.2 其它性能

- （1）GPS定位功能：

- 测量经度、纬度，并可与噪声测量结果一同记录，还可利用GPS定位信息计算运动方向、两点直线距离。

- （2）TF卡大容量存贮功能：

- a）测量结果以文本文件格式保存在TF卡中，这些文件可用PC记事本软件直接打开（外部修改过的文件放入仪器将不能被识别）；

- b）当用USB接口连接到计算机时，仪器将TF卡转为U盘。

- （3）录音功能：

- a）录音格式：24000、48000采样频率可选，24位精度；

- b）文件格式：WAV格式；

- c）录音时间：无限，直到内存满（连续录音时录音文件每小时会拆分成一个文件）；

- d）回放：可用仪器播放，也可用PC播放。

- 、通用技术要求

- 符合JJG 188—2017《声级计》要求，取得中国计量科学研究院1级合格计量检定证书。

- 、配套设备及附件

1. 主机（3台）；

2.测试杆、延长线、数据线、充电器（3台）；

3.携带箱（3台）；

4.打印机（3台）；

5. 操作说明书1本（3台）；

6. 保修卡1张（3台）；

7. 中国计量科学研究院1级合格计量检定证书（3台）。

- 、技术资料

1、乙方应该向甲方提供所购测量设备、配套设备的清单、产品合格证、使用说明书、计量检定证书等有关技术资料。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在

48 小时内达到甲方现场。                                             6、质保期：验收合格后2年。

（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  30 天内验收完毕。

（七）、交货时间

1、交货时间：签订合同后60日内。

四、测量设备名称：医用乳腺X射线辐射源检定装置（模体）

（一）、技术参数

乳腺分辨力检测模体用于于X射线机乳腺机性能的检测,可检测空间分辨力、低对比度分辨力、自动曝光控制功能、胶片光密度、射野与支撑台台边的偏差等技术指标。

乳腺（PMMA）衰减模体专门设计用于吸收和散射光线的材料，通常用于光学系统中的光衰减。它是由聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料制成的特定形状和大小的部件，如棒、片、垫片等。衰减模体的主要功能是控制通过光学系统的光线，从而控制系统的性能。它们通过吸收和散射光线来实现这一目标，从而减少不需要的光线强度，提高系统的性能和稳定性。PMMA透明的热塑性塑料，具有高透明度、高强度和轻质的特点。
主要特点：

1）便携式、可携带，方便现场使用；

2）可检测空间分辨力；

3）可检测低对比度分辨力；

4）自动曝光控制；

5）高透明度、高强度和轻质。

性能指标：

| 序号 | 技术参数 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺分辨力检测模体 | *材料：等效乳腺腺体50%，脂肪组织50% 尼龙纤维直径：（1.56、1.12、0.89、0.75、0.54、0.40）mm 三氧化二铝斑点直径：（0.54、0.40、0.32、0.24、0.16）mm 圆盘直径：（2.00、1.00、0.75、0.50、0.25）mm |
| 2 | 乳腺PMMA衰减模体 | *材料：有机玻璃板（PMMA） 尺寸：长240mm，宽180mm，高40mm（叠加） |
| 3 | 尺寸 | 乳腺分辨力检测模体：模体总厚度42mm 乳腺PMMA衰减模体： 240×180×40（长×宽×高，mm） |
| 4 | 重量 | 10kg |

（二）、通用技术要求

1、计量性能及技术符合JJG1145-2017《医用乳腺X射线辐射源》检定规程要求。

2、测量设备所使用的软件，甲方享受免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

3、软件需能保证检测数据的安全，可以按照甲方要求导出数据，软件具有检测数据自动备份和手动备份的功能。

4、乙方提供国家级计量检定机构出具的计量检定证书。

（三）、设备配置：

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺分辨力检测模体 | 1个 |
| 2 | 乳腺PMMA衰减模体 | 2个 |
| 3 | 合格证\保修卡\说明书 | 各1份 |
| 4 | 溯源证书（中国计量院或中测院） | 1份 |

（四）、技术资料

1、中文操作手册一套；

2、维修手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48小时内达到甲方现场。

7、质保期：验收合格后1年。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为中国计量科学研究院出具的检定证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

送检单位：中国计量科学研究院（或中测院）出具的检定证书。

（七）、交货时间

1、交货时间：签订合同后70日内

五、测量设备名称：6 位半台式 / 系统数字万用表

- (一）、技术参数

满足JJF1587-2016技术规范要求。

1、直流电压特性

超过范围:在 100 mV、1 V、10V和100V时为20%。在1000V 时为 1%

ADC线性 (10V范围 ):10V范围的 0.0001%

输入阻抗:
100mV至10V范围：可选：(>10GW或10MW±1%) 与<400pF并联。

100V至1000V范围：10MW±1%，<400pF并联

输入电容:输入偏压电流 在 23℃下<50 pA

共模电流:在 50 Hz 或 60 Hz 下 <600 nA 峰值 - 峰值

接地隔离度:500 Vpeak >10 GΩ 和 <300 pF 任何终端到机箱

共模电压:500 V 方正中等线简体 LO 终端至机箱最大值

自动归零关闭误差:
在±1℃ 范围内增加±( 范围的 0.0002% + 3mV)，且自上次自动归零后开始 ≤ 10 分钟

在±5℃范围内增加±( 范围的 0.0010% + 10mV)，且自上一次自动归零后开始 ≤ 60 分钟

输入保护:输入 HI 1100 V、Sense HI (SHI) 和 Sense LO (SLO) 350 V 参考 LO

附注

1. 对于 ±500 V 以上的额外电压，请增加 0.02 mV 的不确定性。

2. 噪声值仅适用于使用低热短路 ( 仅适用于 50 Hz 和 60 Hz 的操作 ) 的终端。透过扫描卡测量可能会引入额外的噪声。

3. 线路频率 ±0.1% 的 NMRR。针对直流共模和 LO 终端上的 1 kW 不平衡，线路频率 ±0.1% 的交流共模信号的抑制大于 80 dB。

4. 线路同步开启。

2、直流电流特性

超量程 ：
在 10mA、100mA、1 mA、10 mA、100 mA 和 1 A 量程内为 20%

在 3 A 和 10 A 量程内为 1%

终端输入保护 ：
可从外部存取的 3 A，250 V 快速作用保险丝，5 × 20 mm

附注

5. 使用后端接线时，在 100 mA 量程增加 0.1 V，在 1 A 和 3 A 量程增加 0.5 V。

6. 对于 ±6 A 以上的每个额外安培，增加 2 mA 的不确定性。对于执行 1000 小时以上且信号超过 7 A 时，每 1000 小时增加 0.05% 的读数不确定性。

7. 由设计保证。

8. 噪声值适用于开路终端。透过板卡量测可能会引入额外的噪声。

9. 线路同步开启。

*3、交流电压特性

附注
10. 规格适用于 > 5% 量程的正弦波输入。

* 4、交流电流特性

附注

11. 规格适用于 > 5% 范围和 > 10 mARMS. 的正弦波输入。

12. 指定频率范围的典型效能。

13. 使用后终端时，在 100 mA 范围内增加 0.1 V，并在 1 A 和 3 A 范围内增加 0.5 V。

14. 对于 <5 Hz 的讯号，新增 0.2% 的读数不确定性。

15. 100 mA 范围仅适用于 <3 的波峰因子。

5、频率和周期特性

测量方法：倒数计数技术；测量采用交流测量功能进行交流耦合。

电压范围：100 mVRMS 全刻度至 750 VRMS；

- （二）、通用技术要求

功率

电源：100 V、120 V、220 V 和 240 V (±10%)

电源频率：50 Hz 至 60 Hz 和 400 Hz，在通电时自动感应

最大功耗：50 VA

典型功耗：30 VA

电源输入保险丝：250 V，1.25 A 慢熔保险丝：Keithley 更换零件编号 FU-106-1.25

环境与法规

运行环境：0°至 50℃， 35℃以下相对湿度 ≤ 80%，海拔 2000 公尺以下

储存环境：-40°至 70℃

振动：MIL-PRF-28800F Class 3，随机

预热：30 分钟后可达到额定精度

机械

显示器：

12.7 cm (5 in.) 电容式触控屏幕，附 LED 背光的彩色 TFT WVGA (800×480)

机架尺寸 ( 宽 × 高 × 深 )

213.8 mm (8.42 in.) × 88.4 mm (3.48 in.) × 356.6 mm (14.04 in.)

工作台尺寸 ( 宽 × 高 × 深 )

224.0 mm (8.82 in.) × 107.2 mm (4.22 in) × 387.4 mm (15.25 in.)

运输重量：4.54 kg (10.0 lb.) ( 仅仪器 )

输入信号连接：

前 / 后安全香蕉插孔或扫描仪卡

插入式扫描仪插槽

后面板上有一个插槽，请参阅「选配的多通道 / 扫描卡配件」。

通讯插槽：

后面板上有一个插槽，请参阅「选配的接口和可编程数字 I/O」。

冷却：强迫通风，固定速度
远程接口 - 标准

LAN/LXI 兼容性：

RJ-45 接头：10/100BT。IP 组态：静态或 DHCP (手动或自动 )。Web 界面：虚拟前面板。

USB 装置 ( 后面板，Type B)：

2.0 SBTMCUSB

Host 主机 ( 前面板，Type A) ：

USB 2.0，支持随身碟，FAT32。功能： 输入 / 输出仪器配置文件、读数缓存、截屏画面

和脚本

语言：

SCPI ( 预设 )

预设命令集、可编程仪器的标准命令、SCPI-1999

TSP：

嵌入式 Test Script Processor (TSP) 可从任何主机接口存取；响应由远程命令和语句组

成的高速测试指令码 ( 例如分支、循环和数学 )；能够执行储存在内存中的测试指令码，

而无需主机干预

数学函数：

REL、最小值、最大值、平均值、标准偏差、峰值 - 峰值、dB、极限测试、百分比、

1/x，以及 mX+b ( 以使用者定义的单位显示 )

其它事项

实时频率：

备用锂电池，CR2032 纽扣电池，可由原厂更换，( 电池使用寿命 3 年以上 )；设定和读

取年份、月、日、时、分、秒。( 附注：秒数不可调整 )

时间标记分辨率：

15 ns ( 采用标准或全部缓冲器样式 )

密码保护：30 个字符

警示：

多达六个：请参阅「选配的接口和可程序设计的数字 I/O」

电源故障恢复模式：

用户可选择、重新通电后恢复扫描

- （三）、配套设备及附件

随附配件

1757：配对，通用测试引线组，1000 V Cat II

USB-B-1：
USB 缆线，Type A 转 Type B，1 m (3.3 ft.)

可追溯的校准证书

说明书一套

测试引线和探棒

优质安全测试引线套件 2套

双线通用 10 件式测试引线套件 2套

通用测试引线套件 2套

开尔文 ( 四线 ) 通用 10 件式测试引线套件

开尔文 ( 四线 ) 装载弹簧的探棒

开尔文夹线组

替换保险丝

主要电源输入保险丝，3 A

电流输入保险丝，3 A，250 V 快速作用 5×20mm

电流输入保险丝，11 A，1000 V

(四）、技术资料
1、产品合格证；

2、产品质保证书；

3、售后服务联系卡；

4、产品使用说明1本；

5、溯源证书1套；

6、检测软件操作手册1本

（五）、质量保证及售后服务

1.乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2.乙方提供设备在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 48 小时内达到甲方现场。                                                       6、质保期：验收合格后1年。
（六）、验收

1、乙方在交货前应按合同规定的方法，进行检定或校准。

2、对重要关键设备，按合同规定由甲乙双方共同进行验收。对一般设备，由甲方负责验收。设备到货后，甲方应由  30 天内验收完毕。
（七）、交货时间
交货时间：合同签订后2个月内交货。

- 第六章  投标文件格式

为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

###### 封面格式

正本

- 投标文件

### 招标编号：

### 项目名称：

### 供应商名称（盖公章）：

###### 法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

- 年   月

- 投标文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便评审小组查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，供应商可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

1  开标一览表（投标文件格式一）

项目名称： 	                   项目编号

报价单位：人民币元

| 投标总价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 交货期 | （供应商须分别罗列出每一项设备的交货期） |
| 质保期 | （供应商须分别罗列出每一项设备的质保期） |
| 备注 |  |

注 1、本项目采用单价限价，限价详见采购需求中采购目录一览表中的各分项单价最高限价。投标供应商投标报价不得高于各单价限价，高于各单价限价作废标处理。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

供应商： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 	年 	月    日

- 投标报价明细表

项目名称： 	                   项目编号

报价单位：人民币元

| 序号 | 采购标的 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌及产地 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按第五章  技术（质量标准）参数及说明所列采购清单填写，排列顺序需按采购需求中的排列顺序，如未按此条提供将视为没有实质性响应招标文件。

2.如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述报价包含一切由供方承担的费用。

4、合价金额必须与开标一览表投标总价一致；投标报价（单价）不得超过每个货物的单价最高限价。

供应商： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 	年 	月    日

- 2    资格、资信证明文件

附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

- 2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证正反面

供应商：                           （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电  子 邮 箱：

电        话：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或开标日前三个月内银行出具的资金资信证明等。

说明：扫描件并加盖本单位公章

- 附件 2-4 投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证的复印件作为缴纳凭证放在投标文件中，复印件上应加盖本单位公章；

- 附件2-5 投标人缴纳税收的证明

投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）

- 附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明

须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）

- 附件 2-8 投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字或盖章)：

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

附件 2-9 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件 2-10（格式自拟）

##### 投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

附件 2-11	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1. 供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参本次采购活动；

2.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

3.原件、复印件上均应加盖本单位公章，自然人投标的无需盖章，需要签字。

须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：采购人/采购代理机构

本单位郑重声明：

我单位在参加本次采购活动具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件 3：投标人综合情况（格式）

附件 3-1 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-2 投标人单位简介

（包括但不限于投标人实力、业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

附件 3-3 投标供应商同类型项目案例（业绩）情况介绍

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请投标供应商按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。

2.投标供应商近三年（2022年1月1日-至今）类似业绩，须提供业绩合同或中标通知书扫描件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

3.投标供应商提供虚假合同的，按虚假投标处理。

供应商名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：         （签字或盖章）

日 期：

- 附件4   投标书

投标书

致：采购人/采购代理机构

根据贵方为  (项目名称、招标编号)  项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交文件，以    形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。并作出如下承诺：

1、如果我方被确定为中标人，我们将按照招标文件、我方投标文件及双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我方提交的投标文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

6、在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人：     	（签字或盖章）

日期： 	年   月   日

## 附件5   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

供应商(盖章):

日期：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件6中小企业声明函（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写投标人须知前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

## 附件  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

（1）节能产品明细清单                   报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | + 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                  报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

企业名称（盖章）：

日期：

- 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

## 附件7 技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号及招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受投标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

供应商(盖章):

日期：

- 附件8 投标文件还应包括的技术文件

投标人应根据招标文件第三章 评标办法、第五章 技术（质量标准）参数及说明的规定自行编写，详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图片加文字和数据。

3.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

4.项目实施方案

5.质量保证措施

6、培训服务方案

7.售后服务承诺

8、招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他技术文件；

9.投标供应商认为其它需要说明的事宜。