## 1.表10.2.2-16分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
三层手术部
1 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.名称：地面水泥砂浆找平层 2.厚度：20mm厚 3.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 4417.80
2 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.名称：地面自流平 2.厚度：3mm厚 3.其他：含吸收性界面处理剂 4.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 4268.50
3 | 011103002002 | 2mm厚橡胶地板（B1级） | 1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚抗碘伏PVC胶地板（B1级） 2.材质要求：具备抗碘伏、防滑、防潮、防火、防腐耐磨、耐腐蚀、易清洗 3.找平层：另计 4.自流平层：另计 5.其他：含150mm宽抗碘伏PVC胶地板套边 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 801.50
4 | 011103002003 | 2mm厚同质透芯PVC胶地板（B1级） | 1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚同质透芯PVC胶地板（B1级） 2.材质要求：具备抗静电、抗菌、防火耐磨、有较好隔声效果 3.找平层：另计 4.自流平层：另计 5.其他：含150mm宽PVC胶地板套边 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 2996.70
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011105007002 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料种类、规格、颜色：2mm厚橡胶地板（B1级） 3.材质要求：具备抗碘伏、防滑、防潮、防火、防腐耐磨、耐腐蚀、易清洗 4.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 52.40
6 | 011105007003 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.面层材料种类、规格、颜色：2mm厚同质透芯PVC地板 3.材质要求：具备抗静电、抗菌、防火耐磨、有较好隔声效果 4.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 248.80
7 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛石 2.结合层厚度、砂浆配合比：满足设计及相关规范要求 3.找平层：另计 4.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 13.20
8 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比：满足设计及相关规范要求 3.找平层：另计 4.防水层：另计 5.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 158.70
9 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 158.70
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 345.20
11 | 01B005 | 硫酸钡水泥地面 | 1.名称：30mm硫酸钡水泥+30mm水泥砂浆找平层 2.规格：4:1硫酸钡水泥防护层20mm，1:2.5水泥砂浆保护层30mm 3.防辐射等级：3mmPb铅当量 | m2 | 212.00
12 | 01B006 | 硫酸钡水泥地面 | 1.名称：40mm硫酸钡水泥+20mm水泥砂浆找平层 2.规格：4:1硫酸钡水泥防护层30mm，1:2.5水泥砂浆保护层20mm 3.防辐射等级：4mmPb铅当量 | m2 | 105.30
13 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：600*300墙面砖 2.粘接层：建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂料处理 4.防水层：另计 | m2 | 435.80
14 | 011207001002 | 6mm厚无机预涂板墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：6mm厚无机预涂板 2.填缝处理及其他：抗菌硅胶填缝，满足设计及相关规范要求 3.备注：基层另计 | m2 | 3729.50
15 | 011207001001 | 1.2mm厚电解钢板墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：墙面1.2mm厚电解钢板墙面（高压喷涂抗菌涂料） 2.其他：满足设计及相关规范要求 3.备注：基层另计 | m2 | 1266.80
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011207001003 | 铅板墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：墙面：3mmPb铅当量铅板墙面 2.其他：满足设计及相关规范要求 3.备注：基层另计 | m2 | 661.00
17 | 011210006001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.名称：轻钢龙骨石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色：8mm硅酸钙板 4.面层：无机预涂板另计 5.其他：具体做法详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 2773.80
18 | 011210006002 | 方钢骨架双面石膏板隔墙（一般手术室） | 1.名称：方钢骨架石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格：40*40*1.5mm厚钢方通、含拉爆螺栓等、40*4角钢等 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚石膏板（石膏板双面） 4.面层：电解钢板另计 5.其他：具体做法详见设计图纸 6.防腐要求：除油，手工防锈，刷防锈漆两遍 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 1466.80
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011210006003 | 方钢骨架单面石膏板隔墙（防辐射手术室） | 1.名称：方钢骨架石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格：40*40*1.5mm厚钢方通、含拉爆螺栓等、40*4角钢等 3.隔板材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚石膏板（单面） 4.面层：电解钢板另计 5.其他：具体做法详见设计图纸 6.防腐要求：除油，手工防锈，刷防锈漆两遍 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 372.40
20 | 01B007 | 硫酸钡水泥墙面 | 4个铅当量硫酸钡水泥墙面粉刷 | m2 | 275.20
21 | 011302001003 | 6mm厚无机预涂板吊顶 | 1.面层材料品种、规格：6mm厚无机预涂板 2.吊顶龙骨及吊杆等要求：上人型轻钢龙骨，具体做法详见设计图纸 3.基层板：6mm硅酸钙板 4.嵌缝材料种类：玻璃胶填缝、阴角采用圆弧铝过渡，满足设计及相关规范要求 5.其他：具体做法详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 1987.50
22 | 011302001004 | 1.2mm厚电解钢板吊顶 | 1.面层材料品种、规格：1.2mm厚电解钢板（高压喷涂抗菌涂料） 2.吊顶龙骨及吊杆等要求：方钢钢龙骨，具体做法详见设计图纸 3.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 701.50
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011302001005 | 铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：上人型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：600*600*0.8气密封铝扣板（A级）吊顶 4.嵌缝材料种类：铝扣板间的缝隙用耐候胶进行密封 5.其他：具体做法详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 158.70
24 | 011302001006 | 无机涂料吊顶 | 1.面层材料品种、规格：12mm厚单层纸面石膏板白色无机涂料吊顶 2.吊顶龙骨及吊杆等要求：上人型轻钢龙骨，具体做法详见设计图纸 3.基层板：12mm单层纸面石膏板板 4.嵌缝材料种类：玻璃胶填缝、阴角采用圆弧铝过渡，满足设计及相关规范要求 5.其他：具体做法详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 1015.30
25 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.名称：木窗帘盒 2.截面尺寸：200mm宽*现场综合确定（高） 3.基层板：12mm厚细木工板 4.防火涂料：满足设计要求及规范要求 5.乳胶漆、涂料：双飞粉两遍、乳胶漆三遍，满足设计要求 6.其他：具体做法详见设计图纸 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 104.50
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.名称：大理石窗台板 2.厚度：20mm，满足设计及相关规范要求 3.粘贴层：1:3水泥砂浆粘贴 4.其他：具体做法详见设计图纸 5.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 35.60
27 | 011502007001 | 不锈钢护角 | 1.名称：不锈钢护角 2.其他：具体做法详见设计图纸 3.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 76
28 | 011502007002 | 不锈钢防撞带 | 1.名称：不锈钢防撞带 2.安装高度：中心距地850mm安装 3.其他：具体做法详见设计图纸 4.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 480.50
29 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石板 2.支架、配件品种、规格：镀锌角钢支架，详见设计图纸 3.防腐要求：除油、手工防锈，刷防锈漆两遍 4.其他：具体做法详见设计图纸 5.备注：满足设计及相关规范要求 | m2 | 2.40
30 | 011505001004 | 理化板实验台 | 1.材料品种、规格、颜色：12.7mm厚理化板台面，全钢结构 2.支架、配件品种、规格：750*800，镀锌角钢支架，详见设计图纸 3.防腐要求：除油、手工防锈，刷防锈漆两遍 4.其他：具体做法详见设计图纸 5.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 26.80
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 01B009 | PP实验室水盆 | 1.材料品种、规格、颜色：PP实验室水盆带感应水龙头 2.支架、配件品种、规格：理化试验台盆，详见设计图纸 3.备注：满足设计及相关规范要求 | 套 | 3
32 | 010804007008 | 单向单扇气密平开门（成品） | 1.门代号及洞口尺寸：M0921 2.名称：单向单扇气密平开门（成品） 3.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 4五金及配件要求：含合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，设保险，门锁，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含通风口，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 6
33 | 010804007009 | 单向单扇气密平开门（成品） | 1.门代号及洞口尺寸：M1021 2.名称：单向单扇气密平开门（成品） 3.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 4五金及配件要求：含合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，设保险，门锁，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含通风口，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 58
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 010804007001 | 单向单扇气密平开门（成品） | 1.门代号及洞口尺寸：M1321 2.名称：单向单扇气密平开门（成品） 3.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 4.五金及配件要求：含门锁、合页、闭门器、门碰、门吸、双层观察窗、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含双层观察窗，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 5
35 | 010804007010 | 单向对等双开气密门（成品） | 1.门代号及洞口尺寸：M1521 2.名称：单向对等双开气密门（成品） 3.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 4.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含双层观察窗，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 39
36 | 010804007011 | 防火门（FM乙1021） | 1.名称：防火门（FM乙1021） 2.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 3.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 010804007012 | 防火门（FM乙1021） | 1.名称：防火门（FM乙1021） 2.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 3.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 4
38 | 010804007013 | 防火门（FM乙1521） | 1.名称：防火门（FM乙1521） 2.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 3.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 18
39 | 010804007014 | 防火门（FM甲1021） | 1.名称：防火门（FM甲1021） 2.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 3.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010804007015 | 防火门（FM甲1521） | 1.名称：防火门（FM甲1521） 2.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 3.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 5
41 | 010804007016 | 自动门（成品） | 1.门代号及洞口尺寸：ZDM1521 2.名称：自动门（成品）（含自动装置） 3.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 4.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含双层观察窗，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 20
42 | 010804007002 | 单向单扇气密平开门（铅防护门） | 1.门代号及洞口尺寸：M1021Q 2.名称：单向单扇气密平开门（3mmPb铅防护门） 3.门身要求、做法大样等：3mmPb铅当量防护门体，详见设计图纸要求 4.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含双层观察窗，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 010804007017 | 单向单扇气密平开门（铅防护门） | 1.门代号及洞口尺寸：M1021Q 2.名称：单向单扇气密平开门（4mmPb铅防护门） 3.门身要求、做法大样等：4mmPb铅当量防护门体，详见设计图纸要求 4.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含双层观察窗，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 4
44 | 010804007003 | 全自动门（铅防护门） | 1.门代号及洞口尺寸：QZDM1521 2.名称：全自动门（3mmPb铅防护门）（含自动装置） 3.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 4.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含双层观察窗，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 4
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 010804007018 | 全自动门（铅防护门） | 1.门代号及洞口尺寸：QZDM1521 2.名称：全自动门（4mmPb铅防护门）（含自动装置） 3.门身要求、做法大样等：详见设计图纸要求 4.五金及配件要求：含门锁、插销、密封型材、合页、闭门器、门碰、门吸、收条、铝材、胶条、门框等，详见设计图纸，满足建设单位要求 5.其他：含双层观察窗，具体尺寸详见设计图纸要求 6.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 2
46 | 010807001001 | 谈话窗（成品） | 1.名称：谈话窗（成品） 2.规格型号等要求：1800*1500 3.五金及配件要求:详见设计图纸，满足建设单位要求 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 2
47 | 010807001002 | 铅防护窗（成品） | 1.名称：铅防护窗（成品） 2.规格型号等要求：1500*1200 3.玻璃等要求：详见设计图纸 4.五金及配件要求:详见设计图纸，满足建设单位要求 5.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 2
48 | 010807001003 | 观察窗（成品） | 1.名称：观察窗（成品） 2.规格型号等要求：2000*1500 3.玻璃等要求：详见设计图纸，满足建设单位要求 4.五金及配件要求:详见设计图纸，满足建设单位要求 5.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 010807001004 | 观察窗（成品） | 1.名称：观察窗（成品） 2.规格型号等要求：3000*1500 3.玻璃等要求：详见设计图纸，满足建设单位要求 4.五金及配件要求:详见设计图纸，满足建设单位要求 5.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 樘 | 1
50 | 01B010 | 多功能控制液晶面板 | 多功能控制液晶面板 规格尺寸1000*1200*350，配置要求：①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，麻醉废气排放启停、监控，消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警。 | 套 | 19
51 | 01B011 | 药品柜(嵌入式) | 药品柜(嵌入式) 规格尺寸：900×1700×350mm，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用不锈钢板喷塑。带抽屉三个 | 套 | 19
52 | 01B012 | 麻醉柜(嵌入式) | 麻醉柜(嵌入式) 规格尺寸：900×1700×350mm，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用不锈钢板喷塑。 | 套 | 19
53 | 01B013 | 器械柜(嵌入式) | 器械柜(嵌入式) 规格尺寸：900×1700×350mm，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用不锈钢板喷塑。 | 套 | 19
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 01B014 | 导管柜(嵌入式) | 导管柜(嵌入式) 规格尺寸：900×1700×350mm，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用不锈钢板喷塑。 | 套 | 2
55 | 01B015 | 液晶背光X光看片箱 | 内嵌式观片灯 液晶式，六联观片灯，规格尺寸：1200×900×25mm，设四向拉帘，可调整光照区域面积。 | 套 | 3
56 | 01B016 | 液晶背光X光看片箱 | 内嵌式观片灯 液晶式，四联观片灯，规格尺寸：1200×450×25mm，设四向拉帘，可调整光照区域面积。 | 套 | 16
57 | 01B017 | 无影灯安装 | 无影灯安装 无影灯安装锚固（设备甲供） | 套 | 19
58 | 01B018 | 吊塔安装 | 吊塔安装 吊塔安装锚固（设备甲供） | 套 | 22
59 | 01B019 | 输液导轨、吊钩 | 输液导轨、吊钩 每套两条，2.6m长每条，每条含2个吊钩。 | 套 | 33
60 | 01B020 | 组合电源插座箱 | 每组4个220V插座，带底盒及面盖；2个接地端子 | 套 | 57
61 | 01B021 | 组合电源插座箱 | 每组1个380V插座，3个220V插座，带底盒及面盖；2个接地端子 | 套 | 19
62 | 01B022 | 高温恒温培养箱 | 高温恒温培养箱 规格尺寸：580*820mm | 套 | 3
63 | 01B023 | 血液冷藏箱 | 血液冷藏箱 规格尺寸：400*1515mm | 套 | 3
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 01B024 | 检修口 | 1.名称：铝合金检修口 2.规格型号等要求：600*600mm 3.安装：吊顶安装 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | 个 | 35
65 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.名称：成品塑钢隔断（含门） 2.部位：卫生间、淋浴间等 3.其他：详见设计图纸要求 4.备注：满足建设单位及相关规范要求 | m2 | 89.50
本页小计
合 计

## 2.表10.2.2-16施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
专业工程名称：手术部(装饰工程) |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
0117 措施项目
1 | 011701001002 | 综合脚手架 |  | m2 | 4418.00
本页小计
合 计

## 3.表10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：手术部（装饰工程、净化工程、其他工程）-手术部(装饰工程) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合计

## 4.表10.2.2-21其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
单位及专业工程名称：手术部（装饰工程、净化工程、其他工程）-手术部(装饰工程) |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 5.表10.2.2-16分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
1 | 030404017032 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP05-S1，100KW | 台 | 1
2 | 030404017033 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP05-S2，100KW | 台 | 1
3 | 030404017034 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP05-S3，80KW | 台 | 1
4 | 030404017035 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP05-S4，80KW | 台 | 1
5 | 030404017036 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP05-S5,含双电源切换开关1个，40KW | 台 | 1
6 | 030404017037 | 配电箱 | 手术室配电箱3SS01~16,含双电源切换开关1个，10KW，含10.0KVA隔离变压器1个、绝缘监视仪1个 | 台 | 16
7 | 030404017038 | 配电箱 | 手术室配电箱3MZ01~04,10KW，含10.0KVA隔离变压器1个、绝缘监视仪1个 | 台 | 4
8 | 030404017039 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP01-2,含双电源切换开关1个，80KW | 台 | 1
9 | 030404017040 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP05-1,含双电源切换开关1个，40KW | 台 | 1
10 | 030404017041 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AP05-4,含双电源切换开关1个，20KW | 台 | 1
11 | 030404017042 | 配电箱 | 手术部配电箱2-4AP05-3,含双电源切换开关1个，150KW | 台 | 1
12 | 030404017043 | 配电箱 | 手术部配电箱2-4AP05-4,含双电源切换开关1个，150KW | 台 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404017044 | 配电箱 | 手术部插座配电箱2-3AP01-2a，30KW | 台 | 1
14 | 030404017045 | 配电箱 | 手术部苏醒配电箱2-3PZ30，40KW | 台 | 1
15 | 030404017046 | 配电箱 | 手术部配电箱2-3AL01-1，10KW | 台 | 1
16 | 030404017002 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-01，32.6KW | 台 | 1
17 | 030404017047 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-02，25.5KW | 台 | 1
18 | 030404017048 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-03，16.2KW | 台 | 1
19 | 030404017049 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-04，48.0KW | 台 | 1
20 | 030404017050 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-05，48.0KW | 台 | 1
21 | 030404017052 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-06，48.0KW | 台 | 1
22 | 030404017001 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-07，16.2KW | 台 | 1
23 | 030404017053 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCAHU-3F-08，16.2KW | 台 | 1
24 | 030404017054 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCPAU2C-3F-02，9.5KW | 台 | 1
25 | 030404017055 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCPAU2C-3F-03，5.0KW | 台 | 1
26 | 030404017056 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCPAU2C-3F-04，9.5KW | 台 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030404017057 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 CCPAU2C-3F-05，9.5KW | 台 | 1
28 | 030404017058 | 配电箱 | 空调强弱电一体柜 2-3AK01-2，7.5KW | 台 | 1
29 | 030409008003 | 等电位端子箱、 测试板 | 等电位接地端子箱 LEB | 台 | 22
30 | 030412006013 | 医疗专用灯 | LED净化灯，40w/1200*300mm | 套 | 465
31 | 030412006014 | 医疗专用灯 | LED净化灯，40w/1200*300mm（带蓄电池） | 套 | 76
32 | 030412006015 | 医疗专用灯 | LED净化灯，40w/600*600mm | 套 | 42
33 | 030412006016 | 医疗专用灯 | LED净化灯，10w/直径300mm，圆灯 | 套 | 14
34 | 030412004003 | 筒灯 | 4寸，12w | 套 | 27
35 | 030412005004 | 普通荧光照明灯 | 1*16w | 套 | 13
36 | 030404034014 | 照明开关 | 单联单控开关 250V 10A， | 个 | 69
37 | 030404034015 | 照明开关 | 双联单控开关 250V 10A | 个 | 31
38 | 030404034016 | 照明开关 | 三联单控开关 250V 10A | 个 | 6
39 | 030404034018 | 照明开关 | 双联双控开关 250V 10A | 个 | 24
40 | 030404035014 | 插座 | 单相五孔插座 250V 10A； | 个 | 254
|  | 插座 | 三间普通手术室增配：三相插座，32A（3个），63A（3个） | 个 | 6
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030404035015 | 插座 | 防水插座 250V 10A | 个 | 20
42 | 030404035016 | 插座 | 地面插座 250V 10A | 个 | 21
43 | 030409002001 | 接地母线 | 4*40热镀锌扁铁 | m | 375.00
44 | 030411003010 | 桥架 | 金属防火桥架 600x200,厚度1.5mm | m | 9.00
45 | 030411003011 | 桥架 | 金属防火桥架 400x200,厚度1.5mm | m | 223.00
46 | 030411003012 | 桥架 | 金属防火桥架 400x100,厚度1.5mm | m | 187.00
47 | 030411003013 | 桥架 | 金属防火桥架 300x100,厚度1.5mm | m | 77.00
48 | 030411001009 | 配管 | JDG20 | m | 1500.00
49 | 030411001010 | 配管 | JDG25 | m | 3600.00
50 | 030411004020 | 配线 | BV2.5mm2 | m | 8400.00
51 | 030411004021 | 配线 | BVR2.5mm2 | m | 4200.00
52 | 030411004022 | 配线 | BV4mm2 | m | 19000.00
53 | 030411004023 | 配线 | BVR4mm2 | m | 9500.00
54 | 030411004024 | 配线 | BVR1*16mm2 | m | 80.00
55 | 030411004025 | 配线 | WDZ-BYJ-3*6 | m | 1710.00
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030408001017 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-1-5*6 | m | 116.00
57 | 030408001018 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-1-5*10 | m | 2060.00
58 | 030408001019 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-1-5*16 | m | 140.00
59 | 030408001020 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-1-4*25+1*16 | m | 182.00
60 | 030408001021 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-1-4*35+1*16 | m | 219.00
61 | 030408002004 | 控制电缆 | 风机盘管控制线 KVV(7*1.0) | m | 500.00
62 | 030411006005 | 接线盒 | 暗装线盒 86H50 | 个 | 479
63 | 03B016 | 系统调试 | 系统调试 | 套 | 12
64 | 03B017 | 控制屏 | 净化系统控制面板 | 台 | 4
65 | 03B018 | 自控管线 | 自控管线 | 套 | 12
空调风
66 | 030701003006 | 空调器 | 新风机组 PAU2C-3F-01 新风量15000m3/h，制冷量：210KW，电机功率7.5KW，机外余压：500Pa，机组功能段含：进风段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、亚高效（H10）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 030701003007 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCPAU-3F-01新风量4000m3/h，制冷量：74KW，水再热：12KW，电机功率3KW，机外余压：500Pa，机组功能段含：进风段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、亚高效（H10）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
68 | 030701003008 | 空调器 | 新风机组 CCPAU-3F-02新风量4500m3/h，制冷量：73KW，电机功率：3KW，机外余压：500Pa，机组功能段含：进风段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、亚高效（H10）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
69 | 030701003009 | 空调器 | 四管制净化空调新风机组 CCPAU-3F-03 新风量：7000m3/h 制冷量：130KW 电机功率：7.5KW，机外余压：450Pa，机组功能段含：进风段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、亚高效（H10）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
70 | 030701003010 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCPAU-3F-04新风量7500m3/h，制冷量：140KW，水再热量：23KW，电热式加湿：75Kg/h，电机功率5.5KW，机外余压：550Pa，机组功能段含：进风段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、亚高效（H10）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 030701003011 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-01 送风量：6500m3/h 新风量：6500m3/h 制冷量：121KW 再热量：20KW 加湿量：65kg/h 电机功率：5.5KW 机外余压：700Pa。机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中 效（F8）、冷盘管、热盘管、亚高效（H10）、出风段,变频 | 台 | 1
72 | 030701003012 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-02 送风量：5000m3/h 新风量：1200m3/h 制冷量：20KW 再热量：17KW 加湿量：12kg/h ，机外余压：700Pa，电机功率：5.5KW，机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
73 | 030701003013 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-03 送风量：3000m3/h 新风量：800m3/h 制冷量：12KW 再热量：11KW 加湿量：8kg/h 电机功率：2.2KW，机外余压：650Pa，机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 030701003014 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-04 送风量：10000m3/h 新风量：1200m3/h 制冷量：40KW 再热量：34KW 加湿量：12kg/h 电机功率：7.5KW，机外余压：650Pa，机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
75 | 030701003015 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-05 送风量：10000m3/h 新风量：1200m3/h 制冷量：40KW 再热量：34KW 加湿量：12kg/h 电机功率：7.5KW，机外余压：650Pa，机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
76 | 030701003016 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-06 送风量：10000m3/h 新风量：1200m3/h 制冷量：40KW 再热量：34KW 加湿量：12kg/h 电机功率：7.5KW，机外余压：650Pa，机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 030701003055 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-07 送风量：3000m3/h 新风量：800m3/h 制冷量：12KW 再热量：11KW 加湿量：8kg/h 电机功率：2.2KW，机外余压：650Pa，机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
78 | 030701003017 | 空调器 | 四管制净化空调机组 CCAHU-3F-08 送风量：3000m3/h 新风量：800m3/h 制冷量：12KW 再热量：11KW 加湿量：8kg/h 电机功率：2.2KW，机外余压：650Pa，机组功能段含混合段、初效（G4）、风机段、中效（F8）、冷盘管、热盘管、出风段,变频 | 台 | 1
79 | 030108001010 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-01 风量：1200m3/h，机外静压：300Pa，电耗：0.55KW | 台 | 1
80 | 030108001011 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-02 风量：1000m3/h，机外静压：300Pa，电耗：0.55KW | 台 | 1
81 | 030108001012 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-03 风量：4300m3/h，机外静压：350Pa，电耗：1.1KW | 台 | 1
82 | 030108001013 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机(带活性炭过滤) PF2C-3F-04 风量：7500m3/h，机外静压：700Pa，电耗：4KW | 台 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 030108001014 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-05 风量：3600m3/h，机外静压：300Pa，电耗：1.1KW | 台 | 1
84 | 030108001015 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-06 风量：3300m3/h，机外静压：400Pa，电耗：1.1KW | 台 | 1
85 | 030108001016 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-07 风量：1500m3/h，机外静压：300Pa，电耗：0.75KW | 台 | 1
86 | 030108001017 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-08~21 风量：300m3/h，机外静压：350Pa，电耗：0.25KW | 台 | 14
87 | 030108001018 | 离心式通风机 | 低噪声离心风机 PF2C-3F-22 风量：4000m3/h，机外静压：550Pa，电耗：1.1KW | 台 | 1
88 | 030701004002 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU300卧式暗装 两管制 | 台 | 9
89 | 030701004003 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU400卧式暗装 两管制 | 台 | 8
90 | 030701004004 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU600卧式暗装 两管制 | 台 | 10
91 | 030701004005 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU800卧式暗装 两管制 | 台 | 2
92 | 030701004006 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU300卧式暗装 四管制 | 台 | 2
93 | 030701004007 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU400卧式暗装 四管制 | 台 | 4
94 | 030701004008 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU600卧式暗装 四管制 | 台 | 17
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
95 | 030701004009 | 风机盘管 | 风机盘管 FCU800卧式暗装 四管制 | 台 | 31
96 | 030701003018 | 空调器 | 多联机室外机 VRF2C-3F-01 14HP,制冷量：40KW，制热量：45KW，电功率：10.7KW | 台 | 1
97 | 030701003019 | 空调器 | 多联机室外机 VRF2C-3F-02 34HP, 制冷量：95KW，制热量：106.5KW，电功率：26.9KW | 台 | 1
98 | 030701004010 | 风机盘管 | 中静压风管式室内机FS28 制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，机外静压：50Pa | 台 | 8
99 | 030701004011 | 风机盘管 | 中静压风管式室内机FS36 制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW，机外静压：50Pa | 台 | 6
100 | 030701004012 | 风机盘管 | 中静压风管式室内机FS45 制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW，机外静压：50Pa | 台 | 12
101 | 030701004013 | 风机盘管 | 中静压风管式室内机FS56 制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW，机外静压：50Pa | 台 | 4
102 | 030701004014 | 四面出风嵌入式F28 | 四面出风嵌入式F28 制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW，机外静压：50Pa | 台 | 3
103 | 030701004015 | 四面出风嵌入式F36 | 四面出风嵌入式F36 制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW，机外静压：50Pa | 台 | 1
104 | 030701004016 | 四面出风嵌入式F45 | 四面出风嵌入式F45 制冷量：4.5KW，制热量：5.0KW，机外静压：50Pa | 台 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
105 | 030701003020 | 空调器 | 一拖一四面出风机组 制冷量：5HP | 台 | 1
106 | 030703011001 | 风口式等离子消毒器 | 800m3/h | 个 | 32
107 | 030703011002 | 风口式等离子消毒器 | 1000m3/h | 个 | 21
108 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤320 风管厚度=0.5] | m2 | 642.54
109 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.5] | m2 | 791.67
110 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤630 风管厚度=0.6 | m2 | 1059.38
111 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤1000 风管厚度=0.75 | m2 | 1284.38
112 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板风管 矩形(长边)≤2000 风管厚度=1 | m2 | 215.55
113 | 031208003001 | 通风管道绝热 | B1级橡塑保温棉 | m3 | 147.21
114 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 高效送风天花 Ⅲ级手术室专用 尺寸：2600×1400×550，箱体不锈钢，配优质高效过滤器（过滤效率H13）（带纱网，阻尼阻漏式） | 个 | 4
115 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 高效送风天花 高效送风天花 I级手术室专用 尺寸：2600×2400×550，箱体不锈钢，配优质高效过滤器（过滤效率H13）（带纱网，阻尼阻漏式） | 个 | 3
116 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 1250*500 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
117 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 630*400 | 个 | 3
118 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 1800*600 | 个 | 1
119 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 800*320 | 个 | 1
120 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 630*500 | 个 | 1
121 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 800*500 | 个 | 1
122 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 400*400 | 个 | 2
123 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 400*320 | 个 | 2
124 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 800*630 | 个 | 3
125 | 030703001109 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 630*630 | 个 | 3
126 | 030703001110 | 碳钢阀门 | 70℃防火阀 500*400 | 个 | 1
127 | 030703001111 | 碳钢阀门 | 止回阀 500*400 | 个 | 2
128 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 止回阀 400*200 | 个 | 1
129 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 止回阀 1200*600 | 个 | 1
130 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 止回阀 800*400 | 个 | 1
131 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 止回阀 630*250 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
132 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 止回阀 400*400 | 个 | 1
133 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 止回阀 200*200 | 个 | 14
134 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 止回阀 800*500 | 个 | 1
135 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1250*500 | 个 | 2
136 | 030703001120 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 1000*400 | 个 | 1
137 | 030703001121 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400*200 | 个 | 45
138 | 030703001122 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 320*200 | 个 | 32
139 | 030703001123 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 250*200 | 个 | 4
140 | 030703001124 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 200*200 | 个 | 39
141 | 030703001125 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 200*120 | 个 | 11
142 | 030703001126 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 200*160 | 个 | 16
143 | 030703001127 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 800*320 | 个 | 1
144 | 030703001128 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400*120 | 个 | 2
145 | 030703001129 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 320*120 | 个 | 10
146 | 030703001130 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 630*500 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
147 | 030703001131 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 320*160 | 个 | 3
148 | 030703001132 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 250*120 | 个 | 8
149 | 030703001133 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400*250 | 个 | 21
150 | 030703001134 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 500*400 | 个 | 3
151 | 030703001135 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400*400 | 个 | 6
152 | 030703001136 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 400*320 | 个 | 6
153 | 030703001137 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 630*400 | 个 | 7
154 | 030703001138 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 630*630 | 个 | 9
155 | 030703001139 | 碳钢阀门 | 对开多叶调节阀 800*630 | 个 | 3
156 | 030703020001 | 消声器 | 消声直段 630*400*1800 | 个 | 1
157 | 030703020002 | 消声器 | 消声直段 800*320*1000 | 个 | 1
158 | 030703020003 | 消声器 | 消声直段 400*400*1800 | 个 | 3
159 | 030703020004 | 消声器 | 消声直段 400*320*1800 | 个 | 2
160 | 030703020005 | 消声器 | 消声直段 800*630*1800 | 个 | 1
161 | 030703020006 | 消声器 | 消声直段 630*630*1800 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
162 | 030703020007 | 消声器 | 消声直段 500*400*1800 | 个 | 1
163 | 030703020004 | 消声器 | 消声弯头 1250*500 | 个 | 1
164 | 030703020005 | 消声器 | 消声弯头 630*500 | 个 | 1
165 | 030703020006 | 消声器 | 消声弯头 630*400 | 个 | 2
166 | 030703020007 | 消声器 | 消声弯头 800*500 | 个 | 2
167 | 030703020008 | 消声器 | 消声弯头 800*630 | 个 | 5
168 | 030703020009 | 消声器 | 消声弯头 630*630 | 个 | 5
169 | 030703020010 | 消声器 | 消声弯头 400*320 | 个 | 1
170 | 030703001140 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀 1250*500 | 个 | 1
171 | 030703001141 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀 800*500 | 个 | 1
172 | 030703001142 | 碳钢阀门 | 电动密闭阀 1800*600 | 个 | 1
173 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 定风量阀 630*400 | 个 | 1
174 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 定风量阀 1000*400 | 个 | 1
175 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 定风量阀 500*250 | 个 | 1
176 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 定风量阀 630*500 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
177 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 定风量阀 800*400 | 个 | 1
178 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 定风量阀 320*200 | 个 | 2
179 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 定风量阀 400*320 | 个 | 4
180 | 030703011077 | 铝及铝合金风口、散流器 | 方形散流器铝合金 300*300 | 个 | 20
181 | 030703011078 | 铝及铝合金风口、散流器 | 方形散流器铝合金 470*470 | 个 | 5
182 | 030703011079 | 铝及铝合金风口、散流器 | 方形散流器铝合金 600*600 | 个 | 6
183 | 030703011080 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨百叶 铝合金 3800*600 | 个 | 1
184 | 030703011081 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨百叶 铝合金 800*500 | 个 | 1
185 | 030703011082 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨百叶 铝合金 1800*600 | 个 | 1
186 | 030703011083 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 200*200 | 个 | 14
187 | 030703011084 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 300*300 | 个 | 18
188 | 030703011085 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 100*100 | 个 | 3
189 | 030703011086 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 400*200 | 个 | 1
190 | 030703011087 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 250*250 | 个 | 10
191 | 030703011088 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 600*600 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
192 | 030703011089 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 400*250 | 个 | 5
193 | 030703011090 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金 400*400 | 个 | 2
194 | 030703011093 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风百叶风口 650*200 | 个 | 47
195 | 030703011094 | 铝及铝合金风口、散流器 | 送风百叶风口 950*200 | 个 | 72
196 | 030703011095 | 铝及铝合金风口、散流器 | 门铰式回风口 650*200 | 个 | 47
197 | 030703011096 | 铝及铝合金风口、散流器 | 门铰式回风口 950*200 | 个 | 72
198 | 030703011097 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 500*400 | 个 | 4
199 | 030703011098 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 500*600 | 个 | 1
200 | 030703011099 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 1200*600 | 个 | 2
201 | 030703011100 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 800*600 | 个 | 1
202 | 030703011101 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 800*500 | 个 | 2
203 | 030703011102 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 400*400 | 个 | 1
204 | 030703011103 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 800*400 | 个 | 1
205 | 030703011104 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层防雨防虫百叶 铝合金 1900*400 | 个 | 1
206 | 030703011105 | 铝及铝合金风口、散流器 | 高效排风口配H13过滤器 HRG3：1200*350 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
207 | 030703011106 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层百叶风口 铝合金（带F7过滤器） 300*300 | 个 | 14
208 | 030703011109 | 铝及铝合金风口、散流器 | 高效送风口HSG3 | 个 | 5
209 | 030703011110 | 铝及铝合金风口、散流器 | 竖百叶阻尼格栅回风口 RG1 1200×400 配F5过滤器 | 个 | 26
210 | 030703011111 | 铝及铝合金风口、散流器 | 门铰型单层百叶风口 RSG1: 铝合金 配F5过滤器 | 个 | 1
211 | 030703011112 | 铝及铝合金风口、散流器 | 门铰型单层百叶风口 RSG3: 铝合金 配F5过滤器 | 个 | 5
212 | 030703011113 | 铝及铝合金风口、散流器 | 高效送风口HSG1 | 个 | 1
213 | 030703011114 | 铝及铝合金风口、散流器 | 高效送风口HSG2 | 个 | 4
214 | 030703021018 | 静压箱 | 消声静压箱 400*320*1000 | 个 | 1
215 | 030703021019 | 静压箱 | 消声静压箱 400*200*1000 | 个 | 1
216 | 030703021020 | 静压箱 | 消声静压箱 800*250*1000 | 个 | 1
217 | 030703021021 | 静压箱 | 消声静压箱 800*500*1000 | 个 | 1
218 | 030703021022 | 静压箱 | 消声静压箱 500*400*1000 | 个 | 1
219 | 030703021023 | 静压箱 | 消声静压箱 400*400*1000 | 个 | 1
220 | 030703021024 | 静压箱 | 消声静压箱 200*200*1000 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
空调水
221 | 031001001031 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 510.11
222 | 031001001032 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1032.35
223 | 031001001033 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 342.22
224 | 031001001034 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 150.65
225 | 031001001035 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 678.45
226 | 031001001036 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 192.08
227 | 031001001037 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 192.08
228 | 031001001038 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 291.33
229 | 031001002001 | 无缝钢管 | DN125 | m | 160.00
230 | 031001002002 | 无缝钢管 | DN150 | m | 5.41
231 | 031001002003 | 无缝钢管 | DN200 | m | 79.95
232 | 031001002004 | 无缝钢管 | DN250 | m | 307.86
233 | 031001004025 | 铜管(含保温) | φ6.4 | m | 136.90
234 | 031001004026 | 铜管(含保温) | φ12.7 | m | 173.36
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
235 | 031001004027 | 铜管(含保温) | φ9.52 | m | 60.02
236 | 031001004028 | 铜管(含保温) | φ15.88 | m | 89.27
237 | 031001004029 | 铜管(含保温) | φ19.05 | m | 45.69
238 | 031001004030 | 铜管(含保温) | φ25.4 | m | 36.46
239 | 031001004031 | 铜管(含保温) | φ28.58 | m | 45.01
240 | 031001004032 | 铜管(含保温) | φ31.75 | m | 29.93
241 | 031003001100 | 截止阀 | DN20 | 个 | 353
242 | 031003001101 | 截止阀 | DN25 | 个 | 20
243 | 031003001102 | 截止阀 | DN32 | 个 | 20
244 | 031003001103 | 截止阀 | DN40 | 个 | 10
245 | 031003001104 | 截止阀 | DN50 | 个 | 20
246 | 031003003001 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 26
247 | 031003001105 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 10
248 | 031003003001 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 10
249 | 031003003002 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
250 | 031003003003 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 3
251 | 031003003004 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 3
252 | 031003003005 | 蝶阀 | DN250 | 个 | 3
253 | 031003003002 | 平衡阀 | DN65 | 个 | 2
254 | 031003003007 | 平衡阀 | DN125 | 个 | 1
255 | 031003003008 | 平衡阀 | DN150 | 个 | 1
256 | 031003003009 | 平衡阀 | DN200 | 个 | 1
257 | 031003003010 | 平衡阀 | DN250 | 个 | 1
258 | 031003001108 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 154
259 | 031003001109 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 3
260 | 031003001110 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 2
261 | 031003001111 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 4
262 | 031003001016 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 4
263 | 031003001112 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 2
264 | 031003001113 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 23 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
265 | 031003001009 | 电动二通阀 | DN20 | 个 | 154
266 | 031003001115 | 电动三通阀 | DN25 | 个 | 7
267 | 031003001116 | 电动三通阀 | DN32 | 个 | 3
268 | 031003001117 | 电动三通阀 | DN40 | 个 | 40
269 | 031003001118 | 电动三通阀 | DN50 | 个 | 4
270 | 031003001017 | 电动三通阀 | DN65 | 个 | 2
271 | 031003001119 | 电动三通阀 | DN80 | 个 | 2
272 | 031003001122 | 不锈钢金属软接 | DN20 | 个 | 317
273 | 031003001127 | 不锈钢金属软接 | DN25 | 个 | 6
274 | 031003001128 | 不锈钢金属软接 | DN32 | 个 | 6
275 | 031003001129 | 不锈钢金属软接 | DN40 | 个 | 4
276 | 031003001130 | 不锈钢金属软接 | DN50 | 个 | 8
277 | 031003001010 | 不锈钢金属软接 | DN65 | 个 | 8
278 | 031003001131 | 不锈钢金属软接 | DN80 | 个 | 4
279 | 031003001012 | 不锈钢金属软接 | DN200 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 24 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
280 | 031003001013 | 不锈钢金属软接 | DN250 | 个 | 8
281 | 031003001011 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 4
282 | 031003001015 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 20
283 | 031003001014 | 泄水阀 | DN32 | 个 | 20
284 | 03B019 | 分歧器 | 铜管分歧器 | 个 | 308
285 | 030601002005 | 压力仪表 | 量程0MP—1.6MP | 台 | 40
286 | 030601001005 | 温度仪表 | 量程0℃—100℃ | 支 | 40
287 | 031208002005 | 管道绝热 | B1级橡塑保温棉 | m3 | 40.25
模块机组水系统
288 | 030701003057 | 空调器 | 净化区四管制同时自由冷暖的涡旋式风冷热泵机组（模块组合式）HP2-RF-1,2，制冷量:715kw，制热量: 730kw，冷冻水: 12/7°C，供暖水: 40/45°C | （组） | 2
289 | 030109001003 | 离心式泵 | 立式离心冷冻水循环泵(室外型)CHWP2-RF-1~4，流量：124m3/h，扬程：30m，功率：18.5kw，变频控制，运行重量0.5吨,两用两备 | 台 | 4
290 | 030109001004 | 离心式泵 | 立式离心供热水循环泵(室外型)CHWP2-RF-5~8，流量：124m3/h，扬程：30m，功率：18.5kw，变频控制，运行重量0.5吨,两用两备 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 25 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
291 | 030225002002 | 水处理器 | 旁流水处理器 CUP2- RF-1～2，DN150,300W | 台 | 2
292 | 030113013002 | 膨胀水箱 | 膨胀水箱 BT2- RF-1～2，900*900*900，有效容积0.5立方米 | 台 | 2
293 | 031001001006 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 23.50
294 | 031001001007 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 55.00
295 | 031001001008 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 40.52
296 | 031001002006 | 无缝钢管 | DN200 | m | 233.74
297 | 031001002007 | 无缝钢管 | DN250 | m | 206.34
298 | 031003003013 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 44
299 | 031003001020 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 4
300 | 031003003014 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 30
301 | 031003003015 | 止回阀 | DN200 | 个 | 8
302 | 031003003016 | 平衡阀 | DN200 | 个 | 2
303 | 031003003017 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 8
304 | 031003001021 | 不锈钢金属软接 | DN250 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 26 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
305 | 031003010004 | 橡胶软接 | DN65 | 个 | 44
306 | 031003010005 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 8
307 | 031003010006 | 橡胶软接 | DN200 | 个 | 16
308 | 030601002002 | 压力仪表 | 量程0MP—1.6MP | 台 | 16
309 | 031208002002 | 管道绝热 | B1级橡塑保温棉 | m3 | 16.63
310 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 0.5mm铝皮保护层 | m2 | 510.00
给排水
311 | 031003001133 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN70 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 5
312 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格：DN70 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 27 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
313 | 031003001134 | 螺纹阀门 | 1.名字：止回阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式：详见设计图纸 4.其他：详见设计图纸 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
314 | 031003001135 | 螺纹阀门 | 1.名字：减压表 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式：详见设计图纸 4.其他：详见设计图纸 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
315 | 031003001136 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN15 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 26
316 | 031003001137 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
317 | 031003001138 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 28 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
318 | 031003001139 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN32 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3
319 | 031003001140 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN50 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 3
320 | 031004014009 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50,304 不锈钢 3.安装方式：成套安装 4.其他：带过滤的网无水封加存水弯 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 22
321 | 031004014010 | 给、排水附（配）件 | 清扫口 | 个 | 4
322 | 031004014011 | 给、排水附（配）件 | 密闭地漏 | 个 | 10
323 | 031006012004 | 热水器、开水炉 | 60L 2KW电热水器 | 台 | 9
324 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 80L 2KW容积式热水器 | 台 | 2
325 | 031006012005 | 紧急喷淋装置 | 紧急喷淋装置 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 29 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
326 | 031004010004 | 淋浴器 | 1.材质：不锈钢 2.规格、类型：淋浴器 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：详设计 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 套 | 10
327 | 031004006005 | 大便器 | 1.名称：坐式大便器 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：详设计 4.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 2
328 | 031004006006 | 大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：详设计 4.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 10
329 | 031004007004 | 小便器 | 1.名称：小便器 2.材质：陶瓷 3.附件名称、数量：详设计 4.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 3
330 | 031004003009 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：柱式洗手盆 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含存水弯、水龙头等 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 17
331 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：拖把池 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含存水弯、水龙头等 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 3
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 30 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
332 | 031004003010 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：双人位台式洗手盆 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含存水弯、水龙头等 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 2
333 | 031004003011 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：台式洗手盆 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含存水弯、水龙头等 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 3
334 | 031004005001 | PP槽 | 1.材质：PP 2.规格、类型：PP水槽 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含存水弯、水龙头等 5.备注：满足设计及相关规范要求" | 套 | 1
335 | 031004005002 | 三人位不锈钢刷手池 | 1.材质：不锈钢 2.规格、类型：三人位不锈钢刷手池 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含存水弯、水龙头等 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 组 | 10
336 | 031004005003 | 三人位清洗池 | 1.材质：不锈钢 2.规格、类型：三人位清洗池 3.组装形式：成套 4.附件名称、数量：含存水弯、水龙头等 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 31 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
337 | 031001003037 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 81.74
338 | 031001003038 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 92.86
339 | 031001003039 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 5.20
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 32 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
340 | 031001003040 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 130.35
341 | 031001003041 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 134.56
342 | 031001003042 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 17.85
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 33 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
343 | 031001003043 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 276.54
344 | 031001003044 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：热水给水 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 36.43
345 | 031001003045 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：热水给水 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 61.06
346 | 031001005011 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水排水 3.材质、规格：铸铁管；De50 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 3.00
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 34 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
347 | 031001005012 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水排水 3.材质、规格：铸铁管；De75 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 4.21
348 | 031001005013 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水排水 3.材质、规格：铸铁管；De100 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 35.38
349 | 031001005014 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水排水 3.材质、规格：铸铁管；De50 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 45.60
350 | 031001005015 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水排水 3.材质、规格：铸铁管；De75 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 144.76
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 35 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
351 | 031001005016 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水排水 3.材质、规格：铸铁管；De100 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 88.40
352 | 031001005017 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水排水 3.材质、规格：铸铁管；De150 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 4.31
手术机房给排水部分
353 | 031001003046 | 不锈钢管 | 1.名称：薄壁不锈钢管 2.介质：冷水给水 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 6.其他：详见设计图纸要求 7.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 4.68
354 | 031003001141 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN50 3.材质：铜质 4.安装方式：详见设计图纸 5.其他：详见设计图纸 6.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 36 页 共 36 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
355 | 031004014012 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50,304 不锈钢 3.安装方式：成套安装 4.其他：带过滤的网无水封加存水弯 5.备注：满足设计及相关规范要求 | 个 | 2
356 | 031001005018 | 铸铁管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水排水 3.材质、规格：铸铁管；De75 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗等工序符合设计及规范要求 6.备注：满足设计及相关规范要求 | m | 13.57
本页小计
合 计

## 6.表10.2.2-16施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
专业工程名称：手术部（净化工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
0313 措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 7.表10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：手术部（装饰工程、净化工程、其他工程）-手术部（净化工程） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合计

## 8.表10.2.2-21其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
单位及专业工程名称：手术部（装饰工程、净化工程、其他工程）-手术部（净化工程） |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 9.表10.2.2-16分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术室及汇流排（气体工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
中心供氧系统
1 | 031001003053 | 不锈钢管 | 不锈钢管φ28*2.0 | m | 61.00
2 | 031001003054 | 不锈钢管 | 不锈钢管φ18*2.0 | m | 77.00
3 | 031001003055 | 不锈钢管 | 不锈钢管φ10*1.0 | m | 235.00
4 | 030804003008 | 低压不锈钢管件 | 配套φ28*2.0不锈钢管管件 | 个 | 23
5 | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | 配套φ18*2.0不锈钢管管件 | 个 | 27
6 | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | 配套φ10*1.0不锈钢管管件 | 个 | 80
7 | 030807001011 | 低压螺纹阀门 | 配套φ28*2.0 不锈钢管阀门 | 个 | 1
8 | 030807001012 | 低压螺纹阀门 | 配套φ10*1.0 不锈钢管阀门 | 个 | 36
9 | 030807001013 | 低压螺纹阀门 | 氧气快速插座（德标） | 个 | 14
10 | 03B029 | 减压报警箱 | 七气 | 套 | 1
11 | 03B030 | 阀门箱 | 七气 | 个 | 15
12 | 031002001002 | 管道支架 | 管道支架制作安装(一般管架)一般钢结构手工除锈(轻锈)、一般钢结构刷红丹防锈漆(第一遍、第二遍)、一般钢结构刷沥青漆(第一遍、第二遍) | Kg | 1450.00
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术室及汇流排（气体工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
中心吸引系统
13 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ89*3.0 | m | 61.00
14 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ20*2.0 | m | 77.00
15 | 030801006010 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ10*1.0 | m | 235.00
16 | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | 配套φ89*3.0不锈钢管管件 | 个 | 23
17 | 030804003012 | 低压不锈钢管件 | 配套φ20*2.0不锈钢管管件 | 个 | 27
18 | 030804003013 | 低压不锈钢管件 | 配套φ16*1.5不锈钢管管件 | 个 | 80
19 | 030807001014 | 低压螺纹阀门 | 配套φ89*3.0 不锈钢管阀门 | 个 | 1
20 | 030807001015 | 低压螺纹阀门 | 配套φ16*1.5不锈钢管阀门 | 个 | 36
21 | 030807001016 | 低压螺纹阀门 | 吸引快速插座（德标） | 个 | 14
压缩空气系统
22 | 030801006011 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ28*2.0 | m | 61.00
23 | 030801006012 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ18*2.0 | m | 77.00
24 | 030801006013 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ10*1.0 | m | 235.00
25 | 030804003014 | 低压不锈钢管件 | 配套φ28*2.0不锈钢管管件 | 个 | 23
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术室及汇流排（气体工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030804003015 | 低压不锈钢管件 | 配套φ18*2.0不锈钢管管件 | 个 | 27
27 | 030804003016 | 低压不锈钢管件 | 配套φ10*1.0不锈钢管管件 | 个 | 80
28 | 030807001017 | 低压螺纹阀门 | 配套φ28*2.0 不锈钢管阀门 | 个 | 1
29 | 030807001018 | 低压螺纹阀门 | 配套φ10*1.0 不锈钢管阀门 | 个 | 36
30 | 030807001019 | 低压螺纹阀门 | 空气快速插座（德标） | 个 | 14
二氧化碳系统
31 | 030801006014 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ45*2.5 | m | 61.00
32 | 030801006015 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ18*2.0 | m | 77.00
33 | 030801006016 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ10*1.0 | m | 170.00
34 | 030804003017 | 低压不锈钢管件 | 配套φ45*2.5不锈钢管管件 | 个 | 24
35 | 030804003018 | 低压不锈钢管件 | 配套φ18*2.0不锈钢管管件 | 个 | 27
36 | 030804003019 | 低压不锈钢管件 | 配套φ45*2.5不锈钢管管件 | 个 | 60
37 | 030807001020 | 低压螺纹阀门 | 配套φ45*2.5 不锈钢管阀门 | 个 | 1
38 | 030807001021 | 低压螺纹阀门 | 配套φ10*1.0 不锈钢管阀门 | 个 | 32
39 | 03B031 | 压力报警箱 | 气站用 | 只 | 1
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术室及汇流排（气体工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 03B032 | 汇流排 | 2*10瓶组 | 套 | 1
笑气系统
41 | 030801006017 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ25*2.0 | m | 61.00
42 | 030801006018 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ18*2.0 | m | 77.00
43 | 030801006019 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ10*1.0 | m | 170.00
44 | 030804003020 | 低压不锈钢管件 | 配套φ25*2.0不锈钢管管件 | 个 | 24
45 | 030804003021 | 低压不锈钢管件 | 配套φ18*2.0不锈钢管管件 | 个 | 27
46 | 030804003022 | 低压不锈钢管件 | 配套φ10*1.0不锈钢管管件 | 个 | 60
47 | 030807001022 | 低压螺纹阀门 | 配套φ25*2.0 不锈钢管阀门 | 个 | 1
48 | 030807001023 | 低压螺纹阀门 | 配套φ10*1.0 不锈钢管阀门 | 个 | 32
49 | 03B033 | 汇流排 | 2*10瓶组 | 套 | 1
50 | 03B034 | 压力报警箱 | 压力报警箱 | 只 | 1
氮气系统
51 | 030801006020 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ57*2.5 | m | 61.00
52 | 030801006021 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ18*2.0 | m | 77.00
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术室及汇流排（气体工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030801006022 | 低压不锈钢管 | 不锈钢管φ10*1.0 | m | 170.00
54 | 030804003023 | 低压不锈钢管件 | 配套φ57*2.5不锈钢管管件 | 个 | 23
55 | 030804003024 | 低压不锈钢管件 | 配套φ18*2.0不锈钢管管件 | 个 | 27
56 | 030804003025 | 低压不锈钢管件 | 配套φ10*1.0不锈钢管管件 | 个 | 60
57 | 030807001024 | 低压螺纹阀门 | 配套φ57*2.5 不锈钢管阀门 | 个 | 1
58 | 030807001025 | 低压螺纹阀门 | 配套φ10*1.0 不锈钢管阀门 | 个 | 32
59 | 03B035 | 汇流排 | 2*10瓶组 | 套 | 1
60 | 03B036 | 压力报警箱 | 压力报警箱 | 只 | 1
废气排放系统
61 | 031001006013 | PVC塑料管 | DN65 | m | 58.00
62 | 031001006014 | PVC塑料管 | DN40 | m | 91.00
63 | 031001006015 | PVC塑料管 | DN20 | m | 170.00
床位电气设备
64 | 030404031003 | 小电器 | 国际多功能电源插座3+2 | 个 | 28
65 | 030404031004 | 小电器 | 开关 | 个 | 28
本页小计
分部分项工程清单与计价表
专业工程名称：手术室及汇流排（气体工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 030412005008 | 荧光灯 | 床头灯LED | 套 | 28
67 | 030411004031 | 配线 | 管内穿照明线BV-3*2.5 | m | 105.00
68 | 030411001014 | 配管 | PVC | m | 105.00
69 | 03B037 | 小罩 | 铝合金小罩 | m | 35.00
70 | 03B038 | 设备带 | 铝合金 | m | 35.00
本页小计
合 计

## 10.表10.2.2-16施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
专业工程名称：手术室及汇流排（气体工程） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
0313 措施项目
1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 11.表10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
单位及专业工程名称：手术部（装饰工程、净化工程、其他工程）-手术室及汇流排（气体工程） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合计

## 12.表10.2.2-21其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
单位及专业工程名称：手术部（装饰工程、净化工程、其他工程）-手术室及汇流排（气体工程） |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计