公开招标采购文件

项目编号：ZJZC-223030

项目名称：宁波市省级环境自动监测站运维项目

采购单位：宁波市生态环境局

代理机构：浙江中创招投标有限公司

浙江中创招投标有限公司

二〇二二年二月

目录

第一章公开招标采购公告	3

第二章采购需求	8

标项1：空气自动站的第三方运行维护服务项目	8

标项2：宁波市省控水质自动监测站运维项目	34

标项3：水站及气站运维检查项目	42

第三章供应商须知	53

前附表	53

一、总则	55

（一）适用范围	55

（二）定义	55

（三）招标方式	55

（四）投标委托	55

（五）投标费用	55

（六）联合体投标	55

（七）转包与分包	55

（八）特别说明	55

（九）关于分公司投标	56

（十）关于知识产权	56

（十一）质疑和投诉	56

二、采购文件	56

（一）采购文件的构成。	56

（二）供应商的风险	57

（三）采购文件的澄清与修改	57

三、投标文件的编制	57

（一）投标文件的组成	57

（二）投标文件的语言及计量	59

（三）投标报价	59

（四）投标文件的有效期	59

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	59

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	60

（七）投标无效的情形	61

四、开标	61

（一）开标准备	61

（二）开标程序	61

五、评标	62

（一）组建评标委员会	62

（二）评标方法	62

（三）评标程序	62

（四）评标过程保密	62

六、定标	63

（一）确定中标人	63

七、评标过程的监控	63

八、合同授予	63

（一）签订合同	63

（二）履约保证金	64

九、特别说明	64

第四章评标办法及评分标准	67

一、评标委员会	67

二、评标方法	68

三、评标过程	69

四、投标无效的情形	71

评分标准表	73

第五章合同主要条款	80

第六章投标文件格式	82

关于联合体的相关规定	88

# 第一章公开招标采购公告

项目概况

宁波市省级环境自动监测站运维项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年03月16日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-223030

项目名称：宁波市省级环境自动监测站运维项目

预算金额（元）：9345000

最高限价（元）：5450000,1690000,1775000

采购需求：

标项一
标项名称:空气自动站的第三方运行维护服务项目
数量:不限
预算金额（元）:5880000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对宁波市11个省控环境空气质量监测站和13个工业园区空气质量监测站提供运行维护服务。
备注：

标项二
标项名称:宁波市省控水质自动监测站运维项目
数量:不限
预算金额（元）:1690000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对宁波市辖区内2个省控地表水站和13个省控饮用水源地水站进行日常维护，保障站点的正常运行
备注：

标项三
标项名称:水站及气站运维检查项目
数量:不限
预算金额（元）:1775000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目对地表水省控断面水质自动站和饮用水水源地水质自动站的运维工作执行情况，以及省控气站和工业园区自动站和数据质量情况进行运维检查，以确保以上自动监测站的有效运行、自动监测数据的良好的代表性、精密性、准确性和可比性，为环境管理和政府决策提供科学的、准确的依据。
备注：

合同履约期限：标项1、2、3，运维期限为一年，运维开始时间为合同签订之日起。

标项1、2：本标项（否）接受联合体投标；标项3：本标项（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年02月23日至2022年03月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）

方式：在线获取1.本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；3.招标公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年03月16日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）；供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。备份文件邮寄（以签收时间为准）（邮寄地址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼浙江中创招投标有限公司业务部包莹斐0574-87179087）或现场递交宁波市环城西路北段225号真如中心15楼浙江中创招投标有限公司开标室

开标时间：2022年03月16日14:00

开标地点（网址）：浙江中创招投标有限公司1503A开标室（宁波市环城西路北段225号真如中心15楼）。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件递交截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至上述地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：2.1、供应商应于2022年03月16日14点00分（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，逾期或未成功上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。2.2、采用邮寄方式递交电子备份投标文件和纸质备份投标文件的，请留足邮寄时间，递交时间以邮寄签收时间为准，2022年03月16日14点00分(北京时间)前邮寄至本公告第四条所述采购代理机构处。投标人邮寄后请电话或电子邮箱（tender06@126.com）提供邮寄信息给采购代理机构，以便及时确认送达情况。邮寄延误送达或未密封将予以拒收，采购代理机构无责确保文件及时接收，相关责任与后果全部由投标人自行承担。2.3、采用现场递交电子备份投标文件或纸质备份投标文件，投标人代表于2022年03月16日14点00分时（北京时间）前需持绿色“通行码（或健康码）”、佩戴口罩且体温测量正常（以开标当日测量体温为准）后方可进行开标现场（宁波市环城西路北段225号真如中心15楼浙江中创招投标有限公司开标室）递交投标文件，原则上每家投标单位可派一名投标人代表参加开标会议，且参与现场开标活动的人员应严格遵守防疫规定，自觉遵守和服从交易现场管理。电子备份投标文件和纸质备份投标文件需分别密封，逾期送达或未密封的将予以拒收。（提醒事项：疫情期间，投标人须考虑委派人员是否符合地方及交易现场防疫相关规定，如因不符合规定导致无法参与开标活动而产生的相关责任与后果全部由投标人自行承担。）2.4、供应商仅提供备份投标文件的，但未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件者，其全部投标文件无效。2.5、特别说明：（1）“电子备份投标文件”应为投标人通过“政采云”系统生成的本项目“电子加密投标文件”对应的数据电文形式的电子文件并以介质存储的方式（U盘）（以下简称电子备份投标文件），该“电子备份投标文件”只有在投标人成功上传“电子加密投标文件”，但无法读取时或在解密时间内无法解密或解密失败时，方可调用“电子备份投标文件”，否则不予调用电子备份投标文件。电子备份投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担。（2）“纸质备份投标文件”应为本项目“电子加密投标文件”的打印件，该“纸质备份投标文件”只有当电子评标无法正常进行时，即转为线下评标时方可调用。若在此种情况下，由于投标人未提供或未在截止时间前提供“纸质备份投标文件”而导致该投标人作投标无效处理等后果由投标人自行承担。（3）采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内（2022年03月16日14点30分前）供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年03月16日14点30分前）无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行电子评标，如果备份投标文件扔无法使用则开启纸质备份投标文件进行线下评标，而采用纸质投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。2.6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。2.7、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。CA数字证书相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”2.8、投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。（3）以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。（4）本项目供应商应同时提供纸质备份投标文件。当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。若在此种情况下，由于供应商未提交纸质备份投标文件而导致该供应商放弃投标，由供应商自行承担。2.9、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。2.10、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市生态环境局

地址：宁波市柳汀街545号

传真：

项目联系人（询问）：阚老师

项目联系方式（询问）：0574-87207680

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-87259944

2.采购代理机构信息

名称：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼

传真：

项目联系人（询问）：万修文、包莹斐、王家兴、周俊辉

项目联系方式（询问）：0574-87179087

质疑联系人：张百军

质疑联系方式：0574-87179082

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市政府采购管理办公室

地址：宁波市中山西路19号

传真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章采购需求

# 标项1：空气自动站的第三方运行维护服务项目

一、运维站点清单

对宁波市11个省控环境空气质量监测站和13个工业园区空气质量监测站提供运行维护服务，服务范围包括：所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、视频监控设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及承担站房维护、电力和网络通讯费用。工作应接受浙江省生态环境厅、宁波市生态环境局质量检查和考核，确保各项监测仪器正常稳定运行并与相关环保部门联网正常。

运维时间：运维期限为一年，运维开始时间为合同签订之日起。部分站点实际运维开始时间可能会延迟，以实际运维开始时间为准；运维天数不足365天的站点，运维费依据实际运维天数和考核结果支付。

11个省控环境空气质量监测站信息表

| 区域 | 站点 | 数量 | 仪器名称 | 型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈溪市 | 环保 大楼 | 9台 | 动态校准仪 | 146i | CM20301001 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | 401304575 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM15520059 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM15520090 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM15060017 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | 1216753406 |
|  |  |  | 臭氧校准仪 | 49i-PS | 1216753418 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | CM20328039 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | E-2230 |
|  | 实验 小学 | 9台 | 动态校准仪 | 146i | CM20297183 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | 414706479 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM15520060 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM15520089 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM15060016 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | 1216753407 |
|  |  |  | 臭氧校准仪 | 49i-PS | 1505664561 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | CM20328038 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | E-2231 |
| 余姚市 | 龙山公园 | 8台 | 动态校准仪 | 146i | CM19490030 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | CM20300017 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM20327040 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM20327083 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM20317119 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | CM20317159 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | CM20328040 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | CM20328041 |
|  | 七里铺水厂 | 8台 | 动态校准仪 | 146i | CM19490027 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | CM18290198 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM17300059 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM17330089 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM20297107 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | CM20317163 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | CM20328035 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | CM20328043 |
| 奉化区 | 溪口镇政府 | 9台 | 动态校准仪 | 146i | 932138730 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | 931538527 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM14280020 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM14280029 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | 1216753429 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | 1216753413 |
|  |  |  | 臭氧校准仪 | 49i-PS | 1417862122 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | CM0352 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | CM0353 |
|  | 教育局 | 8台 | 动态校准仪 | 146i | CM18280030 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | CM18220004 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM18290064 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM18190115 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM18230119 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | CM18090110 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | CM18361050 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | CM18361035 |
|  | 龙津学校 | 9台 | 动态校准仪 | 146i | CM14280037 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | CM14280046 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM14280021 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM14280031 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM14280010 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | CM14280019 |
|  |  |  | 臭氧校准仪 | 49i-PS | 1417862123 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | CM0351 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | CM0354 |
| 宁海县 | 城南小学 | 9台 | 动态校准仪 | 146i | CM14070069 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | CM14070081 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM14070010 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM14070024 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | 1216753423 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | CM14070063 |
|  |  |  | 臭氧校准仪 | 49i-PS | 1180030020 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | E1109 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | E1118 |
|  | 跃龙站 | 8台 | 动态校准仪 | 146C | 531113609 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | 531113623 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM16320012 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM16310024 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM09500035 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | CM09500031 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | E1061 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | E1112 |
| 象山县 | 文峰小学 | 8台 | 动态校准仪 | 146i | 1218453386 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | 1216753436 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM16340051 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM16340076 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | CM09500035 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | 1216753402 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | E1072 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | E2976 |
|  | 新港小学 | 8台 | 动态校准仪 | 146C | 531113614 |
|  |  |  | 零气发生器 | 111 | 531113621 |
|  |  |  | NOx分析仪 | 42i | CM14240001 |
|  |  |  | SO2分析仪 | 43i | CM14240006 |
|  |  |  | CO分析仪 | 48i | 1216753425 |
|  |  |  | O3分析仪 | 49i | CM14240017 |
|  |  |  | PM10分析仪 | 5030 | E2977 |
|  |  |  | PM2.5分析仪 | 5030 | E1113 |

13个工业园区空气质量监测站信息表

| 序号 | 辖区 | 站点名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海曙区 | 望春站 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃VOCs |
| 2 | 江北区 | 高新技术产业园 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃VOCs |
| 3 | 镇海区 | 澥浦镇 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、116种VOCs |
| 4 | 北仑区 | 芦渎中学 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、116种VOCs |
| 5 | 鄞州区 | 鄞州工业园区 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃VOCs |
| 6 | 奉化区 | 滨海新区站 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3 |
| 7 | 余姚市 | 余姚市经济开发区 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃VOCs |
| 8 | 余姚市 | 浙江余姚工业园区 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃VOCs |
| 9 | 慈溪市 | 滨海科创园 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、116种VOCs |
| 10 | 慈溪市 | 慈溪高新区 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃VOCs |
| 11 | 宁海县 | 宁东站 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3 |
| 12 | 杭州湾新区 | 杭州湾供电局 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、32种VOCs |
| 13 | 大榭开发区 | 横峙岭站 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、116种VOCs |

二、运维技术要求

（一）运维配置要求

1、投标供应商中标后须提供合适的办公场地，以满足办公和空气站质量保证支持实验室的需要，在宁波市内需至少设立1个运维技术支持机构，建设标准：有固定场所、设置办公区、数据监控区、质控实验室、备品备件库和档案室。办公区和数据监控区须配备必要的办公设施，以保障运维技术支持机构的正常运行。

2、投标供应商中标后应保证配备专职技术人员，从事空气站的运维工作，学历应为大专以上。提供一名驻站驻点服务人员，驻点人员应具有数据分析经验、较好的沟通协调能力和文字表达能力，能承担空气自动监测数据审核、数据监控工作，并完成采购人交办的其他工作。投标供应商在项目投标文件中列出拟投入本项目人员名单，中标后不得随意更换；确需更换的需征得采购人同意，否则每更换一人扣合同款1万元。

3、投标供应商中标后必须提供足够的车辆专门从事空气站运维工作，以满足运维时效性的要求。

4、投标供应商须承诺合同签订后1个月内为本项目配备必要的质量控制设备，包括便携式颗粒物自动比对测定仪（需到中国环境监测总站进行检定/校准）、流量计（需到中国环境监测总站或中国计量院进行检定/校准）、标准气体（国家一级标气）等。配备的流量计需通过采购人一次流量检查。便携式颗粒物自动比对测定仪每年完成比对覆盖两次（须提供质控设备配置情况清单，包括但不限于品牌、型号、数量、合格证、检定/校准证书等）。已经购买的须提供购置发票或采购合同复印件。

5、投标供应商应承诺合同签订后1个月内配备3套便携式颗粒物自动比对测定仪和臭氧传递使用的臭氧校准仪1台，用于维护过程中的质量控制。提供的仪器设备应通过环保部环境监测仪器质量检验中心的适用性检测（须提供采样器配置情况清单、通过适用性检测证书），且在6年使用年限内。

6、投标供应商中标后应在合同签订后1个月内建立本项目所涉及的耗材及备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。建库后每半年根据使用情况购置耗材。用于更换的耗材必须在质保期内，若出现质量问题由运维方免费更换，所用标气需为国家一级标气。提供的备机等仪器设备应通过环保部环境监测仪器质量检验中心的适用性检测，且在6年使用年限内。提供的备机须提供备机验收报告，其中颗粒物监测备机通过平行性检查合格后方可使用。（须提供承诺函并加盖公章）

7、投标供应商中标后应在中标后1个月内配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件）等。

8、投标供应商在合同签订后1个月内至少按1/4比例配置空气六参数监测系统备用仪器设备，需与现有监测仪器互换使用并与数采系统兼容，且提供的备机品牌型号均须通过环保部质检中心的质量检测，并进行过比对验证（验收）。须提供备机配置清单（包括但不限于设备品名、品牌、型号、数量、来源等）。已经购买备机的须提供购置发票或采购合同复印件。

9、投标供应商需在合同签订后1个月内完成上述质控仪器设备、耗材备件库、备用监测仪器的配置并完成办公场地、运维车辆和人员的准备，并启动仪器的清点交接工作，交接过程中用到的标气等耗材由中标供应商提供，整个过程需在签订合同之后2个月内完成，运维开始时间自交接完成之日起计算。

（二）服务内容

中标供应商运维过程中主要完成以下工作：

工业园区空气站的日常运行维护，对滤纸、滤膜、标气等耗材进行更换，对采样头、采样管路等进行清洗，采样流量进行检查校准，检查仪器设备状态是否正常，监测数据是否合理（与周边和历史数据的比较）；

工业园区的日常质量管理，含校零、校标、臭氧量值传递、颗粒物手工比对等；

工业园区的日常安全管理，视频系统、空调系统等是否正常，采样间是否漏雨，消防器材是否过期等等；

对工业园区的相关辅助和质控设备进行维护保养及维修；

对工业园区数据采集及传输系统的维护及维修，保障工业园区与上级平台的通讯正常；

对自动监测数据进行实时监控和对前一日的数据进行审核，并保证数据和运维记录的真实性。当仪器出现故障时，应在4小时内完成修复并正常出数，不能及时修复时，也应立即在4小时之内使用备机开展监测；

中标供应商与采购人签订运维合同半年内，中标供应商需完成所有工业园区气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作。

（三）运维目标

成交供应商应按照空气自动站的标准进行技术支持服务，建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。

空气站的运行质量应达到以下指标：所获取的各项指标的有效监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；运维任务完成率100%；

挥发性有机物监测系统运行质量应达到以下指标：各监测项目数据有效性符合HJ1010-2018《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测技术要求及检测方法》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》（总站气函［2019］785号）中相关规定。建立完善的维护工作规范与质量管理体系确保仪器正常运行，运维任务完成率100%，异常情况处理率100%，数据捕获率达到80%以上，数据质控合格率不低于80%。

（四）空气六参数监测系统运维工作具体要求

中标供应商应遵守生态环境部、中国环境监测总站、浙江省生态环境厅、宁波市生态环境局关于环境空气自动监测城市站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、中国环境监测总站、浙江省生态环境厅、宁波市生态环境局出台新的空气站运行管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

1、对中标供应商一般要求如下：

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作内容如下：

每天两小时一次远程查看省控空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即派员赴现场进行排查，在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（4）根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

（5）根据故障报警信号判断现场状况；

（6）每日检查数据是否及时上传至城市县站、市站和省站并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

（7）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

3、每周工作内容如下：

每周至少完成中标维护范围内的所有省控空气站1次巡视，并做好巡查记录备查，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常；

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

（5）检查外部环境是否正常，有无对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查省控空气站的通讯系统，保证省控空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（8）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（9）在冬、夏季节应注意省控空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（10）应及时清除省控空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（11）应经常检查避雷设施是否可靠，省控空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（12）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（13）每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（14）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

（15）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4、每月工作如下：

（1）清洗PM10及PM2.5切割器（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（3）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

（4）每月对数据进行移动硬盘等不同介质的备份。

（5）每月10日前提交环境空气自动监测数据质控和运维报告（需涵盖常规空气站、VOCs监测系统等设备），运维报告内容至少应包括气站关键参数调整及配置情况、维护人员、实际巡检日期、维护内容、维护效果、耗材配件使用情况、月度经费支出（含电费、网络费、耗材、车辆等等）等情况，质控报告至少应包括仪器配置情况、维护人员、已实施的质控措施、质控实施日期、标气浓度、颗粒物比对情况、臭氧和流量传递溯源情况、校准及维护措施、数据有效率等。

5、每两月工作如下：

（1）更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

（2）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

（3）用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

6、每季度工作内容如下：

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行膜校准，超过规范要求时，及时进行校准。

（3）使用便携式颗粒物自动比对测定仪选择1个点位开展至少3天PM10和PM2.5自动采样，采样结果和自动监测系统进行比对。PM10与PM2.5应同步开展比对。全年比对点位应覆盖服务区域内空气站1次。比对结果出具报告并报采购人存档。

7、每半年工作内容如下：

（1）检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（2）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（3）对动态校准仪流量进行检查，必要时校准；

（4）采用臭氧传递标准对省控空气站臭氧工作标准进行标准传递，半年需将所有点位传递一次；

（5）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（6）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

7、每年工作如下：

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

8、中标供应商应建立空气站维护档案

将省控空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用中国环境监测总站制定的统一样式表格（参见总站作业指导书中“记录表格—环境空气自动监测分册”）。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括但不限于下列内容：

（1）城市站运行维护记录表；

（2）颗粒监测仪校准检查记录；

（3）气态污染物监测仪校准检查记录；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）城市站主要消耗材料使用登记表；

（7）多点线性校准表格；

（8）标准物质使用记录；

（9）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

9、日常运维其它相关要求如下：

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；所有更换下的耗材请保留以备检查。

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知省站；

（3）应每月5日前，将上月各类记录表格交给采购人，用于数据复核；

（4）中标供应商保证满足环保部门对省控空气站故障的响应时间要求，当省控空气站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，中标供应商必须在4小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

（5）本招标文件未写的运维内容，若是国家相关质控和技术规定必须的，中标供应商不得因采购人未写，拒绝提供。

（五）VOCs在线监测系统运维要求

- 1、每日维护内容

- 系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及富集/解析模块、分析模块的温度、气压、时间、流量、电压等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

- 基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线（质谱应使用TIC图）是否存在异常漂移和波动，特别是水分对基线的影响。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的化合物进行重积分。

- 保留时间漂移

根据保留时间前、中、后各段经常检出且浓度较高的特征VOCs组分检查保留时间漂移是否超出0.5min，如超出要求应重新设置保留时间积分窗。重点关注漂移是否影响监测组分的自动积分，如有影响，应进行重积分。对于采用中心切割法的系统，应审核其中心切割点是否影响目标化合物的积分。

- 质谱检测器内标响应检查

对质谱内标化合物特征离子丰度进行检查，质谱内标定量离子峰面积变化应在校准曲线绘制时离子峰面积的50%~150%范围内。如系统具备氟利昂11、12、113等天然源组分的检测能力，可将其作为天然内标系统定量稳定性，具体检查方法与合格标准应根据系统作业指导书执行。

- 数据标识与重积分

日审核结束后，应对异常数据进行无效标识或剔除，并对需要进行重积分的谱图和色谱峰进行重积分。

- 2、每周巡检内容

- 监测站房及辅助设备周巡检

监测站房及周边环境应满足HJ193相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ818相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

- 检查站房内温度是否保持在25℃±5℃（要求站房温度波动稳定），相对湿度保持在85%以下。

- 在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度；检查采样总管加热装置和气路保温措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

- 检查采样总管进气、排气是否正常。

- 检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

- 检查站房排风排气装置工作是否正常。

- 检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前应更换。

- 如采用气体发生器，应检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

- 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

- 检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

- 检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

- 检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

- 对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样有影响的树枝应及时进行剪除。

- 检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

- 记录巡检情况。

- 自动监测系统周巡检

- 富集/解析模块参数设置检查。检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

- 富集/解析模块运行情况检查。检查低温或超低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，应停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，应及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动应及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，应及时排查以免响应分析。如检测系统为FID检测器，可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

- 气相色谱、检测器参数设置检查。检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

- 气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常应及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

③其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，应重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

- 3、日常运行质量体系要求

- 关键技术文件要求

- 质量管理工作计划

运维单位应制定相应的质量管理工作计划，明确各项运维工作、数据审核和标识工作、质控工作、量值传递工作的负责人员、时间频次、合格标准、耗品耗材、标准气体、计量标准器具等各项要求。

- 作业指导书

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的质量管理工作计划制定相应的作业指导书，明确各项运维工作、质控工作、数据审核工作、数据标识的具体要求，指导运维技术人员开展相关工作。

- 记录表格

运维单位应根据负责运维的系统设备、标准气体、计量标准器具以及制定的作业指导书制定相应的记录表格，记录表格应包括各项运维工作、质控工作、维修工作等，并放置于点位现场备查。

- 内部监督检查要求

各运维单位应组织专门的监督核查人员或采用交叉检查的方式定期对其运维的站点开展独立、系统的内部核查，核查应涵盖运维与质控的关键环节。各单位应如实、详细记录其内部核查结果，并在站点保存备份有内部核查记录。

- 4、每周质量控制内容

- 空白检查

检查频率不低于每周一次，在环境空气分析结束后进行一次空白检查，记录各化合物浓度作为其日常残留。各化合物日常残留应低于方法检出限且低于0.1nmol/mol，空白检查不合格的化合物应对其进行标识。若超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs组分不合格，应对系统进行检查，检查零气质量或清洗、更换系统管路。

- 单点质控检查

检查频率不低于每周一次，在零气空白检查结束后通入一次单点标准气体，标准气体浓度选择日常平均浓度或标准曲线中间点浓度（推荐核查浓度≤2nmol/mol）。分析结束后，记录各化合物浓度并计算其与标准气体的相对误差，超过20%为不合格（质谱检测器放宽至30%）。如超过20%的化合物或臭氧生成潜势较高的重点VOCs（如苯系物等）不合格，则应检查系统，并重新绘制标准曲线。所有单点检查不合格目标化合物应对其进行明确标识，提醒相关单位慎重使用。

应根据单点检查谱图检查各化合物保留时间漂移与分离情况。若保留时间漂移影响积分，应重新设置积分窗口。

环戊烷和异戊烷、2,3-而甲基戊烷和2甲基己烷、邻二甲苯和苯乙烯的分离度≤1时，或臭氧生成潜势较高的目标化合物（如苯系物等，间、对二甲苯除外）分离度≤1时，应检查系统，重新设置色谱方法或者更换色谱柱等方法提高分离度，重新绘制标准曲线。

单点检查完成后，应进行至少1次系统空白检查，清洗系统残留。若长期单点检查后的系统空白检查表明各目标化合物残留均低于检出限，可省去清洗环节。

- 5、每月质量控制内容

不低于每月一次的检查频率，或在绘制标准曲线前应使用在计量认证有效期内的标准流量计对采样流量进行检查。标准流量计接入位置建议在系统的样品气进气口处。如系统不采用流量控制器或厂家说明书、作业指导书有明确的流量或采样体积检查操作的，流量或采样体积检查按既有要求进行。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应≤±10%（如采样流量为标况流量，标准流量计标况状态应与采样流量计一致；如采样流量为工况流量，标准流量计也应为工况流量）。相对偏差超出±10%时应进行检查或校准，同时对期间监测数据进行复核，不合格的数据应进行数据异常标识。

- 6、每季度质量控制内容

- 标准曲线绘制

绘制标准曲线前，应进行空白检查，空白合格时进行标准曲线绘制。标准曲线至少每三个月重新绘制一次，并且至少包含5个浓度点。关键部位维修维护或更换，如进行检测器的清洗、质谱调谐后，需重新绘制标准曲线。

- 验漏检查

每周系统状态检查时核查系统气密性，每三个月应按系统说明书的要求进行验漏检查。如系统条件允许，验漏应尽可能覆盖采样、富集/注射模块、气相色谱和检测器等全部环节。

- 7、每年质量控制内容

- 年度预防性维护

每年对系统、辅助设备、校准或配气设备等开展预防性维护，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，必要时进行更换。预防性维护后系统应进行全面质控检查。

- 目标化合物测试

每年进行一次目标化合物测试，确定系统能够长期连续准确定性、定量的VOCs组分，形成该站点的目标化合物名录。新系统应在调试验收时形成名录，验收后每年测试一次，重新确定目标化合物目录。站点应根据历史数据确定当地臭氧生成潜势较高的前10名组分，作为必测组分列入化合物名录中。目标化合物名录测试考核指标主要包括空白检查、标准曲线、方法检出限和测定下限、分离度、期间精密度和准确度等。

- 空白与残留检查

分别进行零气空白和系统残留测试。记录测试时各化合物浓度，90%组分的检查结果应满足技术规范要求。

超过10%组分不合格时，应查找原因，对载气系统、采样/富集模块进行维护、更换，并重新绘制标准曲线，重新开始目标化合物测试工作。

- 标准曲线

空白测试合格后，进行标准曲线的绘制，高污染季节或高污染地区可根据实际情况酌情提高。

完成标准曲线绘制后，目标化合物测试阶段不得再对标准曲线进行更改。

- 方法检出限和测定下限

完成标准曲线后，在系统正常工作状态下，进行方法检出限和测定下限测试。90%组分（至少包括乙烷和乙烯）的方法检出限应≤0.15nmol/mol；如超过10%组分不合格时，应对系统进行维护、检修，维护、检修后重新测试检出限。

- 分离度

进行分离度测试，应满足环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0以上。

- 期间精密度和准确度

每年开展目标化合物测试期间，选取连续七天作为测试时间段，各浓度点的期间准确度应≤20%，期间精密度应≤20%（质谱检测器放宽至30%）。

- 数据审核和处理

- 无效数据剔除

日常运行及数据上报过程中，应依据系统运行状况、色谱/质谱图、质控结果等识别系统运行过程中产生的无效或异常数据，并在数据库中对无效或异常情况进行分类标识，剔除异常数据。

- 数据重积分及补录

系统受气象因素变化和系统本身因素导致的整体性峰漂，或其他特殊情况导致自动积分有误时，及时进行重积分后补录数据。

- 数据补遗

监测数据因通讯等连接问题导致上位端平台数据缺失时，应对缺失时段数据进行补遗。

（六）质量控制要求

1、量值溯源要求

中标供应商在每个省控空气站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心生产的有证标准物质（国家一级标气）。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

中标供应商应每年将所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备再中国环境监测总站或中国计量院进行溯源，每半年将空气站所用的臭氧标准进行溯源，每半年对省控空气站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

2、日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

（1）安装时

（2）移动位置时

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后

（4）分析仪暂停工作一段时间后

（5）有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

（6）达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

3、成效审核要求

采购人或采购人委托的单位每年进行成效审核。

4、质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档，并在运维期满后移交省站。

（七）系统设备维修要求

1、运行维修基本要求

中标供应商负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。除电力、通讯网络外与空气站正常运行有关的监测仪器设备若是需要维修，必须保证因维修导致的每日数据中断不大于4小时，若无法完成，需更换备用机器进行监测，以保证每日的监测数据有效率。若维修后，类似的同样问题在三天内再次出现，也应立即更换备机，将监测仪器彻底维修。

2、设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

（八）设备检修调试

根据国家相关标准，对已安装的自动监测设备进行调试，并对各个主要技术指标进行检测，检测结果必须符合国家相关标准要求。

中标供应商将对每套空气自动监测设备建立一个单独的运行维护档案，将每月运行维护记录于次月10日上报采购人。在项目合同到期时，将所有档案及运维记录登记后，交给后续运维单位。

（九）考核办法

对中标供应商绩效考核根据采购人需要进行，原则上不少于一季度一次。

1、质量保证

中标供应商需认真落实质量管理制度，做好相应记录。做好量值溯源、日常质量控制、成效审核、异常数据的审核与检验及质量控制资料整理等工作。具体要求详见技术要求说明。

2、检验与验收

采购人对中标供应商运维绩效考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

计算数据捕获率与质控合格率时，每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

2.1数据有效率：

（1）考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

（2）单站设备数据捕获率需满足运维服务目标要求，即空气六参数需高于90%(含)、VOCs需高于80%（含），否则考核总分以0分计，不予支付当季运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付当季运维费用。

（3）中标供应商运维考核出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予通报。

2.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据质控合格率高于80%(含)的，得70分；70%(含)-80%的，得分为70×（数据质控合格率/80%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由采购人组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等，共计30分。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分。

3、运维费核算及付款方式

中标供应商在收到采购人每一笔付款之前，应向采购人开具相应金额的正式发票。

付款方式具体如下：

（1）合同生效后，按合同约定开始运维服务；合同服务期满后30个工作日内，采购人对成交供应商进行考核，考核合格后，支付运维服务费。

（2）采购人根据成交供应商运维绩效考核成绩，运维工作结束后一次性支付成交供应商运维费。运维费用核算，从完成交接之日起算起，交接当月运维费用根据交接后实际运维天数核算。

（3）考核总分低于80的，不予支付该站点当季度运维费；绩效考核总分90（含）分以上的，且季度考核为合格，支付该站点当季全额运维费；绩效考核总分在80（含）-90分的，当季运维费=(实际考核得分/90)×合同总额/4。

（3）中标单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当季运维费。对发生三次仍不改正的中标单位，采购人有权中止运维合同。

①当年季度内省站、市站对自动站进行的不定期质控考核，每出现一项次不合格，从当季运维费中扣除0.1万元；国家进行的不定期质控考核，每出现一项次不合格，从当季运维费中扣除0.2万元；

②全年累计2次书面通报的，在支付第4季度运维费时按合同总额的10%处罚；3次书面通报的，按合同金额30%处罚；4次书面通报的，终止合同不再续签下一年合同，且不退还履约保金。

③中标供应商需向采购人支付违约金或其它赔偿时，采购人有权直接从上述待付款和质保金中扣除等额款项并通知中标供应商，而所扣中标供应商的款项金额未达到中标供应商依照其责任所应当向采购人支付的金额时，中标供应商需向采购人补足。同时，若中标供应商对采购人的扣款有疑义而不能协商解决时有权依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，中标供应商不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给与赔偿。

4、其它要求

（1）当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，采购人将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规予以处理。

（2）因运维不当或者管理不到位，导致仪器等物品损毁造成损失的，中标供应商应依照运维合同的约定，给予等价赔偿。

（3）解除合同前，中标供应商应按采购人要求对自动监测站进行仪器性能测试，合格后方可进行空气站交接。如中标供应商不按采购人要求开展测试工作，采购人有权对中标供应商进行罚款及认定中标供应商未完成履约。

附表1：城市空气质量监测站运维情况考核表

城市环境空气质量监测站运维绩效考核表

| 考核月份： | 年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 站点名称： | 省（区、市）市子站 |  |  |
| 中标供应商： |  |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 得分 | 说明 |
| 两率 部分 | 数据获取率率% |  |  |
|  | 数据质控合格率率% |  |  |
| 运行维护部分 | 运行维护工作完成情况及效果 |  |  |
| 总分 |  |  |  |

制表人：日期：年月日

附表2：城市空气质量监测站运维考核标准运行维护部分检查事项

站点名称：省（区、市）市县子站

中标供应商：

| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01站房环境保障情况(5分) | 站房环境是否清洁，是否符合监测要求 | 1 |  |  |
|  | 站房温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%以下） | 2 |  |  |
|  | 防水、防雷、供电是否满足《规范》（注1）要求，是否具备外接电源，其他基础设施是否满足监测要求。 | 2 |  |  |
| 02采样系统维护效果（10分） | 采样口距离地面、房顶高度、周围空间是否符合规范要求 | 1 |  |  |
|  | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求 | 1 |  |  |
|  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 | 3 |  |  |
|  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m | 1 |  |  |
|  | 采样管路联接是否规范，颗粒物采样管是否垂直，是否避免被空调直吹 | 2 |  |  |
|  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常 | 2 |  |  |
| 03仪器日常维护效果（10分） | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 | 1 |  |  |
|  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 | 2 |  |  |
|  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常 | 2 |  |  |
|  | 零气发生器相关耗材是否及时更换 | 2 |  |  |
|  | 采样泵相关耗材是否及时更换 | 1 |  |  |
|  | 采样纸带或滤膜是否及时更换 | 2 |  |  |
| 04质量控制效果（40分） | 动态校准仪质量流量控制器（MFC）单点流量测试（要求相对误差≤±2%）： 零气MFC流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% 标气MFC流量：ml/min，标准流量计测值：ml/min，相对误差：% | 5 |  |  |
|  | 气态污染物采样流量测试（要求相对误差≤±10%）： SO2显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% SO2标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%；t90响应时间（要求≤5min）：min | 5 |  |  |
|  | NOX显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% NO标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%；t90响应时间（要求≤5min）：min | 5 |  |  |
|  | CO显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% CO标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%；t90响应时间（要求≤5min）：min | 5 |  |  |
|  | O3显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% O3标气稀释输出浓度：ppb，仪器响应浓度：ppb，浓度误差（要求误差≤±5%）：%；t90响应时间（要求≤5min）：min | 5 |  |  |
|  | PM10显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% PM10K（标准回归斜率）：或K0值（TEOM法）：，是否与仪器说明书一致： PM10校准膜检查或K0值检查结果是否合格 PM10手工比对结果是否合格 | 5 |  |  |
|  | PM2.5显示流量：L/min，标准流量计测值：L/min，相对误差：% PM2.5K（标准回归斜率）：或K0值（TEOM法）：，是否与仪器说明书一致： PM2.5校准膜检查或K0值检查结果是否合格 PM2.5手工比对结果是否合格 | 5 |  |  |
|  | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定，标准气体是否在有效期内使用。 | 5 |  |  |
| 05通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上报城驻市监测中心、省中心、总站并发布数据 | 3 |  |  |
| 06运维人员要求（2分） | 运维人员是否持证上岗 | 2 |  |  |
| 07档案记录（5分） | 是否按照规范要求填写运维记录，记录是否规范和齐全 | 5 |  |  |
| 08运维工作完成情况（20分） | 是否按照运维要求完成当月运维工作 | 20 |  | 对照运维工作规范、记录核定每日、每周、每月任务执行情况。 |
| 09异常情况处理情况（5分） | 是否及时处理异常情况的（如故障应急处理等） | 5 |  | 对照异常数据处理情况，听取地方站意见。 |
| 10飞行检查情况 | 飞行检查采用现场比对方式，检查各项目监测结果是否满足比对要求 |  |  | 飞行检查结果不合格，本月数据合格率以零计，运维考核计零分。 |
| 总分 |  |  |  |  |

检查时间：检查人员：

# 标项2：宁波市省控水质自动监测站运维项目

一、项目概况

根据《浙江省生态环境厅关于上收省级生态环境质量监测事权的通知》（浙环函[2020]302）、《浙江省生态环境厅关于做好省控环境质量自动监测站上收移交工作的函》（浙环便函〔2021〕198号）的通知要求，需对宁波市辖区内2个省控地表水站和13个省控饮用水源地水站进行事权上收，为保障站点的正常运行，拟委托第三方公司进行日常维护。各投标人自行组织现场勘查。站点具体情况见下表：

（一）仪器设备及型号

| 序号 | 区域 | 站点名称 | 仪器设备及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉化区 | 方桥站 | 五参数（MIQ/TC2020XT）、氨氮（TresConUno）、高锰酸盐指数（K301）、总磷总氮（NPW-160） |
| 2 | 奉化区 | 江口站 | 五参数（SC1000）、氨氮（Amtaxsc）、高锰酸盐指数（K301）、总磷总氮（NPW-160） |
| 3 | 奉化区 | 亭下水库站 | 五参数（WQMS2000-MS5）、氨氮（WQMS2000-NHN）、高锰酸盐指数（WQMS2000-CODmn）、总磷（WQMS2000-TP）、总氮（WQMS2000-TN）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 4 | 奉化区 | 横山水库站 | 五参数（WQMS2000-MS5）、氨氮（WQMS2000-NHN）、高锰酸盐指数（WQMS2000-CODmn）、总磷（WQMS2000-TP）、总氮（WQMS2000-TN）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 5 | 海曙区 | 皎口水库站 | 五参数（WQMS2000-MS5）、氨氮（WQMS2000-NHN）、高锰酸盐指数（WQMS2000-CODmn）、总磷（WQMS2000-TP）、总氮（WQMS2000-TN）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 6 | 余姚市 | 四明湖水库站 | 五参数（EXO）、氨氮（EXO）、硝酸盐氮（EXO）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 7 | 余姚市 | 梁辉水库站 | 五参数（EXO）、氨氮（EXO）、硝酸盐氮（EXO）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 8 | 余姚市 | 陆埠水库站 | 五参数（EXO）、氨氮（EXO）、硝酸盐氮（EXO）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 9 | 余姚市 | 双溪口水库站 | 五参数（EXO）、氨氮（EXO）、硝酸盐氮（EXO）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 10 | 象山县 | 溪口水库站 | 五参数（WQMS2000-MS5）、氨氮（WQMS2000-NHN）、高锰酸盐指数（WQMS2000-CODmn）、总磷（WQMS2000-TP）、总氮（WQMS2000-TN）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 11 | 象山县 | 上张水库站 | 五参数（GR-6600）、氨氮（GR-3411）、高锰酸盐指数（GR-2110）、总磷（GR-2140）、总氮（GR-2140）、生物毒性（GR-8800）、叶绿素a（SCH-05）、藻密度（SCH-05） |
| 12 | 象山县 | 仓岙水库站 | 五参数（GR-6600）、氨氮（GR-3411）、高锰酸盐指数（GR-2110）、总磷（GR-2140）、总氮（GR-2140）、生物毒性（GR-8800）、叶绿素a（SCH-05）、藻密度（SCH-05） |
| 13 | 宁海县 | 白溪水库站 | 五参数（WQMS2000-MS5）、氨氮（WQMS2000-NHN）、高锰酸盐指数（WQMS2000-CODmn）、总磷（WQMS2000-TP）、总氮（WQMS2000-TN）、生物毒性（GR-8800）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 14 | 宁海县 | 黄坛水库站 | 五参数（WQMS2000-MS5）、氨氮（WQMS2000-NHN）、高锰酸盐指数（K301）、总磷总氮（TNP4110）、生物毒性（WQMS2000-TOX）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |
| 15 | 慈溪市 | 上林湖水库站 | 五参数（WQMS2000-MS5）、氨氮（WQMS2000-NHN）、高锰酸盐指数（WQMS2000-CODmn）、总磷（WQMS2000-TP）、总氮（WQMS2000-TN）、生物毒性（WQMS2000-TOX）、藻类（AlageOnlineAnalyser） |

（二）项目实施周期

江口站、四明湖水库站、梁辉水库站、陆埠水库站、双溪口水库站、溪口水库站、上张水库站、仓岙水库站、黄坛水库站、上林湖水库站实施周期为1年，2022年1月1日至2022年12月31日。

方桥站、白溪水库站、皎口水库站、亭下水库站、横山水库站实施周期为4个月，2022年9月1日至2022年12月31日。

本项目采购时间因故延迟，故在新承包单位确定前，江口站、四明湖水库站等10个站点的运维工作暂由上年度服务单位继续实施，待本项目确定中标供应商并签订合同后正式交接。本年度运维周期交接前实施的费用由本期中标供应商承担，在原有业主认可的基础上，根据中标单位的所报单价按实际服务天数计算后支付给原服务单位。

二、项目内容介绍

（一）运维内容

对各站点配备仪器进行维护，运维工作包括查看数据是否异常、仪器是否报警、更换耗材、常规保养、填写并及时上交运维记录表格、仪器校准、检查试剂余量、故障排除等。服务期内仪器维修费、耗材及备品备件由中标人承担及提供。运维过程中的耗材、备品备件需采用原厂件，如确实采购不到原厂件的，需向采购人报备并采购具有相同技术指标的耗材或配件。

（二）仪器故障处理

当项目运维清单中设备发生故障时，须向采购人报告，中标人须承担所有维修费用，故障须尽快解决。对于其它不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应采用备用仪器（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮分析仪）替代发生故障的仪器，同时对备机开展标样核查。

（三）运维记录、耗材及配件管理

按照采购人的要求填写仪器运维表格，做好运行管理记录和存档。每次到站房运维后须填写运维表格，包括仪器原始设置、维修、更换、保养、仪器校准等维护内容。

（四）响应时间

当维保设备发生故障，产生异常数据或者无数据产生时，中标人须在8小时内到达现场，24小时内修复；

当站房发生断电现象时，中标人须在8小时内到达现场，24小时内修复，无法修复的以书面形式上报业主单位；

三、运维技术要求

中标单位须按照采购人的技术要求和质量控制要求，全面负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运行维护。当国家和省级出台新的运维和质控要求时，以新要求为准。

(一)运行维护规程

1.总体要求

水站运行维护包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

2.远程维护要求

运维人员应每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行相应判断。

远程巡视

每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，具体工作如下:

a.检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志；

b.根据仪器质控结果、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性；

c.对前一天监测数据有效性进行审核并对异常数据进行标记，形成监测数据审核日志；

d.远程监视采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时上报；

e.远程查看是否存在非法入侵行为；

f.远程查看是否存在干扰水站运行的施工、工程治理等项目。

3.现场维护要求

现场维护包括运维技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

(1)每周例行巡检

a.检查采水点水体颜色、嗅味、漂浮物、水位变化及杂物存在情况，并及时进行清理；

b.检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；检查站房内水泵及空压机固定情况，避免仪器振动的影响；检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备运行状态，并及时更换耗材；

c.检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

d.检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵、增压泵、空气泵等运行情况、手阀电动阀工作情况等需要时应清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门及相关管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

e.检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象；

f.检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

g.查看水质监测仪器及辅助设备的运行状态，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

h.检查试剂使用状况，是否需要添加或更换试剂，所用纯水和实际须符合相关规范要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期；

i.检查站房是否有漏水现象，检查防雷设施是否可靠，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没，在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

j.整理站房及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处置工作，且留档备查；保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备。

(2)定期养护

水站定期养护项目及最低频次不得低于下表要求。

定期养护内容及频次要求

| 工作内容 |  | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  |  | √ | 具体根据设施有效期情况执行 |
|  | 防雷检测 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 空调及供暖设施维护 |  |  | √ |  |  |  |
| 采配水单元 | 潜水泵清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采水辅助设施 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 沉降池清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 过滤器清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  |  |  |
| 分析单元 | 试剂更换 |  | √ |  |  |  | 具体根据仪器要求执行 |
|  | 发光菌更换 | √ |  |  |  |  | 具体根据仪器运行情况执行 |
|  | 耗材及配件更换 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 废液处置 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 保养检修 |  | √ |  |  |  |  |
| 控制单元及数据采集传输单元 | 网络通讯设备检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查 |  |  | √ |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | UPS检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 视频设备检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 自动采样器 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 数据备份 |  | √ |  |  |  |  |

4.站房

(1)保证站房内空调及供暖设施运行正常；

(2)定期对站房内灭火装置进行维护；

(3)每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。

5.分析单元

(1)定期按需对监测仪器进行校准；

(2)应定期更换易耗品及备品备件，生物毒性仪应根据仪器CF值和发光强度更换发光菌；

(3)定期清洗和更换仪器管路；

(4)应根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂的更换周期原则上不得超过30天；试剂更换后，应按需求进行仪器校准或标液核查，同时更换时应做好记录；

(5)应根据使用寿命定期更换监测仪器的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件；定期对监测仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

6.控制单元及通讯单元

(1)定期复位工控机查看是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；

(2)定期对网络通讯设备进行重启，查看启动后是否通讯正常；

(3)每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；

(4)每月对工控机操作系统及软件进行一次杀毒操作，保证软件正常运行。

7.其他辅助设备

(1)定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理。

(2)每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

(3)定期检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块、传感器等的工作状况是否正常，采样瓶是否清洁、是否破损；

(4)定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

8.数据备份

每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储。

（二）数据异常

1.出现以下情况的可确认为数据异常

(1)监测中断的数据；

(2)监测数据长时间（连续3组）不变或短时间突变（需核查后确认）；

(3)监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；

(4)通过监测项目之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为明显违背常理的监测数据。

2.数据异常情况处理

发生数据异常情况时，根据现场情况应采取标样核查、现场排查、实际水样比对等措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报。

（1）确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，应尽快前往现场查明原因，进行故障处理；

（2）远程启动标样核查，核查未通过时应前往现场查明原因，进行故障处理；

（3）当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷和总氮等。

(三)水站系统异常处理

（1）当水站出现故障时运维单位应在规定时间内响应并解决；

（2）对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题则在现场进行检修；

（四）站房和采水设施管理规定

（1）非运维人员确因工作需要进入水站，须由运维人员陪同，并做好登记备案。

（2）非运维人员进入站内不得有干扰正常监测工作的操作或行为，包括操作仪表、拷贝数据等，如有上述行为运维人员应及时制止并上报。

（3）运维机构发现有干扰采样的情形的，应及时报告。

（4）因自然原因（台风、潮汐、暴雨、径流变化等）导致采水口位置发生变化的，运维机构应将采水装置恢复原位；确因客观原因无法恢复至原位的，应及时告知采购人，向采购人申请，审核同意后，将采水装置按照采样相关技术要求进行调整，并以书面形式将调整结果告知采购人。

（5）运维机构发现水站站房（含配套及辅助设施）、采水设施损坏或未达到相关技术要求的，应以书面形式及时向采购人进行反馈，并配合修复或重建工作。

（五）质量保证与质量控制要求

按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》、《国家地表水自动监测站运行管理办法》、《浙江省地表水环境自动监测技术规范》、《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》、《浙江省地表水环境自动监测站运维质控技术规定（征求意见稿）》等相关技术规范里的要求进行质量保证与质量控控制。

（六）年度运行质量要求

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，站点的运行质量应达到以下指标：

| 目标值 | 数据有效率计算 |
| --- | --- |
| 有效数据获取率≥90％，以每站统计 | （1）数据有效率计算如下：（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%； （2）因停电、停水（自来水）或采水设施损坏等原因导致的停站的缺失数据不纳入应获取数据； （3）因断流或水位过低、地震、封航、暴雨、台风等不可抗力因素停站或无法维护导致的无效数据不纳入应获取数据。 |
| 质控样核查合格率≥90％，以每站统计 |  |
| 实验室比对合格率≥85％，以每站统计 |  |

四、结算方式：

合同签订后，支付合同金额的50%；提交项目实施方案后支付合同金额的30%；完成三个季度运维报告，支付合同金额的15%；维护期满后7个工作日内，根据考核结果支付剩余当年合同款项。

五、运行考核

（一）总体要求

采购人每半年组织开展一次运营维护工作考核检查，以每个水站为单位进行组织开展运维管理和质控考核，中标单位运维达不到要求的，扣减相应的运维费或终止运维合同。

1.单次考核数据有效率在90%（含）以上及现场运维检查得分为80分（含）以上，支付当期全额运维费。

2.单次考核数据有效率在85%（不含）-90%（含）或现场运维检查得分为75（含）-80分（不含），扣除当期运维费10%，并责令整改。

3.单次考核数据有效率在75%（含）-85%（含）或现场运维检查得分为70（含）-75分（不含），扣除当期运维费30%，并责令整改。

4.单次考核数据有效率低于75%或现场运维检查得分低于70，扣除当期全部运维费。

5.半年平均数据有效率低于60%，取消运维合同。

（二）中标单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当期运维费，并给予警告。对警告三次仍不改正的中标单位，采购人有权中止运维合同。

1.监测数据传输中断，但未及时向采购人报告并说明原因的。

2.拒绝或迟报审核数据的。

3.拖延、阻碍、拒绝质量检查的。

4.发现采样、分析、数据采集和传输等过程中，有人为干扰现象，未及时向采购人报告的。

5.未按要求开展运行维护，导致水站非正常运行的。

（三）当出现《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中规定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据等行为时，采购人将中止运维合同，依照国家法律法规和有关规定予以处理。

（四）因运维不当导致仪器损毁的，中标单位应依运维合同的约定，承担相应责任。

水质自动站运维考核表（试行）

站点名称：________________考核日期：____________________

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．水站维护 （30分） | 站房（6分） | 清洁整齐，及时检查水、电、动环、视频等满足要求，保证 系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录。 |  |
|  | 仪器维护（12分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好设 备维护记录。 |  |
|  | 系统维护（12分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、UPS、视频、动环等正常运行；认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
| 二．质控管理 （70分） | 运行期质控样检查 （15分） | 按照每月不少于一次进行质控样测试工作，认真做好记录， 单次质控不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 实验室比对（15分） | 按照每季度不少于一次进行比对工作，认真做好记录，单项比 对不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 有效数据获取率（30分） | 单站低于80%此项考评分为0，单台次仪器低于80%扣5分， 扣完为止 |  |
|  | 档案、记录管理（10分） | 运营及管理记录是否齐全，有无定期清洗、定期更换试剂、 定期更换易耗品；定期校准仪器；及时维修 |  |
| 不符合项扣分 | 报告上报不及时 | 每月8日前，将数据审核表、月均值表、质控比对表上报业 主。不按时达到要求的，每次扣1分 |  |
|  | 异常数据未及时上报 | 出现异常数据，确认不是因仪器故障原因导致未上报的每次 扣1分 |  |
|  | 总分 |  |  |

# 标项3：水站及气站运维检查项目

为保障我市地表水、水源地自动站运维服务质量，以及省控气站和工业园区自动站运维服务质量，本项目对地表水省控断面水质自动站和饮用水水源地水质自动站的运维工作执行情况，以及省控气站和工业园区自动站和数据质量情况进行运维检查，以确保以上自动监测站的有效运行、自动监测数据的良好的代表性、精密性、准确性和可比性，为环境管理和政府决策提供科学的、准确的依据。

运维检查服务内容包含对下表所有站点的运维检查的检查，时间为一年。运维检查单位需要按业主要求定期开展检查，内容包括站房内外状况、仪器设备、质控情况，运维人员、档案记录等内容，检查所需要的人员、车辆、试剂、标准、仪器设备、耗材等一切费用均由运维检查单位承担，定期向业主单位提交检查报告，并需配合业主完成规定外的检查服务。

（一）水站运维检查内容及要求

1、站点信息

| 序号 | 区域 | 站点名称 | 站点类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉化区 | 方桥站 | 省控地表水站 | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮 |
| 2 | 奉化区 | 江口站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮 |
| 3 | 奉化区 | 亭下水库站 | 饮用水源地水质自动监测站 | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、藻类 |
| 4 | 奉化区 | 横山水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、藻类 |
| 5 | 宁海县 | 白溪水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、藻类 |
| 6 | 宁海县 | 黄坛水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮、生物毒性、藻类 |
| 7 | 海曙区 | 皎口水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、藻类 |
| 8 | 余姚市 | 四明湖水库站 |  | 五参数、氨氮、硝酸盐氮、生物毒性、藻类 |
| 9 | 余姚市 | 梁辉水库站 |  | 五参数、氨氮、硝酸盐氮、生物毒性、藻类 |
| 10 | 余姚市 | 陆埠水库站 |  | 五参数、氨氮、硝酸盐氮、生物毒性、藻类 |
| 11 | 余姚市 | 双溪口水库站 |  | 五参数、氨氮、硝酸盐氮、生物毒性、藻类 |
| 12 | 象山县 | 溪口水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、藻类 |
| 13 | 慈溪市 | 上林湖水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、藻类 |
| 14 | 象山县 | 象山县-上张水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、叶绿素a、藻密度 |
| 15 | 象山县 | 象山县-仓岙水库站 |  | 五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、生物毒性、叶绿素a、藻密度 |

2、水站运维检查工作具体内容

1.检查频次：

对宁波市地表水断面、饮用水源地监测站点开展运维运维检查工作，所有站点运维体系检查一个月覆盖一次，质控考核工作一个季度覆盖一次，如业主需要，需配合业主进行手工采样。

2.检查时间：服务期限1年。

3.运维体系检查内容

运维体系检查应参照《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》等相关技术规范和管理细则要求。

1）断面点位检查

检查内容包括但不限于：

①不人为改变河流现状

②不人为改变断面水体环境

③河流监测断面选择在水质分布均匀、流速稳定的平直河段，距上游入河口或排污口的距离大于1km，不得设置在回水区、死水区以及容易造成淤积和水草生长处。

④防人为干扰监测行为检查

站房、取水口周边显著位置是否安装有标识牌及警示牌；采用无人机、无人船等科技设备对水站河流站点的采水口上游1000米下游200米内或湖库站点500米范围内进行检查，查看是否存在强行改变水体理化性质，导致采集水样异常的行为；是否存在针对水站采水环境实施人为干扰，导致站点失去污染监控作用的情况；是否存在破坏、损毁监测设备站房、通讯线路、仪器设备的情况；流域水环境治理或河道整治项目是否存在干扰水质监测的情况；仪器端原始数据与数采仪、平台数据是否一致；仪器原始参数是否变更，变更情况是否记录并报告采购人。

2）站房环境检查

检查内容包括但不限于：

①不得有人为强制断电、断水、断网情况。

②站房外部无杂草和积水，内部无漏雨；外围设施完好（如围栏、照明、栈桥、爬梯）；有防雷设施，并检查防雷报告，年检记录。

③站房内部干净整洁，设施摆放有序；仪器表面无明显灰尘，阳光不能直射各仪器。

④站房内配备空调设备，具备来电自动复位功能，室内温度控制在18～28℃，湿度在60%以内；配备灭火器、排风扇。

⑤采水管不得使用软管，具备保温措施，埋地部分埋入冻土层下或安装于水泥堰槽内，外露部分安装保温套管进行隔热处理。

检查中如发现采水点位周边环境不符合要求等情况，如实记录，并立即向采购人报告。

3）仪器设备状态检查

检查内容包括但不限于：

①设备无报警，出现报警可视为设备运行不良；

②设备主要参数，系数、截距不得更改；消解时间、温度根据设备说明书，不得随意更改；

③设备备品备件检查，按照设备说明书要求，定期更换管路、柱塞泵等耗材，耗材余量应满足当年需求，并及时补充原厂符合质量要求的备品备件，超过质量保质期不得使用；备机需定期维护、校准，并记录，做到可立即投入使用；

④检查试剂、校准液的有效性，关键试剂额外检查试剂配置记录、空白检查记录，如过硫酸钾试剂；

⑤数据检查，结合工控机、设备、数据平台的历史数据，之间传输误差不得超过1%，不得出现漏传情况，严禁设置固定值、上限值等，数据上传必须及时、准确。

⑥不得在仪器设备安装不允许的插件和远程控制软件。

检查中如发现采样系统未正常工作，仪器设备异常等情况，如实记录，并立即向采购人报告。

4）采水系统检查

检查内容包括但不限于：

①采水头固定牢靠，无论水位如何变化，均应保证位于水下0.5~1.0米，不大幅度漂移；

②不直接或间接影响采样设备的正常工作；

③采水系统工作正常，配水系统清洁，流通池清洁；

④采样和排液管路无堵塞、漏液，无额外其它管路；

⑤排水、溢流管路通畅，电磁阀开关合理，气吹、除藻系统正常运行；

⑥采水用双泵/双管路交替式采水方式，一用一备，自动切换，流量保障在3t/h以上；

5）记录档案检查

检查内容包括但不限于：

①全部记录不得随意修改、涂抹、撕毁，若填写错误，划线更改并签名；

②有试剂（标准液）添加、更换记录，并有试剂（标准液）来源证明、标签（标签应包含试剂（标准液）名称、浓度、配制时间、更换时间、过期试剂、配置人全名等信息）；

③有废液处置记录及与有资质的废液处理机构签订的委托处理协议；

④有设备维护记录、故障维修记录，有备品备件耗材更换记录，如泵管、接头、密封件等；

⑤有设备维护保养、维修记录，每年至少进行一次常规保养维护。

6）巡检情况检查

检查内容包括但不限于：

①每周至少进行一次现场维护，有对应维护记录，不得缺失；

②巡检维护内容至少应包括现场异常情况检查、设备运行情况检查、控制系统检查、试剂检查、站房环境检查、取水环境、取水系统检查等内容。

7）维护保养、维修情况检查

检查内容包括但不限于：

①设备、系统定期维护保养，备品备件耗材等定期更换，并形成记录；

②根据设备运行情况、平台巡检情况、出现异常数据情况等，展开针对性维修，并记录维修过程及结果，维修过程更换的零配件也要进行记录。

质控措施检查

质控检查应参照《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》等相关技术规范和管理细则要求。

检查内容包括但不限于：

①有质控核查记录：

按照规范要求的频次和方法开展相关项目的标样核查、实际水样比对、仪器校准、多点线性核查、精密度检查等质控核查活动。

②质控工作频次：

a.每周进行标液核查；

b.每月进行实际水样比对；

c.每月至少进行一次仪器校准工作（更换试剂或者关键零部件后，必须进行一次校准）；

d.每半年至少进行一次多点线性核查和精密度检查；

e.每月对备机进行一次标样核查。

③当水质自动分析仪相关质控核查结果数据接近质控要求限值时，应及时进行预防性维护；

④针对质控核查记录，对照对应分析仪的历史记录，记录中的数据与仪器中的数据应一致。

9）运维人员检查

检查内容包括但不限于：

①人员持证上岗；

②无关人员不得再未报备的情况进入站房；

③维护人员不得在监测站房进行非运维工作。

10）文件、质量体系检查

检查内容包括但不限于：

针对异常情况的应急预案；

②人员及设备的管理制度等。

11）异常情况记录及上报

在检查过程中如发现被巡检站点存在异常情况是，第一时间将所见在检查记录表上如实详尽的进行记录，记录内容客观公正，以所见为准，不在运维机构临时纠正后随意更改检查结果，并对异常情况拍照留档，共同签字确认。重大异常情况除及时、如实的记录外，同时在第一时间上报采购人，事后及时编写并递交书面报告。

4.质控考核

每季度开展一次质控考核，方式采取盲样考核的方式开展，使用有证标准物质，对高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、pH、电导率进行盲样考核，对溶解氧进行饱和溶解氧或无氧水考核。

根据被考核点位最近两个月的监测结果，选择浓度接近的有证标准物质，由运维人员在站房内进行稀释配制后进行考核。其中：高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮由对应仪器的进样管进样测量；pH、电导率用干净的容器盛装后，将清洗干净的电极直接浸没在盲样中进行测量；溶解氧电极清洗干净后置于饱和湿度环境下考核饱和溶解氧车辆结果是否在范围内，或将清洗干净的电极浸没在无氧水溶液中考核无氧水测量结果是否在范围内。

考核结束后按要求记录考核结果，并对结果进行统计分析，每月形成比对报告。

5.参与计划外检查

计划外检查由采购人根据每月例行运维检查、盲样考核、视频检查结果，结合各点位水质异常波动情况，不定期对部分“监测结果存疑”点位开展计划外检查。并针对投诉、举报等各种渠道反馈的有人为干扰嫌疑的点位开展计划外检查。

供应商需参与计划外检查，负责相应的技术支持和后勤保障等工作，并根据采购人要求完成指定项目的实验室分析及其它任务。

计划外检查在例行检查的基础上，根据工作需要，根据采购人安排进行其他检查任务，包括对水质异常波动情况检查、对监测结果存疑点位检查、对人为干扰监测的行为检查、对投诉、举报等情况进行核实检查。检查的相关要求参照例行检查要求进行。

1）水质异常情况波动检查包括：

①水质连续超标；

②水质突然连续变好。

2）监测结果存疑检查包括：

①运维检查、质控考核检查等不合格站点；

②同流域相近站点数据变化趋势相比不一致；

3）人为干扰监测行为检查包括：

①视频监控检查发现异常；

②改变设备参数致数据失真；

③改变监测样品致数据失真；

④改变原系统设计，包括管路、过滤、沉沙、清洗等系统致数据失真。

4）投诉情况检查包括：

①核实投诉情况，根据投诉内容对站点开展针对性检查；

②污染投诉自动站应急响应情况检查。

3、报告编写要求

1.年度检查报告

年度检查完毕后一个月内，运维检查单位根据一个站点年内多次检查的结果，进行站点检查报告的汇总，并对该站点检查的结果进行小结。

- 季度检查报告

每季度检查完毕后，于下季度首月15日前汇总各站点的检查结果，进行统计与汇总，形成专项报告，并对运维中出现的问题进行总结，对核查的方式方法的改进与改动提出建议。

- 月度查核报告

每月检查完毕后，应对已完成检查子站的检查结果，进行统计与汇总，并对运维中出现的问题进行总结，检查完成后5个工作日内提交。

- 运维改善建议书

根据年度检查的结果，向采购人提交水质自动监测运维质量品质改善建议书，提出运维方运维工作改善建议、运维品质改善管理建议。

4、对运维工作考核办法

供应商每个季度对运维单位的监测数据质量、数据有效率、运维质量、是否存在原则性问题等内容进行打分，并提供汇总报告，此报告作为支付运维费用的重要参考。考核办法参照本招标文件里规定运维考核办法进行考核。（考核内容见第三部分附件十二“运维检查情况考核表”）

5、考核要求

5.1考核办法

考核由采购人按季度组织实施的方式。按照有关要求，检查供应商各项工作是否按相关程序及监测技术规范执行。考核采取百分制，主要包括运维和质控体系检查任务完成率、水站分析评价报告完成情况以及抽查情况。

5.2运维检查费核算办法

（1）考核总分在90分（含）以上，全额支付当期运维检查费；

（2）考核总分在80（含）-90分（不含）之间，扣除当期运维检查费10%；

（3）考核结果在70（含）-80分（不含）之间，扣除当期运维检查费30%；

（4）考核结果在70分（不含）以下，扣除当期全额运维检查费。

6、数据归属及保密

本项目所形成的所有检查形成的数据及报告的所有权均归采购人所有。未经采购人授权，中标人无权使用任何检查结果或将检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守相关保密规定，为采购人保密，并承担保密责任。

（二）气站运维检查工作内容

1、站点信息

表1省控环境空气自动监测站

| 序号 | 区域 | 站点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县 | 宁海跃龙站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 2 | 宁海县 | 宁海城南站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 3 | 象山县 | 文峰小学站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 4 | 象山县 | 石浦新港小学站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 5 | 慈溪市 | 慈溪实验小学站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 6 | 慈溪市 | 慈溪环保大楼站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、黑炭 |
| 7 | 余姚市 | 七里浦水厂站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 8 | 余姚市 | 龙山公园站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 9 | 奉化区 | 教育局站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 10 | 奉化区 | 龙津实验学校站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 11 | 奉化区 | 溪口政府大楼站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |

表2重点工业园区环境空气自动监测站

| 序号 | 区域 | 站点名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈溪市 | 滨海科创园站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NMHC |
| 2 | 慈溪市 | 慈溪高新区站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NMHC |
| 3 | 杭州湾 | 供电局站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、VOC、NMHC、H2S、NH3 |
| 4 | 江北区 | 高新技术产业园站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NMHC |
| 5 | 鄞州区 | 鄞州工业园区站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NMHC |
| 6 | 奉化区 | 滨海新区站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、VOC |
| 7 | 宁海 | 宁东站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 8 | 余姚市 | 郎霞站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 9 | 余姚市 | 远东工业城站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NMHC |
| 10 | 镇海区 | 澥浦镇 (石化区消防)站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、H2S |
| 11 | 海曙区 | 望春工业园站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 12 | 北仑区 | 芦渎中学站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 13 | 大榭开发区 | 横峙岭站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
| 14 | 北仑区 | 区环保大楼站 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |

2、气站运维检查内容及需求

1、检查频次

对宁波市11个省控气站、14个园区站（VOCs）实行运维检查工作，运维体系检查频次为每月全覆盖一次，质控考核频次为每季度全覆盖一次，每年从各气站中抽取30％的站点开展PM2.5颗粒物联机比对一次（8个站点）。

- 检查时间：服务期限1年。

3、运维体系检查

检查内容包括不限于：

1）检查站房内卫生、站房供电、空调、稳压器是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设施完整性与有效性检查。

2）站房内动态校准设备与零空气工作性能检查，检查标准物质更换日期，并记录相关情况。

3）检查各分析仪内部运行参数，了解仪器工作状态是否正常。

4）检查气象参数、站房内温湿度传感器工作状态。

5）检查站房内配套设置是否工作正常，如门禁、摄像头。

6）对配备能见度和拍照系统的站点，应确保相关测值合理有效，且拍照系统上传照片正常。

7）日常运维任务完成情况（查看记录）；

8）异常情况处理情况（调取异常数据、查看处理记录，并征求县（市、区）站反馈意见）；

9）数据采集及通讯情况（查看数据上传情况）；

10）运维人员情况(检查运维人员配置和资质情况)；

11）核查异常报警时段视频；

12）档案管理情况等（查看记录）。

检查人员对运维体系检查结果进行审核，及时发现异常检查结果，并报告采购人。

4、质控工作内容

检查内容包括不限于：

对环境空气自动监测站各项监测仪器进行现场质控考核及考核报告，其中流量计、臭氧光度计、校准仪等，与相关标准进行比对追溯校验，颗粒物在线监测设备按照规范进行联机比对（每年8个站点），SO2、CO、O3、NO2及VOCs等气态仪器采取盲样考核，根据考核结果出具考核报告。现场质控考核必须符合国家、浙江省及宁波市相关技术规定。

1）现场检查前后的标准品比对测试，需将现场所需要使用的流量计、臭氧光度计、校准仪等，与省中心相关标准进行比对追溯校验，并进行相关记录。

2）现场需使用比对追溯校验后的标准品（如更高等级的标准气体、追溯过的臭氧光度计），对气态分析仪进行多点校验，测试各测量因子与标准品之间的偏差、斜率、截距、相关系数。

3）现场需对氮氧化物分析仪钼转化炉进行性能多点测试，并在同时对二氧化氮测值亦进行多点校准，测量其偏差、斜率、截距、相关系数。

4）SO2、CO、O3、NO2及VOCs等气态仪器精密度检查和多点检查。

5）现场需使用比对追溯校验后的流量计，对颗粒物分析仪的流量进行校验，记录分析仪内部的温度压力测值，对相关的偏差进行计算并记录。

6）按照《浙江省城市环境空气自动监测系统运维检查和质控考核工作方案》（浙环监发[2020]18号）文件对VOCS仪器规定的质控内容进行检查。

- 颗粒物比对

每年从气站中抽取30%的颗粒物在线监测设备按照规范要求进行联机比对一次，单个站点至少有7天的有效比对数据，并根据数据出具比对报告。

5、异常数据检查

运维检查单位根据业主方在数据审核等工作中发现的服务范围点位异常监测数据，开展异常数据检查，并于3天内提交初步数据异常原因，15天内提交数据异常分析报告，并在报告中详细阐明异常原因和异常时段。异常数据检查内容包括但不限于：

- 为本项目配置至少配备1名数据审核人员（应持有省级环境监测主管部门或环境监测协会颁发的运维上岗证）驻场工作。数据审核人员必须具备相关工作经验，熟悉环境空气质量相关标准，自备电脑专职驻采购人单位协助采购人进行数据审核，报表制作等，并遵守采购单位相关工作制度，服从相关工作安排。

- 运维记录检查（调取平台运维记录，检查其是否符合要求）；

3）重要仪器参数变化情况检查（调取参数记录，检查其是否符合要求）；

4）站房周边环境检查（现场检查，拍照）；

5）现场质控检查，根据异常项目，携带相关质控设备开展现场检查（质控设备性能需确认合格，并详细记录检查结果）；

6）如以上检查工作不足以说明异常数据原因，应开展联机比对检查，核实监测数据是否合格，联机比对时间每站次不得少于5天。

数据异常检查报告原则上需明确是否存在数据异常、数据异常时段和数据异常原因，业主方定期对异常数据检查报告质量进行检查，对不合格报告进行处罚。

6.双随机检查

运维检查单位根据业主方在数据审核、网络检查过程中发现的异常数据点位，及时计划、开展双随机检查，双随机检查需在采购人下达双随机检查任务后2日内开展（或根据采购人指定的时间），检查过程中，及时向采购人报告检查发现的人为干扰监测数据问题或严重数据质量问题，检查完成后2日内（或根据采购人指定的时间）提交双随机检查报告。双随机检查包括但不限于：

1）发现或怀疑数据异常的点位；

2）重点站点等运维检查单位怀疑可能存在人为干扰监测数据的点位；

3）飞行检查；

4）使用备机超过30天时；

5）设备因故停机超过3天时；

6）设备更新后；

7）站房迁移后；

8）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

9）站房周边环境调整后；

10）设县（市、区）生态环境局提出异议；

11）根据国家、省、市要求而组织的专项检查；

12）其他临时性检查。

7、报告编写要求

（1）年度检查报告

年度检查完毕后一个月内，运维检查单位根据一个站点年内多次检查的结果，进行站点检查报告的汇总，并对该站点检查的结果进行小结。

（2）季度检查报告

每季度检查完毕后，于下季度首月15日前汇总各站点的检查结果，进行统计与汇总，形成专项报告，并对运维中出现的问题进行总结，对核查的方式方法的改进与改动提出建议。

（3）月度查核报告

每月检查完毕后，应对已完成检查子站的检查结果，进行统计与汇总，并对运维中出现的问题进行总结，检查完成后5个工作日内提交。

（4）运维改善建议书

根据年度检查的结果，向业主方提交空气自动监测运维质量品质改善建议书，提出运维方运维工作改善建议、运维品质改善管理建议。

8、对运维工作考核办法

中标人每个季度对运维单位的监测数据质量、数据有效率、运维质量、是否存在原则性问题等内容进行打分，并提供汇总报告，此报告作为支付运维费用的重要参考。考核办法参照本招标文件里规定运维考核办法进行考核。（考核内容见第三部分附件十一“运维检查情况考核表”）

9、考核要求

（1）考核办法

考核由采购人按季度组织实施的方式。按照有关要求，检查中标人各项工作是否按相关程序及监测技术规范执行。考核采取百分制，主要包括运维和质控体系检查任务完成率、气站分析评价报告完成情况以及抽查情况。

（2）运维检查费核算办法

①考核总分在90分（含）以上，全额支付当期运维检查费；

②考核总分在80（含）-90分（不含）之间，扣除当期运维检查费10%；

③考核结果在70（含）-80分（不含）之间，扣除当期运维检查费30%；

④考核结果在70分（不含）以下，扣除当期全额运维检查费。

10、数据归属及保密

本项目所形成的所有检查形成的数据及报告的所有权均归采购人所有。未经采购人授权，中标人无权使用任何检查结果或将检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守相关保密规定，为采购人保密。

# 第三章供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市省级环境自动监测站运维项目 |
| *2 | 本项目预算金额（最高限价）：详见采购公告。报价超过各标项预算金额或最高限价的作无效标处理。 |
| 3 | 项目时间要求：详见各招标采购公告和各标段采购需求。 |
| *4 | 投标报价及费用： 1、报价方式：本项目投标应以人民币报价。供应商须报完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用。包括但不限于以下内容：技术服务成果的人工费、设备费、售后服务、管理费、利润、风险因素、规费、税金、招标代理服务费等一切与完成本项目相关的费用。 2、本项目不接受有选择的报价。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 现场踏勘（如有）：自行前往 |
| 7 | 演示时间及地点（如有）：/ |
| 8 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： *（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质备份投标文件：资格证明文件、商务技术文件、报价文件（各正本1份，副本1份）。 |
| *9 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *10 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 12 | 中标结果公告：评标结束后，评标结果公示网站详见第一章《公开招标公告》，同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：无 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| *15 | 采购资金的支付方式、时间及条件： 合同签订后，支付合同金额的50%；提交项目实施方案后支付合同金额的30%；完成三个季度运维报告，支付合同金额的15%；维护期满后7个工作日内，根据考核结果支付剩余当年合同款项。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还:无 |
| *17 | 投标文件有效期：90天 |
| 18 | 招标代理服务费：本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的服务招标费率标准，按照各标项中标通知书确定的中标金额，向各标项中标人收取招标服务费。 |
| 19 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位和招标代理机构。 |

注：本前附表内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

## 一、总则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位（“采购人”）。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人（“供应商”）。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的完成与本项目有关的一切服务以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件及授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳的社保证明（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

标项1、2：不接受联合体投标。

标项3：接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包。

### （八）特别说明

*1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）供应商的风险

- 1、供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 2、采购文件中标注“*”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

供应商应按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明部分、商务技术部分、投标报价部分组成。

资格证明文件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（2）首次开标之日前六个月内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）；

（3）首次开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）；

（4）首次开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见附件)；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见附件)。

（7）供应商资格声明（格式见附件）；

（8）特定的资格要求：无。

（9）联合体协议书（若为联合体报价，必须提供联合体协议书，若未提供，联合体报价无效。）

商务技术部分：

（1）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表首次开标之日前近一个月内供应商所缴纳社保证明（均加盖公章），格式见附件】；

（2）供应商基本情况说明（格式见附件)；

（3）商务条款偏离表(格式见附件)；

（4）技术条款偏离表（格式见附件）；

（5）类似项目业绩表（格式见附件）；

（6）项目人员配置表（格式见附件）；

（7）项目负责人简历表（格式见附件）；

（8）服务方案及服务承诺；

（9）供应商认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

报价部分：

（1）报价函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商均为小微企业，提供《中小企业声明函》。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）。

（6）供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

（1）纸质备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

（2）电子投标文件及电子备份投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用电子签章或按纸质备份投标文件要求签字后扫描上传均认可。

3、投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件：商务技术文件（正本1份，副本1份）、报价文件（正本1份，副本1份）。

4、电子投标文件：

4.1供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

5、纸质备份投标文件：

5.1投标文件应按采购文件要求由商务技术文件和报价文件二部分组成。二部分分别编制并单独装订成册。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

5.2若有多个子包，商务技术文件、报价文件应按子包分别装订、密封、包装，未按规定装订、密封、包装的投标文件将被拒绝。

5.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件，投标文件正、副本内容不一致的，以正本为准。

5.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5.5投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

6、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”→“纸质备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、纸质备份投标文件，要求分别按商务技术文件和报价文件二部分分开包装。

3、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件/商务技术文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

6、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、投标文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

### （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“投标文件”；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

- 线下开标程序：

第一阶段：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）由供应商或其当场推荐的代表检查资格文件、商务技术文件密封的完整性；

（5）按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件的商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并做开标记录；

第二阶段：

（1）由主持人公布第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）由供应商或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性；

（4）再开启报价文件，由主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、交货期（服务期限）等投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购代理机构做开标记录,同时由记录人、监督人（若有）当场签字确认；

（6）主持人公布评审结果。

（7）开标会议结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（4）未开启的备份投标文件现场予以退还。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

### （一）确定中标人

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定综合得分前二的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

或

1.本项目由采购人事先授权评标委员会直接确定中标人。

2.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金

## 九、特别说明

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目非专门面向中小企业采购。

2.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（科学研究和技术服务业）。

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，依据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）要求，小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体3％（工程项目为2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*5.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第四章评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为非专门面向中小企业，依据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）要求，本次评标将对中小企业声明函满足要求的小型和微型企业（或视同小微企业）的价格给予10%的扣除，对联合体投标（如有）中满足要求的小型和微型企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

一、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该招标项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该招标项目的进口产品或采购文件、采购需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该招标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

二、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 90 | 10 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格-小微企业价格扣除优惠值10%

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×价格权值×100

2、合格投标人评标综合得分=商务技术分+价格分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（五）废标情况

评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

1.通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

三、评标过程

1.资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对投标人对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

检查内容

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）； （2）首次开标之日前六个月内任意一个月的财务报表（至少包括资产负债表、利润表）复印件（加盖公章）或其基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖公章）； （3）首次开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖公章）； （4）首次开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（加盖公章）； （5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见附件)； （6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见附件)。 （7）供应商资格声明（格式见附件）； （8）特定的资格要求：无。

2.符合性审查

依据采购文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合采购文件要求（若转为线下开标的，此条进行审查）。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |
| 4 | 实质性条款审查 | 实质性条款是否负偏离 | 符合采购文件要求的，与采购文件中标注“*”的条款发生实质性无负偏离的情形。 |

3.澄清问题

由评标委员会对投标文件审查中发现的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为需要进一步确认的其他内容，评标委员会将以书面形式并通过询标的方式要求供应商到场作出必要澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标委员会委托采购代理机构通知的时间、地点安排技术或商务人员进行答疑和澄清，未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。书面澄清将作为投标内容的一部分。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

询标的次序和时间是根据评委对投标文件审查的具体情况安排的，如果评委认为已经理解或不需要澄清的投标文件，将可能不再安排投标人进行询标。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.确定中标候选人名单

本项目每标项由评标委员会推荐1名中标候选人。开评标顺序按标项顺序依次进行。投标人可就一个或多个标项参与投标，但只能被推荐为其中一个标项的中标候选人。已被推荐为中标候选人的投标人仍参与后续所投标项的评审，但不得被推荐为后续任一标项的中标候选人。

评标委员会根据各标项投标人的综合得分高低排定顺序，推荐各标项综合得分排名第一的投标人为该标段的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。

采购响应截止时间或评审期间，若单个标段出现参与的供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，该标项的招标采购活动终止。

同一投标人可以参加任意一个标段或同时多个标段的投标，但最多只能作为一个标段的中标候选人。

如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；评标结束。

四、投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用招标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 采购文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

五、评分标准表

评分标准表

标项1：

| 序号 | 评分内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%，其他价格扣除优惠参照相关法律法规规定。 基准价格=有效响应单位中的最低报价，基准价格得满分。 投标报价得分=基准价格÷参与评审的价格×价格满分分值。 （投标报价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位） |
| 2 | 业绩 | 1 | （1）投标人自2019年1月1日以来承担过省控环境空气自动站运维项目的得0.3分。（以合同签订时间为准，须同时提供合同及中标通知书复印件） （2）投标人自2019年1月1日以来承担过市控环境空气自动站运维项目的得0.3分。（以合同签订时间为准，须同时提供合同及中标通知书复印件） （3）投标人自2019年1月1日以来承担过国控环境空气自动站运维项目的另加0.4分。（以合同签订时间为准，须同时提供合同及中标通知书复印件） |
| 3 | 企业综合实力 | 6 | （1）技术实力：投标人大气环境类监测产品或者技术获得有国家级（国务院）颁发的科技成果奖项的，每个得1分，最多得3分。（投标文件中提供证书影印件或扫描件，不提供不得分） （2）信誉：投标人具有中国环境保护产业评定的AAA企业信用等级评价的得3分，AA得1分，A得0.5分，其他不得分。（投标文件中提供证书影印件或扫描件，不提供不得分） |
| 4 | 运维信誉 | 3 | 投标人提供近五年内在全国所有环境服务活动中未受到环保主管部门行政处罚以及未有相关职能部门认定的关于生态、环境的刑事犯罪的承诺书得3分，未提供不得分。 注：须如实承诺，如经证实提供不实承诺，将不实承诺的情形报送向政府采购管理办公室，并追究相关责任。 |
| 5 | 运营机构评价 | 3 | 投标人具有国家生态环境监测网第三方运维单位服务质量星级评价，四星及以上得3分，三星得1分，其它不得分。 注：投标文件中提供证书影印件或扫描件。 |
| 6 | 体系认证 | 5 | 投标人同时获得质量认证体系认证、环境管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和测量管理体系认证证书认证的得5分，缺1项扣1分，总分5分。 注：投标文件中提供证书影印件或扫描件。 |
| 7 | 对招标文件的响应程度 | 20 | 依据招标文件本标项“运维技术要求”相关内容，根据投标人提供的服务需求响应情况进行评审：完全满足招标要求得20分，每项偏离扣2分。基本分扣完为止。 |
| 8 | 车辆配置 | 2 | 根据投标人运维车辆配置计划，车辆配置数量与站点数量（共计24个站点）比值高于1/4（含）（即7辆）的得2分，否则得0分。 注：自有车辆设备须提供设备照片、购车发票、车辆行驶证及机动车登记证书清晰扫描件或复印件；2.企业租赁车辆的须提供设备照片、租赁协议及车辆行驶证清晰扫描件或复印件 |
| 9 | 运维设备配置情况 | 4 | 考察投标人运维设备（例如维护所需的工具、备件、耗材）配置情况，以设备齐全、是否满足项目需求情况进行综合评议（4分），需提供运维设备配置清单（包括但不限于设备种类、数量、质量、价格、来源等） |
| 10 | 备机配置情况 | 4 | 1、所提供备用空气监测仪器（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）均具有有效期内的中国环保产品认证证书的得2分，没有或不全不得分。（投标文件中提供证书影印件或扫描件） 2、所提备用PM10、PM2.5分析仪切割器经相关产品质量监督检验中心检测合格，并获得中国环保产品认证证书的得2分。（投标文件中提供检测报告和证书的影印件，不提供或者材料提供不全的不得分） |
| 11 | 应急预案 | 5 | 根据投标人提供的应急预案，判断其对运营期间出现的严重影响系统运行和数据质量的重大问题，是否具备有效的预防和补救措施等因素进行综合评议（5分）。 |
| 12 | 质控体系建设 | 13 | 投标供应商应按照《环境空气质量自动监测技术规范》要求，建立具体质量保证和质量控制体系，建设质量保证实验室等，制定相应质控措施，视其质量体系健全程度酌情得分。 （1）投标人（或投标人子公司、分公司）在具有CMA计量认证实验室且检测能力覆盖环境空气常规6参数（SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5）的，得3分，监测项目未全部覆盖上述6个参数，每少一个扣1分，扣完为止。（投标文件中供相关证明文件影印件，不提供或者材料提供不全的不得分） （2）根据投标人质量保证与质量控制体系构建情况进行综合评议（5分）。（投标文件中提供质量保证与质量控制体系构建情况说明，否则不得分） （3）根据投标人制定的针对每个监测指标的质控措施进行综合评议（5分）。（投标文件中提供质控措施说明，否则不得分） |
| 13 | 质控设备配备 | 5 | 根据投标供应商提供的质控设备配置清单进行评分，投标供应商为本项目配有以下设备的，每有一种设备得1分，满分5分。 （1）流量计 （2）十万分之一天平 （3）气压计和温度计 （4）臭氧校准仪 （5）颗粒物（PM10和PM2.5）比对设备 注：须提供配置情况清单（包括但不限于配置产品的品牌、型号、数量），投标人为生产厂家的需提供用作本项目的库存设备清单，已经购买的须提供购置发票或采购合同复印件，签订了租赁协议或与生产厂商签订了保证48小时供货的供货协议的需提供协议复印件，否则无效。 |
| 14 | 交接方案 | 3 | 投标供应商在投标文件中提供接收和交接方案，同时提供加盖公章的承诺函，承诺：在本项目开始履约和合同期满时，保证空气站内的所有仪器设备符合相关技术规范中系统正常运行要求，完整接收空气站，完整将空气站交接给下一家运维服务单位。承诺函符合要求且方案合理可行得3分；承诺内容与要求不符或未提供的不得分。 |
| 15 | 人员配置 | 16 | 1、投标人运维负责人（1人）具有环境专业高级及以上技术职称的，且具有相关生态环境部门空气质量自动监测系统运维项目负责人经验的得3分，没有不得分。（须提供人员简历、职称证书影印件、项目负责人经验证明材料、投标截止时间前六个月中任意一个月投标人为其缴交社保的证明）。 2、投标人现场管理负责人（1人）具有中级及以上技术职称，且同时具有“国家网环境空气自动监测运维技术人员考核合格证”和“挥发性有机物监测系统技术培训班合格证书的”的得2分，没有不得分。（投标文件中人员证书的影印件，同时提供人员近六个月任意一个月的缴纳社保证明材料，否则不得分） 3、投标人为本项目配置人员数量与运维站点（共计26个站点）比值高于1/3（含）（即9人）得2分，其它不得分。（投标文件中提供人员配置清单，同时提供人员近六个月任意一个月的社保证明材料，否则不得分） 4.投标人拟派人员中（不含运维负责人和现场管理负责人），具有“国家网环境空气自动监测运维技术人员考核合格证”的每个证书得1分，最高5分；具有中国环境监测总站颁发的“挥发性有机物监测系统技术培训班合格证书的”，每提供1份证书得1分，最高得4分。（投标文件中提供拟派人员名单（格式自拟）人员证书的影印件，同时提供人员近六个月任意一个月的缴纳社保证明材料，否则不得分） |

评委签字：	日期：年月日

标项2：

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 情况 （11分） | 投标人提供近五年内在全国所有环境监测服务活动中未受到环保主管部门负面通报、行政处罚及未有相关职能部门认定的关于生态、环境的刑事犯罪的承诺书得3分，未提供不得分，如经证实提供不实承诺，将取消中标资格。 | 0-3 |
|  |  | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、五星级售后服务体系认证证书，全部具备的得4分，少一种扣1分，扣完为止。 | 0-4 |
|  |  | 投标人被中国环境监测总站在2020年国家环境监测网运维单位服务质量星级评价结果获得4星级及以上的，得3分，没有不得分。需提供相关证明材料。 | 0-3 |
|  |  | 2018年1月1日起，投标人具省控及以上水质自动监测站运维项目成功案例的得1分。 注：运维业绩需为地表水或饮用水运维业绩（建设含运维项目或水质自动监测数据服务类项目均认可），污染源业绩不计算在内。须提供合同影印件件并加盖公章，未按要求提供的不得分。 | 0-1 |
| 2 | 运维方案（55分） | 根据各投标人对所有站点的运行现状及了解程度进行综合评分，最高得4分。 | 0-4 |
|  |  | 根据各投标人对所有站点的运维重点、难点问题的分析（5分）及解决办法（5分）进行综合评分。 | 0-10 |
|  |  | 根据投标人制定的运维方案是否科学、合理，并具有可操作性。评委根据方案的科学性（3分）、合理性（4分）、针对性（4分）以及可行性（4分）等特点进行综合评议。 | 0-15 |
|  |  | 根据投标人制定的关于分析仪器、集成系统的作业指导书是否科学、合理，并具有可操作性。评委根据方案的科学性（2分）、合理性（2分）、针对性（3分）以及可行性（3分）等特点进行综合评议。 | 0-10 |
|  |  | 投标人针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程（3分）及质控措施（3分）是否科学、合理，并具有可操作性。由评委进行综合评议。 | 0-6 |
|  |  | 突发事件的应急措施是否科学、合理，并具有可操作性。由评委进行综合评议。 | 0-5 |
|  |  | 内部管理制度和档案管理制度是否科学、合理，并具有可操作性。由评委进行综合评议。 | 0-5 |
| 3 | 技术及运维保障 （24分） | 项目负责人具备环境类高级及以上职称且具有相关环境监测部门或环境监测协会颁发的水质环境自动监测系统运维考核合格证的得3分，只具备其中一项证书的得1分，其他不得分。 注：需提供该职工在投标单位近6个月任意1个月的社保缴纳证明； | 0-3 |
|  |  | 项目运维人员具有相关环境监测部门或环境监测协会颁发的水质环境自动监测系统运维培训合格证且在有效期内的，每人得2分，最高得6分。 注：需提供该职工在投标单位近6个月任意1个月的社保缴纳证明； | 0-6 |
|  |  | 投标人需具有良好的备品备件供应及仪器维修途径，投标人具备各分析仪器原厂商或国内总代理商出具的备品备件供应、维修响应承诺函的，评标委员会依据投标人提供的相关证明材料对项目涉及的仪器覆盖情况进行综合评议。（各投标人需提供证明材料，否则不予认可） | 0-8 |
|  |  | 服务及时性、便捷性：根据投标人提供的本地化服务方案综合比较（便利程度）打分。（需提供相关资料证明） | 0-7 |
| 4 | 价格分（10分） | 有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%，其他价格扣除优惠参照相关法律法规规定。 基准价格=有效响应单位中的最低报价，基准价格得满分。 投标报价得分=基准价格÷参与评审的价格×价格满分分值。 （投标报价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位） | 0-10 |

标项3：

| 评分内容 |  | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 （26分） | 投标人专业实验室综合能力 | 2 | 1、投标人具备通过CMA资质的得1分，没有不得分。 2、投标人实验室通过CNAS资质认可得1分，没有不得分。 需出具投标人资质实验室声明，以及有效期内的实验室证书和项目附表清单加盖投标人公章。实验室需为投标人自有，实验室为投标人下设机构或为投标人子公司下设机构，均视为“投标人自有实验室，并提供相关证明材料； |
|  | 投标人 业绩情况 | 1 | 投标人从2018年1月至今承担空气、水质自动站质控核查业绩： 1、投标人承担过省级及以上空气自动站运维检查项目的得0.5分； 2、投标人承担过省级及以上水质自动站运维检查项目的得0.5分； （以合同影印件加盖公章为准，未提供的不得分） |
|  | 投标人实力 | 18 | 1、中国环境保护产业协会颁发的环境空气连续自动监测系统运营服务证书得2分； 2、AAA信用等级证书得2分 3、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得2分 4、ISO9001质量管理体系认证证书得2分； 5、ISO14001环境管理体系认证证书得2分； 6、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得2分； 7、具有相关生态环境在线监控系统运营维护监督管理类软件的著作权得2分； 8、具有相关生态环境在线监控系统移动终端类软件的著作权得2分。 9、具有相关环境空气质量在线监测系统类软件的著作权得2分。 （以上所有证书资料均须在有效期内，以相关证明材料复印件加盖公章为准，没有不得分） |
| 技术 （64分） | 实施方案 | 18 | 考核对本项目需求的理解和总体技术方案的阐述（6分），提出的方案是否内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，是否满足项目需要（6分），综合比较方案是否具有科学性、合理性、可操作性（6分）等进行综合评议。 |
|  | 服务及时性响应情况 | 15 | 针对拟投入本项目的实验室对区域监测任务需求响应的及时性（5分）、有效性（5分）和可操作性（5分）进行综合评审。需提供实验室的服务响应方案。 |
|  | 现场设备配备 | 10 | 对投标人提供的现场测试设备配置情况综合评审。 1、现场检查所需的标气、流量计、臭氧发生器、动态校准仪等耗材和设备，并提供相关证明材料，采购合同或发票，评标委员会视提供的投标人提供的耗材和设备齐全性、证明材料的完整性进行综合评议（5分）。 2、对投标人提供的冷藏箱的规格、功能（0~5℃冷藏保存要求）等产品说明及产品彩页综合评审，产品说明及产品彩页须加盖投标人公章。评标委员会对冷藏箱的规格和功能齐全性、是否满足项目需求进行综合评议（2分）。 3、投标人质控设备在运移过程中的质量保证措施方案，方案可操作性、完整性进行综合评议（3分）。 |
|  | 项目技术负责人资质 | 3 | 项目技术负责人具有环境类高级及以上职称证书、省级或国家级水站、气站上岗证的，每具备一个证书得1分，最高得3分。提供相应证书以及投标单位为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保缴纳证明。 （以上证书提供复印件证明并加盖公章） |
|  | 项目检查人员 | 7 | 1、拟投入项目检查人员具有环境监测领域专业中级及以上职称证书的，每人得1分，最高得3分。 2、拟投入项目的检查人员拥有省级及以上机构颁发的气站上岗证的每个得1分，最高得2分；具有水站上岗证的每个得1分，最高得2分。本条评分项最高得4分，不提供不得分。 （以上证书提供复印件证明以及投标单位为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保缴纳证明并加盖公章） |
|  | 车辆配备 | 3 | 拟投入本项目的检查车辆不能少于3辆，满足的得3分，少于3辆不得分。需提供车辆证明。 |
|  | 应急预案 | 9 | 根据投标人提供的应急预案，判断其在监测任务开展期间，出现车辆事故或故障，恶劣天气等无法按时保质完成质控检查任务的问题（4分），是否具备有效的预防和补救措施（5分），进行综合评议。 |
|  | 紧急情况人员服务响应承诺 | 2 | 投标人承诺接到业主通知后半个小时内作出回应，1小时内到达业主指定现场（采购单位或项目实施所在地）的得2分；响应或到达时间多于以上要求的标准时，得1分，没有作出承诺的不得分。 |
|  | 客户满意度 | 2 | 根据投标人提供以往空气、水质自动站质控核查项目客户满意度情况进行评分，评价必须是针对上述符合要求业绩且履约评价中写有“满意”或“优秀”评语的,每提供一份证明文件得1分，最高2分 |
| 报价（10分） | 价格分 | 10 | 有效小微企业参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值10%，其他价格扣除优惠参照相关法律法规规定。 基准价格=有效响应单位中的最低报价，基准价格得满分。 投标报价得分=基准价格÷参与评审的价格×价格满分分值。 （投标报价得分以四舍五入方法整合到小数点后一位） |

# 第五章合同主要条款

（合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据招标文件规定、中标供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。）

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目（招标编号：）的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元/年）人民币。

三、履约保证金

乙方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。

四、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、服务期限

1.项目时间要求：

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

七、款项支付

付款方式：

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

本合同为政府采购之合同，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，在甲方所在地选择诉讼的途径解决。

十三、其他约定事项

1、组成本合同的有关文件

下列关于号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件；

（2）服务承诺；

（3）甲乙双方商定的其他文件。

2、本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

3、本合同一式份，甲方、乙方各执份，一份报招标代理公司，并具有同等法律效力。

甲方：	乙方：

地址：	地址：

法定代表人：	法定代表人：

签订地点：	签订日期：年月日

年月日

# 第六章投标文件格式

自评分表格（做进商务技术文件中）

根据评分标准的表格自行制定自评分表格

一、投标格式

格式一：投标文件的外包装封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

标段:

文件类型：（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

供应商名称：

供应商地址：

开标时启封

年月日

2.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

标段:

文件类型：（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

供应商名称：

供应商地址：

年月日

格式二：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须单独提供并盖章）

格式三：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须单独提供并盖章）

格式四：供应商资格声明

供应商资格声明函

浙江中创招投标有限公司：

关于你贵司项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加采购，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参加的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须单独提供并盖章）

格式五：联合体协议书（若为联合体报价，必须提供联合体协议书，若未提供，联合体报价无效。）

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就编号为的项目的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为牵头人进行联合体报价，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的法定代表人或授权代理人根据采购文件规定及采购内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合报价各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合报价各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合报价其余各方保证对牵头人为响应本次报价而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合报价中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五．有关本次联合报价的其他事宜：

六、本协议提交采购方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式份，签约各方和各持一份，投标文件正本中附一份。

甲方单位：（公章）	乙方单位：（公章）

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

联系电话：	联系电话：

年月日	年月日

注：投标文件的正本中须附联合体协议书原件，投标文件副本可提供复印件。

# 关于联合体的相关规定

1、投标单位若为联合体投标，联合体各成员之间须签订《联合体协议书》，投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体的每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

2、联合体各成员法定代表人签署提交一份授权委托书，委托投标人代表参加投标。

3、联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接收本项目款项的支付。

4、所有联合体成员应按合同条件的规定，为实施合同共同和分别承担责任。在联合体协议书和授权委托书中，以及在投标文件和中标后签署的合同书中应对此做出相应的声明。

5、参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

6、投标保证金由联合体中的一方或共同提交，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7、联合体中如果其中一方信用查询中存在不良信用记录的，其联合体的投标文件也将作为无效投标被拒绝。

8、其他法律、法规规定的相关条件。

格式六：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人不参加采购的，此表不用）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：周岁职务：_

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

年月日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

格式七：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（法定代表人参加采购的，此表不用）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加政府采购项目的公开招标活动，代表本公司处理公开招标采购活动中的一切事宜。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年月日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表首次开标之日前近一个月内供应商所缴纳的社保证明，以上三项内容均须加盖公章。

（若为联合体投标，联合体各方须授权同一人，并进行盖章）

格式八：供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年月-年月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共人，其中，高级职称人，中级职称人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人基本情况 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方都需提供并盖章）

格式九：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：采购编号：品目：

| 序号 | 采购文件 的商务条款 | 投标响应文件 的响应 | （偏离）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十：技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：采购编号：品目：

| 序号 | 采购文件 的技术条款 | 投标响应文件 的响应 | （偏离）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十一：类似项目业绩表

类似项目业绩表

项目名称：采购编号：品目：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十二：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十三：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 联系电话 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十四投标函格式：

投标函

致：（采购单位名称）：

根据贵方为项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交标项的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.已完全明确招标文件中的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

6.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：__________电话：______________

传真：______________供应商代表姓名___________职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：银行帐号：

授权代表签字:___________日期:_____年___月___日

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十五开标一览表

开标一览表

项目编号：项目名称：单位：元

| 标项号 | 采购内容 | 投标报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写:元 大写： 人民币元整 |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：日期：

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十六投标报价明细表格式：

投标报价明细表

（格式仅供参考，可自拟。）

项目编号：项目名称：

标项号：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

供应商盖章：日期：

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）

格式十七中小企业声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（科学研究和技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若为联合体投标，联合体各方需盖章）

格式十八商业贿赂行为承诺书：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：浙江中创招投标有限公司

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖章）：

- 签署日期：年月日

（若为联合体投标，联合体各方须盖章或由牵头单位进行盖章确认）