招标需求

- 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 详见招标要求 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 2.1中华人民共和国有关技术和卫生标准 2.2由招标人认可的有关国家权威标准 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见招标要求。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见招标要求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见招标要求 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 详见招标要求 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 详见招标要求 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场踏勘 | 无 |
| 十 | 样品要求 | 无 |

- 一、采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购需满足的要求

宁波大榭开发区医院为保证诊疗质量，须采购全自动血流变分析仪1台，具体技术要求具体详见后款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

落实政府采购需满足的要求详见第一章《公开招标采购公告》十二、落实的政策。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 采购人认可的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

设备名称：全自动血流变分析仪                                        数量：1台

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途 | / |
| 1.1 | 用于人体中全血粘度、血浆粘度的检测。 |  |
| 二 | 功能 | / |
| 2.1 | 微电脑智能温控系统，精度±0.1℃。 |  |
| 2.2 | 挤压式强力蠕动泵进排液系统。 |  |
| 2.3 | 快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式。 |  |
| 2.4 | 结果异常，清洗液不足，废液溢出报警功能。 |  |
| 2.5 | 全自动及手动双重测试功能。 |  |
| 2.6 | 自定义开放式报告单模式，并可数据传输。 |  |
| 2.7 | 可进行全血和血浆及双份血浆并行同步测试。 |  |
| 2.8 | 双加样系统，加样针具有液面感应自动分离血浆功能。 |  |
| 2.9 | 双90孔位全自动可互换式样品盘。 |  |
| 2.10 | 采用双独立控制系统，确保不停机可持续工作。 |  |
| 2.11 | 锥/板机芯具有轴心水平定位功能。 |  |
| 三 | 详细技术性能指标 | / |
| ▲3.1 | 锥/板式测试机芯：1个；毛细管式测试机芯：1个。 |  |
| 3.2 | 全血测试时间：≤ 30s/标本。 |  |
| 3.3 | 锥/板机芯具有双排液孔防堵功能。 |  |
| 3.4 | 血浆测试时间：≤ 0.4s/标本。 |  |
| 3.5 | 精度误差≤±1% ；重复性误差≤1％。 |  |
| 3.6 | 仪器具有LED工作照明系统。 |  |
| ▲3.7 | 全血粘度测量范围：0～70mPa.s（切应力0～14000mPa）。 |  |
| 3.9 | 加样量可调范围：50 ul～2000ul。 |  |
| 3.10 | 全血测试用血量：≤700ul 。 |  |
| 3.11 | 血浆测试用血量：≤100ul。 |  |
| 3.12 | 切变率范围：1s-1～200s-1。 |  |
| 3.13 | 为保障产品质量，投标人所投设备制造商应具有CMD质量体系认证。 注：投标文件中提供对应体系认证证书复印件并加盖公章。 |  |
| 3.14 | 可提供非牛顿流体粘度标准物质国家二级标准物质证书。 |  |
| 3.15 | 可提供经药监局注册原厂配套的牛顿、非牛顿流体质控物。 |  |
| 四 | 安装及验收要求 | / |
| 4.1 | 安装地点：用户指定地点. |  |
| 4.2 | 安装完成时间：接用户通知后30天内全部调试完成。 |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 4.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准。 |  |
| 五 | 安装售后服务及其它 | / |
| 5.1 | 维修 |  |
| 5.1.1 | 提供一套全新未使用设备，设备验收合格后整机及附属设备免费保修≥4年(签订合同时附原厂家证明)，并提供厂方认可的保修证明，保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费，提供终身维修。 |  |
| 5.1.2 | 免费提供软件终生升级。 |  |
| 5.1.3 | 培训：免费提供操作培训和工程师的维修培训（列出具体的培训方案，如提供院外培训，供方负责需方人员培训期间的一切费用(包括差旅费、食宿费用等)），具体细节由院方定。 |  |
| 5.1.4 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供8小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 5.1.5 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |  |
| 5.1.6 | 提供用户操作手册和维修手册。 |  |
| 5.1.7 | 投标人必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实响应标书技术文件并提供完全配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 5.1.8 | 质保期内提供至少每季度1次的上门维修保养服务。 |  |
| 5.2 | 安装及验收 |  |
| 5.2.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 5.2.2 | 交货时间：接到院方通知后30天内完成所有设备的供货、安装并调试完毕。 |  |
| 5.2.3 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供 |  |
| 5.2.4 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.3 | 其他 |  |
| 5.3.1 | 提供全新电脑（能安装使用医院现有LIS系统）、激光打印机、稳压电源各1台。 | / |
| 5.3.2 | 网络功能：可联机科室及医院LIS系统，实现分析报告无纸化传输 |  |
| 5.3.3 | 按照厂家标准免费提供每年1次的性能验证报告 |  |

- 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

| 产品及服务质量保证 | 1、投标人保证所供的商品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的商品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。质保期自货物验收合格之日起计。 2、在所供商品交付时，投标人必须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡及招标文件要求的其他证明材料等必须具备的资料和必备附件。 3、保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 交货时间：详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 交货地点：医院指定地点。 |
| ★付款条件 | 1、设备安装调试验收合格（设备性能、技术参数等符合约定）后三个月内付合同金额的90%； 2、余款满一年后不计息付清。 |
| 履约保证金及质保金 | 履约保证金：不适用。 质保金：合同总价的5%。（无须重新递交） 质保金退还：在质保期满年后一个月内无息退还。 |
| ★质保期 | 质保期：详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 维修响应 时间 | 详见前款三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。 |
| 培训及升级 | 免费提供操作培训及维修培训，免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息，免费提供软件升级。 |
| ★生产、经营许可 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件加盖公章、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件加盖公章；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件加盖公章、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |