|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **招 标 要 求** | **投 标 响 应** |
| **一** | **总体要求** |  |
| 1 | 配置与医院主机相匹配，用于消化内科早期癌症诊断和治疗。 |  |
| **二** | **参数及配置** |  |
| 2.1 | 高清电子结肠镜：1根 |  |
| 2.1.1 | 视野角：170° |  |
| 2.1.2 | 景深：5～100mm |  |
| 2.1.3 | 插入部外径：≤12mm |  |
| 2.1.4 | 先端部外径：≤12.2mm |  |
| 2.1.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160° |  |
| 2.1.6 | 有效长度：≥1330mm |  |
| 2.1.7 | 全长：≥1655mm； |  |
| 2.1.8 | 钳子最小可视距离：距先端部3mm |  |
| 2.1.9 | 钳子管道内径：≥3.2mm |  |
| 2.1.10 | 具有内镜信息记忆功能 |  |
| 2.1.11 | 可兼容高频电 |  |
| 2.1.12 | 可兼容激光治疗 |  |
| 2.1.13 | 兼容HDTV成像 |  |
| 2.1.14 | 具有4档可变硬度调节功能 |  |
| 2.1.15 | 具有窄波成像功能 |  |
| 2.1.16 | 具有副送水功能 |  |
| **三** | **其他要求** |  |
| 3.1 | 提供仪器的详细配置清单及配件、可选配件清单及价格、消耗品清单及价格 |  |
| 3.2 | 提供中英文用户操作手册和维修手册 |  |
| 3.3 | 提供同类产品的近期省内用户名单 |  |
| 3.4 | 标书中未提及的属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 3.5 | 提供易损件价格与保用期限 |  |
| 3.6 | 提供设备产地和制造厂名，推出时间 |  |
| **四** | **附加要求** |  |
| 4.1 | 必须以招标人需要的机型进行投标，在投标时如实提供响应标书的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对标书响应内容，不得以任何理由加价，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效果 |  |
| **五** | **维修与质量保证** |  |
| 5.1 | 提供保修期内巡视保养措施、时间安排 |  |
| 5.2 | 先维修后付款 |  |
| **六** | **培训** |  |
| 6.1 | 免费提供操作培训及维修培训 |  |
| 6.2 | 免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息 |  |
| **七** | **安装与验收** |  |
| 7.1 | 安装地点：医院指定地点 |  |
| 7.2 | 安装完成时间：接买方通知后5天内 |  |
| 7.3 | 安装标准：符合国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7.4 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合国家有关技术规范和标准 |  |