货物需求一览表及技术规格

注明：以下内容如与本公司正式发售的招标文件有出入的，以发售的招标文件为准

### 货物需求一览表

| 品目 | 货 物 名 称 | 数量 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 合同签订之日起60天内 | 宁波市镇海区招宝山街道社区卫生服务中心 |

#### ◆  表A  设备概况

| 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数 量 |  | 生产国家、厂家 |  |
| 型 号 |  | 生产年限 |  |
| 中 国 已 有 用 户 名 单 |  |  |  |

#### ◆ 表B  设备技术要求、规格

品目一、彩色多普勒超声诊断仪   1套

| 序号 | 招标规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 彩色多普勒超声诊断仪 1 台 |  |
| 1.1 | 适用于腹部、妇产科、心脏、外周血管及小器官等方面的临床超声诊断和科研工作； |  |
| 二 | 技术参数、功能及配置 |  |
| 2.1 | 彩色多普勒超声波诊断系统包括： |  |
| 2.1.1 | ≥19 英寸高分辨率彩色液晶显示器，采用灵活多点支撑臂，全方位可调，分辨率≥ 1280×1024 |  |
| 2.1.2 | 组织谐波成像功能，≥3 种不同方式的组织谐波成像，包括滤波谐波、脉冲减影谐波和差量谐波成像技术，可实现方便切换，可视可调 |  |
| 2.1.3 | 宽带组织谐波成像技术：差量谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波， 接收二次谐波和差量波，实现宽带谐波成像，同时提升图像的分辨率和穿透力 |  |
| 2.1.4 | 精确成像功能:最新成像处理技术，采用前端信号处理，整合多声束回波信息，对图像进行优化，可显著减低噪声，提高组织细节分辨率和对比分辨率，增加边界显示 |  |
| 2.1.5 | 组织增强成像技术：有效消除噪声，增强组织显像，提升图像的对比分辨率 |  |
| 2.1.6 | 梯形拓展成像功能，可应用于线阵、凸阵、相控阵探头，扩大扫查视野 |  |
| 2.1.7 | 复合成像技术：包括空间、频率双模式复合，空间复合可应用在发射和接收两个方面，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示，可与谐波、彩色多普勒等成像方式结合使用 |  |
| 2.1.8 | 可实时完成空间、频率、空间加频率三种复合模式的一键可视切换 |  |
| 2.1.9 | 斑点噪声消除成像技术：采用最新的斑点噪声消除技术，消除图像中的斑点噪声， 获得更为清晰的图像。独立功能按键，多级可视可调 |  |
| 2.1.10 | 增强的多普勒血流成像技术：高级动态血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，可频谱测量， 可无外溢地显示≤0.2mm 血管的血流.有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能,控制面板上必须有独立按键执行此功能 |  |
| 2.1.11 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可应用二维、多普勒模式及造影剂谐波成像 |  |
| *2.1.12 | 超低速血流增强显示技术：采用独特的处理方式，有效区分低速血流信息与组织运动伪像，清晰显示超低速血流信号，同时具有高帧频≥50 帧、高分辨率等特点， 具有彩色和剪影两种显像模式（附图） |  |
| 2.2 | 测量与分析 |  |
| 2.2.1 | 心脏功能测量与分析（B 型、M 型、D 型、TDI、B/CFI/M 型） |  |
| 2.2.2 | 心脏二维 360 度任意角度解剖线测量:通过 360 度旋转测量标尺，对不同的病人均可以保证对心肌厚度和心腔大小进行垂直测量 |  |
| 2.2.3 | 具有心肌组织多谱勒追踪术—TDI,可对心肌阶段性运动进行评估，具备心肌肉同步化运动分析功能 |  |
| 2.2.4 | 心肌组织对比增强技术—TE：可增强心肌壁和空腔结构之间的对比识别度，有效提升心肌室壁和心腔内细微病变组织的显示能力，以提高使用者的诊断信心 |  |
| 2.2.5 | 带妇、产科测量与分析包 |  |
| 2.2.6 | 带血管血流测量与分析包 |  |
| 2.3 | 参考信号:心电、心音、心电触发 |  |
| 2.4 | 图像管理与记录装置：硬盘、DVD/CD 存储 |  |
| 2.4.1 | 超声图像存档与病案管理功能（非外置工作站应用），在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放 |  |
| 2.4.2 | 存储：可进行硬盘、DVD/CD 多种文件格式（BMP, JPG, AVI 等）静态及动态图像的存储，并且可以调节动态图像的压缩比 |  |
| 2.5 | 技术参数及要求 |  |
| 2.5.1 | 系统通用功能 |  |
| 2.5.1.1 | ≥10.4 英寸彩色液晶触摸控制屏，智能化显示的图标式菜单 |  |
| 2.5.1.2 | 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 |  |
| 2.5.1.3 | 操作控制台可上下、前后及旋转调节 |  |
| 2.5.1.4 | 探头接口具有 LED 照明指示灯，便于探头更换 |  |
| 2.5.1.5 | 配置：探头 4 个 |  |
| 2.5.1.6 | 探头接口：≥4个，激活探头接口≥4个（不含 CW 接口），可任意互换 |  |
| 2.5.1.7 | 二维、彩色双幅实时成像功能 |  |
| 2.5.1.8 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.5.2 | 探头规格 |  |
| 2.5.2.1 | 性能：超宽频带变频探头，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥9 种；多普勒频率可最大选择≥4 种；中心频率的变频在屏幕上可视可调 |  |
| 2.5.2.2 | 类型：电子相控阵探头，电子凸阵探头，电子线阵探头 |  |
| 2.5.2.3 | 阵元：线阵探头有效阵元数≥256 阵元；凸阵探头有效阵元数≥256 阵元 |  |
| 2.5.2.4 | B/D 兼用：相控阵 B/PWD 及 B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD |  |
| 2.5.2.5 | 凸阵探头 1 把：1—6.0MHz，基波成像的中心频率个数≥3 个，谐波成像的中心频率个数≥5 个，可视可调 |  |
| *2.5.2.6 | 线阵探头 1 把：频率范围 5.0-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3 个，谐波成像的中心频率个数≥5 个，可视可调，探头扫描宽度≥58mm |  |
| 2.5.2.7 | 相控阵探头 1 把：频率范围 2-5MHz，基波 3 变频，谐波 3 变频，脉冲减影谐波 3 变频 |  |
| 2.5.2.8 | 腔内微凸探头 1 把：频率范围 3-11MHz，基波 3 变频，脉冲减影谐波 3 变频，差量谐波 3 变频，成像角度≥180度 |  |
| 2.5.3 | 二维灰阶显像主要参数 |  |
| 2.5.3.1 | 智能化波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D ≥12bit |  |
| 2.5.3.2 | 发射声束聚焦：发射≥8 段 |  |
| 2.5.3.3 | 扫描线：每帧线密度≥330 超声线 |  |
| 2.5.3.4 | 回放重现：灰阶图像回放≥4000 幅，回放速度可调 |  |
| 2.5.3.5 | 增益调节：B/M 可独立调节，STC（DGC）分段≥8 |  |
| 2.5.3.6 | 成像速率：系统最高成像速率≥500 帧/秒.相控阵探头，全视野，18cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥70 帧/秒.凸阵探头，全视野，18cm 深度时， 在最高线密度下，帧速率≥35 帧/秒. |  |
| *2.5.3.7 | 凸阵探头最大显示深度≥40cm(附图)； |  |
| 2.5.3.8 | 空间分辨率：符合 GB10152-1997 国家标准 |  |
| 2.5.4 | 频谱多普勒 |  |
| 2.5.4.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD ，连续波多普勒：CWD |  |
| 2.5.4.2 | 显示方式： B/D、M/D、D |  |
| 2.5.4.3 | 频谱显示具有自动包络，智能化显示功能 |  |
| 2.5.4.4 | 最大测量速度： PWD2.5MHz ： 正 向 或 反 向 血 流 速 度 最 大 ≥ 7.0m/s, CWD1.9MHz：血流速度最大≥20.0m/s |  |
| 2.5.4.5 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 2.5.4.6 | 电影回放时间：≥35 秒 |  |
| 2.5.4.7 | 零位移动：≥8 级 |  |
| 2.5.4.8 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm 至 20mm；分级 |  |
| 2.5.4.9 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 |  |
| 2.5.4.10 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位、B—刷新、D 扩展、B/D 扩展 |  |
| 2.5.5 | 彩色多普勒 |  |
| 2.5.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 |  |
| 2.5.5.2 | 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，高级动态血流成像 |  |
| 2.5.5.3 | 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 |  |
| 2.5.5.4 | 扇形扫描角度：5°~90°选择 |  |
| 2.5.5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° |  |
| 2.5.5.6 | 彩色显示帧频：最大彩色成像帧频≥300 帧/秒.相控阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率≥15 帧/秒. 凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率≥12 帧/秒 |  |
| 2.5.5.7 | 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 2.5.5.8 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s |  |
| 2.5.5.9 | 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm |  |
| 2.5.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 |  |
| 三 | 配置及其他要求 |  |
| 3.1 | 提供彩超工作站一套（包含负责端口联网接入，电脑、彩色激光打印机，附品牌及规格型号）。 |  |
| 3.2 | 满足机器使用要求的品牌UPS一台（3kv可续电半小时以上） |  |
| 3.3 | 提供超声检查床及椅子各一张，投标时提供彩页图片。 |  |
| 3.4 | 如为进口产品，提供进口医疗器械许可证、FDA认证；提供原厂Data Sheet技术白皮书，所有技术文件响应须与data sheet相符。 |  |
| 3.5 | 到货设备为最近3个月内生产的机器，如为进口产品，提供进口海关报关单及商检证书。 |  |
| 3.6 | 提供详细标准配置清单；招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，必须无条件提供 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后整机（含探头）保修：≥2年，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费并提供价格的折扣率,先维修后付款。 |  |
| 4.2 | 维修响应时间：2小时响应，24小时内排除故障。 |  |
| 4.3 | 培训：免费提供操作培训和维修培训。 |  |
| 4.4 | 提供中文操作手册和维修手册 |  |
| 4.5 | 提供产品质量保证承诺书； |  |
| 4.6 | 升级：终身免费提供软件升级。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院内 |  |
| 5.2 | 交货时间：合同签订之日起60天内。 |  |
| 5.3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内安装调试完成。 |  |
| 5.4 | 安装、验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致。 |  |
| 5.5 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |
| 5.6 | 其它验收要求：验收前第一次计量检定办理及费用由中标方负责，验收时需向院方提供计量检定合格证。 |  |

◆ 表C 设备及设备附件清单

C－1 设备清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

C－2 设备附件清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |