- 宁波市第二医院

- 消毒供应中心设备采购项目

- 政府采购

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

- 采购编号：NBITC-202510580G

采 购 人：宁波市第二医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年05月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容与技术需求	15

第四章  商务条款	31

第五章  评标办法及标准	33

第六章  采购合同	42

第七章  附件	46

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年05月23日

项目概况

宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2025年06月25日14:15（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202510580G

项目名称：宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

预算金额（元）：20200000

最高限价（元）：12000000

采购需求：

标项一
标项名称:消毒供应中心设备
数量:1

预算金额（元）:20200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消毒供应商中心整体配套设备，详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。
备注：数量：1批，详细采购需求详见招标文件。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。

三、获取招标文件

时间：2025年05月23日至2025年5月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1、供应商登录政府采购云平台注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月25日14:15（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年06月25日14:15

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市第二医院

地址：宁波市海曙区西北街41号

传真：/

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0574-83870458

质疑联系人：李老师

质疑联系方式：0574-83870459

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：/

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市第二医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。

7、“★”系指实质性响应条款。

★8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

8.4合格货物来源：

标项一：国产/进口，其中过氧化氢低温等离子灭菌器、环氧乙烷灭菌器+解毒器接受进口产品投标，其他设备不接受进口产品投标。

9、是否允许转包与分包、接受联合体投标

- 转包：否

- 是否允许分包：允许；允许分包内容为：对本项目非主体、非关键性部分进行合理分包；

- 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

- 根据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 是否接受联合体投标：接受联合体投标（组成联合体的供应商家数不得超过2家）

- 9.1.业绩证明材料：

- 联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，业绩数量以牵头人为准。

- 9.2.其他证明材料：

联合体投标的，需按招标文件“第五章  评标办法及标准”要求提供证明文件的，证明材料以牵头人为准。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位、设备搬运、吊装、安装、调试、培训、检测、保修、伴随服务、税金以及验收前所产生的一切费用，不得缺漏，是履行合同的最终价格。

3、厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置，其费用含在本次投标报价中，合同中不另外支付。

4、涉及安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供应商负责承担。

5、若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且由供应商承担信息接口所需费用。

6、本项目以人民币为结算单位。

7、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数（适用于所有子包）

1、投标文件的组成：（部分格式详见第七章 附件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）；

A4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B2、法定代表人身份证明（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B3、法定代表人授权书（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）；

B4、供应商一般情况表（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第三章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述；投标货物制造商公开发布的印刷资料；技术作证资料：如本次投标产品的“医疗器械注册证”及其附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）或原厂盖章技术白皮书扫描件等；（格式自拟）

B8、供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等；

B9、质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺；

B10、设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案；

B11、售后服务方案；

1）包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等；

2）质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）；

3）培训方案，包括但不限于详细的操作培训、维修培训计划、培训次数和培训场地安排等；

B12、维修成本方案，包括但不限于提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等；

B13、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料。

★B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（适用于按医疗器械管理的货物）

★B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、分包意向协议（如分包需提供）；

C5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

C6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

C7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖签字章后扫描上传。授权代表签字或盖签字章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。联合体投标的，除特殊说明外，均由联合体牵头人单位盖公章，由联合体牵头人的法定代表人或授权代表签字（或盖章）。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202510580G                  ；

（3）项目名称：宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1.投标文件的递交

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：王媛 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：51518128@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价：人民币2020万元，最高限价1200万元，单项最高限价详见“第三章  招标内容与技术需求一、招标货物清单”，投标报价超过对应标项最高限价或单项设备对应的单项最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费以中标金额为计费依据，按照以下收费标准（货物招标）下浮10%向中标供应商收取（差额定率累进法计算）。

| 服费类型 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

- 5、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与技术需求

- 一、招标货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 （套） | 简要技术规格 | 单项最高限价 （万元） | 预算金额（万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 大型全自动清洗消毒器 （核心产品） | 1 | 详见表B技术需求表 | 150 | 2020 | 国产 |
| 1-2 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 详见表B技术需求表 | 180 |  | 进口/国产 |
| 1-3 | 环氧乙烷灭菌器+解毒器 | 1 | 详见表B技术需求表 | 200 |  | 进口/国产 |
| 1-4 | 全自动清洗消毒器（核心产品） | 3 | 详见表B技术需求表 | 240 |  | 国产 |
| 1-5 | 压力蒸汽灭菌器 （核心产品） | 6 | 详见表B技术需求表 | 900 |  | 国产 |
| 1-6 | 多舱式清洗消毒器（核心产品） | 1 | 详见表B技术需求表 | 350 |  | 国产 |
| 投标报价最高限价 |  |  |  |  | 1200 | / |

- 注：★1、投标报价超出对应标项最高限价或序号单项报价超出对应的单项最高限价的，均作无效投标处理。

- 二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

三、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在投标文件中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

3.1本项目标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商在投标时缺漏的内容视为“未响应”，按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

3.2技术参数响应扣减分数≥33分时，作无效投标处理；招标文件中加注“★”号的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；本章节中标注“▲”号的条款为“重要参数”（如有），不满足的按评分办法规定进行评分（详见商务技术评分办法）。

- “★”、“▲”条款，供应商须提供本次投标产品的“医疗器械注册证”及其附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）或原厂盖章技术白皮书扫描件作为佐证资料，未提供佐证资料的，视为技术条款负偏离。

- 技术支持资料必须真实有效并能互相印证，适用所有技术参数（无论是否标注符号），否则将作无效投标处理。

★3.3投标产品归属医疗器械管理的，投标时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（扫描件、加盖供应商公章），否则投标无效。

★3.4供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；（适用于按医疗器械管理的货物）。

★3.5本项目采购产品及附属设备配置数量不允许缺漏，否则将导致投标无效。

3.6供应商所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

3.7供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供符合采购要求的售后服务；

3.8设备的各项要求（品牌、型号、配置）应以中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。

3.9供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

- 表B技术需求表

- 标项1：消毒供应中心设备

- 序号1-1：大型全自动清洗消毒器 （核心产品）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：针对医院病床、车架类，容器类等较大物品而专门设计的一款大容量清洗消毒器，具有容量大，清洗彻底，自动化程度高的特点。能够自动完成清洗、漂洗、消毒、干燥等全过程。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ★2.1 | 舱体容积：≥4500L |  |
| 2.2 | 开门方式：前后双门，自动平移门（左右平移），关门遇障碍可自动返回。 |  |
| 2.3 | 使用寿命：≥10年，附产品铭牌及其他资料佐证。 |  |
| 2.4 | 倾斜功能：清洗结束后，清洗架能自动倾斜一定角度，以消除清洗物品中的积水。 |  |
| 2.5 | 自动搭桥：开门后，自动搭桥动作，实现带轮手推车无障碍进入清洗舱。 |  |
| 2.6 | 清洗架对接方式：底部对接。 |  |
| 2.7 | 界面显示：≥10英寸彩色触摸屏显示，前后双屏，动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。 |  |
| 2.8 | 程序数量：＞20套程序（提供设备操作界面实物图片） |  |
| ▲2.9 | 消毒方式：热力消毒等方式，AO值≥3000。 |  |
| 2.10 | 资质证书：具备二类医疗器械注册证、具有消毒产品生产许可证及卫生安全评价报告。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机：1台 |  |
| 3.2 | 四层多功能清洗层架：1个 |  |
| 3.3 | 对接斜坡：2个 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| ▲4.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且承担追溯系统软件接口费用。 |  |
| ▲4.2 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率）。 |  |
| ★4.3 | 提供各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.5 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |  |
| ▲4.6 | 提供保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| ▲4.7 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款，且免收所有人工费（含差旅费）。 |  |
| ▲4.8 | 验收标准:应与产品原始样本技术资料及投标文件技术文件一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

- 序号1-2：过氧化氢低温等离子灭菌器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能和用途： 用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 内腔有效装载容积及腔体构造：≥130升有效装载容积，矩形设计，腔体深度≥800mm；单锅次可装载 ≥15根管腔内镜（提供原厂说明书佐证） |  |
| 2.2 | 灭菌循环：设备需满足≥3个灭菌循环模式：非管腔循环灭菌时间≤30分钟；软镜循环灭菌时间≤40分钟；管腔循环灭菌时间≤60分钟（提供原厂说明书佐证） |  |
| 2.3 | 灭菌方法：采用液态过氧化氢进行加温并注入灭菌腔后产生雾态过氧化氢气体进行器械灭菌。 |  |
| 2.4 | 腔内灭菌循环温度：≤55°（提供原厂说明书佐证） |  |
| 2.5 | 灭菌循环浓度：为了有效减少对灭菌物品的损害及腐蚀，每个灭菌循环灭菌浓度≤60%，并有效保障每个灭菌循环的安全及有效性 |  |
| 2.6 | 湿度自检系统：所有灭菌程序在灭菌剂注入腔内前，都可以进行全自动检测腔内湿度并帮助排除，节约成本。（提供原厂说明书佐证） |  |
| 2.7 | 程序双重确认：在启动任何一个灭菌循环程序时，可再次进行确认是否开始循环，便于误操作造成不必要的损失。 |  |
| ▲2.8 | 单通道硬式管腔内镜需求：管腔直径 ≤0.8mm、长度≥500mm。 |  |
| 2.9 | 双通道硬式管腔内镜需求：管腔镜直径≤0.8mm、长度≥500mm（提供原厂说明书佐证） |  |
| 2.10 | 三通道硬式管腔内镜需求：管腔镜直径≤1.5mm、长度 ≤300mm；管腔镜直径≤2.0mm、长度 ≤ 400mm；管腔镜直径≤3mm、长度 ≤400mm（提供原厂说明书佐证） |  |
| 2.11 | 单通道软式内镜（带有光纤）需求：单通道软镜直径≤1mm、长度≥900mm，（提供原厂说明书佐证） |  |
| 2.12 | 双通道软式内镜（带有光纤）需求：双通道软镜直径≤1mm、长度≥900mm和 直径≤1mm、长度≥700mm（提供原厂说明书佐证） |  |
| ▲2.13 | 具备达芬奇机器人灭菌验证，一次循环同时可灭菌至少2个达芬奇机器人机械臂专用器械盒（PN400498）。 |  |
| 2.14 | 打印记录：可自动电脑打印提供每个灭菌周期的实时（≤30秒一次）临界参数如舱内压、温度和灭菌时间等灭菌参数和故障显示的信息记录 |  |
| ▲2.15 | 灭菌兼容证明：提供以下四个品牌（STORZ、奥林巴斯、狼牌、史赛克）中至少三个的腔镜器械厂家出具的器械灭菌验证报告 |  |
| 2.16 | 检测报告：提供具有CMA检测资质的设备检测报告，检测项目包括《模拟现场实验》、《金属腐蚀性实验》、《毒理学安全性检测》等 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 低温过氧化氢灭菌器主机1台 |  |
| 3.2 | 快速生物阅读器1台（≤20分钟出结果） |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| ▲4.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且承担追溯系统软件接口费用。 |  |
| ▲4.2 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率）。 |  |
| ★4.3 | 提供各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.5 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |  |
| ▲4.6 | 提供保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| ▲4.7 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款，且免收所有人工费（含差旅费）。 |  |
| ▲4.8 | 验收标准:应与产品原始样本技术资料及投标文件技术文件一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

- 序号1-3：环氧乙烷灭菌器+解毒器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 功能和用途： 用于对热、湿敏感的医疗器械和物品进行低温灭菌，对医疗器械的结构复杂度无要求。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ▲2.1 | 舱门锁定后自动刺破气罐注入气体，气罐具有可追溯码，集成批号、有效期等信息，在物理参数打印记录显示气罐批号。 |  |
| 2.2 | 舱体为方形结构，有效容积≥220升。 |  |
| 2.3 | 彩色触摸屏，具有中文操作界面，灭菌循环实时显示主要参数，包括温度、湿度、真空度和时间，并记录和打印循环过程运行曲线。 |  |
| ▲2.4 | 灭菌温度：可设置55℃和38℃两档灭菌温度。 |  |
| 2.5 | 预置55℃循环程序灭菌时间≤1小时。 |  |
| 2.6 | 预置38℃循环程序灭菌时间≤4.5小时。 |  |
| 2.7 | 动态湿度测量，加湿和保湿两种算法控制和监测，保证灭菌过程相对湿度的精确控制在60±3%。 |  |
| 2.8 | 压力、温度和湿度传感器均为双配置，腔体温度前、中、后分布，动态加湿采样，保证温度和湿度的均匀性。 |  |
| 2.9 | 全程负压灭菌和解析，确保舱内气体不会向外泄漏，电脑自动检测，如有泄露，自动转为排气过程，并报警提醒用户。 |  |
| 2.10 | 外置高流量压缩空气进行抽真空，气罐刺破之前，腔体抽真空保压测试压力值≤160mbar. |  |
| 2.11 | 触摸屏控制舱门开启，灭菌时自动锁定舱门，无需舱门手柄操作，防止灭菌循环过程中误操作打开舱门，整个灭菌循环程序结束，系统解锁方可气动开门。 |  |
| 2.12 | 可直接观测水箱水位，方便及时加水和水箱清洁，同时具有水位监测功能，如果水箱水量不足，灭菌循环不会开启，系统会报警提示。 |  |
| 2.13 | 内置打印机，可选择图形、数表、图形和数表三种以上打印方式，能记录和打印运行中的温度、时间、压力、湿度曲线和关键时间点参数以及相关辅助警报信息。 |  |
| 2.14 | 具有废气罐快速处理程序，启动程序可立即处理过期、破损或泄漏气罐，不影响设备正常使用，有效控制人员安全。 |  |
| 2.15 | 设备使用期间，每年至少提供一次环氧乙烷灭菌间环境浓度测试服务，分析用户工作环境中环氧乙烷浓度，提供实验室出具环氧乙烷气体分析报告样本复印件。 |  |
| ▲2.16 | 环氧乙烷灭菌器整机和主要部件使用年限≥10年。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 环氧乙烷灭菌器1台 |  |
| 3.2 | 灭菌篮筐1套（2个半尺寸篮筐和1个全尺寸篮筐） |  |
| 3.3 | 气体排放附件1套 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| ▲4.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且承担追溯系统软件接口费用。 |  |
| ▲4.2 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率）。 |  |
| ★4.3 | 提供各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.5 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |  |
| ▲4.6 | 提供保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| ▲4.7 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款，且免收所有人工费（含差旅费）。 |  |
| ▲4.8 | 验收标准:应与产品原始样本技术资料及投标文件技术文件一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

- 序号4：全自动清洗消毒器（核心产品）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：主要用于对医院手术器械、器具器皿、塑料制品、管腔以及麻醉器具等的清洗，并可在93℃的高温下对被清洗物品进行消毒处理或低温下的化学消毒，达到国际清洗及消毒标准。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ★2.1 | 设计容积：＞500L。 |  |
| ▲2.2 | 外形尺寸：因场地设计因素，设备左右宽度应≤1100mm/台。 |  |
| 2.3 | 材质：主体采用316L不锈钢材质。 |  |
| 2.4 | 使用寿命：≥10年，（需提供产品铭牌及说明书佐证） |  |
| ▲2.5 | 对接口：清洗架注水口位于清洗腔体中心的底面，避免清洗架受单侧清洗冲力引起清洗架变形。 |  |
| 2.6 | 运行指示灯：舱内设置状态观察灯，设备运行情况可通过舱内灯光颜色判别，并带有声光报警功能。 |  |
| ▲2.7 | 开门方式：自动上开门，双门通道型、双门可实现互锁。 |  |
| 2.8 | 清洗架自动识别：控制系统自动识别不同种类清洗架，根据不同的负载和负载架，自动选择相应程序。 |  |
| 2.9 | 快速管路设计：快速预热水箱设计。 |  |
| 2.10 | 变频清洗：变频清洗，减小对精密器械的损伤。 |  |
| 2.11 | 清洗循环水压检测：具备清洗水压自动监测，保证负载可以得到足够的水压清洗。 |  |
| 2.12 | 化学助剂流量监测：可以通过输入化学助剂使用比例，进行智能计算，并通过流量计精准控制。 |  |
| 2.13 | 界面显示：彩色触摸屏，前后双屏。能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。 |  |
| 2.14 | 加热方式：汽电一体。 |  |
| ▲2.15 | 达芬奇认证：设备获得达芬奇机器人器械处理的许可和认证。 |  |
| 2.16 | 资质证书：具备二类医疗器械注册证、具有消毒产品生产许可证及卫生安全评价报告 |  |
| 2.17 | 医用干燥柜 |  |
| ▲2.17.1 | 容积：≥480L |  |
| 2.17.2 | 装载量：一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶。 |  |
| 2.17.3 | 材质要求：外罩、柜体采用SUS304不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm。 |  |
| 2.17.4 | 外观要求：整体不锈钢外观，与清洗设备一体化安装，带侧部除湿功能（提供实物照片佐证） |  |
| 2.17.5 | 内循环加热系统：具有鼓风加热循环系统，舱内空气内循环。 |  |
| 2.17.6 | 舱体结构：干燥腔采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求。(提供彩页或技术文件佐证) |  |
| 2.17.7 | 双门互锁功能：双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁。 |  |
| 2.17.8 | 触摸屏：采用≥7英寸高清彩色触摸屏，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息等内容。（提供实物照片佐证） |  |
| 2.17.9 | 程序名称：标准程序≥4套（包括器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min。 |  |
| 2.17.10 | 具备除湿系统：采用风冷换热结构，利用散热器对除湿风道局部散热，提高对物体的干燥效率。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 清洗器主机：3台 |  |
| 3.2 | 外搬运车：5辆 |  |
| 3.3 | 四层清洗架：10个 |  |
| 3.4 | 碗盘清洗架：2个 |  |
| 3.5 | 麻醉呼吸管道清洗架：1个 |  |
| 3.6 | 三层器械清洗架：2个 |  |
| 3.7 | 达芬奇机器人专用清洗架：1个 |  |
| 3.8 | 眼科手术专用清洗架：2个 |  |
| 3.9 | 火罐专用清洗架：1个 |  |
| 3.10 | 器械篮筐（50*25*7cm):100个 |  |
| 3.11 | 器械篮筐（25*20*7cm):200个 |  |
| 3.12 | 精密器械盒（20*15*5cm):50个 |  |
| 3.13 | 精密器械盒（15*10*5cm):50个 |  |
| 3.14 | 镊子杯清洗架：1个 |  |
| 3.15 | 球囊清洗架：1个 |  |
| 3.16 | 医用干燥柜： 2套 |  |
| 3.16.1 | 格栅：18个 |  |
| 3.16.2 | DIN标准器械托盘：18个 |  |
| 3.16.3 | 导管架：2个 |  |
| 3.16.4 | 湿化瓶架：2个 |  |
| 3.17 | 洗鞋机：1台 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| ▲4.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且承担追溯系统软件接口费用。 |  |
| ▲4.2 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率）。 |  |
| ★4.3 | 提供各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.5 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |  |
| ▲4.6 | 提供保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| ▲4.7 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款，且免收所有人工费（含差旅费）。 |  |
| ▲4.8 | 验收标准:应与产品原始样本技术资料及投标文件技术文件一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

- 序号5：压力蒸汽灭菌器（核心产品）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：根据消毒供应中心对洁净灭菌的要求，能够全方位的满足消毒供应中心高品质灭菌需求的灭菌器。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ★2.1 | 容积：≥1600L。 |  |
| 2.2 | 密封门：前后双门，门板厚度≥10mm，门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个。电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成，无需额外预留维修空间。（需提供竣工图佐证） |  |
| 2.3 | 主体结构：全自动焊接机器人焊接，环形加强筋结构，加强筋个数≥7个。（需提供竣工图佐证） |  |
| 2.4 | 设计温度及压力：≥144℃，-0.1/0.3Mpa。 |  |
| 2.5 | 材质：内壳、夹套厚度≥6mm，材质为316L不锈钢材质。（需提供说明书佐证） |  |
| 2.6 | 使用寿命：≥15年/30000次灭菌循环。（需提供产品铭牌及竣工图佐证） |  |
| 2.7 | 提供蒸汽品质提升装置，提高蒸汽干度。 |  |
| 2.8 | 程序种类及数量：灭菌类程序：≥12套预设程序，≥14套可自定义程序；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套。（提供设备操作界面实物图片） |  |
| ▲2.9 | 脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设 |  |
| 2.10 | 可配备智慧化搬运系统。 |  |
| 2.11 | 压力检测装置：配备压缩气压力检测装置，压力低于设定值，设备报警并退出程序。 |  |
| ▲2.12 | 屏幕尺寸：≥10寸；前后双触摸屏，数据可实现实时同步。 |  |
| 2.13 | 管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接，管路自带保温层。 |  |
| ▲2.14 | 蒸汽源：4台外接蒸汽，2台自带电热蒸汽发生器。 |  |
| 2.15 | 清洗工作台：数量5台；配置：底部带疏列式隔板，两层抽屉，底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2。尺寸：≥1800×1100×800mm；材质：SUS304不锈钢材质。 |  |
| 2.16 | 包布检查打包台：数量4台；配置：内嵌式检查灯×1，4寸万向轮(含刹)×4，两层抽屉。尺寸：≥2000×1300×850mm；材质：SUS304不锈钢台面，带透光源设计。 |  |
| 2.17 | 检查工作台：数量12台；配置：LED灯×3，斜口篮筐×6，翻转储物盒×4组，5孔插座×6，网线接口×2，开关×2，气源座×2，4寸万向轮(含刹)×4,抽屉×2,壁挂升降电脑支架×2。尺寸：≥2000×1300×1800mm(台面高度：850)；材质：SUS304不锈钢材质。 |  |
| 2.18 | 干燥物品工作台：数量6台；配置：两层抽屉，底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2。尺寸：≥2000×1300×850mm；材质：SUS304不锈钢材质。 |  |
| 2.19 | 纯蒸汽发生器 |  |
| 2.19.1 | 产汽量：≥1500kg/h |  |
| 2.19.2 | 主要组成结构：设备由蒸馏塔，预热器，汽水分离，控制系统等主要部件组成。 |  |
| 2.19.3 | 控制系统：采用≥8寸彩色触摸屏作为人机控制界面，可动态显示工作流程及工作过程中的工业蒸汽与纯蒸汽的温度、压力等参数。 |  |
| 2.19.4 | 双压力控制：工业蒸汽和纯蒸汽双连续式压力控制器控制，保证蒸汽的稳定性。 |  |
| 2.19.5 | 设计温度：≥180℃。 |  |
| 2.19.6 | 使用寿命：≥10年（提供铭牌及技术白皮书佐证）。 |  |
| 2.19.7 | 电导率检测功能：纯蒸汽冷凝水电导率实时显示，实时控制纯蒸汽质量。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机：6台 |  |
| 3.2 | 外搬运车：18辆 |  |
| 3.3 | 消毒车：18辆 |  |
| 3.4 | 清洗工作台：5台 |  |
| 3.5 | 包布检查打包台：4台 |  |
| 3.6 | 检查工作台：12台 |  |
| 3.7 | 干燥物品工作台：6台 |  |
| 3.8 | 纯蒸汽发生器：1台 |  |
| 3.9 | 高压气枪：10把 |  |
| 3.10 | 纸塑袋卷切割机：4套 |  |
| 3.11 | 灭菌篮筐收集架：2套 |  |
| 3.12 | 无纺布收集架：2套 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| ▲4.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且承担追溯系统软件接口费用。 |  |
| ▲4.2 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率）。 |  |
| ★4.3 | 提供各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.5 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |  |
| ▲4.6 | 提供保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| ▲4.7 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款，且免收所有人工费（含差旅费）。 |  |
| ▲4.8 | 验收标准:应与产品原始样本技术资料及投标文件技术文件一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

- 序号6：多舱式清洗消毒器（核心产品）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 适用范围：主要用于对医院手术器械、器具器皿、塑料制品、管腔以及麻醉器具等的清洗，并可在93℃的高温下对被清洗物品进行消毒处理或低温下的化学消毒，达到国际清洗及消毒标准。 |  |
| 二 | 主要技术参数 |  |
| ★2.1 | 设计容积：＞500L。 |  |
| 2.2 | 产品结构：多舱式清洗消毒器，分为清洗舱、消毒舱、干燥舱。 |  |
| ▲2.3 | 外形尺寸：因场地设计因素，设备左右宽度应≤1100mm/台。 |  |
| ▲2.4 | 运行效率：连续运行情况下≤10min/次 |  |
| 2.5 | 材质：舱体：≥1.5mm厚的316L不锈钢镜面板；主体激光焊接无死角。 |  |
| 2.6 | 对接口：清洗架注水口位于清洗腔体中心的底部。 |  |
| 2.7 | 传送方式：拨块式结构，避免摩擦损耗，传送系统平稳高效。 |  |
| 2.8 | 开门方式：自动上开门，双门通道型。 |  |
| 2.9 | 清洗循环水压检测：具备清洗水压自动监测，保证负载可以得到足够的水压清洗。 |  |
| 2.10 | 程序数量：≥30套（提供设备操作界面实物图片） |  |
| ▲2.11 | 达芬奇认证：设备获得达芬奇机器人器械处理的许可和认证。 |  |
| 2.12 | 资质证书：具备二类医疗器械注册证、具有消毒产品生产许可证及卫生安全评价报告。 |  |
| 2.13 | 多功能清洗消毒工作站 |  |
| ▲2.13.1 | 材质要求：台面及背板采用SUS304不锈钢，槽体采用316L不锈钢材质，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm； |  |
| 2.13.2 | 蒸汽清洗机控制系统要求：蒸汽清洗机采用与清洗槽一体式的设计，非单独配置，控制面板外置，一键式操作；（需提供实物图片佐证） |  |
| 2.13.3 | 蒸汽清洗机控制器要求：液晶显示屏触摸按键控制，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。 |  |
| 2.13.4 | 蒸汽压力要求：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值。 |  |
| 2.13.5 | 超声和煮沸控制系统：采用液晶显示屏，一键式触摸操作；具有报警信息显示功能；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，升降式煮沸槽。 |  |
| 2.13.6 | 可升降防护装置：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm。 |  |
| 2.13.7 | 排风装置：采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h，内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道。 |  |
| 2.13.8 | 自动灌流功能：槽内配置自动灌流功能。 |  |
| 2.13.9 | 资质证书：设备具备二类医疗器械注册证、消毒产品生产许可证。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 平台：2个 |  |
| 3.3 | 清洗架回传轨道：1套 |  |
| 3.4 | 多功能清洗中心：7套（其中一套清洗中心为大尺寸与机器人手臂配套） |  |
| 3.4.1 | 清洗槽：20个 |  |
| 3.4.2 | 超声清洗槽：7个 |  |
| 3.4.3 | 煮沸槽：5个 |  |
| 3.4.4 | 浸泡槽：3个 |  |
| 3.4.5 | 蒸汽清洗机：6台 |  |
| 3.4.6 | 干燥台：6个 |  |
| 3.4.7 | 升降防护系统：6套 |  |
| 3.4.8 | 高压水枪：14套 |  |
| 3.4.9 | 高压气枪：14套 |  |
| 3.4.10 | 洗眼器：3套 |  |
| 3.5 | 追溯系统：1套 |  |
| 3.5.1 | 显示大屏：≥2个 |  |
| ▲4.2 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率）。 |  |
| ★4.3 | 提供各类必要证件（书），全套设备必须为全新。 |  |
| 4.4 | 投标人必须如实响应标书技术文件并提供相应配置，不得欺骗、隐瞒，标书作为合同的一部分，具有相同的法律效应。 |  |
| 4.5 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |  |
| ▲4.6 | 提供保修期后整机保修方案和费用：设备故障后，由用户启动保修，并且含首次故障维修费用，提供保修具体方案及价格（签订合同时附原厂家证明），不计入总价，作为评标时参考依据。 |  |
| ▲4.7 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款，且免收所有人工费（含差旅费）。 |  |
| ▲4.8 | 验收标准:应与产品原始样本技术资料及投标文件技术文件一致,应符合我国有关技术规范和技术标准。设备生产日期距离到货日期不得大于6个月。 |  |

- 第四章  商务条款

- 适用于所有标项

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 交货时间：接到采购人发货通知后60天内供货。 |
| ★2 | 交货、安装地点：宁波市第二医院； |
| ★3 | 付款方法和条件： 1）适用于中小微企业： ①合同生效且具备实施条件后，七个工作日内支付合同总额的50%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）； ②货到验收合格后七个工作日内一次性付清余款。 2）适用于大型企业： ①货到验收合格三个月后付清全款。 3）供应商如有更优惠的付款方式欢迎提供。 |
| 4 | 履约保证金：本项目不适用。 |
| ★5 | 质量保证期： 序号1：系统验收合格后整机及附属设备免费保修≥6年(交货时附原厂家证明)； 序号2：系统验收合格后整机及附属设备免费保修≥5年(交货时附原厂家证明)； 序号3：系统验收合格后整机及附属设备免费保修≥5年(交货时附原厂家证明)； 序号4：系统验收合格后整机及附属设备免费保修≥6年(交货时附原厂家证明)； 序号5：系统验收合格后整机及附属设备免费保修≥6年(交货时附原厂家证明)； 序号6：系统验收合格后整机及附属设备免费保修≥6年(交货时附原厂家证明)。 注：供应商须在投标文件中写明具体的质保年限。 |
| 6 | 安装、调试及配合验收要求： 1）安装完成时间：货到接到采购方通知后21天内安装调试完毕。 2）提供技术咨询服务，进行安装场地评估，出具安装方案，并在安装场地条件许可的情况下，售后服务工程师到现场免费设备安装、调试及配合验收。 3）提供安装、调试及配合验收方案（安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案）。 |
| 7 | 质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺； |
| 8 | 售后服务要求： - 1)维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤七折供应。 - 2)免费提供至少每年2次的上门保养服务。 - 3)提供厂家保修点地址。 - 4）升级：免费提供5年内软件升级。用户享有该软件的终生使用权。 - 5）为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必需的备件，并保证8年以上的供应期,零配件最长供货时间≤5天。 - 6）提供详细的售后服务方案（服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等、质保期内容定期服务方案及巡检方案、售后服务保障、售后服务体系及技术支持）。 7）提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况）。 |
| 9 | 培训要求： 1）免费提供操作培训和工程师的维修培训（至少2人）。 2）提供详细的培训方案（操作培训、维修培训计划、培训次数和培训场地安排）。 3）免费提供专科护士培训1人。 |
| 10 | - 提供运行、维修成本方案：提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障。 |
| 11 | - 提供的设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案。 |
| 12 | 提供的伴随服务和备品备件：详见“第三章《技术需求表》” |
| 13 | 授予合同： 1）中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2）中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本项目采购均为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为标项一：工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品如下：

序号1：大型全自动清洗消毒器 ；

序号4：全自动清洗消毒器；

序号5：压力蒸汽灭菌器；

序号6：多舱式清洗消毒器；

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到低的顺序排序，向采购人推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。每标项推荐一名中标候选人。

2.7确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐1名中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（详见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。 | A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）。 |
| 资格性审查结论 |  | 符合/不符合 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章） |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价：人民币2020万元，最高限价1200万元，单项最高限价详见“第三章 招标内容与技术需求一、招标货物清单”，投标报价超过本标项最高限价或单项设备对应的单项最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记或明确说明为无效标的情形） | 符合所述要求。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202510580G                                       适用于所有标项

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“第三章 招标内容与技术需求”中“表B技术需求表”响应性：（33分） （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得33分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣1.8分。 （3）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （4）本项最高得33分，当扣减分数≥33分时，作无效投标处理。 - （5）负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 注：除“表B技术需求表”中明确要求提供佐证资料的技术参数外，标“★”、“▲”条款，供应商须提供本次投标产品的“医疗器械注册证”及其附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）或原厂盖章技术白皮书扫描件作为佐证资料，未提供佐证资料的，视为技术条款负偏离。 技术支持资料必须真实有效并能互相印证，适用所有技术参数（无论是否标注符号），否则将作无效投标处理。 | 33 |
|  | 2、评标委员会根据供应商对“第三章 招标内容与技术需求”中技术需求表响应数据对其技术性能、产品性能相关产品详细参数进行评议：（5分） 设备功能各项指标均优于使用要求，具有升级空间，技术性能充分满足供应中心消毒要求且优化的得5分；设备功能符合使用要求、技术性能基本满足供应中心消毒要求的得3分；相关设备配置满足最低使用要求，各项性能指标无明显优势，存在故障报修风险因素的得1分。无相应内容的不得分； | 5 |
|  | 3、评标委员会根据供应商提供的供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等进行评议：（3分） 供货期优于招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理，安装方案完整，能提供详细的安装人员配置、调试方案、能确保顺利通过产品验收的得3分；供货期限满足招标文件要求、交货方式或安装方案部分内容笼统、细节不完善的得2分；供货方案基本满足招标文件要求，但实际操作存在延迟交货风险或安装调试及配合验收方案不完整有缺漏的得1分；无相应内容的不得分。 | 3 |
|  | - 4、根据供应商提供的质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺进行评议（4分）： - 质量保证措施方案科学、完善，质量违约承诺具体且符合采购人需求的得4分；质量保证措施方案存在较小瑕疵，基本符合采购需求的得2分；质量保证措施方案符合采购人需求，但描述简略，有待完善、细化的得1分。无相应内容的不得分。 | 4 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案进行综合评议：（5分） 应急预案措施具体、解决方案能有效确保故障排除，并有完整可替代方案的得5分；应急预案措施存在一定瑕疵，基本可保证设备正常运行的得3分；应急预案措施简单，执行性不强，存在无法有效排除故障风险的得1分。无相应内容的不得分。 | 5 |
|  | 6、售后服务方案 |  |
|  | 6.1供应商需结合自身实际提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等进行评议：（4分） 方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术支持强大，供应商具有涉及到本项目所采购设备的备品备件库与零配件的供应保障措施得4分；方案基本完整但有细节部分欠缺、保修范围完整、响应备品备件库不齐、技术人员实力略有欠缺，响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得2分；方案不完整、保修范围不全、无法提供备品备件库、措施保障有欠缺得1分。无相应内容的不得分。 | 4 |
|  | 6.2、供应商需结合自身实际提供质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）进行评议：（4分） 质保期内定期服务和巡检服务方案内容合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得4分；质保期内定期服务和巡检服务方案内容基本合理，售后服务有相应的售后服务机构，能基本满足货物使用体验，具有基本技能的得2分；质保期内定期服务和巡检服务方案内容不完整，内容不充分，未设售后服务机构，与本项目实际需求有差距的得1分；无相应内容的不得分。 | 4 |
|  | 6.3培训方案，包括但不限于详细的操作培训、维修培训计划、培训次数和培训场地安排等进行评议：（4分） 培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得4分。培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2分。培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容基本能满足本次培训目标的得1分。无相应内容的不得分。 | 4 |
|  | 7、维修成本方案，包含但不限于提供的保提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等进行评议：（4分） 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及时的得4分；未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，部分内容待补充完整的得2分；维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常使用或承诺的维修时间长的得1分；无相应内容的不得分。 | 4 |
|  | 8、业绩：（3分） 2022年1月1日（以合同中签订时间为准）至今，本项目所投核心产品（序号1：大型全自动清洗消毒器或序号4：全自动清洗消毒器或序号5：压力蒸汽灭菌器或序号6：多舱式清洗消毒器）同型号设备销售业绩进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。（合同内容与本次项目所投产品一致，不要求供货单位与投标供应商名称一致） 提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分。同一用户不累计得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 提供证明资料扫描件加盖供应商公章，如为联合体投标的，业绩证明资料及业绩数量以牵头人为准，否则不得分。 | 3 |
|  | 9、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 |
| 价格分30分 | 10、价格分：（30分） 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%或小微企业联合体（分包）价格扣除优惠值（4%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 |
| 合计 |  | 100 |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

- 评委签名：                                                    年  月  日

- 第六章  采购合同

供方：                                         合同编号：

需方：宁波市第二医院（简称“医院”）           采购类别：

签约地点：宁波市海曙区

一、产品名称、规格型号、生产厂家、原产地、金额、附件清单等。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交总价（含税）（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同附加条款：有□，见附件[ ]，共 页；无☑。 配置清单：有☑，见附页[ Ⅰ ],共 页； 无□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标通知书（洽谈协议书）：有□，见附件[ ]，共 页；无□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各种证件清单：有□，见附件[ ]，共 页；无☑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务条款：有□，见附件[ ]，共 页；无☑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、详细规格型号见配置清单。 2、本合同价款包括 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量要求、技术标准、供方保修的条件和期限：供方提供的产品须是全新的、未使用过的，且在质量保障期内提供免费维修或更换有缺陷或瑕疵的产品或部件，整机保修【  】年。供方保证所有产品均符合国家产品的技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证、文档资料等有关文件，并保证产品出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品；供方应保证产品正确安装、正常运转和保养，保证在其使用年限内具有满意的性能。供方应对货物出现的质量及安全问题（包括造成病患或其他第三方的损失）负责处理解决并承担一切费用和责任。

三、交货时间：合同签订后【  】日内。

四、交（提）货地点、方式：免费送货到医院指定地点进行安装、调试。外观、说明书、厂测报告等符合技术要求的，医院给予签收，但并不视为需方对产品质量最终确认，也不免除供方按照国家、地方法律、法规和行业制度管理的规定应承担的产品质量责任。

五、交付完成及风险负担：符合双方约定的验收标准且安装、调试完成后方可视为供方交付完成，在供方交付完成之前的所有毁损灭失风险均由供方自行承担。

六、运输方式及费用负担：由供方自行决定运输方式并承担一切费用。

七、包装标准：按出厂要求标准进行包装。

八、验收标准：应与产品原始样本技术资料、投标文件技术文件一致，并应符合我国国家及行业有关技术规范和技术标准。如果在产品交付验收前，国家及行业有关技术规范和标准调整或提高，则供方提供的产品需符合最新的国家及行业有关技术规范和技术标准。

- 付款方式及期限：

- 保修及服务：

1、在保修期内，供方提供免费设备维修、换货。如产品出现任何质量问题，经供方维修两次仍出现各种质量问题或无法正常使用的，供方应无条件无偿予以更换新的产品或者需方有权选择解除本合同，供方应退还已支付的全部款项并承担合同总价款20%的违约金，因此给需方造成损失的，供方还应赔偿需方全部经济损失。在质保期内，因供方的维修导致需方的停医停业，应赔偿由此造成需方的全部经济损失。

2、供方派员维修设备时，应事前通知并携带身份证明，需方亦应配合供方为维修设备之适当协助。保修期内供方提供24小时服务，而且供方维修人员需在接到维修电话后12小时内做出响应，并在24小时内赶到现场，处理问题，并提出维修结论，提供不间断的服务直到结束。

3、供方应向需方提供保养手册。(提供之手册图面必須与产品之实物吻合，而能依图面实行保养)。

十一、违约责任：

1、供方延迟交货的，除不可抗力外，供方每天承担违约金为合同总额的千分之三；迟延超过30日内的，需方有权解除本合同，供方应退还已支付的全部款项并承担合同总价款20%的违约金并赔偿需方全部经济损失。

2、在保修期内，供方未能依照合同约定的期限及时履行保修义务，每延迟一天，供方向需方支付合同总价款千分之三的违约金并赔偿需方因此造成的全部损失。若供方超过三日仍未履行保修义务，需方有权自行或聘请第三方进行维修，由此产生的费用及责任全部由供方承担。同时，即便需方自行或聘请第三方维修，供方仍需在质保期内无条件承担保修责任。

十二、解决合同纠纷的方法：依据《中华人民共和国民法典》合同编并通过双方协商解决,协商解决不成的提交需方所在地人民法院诉讼解决。

十三、技术标准、技术服务条款等所有附件均系本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十四、其它约定事项：本合同未明确约定的事项按照招标文件（如有）相应条款执行，招标文件（如有）亦未明确约定的，双方另行签订补充协议。

十五、合同生效：本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式叁份，需方执贰份，供方执壹份，具有同等法律效力。

| 供 方： | 需 方： |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 法人委托人：（签字） | 法人委托人：（签字） |
| 日期： | 日期： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话号码： | 电话号码： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

- 第七章  附件

1、投标文件的组成：（部分格式详见第七章 附件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）；

A4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B2、法定代表人身份证明（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B3、法定代表人授权书（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）；

B4、供应商一般情况表（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第三章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述；投标货物制造商公开发布的印刷资料；技术作证资料：如本次投标产品的“医疗器械注册证”及其附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）或原厂盖章技术白皮书扫描件等；（格式自拟）

B8、供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等；

B9、质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺；

B10、设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案；

B11、售后服务方案；

1）包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等；

2）质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）；

3）培训方案，包括但不限于详细的操作培训、维修培训计划、培训次数和培训场地安排等；

B12、维修成本方案，包括但不限于提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等；

B13、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料。

★B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（适用于按医疗器械管理的货物）

★B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、分包意向协议（如分包需提供）；

C5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

C6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

C7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

采购编号：NBITC-202510580G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

A3 联合投标协议书

- （联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目（项目编号：NBITC-202510580G）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或由联合体牵头人的法定代表人授权的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                          ；

甲方承担本项目所占金额的比例为                    %；

乙方承担的工作和义务为：                          ；

乙方承担本项目所占金额的比例为                    %；

五、有关本次联合投标的其他事宜：                   %。

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式      份，签约各方各持      份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

- 年  月   日                                  年  月   日

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

采购编号：NBITC-202510580G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目（采购编号：NBITC-202510580G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日           期：

B2法定代表人身份证明

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目，采购编号为NBITC-202510580G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：根据（联合体牵头人）与（联合体成员）签订的《联合投标协议书》的内容，（联合体牵头人）的法定代表人（法定代表人姓名）现授权（授权代表）为联合投标授权代表，参加宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目，项目编号为NBITC-202510580G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于联合体投标）

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖签章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

采购编号：NBITC-202510580G

项目名称：宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B5商务条款响应表

采购编号：NBITC-202510580G

项目名称：宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

标 项 号：          。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第四章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- B6技术条款偏离表

采购编号：NBITC-202510580G

项目名称：宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

标 项 号：          。

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第三章招标内容与技术需求”表B逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及耗材清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述；投标货物制造商公开发布的印刷资料；技术作证资料：如本次投标产品的“医疗器械注册证”及其附件“产品技术要求”或产品注册检验报告（具有相应医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具）或技术白皮书扫描件等；（格式自拟）

B8、供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等；

B9、质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺；

B10、设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案；

B11、售后服务方案；

1）包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等；

2）质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）；

3）培训方案，包括但不限于详细的操作培训、维修培训计划、培训次数和培训场地安排等；

B12、维修成本方案，包括但不限于提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等；

B13、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料。

★B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（适用于按医疗器械管理的货物）

★B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

采购编号：NBITC-202510580G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

采购编号：NBITC-202510580G

项目名称：宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

标 项 号：                                                        货币单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计：（元人民币） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、有关投标报价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价合计必须与分项报价表中的全部投标货物总金额一致。

4、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表所填内容为准。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2分项报价表

采购编号：NBITC-202510580G

项目名称：宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目

标 项 号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括附件）分项价目表

②质保期内备品、备件清单及价目表                                           供应商：（盖单位公章）

③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

⑤配套试剂（或耗材）的报价（如有）

日期：    年    月    日

- C2-1货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-2质保期内备品、备件清单及价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-3特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-5所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-6配套试剂（或耗材）的报价（如有，需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市第二医院的宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.   大型全自动清洗消毒器 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.    过氧化氢低温等离子灭菌器     （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.     环氧乙烷灭菌器+解毒器    （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4.   全自动清洗消毒器 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5.    压力蒸汽灭菌器     （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6.     多舱式清洗消毒器    （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C4 分包意向协议

（供应商名称    ）若成为（宁波市第二医院的宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目(项目编号：NBITC-202510580G）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （供应商名称    ）负责签署投标文件，（供应商名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（供应商名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

供应商名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

注：提供分包意向协议并列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。提供扫描件加盖供应商公章及分包供应商公章。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

C5残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

C7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市第二医院消毒供应中心设备采购项目（采购编号：NBITC-202510580G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第五章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |