- 宁波大学附属第一医院

- 医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

- 政府采购

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

- 采购编号：NBITC-202510564G

采 购 人：宁波大学附属第一医院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年05月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容与技术需求	15

第四章  商务条款	81

适用于所有标项	81

第五章  评标办法及标准	83

第六章  采购合同	93

第七章  附件	109

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年05月27日

项目概况

宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2025年06月20日14:15（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202510564G

项目名称：宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

预算金额（元）：8350000

最高限价（元）：2550000、1600000、4200000

采购需求：

标项一
标项名称:医学教学模拟系统
数量:1

预算金额（元）:2550000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。
备注：数量：1批，不接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

标项二
标项名称:医学综合模拟人系统等
数量:1

预算金额（元）:1600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。
备注：数量：1批，接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

标项三
标项名称:医学仿真模拟人等

数量:1

预算金额（元）:4200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。
备注：数量：1批，接受进口产品投标，详细采购需求详见招标文件。

合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1：为专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）。

标项:2、标项3：无。

3.本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。

三、获取招标文件

时间：2025年05月27日至2025年06月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1、供应商登录政府采购云平台注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。3、本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年06月20日14:15（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年06月20日14:15

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波大学附属第一医院

地址：宁波市海曙区广济街31号建行大厦

传真：/

项目联系人（询问）：傅老师

项目联系方式（询问）：0574-87085047

质疑联系人：陈老师

质疑联系方式：0574-87085047

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传真：/

项目联系人（询问）：王媛

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：/

传真：/

联系人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波大学附属第一医院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指本招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。

7、“★”系指实质性响应条款。

★8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

8.4合格货物来源：

标项一：医学教学模拟系统： 国产，不接受进口产品投标。

标项二：医学综合模拟人系统等：进口/国产，具体详见“第三章  招标内容与技术需求”。

标项三：医学仿真模拟人等：进口/国产，具体详见“第三章  招标内容与技术需求”。

9、是否允许转包与分包、接受联合体投标

- 转包：否

- 是否允许分包：允许；允许分包内容为：对本项目非主体、非关键性部分进行合理分包；

- 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

- 根据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 是否接受联合体投标：接受联合体投标（组成联合体的供应商家数不得超过2家）

- 9.1.业绩证明材料：

- 联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，业绩数量以牵头人为准。

- 9.2.其他证明材料：

联合体投标的，需按招标文件“第五章  评标办法及标准”要求提供证明文件的，证明材料以牵头人为准。

★三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、本项目的投标报价为含税固定价，包括但不仅限于设备价、规定的零备件和专用工具价、系统建设费、接口费、仓储费、运输费、保险费、安装调试费、人员培训、技术指导、按照招标文件“第三章  招标内容与技术需求”中要求的维护保养价格、在质保期内的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用。

2、厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置，其费用含在本次投标报价中，合同中不另外支付。

3、涉及安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供应商负责承担。

4、若设备有信息系统接口，则全部免费开放，且由供应商承担信息接口所需费用。

5、本项目以人民币为结算单位。

6、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

投标文件制作说明：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：

①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；

②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数（适用于所有子包）

1、投标文件的组成：（部分格式详见第七章 附件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）；

A4、中小企业声明函；（仅适用于标项1）

A5、残疾人福利性单位声明函；（仅适用于标项1）

A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；（仅适用于标项3）

A7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（联合体投标的，由牵头单位提供）；

B2、法定代表人身份证明（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B3、法定代表人授权书（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）；

B4、供应商一般情况表（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第三章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及配置清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本等）；（格式自拟）

B8、供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等；

B9、质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺；

B10、设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案；

B11、售后服务方案

1）供应商需结合自身实际提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等

2）供应商需结合自身实际提供质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）

3）培训方案，包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、培训次数和培训场地安排等

B12、维修成本方案，包含但不限于提供的保提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等；

B13、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料。

★B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（适用于按医疗器械管理的货物）

★B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；（仅适用于标项2、3）

C4、残疾人福利性单位声明函；（仅适用于标项2、3）

C5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；（仅适用于标项2、3）

C6、分包意向协议；（如分包需提供）（仅适用于标项2、3）

C7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。）

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字或盖签字章后扫描上传。授权代表签字或盖签字章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202510564G                  ；

（3）项目名称：宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

（1）供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（二）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：王媛 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：51518128@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第五章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第五章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

★十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价：标项1：人民币:255万元，标项2：人民币:160万元，标项3：人民币:420万元，投标报价超过对应标项预算价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费根据中标通知书确定的中标总金额为计费依据，按以下收费标准（货物招标）下浮10%向中标供应商收取（差额定率累进法计算）。

| 服费类型 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿～5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

- 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

- 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

- 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

- 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

- 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

- 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、供应商应遵循诚实信用原则在投标（响应）文件中提供真实材料。供应商应事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

- 在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，将及时书面报告本级财政部门，由财政部门依法进行处理。

- 5、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 6、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- 7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与技术需求

- 一、招标货物清单

| 标项 | 货物名称 |  | 数量 | 简要技术规格 | 预算金额 （万元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学教学模拟系统 | 序号1-1：超声检查模拟训练系统（核心产品） | 1套 | 详见技术需求表 | 255 | 国产 |
|  |  | 序号1-2：内窥镜模拟训练系统 | 1套 |  |  | 国产 |
|  |  | 序号1-3：腹腔镜模拟训练系统 | 1套 |  |  | 国产 |
| 2 | 医学综合模拟人系统等 | 序号2-1：医学综合模拟人系统 （核心产品） | 1套 | 详见技术需求表 | 160 | 国产/进口 |
|  |  | 序号2-2：AED模拟训练器 | 6台 |  |  | 国产 |
|  |  | 序号2-3：复苏婴儿QCPR无线版 | 6个 |  |  | 国产 |
|  |  | 序号2-4：气道管理模型 | 2个 |  |  | 国产 |
|  |  | 序号2-5：环甲膜穿刺与切开模型 | 1个 |  |  | 国产 |
|  |  | 序号2-6：婴儿球囊 | 6台 |  |  | 国产 |
| 3 | 医学仿真模拟人等 | 序号3-1：重症医学仿真模拟人等教学模型 | 1批 | 详见技术需求表 | 420 | 国产 |
|  |  | 序号3-2：简易腹腔镜训练箱 | 6台 |  |  | 国产 |
|  |  | 序号3-3多学科微创模拟设备 | 4台 |  |  | 国产 |
|  |  | 序号3-4：宫腔镜手术模拟器 | 1台 |  |  | 国产/进口 |
|  |  | 序号3-5：关节镜手术模拟器训练系统（核心产品） | 1台 |  |  | 国产/进口 |

- 注：投标报价超出对应标项预算金额作无效投标处理。

- 二、招标货物技术规格和要求

- 总的说明和要求

1. 相关标准

1.1当地使用的电源：电压：单相220V±10%，三相380V±10%；频率：50Hz；

1.2医用电器标准：GB706－1995

2. 交货前的采购人查验

2.1采购人有权在产品组装期间到供应商的工厂查验产品及其部件，有权察看图纸和试验结果，采购人也可指派其雇员或代理履行这种工厂查验，但这并不免除供应商应按合同履行其义务的责任。

3. 对供应商提供培训、产品安装与验收的要求

3.1供应商负责培训操作人员和管理人员，采购人有权要求更换供应商指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由供应商承担。

3.2供应商应负责产品的安装与调试，并应在规定的期限内完成。

3.3采购人验收的目的：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据合同确定的“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。采购人可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

3.4采购人验收：

（1）产品运达后的检查：合同项下的产品运达后须在采购人负责人确认货物外包装完整的前提下由供应商的安装人员自行检查，如开箱后确认产品错发，丢失及损坏，供应商应承担责任；

（2）终交验收：买卖双方按照合同和双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。供应商应事先准备好验收文件并获采购人的确认，如验收合格，双方代表人在验收文件上签字完成终交验收手续，正式交付使用。如第一次调试未成功，供应商应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后15天内完成再次调试。供应商应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能完全符合验收文件预定的合格条件，采购人可拒绝接受全部设备，供应商负责赔偿该项目的一切损失。

- 表A投标货物概况

| 标项 |  | 设备名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地品牌 |  | 规格型号 |  |  |  |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |  |  |
| 近 3 年 业 绩 | 用户名 | 数量 | 供货年份 |  | 联系电话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |  |  |  |  |
| 货物的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |  |  |  |  |

三、特别说明与规定

本部分内容均为采购人基本要求，如供应商无法响应，须在投标文件中详细说明，未说明的，视为完全响应并接受所有条款。

3.1本项目标项是最小投标单位，供应商必须对标项内的所有内容发起投标响应。供应商在投标时缺漏的内容视为“未响应”，按负偏离处理，如中标，须自行如数补齐并承担相应后果。供应商应当完整、明确的逐条对照采购要求作出投标响应，投标响应缺项或因复制粘贴采购要求导致投标响应不明确的，均按负偏离认定；投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求供应商在规定的时间（30分钟）内提供相关技术证明材料，供应商不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。

3.2招标文件中加注“★”的条款为实质性要求条款，不满足的投标无效；本章节中标注“▲”的条款为“重要参数”（如有），不满足的按评分办法规定进行评分（详见技术、商务评分办法）。

标“★”、“▲”的技术指标应当有产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本作为佐证资料，未提供佐证资料的，视为技术条款负偏离。

技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本等）必须真实有效并能互相印证，适用所有技术参数（无论是否标注符号），否则将作无效投标处理。

★3.3投标产品归属医疗器械管理的，投标时须提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明（扫描件、加盖供应商公章）。

★3.4供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》扫描件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证扫描件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》扫描件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证扫描件；

（适用于按医疗器械管理的货物）。

★3.5每标项核心产品及附属设备配置数量不允许缺漏。

3.6供应商所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯第三方合法权益。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

3.7供应商应是所投产品的合法经销商，能够提供符合采购要求的售后服务；

3.8设备的各项要求（品牌、型号、配置）应以中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。

3.9供应商须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

- 表B技术需求表

标项1：医学教学模拟系统

| 序号 | 技术参数规格及要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号1-1 | 超声检查模拟训练系统 数量：1套 |  |  |
| 一 | 设备适用范围 |  |  |
| 1.1 | 用途：满足超声医学专业教学与竞赛考核，系统支持在男性、女性、产科、经食道超声（TEE）≥2个独立人体模型上进行超声操作练习，可实现颈部、腹部、心脏、乳腺、妇科、产科等多部：位的综合性超声训练功能，出厂内置病例不少于400例，且病例全部可以满足实时解剖图像示教。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |
| 2.1 | 超声模拟系统软件 |  |  |
| 2.1.1 | 教学模式显示面板操作提示、探头体表定位图、3D立体解剖视图、超声图像。 |  |  |
| 2.1.2 | 3D立体解剖图像与超声图像实时同步。 |  |  |
| 2.1.3 | 探头体表定位图中虚拟探头位置与真实探头位置、姿态实时同步。 |  |  |
| 2.1.4 | 3D立体解剖视图中显示超声束所在位置，根据超声束位置可显示解剖结构的剖面视图。 |  |  |
| 2.1.5 | 训练模式只显示对应模式下的超声图像，图像与超声探头实时同步。 |  |  |
| 2.1.6 | 切面测评模式可设置显示参照标准切面、显示计时，打出标准切面后自动做出判断。具备切面相关知识讲解。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.1.7 | 软件运行的操作系统环境为开源的Linux系统或国产操作系统。 |  |  |
| 2.1.8 | 软件平台集教学、训练、切面测评为一体，符合实际超声操作的需求。 |  |  |
| 2.1.9 | 可通过空间定位装置实时捕捉超声探头的运动姿态和位置，不受磁场影响教学画面，模拟人切换无需插拔更换感应器 |  |  |
| 2.1.10 | 模拟超声机可实时同步显示模拟探头扫查切面的超声图像。 |  |  |
| 2.1.11 | 基于真实影像数据，结合三维重建加3D建模技术构建虚拟病人。 |  |  |
| 2.2 | 男性综合模拟人系统 |  |  |
| 2.2.1 | 模型外观为成年男性模型，无头部，无四肢，具有临床超声检查所需要的体表标志，喉结、锁骨、肋骨、肋间隙、胸骨、肚脐等。 |  |  |
| 2.2.2 | 虚拟模型内置解剖结构包括：肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、膀胱、输尿管、前列腺、腹主动脉、下腔静脉、甲状腺、颈动脉、心脏、二尖瓣、主动脉瓣等。 |  |  |
| 2.2.3 | 系统包括成人男性颈部、腹部、心脏病例。 |  |  |
| 2.2.4 | 颈部不少于10案例，包括但不限于甲状腺单发囊肿、左侧单发结节性甲状腺肿、右侧甲状腺癌、双侧颈动脉粥样硬化；（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| ▲2.2.5 | 腹部不少于60案例，包括但不限于原发性肝癌、重度脂肪肝、胆囊癌、胆囊单发息肉、脾单发血管瘤、胰体癌、左肾细胞癌、右侧输尿管单发结石1、膀胱癌、前列腺癌；（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.2.6 | 心脏不少于10案例，包括但不限于左房粘液瘤、二尖瓣中度关闭不全、心包积液、主动脉瓣狭窄。 |  |  |
| 2.2.7 | 系统提供不少于14个切面，包括但不限于经腹主动脉矢状面、肝左叶斜断面、仰卧位右肾冠状切面、前列腺纵切面、胸骨旁左室长轴切面、胸骨旁心底短轴切面1、心尖四腔切面。找到正确切面可自动测评，可记录操作时间。 |  |  |
| 2.2.8 | 系统配备线阵探头进行颈部正常和疾病扫查，凸阵探头进行腹部正常和疾病扫查，相控阵探头进行心脏正常和疾病扫查。 |  |  |
| 2.2.9 | 系统支持彩色多普勒及频谱多普勒。 |  |  |
| 2.3 | 女性综合模拟人系统 |  |  |
| 2.3.1 | 模型外观为成年女性模型，无头部，无四肢，具有临床超声检查所需要的体表标志，乳房、锁骨、肋骨、肋间隙、胸骨、肚脐等。 |  |  |
| 2.3.2 | 虚拟模型内置解剖结构包括：肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏、膀胱、输尿管、乳腺、子宫及附件、腹主动脉、下腔静脉、甲状腺、颈动脉、心脏、二尖瓣、主动脉瓣等。 |  |  |
| 2.3.3 | 系统包括成人女性颈部、腹部、心脏、乳腺、子宫及附件、孕早期案例。 |  |  |
| 2.3.4 | 颈部不少于10案例，包括但不限于甲状腺单发囊肿、左侧单发结节性甲状腺肿、右侧甲状腺癌、双侧颈动脉粥样硬化； |  |  |
| 2.3.5 | 腹部不少于65案例，包括但不限于原发性肝癌、重度脂肪肝、胆囊癌、胆囊单发息肉、脾单发血管瘤、胰体癌、左肾细胞癌、右侧输尿管单发结石1、膀胱癌； |  |  |
| 2.3.6 | 心脏不少于10案例，包括但不限于左房粘液瘤、二尖瓣中度关闭不全、心包积液、主动脉瓣狭窄； |  |  |
| 2.3.7 | 乳腺不少于8案例，包括但不限于左乳纤维腺瘤、右乳腺单发囊肿、左乳腺癌；（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.3.8 | 子宫及附件不少于10案例，包括但不限于肌壁间子宫肌瘤、子宫内膜癌、左侧卵巢囊肿、盆腔积液；（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.3.9 | 孕早期病例不少于10案例，包括但不限于左侧输卵管妊娠、绒毛膜癌、完全性葡萄胎。在此基础上可进行超声训练和教学。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.3.10 | 系统提供不少于14个切面，包括但不限于经下腔静脉矢状面、经第二肝门斜断面、右肋缘下斜切胆囊长轴面、胰腺上腹横切面、右肾横切面、胸骨旁心底短轴切面2、心尖三腔切面。找到正确切面可自动测评，可记录操作时间。 |  |  |
| 2.3.11 | 系统配备线阵探头进行颈部和乳腺正常和疾病扫查，凸阵探头进行腹部、子宫及附件、孕早期正常和疾病扫查，相控阵探头进行心脏正常和疾病扫查。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| ▲2.3.12 | 系统支持不少于20项产科专科测量，可进行孕囊、头臀径、卵黄囊、双顶径、头围、腹围、股骨长、胎重、腹部面积、羊水指数等。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.3.13 | 系统支持彩色多普勒及频谱多普勒。 |  |  |
| 2.4 | 产科模拟人系统 |  |  |
| 2.4.1 | 模型外观为孕24周女性外形，无头部，无四肢，具有临床超声检查所需要的体表标志，乳房、锁骨、肋骨、肋间隙、胸骨、肚脐等。 |  |  |
| 2.4.2 | 虚拟模型内置解剖结构包括：24周孕妇子宫、胎儿、胎盘、脐带、羊水等精准的孕中期的解剖结构，胎儿漂浮在羊水中。 |  |  |
| 2.4.3 | 案例检查能清晰看到胎儿在母体内的运动（胎动）。 |  |  |
| 2.4.4 | 可进行头部、四肢、心脏等孕中期胎儿超声检查手法及标准切面训练。 |  |  |
| 2.4.5 | 系统包括孕中期胎儿正常，中枢神经系统、消化系统、呼吸系统、心血管系统等案例。 |  |  |
| ▲2.4.6 | 系统提供不少于160个案例，包含4个胎位。在此基础上可进行超声训练和教学。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.4.7 | 其中单个胎位各个系统病例如下：中枢神经系统不少于6例，包括但不限于左侧脉络丛囊肿、蛛网膜囊肿、侧脑室增宽 |  |  |
| 2.4.8 | 面颈部不少于5例，包括但不限于左侧唇裂、鼻骨缺如、右侧唇腭裂； |  |  |
| 2.4.9 | 呼吸系统不少于5例，包括但不限于左支气管囊肿、右肺囊腺瘤（I型）、右侧胸腔积液（大量）； |  |  |
| 2.4.10 | 心血管系统不少于4例，包括但不限于心腔内强回声灶、心脏血管瘤、横纹肌瘤、室间隔缺损（膜部）； |  |  |
| 2.4.11 | 泌尿生殖系统不少于4例，包括但不限于左肾发育不全、右肾肾盂扩张、右肾多囊性发育不良； |  |  |
| 2.4.12 | 消化系统病例不少于2例，包括但不限于食道闭锁、十二指肠闭锁； |  |  |
| 2.4.13 | 肌肉骨骼系统病例不少于3例，包括但不限于左侧内翻足畸形、多趾畸形（右）； |  |  |
| 2.4.14 | 脐带胎盘病例不少于3例，包括但不限于单脐动脉、前置胎盘、胎盘植入。 |  |  |
| 2.4.16 | 系统提供4个胎位均不少于7个切面，包括但不限于丘脑水平横切面、宫颈内口纵切面、脐带胎盘入口、四腔心切面。找到正确切面可自动测评，可记录操作时间。 |  |  |
| 2.4.17 | 系统配备凸阵探头进行孕中期正常和疾病扫查。 |  |  |
| 2.4.18 | 系统支持不少于20项产科专科测量，包括不限于双顶径、头围、腹围、股骨长、胎重、腹部面积、羊水指数。 |  |  |
| 2.4.19 | 系统支持彩色多普勒及频谱多普勒。 |  |  |
| 2.5 | 经食道超声（TEE)模拟人系统 |  |  |
| 2.5.1 | 模型外观为成年男性模型，有头部，无四肢，具有临床超声检查所需要的体表标志，口、鼻、喉结、锁骨、肋骨、肋间隙、胸骨、肚脐等。 |  |  |
| 2.5.2 | 虚拟模型内置解剖结构包括：肝脏、心脏、二尖瓣、主动脉瓣等。 |  |  |
| 2.5.3 | 系统提供不少于10案例，包括但不限于二尖瓣中度关闭不全、心包积液、主动脉瓣狭窄。在此基础上可进行超声训练和教学。 |  |  |
| 2.5.4 | 切面测评模块，包括但不限于胸骨旁左室长轴切面、心尖四腔切面。找到正确切面可自动测评，可记录操作时间。 |  |  |
| 2.5.5 | 系统配备TTE/TEE探头进行心脏正常和疾病扫查。 |  |  |
| 2.5.6 | 系统支持彩色多普勒及频谱多普勒。 |  |  |
| 2.5.7 | 模拟经食道探头，可通过旋转大小转盘调整探头的弯曲方向及角度。 |  |  |
| 2.5.8 | 可模拟食管第一狭窄，探头插入到第一狭窄处时有阻力感。 |  |  |
| 2.5.9 | 当因操作手法不当导致探头未插入到食管内，系统进行操作提示，不少于两个检测提示。 |  |  |
| 2.5.10 | 经过第一狭窄处可实时同步探头的插入深度、角度。 |  |  |
| 三 | 硬件配置： |  |  |
| 3.1 | 模拟超声机 1套 |  |  |
| ★3.1.1 | 模拟超声机具备真实的功能按键、旋钮及轨迹球完全模拟医用超声诊断仪。 |  |  |
| 3.1.2 | 超声机操作面板带有可指示按键状态的背光灯。 |  |  |
| 3.1.3 | 超声机操作面板具有中英文双语标识。 |  |  |
| 3.1.4 | 包括5把模拟超声探头。 |  |  |
| 3.1.5 | 超声参数调节 |  |  |
| 3.1.5.1 | 支持超声常用参数调节功能。 |  |  |
| 3.1.5.2 | 具有B模式、M模式、CF模式、PW模式、CW模式。 |  |  |
| 3.1.5.3 | 系统配备凸阵/线阵/相控阵超声探头。探头选择错误提示。 |  |  |
| 3.1.5.4 | 支持超声图像控制参数调节不少于3种，包含但不限于电影回放/局部放大/图像上下反转。 |  |  |
| 3.1.5.5 | 局部放大:可调整放大范围和倍数。 |  |  |
| 3.1.5.6 | 支持超声图像调节参数不少于7种，包含但不限于总增益/TGC/深度/焦点位置/倾斜角度/角度校正/速度标尺。 |  |  |
| 3.1.5.7 | 取样宽度：可改变取样容积的尺寸。 |  |  |
| 3.1.5.8 | 速度标尺：调节彩色血流和频谱多普勒速度显示范围。 |  |  |
| 3.1.5.9 | 梯形显示：可拓展线阵探头的视野。 |  |  |
| 3.1.5.10 | 彩色取样框：可调整大小和位置。 |  |  |
| 3.1.5.11 | 支持测量：B模式下测量工具不少于3种，包含但不限于距离、描迹-长度、周长/面积（椭圆法）；M模式下测量工具不少于4种，包含但不限于距离、时间、斜率、周长/面积（椭圆法）；PW/CW模式下测量工具不少于4种，包含但不限于速度、时间、心率、阻力指数。 |  |  |
| 3.1.5.12 | 支持添加注释，注释可自定义添加也可注释库添加。 |  |  |
| 3.1.5.13 | 支持添加体表标记：可添加体位图，亦可调整体位图中探头的位置和方向。 |  |  |
| 3.1.5.14 | 冻结：可冻结图像或解冻图像。 |  |  |
| 3.1.5.15 | 清屏：用于清除屏幕上的测量标尺、体位图和注释字符。 |  |  |
| 3.1.5.16 | Update： PW/CW- CF模式时，可进行速度标尺的切换调节。 |  |  |
| 3.1.5.17 | 患者信息：可查看病人信息。 |  |  |
| 3.2 | 操作平台 1套 |  |  |
| 3.2.1 | 操作台上可支持放置多种仿真人体模型。 |  |  |
| 3.2.2 | 具有可防止模型放置错误的专用固定插座，可稳定固定仿真模拟人体，又能轻松进行更换。 |  |  |
| 3.2.3 | 插座上带有仿真模拟人体识别装置，使系统可根据识别到的模型加载相对应的软件系统和病例。 |  |  |
| 3.3 | 仿真人体模型≥2个 |  |  |
| 3.3.1 | 采用1:1仿真人体模型，手感真实且持久耐用，具有逼真的触觉特征。 |  |  |
| 3.3.2 | 仿真人体模型具有临床超声检查所需要的体表标志，可触及到锁骨、肋骨、胸骨等，具有可按压凹陷的肋间隙。 |  |  |
| 3.3.3 | 经食道超声仿真人体模型具备梨状隐窝、舌头结构。模拟人支持仰卧位及左侧卧位。 |  |  |
| 3.3.4 | 仿真人体模型使用环保材料制作，无毒无味，安全卫生。 |  |  |
| 3.3.5 | 仿真人体模型可使用临床耦合剂，以达到临床真实训练的效果。 |  |  |
| 3.4 | 超声引导下肿物及血管穿刺术模型：3套 |  |  |
| 3.5 | 超声引导下肿物及血管穿刺术模型（透明）：1套 |  |  |
| 3.6 | 可视化超声引导下甲状腺穿刺诊疗模型：3套 |  |  |
| 序号1-2 | 内窥镜模拟训练系统 数量：1套 |  |  |
| 一 | 设备适用范围: |  |  |
| ★1.1 | 用途：用于模拟练习使用支气管镜、胃镜、肠镜、乙状结肠镜等器械，进行支气管检查、上下消化道检查及内镜逆行胰胆管造影（ERCP）训练消化道异物取出训练、消化内镜超声（EUS）训练等、内镜下黏膜剥离术（ESD）、内镜下黏膜切除术（EMR）全内镜下练习； |  |  |
| 二 | 基本功能要求 |  |  |
| 2.1 | 要求同一平台进行胃镜虚拟仿真训练、结肠镜模拟训练、十二指肠镜模拟训练、支气管镜模拟训练。 |  |  |
| 2.2 | 可进行上、下消化道检查、诊断及治疗，可实现上消化道探查、取活检、及上消化道紧急出血治疗； |  |  |
| 2.3 | 要求包含但不限于虚拟仿真技能训练和虚拟仿真手术培训，3D模型数据及解剖结构符合临床。 |  |  |
| 2.4 | 要求可实现支气管诊断治疗、肺泡灌洗、纤维支气管镜活检； |  |  |
| 2.5 | 要求可实现支气管急诊治疗操作，包含成人及小儿气道异物、气道紧急出血处理等，可对出血，咳血等病症进行处理； |  |  |
| 2.6 | 要求操作过程中，实时模拟病人相应出现的生理性反应变化，包括病人的血压、心跳、血氧含量等生命体征，镜头在进入肠道时，肠道壁会自然蠕动； |  |  |
| 2.7 | 要求操作手法粗暴时，病人会发出声音提醒，系统会显示病人痛苦指数； |  |  |
| 2.8 | 要求提供3D解剖结构视图，与手术画面实时显示，帮助学员学习手术操作； |  |  |
| 2.9 | 要求具有消化内镜模拟插入孔道，支气管镜模拟插入孔道，其中支气管镜可以识别从鼻入或是口入。 |  |  |
| 2.10 | 要求包含但不限于教师管理、班级管理、理论考核、数据管理、个人中心。所有操作结束后提供详细的操作评价评估结果 |  |  |
| 2.11 | 要求评估报告中可记录学员个人学习过程的学习曲线，记录学员每一次的操作结果及一段时间内操作结果对比。 |  |  |
| ★2.12 | 要求系统全部汉化，符合国内的培训及考核体系标准 |  |  |
| 三 | 手术软件功能要求 |  |  |
| 3.1 | 消化内镜基本技能训练： |  |  |
| 3.1.1 | 包含但不限于内镜下镜头定位、拍照、套扎、异物钳抓取投放、移动定位等训练。 |  |  |
| 3.1.2 | 实时模拟病人相应出现的生理性反应变化，镜头在进入肠道时，肠道壁会自然蠕动； |  |  |
| 3.2 | 消化内镜诊断训练 |  |  |
| 3.2.1 | 但不限于模拟消化内镜通过直肠、乙状结肠、降结肠、横结肠、升结肠及回盲瓣等检查操作。 |  |  |
| ▲3.2.2 | 消化内镜诊断病例包含：反流性食管炎，食道静脉曲张，真菌性食道炎等。训练结束后编辑胃镜/肠镜报告，作答诊断题目。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.2.3 | 可练习消化内镜通过食管开口、食道、胃及十二指肠、通过幽门的技巧，3D模型和虚拟解剖结构符合临床数据。 |  |  |
| 3.2.4 | 2.4 要求具备上消化道检查训练训练和高级2个独立训练模块。 |  |  |
| 3.3 | 消化道异物模块 |  |  |
| ▲3.3.1 | 具有不同形状的异物取出病例，不限于：长条形、扁平形、球体。 |  |  |
| 3.3.2 | 应用不同的器械，如鳄齿钳夹、网篮、圈套器。 |  |  |
| 3.3.3 | 可进行下消化道的全面检查，练习内镜在直肠、乙状结肠、降结肠、横结肠及升结肠等结肠全部区域的不同部位的操作。 |  |  |
| 3.3.4 | 可训练辨识下消化道各种典型病变并进行诊断，可训练各种基本治疗操作，如取样活检、息肉切除等。 |  |  |
| 3.4 | 消化道息肉内镜下治疗模块 |  |  |
| 3.4.1 | 可以练习消化道内不同位置的息肉治疗，如：食管，胃窦，胃体，直肠，乙状结肠等。 |  |  |
| 3.4.2 | 操作前可提示学员需与病患沟通以下内容： |  |  |
| 3.4.3 | 查看病人用药史； |  |  |
| 3.4.4 | 与病人沟通手术步骤； |  |  |
| 3.4.5 | 训练包含不同形态的息肉，如：不同大小，有蒂无蒂。 |  |  |
| 3.4.6 | 有但不限于用冷活检钳息肉切除（CFP），热活检钳息肉钳除术（HFP），冷圈套器法（CSP）、热圈套器法（HSP）治疗息肉。 |  |  |
| 3.5 | ### 消化道出血紧急内镜检查与止血 |  |  |
| 3.5.1 | 有但不限于模拟粘膜表面流血、溃疡出血、静脉曲张破裂出血等病例。 |  |  |
| 3.5.2 | 要求具备实时3D解剖视图功能。 |  |  |
| 3.5.3 | 具备实时内镜路径导航按钮，可打开路径地图，实时查看内镜所在位置，并可对当前画面进行拍照； |  |  |
| 3.5.4 | 止血方法包括：有但不限于喷洒止血、注射止血、高频电凝止血等。 |  |  |
| 3.5.5 | 可模拟真实临床常用手术器械，如活检钳、注射针、息肉切割器、电凝棒、喷射导管等。 |  |  |
| ★3.6 | 内镜逆行胰胆管造影（ERCP）训练： |  |  |
| 3.6.1 | 模拟内窥镜逆行胰胆管造影，胆管、胰管造影训练 |  |  |
| 3.6.2 | 模拟内镜十二指肠乳头括约肌切开术，模拟治疗胆总管结石，胆管狭窄等病例 |  |  |
| 3.6.3 | 要取石方法可包括网篮取石，球囊取石、两种不同的方法 胆道狭窄可使用胆道塑料支架置入治疗 |  |  |
| 3.6.4 | 要求必须模拟ERCP全程手术操作，学习使用各种内镜检查工具实施套管插入术、电外科切割或凝固、狭窄扩张和取石术的经验，包括以下步骤： |  |  |
| 3.6.5 | 使用真实十二指肠镜进行导航检查，查找乳头； |  |  |
| 3.6.6 | 实施乳头套管插入术 |  |  |
| 3.6.7 | 进行射线照相，显示胆道系统和胰管； |  |  |
| 3.6.8 | 对患有不同胆道和胰管疾病的病例进行诊断； |  |  |
| 3.6.9 | 实施括约肌切开术、狭窄扩张术，结石摘除术和支架置入术等； |  |  |
| ★3.7 | 消化内镜超声（EUS）训练： |  |  |
| 3.7.1 | 要求可模拟使用侧视镜进行检查 |  |  |
| 3.7.2 | 要求在内镜超声下可观看不少于30个体内解剖结构超声图像腺等 |  |  |
| 3.7.3 | 要求可模拟使用扇扫探头进行超声探查； |  |  |
| 3.7.4 | 要求可模拟使用环扫探头进行超声探查； |  |  |
| 3.7.5 | 要求具有教学模式和自由练习模式，教学模式指导临床医师如何使用超声并在超声下辨别各种解剖结构，可针对获取到的30个解剖结构超声图像进行名称标记、测量等；自由练习模式医师可以自由训练使用消化内镜超声 |  |  |
| 3.7.6 | 要求支持针对某一个解剖位置进行颜色标注，训练学员掌握在EUS超声下各个器官的超声图像。 |  |  |
| ★3.8 | 内镜下黏膜切除术（EMR） |  |  |
| 3.8.1 | 模拟小于2cm的扁平型肿瘤病变，内镜下粘膜切除术定位、取出等步骤 |  |  |
| 3.8.2 | 模拟分点注射，注射药物可看到病灶明显被抬起 |  |  |
| 3.8.3 | 圈套器操作，可电切下病灶等 |  |  |
| ★3.9 | 内镜下黏膜剥离术（ESD） |  |  |
| 3.9.1 | 可模拟超过2cm的病变内镜下粘膜剥离术手术 |  |  |
| 3.9.2 | 可模拟训练定位，电凝标记、多点粘膜下注射、沿标记切开、剥离，处理切口，取出病灶等步骤 |  |  |
| 3.10 | 支气管镜基本技能训练 |  |  |
| ▲3.10.1 | 基础训练包含但不限于镜头训练、解剖结构识别、留图训练、灌洗训练、手眼协调训练、异物取出训练等，不少于15个独立训练。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| ▲3.10.2 | 训练内显示数据，不限于镜头保持在管腔中央的时间占比、碰壁次数、触碰声门的次数等，实时内镜的移动速度、进镜深度。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.10.3 | 训练内有导航地图，包括内镜位置，能够放大、缩小、上下左右平移、旋转导航地图。 |  |  |
| 3.10.4 | 镜头训练模块 |  |  |
| 3.10.4.1 | - 包括控镜训练，过声门训练，支段探查训练 |  |  |
| 3.10.4.2 | 有引导物引导进镜位置 |  |  |
| ▲3.10.5 | 具有支气管解剖结构识别和考核两个独立训练，包括会厌、梨状隐窝、声门、隆突，右主支气管、左主支气管、左/右侧支气管各支段。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.10.6 | 具有拍摄与预设图片相同图像的练习。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.10.7 | 具有左上叶舌段和右下叶背段的探查及识别练习并在该位置进行注射灌洗液，回吸等操作。 |  |  |
| 3.10.8 | 具有细胞刷、活检钳、穿刺针器械的训练内容。 |  |  |
| 3.10.9 | 具有长条形、扁平形、球形不同形状的异物取出训练，包括异物过声门的操作技巧。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.11 | 支气管基本检查模块 |  |  |
| ▲3.11.1 | 具有不少于20个不同病症的基本检查病例，包括检查教学引导训练。训练结束后填写电子报告单，完成病例诊断题目考核。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.11.2 | 包括但不限于气管癌、气管肿瘤、急性炎症、气管结核、**训练报告中明确检查细节，包括局麻部位完成情况，留图位置完成情况等。 |  |  |
| 3.11.3 | 要求可练习支气管肺泡灌洗，训练BAL的全程，学员通过虚拟导师的指导，训练操作的要点和以及难点 |  |  |
| 3.11.4 | 包括但不限于气管癌、气管肿瘤、急性炎症、气管结核、肉芽增生型、支气管扩张、气管食管瘘、气管骨化症、肺泡蛋白沉积症、色素沉着、气管异物、脓性分泌物、肺结节病、巨气管支气管症等疾病。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.12 | 支气管镜诊断训练 |  |  |
| 3.12.1 | 具有刷检诊断、活检诊断、灌洗诊断三种模拟练习。 |  |  |
| 3.12.2 | 模仿真实临床操作情况，包括活检出血，钳夹到气管壁的效果，模仿不同种类的出血，包括血管出血、病灶出血等。 |  |  |
| 3.12.3 | 提供支气管3D解剖视图 |  |  |
| 3.12.4 | 具有设置灌洗压力功能，三种压力值对应的吸引效果不同。 |  |  |
| 3.12.5 | 诊断检查包括局麻操作考核，未局麻进入声门、气管等位置则会引发患者咳嗽等不适反应，咳嗽时镜下有视觉震颤。 |  |  |
| 3.12.6 | 诊断左上叶急性炎症，接入灌洗瓶，考核灌洗次数和灌洗量是否达标，显示灌洗总量，考核每次灌洗后的回吸量。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.13 | 治疗支气管镜检查模块 |  |  |
| 3.13.1 | 至少可以进行异物鄂齿钳取出术训练和网篮取出术训练。 |  |  |
| 3.13.2 | 模仿真实临床操作情况，包括活检出血，钳夹到气管壁的效果，模仿不同种类的出血，包括血管出血、病灶出血等。 |  |  |
| 3.13.3 | 要求可模拟不同患者的病情处理，至少包括：普通患者、气管插管患者、气管切开患者等； |  |  |
| 3.13.4 | 可进行右主支气管口异物鳄齿钳取出术，考核留图及取出技巧，嵌顿异物取出后嵌顿处会出血。 |  |  |
| 3.13.5 | 要求包含气管出血性肿瘤病例，通过抽吸及清洗使出血源显现，并可模拟冰盐水冷冻后，选择使用氩气刀电灼方式进行肿瘤出血治疗 |  |  |
| 3.14 | 导师管理评估 |  |  |
| 3.14.1 | 所有训练完成后均进入评价页面，包含本次训练得分及用时以及该训练的历史数据以便对比。 |  |  |
| 3.14.2 | 支持设备系统在线升级。 |  |  |
| 3.15 | 课程及教学辅助管理 |  |  |
| ▲3.15.1 | 在基础技能训练中可以进行镜下能力的评测，根据具体训练侧重训练点不同，给能力分配权重，给予综合能力评价，并提供训练建议。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.15.2 | 提供3D解剖结构视图，与手术画面实时显示，帮助学员学习手术操作。 |  |  |
| 3.15.3 | 课程编辑：导师可进行学员账户管理，编辑课程，分配课程。 |  |  |
| 四 | 配置要求 |  |  |
| 4.1 | 内窥镜操作平台：具备独立腔道力反馈系统，可实现模拟内镜的完全取出与嵌入操作 1套 |  |  |
| 4.2 | 显示器 ：≥24寸触屏 1台 |  |  |
| 4.3 | 键盘：无线蓝牙 1个 |  |  |
| 4.4 | 仿真消化内镜：前端可转变方向、弯曲，并可以插入仿真训练器械 1把 |  |  |
| 4.5 | 仿真消化内镜训练器械 3套 |  |  |
| 4.6 | 仿真支气管镜：前端可转变方向、弯曲，并可以插入仿真训练器械 1把 |  |  |
| 4.7 | 仿真支气管镜训练器械 3套 |  |  |
| 4.8 | 仿真十二指肠镜：镜前端可转变方向、弯曲，并可以插入仿真训练器械 1把 |  |  |
| 4.9 | 仿真十二指肠镜训练器械 3套 |  |  |
| 4.10 | 拍照踏板 1个 |  |  |
| 序号1-3 | 腹腔镜模拟训练系统 数量:1套 |  |  |
| 一 | 设备适用范围: |  |  |
| ★1.1 | 要求具备虚拟仿真技能训练：基础训练类操作，缝合打结技能训练，胃肠手术训练、乙状结肠切除术、肾切除手术训练、妇科手术训练、胆囊类手术训练，阑尾手术训练，胸腔镜手术训练、疝气修复术训练、乳腺手术训练、肝脏手术训练；（需提供系统截图用于佐证） |  |  |
| 二 | 基本参数要求 |  |  |
| 2.1 | - 提供各相应手术操作的教学指导视频 |  |  |
| ▲2.2 | - 虚拟仿真训练以递进式方式进行训练，分别为入门、熟练和精通（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 2.3 | - 需要解锁完成逐级训练，进入下一级难度的训练。包含：镜头训练、抓取训练、分离训练、电凝训练、剪切训练、钛夹训练、双手合作移物训练等 |  |  |
| 2.4 | - 虚拟仿真技能训练可训练多种器械的使用，如：抓钳，电凝钩，钛夹钳，双极电凝钳，超声刀等。 |  |  |
| 2.5 | - 虚拟仿真训练对不同训练方式进行数据统计与分析，包括：训练次数、评分、截图、录像、单项训练分析等等。可以随时查看训练，制定学习计划。 |  |  |
| 2.6 | - 镜头训练过程中可切换 0 度镜和 30 度镜，具备镜头定位控制训练，训练学员对于镜头的控制和双手稳定性 |  |  |
| 2.7 | - 精准定位训练：腹腔镜手术操作手柄的双手操作协调性训练内容，通过具有不同颜色标记的器械头部，在模拟空间内以一定顺序触碰不同颜色标记物体，锻炼学员图像深度感知能力以及双手协调定位技巧。 |  |  |
| 2.8 | - 钛夹训练：提供钛夹钳器械的训练内容，非解剖环境下提供模拟血管流血场景，在指定部位提供颜色标记钛夹夹持部位，提升操作者钛夹钳夹的基本操作以及提高手眼配合熟练度，并且在夹闭完成后需要处理干净残留血池的血液。 |  |  |
| 2.9 | - 双手合作移动物体训练：双手器械配合，进行抓取，双手交换物体，定位摆放等操作，训练双手协调合作，双手传递，定位摆放等精细操作 |  |  |
| 2.10 | - 电凝训练：电凝止血训练，训练电凝操作，考核电凝精确度和稳定性等技能 |  |  |
| 2.11 | - 具有不同难度等级的缝合训练，至少有间断缝合、连续缝合、八字缝合、褥式缝合等，不少于5个缝合训练，均可评估训练结果 |  |  |
| 2.12 | - 具有不同难度等级的打结训练，包含半结、方结、结扎结、外科结等训练内容，均可评估训练结果 |  |  |
| 2.13 | 打结效率考核，可以分别设定打结个数和打结时间，最终给出打结效率评估报告 |  |  |
| 2.14 | - 要求具备机械式力反馈，可根据不同手术操作产生不同大小的力反馈； |  |  |
| 2.15 | 可调节操作台的高度 |  |  |
| 2.16 | 循序渐进的教学模式。不同难度等级的虚拟仿真技能训练和虚拟仿真手术训练，均可提供真实的操作 |  |  |
| 2.17 | 提供真实的操作手感和详细的操作评价结果。 |  |  |
| 2.18 | 支持新建学员账户信息，并可以维护 |  |  |
| 2.19 | 可以新建、分配训练课程 |  |  |
| 2.20 | 提供考试系统，理论题库试题不少于600道 |  |  |
| 2.21 | 可以根据数据分析查看训练建议和常见错误 |  |  |
| 2.22 | 可配置多台组网功能，支持一对多示教及多对一监控功能 |  |  |
| 三 | - 手术模块功能要求 |  |  |
| 3.1 | - 具备3D解剖模式视图。 |  |  |
| 3.2 | - 病例模拟的操作环境贴近临床，真实反应操作中的各项生理反应，例如：流血，止血，触碰形变及电切离断效果等。 |  |  |
| 3.3 | - 所有操作后都会有评估训练结果 |  |  |
| 3.4 | - 胃肠手术模块：指导受训者学会胃囊创建术，正确使用超声刀和分离钳进行胃小弯和胃大弯筋膜的分离，胃底筋膜分离等，使用直线切割器安全高效的创建胃囊。 |  |  |
| 3.5 | - 肠肠吻合和胃空肠吻合训练。提供腹腔探查，使用切割器进行肠肠吻合以及肠造口吻合的步骤。提供分离钳，超声刀，肠钳，直线切割等。 |  |  |
| 3.5 | - 乙状结肠切除术模块：模拟多个TROCAR孔位，完成对筋膜的分离，暴露解剖结构，模拟对血管的探查、夹闭、剪断等操作。在出现重大手术失误时，会强制结束训练或选择重新进行训练。 |  |  |
| 3.6 | - 肾切除手术训练模块：模拟腹腔肾脏环境，清晰可见周围器官、组织等，并提供腹腔镜器械进行输尿管、肾动静脉的分离等操作，协助受训者安全、高效地进行肾切除手术的练习。 |  |  |
| 3.7 | 妇科手术手术训练内容 |  |  |
| 3.7.1 | 输卵管切除术、附件切除、异位妊娠手术、卵巢囊肿剔除手术（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.7.2 | 宫肌瘤手术、子宫肌瘤切除创面缝合（需提供系统截图用于佐证） |  |  |
| 3.7.3 | 全子宫切除手术、子宫切除手术后的阴道缝合（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.7.4 | 可训练药物注射，模拟药物注射效果，练习肌瘤的分离，用电凝勾在肌瘤根部和子宫浆膜层之间分离，切开后及时止血，冲洗腹腔。 |  |  |
| 3.8 | - 胆囊切除手术训练模块：呈现不同的病理结构、不同病变的胆囊及Calot胆囊三角，脂肪组织等，全套的术式操作使受训者更加真实地体验手术环境，熟悉手术流程。 |  |  |
| 3.8.1 | - 虚拟胆囊手术训练包括胆囊分步训练和全流程手术训练，其中分步训练包括三项训练内容，均可评估训练结果。 |  |  |
| 3.8.2 | - 全套胆囊手术训练任务须包含探查定位，游离、暴露胆囊三角，夹闭离断胆囊动脉和胆囊管，游离胆囊床等胆囊切除手术流程操作。全套手术训练不少于2个手术病例，均可评估训练结果。 |  |  |
| ▲3.8.3 | - 包含模拟胆道取石、探查训练，步骤包括切开胆管，取石和软管探查（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.8.4 | - 胆囊动脉解剖异常病例，如双支型胆囊动脉等 |  |  |
| 3.9 | - 阑尾切除术手术训练模块：手术包括探查，分离阑尾系膜，套扎阑尾根部，离断取出。可提供不同的手术训练方法，让受训者从多维度和使用不同手术器械来完成手术训练。 |  |  |
| 3.10 | - 胸腔镜手术模块：包含左下肺叶切除手术训练，提供专用手术器械进行手术操作，可应用卵圆钳进行操作等。 |  |  |
| 3.11 | 乳腺手术 |  |  |
| ▲3.11.1 | 该模块适用于乳腺外科和普外科科室，能够进行乳腺腔镜相关手术技术的模拟训练。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.11.2 | 可以模拟练习乳腺良性肿瘤切除手术等，包括镜下探查，分离组织暴露肿块，定位肿块，切除瘤体，取出标本，冲洗检查等操作步骤。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.12 | - 疝修补术： |  |  |
| 3.12.1 | - 腹股沟疝修补术包括TAPP(右斜疝)的解剖结构识别训练以及虚拟患者手术操作病例训练。仿真器械包括：弯分离钳，无损伤抓钳，腔镜组织剪，电凝钩，持针器，钛夹钳，医用胶。 |  |  |
| 3.12.2 | - 可以练习识别脐中皱襞，脐内侧皱襞，脐外侧皱襞，膀胱位置，精索血管，髂耻束，输精管，右侧内环口，腹壁下血管，Bogros间隙，Retzius间隙，“疼痛三角”区域，“危险三角”区域。 |  |  |
| 3.12.3 | - 可以练习腹腔探查，切开腹膜，分离Bogros间隙，分离Retzius间隙，分离疝囊，放置补片，医用胶固定补片。 |  |  |
| 3.12.4 | - 可以模拟处理意外损伤，例如：损伤腹壁下动脉，离断精索血管，损伤输精管，损伤“死亡冠”等。 |  |  |
| ▲3.12.5 | - 脐部疝气手术，包括筋膜粘连分离，肠管回纳，选择补片形状、大小，悬吊固定补片，以及使用针夹和钉枪对补片操作等步骤。提供腹腔吸气和充气模拟按钮，可以模拟向腹腔充气和吸气所引起的腹腔形变。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.13 | 肝脏切除手术模块 |  |  |
| ▲3.13.1 | 系统提供高精度的三维肝脏模型，可360度旋转、缩放，详细展示肝脏及其周围血管、胆管等复杂结构，便于学员深入理解肝脏解剖。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| ▲3.13.2 | 可以模拟小病灶的局部切除手术，肝脏肿瘤切除手术。可以训练用电刀或者超声刀切断肝镰状韧带，切开左冠状韧带、肝左三角韧带等，解剖分离肝静脉沟游离肝脏。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.13.3 | 可模拟用钛夹钳夹闭后剪断肝脏段脉管，分离夹闭肝左静脉主干，离断肝实质，肝断面止血等操作。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 3.13.4 | 根据虚拟患者的具体病情（如肿瘤位置、大小、血管侵犯情况等），制定个性化的切除路径计划。（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 四 | - 自主知识学习系统 |  |  |
| 4.1 | - 除技巧及手术训练外，提供“腹腔镜自主知识学习体系”，包括“理论答题”模块与“知识集”模块。 |  |  |
| 4.2 | - 提供腹腔镜理论学习平台，包括器械介绍、手术相关文档和视频等学习内容。 |  |  |
| ▲4.3 | - 可进行理论答题，并提供不少于600道精选题目，随机分配自动评分（需提供操作画面截图进行佐证） |  |  |
| 五 | - 其他功能： |  |  |
| 5.1 | - 用户管理： |  |  |
| 5.1.1 | - 普通用户可以修改个人信息和查看训练任务等功能； |  |  |
| 5.1.2 | - 管理员用户有编辑修改学员相关信息，新建小组，修改小组基本信息等功能。 |  |  |
| 5.2 | - 任务与课程： |  |  |
| 5.2.1 | - 管理员用户和普通用户均可以建立任务和课程； |  |  |
| 5.2.2 | - 管理员可以给学员发派消息和训练任务。 |  |  |
| 5.3 | - 数据分析中心： |  |  |
| 5.3.1 | - 支持统计各项训练模块的训练时常和次数、统计分数排名以及该训练操作者经常犯的错误、统计各项训练指标的优异项以及待提高项。 |  |  |
| 5.3.2 | - 支持查询自己的训练类型分布及训练分数分布、单个训练数据分布以及常见错误和待改进项目、查看自己的成绩统计曲线及成绩走势图。 |  |  |
| 5.3.3 | - 支持根据训练的操作数据给出用户各项操作的优异项以及待改进项和常见错误项。 |  |  |
| 5.3.4 | - 训练记录可以查看完整的训练报告和评分项，截图以及训练视频。 |  |  |
| 六 | 配置要求 |  |  |
| 6.1 | 主体操作平台（含力反馈系统） 1台 |  |  |
| 6.2 | 主体升降系统（含控制器） 1套 |  |  |
| 6.3 | 显示器支臂（包含键盘托） 1套 |  |  |
| 6.4 | 触摸屏显示器 1台 |  |  |
| 6.5 | 键盘 1个 |  |  |
| 6.6 | 智能仿真训练器械 2把 |  |  |
| 6.7 | 仿真踏板 1个 |  |  |
| 6.8 | 仿真可取出式内窥镜 1个 |  |  |
| 其它要求（适用于序号1-1、序号1-2、序号1-3） |  |  |  |
| 1 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 2 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和投标文件中的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |  |
| 3 | 产品生产日期与验收日期之前间隔＜12个月。 |  |  |
| 4 | 如产品为强制计量设备或临床需要计量检测，中标人必须提供计量检测证书，或协助完成计量检测工作。 |  |  |
| 5 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率） |  |  |

- 标项2：医学综合模拟人系统等

| 序号 | 技术参数规格及要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备适用范围: |  |  |
| 1.1 | 用途：用于急诊科、ICU、护理部、麻醉科、呼吸治疗、内科等科室开展心肺复苏等综合团队训练。 |  |  |
| 二 | 基本参数要求 |  |  |
| - 序号2-1 | - 医学综合模拟人系统 数量：1套 |  |  |
| - 1.1 | - 整体特征 |  |  |
| - 1.1.1 | - 新型综合模拟病人，完全无线连接，运行工作中无任何噪音。操作更简便。不管是编写病例，使用预先编写的病例，易于使用，容易教学，容易编程。 |  |  |
| - 1.1.2 | - 成年人体格外观，头部和手臂皮肤为有机硅胶，其他部位皮肤和气道材质为PVC，主体结构为金属和聚碳酸酯，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感。 |  |  |
| - ▲1.1.3 | - 皮肤和气道材质不含DEHP(塑化剂),对需要经常接触模拟人的使用者健康没有危害。 |  |  |
| - 1.1.4 | - 压缩机安装在模拟病人体内，压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。压缩机工作期间不会引发模拟病人不必要的身体移动。 |  |  |
| - 1.1.5 | - 引擎组件装配在模拟病人体内，可确保在通信中断的情况下能继续运作，以保证持续的正确反应。 |  |  |
| - 1.1.6 | - 模拟人具有内置电力供应系统和气动力发生装置。 |  |  |
| - 1.1.7 | - 模拟人具在使用期间可更换充电电池，模拟人在操作时可进行电池充电。 |  |  |
| - 1.1.8 | - 模拟人可以在无线模式下连续运行≥4小时。 |  |  |
| - 1.1.9 | - 模拟人可在2小时内完成80%的充电量。 |  |  |
| - 1.1.10 | - 提供男性、女性和无性别外生殖器更换。 |  |  |
| - 1.1.11 | - 计算机操作系统可安装于Windows 10及以上电脑中。 |  |  |
| - 1.1.12 | - 监护仪为触控式平板电脑，界面模拟临床真实监护仪设计，可转换为导师计算机。 |  |  |
| - 1.1.13 | - 模拟人、控制端电脑、监护电脑之间实现无线连接。 |  |  |
| - 1.1.14 | - 独立安装的模拟人操作系统，不需要依靠系统浏览器进行连接操作。 |  |  |
| - ▲1.1.15 | - 在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。 |  |  |
| - 1.1.16 | - 具有生理驱动系统，可以预设多个不同的生理状态，自动触发，例如：心梗、休克、哮喘等。 |  |  |
| - ▲1.1.17 | - 模拟人存放及操作温度范围大，可满足不同温度条件下模拟人的储存和使用。至少满足：操作温度 4 ºC 至 40 ºC，存放温度-15 ºC 至 50 ºC。要提供由投标产品所属品牌的说明书截图或文字说明证明。 |  |  |
| - 1.1.18 | - 模拟人头面部皮肤模块化设计，可以方便的更换为不同年龄和肤色的头面皮肤，以提供多样化的培训体验。 |  |  |
| - 1.1.19 | - 可选配老年人样貌特征的面部皮肤，用于针对老年人的培训和护理，为学员提供沉浸式的培训体验。 |  |  |
| - 1.1.20 | - 有明确的胸部骨性标志。 |  |  |
| - ▲1.1.21 | - 模拟人设计精密，系统稳定，不需要定期进行设备校准，核心功能如分泌、瞳孔自动对光反射、药物识别、血压测量、血氧测量等均不需要校准即可使用。要提供由投标产品所属品牌的说明书截图或文字说明证明。 |  |  |
| - ▲1.1.22 | - 模拟人符合AHA高级生命支持培训要求，并协助建立AHA国际培训项目中心。 |  |  |
| 1.2 | 监护功能 |  |  |
| - 1.2.1 | - 大屏监护仪，与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。 |  |  |
| - 1.2.2 | - 可以至少同时连接10个监护仪，监护仪兼容用户的Window 10系统电脑，而无需另外采购厂家专用电脑。 |  |  |
| - 1.2.3 | - 可显示大于以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压等。 |  |  |
| - 1.2.4 | - 监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF（四个培训阶段）、CVP（中心静脉压）、AGT(麻醉剂)、心输出率、HAL、ISO、ENF、SEV、DES、颅内压。 |  |  |
| - 1.2.5 | - 可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。 |  |  |
| - 1.2.6 | - 可进行以下操作： - ①可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 - ②可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 |  |  |
| - 1.2.7 | - 导师可透过操作计算机的接口或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供最少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色 |  |  |
| - 1.2.8 | - 系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。 |  |  |
| - ▲1.2.9 | - 模拟人操作软件具有虚拟除颤监护仪功能： |  |  |
| - 1.2.10 | - 提供自动除颤和手动除颤两种模式。手动除颤模式可调节电量，手动充电和放电。 |  |  |
| - 1.2.11 | - 虚拟自除颤监护仪可与模拟人监护仪同屏显示，不需要额外的显示器。 |  |  |
| - ▲1.2.12 | - 虚拟除颤监护仪除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化，除颤放电操作、电击能量等会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 |  |  |
| - ▲1.2.13 | - 模拟人操作软件具有自动体外除颤仪（AED）功能： |  |  |
| - 1.2.14 | - 可执行开机、连接电极片、电击等操作。 |  |  |
| - ▲1.2.15 | - 除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化。接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。 |  |  |
| - 1.2.16 | - 可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测，心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。 |  |  |
| - 1.3 | - 气道功能 |  |  |
| - 1.3.1 | - 可控制的手动或自动气道开放/关闭。 |  |  |
| - 1.3.2 | - 正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中)。 |  |  |
| - 1.3.3 | - 可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经环甲膜切开吸引。 |  |  |
| - 1.3.4 | - 可面罩通气 (会被自动感应和记录在日志中)。 |  |  |
| - 1.3.5 | - 耳朵轮廓符合正常解剖，可支持挂耳式鼻氧管进行模拟吸氧操作。 |  |  |
| - 1.3.6 | - 可气管插管。 |  |  |
| - 1.3.7 | - 可鼻胃管插管。 |  |  |
| - 1.3.8 | - 可使用气管导管、喉罩通气及其它气道装置。 |  |  |
| - 1.3.9 | - 可逆行插管。 |  |  |
| - 1.3.10 | - 可纤维支气管镜插管。 |  |  |
| - 1.3.11 | - 可经气管喷射通气。 |  |  |
| - 1.3.12 | - 可光棒气管插管。 |  |  |
| - 1.3.13 | - 可进行环甲膜穿刺和外科环甲膜切开术训练。 |  |  |
| - 1.3.14 | - 可变的气道阻力（4个档位）。 |  |  |
| - 1.3.15 | - 可变肺顺应性（4个档位）。 |  |  |
| - 1.3.16 | - 可进行右主支气管通气。 |  |  |
| - 1.3.17 | - 可产生胃胀气。 |  |  |
| - 1.3.18 | - 正确头部位置的监测。 |  |  |
| - 1.3.19 | - 可选择“不能插管/能够通气”功能。 |  |  |
| - 1.3.20 | - 可选择“不能插管/不能通气”功能。 |  |  |
| - ▲1.3.21 | - 模拟困难气道：舌水肿 (大于等于2个程度肿胀情况)、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、异物梗塞情况。 |  |  |
| - ▲1.3.22 | - 具有舌头退缩选项，在该情况下，模拟病人应无法呼吸，学员必须要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。 |  |  |
| - 1.4 | - 呼吸系统 |  |  |
| - 1.4.1 | - 具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。 |  |  |
| - 1.4.2 | - 可模拟呼出二氧化碳。 |  |  |
| - 1.4.3 | - 可模拟正常或不正常的呼吸音。 |  |  |
| - ▲1.4.4 | - 模拟病人身体前方有5个呼吸音听诊区域，5个听诊区可以分别独立调节。 |  |  |
| - ▲1.4.5 | - 模拟病人身体后方有6个呼吸音听诊区域，6个听诊区可以分别独立调节。 |  |  |
| - 1.4.6 | - 左、右肺可训练多种听诊音，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、 胸膜摩擦音等等。 |  |  |
| - ▲1.4.7 | - 脉搏血氧饱和度的监测：左右食指均可支持血氧饱和探头进行血氧饱和度监测，不需要进行校准，使用方便。 |  |  |
| - 1.4.8 | - 使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上显示通气量。 |  |  |
| - 1.4.9 | - 可进行双侧气胸针刺减压培训。 |  |  |
| - ▲1.4.10 | - 针刺减压操作可被自动监测并记录在日志中。 |  |  |
| - 1.4.11 | - 气胸气囊穿刺后可以重复使用，无需频繁更换。 |  |  |
| - 1.4.12 | - 可模拟单边和肺叶呼吸音。 |  |  |
| - 1.4.13 | - 双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。 |  |  |
| - ▲1.4.14 | - 有集中听诊功能，让模拟病人至少自动停止呼吸30秒，以方便学员集中进行听诊练习。需要提供由投标产品所属品牌的图片或文字说明证明。 |  |  |
| - 1.4.15 | - 呼吸音与呼吸率同步，呼吸音的频率和呼吸率一致。 |  |  |
| - ▲1.4.16 | - 可模拟不同程度口唇紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致。 |  |  |
| - 1.5 | - 心脏特征 |  |  |
| - 1.5.1 | - 配置多种心电图库，心率范围可从0到220次/分，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。 |  |  |
| - 1.5.2 | - QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 |  |  |
| - 1.5.3 | - 需有与正常人相一致的4个心脏听诊区 (主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区)，各心脏听诊区的声音可独立调节。可进行心音听诊训练：包括正常第一、第二心音、各种病理性杂音（主动脉狭窄、奥斯汀.弗林特杂音、二尖瓣脱垂、收缩期杂音、舒张期杂音、左房室瓣狭窄开瓣锐声、低沉杂音、室间隔缺损、房间隔缺、主动脉瓣狭窄、全收缩期杂音、早期收缩期杂音）、奔马律、心包摩擦音等。 |  |  |
| - 1.5.4 | - 可进行4导联心电图监护。 |  |  |
| - 1.5.5 | - 可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图。 |  |  |
| - 1.5.6 | - 电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、电复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。可使用临床真实AED进行心脏除颤。 |  |  |
| - 1.6 | - 循环系统特征 |  |  |
| - ▲1.6.1 | - 可触诊14处动脉搏动，包括：双侧颈动脉、双侧股动脉、双侧肱动脉、双侧桡动脉、双侧足背动脉、双侧腘动脉和双侧胫后动脉的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。要提供由投标产品所属品牌的图片或文字说明证明。 |  |  |
| - ▲1.6.2 | - 脉搏强度随血压变化，左臂、右臂、左腿、右腿和躯干的脉搏强度可分别调节。 |  |  |
| - 1.7 | - 静脉穿刺 |  |  |
| - 1.7.1 | - 双侧手臂预置静脉通道端口，使学员专注于诊疗流程培训，减少耗材使用。 |  |  |
| - ▲1.7.2 | - 骨髓通路：可通过左胫骨和双侧肱骨进行骨髓腔内穿刺。 |  |  |
| - 1.8 | - CPR |  |  |
| - ▲1.8.1 | - CPR符合美国心脏协会2020指南，可符合在中国地区开展美国心脏协会课程，建立AHA培训中心。 |  |  |
| - 1.8.2 | - CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图、 |  |  |
| - ▲1.8.3 | - 可根据AHA 2020指南实时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式。 |  |  |
| - ▲1.8.4 | - CPR的结果可以出具独立的分析报告，分析学员CPR的质量，方便导师做课后的分析 |  |  |
| - ▲1.8.5 | - CPR的考核标准可以自行设定，可以适应不同地区不同单位的指南和考核标准。 |  |  |
| - 1.9 | - 模拟人操作软件 |  |  |
| - ▲1.9.1 | - 全中文支持的操作软件，可支持全球≥5种语言，包括：中文、英语、日语、法语、俄语等。可适应不同国家专家学术交流。 |  |  |
| - 1.9.2 | - 模拟人操作软件须在Windows系统运行，方便使用和维护。 |  |  |
| - 1.9.3 | - 具有3种可选控制模式：导师模式（手动模式）、主题模式、自动模式。 - ①导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 - ②主题模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。 - ③自动模式：模拟人会模拟真实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。 |  |  |
| - 1.9.4 | - 在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。 |  |  |
| - 1.9.5 | - 在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。 |  |  |
| - 1.9.6 | - 模拟人生命体征至少可通过三种方式调节： - 方式一：点击相关生命体征，进入后台输入要调节的数值修改数据； - 方式二：点击相关生命体征，进入后台拉动滑动条修改数据； - 方式三：在相应生命体征图标上通过鼠标上下滑动修改，可实现简单快速的调整的目的 |  |  |
| - 1.9.7 | - 软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 |  |  |
| - ▲1.9.8 | - 软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有清晰的了解，并可根据学员水平表现调整培训难易度，把握整个培训过程。需要提供由投标产品的图片或文字说明证明。 |  |  |
| - 1.9.9 | - 正在运行的病例可暂停，快进和保存。 |  |  |
| - 1.9.10 | - 导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。 |  |  |
| - 1.9.11 | - 支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音 |  |  |
| - 1.10 | - 神经系统 |  |  |
| - 1.10.1 | - 模拟病人可眨眼。眼睑速度可以设定为慢、正常和快。 |  |  |
| - 1.10.2 | - 眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。 |  |  |
| - 1.10.3 | - 左右眼睛瞳孔大小可以自动设定为不一样。 |  |  |
| - ▲1.10.4 | - 瞳孔自动对光反射，可调同步或异步反射，自动对光反射功能设计精密，系统稳定，不需要进行校准，使用方便。 |  |  |
| - 1.10.5 | - 对光反射时可调正常及缓慢的反应速度，也可以设定为对光没有反应。 |  |  |
| - 1.10.6 | - 自动对光反应可设定为一边有反应，另外一边没有反应。 |  |  |
| - 1.10.7 | - 可自动模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况。 |  |  |
| - 1.10.8 | - 眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。 |  |  |
| - ▲1.10.9 | - 眼皮和眼球分离设计，眼皮运动不会带动眼球的转动。 |  |  |
| - 1.10.10 | - 可出现两种不同的抽搐情况。 |  |  |
| - 1.11 | - 分泌 |  |  |
| - ▲1.11.1 | - 系统内置模拟分泌物储藏装置，且软件具有分泌物控制平台，可真实模拟体液分泌，使其分别随病情变化需要自动从模拟人额头、眼角、耳朵等部位流出，模拟流汗、流泪、流出脑脊液等表现。要提供由投标产品的图片或文字说明证明。 |  |  |
| - 1.11.2 | - 出汗高度智能化，模拟人可根据病情的变化自动出汗，逼真的汗液通过额头流出来，出汗的速度和汗量可调节并且跟药理和生命体征变化相一致。 |  |  |
| - 1.11.3 | - 流泪高度智能化，模拟人可根据病情的变化自动流泪，逼真的眼泪从模拟人的眼角自动流出，流量和速度均可以调节。 |  |  |
| - 1.11.4 | - 可以模拟模拟人外伤后脑脊液通过耳朵流出，与当时生命体征变化相一致。分泌物的流量快慢可调节。 |  |  |
| - 1.11.5 | - 可以模拟血泪、血汗、血性脑脊液的情况。会有真实的红色血液流出。 |  |  |
| - 1.12 | - 其它功能 |  |  |
| - ▲1.12.1 | - 内置流血控制系统，可在全身多处模拟出血，可分为静脉和动脉两种出血模式，并可根据伤口的部位和大小调节出血量与出血速度，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况自动变化。 |  |  |
| - 1.12.2 | - 操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）。 |  |  |
| - 1.12.3 | - 可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音。 |  |  |
| - 1.12.4 | - 可听诊肠鸣音(4个区域)：包括正常，过快、过慢、腹鸣、麻痹性肠梗阻、溃疡性结肠炎、无声音等。 |  |  |
| - 1.12.5 | - 可以进行导尿操作，可以选择正常、多尿、频尿不同情况下的尿量。可以模拟血尿的情况，会有真实的红色尿液从尿道流出。 |  |  |
| - 1.13 | - 评估报告模块 |  |  |
| - 1.13.1 | - 模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。 |  |  |
| - 1.13.2 | - 模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 |  |  |
| - 1.13.3 | - 评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 |  |  |
| - 1.13.4 | - 系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 |  |  |
| - 1.13.5 | - 正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 |  |  |
| - 1.13.6 | - 独立的评估文件可在Windows 7系统以上及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。 |  |  |
| - 1.13.7 | - 评估报告支持中文系统 |  |  |
| - 1.14 | - 创伤模块 |  |  |
| - 1.14.1 | - 包含枪伤手臂，枪伤腿，可更换的枪伤模块，训练枪伤的模拟训练。 |  |  |
| - 1.14.2 | - 3G 截肢手臂，截肢腿，可模拟截至的伤情，进行训练。 |  |  |
| - 1.15 | - 病例编辑系统 |  |  |
| - ▲1.15.1 | - 病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应 |  |  |
| - 1.15.2 | - 全中文的病例编辑系统 |  |  |
| - ▲1.15.3 | - 病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。 |  |  |
| - 1.15.4 | - 病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。 |  |  |
| - 1.15.5 | - 系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。 |  |  |
| - 1.16 | - 技术支持 |  |  |
| - 1.16.1 | - 该产品品牌需要在中国境内有专业售后点以便提供售后服务。 |  |  |
| - 1.16.2 | - 产品的安装、培训需由厂家工程师提供服务，需提供关系证明。 |  |  |
| - 序号2-2：AED模拟训练器 数量：6台 |  |  |  |
| 2.1 | 通用AED训练器设计，让学员可适应任何品牌AED训练器； |  |  |
| 2.2 | 小巧便携，节省空间，仅单个AED净重：0.5 kg (±0.05 kg)，体积：20.0 cm×14.0cm×4.1 cm，带包装：重0.7 kg (±0.1 kg)，体积21.5cm×16.0cm×6.8cm； |  |  |
| ▲2.3 | 预置6个病例，模拟真实的心脏骤停场景。病例1：2次可电击心律，1次不可电击心律，病例2：不可电击心律，可电击心律，不可电击心律，病例3：可电击心律，不可电击心律，病例4：可电击心律，循环提示，病例5：不可电击心律，循环提示，病例6：电极片问题，可电击心律，不可电击心律； |  |  |
| 2.4 | 配置灵活，病例参数可调节； |  |  |
| 2.5 | 同时具备成人和儿童AED训练器功能，提示音可切换为儿童的模式； |  |  |
| 2.6 | 兼容挪度Link技术，可与挪度Link模型配合使用，实现自主识别贴片位置的功能； |  |  |
| 2.7 | 具备扬声器功能，音量可调节； |  |  |
| 2.8 | 可使用QCPR app做为遥控设备，通过蓝牙连接； |  |  |
| 2.9 | 可通过QCPR APP实现操作软件更新和访问； |  |  |
| ▲2.10 | QCPR app可同时控制6台AED训练器。可选择多个AED训练器同步进行设置，也可选择单个AED训练器分别进行设置； |  |  |
| 2.11 | 导师可手动选择贴片位置正确按按钮，以便快速进入下一步操作； |  |  |
| 2.12 | 可选择打开或关闭完全自动模式，模拟如何使用可自动电击的全自动AED训练器进行训练； |  |  |
| 2.13 | 预置病例可通过QCPR app选择，也可通过AED侧面按钮切换； |  |  |
| 2.14 | AED训练器电量过低时可通过AED训练器本身的灯光提示，也可在App上显示； |  |  |
| 2.15 | App具备节拍器功能，可选择打开或关闭节拍器； |  |  |
| ▲2.16 | 可选择提示语言，提供语言为：日语、法语、意大利语、德语、西班牙语、荷兰语、芬兰语、挪威语、葡萄牙语(巴西和葡萄牙)、瑞典语、韩语、丹麦语、波兰语、汉语(普通话)。 |  |  |
| 2.17 | AED训练器材料不添加天然乳胶，避免使用者过敏。 |  |  |
| - 序号2-3：复苏婴儿QCPR无线版 数量：6个 |  |  |  |
| 3.1 | 模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身婴儿模型 |  |  |
| 3.2 | 可以跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: - 1.压额提颌 - 2.推下颚 |  |  |
| 3.3 | 可通气：包括 - 1.口对口 - 2.面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM） |  |  |
| 3.4 | 通气时模型胸部可模拟适当的起伏：在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 |  |  |
| 3.5 | 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 |  |  |
| 3.6 | 模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2020指南 |  |  |
| 3.7 | 模型配备电子显示器，可进行心肺复苏实时反馈 |  |  |
| 3.8 | 提供导师模式和练习模式 |  |  |
| ▲3.9 | 模型有传感器可测量： - 1.按压深度 - 2.按压间隙 - 3.按压频率 - 4.回弹是否充足 - 5.可反馈通气量及通气频率 - 6.可反馈手放置位置的正误 - 7.可以测量并给与0~100分的评分 |  |  |
| ▲3.10 | 按压深度可以大于病人胸膛的1/3深度，深至1.5英寸(约40毫米)而不会触及按压系统的底部 |  |  |
| 3.11 | 使用无线蓝牙技术，可连接平板电脑APP对心肺复苏的质量进行反馈 |  |  |
| - 序号2-4：气道管理模型 数量：2个 |  |  |  |
| 4.1 | 具有真实的气道解剖结构和特征 |  |  |
| 4.2 | 可以经口、鼻气管插管练习 |  |  |
| 4.3 | 可以进行光导气管插管的使用练习 |  |  |
| 4.4 | 可使用支气管镜练习插管 |  |  |
| 4.5 | 可以插入喉罩(LMA)和复合插管 |  |  |
| 4.6 | 可进行复苏球囊通气练习 |  |  |
| 4.7 | 可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习 |  |  |
| 4.8 | 可以进行清除呼吸道异物和分泌物阻塞的练习，液体异物吸引的操作练习 |  |  |
| 4.9 | 人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊 |  |  |
| 4.10 | 可以模拟胃胀气和呕吐情况，插管过深可引起右侧肺扩展。 |  |  |
| 4.11 | 插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂） |  |  |
| ▲4.12 | 可模拟喉痉挛，模拟各种插管的并发症，增加插管难度 |  |  |
| ▲4.13 | 通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道 |  |  |
| 4.14 | 配有单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构 |  |  |
| 4.15 | 复合材料，超长的使用寿命和真实的手感 |  |  |
| 4.16 | 模型可固定在训练板上,容易使用，同时配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。 |  |  |
| - 序号2-5：环甲膜穿刺与切开模型 数量：1个 |  |  |  |
| 5.1 | 可以用来学习并练习环甲膜穿刺的技术 |  |  |
| 5.2 | 具有明显的体表标志（可以摸到环甲软骨、甲状软骨）和准确的解剖学标记以供现场练习 |  |  |
| 5.3 | 颈部皮肤和气管可以更换以供多次使用 |  |  |
| 5.4 | 可以演示环甲膜穿刺和切开过程 |  |  |
| 5.5 | 模型可以固定于底座上操作 |  |  |
| 5.6 | 可以与成年模型人配合使用 |  |  |
| - 序号2-6：婴儿球囊 数量：6台 |  |  |  |
| 6.1 | 外周通气：在无外来补充氧的条件下用复苏球通气 。 |  |  |
| 6.2 | 氧法通气：可与固定和便携式氧源上的标准氧气管连接，传出的氧浓度取决于氧流量，储气袋使用和通气方法，如潮气量、通气频率、压缩与回弹时间的关系 |  |  |
| 6.3 | 易组装设计。 |  |  |
| 6.4 | 呼出气体防再吸设计。 |  |  |
| 6.5 | 整合的进气/储气阀确保充分使用周围空气避免氧耗竭。 |  |  |
| 6.6 | 所有的部件、零件及配件均不含乳胶。 |  |  |
| 6.7 | 透明的硅胶和聚砜材质部件，使污染物易于辨认。 |  |  |
| 6.8 | 多余的氧气会通过进气阀的排气膜排放到大气中， 能防止累积高压转移到病人。 |  |  |
| 6.9 | 每次使用后可彻底为组件及配件除污及消毒；可承受高级消毒和灭菌；并可满足以下消毒方式： - 高温消毒；在摄氏 132-137 ºC（270～279 ºF）下灭菌15分钟； - 邻苯二甲醛溶液；浓度：0.55的环境温度下60分钟； - 次氯酸钠；浓度：0.5%环境温度下20分钟； - 巴氏杀菌；巴氏杀菌周期 70-751/4ºC (158-167ºF)30分钟； |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |
| - 序号2-1 | 医学综合模拟人系统 |  |  |
| 1.1 | 模拟人身体1个 |  |  |
| 1.2 | 导师计算机1台 |  |  |
| 1.3 | 软件手册1本 |  |  |
| 1.4 | 模拟病人监护仪1台 |  |  |
| 1.5 | 人造农缩血液 (3oz)1瓶 |  |  |
| 1.6 | 模拟培训药物及气道工具传感片套件1套 |  |  |
| 1.7 | 血液储存器1个 |  |  |
| 1.8 | 液体储存器1个 |  |  |
| 1.9 | 外置电池充电器1个 |  |  |
| 1.10 | 外衣1件 |  |  |
| 1.11 | 长裤1条 |  |  |
| - 序号2-2 | - AED模拟训练器 |  |  |
| - 2.1 | AED训练器1个 |  |  |
| - 2.2 | AED包1个 |  |  |
| - 2.3 | 训练电极片1片 |  |  |
| - 2.4 | AA电池4节 |  |  |
| - 2.5 | “仅训练用”标识1个 |  |  |
| - 2.6 | 初始操作指南1本 |  |  |
| - 序号2-3 | - 复苏婴儿QCPR无线版 |  |  |
| - 3.1 | 复苏婴儿QCPR模型1个 |  |  |
| - 3.2 | 复苏婴儿面皮2张 |  |  |
| - 3.3 | 一次性用气道1个 |  |  |
| - 3.4 | 手提箱1个 |  |  |
| - 3.5 | 脉搏球1个 |  |  |
| - 3.6 | 婴儿衣服1套 |  |  |
| - 3.7 | 婴儿毛毯1块 |  |  |
| - 3.8 | 产品信息文件1本 |  |  |
| - 3.9 | 电源1套 |  |  |
| - 3.10 | 电子显示器1台 |  |  |
| - 序号2-4 | 气道管理模型 |  |  |
| - 4.1 | 气道管理模型1个 |  |  |
| - 4.2 | 气道展示模型1套 |  |  |
| - 4.3 | 清洁组件1套 |  |  |
| - 4.4 | 气道润滑剂1瓶 |  |  |
| - 4.5 | 携带箱1个 |  |  |
| - 4.6 | 说明书1本 |  |  |
| - 序号2-5 | 环甲膜穿刺与切开模型 |  |  |
| - 5.1 | 成人男性头部1个 |  |  |
| - 5.2 | 硬质气管带模拟肺部1个 |  |  |
| - 5.3 | 软质气管带模拟肺部1个 |  |  |
| - 5.4 | 颈皮1块 |  |  |
| - 5.5 | 底座1个 |  |  |
| - 5.6 | 说明书1本 |  |  |
| - 序号2-6 | 婴儿球囊 |  |  |
| - 6.1 | 婴儿球囊1个 |  |  |
| - 6.2 | 硅胶面罩1个 |  |  |
| - 6.3 | 病人阀1个 |  |  |
| - 6.4 | 进气阀1个 |  |  |
| - 6.5 | 储氧袋1个 |  |  |
| 四 | 其它要求（适用于序号2-1至序号2-6） |  |  |
| 1 | 如进口设备交货时提供海关报关单及商检证书。 |  |  |
| 2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 3 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和投标文件中的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |  |
| 4 | 产品生产日期与验收日期之前间隔＜12个月。 |  |  |
| 5 | 如产品为强制计量设备或临床需要计量检测，中标人必须提供计量检测证书，或协助完成计量检测工作。 |  |  |
| 6 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率） |  |  |

- 标项3：医学仿真模拟人等

| 序号 | 技术参数规格及要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号3-1 | 重症医学仿真模拟人等教学模型 数量：1批 |  |  |
| 一 | 配置清单： |  |  |
| 1.1 | - 重症医学仿真教学系统 数量：1台 - 模拟医疗吊塔 数量：1台 - 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 数量：1具 - 血气分析成套仿真模型 数量：1具 - 腹穿、骨穿 数量：2套 - 气胸穿刺仿真模型 数量：2套 - 心包穿刺与心内注射仿真模型 数量：1套 - 腕关节封闭术模拟训练模型 数量：2套 - 足踝关节封闭术模拟训练模型 数量：2套 - 肩关节腔穿刺训练模型 数量：2套 - 膝关节腔穿刺术训练模型 数量：2套 - 深部张力结训练模型 数量：2套 - 外科缝合包扎展示模型 数量：1具 - 开腹关腹训练模型 数量：5具 - 头皮撕裂伤模型 数量：1具 - 骨科训练仿真标准化病人 数量：1具 - 人工气道与鼻胃管插管仿真训练模型 数量：2具 - 诊断性刮宫训练模型 数量：2具 - 后穹窿穿刺训练模型 数量：2具 - 四步触诊训练模型 数量：1具 - 会阴切开与缝合示教模型 数量：10套 - 妇科训练仿真模型 数量：1套 - 小儿胃灌洗仿真模型 数量：1具 - 小儿吸痰模型(插胃管) 数量：1具 - 小儿腰椎穿刺训练模型 数量：1具 - 小儿胸腔穿刺仿生标准化病人 数量：1具 - 小儿腹腔穿刺仿生标准化病人 数量：1具 - 儿骨髓穿刺仿生标准化病人 数量：1具 - 新生儿室息急救智能模拟训练系统 数量：1套 - 新生儿身高体重测量模型 数量：1具 |  |  |
| 二 | 功能参数 |  |  |
| 2.1 | 设备名称：重症医学仿真教学系统 |  |  |
| 2.1.1 | 适用范围：适用于各医学院校及各级医疗单位急诊医学和重症医学各”病种/病例及操作技能”情境化教学、训练及考核等场景，满足临床思维及各种操作实践训练、培训要求。 |  |  |
| 2.1.2 | 系统包括虚实融合训练系统、课程开发系统、摄录系统、配套附件等。 |  |  |
| 2.1.3 | 虚实融合训练系统由模拟人、数字人、教学应用端组成，其数据通讯均采用无线连接。 |  |  |
| 2.1.4 | 虚实融合训练系统采用模拟人与数字人相结合，二者能够随病程改变自动同步进行体征变化。 |  |  |
| 2.1.5 | 模拟人与数字人采用数字孪生技术制作，其外观均为标准亚洲成年男子发育体型，符合亚洲男性体貌特征。 |  |  |
| 2.1.6 | 模拟人为成年男性，身高≥170cm，体表区皮肤全部覆盖，皮肤表现与人体相似的触感，触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度接近真实人体。 |  |  |
| 2.1.7 | 模拟人具有完整的体表标志，可触及全身各部位骨性标志，满足临床诊疗操作体表定位需求。要求胸腹部皮肤无任何操作标记点，医生可自主判断除颤及ECG连接位置。 |  |  |
| 2.1.8 | 数字人可切换直立位、坐位、仰卧位、侧卧位、半坐卧位等≥5种体位。 |  |  |
| 2.1.9 | 数字人可表现发绀、皮肤苍白、全身黄染、白癜风、白斑等≥9种皮肤颜色、正常、大汗等≥2种皮肤湿度、斑疹、玫瑰疹、丘疹、斑丘疹等≥6种皮疹、银白色鳞状脱屑等≥1种皮肤脱屑、皮下出血及轻度、中度及重度3种皮肤水肿。 |  |  |
| 2.1.10 | 数字人可表现正常、嗜睡、意识模糊、昏迷、定向力障碍等≥9种意识状态及正常面容、表情痛苦、急性病容、慢性病容、贫血面容、肝病面容、甲状腺功能亢进面容等≥10种面容与表情。 |  |  |
| 2.1.11 | 具有AI对话功能，与学生应用端配合可进行问诊、沟通等语音互动，并可实时生成问诊对话记录。可通过案例信息自动进行文本语义理解，准确理解问题并生成合适的回答，支持多轮对话及多模态交互方式。能实现自动评分及实时反馈。并能够根据案例信息表现语音和声音，包括呼救、咳嗽、呻吟、呕吐、声音嘶哑、痛苦等。 |  |  |
| ▲2.1.12 | 系统配有模拟心电监护除颤一体机，模拟设备具有与真实设备相同的功能按键与显示界面信息，可与系统无线互联，能够采集设备使用过程中的操作信息与记录，进行自动分析和评测。 |  |  |
| 2.1.13 | 可显示心电、呼吸、脉率等≥3种生命体征的波形。 |  |  |
| 2.1.14 | 监测并显示脉率、心率、呼吸、血压、中心静脉压等≥5种生命体征的参数。 |  |  |
| 2.1.15 | 可分别设置参数报警参数范围，报警等级包括高、中、低3种，当监测数据超出范围可发出声、光报警。 |  |  |
| 2.1.16 | 教学应用系统可自动识别并记录监护操作，包括：心电监护、血氧测量、血压测量、体温测量。 |  |  |
| 2.1.17 | 可手动控制气道打开/关闭。 |  |  |
| 2.1.18 | 可自动检测正确手法打开气道并记录在反馈信息中。 |  |  |
| 2.1.19 | 耳朵轮廓符合正常解剖，支持挂耳式吸氧管进行鼻导管吸氧及面罩吸氧操作，吸氧流量可设置并自动检测是否实施。 |  |  |
| 2.1.20 | 可进行球囊面罩通气、经口气管插管、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩通气等操作。 |  |  |
| 2.1.21 | 可进行环甲膜穿刺和气管切开操作。 |  |  |
| 2.1.22 | 具有逼真的眼、耳、鼻、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）及逼真的气道（会厌、声门、气管）和食道，颈部具有甲状软骨、气管、胸锁乳突肌等解剖结构，可触及甲状软骨、环状软骨和气管。 |  |  |
| 2.1.23 | 模拟人体内无潮气袋，避免口对口人工通气时产生交叉感染的可能。 |  |  |
| 2.1.24 | 系统可表现舌后坠、舌水肿、颌面部畸形等≥5种困难气道。 |  |  |
| 2.1.25 | 系统可自动检测气道开放，并检测人工通气通气不足、通气过度等操作信息。 |  |  |
| 2.1.26 | 系统可自动检测气管插管是否实施，以及气管插管深度，插管正确时人工通气表现为双侧胸廓起伏，插管过深时人工通气表现为单侧胸廓起伏，同时通气时双侧或单侧可闻及通气音。 |  |  |
| 2.1.27 | 模拟人可表现胸式呼吸运动，并设置呼吸频率、呼吸模式、呼吸幅度、呼吸节律，呼吸频率：0-40bpm；呼吸模式：胸式、腹式、胸腹联合呼吸；呼吸幅度：正常、深呼吸、浅呼吸；呼吸节律：匀速呼吸、库斯莫尔呼吸、潮式呼吸、间停呼吸等。 |  |  |
| 2.1.28 | 系统可虚拟表现扁平胸、串珠胸、鸡胸、漏斗胸、桶状胸、心前区隆起等≥45项胸部视诊检查体征。 |  |  |
| 2.1.29 | 系统内置双肺大叶性肺炎、右肺大空洞、右肺压迫性肺不张、左肺大叶性肺炎肺实变、肺气肿、右肺底胸腔积液、慢性支气管炎等≥25种呼吸音听诊预设病例，并支持各听诊区域单独设置听诊音。 |  |  |
| 2.1.30 | 可在气管、左右支气管、左右肺尖、左右肺上部、左右肺中部、左右肺下部至少10个部位进行肺部听诊。支持胸膜摩擦感触诊检查。 |  |  |
| 2.1.31 | 系统内置正常心电图、窦性心动过速、窦性心动过缓、停搏、心房颤动、心室颤动、下壁心肌梗死、陈旧性心肌梗死、不完全性右束支传导阻滞等≥37种心电图。 |  |  |
| 2.1.32 | 支持心电图附件上传功能。 |  |  |
| 2.1.33 | 支持真实12导联心电图机进行心电图检查描记操作。 |  |  |
| 2.1.34 | 支持二尖瓣听诊区、三尖瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区、主动脉瓣听诊区、主动脉瓣第二听诊区的心脏5个瓣膜听诊区进行听诊，各听诊区声音可独立调节。 |  |  |
| 2.1.35 | 系统内置正常窦性心律、窦性心动过速、窦性心动过缓、阵发性室上性心动过速、阵发性室性心动过速、心房颤动等成组素材不少于30组。 |  |  |
| 2.1.36 | 支持心前区搏动、震颤及心包摩擦感触诊检查。 |  |  |
| 2.1.37 | 支持使用电子血压计、模拟除颤监护一体机进行血压测量及左右手臂独立设置。 |  |  |
| 2.1.38 | 支持不少于2种外周动脉搏动触诊，并可设置脉搏强度以及脉率，随病情变化以及治疗而变化。 |  |  |
| 2.1.39 | 模拟人可表现腹式呼吸运动，可设置呼吸频率、呼吸幅度。 |  |  |
| 2.1.40 | 系统可虚拟表现腹部膨隆、门静脉高压、胃型、肠型、库伦征、格雷特纳征等≥20项腹部视诊检查体征。 |  |  |
| 2.1.41 | 数字人可虚拟表现腹壁静脉曲张、色素、腹纹、麦氏点切口瘢痕、移动性浊音阳性、肝颈静脉回流征阳性等≥10项腹部体征。 |  |  |
| 2.1.42 | 可进行肠鸣音正常、肠鸣音亢进，肠鸣音减弱等≥4种肠鸣音听诊。 |  |  |
| 2.1.43 | 可进行肾动脉杂音、腹主动脉杂音、脐周静脉杂音等≥4种血管杂音听诊。 |  |  |
| 2.1.44 | 系统内置急性胃肠炎、机械性肠梗阻、腹膜炎等≥10个腹部听诊病例。 |  |  |
| 2.1.45 | 可设置麦氏点、胰腺、小肠、输尿管等≥5个腹部压痛与反跳痛阳性体征。 |  |  |
| 2.1.46 | 系统内置急性阑尾炎、弥漫性腹膜炎、急性胰腺炎等≥10个腹部触诊预设体征。 |  |  |
| 2.1.47 | 支持使用模拟超声设备，进行探查并显示超声影像，包括肝、脾、胰腺等≥3个部位，并支持超声影像自主上传。 |  |  |
| 2.1.48 | 系统支持进行双侧外眼眼睑上睑下垂、眼睑水肿等≥3种体征，巩膜正常、巩膜黄染等≥2种体征，泪囊脓性分泌物等状态的设置。 |  |  |
| 2.1.49 | 系统可虚拟表现眼球突出、Graefe征、Joffory征、Mobius征、Stellwag征等≥10种眼球状态。 |  |  |
| 2.1.50 | 5-10mm，可使用瞳孔笔测量瞳孔直径。 |  |  |
| 2.1.51 | 可表现直接对光反射和间接对光反射，并支持分别独立设置双侧瞳孔对光反射的动态反应。 |  |  |
| 2.1.52 | 直接反射及间接反射具有实时监测反馈记录。 |  |  |
| 2.1.53 | 系统支持表现双侧跖反射、肱二头肌反射、肱三头肌反射、桡骨骨膜反射、膝反射、腱反射、Babinski征等≥15种神经反射体征。（提供产品软件截图或视频证明） |  |  |
| 2.1.54 | 符合国际心肺复苏指南标准。 |  |  |
| 2.1.55 | 可模拟真实的胸腔运动，符合人体胸外按压力学模型，按压训练时的手感更加接近按压人体的手感。 |  |  |
| 2.1.56 | 具有可视化CPR实时操作引导。 |  |  |
| 2.1.57 | 可实时检测并显示按压位置、深度、次数、频率、气道开放、人工通气数据。 |  |  |
| 2.1.58 | 可设置CPR成功后模拟人的状态和生命体征参数变化。 |  |  |
| 2.1.59 | 具有CPR操作数据的实时监测与反馈，操作结束后可提供详细数据统计报告。 |  |  |
| 2.1.60 | 可设置“A-B-C”、“C-A-B”、“高级气道”等≥3种CPR操作模式训练设置。 |  |  |
| 2.1.61 | 模拟人胸外按压的机械寿命大于150万次。 |  |  |
| 2.1.62 | 支持使用真实或模拟除颤监护一体机进行手动除颤、自动体外除颤（AED）、心电监护、起搏操作，并进行参数自动监测。 |  |  |
| 2.1.63 | 可表现由于瞬时高压电击引起的“全身肌肉痉挛”反应。 |  |  |
| 2.1.64 | 系统支持给予处理后，模拟人相应症状、体征和监测参数自动表现与病情相一致的变化。 |  |  |
| 2.1.65 | 支持静脉穿刺，内置仿真血管，穿刺正确后可见回血，打开输液器开关液体可顺畅滴入。 |  |  |
| 2.1.66 | 支持肌内注射、腹腔穿刺、胸骨穿刺、骨内通路、心包穿刺操作，操作正确后系统可自动检测。支持气胸针刺减压术操作，穿刺正确后有气体喷出，系统可自动检测。 |  |  |
| 2.1.67 | 支持皮内注射操作。 |  |  |
| 2.1.68 | 支持皮下注射操作。 |  |  |
| 2.1.69 | 支持真实输液泵、注射泵的使用。 |  |  |
| 2.1.70 | 具有废液收集功能，输注的液体不易外漏。 |  |  |
| 2.1.71 | 支持胸腔穿刺术操作，穿刺正确有液体流出。 |  |  |
| 2.1.72 | 支持腰椎穿刺术操作，穿刺正确有液体流出。 |  |  |
| 2.1.73 | 支持导尿术操作，操作正确后系统可自动检测。 |  |  |
| 2.1.74 | 支持胃管置入术操作，操作正确后系统可自动检测。 |  |  |
| 2.1.75 | 具备教学训练/竞赛考核两种运行模式，适用不同使用场景。 |  |  |
| 2.1.76 | 支持全功能模式下的联网运行模式，也支持单机离线运行模式，离线模式下可以预先导入案例，不需要任何网络环境即可实现运行案例并控制模拟人完成相关训练任务，适合野外等特殊环境下使用； |  |  |
| 2.1.77 | 具备病情状态演变功能，包括达到规定时间后自动演变，完成标准的操作项目以后自动演变，以及教师随时手动控制演变等多种演变模式； |  |  |
| 2.1.78 | 具备警示提示功能，根据案例设置检测到学员未按正常流程操作时，有信息提示； |  |  |
| 2.1.79 | 支持教师随时干预案例运行，可动态调整模拟人与数字人相关体征参数，且生命体征监护仪信息同步改变，系统提供多种内置成套病情参数，供教师便捷切换； |  |  |
| 2.1.80 | 可进行评分操作，支持调用多种评分模板进行评分，并可将评分结果提交后台系统，进行统计分析； |  |  |
| 2.1.81 | 具有操作反馈与可视化引导功能，可呈现学员操作反馈信息，例如用药信息，检查申请项等便于教师把控案例进展； |  |  |
| 2.1.82 | 提示卡文本可转换为语音形式进行自动播放； |  |  |
| 2.1.83 | 具有模拟监护仪显示面板，可跟随案例进展同步展示相关信息； |  |  |
| 2.1.84 | 病史采集后，可进行初步印象选定； |  |  |
| 2.1.85 | 体格检查后，可填写体格检查结果； |  |  |
| 2.1.86 | 可编写初步诊断与鉴别诊断信息； |  |  |
| 2.1.87 | 可申请实验室检查、影像学检查，并根据案例编辑的信息，自动显示相应的检查报告单。 |  |  |
| 2.1.88 | 可根据前面的所有操作结果，进行诊断与鉴别诊断，并可进行疑诊支持与排除； |  |  |
| 2.1.89 | 可制定诊疗方案； |  |  |
| 2.1.90 | 系统内置不少于300种药物，支持快速查找功能，可通过关键字模糊搜索。支持自主添加案例药品功能。 |  |  |
| 2.1.91 | 具有药物治疗模块，可选择具体的药品、给药方式、用药频次等，支持组合用药。 |  |  |
| 2.1.92 | 给药途径包括静脉注射、静脉泵入、皮下注射、皮内注射、肌内注射、骨内注射等≥5种。 |  |  |
| 2.1.93 | 给药后，模拟人与数字人可自动产生体征变化。 |  |  |
| 2.1.94 | 系统支持自动生成相应的用药记录。 |  |  |
| 2.1.95 | 问诊形式支持文本录入，语音录入，连续语音问诊等三种模式自由切换； |  |  |
| 2.1.96 | 支持问诊评价； |  |  |
| 2.1.97 | 支持问诊记录查看，可实时生成问诊对话记录，可方便查看以往问诊记录及评价信息； |  |  |
| 2.1.98 | 系统内置包括急诊医学/重症医学各种临床案例≥30个，可供教师直接使用。除内置案例外，教师还可以根据需要自由导入、编辑、修改案例，各病程阶段均可任意设置，灵活教学。支持内置病例分类，用户可查看最近运行病例、自行创建的病例和系统内所有病例 |  |  |
| 2.1.99 | 支持教师上传预习资料、讨论提纲、试卷、学情调研、教学质量评价及学习任务等教学资源，学生可在小程序内查看和下载资源。 |  |  |
| 2.1.100 | 支持可视化的案例流程图编辑模式，显示病例流程，每个病例中包含多个状态及不同的状态跳转条件，不同状态显示不同的生理参数、检查报告等。状态可实施干预和药物满足跳转条件后自动跳转，模拟出一个完整的病例流程。 |  |  |
| 2.1.101 | 支持病情参数渐变设置，可实现多项病情数据的缓慢升高或者降低，包括体温，呼吸频率，脉搏，血压，血氧饱和度等。 |  |  |
| 2.1.102 | 支持教师在每个病程阶段下添加诊疗任务描述，并可添加诊疗任务引起的模拟人体征参数变化。可设置单一诊疗任务或多个诊疗任务组合，案例可根据具体设置完成病程状态跳转 |  |  |
| 2.1.103 | 支持根据编辑的病程阶段及病程演进自动生成案例流程图，并支持设置案例运行最优路径，综合考虑案例运行流程并合理调整案例设置。 |  |  |
| 2.1.104 | 支持手机端信息收集与统计分析功能，可对当前案例对应的讨论提纲，调查问卷，测试卷等相关资料进行统计分析，为教师进行课程复盘环节时做数据支撑。 |  |  |
| 2.1.105 | 支持评分统计分析功能，可对不同案例生成评价统计表，为教师进行课程复盘环节时做数据支撑。 |  |  |
| 2.1.106 | 支持多种维度的系统评价功能，包含问诊AI评价，系统核查表评价，CPR操作评价等。 |  |  |
| 2.1.107 | 支持个人成长记录统计及多人综合分析统计，可统计某个案例演练过程中学员的历史成绩记录并生成成绩记录曲线，也可选择多个学员的评价结果进行综合统计分析。 |  |  |
| 2.2 | 设备名称：模拟医疗吊塔 |  |  |
| 2.2.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位对于心电监护、中心供氧、负压吸引的操作训练。 |  |  |
| 2.2.2 | 水平旋转角度: 180° |  |  |
| 2.2.3 | 中心旋转吊臂最大承重: 30kg |  |  |
| 2.2.4 | 有模拟负压（-0.6mp以上)、模拟氧气（+0.6mp以上） |  |  |
| 2.2.5 | 可安装与桥梁一体化的照明灯 |  |  |
| 2.2.6 | 桥梁长度（≥2500mm） |  |  |
| 2.3 | 设备名称：中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 |  |  |
| 2.3.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术及心脏漂浮导管术和中心静脉压测定。 |  |  |
| 2.3.2 | 仿真模型取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 |  |  |
| 2.3.3 | 解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显触知，便于穿刺定位。 |  |  |
| 2.3.4 | 模拟颈动脉搏动。 |  |  |
| 2.3.5 | 可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。 |  |  |
| 2.3.6 | 可行心脏漂浮导管术。 |  |  |
| 2.3.7 | 注：皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。 |  |  |
| 2.4 | 设备名称：血气分析成套仿真模型 |  |  |
| 2.4.1 | 该穿刺手臂质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 |  |  |
| 2.4.2 | 桡动脉可自主搏动，触摸穿刺手臂皮肤能够感觉到真实的桡动脉搏动。 |  |  |
| 2.4.3 | 当穿刺成功后，模拟血液能够喷射，将注射器活塞推起。 |  |  |
| 2.4.4 | 配有机械转动装臵，可将穿刺破损的血管移开，耗材更换简便。 |  |  |
| 2.5 | 设备名称：腹穿、骨穿仿真模型 |  |  |
| 2.5.1 | 仿真标准化病人 |  |  |
| 2.5.2 | 体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。 |  |  |
| 2.5.3 | 仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 |  |  |
| 2.5.4 | 仿真病人可取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。 |  |  |
| 2.5.5 | 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 |  |  |
| 2.5.6 | 可进行髂骨骨髓穿刺术。 |  |  |
| 2.5.7 | 皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 |  |  |
| 2.6 | 设备名称：气胸穿刺仿真模型 |  |  |
| 2.6.1 | 可用于“胸腔穿刺 术（气胸）”、“淋巴结穿刺术”的技能操作训练，或者在医学情境化模拟教学中 配合完成相应的有创诊疗操作。 |  |  |
| 2.6.2 | 产品外观为半身男性模型，模拟亚洲男性身体外观，模型解剖位置准确，内置高仿真骨骼结构，可触及气管、甲状软骨、锁骨、胸 骨、胸骨角、肋骨及各个肋间隙等，并且模型外观仿真度高，体表标志明显：胸锁 乳突肌、胸骨上窝、锁骨上窝、乳头等清晰可见，便于触诊及穿刺定位操作。 |  |  |
| 2.6.3 | 模拟人内置电动充气装置，可灵活、便捷地设置单侧（左侧）气胸和双侧气胸，以模拟不同的病情状态。 |  |  |
| 2.6.4 | 模拟人可于锁骨中线第二肋间隙进行气胸穿刺，穿刺针穿过壁胸膜后有落空感，穿刺成功后可有气体放出。 |  |  |
| 2.6.5 | 模型皮肤柔软，触感真实，颈部结构完整，可配合进行“颈部淋巴结触诊”检 查操作（颌下、颏下、颈前三角区、颈后三角区、锁骨上窝）。 |  |  |
| 2.6.6 | 模拟人颈区皮肤下内置“模拟淋巴结”，可配合进行“淋巴结穿刺术”操作训练，穿刺成功后可抽取“模拟液体”。“模拟淋巴结”方便拆卸，教师可根据案例需要调整淋巴结位置和数量，以满不同的案例设计需要。 |  |  |
| 2.7 | 设备名称：心包穿刺与心内注射仿真模型 |  |  |
| 2.7.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位用于行心包穿刺和心内注射训练。 |  |  |
| 2.7.2 | 仿真模型取仰卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 |  |  |
| 2.7.3 | 解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触及。 |  |  |
| 2.7.4 | 可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，正确穿刺进入心包腔可抽出黄色液体，若穿刺过深抽出红色液体。 |  |  |
| 2.7.5 | 皮肤和模拟心脏囊腔可更换，供应耗材。 |  |  |
| 2.8 | 设备名称：腕关节封闭术模拟训练模型 |  |  |
| 2.8.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位用于腕掌关节封闭模拟训练。 |  |  |
| 2.8.2 | 成人前臂模型，有明显的体表骨性标志以及仿真的皮肤。 |  |  |
| 2.8.3 | 内部有仿真的骨骼结构、关节、韧带、肌腱、滑囊、血管、神经、皮下组织。 |  |  |
| 2.8.4 | 可以完成腕掌关节、腕管、屈指腱鞘及桡骨茎突腱鞘的封闭注射训练。 |  |  |
| 2.8.5 | 该产品还配有不同颜色的LED灯，作为操作训练的自动即时评估，刺入部位正确时绿灯显示，碰到神经时黄灯显示、碰到血管时红灯显示。 |  |  |
| 2.8.6 | 配有模拟注射器，可模拟真实注液状态，并不会损坏内部电路装置。 |  |  |
| 2.9 | 设备名称：足踝关节封闭术模拟训练模型 |  |  |
| 2.9.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位用于足踝部封闭模拟训练。 |  |  |
| 2.9.2 | 为成人足踝部模型，有明显的体表骨性标志以及仿真的皮肤。 |  |  |
| 2.9.3 | 内部有仿真的骨骼结构、关节、韧带、肌腱、滑囊、血管、神经、皮下组织。 |  |  |
| 2.9.4 | 可以完成足踝部的跗管、莫氏顿神经瘤、足跟部滑囊及跖趾关节的封闭注射训练。 |  |  |
| 2.9.5 | 该产品还配有不同颜色的LED灯，作为操作训练的自动即时评估，刺入正确部位时绿灯显示，碰到神经时黄灯显示，碰到血管时红灯显示。 |  |  |
| 2.9.6 | 配有模拟注射器，可模拟真实注液状态，并不会损坏内部电路装置。 |  |  |
| 2.9.7 | 除了用于封闭注射训练之外，该模型还显示舟状骨突出（跗骨突）和跖腱膜的触诊练习。 |  |  |
| 2.10 | 设备名称：肩关节腔穿刺训练模型 |  |  |
| 2.10.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位临床医学本科生的临床操作示教、住院医师培训的教学和训练。 |  |  |
| 2.10.2 | 产品为成年男性肩部模型。 |  |  |
| 2.10.3 | 解剖结构准确，具有锁骨、肩胛骨、肱骨、及滑膜囊结构。 |  |  |
| 2.10.4 | 可进行：肩峰下空隙、肩锁关节、肱二头肌长头腱、前部关节窝、后部关节窝、肩胛上神经穿刺训练。 |  |  |
| 2.10.5 | 穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。 |  |  |
| 2.10.6 | 每个穿刺部位穿刺成功后有报警指示。 |  |  |
| 2.11 | 设备名称：膝关节腔穿刺术训练模型 |  |  |
| 2.11.1 | 适用范围：适用于各医学院校及各级医疗单位临床医学本科生的临床操作示教、住院医师培训的教学和训练。 |  |  |
| 2.11.2 | 模拟成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位。 |  |  |
| 2.11.3 | 解剖结构准确，具有胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊结构。 |  |  |
| 2.11.4 | 可进行膝关节穿刺术操作训练。 |  |  |
| 2.11.5 | 穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。 |  |  |
| 2.12 | 设备名称：深部张力结训练模型 |  |  |
| 2.12.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行不同深度不同张力血管的不同种类、不同打结方法的训练与考核。 |  |  |
| 2.12.2 | 透明有机玻璃材料制成，便于老师示教、观察以及评估操作能力。 |  |  |
| 2.12.3 | 五个粗细不同、高低不等的圆柱体，在不同的圆柱体内实施深部张力结的训练，难易程度有明显差异，有效地提高了深部张力结的训练与考核的效果。 |  |  |
| 2.12.4 | 模拟血管富有弹性，真实感强，还可练习血管结扎，剪线等 |  |  |
| 2.12.5 | 可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 |  |  |
| 2.12.6 | 可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。 |  |  |
| 2.12.7 | 可模拟多种打结环境：如外科结、小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 |  |  |
| 2.13 | 设备名称：外科缝合包扎展示模型 |  |  |
| 2.13.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技能操作训练。 |  |  |
| 2.13.2 | 该仿真模型提供标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。 |  |  |
| 2.13.3 | 可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 |  |  |
| 2.14 | 设备名称：开腹关腹训练模型 |  |  |
| 2.14.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行腹壁的逐层切开、逐层缝合等操作训练。 |  |  |
| 2.14.2 | 腹腔可充气模拟腹壁张力。 |  |  |
| 2.14.3 | 模拟腹壁分层制作：皮肤表层、皮下组织、肌肉和腹膜。 |  |  |
| 2.14.4 | 可练习腹壁的逐层切开、逐层缝合。 |  |  |
| 2.14.5 | 模拟腹壁可更换，供应耗材。 |  |  |
| 2.15 | 设备名称：头皮撕裂伤模型 |  |  |
| 2.15.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行临床头皮撕裂伤鉴别和处理训练。 |  |  |
| 2.15.2 | 模拟人为完整的半身骨骼仿真结构，体现柔韧的仿真皮肤及皮下肌肉组织，头皮裂口不规则，创缘有挫伤痕迹，呈舌状或瓣状表现形式。 |  |  |
| 2.15.3 | 模拟人可根据清创步骤要求直立或横卧。 |  |  |
| 2.15.4 | 可进行头皮撕裂伤的清创、缝合、包扎训练。 |  |  |
| 2.16 | 设备名称：骨科训练仿真标准化病人 |  |  |
| 2.16.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行骨折诊断、骨折复位、骨折固定及护理等操作训练。 |  |  |
| 2.16.2 | 外皮采用高分子材料，全身表现为柔韧的仿真皮肤、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。仿真皮肤要有良好的柔韧性（硬度5-10shore A、拉伸撕裂强度大于700%） 。 |  |  |
| 2.16.3 | 体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性（弯曲断裂强度大于95Mpa ）。 |  |  |
| 2.16.4 | 全身各部位关节为金属构件连接，确保牢固耐用.该模型具有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤。使学生了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤。 |  |  |
| 2.16.5 | 应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 |  |  |
| 2.16.6 | 该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练、皮牵引护理训练及骨折外固定架的护理。 |  |  |
| 2.16.7 | 可进行克雷氏骨折诊断、救治训练。根骨骨折诊断、救治训练。胫骨及腓骨的复位训练。 |  |  |
| 2.16.8 | 可根据需求定制全身各处骨骼的多种骨折形式 |  |  |
| 2.17 | 设备名称：人工气道与鼻胃管插管仿真训练模型 |  |  |
| 2.17.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位识别人工通气表现呼吸运动，并进行气管插管、环甲膜穿刺术、气管切开等多种方式建立人工气道的训练，同时，也适用于鼻胃管插管、吸痰、吸氧等护理技术的操作训练。 |  |  |
| 2.17.2 | 仿真模拟成年男性上半身，体表覆盖柔韧的仿真皮肤，仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放； |  |  |
| 2.17.3 | 模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确，可进行吸氧及吸痰操作； |  |  |
| 2.17.4 | 具有仿真的环状软骨、甲状软骨、气管等结构，可以进行Sellick手法和气道痉挛讲解。 |  |  |
| 2.17.5 | 可识别呼吸球囊通气，并随球囊加压表现胸廓起伏； |  |  |
| 2.17.6 | 可进行气管插管操作，正常成年男性气管插管深度约22-24cm，正确插管后，通气时模拟人可自主表现胸廓起伏，可观察呼吸运动并进行肺部听诊练习； |  |  |
| 2.17.7 | 可检测喉镜操作时，是否以牙齿为支点，有牙齿受力报警； |  |  |
| 2.17.8 | 可检测插管是否误入食道，如气管插管误入食道，食道错误指示灯亮； |  |  |
| 2.17.9 | 可检测插管深度是否正确，如气管插插入过深，过深指示灯亮，此时如果球囊通气，模拟人会表现单侧胸廓起伏； |  |  |
| 2.17.10 | 头颈部可完成体位配合，可进行鼻饲法操作训练，模型体内有液体留存； |  |  |
| 2.17.11 | 模型模拟真实的口鼻腔，食管的长度和胃的位置，胸部骨性及体表定位标志准确，可测量前额发际至剑突或鼻尖经耳垂至剑突距离，约为45-55cm； |  |  |
| 2.17.12 | 鼻饲管置入后，可通过回抽胃液及听诊气过水声的方式，判断鼻饲管是否在胃内； |  |  |
| 2.17.13 | 环状软骨、甲状软骨等体表解剖标志清晰，可行环甲膜穿刺术、气管切开术及气管切开术后护理操作，配有气管及颈部皮肤耗材模块，便于更换，进行反复训练。 |  |  |
| 2.18 | 设备名称：诊断性刮宫训练模型 |  |  |
| 2.18.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位一般性诊断刮宫和分段诊断性刮宫操作训练，也可进行双合诊检查训练。 |  |  |
| 2.18.2 | 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 |  |  |
| 2.18.3 | 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。 |  |  |
| 2.18.4 | 可进行双合诊检查。 |  |  |
| 2.18.5 | 阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。 |  |  |
| 2.18.6 | 宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。 |  |  |
| 2.18.7 | 可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。 |  |  |
| 2.18.8 | 子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。 |  |  |
| 2.19 | 设备名称：后穹窿穿刺训练模型 |  |  |
| 2.19.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位后穹窿穿刺操作训练。 |  |  |
| 2.19.2 | 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。 |  |  |
| 2.19.3 | 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。 |  |  |
| 2.19.4 | 会阴部皮肤、软组织及阴道材质柔软仿真效果好，可放置阴道窥器。 |  |  |
| 2.19.5 | 有仿真的宫颈，可用宫颈钳钳夹宫颈后唇暴露阴道后穹窿。 |  |  |
| 2.19.6 | 穿刺针穿过阴道后壁有落空感。 |  |  |
| 2.19.7 | 按操作标准穿刺成功后可抽出血性模拟积液；若误入直肠，则抽出淡黄色液体。 |  |  |
| 2.20 | 设备名称：四步触诊训练模型 |  |  |
| 2.20.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行宫高、腹围的测量，四部触诊法、胎心音听诊等操作训练。 |  |  |
| 2.20.2 | 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，解剖结构准确、皮肤柔软有弹性，手感逼真。 |  |  |
| 2.20.3 | 可进行宫高、腹围的测量，并可调节宫高和腹围大小。 |  |  |
| 2.20.4 | 可进行四部触诊法操作，可改变胎产式和胎方位及先露部下降距离。 |  |  |
| 2.20.5 | 可使用听筒进行胎心音听诊。 |  |  |
| 2.21 | 设备名称：会阴切开与缝合示教模型 |  |  |
| 2.21.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行会阴切开和缝合示教和操作训练。 |  |  |
| 2.21.2 | 三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。 |  |  |
| 2.22 | 设备名称：妇科训练仿真模型 |  |  |
| 2.22.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈涂片、阴道涂片、节育装置的置入及取出等操作训练。 |  |  |
| 2.22.2 | 提供正常和异常的模拟子宫及附件：正常子宫(可以演示子宫后屈)、妊娠早期子宫、肌壁间子宫肌瘤、子宫浆膜下肌瘤、乒乓球大小卵巢囊肿、网球大小卵巢囊肿、输卵管积水，各种附件更换简易。 |  |  |
| 2.22.3 | 可进行的操作：双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈涂片、阴道涂片、节育装置的置入及取出。 |  |  |
| 2.22.4 | 可使用听筒进行胎心音听诊。 |  |  |
| 2.23 | 设备名称：小儿胃灌洗仿真模型 |  |  |
| 2.23.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行胃灌洗操作训练及其他护理操作。 |  |  |
| 2.23.2 | 模型体现婴儿全身各部位真实的骨性标志。 |  |  |
| 2.23.3 | 与真实婴儿一致的全身各部位的仿生动作，可任意摆放各种诊疗体位。 |  |  |
| 2.23.4 | 婴儿仿真模型体内具有完整的全身骨骼，全身模拟真实婴儿外观，体表无缝包裹仿真皮肤，外表完全无关节连接组件。 |  |  |
| 2.23.5 | 体内有完整的各部位脏器，形态真实；具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实。 |  |  |
| 2.23.6 | 逼真的口腔（舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、气管）、食道和胃。 |  |  |
| 2.23.7 | 利用婴儿仿真模型可进行胃灌洗的操作训练。 |  |  |
| 2.24 | 设备名称：小儿吸痰模型(插胃管) |  |  |
| 2.24.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行儿科基础护理操作训练。 |  |  |
| 2.24.2 | 全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。 |  |  |
| 2.24.3 | 可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。 |  |  |
| 2.24.4 | 模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行口腔护理、头发护理、吸氧训练等。 |  |  |
| 2.24.5 | 可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。 |  |  |
| 2.24.6 | 模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。 |  |  |
| 2.24.7 | 可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味； |  |  |
| 2.24.8 | 模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液； |  |  |
| 2.24.9 | 双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。 |  |  |
| 2.25 | 设备名称：小儿腰椎穿刺训练模型 |  |  |
| 2.25.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行婴儿腰椎穿刺训练。 |  |  |
| 2.25.2 | 该模拟人为5个月大婴儿，全身皮肤柔韧、手感真实、触有弹性。 |  |  |
| 2.25.3 | 体表有真实的骨性标志，体内有完整的骨骼结构。 |  |  |
| 2.25.4 | 模型为婴儿腰椎穿刺术所需体位。 |  |  |
| 2.25.5 | 腰椎穿刺手感真实，解剖结构精确，包含皮肤、皮下脂肪、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜，突破黄韧带有明显的落空感，穿刺成功后将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |  |  |
| 2.25.6 | 当以第1腰椎间隙或第2腰椎间隙为穿刺点，进行腰椎穿刺时，该模型亮红灯，显示操作错误。 |  |  |
| 2.26 | 设备名称：小儿胸腔穿刺仿生标准化病人 |  |  |
| 2.26.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行小儿胸腔穿刺操作示教与训练。 |  |  |
| 2.26.2 | 完全按小儿1:1制作，解剖标志明显，全身体现柔韧的无缝连接仿真皮肤、皮下与肌肉组织，体内具有完整的全身骨骼仿生结构。 |  |  |
| 2.26.3 | 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 |  |  |
| 2.26.4 | 具有完整的解剖结构，四肢灵活，可摆放标准胸穿体位。 |  |  |
| 2.26.5 | 可模拟重症病人的半卧位胸腔穿刺。 |  |  |
| 2.26.6 | 可叩诊病变区域为实音。 |  |  |
| 2.27 | 设备名称：小儿腹腔穿刺仿生标准化病人 |  |  |
| 2.27.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行小儿腹腔穿刺操作示教与训练。 |  |  |
| 2.27.2 | 模拟人全身皮肤柔软、皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性，具有完整的人体骨骼仿生结构，关节灵活，解剖明显标志。 |  |  |
| 2.27.3 | 具有完全仿真的头颈部，材质柔软、手感真实。 |  |  |
| 2.27.4 | 仿生人体可进行腹部移动性浊音叩诊，进行腹腔穿刺术操作（左侧）。 |  |  |
| 2.28 | 设备名称：儿骨髓穿刺仿生标准化病人 |  |  |
| 2.28.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位进行儿童骨髓穿刺训练。 |  |  |
| 2.28.2 | 该模拟人为5岁大儿童，全身皮肤柔韧，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 |  |  |
| 2.28.3 | 全身内部骨骼各部位关节灵活，可准确摆放儿童髂骨穿刺术所需体位。 |  |  |
| 2.28.4 | 模拟人可进行骨髓穿刺操作，穿刺成功可抽出淡红色模拟积液。 |  |  |
| 2.30 | 设备名称：新生儿室息急救智能模拟训练系统 |  |  |
| 2.29.1 | 适用范围：适用于各医学院校及各级医疗单位进行对新生儿进行初步复苏的处理、以及ABCD复苏方案的执行等操作训练，并且可以对相关的操作步骤进行智能检测，使得训练者对其操作是否达标有直观的了解和提高。 |  |  |
| 2.29.2 | 模型体内具有完整的全身骨骼，体表无缝包裹柔韧的仿真皮肤，外观逼真，材质柔软 手感真实。 支持手机扫描二维码一键连接模拟人。 |  |  |
| 2.29.3 | 可摆放复苏体位，颈部活动度逼真。 |  |  |
| 2.29.4 | 具有逼真的口腔（舌、悬雍垂）等解剖结构。 |  |  |
| 2.29.5 | 模型模拟窒息的新生儿，可表现呼吸暂停，心率下降。 |  |  |
| 2.29.6 | 可对新生儿进行初步复苏，如保暖、摆正体位、清理呼吸道、擦干、刺激重新摆正体位。 |  |  |
| 2.29.7 | 新生儿的脐部残留脐带外观形态逼真，可进行脐带护理训练。 |  |  |
| 2.29.8 | 可进行模拟血氧测量教学。 |  |  |
| 2.29.9 | 可进行正压通气，并检测正压通气不足、正压通气过量以及通气频率等。 |  |  |
| 2.29.10 | 可进行气管插管训练并进行气管给药。 |  |  |
| 2.29.11 | 可进行胸部按压操作，并可检测按压位置、按压深度、吹气时间、拍背位置、压胸位置等数据，可实时反馈给训练、考核系统。 |  |  |
| 2.29.12 | 新生儿救活后可表现自主呼吸、心率上升，哭啼（可设置）。 |  |  |
| 2.29.13 | 可自定义扣分设置并保存，可进行救活的标准设置、救活后哭声设置、按压提示音设置。 |  |  |
| 2.29.14 | 新生儿可进行无线充电。 |  |  |
| 2.29.15 | 软件系统具有丰富的教学内容，包括影响胎儿、新生儿气体交换的相关因素、临床表现、复苏流程图、复苏设备及复苏步骤等。可以三维动画形象展示心肺复苏急救法、胸外按压、开放气道等操作步骤。具有技能训练以及技能考核模式，可以选择病例进行训练或考核，可自定义扣分设置并保存，评分表及操作报告可详细显示每项得分及操作数据。 |  |  |
| 2.30 | 设备名称：新生儿身高体重测量模型 |  |  |
| 2.30.1 | 用于各医学院校及各级医疗单位新生儿发育指标测量训练。 |  |  |
| 2.30.2 | 模型共有2种不同生长指标的新生儿仿真模型，此2种模型人为1套，并配有带身高测量托盘的体重秤，供学生训练与考核用。全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，手感真实，触有弹性。 |  |  |
| 2.30.3 | 上述2种新生儿模型（均为男孩儿）其身高分别为：46.5CM、50CM；头围分别为：31CM、34CM；体重分别为：2.3KG、3.3KG。 |  |  |
| 2.30.4 | 身长测量：新生儿仿真模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈弯曲状态，在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角。 |  |  |
| 2.30.5 | 该仿真模型的内部有电路，当操作者在测量新生儿过程中，如出现未及时托住颈部使新生儿头部明显后仰，红灯亮。 |  |  |
| 序号3-2 | 简易腹腔镜训练箱 数量：6台 |  |  |
| 一 | 设备适用范围: |  |  |
| 1.1 | 用途：用于进行腹腔镜手术基础技能训练的教学设备，配备0°和30°摄像系统、无延迟高清显示系统，配合腹腔镜操作器械、训练模块等组成，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、缝合打结、离体器官模拟手术、团队配合等训练，并提升腹腔镜手术器械使用夹取、穿孔、牵引、剪切、缝合、打结等基本技能。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、医生训练使用。 |  |  |
| 二 | 基本参数要求 |  |  |
| 2.1 | 腹部体膜模拟真实气腹外形：左右两边各设置一个训练模块入口，可方便放置、更换训练模块；体膜内配有自动灯带；配套体膜同材质及同色调底座，与体膜配套固定使用；底板底部设置走线孔，方便线路内置安装，保持训练系统外部整洁美观；体膜具备可与底座翻开、合紧，可方便放置、更换大型训练模块或部分动物器官，体膜可放置托盘、可放置干燥或湿性训练模块； |  |  |
| 2.2 | 腹部不少于14个手术器械置入口供训练者使用，入路为密封切口设计，保障训练时不可通过腹部看到训练模块，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械；摄像系统配套ABS固定器，可用于固定摄像系统在不同的手术器械置入口，训练时直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜及能力平台； |  |  |
| 2.3 | 配备不低于500万像素的全高清摄像系统：可通过鼠标一键切换摄像头角度0°、30°镜头视野；摄像系统镜杆尺寸与临床真实器械一致为10mm；摄像系统可以360°转动、可拉伸、可锁定，可在操作区域内进行全方位移动，练习扶镜手操作能力；可通过鼠标调节镜头亮度、色差等技术参数及翻转摄像系统画面；摄像系统具备防水功能，可用于离体器官训练；摄像系统支持录制分辨率不低于2592*1944P的全高清视频，确保训练记录的清晰度。 |  |  |
| 2.4 | 多台设备可组成内局域网，实行多设备内容共享，可实时下载操作保存录像、截图； |  |  |
| 2.5 | 配套电机升降台车，可根据训练者身高和舒适度自由调节操作台高度，台面高度可调；脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放；台车配备收纳抽屉及键盘支架，方便鼠标键盘及训练模块放置；台车侧面需带有器械放置孔位，可稳固手术器械的立式摆放； |  |  |
| 2.6 | 配备训练硅胶操作模块套装：缝合打结模块、吻合模块、钉转移模块、夹取模块、穿隧道模块、精准剪切模块；标准化腹腔离体器官模型：帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。术式至少包括：肝门阻断、肝局部切除、肝叶切除、胆囊切除、胆肠吻合、胰体尾切除、胰肠吻合、脾切除、大部切除、各式胃肠吻合、胃穿孔修补、胃袖状切除、胃底食道折叠、肠段切除、肠肠吻合、各器官切除/重建步骤中的系膜游离、淋巴结清扫、血管裸化、结扎缝合。 |  |  |
| 2.7 | 配有腹腔镜手术器械：1把持针器、1把弯剪刀、1把分离钳、1把无损伤抓钳。共4把手术器械； |  |  |
| 2.8 | 配套临床及竞赛评分表，通过扫描二维码即可进行无纸化评分； |  |  |
| 2.9 | 配备不小于27英寸LED显示器系统，内置音箱广视角显示器： |  |  |
| 2.10 | 系统配备多种模式：训练模式集成包含30°镜头、操作者镜头、AI教师画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，可同屏录制30°镜头、操作者镜头画面信息，并提供可回放功能；竞赛模式集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容、倒计时功能，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，竞赛模式可一键录制参赛操作视频，并提供可回放功能，可一键截屏自动保存，竞赛模式所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 |  |  |
| 三 | 互联网功能系统： |  |  |
| 3.1 | 屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 |  |  |
| 3.2 | 扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 |  |  |
| 3.3 | 屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 |  |  |
| 3.4 | 网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机、实现教学内容同步。 |  |  |
| 3.5 | 视频直播：利用USB摄像头，教师画面能实时传输至学生机，实现更直观的教学效果，同时配备有视频设备选择引导，助力客户迅速完成摄像头配置。 |  |  |
| 3.6 | 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 |  |  |
| 3.7 | 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为录像文件 |  |  |
| 3.8 | 学生端屏幕录制、回放：在接收教师端广播时，学生端能自动录制教学内容，便于学生课后复习巩固。 |  |  |
| 3.9 | 学习文件分发、作业下达：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至主机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。允许教师通过教师机将指定作业下达给任意或全部学生机、学生机自动接收作业内容或指令。 |  |  |
| 3.10 | 作业文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，从而减轻教师批改作业时的负担。通过特殊设置，学生提交作业时必须经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 |  |  |
| 3.11 | 网络快照：教师在监控学生时，可对学生屏幕进行快照拍摄，并保存相应的截图记录。 |  |  |
| 3.12 | 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。教师能够灵活调整教师机监控界面下，不同屏幕窗口及多个屏幕间的切换速率。可手动或自动循环监视。多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 |  |  |
| 3.13 | 登录模式：支持频道登录和选择教师登录。 |  |  |
| 3.14 | 签到：提供学生名单管理工具，为软件提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 |  |  |
| 3.15 | 学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其他常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 |  |  |
| 3.16 | 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。远程命令功能：涵盖远程开机、关机、重启等操作，同时支持远程浏览网页、启动程序及关闭学生端所有正在运行的应用程序。 |  |  |
| 3.17 | 进程防护机制：为确保教学安全，学生端程序启动后，将有效阻止学生通过任务管理器终止学生端进程，避免学生逃脱教师监控。 |  |  |
| 3.18 | 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 |  |  |
| 3.19 | 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 |  |  |
| 四 | 配置要求 |  |  |
| 4.1 | 1.模拟气腹腹腔体膜1套； 2.静音升降台车1套； 3.≥27英寸多功能集成显示系统主机1台； 4.无线鼠标键盘1套； 5.键盘支架1套； 6.摄像系统1套（30°镜头）； 7.摄像系统ABS固定器2个； 8.训练器械4把； 9.训练操作模块套装及离体器官托盘1套； 10.安装工具包1套； 11.说明书1本。 |  |  |
| 序号3-3 | 多学科微创模拟设备 数量：4台 |  |  |
| 一 | 设备适用范围: |  |  |
| 1.1 | 微创手术训练系统是一款专为微创手术技能训练设计的教学设备，集成了内镜手术系统，并配备了内镜操作器械和多种训练模块，旨在提升用户的扶镜技巧、视觉适应能力、三维定位精度、手眼协调能力，以及进行湿性术式、失血性处理和团队配合等全方位训练。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、青年医生在微创方面的训练及考核使用。 |  |  |
| 二 | 体膜： |  |  |
| 2.1 | 模拟真实气腹外形的体膜，体膜与冷箱为一体化设计而无需外接冷箱，体膜可与台车分离，用于高阶手术室环境模拟训练，冷箱功能保证离体器官状态鲜活及环境无气味；覆膜解剖标志明显，具备乳房及剑突等位置；覆膜可完全打开，方便放置训练模块，体膜可180°对调位置，实现气管镜操作体位，可从气管处插入气管镜；体膜内配有离体器官放置装置，可用于器官悬吊，具备可承载离体全脏器器官的容量；体膜内放置可锁托盘模块，托盘可独立取出，用于替换湿性训练模块，为保障训练时良好的腔内空间感，托盘底部与腹部最高点距离不大于23CM； |  |  |
| 2.2 | 体膜有不少于14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械，入路为密封切口设计，不可泄漏味道及冷气，训练时直接更换不同的摄像系统；兼容临床真实内窥镜；体膜设置有满足多专科的微创训练体位及器械入路，可用于腹腔镜训练、支气管镜训练、胸腔镜训练等微创模拟操作。 |  |  |
| 2.3 | 微电脑智能控制系统：保证离体器官舱温度，温度在3-37°间由桌面操作面板直接调节。体膜可用于单孔腹腔镜训练，配套固定的单孔腹腔镜穿刺器。 |  |  |
| 三 | 腹腔镜： |  |  |
| 3.1 | 高分辨率 CMOS 摄像头，分辨率为1920×1080P，60帧率，逐行扫描； |  |  |
| 3.2 | 防水摄像头，防水等级达到 IPX7 级； |  |  |
| 3.3 | 摄像头快捷按键，一键白平衡，一键冻结图片； |  |  |
| 3.4 | 自动曝光控制，自动识别光亮强弱， 自动调整图像光亮度； |  |  |
| 3.5 | 具备放大缩小及手动对焦功能； |  |  |
| 四 | 软镜系统： |  |  |
| 4.1 | 像素：≥100万像素 |  |  |
| 4.2 | 视场角：≥140°、景深：≥3—100mm、色温：≥6500 K、照度≥2000LUX |  |  |
| 4.3 | 视野角度：直视 |  |  |
| 4.4 | 光源：LED |  |  |
| 4.5 | 插入管外径：4.8mm 、工作通道：1.6mm |  |  |
| 4.6 | 分辨率：1280*720 |  |  |
| 4.7 | 工作长度：≥650mm |  |  |
| 4.8 | 弯曲角度：向上180°，向下180° |  |  |
| 4.9 | 总长度≥860mm |  |  |
| 4.10 | 软镜系统需与摄像软件系统及教学显示系统无中转连接使用 |  |  |
| 五 | 摄像系统软件功能： |  |  |
| 5.1 | 多台设备可组建内局域网，实现内容共享功能，支持实时下载操作、保存录像及截图。 |  |  |
| 5.2 | 系统配备多种模式：训练模式集成包含30°镜头、操作者镜头、AI教师画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，可同屏录制30°镜头、操作者镜头画面信息，并提供可回放功能；竞赛模式集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容、倒计时功能，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，竞赛模式可一键录制参赛操作视频，并提供可回放功能，可一键截屏自动保存，竞赛模式所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据；带教模式集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、一对一带教画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，带教模式可同屏录制导师操作画面及导师授课画面及现场录音，并提供可回放功能；考试模式集成包含30°镜头、操作者镜头、活动水印、无纸化考评二维码、参赛者编号或名字画面内容，画面内容可选择屏蔽或者部分屏蔽，具备防作弊功能，可同屏录制选手操作画面及选手个人画面及现场录音，并提供可回放功能，考试模式所有录制的视频，截图可通过网络分享或者储存设备进行复制，以便备份保管，作为有争议时的证据。 |  |  |
| 六 | 整体外观设置： |  |  |
| 6.1 | 覆膜台车内嵌超声刀、电刀主机、腔镜训练系统主机空间；保证整套设备为一体化设计，无需外接器械操作台等台车，节约训练空间；覆膜台车桌面具备体位改变功能，可水平旋转，提供多种不同术式站位；台车覆膜部位可以独立升高降低，以适应不同升高训练者需求；显示器支架可独立升高降低，不受体膜升高降低影响，保持合适显示高度。 |  |  |
| 6.2 | 配备不小于27英寸LED显示器系统，内置音箱广视角显示器 |  |  |
| 七 | 训练模块： |  |  |
| 7.1 | 配备训练硅胶操作模块套装：缝合打结模块、吻合模块、钉转移模块、夹取模块、穿隧道模块、精准剪切模块；标准化腹腔离体器官模型：帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。术式至少包括：肝门阻断、肝局部切除、肝叶切除、胆囊切除、胆肠吻合、胰体尾切除、胰肠吻合、脾切除、大部切除、各式胃肠吻合、胃穿孔修补、胃袖状切除、胃底食道折叠、肠段切除、肠肠吻合、各器官切除/重建步骤中的系膜游离、淋巴结清扫、血管裸化、结扎缝合。 |  |  |
| 7.2 | 配套手术器械套装：持针器、弯剪刀各1把，分离钳、无损伤抓钳各2把；12mm戳卡2个，5mm戳卡4个，单孔穿刺器1个。 |  |  |
| 八 | 腔镜在线教学资源平台： |  |  |
| 8.1 | 提供近三年内录制的高清教学讲解视频课程，课程资源涵盖夹豆子、缝合打结、剪圆圈、顶板转移等干性技能课程，以及肠穿孔探查、肠缝合等湿性技能课程。 |  |  |
| 8.2 | 平台首页：用户可不用登录查看所有腔镜相关培训与课程； |  |  |
| 8.3 | 课程授权：用户需要进行登录或者注册，拥有相关权限后可进行课程的学习； |  |  |
| 8.4 | 课程学习：用户可按课程进行解锁，可观看课程学习进度，包括课程学习总进度、单元课程学习进度等； |  |  |
| 8.5 | 可在线观看已授权课程，所有视频可反复观看，可查看上次学习具体时间； |  |  |
| 8.6 | 可在线进行课程相关答题，即情景联系和随堂测验，若回答错误则不能顺利进入下一课程的学习； |  |  |
| 九 | 离体器官灌注模拟装置 |  |  |
| 9.1 | 容器：密封刚性材质，存储特制灌注液（成分为生物安全材料），模拟血液流动特性，模拟电刀止血特性。 |  |  |
| 9.2 | 传感器模块：重力传感器：精度±0.1g，实时监测容器质量；压力传感器：量程0-100kPa，精度±0.5%FS，采集容器内压力数据。 |  |  |
| 9.3 | 气泵与泄压泵：气泵转速0-5000rpm可调，泄压泵用于稳定输出压力，防止过载。 |  |  |
| 9.4 | 连接部件：带固定及气管，确保灌注液稳定输送至离体器官。 |  |  |
| 9.5 | 控制器：集成PID算法，既比例（P）、积分（I）和微分（D），根据压力偏差动态调节气泵转速，支持实时数据计算与反馈。 |  |  |
| 9.6 | 压力调控：通过PID控制自动调节气泵转速，维持恒定输出压力（0-50kPa可设），适配不同血管条件。 |  |  |
| 9.7 | 出血量模拟：基于质量数据计算灌注液流失量，模拟真实出血场景。 |  |  |
| 9.8 | 模拟评分系统：综合手术时长、流失量、术后出血数据（权重可调），输出评分及等级。 |  |  |
| 9.9 | 客观评估：灌注泵智能判断缝合效果。 |  |  |
| 9.10 | 适用器官：离体胃、肾肝脏、子宫、肺等动物器官，支持微创手术培训。 |  |  |
| 9.11 | 响应时间：压力调节响应≤1s，流失量计算频率≥1Hz。 |  |  |
| 9.12 | 灌注液密度：1.05-1.10g/ml（可调），粘度模拟人体血液。 |  |  |
| 9.13 | 精准模拟：压力动态调控与质量流失计算结合，提升出血模拟真实度。 |  |  |
| 9.14 | 操作简便：无需额外加压，自动化控制降低人工干预。 |  |  |
| 十 | 配置要求（单套配置） |  |  |
| 10.1 | 1.体膜（含冷箱）1套； 2.腹腔镜1套 3.摄像系统软件1套； 4.体膜、摄像系统、超声刀、电刀一体化台车1套； 5.教学显示系统1套； 6.软镜系统1套 7.训练模块及手术器械1套； 8.腔镜在线教学资源平台1个； 9.离体器官灌注模拟装置1套 10.安装工具包1套； 11.说明书1本。 12.300L冷藏冷冻冰箱 1台 |  |  |
| 序号3-4 | 宫腔镜手术模拟器 数量：1台 |  |  |
| 一 | 用途说明 |  |  |
| 1.1 | 宫腔镜手术模拟器是妇科宫腔镜的电切技能训练设备，结合高科技处理的电切镜设备，真实成像，包含训练案例模块，定制化课程系统，及智能训练评估系统，可针对不同水平的学员开展不同培训目标的课程，并反复练习，客观评估，进阶训练，从而快速缩短学习曲线，精准提升手术技巧，以服务广大病患。 |  |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |  |
| 2.1 | 模拟器软件中的语言平台可以在中文，英文和法语等多种语言中自由切换，并可支持其他语言的扩展，以实现为使用者不同课程设置需求提供选择。 |  |  |
| 2.2 | 提供高度逼真的高保真虚拟现实图像流，内容包括所有相关解剖结构、病灶、并发症以及子宫内液体管理的模拟。 |  |  |
| 2.3 | 具备丰富感应器的骨盆装置，作为宫腔镜系统的载体连接在主机上并由主机提供电源动力，外表以硅胶覆盖，腹部肚皮处可以打开，以放置不同形态的电子子宫模型。通过模拟女性骨盆真实解剖结构提供手术触觉反馈，并且能结合真实手术工具的电磁跟踪系统进一步完善触觉感受（提供模拟女性骨盆解剖结构的照片） |  |  |
| 2.4 | 触摸屏可调整角度，无论是在使用惯用手还是非惯用手训练时都可清晰显示图像。触屏尺寸不小于 13 寸，并含有集成扬声器，支持将外部装置连接到音频和视频输出端口。 |  |  |
| 2.5 | 手术模拟器包括宫腔镜摄像头、电切环、踏板等在内的宫腔镜手术工具。 |  |  |
| 2.6 | 使用者不必人工配置或校准手术工具。真实的宫腔镜设备，为使用者更好更快熟悉真实宫腔镜，缩短学习曲线服务（附真实宫腔镜手术器械图片）。 |  |  |
| 2.7 | 基本器材可被自由使用，其移动和朝向不受外部限制。 |  |  |
| 2.8 | 宫腔镜液体进出口阀门的打开或关闭状态可被跟踪。 |  |  |
| 2.9 | 电切环在使用过程中应具有实物的触感和振动感，并同时支持通过脚踏控制。 |  |  |
| 2.10 | 在不重启模拟器的情况下，应可中途切换操作工具。 |  |  |
| 三 | 宫腔镜系统功能要求 |  |  |
| 3.1 | 可兼容或扩展至多学科模拟器系统：除宫腔镜手术培训系统，同一台模拟器主机可兼容胚胎移植，产科超声,取卵、胚胎移植等虚拟训练系统， |  |  |
| 3.2 | 具备丰富感应器等高科技电子元器件的子宫系统连接在女性骨盆模拟系统上并由主机提供电源动力 |  |  |
| 3.3 | 骨盆模拟系统外阴处，可匹配阴道窥器，便于宫腔镜设备经过阴道窥器进入阴道及子宫进行探查和电切操作，学员可练习宫腔镜操作入路，练习窥阴镜和宫颈钳的使用 |  |  |
| 3.4 | 应尽可能逼真地模拟真实情况下的手术过程，例如液体流动、手术中产生的声响、触觉反馈、失血、组织相互作用等。 |  |  |
| 3.5 | 声音反馈应包含手术室的环境背景音和手术中使用工具产生的声响。 |  |  |
| 3.6 | 软件辅助视图可以在模拟操作中进行开关和不同模式的切换。 |  |  |
| 3.7 | 具有工作入路的适配的宫腔镜，电切镜，其中宫腔镜、电切镜上阀门的打开或关闭状态应可被跟踪，镜头的视场角应支持 0 度、 12 度和 30 度。一旦校准完成后，无需使用者再手动进行校准（提供三种摄像角自由切换的视频或照片佐证） |  |  |
| 3.8 | 针对手术中可能产生的诸如视野不良和出血等的不良情况，学员可以学习并练习如何处理。 |  |  |
| 3.9 | 骨盆模拟系统可以提供至少2种不同电子子宫形态的病例环境，以充分模拟日常宫腔镜手术不同病人的各类子宫环境。 |  |  |
| 3.10 | 难易程度不同的宫腔镜训练案例模块不少于 30 例。 |  |  |
| 四 | 教学功能 |  |  |
| 4.1 | 软件包含针对处于不同经验水平用户的预定义教学课程，让用户可以根据其训练得分来设计自己的课程，并可创建认证证书。 |  |  |
| 4.2 | 可供众多不同的用户使用，并储存不同使用者各自的操作实况录像，同时管理员能够查看和导出单个案例中所有的用户信息。 |  |  |
| 4.3 | 可显示解剖结构和工具的外部视图：用户可添加或隐藏不同的解剖结构，并通过触摸屏缩放和旋转图像，以显示手术工具所处的正确位置。 |  |  |
| 4.4 | 每一步操作之后，包括截图和操作的录影视频，均应生成可打印的反馈报告，且反馈报告中所有内容，包括视频、屏幕截图和评分指标可导出。 |  |  |
| 五 | 配置要求 |  |  |
| 5.1 | 模拟器核心主机*1 |  |  |
| 5.2 | 触屏显示器*1 |  |  |
| 5.3 | 妇科宫腔电切镜系统*1套 |  |  |
| 5.4 | 电子女性骨盆和子宫模拟系统*1套 |  |  |
| 5.5 | 踏板*1个 |  |  |
| 5.6 | 鼠标*1，键盘*1 |  |  |
| 序号3-5 | 关节镜手术模拟器训练系统 数量：1台 |  |  |
| 一 | 设备用途 |  |  |
| ▲1.1 | 模拟器由虚拟现实技术架构，可用于训练包括膝关节、踝关节、髋关节和肩关节的关节镜技术，包含基本操作方法、病理诊断技能和外科手术操作。模拟器包含健康的完整的解剖结构，及多种不同的病理情况的案例学习 。 |  |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |  |
| 2.1 | 模拟器软件中的语言平台可以在中文，英文和法语等多种语言中自由切换，并可支持其他语言的扩展，以实现为使用者不同课程设置需求提供选择。 |  |  |
| 2.2 | 提供高度逼真的高保真虚拟现实图像流，内容包括所有相关解剖结构、病灶、并发症以及关节腔内液体管理的模拟。 |  |  |
| 2.3 | 通过模拟关节真实解剖结构提供手术触觉反馈，并且能结合真实手术工具的电磁跟踪系统进一步完善触觉感受。 |  |  |
| 2.4 | 采用真实关节镜设备，其包括0度，30度和70度镜头并可以实现操作中随时切换，包括关节镜进水阀和出水阀并可以实现操作中随时调整，包括镜头调教旋钮并可以在操作中随时调整，为使用者更好更快熟悉真实关节镜使用，缩短学习曲线服务 |  |  |
| 2.5 | 针对手术中可能产生的诸如视野不良和出血等的不良情况，学员可以学习并练习如何处理。 |  |  |
| 2.6 | 可显示解剖结构和工具的外部视图：用户可添加或隐藏不同的解剖结构，并通过触摸屏缩放和旋转图像，以显示手术工具所处的正确位置。 |  |  |
| 2.7 | 模拟器的平台需兼容膝、踝、髋和肩关节部位的关节镜系统可扩展至妇产科等学科，且不同系统间的切换时间少于5分钟。 |  |  |
| 三 | 关节系统功能要求 |  |  |
| 3.1 | 可模拟膝关节以下的活动度（通过传感器系统跟踪并在模拟中表现出来）：膝关节的屈曲、伸直、内翻、和外翻运动。 |  |  |
| 3.2 | 膝关节模型的皮肤可以打开，观察到内部解剖结构的细节，包括股骨，胫骨，侧副韧带等，关节镜可以触碰到上述股骨，胫骨和侧副韧带并具备触感。 |  |  |
| 3.3 | 膝关节镜模拟器软件应包含不少于12例膝关节关节镜基础案例（病人的状况以及用到的标准化程序都应互不相同）。 |  |  |
| 3.4 | 所有真实的肩关节的解剖学结构在关节镜模拟器中都应被模拟出来，包括肱骨、肩胛骨、关节窝、锁骨、肩峰、盂唇、肱二头肌肌腱 |  |  |
| 3.5 | 可模拟肩关节以下的活动度（通过传感器系统跟踪并在模拟中表现出来）：肱骨的轴向旋转和肱骨位移 。 |  |  |
| 3.6 | 使用手术工具触碰肩关节模型中的骨骼和韧带时，使用者应能感受到真实的触感。肩关节模块支持沙滩椅位以及侧卧位，且不同体位之间的切换应无需借助工具，且需控制在 30 秒内完成。 |  |  |
| 3.7 | 肩关节镜模拟器软件应包含不少于14例肩关节关节镜基础案例 |  |  |
| 3.8 | 所有真实的踝关节的解剖学结构在关节镜模拟器中都应被模拟出来，包括胫骨、腓骨、距骨等。 |  |  |
| 3.9 | 可模拟踝关节以下的活动度：踝关节的牵张（关节空间可打开，允许其他器材进入并从中通过，关节后部可视）；足底的俯屈及背屈。使用手术工具触碰踝关节模型中的骨骼和韧带时，使用者应能感受到真实的触感。 |  |  |
| 3.10 | 踝关节模型应提供至少2个可供关节镜或工具探入的入路，允许使用者在进行操作时将窥镜插入任何可用的入路 |  |  |
| 3.11 | 踝关节系统支持仰卧位以及俯卧位，不同体位之间的切换应无需借助工具，且需控制在30秒内完成踝关节镜模拟器软件应包含至少13例踝关节关节镜病例模块 |  |  |
| 3.12 | 所有真实的髋关节的解剖学结构在关节镜模拟器中都应被模拟出来，包括股骨、髋臼、盂唇、髋关节囊 |  |  |
| 3.13 | 使用手术工具触碰髋关节模型中的骨骼和韧带时，使用者应能感受到真实的触感。 |  |  |
| 3.14 | 髋关节模块支持仰卧位以及侧卧位，不同体位之间的切换应无需借助工具，且需控制在30秒内完成髋关节镜模拟器软件应包含至少16例髋关节关节镜基础技能案例 |  |  |
| 四 | 教学功能 |  |  |
| 4.1 | 软件包含针对处于不同经验水平用户的预定义教学课程，让用户可以根据其训练得分来设计自己的课程，并可创建认证证书。 |  |  |
| 4.2 | 可供众多不同的用户使用，并储存不同使用者各自的操作实况录像，同时管理员能够查看和导出单个案例中所有的用户信息。 |  |  |
| 4.3 | 可以借助外视图工具，步骤引导和错误操作提示信息等功能，来帮助学员完成训练。 |  |  |
| 4.4 | 每次练习之后都会出具带有评分的详细反馈报告，且报告的各项数据均可导出。 |  |  |
| 五 | 配置要求 |  |  |
| 5.1 | 高级核心驱动平台1套 |  |  |
| 5.2 | 液晶触摸屏1个 |  |  |
| 5.3 | 电脑键盘1个 |  |  |
| 5.4 | 真实关节镜增强现实训练设备1个 |  |  |
| 5.5 | 多功能篮钳增强现实训练设备1个 |  |  |
| 5.6 | 探钩增强现实训练设备1个 |  |  |
| 5.7 | 肩关节系统（包含解剖结构，软件系统，增强现实系统及此定位系统）1套 |  |  |
| 5.8 | 膝关节系统（包含解剖结构，软件系统，增强现实系统及此定位系统）1套 |  |  |
| 5.9 | 髋关节系统（包含解剖结构，软件系统，增强现实系统及此定位系统）1套 |  |  |
| 5.10 | 踝关节系统（包含解剖结构，软件系统，增强现实系统及此定位系统）1套 |  |  |
| / | 其它要求（适用于序号3-1至序号3-5） |  |  |
| 1 | 如进口设备交货时提供海关报关单及商检证书。 |  |  |
| 2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |  |
| 3 | 验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和投标文件中的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |  |
| 4 | 产品生产日期与验收日期之前间隔＜12个月。 |  |  |
| 5 | 列出详细的设备配置清单（包括标配的功能、软件、必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率） |  |  |
| - 6 | 如产品为强制计量设备或临床需要计量检测，成交供应商必须提供计量检测证书，或协助完成计量检测工作 |  |  |

- 第四章  商务条款

- 适用于所有标项

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订之日起60天内； |
| ★2 | 交货及安装地点：宁波大学附属第一医院； |
| ★3 | 付款方法和条件： 1）适用于中小微企业： （1）合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人向中标人支付合同金额的40%；(在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。) （2）设备安装验收合格，采购人收到中标供应商发票后7个工作日内付至合同金额的100%； 2）适用于大型企业： ①货到验收合格三个月后付清全款。 3）采购人支付前，中标供应商须提供正规财务发票，否则采购人有权不予支付。 |
| 4 | 履约保证金：本项目不适用。 |
| ★5 | 质量保证期： 设备验收合格后整机保修≥2年，承担该设备质保期内的全部硬件的维护维修费用（易损件及消耗品除外）。 注：供应商须在投标文件中写明具体的质保年限。 |
| 6 | 安装、调试及配合验收要求： 1)安装完成时间：货到接到采购人通知后7天内安装调试完毕。 2)提供技术咨询服务，进行安装场地评估，出具安装方案，并在安装场地条件许可的情况下，售后服务工程师到现场免费设备安装、调试及配合验收。 3）提供安装、调试及配合验收方案（安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案）。 |
| 7 | 质量保证措施：提供质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺。 |
| 8 | 售后服务要求： - 1)使用期间产品若出现故障，电话即时响应，并在24小时内到达现场进行故障排除，一年≥2次上门设备维护保养。 - 2）提供详细的售后服务方案（服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等、质保期内容定期服务方案及巡检方案、售后服务保障、售后服务体系及技术支持）。 3）提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况）。 |
| 9 | 培训要求： 1）免费提供操作培训及维修培训，不限次数。 2）提供详细的培训方案（操作培训和维修培训计划、培训次数和培训场地安排）。 |
| 10 | - 提供运行、维修成本方案：提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修质量的保障。 |
| 11 | - 提供的设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案。 |
| 12 | 提供的伴随服务和备品备件：详见“第三章《技术需求表》” |
| 13 | 授予合同： 1）中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 2）中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。每标项按综合得分由高到低的排序，推荐1名中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本项目标项2、标项3采购均为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为标项一：工业，本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.5本项目标项1采购均为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为标项一：工业。

如拟组成联合体或分包的，联合体各方或分包供应商均必须为中小企业。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系的。

1.6本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.4提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

各标项单一产品或核心产品如下：

标项1：序号1-1：超声检查模拟训练系统；

标项2：序号2-1：医学综合模拟人系统；

标项3：序号3-5：关节镜手术模拟器训练系统

2.5综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

2.6推荐中标候选人：每标项按综合得分由高到低的顺序排序，向采购人推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。每标项推荐一名中标候选人。

2.7确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐1名中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（详见附件）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 本项目接受联合体投标，如是联合体投标的需提供《联合投标协议书》。 | A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）。 |
| 3 | 本标项专门面向中小企业采购，货物制造商应为中小企业，（监狱企业或残疾人福利性单位视为小微企业）。（仅适用于标项1） | 供应商提交《中小企业声明函》货物制造商应满足中小企业认定标准，或提供监狱企业或残疾人福利性单位证明资料。（仅适用于标项1） |
| 资格性审查结论 |  | 符合/不符合 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。（联合体投标的，由牵头单位提供） |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 本次公开招标设有预算价：标项1：人民币255万元；标项2：人民币160万元；标项3：人民币420万元，投标报价超过对应标项预算价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 5.不同供应商在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的。 | 不得有所述情形。 |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202510564G                                       适用于所有标项1

| 供应商 分值 |  | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“第三章 招标内容与技术需求”中“表B技术需求表”响应性：（36分） （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得36分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣1.8分。 （3）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （4）本项最高得36分，当扣减分数≥36分时，作无效投标处理。 - （5）负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 注：除“表B技术需求表”中明确要求提供佐证资料的技术参数外，标“★”、“▲”的技术指标条款，供应商须提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本）作为佐证资料，未提供佐证资料的，视为技术条款负偏离。 技术支持资料必须真实有效并能互相印证，适用所有技术参数（无论是否标注符号），否则将作无效投标处理。 | 36 | 客观 |
|  | 2、评标委员会根据供应商对“第三章 招标内容与技术需求”中技术需求表响应数据对其技术性能、产品性能相关产品详细参数进行评议：（5分） 设备功能各项指标均优于使用要求，具有升级空间，技术性能充分满足培训使用要求且优化的得5分；设备功能符合使用要求、技术性能基本满足培训使用要求的得3分；相关设备配置满足最低使用要求，各项性能指标无明显优势，存在故障报修风险因素的得1分。无相应内容的不得分； | 5 | 主观 |
|  | 3、评标委员会根据供应商提供的供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等进行评议：（3分） 供货期优于招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理，安装方案完整，能提供详细的安装人员配置、调试方案、能确保顺利通过产品验收的得3分；供货期限满足招标文件要求、交货方式或安装方案部分内容笼统、细节不完善的得2分；供货方案基本满足招标文件要求，但实际操作存在延迟交货风险或安装调试及配合验收方案不完整有缺漏的得1分；无相应内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  | - 4、根据供应商提供的质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺进行评议（4分）： - 质量保证措施方案科学、完善，质量违约承诺具体且符合采购人需求的得4分；质量保证措施方案存在较小瑕疵，基本符合采购需求的得2分；质量保证措施方案符合采购人需求，但描述简略，有待完善、细化的得1分。无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案进行综合评议：（4分） 应急预案措施具体、解决方案能有效确保故障排除，并有完整可替代方案的得4分；应急预案措施存在一定瑕疵，基本可保证设备正常运行的得2分；应急预案措施简单，执行性不强，存在无法有效排除故障风险的得1分。无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 6、售后服务方案 |  |  |
|  | 6.1供应商需结合自身实际提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等进行评议：（4分） 方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术支持强大，供应商具有涉及到本项目所采购设备的备品备件库与零配件的供应保障措施得4分；方案基本完整但有细节部分欠缺、保修范围完整、响应备品备件库不齐、技术人员实力略有欠缺，响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得2分；方案不完整、保修范围不全、无法提供备品备件库、措施保障有欠缺得1分。无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 6.2、供应商需结合自身实际提供质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）进行评议：（4分） 质保期内定期服务和巡检服务方案内容合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得4分；质保期内定期服务和巡检服务方案内容基本合理，售后服务有相应的售后服务机构，能基本满足货物使用体验，具有基本技能的得2分；质保期内定期服务和巡检服务方案内容不完整，内容不充分，未设售后服务机构，与本项目实际需求有差距的得1分；无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 6.3培训方案，包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、培训次数和培训场地安排等进行评议：（3分） 培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得3分。培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2分。培训时间安排与本项目实际操作有冲突或内容有缺漏、培训内容基本能满足本次培训目标的得1分。无相应内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  | 7、维修成本方案，包含但不限于提供的保提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等进行评议：（3分） 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及时的得3分；未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，部分内容待补充完整的得2分；维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常使用或承诺的维修时间长的得1分；无相应内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  | 8、业绩：（3分） 2022年1月1日（以合同中签订日期为准）至今，所投核心产品同型号设备与最终用户签订的销售合同进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。 提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期或合同中无法体现型号的，均不得分。同一用户不累计得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 提供证明资料扫描件加盖供应商公章，如为联合体投标的，业绩证明资料及业绩数量以牵头人为准，否则不得分。 | 3 | 客观 |
|  | 9、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 | 客观 |
| 价格分30分 | 10、价格分：（30分） 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 | 客观 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

- 评委签名：                                                    年  月  日

分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-202510564G                                       适用于标项2、3

| 供应商 分值 |  | 分值 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、“第三章 招标内容与技术需求”中“表B技术需求表”响应性：（36分） （1）完全响应招标文件“表B技术需求表”所有指标的得36分。 （2）每负偏离一条标“▲”指标的扣1.8分。 （3）每负偏离一条未标“★”或“▲”指标的扣1分。 （4）本项最高得36分，当扣减分数≥36分时，作无效投标处理。 - （5）负偏离实质性条款（打“★”）的，作无效投标处理。 注：除“表B技术需求表”中明确要求提供佐证资料的技术参数外，标“★”、“▲”的技术指标条款，供应商须提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本）作为佐证资料，未提供佐证资料的，视为技术条款负偏离。 技术支持资料必须真实有效并能互相印证，适用所有技术参数（无论是否标注符号），否则将作无效投标处理。 | 36 | 客观 |
|  | 2、评标委员会根据供应商对“第三章 招标内容与技术需求”中技术需求表响应数据对其技术性能、产品性能相关产品详细参数进行评议：（5分） 设备功能各项指标均优于使用要求，具有升级空间，技术性能充分满足培训使用要求且优化的得5分；设备功能符合使用要求、技术性能基本满足培训使用要求的得3分；相关设备配置满足最低使用要求，各项性能指标无明显优势，存在故障报修风险因素的得1分。无相应内容的不得分； | 5 | 主观 |
|  | 3、评标委员会根据供应商提供的供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等进行评议：（3分） 供货期优于招标文件要求、交货方式切合实际需求、供货保障流程设计合理，安装方案完整，能提供详细的安装人员配置、调试方案、能确保顺利通过产品验收的得3分；供货期限满足招标文件要求、交货方式或安装方案部分内容笼统、细节不完善的得2分；供货方案基本满足招标文件要求，但实际操作存在延迟交货风险或安装调试及配合验收方案不完整有缺漏的得1分；无相应内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  | - 4、根据供应商提供的质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺进行评议（4分）： - 质量保证措施方案科学、完善，质量违约承诺具体且符合采购人需求的得4分；质量保证措施方案存在较小瑕疵，基本符合采购需求的得2分；质量保证措施方案符合采购人需求，但描述简略，有待完善、细化的得1分。无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 5、评标委员会对供应商提供的设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案进行综合评议：（4分） 应急预案措施具体、解决方案能有效确保故障排除，并有完整可替代方案的得4分；应急预案措施存在一定瑕疵，基本可保证设备正常运行的得2分；应急预案措施简单，执行性不强，存在无法有效排除故障风险的得1分。无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 6、售后服务方案 |  |  |
|  | 6.1供应商需结合自身实际提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等进行评议：（4分） 方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速、技术支持强大，供应商具有涉及到本项目所采购设备的备品备件库与零配件的供应保障措施得4分；方案基本完整但有细节部分欠缺、保修范围完整、响应备品备件库不齐、技术人员实力略有欠缺，响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得2分；方案不完整、保修范围不全、无法提供备品备件库、措施保障有欠缺得1分。无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 6.2、供应商需结合自身实际提供质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）进行评议：（4分） 质保期内定期服务和巡检服务方案内容合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得4分；质保期内定期服务和巡检服务方案内容基本合理，售后服务有相应的售后服务机构，能基本满足货物使用体验，具有基本技能的得2分；质保期内定期服务和巡检服务方案内容不完整，内容不充分，未设售后服务机构，与本项目实际需求有差距的得1分；无相应内容的不得分。 | 4 | 主观 |
|  | 6.3培训方案，包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、培训次数和培训场地安排等进行评议：（3分） 培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得3分。培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2分。培训时间安排与本项目实际操作有冲突或内容有缺漏、培训内容基本能满足本次培训目标的得1分。无相应内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  | 7、维修成本方案，包含但不限于提供的保提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等进行评议：（3分） 维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及时的得3分；未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，部分内容待补充完整的得2分；维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常使用或承诺的维修时间长的得1分；无相应内容的不得分。 | 3 | 主观 |
|  | 8、业绩：（3分） 2022年1月1日（以合同中签订日期为准）至今，所投核心产品同型号设备与最终用户签订的销售合同进行评定，每提供1个合同得1分，最高得3分。 提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期或合同中无法体现型号的，均不得分。同一用户不累计得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 提供证明资料扫描件加盖供应商公章，如为联合体投标的，业绩证明资料及业绩数量以牵头人为准，否则不得分。 | 3 | 客观 |
|  | 9、政策性因素加分：（1分） 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加0.5分； 投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加0.5分。 所需证明材料要求详见本章第1.5条。 | 1 | 客观 |
| 价格分30分 | 10、价格分：（30分） 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%或小微企业联合体（分包）价格扣除优惠值（4%） 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 | 30 | 客观 |
| 合计 |  | 100 |  |

注：各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

- 评委签名：                                                    年  月  日

- 第六章  采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第七章  附件

1、投标文件的组成：（部分格式详见第七章 附件）

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

A3、联合投标协议书（联合体投标须提供）；

A4、中小企业声明函；（仅适用于标项1）

A5、残疾人福利性单位声明函；（仅适用于标项1）

A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；（仅适用于标项3）

A7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（联合体投标的，由牵头单位提供）；

B2、法定代表人身份证明（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B3、法定代表人授权书（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）；

B4、供应商一般情况表（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款偏离表；对第三章“招标内容与技术需求”表A、表B的响应；

B7、供货范围和技术说明（包括但不仅限于）：设备配置清单、选配件及配置清单，货物技术性能数据和技术性能的详细描述，投标货物制造商提供技术支持资料（如产品使用说明书或datasheet或技术白皮书或样本等）；（格式自拟）

B8、供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等；

B9、质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺；

B10、设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案；

B11、售后服务方案

1）供应商需结合自身实际提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等

2）供应商需结合自身实际提供质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）

3）培训方案，包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、培训次数和培训场地安排等

B12、维修成本方案，包含但不限于提供的保提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等；

B13、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料。

★B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（适用于按医疗器械管理的货物）

★B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；（仅适用于标项2、3）

C4、残疾人福利性单位声明函；（仅适用于标项2、3）

C5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；（仅适用于标项2、3）

C6、分包意向协议；（如分包需提供）（适用于标项2、3）

C7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

采购编号：NBITC-202510564G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

A3、联合投标协议书

- （联合体投标须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目（项目编号：NBITC-202510564G）招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                        为联合体牵头人，                 为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定分别提交文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或由联合体牵头人的法定代表人授权的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：                          ；

甲方承担本项目所占金额的比例为                    %；

乙方承担的工作和义务为：                          ；

乙方承担本项目所占金额的比例为                    %；

五、有关本次联合投标的其他事宜：                   %。

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式      份，签约各方各持      份。

甲方单位（盖章）：                            乙方单位（盖章）：

- 年  月   日                                  年  月   日

A4中小企业声明函（适用于标项1）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.   标项1：序号1-1超声检查模拟训练系统 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.   标项1：序号1-2内窥镜模拟训练系统  （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.   标项1：序号1-3腹腔镜模拟训练系统  （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.                  （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

A5残疾人福利性单位声明函（适用于标项1）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

A7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- B.商务和技术文件

封面

正（副）本

宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

采购编号：NBITC-202510564G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

（联合体投标的，由牵头单位提供）

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目（采购编号：NBITC-202510564G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、同意招标（采购）文件中有关招标代理服务费的条款，如有异议在投标前会以书面方式向招标代理机构提出，保证在中标后按照招标（采购）文件规定的金额、时间和方式，向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭招标代理机构开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。对招标代理服务费交纳的异议，我方服从招标（采购）人的协调。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日           期：

B2法定代表人身份证明

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

（联合体投标的，由联合体牵头人提供，加盖联合体牵头人单位公章）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目，采购编号为NBITC-202510564G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于非联合体投标）

本授权委托书声明：根据（联合体牵头人）与（联合体成员）签订的《联合投标协议书》的内容，（联合体牵头人）的法定代表人（法定代表人姓名）现授权（授权代表）为联合投标授权代表，参加宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目，项目编号为NBITC-202510564G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。（适用于联合体投标）

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖签章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况

（联合体投标的，联合体双方均须提供，并加盖各自单位公章）；

采购编号：NBITC-202510564G

项目名称：宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B5商务条款响应表

采购编号：NBITC-202510564G

项目名称：宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

标 项 号：          。

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- B6技术条款偏离表

采购编号：NBITC-202510564G

项目名称：宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

标 项 号：          。

| 序号 | 招标文件技术规格、要求 | 投标文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与“第三章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。

2、供应商应如实填写上述内容，否则自行承担相应后果。

。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

B8、供货方案及安装调试方案，包括但不限于供货期、交货方式、供货保障流程、安装方案、安装人员配置、调试方案、装机确保措施和产品验收方案等；

B9、质量保证措施，包括质量管理体系、质量保证措施、质量违约承诺；

B10、设备使用中出现的突发状况的应急预案措施及故障解决方案；

B11、售后服务方案

1）供应商需结合自身实际提供售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、备品备件库配置等

2）供应商需结合自身实际提供质保期方案，包含但不限于质保期内定期服务方案、巡检服务方案、售后服务保障、售后服务机构的设置（包括售后人员的配备情况）

3）培训方案，包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、培训次数和培训场地安排等

B12、维修成本方案，包含但不限于提供的保提供保修期后整机保修方案、首次故障维修费用及设备配件价格、维修（技术）服务费、消耗品或易耗品的使用周期、维修响应时间、维修质量的保障等；

B13、第五章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B14、供应商认为需要的其他资料。

★B15、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证。

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。

（适用于按医疗器械管理的货物）

★B16、食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）。

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

采购编号：NBITC-202510564G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

采购编号：NBITC-202510564G

项目名称：宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

标 项 号：                                                        货币单位：人民币（元）

| 标项 | 货物名称 | 产地品牌 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价合计：（元人民币） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价以人民币为结算单位。

2、有关投标报价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价合计必须与分项报价表中的投标报价（全部投标货物总金额）一致。

4、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表所填内容为准。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2分项报价表

采购编号：NBITC-202510564G

项目名称：宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目

标 项 号：                                                                                                      货币单位：人民币元

| 标项号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标报价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 质保期内备品、备件费 | 特殊工具费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13

3、除填写本表外，投标商还应提供以下附件：

①货物主要部件（包括标配的功能、软件、必备的附件、附属设备）分项价目表

②质保期内备品、备件清单及价目表                                           供应商：（盖单位公章）

③特殊工具清单及价目表（如有需提供）

④所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

⑤配套试剂（或耗材）的报价（如有）

日期：    年    月    日

- C2-1货物主要部件（包括标配的功能、软件、必备的附件、附属设备）分项价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-2质保期内备品、备件清单及价目表

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-3特殊工具清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-5所需进口关键元器件、原材料清单及价目表（如有需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

- C2-6配套试剂（或耗材）的报价（如有，需提供）

- 货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂 | 数量 | 到医院价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C3中小企业声明函（适用于标项2、3）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波大学附属第一医院的宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.   标项2：序号2-1：医学综合模拟人系统 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.   标项2：序号2-2：AED模拟训练器 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 3.   标项2：序号2-3：复苏婴儿QCPR无线版 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 4.   标项2：序号2-4：气道管理模型 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 5.   标项2：序号2-5：环甲膜穿刺与切开模型 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 6.   标项2：序号2-6：婴儿球囊 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7.   标项3：序号3-1：重症医学仿真模拟人等教学模型 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 8.   标项3：序号3-2：简易腹腔镜训练箱 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 9.   标项3：序号3-3多学科微创模拟设备 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 10.   标项3：序号3-4：宫腔镜手术模拟器 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 11.   标项3：序号3-5：关节镜手术模拟器训练系统 （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 12.                  （标的名称），属于工业行业；制造商为________（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商：（盖单位公章）

日期：    年    月    日

C4 分包意向协议（适用于标项2、3）

（供应商名称    ）若成为（宁波大学附属第一医院的宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目(项目编号：NBITC-202510564G）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （供应商名称    ）负责签署投标文件，（供应商名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（供应商名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

供应商名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

注：提供分包意向协议并列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。提供扫描件加盖供应商公章及分包供应商公章。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

C5残疾人福利性单位声明函（适用于标项2、3）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C6、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

C7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波大学附属第一医院医学教学模拟系统及综合模拟人等采购项目（采购编号：NBITC-202510564G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第五章评标办法及标准  附表3“评分标准（兼评委打分表）”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |