基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：诸暨市宸佳工程管理有限公司

对于贵公司于2022年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

| 原条款 | 本公司意见建议 |
| --- | --- |

传真：********

联系人：********

联系电话：**********

联系手机：**********

单位名称：（加盖公章）

二O二二年*月*日

诸暨市产品质量计量检验检测所2022年检测设备采购项目采购要素

一、项目名称：诸暨市产品质量计量检验检测所2022年检测设备采购项目

二、项目内容及规模：

诸暨市产品质量计量检验检测所2022年检测设备采购项目，采购预算总金额为人民币陆拾万元整（¥600000.00），具体内容详见招标文件采购需求。

三、投标人（供应商）资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.有该项目业务承接能力，且具有良好信誉的独立法人；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标供应商应为中、小、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

5.本项目的特定资格要求：无。

6.本项目（否）接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

1、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中

标候选人，即预中标人。

2、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/报价百分比）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低报价百分比，价格权值=30%；

（4）商务技术分评分细则（70分）

| 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 成功案例 | 投标人2019年1月1日以来各级国家法定计量机构销售业绩成功案例每个得0.5分，最高得1分，如有省级以上计量院业绩最高得3分（投标文件开标时提供提供设备采购合同复印件和对应运行报告，复印件需加盖生产厂家公章），本项最高得3分。 | 0-3分 |
| 企业综合实力 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证情况，每提供一项得2分，本项最高得6分。（投标时提供证书复印件及中国认证认可监督管理委员会官网截图证明材料，缺一不得分）。 | 0-21分 |
|  | 投标人具有市场监督管理局颁发的AAA信用等级证书，且在有效期内的得3分；投标人具有市场监督管理局颁发的AA信用等级证书，且在有效期内的得2分；投标人具有市场监督管理局颁发的A信用等级证书，且在有效期内的得1分，本项最高得3分。（投标时提供相关证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分） |  |
|  | 供应商提供投标设备方面的专利，得3分，提供参与起草停车场方面国家规程或投标产品相关国家重点研发计划（NQI）专项课题得3分，本项最高得6分。 |  |
|  | 投标人获得国家软件系统登记证书每个得1分，本项最高得2分（投标文件中提供复印件，开标时提供原件备查）。 |  |
|  | 投标人有科技型中小企业证书的得2分，本项最高得2分。 |  |
|  | 投标人有高新技术企业的得2分，本项最高得2分。 |  |
| 设备参数响应 程度 | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置等应符合招标文件要求，满足得30分。若投标方对任何一项标有★的指标未响应或不满足，将按无效标处理；其他指标每负偏离一项，将被扣3.0分，扣完为止。 | 0-30分 |
| 品牌 | 提供原厂商售后服务承诺书得2分，不提供不得分。 | 0-4分 |
|  | 产品制造商有浙江省杭州市内有售后服务网点得2分，提供网点证明材料。 |  |
| 配件及耗材 | 根据各供应商提供的耗材及质保期满后供应的备品备件价格，横向比较后酌情评分。本项最高得4分。 | 0-4分 |
| 售后服务 | 售后服务承诺及措施，突发情况下的应急措施和承诺；备品、备件的供应计划等。 由评委根据投标人的售后服务承诺相互比较评分；售后服务承诺完善、能够很好地满足售后服务要求且优于其他投标人承诺的得4分；售货服务承诺比较完善的、能够较好地满足售后服务要求的得3分：售后服务承诺不够完善的得2分及以下。本项最高得4分。 | 0-4分 |
| 质保期 | 质保期符合招标方要求不得分，每增加6个月加1分，最高加2分。 | 0-2分 |
| 优惠条件 | 根据实际情况作出优惠条件承诺，由业主确认有效后酌情打分。本项最高得2分。 | 0-2分 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

五、 采购需求

产品要求中有参考品牌、型号的仅作为投标方案参考，但投标产品品牌、型号至少应与参考品牌、型号相当。

除参考品牌、型号以外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与参考品牌、型号相当的产品参加。

（一）交直流充电桩现场检定装置招标技术规范

1.参考标准

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，若其中某一指标在各标准有不同规定时，应取技术指标的最优值，凡本技术规范中未提及的内容，但在相应的国家标准和地方计量技术规范和检定规程中有规定的，应按相应的标准执行。

| GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求 |
| --- | --- |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 28569-2012 | 电动汽车交流充电桩电能计量 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| JJG 1148-2018 | 电动汽车交流充电桩检定规程 |
| JJG 1149-2018 | 电动汽车非车载充电机检定规程 |

# 2.供货范围

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动汽车非车载充电机现场检定装置 | 见3.1 | 1 | 台 |
| 2 | 额定功率60kW直流阻性负载 | 见3.2 | 2 | 台 |
| 3 | 电动汽车交流充电桩现场检定装置 | 见3.3 | 1 | 台 |
| 4 | 额定功率45kW交流阻性负载 | 见3.4 | 1 | 台 |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 见3.5 | 1 | 台 |
| 5 | 笔记本电脑 | 见3.6 | 1 | 台 |

# 3.供货技术要求

## 电动汽车非车载充电机现场检定装置

## 3.1.1主要技术指标（其中RD为读数，RG为量程，下同）

1）直流电压范围：30V～1150V

2）直流电流范围：0.5A～300A

3）★直流电压测量准确度：0.02%*RD + 0.01%*RG

4）★直流电流测量准确度：

50A及以上量程：0.02%*RD + 0.0025%*RG；

20A量程：0.04%*RD + 0.02%*RG；

10A量程：0.05%*RD + 0.04%*RG；

5A量程：0.10%*RD + 0.08%*RG；

5）直流功率/电能测量准确度：0.05%*RD

6）电压电流纹波测量准确度：0.08%*RG，有效值；带宽：≤ 1 kHz。

7）★请提供省级以上计量院校准证书证明

3.1.2主要功能要求

1）可用于非车载充电机的充电电能计量检定：非车载充电机工作误差、充电量显示误差、付费金额误差及时钟示值误差。

2）内置GPS时钟接收模块，具有GPS对时功能和精密准确的计时功能，时间测量准确度为1s/d，可检测充电机时钟示值误差。

3）内置测温芯片，具有环境温度测量功能，温度测量准确度为0.3℃，便于修正和校准充电机的环境温度误差影响量。

4）应配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口，可测量充电机的电能脉冲输出，并要求在标准器主机上配备专用校准接口，方便溯源。

5）应配有CAN-BUS、RS232、USB、Ethernet、WIFI接口及上位机软件，便于组建自动检定系统。

6）★供电方式：支持市电供电、蓄电池二种供电方式，保证现场长期可靠运行，无需外接插排，方便现场开展工作。

7）可兼容特斯拉的充电桩，可对特斯拉的充电桩开展检测，提供证明资料。

## 3.2 直流阻性负载

1）工作电压：100 V ～800 V。

2）额定功率：60kW，由2个负载级联模块化组合，总负载功率为120KW。

3）配有直流充电机标准充电输入插座和扩展负载用级联端插座(共二个插座)，插座须符合直流充电接口国标GB/T20234.3-2015。

4）具有数据通讯功能，可与非车载充电机现场检定仪进行数据通讯，并可用检定仪主机程控调节负载大小。

5）负载须带有可任意移动的滚轮，并带有锁止固定的功能，任一负载质量须小于60kg。

6）★负载供电方式：支持市电供电、充电枪头供电方式，保证现场长期可靠运行，无需外接插排，方便现场开展工作。

3.3 电动汽车交流充电桩现场检定装置

3.3.1主要技术指标

1）单/三相交流电压范围：30V～300V

2）单/三相交流电流范围：100mA～78A

3）★单/三相电压测量准确度：0.02%*RD + 0.01%*RG

4）★单/三相电流测量准确度：0.02%RD + 0.005%RG；

5）单/三相交流功率和电能测量准确度：0.05%*RD ；

6）电压电流谐波测量准确度：0.05%

7）频率指标：范围45.000 Hz～65.000 Hz；测量准确度：0.01 Hz；

8）相位指标：范围0.000°～359.999°；测量最佳准确度：0.025°；

9）★请提供省级以上计量院校准证书证明

3.3.2 主要功能要求

1）测量不确定度为0.05级，可用于对交流充电桩的充电电能计量检定：交流充电桩工作误差、充电量显示误差、付费金额误差及时钟示值误差。

2）要求内置GPS时钟接收模块，具有GPS对时功能和精密准确的计时功能，时间测量准确度为1s/d，可检测充电桩的时刻误差和计时误差。

3）要求内置测温芯片，具有环境温度测量功能（温度探头可以延长不少于5米），温度测量测量准确度0.3℃，便于修正和校准充电桩的环境温度误差影响量。

4）动态范围宽,可检测2～40次谐波。

5）要求配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口，可测量充电桩的电能脉冲输出，并要求在标准器主机上配备专用校准接口。

6）应配有RS232、USB、Ethernet、WIFI接口及上位机软件，便于组建自动检定系统。

7）★供电方式：支持市电供电、蓄电池二种供电方式，保证现场长期可靠运行，无需外接插排，方便现场开展工作。

3.4交流阻性负载

1）工作电压： AC 220V/380V。

2）额定功率：45kW。

3）配有交流充电桩标准充电输入插座，插座符合交流充电接口国标GB/T20234.2-2015。

4）具有数据通讯功能，可与充电桩现场检定仪进行数据通讯，并可用检定仪主机程控调节负载大小。

5）负载须带有可任意移动的滚轮，并带有锁止固定的功能，负载两边有便于抬起的把手，质量须小于50kg。

6）★负载供电方式：支持市电供电、充电枪头供电方式，保证现场长期可靠运行，无需外接插排，方便现场开展工作。

3.5绝缘电阻测试仪

- 交流/直流电压测量： 600.0 V

- 分辨率：0.1 V

- 精度： ±（3%* RD+ 3）

- 绝缘技术指标：测量范围0.01 MΩ 到 2000 MΩ

- 测试电压：500 V、1000V

- 测量精度：

50 V:±(3 % + 5)

100 V:±(3 % + 5)

250 V: ±(1.5 % + 5)

500 V:±(1.5 % + 5)

1000 V: ±(1.5 % + 5)，2000 MΩ 以下；±(10 % + 3)；

3.6笔记本电脑

- 内存：6G或以上

- 处理器：酷睿i5

- 操作系统：Win7或以上

## （二）XDJ-5Q电子计时装置检定仪技术参数

1检定仪包含:检定仪主机、同步刷卡器、射频控制器、无线地感泊车模拟器、视频触发传感器和无线地磁车辆模拟器。

2 可对电子停车计时系统的计时误差、时刻误差、日差、最大同步误差和收费误差进行全面检定。

3 采用高精度GPS授时模块，当前时刻最大误差不超过10ms。

4 具有RTC电子时钟，RTC电子时钟日差不超过0.45s。RTC时钟适用于GPS信号弱的地方。

5 系统主振器频率输出为10kHz,频率准确度：

6 计时分辨力为：0.01s。标准计时范围：0～99999.99s。

计时最大误差：±(0.01+T×10-6)s，T为 计时时长，单位为s。

7 XDJ-5Q检定仪主机控制同步刷卡器和射频控制器，可分别对远场和近场刷卡式电子停车计时系统进行检定，厂家自有专利技术。

8 无线地感泊车模拟器：检定仪主机通过双向无线通信控制无线地感泊车模拟器，可对基于地感触发车牌识别的停车计时系统同时进行多时间点检定。技术指标：a)与主机双向无线通信，可配合主机使用，也作为一个独立的标准器使用。b）可探测车检器地感线圈的振荡频率，频率测量范围为：1kHz～500kHz，且频率测量结果能显示在在主机上。c)可通过主机修改和调出模拟器的激发能力参数，参数调节范围:0.1%～5.0%，步进0.1%。 d)提供专利证书。

★9 视频触发传感器：可对基于视频触发车牌识别的停车计时系统进行检定。视频触发传感器主要指标：(a)可使用模拟车牌进行检测，检测时模拟汽车车牌和和数字时钟在同一拍照区域。(b)数字时钟由8个独立的液晶显示字符组成，单字符高度大于65mm、单字符宽度大于50mm。（c）内含GPS模块，时刻最大误差：±10ms。 d) 可作为一个独立的标准器使用，也可配合主机使用。e）提供专利证书。

★10 无线地磁车辆模拟器主要指标：a）与主机双向无线通信，可配合主机使用，也可作为一个独立的标准器使用。b）激发磁场波形有七种可选择，波形幅值可设定。c)波形幅值设定范围10~1000步，步进为1。d)波形幅值能通过主机进行设定和调出显示。e)采用塑料机箱，体积387×289×104 mm，重量2kg。f)提供专利证书。

11 符合国家JJG 1010-2013《电子停车计时收费表检定规程》中相关技术要求。

12 检定仪主机采用彩色LCD显示和触摸屏技术，中文菜单操作。

13 定时提醒功能：定时将到或检定结束时，由蜂鸣器提醒用户。

14 可同时检定多个车位或多个出入口的计时误差。

15 仪器轻巧耐用,内部自带锂电池，充电4小时，可连续工作6小时。

16 可与计算机无线通信，具备检定管理软件，管理软件与客户原有的XDJ-5仪器通用。

17为保证产品质量和具有独立知识产权，应提供无线地感泊车模拟器的专利证书、视频触发传感器和无线地磁车辆模拟器的专利证书，专利证书的类型为实用新型或发明专利。

★18 附件（必备）：

1)无线地感泊车模拟器1个；2)视频触发传感器 1个；

3)同步刷卡传感器 1个；    4)射频控制器 1个；

5)无线地磁车辆模拟器 1个

（三）其他要求：

1、供货时间及地点:签订合同后一个月内完成供货，供货地点为业主指定地点。

2、质保期要求：质保期一年。

（四）履约保证金付款方式：

履约保证金：中标人须向采购人缴纳合同金额2.5%的履约保证金，待项目验收完成后10个工作日内退回，不计息。

付款方式：所有设备安装调试完成后，经验收合格后付至合同金额的95﹪，余款5﹪在质保期满后（无质量问题）十个工作日内付清（不计息）。

（五）最高限价

本次采购最高限价为人民币陆拾万元（¥600000.00）整，任何超过上述最高限价的报价将被认定为无效报价，作无效投标处理。