## Sheet1
序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位
1 | 氨氮在线分析仪 | 1、总体要求 仪器分析方法采用纳氏试剂分光光度法，测试结果和国家标准《水质 氨氮的测定 纳氏试剂光光度法》（HJ 535-2009）吻合，属氨氮监测的国家A类方法，确保了监测数据的准确性和有效性。同时符合《HJ/T101-2019 氨氮水质分析仪技术要求》，并获得中环协（北京）认证中心颁发的中国环境保护产品认证证书 2、功能要求 采用7.9寸以上彩色触摸屏，方便运维人员操作，防止误操作；（提供实物照片） 具备在线自动定标功能；在线自动零点、量程核查功能 具有远程（手机、电脑）查看试剂余量功能，能显示剩余测试次数；（提供操作界面截图） 具有一键运行功能，一次点击实现所有测量准备工作，自动清洗、填充试剂并自动完成定标；（提供操作界面截图） 具有精准光学定量相关专利技术，能有效抵抗水体色度、浊度干扰，须提供仪器定量模块实物照片及专利证书佐证。 3、技术参数要求 具有国家环保认证证书 测量范围：满足国家标准 0～500mg/L 检出限：0.05mg/L 精密度：≤3% 准确度：±5%或±0.1mg/L 零点漂移：0.02mg/L 量程漂移：±1% 定量下限：0.05mg/L 实际废水样品比对实验：氨氮<2.00 mg/L时 ≤0.2 mg/L ；氨氮≥2.00 mg/L时 ≤10% 最小测量周期：≤35min ▲数据有效率检测时间：≥720h 电源要求：220VAC±10%/50～60Hz ▲试剂余量不足告警功能 智能量程选择功能 手动、自动标样核查功能 | 1 | 套
2 | 总磷在线分析仪 | 1、总体要求 设备符合国家最新《水污染源在线监测系统安装技术规范（HJ 353-2019）》、《水污染源在线监测系统验收技术规范（HJ 354-2019）》、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）（HJ 355-2019）》标准 /22、功能要求 采用7.9寸以上彩色触摸屏，方便运维人员操作，防止误操作；（提供实物照片） 具备在线自动定标功能；在线自动零点、量程核查功能 具有远程（手机、电脑）查看试剂余量功能，能显示剩余测试次数；（提供操作界面截图、或现场演示） ▲具有一键运行功能，一次点击实现所有测量准备工作，自动清洗、填充试剂并自动完成定标；（提供操作界面截图） 具有精准光学定量相关专利技术，能有效抵抗水体色度、浊度干扰，须提供仪器定量模块实物照片及专利证书佐证。 3、技术参数要求 具有国家环保认证证书 测量范围：0～2/10/20/40mg/L（可扩展）（可扩展） "精密度 ≤2%" "▲平均无故障连续运行时间 1440 h/次" 零点漂移：±3% 量程漂移：±3% 定量下限：0.05mg/L "实际废水样品比对实验 ±10%" 测量模式：间隔测量、整点测量、手动/远程触发测量 校准模式：自动校准（可设置校准间隔）、手动/远程触发校准 电源要求：220VAC10%/50～60Hz ▲试剂余量不足告警功能 智能量程选择功能 废液分离功能 | 3 | 套
3 | PH在线分析仪 | 1、功能要求 带背光大屏幕中文液晶显示； 多点自动校正(pH4.00/pH6.86/pH9.18)； 1组4~20mA输出； 2、技术参数要求 测量范围：PH：0.00～14.00pH； 测量精度：±0.02pH； 信号输出： 0/4-20mA输出； 显示：带背光16字符大屏幕中文液晶显示； 校正功能：PH和ORP均为3点校正； 控制动作：2组； 输出负载：max 750Ω； | 3 | 套
4 | 数据采集传输仪 | 配备可保存一年历史数据的存储器，掉电不丢失数据 "配置锂电池，证在外部电源掉电的情况下，最少还可以正常工作6小时 " 配备高清液晶屏 GPRS/CDMA、光纤拨号、局域网等通信方式 l系统可升级 支持多中心数据传送，可软件导出历史数据，采集器代码可远程升级 l电源：220VAC，50HZ l遵循《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ/T 212-2017）》协议，同时传输设备应具备一点多传和数据存储功能，确保数据一源多享及原始数据在前端存储一年以上。数据传输采集仪（数采仪）上传的数据应包括各监测因子的1分钟、10分钟、1小时、1天数据的平均值。 在不失去水样的代表性的前提下，对水样进行预处理，预处理目的是消除干扰仪表分析的因素，应具有多级预处理，初级过滤和精密过滤相结合，水样经采样头初级过滤后，能够消除其中较大的杂物，然后经过采水杯精密过滤(滤网滤径可定制)再进入分析仪表。 | 3 | 套
5 | 水样预处理单元 | 在不失去水样的代表性的前提下，对水样进行预处理，预处理目的是消除干扰仪表分析的因素，应具有多级预处理，初级过滤和精密过滤相结合，水样经采样头初级过滤后，能够消除其中较大的杂物，然后经过采水杯精密过滤(滤网滤径可定制)再进入分析仪表。 性能要求 取水泵：单泵双管采水，一备一用，满足实时不间断监测的要求； 采水管路采取隔热处理，避免建设环境温度影响水样； 在采水头外围设计防护隔栅，防止沙石、悬浮物堵塞； 采水系统管路预留有手动原水取水口，方便水样比对实验的采水。 水样过滤要求 过滤系统应采用初级过滤与精密过滤相结合的方式，水样经初级过滤后，消除其中较大的杂物，再进一步进行自然沉降（经过滤沉淀的泥沙定期排放），抽取上清液，然后经精密过滤进入分析仪表，精密过滤采用微滤过滤器根据不同仪表的要求选用不同过滤孔径。 （1）系统初过滤 系统初过滤分为一级和二级过滤：一级过滤设置在采样泵头避免河流中大块漂浮物采样泵和系统，保证采样泵的使用寿命及系统的稳定运行；二级过滤采用不锈钢网对进入水泵的系统水样进行进一步的过滤，过滤精度根据现场水质情况针对性的选择，以系统稳定运行为原则。设置二级过滤主要考虑分散过滤对系统造成的堵塞压力，避免水质较差的现场对系统的破坏性。 （2）循环精过滤 为保证系统精密仪器设备的稳定运行又保证监测水样不失真，采样专门设计的精密过滤器进行水样过滤。 | 3 | 套
6 | 网络摄像机（枪机） | 镜头：4mm @F2.0水平视场角84°最高分辨率可达1920×1080 @ 25 fps,在该分辨率下可输出实时图像。用高效红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米(I3)/50米(I5) 支持协议： TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 3.防护等级：IP66 、工作温度和湿度；-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | 6 | 套
7 | 智能球形摄像机 | 1.镜头：4.8-115mm，23倍光学，支持最大1920 × 1080@30 fps 高清画面输出。夜间采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 2.工作温度和湿度；-30℃-65℃；湿度小于90% 3.防护等级：IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 | 3 | 套
8 | 视频录像机 | 网络视频输入：支持8路。同步回放：8路接入带宽60Mbps 2、网络协议：UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 3、硬盘驱动器：2个SATA接口,最大容量 ：每个接口支持容量最大6TB的硬盘。硬盘 >= 2T，前端视频保存1个月以上 | 3 | 套
9 | 供电系统 | 配电箱(防雷浪涌2只,空气开关5只（30A） 1、防雷：独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧 2、单相智能微型断路器： 2P单相智能微断，额定电流25A，短路开断电流6000A； | 3 | 套
10 | 网络传输系统 | 通过网络传输系统将视频接入业主指定单位平台 | 3 | 套
11 | 监测站房 | 最小站房面积 2米*3米*2.8米（根据设备需要站房面积需增大的，报价不做调整） 站房建筑结构：砖混结构（主体240厚墙体，双面粉刷并刷墙漆） 混凝土基础：厚度不小于0.4米，强度大于20MPa。 含站房辅助单元：如管道铺设、工业空调、备用电源等所有； | 3 | 座
12 | 运维服务 | 1、每周进行一次日常维护； 2、每两周进行一次质控样测试； 3、每月进行一次校准； 4、每半年进行一次零跨度检查； 5、仪器发生故障时，工作时间内4小时赶赴现场，非工作时间12小时内赶赴现场。 | 3 | 年