常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：CSLT-GK-2020061

采购单位：衢州市生态环境局常山分局

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司

二〇二一年一月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 招标内容及要求	24

第四章 合同样本	35

第五章 评标原则及方法	39

第六章 投标文件格式	43

- 招标公告

常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于 2021年02月05日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CSLT-GK-2020061

项目名称：常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：980万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇交接断面水质自动监测系统 | 1 | 项 | 980万元 | 详见本采购文件第三章招标内容及要求 |  |

合同履行期限：2021年6月30日前完成项目建设、设备调试及站点联网。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

## 三、获取招标文件

1、获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

2、本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登陆https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3、方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2021年02月05日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、在线投标响应（电子投标）说明：

（1）、投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网-下载专区-电子投标客户端-CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）、投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网-下载专区- 电子投标客户端- 政采云电子交易客户端”）。

（3）、电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）、本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）、本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

2、其他事项：

（1）、本采购项目，中标人与采购单位签订的政府采购合同适用于衢州市常山县政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《常山县“政采贷”办理指引》https://mp.weixin.qq.com/s/S-lQ9FA7fuP62RywRqfelQ。

（2）、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

（3）、针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。供应商对采购人和采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：衢州市生态环境局常山分局              联系人：杨艺

联系电话：0570-5020719                          地址：常山县文峰东路60号

采购代理机构：衢州联腾工程咨询有限公司          联系人：詹雅娟

联系电话：0570-5013088                          传真：0570-5016719

地址：衢州市常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

# 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2021年02月05日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2021年02月05日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家（不少于成员总数的三分之二）从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | - 响应文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：531006598@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截止时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：531006598@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购单位交纳中标金额5%的履约保证金。供应商可以银行、保险公司出具的保函形式提交。 |
|  | 履约保证金退还 | 合同履行期满后一个月内退还履约保证金（不计息）。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县公共资源交易网（http://qzcs.zjzwfw.gov.cn/col/col1341066/index.html） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：531006598@qq.com；本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标候选人数及中标人数 | 本项目推荐3名中标候选人，最终确定1名中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费【招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物招标计算】，由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不接受联合体） 5） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业承接的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 投标人失信被执行人查询 | 根据《关于在公共资源交易活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》常监管办[2019]10号的规定： 1）采购组织机构将对本项目投标供应商的失信被执行信息进行查询和甄别，通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询。 2）失信被执行信息的使用规则：供应商存在失信被执行信息的，限制参与本项目。 3）如允许联合体参加投标的，联合体成员存在失信被执行信息的，视同联合体存在失信被执行信息的。 |
|  | 特别说明 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、技术资信文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

1、适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义解释

2.1“采购代理机构”是指衢州联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指衢州市生态环境局常山分局。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

3、项目说明

3.1本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式

选定中标人。

4、合格投标人的条件

4.1凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

5、投标费用

5.1投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 节能环保要求

6.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

6.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕19号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

7、特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、质疑与投诉（疫情期间特别说明）

我省疫情应急响应终止之日前，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

1、招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

2、招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件的形式和效力

2.1响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3、投标文件的组成

2.1投标文件由资格审查资料、技术资信文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格审查资料的组成：

1）有效期内的营业执照扫描件；

2）法定代表人身份证明【格式见附件】（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书【格式见附件】（供应商代表为授权委托人时提供）；

3）2019年度的财务报表或经审计的2019年度的财务报告扫描件，新成立公司出具银行资信证明扫描件；

- 【2020年任意一个月社保费缴纳的证明（可以为税务或社保机构官方网站查询结果）】和【2020年任意一个月依法缴纳税收的证明或者《依法纳税或依法免税证明》（可以为税务机构官方网站查询结果）】；

5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函【格式见附件】；

6）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺函【格式见附件】；

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

2、技术资信文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）资信部分

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）投标人情况；

4）业绩；

5）投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3）-4）项具体内容可参考评分内容编制。

（2）技术部分

- 偏离表【格式见附件】；

- 技术参数；

- 建设方案；

- 设计方案；

- 运维方案；

- 质量保证及进度安排；

- 项目组织和团队配备情况；

- 合理化建议；

- 售后服务；

- 质保及运维年限；

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

2）-10）项具体内容可参考评分内容编制。

3、报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3、投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

- 投标报价

▲ 4.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。包括设备费、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、保修、运维期间产生的水、电、网络、验收费等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

- 投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6、投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7、投标保证金

7.1投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

1、投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2、投标文件递交的截止时间

2.1投标文件的截止时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

2.3投标人在投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

3、投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截止时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截止时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

1、开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截止时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

2、开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3、开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，组织供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》并发送给代理机构；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（技术资信文件）进入符合性审查、商务技术（技术资信）评审；

（5）符合性审查、商务技术（技术资信）评审结束后，在线公布商务技术（技术资信）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（技术资信）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

1、组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家（不少于成员总数的三分之二）从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3、评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7、无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截止时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1、确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1、签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2、履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员             	     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章  招标内容及要求

- 一.项目概况

为贯彻落实《关于印发<衢州市乡镇（街道）交接断面水质考核办法>的通知》（美丽衢州办〔2020〕10号）等文件要求，加快推进各乡镇级溪流断面水污染治理工作，衢州市生态环境局常山分局拟采购建设常山县乡镇交接断面水质自动监测系统，监测数据用于常山县各乡镇考核。

本次项目拟采购全县14个点位，限价980万元，具体点位如下表1所示，自动监测参数为：常规五参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷，本限价含至少一年的质保及运维费用。由于疫情、春节以及上半年不利的天气条件，本项目要求在2021年6月30日前完成项目建设、设备调试及站点联网。

采购人不提供点位踏勘服务，请各位投标人按表1经纬度自行前往踏勘，并编制具体建设方案，方案应包括具体选址、图片、征租地可行性、“四通一平”（通路、通电、通水、通讯和场地平整）等；由中标人建设水质自动监测站，并对水质自动监测系统进行承诺运维期限内的运行维护服务，提供实时数据，接受运维质量考核。项目建设及运维期间产生的水、电、网络、验收等费用由中标人负责。表1点位为建设参考点位，最终建设点位由中标人与招标单位及属地乡镇联合确定。

表1 常山县乡镇交接断面水质自动监测点位踏勘结果表

| 序号 | 监测点位 | 拟建点位 | 点位描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南门溪白石镇聚宝村村口 | 118.43662°28.82028° | 聚宝村生活污水终端旁 |
| 2 | 芳村溪大桥头乡桥坑村小桥 | 118.60839°28.01986° | 芳村镇河边山村 |
| 3 | 前溪东案乡墅口村小桥 | 118.65638°28.97976° | 同左，视村里协商情况 |
| 4 | 枧头溪枧头村高速公路桥附近 | 118.50142°28.92437° | 枧头村高速公路桥左岸 |
| 5 | 菱湖溪灵合水库入常山港口 | 118.45626°28.96097° | 南方水泥后门 |
| 6 | 马车溪青石镇溪口村小桥 | 118.58827°28.90515° | 马车溪左岸 |
| 7 | 南门溪天马街道安山坝小桥 | 118.46402°28.85211° | 南门溪左岸，安山坝农村生活污水终端边 |
| 8 | 南门溪天马街道周塘村小桥 | 118.49480°28.88132° | 南门溪左岸，路边 |
| 9 | 龙绕溪球川镇三里江村 | 118.39957°28.86885° | 龙绕溪左岸 |
| 10 | 新昌溪新锋村 | 118.95333°29.06752° | 原点位下游300米处 |
| 11 | 虹桥溪紫港街道孔家弄村小桥 | 118.56973°28.93853° | 孔家弄村公厕边，虹桥溪右岸 |
| 12 | 常山港招贤大桥 | 118.67837°28.93703° | 招贤镇污水处理站边 |
| 13 | 常山港枧头断面 | 118.50622°28.91474° | 常山水务公司厂内 |
| 14 | 龙绕溪双桥 | 118.48682°28.91619° | 倘溪桥边 |

特别说明：本项目涉及的五参数分析仪、高锰酸盐指数、氨氮及总磷自动分析仪设备均必须通过中国环境监测总站的适用性检测，提供中国环境监测总站出具的在有效期内的检测合格报告复印件并加盖公章。本项目核心设备指高锰酸盐指数、氨氮、总磷自动分析仪。

二.招标要求

中标人在该项目中使用的设备必须为全新设备。

- 2.1.水质自动在线监测仪器技术参数要求

- 2.1.1. 五参数分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷分析仪的分析方法要符合国家标准方法。

表2各设备适用的分析方法

| 仪器名称 | 分析方法 |
| --- | --- |
| 五参数分析仪 | 电极法 |
| 氨氮分析仪 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |
| 高锰酸盐指数分析仪 | 酸性高锰酸钾法 |
| 总磷分析仪 | 过硫酸钾消解-钼酸铵分光光度法 |

- 2.1.2.在线分析仪器技术指标要求

2.1.2.1.基本要求

①具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能；

②具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

③具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令；

④确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；

⑤具备断电再度通电后自动排空分析流路、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

⑥具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

⑦存储不少于1年的原始数据和运行日志；

⑧水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

⑨系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。

⑩高锰酸盐指数、氨氮、总磷水质自动分析仪器具有进行自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能。

2.1.2.2.技术指标要求

表3水温传感器技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～50℃，可调 |
| 测量偏差 | 0.5℃ |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

表4  pH自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 |
| 重复性 | ±0.1 |
| 响应时间 | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

表5 溶解氧水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法、荧光法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| 重复性 | ±0.3mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120s |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

表6  电导率水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 量程 | 0～500mS/m |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

表7 浊度水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

表8 氨氮水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、氨气敏电极法 |  |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |  |
| 零点漂移 | ≤0.02mg/L |  |
| 量程漂移 | ≤1.0% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±8.0% |
|  | 标液浓度为5.0mg/L时 | ±5.0% |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±3.0% |
| 重复性 | ≤1%； |  |
| 准确度 | ≤±1% |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0mg/L时 | ±0.3mg/L |
|  | 标液浓度为8.0mg/L时 | ±0.2mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |  |
| pH干扰试验 | ±6.0% |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |

表9 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 酸性高锰酸钾法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%（测量误差） |
| 重复性 | ≤1% |
| 准确度 | ≤±1% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |

表10 总磷水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ≤1%； |
| 检出限 | ≤0.01mg/L |
| 平均无故障连续运行时间 | ≥720h/次 |
| 抗浊度干扰能力 | 仪器具有浊度色度补偿功能 |

- 2.2.水质自动监测站站房技术要求

站房外型美观、与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，箱体面积不大于4平方米，站房可移动。原则上各地块只要条件允许，应尽量建设4平方米箱体站房，只有在土地条件不合适的情况下才可适当缩小占地面积。

采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T 20512)的规定。自动分析仪器室的接地符合《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513)的规定。

须配备具有来电自启功能的冷暖空调。

站房周围应有疏通雨水渠道，具备防雨、防虫、防尘、防渗漏和防电磁波干扰的相应措施。

箱体主要采用覆铝锌板制作，采用组件嵌装式；

站房底座要求具有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时站房应安装避雷设施和良好的接地装置；

根据周边环境可设置防护栏等外观辅助设计，并设置站房铜牌；

配备站房门禁；

视频监控技术要求：

①站房外取水口：安装在靠近取水口岸边，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～90度旋转。

②站房仪表间：安装在集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转，竖直-5～90度旋转。

- 2.3.采水单元技术要求

采水方式：采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求，必要时需打井以满足取样要求。

采水单元的功能是确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要；

采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道和清洗配套装置；

取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求；

采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求；

采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对采水设备和设施进行必要的固定；

采水单元设置采水单元清洗功能。

能自动判断取水系统故障，并发出报警信号；

采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复；

采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次；

采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求，兼顾将来增加2-3台分析仪器的需要。

- 2.4.配水及预处理单元技术要求

配水及预处理单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动反清（吹）洗功能。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，常规五参数使用原水直接分析，应根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

a）配水管路设计合理，流向清洗，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

b）配水单元具备自动反清（吹）洗功能；

c）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，保障任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

d）水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口，使其具备可扩展功能；

e）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

f）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

g）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

- 2.5.功控平台（控制单元及数据采集传输单元）技术要求（每站一套）

功控平台对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

a）断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

b）自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；

c）单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试；

d）对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

e）参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

f）各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

g）监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

h）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

i）断电后能自动保存历史数据和参数设置;

j）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能.

▲k)具备数据一点多传功能，本次要求接入衢州市智慧环保平台。

- 2.6.辅助单元技术要求

辅助单元包含UPS、稳压电源、防雷单元、废液单元等部分。

a）配备UPS（总容量≥3kVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、稳压电源（功率≥3KW）等；

b）为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施；

c)废液单元至少可存储站点内两周产生的废液。

- 2.7.项目实施要求

1、站点选址及基础建设

中标人需配合采购人完成站点选址并完成“四通一平”建设工作，提供必要的图纸、施工方案等资料。

2、安装、调试

中标人按照设备说明书进行安装，并对仪器性能进行测试，测试结果需满足相应技术规范要求。

站点安装完成后需对整套系统进行测试，保证系统可正常运行。

3、数据比对

系统调试完成后投入试运行，完成数据比对。

4、验收

数据比对完成后，由中标人准备好验收材料，向衢州市生态环境局常山分局提出验收申请，衢州市生态环境局常山分局组织进行验收，水样比对从站房采样杯中进行人工比对。

5、数据保密

中标人应承担监测数据的保密责任，中标人对水站的监测数据负有保密责任，不得以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

- 2.8.站点运营及管理

2.8.1 运维实施要求

中标人须按照采购人的技术要求，全面负责运营期内水站（站房、采水、所有仪器设备等）的日常运营及管理。

（1）中标人运营及管理期间必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，使水站的运行结果达到采购人的考核指标要求，充分发挥水质自动监测系统的效能；

（2）运营及管理期间，水电费、通讯费、试剂耗材、仪器设备维修、设施设备的保养和水站安全保障所发生的费用等均由中标人支付；

（3）中标人应在常山县设立运维服务机构；

（4）中标人应为本项目至少配备2辆运维车辆。

（5）中标人相关技术人员具有相关的专业知识，能独立运营及管理水站；项目组成员（项目负责人除外）须具有本科及本科以上学历，且人数不少于3人。

2.8.2运维应急预案要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标人必须建立一套完整的应急维护方案。

(1)发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

(2)水站仪器发生故障时，中标人应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；

(3)当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；短期内水站无法运行的，补测频率为三天一次，长期停站的，补测频率为每周一次；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等。

2.8.3 运营及管理质量控制要求

中标人定期对地表水水质自动监测系统开展质量控制工作，保证监测数据有效率不低于80%。

各项质控措施测试结果应符合《地表水自动监测技术规范》（HJ 915-2017）要求。

- 2.9.数据要求

（1）中标人必须保证数据有效、及时地交给采购人，数据应以电子报表的形式为主呈送，数据报表包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等，中标人在运维期间应注意数据的安全与保存。未经采购人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。

（2）数据采集间隔为4小时，每天每站点采集6组数据，每月采集180组数据，如遇停电等客观原因造成的数据缺失除外。

（3）为保证数据的有效性，中标人需接受采购人对数据有效性的考核，考核办法另附。

（4）数据质量要求

每个点位每月有效数据获取率大于等于80％(因地震、洪水等不可抗拒因素除外)。

（5）数据有效性判断

数据的有效性由考核方根据中标人提供的监测断面历史数据、当期运维报告、比对报告等进行判断。

- 2.10.支付/考核办法（试行）

中标人在签订合同前向采购人汇款中标价格的5%作为履约保证金，采购人凭中标通知书及履约保证金打款凭证与中标人签订合同。签订合同后，采购人向中标人支付货款的30%首付；中标人完成项目建设，各水质自动监测站试运行并向市智慧环保平台传输数据后，采购人向中标人支付货款的40%；试运行3个月内，中标人应完成所有单机测试及比对检测工作，编制好验收报告，向采购人提交验收申请，验收后采购人向中标人支付30%的尾款。

在站点运维期间，由常山县环境监测站负责对中标人的运维情况，按每年度各站点的维护、质控及其它情况对中标人进行打分，打分结果视运维完成情况向中标人通报，运维期间的平均分数低于70分的，每站点扣除3万元的履约保证金，扣完为止。具体考核办法如下附表：

附表

水质自动站运维考核表（试行）

站点名称：________________           考核日期：____________________

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．水站维护 （30分） | 站房 （6分） | 清洁整齐，及时检查水、电、动环、视频等满足要求，保证 系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录。 |  |
|  | 仪器维护 （12分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好设 备维护记录。 |  |
|  | 系统维护 （12分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、UPS、视频、动环等正常运行；认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
| 二．质控管理 （70分） | 运行期质控样检查 （15分） | 按照每月不少于一次进行质控样测试工作，认真做好记录， 单次质控不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 实验室比对 （15分） | 按照每月不少于一次进行比对工作，认真做好记录，单项比 对不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 有效数据获取率 （30分） | 单站低于80%此项考评分为0，单台次仪器低于80%扣5分， 扣完为止 |  |
|  | 档案、记录管理 （10分） | 运营及管理记录是否齐全，有无定期清洗、定期更换试剂、 定期更换易耗品；定期校准仪器；及时维修 |  |
| 扣分项 | 报告上报不及时 | 每月3日前，将数据审核表、月均值表、质控比对表上报业 主。不按时达到要求的，每次扣1分 |  |
|  | 故障未及时修复 | 按照2.8的要求，未及时恢复的，每次扣1分。 |  |
|  | 异常数据未及时上报 | 出现异常数据，确认不是因仪器故障原因导致未上报的每次 扣1分 |  |
|  | 总分 |  |  |

服务商公司名称(盖章)：________________             考核方单位名称（盖章）：________________

经办人：________________                           经办人：________________

- 合同样本

# （具体以实际签订合同为准）

项目名称：常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目

项目编号：CSLT-GK-2020061

甲方：（买方）衢州市生态环境局常山分局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目的公开招标结果，签署本合同。

一、货物及服务内容

| 产品名称 | 品牌 | 型号规格及主要配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：            元（￥           元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

合同签订前供应商须提交人民币          元（￥     元）（合同总价5%）的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期、质保金

1.自交货验收合格之日起质保期    年，在    年的质保期内，如有质量问题，乙方应负责免费更换或维修（因甲方原因、人为原因或不可抗力造成的原因除外）。

2.质保金       元。项目验收合格之日起计，履约保证金转为质保金待    年运维期满，无质量及运维问题无息退还。

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：2021年6月30日前完成项目建设、设备调试及站点联网。

2.交货方式：乙方免费送货上门。

3.交货地点：按甲方要求。

十、货款支付

1.付款方式：

1）签订合同后，采购人向中标人支付合同价的30%首付；

2）中标人完成项目建设，各水质自动监测站试运行并向市智慧环保平台传输数据后，采购人向中标人支付合同价的40%；

3）试运行3个月内，中标人应完成所有单机测试及比对检测工作，编制好验收报告，向采购人提交验收申请，验收后采购人向中标人支付合同价30%的尾款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，且合计金额不得超过预算价。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

  - 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

  - 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

  - 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1.投标人应提供供货产品的有效检验报告和产品合格证，经采购方确认，与合同性能指标一起作为产品验收标准；

2.验收中发现产品不符合验收标准或合同规定的性能指标，必须及时调整、更换、或增加数量、或扣除货款直至符合为止，同时供货方应承担期间产生的相关损失；

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

4. 合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份、代理机构执一份。

以下无正文！

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1、本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家（不少于成员总数的三分之二）从常山县政府采购评审专家库中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2、在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标方法

1、投标报价是指报价合计。

2、本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和技术资信得分之和，总分为100分，其中：报价分40分，技术资信分60分。各投标人的资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

3.1报价分（40分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×40%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

3.2 技术资信分（60分）：

资信评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

|  | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信（11） | 投标人情况 | 投标人具有地表水水质自动监测站运营服务（包含高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、常规五参数）环境服务认证证书：一级资质的得2分，二级资质的得1分，三级资质的得0.5分。 投标人具有现场端信息系统运行服务能力环境服务证书的，得1分。 注：响应文件中须提供有效的证书扫描件，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 投标人为高新技术企业的得2分。 注：须提供在有效期内的证书并加盖公章，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人是本项目核心设备（高锰酸盐分析仪、总磷分析仪及氨氮分析仪）制造商的，得2分。 # 注：响应文件中须提供相关证明材料，否则不得分。 | 2分 |
|  | 业绩 | 投标人提供2017年1月1日至投标截止时间止（以合同签署日期为准）的类似地表水水质自动监测站运行建设业绩，总建设水站数量超过50个的，得3分；30（不含）-50个（含）之间的，得2分；20（不含）-30个（含）之间的，得1分；20个及以下的，得0.5分；其余不得分。 投标人提供2017年1月1日-2020年12月31日间，因自动监测站点建设或运维方面受到地市级以上生态环境主管部门通报表扬的，每提供一个文件得0.5分，最高得1分。 注：响应文件中需提供中标通知书、合同扫描件。 | 4分 |
| 技术（49） | 技术参数 | 投标人完全满足招标文件所有产品技术参数要求的得20分。带的为重要指标，每负偏离一项扣1分；不带的为一般指标，每负偏离一项扣0.5分。扣完为止。带▲的为无效标条款，若偏离则作无效标处理。 # 注：响应文件中对于负偏离项须作明显标记，并在供应商自评表中注明相应页码，此处负偏离项应与偏离表中的一致。 | 20分 |
|  | 建设方案 | 根据投标人提供的建设方案情况（方案包括具体选址、图片、征租地可行性、“四通一平”（通路、通电、通水、通讯和场地平整）等），进行打分。 投标人针对技术要求提供的方案明确、细致、合理、技术路线清晰、有知识产权佐证的得5-6分；方案基本明确、细致、合理、技术路线基本清晰的得3-4分；方案不够明确、细致、合理、技术路线基本不够清晰的或存在重大问题的得1-2分。 | 6分 |
|  | 设计方案 | 根据投标人提供的针对本项目的整体设计方案，整体设计方案的合理性、站房内外部的美观度及与当地环境的协调性等进行评分。 | 3分 |
|  | 运维方案 | 根据投标人提供的运维方案的合理性、可操作性等进行综合评审。方案明确、表述完整、可操作性强、数字化智能化得到应用的得2-3分；方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得1-2分；方案不够明确、表述模糊、可操作性差得0-1分。 | 3分 |
|  | 质量保证及进度安排 | 投标人提供的质量保证措施及进度安排的有效性、科学性、合理性等进行评分。 | 1分 |
|  | 项目组织和团队配备情况 | 根据投标人安排的本项目组人员符合招标文件要求且专业组成、年资结构、经验佐证等材料进行综合评分，专业安排优越、年资及经验丰富的得2-3分；项目组人员安排合理、年资及经验足够的1-2分；项目组人员不符合招标文件要求，专业对口性不足、年资结构及经验一般的，得0-1分。 # 注：响应文件中须提供证书扫描件、投标人为其缴纳的最近一个月的社保缴纳证明，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 投标人安排在本项目的运维人员具有省级及以上环境监测部门或省级及以上环境监测协会颁发的运维合格证书，且运维人员数量6人（含）以上的得4分，每缺少一人扣1分，扣完为止。 注：响应文件中须提供证书扫描件、投标人为其缴纳的最近一个月的社保缴纳证明，否则不得分。 | 4分 |
|  | 合理化建议 | 投标人提供针对本项目的合理化建议，根据科学性、合理性、全面性等进行综合评分。 | 1分 |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务的具体内容（包括备机、备品备件库、服务网点、运维车辆、应急维护等的售后服务具体方案）等情况进行综合评分。 | 2分 |
|  | 质保及运维年限 | 质保及运维年限符合本次招标基本要求（一年）的，不得分；承诺质保及运维年限统一为二年的，得3分；承诺质保及运维年限统一为三年的，得6分。投标人所承诺质保及运维年限不一致的，按两项中最少的年份计分。 注：响应文件中须提供承诺书，否则不得分。 | 6分 |

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

- 评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术资信分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

- 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标

人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/技术资信文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-1

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加 常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目（项目编号：CSLT-GK-2020061）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

衢州市生态环境局常山分局 ：

根据贵方 常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目（项目编号：CSLT-GK-2020061）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合政府采购法第二十二条第三款规定的资格条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

参加本次政府采购活动前三年内

在经营活动中无重大违法记录承诺函

衢州市生态环境局常山分局 ：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，严格遵守国家有关法律、法规及相关政策，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本次政府采购活动，本公司愿接受监管部门及采购单位监督。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件4

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”技术资信分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

投标声明书

衢州市生态环境局常山分局：

根据贵方为 常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目（项目编号：CSLT-GK-2020061）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件6

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业营业执照、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件7

偏离表

| 序号 | 类别 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

填表说明：

- 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件8

开标一览表

项目名称：常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目           项目编号：CSLT-GK-2020061

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |

注：1、开标时开标一览表根据系统要求在线填写，中标供应商补纸质投标文件时提供本附件。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件9

- 投标报价明细表

项目名称：常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目           项目编号：CSLT-GK-2020061

| 序号 | 报价内容 | 品牌 |  | 规格型号 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计（小写） |  |  |  |  |  |
| 总计价（大写） |  |  | 元 |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

- 2. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

衢州联腾工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                              （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加 常山县乡镇交接断面水质自动监测系统建设项目 （编号： CSLT-GK-2020061 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2021年  月  日

注：开标前半小时加QQ群：942886518，待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到QQ群内，打印时请删除此项注明。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。