- 采购内容及要求

- 第一部 项目简介

一、项目简介

衢州公信建设工程管理服务有限公司受衢州市教育局委托，以公开招标方式采购学生智能视力检测设备，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在技术偏离表中予以说明，如供应商没有在技术偏离表中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

- 采购数量：

| - 序号 | - 预算（万元） | - 数量（套） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 864 | - 约320 | - 含市本级、柯城区、衢江区、龙游县、江山市、常山县、开化县 |

- 注：1.一套学生智能视力检测设备包含一台液晶视力表、一台电脑验光仪及儿童青少年近视防控平台。

2.以上数量为参考采购数量，供投标报价时用，具体数量以实际采购数量为准；最终结算以实际采购数量乘以中标单价为准。

- 系统组成产品参数

- 液晶视力表（纵向）

- 1.产品特点：

- （1）自助测试裸眼视力和戴镜视力，数据可无线网络或蓝牙传输。

- （2）具有裸眼视力检测模式、戴镜视力检测模式、低视力（≤4.0）检测模式,三种测试模式可自由切换。

- （3）支持多视标和单视标显示。

- （4）可根据检测距离，调整视标大小。

- （5）自动电子视力表集精密性、便利性、多功能性等多种优点于一体的自动防作弊视力表。操作流程简单:选择检测项目-刷卡-预备-检测-自动报告-存储。全过程无需医务人员指挥。

- 2.技术参数：

- 屏幕尺寸：≥19英寸

- ★分辨率：≥1920×1080

- ★最大亮度：≥200cd/m2 ，屏幕无反光

- 工作距离：2.5-5.0m

- 视标类型：E视标

- 视标等级：4.0-5.2

- 安装方式：包安装

- 数据传输方式：蓝牙，支持蓝牙4.0，同时支持IOS和安卓系统，传输距离≥15米

- 电脑验光仪

- 产品特点：

- （1）光路采用整体压制工艺、数控加工，测量准确一致性好。

- （2）人性化自动雾视测量过程，有效减少眼睛调节引起的误差。

- （3）操作方便，一键锁定功能，快捷锁定移动机身。

- 2.技术参数：

- ★颚托电动升降，自动雾视系统，自动对焦模式

- 最小测量瞳孔直径：≤φ2.0㎜

- 顶点距：0/12/13.75mm等可选

- 显示屏：彩色液晶显示器

- 瞳距：含45～85mm

- 屈光度测量模式：球镜检测范围：含-20D～+20D(0.12D/0.25D精度）

- 柱镜检测范围：含-8D～8D(0.12D/0.25D精度）

- 轴向：0°～180°（1°精度）

- 角膜曲率测量模式：角膜曲率半径：含5.00㎜～10.00㎜（0.02㎜精度显示）

- 角膜屈光：含67.00D～33.75D（0.12D/0.25D精度显示）

- 角膜散光：含-10.00D～+10.00D(0.12D/0.25D精度显示）

- 角膜散光轴向：0°～180°（1°精度）

- 接口：USB/RS-232/HDMI，支持蓝牙或无线连接

- 内置打印机：热敏打印机

- ★配电动升降台，需与电脑验光仪匹配

▲针对儿童青少年托吡卡胺散瞳前后验光，要求电脑验光仪检测数据差值≤0.5D。

▲所投产品须具有《医疗器械注册证》

- 近视筛查与儿童青少年近视防控平台

- 现场数据检测与传输模块

- （1）主要产品

- 现场检测APP（包括Android版和IOS版）

- （2）实现功能

- 1）扫描二维码识别待检人。

- 2）通过蓝牙或网络连接电子对数视力表，接收视力检测结果及相关附属信息。

- 3）通过蓝牙或网络连接电脑验光仪，接收屈光检测结果及相关附属信息。

- 4）支持与不同类型服务器、云平台通过互联网传输数据。

- 5）连接WIFI后登录管理员帐号，支持存储于上层服务器中的本校数据模板下载，或将本次检测数据上传至上层服务器或云平台。

- 6）本地登录管理员帐号可查看本次信息录入情况、检索浏览检测数据、查找漏检人员和漏检项，提示数据异常等。

- 附属信息包括：检测设备型号、检测时间等。

- 7）支持按《2018年儿童青少年近视调查工作实施细则》中有关的质量控制的要求开展5%的抽样复测误差率计算。

- （3）显示界面

- 1）开机界面显示“儿童青少年近视防控”相关字样，美观、自然，保持5秒后进入视力检测、屈光检测（顶端显示）扫描页，默认为视力检测扫描。

- 2）扫描结束后，进入视力检测界面，接收电子视力表传输数据后显示右眼、左眼裸眼视力，是否戴镜标注，右眼、左眼矫正视力检测结果，及确认保存按钮（未接收数据前以上信息均灰暗显示），在视力检测界面下点击发送后自动回复至视力检测扫描状态。

- 3）选择屈光检测后转换至屈光度检测扫描页面，扫描结束后进入屈光检测界面，接收电脑验光仪传输数据后显示右眼、左眼球镜、柱镜、轴位及相关附属信息。

- 2.数据终端发布模块

- （1）主要产品

- 近视防控信息系统公众号

- （2）实现功能

- 1）形成完整的服务公众号平台界面，设置防控知识、拓展阅读、自助服务、在线咨询等功能模块。

- 2）与数据发布服务器对接，通过学生身份证号、姓名+数字验证码方式访问单个学生的检测结果，具备防爬虫安全保护功能。

- 3）支持嵌入查询前问卷系统。

- 4）显示最新的检测结果，包括两眼裸眼和矫正视力、两眼屈光度参数、预诊结果和就诊建议，及视觉情况变化趋势图。

- 5）嵌入预约门诊模块，提供预约服务。

- 6）支持近视风险智能分析模块嵌入，提供风险预警和近视趋势预测功能。

- 7）近视筛查与儿童青少年近视防控平台本地化部署，所有数据存放在衢州本地。

- （3）显示界面

- 美观、自然。（参照现有的防盲办公众号制作）

- 数据终端信息处理模块

- （1）主要产品

- 近视防控OA系统（PC端）

- （2）实现功能

- 1）根据不同权限级别官方设置各级管理员，一般由教育部门指定管理员。

- 2）形成市、县、校、年级、班级五级查询权限，市、县、学校、年级具备查询本级及下级统计报告的权限，报表内容为总体视力不良率、近视率描述等，班级可查询本班级统计信息报表及个人视力检测情况。

- 3）支持学校、班级近视率考核指标设定，近视防控措施落实考核。

- ★4.其他要求

- 要求供应方统一提供数据接口与衢州市教育大数据平台、衢州市疾控中心数据平台进行实时数据对接，具有防范信息攻击、保证数据安全的标准设置，支持用户开发和扩展升级。

四、商务条款

1.质保期

1.1. 本项目为交钥匙工程，所有货物为3年质保，除有特殊明确的除外；每年至少提供1次免费维护，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

1.2.在产品质保期内，中标人须无条件对其进行质量“三包”。

1.3.售后技术服务要求：售后服务要求响应时间为：提供7×24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，2小时内须作出有效响应，如非现场响应无法解决问题的，须在 24小时内到达现场，48小时内解决问题，如还未能解决的，应及时更换备件。

★1.4.儿童青少年近视防控平台终身免收维护费及软件升级费，并能按客户要求能新增功能或修改软件。

2.到货和验收

2.1．到货

所有货物到达现场后，买方有权对货物进行抽样检测，检测费用由卖方承担。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对采购人造成的损失应给予经济赔偿。卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

2.2．安装实施及服务要求：设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中买方将有权对设备的安装质量进行监督。供应商应负责完成本次项目涉及的所有系统的整体规划、安装调试、配置备份、架构调整等相关工作。供应商需详细确认和理解用户原有系统情况以及本次项目的建设目标和服务要求，并严格根据用户方项目进度安排完成实施工作，如有偏差由供应商负责。供应商应具有长期本地化服务提供能力，具有相应固定办公场所和技术团队；供应商应熟悉行业相关软硬件系统架构和各类业务应用系统情况，具备一定的行业服务经验。

2.3. 调试：设备安装就位、校准后，卖方应按事先被买方认可的调试验收计划对设备进行调试。

2.4．验收:中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物和服务，所有的技术资料和清单已向买方提交并被接受，验收视为合格。 若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

2.5．卖方在所有货物的到货、验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

3.付款方式：

采购人的货物全部到货安装就位完毕并验收后，支付合同总额的60%，项目综合验收后，支付合同总金额的37%，剩余3%自动转为质量保证金，待质保期结束后无质量与服务问题15个工作日内支付余款。（中标供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票）。

4.安装调试：

4.1.安装地点：按采购单位要求。

4.2.质量标准:符合国家相关标准。

4.3.送货、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5.完工期

本次采购：成交供应商须在合同签订后 （20）日历天内完成供货和安装工作。（如采购方另有通知，以通知时间为准）。

6.技术培训要求

6.1.培训地点：应在设备安装现场或协商安排，并按检测工作进度安排集中开展培训。

时    间：在采购方指定地点、时间提供免费（讲义、资料）培训服务。

6.2.培训计划：应包括以下内容：

（1）设备的工作原理和技术性能。

（2）设备安装、测试。

（3）设备维护、操作等。

（4）提供以下必要的培训资料、文件和设施：

1）供货方负责对用户进行全面的技术培训，使用户达到能独立进行管理、维护和故障处理等工作，以便用户所使用的硬件、软件产品能够正常、安全地运行。如果用户在短时间内不能完全接受系统所有内容，供货方有义务多次讲解；

2）供货方的培训对象为系统使用的系统管理员、系统操作员，供货方需提供培训教材；

3）培训合格后发放相关证书。

6.3.培训规模：至少按每套设备培训3人规模，开展培训。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备。

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收。

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在甲方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4. 列明耗材和配件报价清单及设备过保后年保修费用和维修相关报价清单。

5.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训。

6.质保期内系统的维保及维修。

7.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。