舟山市疾病预防控制中心实验室计划增补仪器设备项目

招标文件

项目编号：0773-2241GNZSHWGK3159

项目名称：舟山市疾病预防控制中心实验室计划增补仪器设备项目

采 购 人：舟山市疾病预防控制中心（盖章）

代理机构：中金招标有限责任公司（盖章）

日    期：二〇二二年九月

目    录

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、废标

七、定标

八、合同授予

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

- 第一章  招标公告

项目概况

舟山市疾病预防控制中心实验室计划增补仪器设备项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2022年10月12日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0773-2241GNZSHWGK3159

项目名称：舟山市疾病预防控制中心实验室计划增补仪器设备项目

预算金额（元）：5500000

最高限价（元）：5500000

采购需求：

标项一：

标项名称：舟山市疾病预防控制中心实验室计划增补仪器设备项目

数量：1

预算金额（元）：5500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件采购需求

备注：/

合同履约期限：合同签订之日起90天内交货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：400-881-7190。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月12日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。投标人将加密的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中。投标人将备份投标文件于2022年10月11日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼；联系人：许冰冰；联系方式：15888079927），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：15888079927），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。

开标时间：2022年10月12日09:00

开标地点（网址）：舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边）

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsed_noticeDetails/index.html?noticeId=8854579&utm=web-government-front.49399a16.0.0.44cf6fe0302211eda319f3ab8558b01d

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）投标文件的制作及递交：1）投标人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。2）具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次投标允许投标人递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。（2）投标人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：舟山市疾病预防控制中心

地址：舟山市临城街道翁山路568号

传真：/

项目联系人（询问）：何佳璐

项目联系方式（询问）：0580-2080906

质疑联系人：王恒

质疑联系方式：13665810514

2.采购代理机构信息

名称：中金招标有限责任公司

地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼

传真：0580-2083003

项目联系人（询问）：许冰冰

项目联系方式（询问）：0580-2083003，15888079927

质疑联系人：蔡真鹏

质疑联系方式：15336811811

3.同级政府采购监督管理部门

名称：舟山市财政局政府采购监管处

地址：舟山市定海区新城海天大道681号

传真：0580-2282519

联系人：孙先生

监督投诉电话：0580-2282519

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

- 一、投标人需知

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2、如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求（标有“▲”的要求）。

4、所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型说明，所选设备必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标文件中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在设备配置技术要求中建议的指标。

6、投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

7、现场勘察

7.1为使投标供应商对本采购项目情况有所了解，投标供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，以便获取由投标供应商自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由投标供应商自行承担。

7.2现场勘察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.3在现场勘察过程中，投标供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该供应商行使追偿权。

- 二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/套） | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温摇床培养箱 | 1 | 否 |
| 2 | pH/离子选择电极测定仪 | 1 | 是 |
| 3 | 生物显微镜 | 1 | 是 |
| 4 | 生物解剖镜 | 1 | 是 |
| 5 | 恒温水浴箱 | 1 | 否 |
| 6 | 均质器1 | 1 | 是 |
| 7 | 均质器2 | 1 | 否 |
| 8 | 微波消解器 | 1 | 是 |
| 9 | 1/万--1/10万电子天平（兼容） | 1 | 是 |
| 10 | 原子吸收分光光谱仪 | 1 | 是 |
| 11 | 原子荧光分光光度计 | 1 | 否 |
| 12 | 荧光分光光度计 | 1 | 否 |
| 13 | 气相色谱仪 | 1 | 是 |
| 14 | 高效液相色谱仪 | 1 | 是 |
| 15 | 个人剂量报警仪 | 2 | 是 |
| 16 | 声级计 | 1 | 否 |
| 17 | 听力计 | 2 | 否 |
| 18 | 紫外核酸蛋白测定仪 | 1 | 否 |
| 19 | 紫外/可见/近红外分光光谱仪 | 1 | 是 |
| 20 | 锌卟啉测定仪 | 1 | 否 |
| 21 | 总有机碳测定仪 | 1 | 是 |
| 22 | 全自动氨基酸分析仪（核心产品） | 1 | 是 |
| 23 | 自动凝胶流分收集器 | 1 | 是 |
| 24 | 极谱/电位/阳极溶出仪 | 1 | 否 |
| 25 | 流动注射分析仪 | 1 | 否 |
| 26 | 水分测定仪 | 1 | 是 |
| 27 | 激光粒度分析仪 | 1 | 否 |
| 28 | 蛋白质自动测定仪 | 1 | 是 |
| 29 | 高速大容量旋转蒸发器 | 1 | 是 |
| 30 | 数字减影设备性能检测体模 | 1 | 是 |

- 三、技术要求

1、恒温摇床培养箱

1、LED数码管双仪表显示转速、温度及时间，清晰直观；

2、直流永磁电机，低噪音，免维护，运行平稳；

3、全不锈钢内胆，标配不锈钢弹簧夹；

4、四周标配304不锈钢挡水板，防止水在振荡时溅出；

5、配套电路板，可控硅控制，大功率变压器、大功率电机，确保振荡动力的可持续性；

6、功率：≤1900W；

7、振荡频率（rpm）：40-300，振荡幅度：≤20㎜；

8、温控范围：室温~100℃，控温精度：±0.5℃。

2、pH/离子选择电极测定仪

1.	★测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，离子，温度

2.	测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃，mmol/L, mol/L, mg/L,ppm: 0…999,999，%: 0…100.000，pX: –2.000…20.000

3.	分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1 / 1mV，mmol/L, mg/L,ppm：0.001，mol/L, %：0.0001，pX：0.1 / 0.01，0.1 °C

4.	精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，mmol/L, mol/L, mg/L, ppm,%：测量值的 ±0.5%，pX：±0.002， 0.1 °C（0-100℃）

5.	自动/手动温度补偿

6.	任意选择中文等多种操作语言的操作界面

7.	★自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准

8.	内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液10组

9.	终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择，可连续测量

10.	手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作

11.	仪表时间与电脑时间自动同步

12.	★验证流程，确保用户规范使用测量系统，并能保证系统准确度符合要求。

13.	★仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件

14.	★彩色触摸屏，尺寸≥7英寸

15.	全屏键盘，数据输入更轻松

16.	用户指导和集成式帮助系统

17.	状态指示灯显示仪表读数状态

18.	两级用户权限管理

19.	测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示

20.	★IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒

21.	电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架

22.	含主机、ph电极、 氟离子电极、电极支架、袋装缓冲液、保护罩等。

3、生物显微镜

1.	工作条件：

1.1  电源：220V10%,50-60Hz

1.2  工作环境条件：工作环境温度 +10℃～40℃

1.3  可连续稳定运行

2.	设备用途：

可观察普通染色及各种玻片的观察。

3.	技术规格：

3.1显微镜主机部分：

3.1.1 光学系统：45mm国际标准物镜齐焦距离。

★3.1.2 同轴粗微调焦机构，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度，内置免调节防下滑机构，不采用易损的外部松紧调节环。

3.1.3 明场照明装置：主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。

3.1.4 载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，载物台手柄松紧度高度可调，双玻片样品夹持器。

★3.1.5宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现40mm观察高度调节。具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰。

3.1.6  10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。

▲3.1.7  6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。

★3.1.8  全套高品质物镜

平场半复消色差物镜 10×，

平场半复消色差物镜 20×，

平场半复消色差物镜 40×，

平场半复消色差物镜 100×，

3.1.9 聚光镜：非摆动式聚光镜：NA≥0.9

3.1.10主机架上下分体，可加垫高模块，增大样品空间，不用化学药品的绿色环保防霉技术。

3.1.11 样品空间：视标本厚度的不同以及配置不同，样品空间从0~110mm连续可调,满足大样本的观察需要。

3.3成像系统：

3.3.1  彩色sCMOS大尺寸1英寸芯片

3.3.2  物理像素≥800万

3.3.3  拍摄速度≥60幅/秒

3.3.4  1-22x增益可调.

★3.3.5同品牌成像系统

3.4  软件系统：

3.4.1 景深扩展功能，可实现超景深拍摄

3.4.2 大图拼接功能，实现超大视野拍摄

3.4.3 多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加

3.4.4 视频拍摄功能

3.4.5 在显示器上用户操作界面可以连续缩小或放大到最适合用户操作的尺寸

3.4.6 可以进行交互式测量包括：面积，间距，周长，灰度值，角度等

3.4.7 可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览

3.4.8 支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出。

3.4.9 可对图像进行反差、明暗、伽马值、色彩、平滑、锐度等处理。

3.4.10 对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等

3.4.11 曝光模式自动、测光、手动可选

3.4.12 灰度测量值12位动态范围

3.4.13同品牌软件系统

4、生物解剖镜

1. 光学系统：平行光路变倍系统，复消色差光学设计，高分辨率、高反差、立体感强,具有极强的3D效果。

★ 2 三目主机放大倍数：6.3x～100x（10x目镜）。

3  调焦机构：航天材料的Z轴格栅：坚固稳定；

★4 物镜：1x平场复消色差物镜，工作距离：92mm，视野范围：36.8mm。

5  目镜：10x；视场数≥23，超大视野，高眼点，屈光度可调。

6 目镜观察筒：人机工程学设计，35度倾角，瞳距可调。

7 所有镜片采用防灰尘设计。

8 观察方式

★8.1 反射光：环形光照明。

★8.2 透射光照：大型透射光底座，透射光暗场、斜照明等观察方式。

9   LED冷光源：光通量为600LM，色温恒定6200K，使用寿命长达50000小时以上，光强0-100%可调。

10.显微成像系统

10.1 彩色相机，物理像素≥830万，Ultra HD(4K)

10.2 拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840 x 2160）

10.3 可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择

10.4 HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口

10.5 相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。

10.6 相机自带OSD图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，数据直接存储至USB设备。

★10.7同厂同品牌显微成像系统

11.原厂同品牌成像软件分析系统：配备专业版显微图象处理软件平台

支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。

支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出。

曝光模式自动、测光、手动可选

灰度测量值12位动态范围

可自动调整至3200K色温

多种分辨率模式可选

多色彩通道柱状图

可手动白平衡调节

可手动景深拓展

可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等

亮度、对比度、gamma值调整

5、恒温水浴箱

- 集水槽与水浴锅为一体，一槽两用。

- 电源电压： AC220V 50HZ

3. 消耗功率：≤1600W

4. 控温范围: RT+5～99℃

5. 恒温波动度: ≤±0.3℃

6. 跟踪报警: ≤±2℃

7. 定时范围: 0～5999min

6、均质器1

1. 仪器系统：刀式研磨仪可用于对软性、中硬性、韧性、含水、含油等样品的粉碎和均质化。

2. 进样尺寸：约10-40毫米，最终出样尺寸：约300um

3. 转刀有两个刀片，刀片不在一个水平面上，保持一定的间距高度；刀片上具有预切口

▲4. 转速范围：2000-10000rpm，数字显示，转速可调,最高可增加到14000rmp

5. 研磨时间设置：1秒至3分钟，数字显示

6. 仪器具有电子锁，在控制面板上开启

7.样品容积最多可达700ml

8.具有间歇模式和反转模式，最高反转转速可达4000转/分

▲9.可存储8个常用程序，4组序列程序,每两个程序可以联动

10.配件可高温高压灭菌

11 设备采用≧1000W工业电机，确保高效率持续研磨

12 全新的触摸屏设计，更方便客户操作使用

13 设备可配置重力顶盖用于压缩研磨室空间，避免了样品由于高速旋转的刀头被甩滑而贴于容器的内壁，进而避免了样品粉碎不彻底的现象；

14 设备可以配置带有溢流渠的重力顶盖，在处理液体含量极大的样品时使用这种顶盖，能保证液体通过溢流渠被导回研磨室的中心，这样样品样品即可反复的切割粉碎，也可避免样品流出

15. 配置要求：主机一台（含PC罐和不锈钢转刀各一），PP罐 1个，钛制刀1把，带溢流渠重力顶盖1个，标准盖1个。

16. 售后服务及资质证明：

16.1 一年的免费保修期，仪器终生维修。

16.2 设备符合CE认证，符合ISO 9001国际标准

7、均质器2

电压：220V/50HZ；功率：1000W；细度：30-200目；容量200g；转速25000r/min

8、微波消解器

1、制造商具有微波仪器设计和生产的ISO9001证书，CE证书，无重大安全事故记录。（需提供证书）

2、具有连续非脉冲微波证书和EPA萃取安全认证证书（需提供证书）。

3、微波源采用专业磁控管设计，整机功率≥3100W，输出功率≥1800W（须提符合IEC705），微波能量垂直双向波导三维输出（磁控管安装在不同的平面上，提供腔内磁控管安装位置图片），保证微波能量场均匀。

4、配备无线微波动力匹配功能：实现了在同温甚至低温下，能更彻底、更安全的消解样品，效果远超于同等温压条件下普通微波技术，优化动力学高能态模式，配置特殊设计的双向垂直波导腔，实时动态匹配功率发射，瞬间同步对应反应变化。

5、主机配备内置接口，采用至少6个USB接口，可通过优盘或网络等导入导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等；可配置无线键盘及鼠标，实现样品名称等快速输入。

6、采用开放式Linux操作平台，700MHz双核处理器，可移动存储卡；可选配无线连接系统，匹配目前市场上主流的Windows、IOS及安卓系统。结合一键式操作技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，实现一键式消解。

7、全自动消解罐智能识别控制系统：

7.1、具有消解罐型号激光雷达识别系统，可以全自动识别消解罐的型号。

7.2、具有消解罐全自动计数系统，能够显示消解罐的数量、位置。同一键式操作系统结合，实时监测所有消解罐的工作状态，实现安全的自动消解。

7.3、数量：6套

7.4、检测范围：0-40罐

★8、主机和控制终端专业一体化设计，内置电容式触摸屏+防腐涂层，以方便操作和保证仪器运行的稳定性与安全性。中文操作界面，内置多种国际通用标准方法，用户根据需要建立、储存及修改方法，内存≥100种国际通用标准方法。整机外壳为内有导电层的非金属材质，防止长期使用过程中的锈蚀以及漏电造成的危险。

9、主机可选内置一体化的打印机系统，符合GMP要求。可实时在线打印功率，温度，压力等数据和曲线，同时可打印系统参数和方法。（投标时需提供证明材料）

▲10、主机显示温度曲线图、压力曲线图、功率曲线图、实时所有反应罐的温压柱状图（并有操作软件截图或照片以于证实）及温/压双曲线图；全罐温压柱状图自动更新实时温压，无需手动更新。

11、防爆安全门: 五层复合钢结构全自动安全感应门，超压能自动平行弹出，提前释放横向冲击波的危害以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制, 确保安全。

12、主机门体具有大面积防弹玻璃视窗（尺寸大于20cm*20cm），直接观察腔内消解罐异常情况，保证开关门安全。

13、主机内置灯光识别系统，具有≥3档色彩和强弱变化功能，可远距离掌握消解运行状态、仪器密闭状态,可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。

14、微波泄露检测必须执行零负载检测标准,防止罐量少或不加反应罐及反应电偶极性剧变时，微波腔出现瞬时零负载导致微波溢出伤害，保证极端条件下人身安全。并且具有微波电磁过载安全装置，微波空载发射时仪器无损坏，微波泄露＜0.05mw/cm2，符合UL 标准，支持现场安装验证。(请提供微波泄露检测方法及原理，彩页资料上需标注）。

15、温度控制系统：NIST可溯源非接触红外传感器数量≥2个，安装方式为底部安装；可以检测并显示所有反应罐罐内温度（≥40个），两个底部红外传感器可保存所有反应罐（≥40个）实时连续温度数据，实时显示温度自动更新无需手动更新；底部红外传感器不受液面高度影响；红外范围：0-500℃，检测范围0-330℃，精度±1℃；

16、全罐压力控制系统：能够精确监控消解罐内的压力值，任何压力罐压力达到设定值，自动给出安全警告，并停止微波发射，保证仪器和操作人员的安全。检测范围：0-150Bar。

17、腔内火焰报警系统：内置火焰报警系统，实时监控腔内有无火焰，若有异常，自动给出安全警告并立即停止微波发射，防止危险的发生。(提供软件设置及工作界面的图片）

18、过量微波吸收系统：具有单向循环晶体和热导体吸收技术，吸收掉反应过程中过量的微波，防止微波溢出伤害，保证极端条件下人身安全。

19、排风和冷却系统：采用湍流风冷技术，加速风扇≥4组，排风量≥5.8m3/min，双向对流通风，消解完成后高压罐无需手动搬运水冷，风冷至安全温度用时不超过15分钟。

20、消解罐组件要求：

★20.1、采用二阶缓冲泻压加压力弹片双重泻压方式,及内冷凝循环技术,保证操作安全和样品完整性，无后续使用耗材。反应罐组件不含任何金属材料及部件，防止元素污染及金属打火引起的有机溶剂爆燃现象。

▲20.2、耐压外套材料应为高安全绝缘阻燃的宇航复合非金属材料,不含PEEK成分，具有高强度、高耐热性、和高导热性，最高压力≥10000psi,最高温度≥600℃,垂直定向防爆功能。彩页上必须对外罐性能进行描述。

★20.3、消解内罐：材质为不含任何PTFE添加的高纯TFM材料，采用光滑外壁结构，保证受压受力均匀，保证高温高压下的实验安全。最高温度≥330℃，最高压力≥1500psi，反应容器体积≥60mL。每批次最大处理量≥40个容器。

20.4、消解罐组装操作简单、安全，可以根据客户需求放入不同数量的内罐和外罐。消解转盘支架为上下双层安全结构，固定住外罐，保证安全。

★21、主机可匹配≥24位反应容器体积≥110ml以上的反应罐组件，以满足各种消解和萃取实验需求。（彩页资料上需标注）

- 1/万--1/10万电子天平（兼容）

1、 0-81g/0.01mg,81-220g/0.1mg

★2、 采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码，满足用户高精度的称量需求

★3、 状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态

4、 具有中文界面的TFT彩色触摸屏，实现安全，便捷的天平操作

★5、 悬挂式网格秤盘，获得快速、准确称量结果

6丰富的内置称量应用程序：基础称量、统计功能、配方称量、计件称量、百分比称量、密度测定、差重称量、滴定应用、移液器测试

7标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、LocalCAN、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备

8配有电机的防风门开关时具有电机助力，并可选配红外传感器，实现无需用手接触的天平操作，如通过挥手实现开关防风罩、去皮、清零等，不仅简化了称量流程，并提升了工作效率；

★9主动式温控(ATC™)系统对其背面的电子元件进行散热处理。从而提高温度稳定性

10内置结果记事本，方便数据记录和管理；称量任何流程和天平设置可保存在天平内；

★11专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果

12配备水平控制系统，具有水平警告功能，并带有图形化水平调节指南，可帮助您在极短的时间内完成天平调水平工作。

★13、最大量程	81g/220g

14、可读精度	0.01/0.1mg

15、重复性(sd)(5%载荷)1	0.01mg

16、线性误差	0.2mg

17、最小称量值(5%加载，k=2，U=0.10%)	20mg（符合USP要求）

18、最小称量值(5%加载，k=2，U=1%)	2mg

19、稳定时间	1.5s

10、原子吸收分光光谱仪

1. 光学系统和检测器技术指标

▲1.1 光学系统：光纤光路，实时双光束，1800线/mm，大面积平面光栅分光系统, 光栅面积：≥60×60mm

1.2波长范围：185－900nm

1.3狭缝：狭缝的宽度自动选择，高度也可同时选择

▲1.4检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。非光电倍增管设计。

1.5 灯座数量：要求≥8灯座

1.6灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

2. 火焰系统技术指标

2.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

2.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

2.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头

2.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。

2.5火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.4。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1试验程序进行。

11、原子荧光分光光度计

一、技术参数

1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量分析。

1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz

1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。

1.4相对标准偏差RSD：<0.6%

1.5漂移：≤1.5%/30min

1.6噪声：≤1.5%

1.7道间干扰：≤2%

1.8线性范围: 大于三个数量级。

1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。

二、技术性能指标要求

2.1进样系统：双顺序注射进样系统

2.1.1采用组装特制双顺序注射泵,微升级取样精度和补偿技术,重复性精度优于0.05%。

2.1.2采用聚四氟乙烯材质多位阀与三位阀设计。

2.1.3具备高浓度样品自动稀释,自动配置标准系列功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）。

2.1.4碳纤骨架PTFE取样针，支持自动在线补载流。

2.2 光学系统：

2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，内置式氩氢火焰观察窗，仪器外观无裸露火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部光路，又可实时观察火焰状态。

2.3光源：

2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息。

2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉。

2.3.3 具备信号增强功能，可提高检出性能。

2.4氢化物反应装置：

2.4.1 新型化学气液分离器，免加水，废液直排，有效消除水蒸气。

2.4.2 具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。

2.4.3超大容量溢流自动监测废液桶，智能软件提醒。

2.4.4高效除汞装置，去除重金属对环境的污染。

2.5气路系统：

2.5.1电子流量气路控制装置，提高流量准确度和稳定性，同时具有实时压力、流速监测与报警功能。

2.5.2具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量70%~80%达。

2.6电路系统：

2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性。

2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰。

2.7 扩展功能

2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。

2.8数据处理系统：

2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警

2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换；

2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件；

2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码

2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行；

2.8.6 具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测；

2.8.7独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理；

2.8.8信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对比；

2.8.9灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版；

2.8.10检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等，支持LIMS数据读取。

2.8.11具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求

2.8.12 具备自动清洗、大流量吹扫功能

2.8.13专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能，支持静态预热和动态预热功能；

2.8.14支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口

2.9监控和报警信息

2.9.1 具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、废液位监测等；

2.9.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒；

12、荧光分光光度计

1．激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯，2000小时寿命

2．测量模式波长扫描，时间扫描，定量分析

3. 激发波长范围200~850（滤光片选择）

4.分辨率10nm

5.发射波长范围200nm~900nm(光栅连续可调)

6.信噪比S/N≥150（P-P）（水的拉曼峰信噪比）

7.检测灵敏度优于1×10-10g/ml（硫酸奎宁标准溶液）

8.波长准确性±1nm

9.波长重复性≤0.5nm

10.波长扫描速度多档速度可选，最高速度达48000nm/min最小15nm/min

11.增益档位17档

12.数据传输方式USB2.0

13.连续扫描测定1～4阶导数光谱；计算峰面积；波峰检索；图谱运算；图谱窗口处理；图谱保存及调出；图谱打印输出。

14.定量测定样品定量分析；时间扫描，绘制标准曲线（1～3次）；浓度直读；；自动背景扣除；定量分析打印输出。

13、气相色谱仪

1、工作环境

1.1 工作电压：220V5%，50Hz；

1.2 温度：18-26˚C（最佳环境）；15-31˚C（操作环境）；

1.3 相对湿度：40-80%；

2、主机性能要求

2.1 整体性能

2.1.1 保留时间重现性：＜0.008%（或0.0008min）；

2.1.2 峰面积重现性：＜0.6% RSD；(提供官方性能彩页文件证明)

2.1.3 最多可以安装8个EPC模块，可以控制19个EPC通道；

2.1.4 配备高灵敏彩色触摸屏，可显示进样口压力、进样口温度、柱流速、柱温、检测器温度等实时参数；（提供触摸屏实图证明）

2.1.5 高灵敏彩色触摸屏可以实时显示色谱图采集状态；（提供触摸屏实图证明）

2.2 柱温箱

2.2.1 操作温度范围：室温以上5°C到450˚C；

2.2.2 温度控制精度：0.1°C；

2.2.3 程序升温：≥20阶21平台；

2.2.4 最高升温速率：≥100°C/min；

2.2.5 温度稳定性：环境温度变化1°C，柱温箱温度变化＜0.01°C；

2.3 电子气路控制（EPC）

2.3.1 全程压力控制精度：0.001psi；

2.3.2 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式；

2.3.3 程序升压/升流：三阶；

2.4 分流/不分流进样口

2.4.1 可编程设定压力，流速和分流比；

2.4.2 数字式电子气路控制保证气体流量精度；

▲2.4.3 可设置压力范围：0-100psi；

★2.4.4 最大分流比：≥12000:1；

2.4.5 流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）；

2.4.6 隔垫吹扫流量微电子控制可消除鬼峰；

2.4.7 快速扳转系统，无需使用工具直接更换衬管；（提供扳转式进样口图片）

2.4.8自动压力及温度补偿；

2.4.9压力/流量程序：3级；

2.5火焰光度检测器

2.5.1 MDL：< 45 fg P/s，< 2.5 pg S/s采用甲基对硫磷（提供官方彩页证明）

2.5.2动态范围：> 103 S，采用甲基对硫磷时 104 P

2.5.3选择性：106 g S/g C，106 g P/g C

2.5.4数据采集速率：最高 500 Hz

2.5.5用于三种气体的标准 EPC：

空气：0–200 mL/min

H2：0–250 mL/min

尾吹气：0–130 mL/min

2.5.6最高操作温度 400 °C

3、液体进样模块

★3.1 样品瓶位数：样品瓶可放置2ml样品瓶位数≥165位；

3.2 进样量范围：0.1-40 uL；进样量线性：≥99%；

3.3交叉污染：小于十万分之一；

3.4峰面积重现性优于0.4% RSD；

5、色谱数据处理系统

5.1软件：Windows10操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）

5.2保留时间锁定软件(RTL)：可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认同时可实现原有方法的无缝转移

5.3仪器不运行时，可采用休眠模式降低气体和能源消耗，唤醒模式可使系统随时进入高通量分析。也可以在待机模式下切换到低成本载气。

5.4集成的方法开发工具和计算器排除更换载气、选择合适的衬管或者更换不同规格的色谱柱等操作中的不确定因素。

5.5交互式消耗品与部件识别图形化工具可以快速定位气相色谱仪上的关键部件，提供部件号和相关说明。（提供软件截图）

5.6消耗品数据库准确追踪部件，提供关键配置信息以实现自动导入分析方法的参数，从而简化方法的开发。

5.7可自动启动/关闭仪器，具有系统自诊断功能

14、高效液相色谱仪

- 工作条件：

  - 工作电压：220 V ± 10%, 50 Hz

  - 温度：4.0~40.0 °C (39.2~104.0 °F)

  - 湿度：20%~80%，无冷凝

- 技术指标：

  - 四元溶剂管理系统

    - ★色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需混合器和阻尼器设计。

    - 泵压力传感器反馈回路：2路

    - 压缩补偿：自动、连续

    - 四元梯度：1~4路溶剂任意比例混合

    - 配备不小于4通道在线脱气机

    - 流速范围：0.010~10.000 mL/min（典型0.050~5.000 ml/min），以0.001 mL/min为增量

    - ★流速精度：≤0.075% RSD或≤0.02 min SD，6次重复进样，基于保留时间或体积测量(0.200~5.000 mL/min)，等度预混合

    - 最大操作压力：不小于4,999psi（包含自动进样器系统以及泵单元）

    - 延迟体积：<650 µL，并且不随反压变化

    - 柱塞密封件清洗：自动、可编辑

    - 混合范围：0.0~100.0%，增量为0.1%

    - 流速准确度：±1%或10 L/min (取较大者)，流速0.200~5.000 mL/min

    - 混合准确度：±0.5%，不随反压变化

    - 混合精度：±0.15% RSD或±0.02 min SD（取较大者），不随反压变化

    - 混合方式：低压混合

    - ★梯度模式：系统预置11种梯度曲线（11种梯度曲线具体为：预编1个线性、2个步进、4个凹线、4个凸线共四种类型）

    - 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化

    - ★液晶控制面板或LED：支持仪器面板操作

    - 干灌注/湿灌注：前面板自动控制，提供用于自动溶剂灌注的功能

  - 自动进样器管理系统

独立的清洗进样针流路自动清洗进样针，针内、外同时清洗，可保证进样针在进每一个样品前均保持干燥清洁，最大程度降低交叉污染。

    - ★样品瓶数：不小于118位，由5个样品盘组成，每盘中有24个2 mL样品瓶

    - 进样次数：每个样品1~99次进样

    - 进样精度：< 0.5% RSD

    - 进样准确度：±1µL (±2%) (50 µL，N = 6)

    - 进样体积范围：0.1~100 µL；可扩展选择进样体积范围：0.1~2000.0 µL；

    - 所需最少样品量：10 µL

    - 进样线性：>0.999（1.000~100.000 µL）

    - 进样残留（交叉污染）：≤0.003%，进样针为流动相流路一部分，减少交叉污染

    - 高级操作：优先进样，自动添加，标准品自动进样

  - 柱温箱

    - 温度范围：20℃~60℃，增量：1℃

    - 控温方式：强制空气循环或电子控温

    - 温控精度：0.1℃

【检测器】

  - 二极管阵列检测器

    - ★波长范围：190~790 nm

    - 波长准确度：±1 nm

    - 带宽：1.2 nm

    - 二极管数：≤512

    - 数字分辨率：1.2 nm/像素

    - 采样频率：不小于70 Hz

    - 基线噪音：≤10.0×10-6 AU

    - 漂移: ≤1.0×10-3 AU/hr

    - 线性范围：≤ 5% (2.5 AU)，对羟基苯甲酸丙酯，257 nm

    - 吸收范围：0.0001~4.0000 AU

    - ★单一光源：氘灯（无需其他辅助光源）

    - 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量

    - 流通池：专利型梯形狭缝池，消除示差折光效应

    - 池长：10 mm（分析池）；池体积：16.3 µL（分析池）

    - 流通池耐压：1000 psi（分析池）

    - ★固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作

    - 可将所有组分的最大吸收波长值整合成一张色谱图，无需逐个设置波长来寻找每个组分的最大吸收波长值

    - 具备建立标准物质光谱库功能

    - ★具备三维谱图扫描功能

  - 荧光检测器

    - ★激发波长：200~880 nm

    - ★发射波长：200~900 nm

    - 发射波长与激发波长设置差值：10 nm

    - 带宽：20 nm

    - 数据采集模式：不小于3个2D通道或1个3D通道

    - 波长准确度：±3 nm

    - 波长重现性：±0.25 nm

    - ★灵敏度：S/N > 980 (水测量信号的拉曼光谱）

    - 测量范围：0.001~100,000.000 发射单位(默认)

    - 流通池：< 13ul，长轴向设计

    - 光源：氙灯,150W，质保：寿命2000小时

    - 采样频率：单(波长)模式最高20 Hz；3D模式为1 Hz

    - 流通池耐压：145 psi (10 bar)

- 色谱数据管理系统

  - 是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。

  - ★原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。

  - ★内置图文数据库功能。

  - 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。

  - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

  - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。

  - ★≥15种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。

  - ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。

  - 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。

  - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。

  - ★用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性，软件可自动对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物，针对PDA检测器必备的软件功能。

  - ★用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥5；数据类型≥5。

  - 积分模式：传统积分和峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分。

  - 可以做窄分布校正、宽分布校正、普适校正以及各种曲线拟合

15、个人剂量报警仪

1、手持式高灵敏度射线检测仪，能检测α、β、γ和Χ射线，并直接读出射线水平，同时具备可调整的定时器和外部校准键。

2、内置卤素淬灭剂GM探测器，对α、β射线源的探测灵敏度高；

3、四位液晶显示，可选择mR/hr、CPM、mSv/hr、CPS或Total/Timer等单位；

5、总计数/定时器功能对轻微污染进行定时的精确检测，定时时间可选择1分钟到24小时。

16、声级计

1.传声器组合：Φ12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器+AWA14602 型前置级；

2. 标配灵敏度级：-40dB(以1V/Pa为参考0dB)；

3.线性测量范围：28dBA～133dBA；33dBC～133dBC；40dBZ～133dBZ；LCPeak(66～136)dB；

4.频率范围：20Hz～12.5kHz；

5.A/D 位数：24位；

6.采样频率：32kHz；

7.级线性范围：105dB（A计权）；

8.时间计权：并行（同时）F、S﹑I；

9.频率计权：并行（同时）A、C、Z；

10.检波特性：真有效值数字检波；

11.执行标准：

GB/T3785-2010 2 型，IEC61672: 2013Class 2,

GB/T3241-2010 2 级，IEC61260: 2014Class 2。

12.显示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富，背光亮度可自动调节或手动46级调节。注：关背光时屏幕不显示。

13.要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、D、SEL、LCpeak 等

17、听力计

1、通道:两路气导刺激通道；

2、功能:纯音、脉冲音、自动阈值筛查、自动阈值检测；

3、频率:气导11种频率，125Hz-8000Hz；

4、失真:≤1%；

5、按键:触摸方式；

6、显示:≥8寸彩色液晶屏显示；

7、存储:可存储用户信息和听力检测结果；

8、输出接口:气导耳机；

9、测试方式:手动检测、自动检测；

18、紫外核酸蛋白测定仪

规格参数：波长范围：200-1000nm

光谱带宽：4nm

波长准确度：±2nm

波长重复性：≤0.2nm

光度准确度：±0.5%T

光度重复性：0.2%T

19、紫外/可见/近红外分光光谱仪

1 工作环境

1.1使用温度范围：15°C to 35°C

1.2 使用湿度范围：30% to 80%

2 技术规格

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统: 双光束

2.1.2 分光器: 2片X2片光栅式双单色器。

预置单色器：凹面衍射光栅分光器，主单色器：象差校正型切尼尔一特纳分光器

2.1.3 测定波长范围: 185~3300nm

2.1.4 波长准确性: 紫外、可见区：±0.2 ；近红外区：±0.8

2.1.5 波长重复精度: 紫外、可见区：±0.1nm以内；近红外区：±0.35nm以内

★2.1.6 波长扫描速度:

波长移动速度：紫外可见区： 17000nm/min以上  近红外区： 68000nm/min以上；

波长扫描速度:  紫外可见区： 4200nm/min以上，近红外PMT/InGaAs区：8800nm/min以上  近红外PbS区： 3800nm/min以上

2.1.7 波长采样间隔: 0.05nm

2.1.8 光源切换波长: 和波长同步自动切换282.0 nm~393.0 nm（0.1nm步进）

2.1.9 谱带宽度: 紫外、可见区：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8档转换

近红外区： 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8/12/20/32nm 10档转换

2.1.10 分辨率: 0.1nm

★2.1.11 杂散光: 0.0001% 以下  (220nm,Nal )

2.1.12 测光方式: 双光束测光方式

2.1.13 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

2.1.14 测光范围: 吸光度：-6~6 Abs

2.1.15 光度准确性：±0.003Abs以下 (0.5Abs)

2.1.16 光度重复精度：±0.001Abs以下 (0～0.5Abs)

★2.1.17 噪音	0.0001Abs 以下  (900nm)

★2.1.18基线平直度：±0.001Abs（200-3000nm）

2.1.19 漂移：小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后,500nm，1秒积算)

2.1.20 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.1.21光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）

★2.2检测器	标配三个检测器

紫外、可见区：光电倍增管R928

近红外区：InGaAs光电二极管和冷却型PbS检测器

2.3 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。

20、锌卟啉测定仪

1、全中文触摸屏操作界面。

2、自动进样、检测和校准，每样品测量时间约6秒。

3、测量结果可进行5种单位互相转换显示（g／gHb（常用单位），g／dl（HCT35）（儿童用），g／dl（HCT42），mol／mol Hememol／L）和海量储存记录。

4、有中文报告及报告打印功能。

5、具有完善的故障自诊断提示功能。

6、配有LAN和USB接口，支持用条码扫描仪录入样品编号。

7、线性误差：线性误差在（0～46.2）μg／gHb范围内不大于5.0%，线性评价r≥0.95。

8、重复性：测量同一血样的相对标准偏差（CV）不大于8%。

9、准确性：ZPP测量值与可接受的标准参考值之间相对偏倚不大于±10％范围。

10、稳定性：测定仪开机处于稳定工作状态后4h、8h的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10％范围。

11、电源  AC220V±22V、50Hz±1Hz

12、输入功率：50VA

13、存储器容量：可存储60000个样本结果

21、总有机碳测定仪

一、设备要求

1．该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳的定量分析，适用于生活饮用水、制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质样品分析；

2．总有机碳（TOC）分析仪包括下列单元：高温催化燃烧单元、液体自动进样器、单独固体燃烧单元，四通道NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。

二、工作条件

1．电源：AC 220V +/- 10%， 50Hz；

2．环境温度：10-35℃；

3．环境湿度：<85%；

三、高温催化燃烧单元

★1. 主机液体模块最高炉温≥ 950℃；

2. 样品最高允许含盐量: 80g/L；

3. 样品中颗粒物兼容性≥300μm；

4.催化剂：Pt和CeO2。

四、检测器系统

1．非色散红外检测器（NDIR）必须为四通道；

2．测量范围：TOC：0-30000 mg/L，检出限≤2ppb；TN：0-2000 mg/L ， 检出限50ppb；

3．重现性：TOC 优于2%，TN优于3%；

4．同步分析TOC 和总氮，要求一次进样，在相同反应条件下，得到TOC和TN的结果；

5．在500ppb检测范围内必须可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线，并提供实验报告或截图；

★6.总氮模块必须采用固态电化学检测器（需提供彩页证明文件）

五、电子气路控制系统

1. 具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化；

2. 气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统；

3. 采用免维护的Peliter电子干燥装置，非化学干燥方式；

六、液体自动进样器

1．20位以上全自动液体进样器；

2．具有自动吹扫，平行吹扫，自动搅拌；

3．所有样品位带自动搅拌功能，搅拌速度10级可调。

七、固体燃烧单元

★1. 固体样品最大进样量不小于3g（需提供技术证明文件）；

★2. 固体最大绝对碳含量＞150mg,提供证明文件；

▲3. 固体最大燃烧温度＞1300℃，提供证明文件；

4. 固体检测模块必须独立装置，独立供电，液体与固体切换时不需要更换燃烧管或其它硬件设备（需提供独立固体燃烧炉照片及详细描述）；

★5. 固体样品由样品舟直接进样，无需使用锡囊等一次性耗材（需提供证明文件）。敞开式进样系统，非球阀进样，降低机械故障率；

6. 固体燃烧管：高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管，结构简洁，分析中不使用催化剂；

7. 超温报警功能：炉温超过 1350℃时，自动报警提示。

八、软件系统

1．中文版本Win 10或更高下运行；

2．具有方法开发和储存功能；

3．具有1次方或2次方线性回归校正曲线；

4．操作软件必须为全中文界面；

22、全自动氨基酸分析仪

1 环境条件

除该品目在技术要求中另有说明外，所有仪器、设备和装置，均应适合以下条件：

1.1电源电压：220-240 V，50/60±0.5 Hz

1.2温度：15~35℃

1.3相对湿度：25~85%

2 技术要求：

2.1功能---18种蛋白水解氨基酸标准分析

2.1.1蛋白水解氨基酸18种净分析时间：≤20-30min，以提高分析效率，节省试剂消耗

2.1.2进样量2nmol时保留时间重现性：≤CV0.3% (精氨酸) (同时SD<0.09)

2.1.3进样量2nmol时峰面积重现性：≤CV1.0%（甘氨酸，组氨酸）Gly-His

2.1.4检出限≤2.5 pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp

2.1.5 净分析时间30mim内18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.2（Thr-Ser, Gly-Ala, Ile-Leu）及全部

★2.1.6 蛋白水解系统可以测定7种生物胺，无需更换系统

2.1.7  生理体液38种氨基酸净分析时间≤110min

2.1.8具有分离柱自行装填功能，且可实现自行装填柱效达到或优于进口分离柱柱效

2.2其他通用技术要求:

★2.2.1 柱后衍生单元采用第3.5代内置TDE3衍生技术，内置长寿命高效热传导膜，提高传热效率。

★2.2.2 分离柱采用不大于3 μm填料的高理论塔板数分离柱，以提高分析效率，节省试剂消耗

★2.2.3茚三酮和其缓冲液采用独立试剂瓶常温放置，不预先混合，延长试剂保存时间到1年。

2.2.5 内置9通道真空脱气机。

2.2.6具有提前预警式自动计算每次分析所需要的试剂量功能。

2.2.7 主要管路均采用耐茚三酮腐蚀的SUS合金或钛合金。

2.2.8茚三酮衍生试剂采用氮气保护，缓冲液可常温稳定存放，无需低温冷藏，无需氮气保护，节省氮气消耗。

2.2.9色谱工作站，一个软件即可实现仪器的控制、数据的采集和处理。能够实现系统的自动清洗，符合GLP/GMP规则。

2.2.10洗脱缓冲液常温放置，无须低温保存，配方公开，可采用国产试剂。

3．氨基酸分析仪主机

3.1分离柱（蛋白水解）：

3.1.1 填充树脂颗粒：不大于3μm高理论塔板数分离柱

3.2输液泵：

3.2.1 泵1（输送缓冲液）：双柱塞串联往复半微量泵

3.2.2 最大耐压能力不小于30 Mpa

★3.2.3 最大输液速度不大于1.000 mL/min，以进一步提高输送0.40 mL/min缓冲液时输液精确度和准确度，同时保证自行装填分离柱的柱效

3.2.4泵2（输送衍生试剂）：双柱塞串联往复半微量泵

3.2.5最大耐压能力不小于30 Mpa

★3.2.6 最大输液速度不大于1.000 mL/min，以进一步提高输送0.35 mL/min衍生试剂时输液精确度和准确度

3.2.7 材质：SUS专用合金内衬或钛合金内衬

3.3自动进样器

3.3.1 进样方式：高压（全体积）可变量直接进样

3.3.2可实现0~100 μl任意体积直接进样，无需更换任何部件，可自动扩展到500μl

3.3.3 样品盘位数不小于100

3.4柱温箱

3.4.1 方式：半导体制冷加热，非水浴或油浴控温

3.5衍生单元

3.5.1 衍生方式：衍生单元采用第3.5代内TDE3衍生技术，内置长寿命高效热传导膜，以消除流动阻力

3.6检测器

3.6.1分光系统：消象差凹面衍射光栅分光

3.6.2 检测波长：固定双波长570nm和440nm

3.6.3具有参比通道

3.6.4检测器通道1噪声：≤0.025mV

3.6.5 检测器通道2噪声：≤0.1 mV

3.7管理系统

3.7.1电脑操作系统：64位操作系统，Windows10, I5处理器。

3.7.2 仪器配置OpenLAB CDS 2通用控制软件，同时提供中英文版软件可选

★3.7.3 软件具有开机程序，可一键打开两台泵、两个柱温箱和检测器电源，并自动设置两台泵的流速和柱温箱温度（提供软件截图证明）

★3.7.4 软件具有自动清洗程序，测试结束后可自动激活清洗维护，清洗后关机，无需手动设置。（提供软件截图证明）

3.7.5 软件具有序列模板，可直接输入待测样品个数，自动生成序列（提供软件截图证明）。

3.7.6 可把在Excel中编辑的序列拖入软件，自动生成测试序列

3.7.7 测试报告可直接保存为DOCX、XLSX、PDF等格式，无需手动粘贴

3.7.8 软件具有权限分级功能,同时具有审计追踪功能，仪器运行日志不可删除

3.7.9 软件具有分离柱自行装填功能，可实现自行装填分离柱柱效达到或优于进口分离柱柱效

23、自动凝胶流分收集器

1、能满足软件全自动控制，亦能满足仪器面板独立控制；

2、具备120管收集管的标准配置收集盘、收集管，每管可以收集1～10mL；并扩展配置128位漏斗形制备收集系统，可放置烧杯、锥形瓶等，并可自定义多种收集瓶，制备收集量从几十微克到10克级。自动定位校准；

3、具备多种收集模式：时间、信号、体积收集等多种收集模式，以及具备峰数量、检测器响应值、检测器信号斜率等高级收集模式；可自定义收集位置、收集时间、收集体积并能实现，自动定位校准

24、极谱/电位/阳极溶出仪

1、检测样本；食品、水质、化妆品、土壤、矿物、饲料等。

2、检测项目：Cr、Mo、Pb、Cd、Zn、Fe、Ca、Cu等重金属及甲醛、色素、糖精钠、防腐剂等有机物。

3、技术指标：

3.1 阴阳极性自动转换，峰高、浓度自动显示计算结果；

3.2带USB接口，可将数据快速、方便地上传给PC机；

3.3测量电流灵敏度：0.1uA—819.2uA共十四档；

3.4 配内置热敏打印机，寻峰位置自动记忆，工作曲线存储、调出方便；

3.5检测下限 ≤5×10-8mol/L；

3.6分辨率 ≤ 35mV；

3.7电流范围 0.01uA～1000uA；

3.8极谱电压宽度 -5000mV～+5000mV；

3.9扫描电压 0V～4000mV,扫描时间 0.25s～1000s；

3.10 扫描速度 1mV/S～1000mV/S；

3.11精密度 RSD≤1%；

3.12 线性关系 r≥0.9990；

3.13 抗先还原能力：1：10000。

4、仪器配置：主机一台，可控工作电极一套，内置打印机一台。

25、流动注射分析仪

▲1、全自动挥发酚分析通道、全自动（总）氰化物分析通道：每个检测通道都为一体机式设计，分析通道与极坐标进样器为不可拆分的整体设计。每个检测通道上都含有一个极坐标自动进样装置（样品位数量不少于70个），一个十通道蠕动泵，一套倾斜式化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等；除工作站软件外，检测通道间无任何共用装置。（提供检测通道一体机结构照片及倾斜式化学分析流路结构照片）

★2、全自动挥发酚分析通道、全自动（总）氰化物分析通道、全自动氨氮分析通道：在线稀释装置内置在各检测通道内（非自动进样器内），不使用注射泵。不同通道可独立或同时对样品进行稀释，比例稀释装置稀释准确，单母液精确稀释范围为1-20倍，双母液精确稀释可完成浓度跨度为两个数量级的工作溶液在线配制。通道上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，30分钟以内自动完成六个浓度点标准溶液的配置及检测，稀释过程速度快，不延长样品分析时间或分析周期。

★3、每个一体机上都配置5寸液晶显示智能终端，可实时显示仪器的工作状态，可设置泵速，清洗时间，加热温度等参数。

4、仪器进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，提高进样量精准和人工误差，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准缺点。

5、仪器小型化一体机式设计，采用一种整体式网控全自动分析仪技术，若配置手提电脑和试剂包可用于应急事故车载使用；在使用具有挥发性有毒试剂时，仪器可放置于通风橱内使用，避免对操作人员健康造成伤害。

★6、具有漏液检测功能，如不慎引起漏液，漏液检测器立即开始蜂鸣，同时软件提示发生漏液，软件可设置漏液后是停机还是继续运行。

7、具有废液溢出报警功能，当废液桶即将满溢时，废液溢出报警器蜂鸣，提醒实验人员尽快倾倒废液，避免废液溢出。

8、采用中英文控制软件，直接在WINDOWS下操作，可同时显示多分析通道的实时谱图；结果自动计算及标准曲线校正，实时保存数据结果，提供品质控制图等功能。测试过程中可控制随时添加、插入样品，能够进行多窗口同时操作。检测报告可根据使用者要求自行编辑报告格式。

9、挥发酚技术指标

9.1方法原理：4-氨基安替比林光度法

9.2线性范围：0.001-0.2mg/L

9.3检出限：≤0.0003 mg/L

9.4样品分析频率：20样/小时

9.5精密度：≤1%

9.6准确度：误差在±3% 以内

10.（总）氰化物技术指标

10.1方法原理：异烟酸巴比妥酸光度法；

10.2线性范围：0.001-0.2mg/L；

10.3检出限：≤0.0005mg/L ；

10.4样品分析频率：20样/小时；

10.5精密度：≤1%；

10.6准确度：误差在±3%以内。

26、水分测定仪

★1、可读性：0.01% / 0.001%

2、重复性(sd) (2g样品)：0.05%

3、重复性(sd) (10g样品)：0.01%

4、显示模式： % MC, % DC, % ATRO MC/DC, % MC, % DC, % ATRO MC/DC

★5、量程范围 ：200g

★6、可读性： 0.1mg

7、温度范围：40-230˚C

★8、上盖打开方式：马达驱动

9、称量单元测试：任意质量点的示值误差、默认200g 默认

10、加热单元测试：2个温度点，可在校正点和任意设置温度点校准

11、称量单元校正：任意质量点的示值误差、默认200g 示值误差

12、加热单元校正：2个温度点，可在任意设置温度点校正(默认：100/160˚C)

13、升温程序：标准、温和、快速、阶梯

★14、方法存储：300种

★15、卤素灯加热

产品特点：

16、具有至高性能的单模块传感器确保获得准确的结果

★17、创新的悬挂式秤盘通过降低热量对称量单元产生的负面影响，提高测量结果。

18、自动测定水分变化趋势，控制图表显示样品水分含量的变化趋势。如果需要，每个单次测定都可重新调用。

19、一键水分测定图形化用户界面通过个性化的设置、密码和常用方法快捷键，提供严格的用户管理，确保无误的操作。

20、全自动校准技术使用内置砝码自动校正和校准天平，以便获得准确、可重复的结果

21、内置的电子水平控制系统，确保遵守标准操作规程(SOP)并自动记录。

22、可在使用温度点进行校正和测试，以确保仪器在特定的工作条件下具有最佳性能。

★23、提供厂家工程师安装。

24、实验方案、方法可U盘导取。

25，不同仪器，数据结果无偏差。

27、激光粒度分析仪

- 主机

▲1.1光路系统：采用双镜头光路系统（需提供证明材料）。

★1.2探测器：总数超过90个，有前向、侧向和后向三维探测器。

1.3激光器：进口半导体激光器。

1.4 智能化：具有SOP自动测量、自动对中、自动浓度测量、自动保存和打印功能。

1.5测试范围：0.05-1500um。

1.6重复性误差：≤ 1 %（国家或国际标样D50偏差）。

1.7准确性误差：≤ 1 %（国家或国际标样D50偏差）。

1.8测量原理：米氏散射理论。

1.9接口方式：USB 2.0/ USB 3.0。

- 湿法自动循环分散系统

2.1循环系统：内置离心泵循环系统，循环流量3000-8000ml/分，循环池容积600ml，带电子水位计，叶片芯轴具有防颗粒聚集设计。

★2.2超声波分散系统：具有“防干烧”设计，杯中无水时误开机不会损坏，功率：1-50W无级可调，频率38KHz。

★2.3进排水系统：具有自动进水（吸水）、自动清洗、自动排水、溢出保护等功能。

▲2.4双液位计系统：自动检测水位双保险，防止液位计腐蚀损害溢液。

3、软件系统

3.1运行环境：Win 7/Win 10（32位或64位）。

3.2 SOP功能：点击“自动测试”按钮，自动完成进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等所有功能，最快测试时间小于10S，测试结果不受人为因素影响。

3.3报告单：可方便地转换成Word、Excel、PDF、BMP等格式，可编辑报告单，如增加用户信息等。

▲3.4准确性标定：具有准确性标定功能（需提供证明材料），可随时验证仪器状态，即使硬件老化也能保证准确性。

3.5支持多种语言、多种光学参数和分析模式，软件自带230多种物质折射率选择。

28、蛋白质自动测定仪

1、冷却水水压： 1-10 bar。

2、自来水使用条件：  25 ℃以内。

3、冷却水消耗率： ～1.2 L/min。

★4、氮测量范围：0.02-220 mg。

5、 回收率： 包含消解过程： ＞98%。无消解过程： ＞99.5%。

6、结果重复性： ＜0.8%。

7、蒸汽力度： 10-100% 可调。

8、蒸馏效率： ～12.5 mL/min（10%蒸汽量）。～40 mL/min（100%蒸汽量）。

9、蒸汽重复性：＜1%。

10、显示屏： 7 英寸 LCD 彩色触摸屏，支持 SD 卡和 USB 数据传输。

11、系统方法存储： 96。

12、最大测量数：512。

13、每个序列最大测量数： 32。

14、模板数：16 个。

15、用户量： 32 个。

16、支持12种操作语言，包含本土化的中文操作系统。

17、玻璃和塑料防溅保护器可选。 其中全透明的玻璃防溅区实时监控实验情况利于方法开发。玻璃纤维强化聚丙烯材质的塑料防溅保护器增强蛋白质测定过程中氢氧化钠溶液的腐蚀性，增加仪器使用寿命。

★18、具备蒸汽梯度编程功能。在处理一些易起泡的样品时，防止泡沫溅到冷凝器区影响结果准确性，遂以低蒸汽力度开始蒸馏，每个方法可编辑 3步以实现全自动蒸汽温和输出。

19、具备最大准确度模式， 实验过程中， 集成的稳压器可以维持电源电压在准确的工作值，保证蒸汽动力的稳定输出， 提高测量准确度和重现性。

★20、自动蒸馏功能。 通过冷凝器内的内置温度传感器实时检测冷凝水的温度， 自动调整蒸馏开始的时间， 避免了预热等待的操作时间， 并可使结果的重现性更佳。

★21、可通过无线方式连接网络，推送仪器实时信息及通过无线网实现仪器软件升级等实验室智慧化功能的需求。

22、最优安全性： 安全传感器监控冷却水流量、 蒸汽发生器压力和样品管是否在位。 防护门、 检修门和冷却水控制传感器确保实验过程顺利进行。

23、可提供 Devarda 测定组件， 测定硝态氮和氨态氮。

★24、可无缝衔接使用 100ml、300ml、500ml、750ml 消化管， 消化管由硼硅酸 盐玻璃 3.3 制成， 质量优越稳定，其管壁厚度≥2.3mm，收口采用防爆沸设计，利于强酸的回流和系统密封性。同时还可兼容市面上第三方的 250ml 消化管。

25、 测定完成后样品管自动排空。

★26、外接滴定仪可实现自动滴定功能，同时可以分开作为单独的两台仪器使用。滴定仪内置滴定管活塞驱动器、滴定管、电极电缆、 PH 电极， 蒸馏仪与滴定仪数据实时传输。

27、采用红外消化炉

28、每次最大可处理不小于12个样品消化，同时消解仪提供两个控制器，分别控制不少于6个样品。当样品量少时，可以只开一个控制器。

★29、消化仪加热温度范围：室温―580℃；

30、提供隔热保护板，保证热量分布均匀，保证所有位置样品均匀加热

31、升热速率快，5分钟内可由室温达到580℃设定温度。有效地处理易发泡的样品，并节约消化时间

32、尾气吸收仪

★32.1系统抽率≥32L/min，抽吸力度100-400mbar可调

32.2吸收池容积≥3 L，气液接触面积大，效率高

★32.3 无需外接电源，通过消解仪全自动控制尾气吸收仪，实现整个系统自动化

32.4 吸收池提供双层滤网，增大吸附效果

32.5支持吸附、中和、冷凝、反应四种功能可选，保证无有害气体泄漏，保护实验人员

29、高速大容量旋转蒸发器

一、主机参数

1、转速：10 -280 rpm(无级变速调节)；

2、冷凝面积:1700 cm2；

3、蒸发瓶：50-5000ml，各种不同规格可选；

★4、升降高度:220 mm;高度锁定:0-170 mm；

5、升降速度控制：迅速移动到距离设定高度的 2 cm 时,速度减慢,防止磕碰或误操作；

★6、水浴锅体积：≥5L；

★7、控温范围:室温-220℃；

8. 控温精度:≤±1℃；

9. 水浴锅位置监测功能:防止水浴锅未放到位,出现磕碎的风险；

★10、支持电子一键锁定,一键解锁；

11、冷凝器:7种可选，S型冷凝器可实现索式提取，大尺寸的冷凝器开口，适于意外喷溅后的清洗;

12.、蒸汽导管设计:无回流现象,适合残留分析；

★13、冷凝器冷凝水回收功能:贴心设计的冷凝器外部冷凝水回收功能,节约水资源,防止桌面积水

14、防地震安全锁:即使地震级震动,也无需担心仪器跌落或损坏;

15、远程监控（App）：适用于iOS、Android 和 Windows 操作系统，应用程序提供所有工艺参数的推送通知和实时视图。

二、真空隔膜泵技术参数

1. 抽气能力：≥1.8 m3/h；

2. 极限真空度：≥5 mbar；

★3. 噪音等级：≤32 dBA；

4. 大尺寸透明窗口设计，可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况；

★5、 ECO模式：在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作1 小时后会将泵速降低到80%（95 W），2小时后可降低到50%（60 W）从而降低能源消耗，减少噪音污染，并延长仪器的使用寿命；

6、有效的安全保护功能：只有在机壳关闭时，泵才能够运转；

7、具有一个带复位的电气保护装置和一个内置的计时装置；

★8、变频变速控制功能：在达到设定的真空度时，整个真空泵可以完全静止，将真空度维持在精确的一点；极大底减低了能耗、避免爆沸、延长使用寿命；

9、内置空气干燥阀：可以自动干燥PTFE 隔膜，防止溶剂沉积；延长使用寿命；

10、无噪音运行: 通过速度控制，泵平稳运行，保持设定的真空，使得噪音极低 (32dB)；

11.、可提供液位传感器，提醒操作员清空接受瓶

三、真空控制器技术参数

1、测量范围：1400 - 0 mbar (hPa)，1050~1 Torr；

2、控制范围：1100~1 mbar (hPa)， 825~1 Torr；

3、压力控制精度：±2 mbar；

4、动态蒸馏：从溶剂库中选择溶剂后可直接启动蒸馏过程，即使冷却机和浴锅尚未达到各自的设定温度，真空度可实现动态调节开启蒸馏过程；

5、收藏夹：首选的溶剂、气密性试验及其他功能均可另存到收藏夹中，以便快速访问；

6、集成控制：自动控制旋转蒸发仪的启停、升降，冷却循环水机的启停、温度，真空泵的启停、压力；

7、干燥模式：干燥模式在设定的时限内以用户自定义的时间间隔交替改变旋转方向，以增强固体干燥效果；

8、支持中文等多种语言，内置43种常用溶剂数据库，自动测定蒸馏条件。用户可以自己扩展溶剂数据库；

9、ECO节能模式：如果系统在预定时间后不运行，即关闭水浴锅和冷却水机，更加节能；

10、图形显示：实时图形显示蒸馏曲线（水浴温度、转速、真空度、等参数），实时显示在手机或电脑上，可以显示外围设备及配件的图标，显示冷却循环水温度，检查泵、冷却器、真空阀和泡沫传感器是否连接到系统；

★11、自带气密性试验程序：集成测试用于检查系统的气密性，并显示气密性数据结果。

12、支持自动蒸馏：AutoDest传感器根据冷却液的入口和出口温度自动调整真空。该算法可实现无人值守的自动蒸馏；

13、配置泡沫检测器：对于容易形成泡沫的样品，泡沫传感器会自动瞬时向系统充气，实现无人看守的自动蒸馏；

14、过程记录功能：便于跟踪，连续记录所有工艺参数，配置SD卡槽，数据集可导出到 SD卡上用于进一步分析。

四、低温冷却循环水机

1、功率：≤850W；

2、泵压：≥0.6bar；

3、流速：≥2.5L/min；

4、罐体积：≥3L。

30、数字减影设备性能检测体模

1、DSA模体1套。

▲2、主体规格：PMMA材质，内含PMMA衰减体。

3、七级楔形铜梯：铜厚度从0.2mm至1.4mm线性变化，垂直分布在插板的经线方向。另有一组1.4mm至0.2mm的铜阶梯用以进行对数补偿测试。

4、血管模拟组件：带有4条纯度99.5%以上的铝制模拟血管带（依照ISO9029标准设计），每条血管带中含有4条血管，血管带厚度分别为0.05mm，0.1mm，0.2mm，0.4mm。铝条间充有碘的对比介质（5-10mg/ml），用于模拟不同的血管密度。

5、气动装置：配备能够推动血管模拟组建的气动装置，气动控制端（按压气囊）与模体的连接管不少于10m。

6、配备模体便携箱1只。配备模体便携箱1只。

7、操作手册：提供厂家操作手册1份。

8、提供一年厂家质保。

- 四、商务要求

▲1、合同履约期限：合同签订之日起90天内交货。

▲2、质保期为1年。质保期从验收合格之日算起。在保修期内，所有服务及配件全部免费。

3、售后服务要求响应时间为：提供全天24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，4小时内响应，在48小时内到达现场并解决。

4、技术支持，仪器到货前安排工程师上门指导实验室条件，仪器到货后一周内安排工程师上门安装培训至用户能独立操作。仪器使用终生提供专业的技术支持。

- 五、付款方式

1、合同签订后7个工作日内支付合同总额的40%；

2、全部货到采购人指定地点经安装、调试并验收合格后7个工作日内支付合同总额的60%。

- 六、其他

1、投标人应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因投标人造成的不良影响和损失，投标人应承担相应责任。

2、采购人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。

注：“▲”要求为实质性要求，负偏离或未响应将导致投标无效。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 舟山市疾病预防控制中心实验室计划增补仪器设备项目 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市疾病预防控制中心 |
| 3 | 采购内容 | 实验室计划增补仪器设备（详见采购需求） |
| 4 | 预算金额 | 550万元 |
| 5 | 工期要求 | 详见采购需求 |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从投标截止之日算起） |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 9 | 投标报价 与相关费用 | 1.投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低合同总价，包括完成本项目工作内容所需的一切费用。合同总价不得超过本项目对应的预算金额或最高限价。 2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。 3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 4.中标人须缴纳招标代理服务费，招标代理服务收费标准金额为：一次性收费66600元。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：中金招标有限责任公司舟山分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山新城支行 银行账号：3300 1706 2550 5300 3969 |
| 10 | 投标文件的组成 | 本项目实行网上投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件： （1）电子投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作，加密并递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。 |
| 11 | 开标地点 | 舟山市新城翁山路555号四楼舟山市公共资源交易中心（大宗商品交易中心同幢西边） |
| 12 | 投标文件的递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。 投标人将备份投标文件于2022年10月11日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（地址：舟山市新城海天大道998号创客码头四楼；联系人：许冰冰；联系方式：15888079927），也可以在开标时间前送至开标地点（开标地点送交备份投标文件的联系方式：15888079927），未按时送达的自行承担风险。备份投标文件须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的备份投标文件，采购人有权拒收。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3、超过投标截止时间送达的。 4、仅提供备份投标文件的。 当发生解密失败或未按时解密的，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及开标时间 | 2022年10月12日09:00（北京时间） |
| 14 | 中小企业 扶持政策 | 本项目未预留份额专门面向中小企业采购。 |
|  |  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  |  | 本项目不允许分包。 |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
|  |  | 本项目为货物采购项目。 |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定： 一、本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 三、符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受本办法规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 四、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 五、本项目中小企业扶持政策 【价格扣除优惠政策】本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审： 投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）附在投标报价文件内，否则不享受价格扣除优惠政策。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山市疾病预防控制中心。

2、“采购代理机构”系指中金招标有限责任公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供《法定代表人授权函》。

6、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、数据服务以及其他类似的义务。

8、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

9、“书面形式”包括信函、传真、快递、电报等。

（三）采购方式

本次采用公开招标方式进行。

（四）预算金额

550万元，超过作投标无效处理。

（五）联合体投标

不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（八）答疑与澄清

投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2022年10月11日17：00前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出一次性书面质疑；采购人将组织答疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已依法获取采购文件的投标人。

1、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、质疑书应包括下列主要内容：

①质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

②被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

③具体的质疑事项及事实依据；

④认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

⑤提出质疑的日期。

3、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5、供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

（九）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1、信用信息查询的截止时点：投标截止时间前查询；

2、查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（十）信贷政策

1．为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续 贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（十一）中金招标有限责任公司拥有本招标文件最终解释权。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

第一章  招标公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件组成

其他有关补充文件

（二）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已依法获取采购文件的潜在投标人。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以介质存储的数据电文形式的投标文件。

1、电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南中制作的电子投标文件。

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。（具体要求详见第六章 投标文件组成）

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价与相关费用

详见投标人须知前附表。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和编制

1、电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：

备份电子投标文件，以光盘或U盘形式存储。

（七）备份投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面形式（投标人代表签字）通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求密封和签字。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的；

1.2未按招标文件要求密封、签字、盖章的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

1.4投标文件组成不全的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；（经评审小组认定允许其当场更正的笔误除外）

1.6投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.7实质性条款不能满足招标文件要求的；

1.8不响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.9 投标文件没有按招标文件要求提供有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.10投标文件资格证明、商务、技术部分中出现投标报价信息的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1超过项目的预算金额或最高限价的；

3.2有选择或有条件的报价的；

3.3 报价文件中缺失报价的。

4、被拒绝的投标文件为无效。

（九）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。

4.2各投标人的资格由采购代理机构人员负责初审；

4.3评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。

五、评标

（一）组建评审小组

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）报价错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、电子交易平台客户端里开标一览表录入的信息与投标文件不一致的，以投标文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：全自动氨基酸分析仪，核心产品为相同品牌时，符合第三十一条的规定。

第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

3.采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件随中标、成交结果同时公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 投标人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 “多证合一”的营业执照复印件 |  |
| 2 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
| 3 | 投标函 |  |
| 4 | 法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 5 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。

三、中标人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：本项目对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条的规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

- 评分表

| 评标指标 | 投标报价 | 商务技术部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 70 | 100 |

| 序号 | 评标因素 | 类别 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 客观 | 33分 | 根据投标产品技术要求响应的偏离情况打分，完全满足的得33分；“★”技术要求每负偏离或未响应一项扣2分，其他技术要求每负偏离或未响应一项扣1分，扣完为止；“▲”要求为实质性要求，负偏离或未响应将导致投标无效。要求提供相关证明材料的，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。 |
| 2 | 资质 | 客观 | 2分 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书得2分。（提供证书复印件，否则不得分） |
| 3 | 业绩 | 客观 | 3分 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每个得0.5分，最高得3分。（提供合同复印件，否则不得分） |
| 4 | 配件优惠 | 主观 | 5分 | 根据投标人所提供的配套配件、备品、耗材、试剂等优惠措施，综合打分： 优惠措施丰富，采购人切实受益3.1-5分；有一定优惠措施，满足采购人需求2.1-3分；优惠措施欠缺或缺乏实质性，难以满足采购人需求0-2分；无不得分。 |
| 5 | 培训方案 | 主观 | 5分 | 根据投标人提供的培训计划，包括人员、时间、培训内容和目标等综合打分： 计划详实，满足采购人需求，3.1-5分；计划较详实，基本满足采购人需求，2.1-3分；计划不甚详实，难以满足采购人需求，0-2分；无不得分。 |
| 6 | 仪器维修保养服务 | 主观 | 5分 | 根据免费质保期后提供维修保养方式，责任范围，费用情况等综合打分： 延保承诺丰富，采购人切实受益3.1-5分；有一定延保承诺，满足采购人需求2.1-3分；延保承诺欠缺或缺乏实质性，难以满足采购人需求0-2分；无不得分。 |
| 7 | 项目实施方案 | 主观 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括产品供货、验货、进度计划、安装调试、试运行、验收等内容）是否科学管理、组织严谨、针对性强、关键步骤的思路和要点是否有针对性等内容进行综合打分： 科学合理，针对性强3.1-5分；基本合理，针对性较强2.1-3分；不甚合理，针对性不强0-2分；无不得分。 |
| 8 | 售后服务承诺 | 主观 | 5分 | 根据售后服务的措施和质量保证进行综合打分（根据投标人设置的服务机构、售后服务体系完善性、便捷性、售后服务体系的真实性等内容进行评审）： 售后服务方案可行，完整，保障措施全面的得3.1-5分；售后服务方案较可行，完整，保障措施较全面的得2.1-3分；售后服务方案不完善，可操作性不强的得0-2分；无不得分。 |
| 9 | 产品整体评价 | 主观 | 7分 | 根据所投产品配置完整性、技术性能先进程度、在使用效果、设备的稳定程度等进行综合评议： 1、配置完整，技术先进性能稳定，使用效果佳的得5.1-7分； 2、配置完整，技术性能尚可，使用效果尚可的得2.1-5分； 3、配置完整，技术性能较差，使用效果欠佳的得0-2分； 4、配置完整性不满足采购文件要求的本项不得分。 |

- 第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日： 20  年   月   日

合同签定地点：   舟山市

甲方对                                                进行公开招标。经评审小组评定并最终审核通过，确定乙方为本项采购项目的中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及本项目招标文件的规定，双方经平等协商达成一致意见，订立本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1、招标文件

2、中标文件

3、相关补充文件

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同金额

本项目的合同总价为         元人民币。

四、付款方式

五、工期要求

六、服务要求

七、产品的配置情况、质保期及价格：

| 名称 | 品牌型号 技术规格 | 数量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |

八、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备和软件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

九、追加设备或服务处理：

在合同履行时，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

十、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

十一、违约责任：

1、如乙方无法如期完成设备安装调试、前后台相关系统配置、项目验收等情况的，甲方可单方面解除本合同。乙方因未能如期提供相关服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同额的10%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔付责任。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

十二、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

十三、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

十四、不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

十五、适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式X份，具有同等法律效力，甲乙双方各执X份，招标代理机构执1份。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定代表人或授权签字代表：（签字）             法定代表人或授权签字代表：（签字）

签订日期：   年  月  日                        签订日期：   年  月  日

甲方收款银行：                                 乙方收款银行：

甲方收款开户账号：                             乙方收款开户账号：

鉴证方：（盖章）

注意事项：

1.用于政府采购信用融资的政府采购合同：

（1）应当包含如下条款：

“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

（2）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第六章  投标文件组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件组成。投标文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有▲标识的条款为必须提交的资料）

1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

▲1.1开标一览表；（格式一）

▲1.2报价明细表；（格式二）

1.3享受价格扣除优惠政策相关证明文件：投标人须提供《中小企业声明函》（监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》）（格式三-四）

▲2、资格证明文件部分

2.1投标人 “多证合一”的营业执照复印件；

2.2投标人法定代表人身份证复印件；

2.3投标函；（格式五）

2.4法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供；（格式六）

2.5投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。

3、商务技术文件部分

▲3.1投标产品清单表；（格式七）

▲3.2技术要求响应表；（格式八）

▲3.3商务要求响应表；（格式九）

3.4评分标准页码索引；

3.5投标人及投标产品简介；

3.6按评分标准依序提供相关材料、方案；（格式十-十二）

3.7本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

- 投标文件格式

格式一、开标一览表

金额单位：人民币元

| 项目名称 | 舟山市疾病预防控制中心实验室计划增补仪器设备项目 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 实验室计划增补仪器设备 |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式二、报价明细表

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.符合财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）的监狱企业、符合财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随中标、成交结果公开。

5.供应商应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。供应商对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

格式四、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（货物）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

格式五、投标函

致：舟山市疾病预防控制中心

中金招标有限责任公司

我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

5、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

6、我方承诺参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：                  （加盖公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字）

投标人地址：

日期：     年    月   日

格式六、法定代表人授权函

致：舟山市疾病预防控制中心

中金招标有限责任公司

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                           法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

格式七、投标产品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 生产厂家 及其产地 | 计量单位、数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

格式八、技术要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 招标文件所需技术要求及性能说明 | 所投技术要求 及性能说明 | 所需相关证明材料页码索引 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：“▲”要求为实质性要求，负偏离或未响应将导致投标无效。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式九、商务要求响应表

| 招标文件要求 | 投标人响应 | 偏离情况（负偏离/无偏离/正偏离） |
| --- | --- | --- |
| ▲1、合同履约期限：合同签订之日起90天内交货。 |  |  |
| ▲2、质保期为1年。质保期从验收合格之日算起。在保修期内，所有服务及配件全部免费。 |  |  |
| 3、售后服务要求响应时间为：提供全天24小时电话技术咨询支持，在收到用户通知后，4小时内响应，在48小时内到达现场并解决。 |  |  |
| 4、技术支持，仪器到货前安排工程师上门指导实验室条件，仪器到货后一周内安排工程师上门安装培训至用户能独立操作。仪器使用终生提供专业的技术支持。 |  |  |

注：“▲”要求为实质性要求，负偏离或未响应将导致投标无效。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十、相关业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签订日期 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十一、投标人拟派本项目实施人员情况表

| 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 资质证书 | 从事该 工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十二、投标人最优售后服务网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：           （签字）

日期：    年   月   日

格式十三、质疑函（范本）

质疑函（范本）

质疑供应商：

地址：                                                             邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                             邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。