招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-214ZJ2132129

招标项目：数字减影血管造影设备

浙江国际招（投）标公司

2021年8月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年8月

招标编号：0801-214ZJ2132129

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购数字减影血管造影设备项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

数字减影血管造影设备：1套

平板像素尺寸≤154μm

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。标书费：免费。

4．  	所有投标书应于2021年9月17日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司301会议室。

5．   定于2021年9月17日09：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：张域

电    话：86-571-81061813

传    真：86-571-88473430

电子信箱：zy@zmeetb.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） 招标人地址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道195号 邮编：325500 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061813 传真：86-571-88473430 |
| 1.3 | 合同名称：数字减影血管造影设备采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购数字减影血管造影设备 招标邀请编号：0801-214ZJ2132129 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年9月17日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年9月17日09：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司301会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签订后60个工作日内 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） |
| 7. | 履约保证金金额：投标方在合同签订时，缴纳合同总价5%的履约保证金至招标方，履约保证金在设备正常使用满一年履约后退还。 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| *20. | 付款方法和条件为：货到安装验收合格后，三个月内付清全款。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 - *设备安装验收合格后整机（含球管、平板探测器等整机所有硬件）原厂保修≥1年，终身维修，提供原厂售后服务承诺。保修期过后只收配件成本费,不收人工费。 - 保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 保修修期内设备厂商须按设备维护手册对设备进行维护保养，必须提供详细的保修内容和保养执行情况的文档。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 设备每年有偿整机保修价格不高于投标价的10%。设备所有配件合计总价不得高于投标价150%。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方需在设备验收前和验收后半年内由原厂工程师对用户的维修人员进行培训，培训内容应包括系统原理，各部件功能及原理，拆机培训（如有样机），定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。无法按要求提供维修培训ppt并完成第一次维修培训，经供应商自愿申请延至供货之日起半年之后验收，可以不提供。 - 中标方需在设备验收前和验收后半年内对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等。 - 中标方提供买方八人次外出国内使用操作培训并承担所有费用。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 - 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 - 安装调试 - 安装地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体） - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），上市8年以上设备需提供详细电路板线路图，软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。无法提供维修说明书或线路图，经供应商自愿申请延至供货之日起半年之后验收的，可以不提供。 - 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 - 提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单。 - 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料。 - 验收不合格：因验收不合格需退货的，供应商需赔偿院方因此产生的损失，包括但不限于提供备用机直至买方采购到新设备并安装验收完成。 - 交货 - 交货期：合同签订后60个工作日内 - 交货地点：泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算为850万人民币。 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为数字减影血管造影设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 数字减影血管造影设备 | 1套 | 平板像素尺寸≤154μm | 合同签订后60个工作日内 | 泰顺县人民医院（泰顺县人民医院医共体）指定地点 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称：全数字化通用型平板血管造影系统 |  |
| 二 | 用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。 |  |
| 三 | 技术规格 |  |
| 1. | 机架系统: |  |
| 1.1 | 全自动悬吊式C臂≥四轴 |  |
| 1.2 | 机架多位置预设, 存储位置不少于55种。 |  |
| 1.3 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 |  |
| 1.4 | CRA≥ 90° |  |
| 1.5 | CAU≥ 90° |  |
| 1.6 | RAO ≥ 180° |  |
| 1.7 | LAO ≥ 150° |  |
| 1.8 | C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒 |  |
| 1.9 | SID范围可调，最小范围≥90cm |  |
| 1.10 | SID范围可调，最大范围≥120cm |  |
| 1.11 | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |  |
| 1.12 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术 |  |
| 2. | 导管床: |  |
| 2.1 | 碳纤维浮动床面 |  |
| 2.2 | 床长≥280cm（不包含延长板的长度） |  |
| 2.3 | 床宽≥45cm |  |
| 2.4 | 床的最大病人承重≥250KG + 100KG（CPR） |  |
| 2.5 | 床的最大物理承重≥390KG |  |
| 2.6 | 床的纵向运动范围≥125cm |  |
| 2.7 | 床面的垂直升降范围≥28cm |  |
| 2.8 | 床面的旋转±120° |  |
| 2.9 | 床面的横向运动≥17cm |  |
| 2.10 | 导管床手臂支架，床垫，输液支架 |  |
| 3. | 液晶触摸控制屏 |  |
| 3.1 | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 |  |
| 3.2 | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 |  |
| 3.3 | 液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置 |  |
| 3.4 | 配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作 |  |
| 4. | X线高压发生器装置： |  |
| 4.1 | 发生器功率≥100KW |  |
| 4.2 | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |  |
| 4.3 | 最小管电流≤0.5mA |  |
| 4.4 | 高频逆变频率≥100KHz |  |
| 4.5 | 最小管电压≤40KV |  |
| 4.6 | 最大管电压≥125KV |  |
| 4.7 | 最短曝光时间≤1ms |  |
| 4.8 | 无需测试曝光进行自动曝光控制 |  |
| 5. | X线球管： |  |
| 5.1 | 最大连续透视功率≥3000W |  |
| 5.2 | 最大透视管电流≥250mA |  |
| 5.3 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥4200转/分，包括透视及采集 |  |
| *5.4 | 阳极热容量≥3.3MHU |  |
| 5.5 | 管套热容量≥4.9MHU |  |
| 5.6 | 阳极最大散热功率≥6500W |  |
| 5.7 | 球管焦点≥3个 |  |
| 5.8 | 最小焦点≤0.3mm |  |
| 5.9 | 最小焦点功率≥19KW |  |
| 5.12 | 中焦点（如有）≤0.6x0.6mm |  |
| 5.13 | 中焦点功率（如有）≥42KW |  |
| 5.14 | 最大焦点≤1.0mm |  |
| 5.15 | 最大焦点功率≥90KW |  |
| 5.16 | 球管带有防碰撞保护装置 |  |
| 5.17 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |  |
| 5.18 | 球管采用液态金属轴承技术 |  |
| 5.19 | 球管具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用 |  |
| 6. | 数字化平板探测器： |  |
| 6.1 | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 |  |
| 6.2 | 长方形可旋转平板，旋转角度≥90° |  |
| 6.3 | 平板有效探测面积不小于38cmx29cm |  |
| 6.4 | 平板分辨率≥3.25LP/mm |  |
| *6.5 | 平板像素尺寸≤154μm |  |
| 6.6 | 系统采集：≥ 2480x1920矩阵 |  |
| 6.7 | 平板探测器动态范围≥16bit |  |
| 6.8 | 视野≥6视野 |  |
| 6.9 | 最小视野≤8 x 8cm,最小视野对角线≤11cm |  |
| 6.10 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 6.11 | 平板检测器光子转换效率≥77% DQE |  |
| 6.12 | 平板上具备控制机架和C型臂运动的开关 |  |
| 6.13 | 具备独立的平板探测器液态冷却系统 |  |
| 6.14 | 平板内具备可抽取滤线栅 |  |
| 6.15 | 平板四侧均有智能调节按键，平板每一侧面按键不少于3组。 |  |
| 7. | 图像采集及处理系统： |  |
| 7.1 | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作 |  |
| 7.2 | 标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒； |  |
| 7.3 | 标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒，并具有实时DSA功能 |  |
| 7.4 | 动态心脏模式，速率：≥7.5,10,15,30 幅/秒 |  |
| 7.5 | 高速DSA模式，最高速率：≥30帧/秒，并具有实时DSA功能 |  |
| 7.6 | 数字脉冲透视0.5-30幅/秒,≥9档 |  |
| 7.7 | 透视图像存储量≥1024幅 |  |
| 7.8 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s, 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 7.9 | 外周采集模式有高压注射器的联动 |  |
| 7.10 | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 |  |
| 7.11 | 具有实时动态范围管理功能 |  |
| 8. | 智能二维路径导航功能 |  |
| 8.1 | 可实现传统Roadmap功能 |  |
| 8.2 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |  |
| 8.3 | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 |  |
| 8.4 | 路径导航功能可用于心脏介入 |  |
| 8.5 | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 |  |
| 8.6 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 9. | 图像采集及处理及优化技术软件包 |  |
| 9.1 | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 |  |
| 9.2 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |
| 9.3 | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |
| 9.4 | 动态图像优化降噪 |  |
| 9.5 | 适应性边缘增强 |  |
| 9.6 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |  |
| 10. | 图像显示系统： |  |
| 10.1 | 采用医用高分辨率TFT显视器 |  |
| 10.2 | 检查室两台（19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台（19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示 |  |
| 10.3 | （19英吋）TFT显视器亮度≥400 cd/m2 |  |
| 10.4 | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |  |
| 10.5 | 显视器分辨率≥1280X1024 |  |
| 10.6 | 配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾 |  |
| 10.7 | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 |  |
| 11. | 图像存储及图像分析系统： |  |
| 11.1 | 主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，容量≥25000幅 |  |
| 11.2 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |  |
| 11.3 | 自动回放采集序列 |  |
| 11.4 | 回放序列的速度及方向可调 |  |
| 11.5 | 可进行减影及非减影切换 |  |
| 11.6 | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 |  |
| 12. | 实时旋转DSA： |  |
| 12.1 | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |  |
| 12.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |  |
| 12.3 | 侧位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |  |
| 12.4 | 侧位机架旋转采集范围≥200度 |  |
| 12.5 | 最快采集速率≥30帧/秒 |  |
| 12.6 | 真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影 |  |
| 13. | 高级三维图像后处理工作站 |  |
| *13.1 | 具有独立的原装进口三维重建及分析工作站，（飞利浦提供XtraVision工作站，西门子提供Syngo X Workplace工作站，GE提供AW工作站） |  |
| 13.2 | Intel® Xeon, 3.2GHz以上CPU，四核 |  |
| 13.3 | RAM：≥ 32GB |  |
| 13.4 | 图像硬盘容量：≥ 300GB |  |
| 13.5 | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 |  |
| 13.6 | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用AVI文件输出完整图象 |  |
| 13.7 | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 |  |
| 13.8 | 操作室：≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台，控制室：≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台 |  |
| 13.9 | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 |  |
| 13.10 | 最短重建时间： ≤ 30秒 |  |
| 13.11 | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT） |  |
| 13.12 | 具备三维内支架、弹簧圈双容积重建功能 |  |
| 13.13 | 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 |  |
| 13.14 | 可实现与CT,MR等多产品3维图像融合 |  |
| 14. | 三维血管路图导航功能 |  |
| 14.1 | 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 |  |
| 14.2 | 三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程 |  |
| 15. | 血管机类CT成像功能： |  |
| 15.1 | 能完成CT断层图像重建和显示 |  |
| 15.2 | 能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |  |
| 15.3 | 机架最快旋转速度≥60度/秒，旋转角度≥200度 |  |
| 15.4 | 常规类CT扫描协议：最快扫描速率：≥30帧/秒 |  |
| 15.5 | 高级类CT扫描协议：最快扫描速率：≥60帧/秒 |  |
| 15.6 | 重建矩阵2562，5122可选 |  |
| 15.7 | 最短传输及重建时间：≤60秒 |  |
| 15.8 | 密度分辨率：≤5Hu |  |
| 15.9 | 图像灰阶：≥16bit |  |
| 15.9 | 可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 |  |
| 15.10 | 床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作 |  |
| 16. | 射线剂量防护技术： |  |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |
| 16.2 | 自动插入铜滤片数≥5片 |  |
| 16.3 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 16.4 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏（进口原装） |  |
| 16.5 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 16.6 | 无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置。 |  |
| 16.7 | 可以提供低剂量的透视协议 |  |
| 16.8 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |  |
| 16.9 | 脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数 |  |
| *16.10 | 各家需提供最新最全的低剂量平台，西门子提供CARE&CLEAR低剂量平台，飞利浦提供Clarity IQ低剂量平台，GE提供IGS Dosesense低剂量平台，其他厂家提供同类低剂量平台 |  |
| 17. | 网络与附件: |  |
| 17.1 | 高压注射器接口 |  |
| 17.2 | 激光相机接口 |  |
| 17.3 | DICOM Send |  |
| 17.4 | DICOM Print |  |
| 17.5 | DICOM Query / Retrieve |  |
| 17.6 | DICOM Worklist |  |
| 17.7 | 提供图文报告工作站一套 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 悬吊式机架系统1套 |  |
| 2 | 血管造影介入手术床1套 |  |
| 3 | 球管1套 |  |
| 4 | 平板探测器1套 |  |
| 5 | 系统床旁控制组件；床旁和控制室各配有1套液晶触摸屏，可以实现透视、采集、路图等各种采集模式的选择以及参数的设置和调整，图像和序列回放，血管测量分析等功能。 |  |
| 6 | 原装双向对讲通话系统1套 |  |
| 7 | 控制模块（检查室及控制室各1套） |  |
| 8 | 进口全身射线防护设施5套 |  |
| 9 | 悬吊式手术灯1个 |  |
| 10 | 悬吊铅屏风1套 |  |
| 11 | 床旁辐射防护1套 |  |
| 12 | 桡动脉穿刺用臂托、双侧手臂托架、头托各1套 |  |
| 13 | 原厂大屏显示器及显示器吊架1套 |  |
| 14 | 原厂工作站1套 |  |
| 15 | 专用高压注射器1套（落地式分体式或者悬吊式高压注射器一台,含双屏可在机房内及操作室内控制），提供品牌、型号和报价，含在投标总价内 |  |
| 16 | 多参数心电监护仪1套，含外接显示器及接口，单独报价，含在总价内，基本性能和配置： |  |
| 16.1 | 生理参数模块化插件结构，插件可在每个监护仪互换，并预留插槽供升级用 |  |
| 16.2 | 监护仪具备以下参数的监护功能及模块： |  |
| 16.2.1 | 心电（五导联心电导联线）×1，无创血压（成人血压袖带、小儿血压袖带各一副）×1，有创血压 × 2，体温×2，血氧饱和度×1 |  |
| 16.2.2 | 12英寸以上原厂配备的TFT彩色医用显示器, 分辨率1280﹡1024 |  |
| 16.3 | 除颤仪1套，提供品牌、型号和报价，含在投标总价内 |  |
| 16.4 | 自动凝血计时器1套，提供品牌、型号和报价，含在投标总价内 |  |
| 16.5 | 反搏仪1套，提供品牌、型号和报价，含在投标总价内 |  |
| 16.6 | 提供实现设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有附件。 |  |
| 五 | 其它 |  |
| 1 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 2 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件）。 |  |
| 3 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放且接入。 |  |
| 4 | 提供对机房及电源的要求。 |  |
| 5 | 投标人需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；无条件配合整个导管室的装修工作。 |  |
| 6 | 设备安装所需的材料包括钢结构材料、线槽材料及配套管路、线缆等全部由投标人负责，并承担所有费用，用户无需承担其他额外费用。 |  |
| 7 | 耗材：详细描述专用耗材，并提供省标编码，保养件，未报价视为免费提供，并承诺设备生命周期内耗材正常供应。 |  |
| 8 | 配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价。 |  |
| 9 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价，未列出视为免费提供。 |  |
| 10 | 设备无法使用：设备生命周期内（10年），因配件无法供应、提供的设备配套的专用耗材无法供应或无法收费、设备耗材不符合国家法律法规或地方法规、政策等等（包括但不限于上述原因的非院方因素）导致设备无法正常使用的，承担设备后续折旧费。 |  |
| *11 | 提供设备验收合格后第2年～第10年的原厂整机（含球管、平板探测器等整机所有硬件）的保修方案和价格。设备验收合格后第2年～第10年的原厂整机（含球管、平板探测器等整机所有硬件）的保修价格计入评标价格（该保修服务为设备生产方提供的原厂售后保修服务）。 |  |