招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2230227/01

招标项目：螺旋CT

浙江国际招投标有限公司

2022年1月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年1月

招标编号：0801-224ZJ2230227/01

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购螺旋CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

螺旋CT：1套

亚毫米探测器排列：=64排

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件。标书费：免费。

4．  	所有投标书应于2022年2月22日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司302会议室。

5．   定于2022年2月22日09：30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司302会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：张域

电    话：86-571-81061813

传    真：86-571-88473430

电子信箱：zy@zmeetb.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：杭州市萧山区中医院 招标人地址：杭州市萧山区育才路156号 邮编：311201 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061813 传真：86-571-88473430 |
| 1.3 | 合同名称：螺旋CT采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年2月22日09：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招（投）标公司302会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购螺旋CT 招标邀请编号：0801-224ZJ2230227/01 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年2月22日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年2月22日09：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至杭州市萧山区中医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签订后2个月内 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：杭州市萧山区中医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| *20. | 付款方法和条件为：合同签订后15日内支付合同总额的30%的预付款；货到安装验收合格后3个月内支付合同总额的65%，设备正常运行一年后付5%。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 - 设备安装验收合格后整机（含球管）保修1年，终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 - 中标方应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册。 - 上述二种培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：杭州市萧山区中医院 - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 提供用户操作手册，该产品的质量检测单。 - 交货 - 交货期：合同签订后2个月内 - 交货地点：杭州市萧山区中医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算为1100万人民币。 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 螺旋CT | 1套 | 亚毫米探测器排列：=64排 | 合同签订后2个月内 | 杭州市萧山区中医院 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 设备用途：用于CT全身扫描的临床检查应用和临床研究 |  |
| *2 | 提供64排CT，为保证整机稳定性和兼容性影像链的球管、探测器、高压发生器与CT主机为同一品牌 |  |
| 二 | 主要技术参数与功能要求 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径≥70cm |  |
| 1.2 | 球管焦点到等中心点的距离≤54cm |  |
| 1.3 | 球管焦点到探测器的距离：≤95cm |  |
| 1.4 | 机架内部冷却方式：风冷 |  |
| 1.5 | 智能数控触摸平板尺寸≥12寸 |  |
| 1.6 | 机架病人信息显示：有 |  |
| 3 | 探测器 |  |
| 3.1 | 探测器类型：集成化探测器 |  |
| 3.2 | 亚毫米探测器排列：=64排 |  |
| 3.3 | 每排探测器物理个数：≥845个 |  |
| 3.4 | 探测器单元总数：≥54270个 |  |
| 3.5 | 共轭采集技术：有 |  |
| 3.6 | 轴位扫描成像≥128层/360° |  |
| 3.7 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm |  |
| 3.8 | 探测器采样率≥4920HZ |  |
| 4 | 球管及高压发生器 |  |
| 4.1 | 高压发生器功率≥72KW |  |
| 4.2 | 等效高压发生器功率≥400KW |  |
| 4.3 | 球管阳极热容量≥7MHu |  |
| 4.4 | 等效阳极热容量≥39Mhu |  |
| 4.5 | 阳极最大散热率≥1070KHU/min |  |
| 4.6 | 球管最小输出电流≤10mA |  |
| 4.7 | 最大毫安输出≥560mA |  |
| 4.8 | 球管最高电压≥140KV |  |
| 4.9 | 最低输出剂量mAs≤3.5mAs |  |
| 4.10 | 小焦点大小≤0.6mm×0.7mm |  |
| 4.11 | 大焦点大小≤0.9mm×0.9mm |  |
| 5 | 扫描床 |  |
| 5.1 | 床水平移动范围≥1745mm |  |
| 5.2 | 床水平移动速度≥175mm/s |  |
| 5.3 | 床面可降至离地面最低距离≤430mm |  |
| 5.4 | 床定位精度≤±0.25mm |  |
| 5.5 | 床载重量≥227KG |  |
| 6 | 扫描参数 |  |
| *6.1 | 最快扫描速度（360度非等效）≤0.35s |  |
| 6.2 | 25毫秒步进的心脏变速扫描技术：有 |  |
| 6.3 | 单次连续螺旋扫描时间≥120秒 |  |
| 6.4 | 最小扫描层厚≤0.625mm |  |
| 6.5 | 定位像长度≥160cm |  |
| 6.6 | 定位像方向具备后前，前后，左右侧位，任意角度 |  |
| 6.7 | 图像最快重建速度≥55幅/秒 |  |
| 6.8 | 最低可分辨CT值≤-31743Hu |  |
| 6.9 | 最高可分辨CT值≥+31743Hu |  |
| 7 | 图像质量与剂量 |  |
| 7.1 | 空间分辨率 MTF10%≥16LP/cm |  |
| 7.2 | 可视空间分辨率≤0.28mm |  |
| 7.3 | 密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤4.87mGy |  |
| *7.4 | 提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台 |  |
| 7.5 | 原始数据去金属伪影技术：具备 |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |
| 8.1 | 多平面重建MPR：提供 |  |
| 8.2 | 多平面容积重建MPVR：提供 |  |
| 8.3 | 3D软件包：提供 |  |
| 8.4 | 最大密度投影MIP：提供 |  |
| 8.5 | 最小密度投影MinIP：提供 |  |
| 8.6 | 表面三维SSD：提供 |  |
| 8.7 | 模拟手术刀技术：提供 |  |
| 8.8 | 透明技术：提供 |  |
| 8.9 | 三维容积显示VR：提供 |  |
| 8.10 | 三维血管CTA：提供 |  |
| 8.11 | 仿真内窥镜功能：要求该功能可显示管腔器官的内部和外部,并可作动态内窥镜(即模拟飞行) |  |
| 8.12 | CT电影：提供 |  |
| 8.13 | 造影剂智能动态跟踪：提供，一次注射完成 |  |
| 8.14 | 肺纹理增强软件：提供 |  |
| 8.15 | 运动伪影校正软件：提供 |  |
| 8.16 | 后颅窝伪影校正软件：提供 |  |
| 8.17 | 脑组织表明积分重建：提供 |  |
| 8.18 | 脑出血精确测量：提供，要求一键式测量 |  |
| 8.19 | 直接二维多平面浏览器：提供 |  |
| 8.20 | 直接三维重建功能：提供 |  |
| 8.21 | X射线优化滤过功能及装置：提供 |  |
| *8.22 | 低剂量肺扫描技术：可达到最低10mA输出的扫描剂量 |  |
| 8.23 | 高分辨率肺扫描软件：有，可提供融合的高分辨率肺扫描 |  |
| 9 | 心脏成像功能 |  |
| *9.1 | 心脏扫描速度（360度）≤0.350秒 |  |
| 9.2 | 心脏成像单扇区时间分辨率≤29毫秒 |  |
| 9.3 | 心脏扫描扇区重建方式≥4扇区 |  |
| 9.4 | 心电门控：具备 |  |
| 9.5 | 前瞻性门控扫描：具备 |  |
| 9.6 | 回顾性门控扫描：具备 |  |
| 9.7 | 数字化冠脉扫描平台：提供可以通过记录患者心率信息自动推荐冠脉扫描参数，包括扫描模式，扫描期相，重建期相 |  |
| 9.8 | 4D心脏电影重建：提供： |  |
| 9.9 | 零键心脏处理工作流：有，要求全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部3D、2D图像。 |  |
| 9.10 | 冠脉及心脏的三维成像：具备 |  |
| 9.11 | 短轴、长轴重建：具备 |  |
| 9.12 | 任意截面的实时二维心脏成像：具备 |  |
| 9.13 | 各期相图像：具备，从0%-99% |  |
| 9.14 | 冠脉搭桥及支架通透性显示：提供 |  |
| 9.15 | 冠脉内窥镜：提供 |  |
| 9.16 | 自动定义冠脉中心线及中心平面：提供 |  |
| 9.17 | 对冠脉直径可进行连续、定量测量，并显示狭窄曲线：提供 |  |
| 9.18 | 冠状动脉搭桥及支架放置计划：提供 |  |
| 9.19 | 冠状动脉斑块类IVUS分析：提供 |  |
| 9.20 | CAD冠脉彩色编码技术：提供 |  |
| 9.21 | 心脏彩色透视功能（一键式操作分别重建左右房室）：提供 |  |
| 9.22 | 零键式左心功能分析：提供 |  |
| 9.23 | 冠脉树自动提取功能：提供 |  |
| 9.24 | 心肌相对灌注：提供 |  |
| 10 | 单键去骨技术：提供 |  |
| 11 | 外周血管自动提取及分析：提供 |  |
| 12 | 血栓自动提取及测量：提供 |  |
| 13 | 腹部多期相融合：提供 |  |
| 14 | PACS信息自动搜索、自动调入：提供 |  |
| 15 | 病灶边界自动勾画及测量：提供 |  |
| 16 | 灌注成像分析功能：提供 |  |
| 17 | 肺结节自动检测功能：提供 |  |
| 17.1 | 可以根据需求自动检测出2mm以上的肺结节：具备 |  |
| 17.2 | 自动提取肺结节，显示肺结节体积：具备 |  |
| 17.3 | 自动显示肺结节和周围的组织关系：具备 |  |
| 17.4 | 具备患者复查自动匹配图像功能：具备 |  |
| 18 | 高级融合功能，能够融合MR，PET不同设备的图像，能够融合和匹配同一患者不同时间的图像：具备 |  |
| 19 | 主控台 |  |
| 19.1 | 主频≥8*2.1 GHz |  |
| 19.2 | 内存≥64 GB |  |
| 19.3 | 硬盘容量≥2000 GB |  |
| 19.4 | 图像存储量≥460000幅无压缩图像（512×512） |  |
| 19.5 | 1024*1024重建矩阵：具备 |  |
| 19.6 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行：具备 |  |
| 19.7 | 同步同屏显示不同方式后处理的图像：举杯 |  |
| 19.8 | 高分辨率显示器：提供2台，19英寸液晶彩显 （1024× 1280） |  |
| 19.9 | 自动照相技术：提供 |  |
| 19.10 | 自动语音系统及双向语音传输：提供 |  |
| 19.11 | Dicom3.0 网络接口：提供 |  |
| 19.12 | 远程维修诊断系统：提供 |  |
| 19.13 | Dicom3.0激光相机接口：提供 |  |
| *20 | 原厂原装高级后处理工作站：提供 |  |
| 20.1 | 主频: ≥6X3.7 GHz |  |
| 20.2 | 内存≥30GB |  |
| 20.3 | 硬盘≥900GB |  |
| 20.4 | 图像存储(512x512) ≥1,900,000幅 |  |
| 20.5 | 显示器：提供2台，19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |  |
| 20.6 | 图像在主机与工作站之间双向传输的功能：具备 |  |
| 20.7 | 工作站与其他影像设备（CT,DSA,MR,CR 等）联网，共享功能：提供 |  |
| 20.8 | jpeg、视频格式文件输出：提供USB及光盘 |  |
| 20.9 | 工作站激光相机DICOM接口：具备 |  |
| 21 | 其他配置 |  |
| 21.1 | 图像存档系统(CD-R)：提供 |  |
| 21.2 | 图像存档系统(DVD-R)：提供 |  |
| 21.3 | 心电门控装置：提供心电监护，完成CT扫描的心电门控 |  |
| 21.4 | 冠状头托：具备 |  |
| 21.5 | 牵引带：具备 |  |
| 21.6 | 输液袋固定架：具备 |  |
| 21.7 | 长身固定带;具备 |  |
| 21.8 | CT扫描桌：具备 |  |
| 21.9 | CT扫描椅：具备 |  |