# 项目需求说明

一、采购内容

标项一：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度仪 | 1. 粒度测试范围：0.1-1000微米。 2. ▲光源：高稳定氦-氖激光器，波长为632.8纳米； 3. ▲全量程采用激光衍射法，不使用混合方法如PIDS与衍射法分段进行测量，仪器无须校准。 4. ▲全量程采用单一透镜实现0.1-1000微米的测量，不采用多镜头技术。 5. 采用完全米氏理论和弗朗霍夫理论。具有一般物质光学指数及测试结果数据库。 6. 测量速度：扫描速度为10KHz, 扫描速度在软件上有具体显示；用户可自由设置测量时间。 7. 重复性误差≤±0.5%， 准确性误差≤±0.6%。 8. ▲检测器光路：专利反傅利叶变换光路配置，由完全密封的光学部件组成。采用非均匀交叉大面积补充三维立体检测器系统，由焦平面检测器群组、侧向散射检测器群组和背散射检测器群组组成，检测角度 0.015-144度 9. 仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统必须完全独立。 10.主机可以与各种样品分散系统配合使用，干、湿法样品分散系统之间的转换要求方便、快捷，并由主机自动识别及使用。 11.▲样品分散系统：易于切换和自动识别，样品池自动锁定，便于不同分散系统的切换及保养。 12. 干法分散系统采用全封闭设计，以避免偏流效应，测量结果更精确；采用高速气流分散及振动进样，气流压力可调，配置空压机和工业用真空采集系统组成。具有SOP操作和手动操作功能。 13. 干法测量必须采用压缩空气分散样品。 14. 采用超静音空压机作为干法分散的气源。 15. 软件需具备SOP，用户报告设计，结果评估和量程扩展功能。对于范围超出仪器量程的样品，可将由其他方法（如筛分等）测得的数据结果输入软件，重新计算，然后给出全范围的粒度分布结果。 | 1台 |
| 2 | 控制型实验室反应釜 | 一、技术指标 1.反应釜主机模块 1.1有效容积：300-1000ml 1.2搅拌转速范围：10-150rpm 1.3▲内置加热块加热，样品最高温度120℃ 1.4控温精度：±1K 1.5 ▲标配温度传感器接口及配套PT100温度传感器，对样品精确控温：±0.2K 1.6最大处理粘度: 100,000mPas 1.7最低真空度: 25mbar 1.8与介质接触部分材质: 316L不锈钢，全氟橡胶，硼硅酸盐玻璃，聚四氟乙烯最大 1.9 ▲标配带刮片锚式搅拌桨 1.10▲模块化设计，除标配搅拌外，另配2个NS29，2个NS14接口及2个螺纹接口，便于扩展适应多种仪器的不同应用 1.11具有称重功能，最大2Kg，精度0.1g 1.12具有扭矩监测功能 1.13具有PH传感器接口，选配PH电极监测PH 1.14▲定时及计时功能 1.15程序控制 1.16标配有USB数据接口，可以连接可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录 1.17可选语言包括：法语、西班牙语、意大利语、中 文、韩语、日语、葡萄牙语及俄语 1.18外观尺寸: 443x295x360mm 1.19重量: 16kg 1.20允许环境温度：5-40℃ 1.21允许相对湿度：80% 2.冷却循环系统模块： 2.1 工作温度范围：-20℃~RT 2.2 操作回流温度：-20℃~80℃ 2.3▲温度稳定性：±0.1K， 符合DIN12876标准 2.4 制冷功率（@20℃）：400W 2.5▲变频压缩机，运行低噪音，节能，环保 2.6温度显示：LED大屏幕数字显示，显示精度±0.1℃ 2.7安全等级：I(FL)，适用于可燃和不可燃液体 2.8▲泵：采用压力/抽吸二元一体泵，泵最大压力0.3bar，泵最大吸力0.2bar，泵速1000~3200rpm, 无级可调。适用于内循环或密闭式、敞口式外循环。 2.9最大流速：18L/min 2.10▲具有高低液位双重监测，并具有低液位声音警报保护功能和清晰的LED液位显示 2.11控制面板带锁定键，避免误操作 2.12▲标配USB/RS232接口，可连接电脑通过labworldsoft软件对实验过程进行控制和记录 2.13排液口与开关独立的，安全排液口 2.14保护等级：IP21 2.15外形尺寸（W×H×D）：220×475×525mm 2.16填充体积：1.5-4L 2.17允许环境温度：5-32℃ 2.18允许环境湿度：80% 3.分散模块 3.1处理量（水）：1-2000ml 3.2最大处理粘度：5000mpas 3.3▲ 转速范围：3000-25,000mpas，无级可调 3.4 转速显示：LED显示 3.5▲定转子结构刀头，且多种刀头多种可选，可适用于常压和真空状态下分散。真空刀头，可使系统密封性达25mbar。 3.6空载噪音: 75 dB (A) 3.7过载保护: 是 3.8外形尺寸 (W x D x H): 87 x 106 x 271 mm 3.9允许环境温度:5 – 40 ℃ 3.10允许相对湿度:80% 4.真空模块 4.1变频四级隔膜真空泵 4.1.1▲泵速285-1200rpm无极可调，LED数字显示 4.1.2无油干式运行，应用于低真空范围 4.1.3抽气速率1.32m3/h（22L/min） 4.1.4最低真空度不高于2mbar 4.1.5▲具备USB接口，可连接labworldsoft软件进行远程控制 4.1.6隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成 4.1.7工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C 4.1.8重量：11.5kg 4.1.9输入功率：130W 4.1.10进气口和出气口可同内径8mm真空管连接 4.1.11噪音：54分贝 4.2真空控制器 4.2.1采用TFT大屏幕数字显示真空值，一体式设计，节省空间 4.2.2真空控制范围1-1100mbar，控制精度1mbar 4.2.3▲内置40种常规溶剂的数据库，直接调用蒸馏参数 4.2.4▲可外接PT1000.60温度传感器，测量温度 4.2.5具备放气阀和按键，方便蒸馏过程中及时泄压，防止突发的爆沸 4.2.6▲内置定时功能，定时范围不低于1s-6000min 4.2.7可设置10种梯度真空控制程序，配合梯度蒸馏 4.2.8▲具备ABCD四种操作模式，具备锁屏键防止误操作 4.2.9▲可设置开机安全密码 4.2.10 陶瓷材质压力传感器，耐化学腐蚀 4.2.11外形尺寸：95 x 150 x 110 mm，接口尺寸8mm 4.2.12电源电压：100-240v，工作环境温度：5-40摄氏度 | 1套 |

标项二：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1、技术参数 1.1内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个 1.2压缩机:2台1HP工业级高效率压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC, 阻燃 1.3工作温度:-50℃-86℃ 1.4工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器 1.5Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 1.6配有两台冷凝风机，快速散热；智能开停，周期运转，有效延长风机寿命。 ▲1.7标配两扇外门，两扇外门均带门锁，可单独锁定；门把手带锁扣，可加配挂锁。可实现双门四锁。适合多用户同时使用。 1.8标配四扇内门，减少冷气丢失 1.9外部尺寸（cm）：197.9H ×84.6W ×83.6D 1.10三层式门密封条，提供极佳的保温性能 1.11控制操作面板高度齐眼线，方便查看和设置参数 1.12符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 1.13标配4-20mA, RS-485、dry contacts数据输出端口以及25mm预留外接端口，可连接外部探头或仪器 1.14超大冷凝器，面积为305X457mm，确保最佳降温效果 ▲1.15外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度 密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. 1.16全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 2、配置要求： 2.1超低温冰箱主机 1台 | 1套 |
| 2 | 超声波破碎仪 | 一、性能指标及要求: 1.1可编程，控制时间和振幅（功率） 1.2振幅调节范围：20%-100% 1.3脉冲模式，减少热量累积，可保护温度敏感样品 1.4脉冲时间可调：1秒~1分钟 1.5液晶屏显示时间、功率和总能量 1.6可实时监测设备运行功率变化 1.7过载保护功能，可自动暂停机器运行 1.8频率自适应功能，可自动校准因随探头磨损或负载情况不同造成的超声频率改变，无需手动调节 1.9样品处理量：0.5 ～1000 ml 1.10功率：500 W 1.11工作频率：20 KHz 1.12可编程时间：1秒 ～ 10小时 1.13使用电源：220V 50Hz | 1台 |
| 3 | 纯水 | 1、进水要求：以纯水作为进水，连续生产超纯水。 2、产水水质： 电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃ 总有机碳含量(TOC)：＜ 5ppb； 流速：逐滴～1.2L/min； 细菌：＜ 0.1 cfu/ml 直径大于0.22μm的颗粒物数量: ＜1/ml 热源含量＜0.001Eu/ml； 3、超纯水仪主机可带可移动的取水器，适合所有的实验室器皿取水。 4、超纯水仪内置2根带芯片记忆的大容量预纯化柱和超纯化柱。 5、超纯水仪内置185nm/254nm 双波长紫外灯，有效降低 TOC 水平。 6、内置电阻检测仪的电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度:±0.1℃，附原厂校验证书。 7、液晶显示屏支持中文操作界面，实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 ▲8、主机可自动记录一整年用水量及水质资料，配置RS232接口和网线接口。 9、采用外置超滤技术，免维护，产水热源（或内毒素）<0.001Eu/ml。 10、具有极大应用拓展性，可以选择配置5种终端精制滤头，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、内分泌干扰物研究实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验。 11、纯化工艺：紫外氧化、离子交换、终端精制、外置超滤等。 12、超纯水支持可移动取水臂取水。 13、多种终端精制选择，分别适用于痕量有机物分析、挥发性有机物分析、生命科学应用、内分泌干扰物分析。 14、配置要求：超纯水主机一套，初纯化柱1根，精纯化柱1根，终端过滤器1套 | 1套 |
| 4 | 立式压力蒸汽灭菌器 | ▲1、使用温度范围：45～135℃ 45～80℃(预热温度)/45～60℃(保温工程)/65～100℃(溶解工程)/105～135℃(灭菌工程) 2、最高使用压力：0.26MPa 3、盖部结构：手动上下开关式 ,有安全锁结构 4、加热器：100V,1000W× 2 5、排气阀：全排气及缓慢排气各1个、辅助排气1个 6、冷却风叶：轴流风机 ▲7、温度控制、设定/显示方法：通过电脑进行PID控制 ,用上下键进行数码设定/显示 ▲8、定时：0或1分～99小时59分 ,分辨率:1分 9、运行功能：器具灭菌工程、液体灭菌工程、灭菌保温工程、溶解保温工程、手动操作模式 ▲10、其他功能：按键锁功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、程序锁功能、警报发生记录功能(20件)、时间积算显示、时刻显示、操作音开/关设置 ▲11、安全装置：传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧 (液胀式温控器),冷却水箱异常警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀(0.26MPa) 12、压力容器规格：小型压力容器 13、外形尺寸(宽×深×高mm)：520× 660× 846 14、缸体有效尺寸(直径×高mm)：370× 470 15、缸体有效内容积：50L 16、电源（50/60Hz)额定电流：AC200V ～240V 10.5A～12.5A ▲17、灭菌器上有试料传感器接口 (1/4)、记录仪传感器接口 (1/4)、压力表接口 (电磁阀配管上 )，方便产品升级。 | 1套 |
| 5 | 生物安全柜 | 1.技术参数： 1.1气流模式：30%外排，70%循环 1.2内部尺寸(W×D×H)： 1800 x 780 x 630s mm 1.3外部尺寸(W×D×H)： 1900 x1568 x 800 mm 1.4 HEPA 过滤效率：最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995% 1.5工作台面材料：不锈钢一体成型 1.6噪音：≤67dB ▲1.7独立的进气与排气两台风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 1.8双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 1.9低速安全节能模式 前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源 ▲1.10 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制） 1.11 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。 1.12前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜 1.13侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染 1.14红黄绿灯显示安全柜总体运行状态：绿灯正常使用，黄灯需要注意，红灯需要等待，长时间红灯需要维护。控制面板信息：时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修） 2、配置要求： 2.1主机 （含两台内置风机） 1台 2.2紫外灯 1个 2.3搁手架 2个 2.4可调高度支架 1个 | 1套 |
| 6 | 台式高速冷冻离心机 | 一、性能指标及要求: ▲1.1最高转速：≥17,600rpm/min 1.2最大离心力:≥ 30000g ▲1.3最大离心容量：580ml 1.4 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 1.5控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 1.6 运行时间控制：0-99小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式; 1.7温度控制范围：-10℃ 到+40℃ 1.8程序：3个快捷程序可一键调用 ▲1.9转头安装及锁定方式 ：自动锁定，更换转头无须使用工具 1.10安全性能：转头自动识别，电子式不平衡监测，状态自我诊断，自动锁盖及内锁装置，水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 1.11离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 1.12设定功能：具有RCF设定，语种选择，离心结束自动开盖，离心结束声音提醒 1.13噪音：≤ 55 dB 二、配置要求 2.1 台式高速冷冻离心机 一台 2.2 4x145ml水平转头 一套 | 1套 |
| 7 | 天平 | - 机身：金属机架 - 应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 - 显示屏：4.5英寸触摸液晶显示屏 - 合规：内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求 - 最大秤量：120g - 分度值：0.1mg - 重复性：0.1mg - 重复性（额定负载）：0.1mg - 稳定时间：2 秒 - 最小称量值（根据 USP 要求）：160mg - 最小称量值 (U=1%, k=2)：16mg | 1套 |
| 8 | 小型垂直电泳系统 | 一、功能和用途： 用于蛋白相关分子实验研究等，对样品进行分离。 二、技术参数： 1.基础电泳电源： ▲1.1、输出电压：10~300 V；电流：4~400mA；功率：≥70W； 1.2、可恒流、恒压 1.3、小巧，可叠放 1.4、应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等 1.5、有断电后自动恢复功能 1.6. 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 2.小型垂直电泳槽： 2.1、凝胶数：1到4 2.2、凝胶大小(W x L) 手灌胶：8.3 x 7.3 cm; 预制胶： 8.6 x 6.8 cm ▲2.3、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶 2.4、具有专利的上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多 2.5、模块化设计 3.小型转印槽： 3.1、1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜 3.2、电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 3.3、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向 ★3.4、内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。可用于酶或高强度转移温度：≤5℃ 3.5、具有独立电源线和槽盖，即可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 3.6、整体大小：161218 cm；最大胶尺寸：7.510 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶 三、配置要求： 1.基础电泳电源 1台 2.小型垂直电泳槽（含有厚、薄玻璃板；梳子；制胶夹、取胶器；带电源线的安全盖） 1套 3.小型转印槽（含有独立电源线和槽盖，转印夹、电转印模块、Bio-Ice冷却装置） 1套 | 1套 |
| 9 | 小型台式高速冷冻离心机 | 一、性能指标及要求： ▲1.1最高转速：≥13300rpm ▲1.2最大离心力：≥17000g 1.3驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 1.4控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示 1.5运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心三种方式 1.6安全性能：转头自动识别；自动锁盖；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 1.7时间设置：1～99min，增量1min 1.8温度设置：-9～40℃，增量1℃，带预冷程序 1.9加减速时间（s）：10/12秒 ▲1.10转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头 二、配置要求： 2.1台式高速冷冻离心机 一台 2.2 24*1.5/2.0ml定角转头 一个 | 1套 |

标项三：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱四极杆飞行时间质谱仪 | 一、主要用途:可应用药物、食品、环境、生物等领域的微量有机化合物的定性定量检测。 二、工作条件：工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 1 电源：220V10% 2 环境温度：15 ~ 30C 3 相对湿度：20 ~ 85% 三、技术指标： 1 超高效液相色谱仪 1.1适用于超高效液相色谱仪的溶剂输送单元 ▲1.1.1二元泵系统（必须包含独立的两个高压泵），耐压不低于18000psi，含自动柱塞杆清洗部件 1.1.2流速范围：0.001-2.000mL/min，0.001mL/min步进 1.1.3流速精度：≤0.075% 1.1.4 流速准确度：±1.0% 1.1.5 梯度混合准确度±0.5% 1.1.6 梯度混合精度±0.2% 1.1.7 梯度洗脱0~100% 1.1.8 延迟体积＜100ul 1.1.9 含真空在线脱气装置 1.2适用于超高效液相色谱仪的高通量自动进样器 1.2.2自动进样器交叉污染≤0.002% 1.2.3自动进样器样品数量：可容纳样品瓶90位以上 1.2.4控温范围：4℃-40℃ 1.2.5 进样体积：0.1-50ul 1.2.5进样针清洗：流通式清洗 1.2.6 进样准确度：±1% 1.2.7 进样重现性：RSD＜0.5% 1.2.8进样针清洗流路系统 1.3适用于超高效液相色谱仪的智能化柱温箱 1.3.2温度范围：20℃--90℃ 1.3.3控温准确度：±0.5℃ 1.3.4 控温精度：± 0.3˚C 1.4 适用于超高效液相色谱仪的二极管阵列检测器 1.4.1 二极管对数：≥512对 1.4.2 波长范围：190~640nm 1.4.3 二极管宽度≤1.2nm 1.4.5 基线噪音：<± 5×10-6 AU/hr，基线漂移：< 1.0×10-3 AU/hr 2 质谱仪 2.1 离子源 ▲2.1.1 配有独立的电喷雾离子源(ESI)和大气压化学电离源(APCI)，离子源拆洗维护方便并且同时必须在不破坏真空的条件下方便快速切换离子源。 2.1.2 离子源耐受流速：离子源能适应不分流条件下的流速，适用于100%有机相到100%水相。耐用一定浓度的缓冲液。离子源具有真空隔断阀。 2.1.3 离子源内温度可控制，最高不低于600℃。 2.1.4 采用LC流路和质量参比样品双喷雾针设计，全自动质谱调谐及质量轴校正。 ▲2.2 离子源接口：离子传输通道采用锥孔结构或毛细管传输设计，如采用毛细管传输需额外提供6套毛细管备用（非DL管）。提高仪器抗堵塞，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力，耐受100%有机相到100%水相。 2.3 碰撞室： 2.3.1具有离子聚焦和加速的功能。 2.3.2 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气。 2.4 质量分析器和检测器： 2.4.1四极杆-飞行时间质谱仪：在一个系统上可实现定量功能和定性功能，集高扫描速度、高灵敏度和高分辨率于一体；可一次进样同时采集高分辨一级MS和高分辨二级MS/MS谱图。 2.4.2 质量范围：四级杆20-4000m/z，TOF 20-40,000m/z（或20-100,000Da） 2.4.3 碰撞反应池：具有同时加速离子传输和离子聚集功能 ▲2.4.4 分辨率：≥40,000 FWHM（m/z＜1000） ▲2.4.5 灵敏度：1pg利血平柱上进样，S/N≥3000:1；同时满足定性定量分析要求。 ▲2.4.6 一级质谱MS质量测量精度： <1 ppm，二级质谱MS/MS质量测量精度： <2 ppm ▲2.4.8 动态范围：≥5个数量级 ▲2.4.9 线性范围：≥4个数量级，可同时进行定性和定量 2.4.10 采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，不小于每秒30张谱图 ▲2.4.11 质量稳定性：＜1.0ppm（24h内连续进300针），1pg利血平和用户自定义的化合物柱上进样，24小时内连续进样300针。 ▲2.4.12 1pg利血平和用户自定义的化合物在低分子量和高分子量，同时现场做分辨率、灵敏度、质量稳定性的验收。 2.5 真空系统 2.5.1前级真空系统：具机械泵（油泵） 2.5.2分子涡轮泵：分子涡轮泵≥2个，自动断电保护功能 3 工作站软件 3.1 基本软件系统 3.1.1 兼容Microsoft Windows 10操作系统，软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能、自动校正和全自动分析功能。 3.1.2 配套原装商用台式电脑≥2套（双硬盘自动备份，存储空间2TB以上，服务器型处理器，19寸显示器，128G内存，独立显卡，DVD/CD-RW）（一套用于仪器控制及在线数据处理，一套用于数据备份及离机处理）、正版Windows专业版操作系统、彩色激光打印复印扫描一体机（彩色硒鼓）。 3.1.3 配套原装正版Windows Server服务器操作系统。 3.2 工作站 3.2.1质谱操作软件具有自动MS和MS/MS切换功能，一次进样同时生成MS和MS/MS质谱图，自动对照后进行直接数据分析； 3.2.2 搭载电子签名和报告审批功能 3.2.2 数据分析软件具有非数据依赖数据处理方法 3.2.3 数据分析软件具有质谱图去卷积化处理模式 3.2.4 可通过准确分子量，同位素分布测定和碎片全部参与分子式的计算，精准得到分子式信息。 3.2.5 具有结构式确认软件，自动对化合物碎片结构进行匹配确认，给出结构式信息 3.2.6 具有独立的变化位点确认软件，能够确认同分异构体的反应位点 3.2.7具有组分分析，含量测定和计算等软件 3.2.8 能够比较两个样品的差异并自动进行分析 3.2.9 可以批量化自动进行结构式匹配 3.2.10具有独立的数据库管理平台，并且数据处理软件中内嵌在线数据库，可以进行未知化合物结构的搜索 3.2.11 数据库具有独立的关系型数据库管理系统 3.2.12 在本地数据库可以管理化合物任何相关信息，在数据库中可以导入各种文件 3.2.13 可以对数据库进行扩充、自定义、化合物结构式编辑等自定义功能 3.2.14 筛查和结构鉴定：通过保留时间、高分辩一级MS、高分辩二级碎片信息、同位素丰度比等条件对已知或者未知的化合物进行筛查鉴定；通过精确质量MS计算出元素组成，通过精确质量的MS/MS等信息推测出可能的结构。 3.2.15 自动对两组或多组数据进行全面的统计学分析，包括方差分析 (ANOVA)、主成分分析 (PCA)、聚类分析等。 3.2.16 数据库（包含天然产物数据库、农残兽残数据库、真菌毒素数据库、毒物数据库、内源性代谢产物数据库等） 天然产物数据库：> 1000个天然产物数据库，同时包含精确质量数二级碎片信息，全自动检索。 3.2.16.2 农残数据库：> 1700个农药数据库，全自动检索，其中> 800个化合物有精确质量数二级碎片信息。 3.2.16.3 兽残数据库：> 70个兽药数据库，全自动检索 3.2.16.4 真菌毒素数据库：>20个真菌毒素数据库，全自动检索 3.2.16.5 毒物数据库：> 1600个毒物数据库，全自动检索，其中> 1000个化合物有精确质量数二级碎片信息。 3.2.16.6 代谢产物数据库：包含近8000种内源性代谢物准确信息，近1000个二级碎片信息。 4 配置要求 4.1 超高效液相色谱仪 1套 4.1.1 超高压二元梯度泵1套（包括两个独立的高压泵） 4.1.2 超高压在线脱气机1套 4.1.3 超高压带制冷功能的自动进样器 1套 4.1.4 超高压柱温箱 1套 4.1.5 超高压二极管阵列检测器 1套 4.2 高分辨串联四极杆飞行时间质谱仪（Q-TOF） 1套 4.2.1 独立的ESI和APCI 离子源各 1套 4.2.2 串联四极杆飞行时间质谱仪主机 1套 4.2.3 前级真空油泵 1套 4.2.4 实时校正系统 4.3 工作站软件 1套 4.4 数据处理软件 1套（包含天然产物数据库、农残兽残数据库、真菌毒素数据库、毒物数据库、内源性代谢产物数据库等） 4.5进口氮气发生器 1套（纯度≥99.5%，最大气体输出流速≥32L/min）及40L碰撞气钢瓶一个。 4.6 10KVA UPS稳压电源 1套 4.7 服务器级商用电脑 2套 4.8 彩色激光打印复印扫描一体机（彩色硒鼓2套） 4.9 常用UHPLC分析型色谱柱6根（配套预柱与预柱柱芯，型号自选） 4.10 进样瓶5000个（带瓶盖及垫片） 4.11 进口溶剂瓶（1000ml）10个 4.12 在线过滤器 2套 4.13 在线过滤器滤芯 4包（5个/包） 4.14 漏液传感器 3个 4.15 ESI电喷雾喷针、APCI喷针 3根 4.16 PEEK管8米 4.17 机械泵油 2桶（1L） 4.18 TOF安装标准测试溶液包 1套（1年1套，3年） 4.19 流动相调节剂 2套（甲酸、氨水） 4.20 螺母与金属箍（手拧型） 2个 4.21 PEEK管三通 5个 4.22 校正液10瓶 4.23 二极管阵列检测器专用氘灯2个 4.24 二通10个 4.25 传输石英毛细管或锥孔 3个 4.26 维护工具包1套 以下为配套设备，需与主机同时响应 4.27进口纯水机 4.27.1 该系统是以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超纯）水的一体化系统。 4.27.2纯水产水指标： 4.27.2.1产水流速：≥8 L/h 4.27.2.2 系统内置高回收率反渗透模块，截留率高达97-99%；模块前后均配备电导率仪有效监控RO进水、产水并显示反渗透膜截留率，保障产水水质；并可通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能。 4.27.2.3 系统内置具备温度-压力负反馈功能的变频泵，保证水温在7℃-35℃间均可达到系统标称的恒定产水流速。 4.27.3超纯水产水指标： 4.27.3.1电阻率：18.2 MΩ·cm＠25℃ 4.27.3.2总有机碳含量(TOC)：＜5ppb 4.27.3.3颗粒物（直径大于0.22μm）数量：＜1/ml 4.27.3.4 微生物：＜0.01cfu/ml 4.27.3.5产水流速：最大高达2L/min，四种流速0.05至2L/min可调 4.27.4 超纯水部分具有185&254nm双波长紫外灯，用于降低产水TOC。系统内置在线TOC监测模块，每隔24小时自动进行TOC曲线检准，保证在线监测超纯水产水TOC的精确性；主机液晶屏上可实时显示产水TOC数值，显示范围1～999ppb。 4.27.5系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，投标文件需附出厂校验证书。 4.27.6系统自带活动支臂取水枪，方便实验室所有规格容器取水，取水过程中无需用手固定容器；取水高度上下可调，取水角度360°可调，并具有定量自动取水功能。 4.27.7系统配备PE型材吹塑制备的水箱，倒圆锥形设计无死角可完全排空；体积≥30L，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器。 4.27.8主机自带液晶显示屏，具有含中文在内的多国语言操作界面，并显示实时出水水质等关键信息。 4.27.9 系统可自动记录两年水质资料，出水水质符合NCCLS﹑ASTM、CAP要求；制造商需具备提供超纯水系统校验和校准服务的能力，可对内置电阻率仪进行校验和校准以满足ISO17025及CNAS合格评审的要求，结果可溯源至中国计量院，投标文件需提供电阻率仪中国计量院校准模版。 4.27.10 具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机情况下可以选择配置6种以上终端精制器，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、免疫及生化分析仪、内分泌干扰物研究实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验等。 4.27.11 配置要求: 1主机制备系统 1 套 2自来水预处理系统 1 套 3预处理柱 2 根 4超纯化柱 2 根 5 PE水箱 1 个 6水箱空气过滤器 1个 7系统清洗药片 1盒 8终端过滤器 2 个 9中英文操作手册/说明书 各1 套 4.28 进口氮吹仪 4.28.1 用于液相、气相及质谱分析中的样品快速浓缩 4.28.2样品位数：12位 4.28.3尺寸紧凑，占用最少通风橱空间 4.28.4可容纳样品试管尺寸范围为直径10-30mm、内装液体体积1-50ml； 4.28.5适用于试管、锥形瓶、离心管等 4.28.6较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出 4.28.7氮气消耗量低，330ml/min/样品 4.28.8带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量 4.28.9每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量 4.28.11气体流量:0-10 lpm 4.28.12气体输入压力范围:30-150 psig 4.28.13气体输出压力范围:0-30 psig 4.28.14具有旋转和升降功能 4.28.15室温-90 ℃ 4.28.16电源：220V 4.28.17功率：500W/ 4.28.20配置：氮吹仪主机，水浴锅，流量计，氮吹针， 温度计各1套 4.29应用耗材 1批 QuEchERs 萃取包 8盒 分散固相萃取盒 4盒 Captiva EMR-Liqid过滤柱4盒 Oasis HLB 小柱 4盒 Mycospin 400 柱 4盒 陶瓷均质子 400个 5技术资料 5.1 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料，简易版的操作规程，相关操作的视频。 5.2 出厂合格证明。 5.3 关键性指标提供证明文件。 6 培训 6.1 安装调试后免费提供现场培训，内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 6.2 根据客户要求，每年提供不少于两次的上门培训，包括仪器使用及应用培训。国内培训中心集中培训免费名额不少于3名。 6.3 技术支持：厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑，应用工程师上门服务不少于3次，每次上门时间不少于6小时，24小时响应客户应用服务支持。在真菌毒素和代谢组学科研领域开展相关项目合作并提供技术支持，并开发2种以上真菌毒素和代谢组学的检测方法。 6.4 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用资料等。 6.5 维修要求：在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后须在2小时内作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 6.6 软件免费升级。 | 1套 |

- 商务要求

| 序号 | 项目 | 招标需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容 | 浙江医药高等专科学校药学应用基础研究服务平台设备采购项目 |
| 2 | ★交付时间和地点 | 交付时间： 进口设备：信用证后3个月内交货；国产设备：合同签订后2个月内；安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担。 交货地点：业主指定地点 |
| 3 | 需实现的功能或者目标 | 详见采购内容及技术要求 |
| 4 | 执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范 | 详见采购内容及技术要求 |
| 5 | 服务要求 | ★提供3年及以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 合同商品出现故障后，中标人接到需方通知后,最迟于2小时内做出响应，24小时内解决故障。合同商品到达后,中标人提供安装调试，培训服务，帮助需方用户尽快熟悉使用。 |
| 6 | 物理特性要求 | / |
| 7 | 质量、安全要求 | / |
| 8 | 服务标准、期限、效率 | 详见采购内容及技术要求 |
| 9 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 10 | 样品摆放时间及地点 | / |
| 11 | 样品要求 | / |
| 12 | 本项目的核心产品 | 无 |
| 13 | 验收 | 1.设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用。 2.对于进口设备应高于国家标准要求进行。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 14 | 培训、技术支持和安装调试 | 1.培训： 1.1 投标人应对采购人提供相应的培训计划并免费进行培训。 1.3投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 厂家长期提供技术支持，免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。采购人进行检测方法开发，设备生产厂家必须提供相应的技术服务支撑，应用工程师上门服务不少于3次，每次上门时间不少于6小时，24小时响应客户应用服务支持。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.3 中标人免费提供合同货物的安装服务，卖方须在交货日期15天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。验收时必须由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器并在用户实验室人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件。只有在仪器完全正常运转和用户实验室人员确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购单位有权要求无条件退货，中标人必须赔偿经济损失。 3.4 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 15 | 其他说明 | 1、根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。 |
| 16 | 履约保证金 | 中标人提交合同总价 5% 的履约保证金，在签订合同时支付给采购人。由甲乙双方在合同中自行约定退回的方式和时间。履约保证金可以现金或银行、保险公司出具的保函形式提交。（如在合同履约期间未完全履行投标文件的承诺内容的，采购人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利）。 |
| 17 | 付款方式 | 付款方法和条件： （一）国内交货的产品： 合同签订后，采购人支付合同总额的30%，货到学校、买方验收合格后，采购人支付合同总额的70%。 （二）进口交货的产品： 合同签订后，采购人支付合同总额的80%，货到学校、买方验收合格后，采购人支付合同总额的20%。 |
| 18 | 违约责任 | 1、中标人逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购人每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；中标人逾期10日不能交货的，视为中标人不能交货，采购人有权解除合同，中标人应承担违约责任，应向采购人支付合同总价百分之十的违约金。 2、中标后中标人撤回投标或拒绝签订合同的，给采购人造成的损失、招标过程产生的代理服务费以及重新招标期间产生的费用，由中标人承担。 |