招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-214021205015

招标内容：磁共振

采购单位：平阳县人民医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年3月 日

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年3月 日

招标编号：0625-214021205015

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就磁共振项目的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：磁共振  1套。

主要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求

2.  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3.  	招标文件领购开始时间：自发布公告之日起

招标文件领购结束时间：2021年4月 日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件领购地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室

招标文件售价：免费提供。

4.	投标截止时间（开标时间）：2021年4月 日13:30（北京时间）。

5.	定于2021年4月 日13:30（北京时间）在杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1312开标厅公开开标。为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目投标文件请各投标单位通过邮寄快递方式送达。投标单位授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动；由采购人做好开标、评标现场的监督工作；评审过程中如有问题需要投标单位对投标文件作出澄清说明，将要求投标单位以电子邮件或传真方式作出。采购结果将在机电产品招标投标电子交易平台及浙江省政府采购网公告。

6.     投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联 系 人：林财，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860240，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：平阳县人民医院 地 址：温州市平阳县昆鳌大道555号 联 系 人：沈益督 电 话：0577-63730032 传 真：0577-63730032 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：林财、马菊美 电 话：0086-571-85860240、85860232 传 真：0086-571-85860230 电子邮箱：lincai800@qq.com |
| 1.3 | 项目名称：平阳县人民医院采购磁共振 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2021年4月 日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：人民币1200.00万元（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院只负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标商提供。 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：项目现场落地价 2）相关费用：本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院只负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标商提供。 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院只负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标商提供。 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币或美元（如采用美元报价，需注明对人民币的比价） |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》； 2）提供所投设备原厂DATASHEET。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金：不收取 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版一份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-214021205015 2、项目名称：平阳县人民医院采购磁共振。 3、投标邀请的标题：采购磁共振。 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412开标厅。 5、在2021年 月 日13:30（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封。 |
| 18.3 | 不适用 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2021年 月 日13:30（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2021年 月 日13:30（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1412开标厅 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：如付款条件偏离，将增加投标总价的3%。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：参考技术规格或招标文件的其它部分规定的方法。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。一般技术指标和配置偏离超过12项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价【2002】1980号文规定费率的向中标商收取，可按下表计算： 中标金额P （万元人民币）; 货物招标服务费 （万元人民币）. 100以下; P*1.5%. 100-500; 0.4+P*1.1%. 500-1000; 1.9+P*0.8%. 1000-5000; 4.9+P*0.5%. |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。 |  |

招标代理服务费支付承诺书

致浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了平阳县人民医院磁共振项目招标文件（项目编号：0625-214021205015）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：         （签章）

承诺方（投标人）法定地址：

授权代表签字：

联系电话：                  联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

注：招标代理服务费支付承诺书签字、盖章后作为投标文件组成部分。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：平阳县人民医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：合同签订后付合同总价的30%，到货后付合同总价的60%，设备验收合格2个月后付合同总价的10%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 质保期：设备验收合格后免费提供整机保修壹年（全保，包含线圈、水冷、冷头、磁体、液氦等所有部件），在此期间因更换冷头需承担液氦费用。保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。 - 整机保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 出保后每年全保的价格（含线圈、液氦，冷头，磁体、工作站、制冷系统、水冷机等等），报出保修价格，提供原厂质保证明。 - 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。 - 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）。 - 维修响应时间8个工作小时，8个工作小时未修复提供备品。 - 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）。 - 售后服务 - 寿命期服务：在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。 - 终身维修，保修期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费，提供国内维修点及零配件供应点。投标方必须承诺先维修再付款。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 技术支持 - 中标商应提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 培训 - 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部提供。 - 现场培训：培训内容包括设备操作、维护及简单的设备维修等，直至受培训人员能够熟练掌握为止。 - 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 - 向参加培训人员提供维修图纸、维修手册及维修软件密钥（如有）。 - 投标方应对上述考察培训内容的实现方式、地点、人数、时间及培训费用在投标文件中应列表详细说明。 - 安装调试及验收 - 安装地点：平阳县人民医院，用户指定地点 - 安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成。 - 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 - 安装费用：本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院只负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标商提供。 - 所有项目若牵涉到基建工程，投标人必须勘踏现场, 并根据诊疗流程提供最佳安装方案，包括三维效果图以及二维安装图；均必须配合装修工程的中标单位做好设备安装工程等准备工作。 - 安装人员：应由中标方有五台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 - 提供三证，中文操作手册、技术手册、维修手册等资料。 - 验收 - 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 - 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 - 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 - 供应商应承诺承担验收中所产生的全部费用。 - 交货 - 交货期：合同签订后2个月内。 - 交货地点：平阳县人民医院，用户指定地点。 - 报价方式 - 对其所提供的设备报总价（含安装调试及验收费用）及进行分项报价；保质期后的维保费用单独报价。 - 提供消耗品价格，并承诺8年内售价不得高于此价格。 |

适用于本合同的额外变动：不适用

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为磁共振，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振 | 1套 | 详见《III、技术规格及配置要求》 | 合同签订后2个月内 | 平阳县人民医院，用户指定地点 |
| 2 | 提供仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册。 | 全套 | / |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 技术参数 |  | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总体要求 |  |  |  |  |
| 投标机型为各公司已获得CFDA的高档1.5T磁共振机型，各个厂家均需提供光纤平台的产品。 |  |  |  |  |
| 2. 磁体系统 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| *2.2 |  | 磁场强度 | 1.5T |  |
| 2.3 |  | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |
| 2.4 |  | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 2.5 |  | 匀场方式 | 超导线圈匀场 |  |
| 2.6 |  | 三维动态匀场 | 具备 |  |
| 2.7 |  | 5高斯线范围 | ≤4.0X2.5 m |  |
| 2.8 |  | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |  |  |
| 2.8.1 |  | 10 cm DSV | ≤0.007ppm |  |
| 2.8.2 |  | 20 cm DSV | ≤0.035ppm |  |
| 2.8.3 |  | 30 cm DSV | ≤0.1ppm |  |
| *2.8.4 |  | 40 cm DSV | ≤0.4ppm |  |
| 2.8.5 |  | 45 cm DSV | ≤1.04ppm |  |
| 2.8.6 |  | 50 cm DSV | ≤3.1ppm |  |
| 2.9 |  | 液氦消耗量 | 零消耗 |  |
| *2.10 |  | 磁体长度（不含外壳） | ≥173 cm |  |
| *2.11 |  | 病人检查通道最窄孔径 | ≥70 cm |  |
| 2.12 |  | 磁体重量（含液氦） | ≥3.9吨 |  |
| 3. 梯度系统 |  |  |  |  |
| *3.1 | 最大单轴梯度场强(非有效值) |  | ≥36mT/m |  |
| 3.2 | 最大单轴梯度切换率(非有效值) |  | ≥150 T/m/s |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 |  | 满足 |  |
| 3.4 | 最大X、Y、Z轴扫描FOV |  | ≥48 cm |  |
| 3.5 | 梯度工作方式 |  | 非共振式 |  |
| 3.6 | 软件降噪技术 |  | 具备 |  |
| 3.7 | 硬件降噪技术 |  | 具备 |  |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 |  | 水冷 |  |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 |  | 水冷 |  |
| 3.10 | 梯度控制技术 |  | 全数字实时发射接收 |  |
| 3.11 | 工作周期 |  | 100% |  |
| 4. 射频系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 射频系统 |  | 光纤射频系统，模数转换器内置于磁体 |  |
| 4.2 | 射频放大器 |  | 固态前放 |  |
| 4.3 | 射频发射功率 |  | ≤16kW |  |
| 4.4 | 相控阵射频同时并行终端传输通道数 |  | ≥32个 |  |
| 4.6 | 射频接收采样率(Sampling Rate) |  | ≥80MHz |  |
| 4.7 | 射频线圈扫描自动调谐技术 |  | 具备 |  |
| 5.射频接收线圈 |  |  |  |  |
| 5.1 | 神经血管或头颈联合线圈 |  | ≥29单元 |  |
| 5.2 | 腹部相控阵线圈 |  | ≥28单元 |  |
| 5.3 | 全脊柱线圈 |  | ≥32单元 |  |
| 5.4 | 通用柔性线圈（大） |  | ≥16单元 |  |
| 5.5 | 通用柔性线圈（小） |  | ≥16单元 |  |
| 6. 计算机系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU |  | ≥四核 |  |
| 6.2 | CPU个数 |  | ≥4个 |  |
| 6.3 | CPU位数 |  | ≥64位 |  |
| 6.4 | 主频大小 |  | ≥3.5GHz |  |
| 6.5 | 内存大小 |  | ≥32GB |  |
| 6.6 | 计算机显示器 |  | ≥24英寸彩色LCD |  |
| 6.7 | 显示器分辨率 |  | ≥1920×1200 |  |
| 6.8 | 硬盘容量 |  | ≥1TB |  |
| 6.9 | 数据存储形式 |  | CD/DVD |  |
| 6.10 | 阵列处理器主频 |  | ≥2.6GHz |  |
| 6.11 | 阵列处理器内存 |  | ≥128GB |  |
| 6.12 | 阵列处理器硬盘 |  | ≥400GBx2 |  |
| 6.13 | 图像重建速度 (256X256, 100% FOV) |  | ≥63796幅/秒 |  |
| 6.14 | 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） |  | 具备 |  |
| 6.15 | DICOM3.0接口 |  | 具备 |  |
| 7. 系统后处理功能 |  |  |  |  |
| 7.1 | 3D后处理 |  | 具备 |  |
| 7.2 | MPR后处理 |  | 具备 |  |
| 7.3 | SSD后处理 |  | 具备 |  |
| 7.4 | MIP后处理 |  | 具备 |  |
| 7.5 | 图像回放软件 |  | 具备 |  |
| 7.6 | 图像评价软件 |  | 具备 |  |
| 7.7 | 实时互动重建 |  | 具备 |  |
| 7.8 | t-test定量分析 |  | 具备 |  |
| 7.9 | ADC-map |  | 具备 |  |
| 7.10 | T1，T2值计算 |  | 具备 |  |
| 7.11 | 时间信号曲线 |  | 具备 |  |
| 7.12 | 图像减影、叠加 |  | 具备 |  |
| 8. 检查环境 |  |  |  |  |
| 8.1 | 扫描床最大承重 （垂直运动状态下） |  | ≥250Kg |  |
| 8.2 | 扫描床移动精度 |  | ≤1mm |  |
| 8.3 | 床旁控制系统 |  | 双侧 |  |
| 8.4 | 最低床位 |  | ≤52cm |  |
| 8.5 | 检查床最大床速 |  | ≥25cm/s |  |
| 8.6 | 检查床最大水平移动范围 |  | ≥264cm |  |
| 8.7 | 自动步进扫描床 |  | 具备 |  |
| 8.8 | 生理信号显示 |  | 具备 |  |
| 8.9 | 紧急制动系统 |  | 具备 |  |
| 8.10 | VCG心电门控 |  | 具备 |  |
| 8.11 | 呼吸门控 |  | 具备 |  |
| 8.12 | 流程优化技术 |  |  |  |
| 8.12.1 | 头部流程优化技术 |  | 具备，DOT Brain或 Ready Brain或SmartExam |  |
| 8.12.2 | 腹部流程优化技术 |  | 具备，DOT Body或APx或SmartExam |  |
| 8.12.3 | 智能一键后处理技术 |  | 具备 |  |
| 9. 后处理接口 |  |  |  |  |
| 9.1 | 软件控制照相 |  | 具备 |  |
| 9.2 | 激光相机接口 |  | 具备 |  |
| 9.3 | 远程维修遥控 |  | 具备 |  |
| 9.4 | DICOM发送/接收 |  | 具备 |  |
| 9.5 | DICOM查询/检索 |  | 具备 |  |
| 9.6 | DICOM基本打印 |  | 具备 |  |
| 9.7 | 图像传输速度 |  | 1GB/秒 |  |
| 10. 扫描参数 |  |  |  |  |
| 10.1 | 最小二维层厚 |  | ≤0.1mm |  |
| 10.2 | 最小三维层厚 |  | ≤0.1mm |  |
| 10.3 | 最大采集矩阵 |  | ≥1024×1024 |  |
| 10.4 | 弥散加权B值 |  | ≥10000 |  |
| 10.5 | EPI 最短TR (128x128) |  | ≤5ms |  |
| 10.6 | EPI 最短TE (128x128) |  | ≤1.3 ms |  |
| 10.7 | EPI 最短TR (256x256) |  | ≤5 ms |  |
| 10.8 | EPI 最短TE (256x256) |  | ≤1.6 ms |  |
| 10.9 | 最大扫描视野 |  | ≥50cm |  |
| 10.10 | 最小扫描视野 |  | ≤5mm |  |
| 10.11 | EPI最大因子 |  | ≥256 |  |
| 10.12 | 2D SE最短TR(128X128) |  | ≤3 ms |  |
| 10.13 | 2D SE最短TR(256X256) |  | ≤4 ms |  |
| 10.14 | 2D SE最短TE(128X128) |  | ≤1.68 ms |  |
| 10.15 | 2D SE最短TE(256X256) |  | ≤2.08 ms |  |
| 10.16 | 2D FSE最短TR(256X256) |  | ≤4 ms |  |
| 10.17 | 2D FSE最短TE(256X256) |  | ≤2.016 ms |  |
| 10.18 | 2D FGRE最短TR(128X128) |  | ≤0.788 ms |  |
| 10.19 | 2D FGRE最短TR(256X256) |  | ≤1.064 ms |  |
| 10.20 | 2D FGRE最短TE(128X128) |  | ≤0.216 ms |  |
| 10.21 | 2D FGRE最短TE(256X256) |  | ≤0.22 ms |  |
| 10.22 | 3D FGRE最短TR(256X256) |  | ≤1.01 ms |  |
| 10.23 | 3D FGRE最短TE(256X256) |  | ≤0.21 ms |  |
| 11. 扫描序列 |  |  |  |  |
| 11.1 | 零TE扫描序列 |  |  |  |
| 11.2 | 自旋回波(SE) |  |  |  |
| 11.2.1 | 自旋回波序列 |  | 具备 |  |
| 11.2.2 | 2D/3D FSE |  | 具备 |  |
| 11.2.3 | FSE回波分享 |  | 具备 |  |
| 11.2.4 | 三维FSE序列 |  | 具备 |  |
| 11.2.5 | 单次激发FSE |  | 具备 |  |
| 11.2.6 | 脂肪抑制序列 |  | 具备 |  |
| 11.2.7 | 频率脂肪抑制 |  | 具备 |  |
| 11.2.8 | 水抑制序列 |  | 具备 |  |
| 11.3 | 反转恢复（IR） |  |  |  |
| 11.3.1 | 常规IR序列 |  | 具备 |  |
| 11.3.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) |  | 具备 |  |
| 11.3.3 | 水抑制( FLAIR) |  | 具备 |  |
| 11.3.4 | 单次激发快速反转恢复序列 |  | 具备 |  |
| 11.4 | 梯度回波(GRE) |  |  |  |
| 11.4.1 | 多层面梯度回波 |  | 具备 |  |
| 11.4.2 | 3D梯度回波 |  | 具备 |  |
| 11.4.3 | 亚秒T1加权(2D/3D) |  | 具备 |  |
| 11.4.4 | 亚秒T2加权(2D/3D) |  | 具备 |  |
| 11.4.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 |  | 具备 |  |
| 11.4.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 |  | 具备 |  |
| 11.4.7 | 重T2 加权高对比序列 |  | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |  |
| 11.5 | 平面回波(EPI) |  |  |  |
| 11.5.1 | 单次激发EPI |  | 具备 |  |
| 11.5.2 | 自旋回波EPI |  | 具备 |  |
| 11.5.3 | 梯度回波EPI |  | 具备 |  |
| 11.5.4 | 反转EPI |  | 具备 |  |
| 12. 高级应用技术 |  |  |  |  |
| 12.1 | 全身铁脂双定量成像 |  |  |  |
| 12.1.1 | 独立FDA认证 |  | 具备 |  |
| 12.1.2 | 6脂肪峰模型 |  | 具备 |  |
| 12.1.3 | 脂肪分量图及R2*弛豫率图 |  | 具备 |  |
| 12.2 | 零TE成像 |  |  |  |
| 12.2.1 | 零TE 三维T1WI成像 |  | 具备 |  |
| 12.3 | 体部成像 |  |  |  |
| 12.3.1 | 肝脏动态增强 |  | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |  |
| 12.3.2 | k空间共享成像腹部动态T1成像 |  | 具备DISCO/TWIST VIBE |  |
| 12.3.3 | 全身弥散成像软件包 |  | 具备 |  |
| 12.3.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 |  | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |  |
| 12.3.5 | 呼吸导航技术 |  | 具备 |  |
| 12.3.6 | 磁共振胰胆管造影 |  | 具备 |  |
| 12.3.7 | 磁共振尿路造影 |  | 具备 |  |
| 12.3.8 | 磁共振椎管造影 |  | 具备 |  |
| 12.3.9 | 自由呼吸LAVA成像平台 |  | 具备 |  |
| 12.3.10 | 四对比度全压缩成像 |  | 具备 |  |
| 12.3.11 | 二维Fiesta压缩成像 |  | 具备 |  |
| 12.3.12 | 第三代LAVA成像 |  | 具备 |  |
| 12.3.13 | 超快速腹部三维容积成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.3.14 | 多b值弥散成像 |  | 具备 |  |
| 12.3.15 | 肝脏脂肪定量成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.4 | 神经成像 |  |  |  |
| 12.4.1 | 无造影剂全脑容积灌注成像 |  |  |  |
| 12.4.1.1 | 独立FDA认证 |  | 具备 |  |
| 12.4.1.2 | Spiral K空间填充 |  | 具备 |  |
| 12.4.1.3 | 连续性RF脉冲标记 |  | 具备 |  |
| 12.4.1.4 | ASL定量后处理分析软件 |  | 具备 |  |
| 12.4.2 | 高分辨率颈髓成像 |  | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |
| 12.4.3 | 高分辨率内耳三维成像 |  | 具备 |  |
| 12.4.4 | 全脊柱成像 |  | 具备 |  |
| 12.4.5 | 全中枢神经系统成像 |  | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |  |
| 12.4.6 | ZTE无声扫描应用包 |  | 具备 |  |
| 12.4.7 | 去运动伪影螺旋桨技术 |  | 具备 |  |
| 12.4.8 | 三维容积等体素快速成像 |  | 具备 |  |
| 12.4.9 | 磁敏感加权成像 |  | 具备 |  |
| 12.4.10 | 灰白质对比成像 |  | 具备 |  |
| 12.5 | 弥散成像 |  |  |  |
| 12.5.1 | 各向同性采集 |  | 具备 |  |
| 12.5.2 | 各向异性采集 |  | 具备 |  |
| 12.5.3 | ADC值测量 |  | 具备 |  |
| 12.5.4 | ADC-map彩图 |  | 具备 |  |
| 12.5.5 | 体部脏器弥散 |  | 具备 |  |
| 12.6 | 灌注成像 |  |  |  |
| 12.6.1 | 灌注成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.6.2 | rCBV分析 |  | 具备 |  |
| 12.6.3 | TTP分析 |  | 具备 |  |
| 12.6.4 | MTT分析 |  | 具备 |  |
| 12.6.5 | 负积分图 |  | 具备 |  |
| 12.6.6 | 检索图 |  | 具备 |  |
| 12.6.7 | 时间信号曲线 |  | 具备 |  |
| 12.6.8 | 彩色显示 |  | 具备 |  |
| 12.7 | 血管成像 |  |  |  |
| 12.7.1 | 2D/3D TOF法技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.3 | 门控2D血管 |  | 具备 |  |
| 12.7.4 | 2D/3D相位对比法技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.5 | 增强对比MRA |  | 具备 |  |
| 12.7.6 | 智能造影剂跟踪技术 |  | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |  |
| 12.7.7 | 门静脉成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.8 | 自动移床MRA |  | 具备 |  |
| 12.7.9 | 磁化转移(MTC) |  | 具备 |  |
| 12.7.10 | 动静脉分离技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.11 | 最大强度投影 |  | 具备 |  |
| 12.7.12 | 多层面重建 |  | 具备 |  |
| 12.7.13 | 曲面重建 |  | 具备 |  |
| 12.7.14 | 电影回放 |  | 具备 |  |
| 12.7.15 | 增强型实时交互式成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.16 | 智能化造影剂跟踪血管造影技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.17 | 自动步进移床全下肢血管造影技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.18 | 透视跟踪造影剂触发血管成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.19 | 三维脂肪抑制FIESTA成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.7.20 | 不打药血管成像 |  | 具备 |  |
| 12.7.21 | 全下肢不大药血管成像 |  | 具备 |  |
| 12.7.22 | 四维血管成像 |  | 具备 |  |
| 12.8 | 心脏成像 |  |  |  |
| 12.8.1 | 常规形态学成像 |  | 具备 |  |
| 12.8.2 | 快速梯度回波/快速心脏采集 |  | 具备 |  |
| 12.8.3 | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 |  | 具备 |  |
| 12.8.4 | 亮血技术 |  | 具备 |  |
| 12.8.5 | 心电触发 |  | 具备 |  |
| 12.8.6 | 二维/三维多相位成像 |  | 具备 |  |
| 12.8.7 | 快速心脏电影 |  | 具备 |  |
| 12.8.8 | 心脏成像实时定位技术 |  | 具备 |  |
| 12.8.9 | 心脏冠脉不打药成像 |  | 具备 |  |
| 12.8.10 | 延迟法心肌灌注成像 |  | 具备 |  |
| 12.8.11 | 心脏黑血成像技术 |  | 具备 |  |
| 12.9 | 肿瘤成像 |  |  |  |
| 12.9.1 | 专用肿瘤检测序列 |  | 具备 |  |
| 12.9.2 | 类PET成像功能 |  | 具备 |  |
| 12.10 | 骨关节成像软件包 |  |  |  |
| 12.10.1 | 神经根成像 |  | 具备 |  |
| 12.10.2 | 关节软骨T2 Mapping |  | 具备 |  |
| 12.10.3 | 多回波优化的梯度回波技术 |  | 具备 |  |
| 12.10.4 | 金属伪影抑制技术 |  | 具备 |  |
| 13. 压缩感知技术 |  |  |  |  |
| 13.1 | 具备FDA认证 |  | 具备 |  |
| 13.2 | 压缩感知技术 |  | 具备 |  |
| 14. 并行采集技术 |  |  |  |  |
| 14.1 | 基于图像算法 |  | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |
| 14.2 | 并行采集加速因子 |  | ≥4 |  |
| 14.3 | 自动校准技术 |  | 具备 |  |
| 15. 伪影校正技术 |  |  |  |  |
| 15.1 | 流体补偿 |  | 具备 |  |
| 15.2 | 呼吸补偿 |  | 具备 |  |
| 15.3 | 卷积伪影去除 |  | 具备 |  |
| 15.4 | 前瞻性运动伪影校正 |  | 具备 |  |
| 15.5 | 回顾性运动伪影校正 |  | 具备 |  |
| 16. 其他技术参数要求 |  |  |  |  |
| 16.1 | 自动和手动滤波 |  | 具备 |  |
| 16.2 | 实时交互式成像 |  | 具备 |  |
| 16.3 | 三维定位系统 |  | 具备 |  |
| 16.4 | 频率编码方向扩大采集 |  | 具备 |  |
| 16.5 | 相位编码方向扩大采集 |  | 具备 |  |
| 16.6 | 预饱和技术 |  | 具备 |  |
| 16.7 | 饱和带数目 |  | ≥6 |  |
| 16.8 | 脂肪饱和技术 |  | 具备 |  |
| 16.9 | 水饱和技术 |  | 具备 |  |
| 16.10 | 水激发技术 |  | 具备 |  |
| 16.11 | 偏中心扫描技术 |  | 具备 |  |
| 16.12 | 扫描暂停技术 |  | 具备 |  |
| 16.13 | 可变带宽技术 |  | 具备 |  |
| 16.14 | 可变k空间填充 |  | 具备 |  |
| 16.15 | 非/对称回波 |  | 具备 |  |
| 16.16 | 信噪比指示器 |  | 具备 |  |
| 16.17 | 优化反转角技术 |  | 具备 |  |
| 16.18 | 线圈灵敏度校正 |  | 具备 |  |
| 16.19 | 神经高分辨成像 |  | 具备 |  |
| 16.20 | 磁共振实时定位 |  | 具备 |  |
| 16.21 | 磁共振实时透视 |  | 具备 |  |
| 16.22 | 交互式参数改变 |  | 具备 |  |
| 16.23 | 扫描参数顾问 |  | 具备 |  |
| 16.24 | 恒定信号技术 |  | 具备 |  |
| 16.25 | 去金属伪影技术 |  | 具备 |  |
| 16.26 | 单体素频谱PRESS成像 |  | 具备 |  |
| 16.27 | 二维频谱化学位移成像 |  | 具备 |  |
| 16.28 | 三维频谱化学位移成像 |  | 具备 |  |
| 16.29 | 弥散张量成像 |  | 具备 |  |
| 16.30 | 白质纤维束追踪成像 |  | 具备 |  |
| 16.31 | 内听道成像技术 |  | 具备 |  |
| 16.32 | 三维稳态进动成像 |  | 具备 |  |
| 16.33 | K空间共享超快速三维容积成像技术 |  | 具备 |  |
| 16.34 | 小视野高清弥散成像 |  | 具备 |  |
| 16.35 | 超感成像平台-压缩感知 |  | 具备 |  |
| 16.36 | 超感成像平台-高清显微 |  | 具备 |  |
| 17 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |  |  |  |
| 17.1 | 工作站型号和名称 |  | 必须为AW或Frontier或Workspace等各厂家最新版本原厂进口工作站 |  |
| 17.1.1 | 后处理软件 |  | 具备 |  |
| 17.1.2 | 脑灌注成像后处理软件 |  | 具备 |  |
| 17.1.3 | 成像后处理软件 |  | 具备 |  |
| 17.2 | 显示器 |  |  |  |
| 17.2.1 | 尺寸 |  | ≧19英寸 |  |
| 17.2.2 | 数量 |  | ≧2个 |  |
| 17.3 | CPU |  | ≧2个 |  |
| 17.4 | 主CPU主频 |  | ≧3GHZ |  |
| 17.5 | 内存 |  | ≧4GB |  |
| 17.6 | 硬盘容量 |  | ≧146GB |  |
| 17.7 | 硬盘存储量 |  | ≧830,000幅256×256图像 |  |
| 17.8 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 |  | 配备 |  |
| 17.9 | 多种方式显示和图像处理 |  | 提供 |  |
| 17.10 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) |  | 提供 |  |
| 17.11 | 实时三维图像 |  | 提供 |  |
| 17.12 | 血管成像软件 |  | 提供 |  |
| 17.13 | 内窥镜成像软件 |  | 提供 |  |
| 17.14 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |  |  |
| 17.14.1 | 弥散成像后处理 |  | 提供 |  |
| 17.14.2 | 皮层功能区分析软件包 |  | 提供 |  |
| 17.14.3 | 动态EPI |  | 提供 |  |
| 17.14.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 |  | 提供 |  |
| 17.14.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 |  | 提供 |  |
| 17.14.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 |  | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |  |
| 17.14.7 | 磁共振灌注分析软件 |  | 提供 |  |
| 17.15 | DICOM图像转换成JPG格式 |  | 提供 |  |
| 17.16 | 图像融合 |  | 提供 |  |
| 17.17 | 病人数据库 |  | 提供 |  |
| 17.18 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. |  | 提供 |  |
| 17.19 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 |  | 开放 |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |
| 18.1 | 配无磁消毒车一台 |  | 提供 |  |
| 18.2 | 配无磁监控一套 |  | 提供 |  |
| 18.3 | 配电脑6台，用于放射阅片需要 |  | 提供 |  |
| 18.4 | 配医用显示器2台 |  | 提供 |  |
| 18.5 | 配高压注射器一台 |  | 提供 |  |
| 18.6 | 配铅衣5套 |  | 提供 |  |
| 18.7 | 配无磁灭火器3个 |  | 提供 |  |
| 18.8 | 配磁共振所需的精密空调一套 |  | 提供 |  |
| 18.9 | 配磁共振所需的冷水机一套 |  | 提供 |  |
| 18.10 | 配无磁工具一套 |  | 提供 |  |
| 18.11 | 机房射频、机房装修、磁屏蔽工程 |  | 由中标方全权负责，费用包含在投标总价中。施工前须提供施工草图及工程清单，须买方认可。 |  |
| 18.12 | 提供4名操作人员、2名维修人员、6名诊断人员，在国内的基地医院提供不少于2周的操作培训。培训人员的交通费和食宿费由供方承担，培训时间和每次培训人员数量由医院决定。 |  | 提供 |  |
| 18.13 | 提供操作台和椅子一套 |  | 提供 |  |
| 18.14 | 提供原有GE1.5T磁共振功能拓展 |  | 提供 |  |
| 18.15 | 肩关节线圈 |  | ≥3单元 |  |
| 18.16 | 膝关节线圈 |  | ≥3单元 |  |
| 18.17 | 付款方式：合同签订后付30%，到货后付60%，设备验收合格2个月后付10%。 |  |  |  |
| 19、 | 技术资料 |  |  |  |
| 19.1 | 操作手册 |  | 提供 |  |
| 19.2 | 维修手册 |  | 提供 |  |
| 19.3 | 基本维修软件： 调试、校正、保养等 |  | 提供 |  |
| 19.4 | 检测软件 |  | 提供 |  |
| 19.5 | 报错系统 |  | 提供 |  |
| 19.6 | 校准、质控模型 |  | 提供 |  |
| 20、 | 售后服务 |  |  |  |
| 20.1 | 维修站和维修工程师 |  | 提供 |  |
| 20.2 | 电话维修系统 |  | 提供 |  |
| 20.3 | 维修响应速度 |  | 接到通知后24小时内到达(包括所有节假日) |  |
| 20.4 | 维修配件仓库地址 |  | 提供，附MR配件金额和主要配件清单 |  |
| 20.5 | 备件送达期限 |  | 国内＜2天，国外＜4天 |  |
| 20.6 | 设备停产后的备件供应 |  | 保证十年 |  |
| 20.7 | 设备免费保修期 |  | 一年 |  |
| 20.8 | 保修期内的开机率 |  | ≥95% |  |
| 20.9 | 全面负责MR的安装和调试 |  | 提供检定证书 |  |
| 20.10 | 免费开放维修密码 |  | 提供 |  |
| 20.11 | 保修期外，先维修后付款 |  | 提供 |  |
| 20.12 | 终生免费提供软件升级 |  | 提供 |  |
| 20.13 | 与医院PACS、HIS连接的软、硬件服务所需费用，包含总价中 |  | 提供 |  |
| 20.14 | 列出出保后，每年整机的保修费 |  |  |  |