# 采购需求

## 一、采购内容及要求

### （一）采购内容应用

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪 | 台 | 1 | 具体要求见详细技术参数 |
| 2 | 小型垂直电泳系统 | 台 | 1 |  |
| 3 | 超声波细胞粉碎机 | 台 | 1 |  |
| 4 | PCR仪 | 台 | 1 |  |

### （二）技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪 | 1 | 台 | 一、工作条件 1.电源：AC 200-240 V，50－60HZ。 2.温度：15-32℃。 3.湿度：20-80%（32℃时）。 二、主要技术指标 （一）气相色谱-单四极杆质谱联用仪 1.系统性能 ★（1）压力设定值和控制精度±0.001 psi （2）流量控制：具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式的电子气路控制。 （3）保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min （4）峰面积重现性: < 0.5% RSD ★（5）具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列 ▲（6）气相色谱仪主机能同时安装2个进样口，四个检测器。 2.柱箱 （1）操作温度：室温以上8˚C-450˚C。 （2）温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定。 （3）最大升温速率：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1800℃/min以上 （4）20阶/21平台程序升温。 （5）温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化。 （6）柱温箱冷却降温，从450˚C降至50˚C<250秒。 3.进样口 （1）分流/不分流毛细管进样口（带电子流量控制），分流比>7500:1。 （2）温度范围: 400℃或更宽，以1℃步进调节。 （3）电子参数设定压力，流速和分流比。 （4）压力设定范围：0-100Psi, 精度±0.001Psi。 （5）流量设定范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He。 （6）压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力可到100psi ▲（7）分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（需提供彩图说明） 4.三合一自动进样器 （1）液体进样功能 ①具有162位液体进样位，2ml样品瓶 ②进样体积：1.2 μL 到 to 10,000 Μl （2）顶空进样 ①顶空样品处理量：45位10/20ml样品容量 ②注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计 ③配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µl ④顶空注射器加热温度：40-150℃； ⑤具有6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量 ⑥可以采用2mL,10mL and 20mL 顶空瓶 （3）固相微萃取 ①样品处理量：45 位10/20ml样品盘； ②液体、顶空SPME两种萃取模式 ③具有6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量 5.质谱部分 （1）质谱检测器应配置EI离子源，提高极性化合物或活性化合物的响应值，提供更可靠的质谱数据结果。 （2）质量数范围：2-1050amu，以0.1amu递增。 （3）分辨率：单位质量数分辨。 （4）质量轴稳定性: 优于0.10u/48h。 ★（5）灵敏度：EI源：1pg八氟萘（OFN），仪器检出限 IDL 24 fg（OFN）。 （6）最大扫描速率：≥20,000amu/秒。 （7）EI离子源信噪比≥550:1。 （8）动态范围：全动态范围不低于106。 （9）具有全扫描/选择离子检测同时采集功能。 ▲（10）离子化能量：5-241.5eV。 ▲（11）离子源温度：独立控温，可升温至350˚C。 ▲（12）分析器：独立温控的共轭双曲面四极杆，106-200 ˚C，可加热四极杆实现无须人为手动清洗即可消除污染。 （13）检测器：长效高能量电子倍增器。 （14）真空系统：≥250L/sec分子涡轮泵及2.5m3/hr机械泵。 （15）气质接口温度：独立控温，可升温至350℃。 （16）具备早期维护预报功能 。 6.数据处理系统 （1）手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析功能。 （2）具备NIST谱库和化学结构式库搜索功能 （3）仪器具有保留时间锁定功能。在色谱柱长度发生变化时，通过软件对目标物保留时间实现目标化合物保留时间锁定。 （4）具有解卷积报告软件功能，可以将数据文件经质谱化学工作站，得到准确的定性报告。 |
| 2 | 小型垂直电泳系统 | 1 | 台 | 一、小型垂直电泳转印系统 1.使用 2 个电泳模块，电泳槽可同时进行 1-4 块凝胶电泳。 2.具有可防止错误组装的盖装置。 3.封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶。 凝胶大小(W x L) 手灌胶：8.3 x 7.3 cm; 预制胶： 8.6 x 6.8 cm 4.塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中内置的脊可避免的空气接触，保证均一的凝胶聚合 5.平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶 6.弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性，防止漏胶。 7.带有简单凸轮的制胶框，确保在任何水平面上精确对齐 8.具有上样引导装置，防止泳道遗漏上样或重复上样 二、小型转印芯及转印夹 1.标准配置：转印夹，海绵垫，冷却芯。 2.性能指标： （1）参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。 （2）在低压下也能获得高效、稳定的转移。 （3）具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 （4）阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 （5）整体大小：16x12x18 cm；最大胶尺寸：7.5x10 cm；缓冲液体积：450 ml；胶容量：2块小胶 三、基础电源 1.输出电压10~300 V,电流4~400mA,最大功率75W 2.可恒流、恒压 3.小巧，可叠放 4.具有空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测 ，过压保护 5.输出插孔数目：4对并联 6.符合安全标准 EN-61010, CE |
| 3 | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 台 | 一、用途：适用于小体积样品超声波细胞粉碎。 二、性能特点： 1.采用软件中央微机集中控制； 2.触摸屏显示； 3.超声波功率步进以1%连续精细可调； 4.具有脉冲和连续工作并带有测试功能； 5.超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒。 三、技术指标： 1.频率：20-25 KHz； 2.显示方式：≥7寸TFT触摸屏显示； 3.功率：≧150 W（5%-99%）； 4.随机变幅杆：6mm; 5.破碎容量：10-100 ml； 6.占空比：1-99 %； 7.报警：时间报警，过载报警； 8.电源：220/110V 50Hz/60Hz |
| 4 | PCR仪 | 1 | 台 | 一、技术参数 1.模块及容量:银质模块，适用0.1/0.2 ml PCR管、8联管及96孔PCR板； 2.升温速度：≥4.8℃/秒； 3.温控范围:4℃–95℃； 4.温控精确度：≤±0.2℃； 5.温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃； 6.梯度技术:具有≥10列温度梯度功能； 7.热盖类型:具有PCR实验开始热盖升温时保持样品基座20℃恒温的TSP样品温控保护技术，热盖可自动调节高度，适应不同耗材同时减少非特异性扩增； 8.操作方式：图形化程序编辑，直观简便，可选中文操作界面； 9.控制面板：2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等。可使用鼠标直接进行程序编辑； 10.软件功能：具 PCR 实验预约和 E-mail 提醒功能，可连接并控制两台同系列经济型PCR仪，提高样品处理通量； 11.噪音等：≤41dB(A)；体积小巧、低能耗，具待机功能并设有断电自动重启选项； 二、配置要求： 1.梯度PCR仪主机1台（含大屏控制面板）； 2.标准0.1/0.2ml的96孔12道梯度银质模块1个。 |

## 二、商务要求

### （一）交货时间

国产设备合同签订后1个月内完成供货、安装、调试。

进口设备合同签订后3个月内完成供货、安装、调试。

### （二）交付地点

采购人指定地点。

### （三）质保期

质保期壹年，自验收合格之日起计算。

### （四）履约保证金

1.合同金额的5%作为履约保证金，中标人在合同签订时提交至采购人。

2.履约保证金的交付方式：转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金在验收合格之后自动转为质量保证金，质量保证金在质保期结束且确认中标方无违约行为后无息退还给中标方（遇寒暑假及国家假日延顺）。

### （五）项目验收

1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止；

2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据；

3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

4.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；

5.如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由采购人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由中标人承担检测费用，同时中标人同意采购人无条件退货并支付给采购人货款总价10％的赔偿金。

### （六）售后服务

1.自验收合格之日起计，质保期壹年；

2.技术支持：中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料；

3.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级；

4.合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知后，必须在2小时内做出响应，不超过2个工作日给出解决方案，5个工作日内解决故障。

### （七）安装调试

1.中标人免费提供合同货物的安装服务，并在投标文件中提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求；

2.安装地点：采购人指定地点；

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

4.仪器到货后两周内完成上门安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。

### （八）培训

1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等；

2.中标人应对采购人的操作人员、维修人员提供至少1个名额的原厂培训。并在投标文件中提供相应的培训计划，包括对人员、场地、场次等的安排。

### （九）付款方式

国产设备：完成供货、安装、调试并验收，在确认收到中标人缴纳的履约保证金后100%支付。

进口设备：100%不可撤销信用证，在收到中标人缴纳的履约保证金后支付。

### （十）合同履行

必须由投标主体履行合同。