浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶

项目编号：ZZCG2025X-GK-117

公

开

招

标

文

件

浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市西湖区宝石一路3号

目     录

第一章公开招标采购公告	3

第二章投标人须知	7

第三章评标办法及评分标准	29

第四章招标需求	31

第五章浙江省政府采购合同主要条款指引	76

第六章投标文件格式附件	82

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2025X-GK-117

二、公告期限：5个工作日

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 最高限价（万元） | 简要规格描述或标项基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠机+舟山 | 1 | 台 | 90 | 65 | 详见采购文件 |
| 2 | 胃肠机+台州1 | 1 | 台 | 200 | 85 | 详见采购文件 |
| 3 | 胃肠机+台州2 | 1 | 台 | 250 | 180 | 详见采购文件 |
| 4 | 胃肠机+金华 | 1 | 台 | 500 | 60 | 详见采购文件 |
| 5 | 胃肠机+衢州1 | 1 | 台 | 80 | 60 | 详见采购文件 |
| 6 | 胃肠机+衢州2 | 1 | 台 | 120 | 90 | 详见采购文件 |
| 7 | 乳腺钼靶+台州1 | 1 | 台 | 200 | 145 | 详见采购文件 |
| 8 | 乳腺钼靶+台州2 | 1 | 台 | 180 | 160 | 详见采购文件 |
| 9 | 乳腺钼靶+金华 | 1 | 台 | 180 | 70 | 详见采购文件 |
| 10 | 乳腺钼靶+衢州 | 1 | 台 | 170 | 130 | 详见采购文件 |
| 11 | 乳腺钼靶+宁波 | 2 | 台 | 460 | 340 | 详见采购文件 |
| 12 | 乳腺钼靶+杭州 | 1 | 台 | 200 | 130 | 详见采购文件 |

三、采购项目内容、数量及预算

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

标项1至标项12投标人的特定条件：

1、投标人为医疗器械生产企业的：提供所投产品相应的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：提供所投产品相应的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证。
   （适用于按医疗器械管理的货物）；
    2、投标人以联合体形式参与投标的，均应当符合上述条件。

五、获取采购文件

1.获取时间：[项目采购-报名开始日期] 至 2025-06-17 09:00:00。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标截止时间、地点和形式

投标截止时间：2025-06-17 09:00:00。

本项目实行电子投标。投标文件应按照本项目招标文件和电子交易平台的要求编制、加密，并应当在投标截止时间前在规定电子交易平台完成传输递交，投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。

如认为需要，投标人可以选择递交备份投标文件，采用数据电文形式，以 U 盘或 DVD 光盘形式存储，并在投标截止时间前，通过邮寄或直接递交的方式，送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。

备份文件收件人：陶老师，联系方式：0571-88901836（仅限备份文件接收），收件地址 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号浙江省政府采购中心。收件时间：上午8:30-11:30，下午14:30-17:00，节假日、双休日除外。（如直接递交的，递交人员需填写送件人姓名及联系电话、送达时间等相关信息；如采用邮寄方式的推荐使用中国邮政速递和顺丰快递，快递人员投递时须同时登记邮寄单号等相关信息。)

本项目拒绝接受纸质投标文件。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2025-06-17 09:00:00时整在西湖区浙江省杭州市西湖区宝石一路3号203开标室开标。

本项目实行“不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。

| 开评标现场咨询电话 | 开标室： 0571-88901816 | 评标会议室： 0571-88907720 |
| --- | --- | --- |

八、电子交易平台的网络地址和登录方法

（一）网络地址：浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

（二）登录方法：投标人须先完成供应商注册并申请CA，再下载客户端编制、加密电子投标文件，最后应在浙江政府采购网政采云用户登录窗口登录，完成电子投标文件传输递交（具体详见第二章 投标人须知前附表）。

九、其他：

（一）本项目采用“电子交易/不见面开评标”，供应商可进入电子卖场服务中心采云学院

（https://edu.zcygov.cn/live?utm=a0018.2ef5001f.0.0.1939d340e5db11ea867fb57c149ddb61）自行提前学习。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市西湖区宝石一路3号 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 （A岗） | 柯女士 | 0571-88901833 | / | 四楼采购二部 |
| 项目协办人 （B岗） | 马先生 | 0571-88907708 | / |  |
| 部门负责人 | 邵女士 | 0571-88907750 | / |  |
| 项目监督 | 张女士 | 0571-88907711 | / | 四楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 95763 | / | 注册、账号、系统操作等 |

十一、采购需求咨询

| 采购单位 | 浙江省卫生健康委员会 |
| --- | --- |
| 咨询事项 | 评分标准、采购需求等 |
| 联系人 | 详见附件 |
| 联系方式 | 详见附件 |
| 采购人质疑联系人 | 徐鸥华 |
| 采购人质疑联系电话 | 13588175965 |

十二、同级政府采购监督管理部门（详见附件）

# 第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件的规定，本项目标项1至标项12不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业优惠措施 | - 项目属性（货物类） - 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶，所属行业：工业 3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 促进绿色发展有关政策 | 投标人参与政府采购活动中，涉及商品包装和快递包装的，其包装要参考财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号文件）。提倡供应商优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。 |
| 7 | 首台套政策 | 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 8 | 询问和质疑 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。具体格式及内容要求详见总则（五）询问和质疑。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许进口产品。如是，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 10 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：标项1至标项12允许分包；允许分包内容为：运输服务。 当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 11 | 联合体投标 | 标项1至标项12：允许联合体投标。 1.业绩证明材料 联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部分相同的，业绩数量以主办人为准。 2.其他证明材料 联合体投标的，需按招标文件第三章评标标准要求提供证明文件的，证明材料以主办人为准。 |
| 12 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘。 |
| 13 | 是否提供演示 | 不进行演示。 |
| 14 | 是否提供样品 | 不要求提供样品。 |
| 15 | 投标文件组成 | 投标文件均由资格文件、技术商务文件、报价文件组成。 投标人提供备份投标文件（正本）的，数量为1份。 |
| 16 | 电子交易平台登录方法 | 第一步：供应商登记 投标人应在投标前登记成为浙江政府采购网的正式供应商（注册网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）； 第二步：申请CA 投标人应在投标前完成CA数字证书办理（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理； 第三步：下载客户端 投标人通过政采云电子交易客户端制作投标文件，请自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）； 第四步：具体流程 详见浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding） 提醒： 1.请各投标人合理安排时间，尽快完成第一、二、三步骤，避免影响投标。 2.为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，涉及视频会议等功能的，还应安装摄像头和麦克风。 |
| 17 | 投标文件的递交与接收 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被电子交易平台拒收。 投标文件的接收以本项目公告要求的时间、地点和“第二章”的“投标文件的编制”等要求为准。 投标人递交备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收： 1.未按规定密封或标记的； 2.由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3.超过投标截止时间送达的。 |
| 18 | 投标撤销（撤回） | 1.在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。 2.供应商撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告（中标人为中小企业的，其声明函将随中标结果同时公告），公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 中标供应商放弃中标赔偿责任 | 中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付专家评审费等费用在内的赔偿责任（不可抗力除外）。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表。 根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等规范要求，采购人须在第四部分《招标需求》付款条件中，明确对相关企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施。（备注：采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。） |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 25 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.电子交易平台:指政府采购项目电子交易平台，即政采云平台。

8.中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## （三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，遵循诚实信用原则在投标文件中提供真实材料，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）询问和质疑

1.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.投标人的询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或招标方应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对招标方委托授权范围的，招标方应当告知投标人向采购人提出。

3.投标人的质疑

## 3.1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对评分标准、招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

## 3.2.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，对“资格审查”等由采购人负责的环节的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和招标方提出质疑。

3.3.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 质疑函应当包括下列内容：

## a.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

## b.质疑项目的名称、编号；

## c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

## d.事实依据；

## e.必要的法律依据；

## f.提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件编制工具

投标文件编制工具为政采云电子交易客户端，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，请自行下载并安装。

（二）投标文件的组成

本项目所称投标文件系指电子投标文件或备份投标文件。投标文件需按照本招标文件和电子交易平台的要求制作、加密并递交。

“电子投标文件”系指通过政采云电子投标客户端完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）。

电子投标文件每个标项由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部份组成，具体详见“第六章  投标文件格式附件”。备份投标文件的组成和内容等同电子投标文件。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（三）投标文件的效力

电子投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

- （五）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

- 2.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和包装

1.电子投标文件部分：

（1） 投标人应根据本招标文件和电子交易平台规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，投标文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

（3）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

2.投标人选择递交备份投标文件的，备份投标文件另须满足以下条件：

（1）储存形式：U盘、DVD

（2）密封要求：外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标人联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（七）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

2.投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价金额到分为止。

4.资格文件、技术商务文件中不得出现投标报价信息，否则按无效标处理。

5.投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

6.投标报价出现下列情形之一的，评标委员会将对相关供应商进行询标：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会发起询标后，投标人必须在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

## （八）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

## （九）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

2.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.仅提供备份投标文件的；

4.电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

5.电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

6.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

7.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

8.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

9.评标委员会根据本章“二、投标文件的编制”“（七）投标报价”第6点规定情形发起询标后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为其提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

10.未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；

11.投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

13.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

14.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

15.未按本章“二、投标文件的编制”第七点投标报价要求报价的；

16.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17.投标人被视为串通投标的；

18.不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

19.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章且无法合理解释的；

20.不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

21.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；

22.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（十一）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标方可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标方可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员均应当准时在线参加，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1. 落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否能正常登录，并开启直播（如直播信号出现问题，不影响项目开标程序）。

2. 开标由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、递交备份投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

3.投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。招标方点击[开始解密]按钮后，投标人可以在线解密，解密时限为30分钟。

4.投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将在开标直播间拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

5.评标委员会在商务和技术评审结束后，主持人通过电子交易平台宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况。

6.招标方在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

7.评标委员会经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应当通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会给予投标人提交澄清或说明的时间为半小时，投标人已经明确表示澄清或说明完毕的除外。澄清说明环节评标委员会可以通过电子交易平台发出“视频会议”邀请，与相关供应商以视频会议形式进行，并在平台“讨论”组件中进行数据电文交换。为避免页面存在兼容性等问题，投标人须使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器极速模式，并安装摄像头和麦克风。如若评审过程中，电子交易平台出现视频会议连接失败等情况，按原方式在电子交易平台与供应商交换数据电文。

8.在电子交易平台上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

2.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

3.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

4.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

6.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

7.采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

8.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其商务技术主观分总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

9.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

10.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

11.招标方将在《中标公告》中，公开评标委员会对每个投标人的《评分明细》以及《得分汇总表》情况。

（三）评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未按时确认或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人的总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，通过电子交易平台统一签发《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。纳入国库集中支付的，按照国库集中支付有关规定付款。

资金支付进度：采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购人支付逾期利息。

预付款：根据《中华人民共和国中小企业促进法》《保障中小企业款项支付条例》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》等相关规范，对预付款支付要求如下：

1.对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；

2.项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；

3.采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。

4.对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

# 备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述预付款比例的规定。
第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

本项目每个标项推荐中标候选人为：评审后得分最高的投标人。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

特别提醒：评标委员会对每个投标人的评分明细以及得分汇总表情况在中标公告中公布。

三、标项1至标项12评标内容及标准

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 30 |  |
| 1 | 技术 | 完全满足得满分50分，其中标注“★”号的为重要参数，每负偏离一项扣4分，其他一般参数每负偏离一项扣2分。扣完为止。 | 50 | 客观分 |
| 2 | 技术 | 根据所投产品整体设计、工作原理路径、制造工艺、其在临床使用效果等评分。提供相关说明、证明材料。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） | 5 | 主观分 |
| 3 | 技术 | 安装、调试方案：根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施评审打分。（评分范围：5、4、3、2、1、0分） | 5 | 主观分 |
| 4 | 技术 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2 | 客观分 |
| 5 | 商务资信 | 项目维护计划（人员安排，定期巡检等情况），详见商务要求表。（评分范围：2、1、0分） | 2 | 主观分 |
| 6 | 商务资信 | 培训计划，详见商务要求表。（评分范围：3、2、1、0分） | 3 | 主观分 |
| 7 | 商务资信 | 经验及业绩要求。详见商务要求表 | 3 | 客观分 |

# 第四章 招标需求

特别说明：

1.除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

▲3.须提供所投货物的有效医疗器械注册证或备案证明的复印件，并同时提供所投产品厂家技术白皮书，如投标人未响应的，将被视为无效。

4.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

5.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行，但无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表第三点要求执行。

6. 投标人投标产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标产品技术参数。投标人未作说明的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

7.供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺。

▲8.胃肠机+乳腺钼靶和第三方辅助设备配置数量不允许缺漏，否则将导致投标无效。

## 标项1：胃肠机+舟山

|  | 舟山市 嵊泗县人民医院总院 胃肠机 数量1台 预算90万元，最高限价65万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 投标响应 |
| 一 | 技术参数及要求 | / |
| 1 | 智能化高频高压发生器 |  |
| 1.1 | 主机功率：≥50kW，最大摄影mA≥630mA |  |
| 1.2 | 高频逆变频率：≥200kHz |  |
| 1.3 | 最短曝光时间:≤1ms |  |
| 1.4 | 透视kV:40-125KV |  |
| ★1.5 | 最大透视mA：≥8mA（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 1.6 | 电流时间积：0.1mAs-630mAs |  |
| ★1.7 | 脉冲透视率: 具备15、30fps |  |
| 1.8 | 最大摄影加载时间：≥10s（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 1.9 | 曝光保护控制装置：具备 |  |
| 1.10 | 高压发生器关机保护装置：具备 |  |
| 1.11 | 高压发生器集成：在工作站采集界面病人体型选择≥4种 |  |
| 2 | X线球管 |  |
| 2.1 | 双焦点球管，小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm。 |  |
| 2.2 | 大焦点功率：≥90kW；小焦点功率：≥35kW |  |
| ★2.3 | 阳极热容量：≥400kHU（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 2.4 | 管套热容量：≥1200kHU |  |
| 2.5 | 阳极转速：≥9500转／分钟 |  |
| 3 | 动态平板探测器系统 |  |
| 3.1 | 大尺寸平板：≥17×17 |  |
| 3.2 | 有效像素≥940万 |  |
| 3.3 | 空间分辨率：≥3.4lp/mm |  |
| 3.4 | 平板材质：非晶硅+碘化铯 |  |
| 3.5 | 像素颗粒大小：≤139μm |  |
| 3.6 | 数字灰阶度：16bit |  |
| ★3.7 | 高速平板：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥30帧/s（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 3.8 | 平板探测器噪声消除技术：具备，提供第三方证明文件 |  |
| 4 | 多功能诊视床、控制系统与束光器 |  |
| ★4.1 | 岛屿式床台设计，床台电动旋转角度：-25度／+90度（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.2 | 胃肠造影压迫装置最大压力：≤100N |  |
| 4.3 | 床面横向移动范围：≥200mm |  |
| 4.4 | 影像系统移动范围：±90cm |  |
| 4.5 | SID焦片距：1100mm-1500mm |  |
| 4.6 | 床边控制：具备 |  |
| 4.7 | 智能高速CAN总线控制系统：具备 |  |
| 4.8 | 滤线栅规格： 440mm×480mm |  |
| 4.9 | 滤线栅方式：固定 |  |
| 4.10 | 栅比：8：1 |  |
| ★4.11 | 配备多功能控制手柄，控制台无需多个操作手柄，整套设备仅需一套单手柄就能实现整机的集成控制操作、床台与束光器的控制、以及曝光控制。（提供证明材料） |  |
| 4.12 | 束光器辐射野（SID=650mm）：最大350mm×350mm，最小0mm×0mm |  |
| 4.13 | 束光器操纵方式：手动／电动 |  |
| 5 | 图像处理与软件系统 |  |
| 5.1 | 要求整机系统软件为投标机型原厂软件，非外购，提供软件登记证。 |  |
| 5.2 | 医学专用监视器： ≥19″ |  |
| 5.3 | 工作站CPU：处理器3.20GHz，内存：8G，硬盘：≥1TB |  |
| 5.4 | 支持连续或单帧回放图像；不同的采集速率实时播放 |  |
| 5.5 | AP/PA、L/R定位标记：具备 |  |
| 5.6 | 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD 、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书：具备 |  |
| 5.7 | 实时多级降噪及实时边缘增强(透视，点片摄影)功能：具备 |  |
| 5.8 | 基于图像质量的自动剂量控制：ABS |  |
| 5.9 | 具备报告生成以及报告打印功能，并内置多种可编辑报告模板 |  |
| 5.10 | 具备直接连接激光相机打印功能，支持多种分格的设定 |  |
| 5.11 | 可与医院支持DICOM3.0标准的PACS系统相连，共享图像资料。 |  |
| 5.12 | 支持存档格式、浏览格式刻录功能，刻录后自带图像浏览器 |  |
| 5.13 | 支持DICOM压缩/非压缩刻录及Windows兼容图像格式刻录 |  |
| 5.14 | 原厂骨抑制AI功能可升级：具备，提供骨抑制AI的软著 |  |
| 5.15 | 原厂气胸智能AI定位功能可升级：具备，提供气胸智能AI定位的软著 |  |
| ★6 | 使用年限≥10年（提供铭牌照片） |  |
| ▲二 | 配置要求（单台） | / |
| 2.1 | 数字胃肠机1套 |  |
| 2.2 | 协助医院接入PACS系统 |  |
| 2.3 | 全自动气钡灌肠仪一台 |  |
| 2.4 | 胃肠机妇科支架一套 |  |

## 标项2：胃肠机+台州1

|  | 台州市 三门县人民医院 数字胃肠机 预算200万元， 数量1台 ，最高限价85万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| 1 | 平板多功能数字化X线影像系统 |  |
| 1.1 | 可以进行数字化透视、数字化摄影、倾斜摄影，包括全身各部分透视，透视下定位、点片、各类摄影（消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、支气管造影、ERCP等）等常规放射诊断的需要。 |  |
| 1.2 | 自动化：动态平板探测器及缩光器；床、机架、球管等均遥控操作 |  |
| 1.3 | 附件：高度可调脚踏板，肩托，扶手 |  |
| 2 | 超高频高压发生器 |  |
| ★2.1 | 高频逆变微机控制高压发生器：功率≥80KW（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| ★2.2 | 摄影管电流1-1000mA（最小管电流1mA）（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 2.3 | 最短曝光时间≤1ms，最长曝光时间≥10s |  |
| 2.4 | 最大mAs≥1000mAs |  |
| 2.5 | 摄影管电压：40-150KV（可调） |  |
| 2.6 | 具备连续透视和脉冲透视能力 |  |
| ★2.7 | 连续透视管最小电流≤0.2mA 连续透视最大管电流≥25mA（@40kV）或者＞9mA（@110kv）（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| ★2.8 | 具备脉冲透视能力。 脉冲透视最大管电流≥60mA（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 2.9 | 自动AEC 曝光 |  |
| 3 | 球管 |  |
| 3.1 | 大焦点最大功率≥103KW |  |
| 3.2 | 小焦点最大功率≥50KW |  |
| 3.3 | 焦点尺寸：≤0.6mm/1.0mm |  |
| ▲3.4 | 阳极热容量≥600KHU（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| ★3.5 | 管套热容量≥2400KHU（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| ★3.6 | 阳极散热率≥160KHU/分钟（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 3.7 | 球管高压接入模式为：三相供电 |  |
| 3.8 | 高端手动自动一体式束光器，具备SID变化窗口自动保持功能 |  |
| 4 | 动态平板探测器 |  |
| 4.1 | 探测器类型：碘化铯+非晶硅 |  |
| 4.2 | 视野范围≥17×17英寸 |  |
| 4.3 | 像素矩阵≥3072×3072 |  |
| 4.4 | 像素点尺寸≤139微米，物理空间分辨率≥3.5lp/mm |  |
| 4.5 | 动态范围≥16bits |  |
| 4.6 | 一块平板可完成透视及摄片全过程 |  |
| 4.7 | 数字透视最大可达到30fps 可用自动降噪过滤器及像素移动校正进行采集 |  |
| 5 | 高端多功能遥控岛屿式电动诊视床 |  |
| 5.1 | 球管立柱最大移动距离≥150cm，移动速率0-20cm无级变速可调 |  |
| ★5.2 | 床体的起到系统具备＋90º～—90º启倒能力，床体可以轻松实现设备的反向安装） 具备床面高度升降可调节的能力，升降范围≥24cm 床面最高高度≥100cm，床面最低高度≤76cm （需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 5.3 | 床面横向移动≥32cm，头足方向纵向移动范围≥95cm |  |
| 5.4 | 脚踏板一套，高度可调节 |  |
| 5.5 | 配备近台操作透视控制脚踏开关 |  |
| ★5.6 | 焦片距最大SID≥180cm，自动可调； 具备双滤线栅系统，栅焦距为F120&F180，自动根据源象距变化进行自动匹配或者人工手动切换（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 5.7 | 滤线栅材质为碳基滤线栅 |  |
| ★5.8 | 具有≥±40º的球管倾斜投照可隔室电动遥控操作（具备倾斜投照过程中，探测器实时自动校准中心功能）（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 6 | 数字系统 |  |
| 6.1 | 数字采集系统用于高端的摄片透视功能 |  |
| 6.2 | 影像质量分析/测量软件 |  |
| 6.3 | 可用自动降噪过滤器及像素移动校正进行采集 |  |
| 6.4 | 具有自动的-实时影像最佳化功能的高级器官程序摄影 |  |
| 7 | 硬件 |  |
| 7.1 | 工作站配置：CPU优于双核奔腾；内存：≥4G；硬盘：≥250GB |  |
| 7.2 | 主监视器: ≥19英寸医用液晶监视器（两台） |  |
| 7.3 | Windows操作系统 |  |
| 8 | 软件特点 |  |
| 8.1 | 预览图观察 |  |
| 8.2 | 基本测量配置：长度，多线段长度，角度及其校正 |  |
| 8.3 | 自动图像最佳化&硬拷贝&批量打印， 允许用户在打印前预设所需的设置 |  |
| 8.4 | 对比度增强，图像水平/垂直翻转 |  |
| 8.5 | 标注：文本，直线，箭头 |  |
| 8.6 | 多影像显示：4幅/屏及16幅/屏 |  |
| 8.7 | 根据不同检查部位设置默认的图像处理参数 |  |
| 8.8 | 可选择自动传图存档功能 |  |
| 8.9 | 具备图像末帧冻结功能 |  |
| 8.10 | 具备激光打印机的打印功能 |  |
| 8.11 | 中文操作界面 |  |
| 8.12 | 支持儿童摄影（检验报告需声称该功能） |  |
| ★8.13 | 临床高级功能：DR曝光模式或者狭缝成像技术的自动长骨拼接功能（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 8.14 | 系统原生功能，不通过增加工作站和探测器实现；通过系统主屏幕和系统自带的动态平板探测器现实控制，拍摄和输出完整拼接图像；拼接范围≥120cm |  |
| 8.15 | 为了避免呼吸伪影的产生，要求采用平板探测器DR曝光的模式进行长骨拼接图像的采集。 |  |
| ★8.16 | 自动拼接后的图像上，拼接部位的重叠或者拉伸（既误差范围）≤3mm（需提供检验报告佐证）（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 9 | 完整DICOM 3.0功能： 网络连接装置、图像编辑器、储存器、查询、检索、工作列表 |  |
| 10 | 整机要求 |  |
| 10.1 | 为保证影像链产生X线的相关部件的高度匹配性，发生器、球管和AEC需为同一品牌 |  |
| ▲11 | 配置要求 |  |
| 11.1 | 数字胃肠机设备 1套 |  |
| 11.2 | 多功能遥控床 1套 |  |
| 11.3 | 协助医院接入PACS系统 |  |

## 标项3：胃肠机+台州2

|  | 台州市 温岭市第一人民医院 数字胃肠机 预算250万 数量1台，最高限价180 万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| 一、 | 项目总体要求 |  |
| 1 | 用于常规胃肠道动态透视和消化道造影、高分辨率DR摄影，动态大平板多功能X射线诊断设备 |  |
| 二、 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | X线球管 |  |
| ★1.1 | 焦点：双焦点, 大焦点 ≤ 1.0mm,小焦点≤0.6mm（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| ▲1.2 | 阳极热容量：≥750KHU（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| ★1.3 | 小焦点功率：≥ 50KW（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| ★1.4 | 大焦点功率：≥ 100KW（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 1.5 | 阳极转速：≥10000 转/分钟 |  |
| 2 | 高压发生器 |  |
| 2.1 | 功率：≥65KW |  |
| 2.2 | 逆变频率：≥100kHz |  |
| ▲2.3 | 最大脉冲透视电流：≥65mA（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 3 | 平板探测器 |  |
| 3.1 | 探测器材料：碘化铯/非晶体硅 |  |
| 3.2 | 探测器规格：43×43cm |  |
| 3.3 | 可变视野：≥4视野 |  |
| ★3.4 | 像素尺寸：≤ 150μm（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 3.5 | 采集灰阶：≥16bits |  |
| 3.6 | 空间分辨率：≥3.4lp/mm |  |
| 3.7 | 量子捕获效率(DQE)：≥65% @ 0.05lp/mm |  |
| 4 | 监视器 |  |
| 4.1 | 监视器数目：≥1台 |  |
| 4.2 | 监视器尺寸：≥19” |  |
| 5 | 病人检查床 |  |
| 5.1 | 球管纵向运动：≥100厘米 |  |
| ★5.2 | 检查床纵向运动：≥75厘米。（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 5.3 | 床面横向运动：≥15厘米 |  |
| 5.4 | 球管倾斜投照角度：≥40度 |  |
| 5.5 | SID 距离：≥ 150厘米 |  |
| 5.6 | 床体倾斜角度：-17度—90度内可调 |  |
| 5.7 | 点片系统曝光功能：三视野电离室自动测量 |  |
| 5.8 | 缩光系统：矩形缩光系统 |  |
| 5.9 | 床面拍照可通过皮尺手动测量SID距离：是 |  |
| 6 | 数字图像处理技术 |  |
| 6.1 | DR模式拍片：≥2800 X 2800矩阵 |  |
| 6.2 | 连续点片矩阵：≥1420X1436矩阵 |  |
| 6.3 | 序列采集速度：≥ (1420X1436矩阵)8帧/秒 |  |
| 6.4 | 脉冲透视：≥30帧/秒 |  |
| 6.5 | 存储容量：≥ (1024X1024矩阵) 50000幅图像 |  |
| 6.6 | 图像文本/符号标注和编排功能 |  |
| 6.7 | 图像距离角度测量功能 |  |
| 6.8 | 具有实时图像存储，显示，回放功能 |  |
| 6.9 | 具有数字化图像保持，放大和编排功能 |  |
| 6.10 | Dicom3.0连结接口 |  |
| ★6.11 | 具有图像防烧灼功能（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证） |  |
| 6.12 | 边缘增强，正负片反转，窗宽窗位调整 |  |
| 6.13 | 具有快照存储功能 |  |
| 6.14 | 主动预设透视序列存储 |  |
| 6.15 | 具有末帧图像保持，放大漫游，图像水平/垂直翻转 |  |
| 6.16 | 具有末帧图像无剂量束光野范围调整 |  |
| 7 | 操作系统 |  |
| 7.1 | 主机采用触摸屏和操作杆操作 |  |
| 7.2 | 数字系统采用Windows 10操作系统 ,鼠标操作 |  |
| ★8 | 设备主要部件球管、高压发生器必须是制造商原厂制造（需提供NMPA注册检验报告或技术白皮书佐证）。 |  |
| 9 | 配置要求 |  |
| 9.1 | 主机系统 |  |
| 9.2 | 手柄 |  |
| 9.3 | 肩托 |  |
| 9.4 | 压迫带 |  |
| 9.5 | 对讲系统 |  |
| 9.6 | 第二曝光脚闸 |  |
| 9.7 | 控制室显示器 |  |
| 9.8 | 控制台桌 |  |
| 9.9 | 透视动态存储 |  |
| 9.10 | 密度优化功能 |  |
| 9.11 | 末帧图像束光野调整 |  |
| 9.12 | 快照模式 |  |
| 9.13 | DICOM工作列表/MPPS |  |
| 9.14 | 协助医院接入PACS/HIS系统 |  |

## 标项4：胃肠机+金华

|  | 金华市 东阳市妇幼保健院 数字胃肠机 预算500万元 数量1台 ，最高限价60万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 |  |
| 1 | 平板多功能数字化X线影像系统 |  |
| 1.1 | 可以进行数字化透视、数字化摄影、倾斜摄影，包括全身各部分透视，透视下定位、点片、各类摄影（消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、支气管造影、ERCP等）等常规放射诊断的需要。 |  |
| 1.2 | 自动化：动态平板探测器及缩光器；床、机架、球管等均遥控操作 |  |
| 1.3 | 附件：高度可调脚踏板，肩托，扶手 |  |
| ▲2.1 | 高频逆变微机控制高压发生器：功率≥80KW |  |
| 2.2 | 摄影管电流1-1000mA（最小管电流1mA） |  |
| 2.3 | 最短曝光时间1ms， |  |
| 2.4 | 最大mAs≥800mAs |  |
| 2.5 | 摄影管电压：40-150KV（可调） |  |
| 2.6 | 具备连续透视和脉冲透视能力 |  |
| 2.7 | 连续透视管最小电流≤0.2mA 连续透视最大管电流≥25mA（@40kV）或者＞9mA（@110kv） |  |
| 2.8 | 具备脉冲透视能力。 脉冲透视最大管电流≥60mA |  |
| 2.9 | 自动AEC 曝光 |  |
| 3 | 球管 |  |
| 3.1 | 大焦点最大功率≥103KW |  |
| 3.2 | 小焦点最大功率≥50KW |  |
| 3.3 | 焦点尺寸：≤0.6mm/1.0mm |  |
| ▲3.4 | 阳极热容量≥600KHU |  |
| 3.5 | 管套热容量≥2400KHU |  |
| 3.6 | 阳极散热率≥160KHU/分钟 |  |
| 3.7 | 高端手动自动一体式束光器，具备SID变化窗口自动保持功能 |  |
| 4 | 动态平板探测器 |  |
| 4.1 | 探测器类型：碘化铯+非晶硅 |  |
| 4.2 | 视野范围≥17×17英寸 |  |
| 4.3 | 像素矩阵≥3072×3072 |  |
| 4.4 | 像素点尺寸≤139微米，物理空间分辨率≥3.5lp/mm |  |
| 4.5 | 动态范围≥16bits |  |
| 4.6 | 数字透视最大可达到30fps 可用自动降噪过滤器及像素移动校正进行采集 |  |
| 5 | 高端多功能遥控岛屿式电动诊视床 |  |
| ★5.1 | 球管立柱最大移动距离≥150cm，移动速率0-20cm无级变速可调 |  |
| ★5.2 | 床体的起到系统具备＋90º～—90º启倒能力，床体可以轻松实现设备的反向安装） 具备＋90º～—90º轴对称的起到能力，可以轻松实现设备的反向安装。 具备床面高度升降可调节的能力，升降范围≥20cm 床面最高高度≥100cm，床面最低高度＜80cm |  |
| 5.3 | 床面横向移动＞30cm，头足方向纵向移动范围＞90cm |  |
| 5.4 | 脚踏板一套，高度可调节 |  |
| 5.5 | 配备近台操作透视控制脚踏开关 |  |
| ★5.6 | 焦片距最大SID≥180cm，自动可调； 具备双滤线栅系统，栅焦距为F120&F180，自动根据源象距变化进行自动匹配或者人工手动切换 |  |
| 5.7 | 滤线栅材质为碳基滤线栅 |  |
| ★5.8 | 具有≥±40º的球管倾斜投照可隔室电动遥控操作（具备倾斜投照过程中，探测器实时自动校准中心功能） |  |
| 6.1 | 数字采集系统用于高端的摄片透视功能 |  |
| 6.2 | 影像质量分析/测量软件 |  |
| 6.3 | 可用自动降噪过滤器及像素移动校正进行采集 |  |
| 6.4 | 具有自动的-实时影像最佳化功能的高级器官程序摄影 |  |
| 7.1 | 工作站配置：双核CPU；内存：≥16G；硬盘：≥500GB |  |
| 7.2 | 主监视器: ≥19英寸医用液晶监视器（壹台） |  |
| 8.1 | 预览图观察 |  |
| 8.2 | 基本测量配置：长度，多线段长度，角度及其校正 |  |
| 8.3 | 自动图像最佳化&硬拷贝&批量打印， 允许用户在打印前预设所需的设置 |  |
| 8.4 | 对比度增强，图像水平/垂直翻转 |  |
| 8.5 | 标注：文本，直线，箭头 |  |
| 8.6 | 多影像显示：4幅/屏及16幅/屏 |  |
| 8.7 | 根据不同检查部位设置默认的图像处理参数 |  |
| 8.8 | 可选择自动传图存档功能 |  |
| 8.9 | 具备图像末帧冻结功能 |  |
| 8.10 | 具备激光打印机的打印功能 |  |
| 8.11 | 中文操作界面 |  |
| 8.12 | 支持儿童摄影（检验报告需声称该功能） |  |
| ★8.13 | 临床高级功能：DR曝光模式或者狭缝成像技术的自动长骨拼接功能 |  |
| 8.14 | 系统原生功能，不通过增加工作站和探测器实现；通过系统主屏幕和系统自带的动态平板探测器现实控制，拍摄和输出完整拼接图像；拼接范围≥120cm |  |
| 8.15 | 为了避免呼吸伪影的产生，要求采用平板探测器DR曝光的模式进行长骨拼接图像的采集。 |  |
| 8.16 | 自动拼接后的图像上，拼接部位的重叠或者拉伸（既误差范围）＜1mm（需提供检验报告佐证） |  |
| 9 | 完整DICOM 3.0功能： 网络连接装置、图像编辑器、储存器、查询、检索、工作列表 |  |
| ▲10 | 配置要求 |  |
| 10.1 | 数字胃肠机设备1套 |  |
| 10.2 | 协助医院接入PACS系统 |  |

## 标项5：胃肠机+衢州1

|  | 衢州市 江山市人民医院医共体（江山市贺村中心卫生院） 数字胃肠机 预算80万元 数量1套，限价60万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| 一 | 设备名称：数字胃肠机 |  |
| 二 | 数量：一套 |  |
| ★三 | 临床应用与基本要求：进行全身各部位X线数字化透视检查、各系统数字化造影检查、数字化点片检查、常规的DR拍片等。（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 四 | 技术规格要求 |  |
| 4.1 | 智能化高频高压发生器 |  |
| ▲4.1.1 | 主机最大功率≥50kw（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.1.2 | 高频逆变频率≥200kHz（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.1.3 | 透视管电压调节范围40-120KV（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.1.4 | 最短曝光时间≤1ms |  |
| 4.1.5 | 最大摄影mA≥630mA |  |
| ★4.1.6 | 脉冲透视最大透视mA≥8mA（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.1.7 | 脉冲透视率≥25帧 |  |
| 4.1.8 | 具备曝光保护控制装置 |  |
| 4.1.9 | 具备高压发生器关机保护装置 |  |
| 4.1.10 | 高压发生器集成：在工作站采集界面病人体型选择 |  |
| 4.2 | X线球管 |  |
| 4.2.1 | 球管焦点≤0.6/1.2mm² |  |
| 4.2.2 | 大焦点功率：≥ 35kW 小焦点功率：≥ 90kW（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| ★4.2.3 | 阳极热容量（非等效）≥350kHU（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.2.4 | 管套热容量≥1250kHU |  |
| 4.2.5 | 阳极转速≥9500rpm |  |
| 4.3 | 动态平板探测器系统 |  |
| ▲4.3.1 | 大尺寸平板≥17×17英寸（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.3.2 | 像素颗粒大小：≤140μm（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.3.3 | 空间分辨率≥3.5lp/mm |  |
| 4.3.4 | 平板材质非晶硅碘化铯 |  |
| 4.3.5 | 数字灰阶度≥16Bit |  |
| ★4.3.6 | 高速平板：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥25帧/s（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.3.7 | 具备平板探测器噪声消除技术 |  |
| 4.4 | 多功能诊视床、控制系统与束光器 |  |
| 4.4.1 | 岛屿式床台设计 |  |
| 4.4.2 | 床台电动旋转负角度：≥15度 |  |
| 4.4.3 | 床面横向移动范围：≥220mm |  |
| 4.4.4 | 影像系统移动范围：不小于800mm |  |
| 4.4.5 | 可变焦设计，最大SID焦片距：≥1800mm 电动控制（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.4.6 | 具备床边控制装置 |  |
| 4.4.7 | 滤线栅方式：电动/固定 |  |
| 4.4.8 | 配备多功能控制手柄，控制台无需多个操作手柄，整套设备仅需一套单手柄就能实现整机的集成控制操作、床台与束光器的控制、以及曝光控制（提供控制台为单个手柄操作的实物图片证明） |  |
| ★4.4.9 | 配滤线栅栅距1-1.3m和1.8m各一个。 |  |
| 4.4.10 | 束光器操纵方式：手动／电动 |  |
| 4.5 | 图像处理与软件系统 |  |
| 4.5.1 | 要求整机系统软件为投标机型配套软件。 |  |
| 4.5.2 | 具备医学专用监视器 |  |
| 4.5.3 | 工作站CPU：优于或等于Intel 15处理器，内存：≥4G，硬盘：≥1T |  |
| 4.5.4 | 支持连续或单帧回放图像；具备不同的采集速率实时播放 |  |
| 4.5.5 | 具备AP/PA、L/R定位标记 |  |
| 4.5.6 | 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书 |  |
| 4.5.7 | 具备实时多级降噪及实时边缘增强（透视，点片摄影）功能 |  |
| 4.5.8 | 具备基于图像质量的自动剂量控制 |  |
| 4.5.9 | 具备报告生成以及报告打印功能，并内置多种可编辑报告模板 |  |
| 4.5.10 | 具备直接连接激光相机打印功能，支持多种分格的设定 |  |
| 4.5.11 | 可与医院支持DICOM3.0标准的PACS系统相连，共享图像资料。 |  |
| 4.5.12 | 支持存档格式、浏览格式刻录功能，刻录后自带图像浏览器 |  |
| 4.5.13 | 支持DICOM压缩/非压缩刻录及Windows兼容图像格式刻录 |  |
| 4.5.14 | 骨抑制AI功能可升级：具备，提供骨抑制AI的证明 |  |
| 4.5.15 | 气胸智能AI定位功能可升级：具备，提供气胸智能AI定位的证明 |  |
| 4.5.16 | 具备机房内近台操作系统：要求含单色专业显示器一个，DVI信号线、显示器支架、近台控制台（带控制手柄、脚闸） |  |
| ▲5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 数字胃肠机1套 |  |
| 5.2 | 协助医院接入PACS系统 |  |

## 标项6：胃肠机+衢州2

|  | 衢州市 江山市人民医院医共体（江山市人民医院） 数字胃肠机 预算120万元 数量1套，最高限价90万元 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| 一 | 设备名称：数字胃肠机 |  |
| 二 | 数量：一套 |  |
| 三 | 临床应用与基本要求：进行全身各部位X线数字化透视检查、各系统数字化造影检查、数字化点片检查、外周血管介入诊疗、常规的DR拍片等。 |  |
| 四 | 技术规格要求 |  |
| 4.1 | 智能化高频高压发生器 |  |
| ▲4.1.1 | 主机最大功率：≥50kW（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.1.2 | 高频逆变频率：≥500kHz（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.1.3 | 最短曝光时间：≤1ms |  |
| ▲4.1.4 | 最大摄影mA≥630mA（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| ★4.1.5 | 脉冲透视最大透视mA：≥30mA（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.1.6 | 脉冲透视率：≥ 25帧 |  |
| 4.1.7 | 最大摄影加载时间：≥10s |  |
| 4.1.8 | 透视摄影转换时间≤1秒 |  |
| 4.1.9 | 曝光保护控制装置：具备，并提供能证明具备该功能的证明材料 |  |
| 4.1.10 | 高压发生器关机保护装置：具备，并提供能证明具备该功能的证明材料 |  |
| 4.2 | X线球管 |  |
| 4.2.1 | 球管焦点：≤0.6 / 1.2mm² |  |
| ★4.2.2 | 大焦点功率：≥100kW，小焦点功率：≥40kW（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| ▲4.2.3 | 阳极热容量（非等效）：≥400kHU（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.2.4 | 管套热容量：≥1300kHU |  |
| 4.2.5 | 阳极转速：≥9500转/分钟（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.3 | 动态平板探测器系统 |  |
| 4.3.1 | 大尺寸平板：≥17×17英寸 |  |
| ★4.3.2 | 空间分辨率：≥3.5lp/mm（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.3.3 | 平板材质：非晶硅+碘化铯 |  |
| 4.3.4 | 像素颗粒大小：≤139μm（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.3.5 | 数字灰阶度：≥16bit（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| ★4.3.6 | 高速平板：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥25帧/s（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.4 | 多功能诊视床、控制系统与束光器 |  |
| 4.4.1 | 岛屿式床台设计 |  |
| 4.4.2 | 床台电动旋转负角度：≥18度 |  |
| 4.4.3 | 床面横向移动范围：≥200mm |  |
| 4.4.4 | 影像系统移动范围：±90cm |  |
| 4.4.5 | 可变焦设计，最大SID焦片距：≥1800mm，电动控制（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.4.6 | 床边控制装置：具备 |  |
| 4.4.7 | 滤线栅方式：固定式/可拔插设计 |  |
| 4.4.8 | 栅比：10:1（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.4.9 | 配备多功能控制手柄，控制台无需多个操作手柄，整套设备仅需一套单手柄就能实现整机的集成控制操作、床台与束光器的控制、以及曝光控制 |  |
| ▲4.4.10 | 配滤线栅栅距1-1.3m和1.8m各一个。 |  |
| 4.4.11 | 束光器操纵方式：手动／电动 |  |
| 4.5 | 图像处理与软件系统 |  |
| 4.5.1 | 要求整机系统软件为投标机型配套软件。 |  |
| 4.5.2 | 医学专用监视器： ≥19″ |  |
| 4.5.3 | 工作站CPU：处理器3.20GHz，内存：8G，硬盘：≥1TB |  |
| 4.5.4 | 支持连续或单帧回放图像；不同的采集速率实时播放 |  |
| 4.5.5 | AP/PA、L/R定位标记：具备 |  |
| 4.5.6 | 图像软件通过中国医学装备协会IHE系统测试设备四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC，提供同时包含上述四项的测试通过证书 |  |
| 4.5.7 | 实时多级降噪及实时边缘增强（透视，点片摄影）功能：具备 |  |
| 4.5.8 | 基于图像质量的自动剂量控制：ABS |  |
| 4.5.9 | 具备报告生成以及报告打印功能，并内置多种可编辑报告模板 |  |
| 4.5.10 | 具备直接连接激光相机打印功能，支持多种分格的设定 |  |
| 4.5.11 | 可与医院支持DICOM3.0标准的PACS系统相连，共享图像资料。 |  |
| 4.5.12 | 支持存档格式、浏览格式刻录功能，刻录后自带图像浏览器 |  |
| 4.5.13 | 支持DICOM压缩/非压缩刻录及Windows兼容图像格式刻录 |  |
| ★4.5.14 | 具备机房内近台操作系统：具备，要求含单色专业显示器一个，DVI信号线、显示器支架、近台控制台（带控制手柄、脚闸） |  |
| ★4.5.15 | 具备长骨拼接功能 |  |
| ★4.5.16 | 配备妇科支架 |  |
| ▲5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 数字胃肠机1套 |  |
| 5.2 | 协助医院接入PACS系统 |  |

## 标项7：乳腺钼靶+台州1

|  | 台州市 三门县人民医院 数字钼靶机， 预算金额200万 ，数量1台 ，最高限价145万元。 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| 1 | 设备基本信息 |  |
| 2 | 设备型号及其用途：用于乳腺疾病筛查及诊断的全数字化乳腺机 |  |
| 3 | 配置及主要技术参数及要求： |  |
| 3.1 | X线发生器 |  |
| 3.1.1 | 功率≥5KW |  |
| 3.1.2 | 最小KV范围≤22KVp |  |
| 3.1.3 | 最大KV范围≥49KVp |  |
| 3.1.4 | 最小mAS范围≤2mAs |  |
| 3.1.5 | 最大mAS范围≥600mAs |  |
| 3.1.6 | 最大mA范围≥100mA |  |
| 3.2 | X线球管 |  |
| ★3.2.1 | 双靶阳极材料：钼铑双靶（医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求 ） |  |
| 3.2.2 | 大焦点：IEC 标准 ≤0.3 |  |
| 3.2.3 | 小焦点：IEC 标准 ≤0.1 |  |
| 3.2.4 | 滤过材料：钼/银/铍滤波材料 |  |
| ★3.2.5 | 球管阳极热容量≥340KHU（医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求 ） |  |
| 3.2.6 | 阳极散热率≥40KHU/min |  |
| 3.2.7 | 阳极靶角≤5° |  |
| 3.3 | 曝光系统： |  |
| 3.3.1 | AOP曝光技术：全自动平板探测不需电离室设置 |  |
| 3.3.2 | 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择阳极靶面，滤过材料和Kv,mAS，自动选择靶面和靶滤过和kv，mAs |  |
| 3.3.3 | 具备剂量优先模式 |  |
| 3.3.4 | 预曝光探测范围≥19×23cm |  |
| 3.4 | 具备滤线栅 |  |
| 3.5 | 具备准直器：自动射野跟踪 |  |
| 3.6 | 压迫系统 |  |
| 3.6.1 | 具备电动和手动功能 |  |
| 3.6.2 | 具备自动解压系统功能 |  |
| 3.6.3 | 压迫板尺寸≥24×29cm和≥19×23cm |  |
| 3.6.4 | 压迫板数量≥2种 |  |
| 3.6.5 | 具备厚度与压力显示功能 |  |
| 3.7 | 机架： |  |
| 3.7.1 | 具备等中心C臂设计：电动或手动旋转控制，手柄和脚闸控制，电磁锁定功能 |  |
| 3.7.2 | C臂上下移动范围：≥85cm |  |
| 3.7.3 | 具备C臂旋转：电动旋转保证快速和准确摆位 |  |
| 3.7.4 | 具备C臂旋转范围≥360° |  |
| 3.7.5 | SID≥66cm |  |
| ★3.7.6 | 具备电源柜、高压发生器、X线球管组件整合于乳腺机机架中，以提升曝光间空间（需提供证明材料：医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求 ） |  |
| 3.8 | 平板探测器 |  |
| 3.8.1 | 平板尺寸≥24×29cm |  |
| 3.8.2 | 探测器材料：碘化铯－非晶硅 |  |
| 3.8.3 | DQE≥70%@ 0.5 lp/mm |  |
| 3.8.4 | 像素≤90μm |  |
| 3.8.5 | 灰阶≥14bit |  |
| 3.8.6 | 采集矩阵≥2850x2394 |  |
| 3.9 | 采集工作站 |  |
| 3.9.1 | 硬盘存储≥500G |  |
| 3.9.2 | 内存≥32GB |  |
| 3.9.3 | 双核系统 |  |
| 3.9.4 | 具备图像后处理：放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件功能 |  |
| 3.9.5 | 提供3MP医用专业竖屏显示器 |  |
| 3.10 | 诊断工作站：需提供乳腺机原厂乳腺专用诊断工作站 |  |
| 3.10.1 | 提供双竖屏诊断工作站：≥5MP*2 医用专业竖屏显示器 |  |
| 3.10.2 | 显示器分辨率≥2560 x 2048 |  |
| 3.10.3 | 内存≥32GB |  |
| 3.10.4 | 硬盘≥1T |  |
| 3.10.5 | CPU：2 Intel® Xeon® processors |  |
| 3.10.6 | 具备诊断工作站可提供光盘刻录功能：随盘自动带图像浏览软件,光盘可在任意PC机上播放而不需专门浏览软件 |  |
| 3.10.7 | 具备光盘刻录可刻录DICOM格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR等格式; 图像可以自由拖放到Microsoft Office, StarOffice 或OpenOffice文件中功能。 |  |
| 3.10.8 | 具备能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像，能够显示经医院PACS网络及其他网络和设备传输的MR和B超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断功能 |  |
| 3.10.9 | 具备致密型乳腺图像背光后处理功能：对于致密型乳腺，具备图像背光后处理功能，将致密性腺体清晰显示。 |  |
| 3.10.10 | 具备CC位和MLO位的相同感兴趣区自动匹配功能：CC位上的感兴趣区可以自动链接匹配到MLO位，指明相应病变区，方便医生诊断。 |  |
| 3.10.11 | 具备病灶导航功能，点击合成二维图像上的病灶区，有相应的断层图像窗口跳至相应的断层层面以供诊断医生浏览。 |  |
| 3.10.12 | 具备病灶书签功能，可供诊断医生在合成二维图像上以书签形式标记病灶，点击书签则有相应的断层图像窗口跳至相应的断层层面以供诊断医生浏览。 |  |
| 3.11 | 三维断层融合装置 |  |
| 3.11.1 | 断层像素≤100μm |  |
| ★3.11.2 | 提供步进式曝光，非连续式曝光（需提供证明材料：医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求 ） |  |
| 3.11.3 | 三维断层曝光次数<10 次 |  |
| 3.11.4 | 三维断层扫描角度≥25度 |  |
| 3.11.5 | 三维断层图像最小重建间隔≤ 0.5mm |  |
| 3.11.6 | 三维断层图像重建算法：采用迭代算法 |  |
| 3.11.7 | 具备三维断层图像重建2D图像 |  |
| 3.11.8 | 具备三维断层图像可以重建厚片图像 |  |
| ▲3.12 | 配置要求 |  |
| 3.12.1 | 全数字化乳腺机 1套 |  |
| 3.12.2 | 采集工作站 1套 |  |
| 3.12.3 | 诊断工作站多功能键盘 1套 |  |
| 3.12.4 | 5兆专业显示器 2块 |  |
| 3.12.5 | 协助医院PACS接入 |  |

## 标项8：乳腺钼靶+台州2

|  | 台州市 温岭市第一人民医院 数字乳腺钼靶机 预算180万 数量1台，最高限价160万元，保修5年 |
| --- | --- |
| 序号 | 技术要求 |
| 一 | 项目总体要求 |
|  | 该设备通过中国国家药品监督管理局NMPA认证，且管理类别属于第三类。 设备类型及其用途：数字乳腺X射线摄影系统，用于乳腺疾病筛查及诊断，具备断层摄影及三维立体活检定位功能。 |
| 二 | 技术参数及要求 |
| 2.1 | 高压发生器 |
| 2.1.1 | 高压发生器最大输出功率≥5KW |
| 2.1.2 | 管电压可调范围20～49KV |
| ★2.1.3 | 最大mA≥200mA(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.1.4 | 最小mAs≤2mAs |
| 2.1.5 | 最大mAs≥600mAs |
| 2.1.6 | 最大曝光时间范围≥10s |
| 2.1.7 | 多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式或手动曝光模式具备 |
| 2.1.8 | 发生器与机架一体化设计具备 |
| 2.2 | X线球管 |
| 2.2.1 | 阳极靶面：钨靶 |
| 2.2.2 | 球管小/大焦点尺寸≤0.1/0.3mm |
| 2.2.3 | 双靶角≤10°/16° |
| 2.2.4 | 阳极旋转转速≥10000RPM |
| 2.2.5 | 最大阳极热容量≥300KHU |
| 2.2.6 | 管套热容量≥500KHU |
| 2.2.7 | 限束器类型：电动，自动调节 |
| 2.3 | 平板探测器 |
| 2.3.1 | 探测器材料单晶硅或非晶硅 |
| 2.3.2 | 探测器尺寸≥23×29cm |
| ★2.3.3 | 高分辨率采集矩阵≥3500x4600(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| ★2.3.4 | 像素尺寸≤80um(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.3.5 | 采集灰阶度≥16bits |
| ★2.3.6 | 空间分辨率≥7.0 lp/mm(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.3.7 | DQE≥70%@ 0 lp/mm |
| 2.3.8 | 滤线栅栅密度≥ 36 lp/cm |
| 2.3.9 | 滤线栅有效栅比≥5:1 |
| 2.3.10 | 能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺覆盖区域进行投照剂量测试 |
| 2.4 | 立式摄影机架 |
| ★2.4.1 | 源像距≥66cm(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.4.2 | 摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂 |
| 2.4.3 | 能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便 |
| 2.4.4 | 一键到下一摆位、一键到对称体位功能 |
| 2.4.5 | 防护面罩 |
| ▲2.4.6 | C臂垂直运动范围70cm-145cm(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.4.7 | C形臂旋转角度≥+190°/-150° |
| 2.4.8 | 平板探测器日常校准 |
| 2.4.9 | 压迫类型电动 |
| 2.4.10 | 手动压迫系统、智能压迫系统 |
| 2.4.11 | 最大压迫力（电动）≥200N |
| 2.4.12 | 常规压迫板≥2个，且小压迫板尺寸≤18×24cm，大压迫板尺寸≥24×29cm |
| 2.4.13 | 机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面 |
| 2.4.14 | 脚闸2副，可支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制 |
| 2.4.15 | 机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，并且指示灯至少有三种颜色可选 |
| 2.4.16 | 图像采集工作站 |
| 2.5 | CPU主频≥3.4GHz |
| 2.5.1 | 主机工作站操作台内存≥32GB |
| 2.5.2 | 主机工作站操作台硬盘≥7TB |
| 2.5.3 | 图像文件存储容量≥138000幅 |
| 2.5.4 | 显示器尺寸≥24英寸 |
| 2.5.5 | 显示器分辨率≥1900×1200 |
| 2.5.6 | 操作系统：Windows 系统 |
| 2.5.7 | 操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等 |
| 2.5.8 | 彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位 |
| 2.5.9 | 支持一次拍摄得到三种图像模式：二维图像、DBT图像、二维合成图像 |
| 2.5.10 | 具备智能图像拒绝分析，可一键导出数据分析报告 |
| 2.5.11 | 图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局 |
| 2.5.12 | 可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等 |
| 2.5.13 | 具有乳腺假体植入物的选择功能 |
| 2.5.14 | 支持与PACS/RIS/HIS系统的集成 |
| 2.5.15 | 支持动态实时患者信息检索与显示 |
| 2.5.16 | 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 |
| 2.5.17 | 支持检查不同状态显示与排序 |
| 2.5.18 | 预定义拍摄参数与后期调整 |
| 2.5.19 | 支持灰度处理与调整 |
| 2.5.20 | 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 |
| 2.5.21 | 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 |
| 2.5.22 | 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 |
| 2.5.23 | 支持DICOM 3.0，包括： DICOM Send， DICOM Print， DICOM Storage commitment， DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS |
| 2.6 | 图像后处理工作站 |
| 2.6.1 | 配备原厂乳腺专用后处理工作站，并提供注册证明材料 |
| 2.6.2 | 配置2个医用显示器 |
| 2.6.3 | 医用显示器屏幕分辨率≥580万像素（5.8MP） |
| 2.6.4 | 支持中文图文诊断报告输出 |
| 2.6.5 | 支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐 |
| 2.6.6 | 支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步放大、缩小、窗宽窗位调节 |
| 2.6.7 | 支持同一患者不同时间检查的自动/手动合并 |
| 2.6.8 | 软件自带按BI-RADS分类的结构化报告 |
| 2.6.9 | 可直接对比不同病人的图像 |
| 2.6.10 | 支持多等级对比度/亮度图像处理 |
| 2.6.11 | 支持一键自动胶片布局 |
| 2.6.12 | 支持自定义挂片协议 |
| 2.6.13 | 支持自定义融合图像的层厚，并搭载不同算法，优化钙化或肿块的显示效果 |
| ▲2.7 | 具备三维断层功能 (提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| ★2.7.1 | 断层扫描同时具备两种不同扫描角度，大角度≥40°，小角度≤15°(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.7.2 | 单个体位断层摄影最小投照次数≤15次 |
| ★2.7.3 | 单个体位断层摄影最大投照次数≥20次(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.7.4 | 断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式 |
| 2.7.5 | 单个体位断层摄影扫描时间≤10s |
| 2.7.6 | 重建层厚≤1mm |
| 2.7.7 | 支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像 |
| 2.7.8 | 支持断层图像1-10mm的自定义层厚融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度 |
| 2.8 | 质量控制系统 |
| 2.8.1 | 系统内置整机校准质量控制流程 |
| 2.9 | 立体定位穿刺活检系统 |
| ▲2.9.1 | 具备立体定位活检功能(提供证明材料:医疗器械注册时具有CMA认证资格的第三方检测机构出具的检测报告或医疗器械注册证附页技术要求) |
| 2.9.2 | 介入活检定位精度 |
| 2.9.3 | 控制屏支持实时显示目标病灶位置、当前实际位置以及两者的位置差异；实时显示实际位置到安全边际的差距 |
| 2.9.4 | 支持持针器在X、Y、Z轴纯电动运动 |
| ▲三 | 配置要求 |
| 3.1 | 主机系统一套 |
| 3.2 | 控制台桌椅一套 |
| 3.3 | 协助医院接入PACS/HIS系统 |

## 标项9：乳腺钼靶+金华

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 金华市 永康市第一人民医院 数字化乳腺X射线机 预算180万元，数量 1台，最高限价70万元。 |  |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1 | 总体要求 |  |
| ▲1.1 | 功能需求：用于人体乳腺X射线检查，可提供二维摄影图像、三维体层图像和二维合成图像。 |  |
| 2 | 主要技术规格要求 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| ★2.1.1 | 高压发生器最大输出电功率≥5KW |  |
| 2.1.2 | 管电压可调范围：20～40KV |  |
| 2.1.3 | 管电压偏差≤±5% |  |
| 2.1.4 | 最大mA ≥140mA |  |
| 2.1.5 | 最小mAs≤1mAs |  |
| ★2.1.6 | 最大mAs≥630mAs |  |
| 2.1.7 | 最长曝光时间≥10000ms |  |
| 2.1.8 | 多种曝光控制方式：自动曝光AEC模式或手动曝光模式 |  |
| 2.1.9 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。 |  |
| 2.2 | X线球管组件 |  |
| 2.2.1 | 阳极靶靶面材料为钨 |  |
| 2.2.2 | 球管小/大焦点尺寸≤0.1/0.3mm |  |
| ★2.2.3 | 阳极设计为单靶角设计≤15° |  |
| ★2.2.4 | 阳极旋转转速≥10000RPM |  |
| 2.2.5 | 阳极热容量≥300KHU |  |
| 2.2.6 | 管套热容量≥500KHU |  |
| 2.2.7 | 限束器类型：电动，自动调节 |  |
| 2.2.8 | 附加滤过材料：银、铝 |  |
| 2.3 | 平板探测器 |  |
| 2.3.1 | 探测器材料：碘化铯+非晶硅，或非晶硒材质 |  |

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.2 | 探测器尺寸≥24×30cm |  |
| 2.3.3 | 高分辨率采集矩阵≥3500×2800 |  |
| 2.3.4 | 像素尺寸：位于70μm-85μm之间（包含70μm，85μm） |  |
| 2.3.5 | 采集灰阶度≥16bits |  |
| 2.3.6 | 空间分辨率≥5 lp/mm |  |
| 2.4 | 立式摄影机架 |  |
| ★2.4.1 | 源像距≤66cm |  |
| 2.4.2 | 摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂 |  |
| 2.4.3 | 能上下移动、旋转灵活，等中心旋转，实物按键操作方便，非虚拟按键 |  |
| 2.4.5 | C臂升降行程：≥800mm |  |
| 2.4.5 | C臂升降速度≥60mm/s |  |
| ★2.4.6 | C形臂垂直运动最低位置 ≤62cm |  |
| ★2.4.7 | C形臂垂直运动最高位置 ≥142cm |  |
| 2.4.8 | C形臂旋转角度逆时针（垂直0°）≥150° |  |
| 2.4.9 | C形臂旋转角度顺时针（垂直0°）≥180° |  |
| 2.4.10 | 球管绕平板旋转角度（平板静止不动）≥44° |  |
| 2.4.11 | 智能压迫系统 |  |
| 2.4.12 | 最大压迫力（电动）≥200N |  |
| 2.4.13 | 压迫板可单独拆卸、更换 |  |
| 2.4.14 | 压迫板尺寸规格 ≥24×30cm |  |
| 2.4.15 | 压迫板运动方式：智能压迫、电动微调 |  |
| 2.4.16 | 压迫板解压方式：自动解压、手动解压 |  |
| 2.4.17 | 压迫板支持紧急释放、自动释放 |  |
| 2.4.17 | 脚闸2副，并支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制 |  |
| 2.5 | 图像采集与后处理工作站 |  |
| 2.5.1 | CPU主频≥3.3GHz |  |
| 2.5.2 | 主机工作站操作台内存≥16GB |  |
| 2.5.3 | 主机工作站操作台硬盘≥1TB |  |
| 2.5.4 | 临床专用显示器≥23.8英寸 |  |
| 2.5.5 | 临床专用显示器分辨率≥1900×1200 |  |
| ★2.5.6 | 医用专业灰阶显示器≥5M,2560×2048 |  |
| 2.5.7 | 医用专业灰阶显示器均匀性≥85% |  |
| 2.5.8 | 医用专业灰阶显示器最大亮度≥1200 cd/m2 |  |
| 2.5.9 | 操作软件基本功能：具有病人管理、图像采集、观片检查、报告撰写和照相输出等功能 |  |
| 2.5.10 | DICOM3.0标准的Worklist查询服务，可自HIS查询并下载病例资料 |  |
| 2.5.11 | 可从软件直接调整X射线发生器参数 |  |
| 2.5.12 | 实时显系统状态（高压发生器、探测器的连接状态） |  |
| 2.5.13 | DICOM图像生成（组合图像像素、病人信息、曝光信息） |  |
| 2.5.14 | 病人拍摄体位的选择以及拍片参数预置 |  |
| 2.5.15 | 可对采集到的图像进行预处理 |  |
| 2.5.16 | 图像基本后处理功能：图像缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局 |  |
| 2.5.17 | 支持Gamma调节，多点LUT曲线调整 |  |
| 2.5.18 | 支持实时提示系统可存储的图像数量 |  |
| 2.5.19 | 支持多种挂片协议，并可用户自定义≥16种 |  |
| 2.5.20 | 支持报告模板的选择和编辑 |  |
| 2.6 | 三维断层（DBT）功能 |  |
| ★2.6.1 | 扫描角度范围≤40°(提供检测证明) |  |
| ★2.6.2 | 扫描角度误差≤±0.3°(提供检测证明) |  |
| 2.6.3 | 扫描时间＜11秒 |  |
| 2.6.4 | 曝光投影次数≥21次 |  |
| 2.6.5 | 具备重建算法 |  |
| 2.6.6 | 重建层厚≤1mm |  |
| 2.6.7 | 合成2D功能 |  |
| ▲3 | 配置要求（单台） |  |
| 3.1 | 数字化乳腺X射线机 1套 |  |
| 3.2 | 4兆≥23.8寸专业医用显示器1台 |  |
| 3.3 | 协助医院PACS接入 |  |

## 标项10：乳腺钼靶+衢州

| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 衢州市江山市人民医院医共体（江山市人民医院） 乳腺钼靶 预算金额170万元 数量1台 ，最高限价130万元 |  |
| 一、 | 总体要求 |  |
| ▲1.1 | 产品适用于对人体乳腺组织的X射线检查，可提供乳腺二维摄影图像、三维体层摄影图像（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2 | 平板探测器 |  |
| 2.1 | 探测器材料：非晶硒/非晶硅 |  |
| 2.2 | 探测器有效采集区域≥ 23x29cm |  |
| 2.3 | 采集像素大小≤ 85um（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 2.4 | 探测器采集矩阵≥ 3000*3000（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 2.5 | 空间分辨率≥5LP/mm |  |
| 2.6 | 灰阶深度≥16 bits |  |
| 3 | X射线管组件 |  |
| 3.1 | 阳极靶面材料：钨靶 |  |
| 3.2 | 球管焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≥0.3mm |  |
| ▲3.3 | 球管阳极热容量（非等效）≥300KHU（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 3.4 | 管套热容量≥500KHU（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 3.5 | 阳极转速≥10800转/分（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 3.6 | 阳极靶面双角度 |  |
| 3.7 | 阳极靶面最大角度≥16° |  |
| 3.8 | 阳极靶面最小角度≤10° |  |
| 3.9 | 限束器类型：电动调节 |  |
| 4 | 高压发生器 |  |
| ▲4.1 | 功率≥5kW（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.2 | 最小曝光电压≤20KV |  |
| ★4.3 | 最大曝光电压≥49KV（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.4 | 最小mAS≤10mAs |  |
| 4.5 | 最大mAS≥560 |  |
| 4.6 | 设备应有防过载措施，保证加载因素的选择不会超过 X 射线管的额定容量。 |  |
| 5 | 曝光系统 |  |
| 5.1 | 支持手动曝光和自动曝光（AEC） |  |
| 5.2 | 数字滤线栅或物理滤线栅 |  |
| 6 | 立式摄影系统 |  |
| 6.1 | 机械结构：等中心C型臂设计，自动或手动旋转控制 |  |
| 6.2 | 智能化辅助摆位功能：手动旋转中，到达临床摆位角度自动停止 |  |
| ★6.3 | 焦点到影像接收面的距离SID＞65cm（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 6.4 | 两组可控制压迫板及C臂运动的脚踏板 |  |
| 6.5 | 机架两侧具有一键锁定机械运动按钮 |  |
| 6.6 | 机架两侧具有受检者助力扶手 |  |
| 6.7 | C臂支持一键到位功能，可自动旋转到LCC，RCC，LMLO，RMLO |  |
| 6.8 | 具备防护面罩 |  |
| 7 | 压迫系统 |  |
| 7.1 | 压迫类型：电动或手动 |  |
| 7.2 | 具备曝光后自动释放功能 |  |
| 7.3 | 具备智能压迫 |  |
| 7.4 | 具备压迫板手动微调旋钮 |  |
| 7.5 | 具备压迫紧急释放功能 |  |
| 7.6 | 在压迫系统上可显示压力、角度、厚度、AEC位置，显示屏位置在压迫板上 |  |
| 7.7 | 压迫板和探测器平台可从上下双向独立调整高度，如压迫板进行压迫后，探测器平台可独立上抬、下降调节 |  |
| 8 | 质量控制系统 |  |
| 8.1 | 具备探测器校准质量控制流程，无需手动设置参数，设备有自动匹配参数的功能，选择校准模式可一键完成 |  |
| 8.2 | 探测器校准质量控制流程，可单选或多选拍摄模式进行校准，比如2D模式DBT模式既可单独也可同时完成 |  |
| 8.3 | 系统配置质量控制体模≥1 |  |
| 9 | 采集工作站 |  |
| 9.1 | 内存≥16 GB，硬盘存储≥ 1TB |  |
| 9.2 | 显示器1台，尺寸≥ 19英寸，分辨率≥1920*1080 ，支持DICOM协议 |  |
| 9.3 | 具备案例管理、可录入和管理患者数据、管理工作流、控制曝光参数 |  |
| 9.4 | 具备图像采集、处理功能 |  |
| 9.5 | 具备质量控制功能，可进行暗场校正、增益校正、伪影评估、质量评估 |  |
| 9.6 | 具备系统设置功能，可进行系统设置、用户管理、DICOM 节点管理、检查管理 |  |
| 9.7 | 具备长度测量功能、灰度反转功能、直方图功能 |  |
| 9.8 | 具备ROI分析（平均值，标准差，信噪比） |  |
| 9.9 | 具备手动去除乳房外其他部位（如肩膀，皮肤褶皱）成像伪影的功能 |  |
| ▲10 | 数字乳腺三维断层摄影功能（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 10.1 | 三维断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式 |  |
| 10.2 | 三维断层扫描角度范围：≥ 40° |  |
| 10.3 | 三维断层最大角度扫描时间：≤10秒（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| ★10.4 | 三维断层采集曝光次数：≥ 21次（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 10.5 | 三维断层图像最小重建层厚≤1 mm |  |
| 10.6 | 三维断层采图速度≥ 1 幅/秒 |  |
| 10.7 | 一次曝光完成断层图像采集后，球管可自动回到起始位置 |  |
| 10.8 | 可在同一压迫位置下同时获取二维和三维图像 |  |
| 10.9 | 支持普通二维摄影模式（2D）、三维体层合成摄影模式(TOMO)、组合摄影模式(TOMO+2D) 摄影模式 |  |
| 10.10 | 可以提供断层图像的薄层和厚层显示 |  |
| 10.11 | 实现三维断层摄影功能，无需加装外置组件 |  |
| 11 | 乳腺专用诊断工作站 |  |
| 11.1 | 内存≥ 16 GB，硬盘≥ 1T |  |
| 11.2 | 报告显示器1台，尺寸≥19英寸，分辨率≥1920*1080 |  |
| 11.3 | 支持DBT图像阅片 |  |
| 11.4 | 具备专业乳腺阅片模块：支持乳腺挂片协议。支持窗宽窗位调节、缩放、放大镜、漫游、翻转。支持多图像同步调节。 |  |
| 11.5 | 具备光盘刻录功能：光盘可刻录DICOM格式、 PDF、JPEG等格式 |  |
| 11.6 | 具备中文报告模块：用于中文报告的书写、保存和查找；丰富的乳腺诊断类模板，支持私有模板和公共模板管理；支持乳腺报告打印成DICOM图像并保存为单独的序列；报告格式设置工具，方便客户修改报告格式 |  |
| ▲三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 乳腺钼靶机，1套 |  |
| 3.2 | 操作工作站，一套 |  |
| 3.3 | 乳腺专用诊断工作站1套（含乳腺诊断专用5MP DICOM 灰阶显示器2台） |  |
| 3.4 | 协助医院接入PACS系统 |  |

## 标项11：乳腺钼靶+宁波

| 序号 | 主要要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 宁波市 鄞州人民医院医共体，乳腺钼靶机，预算金额200万元，数量1台，镇海区人民医院医疗集团， 乳腺钼靶机，预算260 万元， 数量1台, 最高限价170万/台 |  |
| 一、 | 总体要求 | / |
| 1 | 设备用途：全数字化平板乳腺X线摄影、早期妇女乳腺疾病普查, 供医疗人员进行乳腺摄影检查。 |  |
| 二、 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 高压发生器 | / |
| 1.1 | 发生器类型：高频逆变式 |  |
| 1.2 | 功率≥5KW |  |
| 1.3 | 最小曝光电压≤23Kv |  |
| 1.4 | 最大曝光电压≥49Kv |  |
| 1.5 | 最小mAs≤2mAs |  |
| ★1.6 | 最大mAs≥600mAs |  |
| 2 | X线球管 | / |
| ★2.1 | 阳极材料：钨靶（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 2.2 | 阳极转速≥8000rpm/min |  |
| 2.3 | 球管热容量≥500KHu（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 2.4 | 滤过材料≥2种（列出材料名称） |  |
| 2.5 | 准直器具备自动照射野跟踪功能 |  |
| 3 | 立式摄影系统 | / |
| 3.1 | 一体化机架（机架含电源柜、高压发生器、高压逆变器、X线管组件等）C型臂设计 |  |
| 3.2 | 摄影平台调节高低≥80cm |  |
| 3.3 | 摄影平台最低高度≤69cm |  |
| ★3.4 | 摄影臂旋转角度≥360º |  |
| 3.5 | 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位 |  |
| 3.6 | SID≥65cm（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 3.7 | 脚踏板可控制压迫板及摄影臂运动 |  |
| 3.8 | 机架两边具有升降、旋转电动控制按钮 |  |
| 3.9 | 数码显示屏可显示角度、厚度、压力和病人姓名 |  |
| 4 | 平板探测器 | / |
| ★4.1 | 探测器材料：非晶硒平板探测器 |  |
| 4.2 | DQE at 1 lp/mm≥60% |  |
| ★4.3 | 探测器有效成像野≥24X29cm（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.4 | 平板有效像素≥800万 |  |
| ★4.5 | 平板像素大小≤90 μm（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 4.6 | 空间分辨率≥5.5lp/mm |  |
| 4.7 | 具备AEC探测功能：能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺探测区域进行投照剂量的探测 |  |
| 5 | 压迫系统 | / |
| 5.1 | 压迫方式：手动和电动 |  |
| 5.2 | 具备曝光后自动解压功能 |  |
| 5.3 | 具备智能压迫技术，可在到达最适宜的压力时自动停止压迫 |  |
| 6 | 滤线栅 | / |
| 6.1 | 具备数字滤线栅技术 |  |
| 7 | 具备乳腺专用低剂量技术，可在不损失图像质量情况下有效降低辐射剂量 |  |
| 8 | 图像采集工作站 | / |
| 8.1 | 具备曝光参数设置与图像采集一体式操作界面 |  |
| 8.2 | 四核CPU≥3.2GHz |  |
| 8.3 | 硬盘≥2TB |  |
| 8.4 | 内存≥24GB |  |
| 8.5 | 可存储图像容量≥50000幅 |  |
| 8.6 | 操作系统：Windows |  |
| 8.7 | 监视器尺寸≥19英寸 |  |
| 8.8 | 图像灰度≥14 Bit |  |
| 8.9 | 病人数据可手动输入，也可通过DICOM Worklist从HIS/RIS中直接获取 |  |
| 8.10 | 具备一键成像功能，直接点击曝光按钮获取图像，无需选择摆位体位 |  |
| 8.11 | 可在采集工作站上同时浏览CT/MR/US等设备图像 |  |
| 8.12 | 检查过程中可随时自由插入或添加新的投照位 |  |
| 8.13 | 可通过软件界面设置最大安全压力值 |  |
| 8.14 | 可自由预设多个不同检查流程满足各种临床应用 |  |
| 8.15 | 具有多种过滤条件对数据库病人资料进行过滤选择 |  |
| 8.16 | 具备专用于女性乳腺图像的处理程序 |  |
| 8.17 | 具备专用于带假体图像的处理方式 |  |
| 8.18 | 具备多等级对比度/亮度图像处理 |  |
| 8.19 | 具备DICOM 3.0通用图像数字输出接口 |  |
| 8.20 | 可进行光盘刻录 |  |
| 8.21 | 可根据乳腺厚度分级预设曝光参数 |  |
| 9 | 诊断工作站 | / |
| 9.1 | 2台显示器，分辨率≥2K X 2.5K |  |
| 9.2 | 硬盘≥500G |  |
| 9.3 | 内存≥16GB |  |
| 9.4 | 具备观片测量功能 |  |
| 9.5 | 具备诊断报告的打开与编辑功能 |  |
| 9.6 | 具备照相排版功能：图像排版，图像打印到纸张，图像打印到胶片 |  |
| 9.7 | 具备数据库备份，数据库恢复，数据库压缩，图像备份，图像数据传输等功能 |  |
| 9.8 | 符合DICOM协议标准，可实现图像数据传输、存储、查询、打印或刻录到CD/DVD上，以及工作流程和病人信息处理 |  |
| 10 | 三维数字乳腺断层融合摄影功能 | / |
| ★10.1 | 断层摄影球管旋转角度≥±20°（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 10.2 | 断层摄影采集时间≤20s |  |
| ★10.3 | 断层采集曝光次数≥20次 |  |
| 10.4 | 具备连续曝光（非步进式曝光）功能 |  |
| 10.5 | 具备按一次曝光键完成断层图像采集，球管自动回到起始位置功能 |  |
| 10.6 | 断层图像层厚≤1mm |  |
| 10.7 | 具备断层图像电影回放功能 |  |
| ★10.8 | 三维断层重建算法：迭代重建 |  |
| 10.9 | 三维断层图像像素大小≤90 μm |  |
| ★11 | 具备对比增强双能成像功能（提供医疗器械注册时具有CMA认证的第三方机构检测报告或者产品说明书或者医疗器械注册时附件技术要求） |  |
| 12 | 断层融合下定位活检穿刺系统 |  |
| ▲三 | 配置和服务要求（单套配置） |  |
| 3.1 | 乳腺X线摄影系统 1套，含协助医院PACS接入 |  |
| 3.2 | 医用显示器（5M）2个 |  |
| 3.3 | 防护用品2套、铅衣架1个 |  |
| 3.4 | 断层融合下定位活检穿刺系统 |  |

## 标项12：乳腺钼靶+杭州

| 设备 | 杭州 淳安县第一人民医院 乳腺X射线机1台（钼靶机）预算200万元，数量1台，限价 130万元。 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1.1. | 全数字化平板乳腺X线摄影设备，用于乳腺疾病筛查及诊断 |  |
| 二、 | 机型 |  |
| 2.1 | 提供注册的最新机型 |  |
| 三 | 技术参数要求： |  |
| 3.1 | 机架： |  |
| 3.1.1 | C臂升降最低点＜69cm |  |
| 3.1.2 | C臂升降最高点＞132cm |  |
| 3.1.3 | C臂上下移动范围：≥65cm |  |
| 3.1.4 | C臂旋转范围双向各≥180º |  |
| 3.1.5 | C臂摆位具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 |  |
| 3.1.6 | SID＞66cm |  |
| 3.2 | X线发生器： |  |
| 3.2.1 | 功率≥5KW |  |
| ▲3.2.2 | 最大曝光电压≥49KV |  |
| 3.2.3 | KV调节步进≤0.5KV |  |
| 3.2.4 | 最小mAs≤0.1mAs |  |
| 3.2.5 | 最大mAS≥500mAs |  |
| 3.2.6 | 供电单相 220V-240V |  |
| 3.3 | X线球管: |  |
| 3.3.1 | 阳极材料钨靶 |  |
| ★3.3.2 | 球管阳极热容量≥300KHU |  |
| 3.3.3 | 阳极靶角10°/16° |  |
| 3.3.4 | 焦点大焦点：0.3；小焦点：0.1 |  |
| 3.3.5 | 管电流大焦点：80—100 mA ，25—35 kV 小焦点：32—40 mA ，25—35 kV |  |
| 3.3.6 | 管电压＞48kv |  |
| 3.3.7 | 阳极转速≥105000rpm |  |
| 3.4 | 曝光系统： |  |
| 3.4.1 | 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS提供 |  |
| 3.4.2 | 手动曝光人工设置kv, mAs |  |
| 3.4.3 | AOP全自动平板探测不需电离室设置提供 |  |
| 3.5 | 滤线栅带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥3.5∶1， 曝光自动同步, ≥41线/cm |  |
| 3.6 | 准直器视野指示灯 |  |
| 3.7 | 压迫系统 |  |
| 3.7.1 | 自动压迫提供 |  |
| 3.7.2 | 自动解压系统提供 |  |
| 3.7.3 | 压迫板提供 |  |
| 3.7.4 | 显示压迫厚度和压力提供 |  |
| 3.8 | 数字化系统： |  |
| ▲3.8.1 | 探测器非晶硅碘化铯平板探测器 |  |
| ▲3.8.2 | 量子捕获效率DQE≥70% at 0.5lp/mm |  |
| 3.8.3 | 探测器面积＞23cmx29cm |  |
| 3.8.4 | 采集矩阵≥2800x2300 |  |
| 3.8.5 | 灰阶深度≥14bit |  |
| 3.9 | 采集工作站 |  |
| 3.9.1 | 采集工作站硬盘≥1TB |  |
| 3.9.2 | 采集工作站内存≥4GB |  |
| 3.9.3 | 显示器≥23寸，2M |  |
| 3.9.4 | 显示器分辨率1920 x 1080彩色显示 |  |
| 3.9.5 | 输出接口：Dicom 3.0通用数字输出接口提供 |  |
| 3.9.6 | 采集采集工作站可提供图像导出（CD、DVD、USB）功能提供 |  |
| 4.1 | 图像后处理放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件 |  |
| 4.1.1 | 支持DICOM3.0、RIS、HIS、DICOM3.0激光打印接口支持 |  |
| 4.1.2 | 曝光后工作站显像时间≤10秒 |  |
| 4.1.3 | 曝光后间隔时间＜11秒 |  |
| 4.1.4 | 每位患者4个标准体位检查时间＜3分钟 |  |
| 4.1.5 | 每小时检查患者（4个标准体位）数量＞17人 |  |
| 4.1.6 | 假体乳腺处理功能提供 |  |
| 4.2 | 提供所投机型的原厂英文数据参数Datasheet，如果应标参数与原厂英文数据参数不一致时,以英文数据参数为准. |  |
| 4.3 | 维修及售后服务： |  |
| 4.3.1 | 国内原厂专业工程师提供维修服务。提供 |  |
| 4.3.2 | 可提供远程在线技术支持在线技术支持，非电话支持 |  |
| 4.3.3 | 保税库≥600万金额以上规模的配件库 |  |
| 五 | 乳腺智能辅助检测系统 |  |
| 5.1 | 系统基本配置 |  |
| 5.1.1 | 系统软件具备良好稳定的架构设计，支持各终端用户实时 访问需求提供 |  |
| 5.1.2 | 系统提供DICOM3.0连接功能，可实现与医院现有PACS/RIS 系统无缝集成提供 |  |
| 5.1.3 | 支持与医院其他现有系统的数据集成提供 |  |
| 5.2 | 用户管理 |  |
| 5.2.1 | 角色管理提供 |  |
| 5.2.2 | 影像归档提供 |  |
| 5.2.3 | 日志管理提供 |  |
| 5.3 | 图像处理 |  |
| 5.3.1 | 支持手工上传影像数据提供 |  |
| 5.3.2 | 支持以不同的序列方式打开影像提供 |  |
| 5.3.3 | 支持以不同的窗口布局打开影像提供 |  |
| 5.4 | 工作站 |  |
| 5.4.1 | 内存 ≥16GB |  |
| 5.4.2 | 固态硬盘≥128G |  |
| 5.4.3 | 机械硬盘≥2T |  |
| 5.4.4 | 网卡≥100Mbps |  |
| 5.4.5 | 机箱提供，塔式机箱 |  |
| 5.4.6 | GPU显存≥8GB 计算能力不低于GeForce RTX2070 |  |
| 5.4.7 | 接口≥4 |  |
| 5.4.8 | 多客户端支持≥1 |  |
| 5.4.9 | 显示器≥3M |  |
| 5.4.3 | 机械硬盘≥2T |  |
| 5.4.4 | 网卡≥100Mbps |  |
| 5.4.5 | 机箱提供，塔式机箱 |  |
| 5.4.6 | GPU显存≥8GB 计算能力不低于GeForce RTX2070 |  |
| 5.4.7 | 接口≥4 |  |
| 5.4.8 | 多客户端支持≥1 |  |
| 5.4.9 | 显示器≥3M |  |

## 商务要求表

| ▲交货时间及地点 |  | 交货时间：合同签订且接到最终用户发货通知后30个日历日内 交货地点：详见附件 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款条件 |  | 付款方式： 付款方式1（适用中小企业）：预付款金额为合同款金额的50%。合同签订之日起15个工作日内，中标方须向最终用户提交与预付款等额的“见索即付预付款保函”。最终用户在收到预付款应在合同生效以及项目具备实施条件后7个工作日内支付，项目验收合格后付清余款。 付款方式2 （适用大型企业）：最终用户收到货之后，付至合同款金额的50%。项目验收合格后付清余款。 履约保证金： 无 |
| 合同金额 |  | 到最终用户指定地点价（包括运输、保险等到最终用户指定地点的一切伴随服务、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。 |
| 验收标准 |  | 1、供应商提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 2、货物生产日期要求：交货时，距货物生产日期不超过6个月（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。 3、属强制计量器具的，供应商应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告。 4、属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。 5、货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 6、其他验收标准 6.1供应商完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。（最终用户认为无需提供项培训考核的除外，但需要留存书面说明）。 6.2供应商向最终用户提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。 6.3项目验收：达到货物验收标准后，供应商应及时通知最终用户，最终用户应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。 |
| 设备安装及调试 |  | 1、安装地点：最终用户指定地点 2、安装周期：接到最终用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给最终用户造成的损失 3、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。 4、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由供应商负责。 5、供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中最终用户需配合的内容 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 如无特别说明，按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售后 服务 | ▲质保期 | 设备原厂保修≥5年 |
|  | 承诺函 | 签订合同时，供应商提供原厂关于质保期的承诺函 |
|  | 项目维护计划 | 1、每年保质期内开机率≥95%，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。 2、在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达最终用户现场实施维修。 3、零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达最终用户。 |
|  | 培训计划 | 1、供应商应对最终用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 2、供应商应对最终用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 3、培训完成后，供应商须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4、供应商应在投标文件的培训方案中详细说明。 |
|  | 其他要求 | 1、供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。 2、供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。 |
| 履约能力 | 经验或业绩要求 | 同类项目业绩，提供2021年1月1日后签订的与本次投标核心产品同型号产品且与不同最终用户签订的合同复印件，每个业绩得1分，最高得3分。（须提供合同及发票扫描件，能清楚的辨析型号、日期、数量和价格，否则不计分） 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |

# 第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引

（设备）   采购合同

合同编号：

甲方（最终用户）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就                （项目名称）          （采购编号）的招标结果，签订合同如下，以便共同遵守：

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 |  | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 元整 小写：￥ .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、配置要求详见附件清单。

2、以上合同总价已包含货物到达甲方验收合格并能正常使用所需的一切费用；包括但不限于货价、包装费、运输费、运输保险费、安装调试费、清理费、培训费、管理费、质保期内维护费、利润、风险费、税金等所有费用。

3、设备使用年限：以产品标签、标识为准。

二、货款支付

☐付款方式1（适用中小企业）：预付款金额为合同款金额的50%，合同签订之日起15个工作日内，乙方须向甲方提交与预付款等额的“见索即付预付款保函”。甲方在收到预付款保函且合同生效后支付预付款，设备验收合格后付清余款。

☐付款方式2（适用大型企业）：甲方在收到合同约定货物之后，付至合同款金额的50%。设备验收合格后付清余款。

三、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订生效且接到甲方通知后    日历天内。

2、交货地点：*******   医院     院区。

3、交货方式：交货方式以甲方通知为准。

四、货物包装

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、废弃包装由乙方负责清理。

五、质保期及质量保证

1、质保期      个月。（自验收合格次日起计算）

2、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。同一故障维修3次，仍不能达到技术要求，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）设备更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）设备贬值处理：由甲乙双方合议定价，合议不成的由第三方鉴定。

（3）设备退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5、在质保期内，乙方接到甲方报修通知（电话传真等）后24小时内应上门维修。

6、联系人：      ； 联系（报修）电话：           。

六、安装调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需及时验收。

2、 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收报告，双方共同签字验收；验收费用由乙方负责。验收合格时间以验收合格报告单签署之日起计算。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

八、保密条款

1、乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履约过程中所接触到甲方的商业秘密、技术资料、病人信息等资料和信息(统称保密资料)，负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。
    2、当出现下列情况时，保密义务终止：
   (1)保密资料已经进入公有领域。
   (2)甲乙双方书面同意披露或使用保密资料。
   (3)法律要求披露的，但任何一方应在合理的时间提前通知另一方，使其得以采取其认为必要的保护措施。
    3、如任何一方违反本合同关于保密的约定，另一方应赔偿因此而给对方造成的一切损失。
    4、无论本合同因何种原因被解除或终止，双方都应当遵守本条规定的保密义务。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议解决

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、廉政条款

1、招标采购项目坚持公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则，甲乙双方应严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及相关法律法规。

2、严禁乙方在投标中发生弄虚作假、围标串标、转包、违法分包、资质借用挂靠、以行贿方式谋取中标等违法违规行为。

3、甲方工作人员在履职时，如与乙方存在利害关系的，应当主动回避，及时说明情况，不得以任何方式施加影响。

4、严禁甲方接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。乙方不得以任何方式的利益输送来影响医院工作人员采购或使用产品的选择权。

5、甲方工作人员不得参加乙方安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察等有关部门反映情况。

6、乙方须规范在医疗机构的行为，自觉遵守廉政条款，绝不利用非法手段谋取不正当利益，如有发现业务人员违规行为，甲方将予以严肃处理。

十二、合同生效及其它

1、本项目所涉及的招标文件、投标文件、中标通知书及澄清说明等文件均为合同组成文件，司法解释按逆时执行。

2、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、本合同范围的货物不得分包或者转包，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

4、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

7、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

8、本合同未尽事宜，双方友好协商解决，并遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 开户账号： | 开户帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

分项价格

| 货物名称 |  | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 元整 小写：￥ .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

# 第六章 投标文件格式附件

附件1：

浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶

项目编号：ZZCG2025X-GK-117（标项  ）

资

格

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资格文件目录

（1）声明书 (格式见附件2)；

（2）法定代表人授权委托书(以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1)或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合投标授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）联合投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）;

（5）分包意向协议（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）

（6）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

(7)食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；

## ▲投标人须知（九）投标无效的情形中“1.投标人未能提供合格的资格文件”包括但不限于下列情形：

## 1.声明书：

## 以非联合体形式投标的，未提供声明书或声明书未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未分别提供联合体各方声明书或声明书未盖投标人公章；

## 2.法定代表人授权书或法定代表人身份证明或联合投标授权委托书：

## 以非联合体形式投标的，未提供法定代表人授权委托书或委托书无法定代表人签章或未盖投标人公章；法定代表人代表投标人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标授权委托书或委托书无联合体各方法定代表人签章或未盖联合体各方公章；

## 3.营业执照：

## 以非联合体形式投标的，未提供营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 以联合体形式投标的，未提供联合体各方营业执照或营业执照不在有效期内或未盖投标人公章；

## 事业单位投标的，未提供事业单位法人证书或事业单位法人证书不在有效期内或未盖投标人公章；自然人投标的，未提供身份证或身份证不在有效期内或未签章；

## 4.联合投标协议书：

## 以联合体形式投标的，未提供联合投标协议书或未盖联合体各方公章或未列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比；

## 5. 投标人的特定条件证明材料：

## 合格投标人的资格要求中有投标人的特定条件的，未提供符合投标人特定条件证明材料或证明材料不在有效期内或未盖投标人公章；

## 6.中小企业声明函：

## 项目专门面向中小企业的，未提供中小企业声明函或中小企业声明函中未完整填写标的名称、企业名称、从业人员、营业收入、资产总额或未盖投标人公章；

## 残疾人福利性单位投标的，未提供残疾人福利性单位声明函或未盖投标人公章；监狱企业投标的，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

## 7.分包意向协议:

## 项目要求以合同分包形式预留份额专门面向中小企业的，未提供分包意向协议或未盖投标人与分包供应商公章或未列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

我方愿意参加贵方组织的浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶（编号为ZZCG2025X-GK-117）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方承诺已经具备参与政府采购活动的资格条件；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.我方不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一合同项下的政府采购活动的情况。

9.我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的情况。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：          日 期：

附件3-1：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目名称：浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶 项目编号：  ZZCG2025X-GK-117  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件3-2：

法定代表人身份证明

有效的身份证件扫描件、复印件：

正面：

反面：

法定代表人签名（或签名章）：

联系方式：          邮箱：

投标人全称（公章）：         日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应        组织实施的编号为 ZZCG2025X-GK-117的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交联合体各方的资格文件（声明书、营业执照、投标人特定条件）。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（甲方       ）的合同份额占到合同总金额    %，（乙方       ）的合同份额占到合同总金额    %……

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与        签订的《联合投标协议书》的内容，现授权    为联合投标授权代表，授权代表在投标、开标、评标、签约过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：      联系方式：      邮箱：

授权代表身份证号码：

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：

分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：  年  月   日

附件7：

浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶

项目编号：ZZCG2025X-GK-117（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标人认为需要的其他文件资料。

附件8：

评分对应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件9：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日期：

附件10：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：            标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：          日 期：

附件11：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：              标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日  期：

附件12：

商务响应表

投标人全称（公章）：              标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工期（交货期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 投标人技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：               日期：

附件13：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件14：

浙江省卫生健康委员会胃肠机+乳腺钼靶

项目编号：ZZCG2025X-GK-117（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）开标一览表（见附件15）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若需要，格式见附件16）；

（4）残疾人福利企业声明函（若需要，格式见附件17）。

附件15：

开 标 一 览 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。投标总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。 5.报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

附件16：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件17：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：