项目需求

## 一、项目要求及技术需求

说明：

1.招标文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则其投标作否决投标处理。

2.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标单位应在“设备配置清单”中将其标配参数详细列明。

3.投标单位必须自行为其投标产品侵犯其他投标单位或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标单位应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4.投标单位所投标货物或服务如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

| 序号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 主要技术性能（配置）及参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声系统 | 1 | 一、设备主要用途 主要用于腹部、泌尿、小器官、产科、妇科、儿科、血管、经颅、急诊等全身应用。 二、主机及技术参数要求 1.通用功能 1.1 M型模式 1.2 医用彩色显示器大于等于15寸，可上下、左右旋转 1.3 局部放大（支持前段、后端放大） 1.4 斑点噪声抑制技术，可调级别大于等于4 1.5 扩展成像，线阵、支持凸阵、容积探头 1.6 彩色 M型模式 1.7 支持一键全屏放大，图像放大不失真，便于医生观察较小病灶进行快速诊断，要求支持3种不同图像区域的显示模式 1.8 一键自动快速优化彩色图像、二维图像、彩色图像、频谱图像 1.9 频谱多普勒成像（包括高脉冲重复频率、脉冲多普勒、连续波多普勒） 1.10彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） ★1.11组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式） ★1.12主机一体化触摸屏≥10寸，触摸屏角度独立活动可调节 1.13 空间复合成像，曲别针试验可显示大于等于7条线 1.14 主机内置探头接口大于等于4个 1.15 全中文操作系统界面 1.16 二维灰阶模式 1.17 谐波成像模式 1.18 自由臂三维成像 1.19 原始数据处理，可处理参数大于等于30项 ★1.20操作面板可升降、左右旋转 1.21支持移动终端系统：超声设备与智能设备可无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑功能 2.探头规格，标配3个探头 2.1 基波、彩色、谐波、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.2 阴式探头 2.3 浅表探头 2.4 腹部探头 3.系统技术参数及要求 3.1 二维灰阶成像单元 3.2 彩色多普勒成像单元 3.2.2支持B/C 同宽 3.2.2模式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.3显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.4最大帧率: ≥300 帧/秒 3.2.5取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) ★3.2.6 LGC: ≥4段 3.3 频谱多普勒成像单元 4.测量功能 4.1 妇产科测量：胎儿生长曲线显示，胞胎对比测量分析，生理分析 4.2 自动NT测量 4.3具有专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 4.4 自动产科测量，自动识别并自动计算胎儿评估指标 4.5 膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据 4.6 具备常规测量：包括周长、面积、距离、预产期等 4.7具有血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果 5.检测存储和管理 ★5.1 ≥1T硬盘 5.2 检测存储 5.3 多种导出图像格式：导出及备份图像数据资料 6.连通性要求 6.1 支持网络连接 6.2 内置USB接口, 接口大于等于5个 6.3 视频/音频输出、输入 6.4 超声助手,能提供标准超声声像图、扫查手法图及扫查技巧介绍，解剖示意图、支持医生对超声扫查的自学和训练，提高医生规范化操作和诊断 6.5 DICOM 3.0基本组件 （三）外置和附件 1.具有耦合剂加热器 2.专业探头放置架≥4个； 3.支持脚踏开关； 4.具有抽拉式小键盘 （四）备件、技术及维修服务，培训要求及其它 1．仪器厂家在广西设置有直属的分支机构、备件库，保证及时供应; 2.主机保修≥24个月。 |
| 2 | 十二导联心电图机 | 1 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） ★4.时间常数：≥5S ★5.耐极化电压：±650mV 6.共模拟制比：≥105dB ★7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 11.可存储最近2分钟12导联波形。 12.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。 13.具有导联连示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 ★14.具有隐藏式提手，美观大方。 15.通过CFDA、CE认证。 |
| 3 | 心电图机 | 1 | 1.噪声电平：≤15uVp-p 2.频率特性：0.05Hz-150Hz ★3.时间常数：≥5S 4.输入回路电流：≤50nA ★5.耐极化电压：±650mV 6.共模拟制比：≥105dB 7.心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。 8.具有自动、手动、节律三种显示功能。 9.记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。 ★10.灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。 11.≥10英寸TFT触摸屏，全竖屏显示。 ★12.支持手写中文输入。 ★13.可回顾10分钟的12导联心电波形。 14.可存储10000份病例。 ★15.具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。 16.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 17.支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。 ★18.具有待机自动唤醒，定时关机功能。 19.支持内置WIFI模块。 20.通过CFDA、CE认证。 |
| 4 | 全数字超声显像诊断 | 1 | 1.成像技术：全数字化、实时全域动态聚焦 2.可编程预设功能：可对各种检查类型的系统设置进行预设 3.电影回放:≥256帧。 4.宽频带成像。成像模式：B、2B、4B、B+M、M、画中画放大 5.最大探测深度：≥21cm。凸阵探头在3.5MHz频率下，且深度≤80mm的条件下，侧向分辨率≤2mm、轴向分辨率≤1mm ★6.凸阵探头在3.5MHz频率下，盲区≤3mm。几何位置精度：纵向≤2%、横向≤1% 7.可升级解剖M型及复合成像功能 8.声速聚焦：≥4个焦点，≥28个位置连续可调 9.可升级反向脉冲谐波成像 ★10.图像动态范围：40-180dB，步进≤4连续可视可调 11.声功率：0%－100%，49档可调 12.一键优化：≥7组可自定义优化模式。 13.线密度：≥2级可调。 14.TGC调节：≥8段。 15.局部区域放大，放大倍数16倍可调 ★16.凸阵探头频率：高密度+超宽频＋五变频（2.0/3.0/3.5/4.2/5.0）5种可选 17.自定义热键：不少于6个自定义热键可供用户使用，用户可将一系列复杂的操作过程定义到一个简单的按键上 18.图像注释短语：系统内置300个以上标准化的常用注释短语供用户直接引用，用户还可自定义其它注释短语供日后直接引用，此外，医生可任意输入数字、字母及其它符号。 ★19.智能描记功能：用本仪器手动测量周长或面积时，如果手动描记的轨迹不满意，可用BACKSPACE键倒退描记轨迹直至满意的位置，不必从头开始。 20.具备伪彩成像功能≥7级可选 21.配置要求：主机1台，腹部探头1把。 |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1.仪器类型：分立式。 ★2.分析速度：比色恒速≥600T/H。 3.最大可同时分析项目：≥80个 4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块) 5.多试剂支持：支持1～4种试剂的测试项目 6.样本位：≥90个，样本盘带静电刷，可随时插入急诊样本 7.最小样本加样量：1.5μL， 0.1µl步进。 8.加样技术：具有堵针检测和水脱气技术 9.冷藏试剂位：≥80个 10.最小反应液体积：≤100µl，光径≤5mm。 11.搅拌针：≥2个 ★12.反应杯位：≥120个 13.最小试剂加样量：10μL， 0.5µl步进 ★14.温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；反应温度：37℃±0.1℃。 15.比色杯清洗：自动8阶温水清洗 16.光学系统 ：光栅后分光 17.波长：≥12个(涵盖340～800nm) 18.吸光度线性范围：0～3.3 Abs 19.操作系统：全中文操作界面 ★20.试剂：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认可（提供认证证书）。 21.售后服务：在广西区内有仪器厂家设立的经工商注册的直属售后服务中心和零配件中心（要求提供广西分公司营业执照），并有10名专业维修工程师（要求提供社保证明）提供服务,要求24小时内到现场。 |
| 6 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1 | 1.白细胞五分类，测试参数：可提供25项基本参数和3个散点图、3个直方图； ★2.测量原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射、细胞化学染色检测；无氰溶血剂测HGB； 3.测试速度：≥60样本/小时； 4.进样模式：自动进样和手动进样同时具备； 5.样本：静脉全血、预稀释末梢血； ★6.样本用量：静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul； 7.操作软件：全中文操作，及中文报告系统； 8.资料存储：分析仪主机可存储≥5000份检查结果，包括散点图、直方图及患者信息；外接电脑，可存储包括所有中文信息和全部散点图及直方图； 9.数据输出：具备联网双向通讯功能； ★10.试剂：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认可，校准品可直接溯源至国际参考方法； 11.同系列五分类血球仪全国内装机客户≥300台，并提供装机客户名单； ★12.售后服务：在广西区内有仪器厂家设立的经工商注册的直属售后服务中心和零配件中心，并有10名专业维修工程师（要求提供社保证明）提供服务,要求24小时内到现场。 |
| 7 | 尿液分析仪 | 1 | 一、技术要求： 1.测定原理：反射光电比色法 2.光源系统：采用冷光源测定系统 3.测定速度：≥500条/h 4.试纸项目选择：兼容14项、13项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6.显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 7.工作方式：可选择单条测试或连续测试 8.仪器能准确感应尿试纸条的数量 9.自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 10.稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% 11.重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 12.携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13.打印：内置热敏打印机打印测试结果 14.故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15.仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16.条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17.校准功能：仪器配有试纸条校准功能 18.存储功能：≥9000个测量结果 19.输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 20.电源：可在100V—240V下工作 |
| 8 | 台式自动平衡离心机 | 1 | 一、产品特性 1.无刷直流电机，免维护 2.在运行中可任意更改参数，无需停机 3.钢制机身，不锈钢离心腔，耐腐蚀易清洁、安全、稳定 二、技术参数 1.最高转速：4000r/min 2.电源：AC 220V 50Hz 5A 3.最大相对离心力：2200×g； 4.整机噪声：≤60dB(A) 5.最大容量：300ml 6.转速精度：±20r/min |
| 9 | 体视显微镜 | 1 | ★1.放大倍数 0.67X—45X 之间（一倍物镜）。 2.目镜:高眼点广角目镜(10X，Φ22 mm)，视度调节范围为±5屈光度；视场范围：22mm。铰链式3目，分光比50%\50%，配0.5xc接口。 3.1X 平行光消色差物镜，工作距离可达105mm。另外含0.5倍或2倍辅助物镜。 4.底座: L型立臂式底座，立臂校调，行程106。配透明玻璃、毛玻璃和黑白板3块工作板，直径95mm。 ★5.反射照明：独立的LED反射照明，强LED灯珠，色温5600K，寿命2万小时以上；亮度可调； ★6.透射照明：采用LED光源透射照明，亮度可调； 7.调焦机构：调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm； 8.配套mshot远程服务系统：可实现在线便捷远程服务，需提供原厂远程服务协议，保证后期使用。 |
| 10 | 视力筛查仪 | 1 | 1.适用范围：从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光和不等视），可检查任何瞳孔大小的眼睛； 2.测量范围：球镜度：+8.0D ～ -6.0D；柱镜度：+3.0 ～ -3.0D；散光轴：1° ～ 180°。 3.屈光度间隔宽：0.25D（可根据使用习惯调节为0.1D）； 4.检测距离检控：超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离； 5.目镜：发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近变换颜色以便于操作者调整距离； 6.测量模式：可根据受测者的具体情况设置为婴幼儿、成人等测量模式； 7.引导注视：通过多种颜色交替的灯光闪烁引导受测者注视； ★8.操作界面：使用全中文操作界面； 9.存储：主机可以存储420个检查结果； 10.导出：主机可与电脑连接导出结果； 11.打印格式：打印报告单包括测量模式、日期、时间和测量结果； 12.可充电池：11.1V聚合物锂离子电池，电池电量不小于2000mAh;持续使用时间大于6个小时；电量不足时自动发出可视和可听报警； 13.安全标准及配置：一类激光产品，光源中心波长>800nm；配置含视力筛查仪主机一套，锂离子电池一套，便携箱一套，视力筛查仪系统软件一套。 |
| 11 | 耳声发射听力筛查仪 | 1 | 1.同时具有TEOAE和DPOAE二种测试功能 2.按键操作，简单易操作 3.清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果 4.内置存储：50个受试者，200个测试结果 5.测试结果存储在内存中，可随时打印 6.抗干扰能力强，在门诊，办公室及病房也可进行听力测试，获得可靠数据 7.电池容量大，续航时间长 8.可拆卸探头，易清洁 9.配备无线蓝牙打印机：一次按键，数秒即可完成，无需使用线缆 10.与医疗系统数据互通：支持HL7协议，与医疗系统信息对接，轻松获取患者数据与上传测试报告 11.数据传输：使用USB2.0接口连接PC端，读取并暂存报告，可随时匹配受试者并查看打印测试报告 |
| 12 | 呼叫管理系统 | 1 | 一、管理主机 1.60门主机，一览表显示护理等级、多功能显示； 2.病员呼叫而主机无人处理时主机将分机号储存； 3.病员呼叫时音乐振铃，数码显示呼叫床位号； 4.房号床号播报功能； 5.主分机间双向呼叫对讲； 6.时间、日期显示； 7.在线自动编号功能 8.音量调节 9.播报次数、循环次数选择功能 10.背景音乐设置 11.住院人数统计 12.广播功能 二、床头分机 呼叫，对讲，接通时有声光显示，具有呼叫清除功能，两线制安装。 三、走廊显示屏 超薄超轻设计、四寸双面八字、多功能显示、可显示床位号、时间，采用吊顶式安装 |
| 13 | 升降平车 （转运车） | 1 | ★1.车体尺寸：全长：193㎝，全宽：64㎝。 ★2.床面高度：最高：84㎝，最低：69㎝。 ★3.基本参数：背板上折角度：0°～≥75° ★4.承载能力：静载荷(均布)：250Kg，安全工作载荷：135Kg。 5.基本配置： ★（1）框架采用优质30*60*1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。 （2）背部升降装置采用可控气动弹簧快速调节，260N配重标准符合人体靠背支撑重量，通过控制手柄操控背板角度，背部调节角度为0°-75°。 （3）整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠，手柄按照顺时针旋转，则整个床体上升，反之，则下降，空载时，手柄起动力矩不大于2N·m，升降范围300mm。 ★（4）丝杆采用铜螺母经久耐用，需具有较强承重能力。 ★（5）双片中控三档静音轮，刹车、万向、导向三档操控。脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。（1）踏下（用力踏到底）踏板处“红色”圆形标识的踏板，实现四轮同时刹车，（2）踏下（用力踏到底）踏板处“绿色”圆形标识的踏板，向前推动车体，前面两只轮自动导向。踏板平置时脚轮可任意方向移动。 （6）豪华下隐藏式安全护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。 （7）车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。 （8）配备：不锈钢四爪式伸缩输液架1支，转移床垫1张。 |
| 14 | 除颤起搏 监护仪 | 1 | 1.具备手动除颤、呼吸监护、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片 ★5.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 6.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 7.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 8.心电波形扫描时间大于10s，扫描长度大于100mm。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.支持AED中文语音提示，中文操作界面。 ★11.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.除颤充电迅速，充电至200J<5s。 13.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间大于10s。 14.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 15.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 16.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 |
| 15 | 智能互联健康体检一体机 | 1 | ★1.基本要求：超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高 ★2.操作系统：采用专业为健康体检深度定制安卓智能最新OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单 ★3.通讯方式：提供RS232接口和WiFi接口，蓝牙（选配），3G/4G（选配）RJ45网口（选配）。可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信 ★4.体重测量方式：精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重 ★5.身高测量方式：采用超声波传感器并实现温度补偿功能 ★6.身高测量：20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调 ★7.体重测量：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调 8.BMI体型：采用最新WHO标准或者中国九城市标准（客户可根据自己需求进行调成）自动计算 9.血压测量： (1)方式：采用上臂式血压计测量（支持左右血压测量） (2)性能：智能加压技术、示波测定法测量高压、低压、心率 (3)范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min (4)精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内脉搏数：±5％ 10.脂肪率测量： (1)测量原理：4电极人体生物电子阻抗法BIA (2)技术参数：250KHz测量电流90uA或以下交流电 (3)测量范围：5%-75% ★11.LCD显示：采用10.2寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦。 ★12.打印功能：采用高速热敏易装打印机实现自动打印自动切纸，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等多种信息，还可设置打印医疗卫生单位名称， 例如：某某疾病预防控制中心某某社区。 ★13.自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音 ★14.微信推广：设备并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过微信扫一扫手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，并提供健康建议，生成健康曲线方便用户关注体重对健康的影响，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。 ★15.数据存储：可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出。 ★16.多媒体广告屏：采用10.2寸彩色高清液晶屏触摸大屏，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，例如：某某疾病预防控制中心某某社区。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便。 17.电源电压：采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区 18.消耗功率：待机15W,工作时平均25W 19.工作环境：温度-10℃至+40℃ 20.附 件：操作说明书，保修卡，售后服务承诺书，电源线，热敏纸，工具包等 |
| 16 | 全自动 洗脱机 | 2 | 1.额定洗衣量：30Kg 2.转笼尺寸：φ800*550 mm 3.洗涤转速：31-65 rpm 4.中/高脱转速：400-750 rpm 5.电机最大功率：3kw 6.变频器功率：3.7kw 7.电加热功率：9kw 8.外型尺寸：1300*1350*1700 mm 9.整机重量：800 kg 10.进水管道通径：DN25 11.排水管道通径：DN50 12.每车耗水量：300 Kg/次 |
| 17 | 全自动 烘干机 | 2 | 1.额定干衣容量：30 kg 2.滚筒尺寸：φ880*850 mm 3.滚筒容积：500 L 4.烘干时间：45-60 min 5.滚筒转速：33 rpm 6.主电机总功率：1.1 kw 7.风机功率：0.5 kw 8.电加热功率：18 kw 9.电源电压：380 V 10.外形尺寸：1000*1500*1850 mm 11.整机重量：450 kg 12.风机排风量：2000 m3/h |
| 18 | 不锈钢 单摇床 | 15 | 1.规格：2000x900x520mm 2.床头床尾采用Φ38mm，δ1.2mm不锈钢钢管经切割，折弯，高频焊接加工而成； 3.床腿包有塑胶脚套，防止移动产生噪音。床框采用40*80mm,δ1.2mm矩形不锈钢钢管，床面采用20*40mm，δ1.2mm矩形不锈钢钢管，经切割，焊接，打磨而成。 4.床体床面采用1.0mm不锈钢钢板折弯成条型，平均分布，便于透气、结构合理、坚固耐用。 5.单摇二折，背部可升0°~85°，调节承载重量：≥200kg。 6.床配有不锈钢摇杆，可折叠；并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型； 7.可附带不锈钢护栏、不锈钢输液架及不锈钢鞋架等配套设备。 |

二、商务要求

| 质保期 | 货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自安装、调试验收合格并交付使用之日起不少于12个月，终身维修。 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 供应商报价必须包括货物的所有费用，包含设备、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。 |
| 售后服务要求 | 1.验收标准：（按合同） 2.包装要求和运输方式：出厂原包装，符合环保要求。 3.售后服务方面： (1)在质保期设备运行中发生问题，设备出现故障后2小时内做出响应，24小时内到达现场，提供免费服务，直至修复正常使用。如维修期间确定无法修复要求可提供备用机、所需更换零配件要求及时配备齐全。质保期外的维护仅收取基本维护费，维修时仅收零件成本费。 (2)售后服务人员每季度定期回访不少于一次以及对设备进行故障排查和维修； (3)仪器设备实行终身维护，并保证配备有相关技术人员进行培训。 |
| 交付使用期及地点 | 交付使用期：合同签订后30天内通过验收并交付使用。 交付地点：广西防城港市内，用户指定地点。 |
| 签订合同日期 | 自成交公告发出之日起 7 个工作日内。 |
| 付款条件 | 货物安装调试验收合格交付使用后30天内甲方收到全额发票，项目专款划拨到位后甲方向乙方支付合同总金额的100%。 |
| 其他要求 | 1.带★标注的参数及要求有1项以上（含1项）负偏离或漏项的，则投标无效；不带★标注的参数及要求有5项以上（含5项）负偏离或漏项的，则投标无效。 ★2.供应商必须在响应文件中提供以上产品的“医疗器械注册证” 复印件（非医疗器械管理除外），否则投标无效。 |
| 货物验收 | - 交货安装调试完毕后，由采购人及成交供应商共同组织现场检测、检验，按投标文件要求及国家标准进行验收。 |