公开招标采购文件

项目名称：南宁师范大学教学实验仪器设备采购项目

项目编号：GXZC2021-G1-005221-GXCJ

采购单位：南宁师范大学

采购代理机构：广西城建咨询有限公司

2022年 1月

目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	14

第三章  投标人须知	60

第四章  评标办法及评分标准	79

第五章  合同主要条款格式	86

第六章　投标文件格式	93

# 第一章  公开招标公告

项目概况

南宁师范大学教学实验仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼获取招标文件，并于2022年1月**日9时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-005221-GXCJ

采购计划号：广西政采[2021]23036号

项目名称：南宁师范大学教学实验仪器设备采购项目

预算金额：A分标：人民币壹佰柒拾玖万零肆佰肆拾元整（￥1,790,440.00）；B分标：人民币贰佰肆拾伍万陆仟陆佰捌拾捌元整（￥2,456,688.00）。

最高限价：A分标：人民币壹佰柒拾玖万零肆佰肆拾元整（￥1,790,440.00）；B分标：人民币贰佰肆拾伍万陆仟陆佰捌拾捌元整（￥2,456,688.00）。

采购需求：

A分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格及参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物信号采集与处理系统 | 4 | 套 | 1. 硬件参数 1.1采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； ▲1.2物理采样通道扩展功能 ：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号…… |
| 2 | Langendorff离体心脏灌流 | 1 | 台 | 1、可同时灌流2个心脏。 2、可进行恒流恒压灌流。…… |
| 3 | 神经屏蔽盒 | 4 | 个 | 规格：155×78×43mm 材料：不锈钢、塑料…… |
| 4 | 换能器（呼吸、张力、压力） | 4 | 套 | 1、呼吸传感器由造压阀、塑料管、差压传感器组成，直接插到动物的气管上测量准确可靠…… |
| 5 | 电子刺激器 | 4 | 台 | 1.电压：1~220V,增量为1V； 2.电流：0.01~5.00mA…… |
| 6 | 无干扰恒温加热兔台 | 4 | 台 | 1.加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸：300mm×120mm，机身重量：≤3.04Kg,方便清洗…… |
| 7 | 微电极放大器 | 4 | 台 | 1、配套于BL系列生物信号采集与分析系统的仪器设备，主要用于引导细胞内和细胞外放电…… |
| 8 | 大、小鼠青蛙解剖板 | 10 | 块 | 规格：238×148mm 材料：木板…… |
| 9 | 心电图机 | 2 | 台 | 1.工作模式：手动、自动、存储、节律四种工作模式 2.采样率：12位/1000HZ…… |
| 10 | 肺活量测试仪 | 6 | 台 | 1.分度：1ml 2.量程：0-200…… |
| 11 | 水银式血压计 | 6 | 台 | 1、主要材料：医用钢材、铝板、汞、乳胶 2、血压范围：0-300mmHg（0-40Kpa）…… |
| 12 | 听诊器 | 6 | 台 | 1、商品毛重：约343.00g 2、类别：血压计…… |
| 13 | 玻璃分针 | 25 | 把 | 材质：透明玻璃 规格尺寸：（单位：mm）Φ7.2×148 |
| 14 | 手术刀 | 30 | 套 | 刀柄+刀片 |
| 15 | 眼科镊子 | 25 | 把 | 10cm |
| 16 | 组织剪 | 25 | 把 | 13cm |
| 17 | 线剪 | 25 | 把 | 14cm |
| 18 | 眼科剪 | 25 | 把 | 10cm |
| 19 | 止血钳 | 25 | 把 | 12.5cm |
| 20 | 铜锌弓 | 30 | 把 | 规格尺寸：（单位：mm）总长约76，柄长约38 |
| 21 | 蛙心夹 | 30 | 个 | 夹钳型2.2cm |
| 22 | 止血夹 | 25 | 个 | 小号，1.8cm |
| 23 | 蛙钉 | 30 | 个 | 透明蛙钉 |
| 24 | 解剖探针 | 25 | 个 | 13.8cm |
| 25 | 方型双凹夹 | 20 | 个 | - 材料：全铜 2、用途：用于科研、实验室夹持实验 |
| 26 | 活动双凹夹 | 20 | 个 | - 材料：全铜 2、用途：用于科研、实验室夹持实验 |
| 27 | 微调双凹夹 | 20 | 个 | - 材料：全铜 2、用途：用于科研、实验室夹持实验 |
| 28 | 家兔固定箱 | 6 | 个 | 材质：PVC材质 规格尺寸：450×150×160mm…… |
| 29 | 兔子保定架 | 6 | 个 | 全架由不锈钢材料制成，可折叠、调整。 适用范围：2～3kg（兔子）…… |
| 30 | 青蛙保定架 | 6 | 台 | 材质：松木 规格尺寸：（长×宽×高；单位：cm）约23×15×2 |
| 31 | 单道移液枪1 | 4 | 把 | 1、人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2、减少手、手臂和肩膀用力…… |
| 32 | 单道移液枪2 | 4 | 把 | 1.人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.减少手、手臂和肩膀用力…… |
| 33 | 单道移液枪3 | 4 | 把 | 1.人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.减少手、手臂和肩膀用力…… |
| 34 | 单道移液枪4 | 4 | 把 | 1.人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.减少手、手臂和肩膀用力…… |
| 35 | 自主神经电动模型 | 1 | 件 | 1.尺寸：约60×24×85cm 2.材质：PVC材料+木框…… |
| 36 | 脑解剖模型 | 1 | 件 | 1.脑模型由脑矢状切面、大脑半球、小脑和脑干等8个部件组成，显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓…… |
| 37 | 眼球构造放大模型 | 1 | 件 | 1.眼球解剖放大模型放大6倍，可拆分为7部件，将眼球纵切成两部分，左半侧的晶状体与玻璃体为固定形状…… |
| 38 | 内耳听小骨及骨膜放大模型 | 1 | 件 | 1.内耳、听小骨及骨膜放大模型由内耳、鼓膜听小骨和耳蜗等3个部件组成，并显示内耳迷路、鼓膜、听小骨和耳蜗、前庭蜗神经等结构…… |
| 39 | 全身血液循环模型 | 1 | 件 | 1.人体全身血液循环系统模型显示全身血液循环的主要动脉和静脉等结构，其中心脏可打开，…… |
| 40 | 脊柱骨与脊神经关系电动模型 | 1 | 件 | 1.尺寸：约50×23×87cm 2.材质：PVC材料+木框…… |
| 41 | 血红蛋白计 | 6 | 台 | 1.测量时间：8秒 ， 2.测量范围：7.0 - 26 g/dL (4.3 - 16.1 mmol/L)…… |
| 42 | 体视显微镜 | 10 | 台 | 一、显微镜参数性能要求： 1、光学系统：变焦变倍式内斜系统…… |
| 43 | 人工气候箱 | 1 | 台 | 技术参数 1.容积(L)约800L 2.温度(℃)：控制范围：5℃～65℃…… |
| 44 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。液晶显示，界面操作简单，操作简单便捷…… |
| 45 | 迷你离心机 | 1 | 台 | 1、低噪音运行，<48dB（A）。 2、采用无刷免维护电机…… |
| 46 | 8通道移液枪 | 1 | 支 | 1.量程范围：0.1-2.5ul 15支，0.5-10ul 16支，2-20uI 15支，10-100ul 20支，20-200ul 20支…… |
| 47 | 电泳槽 | 1 | 台 | 1.多种规格的凝胶托盘可自由组合：12cm×12cm、6cm×12cm、12cm×6cm、6cm×6cm…… |
| 48 | 凝胶成像系统 | 1 | 台 | "用途：用于荧光、可见光成像，具体支持各种DNA凝胶、蛋白PAGE胶、培养皿、多孔板等样品类型…… |
| 49 | 制冰机 | 1 | 台 | 1、 冰块形状：碎花型 2、 制冰方式：旋转挤压式…… |
| 50 | 双目正置光学显微镜 | 10 | 台 | ▲1.光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 2.观察筒：铰链式双目镜筒，单视度可调节…… |
| 51 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 台 | 1.1、采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在8mm厚的铝制无变形基座上…… |
| 52 | 光照培养箱 | 2 | 个 | 1、箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。 2、箱体外部为冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆…… |
| 53 | 根系分析系统 | 1 | 台 | 硬件要求：A4加长的4800×9600dpi、Microtek ScanMaker i800 plus双光源彩色扫描仪…… |
| 54 | 便携式叶绿素测定仪 | 1 | 台 | 1.测量对象 ：植物叶子 2.测量方法 ：2 个波长下的光密度差（650 nm and 940 nm）…… |
| 55 | 人工气候箱 | 1 | 台 | 1、箱体为高压聚氨酯成型，保温性能，坚固牢靠。 2、箱体外部为冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆…… |
| 56 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 1.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠…… |
| 57 | 便携式溶氧仪 | 3 | 台 | 1、量程范围：0.0~199.9%（0.00~19.99PPm） 2、温度：0~50℃…… |
| 58 | 便携式数显酸度计 | 4 | 台 | 1.仪器级别：0.01级 2.测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值…… |
| 59 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 | 带定时功能的数显微电脑控制器 采用双重门结构，内门是便于观察的玻璃门…… |
| 60 | 数显温度计 | 5 | 台 | 测量精度1.0；传感器：热敏传感器；材质：201不锈钢 |
| 61 | 便携式照度仪 | 4 | 台 | 1.专业级照度计。 2.4位数双显示LCD …… |
| 62 | 便携式电导率仪 | 4 | 台 | 1.测量参数：电导率、TDS、盐度、温度 2.测量范围：电导率： 0.000 μS/cm～500mS/cm，…… |
| 63 | 电子天平（千分之一） | 3 | 台 | 1.量程指示白光大屏幕液晶显示器 2.高灵敏度轻触按键…… |
| 64 | 电热水浴锅 | 2 | 台 | 1.带定时功能键的数显微电脑温度控制。 2.采用不锈钢内胆，盖子均可任意移动…… |
| 65 | 土壤原位pH 速测 仪 | 1 | 台 | 1、自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器…… |
| 66 | 显微镜 | 1 | 台 | 生物显微镜ML11参数配置(含有数码成像MD50)： 1、目镜 ：WF10X/18…… |
| 67 | 便携式光合作用仪 | 1 | 台 | 一、仪器功能 1.测量功能 CO2浓度，相对湿度，空气温度，流量…… |
| 68 | 水势仪 | 1 | 台 | 1. 工作环境：5～40℃ 2. 温度控制：15～40℃（±0.2 ℃）…… |
| 69 | 台式离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制、直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。 2、触摸面板、可编程操作…… |
| 70 | 解剖镜 | 4 | 台 | 1.放大倍数：6.2X-50X 2.变 倍 比：连续变倍比 1：8…… |
| 71 | 土壤团聚体分析仪 | 1 | 台 | 1.土壤团粒结构分析仪适用于土壤，环境，地遥，地质水土流失等实验室对团聚体的分析。团粒结构是肥力的基础…… |
| 72 | 电子天平（万分之一） | 2 | 台 | 后置式电磁力传感器 轻巧，人性化设计手柄，液晶显示…… |
| 73 | 阿贝折射仪 | 5 | 台 | 1.折射率nd：1.3000-1.7000 2.准确度：±0.0002…… |
| 74 | 水位计 | 10 | 台 | 1.分辨率 0.02% FS to 0.01% FS，单位m, cm, ft., psi, kPa, bar, ºC. ºF (Barologger 5： psi, kPa, mbar, ºC, ºF) …… |
| 75 | 水位，水温，电导率三参数监测仪 | 1 | 台 | 温度范围 操作：-20~80℃…… |
| 76 | 沉降法土壤粒径分析仪 | 1 | 台 | 1.使用基本装置，可同时测量7份样品。 2.吸液管设备可放在实验桌上…… |
| 77 | 叶绿素荧光仪 | 1 | 台 | 1.主机：铝合金外壳，带光纤孔，USB TypeB 接口，底部可旋出金属座。 2.蓝光版测量光源：蓝色 LED…… |
| 78 | 全自动氧弹热量仪 | 1 | 台 | 1. 采用嵌入式技术，7寸大屏幕彩色触摸屏操作，滑道式安装方便自如。 2. 材料选用CRT显示材料让触摸屏更耐用…… |
| 79 | 氧化还原电位仪 | 1 | 台 | 1.双通道ORP检测通道，完全符合标准要求； 2.彩色触摸屏，导航式操作菜单…… |
| 80 | 双目正置光学显微镜 | 90 | 台 | 1.长方形低重心底座，为显微镜提供了最大的稳定性； 2. 电源调节旋钮和电压开关分开使用…… |

B分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格及参数 |
| 一、基础实验设备 |  |  |  |  |
| （1）仪器室A106 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔墙 | 33 | m2 | 定制 |
| （2）仪器室A110 |  |  |  |  |
| 2 | 边台 | 1 | 组 | 长：2200mm；宽：750mm；高：850mm |
| 3 | 边台 | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 4 | 转角台 | 1 | 组 | 长：1000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 5 | 防静电凳子 | 5 | 张 | 定制 |
| 6 | 智能防爆气瓶柜 | 13 | 组 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 7 | 智能防爆气瓶柜 | 1 | 组 | 长：500mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 8 | 气瓶固定架 | 12 | 个 | 长：900mm；宽：300mm；高：1000mm |
| 9 | 气瓶推车 | 2 | 个 | 定制 |
| 10 | 铝扣板 | 31 | m2 | 600mm×600mm |
| 11 | LED灯 | 3 | 个 | 32W |
| 12 | PP成型风管 | 11 | 米 | φ160 |
| 13 | 防爆风机 | 1 | 套 | 定制 |
| 14 | 气体报警器 | 1 | 套 | 定制 |
| 15 | 玻璃隔墙 | 53 | m2 | 定制 |
| （3）仪器室A112 |  |  |  |  |
| 16 | 边台 | 2 | 组 | 长：2000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 17 | 边台 | 2 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 18 | 边台 | 1 | 组 | 长：4400mm；宽：750mm；高：850mm |
| 19 | 转角台 | 2 | 组 | 长：1000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 20 | 防静电凳子 | 10 | 张 | 定制 |
| 21 | 智能防爆气瓶柜 | 2 | 组 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 22 | 铝扣板 | 60 | m2 | 600mm×600mm |
| 23 | LED灯 | 12 | 个 | 32W |
| 24 | 玻璃隔墙 | 35 | m2 | 定制 |
| （4）手持技术实验室与中教准备室B301-1 |  |  |  |  |
| 25 | 中央台 | 1 | 组 | 长：500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 26 | 防静电凳子 | 18 | 张 | 定制 |
| 27 | 可调节试剂架 | 1 | 组 | 长：3500mm；宽：300mm；高：700mm |
| 28 | 耐酸碱水槽 | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 29 | 实验室化验三口水龙头 | 2 | 套 | 定制 |
| 30 | 滴水架 | 2 | 套 | 50支 |
| 31 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 定制 |
| 32 | 玻璃隔墙 | 32 | m2 | 定制 |
| （5）手持技术实验室与中教准备室B301-2 |  |  |  |  |
| 33 | 边台 | 1 | 组 | 长：5000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 34 | 防静电凳子 | 4 | 张 | 定制 |
| 35 | 耐酸碱水槽 | 1 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 36 | 实验室化验三口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 37 | 滴水架 | 1 | 套 | 50支 |
| 38 | 单口洗眼器 | 1 | 套 | 定制 |
| 39 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 40 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 41 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 42 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 43 | 不锈钢层架 | 2 | 个 | 长：1800mm；宽：500mm；高：2200mm |
| 44 | 玻璃隔墙 | 15 | m2 | 定制 |
| （6）分析科研室B302 |  |  |  |  |
| 45 | 边台 | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 46 | 边台 | 1 | 组 | 长：1500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 47 | 边台 | 1 | 组 | 长：6800mm；宽：750mm；高：850mm |
| 48 | 高温台 | 1 | 组 | 长：5000mm；宽：750mm；高：500mm |
| 49 | 防静电凳子 | 15 | 张 | 定制 |
| 50 | 耐酸碱水槽 | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 51 | 实验室化验三口水龙头 | 2 | 套 | 定制 |
| 52 | 滴水架 | 2 | 套 | 50支 |
| 53 | 单口洗眼器 | 1 | 套 | 定制 |
| 54 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 55 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 56 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 57 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 58 | 玻璃隔墙 | 41 | m2 | 定制 |
| 59 | 子母门 | 1 | 樘 | 定制 |
| （7）物化科研室B403 |  |  |  |  |
| 60 | 中央台 | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 61 | 边台 | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 62 | 边台 | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 63 | 防静电凳子 | 15 | 张 | 定制 |
| 64 | 可调节试剂架 | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 65 | 耐酸碱水槽 | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 66 | 实验室化验三口水龙头 | 4 | 套 | 定制 |
| 67 | 滴水架 | 4 | 套 | 50支 |
| 68 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 定制 |
| 69 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 70 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 71 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 72 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （8）分析科研室B404 |  |  |  |  |
| 73 | 中央台 | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 74 | 边台 | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 75 | 边台 | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 76 | 防静电凳子 | 15 | 张 | 定制 |
| 77 | 可调节试剂架 | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 78 | 耐酸碱水槽 | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 79 | 实验室化验三口水龙头 | 4 | 套 | 定制 |
| 80 | 滴水架 | 4 | 套 | 50支 |
| 81 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 定制 |
| 82 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 83 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 84 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 85 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （9）分析科研室B405 |  |  |  |  |
| 86 | 中央台 | 1 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 87 | 边台 | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 88 | 防静电凳子 | 15 | 张 | 定制 |
| 89 | 可调节试剂架 | 1 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 90 | 耐酸碱水槽 | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 91 | 实验室化验三口水龙头 | 2 | 套 | 定制 |
| 92 | 滴水架 | 2 | 套 | 50支 |
| 93 | 单口洗眼器 | 1 | 套 | 定制 |
| 94 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 95 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 96 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 97 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （10）高分子科研室B501 |  |  |  |  |
| 98 | 边台 | 3 | 组 | 长：900mm；宽：750mm；高：850mm |
| 99 | 耐酸碱水槽 | 3 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 100 | 实验室化验三口水龙头 | 3 | 套 | 定制 |
| 101 | 滴水架 | 3 | 套 | 50支 |
| 102 | 单口洗眼器 | 3 | 套 | 定制 |
| 103 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 104 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 105 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 106 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （11）高分子科研室B502 |  |  |  |  |
| 107 | 中央台 | 1 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 108 | 边台 | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 109 | 可调节试剂架 | 1 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 110 | 防静电凳子 | 12 | 张 | 定制 |
| 111 | 耐酸碱水槽 | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 112 | 实验室化验三口水龙头 | 2 | 套 | 定制 |
| 113 | 滴水架 | 2 | 套 | 50支 |
| 114 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 定制 |
| 115 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 116 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 117 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 118 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （12）有机科研室B506 |  |  |  |  |
| 119 | 中央台 | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 120 | 边台 | 1 | 组 | 长：2500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 121 | 可调节试剂架 | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 122 | 防静电凳子 | 15 | 张 | 定制 |
| 123 | 耐酸碱水槽 | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 124 | 实验室化验三口水龙头 | 4 | 套 | 定制 |
| 125 | 滴水架 | 4 | 套 | 50支 |
| 126 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 定制 |
| 127 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 128 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 129 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 130 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （13）有机科研室B507 |  |  |  |  |
| 131 | 中央台 | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 132 | 边台 | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 133 | 边台 | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 134 | 可调节试剂架 | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 135 | 防静电凳子 | 15 | 张 | 定制 |
| 136 | 耐酸碱水槽 | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 137 | 实验室化验三口水龙头 | 4 | 套 | 定制 |
| 138 | 滴水架 | 4 | 套 | 50支 |
| 139 | 单口洗眼器 | 2 | 套 | 定制 |
| 140 | 智能通风柜 | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 141 | PP小水槽 | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 142 | 实验室化验单口水龙头 | 1 | 套 | 定制 |
| 143 | 排风试剂柜 | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 二、排风系统 |  |  |  |  |
| （1）、排风系统 |  |  |  |  |
| 144 | 玻璃钢离心风机 | 1 | 台 | 11KW-4P，20000CMH×1000Pa |
| 145 | 不锈钢防雨帽 | 1 | 套 | 定制 |
| 146 | 风机减震垫 | 4 | 个 | 定制 |
| 147 | 玻璃钢风管 | 70 | ㎡ | 6mm |
| 148 | 阻燃PP风管 | 128 | ㎡ | 8mm |
| 149 | 阻燃PP风管 | 135 | ㎡ | 5mm |
| 150 | PP成型风管 | 8 | 米 | φ250 |
| 151 | PP成型风管 | 25 | 米 | φ110 |
| 152 | PP三通 | 1 | 个 | 700mm×450mm |
| 153 | PP三通 | 1 | 个 | 500mm×300mm |
| 154 | PP三通 | 1 | 个 | 300mm×250mm |
| 155 | PP方弯头 | 2 | 个 | 90°500mm×300mm |
| 156 | PP方弯头 | 6 | 个 | 90°300mm×250mm |
| 157 | PP成型弯头 | 9 | 个 | 90°φ250 |
| 158 | PP方变径 | 2 | 个 | 700mm×450mm变300mm×250mm |
| 159 | PP方变径 | 2 | 个 | 450mm×250mm变300mm×250mm |
| 160 | PP方变径 | 2 | 个 | 500mm×300mm变300mm×250mm |
| 161 | PP方变圆 | 9 | 个 | 300mm×250mm变φ250 |
| 162 | PP异形定制接头 | 2 | 个 | 定制 |
| 163 | PP风管法兰 | 16 | 个 | 1000mm×700mm |
| 164 | PP风管法兰 | 10 | 个 | 700mm×450mm |
| 165 | PP风管法兰 | 34 | 个 | 500mm×300mm |
| 166 | PP风管法兰 | 33 | 个 | 300mm×250mm |
| 167 | 电动封闭防火阀 | 1 | 个 | 500mm×300mm |
| 168 | 电动封闭防火阀 | 1 | 个 | 700mm×450mm |
| 169 | 硅钛布软接口 | 1 | 个 | 定制 |
| （2）、风机基础 |  |  |  |  |
| 170 | 墙面开孔及修复 | 1 | 项 | 定制 |
| 171 | 热镀锌工字钢风机承重基础 | 1 | 项 | 定制 |
| （3）、尾气处理设备 |  |  |  |  |
| 172 | 酸雾洗涤处理塔 | 1 | 项 | 20000 立方米每小时 |
| （4）、智能通风柜自适应控制 |  |  |  |  |
| 173 | 显示面板 | 9 | 套 | 4.3吋 |
| 174 | PPS变风量蝶阀控制器及电源 | 9 | 套 | 定制 |
| 175 | PPS变风量蝶阀 | 9 | 套 | φ250 |
| 176 | 变风量电动阀执行器 | 9 | 套 | 全程时间2.5S |
| 177 | 流量传感器 | 9 | 套 | 量程100-2000立方米每小时 |
| 178 | 位移传感器 | 9 | 套 | 量程1100mm |
| 179 | 区域存在传感器 | 9 | 套 | 定制 |
| 180 | PP风量调节阀 | 18 | 套 | φ110 |
| 181 | 电子风量调节控制器 | 1 | 套 | 定制 |
| 182 | 开关量电动阀体及执行器 | 1 | 套 | 定制 |
| （5）、排风控制系统 |  |  |  |  |
| 183 | 排风机控制柜 | 1 | 套 | 定制 |
| 184 | 排风机控制器 | 1 | 套 | 11KW排风机组控制器 |
| 185 | 排风机变频器 | 1 | 套 | 380V，11KW |
| 186 | 分控控制箱 | 3 | 套 | 定制 |
| 187 | 分控控制器 | 3 | 套 | 定制分控控制器 |
| 188 | 管道静压传感器 | 1 | 套 | 0-1000Pa |
| （6）、综合布线及辅材安装 |  |  |  |  |
| 189 | 综合布线及辅材安装 | 1 | 项 | 定制 |
| （7）、排风管辅材安装 |  |  |  |  |
| 190 | 排风管辅材安装 | 1 | 项 | 定制 |
| （8）、排风系统测试 |  |  |  |  |
| 191 | 排风系统测试 | 1 | 项 | 定制 |
| 三、给排水 |  |  |  |  |
| 192 | 给排水改造 | 9 | 项 | 定制 |
| 四、电路 |  |  |  |  |
| 193 | 插座 | 228 | 只 | 暗装五孔插座10A |
| 194 | 插座 | 6 | 只 | 明装五孔插座10A |
| 195 | 模数化插座 | 28 | 只 | 定制 |
| 196 | 立式双排底盒 | 44 | 个 | 定制 |
| 197 | 塔型双排底盒 | 70 | 个 | 定制 |
| 198 | 铜芯线 | 85 | 米 | 10mm² |
| 199 | 铜芯线 | 160 | 米 | 6mm² |
| 200 | 铜芯线 | 385 | 米 | 4mm² |
| 201 | 铜芯线 | 60 | 米 | 2.5mm² |
| 202 | 空气开关 | 7 | 只 | 40A 4P |
| 203 | 漏电开关 | 14 | 只 | 32A 4P |
| 204 | 漏电开关 | 14 | 只 | 32A 2P |
| 205 | 配电箱 | 28 | 只 | 定制 |
| 206 | 三相九表户 | 26 | 只 | 定制 |
| 207 | 防水盒 | 26 | 只 | 150×110×70 |
| 208 | 防爆灯 | 3 | 个 | 50W |
| 209 | 防爆插座 | 8 | 个 | 10A |
| 210 | 电路辅材及安装 | 1 | 项 | 定制 |
| 五、集中供气系统 |  |  |  |  |
| 211 | 316不锈钢高压一级减压阀 | 7 | 个 | 25MPA |
| 212 | 316不锈钢二级减压阀 | 23 | 个 | 0-2.5MPA |
| 213 | 316不锈钢钢瓶接头 | 19 | 个 | 定制 |
| 214 | 316不锈钢乙炔钢瓶接头 | 2 | 套 | 定制 |
| 215 | 316不锈钢高压软管 | 14 | 套 | 定制 |
| 216 | 316不锈钢1/4"球阀 | 23 | 个 | 1/4" |
| 217 | 气体自动切换系统 | 7 | 套 | 定制 |
| 218 | 减压阀面板 | 23 | 块 | 定制 |
| 219 | 316不锈钢3/8"洁净管 | 180 | 米 | 3/8" |
| 220 | 316不锈钢1/4" 洁净管 | 75 | 米 | 1/4" |
| 221 | 316不锈钢1/8" 洁净管 | 20 | 米 | 1/8" |
| 222 | 316不锈钢1/4"双外丝头 | 44 | 个 | 1/4" |
| 223 | 316不锈钢3/8"-1/4"-3/8"变径三通 | 9 | 个 | 3/8"-1/4"-3/8" |
| 224 | 316不锈钢3/8"-1/4"变径大小头 | 6 | 个 | 3/8"-1/4" |
| 225 | 316不锈钢1/4"减压阀转接头 | 23 | 个 | 1/4" |
| 226 | 316不锈钢终端接头（1/4"-1/8"） | 5 | 个 | 1/4"-1/8" |
| 227 | 316不锈钢1/4"气体过滤器 | 23 | 个 | 1/4" |
| 228 | 316不锈钢3/8"阻火器 | 6 | 个 | 3/8" |
| 229 | 316不锈钢1/4"阻火器 | 8 | 个 | 1/4" |
| 230 | 辅助材料及安装 | 1 | 项 | 定制 |

合同履行期限：A分标：自签订合同之日起30个日历日内验收合格并交付使用（进口产品在90个日历日内交货验收合格并交付使用）；B分标：自签订合同之日起120个日历日内验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，点击申请获取招标文件，并支付购买招标文件费用后在附件处上传转账底单。按系统操作获取采购文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在政采云平台编制及上传投标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：  年  月  日09 时30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

- 开标地点：本次招标将于2022年1月**日09时30分在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁师范大学

地址：南宁市明秀东路175号

联系方式：汪洋涛   联系电话：0771-3908051

2.采购代理机构信息

名 称：广西城建咨询有限公司

地　址：南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼

联系方式：黄海宁 联系电话：0771-5587592

3.项目联系方式

项目联系人：黄海宁

电　话：0771-5587592

## 八、网上查询地址

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网

## 九、其他内容

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-南宁市政采云CA证书办理操作指南）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

# 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。标注“◆”号的主要技术参数和关键指标，有负偏离（或未作响应）不作废标处理，其投标技术分不得分。

2、采购需求内标注“≤”的参数，等于的为无偏离，小于的为正偏离；标注“≥”的参数，等于的为无偏离，大于的为正偏离。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本项目拟采购的货物属于强制采购的节能品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则其投标无效。经国家确定的认证机构名录以市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

7、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

8、本项目核心产品为“A分标： 第77项叶绿素荧光仪；B分标：第172项货物酸雾洗涤处理塔”。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的获得中标人推荐资格；得分相同且投标报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9、本项目所有货物部分接受进口产品投标（A分标第42项货物体视显微镜；第48项货物凝胶成像系统；第49项货物制冰机；第54项货物便携式叶绿素测定仪；第68项货物水势仪；第74项货物水位计；第75项货物水位，水温，电导率三参数监测仪；第76项货物沉降法土壤粒径分析仪；第77项货物叶绿素荧光仪）。

10、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

11、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

A分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 规格及参数 |
| 1 | 生物信号采集与处理系统 |  | 4 | 套 | 1. 硬件参数 1.1采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； ▲1.2物理采样通道扩展功能 ：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号，扩展无线传感器，可无线采集人体体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号，对扩展传感器进行十米内无线传输； 1.3传感器自动识别 ：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面； 1.4传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置； 1.5传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标； 1.6量程：±50μV ~±1V； 1.7滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器滤波器、软件数字滤波器 1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ； 2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ； 3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调； 11.11.21.31.41.51.61.71.8通道消除极化 1.9通道软件回零 1.10最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps×4，12导联通道 2ksps×12）。 1.11AD转换器：16位4通道同步采样； 1.12处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器； 1.13共模抑制比（CMMR）：>100DB； 1.14输入阻抗：10M@DC； 1.15等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB； 1.16支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 1.17系统级联：2~4台设备级联； 1.18电源：DC 12V 1.19环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；显示屏显示通道是否链接成功，并且显示设备工作温度，大气压。 1.20设备使用情况记录： 自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 1.21具有监听、记滴功能； 1.22设备高级程控刺激器： 1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形； 2）模式：恒流、恒压两种输出方式； 3）电压：-110V~110V； 4）电流：-150mA~+150mA。 5）时间步长：0.05ms 1.23具有CE安全认证证书。 2. 软件参数 2.1软件显示通道数：1~64通道可变，同时采集并显示12导联心电波形； 2.2同时反演文件数： 4（可同时打开多个文件进行反演）； 2.3采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 2.4反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音； 2.5硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量； 2.6通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示； 2.7通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； 2.8波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印； 2.9文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件； 2.10浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作； 2.11软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内随意移动。独立的中文和英文操作软件。 2.12嵌入软件界面的实验报告编辑功能； 2.13 实验报告、数据上传和下载（用户需配置实验室信息管理系统）：实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计； 2.14 软件实验模块内嵌web电子教材： 1) 实验目的和原理：生动形象的Flash或图片讲解实验原理， 2) 实验对象：认识实验动物，了解该动物在实验中的意义， 3) 实验器材：学习实验设备和器材的使用， 4) 实验步骤：详细的实验步骤描述 5) 思考题：涵盖原理与实验步骤的问题思考， 6) 实验操作视频：高清视频指导实验过程； 2.15 专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体等形式展示各种专业实验技能； 2.16 软件直接与虚拟仿真实验中心连接（用户需配置虚拟实验仿真中心）：为学生展示更多实验知识； 2.17软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 2.18用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； 2.19 支持多媒体视频录制功能； 2.20 数据导出：可导出原始实验数据及分析结果； 2.21 通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 2.22 专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等； 2.23 心率变异分析：Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等； 2.24 数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 2.25 药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 2.26固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； 2.27软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。 2.28刺激器脉冲波形自定义：任意拖动刺激波形，实现波形的任意编辑并开始刺激 2.29刺激器参数保存和加载：对刺激参数进行保存和加载功能 2.30刺激脉冲详细说明指导：在软件界面上对刺激波宽、幅度等参数进行可视化描述 2.31刺激器参数冻结：保证在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作 2.32刺激器参数查看和修改：可以对保存的全部刺激器参数进行查看和修改 2.33实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改 2.34实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数 2.35数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、最大值、最小值等，窗口可任意改变大小 |
| 2 | Langendorff离体心脏灌流 |  | 1 | 台 | 1.可同时灌流2个心脏。 2.可进行恒流恒压灌流。 3.不锈钢支架，流量可调。 4.温度：室温---8S0C{ZH型超级恒温水浴槽） 5.温度波动度：土0.03°C 6.水槽尺寸： 约350×220×160mm 7.温度指示：数字式 8.转速范围 l"-'100RPM 正反转可逆（蠕动泵） 9. 蠕动泵速度分辨率 0.1 RPM 10.调速方式薄膜按键连续调节 11.显示方式：3位LED显示当前转速 12. 流量： O.OS"-'290 ML/MIN 13.外控接口启停控制、 方向控制、 速度控制 (0"-'SV、 O"-'lOV、 4"-'20MA可选） 14.工作环境：温度0"-'40°C, 相对湿度 <80% 15.驱动器尺寸（L×W×H）：212× 112×142（mm） |
| 3 | 神经屏蔽盒 |  | 4 | 个 | 规格：155×78×43mm 材料：不锈钢、塑料 用途：用于神经干的动作电位及传导速度的测定实验。与屏蔽盒刺激输出线和屏蔽盒信号输入线配套使用，插头与插座颜色一一对应。 |
| 4 | 换能器（呼吸、张力、压力） |  | 4 | 套 | 1.呼吸传感器由造压阀、塑料管、差压传感器组成，直接插到动物的气管上测量准确可靠，它可以用来测量呼吸波，也可以测量呼吸流量，可用于兔子和大鼠。 2.主要技术参数： （1）.测量范围：±1L/min，±5L/min，±10L/min。 （2）.精度：非线性≤0.5%F.S/ 3.张力： 3.1.免定标型 3.2.量程； 0—50g。免定标。 3.3.满量程输出：50mV 3.4.工作电压： ±3 V～±3.5 V 3.5.非线性误差：≤0.5% 3.6.重复性误差： ≤0.5% 3.7.灵敏度温漂： ≤0.05%℃零位温漂： ≤0.5%H 3.8.绝缘电阻：＞500MΩ 3.9.工作温度：5℃—40℃ 4.压力： 4.1.免定标型 4.2.量程：-30～+300 mmHg 4.3.灵敏度：100 Mv/mmHg 4.4.过载压力：125 PSI 4.5.线性和迟滞：≤1％ FS 4.6.零位偏差：≤2 mmHg 4.7.桥臂电阻：1.5 KΩ 4.8.工作电压：±3 V～±3.5 V 4.9.绝缘电阻：＞5000 MΩ/100V 4.10.工作温度：-40℃～+125℃ 湿度：10％～90％（非压缩） |
| 5 | 电子刺激器 |  | 4 | 台 | 1.电压：1~220V,增量为1V； 2.电流：0.01~5.00mA，调整步长为0.01mA； 3.频率设置范围：0~2000HZ，调整步长为1HZ； 4.启动延长时 ：1~2999s,调整步长1S； 5.刺激时长：0.01~9900s； 调整步长0.01s； 6.时长：'a×10b (a=0~99； b=-2~2)； 7.递增/减问隔时长： 2.5s； 8.脉宽占比：10%一90%，调整步长1%； 9.脉冲输出模式：正脉冲、负脉冲、正负交、正递增、负递增、递增交督、交替递减、负递减、正递减； |
| 6 | 无干扰恒温加热兔台 |  | 4 | 台 | 1.加热金属内嵌于ABS主机中央，加热区域尺寸：300mm×120mm，机身重量：≤3.04Kg,方便清洗； 2.低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰，安全可靠； 3.数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃， 4.内含数字加热控温模块：控温精度：0.1℃； 5.捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用； 6.配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调； 7.兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量300ml； 8.可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； 9.一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。 |
| 7 | 微电极放大器 |  | 4 | 台 | 1.配套于BL系列生物信号采集与分析系统的仪器设备，主要用于引导细胞内和细胞外放电，起到阻抗匹配和信号放大作用，以完成对细胞级生物电信号活动的研究工作。 2.输入阻抗：≥ 1013Ω 3.输入偏置电流：≤ 10pA 4.增益：×1，误差±0.1% 5.输出阻抗：1KΩ 6.输入短路噪声电平：≤ 10μVP-P 7.零点调节范围：≥ ±1V 8.零点指示精度：≤ ±5m 9.环境适应性：符合GB 6587.1-1986中Ⅱ组、2级要求 10.工作温度：0℃～40℃ 11.空气相对湿度：20～80％ RH 12.电源电压：DC：±3V 13.电磁兼容性：符合 GB6833 -1987的要求 14.主机尺寸：68mm×40mm×28mm 15.探头外形尺寸：Ф11×50 16.重量：300g 17.可靠性：MTBF≥10000h |
| 8 | 大、小鼠青蛙解剖板 |  | 10 | 块 | 规格：238×148mm 材料：木板 用途：用于青蛙、蟾蜍，小鼠等动物手术、解剖实验。 |
| 9 | 心电图机 |  | 2 | 台 | 1.工作模式：手动、自动、存储、节律四种工作模式 2.采样率：12位/1000HZ 3.交流滤波器：50HZ/60HZ 4.肌电滤波器：25HZ/45HZ 5.漂移滤波器：0.15HZ 6.共模抑制比：120dB 7.打印机构：高分辨率热敏补贴 8.液晶显示：7英寸彩屏，同事显示12道 9.内部供电：内置充电电池，可连续供电8小时 |
| 10 | 肺活量测试仪 |  | 6 | 台 | 1.分度：1ml 2.量程：0-200 3.工作：0-40摄氏度 4.按键：电源开光/清零功 5.材质：塑料/电子（带电源线） 6.电源：内置铝电池，可充电 |
| 11 | 水银式血压计 |  | 6 | 台 | 1.主要材料：医用钢材、铝板、汞、乳胶 2.血压范围：0-300mmHg（0-40Kpa） 3.胶管长度：从弹簧片到听诊头的长度约为50cm 4.商品毛重：1.0kg |
| 12 | 听诊器 |  | 6 | 台 | 1、商品毛重：约343.00g 2、类别：血压计 3、配件特点：水银式 |
| 13 | 玻璃分针 |  | 25 | 把 | 材质：透明玻璃 规格尺寸：（单位：mm）Φ7.2×148 |
| 14 | 手术刀 |  | 30 | 套 | 刀柄+刀片 |
| 15 | 眼科镊子 |  | 25 | 把 | 10cm |
| 16 | 组织剪 |  | 25 | 把 | 13cm |
| 17 | 线剪 |  | 25 | 把 | 14cm |
| 18 | 眼科剪 |  | 25 | 把 | 10cm |
| 19 | 止血钳 |  | 25 | 把 | 12.5cm |
| 20 | 铜锌弓 |  | 30 | 把 | 规格尺寸：（单位：mm）总长约76，柄长约38 |
| 21 | 蛙心夹 |  | 30 | 个 | 夹钳型2.2cm |
| 22 | 止血夹 |  | 25 | 个 | 小号，1.8cm |
| 23 | 蛙钉 |  | 30 | 个 | 透明蛙钉 |
| 24 | 解剖探针 |  | 25 | 个 | 13.8cm |
| 25 | 方型双凹夹 |  | 20 | 个 | - 材料：全铜 2、用途：用于科研、实验室夹持实验 |
| 26 | 活动双凹夹 |  | 20 | 个 | - 材料：全铜 2、用途：用于科研、实验室夹持实验 |
| 27 | 微调双凹夹 |  | 20 | 个 | - 材料：全铜 2、用途：用于科研、实验室夹持实验 |
| 28 | 家兔固定箱 |  | 6 | 个 | 材质：PVC材质 规格尺寸：450×150×160mm，可用于2kg左右的兔子 带上下两个槽，可以根据兔子的大小做调节使用 |
| 29 | 兔子保定架 |  | 6 | 个 | 全架由不锈钢材料制成，可折叠、调整。 适用范围：2～3kg（兔子）； 架最大升高：250mm（装兔平面）； 架最低高度165mm（装兔平面）； 仰角调整：0～30度 俯角调整：0～20度 兔头固定板调整范围0～70mm（6档） 架宽度：160mm 架组装折迭后最大高度：200mm 架组装折迭后最大长度：500mm 配有开口器1个； 包装尺寸：约400×160×100mm 总重量：约3.5kg |
| 30 | 青蛙保定架 |  | 6 | 台 | 材质：松木 规格尺寸：（长×宽×高；单位：cm）约23×15×2 |
| 31 | 单道移液枪1 |  | 4 | 把 | 1.人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8. 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求 |
| 32 | 单道移液枪2 |  | 4 | 把 | 1.人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8. 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求 |
| 33 | 单道移液枪3 |  | 4 | 把 | 1.人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8. 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求 |
| 34 | 单道移液枪4 |  | 4 | 把 | 1.人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8. 0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求 |
| 35 | 自主神经电动模型 |  | 1 | 件 | 1.尺寸：约60×24×85cm 2.材质：PVC材料+木框 标准配置： 3.自主神经电动模型：1台 4. 电源线：1根 5. 说明书：1册 6.保修卡合格证：1张 |
| 36 | 脑解剖模型 |  | 1 | 件 | 1.脑模型由脑矢状切面、大脑半球、小脑和脑干等8个部件组成，显示大脑半球、间脑、小脑和脑干中脑、脑桥、延髓各个部分以及脑神经等结构。 2.尺寸：自然大，约13.5×12.5×16cm 材质：PVC材料 |
| 37 | 眼球构造放大模型 |  | 1 | 件 | 1.眼球解剖放大模型放大6倍，可拆分为7部件，将眼球纵切成两部分，左半侧的晶状体与玻璃体为固定形状，右半侧的巩膜可局部打开看到脉络膜，眼球内部显示睫状体、视网膜以及视网膜剖面（视网膜神经层构造）等结构。 2.尺寸：放大6倍，约21×13×15cm 3.材质：PVC材料 |
| 38 | 内耳听小骨及骨膜放大模型 |  | 1 | 件 | 1.内耳、听小骨及骨膜放大模型由内耳、鼓膜听小骨和耳蜗等3个部件组成，并显示内耳迷路、鼓膜、听小骨和耳蜗、前庭蜗神经等结构。 2.尺寸：放大4倍，约18×17×17.5cm 3.材质：PVC材料 |
| 39 | 全身血液循环模型 |  | 1 | 件 | 1.人体全身血液循环系统模型显示全身血液循环的主要动脉和静脉等结构，其中心脏可打开，显示其内部结构，共有70个部位数字指示标志及对应文字说明。 2.尺寸：自然大，约89.5×31.5×8cm 3.材质：PVC材料 |
| 40 | 脊柱骨与脊神经关系电动模型 |  | 1 | 件 | 1.尺寸：约50×23×87cm 2.材质：PVC材料+木框 3.标准配置： 4脊柱骨与脊神经的关系电动模型：1台 5.电源线：1根 6.说明书：1册 7.保修卡合格证：1张 |
| 41 | 血红蛋白计 |  | 6 | 台 | 1.测量时间：8秒 ， 2.测量范围：7.0 - 26 g/dL (4.3 - 16.1 mmol/L)；21- 78% Hct (计算值)； 3.样品体积：大约 1μL， 4.检测仪尺寸： 77×61×19 mm（长宽高）； 5.检测仪重量：大约47g (不含电池) 6.电池寿命：大约检测1000次 7.电池种类：一枚3V (CR2032) 钮扣式锂电池 8.储存与运输温度： 10℃- 30℃； 9.保存与运输湿度：10%-90%； 10.工作操作温度：10℃ - 40℃； |
| 42 | 体视显微镜 |  | 10 | 台 | 一.显微镜参数性能要求： 1.光学系统：变焦变倍式内斜系统。 2.密封（相当于JIS防滴1型）：防尘、防油及防水； 3.防霉：保证在高温和潮湿的环境下显微镜不易生霉； 4.防静电：确保样品不受损坏； ◆5.放大倍数：标准放大倍数为：35倍，可放大范围：8～35倍，粗微调同轴调焦机构设计； ◆6.观察筒倾角：双目镜筒，倾角是符合人体工程学标准设计的45°(度)； 7.瞳距调节范围：54～75mm（C-W10×)； 8.目镜（屈光度矫正机构）：标准10倍（视场数≥21mm）；可以左右连锁； ▲9.变焦范围要求：0.8～3.5×；1倍标准物镜10×目镜下放大倍率范围：8倍～35倍； 10.变焦比：≥4.4：1；同档次显微镜最佳变焦比； ▲11.标准组合时(1×物镜10×目镜)工作距离：≥100mm，为样品操作提供足够的空间，以满足显微操作长工作距离的要求； 12.照明系统：透射采用LED长寿型光源设计，透射光采用OCC系统，使用寿命超60000小时，亮度均匀； 13.采用防静电机构：1000～10V，0.2秒以内，可将显微镜所带的静电迅速放电； 14.整机采用环保无毒的光学部件，整机设计人性化、 简约、环保、节能 ▲二.如投标人提供进口产品，则必须提供厂家或国内本地区厂家授权代理商售后服务承诺书。非进口产品不需要提供。 |
| 43 | 人工气候箱 |  | 1 | 台 | 技术参数 1.容积(L)约800L 2.温度(℃)：控制范围：5℃～65℃、分辨率：0.1、波动度：±1℃、均匀度：±2℃ 3.湿度(%RH)：控制范围：50～90%RH、分辨率：0.1、波动度：±8 4.光照度（Lx）：0～30000无极可调 5.光照方式两层垂直式层架LED光照 6.功率（W）：939W 7.电源：电源AC220V±10%50Hz±1Hz 8.内箱尺寸(cm)：约120×55×108 9.外箱尺寸(cm)：约127×71×170 10.载物托架（标配）：8 11.高压聚氨酯成型箱体。 12．拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 13.环保无氟制冷剂。 14.微电脑控制控温，带定时功能。 15.独立限温报警系统，双重限温（±4℃及上限70℃）保护。 16.预留打印机接口 17.液晶显示，可多段阶梯程序控制，有温度、光照、时间、升温功率显示。 18.自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 19.超声波加湿方式。 |
| 44 | 台式高速冷冻离心机 |  | 1 | 台 | 1.微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。液晶显示，界面操作简单，操作简单便捷。触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 2.实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 3.采用高性能压缩机组，无氟制冷剂R134a，符合环保要求。 4.具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。 5.配备电子门锁，设有门盖保护、超速、超温等多种保护功能，故障自动报警功能，安全可靠。 6.采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。 7.最高转速：16500r/min 8.最大相对离心力：21532×g 9.最大容量：1.5ml/2.2ml×36 10.转速精度：±30r/min 11.温度设置范围：-20～+40℃,温控精度：±1℃ 12.时间设置范围：1min～9h59min 13.整机噪音：＜65dB(A) 14.整机功率：1000W 15.外形尺寸：约280×540×300mm（L×W×H） 16.重量：约30kg |
| 45 | 迷你离心机 |  | 1 | 台 | 1.低噪音运行，<48dB（A）。 2.采用无刷免维护电机，耐用、安全可靠。 3.最高转速：6000r/min 4.转子：1.5ml/0.5ml/0.2ml×6和0.2ml×2PCR8排管转子 5.运行时间：连续 6.外形尺寸：约189mm×161mm×122mm 7.重量：约1kg |
| 46 | 8通道移液枪 |  | 1 | 支 | 1.量程范围：0.1-2.5ul 15支，0.5-10ul 16支，2-20uI 15支，10-100ul 20支，20-200ul 20支，100-1000ul 20支，500-5000ul 15支， 1-10ml 5支； 2.减少操作用力，使用轻松； 3.加大接触面积的独立吸头脱卸按钮符合人体工程学设计，操作方便； 4.加长弧形手柄，符合人体工程学设计，增加操作的稳定性，减少手臂的肌肉用力； 5.不同量程范围的移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认； 6.特殊设计的吸头、导管和免维护的密封圈以及抗腐蚀的陶瓷活塞，活动更坚固、更平滑； 7.耐高压灭菌的吸头连件可轻松手动拆卸，便于清洗； 8.量程刻度由4为数字表示，并通过放大玻璃更加清晰可见 |
| 47 | 电泳槽 |  | 1 | 台 | 1.多种规格的凝胶托盘可自由组合：12cm×12cm、6cm×12cm、12cm×6cm、6cm×6cm。 2.限位功能设计，免除误操作；开盖断电，确保人身安全。 3.本产安装有Φ0.25mm的加粗铂金丝，坚固耐用不宜断裂，活动的铂金电极，活体电极插头设计，方便更换；插头表面镀金工艺，耐腐蚀且接触更好，使电场更均匀。 |
| 48 | 凝胶成像系统 |  | 1 | 台 | "用途：用于荧光、可见光成像，具体支持各种DNA凝胶、蛋白PAGE胶、培养皿、多孔板等样品类型 ▲1. CCD相机分辨率： 500万真实物理像素（非软件处理） 2. 灰阶：12bit（4096个灰度等级） ◆3. 动态范围：0-3.6OD 4. 镜头： 智能化镜头成像技术 ▲5. 双侧反射蓝光： 标配470nm激发光源，可激发SybrGreen、GFP等染料 6. 双侧反射白光： 标配 7. 透射紫外光： 标配可推拉式紫外灯箱，302nm或者365nm可选。可用于切胶操作。 8. 透射白光：标配 9. 滤光片轮：3个位置 10. 滤光片 标配黄色滤光片一张 ◆11. 成像面积 不小于24 × 20 cm 12. 控制方式：电脑软件 13. 包含 成像软件和分析软件 预置简易的图像拍摄程序，拍摄程序自动控制曝光时间，光源和滤光片的选择，根据应用选择相应的拍摄程序，即可实现“一键拍摄”；用户也可以根据应用编辑自己的拍摄程序； 流水线式的操作步骤；能够自动识别条带和泳道，进行定量分析；可进行注释，显示曝光饱和度，调节图像的对比度。DNA/RNA、蛋白胶自动1D分析、分子量、Rf值、柱形图、3D柱形图、定量PCR、W标准曲线、2D斑点密度分析、4到1225孔阵列及杂交分析、自动／手动彩色菌落计数、显微照片、放射自显影照片、Slot杂交分析、TLC培养板及物体距离测量标尺等。 ▲14. 如投标人提供进口产品，则必须提供厂家或国内本地区厂家授权代理商售后服务承诺书。非进口产品不需要提供。 |
| 49 | 制冰机 |  | 1 | 台 | 1. 冰块形状：碎花型 2. 制冰方式：旋转挤压式 ▲3.制冰量：约130公斤/天（环境温度20℃，水温15℃时）约110公斤/天（环境温度30℃，水温25℃时） ◆4.用水量：约0.16m³/天（环境温度20℃，水温15℃时） 约0.14m³/天（环境温度30℃，水温25℃时） 5. 环境温度范围：5~35℃（水温35℃以下） 6. 外箱材料：前面/侧板：涂层不锈钢板；顶面：不锈钢；后板：电镀钢板 7.内箱材料：储冰室内部：ABS树脂；隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡层 ◆8. 贮冰量：约28公斤（自然落下：约19公斤） 9. 压缩机：300W，全密闭型 10. 制冷剂：HFC 11. 电源：220V，50HZ 单相 12. 耗电量：435W 13. 配管尺寸：供水口：1/2英寸 制冰部排水口：3/4英寸 14. 冰室排水口：26mm ◆15. 报警装置：微电脑控制，故障自我诊断 16. 维护配件：可单独抽出更换的制冷单元 17. 外部尺寸：600×600×800（mm） 18. 净重：约72公斤 |
| 50 | 双目正置光学显微镜 |  | 10 | 台 | ▲1.光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 2.观察筒：铰链式双目镜筒，单视度可调节，可选双视度可调，30°倾斜；镜筒瞳距：55~75mm。 3.目镜：10x/18mm或10X/20mm(选配） 4.无限远平场消色差物镜：4x/0.1，10x/0.25，40x/0.65(弹簧)，100x/1.25(弹簧，油)。 5.物镜转换器：内倾式四孔物镜转换器。可选配内倾式五孔物镜转换器 6.粗微动调焦装置：粗微同轴调焦手轮，微调0.2mm/转，格值0.002mm 。 7.载物台：机械载物台，面积：140mmx 140mm,行程： 75X50(mm)。 8.聚光镜：N.A. 1.25阿贝聚光镜。 9.光源：0.5W LED，或6V/20W卤素灯（选配） ▲10.下述11-23项核心指标必须满足的以下要求，出具【国家光学质量监督检验中心】检测报告原件证明。要求“国家光学质量监督检验中心”及制造商官网出具检测报告并能在线核对。 11.转换器定位稳定性≤0.003mm 12.载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.010mm 13.载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm 14.10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.01mm； 15.4倍物镜成校圆直径不小于16.8mm 16.10X物镜成像圆直径不小于16.6mm 17.20X物镜成像圆直径不小于16.8mm 18.40X物镜成像圆直径不小于16.6mm 19.100X物镜成像圆直径不小于15.7mm 20.显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±0.95% 21.显微镜目镜放大率准确度不超过0.58% 22.左右两系统放大率差≤0.23%； 23.零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.10mm |
| 51 | 紫外可见分光光度计 |  | 2 | 台 | 1.1.采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在8mm厚的铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，可提高仪器的稳定性和可靠性 1.2.采用稳压电路设计，使灯源的寿命能延长三分之一。 1.3.仪器采用正弦丝杆结构，高精度丝杆的选用，设计先进，精准度高 1.4.仪器采用128×64位点阵式液晶显示器，主机上可独立完成光度测量、定量测量、动力学测试等。每屏可显示多组数据，能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试 1.5.可连续测试和存储200组数据，并可存储200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据可断电保持。 1.6.波长自动校准、自动设定、偏差自我修复 1.7.后期可选配MetaSpec Pro扫描软件可直接完成光度分析、定量测试、定性测试、多波长测试、DNA/蛋白质测试及分析数据的处理 1.8.选配软件采用最新的XML数据库结构，具有软件内自动存储功能、标准曲线、动力学曲线、光谱扫描等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维转换为二维 2.仪器主要技术参数： 2.1.波长范围 190-1100nm 2.2.光谱带宽 2nm 2.3.波长准确度 ±0.5nm 2.4.光度准确性 ±0.3%T （0—100%T） 2.5.光度重复性 ≤0.15%T（0—100%T） ▲2.6.杂散光 ≤0.05%T@360nm 2.7.基线漂移 ±0.001A/h（500nm处） 2.8.基线平直度 ±0.002A 2.9.噪声水平 ±0.001A（500nm处） 2.10.光度范围 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 2.11.显示系统 128×64位大屏幕LCD 2.12.光源 进口长寿命钨灯、氘灯 2.13.检测器 进口硅光二极管 3.仪器配置： 3.1.主机一台 3.2.10mm玻璃比色皿一盒（4只） 3.3.10mm石英比色皿一盒（2只） 3.4.使用手册一份 3.5.电源线一根 3.6.防尘罩一个 |
| 52 | 光照培养箱 |  | 2 | 个 | 1.箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。 2.箱体外部为冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 3.采用品牌压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134a），高效率、低能耗、节能环保。 4.微电脑PID控制，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 5.SMOOTH整体风道均匀系统，温度控制更精准。 6.独立限温报警系统，双重限温（±4℃及上限70℃）保护，超过限制温度即自动中断。 7.大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，操作简单，时间可设置0-9999分钟的（小时）的定时时间。 8.箱体左侧有一直径30mm的测试孔，便于实验操作与测量温度。 9.自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 ◆10.光照方式：光照八级可调，二面LED植物生长灯，光照编程可设定白天黑夜模式和30时段99周期运行，模拟全天候.自然界的植物生长环境。 ▲11.设备箱体可利用RJ-45有线与路由器直接连接，多台设备可通过路由器组网，设备可利用网络将数据直接发送到云端，用户可通过微信端和网页端实时查看设备的在线/离线状态、设备温度控制时段、光照等级、温度数据，也可通过数据曲线查看数据变化趋势，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析，以便对不同种苗生长规律进行分析。 12.内箱尺寸：约500×480×1030mm 13.外形尺寸：约570×570×1600mm 14.载物托架（标配）：4个 |
| 53 | 根系分析系统 |  | 1 | 台 | 硬件要求：A4加长的4800×9600dpi、Microtek ScanMaker i800 plus双光源彩色扫描仪 适用要求：对作物、植物的根进行表型的测量。 分析指标：1)根总长；2)根平均直径；3)根总面积；4)根总体积；5)根尖计数；6)分叉计数；7)交叠计数；8)根直径等级分布参数。 校准：扫描仪全自动标定、全自动对焦、校正的。确保覆盖其对应的功能特性，专用背光透扫光源成像，无阴影影响。 颜色分析：确定根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。 拓扑分析：单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，指定主根后，在明确的拓扑关系下，能自动分析各级侧根。 修正：可裁剪修正分叉、交叉、根尖数、断线连接、交叉合并等，获得接近100%正确结果，骨架化算法有粗细、长度补偿。 标记：能分别标记根尖数、分叉数、交叉数，便于核对正确性。 数据：原始图像、结果标记图像可保存，可自动导出EXCEL表格，及具有追加保存的功能。 加密要求：软件采用动态二维码加密，防止丢失。 数据同步：电脑网络链接正常时，自动同步至云平台，可以在云平台查看、分析、管理数据。 技术参数：采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别； 软件要求： 1.自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以随时随地通过智能手机APP端查看历史和实时数据。 2.平台内数据可下载，分析，打印。 3.云平台具备根系详细数据信息、可放大缩小历史检测根系图片，并按比列分析各项指标分布图，以柱状、分类颜色方式表达。 4.平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。 标准配置： 装有根系分析系统软件、使用说明、使用视频、参考文献等资料的U盘1个 软件锁 1只 icrotek ScanMaker i800 plus双光源彩色扫描仪 1台 透明根系成像盘2个 接口通讯传输线 1条 笔记本电脑 1台 处理器：Intel i5 内存容量：16GB 固态硬盘（SSD）：512GB |
| 54 | 便携式叶绿素测定仪 |  | 1 | 台 | 1.测量对象 ：植物叶子 2.测量方法 ：2 个波长下的光密度差（650 nm and 940 nm） - 4 - 3.测量区域 ：2×3 mm 4.样品厚度 ：最大1.2 mm 5.样品插入深度 ：12 mm （可使用深度调节装置调整位置为 6.0-6mm） 7.光源 ：2 个 LED 光源 8.传感器 ：1 个 SPD（硅光二极管） 9.显示 ：LCD 屏幕显示，4 位小数，趋势图 10.测量范围 ：-9.9 - 199.9 SPAD 单位 11.内存： 30 组测量数据，可计算/显示平均值 12.4096 个测量数据（具内置数采），带 GPS 坐标 13.为 1488 个测量数据（GPS 接收器为选配），显 14.示 30 组测量数据，可计算/显示 30 组数据平均 15.值 16.电源 ：2 节五号电池 1.5V AA 17.电池寿命： 约 20,000 次 18.最小测量间隔 ：约 2 秒 19.精度： ±1.0 SPAD 单位（0.0-50.0 SPAD 单位，常温湿 20.度下）超过 50.0 SPAD 单位时会显示"*" 21.重复性 ：±0.3 SPAD 单位以内 22.（0.0 - 50.0°C SPAD 测量 23.位置不变） 24.重现性 ：±0.5 SPAD 单位以内 25.（0.0 - 50.0°C SPAD 测量 26.位置不变） 27.温度漂移 ：±0.04 SPAD 单位以内/°C 28.操作温度/湿度 范围：0 - 50°C，相对湿度 85%以内（35°C），无凝露 29.储存温度/湿度 范围：-20 - 55°C，相对湿度 85%以内（35°C），无凝 30.露 31.尺寸/重量 ：约78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 约200 g 32.其他： 警告音，用户系数补偿 33.标准配件 ：深度调节装置，手绳，2 节五号电池，数据线， 34.软件光盘、说明书，校准卡，软包 ▲35.如投标人提供进口产品，则必须提供厂家或国内本地区厂家授权代理商售后服务承诺书。非进口产品不需要提供。 |
| 55 | 人工气候箱 |  | 1 | 台 | 1.箱体为高压聚氨酯成型，保温性能，坚固牢靠。 2.箱体外部为冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 3.采用品牌压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134a），节能环保。 4.微电脑PID控制，控温精-确可靠，波动少，带定时功能。 5.SMOOTH整体风道均匀系统，温度控制更精-准。 6.独立限温报警系统，双重限温（±4℃及上限70℃）保护，超过限制温度即自动中断。 7.预留打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，记录温度变化参数。(选配) 8.大屏幕液晶显示，可多段阶梯程序控制，并有温度、光照、时间、升温功率显示。 9.仪器标配为普通光源，可定制植物生长LED灯源。（选配） 10.自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 11.光照无极可调，可设定白天黑夜模式和30段99周期运行，时间可设定0-9999分钟或小时。 12.采用超声波加湿方式，节能高效。 技术参数 1.容积(L)800L 2.温度(℃)：控制范围：5℃～65℃、分辨率：0.1、波动度：±1℃、均匀度：±2℃ 3.湿度(%RH)：控制范围：50～90%RH、分辨率：0.1、波动度：±8 4.光照度（Lx）：0～30000无极可调 5.光照方式两层垂直式层架LED光照 6.功率（W）：939W 7.电源：电源AC220V±10%50Hz±1Hz 8.内箱尺寸(cm)：约120×55×108 9.外箱尺寸(cm)：约127×71×170 10.载物托架（标配）：8 注： 可程式液晶显示控制器。 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。 |
| 56 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 2 | 台 | 1.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 4.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配） 5.带有“D”系列为智能型十段可编程序液晶控制器。 技术参数 电源电压：220V 50Hz 控温范围：RT+10℃～250℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±1℃ 输入功率：2070W 工作环境温度：5℃～40℃ 内胆尺寸(mm)：550×450×550 外形尺寸(mm)：830×650×730 载物托架(标配)：2块 定时范围：1～9999minutes |
| 57 | 便携式溶氧仪 |  | 3 | 台 | 1.量程范围：0.0~199.9%（0.00~19.99PPm） 2.温度：0~50℃ 3.分辩率：0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ 4.准确度：±1.5% of F.S 温度：±5℃,±3℃ 5.含盐量：0.0 ~ 50.0 ppt 解析度：0.1ppt 6.储存数据：99笔资料 7.显示：4位数，同时显示%或PPm和温度值 8.操作环境：0-80%RH,0-50℃ 9.尺寸：175x70x33mm 10.重量：500克 11.供电电源：4×AAA电池 12.配备盐度及压力手动补偿，自动温度补偿 13.RS232+红外线传输 14.记忆最大最小值 |
| 58 | 便携式数显酸度计 |  | 4 | 台 | 1.仪器级别：0.01级 2.测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值 3.测量范围：pH（-2.00～20.00）pH mV：（-2000.0～2000.0）mV； 4.温度：（-5.0～105.0）℃ 5.分辨率：pH：0.01pH、0.1pH；mV：0.1mV、1mV； 6.温度：0.1℃ 7.基本误差：pH ：±0.01pH mV：±0.1%或±0.5mV； 8.温度：±0.2℃ 9.电源：锂电池（DC 3.8V） 10.外形尺寸（长×宽×高,mm）：201 × 96 × 55 11.重量（kg）：约0.3 |
| 59 | 电热恒温培养箱 |  | 1 | 台 | 带定时功能的数显微电脑控制器 采用双重门结构，内门是便于观察的玻璃门。 镜面不锈钢内胆 独立限温报警系统 液晶温度控制器。 加热方式：电热膜 控温范围：RT+5℃～65℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±0.5℃ 电源电压：220V 50Hz 输入功率：760W 工作环境温度：5℃～35℃ 内胆尺寸(mm)：600×600×750 外形尺寸(mm)：890×710×910 载物托架(标配)：3块 定时范围：1～9999minutes 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH |
| 60 | 数显温度计 |  | 5 | 台 | 测量精度1.0；传感器：热敏传感器；材质：201不锈钢 |
| 61 | 便携式照度仪 |  | 4 | 台 | 1.专业级照度计。 2.4位数双显示LCD 。 3.参数值可设定供偏差值或百分比测量。 4.积分式照度测量。 5.点平均功能。 6.比较器功能。 7.发光强度测量。 8.读值锁定功能。 9.自动关机功能。 10.符合CNS 5119 ClassⅡ标准。 11.测量范围自0.01Lux至999900Lux、0.001fc至92927fc，计5档自动换档。 12.背景涟波光线及发光照度(STRAY + LIGHT)测量。 13.时间锁定功能 |
| 62 | 便携式电导率仪 |  | 4 | 台 | 1.测量参数：电导率、TDS、盐度、温度 2.测量范围：电导率： 0.000 μS/cm～500mS/cm，TDS ：0.00 mg/L～300mg/L，盐度：（0.00～8.00）%，温度：(-5.0～110.0)℃ 3.基本误差：电导率：±1.0％（FS）,TDS：±1.0%（FS）,盐度：±0.20%,温度：±0.2℃ 4.电源：可充锂电池，电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC5V） 5.尺寸（mm）：约80×225×35，重量（kg）：0.4 |
| 63 | 电子天平（千分之一） |  | 3 | 台 | 1.量程指示白光大屏幕液晶显示器 2.高灵敏度轻触按键 3.内藏式下称吊钩 4.过载保护秤盘 5.玻璃移门运输保护锁 6.四级防震，称量速度可调计数功能动态温度补偿全量程范围去皮 7.自动零位跟踪可调过载保护超载报警功能克、盎司、克拉等单位转换 8.技术参数 9.称量范围(g)：300 10.可读性(g)：0.001 11.重复性(≤g)：±0.001 12.线性(≤g)：±0.002 13.秤盘尺寸(mm)：Φ90 14.风罩尺寸：约150×165×200(mm) 外形尺寸：约365×223×338(mm) |
| 64 | 电热水浴锅 |  | 2 | 台 | 1.带定时功能键的数显微电脑温度控制。 2.采用不锈钢内胆，盖子均可任意移动。 3.超温声光报警系统。 技术参数 电源电压：220V 50Hz 输入功率：2000W 控温范围：RT：+5℃～99℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±0.5℃ 工作环境温度：5℃～40℃ 内胆尺寸(mm)：约600×300×110 外形尺寸(mm)：约750×350×210 容 积(L)：19.8 定时范围：1～9999Minutes 备 注：双列八孔 性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH |
| 65 | 土壤原位pH 速测 仪 |  | 1 | 台 | 1.自带无线传输功能，通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送至服务器，上网页查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据。 2.含手机APP，支持安卓及苹果系统，无论身在何处只要能上网，均可查看实时数据。 3．低功耗设计，增加系统监控和保护措施，避免系统死机。 4．中文液晶显示，可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数，等信息。 5.主机数据存储容量大：设备内部Flash可存储近3万条数据，标配4G内存卡可存储，亦可与Flash中数据同时存储。 6.内置锂电池供电：7.4V2.8Ah锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V（1000mA以上）直流电源。 7.采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集，也可手动采集。 8.语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。 9.语音报警功能：主机语音设置为超限开后，即可语音播报超限信息。 10.主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度。 11.自带GPS定位功能，数据采集时可自动显示采集点地理坐标。 12.可扩展传感器类型及数量，多32个种（扩展线为IP67，一体结构）。 |
| 66 | 显微镜 |  | 1 | 台 | 生物显微镜ML11参数配置(含有数码成像MD50)： 1.目镜 ：WF10X/18 2.目镜筒：0度倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R：T：80：20 3.物镜： 消色差物镜 4X/0.10 ，工作距离：37.5mm 消色差物镜 10X/0.25 ，工作距离：6.55mm 消色差物镜 40X/0.65 ，工作距离：0.669mm 消色差物镜 100X/1.25 ，工作距离：0.198mm 4.转换器： 内定位四孔转换器 5.载物台： 155mmx142mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mmX50mm ；精度0.1mm 6.调焦机构： 低手位粗微同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置 7.透射照明系统： 3W LED照明，预定中心，亮度连续可调； 8. 聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，带可变孔径光阑 透射用滤色片：蓝色、黄色、绿色 9.相机接口 0.5XC 10.电源线： 外式宽电压适配器，输入100V-240V-AC50/60HZ,输出DC12V2A 11.数码成像系统： 11.1.传感器（Sensor Type)：1/2.5英寸大尺寸高灵敏度芯片 11.2.分辨率（Resolution)：2592 x 1944,，500万真实物理像素 11.3.像素（Pixel Size）：2.2μm x 2.2μm 11.4.曝光控制（Exposure Control）：59微秒到3 s； 11.5. 动态范围：69dB 11.6.帧频率（Frame Rate）：7fps@2592 x 1944; 11.7.数据接口：USB2.0 11.8. 逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门 11.9.64M图像缓存，8X有效增益 12.配套成像软件： 12.1.用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，软件使用需进行用户登记认证。 12.2.审计追踪：根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，自动记录软件使用日志、用户名、日期、登录时间、拍照和录像操作信息、保存路径和文件名。 12.3.相机控制：支持图像水平翻转、垂直翻转，多种自动曝光模式（曝光时间及增益单独控制或联动），支持全局曝光及区域曝光，支持自动白平衡及区域白平衡。 12.4.图像采集：预览分辨率和采集分辨率独立设置；支持高清WMV格式录像；支持定时拍摄，可设置拍摄间隔及拍摄时间；支持实时拍摄，可高速采集相机实时刷新的每一帧图片。 12.5.多重拍摄：支持一次2-7帧图片多重拍摄，支持降噪及增强两种模式，通过对连续多帧图片进行平均或加权处理，以降低图像噪点（提升信噪比）或亮度增强。 12.6.直方图均衡化：支持通过直方图最大值最小值调节，支持输出色阶设置，以优化图像对比度，消除荧光及暗场拍摄时背景干扰。 12.7.实时荧光多通道合成：最多支持5通道荧光合成，支持各通道信号位移校正。 12.8.图像测量：支持实时预览图像测量，支持多种测量工具。 12.9.高级设置：支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能。 |
| 67 | 便携式光合作用仪 |  | 1 | 台 | 一、仪器功能 1.测量功能 CO2浓度，相对湿度，空气温度，流量， 光强（PAR），叶片温度，大气压 2.计算功能 光合速率，蒸腾速率，气孔导度，胞间CO2浓度 光合作用曲线 3.控制功能 流量的控制 测量时间的控制 开路/闭路测量方式可选 手动，自动测量可选 中英文的语言选择 4.软件功能 嵌入式闪存芯片 2.0 USB接口 固件升级 软件绿色安装 5.便携功能 体积小巧，便与携带 适合田间室外使用 可充锂电，持久工作 6.模块功能 选配光控模块，可获得光合曲线 二、技术参数 1.CO2 传感器： 类别：非扩散红外分析器 范围：0～1500，0～3000ppm 可选 分辨率：0.1ppm 精度：在 CO2 常量时，平均噪声≤0.2 ppm，最大值<0.6 ppm 响应时间：15 秒 稳定时间：45 秒（＠90%） 2.光量子传感器： 类别：带有修正滤光片的硅光电池 范围：0～3000μmolE/m2s1 光谱：400～700nm，可见光范围 分辩率：1μmolE/m2s1 误差：±2% 3.叶温传感器： 类别：T型热电偶 范围：0.0～50.0℃ 分辨率：0.1℃ 误差：±0.3℃ 3.气温传感器： 类别：热敏电阻 范围：0.0～50.0℃ 分辨率：0.1℃ 误差：±0.3℃ 4.流量计： 类别：微型电子流量计 范围：0.3～1.0L/min 分辨率：0.01L/min 误差：±2% 5.湿度传感器： 类别：Sensirion 数字式 范围：0～100%RH 分辨率：0.1% 误差：±1.8%RH 6.气压传感器： 类别：数字式 范围：15～115Kpa 分辨率：0.1% 误差：±1.5% 灵敏度：45.0 mV/Kpa 反应时间：1ms 稳定性：±0.25% 7.主 机： 显示器：320×240 图形点阵液晶 内置 8MB flash 芯片 可存储超过10000次的测量数据 传输：USB2.0 电源：7.4V 10AH 可充锂电，续航能力7～9 小时 尺寸：28.0×24.5×16.0cm 重量：主机 4.5 kg 其他：支持固件升级 8.工作环境 ： 温度：0～50℃ 湿度：0～90% RH，不结露 9.叶室(可任选一款) ： Ⅰ型：(25×25mm) Ⅱ型：(55×20mm) Ⅲ型：(65×10mm) 10.光控模块 型号：YX-LA 型 类型：LED白光 光谱：630nm+470nm 类型：由 98个高光强 LED 组成 范围：0～3500μmolE/m2s 发光面积：3.0×7.5cm 灯头体积：10×3.5×5.5 cm 电源体积：12×8×4cm 电源：7.2V10Ah 可充锂电 光强控制：由软件设定，自动控制 |
| 68 | 水势仪 |  | 1 | 台 | 1. 工作环境：5～40℃ 2. 温度控制：15～40℃（±0.2 ℃） 3. 传感器：红外温度传感器与冷镜露点温度传感器 ▲4. 精度： 0～-5MPa范围是±0.05Mpa，-5～-300MPa范围是1% ◆5. 测量时间：在精确模式下：土壤样品10-15分钟，植物样品20分钟；快速模式下：小于5分钟 6. 显示屏：20 × 2 LCD 显示 7. 测量范围：-0.1～-300MPa 8. 通信接口： RS232串口电缆 9.样品室容积：全满为15ml |
| 69 | 台式离心机 |  | 2 | 台 | 1、微机控制、直流无刷电机驱动，运行稳定、噪声低、转速精度高。 2、触摸面板、可编程操作、主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 3、液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。 4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 5、配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 6、采用食用级硅橡胶整体式密封圈。 7、具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。 8、采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳,抗腐蚀、耐酸碱。 9、最高转速：18500r/min 10、最大离心力：23797×g 11、最大容量：100mlx4 12、转速精度：±30r/min 13、定时范围：1min～99min 14、整机噪音：＜65dB(A) 15、整机功率：750W 16、电源：AC220V50Hz10A 17、外形尺寸（L×W×H）：约330mm×420mm×280mm 18、重量：20kg |
| 70 | 解剖镜 |  | 4 | 台 | 1.放大倍数：6.2X-50X 2.变 倍 比：连续变倍比 1：8 3.观察镜筒：铰链三目，45°倾斜，瞳间距52-75mm 4.三通接口：可调焦C型接口 5.目 镜：高眼点、广角、视度可调，WF10X/23mm 6.物 镜：连续变倍物镜，0.62X-5X，像面齐焦 7.屈 光 度：双目视度调节范围 ±6 8.视场范围：φ4.6mm-φ37mm 9.调焦机构：立臂支架 10.工作距离：110mm 11.光 源：上下LED照明 12.底 座：扇形底座，约205mm×257mm |
| 71 | 土壤团聚体分析仪 |  | 1 | 台 | 1.土壤团粒结构分析仪适用于土壤，环境，地遥，地质水土流失等实验室对团聚体的分析。团粒结构是肥力的基础，团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在调节土壤水分与空气的矛盾 2.协调土壤养分的消耗和积累的矛盾；稳定土温；改善土壤耕性，有利于作物根系伸展 3.低噪音，可调速；带有定时设置功能，运行时间数码管显示，无级调速功能；同时带有应急暂停开关，方便试验中出现异常及时断电，停止工作。具有漏电保护功能。 4.主机尺寸：约长512mm×宽512mm×高760mm 5.不锈钢水桶尺寸：约高37厘米×直径18厘米 6.上下行程：50mm 7.定时范围：0-60分钟 8.转速：1450转/分钟 9.筛上下次数：（快慢可调）1-45次/分钟 10.最大功率：120W 11.工作电压：220V±20%50HZ 12.不锈钢筛：5.0mm，3.0mm，2.0mm，1.0mm，0.5mm，0.25mm 13.配置清单： 主机1台；不锈钢水桶4个；挂架4个； 挡杆4根；标准筛5.0mm，3.0mm，2.0mm，1.0mm，0.5mm，0.25mm 各4个 |
| 72 | 电子天平（万分之一） |  | 2 | 台 | 后置式电磁力传感器 轻巧，人性化设计手柄，液晶显示 内置RS232接口、内置式下称吊钩、天平线性修正设置、恢复天平出厂设置 功能 四级防震，称量速度可调 显示方式可调、动态温度补偿、全量程范围去皮 自动零位跟踪可调、自动故障诊断、自动校准、过载保护、超载报警功能 计数、百分比称重功能克、盎司、克拉等单位转换 技术参数 1.称量范围(g)：200 2.可读性(mg)：0.1 3.重复性(≤mg)：±0.1 4.线性(≤mg)：±0.2 5.秤盘尺寸(mm)：Φ90 6.风罩尺寸：约190×155×235(mm) 7.外形尺寸：约200×440×290(mm) |
| 73 | 阿贝折射仪 |  | 5 | 台 | 1.折射率nd：1.3000-1.7000 2.准确度：±0.0002 3.糖溶液质量分散(Brix)：0~95% 4.质量：约2.6kg 5.外形尺寸：约200mm×100mm×240mm |
| 74 | 水位计 |  | 10 | 台 | 1.分辨率 0.02% FS to 0.01% FS，单位m, cm, ft., psi, kPa, bar, ºC. ºF (Barologger 5： psi, kPa, mbar, ºC, ºF)自动温度补偿 0º to 50ºC (Barologger 5： -10 to +50ºC) 2.温度传感器 铂电阻温度传感器（RTD），温度精度： ± 0.1ºC，温度分辨率： 0.1°C 3.电池寿命 5年 – 基于 1 分钟一次读数测量数据 75,000 组 4.存贮模式： ：Slate and Continuous 5.通讯 光学高速 USB, SDI-12 57,600bps with USB 6.尺寸：22 mm ×160 mm (7/8" × 8.2") 7. 重量：约166 g 8.监测频率 0.5秒到99小时 |
| 75 | 水位，水温，电导率三参数监测仪 |  | 1 | 台 | 温度范围 操作：-20~80℃； 存储：-40~80℃； 补偿：-20~80℃ 直径：约22.2mm 长度：约26mm 重量：约250g 材料：钛金属机身、聚甲醛鼻锥 输出可选：Modbus/RS485，SDI-12 类型/材料：压阻/陶瓷 范围（绝对）： 100M 最大压力：最大2倍范围，爆裂2.5倍范围 精度：@15℃±0.05%FS 精度：（FS）±0.1%FS 测量单位； 压力：psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O； 水位：in、ft、mm、cm、m 内存大小；8MB 数据数量：500,000 记录类型：线性，用户可选择时间表，开始、结束、启动以及实时视图 快速记录速率：10/s 最快SDI-12输出：1/s 实时时钟：1s/24小时周期 （±6min/year） 温度 测量范围：-20~80℃ 精确度：±0.1° C 分辨率：0.01° C 电导率： 测量范围：0~200mS/cm 精确度：读值±1%或1µS取大值 分辨率：1µS 盐度 测量范围：0~70 ppt (g/Kg) 精确度：读值±1%或±0.1单位，取大值 分辨率：0.01 ppt 仪器配置：温盐深传感器：1只，数据电缆 ：1只 |
| 76 | 沉降法土壤粒径分析仪 |  | 1 | 台 | 1.使用基本装置，可同时测量7份样品。 2.吸液管设备可放在实验桌上。 3.标准装置包括：带吸液管支架的滑槽，桌架，玻璃水箱，带自动调温器和搅拌器的加热工具，吸液管上部部件和下部部件，吸液气囊，玻璃样本筒，橡皮制动器和六偏磷酸钠。 |
| 77 | 叶绿素荧光仪 |  | 1 | 台 | 1.主机：铝合金外壳，带光纤孔，USB TypeB 接口，底部可旋出金属座。 2.蓝光版测量光源：蓝色 LED（445 nm），调制频率 5-25Hz，调幅 5Hz；100 Hz。 3.光化光源：蓝色 LED（445 nm），光强范围 25-1500μmol m-2 s-1。 4.饱和脉冲光源：蓝色 LED（7.445 nm），最大饱和闪光强度 10000 μmol m-2 s-1。 ▲5.信号检测：PIN-光电二极管，带长通滤光片，检测波长> 630 nm 的荧光。 6.白光版测量光源：白光 LED，发射峰 445nm 和 545nm，调制频率 5-25Hz，调幅 5Hz；100 Hz。 7.光化光源：与测量光同源的白光 LED，光强范围 25-1500μmol m-2 s-1。 ▲8.饱和脉冲光源：与测量光同源的白光 LED，最大饱和闪光强度 10000 μmol m-2 s-1。 9.信号检测：PIN-光电二极管，带长通滤光片，检测波长> 650 nm 的荧光。 10.远红光：LED，745 nm。 11.测量参数：Fo, Fm, Fv/Fm, F, Fm’, Fo’, ΔF/Fm’, qP, qL, qN, NPQ, Y(NO), Y(NPQ), rETR 等。 12.工作软件：基于 Windows7/10 的电脑操作软件，操作简单、功能强大，完全免费升级。 ▲13.测量程序：必须带荧光诱导曲线、光响应曲线、快速光曲线、荧光诱导加暗弛豫、光响应曲线加暗 14.弛豫等程序测量功能，必须能够测量 qL、Y(NO)和 Y(NPQ)等参数。 15.曲线拟合：必须能利用两种方程对光响应曲线进行拟合并给出拟合参数。 16.通讯协议：USB 17.环境温度：0～40℃ 18.供电：通过 USB 数据线利用电脑供电（包括台式机、笔记本电脑、UMPC 电脑等），5 V。 19.功耗：基本状态 100mW，饱和脉冲期间 500mW. 20.尺寸：约115×65×30 mm。 21.重量：200 g。 叶夹技术参数 22.微型光量子传感器：测量范围：0-2500 μmol m-2 s-1 PAR 23.温度传感器：Ni-CrNi，测量范围 -20 - 60 °C 24.尺寸与重量：13 x 2.5 x 5.5 cm ，162 g (含连接线) ▲25.如投标人提供进口产品，则必须提供厂家或国内本地区厂家授权代理商售后服务承诺书。非进口产品则不需要提供 |
| 78 | 全自动氧弹热量仪 |  | 1 | 台 | 1. 采用嵌入式技术，7寸大屏幕彩色触摸屏操作，滑道式安装方便自如。 2. 材料选用CRT显示材料让触摸屏更耐用。多层复合薄膜覆盖，保证色彩失真度、反光性和清晰度达到好状态，感应灵敏，有效出没区域高达90%抗磨损，使用时间可长达10年，汉字显示，无需外接电脑。即可直接操作,又可用计算机控制。配有鼠标操作，增加触摸屏的使用时间，中文菜单式操作界面，操作方便、性能稳定，采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。采用发泡隔热技术，实验过程中不受外界温度影响。 3.不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装电机。 4.测试速度快，测试周期≤8min(快速法) ≤15min）。 5.热容量稳定性＜0.2% 精密度＜0.1% 温度分辨率0.0001K 6.在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。 7.安装、维护简便，故障率低。采用故障诊断功能方便用户使用。 8.体积小，大量使用模具制造，精密度高。 内存储量大，内存达到1000条数据方便用户随时查询。具有温升曲线，方便用户随时估算热值。 9.发热量测试的重复性和再现性优于标准的要求。结果准确，采用冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大，热稳定性好等功能。 10.自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动注水，不需调水温，只需装好 氧弹放入桶内，仪器即可自动完成全部测试。结构合理，制作精良，性能可靠，故障率低。自动完成试验全过程。 . 全自动量热仪采用单片机系统来控制仪器实现自动充水，自动调水温，自动定量水，自动搅拌，自动点火。 11.温度测量范围：0℃-65℃ 12.温度测量分辨率：0.0001℃ 13.发热量测试精度：优于0.2％（苯甲酸） 14.电源：AC220V±10％ 50Hz 15.定量误差：≤±1g 16.热容量：约10450J/K 17.测试时间：15min左右 配氧气瓶、氧弹 |
| 79 | 氧化还原电位仪 |  | 1 | 台 | 1.双通道ORP检测通道，完全符合标准要求； 2.彩色触摸屏，导航式操作菜单； 3.具有自动温度补偿功能，支持手动温度补偿； 4.支持1点、2点校准； 5.具有读数锁定功能（自动读数），测量结果为最终结果，无需换算和计算； 6.数据采集时间可按min设定； 7.支持数据存储、查阅，存储量为500套 8.具有自动背光功能和自动关机功能； 9.内置可充电锂电池，支持外接移动电源充电； 10.IP65防护等级。 11.测量范围：氧化还原电位：±2000mV；温度：(5.0～60.0)℃ 12.分辨率：氧化还原电位：1mV；温度：0.1℃ 13.仪器基本误差：氧化还原电位：±10mV；温度：±1℃ |
| 80 | 双目正置光学显微镜 |  | 90 | 台 | 1.长方形低重心底座，为显微镜提供了最大的稳定性； 2. 电源调节旋钮和电压开关分开使用， 可以调节亮度；0.5wLed光源。 ◆3.显微镜物镜放大准确率：不超出±5% ▲4.当镜筒做360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.2mm。 ◆5.双目显微镜左右两系统，光谱色应基本一致，其明暗差不大于8%；瞳距：48-75mm ▲6.齐焦范围：当物镜10X转换为40X时，齐焦允差±0.03%mm; 7.广角目镜：WF10X/18视度可调，目镜锁定于目镜筒，防止学生任意拔出。 8.镜筒：双目360度旋转、30度倾斜符合人体工程学减少使用者的疲劳度。 9.物镜：MOTIC-DIN标准消色差物镜：4X，10X，40X（弹簧），100X （弹簧、油） 10.机械载物台：面积 约111mmX125mm 移动范围：约70×26mm |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| （一）保修期要求 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不得少于1年免费保修，在保修期内，所有服务及配件全部免费；设备终身维护。 |  |  |  |
| （二）售后服务要求 |  | ▲1、免费送货上门，送至用户指定地点（含装卸）；免费由厂家或供应商的技术人员现场安装、调试，所需工具、器材由中标供应商自理，各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；免费在安装现场为用户提供培训，培训内容为所采购设备构成、工作原理、基本操作、基本维护等直至用户能够掌握基本应用技术，并提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，4小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障在到达现场后4小时内恢复正常使用。设备如果出现特殊情况在24小时内不能解决，提供与原设备技术参数相同或高于原设备技术参数的备品、备件，以保证采购方的正常使用。 3、供应商设有维修机构，能有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 4、质保期内定期回访并维护，每年不少于4次。设备的保修期过后，中标供应商定期上门回访，对设备提供维修、维护。 |  |  |  |
| （三）交货时间及地点 |  | 1、签订合同时间：自中标通知书发出之日起20日内。 2、交货期：自签订合同之日起30个日历日内验收合格并交付使用（进口产品在90个日历日内交货验收合格并交付使用）。 3、交货地点：广西区内采购方指定地点。 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  | ▲全部货物完成供货并安装调试至可投入使用，在最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内通过对公转账方式付清中标人100%合同款。 |  |  |  |
| （五）其他商务要求 |  | ▲中标人须在签订合同后5日内购买针对本标段采购货物连续三年的第三者责任险。保单在供货时一并提交。 |  |  |  |

B分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 规格及参数 |
| 一、基础实验设备 |  |  |  |  |  |
| （1）仪器室A106 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔墙 |  | 33 | m2 | 定制 |
| （2）仪器室A110 |  |  |  |  |  |
| 2 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：2200mm；宽：750mm；高：850mm |
| 3 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 4 | 转角台 |  | 1 | 组 | 长：1000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 5 | 防静电凳子 |  | 5 | 张 | 定制 |
| 6 | 智能防爆气瓶柜 |  | 13 | 组 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 7 | 智能防爆气瓶柜 |  | 1 | 组 | 长：500mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 8 | 气瓶固定架 |  | 12 | 个 | 长：900mm；宽：300mm；高：1000mm |
| 9 | 气瓶推车 |  | 2 | 个 | 定制 |
| 10 | 铝扣板 |  | 31 | m2 | 600mm×600mm |
| 11 | LED灯 |  | 3 | 个 | 32W |
| 12 | PP成型风管 |  | 11 | 米 | φ160 |
| 13 | 防爆风机 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 14 | 气体报警器 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 15 | 玻璃隔墙 |  | 53 | m2 | 定制 |
| （3）仪器室A112 |  |  |  |  |  |
| 16 | 边台 |  | 2 | 组 | 长：2000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 17 | 边台 |  | 2 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 18 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：4400mm；宽：750mm；高：850mm |
| 19 | 转角台 |  | 2 | 组 | 长：1000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 20 | 防静电凳子 |  | 10 | 张 | 定制 |
| 21 | 智能防爆气瓶柜 |  | 2 | 组 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 22 | 铝扣板 |  | 60 | m2 | 600mm×600mm |
| 23 | LED灯 |  | 12 | 个 | 32W |
| 24 | 玻璃隔墙 |  | 35 | m2 | 定制 |
| （4）手持技术实验室与中教准备室B301-1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 中央台 |  | 1 | 组 | 长：500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 26 | 防静电凳子 |  | 18 | 张 | 定制 |
| 27 | 可调节试剂架 |  | 1 | 组 | 长：3500mm；宽：300mm；高：700mm |
| 28 | 耐酸碱水槽 |  | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 29 | 实验室化验三口水龙头 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 30 | 滴水架 |  | 2 | 套 | 50支 |
| 31 | 单口洗眼器 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 32 | 玻璃隔墙 |  | 32 | m2 | 定制 |
| （5）手持技术实验室与中教准备室B301-2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：5000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 34 | 防静电凳子 |  | 4 | 张 | 定制 |
| 35 | 耐酸碱水槽 |  | 1 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 36 | 实验室化验三口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 37 | 滴水架 |  | 1 | 套 | 50支 |
| 38 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 39 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 40 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 41 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 42 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 43 | 不锈钢层架 |  | 2 | 个 | 长：1800mm；宽：500mm；高：2200mm |
| 44 | 玻璃隔墙 |  | 15 | m2 | 定制 |
| （6）分析科研室B302 |  |  |  |  |  |
| 45 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 46 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：1500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 47 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：6800mm；宽：750mm；高：850mm |
| 48 | 高温台 |  | 1 | 组 | 长：5000mm；宽：750mm；高：500mm |
| 49 | 防静电凳子 |  | 15 | 张 | 定制 |
| 50 | 耐酸碱水槽 |  | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 51 | 实验室化验三口水龙头 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 52 | 滴水架 |  | 2 | 套 | 50支 |
| 53 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 54 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 55 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 56 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 57 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 58 | 玻璃隔墙 |  | 41 | m2 | 定制 |
| 59 | 子母门 |  | 1 | 樘 | 定制 |
| （7）物化科研室B403 |  |  |  |  |  |
| 60 | 中央台 |  | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 61 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 62 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 63 | 防静电凳子 |  | 15 | 张 | 定制 |
| 64 | 可调节试剂架 |  | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 65 | 耐酸碱水槽 |  | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 66 | 实验室化验三口水龙头 |  | 4 | 套 | 定制 |
| 67 | 滴水架 |  | 4 | 套 | 50支 |
| 68 | 单口洗眼器 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 69 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 70 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 71 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 72 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （8）分析科研室B404 |  |  |  |  |  |
| 73 | 中央台 |  | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 74 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 75 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 76 | 防静电凳子 |  | 15 | 张 | 定制 |
| 77 | 可调节试剂架 |  | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 78 | 耐酸碱水槽 |  | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 79 | 实验室化验三口水龙头 |  | 4 | 套 | 定制 |
| 80 | 滴水架 |  | 4 | 套 | 50支 |
| 81 | 单口洗眼器 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 82 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 83 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 84 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 85 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （9）分析科研室B405 |  |  |  |  |  |
| 86 | 中央台 |  | 1 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 87 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 88 | 防静电凳子 |  | 15 | 张 | 定制 |
| 89 | 可调节试剂架 |  | 1 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 90 | 耐酸碱水槽 |  | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 91 | 实验室化验三口水龙头 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 92 | 滴水架 |  | 2 | 套 | 50支 |
| 93 | 单口洗眼器 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 94 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 95 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 96 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 97 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （10）高分子科研室B501 |  |  |  |  |  |
| 98 | 边台 |  | 3 | 组 | 长：900mm；宽：750mm；高：850mm |
| 99 | 耐酸碱水槽 |  | 3 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 100 | 实验室化验三口水龙头 |  | 3 | 套 | 定制 |
| 101 | 滴水架 |  | 3 | 套 | 50支 |
| 102 | 单口洗眼器 |  | 3 | 套 | 定制 |
| 103 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 104 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 105 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 106 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （11）高分子科研室B502 |  |  |  |  |  |
| 107 | 中央台 |  | 1 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 108 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 109 | 可调节试剂架 |  | 1 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 110 | 防静电凳子 |  | 12 | 张 | 定制 |
| 111 | 耐酸碱水槽 |  | 2 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 112 | 实验室化验三口水龙头 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 113 | 滴水架 |  | 2 | 套 | 50支 |
| 114 | 单口洗眼器 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 115 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 116 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 117 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 118 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （12）有机科研室B506 |  |  |  |  |  |
| 119 | 中央台 |  | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 120 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：2500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 121 | 可调节试剂架 |  | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 122 | 防静电凳子 |  | 15 | 张 | 定制 |
| 123 | 耐酸碱水槽 |  | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 124 | 实验室化验三口水龙头 |  | 4 | 套 | 定制 |
| 125 | 滴水架 |  | 4 | 套 | 50支 |
| 126 | 单口洗眼器 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 127 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 128 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 129 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 130 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| （13）有机科研室B507 |  |  |  |  |  |
| 131 | 中央台 |  | 2 | 组 | 长：5500mm；宽：1500mm；高：850mm |
| 132 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：3000mm；宽：750mm；高：850mm |
| 133 | 边台 |  | 1 | 组 | 长：4500mm；宽：750mm；高：850mm |
| 134 | 可调节试剂架 |  | 2 | 组 | 长：4000mm；宽：300mm；高：700mm |
| 135 | 防静电凳子 |  | 15 | 张 | 定制 |
| 136 | 耐酸碱水槽 |  | 4 | 套 | 490mm×390mm×300mm |
| 137 | 实验室化验三口水龙头 |  | 4 | 套 | 定制 |
| 138 | 滴水架 |  | 4 | 套 | 50支 |
| 139 | 单口洗眼器 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 140 | 智能通风柜 |  | 1 | 套 | 长：1500mm；宽：850mm；高：2350mm |
| 141 | PP小水槽 |  | 1 | 套 | 220mm×100mm×152mm |
| 142 | 实验室化验单口水龙头 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 143 | 排风试剂柜 |  | 2 | 套 | 长：900mm；宽：450mm；高：1800mm |
| 二、排风系统 |  |  |  |  |  |
| （1）、排风系统 |  |  |  |  |  |
| 144 | 玻璃钢离心风机 |  | 1 | 台 | 11KW-4P，20000CMH×1000Pa |
| 145 | 不锈钢防雨帽 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 146 | 风机减震垫 |  | 4 | 个 | 定制 |
| 147 | 玻璃钢风管 |  | 70 | ㎡ | 6mm |
| 148 | 阻燃PP风管 |  | 128 | ㎡ | 8mm |
| 149 | 阻燃PP风管 |  | 135 | ㎡ | 5mm |
| 150 | PP成型风管 |  | 8 | 米 | φ250 |
| 151 | PP成型风管 |  | 25 | 米 | φ110 |
| 152 | PP三通 |  | 1 | 个 | 700mm×450mm |
| 153 | PP三通 |  | 1 | 个 | 500mm×300mm |
| 154 | PP三通 |  | 1 | 个 | 300mm×250mm |
| 155 | PP方弯头 |  | 2 | 个 | 90°500mm×300mm |
| 156 | PP方弯头 |  | 6 | 个 | 90°300mm×250mm |
| 157 | PP成型弯头 |  | 9 | 个 | 90°φ250 |
| 158 | PP方变径 |  | 2 | 个 | 700mm×450mm变300mm×250mm |
| 159 | PP方变径 |  | 2 | 个 | 450mm×250mm变300mm×250mm |
| 160 | PP方变径 |  | 2 | 个 | 500mm×300mm变300mm×250mm |
| 161 | PP方变圆 |  | 9 | 个 | 300mm×250mm变φ250 |
| 162 | PP异形定制接头 |  | 2 | 个 | 定制 |
| 163 | PP风管法兰 |  | 16 | 个 | 1000mm×700mm |
| 164 | PP风管法兰 |  | 10 | 个 | 700mm×450mm |
| 165 | PP风管法兰 |  | 34 | 个 | 500mm×300mm |
| 166 | PP风管法兰 |  | 33 | 个 | 300mm×250mm |
| 167 | 电动封闭防火阀 |  | 1 | 个 | 500mm×300mm |
| 168 | 电动封闭防火阀 |  | 1 | 个 | 700mm×450mm |
| 169 | 硅钛布软接口 |  | 1 | 个 | 定制 |
| （2）、风机基础 |  |  |  |  |  |
| 170 | 墙面开孔及修复 |  | 1 | 项 | 定制 |
| 171 | 热镀锌工字钢风机承重基础 |  | 1 | 项 | 定制 |
| （3）、尾气处理设备 |  |  |  |  |  |
| 172 | 酸雾洗涤处理塔 |  | 1 | 项 | 20000 立方米每小时 |
| （4）、智能通风柜自适应控制 |  |  |  |  |  |
| 173 | 显示面板 |  | 9 | 套 | 4.3吋 |
| 174 | PPS变风量蝶阀控制器及电源 |  | 9 | 套 | 定制 |
| 175 | PPS变风量蝶阀 |  | 9 | 套 | φ250 |
| 176 | 变风量电动阀执行器 |  | 9 | 套 | 全程时间2.5S |
| 177 | 流量传感器 |  | 9 | 套 | 量程100-2000立方米每小时 |
| 178 | 位移传感器 |  | 9 | 套 | 量程1100mm |
| 179 | 区域存在传感器 |  | 9 | 套 | 定制 |
| 180 | PP风量调节阀 |  | 18 | 套 | φ110 |
| 181 | 电子风量调节控制器 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 182 | 开关量电动阀体及执行器 |  | 1 | 套 | 定制 |
| （5）、排风控制系统 |  |  |  |  |  |
| 183 | 排风机控制柜 |  | 1 | 套 | 定制 |
| 184 | 排风机控制器 |  | 1 | 套 | 11KW排风机组控制器 |
| 185 | 排风机变频器 |  | 1 | 套 | 380V，11KW |
| 186 | 分控控制箱 |  | 3 | 套 | 定制 |
| 187 | 分控控制器 |  | 3 | 套 | 定制分控控制器 |
| 188 | 管道静压传感器 |  | 1 | 套 | 0-1000Pa |
| （6）、综合布线及辅材安装 |  |  |  |  |  |
| 189 | 综合布线及辅材安装 |  | 1 | 项 | 定制 |
| （7）、排风管辅材安装 |  |  |  |  |  |
| 190 | 排风管辅材安装 |  | 1 | 项 | 定制 |
| （8）、排风系统测试 |  |  |  |  |  |
| 191 | 排风系统测试 |  | 1 | 项 | 定制 |
| 三、给排水 |  |  |  |  |  |
| 192 | 给排水改造 |  | 9 | 项 | 定制 |
| 四、电路 |  |  |  |  |  |
| 193 | 插座 |  | 228 | 只 | 暗装五孔插座10A |
| 194 | 插座 |  | 6 | 只 | 明装五孔插座10A |
| 195 | 模数化插座 |  | 28 | 只 | 定制 |
| 196 | 立式双排底盒 |  | 44 | 个 | 定制 |
| 197 | 塔型双排底盒 |  | 70 | 个 | 定制 |
| 198 | 铜芯线 |  | 85 | 米 | 10mm² |
| 199 | 铜芯线 |  | 160 | 米 | 6mm² |
| 200 | 铜芯线 |  | 385 | 米 | 4mm² |
| 201 | 铜芯线 |  | 60 | 米 | 2.5mm² |
| 202 | 空气开关 |  | 7 | 只 | 40A 4P |
| 203 | 漏电开关 |  | 14 | 只 | 32A 4P |
| 204 | 漏电开关 |  | 14 | 只 | 32A 2P |
| 205 | 配电箱 |  | 28 | 只 | 定制 |
| 206 | 三相九表户 |  | 26 | 只 | 定制 |
| 207 | 防水盒 |  | 26 | 只 | 150×110×70 |
| 208 | 防爆灯 |  | 3 | 个 | 50W |
| 209 | 防爆插座 |  | 8 | 个 | 10A |
| 210 | 电路辅材及安装 |  | 1 | 项 | 定制 |
| 五、集中供气系统 |  |  |  |  |  |
| 211 | 316不锈钢高压一级减压阀 |  | 7 | 个 | 25MPA |
| 212 | 316不锈钢二级减压阀 |  | 23 | 个 | 0-2.5MPA |
| 213 | 316不锈钢钢瓶接头 |  | 19 | 个 | 定制 |
| 214 | 316不锈钢乙炔钢瓶接头 |  | 2 | 套 | 定制 |
| 215 | 316不锈钢高压软管 |  | 14 | 套 | 定制 |
| 216 | 316不锈钢1/4"球阀 |  | 23 | 个 | 1/4" |
| 217 | 气体自动切换系统 |  | 7 | 套 | 定制 |
| 218 | 减压阀面板 |  | 23 | 块 | 定制 |
| 219 | 316不锈钢3/8"洁净管 |  | 180 | 米 | 3/8" |
| 220 | 316不锈钢1/4" 洁净管 |  | 75 | 米 | 1/4" |
| 221 | 316不锈钢1/8" 洁净管 |  | 20 | 米 | 1/8" |
| 222 | 316不锈钢1/4"双外丝头 |  | 44 | 个 | 1/4" |
| 223 | 316不锈钢3/8"-1/4"-3/8"变径三通 |  | 9 | 个 | 3/8"-1/4"-3/8" |
| 224 | 316不锈钢3/8"-1/4"变径大小头 |  | 6 | 个 | 3/8"-1/4" |
| 225 | 316不锈钢1/4"减压阀转接头 |  | 23 | 个 | 1/4" |
| 226 | 316不锈钢终端接头（1/4"-1/8"） |  | 5 | 个 | 1/4"-1/8" |
| 227 | 316不锈钢1/4"气体过滤器 |  | 23 | 个 | 1/4" |
| 228 | 316不锈钢3/8"阻火器 |  | 6 | 个 | 3/8" |
| 229 | 316不锈钢1/4"阻火器 |  | 8 | 个 | 1/4" |
| 230 | 辅助材料及安装 |  | 1 | 项 | 定制 |
| 技术性能参数要求 第一部分：基础设施（实验室家具及配套设备） 一、中央台、边台、转角台 （一）、中央台、边台、转角台基本结构要求： ▲1、提供全钢实验台具有CMA认证的检测机构出具的检验合格报告，检验依据SEFA 8M-2016实验室等级金属柜。其中：底座柜载荷试验（柜加载≥850kg、柜集中加载≥85kg、柜扭曲≥150kg）测试；门（门铰链≥40kg、门冲击≥8 kg、门循环1级测试≥90000次）试验测试；抽屉（抽屉静载≥65kg、抽屉和门拉手≥20kg、抽屉冲击≥4kg、抽屉内部滚动冲击≥4kg、抽屉循环>40kg测试>40000次）试验测试；搁板（搁板静载≥85kg）试验测试；柜漆面（化学试剂痕迹、热水、漆面冲击、油漆附着力、油漆硬度等）试验测试。提供检测报告复印件加盖投标单位公章。 2、提供全钢实验台具有CMA认证的检测机构出具的检验合格报告，检验依据GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。提供检测报告复印件加盖投标单位公章。 ▲3、为了实验室防腐蚀需要，中央台、边台、转角台的钢板必须采用双面烤漆工艺，提供烤漆钢板具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具的通过的合格检测报告，检测依据：GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》，检测内容：“金属喷漆（塑）涂层理化性能”，硬度≥2H，附着力≥1级（附着力分为0-5级，0级最优，5级最差）。提供检测报告复印件加盖投标单位公章。 （二）、 台面（台面厚度≥12.7mm，边沿加厚至≥25mm） 1、台面板耐腐蚀性能优越，表面理化膜采用电子束固化技术生产。 2、化学性能测试依据“GB/T 17657-2013”进行检验，测试试剂至少包含：硝酸(≥65%)、氢氧化钠(≥40%)；重铬酸钾（5%）；氯化锌饱和液；亚甲蓝指示剂；石脑油；王水；硝酸银饱和液；氯化镁（10%）；品红指示剂等40项以上实验室常用化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果均为5级。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ▲3、台面板物理性能优越,依据“GB/T 17657-2013”检验方法,检验项目至少包含且满足以下要求：（1）、耐刮划性(金刚石划痕法)，检验结果 ≥4N试件表面无整圈连续划痕；（2）、耐沸水性能（2h）质量增加≤0.8%，厚度增加≤0.5%；（3）、耐磨性≥1000 ；（4）、弯曲强度≥ 120MPa； （5）、弯曲弹性模量≥1.20*10 4MPa。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ◆4、台面板甲醛释放量≤0.020mg/m3（检验依据GB 18580-2017）。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 5、台面板耐化学性参照SEFA3-2010测试方法，测试化学试剂至少包含且满足以下要求：48%氢氟酸；硼酸；硅酸；氢氧化铁等50项以上化学试剂，测试结果等级须全部达到0级（无影响-无可见变化）。提供SGS或其它具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ▲6、台面板依据“GB/T 17657-2013”检测方法，“密度”检测结果需≥1.50g/cm3，“板面握螺钉力”检测结果达到≥3000N。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ◆7、台面板“浸渍剥离”检验依据为GB/T 17657-2013，检测结果需为“试件贴面层与基材之间胶层无剥离和分层现象”。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 （三）、柜体： 1、采用0.8-1.2mm厚冷轧钢板，且≥1.0mm厚钢板使用量不低于50%；表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，经阿克苏静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理；EPOXY喷涂厚度≥ 75μm。具有耐腐蚀、防火、防潮、耐高温等功能。所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平磨平整。 2、柜体为独立的、可拆装结构。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等。 3、柜门/抽屉面板： 3.1环氧树脂喷涂优质品牌电解或冷轧钢板材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨。 3.2双层设计，中间填充有隔音材料。 4.门铰/合页 ◆4.1高光泽的304不锈钢材质。检测依据：GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，材质为SUS304或优于SUS304不锈钢，检验项目：寿命测试≥100,000次测试后合页能正常工作使用；耐腐蚀：驻留时间为72小时防盐雾腐蚀保护等级≥8级。（不锈钢材质质量：SUS316>SUS304> SUS201）。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 4.2非焊接方式将门铰和柜体及柜门固定，开合时无噪音。 4.3打开角度：铰链大于120度/合页180度； 5、抽屉装置： 5.1三节式静音滑轨，静音设计，表面经过环氧树脂喷涂，达到抗腐蚀效果。 5.2运动负重≥25kg（≥100000次）。 二、智能通风柜 （一）、品质保证： 1、智能通风柜符合国家相关的检测标准。 ◆2、提供通风柜检验报告，检验依据为GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，检验结论为“所检项目合格”。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ▲3、提供通风柜关于“浓度-内测量面试验”，“浓度-外测量面试验”和“浓度-干扰试验”的检测报告，试验结果均为“检测限值：0.01ppm”。提供SGS或其它具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 （二）、结构部分： 1、柜体 1.1采用0.8-1.2mm厚冷轧钢板，且≥1.0mm厚钢板使用量不低于50%；表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，经阿克苏静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，EPOXY喷涂厚度≥ 75μm。；具有耐腐蚀、防火、防潮、耐高温等功能。 1.2内衬及导流板选用 5mm 抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气 死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。 1.3可视窗：≥5mm 厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左 右自由滑动，方便使用者操作。 1.4插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。10A/16A/220V 的多功能插座若干个（按实验室布局需要），适合实验室内各种仪器设备。 1.5可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有 防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。 2、台面：台面采用20/25mm厚一体成型高温烧制蝶形陶瓷台面。 ▲2.1实验室陶瓷台面CCC认证被视为陶瓷产品最重要的合格证，要求陶瓷产品的生产要求及品质符合国家陶瓷产品的CCC认证。投标时需提供中国国家强制性产品认证证书（CCC认证）。 2.2采用高温烧制实验室专用20/25mm厚实芯一体成型碟型陶瓷台面（碟形边非后期加厚）能够有效防止液体外溢。台面采用新型、环保一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面。台面表面为耐腐蚀专业釉面，经高温烧结而成，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。 2.3耐酸碱腐蚀性能要求：台面可抵御强酸强碱及有机溶剂腐蚀。要求参照GB/T17657-2013标准，提供实验室陶瓷台面板抗化学和污染性能的检测报告（含加盖和不加盖），检测项目包含对含有98%硫酸、65%硝酸（或70%硝酸）、37%盐酸、20%氢氧化钠在内的多种化学试剂的测试，检测结果均为：无明显变化（5级）。 ◆2.4抗菌性能要求：陶瓷台面表面具有抗菌性能，依据JC/T897-2014检测，检测结果：大肠杆菌抗菌率＞99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率：99.99%。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ◆2.5承重安全：通过 “静态承重测试”，台面承载不低于750kg重量，维持加载48小时，测试后后无破裂和功能性丧失。提供SGS或其它具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 2.6实验室环境需要台面不含甲醛，依据GB/T17657-2013标准检测甲醛释放量，检测结果为“未检出”（注：未检出说明甲醛释放量＜0.10mg/L）。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 2.7表面耐划痕：实验室台面要求良好的表面耐划痕性能，依据 GB/T26696-2011标准检测，表面耐划痕达到国家检测标准1级。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ◆2.8抗球冲击：抗球冲击能体现台面在受物理冲击下能无裂纹及拨落，依据GT/T26696-2011标准检测，检测结果为无裂纹或破损。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 三、可调节试剂架（铝玻试剂架） 1、立柱采用42×92mm铝型材，表面经除油、酸洗、陶化作防锈处理，经阿克苏静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理；可配置多种功能型设施，如电源插座等。根据需要自由调节隔板高度；两侧设有不锈钢管护栏，具有防撞击及防止容器掉落功能。层板为10MM钢化玻璃。 ◆2、力学性能：搁板支承件强度试验，载荷：1.0kg/dm2，冲击能1.66N.m，10次，试验后：位移≤3.0mm。 四、防静电凳子 1、凳面材质PU一体发泡，加厚钢制支撑脚，高承重力，固定防滑设计。 2、防爆升降气杆，升降高度40-54CM。 五、排风试剂柜 1、采用8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成。 2、耐酸碱需要满足： 37%盐酸达到1级、65%硝酸达到1级、80%磷酸达到1级、40%氢氧化钠达到1级、98%硫酸达到1级、99%乙酸达到1级、40%氢氟酸到1级。 3、柜体：采用一体成型、无缝焊技术，垂直燃烧需达到V-1级别。 4、层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接，四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5、视窗：采用5mm钢化玻璃制作。 6、门把手：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，颜色可选：湛蓝，磁白。 7、门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，颜色可选：湛蓝，磁白。 六、智能防爆气瓶柜（全钢气瓶柜） ▲1、柜体耐腐蚀能力强，金属喷漆（塑）涂层在48h乙酸盐雾试验（ASS）耐腐蚀性能试验中≥9级（0级最差，10级最好）。检测依据：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 2、防火防爆，带智能报警功能，实时探测柜内气体是否泄漏，自动报警，自动排风。 七、实验室化验水龙头（实验室化验三口水龙头、实验室化验单口水龙头） 1、总体要求：实验室化验水龙头主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀。 2、主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射。陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关20万次,静态最大耐压10 bar。开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 ▲3、本设备属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。 八、耐酸碱水槽 1、材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 2、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 3、内径：490mm*390mm*300mm。 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 5、耐化学性：耐强酸、强碱、强氧化性溶液以及有机溶剂浸泡24小时不变形。 6、采用防溢流一体化水槽，水槽主体四个周边平整度控制在1.0MM以内，以保证安装方便美观，水槽内设有可防止水槽内的积存水溢出的溢水槽，该溢水槽一端为进水口，设在靠近水槽本体上边缘30MM处，加一端为排水口，设在出水孔下方且与出水孔相通，设计合理，结构牢固，安装方便，使用更安全，溢水槽部份、出水孔部分与水槽主体一次性注塑成形。 九、单口洗眼器 1、主体:加厚铜质H59-1。 2、洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。 3、莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4、防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。 5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。 6、控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭； 7、前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 8、供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。 十、滴水架 1、材质：高密度PP，款式新颖。 2、类型：单面；面板对角平面差≤2mm。 3、底部托盘中间设有排水孔. 4、可拆卸式滴水棒，滴水棒50根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。 5、安装方式：壁挂式/台式。 6、颜色：黑色、白色、灰色可选。 7、尺寸：630mm*450mm*120mm。 8、干架应能承受19.6N挂重，面板应能承受100N拉力。 十一、玻璃隔墙 基本要求：底部为1000mm（高）*200mm（厚）墙体承重基座，上部分为12mm厚钢化玻璃，钢化玻璃四周为铝合金方通包边固定。 第二部分：排风系统 一、设计依据： 《采暖、通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87-2003）。 《通风与空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-2002）。 《简明通风设计手册》（GB50194-2002）。 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-2002）。 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。 《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005） 二、设计总则： 1、实验室通风控制系统主要目的是提供安全、舒适的工作环境，减少人员暴露在危险空气下的可能，通风及其控制系统主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。 2、实验室的负压通过排风风量和排风口的布置来实现，气流组织从办公、管理用房、内走道到产生危险物质的实验房间。通风柜的位置布置在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域。 3、实验室排风系统设计应满足实验室实际使用的要求，分别设计有机废气和无机废气处理系统，并达到环保达标排放的要求。 4、设计参数：支管路内风速5～8m/s, 干管路内风速8～12m/s；通风设备设计风量：单台通风柜设计风量1200～1800m3/h。 ▲5、结合本项目楼顶空间和承重情况（建筑的楼面承重设计为0.5KN/m2）以及预留风井大小和位置的限制，同时要求将有机废气和无机废气分别处理，因此，本项目建设的实验室产生的无机废气由新建的酸雾洗涤处理塔集中处理和统一排放，产生的有机废气需分别接入到两套现有的有机废气处理系统中。投标人投标前应到达项目实施现场做现场实地勘查，确保充分了解现场真实情况和项目实际需求，应充分考虑到现有两套有机废气处理系统的处理量和通风管道扩容需求。 ▲6、为了实现一站式管理，本项目排风系统智能化管理系统必须要接入用户现有智能化管理系统中。 二、玻璃钢离心风机（此参数不包含“防爆风机”） 1、玻璃钢变频离心风机在设计方案，制造工艺具有一定的技术特点和一定的前瞻性，在效率设计，结构设计，实际使用方面具有一定的领先技术，并拥有自主知识产权。风机在正常使用情况下寿命至少为10年（易损件除外）； ◆2、风机效率：风机效率≥75% . 3、风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构； 4、轴封：采用石墨盘根密封，以防止有毒有害气体的泄漏； 5、外壳及叶轮材质：FRP 耐酸碱 VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作； 6、轴心材质：45#钢(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂)；机架材质；Q235+EPOXY； 7、所有紧固件需采用 SUS316 作预埋防止腐蚀，外部裸漏部分需采用帽套结构； 8、皮带：高张力皮带（设计使用寿命一万小时以上）； 9、皮带轮：美式含锥套免敲击拆装式； 10、传动箱轴承选用设计使用寿命十万小时以上； 11、轴承座：机油冷却式； 12、电机电源：380V、3 相、50HZ； 13、电机防护等级 IP55；绝缘系数：F 级、B 级温升考核；户外型；电机需带有防雨罩； 14、风机底部配置减振台及排水清理装置（PVC 排水孔）；风机的转子要便于检查清理； 15、转子动平衡等级：符合 ISO1940 规范之 2.5mm/s 等级； 16、机组震动等级：符合 ISO2372 规范之 4.5mm/s 等级； 17、防震要求：隔振效率应≥85％； 18、排风机全部安装在楼顶，所以应考虑楼顶承重要求。实验室的排风并有防雨、防雷设计。 三、风管 ▲1、排风主管管道采用优质耐酸碱腐蚀6mm厚度的有机玻璃钢材料（FRP），连接室内排风设备的管道采用优质耐酸碱腐蚀的PP材质。 2、当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火阀。防火阀的设计、安装应依据现场实际情况。 3、所有水平或垂直的风管，应设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，要求参考《国标风管支吊架》，管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。 4、风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。 5、安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成或应经过防腐处理）等调节配件时，应注意将操作手柄配置在便于操作的位置。 6、支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢、槽钢或方钢制成；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完毕后，应进行除锈（或采用防锈材料制作），刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。 7、当矩形风管边长≥630mm，管段＞2m时，为保证断面不变形且减少由管壁振动而产生的噪声必须采取加固措施。 附表一：PP圆形风管材料厚度（mm） 风管直径 D（mm）; 板 材 厚 度（mm）. D≤320; 3.0. 320< D≤630; 4.0. 附表二：PP矩形风管材料厚度（mm） 风管长边尺寸b; 板 材 厚 度mm. 320< b≤500; 4.0. 500< b≤800; 5.0. 800< b≤1250; 8.0. 四、酸雾洗涤处理塔 ▲1、塔体材料用一级有机玻璃钢防腐材料（FRP）。 ▲2、处理风量: 20000m³/h 3、直径:1.5米，总高度:3.6米，塔身玻璃钢厚5mm，塔底玻璃钢厚12mm。两层喷淋系统，塔锥层隔水雾。进出口Φ600mm 4、配套1台防腐泵，扬程8米，流量25 m³/h。 5、配置自动加液装置。 五、排风控制系统 （一）、相关规范及参考标准： 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243－2002） 《环境空气质量标准》( GB3095-2012) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-2008) 《国际电工委员会标准》 (IEC) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168－2018) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011） 《建筑电气工程施工质量验收规范》（ GB50303-2015） 《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2013） 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》（GB50169-2006） 《实验室变风量排风柜》JG/T222-2007 《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE 110-2016 （二）、智能通风柜变风量控制系统技术方案 2.1系统总体要求 ▲2.1.1通风柜的操作面开启区域，面风速均匀度：通风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%（检测内容包括在视窗设计工作开口高度的100%、50%、25%状况下检测 ）。检测依据参考：ASHRAE 110-2016《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》标准。提供具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ▲2.1.2面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时，系统快速反应，且响应及稳定时间为≤2.5S。检测依据参考：ASHRAE 110-2016《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》标准。提供具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ▲2.1.3示踪气体浓度测试：应符合排通风柜前面左、中、右三个位置，示踪气体释放流量为4.0 L/min(30 psi)，示踪气体泄漏浓度平均值≤0.05ppm。移门关闭到开启时示踪气体泄漏浓度45秒滚动平均值≤0.05pm检测依据参考：ASHRAE 110-2016《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》标准。提供具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 2.1.4每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PPs材质碟阀，带文丘里效应流量检测段精确测量排风量；为保证系统长期稳定和抗化学物质腐蚀，阀体内不能有电子元器件、电线及金属等易腐蚀部件； 2.2系统功能要求 ◆2.2.1系统采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，直接测量并在彩色液晶显示屏上显示当前平均面风速及风阀开度状态，视窗实际高度(数字显示实际高度，如40CM，用户可直接明了地了解VAV系统当前状况，不能用百分比或其他显示方式代替)，人体感应状态，系统状态，延时关机状态等。投标时提供产品彩页证明符合相关技术要求。 2.2.2自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速。 2.2.3不安全的条件下，声音及数字显示报警，有报警消音按键，可消除报警声音。 2.2.4有人、无人操作状态下，面风速自动切换。 2.2.5通风柜门全关闭时维持最小排风量，1500MM通风柜为300CMH。 2.2.6通风柜视窗超限高/面风速超限报警。 2.2.7延时自动关机，可在操作者离开后按设定时间排风后自动关闭系统，安全方便节能。 2.2.8通风柜不使用时阀门全部关闭。 2.2.9意外发生时有紧急排放功能。 2.2.10通风柜照明灯手动/自动控制，自动控制时，有人、无人操作状态下，照明状态自动切换。 2.2.11控制模块支持Modbus通用网络协议，并可与楼宇智能集中监控系统对接。 2.2.12用户参数设置需支持：面风速控制（手/自动）模式设定、照明（手/自动）模式设定、工作面风速设定、待机面风速设定、视窗安全高度设定等用户参数设定。 2.3产品配置要求 2.3.1控制面板 ◆2.3.1.1具有全彩色液晶显示面板，可全屏可切换界面，有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按键用于快速直接操作功能。投标时提供产品彩页证明符合相关技术要求。 2.3.1.2支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定。 2.3.1.3具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。 2.3.1.4具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗。 2.3.1.5具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关。 2.3.1.6可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、视窗超高报警报警等。 2.3.1.7通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式。 2.3.1.8具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）。 2.3.1.9控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理。 2.3.2变风量蝶阀 2.3.2.1变风量蝶阀需采用优质品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径250mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量。 2.3.2.2执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤2.5秒。 2.3.2.3执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性。 2.3.2.4轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件。 2.3.2.5阀体防腐符合GB/T 11547-2008 至少12项常用化学试剂的耐化学试剂性能的测定，外观无可见变化。提供SGS或其它具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ◆2.3.2.6阀体防火阻燃等级优于UL 94 V-0级。提供SGS或其它具有CMA认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 2.3.2.7连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工； ◆2.3.2.8阀体风量控制符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》，单位面积阀片漏风量≤350m3/(h×m2)。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 ◆2.3.2.9阀体风量控制符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》，在指定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差（风量偏差δ）≤±8%。提供具有CMA认证和CNAS认证的检测机构出具上述参数的检测报告。 2.3.3流量传感器 2.3.3.1为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速。 2.3.3.2传感器应有基准校核，不会因为温度变化或长期使用发生漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性。 2.3.3.3流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，测量范围200-2000CMH；测量精度±5.0%。 2.3.3.4传感器安装应适用于各种不同通风柜类型。 2.3.4位移传感器 2.3.4.1控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性。 2.3.4.2高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上。 2.3.4.3测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm。 2.3.4.4随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号。 2.3.4.5外壳为防腐蚀的PP材质。 2.3.5区域存在传感器 2.3.5.1配置区域状态传感器（有人无人传感器）。 2.3.5.2安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应。 2.3.5.3感应时间≤50ms，可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）。 2.3.5.4 LED状态指示。 2.3.5.5检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间。 ◆2.3.6电磁兼容性（EMC）是指设备和系统在其电磁环境中能正常工作，且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。排风控制系统中，变风量控制器、流量传感器、位移传感器、区域存在传感器需要满足电磁兼容性（EMC）要求。（安装设备时，需要在安装现场检测所安装产品的电磁兼容性或安装现场提供能证明所安装产品满足电磁兼容性的检测报告或证书）。 3.定风量控制系统技术方案（电子风量调节阀） 3.1系统采用一体化触摸式显示控制面板（86型），显示屏上显示当前风阀开度状态、预设值、风机状态、可切换工作及待机模式两种预设开度，具有延时关机功能，带通信功能，可远程通信控制设备启停及设定开度。 3.2产品基本功能： 3.2.1系统由一体化触摸式显示控制面板、风阀及风阀执行器组成。 3.2.2有风阀角度调整功能按钮及显示。 3.2.3带通信功能，可远程控制设备启停及设定开度。 3.2.4带按键锁定功能，防止误操作。 4、排风机组变频控制系统技术方案 4.1排风机变频控制采用定静压控制方法。 4.2静压控制由管道静压传感器、静压控制器、变频器、控制电箱共同组成。 4.3控制器配置Modbus通用网络协议及工业以太网通用网络协议，并可与智能化集中监控管理系统对接。 4.4系统具有以下功能特性 4.4.1实时监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ；变化时调整时间<4秒。 4.4.2直接测量并数字显示或上传当前管道内的静压值。 4.4.3实时监测排风机运行状态和变频反馈；不正常情况下，声光报警。 4.4.4根据预先设定好的程序，自动控制排风机启停。 ◆4.4.5具有夜间自动定时间歇排风功能，以确保试剂柜及药品柜的排风需求。 4.4.6所有参数可上传至集中监控，由集中监控统一管理，以实现远程集中监控。 4.5传感器直接安装在排风管道的总管道上。 4.6变频器 4.6.1采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行；内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行。 4.6.2修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。 5、实验室环境智能化管理系统技术方案（云组态） 5.1总体说明 5.1.1本系统能对大楼内的、通风、通风柜及环保设备系统等各类设备进行监控，实现自动化管理，从而使建筑物达到最佳节能效果并提高其管理效率。 5.1.2实验室智能化集中控制系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过程状态监控，应急突发事件实时记录，系统同时对通风柜、房间排风系统、环保设备等进行24小时全程实时监控，在设备隐患升级为故障之前，提供解决方案，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时发送信息，设备管理各项工作流程进行标准化功能等。 ▲5.2系统组成：为了实现一站式管理，本项目智能化管理系统必须要接入用户现有智能化管理系统中。原有系统包含：1个数据服务器，为网络管理；1个云服务器；PLC，HMI和I/O模块之间通信用的网络；独立控制系统的接口界面。 5.3集中监控系统软件基本要求 ▲5.3.1必须为合法的正版云网络组态软件。 ◆5.3.2系统必须具备很高的可靠性和一定的实时性；采用成熟、先进的开发平台，采用多任务工业标准技术，保证其开放性和可扩展性，使得系统的开发和集成变得十分简便。设计符合标准化、规范化要求。广泛采用分布处理技术和冗余技术。具有良好的可移植性，可扩性和联网功能。便于功能和系统的扩充和升级，并充分保护用户投资，使系统能适应功能的增加和规模的扩充要求。 5.3.3系统应确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能. 在控制器外接电源断电时, 其相关的状态资料也能送至监控主机.一旦断电恢复,则所有受断电影响的设备也能自动复位, 而不需重新设定。 5.3.4用户只需使用台式电脑PC、笔记本电脑上打开项目客户端程序，即可访问数据监控中心云监控系统WEB服务器中的项目，从而实现实时状态的监控和记录查询等功能。 5.3.5云服务器工作站：操作系统：Windows Server 2016 数据中心版 64位中文版； 带宽5Mbps；网络：Default-VPC，租赁时间不低于5年。 5.4软件管理平台 5.4.1系统应是基于WEB和移动应用的平台，用户可以在任何地方运行或组态项目。 5.4.2系统应具备关键任务冗余，对于极关键的项目，程序需要全天候运行和故障安全保护。 5.4.3系统应具备实时、历史数据的分析，采用企业级的数据采集系统，支持数据存储到不同的数据库系统，并进行实时数据和历史数据的趋势和图表分析。 5.4.4分布式的报警管理系统，可查看实时报警信息。 5.4.5可方便配置实时控制事件的排程，设置日常控制、假期等事件响应时间表。 5.4.6具备可预测性的设备诊断解决方案，允许用户分析可用的数据来预测设备故障和设备能效，系统内置算法。 5.5组态及OPC服务 5.5.1采用基于WEB的组态和监控环境，实现快速部署。 5.5.2开发工具可面向多种平台，包括服务器、WEB浏览器或其他无线设备。 5.5.3集成了标准的OPC DA, OPC UA,等服务套件。 5.6组态平台技术要求 5.6.1基于WEB配置与管理 5.6.2系统具备开放性通讯端口，兼容标准通讯数据上传。 5.6.3系统具有无限扩展性，可承载多系统、多专业、多画面。 5.6.4以系统的安全性设计核心；以最大化节能效果为目标；以先进性、前瞻性为标准，同时可提供系统升级、软件更新、系统优化服务。 5.6.5数据库容量应有足够余量, 除了满足所有的硬件点及软件点的数据输入要求外, 还应有50%以上的余量供以后扩充使用。 5.7云远程监控平台从系统架构：设备层、数据采集存储层及监控中心业务层。 5.7.1设备层：采用远程通讯网关对现场设备数据进行实施采集并传输至数据采集层； 5.7.2数据采集存储层：采集所有设备的实时数据，发送至监控业务服务器，并存储在本地数据库； 5.7.3监控中心业务层：用于运行所有监控和管理项目的软件功能模块 5.8远程访问系统 5.8.1可通过智能设备即时访问和分析，支持PC或笔记本电脑设备创建实时可视化监控界面。 5.8.2无论用户在任何有网络的地方都能获得和现场一样的访问界面，轻松进行现场设备状态的远程监控。 5.9安全管理 5.9.1提供系统安全级管理，增强Windows 系统的安全性。应用程序的调用，操作画面显示，设备操作，都可以赋予权限管理。 5.9.2用最新SSL安全认证措施和加密系统，以保障在Internet上数据传输的安全性，利用数据加密技术，可确保数据在网络上之传输过程中不会被截取，有效抵制网络病毒和黑客等的攻击，从而坚实地保护用户及数据安全。 5.9.3采用基于WEB服务器架构的项目发布方式，易于操作、维护和管理；该监控平台最大的特点在于所有项目维护更新编辑仅需在服务器端完成，所有更新实时自动推送至所有站点客户端，极大的便利了设备监控项目的维护； 5.10报表管理 5.10.1可将实时和历史数据直接输出至报表软件，对于常用的办公软件如Office 以及一般的数据库软件如SQL Server、等都能很好的访问和操作，自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表自动输出方式或由操作员手动输出。 5.10.2按需要汇总成不同的分类报告, 并可手动或自动打印这些报告。 5.10.3通过故障信息、图片信息和预警信息，追溯故障发生时，相关变量状态和运行值，同时结合运行曲线图，帮助监控人员进行远程故障诊断和分析。可在运营平台上远程配置设备工作中所需的各类参数，实现修改、增加、查看、删除、同步功能。 5.10.4支持报警统计柱状图、设备运行时间饼图和参数统计等，可以不同颜色进行标注，优化统计报表的可读性。监控中心可以提供实时的、历史的和统计数据报表（日、月、年报表）。报表具备自动打印或按需要打印的功能。 5.10.5可提供多种样式的报表，并打印或导出为PDF、HTML、CSV等。可提供实时报表、历史报表、报警报表、消息报表等任何用户想获取的系统内容，并可在报表中以柱状图、曲线等各种方式进行分析显示，实现图表混排。 5.11远程监控系统技术方案 5.11.1过程仿真，真实过程的彩色图解显示。 5.11.2趋势分析。 5.11.3几个报警级别的报警管理（用户优先权定义），有访问权限者设置或修改报警。 5.11.4历史数据及报告存档，执行系统备用和恢复、储存数据库。 5.11.5操作人员通过帐号和密码进入操作系统（访问控制）。 5.11.6改变设置参数及设定点，访问和修改系统实时数据图表（有权限要求）。 5.11.7预防性的维护表。 ◆5.12远程监控定风量设备系统： 5.12.1远程监控定风量设备（电子风量调节阀）启停状态。 5.12.2远程监控定风量设备的当前开度。 ◆5.13远程监控通风柜VAV系统参数： 5.13.1通风柜的启动与停止的显示及控制。 5.13.2通风柜的紧急排风显示及控制。 5.13.3通风柜的照明显示及控制。 5.13.4通风柜的有人无人显示。 5.13.5通风柜的当前视窗高度显示。 5.13.6通风柜的当前实时排风量显示。 5.13.7通风柜的当前最小排风量状态显示。 5.13.8通风柜的当前实时平均面风速显示。 5.13.9通风柜的当前实时风阀开度显示。 5.14远程监控排风机组状态参数。 5.14.1排风机运行频率显示。 5.14.2排风管道压力设定及显示。 5.14.3排风机组运行状态显示。 5.14.4系统运行状态显示。 5.14.5系统报警信息状态显示。 5.14.6 控制器通信状态显示。 第三部分：电气设备 投标方所提供的所有设备及元器件必须满足我国的低压开关制造、安装等国家标准和部颁行业标准，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。本项目的低压成套开关设备，应符合以下标准： IEC439-1985 《低压成套开关设备和控制设备》 GB 14048.2-94《低压开关设备和控制设备低压断路器》 GB/T 14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GBJ63-90 《电力装置的电测仪表装置设计规范》 GB 7251-1987 《低压成套开关设备》 GB2423.4-1981 《电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法》 电缆应符合下列标准： （1）国家标准 GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆 GB5013.1～4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 GB/T3956-2008 电缆的导体 GB/T12666-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 （2）IEC标准 IEC60228-1993 绝缘电缆的导体 IEC60332-2000 电缆在着火条件下的试验 IEC60502-1998 额定电压1kV-30kV的挤压绝缘电力电缆和其附件 IEC60811-2001 电缆绝缘和护套材料 通用试验方法 第四部分：集中供气系统 一、规范与标准： 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 《工业金属管道设计规范》GB50316-2008 二、总体描述 1、本项目中，需用到多种标准气体。仪器台气体管路使用直管连接到实验台上，在功能柱上或墙面上安装控制减压阀。所有的气体管路在工作台上配备控制阀门，便于实验人员的控制。针对易燃易爆特殊气体配置泄漏报警器、阻火器。 2、采用两级调压方式，即在气瓶出口处设置一级压力调节阀（切换系统），在使用点设置二级压力调节阀，以保证实验的准确性。 3、实验室气体管路工程主要材质为316L BA不锈钢无缝钢管，三通弯头等采用成品配件。仪器台气体管路使用功能柱铺设到实验台上，同时所有的气体管路在工作台上配备合适的控制阀门，便于实验人员的控制。 三、主要材料技术要求 1、自动切换控制面板技术参数 1.1、设计原理：双侧高压气瓶通过减压压力差原理，自动切换的连续型供气装置，最大输入压力3000PSI(20.7mpa)，出气范围：0-250PSI（0-1.7mpa）可调，适用于实验室、气体分析等高纯气体场合。 1.2、结构要求：采用特气单级式减压器，膜片阀旋钮，带开关指示窗，配置单向阀，可采用汇流管具扩展性，采用墙式安装。每侧两级过滤装置（每级双层过滤网）。 ▲1.3、材料要求：减压器母体：316L，减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK，膜片阀母体：316L，减压器膜片：316L。 1.4、技术参数： 1.4.1最大输入压力：3000PSI 1.4.2输出压力：0-250 PSI（0-1.7mpa）可调 1.4.3安全测试压力：1.5倍的最大输出压力 1.4.4适用温度：-40℃-74℃ ◆1.4.5泄漏率：≤2*10-8atm cc/sec He 2、二级减压器技术参数 2.1原理：膜片式减压器，输出压力稳定，适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。 2.2结构特点：采用特气单级式减压器，母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫，内设双层过滤网，可采用面板或墙式安装。 ▲2.3材料要求：减压器母体：316L，，减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK，减压器膜片：316L。 2.4技术参数： 2.4.1最大输入压力：3000PSI 2.4.2 输出压力：0-150 PSI（0-1mpa）可调 2.4.3安全测试压力：1.5倍的最大输出压力 2.4.4适用温度：-40℃-+74℃ ◆2.4.5泄漏率：≤2*10-8atm cc/sec He ▲3、管路及配件：统一采用优质BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u，管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm，管壁的厚度不得减小。 4、球阀：阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性，在许多应用领域具有超凡的性能，工作压力达到2500PSI。 5、焊接接头 ▲5.1材质：316L BA级。 5.2用途：用于管路连接。 5.3工作压力：3000PSI。 6、钢瓶接头 6.1材质：316L BA级。 6.2采用不锈钢316L BA级材质，耐压3000PSI，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。 6.3用途：用于连接钢瓶接口 6.4工作压力：3000PSI 四、泄露报警探测器 1、检测气体:可燃气体/有毒气体。 2、供电电源：24VDC (正常工作电压范围：10~30VDC)。 3、输出信号：显示+两线制4~20mA或显示+三线制4~20mA+继电器输出或显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警。 4、继电器容量：一组开关量输出声音强度： 85dB@1米处。 5、主体材料：ADC12铝合金/316不锈钢。 6、连接螺纹：G3/4内螺纹。 7、低报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的低报值且低于高报值，控制器处于低报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。 8、高报：当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的高报值且低于超高报值，控制器处于高报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作。 五、气体管道压力试验及净化 1、强度实验：试验时应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异常或泄漏，继续按照试验压力的10%逐级升压，每级稳压3mins，直至试验压力，稳压15mins，再将试验压力降至设计值，以发泡剂检验不泄漏为合格。 2、气密性实验：用氮气对管道系统进行整体保压24小时，标压下压降≤0.02MPa为合格。 3、洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开末端用干净白布遮住管口五分钟，如白布上无杂质和水分残留为合格。 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| （一）保修期要求 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不得少于五年免费保修，在保修期内，所有服务及配件全部免费；设备终身维护。 |  |  |  |
| （二）售后服务要求 |  | ▲1、免费送货上门，送至用户指定地点（含装卸）；免费由厂家或供应商的技术人员现场安装、调试，所需工具、器材由中标供应商自理，各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；免费在安装现场为用户提供培训，培训内容为所采购设备构成、工作原理、基本操作、基本维护等直至用户能够掌握基本应用技术，并提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，4小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障在到达现场后4小时内恢复正常使用。设备如果出现特殊情况在24小时内不能解决，提供与原设备技术参数相同或高于原设备技术参数的备品、备件，以保证采购方的正常使用。 3、供应商设有维修机构，能有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。 4、质保期内定期回访并维护，每年不少于4次。设备的保修期过后，中标供应商定期上门回访，对设备提供维修、维护。 |  |  |  |
| （三）交货时间及地点 |  | 1、签订合同时间：自中标通知书发出之日起20日内。 2、交货期：自签订合同之日起120个日历日内验收合格并交付使用。 3、交货地点：广西区内采购方指定地点。 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  | ▲全部货物完成供货并安装调试至可投入使用，在最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内通过对公转账方式付清中标人100%合同款。 |  |  |  |
| （五）其他商务要求 |  | 无 |  |  |  |
| （六）现场踏勘 |  | 1、本项目需要根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，投标人投标前应在规定时间内到达项目实施现场做现场实地勘查，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。如投标人不参加勘察的，造成的后果由投标人自行承担。 2、集中勘查时间：2022年 1 月 ** 日上午9:30集中参加现场勘查的投标人自备交通工具前往勘查现场，考察现场所发生的费用由投标人自行承担，逾期不候。 3、联系人： 杨老师 ，电话： 15177764757 ；集中地点：南宁师范大学武鸣校区正大门。 4、现场踏勘携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件前往。 5、投标人根据现场实地勘查情况，结合项目提供深化设计的（包括但不限于）：1、平面布置及排风系统：（1）基础设施平面布置设计图；（2）排风系统设计图；2、集中供气系统管路设计图。 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：南宁师范大学教学实验仪器设备采购项目 项目编号：GXZC2021-G1-005221-GXCJ |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按须知正文第40款“货物类”标准，采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向广西城建咨询有限公司支付。 |
|  | 接收质疑函方式：接受现场递交、电子邮件（2862904336@qq.com）或以邮递方式送达的书面质疑 质疑联系部门：广西城建咨询有限公司业务十二部，联系人：黄海宁,联系电话：0771-5587592，通讯地址：南宁市金湖路58号广西建设大厦三楼 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1、投标函（格式见附件）；（必须提供） 2、开标一览表（格式见附件）；（必须提供） 3、投标报价明细表（格式自拟）；（必须提供） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资信文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负）： 1、有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）；（必须提供） 2、具备履行合同所必需的设备或技术服务能力（格式自拟，并附相关证明材料）；（必须提供） 3、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明（2021年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在地主管税务部门出具的有效证明；依法免税的应提供投标人所在地主管税务部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 4、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明（2021年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在社保机构出具的有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在社保机构出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 5、投标人股东信息表（格式见附件）；（必须提供） 6、招标文件要求的其他资格证明文件。 |
| 13.3 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】： 1、投标保证金提交凭证（原件或复印件；银行转账、电汇凭证等证明均可）；（必须提供） 2、投标声明书 (格式见附件)；（必须提供） 3、商务响应表（格式见附件）；（必须提供） 4、法定代表人身份证明书原件（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） 5、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供） 6、联合体投标协议书及联合投标授权委托书（正本用原件，副本可用复印件）（格式见附件）；[联合体投标时必须提供（若项目不接受联合体投标的本项不适用）] 7、售后服务承诺书原件（必须提供） 8、《残疾人福利性单位声明函》原件或《中小企业声明函》原件(格式见附件)； 9、类似案例成功的业绩； 10、其他特殊资质证书； 11、节能环保等方面的证书或证明材料； 12、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料； 14、投标人情况介绍（格式自拟）。 注：投标声明书必须由法定代表人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；未在规定签章处签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。 |
| 13.4 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】： 1、技术响应表(格式见附件)；（必须提供） 2、技术资料（证明投标货物合格或符合招标文件要求的相关材料，请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”，并根据自身能力自行编写）； 3、项目实施人员一览表(格式见附件)； 4、投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）； 5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式见附件)； 6、投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。 注：未在规定签章处逐一签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。 |
| 13.5 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 17.1 | 投标保证金：A分标：人民币叁万元整（¥30,000.00）；B分标：人民币肆万元整（¥40,000.00） 方式一：投标保证金递交方式：转账或电汇形式。投标保证金必须从投标人基本银行账户转出并于2022年1月**日9 时30分前到达指定银行账户【开户名称：广西城建咨询有限公司，开户银行：建行南宁市民族大道东分理处，银行账号：4500 1604 6530 5070 3663】，否则视为无效投标保证金。 方式二：①投标人可于投标截止时间前选择保函或保险等形式缴纳投标保证金。保函或保险等形式的保证金申请人应为参加投标的投标人，收款人为广西城建咨询有限公司。 ②保函或保险等形式的投标保证金应写明接收人（受益人）名称、项目名称及项目编号、保证金额以及有效期，保函或保险等形式的投标保证金的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 ③保函或保险等形式保证金存在经银行证明无效、背书、有条件支付或有效期低于响应有效期的情况，视为无效投标保证金。 本项目不接受现钞形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 17.3 | 投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人的基本银行账户： 1、除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。 2、中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内，以转账方式退还中标人的投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数：投标文件正本壹份，副本肆份； |
| 27.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 37 | 履约保证金金额：合同签订前，中标人向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金在保修期满无质量问题后，采购方在20个工作日内一次性无息支付给中标人。 |
| 38 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 39 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起两个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 40 | 采购资金来源：预算资金 |
| 41 | 付款方式：采购人自行支付（具体见本招标文件第二章“招标项目采购需求”中“付款条件”要求执行） |
| 42 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 43 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.“采购代理机构”系指广西城建咨询有限公司。

2.2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7.“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见本招标文件第六章）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标：不接受联合体投标。

6.1本项目明确不接受联合体形式投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

6.2项目接受联合投标的，投标人为联合体形式的，必须提交联合体各方资格文件、联合体协议（格式见附件），否则将视为非实质响应而被拒绝。同时还应遵守以下规定，否则投标无效：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（3）除本招标文件另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本招标文件规定的投标人特定资格条件；联合体中有同类资质的投标人应按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动；

（5）联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

6.3按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，投标人为小型或微型企业且投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报（计算方式见“评标办法”）；

6.3.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策（计算方式见“评标办法”）。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（是否接受联合体具体见第一章“公开招标公告”第六条）

6.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

6.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.4.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.转包与分包

7.1.本项目不允许转包。

7.2.本项目不允许分包。

8.特别说明：

8.1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的获得中标人推荐资格；得分相同且投标报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2.投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

8.9在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

9.质疑和投诉

9.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体起始时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2. 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3. 招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

12.4.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件报价文件、资信文件、商务文件、技术文件四部分组成（要求具体见本章第19款）。

13.1.报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2.资信文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3.商务文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4.技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5.投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。

15.3 投标人必须就全部的投标内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

15.4 对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15.5 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

16.投标有效期

16.1 投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2 投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2 投标保证金交纳形式：转账或电汇。投标保证金必须从投标人的基本银行账户转出并到达以下指定银行账户【开户名称：广西城建咨询有限公司，开户银行：建行南宁市民族大道东分理处，银行账号：4500 1604 6530 5070 3663】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现场缴纳现钞或从个人账户转出的投标保证金。

17.3投标人可于投标截止时间前选择保函或保险等形式缴纳投标保证金。保函或保险等形式的保证金申请人应为参加投标的投标人，收款人为广西城建咨询有限公司。

17.3.1保函或保险等形式的投标保证金应写明接收人（受益人）名称、项目名称及项目编号、保证金额以及有效期，保函或保险等形式的投标保证金的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

17.3.2保函或保险等形式保证金存在经银行证明无效、背书、有条件支付或有效期低于响应有效期的情况，视为无效投标保证金。

本项目不接受现钞形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.4 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人的基本银行账户。

17.4.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.4.2中标人的投标保证金在合同签订并送达广西城建咨询有限公司存档后五个工作日内退还。

17.5.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“投标人须知正文”中“四、23开标程序”。

20.投标文件的提交、补充、修改、撤回与退回

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

21.4供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

21.5“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

21.6在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1. 在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的。

（4）不符合法律法规规定的投标人其他资格条件的。

21.2 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）项目不齐全或者内容虚假的；

（2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（3）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

21.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的一般技术、性能指标或者辅助功能项目（非“◆”）发生负偏离达5项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

- 四、开标

22.开标形式

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

23.开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章23.1电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

23.1电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3采购人或代理机构在采购人进行资格审查时通过信用中国网站和中国政府采购网对投标人进行信用查询，（其中，“信用中国”查询内容包括：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面，网页页面须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页，网页须显示投标人名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目招标公告发布之日起至截标时间中任意一天），在查询网站中直接打印查询记录，打印材料提交采购人代表进行资格审查。

24.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2澄清补正

27.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

（1）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（2）在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.评标原则和评标办法

29.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正。修正后的报价按照本招标文件27.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额（或最高限价），投标人的投标文件作废标处理。

30.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、中标及合同

32.采购代理机构在评标结束之日起二个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、技术指标优的优先）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，总得分排名第一的投标人。

37.履约保证金

37.1本项目履约保证金要求需见本招标采购文件第三章“投标人须知前附表”。

37.2要求提供履约保证金的，中标人须于签订合同前按本招标文件须知前附表规定的金额提交至指定账户，否则，不予签订合同。

37.3签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，并上缴财政国库。

37.4履约保证金在中标供应商按合同约定提供服务并验收合格的，由中标人向保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附表），保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

37.5在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：自中标通知书发出之日起20日内与采购人签订合同。

38.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.5根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

40.2广西城建咨询有限公司银行基本账户：

账户名称：广西城建咨询有限公司

开户银行：建设银行南宁锦春支行

银行账号：4505 0160 4783 0000 0080

附表1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标供应商（            公司名称              ）提供的货物及服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物及服务内容、标准 |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际完成日期 |  |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在供货、服务、培训等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全并达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、广西城建咨询有限公司1份）。

附表2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则：

（一）、评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）、评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能及配置、产品特性、售后服务、商务信誉、政策功能方面内容按百分制打分。

（三）、评标方式：以封闭方式进行。

（四）、在对投标人资格审查时进行信用查询：

1、查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

2、查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

3、信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法：

A分标：

1、价格分………………………………………………………………………………50分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝中标人的投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）满足招标文件要求且最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分。

（8）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………30分

2.1货物参数性能分（满分21分）

2.1.1基本分（满分11分）：满足招标文件标注“▲”、“◆”号技术性能及功能，得11分。

2.1.2正偏离分（满分10分）：满足招标文件标注“▲”、“◆”号技术性能及功能要求的前提下，标注“▲”、“◆”号技术性能及功能，有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每正偏离一项加1分。

2.1.3投标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。标注“◆”号的主要技术参数和关键指标，有负偏离（或未作响应）不作废标处理，其投标技术分不得分。未标注“◆”号的条款有10项（含）以上负偏离的，其投标技术分不得分。

注：标注“▲”、“◆”号技术性能及功能或一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的第三方检测报告复印件等证明材料作为佐证。

2.2 项目实施方案分（满分9分）

一档（3分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）简单，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，进入一档。

二档（6分）： 投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详细且符合本次采购需求，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确；进入二档。

三档（9分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议；进入三档。

3、售后服务方案…………………………………………………………………………9分

评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容，综合评定其档次并在相应档次内打分。

一档（3分）：售后服务承诺书内容的完整、方案可行，免费保修期限满足招标文件要求，提供故障出现的解决方案、到达故障现场时间满足招标文件要求，免费技术培训方案满足招标文件要求、提供保修期外维修方案，综合评定为一般，进入一档。

二档（6分）：售后服务承诺书内容的完整、方案可行，免费保修期限满足招标文件要求、具有本地化服务能力（提供本地化服务相关证明文件，提供的本地化服务方案评定为良好），提供故障出现的解决方案良好、到达故障现场时间优于招标文件要求，免费技术培训方案优于招标文件要求，明确巡检安排以及定期保养维护方案，提供明确的保养优惠措施，提供保修期外维修方案，综合评定为良好，进入二档。

三档（9分）： 售后服务承诺书内容的完整、方案可行，免费保修期限满足招标文件要求、具有本地化服务能力（提供本地化服务相关证明文件，提供的本地化服务方案评定为最优），售后服务方案充分结合本项目用于本科和研究生教学的特殊性质以及项目所处的地理位置，提供优秀的故障出现解决方案，到达故障现场时间迅速并且有保障、免费技术培训方案优于招标文件要求，巡检安排以及定期保养维护方案优秀，保养优惠措施得当并且有保障，提供保修期外维修方案，综合评定为优秀，进入三档。

4、业绩信誉奖分……………………………………………………………………… 9分

（1）投标人2018年以来具有类似项目销售业绩（投标时在投标文件中提供有效的合同或中标（成交）通知书复印件）的，得3分。（满分9分）（类型业绩：实验设备仪器销售）

5、政策功能分……………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于优先采购的节能产品目清单范围的（单一分标报价或项号数占三分之一或以上，提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）得0.5分。

（2）投标产品属于优先采购的环境标志产品目清单范围的（单一分标报价或项号数占三分之一或以上，提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）得0.5分。

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

B分标：

1、价格分………………………………………………………………………………50分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝中标人的投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）满足招标文件要求且最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分。

（8）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………30分

2.1货物参数性能分…………………………………………………………………  15分

2.1.1基本分（满分5分）：满足招标文件标注“▲”、“◆”号技术性能及功能，得5分。

2.1.2正偏离分（满分10分）：满足招标文件标注“▲”、“◆”号技术性能及功能要求的前提下，标注“▲”、“◆”号技术性能及功能，有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每正偏离一项加1分。

2.1.3投标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。标注“◆”号的主要技术参数和关键指标，有负偏离（或未作响应）不作废标处理，其投标技术分不得分。未标注“◆”号的条款有10项（含）以上负偏离的，其投标技术分不得分。

注：标注“▲”、“◆”号技术性能及功能或一般参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的第三方检测报告复印件等证明材料作为佐证。

2.2 项目实施方案分……………………………………………………………………………………3分

一档（1.0分）：投标人对项目整体的认识简单，对项目的实施方案的进度安排简单，对各项关键工作安排简单；对本项目的风险预见、风险应对措施简单；进入一档。

二档（2.0分）：投标人对项目整体的认识深刻，对项目的实施方案的进度安排合理，对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施合理；进入二档。

三档（3.0分）：投标人对项目整体的认识深刻，对项目的实施方案的进度安排合理，对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备；对本项目实验室产生的有机废气接入现有有机废气处理系统安排合理，有完善的项目解决方案；进入三档。

2.3深化设计图纸分…………………………………………………………………………………12分

根据使用单位提供的建筑结构图以及现场实地勘查的相关资料，投标人应针对本项目提供深化设计的：1、平面布置及排风系统：（1）基础设施平面布置设计图；（2）排风系统设计图；2、集中供气系统管路设计图。

2.3.1、平面布置及排风系统设计图分……………………………………………………………6分

一档（2.0分）：（1）投标人提供的本项目基础设施平面设计图，标注清晰，在图纸上提供文字说明列明设计图上所示货物的规格和数量清单：①设计图标注的货物，②文字列明的规格数量清单，③招标文件的“项目需求及技术需求”表所列的货物需求，这三项数量及规格对应一致。（2）、投标人所提供的排风系统设计方案需要把本项目的排风设备（智能通风柜，排风试剂柜）全部包含在所设计的排风系统内。进入一档。

二档（4.0分）：在满足一档的基础上。（1）投标人提供的本项目基础设施平面设计图，隔墙空间以及基础设施布局符合实际使用需求，规范，整齐，通道设计合理。（2）投标人所提供的排风系统设计图，能结合本项目楼顶空间和承重情况（建筑的楼面承重设计为0.5KN/m2）以及预留风井大小和位置的限制，结合实际使用要求将有机废气和无机废气分别处理，产生的无机废气由新建的酸雾洗涤处理塔集中处理和统一排放，产生的有机废气分别接入到两套现有的有机废气处理系统中。进入二挡。

三档（6.0分）：（1）投标人提供的本项目基础设施平面设计图能完全满足二档的要求。（2）投标人所提供的排风系统设计图在完全满足二档要求的基础上，能提供3D立体设计图，直观体现出排风系统与排风设备（智能通风柜，排风试剂柜）相互结合的情况，清晰展现完整的无机废气处理系统（一套无机废气处理系统）和完整的有机废气处理系统（两套有机废气处理系统）。进入三档。

2.3.2、集中供气系统管路设计图分…………………………………………………………………6分

一档（2.0分）：投标人提供的本项目集中供气系统管路图，在图纸上提供文字说明列明设计图上所示货物的规格和数量清单：①设计图标注的货物，②文字列明的规格数量清单，③招标文件的“项目需求及技术需求”表所列的货物需求，这三项数量及规格对应一致。进入一档。

二档（4.0分）：投标人提供的本项目集中供气系统管路图在满足一档的基础上，气体钢瓶柜和气体管路布局符合实际使用需求，管路走向布局规范合理，排列整齐有序。进入二挡。

三档（6.0分）：投标人提供的本项目集中供气系统管路图在满足二档的基础上，提供3D立体设计图，能清晰直观体现出供气系统管路的布局走向。进入三档。

3、商务分………………………………………………………………………………………………18分

3.1售后服务方案………………………………………………………………………………………15分

评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容，综合评定其档次并在相应档次内打分。

一档（5.0分）：售后服务承诺书内容的完整、方案可行，免费保修期限满足招标文件要求，提供故障出现的解决方案、到达故障现场时间满足招标文件要求，免费技术培训方案满足招标文件要求、提供保修期外维修方案，综合评定为一般。进入一档。

二档（10.0分）：售后服务承诺书内容的完整、方案可行，免费保修期限满足招标文件要求、具有本地化服务能力（提供本地化服务相关证明文件，提供的本地化服务方案评定为良好），提供故障出现的解决方案良好、到达故障现场时间优于招标文件要求，免费技术培训方案优于招标文件要求，明确巡检安排以及定期保养维护方案，提供明确的保养优惠措施，提供保修期外维修方案，综合评定为良好。进入二档。

三档（15.0分）: 售后服务承诺书内容的完整、方案可行，免费保修期限满足招标文件要求、具有本地化服务能力（提供本地化服务相关证明文件，提供的本地化服务方案评定为最优），售后服务方案充分结合本项目用于本科和研究生教学的服务时效特殊性质以及项目所处的地理位置，提供优秀的故障出现解决方案，到达故障现场时间迅速并且有保障、免费技术培训方案优于招标文件要求，巡检安排以及定期保养维护方案优秀，保养优惠措施得当并且有保障，提供保修期外维修方案，综合评定为优秀。进入三档。

3.2业绩信誉奖分………………………………………………………………………………………3分

2020年1月1日至投标截止日期止（以合同签订时间为准），投标人完成类似本项目的成功案例（项目类型：实验室基础设施或整套完整的排风系统设备（含废气处理系统）或整套完整的实验室集中供气系统），每提供一个上述同类业绩得0.2分，最多得3分。（投标文件中需同时提供：中标通知书复印件和签订的销售合同关键页复印件以及验收合格报告复印件。合同关键页复印件要求完整体现签订双方名称、采购内容、签订日期、签订双方盖章）。

4、政策功能分…………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于优先采购的节能产品目清单范围的（单一分标报价或项号数占三分之一或以上，提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）得0.5分。

（2）投标产品属于优先采购的环境标志产品目清单范围的（单一分标报价或项号数占三分之一或以上，提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件）得0.5分。

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（三）总得分=1+2+3+4。

三、中标候选人推荐原则：

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的按技术指标优劣顺序排列）推荐三名中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、在规定期限内拒不签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。采购人也可以重新组织采购。

为避免虚假中标及区分虚假中标的过错方，投标人如不符合所承诺的技术参数和性能指标要求的以及提供虚假承诺的，则按虚假应标处理将上报政府采购监管部门，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

# 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）   南宁师范大学

住   所：    南宁市明秀东路175号

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：        南宁市

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制作合同时须补充完整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：  乙方自定  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  甲方不接受损耗    。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按投标响应。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政性资金。

3、付款方式：全部货物完成供货并安装调试至可投入使用，在最终验收合格后，开具全额发票给采购人，采购人在15个工作日内通过对公转账方式付清中标人100%合同款。

第九条　履约保证金

合同签订前，中标人向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金在保修期满无质量问题后，采购方在20个工作日内一次性无息支付给中标人。履约保证金缴款账户信息：

户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由 甲 方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式七份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址：南宁市明秀东路175号 | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-3908051 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行：中国银行南宁市明秀东支行 | 开户银行： |
| 账号：6262 5749 8267 | 账号： |
| 邮政编码：530001 | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

    - 外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资信文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

    - 报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 投标函格式：

投 标 函

致：广西城建咨询有限公司：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______               _         _（投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资信文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：______ ______

投标人名称：___________________

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字：___________

（公章）

年    月     日

    - 开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：

分标：  （如有）                                                  单位：元

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量① | 单位 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。

4、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

三、资信文件格式

    - 资信文件格式：

正本/或副本

资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资信文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“资信文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）

（2）具备履行合同所必需的设备或技术服务能力

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明

（5）投标人账务状况证明

（6）投标人主体信用记录截图查询结果

（7）投标人股东信息表

（8）招标文件要求的其他资格证明文件

    - 投标人股东信息

投标人股东信息表

| 序号 | 股东名称 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

四、商务文件格式

    - 商务文件格式：

正本/或副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 商务文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“商务文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）投标保证金提交凭证

（2）投标声明书

（3）商务响应表

（4）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件

（5）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件

（6）联合体投标协议书及联合投标授权委托书 [联合体投标时必须提供（若项目不接受联合体投标的本项不适用）]

（7）售后服务承诺书

（8）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》

（6）类似案例成功的业绩

（10）其他特殊资质证书

（11）节能环保等方面的资质证书

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（14）投标人情况介绍

    - 投标声明书格式：

投标声明书

致：广西城建咨询有限公司：

_______                               __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______           __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目（项目编号：            ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 商务响应表格式：

分标：  （如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）保修期要求 |  |  |  |
| （二）售后服务要求 |  |  |  |
| （三）交货时间及地点 |  |  |  |
| （四）付款条件 |  |  |  |
| （五）其他商务要求 |  |  |  |

说明：1、应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条对应商务条款要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

    - 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

    - 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西城建咨询有限公司 ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号为            ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

    - 联合投标协议书格式：

联合体投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标，并就联合进行投标之事宜达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字)：____________

……

______年____月____日

备注：1.本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.项目不接受联合体投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。

    - 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据                  与                  签订的《联合体投标协议书》的内容，主办人                     的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

    - 残疾人福利性单位声明：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 五、技术文件格式

    - 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

    - 技术文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“技术文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）技术响应表

（2）技术资料

（3）项目实施人员一览表

（4）投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式见附件)；

（6）投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

    - 技术响应表格式：

分标：    （如有）

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：除另有要求的，投标人应根据其提供的服务，逐条对应本项目第二章“招标项目采购需求”中的服务需求认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 项目实施人员一览表格式（参考）：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标：   （如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：

    - 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：   （如有）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签字：

投标人名称(公章)：                          日 期：