第二章  招标项目采购需求

一、说明：

1、本表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本表中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

4、投标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

5、表中标▲为实质性参数要求和条件，投标产品必须满足，否则投标无效。

6、表中标“★”的系本项目中与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，其将作为货物性能的评分因素。

7、投标人所承诺的正偏离参数，除招标文件原有要求外，投标人还应在投标文件中提供相应证明材料（可以是第三方权威机构出具的检测报告、能详细反映招标参数要求的生产厂家的官方资料、加盖生产厂家公章的技术确认书等），否则评标委员会将不予采纳。

8、投标人投标时应在投标文件中对“采购内容”、“投标要求”及“附件（如有）”中所有内容逐条响应并一一对应。

9、评标时，如果评标委员会发现本“招标项目采购需求”的技术参数及性能配置要求（含附件（如有））和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能配置要求或不作为投标无效要求处理。

二、采购内容：

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| 一、实验室台柜部分 |
| 消解室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：1240*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：4000*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 超大水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：800*400*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 4 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、规格：400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 5 | 通风柜 | 2 | 台 | 1、规格：1500*850*2350mm 2、详细要求见附件一 |
| 理化室 |
| 1 | 边台 | 2 | 个 | 1、规格：1240*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 中央台 | 2 | 个 | 1、规格：3500*1500*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 试剂架 | 2 | 套 | 1、规格：2750*300*750mm 2、铝玻结构 3、试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 4、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； |
| 4 | 滴水架 | 2 | 套 | 1、规格：400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 5 | 水槽水嘴 | 2 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 6 | 通风柜 | 4 | 台 | 1、规格：1500*850*2350mm 2、详细要求见附件一 |
| 7 | 试剂柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 8 | 器皿柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、盛液斗：不小于1.0mm厚冷轧镀锌钢板折边，边缝满焊，经全自动喷涂流水线静电喷涂。 6、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC品牌合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 ⑥带接水盆。 |
| 高温室 |
| 1 | 高温台 | 1 | 个 | 1、规格：4240*750*800mm 2、全钢结构。 3、台面：20MM大理石台面。 4、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 5、配件： ①滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑。 ②合页：采用优质铰链，115度打开。 ③调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 ④拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 |
| 2 | 高温矮台 | 1 | 个 | 1、规格：4240*750*500mm 2、全钢结构。 3、台面：20MM大理石台面。 4、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 5、配件： ①滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑。 ②合页：采用优质铰链，115度打开。 ③调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 ④拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 |
| 天平室 |
| 1 | 防震天平台 | 5 | 个 | 1、规格：900*600*850mm 2、全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好，适用于万级以下的天平操作。台面采用单片厚40mm及以上的黑色优质大理石制作； 3.台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度空气压缩防振垫予以挑空支撑。 4.外形尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，地脚平稳性：误差≤ 1mm，每沿米的承重应在400公斤以上。 5.主框架采用40×60mm，壁厚1.0mm的方形钢管制成；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。箱体及层板采用1～1.2mm优质冷轧钢板制成，钢材表面经酸洗、磷化、表面均经静电及磷化处理。水平可调地脚高度30—50mm。 6.防震脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。 |
| 试剂室 |
| 1 | 排风型试剂柜 | 8 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 6、带排风口 |
| 光谱室 |
| 1 | 仪器台 | 2 | 个 | 1、规格：4500*900*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 原子吸收罩 | 4 | 套 | 1、规格：400*600mm 2、304不锈钢材质 3、结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 4、不锈钢集气罩：采用1.0mm以上304#不锈钢制作，尺寸约为400×600mm，也可根据客户仪器要求定做其他规格。 5、不锈钢导风管：采用1.0mm以上不锈钢制作，风管直径为DN160mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可任意调节风量。 6、安装：原子吸收罩的安装用支架固定于屋顶天花上，并和PVC排气管连接。 7、风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量300m3/h；要求较高的场合，可采用风量1000m3/h。 |
| 3 | 气瓶柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体容纳2个40L气体钢瓶； 3、柜体材料结构：外壳体全部采用1.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，柜体可选单层钢板和双层钢板结构。底板和挡板采用3mm镀锌踏花钢板； 4、钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.5mm优质冷轧钢板，表面磷化处理,抱箍固定带：采用不锈钢链卡扣式； 5、气体管道导孔：柜体左右2侧开气体管道接入导孔； 6、每扇门板上设有防爆玻璃视窗，可以观察柜内情形。 7、铰链：加厚采用优质 105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8、把手：与门板一体成型一字型扣手，防腐易清洁。 9、柜体两侧设置防爆通风排槽，可供排风排风时外界空气进入柜体补充； 10、排风系统： 风机配合报警装置，一线连接； 11、报警器：用专用可燃气体探测器，可燃性气体（如甲烷、 乙炔、煤气、氢气等）、氯气、氧气、惰性气体等。 |
| 色谱室 |
| 1 | 仪器台 | 2 | 个 | 1、规格：4500*900*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 万向排气罩 | 4 | 套 | 1、管道直径：小径φ75mm ，大径φ110mm。 2、罩口直径：375mm ，定制。 3、顶部固定连接座：一体铸造铝合金材质，轻便高强度。 4、360°旋转装置：铝合金材质，坚固耐用。 5、罩口：拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。 6、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 。 7、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 。 8、关节连接杆：304不锈钢 。 9、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 。 10、覆盖范围：长度2800mm以固定架为中心最大活动半径1510mm . 伸缩导管：φ75mm铝管，伸缩长度为 480mm。 11、固定底座：铝合金材质一体成型，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形。 |
| 3 | 气瓶柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体容纳2个40L气体钢瓶； 3、柜体材料结构：外壳体全部采用1.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，柜体可选单层钢板和双层钢板结构。底板和挡板采用3mm镀锌踏花钢板； 4、钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.5mm优质冷轧钢板，表面磷化处理,抱箍固定带：采用不锈钢链卡扣式； 5、气体管道导孔：柜体左右2侧开气体管道接入导孔； 6、每扇门板上设有防爆玻璃视窗，可以观察柜内情形。 7、铰链：加厚采用优质 105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 8、把手：与门板一体成型一字型扣手，防腐易清洁。 9、柜体两侧设置防爆通风排槽，可供排风排风时外界空气进入柜体补充； 10、排风系统： 风机配合报警装置，一线连接； 11、报警器：用专用可燃气体探测器，可燃性气体（如甲烷、 乙炔、煤气、氢气等）、氯气、氧气、惰性气体等。 |
| 小仪器室 |
| 1 | 边台 | 2 | 个 | 1、规格：4080*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 纯水室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：1860*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 标准配置溶液室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：4080*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 试剂柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 3 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 4 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、规格：400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 样品室 |
| 1 | 登记台 | 1 | 个 | 1、规格：1500*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 样品柜 | 4 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 3 | 可调节货架 | 3 | 个 | 1、规格：1500*500*1800mm 2、框架：约40*40*1.5mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。 |
| 食品感官室 |
| 1 | 感官台 | 5 | 个 | 1、规格：1000*600*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 样品制备室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：5000*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：900*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 4 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、规格：400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 5 | 试剂柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 快检室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：5775*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：3000*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 试剂架 | 1 | 套 | 1、规格：2000*300*750mm 2、铝玻结构 3、试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 4、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； |
| 4 | 试剂架 | 1 | 套 | 1、规格：3300*300*750mm 2、铝玻结构 3、试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 4、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； |
| 5 | 水槽水嘴 | 2 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 6 | 滴水架 | 2 | 套 | 1、规格：400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 7 | 试剂柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 8 | 器皿柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、盛液斗：不小于1.0mm厚冷轧镀锌钢板折边，边缝满焊，经全自动喷涂流水线静电喷涂。 6、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC品牌合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 ⑥带接水盆。 |
| 理化数据处理室 |
| 1 | 办公卡座 | 4 | 套 | 1、规格：1400*700*760mm 2、GP30款屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm,屏风厚度为30MM 3、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 4、基材采用E0优质环保型中纤板/刨花板； 5、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）带椅子 |
| 2 | 资料柜 | 5 | 个 | 1、规格：900*390*1800mm 2、其他参数： （1）SPCC优质冷轧钢板 （2）表面静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味； （3）焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑； （4）对开门,取拿更方便； |
| 微生物部分 |
| 微生物数据处理室 |
| 1 | 办公卡座 | 5 | 套 | 1、规格：1400*700*760mm 2、GP30款屏风：采用优质铝材框架，铝材壁厚≥1mm,屏风厚度为30MM 3、板材采用优质三聚氰胺板制作，具有耐磨抗刮花特性； 4、基材采用E0优质环保型中纤板/刨花板； 5、采用优质五金配件。主屏风带走线功能，台面开走线孔，PVC封边。（每位含活动柜、键盘托、主机托各1个）带椅子 |
| 2 | 资料柜 | 5 | 个 | 1、规格：900*390*1800mm 2、其他参数： （1）SPCC优质冷轧钢板 （2）表面静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味； （3）焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑； （4）对开门,取拿更方便； |
| 耗材室 |
| 1 | 样品柜 | 2 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 2 | 可调节货架 | 2 | 个 | 1、规格：1500*500*1800mm 2、框架：约40*40*1.5mm角钢，表面经酸洗、磷化、均匀环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。 |
| 样品室 |
| 1 | 样品柜 | 2 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 2 | 更衣柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 显微镜室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：4000*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：1500*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 角柜 | 1 | 个 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、详细要求见附件一 |
| P2实验室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：3500*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：1500*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 水槽、感应水龙头 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、感应水龙头 3、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 4、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 5、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 仪器鉴定室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：4000*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：1600*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 角柜 | 1 | 个 | 1、规格：1000*1000*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 干热灭菌室 |
| 1 | 高温矮台 | 1 | 个 | 1、规格：2300*750*500mm 2、全钢结构。 3、台面：20MM大理石台面。 4、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 5、配件： ①滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑。 ②合页：采用优质铰链，115度打开。 ③调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 ④拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 |
| 湿热灭菌室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：2300*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 准备室 |
| 1 | 中央台 | 1 | 个 | 1、规格：3500*1200*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：2500*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 3 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 4 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、规格：400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 5 | 通风柜 | 1 | 台 | 1、规格：1500*850*2350mm 2、详细要求见附件一 |
| 洁存室 |
| 1 | 样品柜 | 3 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 2 | 器皿柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、盛液斗：不小于1.0mm厚冷轧镀锌钢板折边，边缝满焊，经全自动喷涂流水线静电喷涂。 6、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC品牌合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 ⑥带接水盆。 |
| 无菌室 |
| 1 | 不锈钢台 | 1 | 个 | 1、规格：1874*600*850mm 2、台面：采用304#1.0mm厚不锈钢钢板，板料无划痕、折痕等现象，板材尺寸长度偏差不大于±1mm，对角线尺寸偏差不大于±2mm。折弯后不应有磕碰、划伤、折痕等现象，里面包三胺板。 3、框架：采用38*38mm不锈钢焊接，专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。 4、焊接、拼装、抛磨组必须按要求进行焊接、拼接、抛磨。 （1）产品焊接部位牢固，焊纹一致，无虚焊、漏焊等现象，无明显的变形。 （2）拼装的产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接牢固，外形尺寸偏差不大 于±3mm，相邻两平面垂直度偏差不大于±5mm，后立板与台面的垂直度偏差不大于±2mm，台柱与台面的垂直度偏差不大于±5mm。调整脚应牢固，调整灵活。柜门开闭灵活，无异常杂音，平稳、灵活，无异常杂音，无漏水、渗水现象。 （3）产品打磨、抛光后表面纹理均匀一致，外表粗糙度符合要求，且不能有明显划痕、锤印、烧痕、外露焊缝均进行抛光或去色处理。进行去色处理后无黄斑等残迹，无尖角和毛刺。 |
| 2 | 不锈钢台 | 1 | 个 | 1、规格：1300*600*850mm 2、台面：采用304#1.0mm厚不锈钢钢板，板料无划痕、折痕等现象，板材尺寸长度偏差不大于±1mm，对角线尺寸偏差不大于±2mm。折弯后不应有磕碰、划伤、折痕等现象，里面包三胺板。 3、框架：采用38*38mm不锈钢焊接，专业模具组合式结构；可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。 4、焊接、拼装、抛磨组必须按要求进行焊接、拼接、抛磨。 （1）产品焊接部位牢固，焊纹一致，无虚焊、漏焊等现象，无明显的变形。 （2）拼装的产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接牢固，外形尺寸偏差不大 于±3mm，相邻两平面垂直度偏差不大于±5mm，后立板与台面的垂直度偏差不大于±2mm，台柱与台面的垂直度偏差不大于±5mm。调整脚应牢固，调整灵活。柜门开闭灵活，无异常杂音，平稳、灵活，无异常杂音，无漏水、渗水现象。 （3）产品打磨、抛光后表面纹理均匀一致，外表粗糙度符合要求，且不能有明显划痕、锤印、烧痕、外露焊缝均进行抛光或去色处理。进行去色处理后无黄斑等残迹，无尖角和毛刺。 |
| 更衣 |
| 1 | 更衣柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 |
| 培养室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：1500*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 洗消室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：2000*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 3 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、规格：400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 4 | 器皿柜 | 1 | 个 | 1、规格：900*450*1800mm 2、柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理，耐酸碱腐 蚀。 3、柜体门板：上玻下铁门或全玻门，外框采用双层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，经EPOXY喷涂处理，框内嵌入4-5mm厚玻璃。 4、层板：单层不小于1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，经EPOXY喷涂处理。 5、盛液斗：不小于1.0mm厚冷轧镀锌钢板折边，边缝满焊，经全自动喷涂流水线静电喷涂。 6、五金配件： ①把手： PVC内嵌式拉手。 ②合页：115度DTC品牌合页。 ③层板销：1.5mm厚不锈钢板经数控冲床模具成型。 ④透气孔：由数控机床一次成型 ⑤调整脚：8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 ⑥带接水盆。 |
| 污物灭菌室 |
| 1 | 边台 | 1 | 个 | 1、规格：3450*750*850mm 2、详细要求见附件一 |
| 2 | 水槽水嘴 | 1 | 套 | 1、规格：560*460*320mm 2、三联水嘴：为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命的目的，必须采用末端配有过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率； 3、主体材质：铜质； 4、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； 5、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴； 6、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器； 7、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适； 8、鹅颈管：可360度旋转； 9、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 10、表面纹理：水槽边沿表面处理为皮纹，有效防止刻刮，与大部份台面板表现纹理一致； 11、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 |
| 3 | 滴水架 | 1 | 套 | 1、400*120*550mm 2、材质：高密度PP； 3、活动式PP材质滴水棒以卡榫与本体结合可由正面手动拆装。 4、所有滴水棒均以35度～45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放。 5、滴水架应至少有26个滴水棒和安装孔位。滴水棒仅以空手即可简单拆装以让使用者可依吊挂器皿的大小自由决 定滴水棒的安装数量及位置，闲置的孔位应由孔塞盖住以保持美观。 6、滴水棒安装孔内应具止水设计，以防止水滴向后方渗漏。 7、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 8、需可单独吊挂于墙面或两组背靠背组合安装于桌面 |
| 其他 |
| 1 | 实验凳 | 50 | 个 | 1.椅面为PU材质，美观耐用、稳固结实。 2.椅脚采用五星滑轮脚，表面辅以厚度0.12 mm镍铬电镀或黑色烤漆 3.颜色有：黑色、兰色、红色等，客户可以自己选择。 4.尺寸：直径约340mm。 5.螺杆调整座椅高度，高低可调350mm--550mm之间。 |
| 2 | 紧急淋浴器 | 2 | 个 | 一、材质：SUS304不锈钢 洗眼盆：SUS 304不锈钢材质，直径300mm 二、表面处理“镜面高精度抛光 三、流量调节装置：具有流量调节装置并带有节压阀门，可适用于不同压力场所 四、洗眼喷头：模注一体成型，并带有缓冲滤网，既可以去除水中杂质，也可以避免水束冲伤眼睛。 五、冲淋喷头水束：周围水束为幕布形，中间为线性水束，确保水流充分，冲洗面积大 六、冲淋拉手/拉杆：冲林拉手为ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形，使用舒适；便于操作，拉杆为Ø13mm不锈钢管成型加工，钢性设计。 七、冲淋球阀连杆：一体精注成型 八、阀门：洗眼阀为 ½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，确保有足够过水（通道）截面，保证水流畅通 九、连接管件：304材质熔蜡精注成型 十、主体连接：上下两部分用由任连接，内装聚四氟控，连接方便，内控可靠。 十一、进、排水口连接螺纹密封可靠Rp1内螺纹 十二、洗眼开关推板：大面积模型ABS模注成型，根据人体工学原理设计，扩大与人体接触面，所处位置适中，紧急情况下便于寻找操作使用。 洗眼流量11.4升/min 冲洗流量75.7升/min 开启时间 1秒内开启 冲淋喷头距地面高度 2083mm~2438mm |
| 3 | 洗眼器 | 6 | 套 | 1.型号：桌上单口型； 2.主体：加厚铜质； 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，可自动关闭； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏； 8.最大耐水压：6巴。 |
| 二、实验室暖通（送风+排风）设备部分 |
| 微生物送、排风部分 |
|  | AHU-01 |  |  | 七层无菌室 |
| 1 | 风冷直膨式净化空调机组 | 1 | 套 | 风量2500m³/h，制冷量12.4KW，制热量13.6KW；外机制冷功率3.96KW，制热功率3.92KW |
| 2 | 铜管 | 1 | 套 | 机组配套，满足国家标准 |
| 3 | 矩形消声弯头 | 1 | 套 | 接管尺寸400*320，外形尺寸600*520*600h |
| 4 | 铝合金高效过滤器GK-5 | 4 | 套 | 静压箱尺寸：330*330*400；过滤器尺寸：320*320*90；额定风量：500m³/h |
| 5 | 对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 400*320，主送风 |
| 6 | 对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 400*200，主回风 |
| 7 | 对开多叶调节阀 | 8 | 个 | 200*200，送风、回风 |
| 8 | 铝合金侧百叶回风口 | 4 | 个 | 外尺寸400*320，开孔尺寸340*260，带过滤网 |
| 9 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 250*200mm，新风管 |
| 10 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 400*320，主送风 |
| 11 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 400*200，主回风 |
| 12 | 防雨百叶 | 3 | 个 | 250（叶长）×200，接管尺寸（用原有百叶） |
| 13 | 压差表 | 3 | 套 | 正压，指针式 |
| 14 | 优质镀锌板风管 | 46 | m2 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320，壁厚0.5mm |
| 15 | 优质镀锌板风管 | 32 | m2 | 风管最大边尺寸范围320＜D（b）≤450，壁厚0.6mm |
| 16 | 风管法兰 | 1 | 项 | 3＃角钢 |
| 17 | 风管保温 | 78 | m2 | 20mm保温棉 |
| 18 | 保温胶水 | 4 | 桶 | 满足国家标准 |
| 19 | 配件 | 1 | 批 | 安装配件 |
|  | AHU-03 |  |  | 七层理化室及公共走廊 |
| 1 | 风冷直膨式全新风机组 | 1 | 套 | 风量4000m³/h，制冷量41.4KW，制热量42.5KW；外机制冷功率13.39KW，制热功率10.91KW |
| 2 | 铜管 | 1 | 套 | 机组配套，满足国家标准 |
| 3 | 矩形消声弯头 | 1 | 套 | 接管尺寸630*320 |
| 4 | 对开多叶调节阀 | 1 | 个 | 630*320mm，送风管 |
| 5 | 对开多叶调节阀 | 15 | 个 | 200*200mm，送风管 |
| 6 | 电动密闭碟阀 | 15 | 个 | 200*200mm，送风管 |
| 7 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 630*320mm，送风管 |
| 8 | 方形送风散流口 SF-01 | 15 | 套 | 面尺寸325×325，接管尺寸200×200，带阻尼网过滤（双面） |
| 9 | 防雨百叶 | 1 | 个 | 630（叶长）×320，接管尺寸 |
| 10 | 软接头 | 2 | 套 | 防水帆布 |
| 11 | 优质镀锌板风管 | 88 | m2 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320，壁厚0.5mm |
| 12 | 优质镀锌板风管 | 56 | m2 | 风管最大边尺寸范围320＜D（b）≤450，壁厚0.6mm |
| 13 | 优质镀锌板风管 | 36 | m2 | 风管最大边尺寸范围450＜D（b）≤1000，壁厚0.75mm |
| 14 | 风管固定件 | 1.0 | 项 | 角钢 |
| 15 | 风管保温 | 180 | m2 | 20mm保温棉 |
| 16 | 保温胶水 | 12 | 桶 | 满足国家标准 |
| 17 | 配件 | 1 | 批 | 安装配件 |
|  | P-01 |  |  | 七层P2实验室 |
| 1 | 柜式排风机 | 1 | 台 | SDKT12-45#，风量2000~3600m³/h，功率0.55KW/380V |
| 2 | 风机支架 | 1 | 套 | 角钢结构吊装 |
| 3 | 止回阀 | 1 | 个 | 400*250mm，排风管 |
| 4 | 电动密闭碟阀 | 1 | 个 | 400*250mm，排风管 |
| 5 | 对开多叶调节阀 | 3 | 个 | 250*250mm，排风管 |
| 6 | 70度防火阀 | 1 | 个 | 400*250mm，主排风管 |
| 7 | 较式单层可调百叶 | 3 | 个 | 面尺寸500×320（叶长），开孔尺寸440×260，带阻尼网过滤（双面） |
| 8 | 防雨百叶 | 1 | 个 | 400（叶长）×250，开孔尺寸 |
| 9 | 软接头 | 1 | 套 | 防水帆布 |
| 10 | 优质镀锌板风管 | 25 | m2 | 风管最大边尺寸范围D（b）≤320，壁厚0.5mm |
| 11 | 优质镀锌板风管 | 16 | m2 | 风管最大边尺寸范围320＜D（b）≤450，壁厚0.6mm |
| 12 | 风管固定件 | 1.0 | t | 角钢 |
| 13 | 配件 | 1 | 批 | 安装配件 |
|  | P-02# |  |  | 七层准备室 |
| 1 | 斜流管道风机 | 1 | 台 | YF-315P，PP材质，风量1752~2208m³/h，功率0.5KW |
| 2 | 风机机座 | 1 | 套 | 角钢结构 |
| 3 | 软连接 | 2 | 套 | 帆布材质 |
| 4 | 70度防火阀 | 1 | 个 | ￠315，镀锌钢板表面刷防腐漆 |
| 5 | 风管 | 6 | m | ￠315，PP材质 |
| 6 | 风管固定件 | 2 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 |
| 7 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠250，PP材质 |
| 8 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 9 | 大小头 | 1 | 个 | ￠250-￠315，PP材质 |
| 10 | 防雨百叶 | 1 | 个 | ￠315，开孔尺寸 |
| 理化室排风部分 |
|  | PF-01# |  |  | 七层消解室 |
| 1 | 离心风机 | 1 | 台 | BLF4-72-5A，玻璃钢材质，风量4096~6952m³/h，功率2.2KW |
| 2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 3 | 风机减震垫 | 1 | 套 | 橡胶垫 |
| 4 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质 |
| 5 | 消声器 | 1 | 套 | ￠600*800mm |
| 6 | 消声器底座 | 1 | 套 | 砖混结构 |
| 7 | 酸雾喷淋塔 | 1 | 台 | ￠1000*3000 |
| 8 | 喷淋塔底座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 9 | 风管 | 3 | m | ￠250，PP材质 |
| 10 | 风管 | 16 | m | ￠315，PP材质 |
| 11 | 风管固定件 | 6 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 |
| 12 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠250，PP材质 |
| 13 | 90弯头 | 6 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 14 | 三通 | 1 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 15 | 大小头 | 2 | 个 | ￠250-￠315，PP材质 |
|  | PF-02# |  |  | 七层理化室-有机 |
| 1 | 离心风机 | 1 | 台 | BLF4-72-5A，玻璃钢材质，风量4096~6952m³/h，功率2.2KW |
| 2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 3 | 风机减震垫 | 1 | 套 | 橡胶垫 |
| 4 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质 |
| 5 | 吸附箱底座 | 1 | 套 | 砖混结构 |
| 6 | 活性炭吸附箱 | 1 | 套 | 1400*1100*1000mm |
| 7 | 风管 | 3 | m | ￠250，PP材质 |
| 8 | 风管 | 16 | m | ￠315，PP材质 |
| 9 | 风管固定件 | 6 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 |
| 10 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠250，PP材质 |
| 11 | 90弯头 | 6 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 12 | 三通 | 1 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 13 | 大小头 | 2 | 个 | ￠250-￠315，PP材质 |
|  | PF-03# |  |  | 七层理化室-无机 |
| 1 | 离心风机 | 1 | 台 | BLF4-72-5A，玻璃钢材质，风量4096~6952m³/h，功率2.2KW |
| 2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 3 | 风机减震垫 | 1 | 套 | 橡胶垫 |
| 4 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质 |
| 5 | 消声器 | 1 | 套 | ￠600*800mm |
| 6 | 消声器底座 | 1 | 套 | 砖混结构 |
| 7 | 酸雾喷淋塔 | 1 | 台 | ￠1000*3000 |
| 8 | 喷淋塔底座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 9 | 风管 | 3 | m | ￠250，PP材质 |
| 10 | 风管 | 16 | m | ￠315，PP材质 |
| 11 | 风管固定件 | 6 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 |
| 12 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠250，PP材质 |
| 13 | 90弯头 | 6 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 14 | 三通 | 1 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 15 | 大小头 | 2 | 个 | ￠250-￠315，PP材质 |
|  | PF-04# |  |  | 七层试剂室 |
| 1 | 离心风机 | 1 | 台 | BLF4-72-3.6A，玻璃钢材质，风量1352~2493m³/h，功率1.1KW |
| 2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 3 | 风机减震垫 | 1 | 套 | 橡胶垫 |
| 4 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质 |
| 5 | 消声器 | 1 | 套 | ￠500*800mm |
| 6 | 消声器底座 | 1 | 套 | 砖混结构 |
| 7 | 风管 | 8 | m | ￠160，PP材质 |
| 8 | 风管 | 10 | m | ￠200，PP材质 |
| 9 | 风管 | 14 | m | ￠315，PP材质 |
| 10 | 风管固定件 | 11 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 |
| 11 | 90弯头 | 2 | 个 | ￠160，PP材质 |
| 12 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠200，PP材质 |
| 13 | 90弯头 | 4 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 14 | 三通 | 6 | 个 | ￠200，PP材质 |
| 15 | 三通 | 1 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 16 | 大小头 | 8 | 个 | ￠160-￠200，PP材质 |
| 17 | 大小头 | 2 | 个 | ￠200-￠315，PP材质 |
|  | PF-05# |  |  | 七层光谱室 |
| 1 | 离心风机 | 1 | 台 | BLF4-72-3.6A，玻璃钢材质，风量1352~2493m³/h，功率1.1KW |
| 2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 3 | 风机减震垫 | 1 | 套 | 橡胶垫 |
| 4 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质 |
| 5 | 消声器 | 1 | 套 | ￠500*800mm |
| 6 | 消声器底座 | 1 | 套 | 砖混结构 |
| 7 | 风管 | 4 | m | ￠160，PP材质 |
| 8 | 风管 | 8 | m | ￠250，PP材质 |
| 9 | 风管 | 16 | m | ￠315，PP材质 |
| 10 | 风管固定件 | 9 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 |
| 11 | 90弯头 | 2 | 个 | ￠160，PP材质 |
| 12 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠250，PP材质 |
| 13 | 90弯头 | 4 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 14 | 三通 | 2 | 个 | ￠250，PP材质 |
| 15 | 三通 | 1 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 16 | 大小头 | 2 | 个 | ￠160-￠200，PP材质 |
| 17 | 大小头 | 2 | 个 | ￠200-￠250，PP材质 |
| 18 | 大小头 | 2 | 个 | ￠250-￠315，PP材质 |
|  | PF-06# |  |  | 七层色谱室 |
| 1 | 离心风机 | 1 | 台 | BLF4-72-3.6A，玻璃钢材质，风量1352~2493m³/h，功率1.1KW |
| 2 | 风机机座 | 1 | 套 | C20钢筋混凝土机座 |
| 3 | 风机减震垫 | 1 | 套 | 橡胶垫 |
| 4 | 软连接 | 1 | 套 | 帆布材质 |
| 5 | 消声器 | 1 | 套 | ￠500*800mm |
| 6 | 消声器底座 | 1 | 套 | 砖混结构 |
| 7 | 风管 | 4 | m | ￠160，PP材质 |
| 8 | 风管 | 6 | m | ￠200，PP材质 |
| 9 | 风管 | 4 | m | ￠250，PP材质 |
| 10 | 风管 | 16 | m | ￠315，PP材质 |
| 11 | 风管固定件 | 10 | 套 | 1、类型：风管支吊架制作安装 2、材质：钢结构 3、除锈、刷油漆设计要求：手工除锈，刷除锈漆两边 |
| 12 | 90弯头 | 2 | 个 | ￠160，PP材质 |
| 13 | 90弯头 | 1 | 个 | ￠250，PP材质 |
| 14 | 90弯头 | 4 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 15 | 三通 | 2 | 个 | ￠200，PP材质 |
| 16 | 三通 | 1 | 个 | ￠315，PP材质 |
| 17 | 大小头 | 2 | 个 | ￠160-￠200，PP材质 |
| 18 | 大小头 | 2 | 个 | ￠200-￠250，PP材质 |
| 19 | 大小头 | 2 | 个 | ￠250-￠315，PP材质 |
| 三、实验室材料部分 |
| 拆除部分 |
| 1 | 拆除原有墙 | 246.2 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 |
| 2 | 原有门洞加高加大 | 15 | 个 | 950*2050mm加高加大到1000*2200mm |
| 3 | 拆除厕所洁具 | 13 | 套 | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 |
| 4 | 蹲便处找平 | 51.5 | ㎡ | 1、工人自带配套器械工具； 2、人工拆除； 3、清理现场。 |
| 5 | 墙体修复 | 1 | 项 | 水泥砂浆、腻子乳胶漆修复 |
| 6 | 拆除原有门 | 2 | 个 | 1800*2400mm |
| 7 | 拆除原有门 | 7 | 个 | 700*1800mm |
| 8 | 开门洞 | 1 | 个 | 1500*2200mm |
| 9 | 开门洞 | 1 | 个 | 1000*2200mm |
| 10 | 开窗洞 | 2 | 个 | 1500*1100mm |
| 11 | 开窗洞 | 9 | 个 | 2000*1100mm |
| 12 | 门窗洞修复 | 1 | 项 | 水泥砂浆、腻子乳胶漆修复 |
| 13 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 1、搬运装车； 2、运至指定垃圾处理点，运距10KM。 |
| 新建部分材料 |
| 1 | 原有墙面乳胶漆修复 | 1606.8 | m | 以现场实际污渍区域面积为准 1、专用基底料打底； 2、含人工、材料辅料、运输。 |
| 2 | PVC地板胶 | 1022.4 | ㎡ | 1、2.0mm卷材，上墙150mm 2、材料类型:同质透心地板，地板聚氯乙烯材料、填充物、增塑剂、稳定剂和表面UV处理涂层组成； 3、总厚度：2mm 4、产品规格：2m*20m 5、重量：≤2750g/m² 6、耐磨等级：T级 7、★符合欧盟ROHS指令2015/863限值要求（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 8、防火性能：国家建材中心的检测符合现行国家标准B1级 9、★符合GB/T 18586-2001室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量检测标准（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 10、★符合EN 14372:2004领苯二甲酸盐（或酯）的检测标准；（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 11、防滑性能：根据DIN51130-2014-02防滑性能测定防滑等级R10检测符合（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 12、色牢度：≥6 13、★根据GB/T9846.3-2004甲醛释放量标准，不能检出甲醛（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 14、★高危险关注物质检测性能（欧洲法律禁止含有的有毒有害物质检测）根据欧盟1907-2006号REACH法规标准，195项及以上高危险物质含量不超标（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） |
| 3 | 地面自流平 | 896.5 | ㎡ | 水泥自流平 |
| 4 | 彩钢板吊顶50mm厚玻镁板 | 261.8 | m2 | 0.426mm彩钢板，规格：50mm玻镁彩钢板 板皮厚度:δ=0.426㎜; 整板厚度：厚度为50㎜ 玻镁材料燃烧性能：A级。 |
| 5 | 彩钢板吊顶联接密封件 | 261.8 | m2 | 50mm玻镁彩钢板配件 |
| 6 | 彩钢板50mm厚玻镁板隔断墙 | 514.8 | m2 | 0.426mm彩钢板，规格：50mm玻镁彩钢板 板皮厚度:δ=0.426㎜; 整板厚度：厚度为50㎜ 玻镁材料燃烧性能：A级。 |
| 7 | 彩钢板隔断联接密封件 | 514.8 | m2 | 50mm玻镁彩钢板配件 |
| 8 | 铝合金外圆弧立柱 | 42.9 | m | 电泳含损耗 规格：R50mm 厚度：δ=0.9-1.2mm 材质：电泳铝合金 竖板转角90°连接 |
| 9 | 槽铝 | 445.8 | m | 规格：L50mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 50mm彩钢板地脚固定 |
| 10 | 铝合金内圆弧 | 544.1 | m | 电泳含损耗 规格：R50mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板边角装饰 |
| 11 | 铝合金内圆弧托架 | 544.1 | m | 材质：铝合金 铝合金内圆弧固定架 |
| 12 | 角铝 | 272.1 | m | 规格：25*25mm 厚度：δ=0.9-1.0mm 材质：电泳铝合金 竖板与顶板加固连接 |
| 13 | 彩钢板吊顶维修口 | 7.0 | 个 | 规格：600*600mm |
| 14 | 铝扣板 | 635.8 | ㎡ | 1、0.8mm厚600*600mm铝合金方形板吊顶 2、配套金属龙骨 3、含材料、安装、运输、五金配件。 |
| 15 | 门禁系统 | 4.0 | 套 | 系统容量：500枚指纹模板1万条记录； 验证方式：指纹或密码； 报警功能：防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁持报警，并可输出一路警报触发信号，可外接警号，警灯或报警主机； 联网方式：TCP/IP或RS485； 电锁控制：3A/12VDC继电器输出； 键盘和显示：两行中文液晶显示和蓝色背光键盘； 指纹参数：识别速度<2妙，误判率<0.0001%,拒登率<1% |
| 16 | 钢化玻璃门 | 12.0 | 扇 | 1000*2200mm；不锈钢包边 |
| 17 | 钢化玻璃门 | 5.0 | 扇 | 1500*2200mm；不锈钢包边 |
| 18 | 钢化玻璃门 | 2.0 | 扇 | 1800*2400mm；不锈钢包边 |
| 19 | 铝合金外框彩钢板平开门 | 17.0 | 扇 | 1000*2100mm；配套执柄式门锁，带可视窗。 配件：球形锁、合页及密封胶条等辅材 |
| 20 | 铝合金外框彩钢板平开门 | 1.0 | 扇 | 1200*2100mm；配套执柄式门锁，带可视窗。 配件：球形锁、合页及密封胶条等辅材 |
| 21 | 铝合金外框彩钢板平开门 | 1.0 | 扇 | 1500*2100mm；配套执柄式门锁，带可视窗。 配件：球形锁、合页及密封胶条等辅材 |
| 22 | 安全门 | 1.0 | 扇 | 1200*2000mm;铝合金包边 |
| 23 | 铝合金包边密封窗 | 58.1 | m2 | 800*1100mm、6樘，1000*1100mm、4樘，1200*1100mm、7樘，1500*1100mm、9樘，2000*1100mm、10樘，2100*1100mm、1樘 |
| 24 | 外墙窗彩钢板 | 27.6 | m2 | 2100*1640mm，8个，外墙窗包彩钢板 |
| 25 | 三维内圆弧节点三通 | 91 | 个 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰 |
| 26 | 外圆弧二通 | 15 | 个 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰 |
| 27 | 门封头 | 40 | 套 | 材质：电泳铝合金 圆弧连接件、边角装饰 |
| 28 | 闭门器 | 38 | 个 | 铸铝材质，带液压缓冲 |
| 29 | 传递窗 | 4 | 个 | 1、规格：600*600*600mm，机械互锁 2、传递窗材质全部采用304不锈钢制作，板厚1.0mm 3、产品互锁装置：机械互锁（双门互锁，两个门不能同时打开） 4、视窗：5.0mm钢化玻璃制作 5、电源：220V50HZ 6、含紫外线杀菌装置 |
| 30 | 机械互锁 | 2 | 套 | 机械互锁装置，含安装 |
| 31 | 拖把池 | 1 | 套 | 陶瓷盆 |
| 32 | 配件 | 776.6 | m2 | 含抽蕊钉、自攻钉精、钢麻花钻头、方孔冲击钻头、自攻螺丝十字自攻扭头、螺母、螺杆、毛刷、焊条、木螺钉等辅材 |
| 33 | 彩钢板卸车及搬运 | 776.6 | m2 | 彩钢板运输及二次搬运 |
| 34 | 实验室保洁 | 1 | 项 | 实验室保洁，交付业主 |
| 四、实验室给排水设备部分 |
| 给排水部分（具体要求详见附件一） |
| 1 | PE排水管 | 86.4 | m | De110，含焊接配件及接头 |
| 2 | PE排水管 | 48.4 | m | De75，含焊接配件及接头 |
| 3 | PE排水管 | 81.95 | m | De50，含焊接配件及接头 |
| 4 | 给水管 | 43.7 | m | De32，含焊接配件及接头 |
| 5 | 给水管 | 25.3 | m | De25，含焊接配件及接头 |
| 6 | 给水管 | 77 | m | De20，含焊接配件及接头 |
| 7 | 总阀 | 5 | 个 | 铜制阀芯 |
| 8 | 截止阀 | 11 | 个 | 铜制阀芯 |
| 9 | 角阀 | 23 | 个 | 不锈钢材质 |
| 10 | 地漏 | 11 | 个 | 不锈钢材质 |
| 废水主管及废水设备房部分（具体要求详见附件一） |
| 1 | PE排水管 | 20 | m | De110，含焊接配件及接头 |
| 2 | 实验室废水处理设备 | 1 | 套 | 采用1套3T/d处理设备处理各区域废水 |
| 其他 |
| 1 | 楼板开孔 | 41 | 个 | 按给排水管实际需求尺寸 |
| 五、实验室电气设备部分（具体要求详见附件一） |
| 楼顶电气设备部分 |
| 1 | 楼顶风机电箱 | 1 | 个 | 1、型号及规格：125A 1个，漏断3P+N16A 8个，漏断3P+N25A 1个，漏断3P+N32A 1个 2、按箱内元件计价 3、安装位置：楼梯间 |
| 2 | 电箱进线电缆 | 46 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-4*25+1*16mm²） 2、含运输、安装、人工。 |
| 3 | 防水桥架 | 185 | m | 1、型号及规格 CT200*100 δ=0.8mm 2、配盖板，三通弯头等配件。 3、含运输、安装、人工、桥架支架 |
| 4 | 风机电缆 | 67 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-5*4mm²） 2、含运输、安装、人工。 |
| 5 | 机组电缆 | 88 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-5*10mm²） 2、含运输、安装、人工。 |
| 实验室电气设备部分（不含楼层进线） |
| 1 | 楼层配电箱 | 1 | 个 | 1、型号及规格：400A 1个，3P 32A4个，3P 40A9个，3P 63A3个 2、按箱内元件计价 3、安装位置：楼梯间 |
| 2 | 照明配电箱 | 1 | 个 | 1、型号及规格：125A1个，1P 16A11个，漏断2P16A1个，3P 25A4个，2P 32A2个 2、按箱内元件计价 3、安装位置：楼梯间 |
| 3 | 房间电源配电箱 | 15 | 个 | 1、型号及规格：3P (32\40\63)A 1个，漏断（1P+N20A 2-7个，1P+N25A 0-4个，1P+N50A 1-2个，3P+N 25A 0-5个） 2、按箱内元件计价 3、安装位置：房间内 |
| 4 | 房间入户线电缆 | 684 | m | 1、铜芯线缆（ZR-YJV-5*10mm²） 2、含运输、安装、人工。 |
| 5 | 镀锌桥架 | 77 | m | 1、型号及规格 CT200*100 δ=0.8mm 2、配盖板，三通弯头等配件。 3、含运输、安装、人工、桥架支架 |
| 6 | 空调线路 | 476 | m | 1、ZR-BV-3*4mm²铜芯线 2、及焊接配件 3、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 7 | 单相五孔插座 | 124 | 个 | 1、安装方式：除特殊标注外，均为墙面离地0.3米暗装。 |
| 8 | 五孔插座电线 | 1147 | m | 1、ZR-BV-3*4mm²铜芯线 2、及焊接配件 3、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 9 | 岛式插座 | 81 | 个 | 1、安装方式：台面安装。 |
| 10 | 岛式插座电线 | 790 | m | 1、ZR-BV-3*4mm²铜芯线缆 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 11 | 380V小电箱 | 9 | 个 | 1、安装方式：离地一米。 |
| 12 | 大功率仪器电线 | 142 | m | 1、ZR-BV--5*4mm²铜芯线 2、含焊接配件 3、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 13 | 大功率仪器电线 | 39 | m | 1、ZR-BV--5*6mm²铜芯线 2、含焊接配件 3、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 14 | 中央台、通风柜电线 | 205 | m | 1、ZR-BV-3*6mm²铜芯线 2、含焊接配件 3、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 15 | 300*600平板灯 | 2 | 套 | 功率：24W |
| 16 | 300*1200平板灯 | 7 | 套 | 功率：48W |
| 17 | 600*600铝扣板灯 | 91 | 套 | 功率：32W，LED发光 |
| 18 | 防爆灯 | 6 | 套 | 功率：2*15W |
| 19 | 单管日光灯 | 2 | 套 | 功率：16W |
| 20 | 杀菌灯 | 31 | 套 | 功率：30W |
| 21 | 照明电线 | 726 | m | 1、BV-2*2.5mm²铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 22 | 空调内机电线 | 403 | m | 1、ZR-BV-3*2.5mm²铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 23 | 单联单控开关 | 6 | 个 | 10A，安装高度：离地1300mm暗装 |
| 24 | 双联单控开关 | 10 | 个 | 10A，安装高度：离地1300mm暗装 |
| 25 | 三联单控开关 | 22 | 个 | 10A，安装高度：离地1300mm暗装 |
| 26 | 单联双控开关 | 2 | 个 | 10A，安装高度：离地1300mm暗装 |
| 27 | 排气扇 | 40 | 套 | 30W，风量192m³/h，尺寸330*330mm |
| 28 | 排气扇电线 | 744 | m | 1、ZR-BV-2*2.5mm²铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 29 | 应急照明灯 | 10 | 套 | 功率5W，应急时间＞90分钟 |
| 30 | 疏散指示标识灯 | 10 | 套 | 功率5W，应急时间＞90分钟 |
| 31 | 安全出口指示标志灯 | 4 | 套 | 功率5W，应急时间＞90分钟 |
| 32 | 应急照明电线 | 456 | m | 1、NH-BV-2*2.5mm²铜芯线 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 33 | 弱电桥架 | 77 | m | 1、型号及规格 CT200*100 δ=0.8mm 2、配盖板，三通弯头等配件。 3、含运输、安装、人工、桥架支架 |
| 34 | 网络机柜 | 1 | 个 | 19U |
| 35 | 电话交换机 | 1 | 个 | 2外16内 |
| 36 | 网络交换机 | 1 | 个 | 48口 |
| 37 | 路由器 | 4 | 个 | 三线、千兆、双频、可自联 |
| 38 | 电话插座 | 12 | 个 | 86型 |
| 39 | 电话线 | 556 | m | 4芯 1、含焊接配件 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 40 | 网络插座 | 45 | 个 | 86型 |
| 41 | 网络线 | 2149 | m | 六类 1、含焊接配件 2、含运输、安装、人工、穿墙开孔。 |
| 六、实验室空调设备部分 |
| 1 | 分体式挂机 | 6 | 台 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：1匹 制冷量：2650瓦 制冷功率：760瓦 制热量：2920瓦 制热功率：790瓦 电辅加热功率：900瓦 循环风量：540立方米 室内机噪音：22-35分贝 室外机噪音：49分贝 |
| 2 | 分体式挂机 | 9 | 台 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：1.5匹 制冷量：3570瓦 制冷功率：1011瓦 制热量：3960瓦 制热功率：1120瓦 电辅加热功率：1050瓦 循环风量：660立方米 室内机噪音：25-37分贝 室外机噪音：49分贝 |
| 3 | 分体式挂机 | 13 | 台 | 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 变频/定频：定频 国家能效等级：2级 匹数：2匹 制冷量：5100瓦 制冷功率：1461瓦 制热量：5630瓦 制热功率：1650瓦 电辅加热功率：1200瓦 循环风量：910立方米 室内机噪音：32-41分贝 室外机噪音：53分贝 |
| 4 | 分体式天井机 | 6 | 台 | 冷量：7.2KW，热量：7.7KW，制冷功率：2.17W，制热功率：2.3KW,电压：220V~50Hz，噪声：内45/外56dB(A)，能效等级2级，内机尺寸宽*高*深：840*240*840（面板尺寸宽*高*深：950*65*950)，外机尺寸宽*高*深：955*700*396 |
| 5 | 加长铜管 | 45 | 米 | 1-1.5匹配套 |
| 6 | 加长铜管 | 57 | 米 | 2-3匹配套 |
| 7 | 空调处理费 | 34 | 个 | 开孔 |
| 8 | 外机铁架 | 15 | 付 | 1-1.5匹配套 |
| 9 | 外机铁架 | 19 | 付 | 2-3匹配套 |
| 七、实验室气路系统设备部分（具体要求详见附件一） |
| 气瓶间设备材料 |
| 1 | 一级减压阀 | 6 | 台 | KH11全不锈钢316L，BA级别（走高纯气，内抛光，表面光洁度0.4），钢瓶指示压力0-25Mpa，出气端指示压力0-2.5Mpa |
| 2 | 不锈钢固定面板 | 6 | 套 | MB-01不锈钢316减压阀固定面板 定制 不锈钢拉丝 |
| 3 | 高压金属波纹管 | 6 | 根 | GPS-36不锈钢316L一端接指定钢瓶（含钢瓶接头），另一端接一级减压阀（1/4NPT），内部洁净，耐压6000PSI |
| 4 | 钢瓶接头 | 6 | 个 | G5/8 W21.8不锈钢316L |
| 5 | 阻火器 | 3 | 个 | VFB100-1/4不锈钢316L氢气、乙炔等可燃气专用 |
| 6 | 可燃气体报警器 | 2 | 套 | 主机： 三级报警设置 模拟中文菜单，操作方便 量程、分辨率可选 智能化系统方便在线校零 具有密码锁定功能，防止误操作或非法授权人进入 每个控制单元均有1个4～20mA信号和RS485信号输出 探头： 采样方式：自然扩散； 工作电压：DC 24V±6V； 工作电流：≤70mA 功耗：≤1.5W； 工作方式：连续检测； 全量程偏差：≤±3%LEL 状态指示：黄色灯指示故障、红色灯指示报警、绿色灯指示正常运行； 操作方式：红外遥控； 响应时间（t90）：可燃气体≤30s 毒性气体≤60s； 工作温度：-40℃～+70℃； 工作湿度：≤95%RH（非冷凝）； 防爆方式：隔爆型； |
| 气体终端设备材料 |
| 1 | 低压球阀 | 20 | 只 | SS-BV10-TF4不锈钢316LOD1/4”，316L 双端连接，压力等级：3000PSI |
| 2 | 不锈钢固定面板 | 8 | 个 | MB-01不锈钢316减压阀固定面板 定制 不锈钢拉丝 |
| 3 | 不锈钢变径接头 | 20 | 个 | SS-4UF-U不锈钢316L 1/4-仪器指定规格 |
| 4 | 二级减压阀 | 8 | 台 | KHLB-DG-00-00全不锈钢316L，BA级别（走高纯气，内抛光，表面光洁度0. 4），单表0-1.6Mpa |
| 管道接头部分 |
| 1 | 不锈钢管道 | 140 | 米 | BA1/4" ，316SS不锈钢无缝管，无擦伤，适于弯曲和扩口，表面光洁，管道经过光亮退火（BA级），超声波清洗，内外抛光6m |
| 2 | 卡套三通 | 14 | 个 | SS-4UTF不锈钢316L OD1/4”，无泄漏，气体检漏漏率：1*10-9cc/S内抛光（BA级）, 耐压6000psi |
| 3 | 卡套二通 | 30 | 个 | SS-4UF不锈钢316LOD1/4”，无泄漏，气体检漏漏率：1*10-9cc/S内抛光（BA级）, 耐压6000psi |
| 其他部分 |
| 1 | 管夹 | 100 | 套 | GY-4高强塑料用于固定 管路的墙卡 |
| 2 | 轨道 | 4 | 米 | 管夹用安装轨道 |
| 3 | 安装辅材 | 1 | 批 | 氩气 五金件 标签纸 |
| 注： ▲1、本项目核心产品为：边台（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 2、投标时核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、所有设备尺寸都以现场测量为准，投标人必须考虑总长在2米内对总报价的影响。所有台柜尺寸以实际需要为准，验收结算根据相同型号的单价，按长度比例结算。总长度不超2米不再另外结算。各种台面板、五金配件原厂家的保护膜必须到现场拆包，双方按技术参数验收后方可安装。 4、项目要求现场勘察： （1）勘察地点：容县容州镇国中路54号 联系人：黄嘉伟 联系电话：13788654511 （2）现场勘查时供应商应出具身份证明材料：针对本项目介绍信（盖公章），身份证明（身份证）。 （3）勘查时间：2020年9月29日上午10点整，过期不候。 （4）现场勘查费用、交通工具由各投标人自理。投标人根据招标文件和现场勘查情况编制平面设计图和安装及实施方案，投标文件做出的报价和安装实施方案视为已完全理解招标文件和采购单位现场情况，在报价中已包含适合采购人现场的价格和不可预见的费用。 （5）▲现场踏勘后，投标人须在现场填写现场踏勘确认书（格式可自拟）并由采购单位相关人员签字确认或加盖公章，该确认书必须作为商务应答文件之一附于投标文件内，否则投标无效。 |
| 二、商务要求表 |
| ▲投标报价要求 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； 注：1、投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；投标人根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 2、投标人的投标总报价≤采购预算（人民币299.8万元）。 |
| ▲质保期 | 质保期从货物通过验收之日起计算，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；不少于1年免费保修，如厂家有承诺超过1年的按厂家承诺，厂家无承诺的最短不得少于1年，负责终身维护。各分项中如有特别要求的按分项内容执行。 |
| 设计方案要求 | （1）投标人依据招标文件、空白建筑图和现场勘查情况向用户提供符合实验室操作规范的、合理的设计、施工方案，投标人须充分考虑使用者实验室的现状、需求与现有设备相互搭配。若中标则中标人按照该设计方案，将图纸、施工方案等送采购人确认后进行方可进行制作、施工，施工过程由采购人配合协助，所有费用由中标人负责。 （2）▲经对采购方安装场地进行现场勘察后，投标人必须提供整层实验室的平面布置图纸。以上所要求提供的设计图纸资料，均须提供原件，并加盖投标人公章，可另行装订，否则投标无效。 |
| 售后服务要求 | （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门、安装、调试，所采购专用设备的具体放置方位以采购单位要求为准； （3）接到通知后12小时内到达现场维修； （4）定期回访以及对设备维修。 （5）如有请提供生产厂家针对本项目的授权书原件，如“技术参数、性能、标准、配置及其它要求”中有要求则按其要求。 |
| ▲交付使用期及地点 | 签订合同期限：供应商在中标通知书发出后在10日内与采购人签订合同 交付使用期：自签订合同后2020年12月25日前内全部交付使用。 交货地点：广西玉林市容县采购人指定地点。 |
| ▲付款方式 | 1、签订合同后预付合同金额的30%作为预付款； 2、货物交付验收合格后支付合同金额的40%； 3、2021年6月31日前支付合同金额的27%； 4、剩余3%作为质保金，在验收合格期满一年后支付。 |
| 实验台柜验收要求 | （1）实验室工程总体布局符合图纸设计要求，合理有序； （2）实验室家具材质、规格符合设计要求，数量与工程规划书清单一致，并有有效之检测合格证及检测报告，使用者可根据实际需要对现场产品抽检送第三方检测，相关费用由中标人承担。如果检测不合格招标人有权要求退货或更换合格产品； （3）家具安装正确、牢固、严密，其偏差应在设计标准控制范围内。各组件间连接紧密，无内容物外露； （4）实验台（中央台和边台）台面平整、色泽均匀、边缘平整光滑。柜体牢固，柜体板涂层色泽均匀，封边严密。柜门开合自如，无异常声响，柜门及抽屉缝隙应均匀，周边缝隙1.5mm-2mm，误差不得超过0.5mm。层板平整无毛刺，高低调节扣灵活有效。背板封边严密无变形。踢脚板负重无变形。调整脚灵活，不易变形。柜体连接以后，可调水平必须平直，在1000mm的长度内水平高度误差不超过3mm,并确保装踢脚板的高度。台面安装应方正、平直，台面与台面接缝处应平齐，缝隙不大于1.5mm；安装中央台面接口处应齐平，缝隙顺直、均匀；背板与柜体连接紧密，层板高低调节扣灵活有效。 （5）实验台滑轨灵活有效，无烤漆脱落现象。铰链、把手光亮，耐锈蚀。 （6）电器线路改装合理有序，安全。电源插座安全有效，安装位置合理，不妨碍实验操作。 （7）试剂架各连接部位紧密无缝隙，层板平整，物品不易滑落，负重不变形。 （8）水槽耐酸碱腐蚀，与实验台面接合紧密无缝隙。存水湾排水通畅。水龙头阀门灵活有效，无渗水现象，出水口无水流四溅现象。柜门开合自如，易于修理排水管路。 （9）天平台稳固、防震，台面水平无凹陷，边缘光滑平整。天平放置区可独立调节水平，操作自如。 （10）实验室家具安装过程中未损坏原有实验室结构。 |
| ▲其它要求 | 1、在发出中标通知书之前，采购人或者采购代理机构有权在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将上报政府采购监督管理部门并按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该中标人承担。 2、本项目所有货物均要求符合国家相关行业标准。产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，投标人均应提供相关有效的证书复印件。 |
| 三、政策性要求及其他加分条件 |
| ▲政策性条件 | 根据财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号、市场监管总局2019年第16号文规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、机房空调）、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“★”标注，具体清单请从财库〔2019〕19号文中查询）。本项目采购需求中凡列入该文件规定的产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章）。 |
| 中小型企业条件 | 1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。 2、小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。 3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 |
| 监狱企业条件 | 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的企业视同为小型、微型企业。 |
| 残疾人福利性单位条件 | 符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业视同为小型、微型企业。 |

附件一：部分货物详细参数要求

| 货物名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 边台、角柜、登记台、中央台 | 1. 台面选用约12.7mm厚实芯理化板操作边加厚到约25.4mm，美观实用；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： (1) ★耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、三乙酸甘油酯、苯酚、冰醋酸、高氯酸等不少于100种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (2) ★物理性能：台面物理性能达到“GB/T 7911-2012”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗打球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，1.0x105≤体积电阻≤1.0x1010Ω。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (3) ★通过“国家认可的具有资质的第三方检测机构”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl,d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl,d0，t1)级.检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm. 燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (4) ★抗菌性能：依据ISO 22196:2011检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥6.0，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥5.7，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.1。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (5)★通过“省级及以上建筑材料产品检验中心或检验站”测试，化学物排放按ISO16000-9-2006检测标准，TVOC舱内浓度≤0.167mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (6)★台面采用气候箱法检测的甲醛释放量0.07mg/m3,符合“GB18580-2017”标准 的E1级。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (7)★台面材料生产厂家通过FSC国际森林管理监管链认证、SEFA认证、PEFC认证。（投标时提供生产厂家证书复印件并加盖生产厂家公章） (8)台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，以便于验收时辨别真伪。 2.主体框架材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3、配件： 滑轨：加厚优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重25公斤（大于100000次）。安装好的抽屉滑轨承重力需达20Kg。 铰链：加厚采用优质 105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。。 调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 4、加工工艺： 板材下料：采用2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。 折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。 焊接：点焊和氩弧焊。 喷涂：全自动喷房，优质喷枪，流水线加温固化炉。 5、柜体结构： 每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。 |
| 仪器台 | 1. 台面选用约12.7mm厚实芯理化板操作边加厚到约25.4mm，美观实用；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： (1) ★耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、三乙酸甘油酯、苯酚、冰醋酸、高氯酸等不少于100种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (2) ★物理性能：台面物理性能达到“GB/T 7911-2012”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗打球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，1.0x105≤体积电阻≤1.0x1010Ω。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (3) ★通过“国家认可的具有资质的第三方检测机构”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl,d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl,d0，t1)级.检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm. 燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (4) ★抗菌性能：依据ISO 22196:2011检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥6.0，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥5.7，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.1。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (5)★通过“省级及以上建筑材料产品检验中心或检验站”测试，化学物排放按ISO16000-9-2006检测标准，TVOC舱内浓度≤0.167mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (6)★台面采用气候箱法检测的甲醛释放量0.07mg/m3,符合“GB18580-2017”标准 的E1级。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (7)★台面材料生产厂家通过FSC国际森林管理监管链认证、SEFA认证、PEFC认证。（投标时提供生产厂家证书复印件并加盖生产厂家公章） (8)台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，以便于验收时辨别真伪。 2.主体框架材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3、配件： 滑轨：加厚优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重25公斤（大于100000次）。安装好的抽屉滑轨承重力需达20Kg。 铰链：加厚采用优质 105度自闭式铰链。采用优质自闭式带阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。。 调整脚：采用直径φ8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。 拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。 4、加工工艺： 板材下料：采用2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。 折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。 焊接：点焊和氩弧焊。 喷涂：全自动喷房，优质喷枪，流水线加温固化炉。 5、柜体结构： 每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。后基箱为仪器布线柜体部分 |
| 感官台 | 1. 台面选用约12.7mm厚实芯理化板操作边加厚到约25.4mm，美观实用；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： (1) ★耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中硝酸（≥50%）、硫酸（≥98%）、盐酸（≥37%）、磷酸、氢氟酸、乙醚、甲醛、三乙酸甘油酯、苯酚、冰醋酸、高氯酸等不少于100种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (2) ★物理性能：台面物理性能达到“GB/T 7911-2012”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗打球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，1.0x105≤体积电阻≤1.0x1010Ω。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (3) ★通过“国家认可的具有资质的第三方检测机构”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl,d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl,d0，t1)级.检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm. 燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (4) ★抗菌性能：依据ISO 22196:2011检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥6.0，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥5.7，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.1。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (5)★通过“省级及以上建筑材料产品检验中心或检验站”测试，化学物排放按ISO16000-9-2006检测标准，TVOC舱内浓度≤0.167mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (6)★台面采用气候箱法检测的甲醛释放量0.07mg/m3,符合“GB18580-2017”标准 的E1级。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (7)★台面材料生产厂家通过FSC国际森林管理监管链认证、SEFA认证、PEFC认证。（投标时提供生产厂家证书复印件并加盖生产厂家公章） (8)台面材料背面必须印有清晰的品牌防伪标志，以便于验收时辨别真伪。 2、主体框架： 规格约 40×60×1.0mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3、基箱部分 ①箱体门板：采用 15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边以 2mm厚 PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 ②柜身：采用 15mm厚优质三聚氰胺中密度板，外贴 1mm厚优质防火板，周边采用 PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 ③抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用 15mm以上三聚氰胺板，其他材质同柜身。 ④活动背板：采用 9mm以上厚三聚氰胺板，所有断面经 PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 ⑤活动板层：采用 15mm以上厚双面灰色三聚氰胺板，所有断面经优质 PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 ⑥铰链：采用优质 105度自闭式液压铰链。 ⑦滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重25公斤（大于100000次）。 ⑧拉手：采用PVC内凹一字型抠手。 ⑨可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节30~50mm），配减震防滑功能 ⑩耐酸橡胶底座，不锈钢螺杆，螺杆直径为 12MM。自由调节高度 30-50MM，具有减震、防滑功能。 |
| 通风柜 | 全钢一体结构，20mm陶瓷板台面，带水、带日光灯。 1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用（裸板）1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 2、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 3、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 4、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 5、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 6、通风柜台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐1350度以上高温。台面技术参数满足以下所有指标。 (1) ★为确保台面的放射性核素限量要求达标：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.45；须提供检测机构出具的辐射限量检测报告复印件。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (2) ★为确保台面的断裂模数指标达标：参照 GB/T 4100-2015标准，提供国家建筑材料测试中心的检测报告，检测结果为：平均值≥44.1MPa,最小值≥43.6MPa。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (3) ★为确保台面的抗腐蚀性要求达标：提供参照SEFA3-2010科学设备及家具协会-实验室工作台面条款2.1台面检测标准，台面至少抗“47”种以上化学品且检测结果为0级（表面无变化）的检测报告。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章）； (4) ★为确保台面的静载测试指标达标：提供耐静载测试检测报告，检测方法为：在样品750×750mm（加载面积为650×650mm）均匀施加荷载，观察样品状态。检测结果符合400Kg，≧48小时，无损坏。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (5)★为确保台面的抗急冷急热性能达标：提供参照JC/T 872-2000(2017)技术要求，结论满足遇急冷急热无裂隙的检测报告。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） (6)★为确保台面的破坏强度达标：参照GB/T 4100-2015标准，提供国家建筑材料测试中心的检测报告，检测结果为1.193×10⁴N及以上。（投标时提供生产厂家符合以上要求的相关检测报告复印件并加盖生产厂家公章） 二、性能及其它配置： 1、通风柜内衬板材料具耐酸碱及有机溶剂腐蚀等性能，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 2、配件 通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。 通风柜照明：防水荧光灯管，快速启动类型，安装置通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 插座：配有10A 220V三孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 ▲通风柜投标时提供由相关质检机构出具的测试报告复印件，报告应符合JB/T6412-1999《排风柜》及JG/T222-2007《实验室变风量排风柜》的相关规定，通风柜噪音≤55dB。 |
| 实验室电气设备 | 实验楼层设置总配电箱柜，实验室内置配电箱，各回路接至各用电点，实验台和通风柜自带插座与其对接，部分实验室墙面设计单相及三相插座。部分房间内安装换气扇。 （一）低压配电： 本项目低压配电电压为380/220V，三相五线制。低压配电系统接地型式采用TN-C-S系统，电缆入户处设隔离离开关箱，做总等电位联接机重复接地，自入户隔离开关柜起，整个系统的中性线（N）与保护线（PE）分开不再合并，即户内采用TNS系统。 低压配电线路装设短路、过载、接地故障保护。 配电线路采用阻燃型电缆/电线。穿管敷设的一般配电分支线路采用普通型电缆/电线。 阻燃型电缆/电线的阻燃等级不低于B级。 （主体材料说明） 1、配电柜/箱 箱（柜）门应关闭严密，元器件及附件应安装位置正确、齐全、牢固、灵活适用，各部件具有足够的强度，焊点平滑、饱满、牢固，符合设计要求。 箱（柜）表面应洁净、无划痕、碰伤、腐蚀，箱内元器件附料必须是绝缘材料。 箱体颜色：本产品颜色甲方指定为。 箱体材料：采用国产哟组冷轧钢板； 门锁形式：配电箱可根据箱体的大小选择不同种的通用钥匙开锁； 2、电线电缆： 电缆：采用交联聚乙烯绝缘氯乙烯护套电力电缆； 电线：采用阻燃性聚氯乙烯绝缘电线。 3、插座 规格：二扁圆三扁插座 颜色：乳白 面板：pc塑料（防弹胶）面板 |
| 实验室给排水设备 | （一）生活给水工程 1、实验室室内生活给水管道，横管安装时宜有0.002~0.005的坡度向泄水装置。 2、实验室给水水管道上的阀门，DN≤50时用截止阀，DN＞50时用闸阀或碟阀。 3、管材选用：实验室室内生活给水管材选用PP-R给水管（管材压力等级：1.6MPa）；采用热烙焊接连接）； 4、管道试验压力：市政供水管网和户内给水支管，试验压力本工程为0.60MPa. 5、管道支架及管道补偿要求： ①尽量利用管道自然转弯补偿管道伸缩：直线管段（横干管，立管）较长时，每隔30m设金属波纹管伸缩器，补偿管道热胀冷缩。 ②给水主管安装管卡时，层高H≤5米每层设一个；层高H＞5米时每层设两个。 （二）排水工程 1、排水立管与排水管端部连接，宜采用45º斜三通或45º斜四通和顺水三通或顺水四通。排水立管与排水出管端部的连接宜采用两个45º弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90º弯头 2、实验水盆排水管与排水管横管垂直连接，应采用90º斜三通。 3、有实验水盆的房间内所有水盆必须自带或配备存水弯，其水封深度不少于50毫米。 管材选用：室内排水管（含接室外第一个检查井的出户管）管材采用；硬质聚氯乙烯（UPVC）管。排水管接口形式：硬质聚氯乙烯管采用溶剂（或粘胶）粘接。 |
| 实验室废水处理设备 | 1、实验室废水处理系统具有CE认证。 2、★投标文件中提供第三方水质检测报告。该检测报告应符合污水进水水质与处理后达标排放的水质，其各项指标去除率应满足以下标准： 化学需氧量（CODcr) 去除率达到80%以上 五日生化需氧量（BOD5) 去除率达到80%以上 悬浮物 去除率达到90%以上 氨氮 去除率达到75%以上 3、进出水水质 本实验室废水主要污染物为各类重金属、酸碱、有机溶剂以及一般有机物污染等。参照同类污水水质情况确定污水的水质，经处理设施处理后的出水水质满足GB8978-1996中的三级排放标准。 4、设计水量 实验室废水处理量约为1m3/d。 5、工程技术路线 针对本项目实验室废水的污染物特征，用预处理+臭氧+MBR处理工艺。主要技术路线如下： （1）混凝反应池：通过投加重金属捕捉剂、PAM去除各类重金属。 （2）沉淀池：进行泥水分离，上清液进入下一阶段的处理。在此可分离绝大部分的有机物和重金属物质。 （3）光催化反应池：通过UV以及臭氧的作用，降解水中的大分子污染物、大肠菌群数，以利于后续生化处理。 （4）MBR池：针对实验室污水中的有机物，应采用活性污泥在压缩机供氧的条件下，好氧的微生物附着在填料上，经微生物的新陈代谢作用充分降解污水中的污染物，采用MBR过滤，可节省二沉池，同时提高处理效率。 （5）清水池：储存MBR出水，可用作反清洗用水。 （6）污泥干化池：用于剩余污泥与化学污泥的干化，降低含水率（包括板框式压滤机、隔膜泵、空压机、压力表、控制箱、管路等配件）。 6、工艺 7、电气控制 1）、电源：实验室废水综合处理设备用电以380/220三相四线电缆将所需容量电源引入控制室配电柜，然后分送到各用电设备。 2）、控制：设备采用PLC系统控制及人机界面操作系统，主要对设备中的污水提升泵、过滤提升泵、加药装置、搅拌装置、电磁阀以及监控仪器仪表等电器元气件进行控制。 3）、安全 （1）为确保安全，采用三相五线制线路，电源进线接零线N与接地线PE相连。所有污水处理系统的设备金属外壳均与PE线相连。 （2）为使污水处理工程调试后正常工作，确保污水处理效果，系统的低压供电系统采作双进线，即设置一路备用电源，采用人工切换。 4）、控制方式 （1）根据工艺要求，对污水提升等系统中的主要环节可进行集中控制及现场控制，污水池内的水位采用浮球开关传递信号，以达到液位自动控制的目的。 （2）一旦自动控制失灵或变更使用工艺时，本系统可进行手动控制，工作状态以信号灯观察运行正常与否。 （3）为了减少操作的劳动强度，并实现操作自动化、机械化，要求各水泵根据池内液位自动工作（或根据前级泵的动作而动作）。 （4）以上设备各配有自动与手动控制开关，正常运行时，无需人员管理，完全由微机控制柜控制，同时每台设备也可单独控制。 8、一体化实验室污水处理设备 智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化，外形美观； 9、智能化控制 PLC可编程序智能控制系统及人机界面操作系统：系统的控制采用可编程逻辑控制器(PLC)+液晶触摸屏+远程操控系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控，LCD液晶显示中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时设备电控系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理； |
| 实验室气路系统设备 | 气路管道和气路管道配套气阀 1、总体要求： 气路管道1套1/4”(壁厚0.89mm)，316SS不锈钢无缝管，无擦伤，适于弯曲和扩口，表面光洁，管道经过光亮退火（BA级），超声波清洗，内外抛光,由钢瓶室通往色谱室、光谱室，管路采用4米/根，需要用卡套二通连接 气路管道配套气阀1套全不锈钢316L减压器，BA级别钢瓶室6种气体阀门，其中可燃气体室内装有阻火阀，其中终端需配终端减压阀，终端球阀，终端接头，连接到各个仪器操作台后端 2、技术要求（要求安全、经济、稳定、美观、耐用等原则，根据现场实际情况进行设计） 2.1 采用单个钢瓶供气，单回路减压，使用一瓶，使用完应立即更换气体，确保供气所需；对于每一个气瓶通过高压波纹管连接减压阀，并同时可以供多台仪器供气，确保供气稳定。压力要求不同的仪器，需要通过末端二级减压满足要求。减压阀与钢瓶连接处用高压金属软管连接，所有用到的减压器、针阀或球阀经脱脂处理。 2.2 管道布置根据现场实际要求，引到试验台，再向各使用气体的仪器延伸，在各个使用仪器位置引出分支，安装终端配件装置，阀门安装方便使用人员观察气体压力变化。 2.3 管道全部采用不锈钢管，主管线采用Φ1/4英寸，材质316不锈钢管，与仪器连接处使用与仪器相适应的管路材质316不锈钢管，并经吹扫、脱脂、钝化处理。所有管线均要求在墙面均匀分布，保证美观。 2.4 管道安装完后必须进行压力试验：以工作压力1.5倍的气压保压30min进行强度试验，无变形、无泄漏为合格；以工作压力1.5倍保压，用肥皂水检查各连接处，无泄漏保压24h,压降小于等于0.02MPa为合格。 2.5 管路中要求装有净化装置，并且有并联的管路，单独的阀门隔离，保证在不影响正常使用的条件下，更换净化装置。 2.6 所有管线供方要有标明连接的气体名称的标签。 2.7 中标方提供氮气气源已备压力测试。 3、配套设备及材料要求（要求选用实验室专用仪表管，室内终端选用仪器专用产品）： 3.1气瓶房：全部采用高压专用减压器、高压不锈钢软管、阀性能可靠，外观精美。 3.2管道：316不锈钢材料，壁厚满足相关压力管道规范要求,低压管道采用高纯气体BA级以上不锈钢,经外表面抛光，内表面化学处理，适用于高纯气体的供气。 3.3 阀门：管道前后控制阀门选用高级不锈钢球阀，确保安全使用。 3.4 终端减压：确保输出压力稳定，满足不同使用压力要求。 3.5 气瓶固定架：金属材质，坚固、耐用，表面耐腐蚀。 3.6 气瓶接头：材质316不锈钢材料，内部清洗 3.7 接头：高压双卡套接头，材质316不锈钢材料。 3.8 管道连接：按照国家相关规范要求严格执行，保证气密和洁净。 3.9 所有部件必须保证质量和安全。 4、其他要求 4.1 使用内外抛光不锈钢管线Φ1/4英寸，接到试验台上后加变径改为Φ1/8英寸。 4.2 按国家标准对供气系统进行强度和气密性试验 4.3 施工完成后，必须用氮气99.999%进行三遍以上的吹扫，保证管道洁净。 4.4 气路系统必须符合国家安全技术要求。 4.5 在钢瓶间将仪表空气管与钢瓶气管路连接，可实现两种气体自由切换。 5、制造和验收采用标准规范 5.1 GB50235-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 5.2 GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 5.3 GB50016-2005《建筑设计防火规范》 6、详细的气路方案 6.1 气路气体种类（氮气、氢气，空气）。 6.2 供气流程 6.3 供气要求：使用单气瓶供气系统，将气瓶室的气体输送到实验室各仪器前。各种气体要求有气体过滤系统装置，在更换气瓶时需要将色谱仪器关闭后更换。管道采用316不锈钢无缝管.危险气体（氢气）有阻火器防止阀。 6.4 供方提供的气路系统整体：危险气体有泄漏报警，联动排风（实验室装修安装，不属于气路系统，只是保证气瓶间空气流通，防止可燃气体泄露发生爆炸危险）；根据国家对气瓶室建设的安全要求，氧化性气体和还原性气体不能放在一起。气路管线联结保证不泄露，采用焊接卡帽的连接形式，以保证气路的气密性。气瓶室内合理布局，保证安全。 6.5 一级减压阀：氮气、氢气，空气，乙炔，氩气要求316不锈钢材质，BA级别，脱脂处理。 6.6 减压器、高压软管：一级减压器采用双表头指针显示，不锈钢阀体。二级减压器采用单表头指针显示，不锈钢阀体。高压软管采用不锈钢软管。 6.7 管线: 6.7.1 管线尺寸：所选用的管线必须为英制制式外径1/4”，壁厚0.89mm。 6.7.2 管线级别和材质：选用BA级管线，光度为<0.2um，承受压力为300bar，材质为316L,内外抛光。 6.7.3 管线安装：为保证管道走向直线度和管道之间的间距，每隔1.2米设置一组管卡；管线穿墙处必须有保护设施；固定件采用绝缘材料，坚固，轻巧美观，耐用；氧化性、还原性气体垂直方向不允许并行，水平方向按国家标准留有足够的安全距离。 6.7.4 管线连接：管线连接后必须密封性好长期不泄露、安装拆卸方便、维护方便。采用国际先进的电脑数码自动焊为连接方式，三通、弯通、直通采用316不锈钢。 6.7.5气体标签：管路起始、终点、分支处必须具有标签；标签标有气体的名称颜色必须符合DIN12920标准。 6.8 主要元器件要求： 6.8.1 一级减压阀：阀芯材料为不锈钢(有内衬TEFLON高纯度适用)；阀座：TEFLON，适用于所有符合国家标准的气瓶；调压范围15-0Mpa或25-0Mpa； 6.8.2 二级减压阀：阀芯材料为不锈钢(有内衬TEFLON高纯度适用)；阀座：TEFLON，适用于所有符合国家标准的气瓶；调压范围15-0Mpa或25-0Mpa； 6.8.3球阀：阀芯材料为316L不锈钢，手柄材料为聚乙烯GF30，起开启关断作用 6.8.4 施工要求：要求管线横平竖直，所有的弯采用专用的工具，并保证“S”弯在同一水平面。不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用99.999%的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要99.999%的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。施工中严格遵守操作规程，保证人员和设备的安全。 6.9 验收（实验室气体管路完工后，需达到以下要求）： 6.9.1 整个气体管路美观大方，布局合理，支撑牢固； 6.9.2 各种阀门开关正常； 6.9.3 压力表指示准确； 6.9.4 汇流排切换正常； 6.9.5 所有管道标识清楚； 6.9.6 管道洁净度检查：终端在最大流量条件下，无污物、油渍、无异味； 6.9.7 工程完工后，按国家有关标准供气系统进行强度和气密性试验；用氮气进行试验。强度试验的试验压力是1.5倍工作压力，保压时间为15min，以无变形、无泄漏为合格。气密性的试验压力是1.5倍工作压力，试验时间为6 h，压力变化低于3.0%为合格。 |